招标产品清单及技术规格

一、招标货物清单

| 子包 | 采购需求 |  |  | 预算金额 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 |  |  |
| 1 | 磁刺激仪 | 1 | 用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 | 65.00 | 50.00 |
| 2 | 角膜/屈光率分析仪 | 1 | 多功能综合测量分析，全眼波前像差（角膜波前像差和眼内波前像差）、角膜地形图、全自动电脑验光仪、角膜曲率仪、日/夜瞳孔测量、角膜测量（白到白）、光程差屈光分析。 | 75.00 | / |
| 3 | 消化内窥镜 | 1批 | 用于消化系统疾病的诊断和治疗 | 400.00 | / |

### 备注：请各报价人在预算金额（最高限价）内报价，超出预算金额内的报价作无效报价处理；

二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器 标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 子包 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

温馨提示：供应商做《技术规格偏离表》要根据“表B”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的偏离甚至导致投标无效。

表B、货物技术规格和要求表

子包1：磁刺激仪                数量：1       预算金额：65.00万元

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 |  |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备 行业标准（需提供证明材料）。 |  |  |
| 2.2 | 整机通过电磁兼容性EMC测试（需提供证明材料）。 |  |  |
| 2.3 | 产品组成：磁刺激仪主机、刺激线圈、运动诱发电位监测模块、触屏一体机、刺激线圈支架、工作站等。 |  |  |
| 2.4 | 磁刺激仪主机 |  |  |
| 2.4.1 | 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 |  |  |
| ▲2.4.2 | 最大磁感应强度：6T，允差 ±20%。 |  |  |
| 2.4.3 | 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%。 |  |  |
| 2.4.4 | 脉冲上升时间：50μs ±10μs； |  |  |
| 2.4.5 | 脉冲持续时间：340μs ±20μs； |  |  |
| 2.4.6 | 磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。 |  |  |
| 2.5 | 刺激线圈 |  |  |
| ▲2.5.1 | 标配盆底刺激专用线圈和骶神经刺激专用线圈 |  |  |
| ▲2.5.2 | 冷却技术：采用智能风冷技术，安全、操作简单、无需后期额外维护； |  |  |
| 2.5.3 | 生物刺激反馈仪 3台 |  |  |
| 2.6 | 运动诱发电位监测模块 |  |  |
| ▲2.6.1 | 标配无线MEP模块；双通道、无线式传输，减少束缚、降低外界干扰； |  |  |
| 2.6.2 | 传输方式：WIFI； |  |  |
| 2.6.3 | 采样率：2kHz； |  |  |
| 2.6.4 | 测量范围：1～1000； |  |  |
| 2.6.5 | 最小分辨率：不小于0.2； |  |  |
| 2.6.6 | 频率范围：20Hz～500Hz。 |  |  |
| ▲2.7 | 触屏一体机：通过CE电磁兼容性（EMC）及CCC安全性认证，500G硬盘实现海量患者信息存储； |  |  |
| ▲2.8 | 工作站：包含移动式推车、360°万向调节支架、90°-180°可调座椅，便于临床操作使用。 |  |  |
| 2.9 | 软件 |  |  |
| 2.9.1 | 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程 软件产品质量要求与评价 投标时提供有效证明资料 |  |  |
| 2.9.2 | 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担； |  |  |
| 2.9.3 | 刺激模式可调：可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式 |  |  |
| 2.9.4 | 治疗方案库：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、盆底痛等多种临床治疗方案； |  |  |
| 2.9.5 | 方案可编辑：刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，供医生自定义方案； |  |  |
| 2.9.6 | 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护； |  |  |
| 2.9.7 | 报告输出方式：自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑； |  |  |
| 2.9.8 | 信息管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； |  |  |
| 2.9.9 | 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求 |  |  |
| 三 | 其他配置 |  |  |
| 3.1 | 直肠电极：34个（含在投标总价中） |  |  |

表C、售后服务要求及其它

子包1：磁刺激仪

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同生效后90天 |  |  |
| 2 | 质保期：验收合格经使用人签字确认后2年，终身维修；签合同时要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |  |
| 3 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由医院启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |  |
| 4 | 在浙江省内设有服务机构（以售后服务点的授权书或协议等证明文件为准）； |  |  |
| 5 | 服务响应时间：2小时相应，24小时内到达现场维修，每年2次维护保养。提供保修期内每年至少四次巡视、保养与检测，并提交相关报告。 |  |  |
| 6 | 提供所投产品的（技术参数）彩色样本； |  |  |
| 7 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |  |
| 8 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训一次（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由院方定。 |  |  |
| 9 | 提供产品质量保证承诺书； |  |  |
| 10 | 提供有效的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证、生产企业许可证等证件； |  |  |
| 11 | 提供详细标准配置清单； |  |  |
| 12 | 提供主要配件及易耗易损件报价单； |  |  |
| 13 | 提供用户名单及业绩（后附证明文件复印件）； |  |  |
| 14 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |  |

子包2：角膜/屈光率分析仪               数量：1       预算金额：75.00万元

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |  |
| 1.1 | 多功能综合测量分析，全眼波前像差（角膜波前像差和眼内波前像差）、角膜地形图、全自动电脑验光仪、角膜曲率仪、日/夜瞳孔测量、角膜测量（白到白）、光程差屈光分析。 |  |  |
| C1.2 | 波前像差测量点大于2520点，可测瞳孔2.0-9.5mm，显示高达8阶波前45项数据,辅助选择非球晶体/ 术后晶体倾斜像差分析 / 晶体高阶像差分析。 |  |  |
| ▲1.3 | 瞳孔测量和角膜测量(白到白)，可测量日间Kappa角，夜间Kappa角，日夜瞳孔偏心量，Alpha角，辅助选择多焦晶体等。 |  |  |
| 1.4 | 通过PSF和MTF进行术前术后全眼及高阶和可以0.1mm间隔调整不同瞳孔大小的视觉质量评估。 |  |  |
| 1.5 | Retro模式进行后照法观察晶体状况、人工晶体位置，结合角膜曲率能判断晶体轴位状况。 |  |  |
| 1.6 | Toric模式辅助人工晶体植入轴向标定，以及术后散光晶体定位及轴位偏差分析。 |  |  |
| ▲1.7 | 像差测量原理:裂隙扫描检影法（Skiascopy）。 |  |  |
| 1.8 | 屈光不正的测量（AR测量） |  |  |
| 1.8.1 | 球镜度数（S）：-20.00D至+22.00D (VD=12mm) 0.01/0.12/0.25增量 |  |  |
| 1.8.2 | 柱镜度数（C）：0至±12.00D 0.01/0.12/0.25D增量 |  |  |
| 1.8.3 | 柱镜轴（A）：0至180° 1°/5°增量 |  |  |
| 1.8.4 | 顶点距离：0/10.5/12/13.75/15/16.5mm |  |  |
| 1.8.5 | 可测量最小瞳孔直径：直径2.6mm |  |  |
| 1.8.6 | 眼睛的可测量范围：直径2.0至9.5mm |  |  |
| 1.8.7 | 适应眼睛的松弛方式：自动雾化系统 |  |  |
| 1.8.8 | 视力表：风景视力表 |  |  |
| 1.9 | 角膜曲率的测量（KM测量） |  |  |
| 1.9.1 | 角膜曲率半径（R1/R2/AVE）: 5.00mm至10.00mm 0.01增量Accuravy：±0.05mm |  |  |
| 1.9.2 | 角膜屈光力（R1/R2/AVE）: 33.75D至67.50D（n=1.3375）0.01/0.12/0.25D增量 |  |  |
| 1.9.3 | 角膜柱镜度数（C）: 0D至±12.00D 0.01/0.12/0.25增量 |  |  |
| 1.9.4 | 柱镜轴（A）: 0°0至180° 1°/5°增量 |  |  |
| 1.9.5 | KM测量区域: 直径3.3mm（当角膜曲率半径为7.7mm时） |  |  |
| 1.10 | 角膜地形图测量（CT测量） |  |  |
| 1.10.1 | 角膜屈光力: 33.75D至67.50D（n=1.375） 指示范围：10D至100D（n=1.3375）0.01D增量 |  |  |
| 1.10.2 | 待测量角膜直径: 最大直径11mm（角膜曲率半径，r=7.9mm）最小直径0.5mm（角膜曲率半径，r=7.9mm） |  |  |
| 1.10.3 | Placido环个数（边缘）: 33个边缘（16个环×2和中心圆）或更多 |  |  |
| 1.10.4 | 数据点:11880（33×360）个点或更多 |  |  |
| 1.11 | 其他测量 |  |  |
| 1.11.1 | 瞳孔距离测量（PD测量）：30至85mm（1mm增量） |  |  |
| 1.11.2 | 角膜直径测量（WTW测量）：13.0mm或以下（0.02mm增量） |  |  |
| 1.11.3 | 瞳孔直径测量（PS测量）：1.0mm至10.0mm（0.02mm增量） |  |  |
| 1.12 | 自动跟踪功能工作范围 |  |  |
| 1.12.1 | 上下：32mm或以上 |  |  |
| 1.12.2 | 左右：±5mm |  |  |
| 1.12.3 | 前后：±2mm |  |  |
| 1.13 | 可移动范围 |  |  |
| 1.13.1 | 测量单元：前后：33mm、左右：85mm |  |  |
| 1.13.2 | 电动下颚托：上下：62mm或以上 |  |  |
| 1.14 | 其他功能 |  |  |
| 1.14.1 | 显示屏：10.4英寸彩色LCD（XGA） |  |  |
| 1.14.2 | 打印机：配有自动裁纸机的热敏形式打印机 |  |  |
| 1.14.3 | 存储：固态硬盘（内置于主机中） |  |  |
| 1.14.4 | 接口连接器：RS-232C、USB（USB2.0）、LAN（以太网） |  |  |
| 二 | 其他配置 |  |  |
| 2.1 | 品牌台式电脑一体机（注明所投的型号及品牌） |  |  |
| 2.2 | 品牌激光打印机（注明所投的型号及品牌） |  |  |
| 2.3 | 手持式裂隙灯（注明所投的型号及品牌） |  |  |

表C、售后服务要求及其它

子包2：角膜/屈光率分析仪

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同生效后90天 |  |  |
| 2 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |  |
| 4 | 提供有效的医疗器械注册证及各类必要证件（书），并承诺交货时提供海关报关单（商检证书）,全套设备必须为全新。 |  |  |
| 5 | 提供制造商原厂data sheet，及相关资料（文字、图片）证明； |  |  |
| 6 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |  |
| 7 | 装机时提供操作手册、维修手册包括详细的维修技术资料。并提供标准操作规程电子版。 |  |  |
| 8 | 提供近两年内浙江省三级医院的用户名单、联系电话。 |  |  |
| 9 | 设备验收合格后质保期原厂保修3年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按报价70%以下计算），并保证先维修后付款；(承诺签订合同时附原厂家证明)。 |  |  |
| 10 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明）。 |  |  |
| 11 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |  |
| 12 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |  |
| 13 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案）。 |  |  |
| 14 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |  |
| 15 | 提供厂家保修点地址。 |  |  |
| 16 | 升级：免费提供5年内软件升级。 |  |  |
| 17 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |  |  |
| 18 | 安装地点：医院指定地点。 |  |  |
| 19 | 安装完成时间：货到接到院方通知后5天内安装完毕。 |  |  |
| 20 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |  |
| 21 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |  |

子包3：消化内窥镜         数量：1批       预算金额：400.00万元

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： 内镜中心 |  |
| 二 | 总体要求 |  |
| ▲2.1 | 为了提供设备利用率，配置能原来内镜中心设备互相匹配，资源共享 |  |
| ▲2.2 | 镜身使用黑白CCD，顺次扫描方式。 |  |
| 三 | 技术参数和功能配置 |  |
| 3.1 | 细径型高清电子胃镜 数量：2条 |  |
| 3.1.1 | 视野角：≥140°(直视) |  |
| 3.1.2 | 景深：3-100mm |  |
| 3.1.3 | 插入部外径：≤8.9mm |  |
| 3.1.4 | 先端部外径：≤8.9mm |  |
| 3.1.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100° |  |
| 3.1.6 | 有效长度：≥1,030mm |  |
| 3.1.7 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 3.1.8 | 一键式拔插，镜子只需要连接光源 |  |
| 3.2 | 双焦距高清电子胃镜 数量：4条 |  |
| 3.2.1 | 视野角：≥140° |  |
| 3.2.2 | 景深：常规焦距模式7-100mm,近焦模式3-7 mm |  |
| 3.2.3 | 插入部外径：≤9.9mm |  |
| 3.2.4 | 先端部外径：≤10.2mm |  |
| 3.2.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100° |  |
| 3.2.6 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 3.2.7 | 全长：≥1,350mm |  |
| 3.2.8 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 3.2.9 | 一键式拔插，镜子只需要连接光源 |  |
| 3.2.10 | 具有副送水功能 |  |
| 3.3 | 高清电子结肠镜 数量：5条 |  |
| 3.3.1 | 常规焦距模式≥170° |  |
| 3.3.2 | 景深5-100mm |  |
| 3.3.3 | 插入部外径：≤12mm |  |
| 3.3.4 | 先端部外径：≤12.2mm |  |
| 3.3.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160° |  |
| 3.3.6 | 有效长度：≥1330mm |  |
| 3.3.7 | 全长：≥1,655mm |  |
| 3.3.8 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |
| 3.3.9 | 具有副送水功能 |  |
| 3.3.10 | 具有可变硬度,智能弯曲和强力传导功能 |  |
| 3.3.11 | 一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆 |  |
| 四 | 其他配置要求：（含在投标总价中） |  |
| 4.1 | 电子十二指肠镜 数量：1 用于ERCP的十二指肠系统，视野角100°，景深:5－60mm,外径:12.6 |  |
| 4.2 | 医用监视器 数量：4 ≥26寸高清医用显示器，1920×1080P。 |  |
| 4.3 | ETO帽 数量：1 |  |
| 4.4 | 灌流插头 数量：1 |  |

表C、售后服务要求及其它

子包3：消化内窥镜

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务及培训 |  |  |
| 1.1 | 设备验收合格后免费保修二年(附原厂售后承诺书)，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。 |  |  |
| 1.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。 |  |  |
| 1.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |  |  |
| 1.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |  |
| 1.5 | 每六个月对设备进行一次维护保养。 |  |  |
| 1.6 | 培训： |  |  |
| 1.6.1 | 免费提供操作培训及维修保养培训 |  |  |
| 1.6.2 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |  |
| 2 | 交货、安装与验收： |  |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后90天 |  |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |  |
| 2.3 | 安装完成时间：接买方通知后5天内 |  |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 2.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 3.1 | 软件要求：版本免费升级、提供维修密码 |  |  |
| 3.2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |  |
| 3.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |  |
| 3.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |  |
| 3.5 | 提供报价设备的详细配置清单。 |  |  |
| 3.6 | 报价时提供本产品厂家技术参数证明文件(加盖制造商公章) |  |  |
| 3.7 | 国际内窥镜知名品牌，配置代表目前世界上电子内窥镜技术先进水平； |  |  |
| 3.8 | 制造商在上海市内设有正规内窥镜维修工厂，杭州设有维修站； |  |  |