国内公开采购文件

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

采 购 人：复旦大学宁波研究院（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

编制日期：2023年11月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  合同样本	28

第五章  招标内容与技术需求	32

第六章  商务条款	77

第七章  附件	78

# 第一章  采购公告

发布时间：2023年11月07日

项目概况

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年11月27日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

预算金额（元）：45815000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：湿法仪器设备

数量：1

预算金额（元）：26100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购一批湿法仪器设备。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项二

标项名称：光刻仪器设备

数量：4

预算金额（元）：9615000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购4台光刻仪器设备。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项三

标项名称：表面粗糙度检测设备

数量：1

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购一台表面粗糙度检测设备。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项四

标项名称：掺杂仪器设备

数量：2

预算金额（元）：9500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购2台掺杂仪器设备。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

合同履约期限：标项1、3合同签订后10个月内完成交货并安装调试验收合格。标项2、4合同签订后2个月内完成交货并安装调试验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、二、三、四：为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年11月07日至2023年11月14日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月27日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年11月27日09：30

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：复旦大学宁波研究院

地址：宁波市前湾新区滨海二路901号金融广场C1栋

传真：/

项目联系人（询问）：高老师

项目联系方式（询问）：0574-82350317

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-82350316

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区经济和信息化局

地址：宁波前湾新区兴慈一路1号

传真：/

联系人：杨老师

监督投诉电话：0574-89280280

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

1、本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、本项目参照政府采购的相关规定执行。

二、定义

1、“采购人”系指复旦大学宁波研究院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（供应商）”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

7.4合格货物/服务来源：国产，不接受进口。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价含设备出厂价（含增值税和其他税费）、货物质量保证期内所需的零备件和专用工具、运抵采购人指定地点的运输、保险、安装调试、维护保养、培训等所有费用，即采购人不再另行支付费用。供应商应结合市场及自身情况自行报价。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（附件二）；

A4、残疾人福利性单位声明函（附件三）；

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

B、商务和技术文件

B1、投标函（附件四）；

B2、法定代表人身份证明（附件五）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）（附件六）；

B4、商务条款响应表（附件七）；

B5、技术需求响应表（附件八）；

B6、对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料扫描件等技术支持证明资料；

B8、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料；

标项1：（1）CDS所有管线布局图（2）产品故障率、操作维修方案（3）培训方案（4）售后服务方案及其他优惠措施（5）供货方案、安装调试方案、验收方案（6）应急预案（7）业绩等证明资料

标项2、3、4：（1）设备质量控制方案（2）产品故障率、操作维修方案（3）培训方案（4）售后服务方案及其他优惠措施（5）供货方案、安装调试方案、验收方案（6）应急预案（7）业绩等证明资料。

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、报价文件

C1、开标一览表（附件九）；

C2、分项报价表（附件十）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：             QWQTJY2330（NBITC-202311363G）   ；

（3）项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名法定代表人（或其授权代表）在投标截止时间前将U盘或光盘存储的电子备份投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波市前湾新区兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，并做开标记录；

（4）开标记录签字确认；

（5）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（6）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价（最高限价）

1、本次公开招标设有预算价，投标报价超出对应预算价的，投标无效。

标项1：2610万元，其中序号1-1预算价180万元，序号1-2预算价180万元，序号1-3预算价180万元，序号1-4预算价150万元，序号1-5预算价150万元，序号1-6预算价153万元，序号1-7预算价185万元，序号1-8预算价25万元，序号1-9预算价25万元，序号1-10预算价65万元，序号1-11预算价20万元，序号1-12预算价110万元，序号1-13预算价72万元，序号1-14预算价1115万元；

标项2：961.5万元，其中序号2-1预算价420万元；序号2-2预算价300万元，序号2-3预算价141.5万元，序号2-4预算价100万元；

标项3：60万元；

标项4：950万元，其中序号4-1预算价500万元，序号4-2预算价450万元。

十七、招标代理服务费

1、招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准的78%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。代理服务费计算后不足壹万元的，按壹万元收取。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

1.5将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：

标项1：序号1-14 CDS供液系统；标项2: 序号2-2 全自动匀胶显影机（2C2D）；（详见“第五章  招标内容与技术需求”）

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商或重新招标。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、二、三、四：为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）。 A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价，投标报价超出对应预算价的，投标无效。 标项1：2610万元，其中序号1-1预算价180万元，序号1-2预算价180万元，序号1-3预算价180万元，序号1-4预算价150万元，序号1-5预算价150万元，序号1-6预算价153万元，序号1-7预算价185万元，序号1-8预算价25万元，序号1-9预算价25万元，序号1-10预算价65万元，序号1-11预算价20万元，序号1-12预算价110万元，序号1-13预算价72万元，序号1-14预算价1115万元； 标项2：961.5万元，其中序号2-1预算价420万元；序号2-2预算价300万元，序号2-3预算价141.5万元，序号2-4预算价100万元； 标项3：60万元； 标项4：950万元，其中序号4-1预算价500万元，序号4-2预算价450万元。 | 投标报价 |
| 4 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 |  |
| 5 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 6 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 7 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）                               标项1

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）“表B技术需求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （5）当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的生产工艺进行评议（8分）： 设备生产工艺、芯片干燥技术水平达到国内领先水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得8-5分； 设备生产工艺、芯片干燥技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得5-2分； 设备生产工艺、芯片干燥技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 | 8 |
|  | 3、评标委员会对投标设备所配的配件（管路系统、气动阀、循环泵、过滤器、PP/PVDF板材、腐蚀槽、干燥槽等）的工艺水平进行评议（6分）： 配件工艺水平完全满足或优于招标需求的得6-4分； 配件工艺水平与招标需求基本一致的得4-2分； 配件工艺水平存在缺陷的得2-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会根据供应商提供的CDS所有管线布局图进行评议：（5分） 布局图详细、科学、合理，且符合招标需求的得5-3分； 布局图基本合理可行，基本符合招标需求的得3-1分； 布局图有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会对投标设备的产品故障率、操作维修便捷性进行评议（3分）： 投标设备的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低的得3-2分； 故障率在同类设备中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理的得2-1分； 故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1-0分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提出的针对本项目的培训方案进行评议：（3分） 培训方案科学、合理，且符合招标需求的得3-2分； 培训方案基本合理可行，基本符合招标需求的得2-1分； 培训方案有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得5-3分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3-1分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会根据供应商针对本项目提供的供货方案、安装调试方案、验收方案的合理性进行评议（3分）： 供货方案、安装调试方案、验收方案详细、完善的得3-2分； 供货方案、安装调试方案、验收方案与招标需求基本一致的得2-1分； 供货方案、安装调试方案、验收方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、评标委员会根据供应商提供的应急预案（包括应急响应时间、应急措施等）进行综合评议（3分）： 应急预案措施具体、可行、有效，响应速度快，符合招标需求的得3-2分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合招标需求的得2-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 10、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有标项1任意一种设备业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分，按一个业绩计算。 提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。同一用户不累计得分。 | 3 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（价格分除外，小数点后保留二位数）。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：                                                年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）                               标项2

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）“表B技术需求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （5）当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的配置及生产工艺（根据提供的设备的技术方案及规格书等）进行评议（8分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内领先水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得8-5分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得5-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 | 8 |
|  | 3、评标委员会对投标设备所配的配件（质量流量计等）的工艺水平进行评议（6分）： 配件工艺水平完全满足或优于招标需求的得6-4分； 配件工艺水平与招标需求基本一致的得4-2分； 配件工艺水平存在缺陷的得2-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会根据供应商所投设备质量控制方案进行评议：（5分） 方案详细合理，针对性强，具备完整的质量保证措施的得5-3分； 方案详细合理，针对性一般，具有一定的质量保证措施的得3-1分； 方案不完整，无针对性，或未提供质量保证措施的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会对投标设备的产品故障率、操作维修便捷性进行评议（3分）： 投标设备的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低的得3-2分； 故障率在同类设备中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理的得2-1分； 故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1-0分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提出的针对本项目的培训方案进行评议：（3分） 培训方案科学、合理，且符合招标需求的得3-2分； 培训方案基本合理可行，基本符合招标需求的得2-1分； 培训方案有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得5-3分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3-1分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会根据供应商针对本项目提供的供货方案、安装调试方案、验收方案的合理性进行评议（3分）： 供货方案、安装调试方案、验收方案详细、完善的得3-2分； 供货方案、安装调试方案、验收方案与招标需求基本一致的得2-1分； 供货方案、安装调试方案、验收方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、评标委员会根据供应商提供的应急预案（包括应急响应时间、应急措施等）进行综合评议（3分）： 应急预案措施具体、可行、有效，响应速度快，符合招标需求的得3-2分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合招标需求的得2-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 10、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有标项2任意一种设备业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分，按一个业绩计算。 提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（价格分除外，小数点后保留二位数）。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：                                                年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）                               标项3

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）“表B技术需求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （5）当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的配置及生产工艺（根据提供的设备的技术方案及规格书等）进行评议（8分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内领先水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得8-5分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得5-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 | 8 |
|  | 3、评标委员会根据供应商所投设备质量控制方案进行评议：（5分） 方案详细合理，针对性强，具备完整的质量保证措施的得5-3分； 方案详细合理，针对性一般，具有一定的质量保证措施的得3-1分； 方案不完整，无针对性，或未提供质量保证措施的得1-0分。 | 5 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的产品故障率、操作维修便捷性进行评议（5分）： 投标设备的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低的得5-3分； 故障率在同类设备中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理的得3-1分； 故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会根据供应商提出的针对本项目的培训方案进行评议：（5分） 培训方案科学、合理，且符合招标需求的得5-3分； 培训方案基本合理可行，基本符合招标需求的得3-1分； 培训方案有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得5-3分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3-1分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 7、评标委员会根据供应商针对本项目提供的供货方案、安装调试方案、验收方案的合理性进行评议（5分）： 供货方案、安装调试方案、验收方案详细、完善的得5-3分； 供货方案、安装调试方案、验收方案与招标需求基本一致的得3-1分； 供货方案、安装调试方案、验收方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的应急预案（包括应急响应时间、应急措施等）进行综合评议（3分）： 应急预案措施具体、可行、有效，响应速度快，符合招标需求的得3-2分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合招标需求的得2-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有表面粗糙度检测设备业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。同一业主不累计得分，按一个业绩计算。 提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（价格分除外，小数点后保留二位数）。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：                                                年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）                               标项4

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）“表B技术需求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （5）当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的配置及生产工艺（根据提供的设备的技术方案及规格书等）进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内领先水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6-4分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得4-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会根据供应商所投设备质量控制方案进行评议：（5分） 方案详细合理，针对性强，具备完整的质量保证措施的得5-3分； 方案详细合理，针对性一般，具有一定的质量保证措施的得3-1分； 方案不完整，无针对性，或未提供质量保证措施的得1-0分。 | 5 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的产品故障率、操作维修便捷性进行评议（5分）： 投标设备的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低的得5-3分； 故障率在同类设备中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理的得3-1分； 故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会根据供应商提出的针对本项目的培训方案进行评议：（5分） 培训方案科学、合理，且符合招标需求的得5-3分； 培训方案基本合理可行，基本符合招标需求的得3-1分； 培训方案有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得5-3分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3-1分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 7、评标委员会根据供应商针对本项目提供的供货方案、安装调试方案、验收方案的合理性进行评议（5分）： 供货方案、安装调试方案、验收方案详细、完善的得5-3分； 供货方案、安装调试方案、验收方案与招标需求基本一致的得3-1分； 供货方案、安装调试方案、验收方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的应急预案（包括应急响应时间、应急措施等）进行综合评议（3分）： 应急预案措施具体、可行、有效，响应速度快，符合招标需求的得3-2分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合招标需求的得2-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，无法满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有高温氧化炉或高温退火炉设备业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分，按一个业绩计算。 提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 10、证书（2分） 具备ISO 9001质量管理体系认证的得2分。 （投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件加盖供应商公章，并可在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询（提供查询截图），否则不得分。） | 2 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（价格分除外，小数点后保留二位数）。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：                                                年  月  日

# 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据       项目名称          （项目编号：                 ）的采购结果，双方经平等协商一致，签署本合同。

一、标的物明细

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权，如受任何第三方提出侵权控告，乙方需与第三方交涉并承担发生的一切费用，如甲方因此而遭致损失的，乙方应予以赔偿。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1不适用。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包或转包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同并拒付合同价款，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

七、质量保证期

7.1质量保证期                    年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：                       ；

8.2交货方式：                     ；

8.3交货地点：                    ；

8.4安装调试及时间：               ；

8.5安装标准须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

九、货款支付

9.1付款方式：                      。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在【】    天负责免费更换，逾期按本合同14.2款乙方逾期交货违约处理。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）以及因向第三方采购额外支付的其他间接费用，并向甲方支付按合同价款30%计算的违约金。

11.3在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场，违约按本合同14.2款乙方逾期交货违约处理。

11.5其他售后服务内容：                      。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，经乙方培训后甲方的使用操作人员自主调试符合技术要求后，甲方最终验收通过。

12.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货、验收不合格、质量问题或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按本合同14.1款乙方逾期交货违约处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并要求乙方按照14.1条的约定承担违约责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

17.4下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同及合同附件（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及修改补充文件（如有）；

（4）招标文件及修改补充文件（如有）；

（5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定，如有）。

17.5双方约定的其他事项：                         。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

# 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标清单

| 标项 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 片盒清洗机 | 1台 |
|  | 1-2 | 金属化前清洗机 | 1台 |
|  | 1-3 | 金属化后清洗机 | 1台 |
|  | 1-4 | BOE腐蚀机 | 1台 |
|  | 1-5 | 铝腐蚀机 | 1台 |
|  | 1-6 | 硫酸去胶机 | 1台 |
|  | 1-7 | 有机去胶机 | 1台 |
|  | 1-8 | 备件清洗机（无机） | 1台 |
|  | 1-9 | 备件清洗机（有机） | 1台 |
|  | 1-10 | 炉管清洗机 | 1台 |
|  | 1-11 | 通风橱 | 1台 |
|  | 1-12 | 金属腐蚀机 | 1台 |
|  | 1-13 | 马兰戈尼干燥机 | 3台 |
|  | 1-14 | CDS供液系统 | 1套 |
| 2 | 2-1 | 薄片清洗机 | 1台 |
|  | 2-2 | 全自动匀胶显影机（2C2D） | 1台 |
|  | 2-3 | 全自动匀胶显影机（1C1D）聚酰亚胺 | 1台 |
|  | 2-4 | 半自动匀胶显影机（1C1D） | 1台 |
| 3 | / | 表面粗糙度检测设备 | 1台 |
| 4 | 4-1 | 高温氧化炉 | 1台 |
|  | 4-2 | 高温退火炉 | 1台 |

- 二、招标货物技术规格和要求

- 表A投标货物概况

| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

- 表B技术需求表

标项1：湿法仪器设备      数量：1批

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号1-1片盒清洗机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于PFA片盒的清洗 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 去除花篮表面颗粒，从而保证芯片在运输过程中不会被花篮沾污 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 上料端 |  |
|  |  | SC3槽 |  |
|  |  | QDR1槽 |  |
|  |  | SC1槽 |  |
|  |  | QDR2槽 |  |
|  |  | SC2槽 |  |
|  |  | QDR3槽 |  |
|  |  | DHF槽 |  |
|  |  | QDR4槽 |  |
|  |  | 马兰戈尼干燥槽 |  |
|  |  | 下料端 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 干燥方式 | 马兰戈尼干燥工艺，IPA采用氮气携带式，防碎片结构 |  |
| ★2.4 | 干燥槽分离结构 | 芯片分离不采用上升对齿结构，防止碎片 |  |
| ★2.5 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.4 |  | 带上下抖动功能，抖动频次可调 |  |
| 3.5 | 加热系统 | SC3：120±1℃；SC1/SC2：70±1℃ DHF：20±1℃ |  |
| 3.6 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.7 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 循环泵 | 耐高温风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.10 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.11 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.12 | 冷却槽 | SPM配冷却槽，可监控温度 |  |
| 3.13 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.14 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.15 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.16 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.17 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.18 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-2金属化前清洗机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于PFA片盒的清洗 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 去除花篮表面颗粒，从而保证芯片在运输过程中不会被花篮沾污 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 上料端 |  |
|  |  | SC3槽 |  |
|  |  | QDR1槽 |  |
|  |  | SC1槽 |  |
|  |  | QDR2槽 |  |
|  |  | SC2槽 |  |
|  |  | QDR3槽 |  |
|  |  | DHF槽 |  |
|  |  | QDR4槽 |  |
|  |  | 马兰戈尼干燥槽 |  |
|  |  | 下料端 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 干燥方式 | 马兰戈尼干燥工艺，IPA采用氮气携带式，防碎片结构 |  |
| ★2.4 | 干燥槽分离结构 | 芯片分离不采用上升对齿结构，防止碎片 |  |
| ★2.5 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.4 |  | 带上下抖动功能，抖动频次可调 |  |
| 3.5 | 加热系统 | SC3：120±1℃；SC1/SC2：70±1℃ DHF：20±1℃ |  |
| 3.6 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.7 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 循环泵 | 耐高温风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.10 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.11 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.12 | 冷却槽 | SPM配冷却槽，可监控温度 |  |
| 3.13 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.14 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.15 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.16 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.17 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.18 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-3金属化后清洗机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于PFA片盒的清洗 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 去除花篮表面颗粒，从而保证芯片在运输过程中不会被花篮沾污 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 上料端 |  |
|  |  | SC3槽 |  |
|  |  | QDR1槽 |  |
|  |  | SC1槽 |  |
|  |  | QDR2槽 |  |
|  |  | SC2槽 |  |
|  |  | QDR3槽 |  |
|  |  | DHF槽 |  |
|  |  | QDR4槽 |  |
|  |  | 马兰戈尼干燥槽 |  |
|  |  | 下料端 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 干燥方式 | 马兰戈尼干燥工艺，IPA采用氮气携带式，防碎片结构 |  |
| ★2.4 | 干燥槽分离结构 | 芯片分离不采用上升对齿结构，防止碎片 |  |
| ★2.5 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.4 |  | 带上下抖动功能，抖动频次可调 |  |
| 3.5 | 加热系统 | SC3：120±1℃；SC1/SC2：70±1℃ DHF：20±1℃ |  |
| 3.6 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.7 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 循环泵 | 耐高温风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.10 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.11 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.12 | 冷却槽 | SPM配冷却槽，可监控温度 |  |
| 3.13 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.14 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.15 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.16 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.17 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.18 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-4 BOE腐蚀机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 半自动，干进湿出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于芯片二氧化硅的腐蚀 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 腐蚀芯片二氧化硅 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | BOE1#槽 |  |
|  |  | QDR1#槽 |  |
|  |  | BOE2#槽 |  |
|  |  | QDR2#槽 |  |
|  |  | BOE3#槽 |  |
|  |  | QDR3#槽 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 去除气泡功能 | 具备去除气泡的功能 |  |
| ★2.4 | 设备工艺要求 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.2 | 机械臂 | 3套，采用防腐结构 |  |
| ★3.3 |  | 机械手可在药液槽与QDR槽之间旋转运动，实现腐蚀槽与QDR槽的自动传片。机械手配备抖动功能和芯片旋转功能 |  |
| 3.4 | 加热/冷却系统 | 控温精度±1℃ |  |
| 3.5 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.6 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.7 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 循环泵 | 风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.9 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.10 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.11 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.12 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.13 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.14 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.15 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.16 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-5 铝腐蚀机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 半自动，干进湿出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于芯片铝金属的腐蚀 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 腐蚀芯片铝金属 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 厚铝腐蚀1槽 |  |
|  |  | QDR1 槽 |  |
|  |  | 厚铝腐蚀2槽 |  |
|  |  | QDR2 槽 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 去除气泡功能 | 具备去除气泡的功能 |  |
| ★2.4 | 设备工艺要求 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.2 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.3 |  | 机械手可在药液槽与QDR槽之间旋转运动，实现腐蚀槽与QDR槽的自动传片。机械手配备抖动功能和芯片旋转功能。 |  |
| 3.4 | 加热/冷却系统 | 控温精度±1℃ |  |
| 3.5 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.6 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.7 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 循环泵 | 风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.9 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.10 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.11 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.12 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.13 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.14 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.15 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.16 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-6硫酸去胶机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于芯片金属前光刻胶的去除 |  |
| 1.4 | 设备功能 | 去除芯片表面的光刻胶 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 上料端 |  |
|  |  | SC3槽 |  |
|  |  | SC3槽 |  |
|  |  | HQDR槽 |  |
|  |  | QDR槽 |  |
|  |  | 马兰戈尼干燥槽 |  |
|  |  | 下料端 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 干燥方式 | 马兰戈尼干燥工艺，IPA采用氮气携带式，防碎片结构 |  |
| ★2.4 | 干燥槽分离结构 | 芯片分离不采用上升对齿结构，防止碎片 |  |
| ★2.5 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.4 |  | 带上下抖动功能，抖动频次可调 |  |
| 3.5 | 加热系统 | SC3：120±1℃ |  |
| 3.6 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.7 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 循环泵 | 耐高温风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.10 | 过滤器 | PFA，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.11 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.12 | 冷却槽 | SPM配冷却槽，可监控温度 |  |
| 3.13 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.14 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.15 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.16 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.17 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.18 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-7有机去胶机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于芯片金属后光刻胶的去除 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 去除芯片表面的光刻胶 |  |
| ▲1.4 | 设备组成 | 上料端 |  |
|  |  | NMP1槽 |  |
|  |  | NMP2槽 |  |
|  |  | ACE槽 |  |
|  |  | IPA1槽 |  |
|  |  | IPA2槽 |  |
|  |  | QDR槽 |  |
|  |  | 马兰戈尼干燥槽 |  |
|  |  | 下料端 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 干燥方式 | 马兰戈尼干燥工艺，IPA采用氮气携带式，防碎片结构 |  |
| ★2.4 | 干燥槽分离结构 | 芯片分离不采用上升对齿结构，防止碎片 |  |
| ★2.5 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 机械臂 | 2套，采用防腐结构 |  |
| ★3.4 | 设备性能要求 | 带上下抖动功能，抖动频次可调 |  |
| 3.5 | 加热系统 | 温度偏差±1℃ |  |
| 3.6 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.7 | 管路系统 | SUS316L材料，，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | SUS316L，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 循环泵 | SUS316L ，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.10 | 过滤器 | SUS316L，0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall，AFST） |  |
| 3.11 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.12 | 壳体材料 | SUS304 |  |
| 3.13 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.14 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.15 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.16 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.17 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.18 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| ★3.19 | 自动灭火装置 | 配CO2自动灭火器 |  |
| 序号1-8备件清洗机（无机） |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 手动 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于设备用备件的无机药液清洗； |  |
| 1.4 | 设备功能 | 用无机药液清洗设备用备件 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 箱体 |  |
|  |  | 超声槽 |  |
|  |  | 药液槽 |  |
|  |  | 操作面板 |  |
|  |  | 抽风系统 |  |
|  |  | 水枪1把 |  |
|  |  | N2枪1把 |  |
|  |  | 电控部分 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC220 50KHZ 单相三线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.4 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.5 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| ★3.6 | 超声波 | 40KHZ |  |
| 3.7 | 药液槽/QDR | NPP材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.8 | 控制系统 | PLC +按钮 |  |
| 3.9 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.10 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.11 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 3.12 | 供液系统 | CDS自动供液 |  |
| 序号1-9备件清洗机（有机） |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 手动 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 该设备用于设备用备件的有机药液清洗； |  |
| 1.4 | 设备功能 | 用有机药液清洗设备用备件 |  |
| ▲1.5 | 设备组成 | 箱体 |  |
|  |  | 超声槽 |  |
|  |  | 药液槽 |  |
|  |  | 操作面板 |  |
|  |  | 抽风系统 |  |
|  |  | 水枪1把 |  |
|  |  | N2枪1把 |  |
|  |  | 电控部分 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC220 50KHZ 单相三线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.3 | 管路系统 | SUS316L EP级 |  |
| 3.4 | 气动阀 | SUS316L |  |
| 3.5 | 有机槽 | GE214 |  |
| ★3.6 | 超声波 | 40KHZ |  |
| 3.7 | QDR | NPP材料 |  |
| 3.8 | 控制系统 | PLC +按钮 |  |
| 3.9 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.10 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.11 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 3.12 | 供液系统 | CDS自动供液 |  |
| ★3.13 | 自动灭火装置 | 配CO2自动灭火器 |  |
| 序号1-10炉管清洗机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 全自动，干进干出 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于石英炉管的清洗； |  |
| 1.3 | 设备功能 | 清洗石英炉管 |  |
| 1.4 | 设备组成 | 箱体 |  |
|  |  | 酸洗槽 |  |
|  |  | 水洗槽 |  |
|  |  | 升降门 |  |
|  |  | 机械手 |  |
|  |  | 抽风系统 |  |
|  |  | 旋转系统 |  |
|  |  | 水枪1把 |  |
|  |  | N2枪1把 |  |
|  |  | 电控部分 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 供液方式 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 2.2 | 设备工艺要求 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC220 50KHZ 单相三线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| ★3.3 | 机械臂 | 1套，采用防腐结构，可实现腐蚀槽与水槽之间的自动搬运 |  |
| 3.4 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| ★3.5 | 旋转系统 | 具备炉管旋转功能 |  |
| ★3.6 | 升降功能 | 具备炉口升降功能 |  |
| 3.7 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| ★3.9 | 腐蚀槽 | PVDF，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.10 | 循环泵 | 风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.11 | 过滤器 | 0.2 µm ，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.12 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.13 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.14 | 保护装置 | 防撞保护 |  |
| 3.15 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.16 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.17 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-11通风橱 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于处理异常片 |  |
| 1.3 | 自动化程度 | 手动 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 去除花篮表面颗粒，从而保证芯片在运输过程中不会被花篮沾污 |  |
| ▲1.4 | 设备组成 | 不锈钢骨架 |  |
|  |  | 调节风阀 |  |
|  |  | 水龙头 |  |
|  |  | 水槽 |  |
|  |  | 电控箱 |  |
|  |  | 多功能插座 |  |
|  |  | 水气枪 |  |
| 2 | 设备性能要求 |  |  |
| 2.1 | 设备动力电 | AC220 50KHZ 单相三线制 |  |
| 2.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 2.3 | 机壳 | PP材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| ★2.4 | FFU | 过滤等级H14 |  |
| 2.5 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 2.6 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 2.7 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 2.8 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 2.9 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-12金属腐蚀机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 自动化程度 | 半自动，干进湿出 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于芯片钛镍银金属的腐蚀； |  |
| 1.3 | 设备功能 | 腐蚀芯片金属 |  |
| 1.4 | 设备组成 | 钛镍银腐蚀槽 |  |
|  |  | QDR1 槽 |  |
|  |  | 镍腐蚀槽 |  |
|  |  | QDR2 槽 |  |
|  |  | 银腐蚀槽 |  |
|  |  | QDR3 槽 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| ★2.3 | 去除气泡功能 | 具备去除气泡的功能 |  |
| ★2.4 | 设备工艺要求 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| 3.1 | 设备动力电 | AC380 50KHZ 三相五线制 |  |
| 3.2 | 设备可靠性 | MTBF≥250 hours MTBR≤4hours |  |
| 3.2 | 机械臂 | 3套，采用防腐结构 |  |
| ★3.3 |  | 机械手可在药液槽与QDR槽之间旋转运动，实现腐蚀槽与QDR槽的自动传片。机械手配备抖动功能和芯片旋转功能 |  |
| 3.4 | 加热/冷却系统 | 控温精度±1℃ |  |
| 3.5 | 称量系统 | 自动按比例称量 |  |
| 3.6 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.7 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.8 | 循环泵 | 风囊泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.9 | 过滤器 | PFA，0.2 µm，参考品牌（Entegris、Pall、AFST） |  |
| 3.10 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.11 | 药液槽 | 可循环、配自动洗槽功能 |  |
| 3.12 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.13 | 保护装置 | 超温保护、防撞保护、缺液保护、漏电保护 |  |
| 3.14 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.15 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.16 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| 序号1-13马兰戈尼干燥机 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 3台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于芯片的干燥 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 芯片干燥 |  |
| 1.4 | 设备组成 | 主体 |  |
|  |  | 干燥槽 |  |
|  |  | 操作面板 |  |
|  |  | 上盖 |  |
|  |  | 电控系统 |  |
|  |  | 氮气携带机构 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ★2.1 | 颗粒要求 | 颗粒 Particle spec： 40 counts per wafer （＞0.3µm） |  |
| ★2.2 | 金属含量要求 | 金属Fe，Na，Al，Cu＜10ppb |  |
| 2.3 | 设备工艺要求 | 须满足CDS自动供液要求，并提供供液接口及电信号 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| ★3.1 | 干燥槽材料 | PVDF，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.2 | 管路系统 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.3 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.4 | 排速速度 | 分快排和慢排 速度可调 |  |
| 3.5 | IPA供液 | CDS自动供液 |  |
| 3.6 | 控制系统 | PLC+人机界面 |  |
| 3.7 | 保护装置 | 超温保护 |  |
| 3.8 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.9 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.10 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| ★3.11 | 马兰戈尼干燥机 | 不得采用对齿结构，需考虑防碎片 |  |
| ★3.12 | 灭火装置 | 配CO2自动灭火器 |  |
| 序号1-14 CDS供液系统 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 该设备用于向芯片车间内湿法设备提供 各种化学药品 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 化学药品自动供液系统 |  |
| ▲1.4 | 设备组成 | H2SO4供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | H2O2供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | HCL供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | NH4OH供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | HNO3供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | HF供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | BOE供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | 铝腐蚀液供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | 钛腐蚀液供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | 镍腐蚀液供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | 银腐蚀液供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | NMP供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | IPA供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | ACE供液箱+EBOX+VMB+管线 |  |
|  |  | 酸碱废液回收箱+管线 |  |
|  |  | 有机废液回收箱+管线 |  |
|  |  | 中央控制系统+监视系统 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| 2.1 | 设备工艺要求 | 供液箱源桶200L，一用一备 |  |
| ★2.2 | 设备工艺要求 | 自动提供各类化学药品，缺液自动报警 |  |
| ★2.3 | 设备工艺要求 | 部分废液药液需要回收 |  |
| ★2.4 | 设备工艺要求 | 需提前了解设备布局及设计院要求，确认好供液系统和回收系统厂区布局，并提供有效方案 |  |
| 3 | 设备性能要求 |  |  |
| ★3.1 | 管路系统 | 双套管，clear PVC/PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.2 | 气动阀 | PFA材料，参考品牌（CKD、Entegris、Pall） |  |
| 3.3 | 循环泵 | 隔膜泵，参考品牌（Iwaki、pillar、Pall） |  |
| 3.4 | PP/PVDF板材 | 高纯材料，参考品牌（劳士领、新美乐、GF） |  |
| 3.5 | 控制系统 | PLC +人机界面 |  |
| ★3.6 | 保护装置 | 缺液报警+应急处理 |  |
| 3.7 | 漏液检测和保护 | 配漏液检测器，设备底部配托盘 |  |
| 3.8 | EMO紧急停止功能 | 每2-3米设置1个EMO开关，机台前后均需配备 |  |
| 3.9 | 专业工具 | 提供1套PFA管切割及胀管工具 |  |
| ★3.10 | 灭火装置 | 有机试剂设备配CO2自动灭火装置 |  |

▲采购人在上表中推荐的参考品牌，供应商应予以积极响应。供应商也可以选择与采购人提供的参考品牌或相当于的其他品牌的货物进行投标，但必须在技术部分中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如经三分之二的评标委员会认定，供应商提供的产品低于招标文件规定的技术档次的，按无效投标处理。未作详细说明或未提供有关技术参数对照资料的视同“低于招标文件规定的技术档次。

- 标项2：光刻仪器设备      数量：4台

| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号2-1 薄片清洗机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备数量 |  | 1台 |  |  |
| 1.2 | 设备用途 |  | 6英寸150μm厚度薄片晶圆的刻蚀清洗工艺 |  |  |
| 1.3 | 设备功能 |  | 刻蚀清洗单元中,基片通过伯努利吸盘方式固定在承片台(CHUCK)上,电机带动晶片做离心式旋转,同时配合镍刻蚀液或HF药液、DIW等扫描单元进行清洗甩干。刻蚀清洗腔体配置PP板材密封焊接,防腐防漏。刻蚀清洗单元中配置独立的高效过滤单元,同时配置静电消除系统,提高机台的工艺稳定性 |  |  |
| 1.4 | 设备组成 |  | 框架，站盒对中单元，机器人，翻转单位，刻蚀清洗单元，管路系统，控制系统 |  |  |
| 1.5 | 结构形式 |  | 封闭式 |  |  |
| 1.6 | 材质 |  | 框架采用不锈钢框架防腐喷漆+化学品区域PPW包覆 |  |  |
| 1.7 | FFU |  | 过滤效率过滤效率：99.9995%@0.12μm； 风速0.2-0.4m/s |  |  |
| 2 | 传片单元 |  |  |  |  |
| 2.1 | 盒站位置数量 |  | 2个 |  |  |
| 2.2 | 晶片尺寸 |  | 6寸 |  |  |
| 2.3 | 取片方式 |  | 片到片 |  |  |
| 2.4 | 传片方式 |  | 机器人自动传送（限位夹持） |  |  |
| 2.5 | 重复定位精度 |  | ±0.1mm |  |  |
| 2.6 | 手臂材质 |  | 陶瓷 |  |  |
| 2.7 | 机器人转轴 |  | 4轴（R1\R2\Z\T） |  |  |
| 2.8 | 对中单元 |  | 机械对中 |  |  |
| 2.9 | 翻转单位 |  | 1个 |  |  |
| ▲2.10 | Wafer Mapping 功能 |  | 有，激光传感器（软件支持晶片数量和slot确认）可识别透明片和不透明片 |  |  |
| 2.11 | 漏扫及错扫率 |  | ＜1/10000 |  |  |
| 2.12 | 机械手臂操控手柄 |  | 有 |  |  |
| 3 | 清洗单元 |  |  |  |  |
| 3.1 | 工艺腔体 |  | 2（独立密闭） |  |  |
| 3.2 | 材质 |  | 腔体材质PP，CUP材质PTFE |  |  |
| 3.3 | 排废设计 |  | 废液、排风分离，排风量手动可调 |  |  |
| 3.4 | 废液排放 |  | 直排 |  |  |
| 3.5 | 晶圆尺寸 |  | 6寸 |  |  |
| 3.6 | 晶圆材质 |  | 碳化硅、砷化镓 |  |  |
| ★3.7 | 主轴电机 |  | 额定转速2000rpm； 最大转速2000rpm； 最大加速度2000rpm； 转速精度：±2RPM@100-2000RPM； 最小调整量：1RPM； 正反转功能：有，通过软件设定 |  |  |
| ▲3.8 | 承片台（CHUCK） |  | 伯努利吸盘 |  |  |
| ★3.9 | 刻蚀清洗腔体1 |  | Arm1：镍刻蚀液（室温-70℃/回收循环） Arm2：N2+DIW（直排） FIX Arm（固定臂）：DIW |  |  |
| ★3.10 | 刻蚀清洗腔体2 |  | Arm1：HF（室温/回收循环） Arm2：N2+DIW FIX Arm（固定臂）：DIW |  |  |
| 3.11 | 过滤系统 |  | 去离子水过滤器：0.1μm 刻蚀液过滤器：0.1μm N2过滤器： 0.003 μm |  |  |
| ▲3.12 | 视频监控 |  | 清洗单元各1个，机器人单元1个 |  |  |
| 3.13 | Spin门互锁 |  | 设置互锁传感器，打开Spin门，机台输出 报警 |  |  |
| 4 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 显示系统 |  | 15寸触摸屏 |  |  |
| 4.2 | 通讯方式 |  | Eather CAT总线 |  |  |
| ★4.3 | 控制界面 |  | 图形化人机交互界面；支持中英文一键切换，软件可对设备关键参数形成线性曲线，方便工艺跟踪查询 |  |  |
| 4.4 | USB\MES功能 |  | 有 |  |  |
| 4.5 | 软件备份功能 |  | 有（log、参数、系统、设备、复位等功 能备份） |  |  |
| 4.6 | 权限级别管理功能 |  | 有（生成、工艺、设备权限密码管理，模块功能可由设备最高权限分配） |  |  |
| 4.7 | 软件及控制系统 |  | 拥有软件及控制系统全套源代码，后续可以实现设备改造升级 |  |  |
| 5 | 工艺验收 |  |  |  |  |
| 5.1 | 清洗后外观检查 |  | 1.清洗后晶圆表面不能有灰尘、残留物、玻 璃碎片、油污等 2.肉眼检查无污物或残留物 3.清洗后正面不允许有划伤损伤 4.晶圆背面无污点/划伤/残留 5.具体指标： 粒径0.2um以内，particle数量50个以下， 粒径大于0.3μm，particle数量40个以下 6.设备稳定性：传输：连续传输1000片， 无故障（除人为误操作）； 7.碎片率：小于1/10000（超薄片≤1/ 2000）； MTTF：≥400小时； MTTR：≤4小时； |  |  |
| 序号2-2全自动匀胶显影机（2C2D） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备概述 |  |  |  |
| 1.1 |  | 设备数量 |  | 1台 |  |
| ★1.2 |  | 设备用途 |  | 6英寸标准圆形基片匀胶 、显影工艺，未来可升级8寸 |  |
| 1.3 |  | 设备功能 |  | 为全自动设备，人工将晶片盒放到片盒承 载台后，编辑配方后机台自动完成匀胶和显影工艺制程 |  |
| 1.4 |  | 设备组成 |  | 框架、传片单元，匀胶单元，显影单元，热盘、冷盘单元，HMDS预处理单元，管路系统，控制系统等 |  |
| 1.5 |  | 结构形式 |  | 封闭式 |  |
| 1.6 |  | 材质 |  | 框架采用ɸ40 mm方管不锈钢焊接框架，外钣金采用SUS304表面喷塑 |  |
| 1.7 |  | FFU |  | 过滤效率99.99%@0.3um；风量36、60m³/h， 2档，风速0.2-0.6m/s |  |
| 1.8 |  | THC（温湿度控制器） |  | 温度：< +/- 0.1℃@20.0~25.0℃ 湿度：< +/- 1 %@40.0~50.0% 风速：0.4 m/s |  |
| 2 |  | 工艺要求 |  |  |  |
| ▲2.1 |  | 计算方法 |  | （T最大-T最小）/（T最大+T最小）每片 测量5个点, 测量5片） 检测条件：光刻胶粘度小于100cp，目标厚 度2 µm，CD：1-2 µm边缘5 mm内测试（被测量晶片在加工过程中温度变化不得超过±2℃，湿度变化不得超过±3%） 匀胶均匀性：Wafer in≤1% 显影均匀性：Wafer in≤3%，（以图形底 部进行测量） |  |
| ▲2.2 |  | 设备稳定性 |  | 传输：连续传输1000片，无故障（除人为 误操作）； 碎片率：小于1/10000； MTTF：≥400小时； MTTR：≤4小时； |  |
| 3 |  | 设备性能要求 |  |  |  |
| 3.1 |  | 传片单元 |  | 盒站位置数量：2个 |  |
|  |  |  |  | 晶片尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 取片方式：片到片 |  |
|  |  |  |  | 传片方式：机器人自动传送（真空吸附晶片传送） |  |
|  |  |  |  | 重复定位：精度±0.1 mm |  |
|  |  |  |  | 手臂材质：陶瓷 |  |
|  |  |  |  | 机器人转轴：4轴（R1\R2\Z\T） |  |
|  |  |  |  | 对中单元：1个机械对中单元，具有真空吸附功能 |  |
|  |  |  |  | ▲Wafer Mapping 功能：有，激光传感器（软件支持晶片数量和slot确认）可识别透明和非透明wafer |  |
|  |  |  |  | 漏扫及错扫率：＜1/10000 |  |
|  |  |  |  | 机械手臂操控手柄：有 |  |
| 3.2 |  | 匀胶单元 |  | 工艺腔体：2 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计，防止光刻胶堆积造成反溅，保证匀胶均匀性 |  |
|  |  |  |  | CUP设计：采用PP材质一次性注塑而成，侧壁光滑，减少光刻胶粘连，延长PM时间，保证CUP内部气流的均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式：PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 胶嘴数量:每个腔体3路光刻胶，每路光刻胶采用独立电动胶泵供应 COT1：2路200 cp以下粘度光刻胶+1路 200-600 cp粘度光刻胶±1路针筒式供胶 COT2：2路200 cp以下粘度光刻胶+1路 200-600 cp粘度光刻胶±1路针筒式供胶 |  |
|  |  |  |  | 有胶嘴自动清洗功能：有，喷嘴内管直径：1/16" |  |
|  |  |  |  | CUP自动清洗功能：有，RRC清洗 |  |
|  |  |  |  | 光刻胶路恒温控制系统：采用水域恒温，23℃±0.1℃ |  |
|  |  |  |  | RRC预清洗功能：有 |  |
|  |  |  |  | 背喷BSR：2路背喷喷嘴；背洗范围可调 |  |
|  |  |  |  | 顶喷EBR：有 |  |
|  |  |  |  | ★光刻胶摆臂： 水平移动：电机+同步带传动： 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片滴胶中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1 m/s |  |
| 3.3 |  | 显影单元 |  | 单元数量：2 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计 |  |
|  |  |  |  | CUP结构：CUP采用PP材质一次性注塑而成，侧壁光滑，保证CUP内部气流的均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式：PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 显影液喷嘴： 显影液：每个腔体2路，共2种显影液 DEV1: 2路显影液+1路DIW DEV2: 2路显影液+1路DIW 显影液喷嘴：柱状puddle 显影液柱状喷嘴：喷嘴内管直径：3 mm |  |
|  |  |  |  | 显影液恒温系统：有，23℃±0.1℃ |  |
|  |  |  |  | 液量精度：100±2ml |  |
|  |  |  |  | 显影液过滤精度：0.05µm |  |
|  |  |  |  | 背喷数量：1组DIW；喷嘴内部直径：1/32"；清洗范围：背面5mm和侧面清洗后无药液残留 |  |
|  |  |  |  | ★显影液摆臂： 水平移动：电机+同步带传动 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片显影中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1m/s |  |
| 3.4 |  | 冷热盘单元 |  | 热盘： 数量：6块； 温度范围：50℃-180℃； 温度最小调整量：0.1℃； 温度均匀性：50.1℃-120℃ ±0.7℃ 120.1℃-180℃ ±1.5℃； 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
|  |  |  |  | 冷盘： 数量：2块； 温度范围：20℃-25℃； 温度均匀性：±0.2℃(20℃-25℃ )； 温度最小调整量：0.1℃； 控制方式：精密温控器； 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
| 3.5 |  | HMDS增粘剂单元 |  | 数量：1； 温度范围：HP：50-180℃； 最小调整量：0.1℃； 温度均匀性：50.0-130.0℃±1℃； 130.1-180.0℃±2℃； HMDS预处理方式：工艺腔体内，真空环境、 热板加热并气化喷洒 HMDS流量：10±2 ml/min； 接触间隙：0.1 mm，点接触； 排风系统：有 |  |
| 3.6 |  | 控制系统 |  | 显示系统：14寸触摸屏 |  |
|  |  |  |  | 通讯方式：Eather CAT总线 |  |
|  |  |  |  | ★控制界面：图形化人机交互界面；支持中英文一键切换，软件可对设备关键参数形成线性曲线，方便工艺跟踪查询 |  |
|  |  |  |  | USB\MES功能：有 |  |
|  |  |  |  | 软件备份功能：有（log、参数、系统、设备、复位等功能备份） |  |
|  |  |  |  | 限级别管理功能：有（生成、工艺、设备权限密码管理，模块功能可由设备最高权限分配） |  |
|  |  |  |  | 软件及控制系统：拥有软件及控制系统全套源代码，后续可以实现设备改造升级 |  |
| 4 |  | 其他要求 |  |  |  |
| 4.1 |  | 设备状态 |  | 新设备 |  |
| 4.2 |  | 备件消耗 |  | 设备常用耗材备件清单 |  |
| 4.3 |  | 材料消耗 |  | 光刻胶、显影液、背洗液结合实际生产情况 |  |
| 4.4 |  | 外加设备 |  | THC、恒温柜 |  |
| 4.5 |  | 特气化学品投资 |  | 无 |  |
| 4.6 |  | 产出速率片/小时 |  | 根据工艺时间进行测算 |  |
| 4.7 |  | 开机率（MTBF） |  | ≥400小时 |  |
| 序号2-3全自动匀胶显影机（1C1D）聚酰亚胺 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备概述 |  |  |  |
| 1.1 |  | 设备数量 |  | 1台 |  |
| ★1.2 |  | 设备用途 |  | 6英寸标准圆形基片匀胶 、显影工艺未来可升级8寸 |  |
| 1.3 |  | 设备功能 |  | 为全自动设备，人工将晶片盒放到片盒承 载台后，编辑配方后机台自动完成匀胶和显影工艺制程 |  |
| 1.4 |  | 设备组成 |  | 框架、传片单元，匀胶单元，显影单元，热盘单元，冷盘单元，管路系统，控制系统 |  |
| 1.5 |  | 结构形式 |  | 封闭式 |  |
| 1.6 |  | 材质 |  | 框架采用ɸ40 mm方管不锈钢焊接框架，外钣金采用SUS304表面喷塑 |  |
| 1.7 |  | FFU |  | 过滤效率99.99%@0.3um；风量36、60m³/h， 2档，风速0.2-0.6m/s |  |
| 2 |  | 工艺要求 |  |  |  |
| ▲2.1 |  | 计算方法 |  | （T最大-T最小）/（T最大+T最小）每片 测量5个点, 测量5片） 检测条件： 光刻胶粘度小于1000-10000cp， 目标厚度30um，边缘5mm内测试（被测量晶片在加工过程中温度变化不得超过±2℃，湿度变化不得超过±3%） 匀胶均匀性：Wafer in≤5% 显影均匀性：Wafer in≤5%，（以图形底 部进行测量） |  |
| ▲2.2 |  | 设备稳定性 |  | 传输：连续传输1000片，无故障（除人为 误操作）； 碎片率：小于1/10000； MTTF：≥400小时； MTTR：≤4小时； |  |
| 3 |  | 设备性能要求 |  |  |  |
| 3.1 |  | 传片单元 |  | 盒站位置数量：2个 |  |
|  |  |  |  | 晶片尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 取片方式：片到片 |  |
|  |  |  |  | 传片方式：机器人自动传送（真空吸附晶片传送） |  |
|  |  |  |  | 重复定位：精度±0.1 mm |  |
|  |  |  |  | 手臂材质：陶瓷 |  |
|  |  |  |  | 机器人转轴：3轴（R\Z\T） |  |
|  |  |  |  | 对中单元：1个机械对中单元，具有真空吸附功能 |  |
|  |  |  |  | ▲Wafer Mapping 功能：有，激光传感器（软件支持晶片数量和slot确认）可识别透明和非透明wafer |  |
|  |  |  |  | 漏扫及错扫率：＜1/10000 |  |
|  |  |  |  | 机械手臂操控手柄：有 |  |
| 3.2 |  | 匀胶单元 |  | 工艺腔体：1 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计，防止光刻胶堆积造成反溅，保证匀胶均匀性 |  |
|  |  |  |  | CUP设计：CUP采用PP材质一次性注塑而成，侧壁光滑，减少光刻胶粘连，延长PM时间，保证CUP内部气流的均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式：PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 胶嘴数量：每个腔体1路光刻胶（聚酰亚胺） 光刻胶采用独立电动胶泵供应 1路1000cp-10000cp，1路针筒式供胶 |  |
|  |  |  |  | 有胶嘴自动清洗功能：有，喷嘴内管直径：1/16" |  |
|  |  |  |  | CUP自动清洗功能：有，RRC清洗 |  |
|  |  |  |  | RRC预清洗功能：有 |  |
|  |  |  |  | 背喷BSR：2路背喷喷嘴；背洗范围可调 |  |
|  |  |  |  | 顶喷EBR：有 |  |
|  |  |  |  | ★光刻胶摆臂： 水平移动：电机+同步带传动： 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片滴胶中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1 m/s |  |
| 3.3 |  | 显影单元 |  | 单元数量：1 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计 |  |
|  |  |  |  | CUP结构：CUP采用PP材质一次性注塑而成，侧壁光滑，保证CUP内部气流的均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式：PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 显影液喷嘴： 显影液：1路显影液，共1种显影液 1路显 影液+1路DIW 显影液喷嘴：柱状puddle 显影液柱状喷嘴：喷嘴内管直径：3mm |  |
|  |  |  |  | 背喷数量：1组DIW；喷嘴内部直径：1/32"；清洗范围：背面5mm和侧面清洗后无药液残留 |  |
|  |  |  |  | ★显影液摆臂： 水平移动：电机+同步带传动 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片显影中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1m/s |  |
| ★3.4 |  | 冷热盘单元 |  | 热盘： 数量：2块； 温度范围：50℃-180℃； 温度最小调整量：0.1℃； 温度均匀性：50.1℃-120℃ ±1℃； 120.1℃-180℃ ±2℃； 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
|  |  |  |  | 冷盘： 数量：1块； 温度范围：跟随PCW温度 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
| 3.5 |  | 控制系统 |  | 显示系统：14寸触摸屏 |  |
|  |  |  |  | 通讯方式：EatherCAT总线 |  |
|  |  |  |  | ★控制界面：图形化人机交互界面；支持中英文一键切换，软件可对设备关键参数形成线性曲线，方便工艺跟踪查询 |  |
|  |  |  |  | USB\MES功能：有 |  |
|  |  |  |  | 软件备份功能：有（log、参数、系统、设备、复位等功能备份） |  |
|  |  |  |  | 限级别管理功能：有（生成、工艺、设备权限密码管理，模块功能可由设备最高权限分配） |  |
|  |  |  |  | 软件及控制系统：拥有软件及控制系统全套源代码，后续可以实现设备改造升级 |  |
| 4 |  | 其他要求 |  |  |  |
| 4.1 |  | 设备状态 |  | 新设备 |  |
| 4.2 |  | 备件消耗 |  | 设备常用耗材备件清单 |  |
| 4.3 |  | 材料消耗 |  | 光刻胶、显影液、背洗液结合实际生产情况 |  |
| 4.4 |  | 外加设备 |  | 无 |  |
| 4.5 |  | 特气化学品投资 |  | 无 |  |
| 4.6 |  | 产出速率 片/小时 |  | 根据工艺时间进行测算 |  |
| 4.7 |  | 开机率（MTBF） |  | ≥400小时 |  |
| 序号2-4半自动匀胶显影机（1C1D） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备概述 |  |  |  |
| 1.1 |  | 设备数量 |  | 1台 |  |
| ★1.2 |  | 设备用途 |  | 6英寸标准圆形基片匀胶 、显影工艺，以及一些小尺寸及不规则基片 |  |
| 1.3 |  | 设备功能 |  | 采用手动上下片，支持自动滴胶和显影功能，配备HMDS单元和冷热盘单元，同时可实现手动滴胶、手动显影等功能，适合于不同工艺多种光刻胶，操作方便灵活。 |  |
| 1.4 |  | 设备组成 |  | 框架，匀胶单元，显影单元，热盘单元，冷盘单元，HMDS预处理单元，管路系统，控制系统 |  |
| 1.5 |  | 结构形式 |  | 封闭式 |  |
| 1.6 |  | 材质 |  | 框架采用ɸ40 mm方管不锈钢焊接框架，外钣金采用SUS304表面喷塑 |  |
| 1.7 |  | FFU |  | 过滤效率99.99%@0.3um；风量36、60m³/h， 2档，风速0.2-0.6m/s |  |
| 2 |  | 工艺要求 |  |  |  |
| ▲2.1 |  | 计算方法 |  | （T最大-T最小）/（T最大+T最小）每片 测量5个点, 测量5片） 检测条件：光刻胶粘度小于100cp以下粘度，目标厚度2um，边缘5mm内测试（被测量晶片在加工过程中温度变化不得超过±2℃，湿度变化不得超过±3%） 匀胶均匀性：Wafer in≤1% 显影均匀性：Wafer in≤3%，（以图形底 部进行测量） |  |
| ▲2.2 |  | 设备稳定性 |  | 碎片率：小于1/10000； MTTF：≥400小时； MTTR：≤4小时； |  |
| 3 |  | 设备性能要求 |  |  |  |
| 3.1 |  | 匀胶单元 |  | 工艺腔体：1 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计，防止光刻胶堆积造成反溅，保证匀胶均匀性 |  |
|  |  |  |  | CUP设计：CUP结构采用4层CUP结构，增加导流层，有效控制腔体内气流，保证匀胶均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式：PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 胶嘴数量:2路光刻胶 1路200cp以下粘度胶泵供应系统 1路200-600cp以下粘度胶泵供胶系统 1路针筒式供胶 |  |
|  |  |  |  | 有胶嘴自动清洗功能：有，喷嘴内管直径：1/16" |  |
|  |  |  |  | CUP自动清洗功能：有 |  |
|  |  |  |  | RRC预清洗功能：有 |  |
|  |  |  |  | 背喷BSR：2路背喷喷嘴；背洗范围可调 |  |
|  |  |  |  | 顶喷EBR：有 |  |
|  |  |  |  | ★光刻胶摆臂： 水平移动：电机+同步带传动： 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片滴胶中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1 m/s |  |
| 3.2 |  | 显影单元 |  | 单元数量：1 |  |
|  |  |  |  | 材质：PPW |  |
|  |  |  |  | 排废设计：CUP底部采用倾斜式曲面设计 |  |
|  |  |  |  | CUP结构：采用4层CUP结构，增加导流层，有效控制腔体内气流，保证显影均匀性 |  |
|  |  |  |  | 晶圆尺寸：6寸 |  |
|  |  |  |  | 晶圆材质：碳化硅、砷化镓 |  |
|  |  |  |  | 主轴电机： 额定转速3000 rpm； 最大转速6000 rpm； 最大加速度30000 rpm； 转速精度：±1RPM@100-6000RPM； 最小调整量：1RPM； 电机功率：750 W； 正反转功能：有，通过软件设定； 温控方式： PCW冷却 |  |
|  |  |  |  | 承片台（CHUCK）夹持方式：真空吸附，小面积接触； 材质：PEEK； 真空检测：2段式数显真空压力表 |  |
|  |  |  |  | 显影液喷嘴： 显影液：2路显影液，共2种显影液 2路显影液+1路DIW 显影液喷嘴：柱状puddle 显影液柱状喷嘴：喷嘴内管直径：3mm |  |
|  |  |  |  | 背喷数量：1组DIW；喷嘴内部直径：1/32"；清洗范围：背面5mm和侧面清洗后无药液残留 |  |
|  |  |  |  | ★显影液摆臂： 水平移动：电机+同步带传动 上下运动：气缸 采用直线型摆臂，方便维护，保证晶片显影中心精度，保证匀胶均匀性；水平移动速度：0.2-1m/s |  |
| 3.3 |  | 冷热盘单元 |  | 热盘： 数量：1块； 温度范围：50℃-180℃； 温度最小调整量：0.1℃； 温度均匀性：50.1℃-120℃ ±0.7℃； 120.1℃-180℃ ±1.5℃； 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
|  |  |  |  | 冷盘： 数量：1块； 温度范围：跟随PCW温度 晶片与盘面距离：0.1 mm |  |
| 3.4 |  | HMDS增粘剂单元 |  | 数量：1； 温度范围：HP：50-180℃； 最小调整量：0.1℃； 温度均匀性：50.0-120.0℃±1℃；120.1-180.0℃±2℃； HMDS预处理方式：工艺腔体内，真空环境、 热板加热并气化喷洒 HMDS流量：10±2ml/min； 接触间隙：0.1mm，点接触； 排风系统：有 |  |
| 3.5 |  | 控制系统 |  | 显示系统：12寸触摸屏 |  |
|  |  |  |  | 通讯方式：Eather CAT总线 |  |
|  |  |  |  | ★控制界面：图形化人机交互界面；支持中英文一键切换，软件可对设备关键参数形成线性曲线，方便工艺跟踪查询 |  |
|  |  |  |  | USB\MES功能：有 |  |
|  |  |  |  | 软件备份功能：有（log、参数、系统、设备、复位等功能备份） |  |
|  |  |  |  | 限级别管理功能：有（生成、工艺、设备权限密码管理，模块功能可由设备最高权限分配） |  |
|  |  |  |  | 软件及控制系统：拥有软件及控制系统全套源代码，后续可以实现设备改造升级 |  |
| 4 |  | 其他要求 |  |  |  |
| 4.1 |  | 设备状态 |  | 新设备 |  |
| 4.2 |  | 备件消耗 |  | 设备常用耗材备件清单 |  |
| 4.3 |  | 材料消耗 |  | 光刻胶、显影液、背洗液结合实际生产情况 |  |
| 4.4 |  | 外加设备 |  | 无 |  |
| 4.5 |  | 特气化学品投资 |  | 无 |  |
| 4.6 |  | 产出速率片/小时 |  | 根据工艺时间进行测算 |  |
| 4.7 |  | 开机率（MTBF） |  | ≥400小时 |  |

- 标项3：表面粗糙度检测设备      数量：1台

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于SiC线及晶圆片的表面三维形貌、表面粗糙度测量及分析 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 用于6英寸及以下尺寸晶圆表面形貌的综合检测。针对表面的形貌如粗糙度、局部微观轮廓，线宽，线高，槽深等有纳米尺度的检测能力，提供亚纳米级别分辨率的表面形貌图像，能够定量样品的表面粗糙度到Å等级。 |  |
| 1.4 | 设备组成 | 高速工业型AFM控制器系统，含在线控制软件，测量及图像分析软件 |  |
| 1.5 |  | AFM仪器光学机械系统，包含激光扫描头，XYZ宏微动平台，辅助光学系统，大理石龙门架装置等 |  |
| 1.6 |  | AFM减震隔音系统，包含气浮式减震台、整机密闭式金属屏蔽隔音罩 |  |
| 1.7 |  | AFM附件及其他装置，包含探针、工具、说明书、电脑、气源装置等 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ▲2.1 | SiC线及晶圆片 | 实现2-6英寸大小的晶圆片表面形貌测试； 真空吸附式载物台固定样品测试； 对不同抛光程度的SiC晶圆片以及SiC外延片测试表面粗糙度，测试的Ra值范围在0.05 nm~500 nm之间； 对SiC线测试表面形貌尺寸，测试的线宽范围在5 nm~50 μm之间，线高范围在0.2 nm~10 μm之间。 |  |
| 3 | 设备装机要求 |  |  |
| 3.1 | 适配电源 | 提供电源是220 V单相 50 Hz制式，三孔插座数≥5个 |  |
| 3.2 | 空气环境 | 温度10~30 ℃，相对湿度60±20 % |  |
| 3.4 | 正压气源 | 供给气压为0.35~0.7 MPa的气源，气管口径6 mm。若无则需用配套的空压机 |  |
| 3.5 | 真空负压源 | 负压≥700 mmHg，气管口径6 mm。若无则需用配套的真空泵 |  |
| 4 | 设备性能要求 |  |  |
| ▲4.1 | 工作模式 | 轻敲模式、接触模式、摩擦力/横向力模式、磁力/静电力模式、力曲线测量模式（F-Z曲线，RMS-Z曲线） |  |
| ★4.2 | 工作方式 | XYZ三轴均采用压电陶瓷驱动探针针尖进行扫描，工作扫描时样品保持不动，样品大小及重量完全不受扫描器的限制 |  |
| ★4.3 | 激光扫描头 | 三轴分离式扫描器，扫描范围XY方向≥100 μm*100 μm，Z方向≥10 μm，系统高度噪音RMS≤0.05 nm，激光器波长650 nm，光功率≤0.5 mW，光电探测器波长带宽400~1100 nm，灵敏度6 mV/nm |  |
| ▲4.4 | XY样品台装置 | 真空吸附式样品载物台，直径≥150 mm；可测试最大样品直径≥200 mm，最大重量≥25 kg；样品边缘位置测量精度及分辨率与中心位置保持一致，完全不受样品台移动影响；样品台移动行程≥150*150 mm，重复定位精度PV值≤2 μm |  |
| 4.5 | Z向进针系统 | 样品趋近方式，智能自动进针，步进马达加压电陶瓷自动探测的智能进针，Z轴升降行程≥15 mm |  |
| 4.6 | 手轮摇杆装置 | 通过手轮摇杆可六个自由度任意控制样品台的移动和样品的升降，方向和速度均可根据手感来调节 |  |
| 4.7 | 辅助光学系统 | 原位光学观测系统，便于原位观测和选取测试区域；同轴照明光源设计；10 X光学物镜和数字放大；光学显微最小分辨率≤1 μm |  |
| 4.8 | 整机光机结构 | 龙门架式大理石结构，稳定可靠，避免了悬臂梁结构的弹性振动；水平和垂直方向均做了机械平衡性设计，有效降低刚性结构的固有频率 |  |
| ★4.9 | 防震隔音系统 | 气浮式减震台，固有频率低至1.5 Hz，密闭式隔音箱系统，使整台原子力显微镜仪器都处在密闭的隔音箱体内部工作，可有效抑制测试过程中环境振动和噪音等外界扰动对测试结果的影响 |  |
| 4.10 | 控制器系统 | 内置DSP处理器，嵌入式PID自整定智能调节器，无需手动设置，系统自动整定优化参数，以DSP技术为基础实现完全数字反馈控制系统方案；高速ΜSB通讯接口，完全实现采样点的高实时性和时间间隔的准确性，确保通讯的高稳定和数据的可靠性 |  |
| ★4.11 | 在线控制软件 | 具备接触、轻敲、抬高等多种扫描模式，多种扫描控制、多通道信号同时采集和显示、具备实时在线图像重构及测量等功能 |  |
| 4.12 | 图像分析软件 | 具有数据导出功能，用户可取得原始数据；图像同步功能，可指定多达4个相关图像同步处理；用户任意定义的24位系统调色板；图像滤波（平均值滤波/卷积滤波/高斯滤波/局部统计滤波/中值滤波/排序滤波/滚球滤波/TOP-HAT滤波/消除扫描线 |  |
| 5 | 验收说明 |  |  |
| 5.1 | 工作模式 | 能够实现以下测试模式：轻敲模式、接触模式、摩擦力/横向力模式、力曲线测量模式、磁力/静电力显微镜模式等测试功能。 |  |
| 5.2 | 测量范围 | 标准光栅块扫描，验证XY方向≥100 μm*100 μm，Z方向≥10 μm。 |  |
| 5.3 | 系统噪音 | 高抛的SiC衬底扫描，验证设备系统高度噪音RMS≤0.05 nm。 |  |
| 5.4 | 分辨率 | 轻敲模式下能够达到原子级分辨率，对高抛的硅衬底或碳化硅衬底测试表面粗糙度Ra值能够达到≤0.1 nm级别；对SiC/GaN外延材料表征，能够测出清晰的原子台阶图像，或能够测出其他具有原子台阶结构的样品。 |  |
| 5.5 | 工作台行程 | 6英寸晶圆测试扫描，验证样品台XY方向移动行程达到150*150 mm。 |  |
| 5.6 | 样品尺寸及重量 | 真空吸附式样品载物台，直径≥150 mm，能够完成2寸、3寸、4寸、6寸晶圆真空吸附固定测试；能够完成不规则样品测试，可测试最大样品直径≥200 mm，最大重量≥25 kg。 |  |
| 6 | 备件 |  |  |
| 6.1 | 探针 | 共振频率300 kHz，力常数48 N/m（50根） |  |

- 标项4：掺杂仪器设备      数量：2台

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号4-1高温氧化炉 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于最大晶圆尺寸6英寸的碳化硅高温氧化工艺 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 主要应用于用于SiC高温氧化工艺，同时满足各种真空、气氛高温氧化等特殊工艺 |  |
| ★1.4 | 功能性能 | 干氧、湿氧、NO退火、DCE清洗 |  |
| 1.5 | 设备组成 | 加热系统、工艺腔室、工艺气体系统、真空系统、操作监控系统、装载升降装置、自动传片装置、水冷却系统、温度控制系统 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| 2.1 | 适配晶圆尺寸 | 6寸 |  |
| ▲2.2 | 气路 | N2、Ar、O2、NO、N2O、H2、CDA |  |
| 2.3 | MFC精度 | ±1% |  |
| ▲2.4 | 最高温度 | ≤1500 ℃ |  |
| 2.5 | 温度控制精度 | ±1 ℃，@1300 ℃ |  |
| ★2.6 | 恒温场均匀性 | ±4 ℃ |  |
| 2.7 | 恒温区长度 | ≥250 mm |  |
| 2.8 | 压力控制范围 | 100 mbar~900 mbar |  |
| ★2.9 | 最大载片量 | ≥50片/批 |  |
| 2.10 | 腔体漏率 | ≤1.5 mbar L/s |  |
| 2.11 | 外套管漏率 | ≤1.5 mbar L/s |  |
| 2.12 | 颗粒度 | ≤30@0.32微米以上 |  |
| 2.13 | 金属沾污 | ≤1.5E11 atm/cm2 |  |
| ★2.14 | 氧化层厚度片内均匀性 | ≤2.5 % |  |
| ★2.15 | 氧化层厚度片间均匀性 | ≤3 % |  |
| ★2.16 | 氧化层批间厚度均匀性 | ≤3 % |  |
| 2.17 | SiO2生长速率 | ≥40 nm/h |  |
| 3 | 设备装机要求 |  |  |
| 3.1 | 供电 | 3相五线，380V±10%，50 Hz；最大消耗功率：90 KW |  |
| 3.2 | 环境温度 | RT～30 ℃ |  |
| 3.3 | 环境湿度 | 30%～70% |  |
| 3.4 | 工艺气体源压力 | 0.3~0.5 Mpa；气源柜最大耗气量：200 m3/h |  |
| 3.5 | 压缩空气源压力 | 0.4~0.8 Mpa |  |
| 3.6 | 排风 | 流速500 L/min ,压力-500 Pa |  |
| 3.7 | 冷却水 | 系统压力：0.3~0.6 Mpa，水温控制：进水温度不超过25 ℃；流量：25 L/min |  |
| 4 | 设备性能要求 |  |  |
| 4.1 | 加热系统 | 加热体无金属加热方式：石墨电阻加热(提供厂家) |  |
| 4.2 |  | 温区长度：≥250 mm |  |
| 4.3 |  | 加热体无金属 |  |
| 4.4 |  | 恒温区温度均匀性≤±4 ℃ |  |
| 4.5 |  | 典型工作温度最大工艺时间1300 ℃下≥3 hour |  |
| 4.6 | 工艺腔室 | 炉管：高纯反应式烧结碳化硅+CVD SiC，立式炉管 |  |
| 4.7 |  | 漏率：≤1.5 mbar L/s |  |
| 4.8 |  | 腔室工作压力：100 mbar至900 mbar |  |
| 4.9 | 温控系统 | 测温范围：350~1500 ℃ |  |
| 4.10 |  | 控温方式：红外控温 |  |
| 4.11 |  | 控温精度：±1℃ |  |
| 4.12 | 气路系统 | 包含原位清洗 |  |
| 4.13 |  | 气体流量：Ar 10SLM, N2 20SLM具体根据工艺而定(质量流量计参考品牌horiba、MKS、七星) |  |
| 4.14 | 传输系统 | N2气氛清洗，带氧含量监控 |  |
| ▲4.15 |  | 设备提供6工位缓存区，可识别Si/SiC晶圆 |  |
| 4.16 | 操作系统 | 基于windows系统 |  |
| 4.17 |  | 图形化操作界面，触摸屏或鼠标操作 |  |
| 5 | 验收说明 |  |  |
| 5.1 | 适配晶圆尺寸 | 测量检查 |  |
| 5.2 | 气路 | 测量检查 |  |
| 5.3 | MFC精度 | 所有MFC的实际流量与设定流量（满量程的25%，50%，75%）的偏差≤±1% |  |
| 5.4 | 最高温度 | 按正常工艺运行，可升温至1500℃ |  |
| 5.5 | 温度控制精度 | 在温度稳定后，温度前后变化值不超过±1℃，@1300 ℃ |  |
| 5.6 | 恒温场均匀性 | 插入Profile TC热偶，升温1300 ℃， Profile TC热偶温度偏差≤±4 ℃ |  |
| 5.7 | 恒温区长度 | 测量检查 |  |
| 5.8 | 压力控制范围 | 分别设置压力为： 100 mbar/500 mbar/900 mbar，待稳定后计算误差不超过3% |  |
| 5.9 | 最大载片量 | 测量检查 |  |
| 5.10 | 腔体漏率 | 抽真空后，工艺腔体关闭阀门保压，计算前后压力变化值，压升率应≤1.5 mbar L/s |  |
| 5.11 | 外套管漏率 | 抽真空后，外套管关闭阀门保压，计算前后压力变化值，压升率应≤1.5 mbar L/s |  |
| 5.12 | 颗粒度 | 按正常工艺运行，增加值不超过30颗 |  |
| 5.13 | 金属沾污 | 按厂家提供的工艺测试条件，采用TXRF或ICP-MS方式标准化检测晶圆片 |  |
| 5.14 | 氧化层厚度均匀性 | 膜厚标准化测试与统计 |  |
| 5.15 | SiO2生长速率 | 膜厚标准化测试与统计 |  |
| 6 | 备件 |  |  |
| 6.1 | 备件要求 | 提供标准备件包一份（附清单） |  |
|  |  | 提供炉管一套 |  |
| 序号4-2 高温退火炉 |  |  |  |
| 1 | 设备概述 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于6英寸SiC大功率器件高温退火激活工艺 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 对SiC离子注入产生的晶格损伤进行修复和注入离子予以激活 |  |
| 1.4 | 设备组成 | 加热系统、工艺腔室、工艺气体系统、真空系统、操作监控系统、装载升降装置、自动传片装置、水冷却系统、温度控制系统 |  |
| 2 | 工艺要求 |  |  |
| ▲2.1 | 最高温度 | ≥ 2000 ℃ |  |
| ▲2.2 | 温度控制精度 | ± 1 ℃ |  |
| 2.3 | 恒温场均匀性 | ± 5 ℃ |  |
| 2.4 | 升温速率500℃-2000 ℃ | 时间≤ 20 min |  |
| 2.5 | 降温速率2000℃-500 ℃ | 时间≤ 3 h |  |
| ★2.6 | 恒温区长度 | ≥ 250 mm |  |
| 2.7 | 本底真空 | ≤ 0.1 mbar |  |
| 2.8 | 工艺腔体漏率 | ≤0.5 mbar L/s |  |
| 2.9 | 外套管漏率 | ≤1.5 mbar L/s |  |
| 2.10 | 最大载片量 | ≥ 50片/批 |  |
| 2.11 | 晶圆尺寸 | 6寸 |  |
| ▲2.12 | 传片方式 | 自动 (C to C) |  |
| 2.13 | 金属沾污（增加值） | ≤ 1.5E+11 atoms/cm2（Fe、Ni、Cr、Cu、Zn、Ti、Co金属杂质） |  |
| ★2.14 | 颗粒度 | 30颗（@0.2微米）700℃工艺 |  |
| ★2.15 | 片内方阻均匀性 | ± 2.5% |  |
| ★2.16 | 片间方阻均匀性 | ± 2.5% |  |
| ★2.17 | 批间方阻均匀性 | ± 3% |  |
| 3 | 设备装机要求 |  |  |
| 3.1 | 供电 | 三相五线，380 V±10%，50 Hz；最大消耗功率：90 KW |  |
| 3.2 | 环境温度 | RT～30 ℃ |  |
| 3.3 | 环境湿度 | 30%～70% |  |
| 3.4 | 工艺气体源压力 | 0.3~0.5 Mpa；气源柜最大耗气量：200 m3/h |  |
| 3.5 | 压缩空气源压力 | 0.4~0.8 Mpa |  |
| 3.6 | 排风 | 流速500 L/min ,压力-500 Pa |  |
| 3.7 | 冷却水 | 系统压力：0.3~0.6 Mpa，水温控制：进水温度不超过25 ℃；流量：25 L/min |  |
| 4 | 设备性能要求 |  |  |
| 4.1 | 加热系统 | 加热体无金属加热方式：石墨电阻加热(提供厂家) |  |
|  |  | 温区长度：≥ 250 mm |  |
|  |  | 加热体无金属 |  |
|  |  | 恒温区温度均匀性≤ ±5 ℃ |  |
|  |  | 典型工作温度： 1700 ℃ ≥ 30 min； 1900 ℃ ≥ 15 min |  |
| 4.2 | 反应腔系统 | 炉管：石墨及涂层材料，立式炉管 |  |
|  |  | 漏率：≤0.5 mbar L/s |  |
|  |  | 本底真空：0.1 mbar |  |
| 4.3 | 温控系统 | 测温范围：250~2000 ℃ |  |
|  |  | 控温方式：红外控温 |  |
|  |  | 控温精度：± 1 ℃ |  |
| 4.4 | 气路系统 | 气体流量：Ar ：10SLM, N2 ：20SLM具体根据工艺而定(质量流量计参考品牌horiba、MKS和七星) |  |
| ▲4.5 | 传输系统 | N2气氛清洗，带氧含量监控，设备提供6工位缓存区，可识别Si/SiC晶圆 |  |
| ▲4.6 | 尾气系统 | 需针对胶体尾气排放物，配置冷凝装置，防止蝶阀及管路堵塞 |  |
| 4.7 | 操作系统 | 基于windows系统，图形化操作界面，触摸屏或鼠标操作 |  |
| 5 | 验收说明 |  |  |
| 5.1 | 最高温度 | 升温至2000 ℃，检查设备有无异常 |  |
| 5.2 | 温度控制精度 | 在温度稳定后，温度前后变化值不超过±1℃ |  |
| 5.3 | 恒温场均匀性 | 插入Profile TC热偶，升温1600 ℃， Profile TC热偶温度偏差≤ ±5 ℃ |  |
| 5.4 | 升温速率500℃-2000 ℃ | 快速升温至2000 ℃，观察升温时间 |  |
| 5.5 | 降温速率2000℃-500 ℃ | 计算2000 ℃降温至500 ℃所需要的时间≤ 180 min |  |
| 5.6 | 恒温区长度 | 卷尺测量 |  |
| 5.7 | 本底真空 | 充分脱气，观察高真空计，工艺腔体本底真空应≤0.1 mbar |  |
| 5.8 | 腔体漏率 | 抽真空后，工艺腔体关闭阀门保压，计算前后压力变化值，压升率应≤0.5 mbar L/s |  |
| 5.9 | 外套管漏率 | 抽真空后，外套管关闭阀门保压，计算前后压力变化值，压升率应≤1.5 mbar L/s |  |
| 5.10 | 最大载片量 | 目视检验 |  |
| 5.11 | 晶圆尺寸 | 卷尺测量 |  |
| 5.12 | 传片方式 | 目视检验 |  |
| 5.13 | 金属沾污（增加值） | 按厂家提供的工艺测试条件，采用TXRF或ICP-MS方式标准化检测晶圆片 |  |
| 5.14 | 颗粒度 | 采用硅片在700℃高温处理，颗粒数增加值不超过要求值 |  |
| 5.15 | 方阻均匀性 | 方阻标准化测试与统计 |  |
| 6 | 备件 |  |  |
| 6.1 | 备件要求 | 提供标准备件包一份（附清单） |  |
|  |  | 提供炉管一套 |  |

▲采购人在上表中推荐的参考品牌，供应商应予以积极响应。供应商也可以选择与采购人提供的参考品牌或相当于的其他品牌的货物进行投标，但必须在技术部分中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如经三分之二的评标委员会认定，供应商提供的产品低于招标文件规定的技术档次的，按无效投标处理。未作详细说明或未提供有关技术参数对照资料的视同“低于招标文件规定的技术档次。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：标项1、3合同签订后10个月内完成交货并安装调试验收合格。标项2、4合同签订后2个月内完成交货并安装调试验收合格。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 售后服务及其他要求： ①设备质保期：设备验收完成后24个月。 ②售后服务：设备安装及维护保养由原厂工程师提供；原厂工程师提供基本操作，维护保养，以及应用培训。 ③技术支持：具有3年以上经验的工程师提供技术支持。 ④维修要求：供应商需派遣工程师在24小时内通过电话、邮件等方式提供技术支持；经双方协商与实际需要，在48小时内到达现场处理设备异常等问题。 ⑤培训：供应商向招标方提供至少2人的现场培训，时长应不少于1周，内容应至少包含设备原理，硬件结构，操作方法，日常保养，故障维修方法，故障可能性情况介绍等，并确保工程师具备独立作业能力。 ⑥安装手册、操作手册、维护手册、附件及物品清单等全套文件：供应商应提供一套中英文操作说明书，包含纸质版（无尘纸）和电子版（U盘）。 |
| 4 | 付款方法和条件： ①合同生效以及具备实施条件后30日内，采购人预付给供应商合同总价60%的预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 ②货物发货前付合同总价的30%； ③货物验收合格后支付余款。 注：采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 5 | 履约保证金：本项目不适用 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 7 | 合同执行： 供应商不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件二

中小企业声明函（货物）标项1

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 片盒清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 金属化前清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 金属化后清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. BOE腐蚀机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 铝腐蚀机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 硫酸去胶机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 有机去胶机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 备件清洗机（无机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 备件清洗机（有机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 炉管清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 通风橱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 金属腐蚀机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 马兰戈尼干燥机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. CDS供液系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单配置要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）标项2

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 薄片清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动匀胶显影机（2C2D），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 全自动匀胶显影机（1C1D）涂聚酰亚胺，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 半自动匀胶显影机（1C1D），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单配置要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）标项3

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 表面粗糙度检测设备，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单配置要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）标项4

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 高温氧化炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 高温退火炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单配置要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日            期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

评分索引表（建议放在目录之前）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

附件四

投标函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目（项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日            期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目，项目编号为QWQTJY2330（NBITC-202311363G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件七

商务条款响应表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）。

供应商（盖章）：

日            期：

附件八

技术需求响应表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

C.报价文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件九

开标一览表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注：

▲1、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准；

2、“开标一览表”中“投标报价”须与“分项报价表”中“总金额”一致。

供应商（盖章）：

日            期：

附件十

分项报价表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所湿法、光刻等仪器设备采购项目

项目编号：QWQTJY2330（NBITC-202311363G）

标项号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表；②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表；③特殊工具清单及价目表（如有需提供）④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表（如有需提供）

供应商（盖章）：

日            期：

- ①货物主要部件（包括附件）分项价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到采购人指定地点价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

- ⑥选配件清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到采购人指定地点价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

供应商（盖章）：

- 日          期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |