象山县第一人民医院医疗健康集团

1.5T磁共振采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202310723G

采 购 人：象山县第一人民医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年05月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	42

第七章  附件	43

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年05月05日

项目概况

象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2023年05月25日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

预算金额（元）：12000000.00

最高限价（元）：11600000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 1.5T磁共振

数量: 1

预算金额（元）: 12000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效后60天内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年05月05日至2023年05月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。 2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年05月25日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年05月25日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：象山县第一人民医院医疗健康集团

地    址：象山县丹东街道东谷路291号

项目联系人（询问）：许老师

项目联系方式（询问）：0574-65736691

质疑联系人：史老师

质疑联系方式：0574-65736691

2、采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：周世雄

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：象山县财政局政府采购管理办公室

地    址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人 ：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县第一人民医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

▲7、本项目合格的货物来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、技术培训及技术服务、售后服务、保修、税金、验收（含第三方验收）等完成本项目的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202310723G                  ；

（3）项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：邓牟雪 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：317141557@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录在线签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录在线签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：12000000.00元、最高限价11600000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202310723G

| 供应商 分值 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分65分 | 1、技术要求响应性（20分）：完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术任何指标的得20分；未标注“★”的指标每偏离一条扣1分，扣完为止；标注“★”的指标每偏离一条扣3分；本项最高20分、最低0分。本项评议最终得分小于零分的作无效标处理。 | 20 |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品的性能进行评议（8分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得8-5分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得4.9-2分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1.9-0分。 | 8 |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品生产工艺进行评议（7分）：设备生产工艺、技术水平达到国内前端水平，简便智能的得7-4分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置进行评议（8分）：设备配置齐全、设备功能充分满足使用要求或具有升级空间的得8-4分；设备配置基本完整，能基本满足招标需求的的得3.9-2分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1.9-0分。 | 8 |  |
|  | 5、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（5分）：供货方案详细，供货时间快，交货方式及供货保障流程切合实际的得5-3分；供货方案基本完整、供货时间、交货方式及供货保障流程基本满足招标需求的得2.9-1分；供货方案、供货期限和方式存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |  |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（4分）：供货方案完善，配备专业的安装人员，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4-2分；供货方案、验收标准、安装人员基本满足招标需求的得1.9-1分；供货方案、验收标准、安装人员存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 4 |  |
|  | 7、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）：培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4-2分；培训方案与招标需求基本一致的得1.9-1分；培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 4 |  |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（5分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得5-3分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得2.9-1分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |  |
|  | 9、业绩（3分）：供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）以来，所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |  |
| 技术商务得分合计 |  | 65 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：12000000.00元、最高限价11600000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202310723G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202310723G象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

3.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。

四、履约保证金

4.1履约保证金金额：       （合同总价的1%）

4.2履约保证金形式：

4.3履约保证金提交及退还时间：

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供进口产品医疗器械注册证及产品注册登记表；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，如产生验收费则用由乙方负责承担。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

12.6 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。

12.7 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，乙方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同。

13.3 乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解本除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生上述条款以外的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市象山县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于象山县第一人民医院医疗健康集团         。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

第五章  招标内容与技术需求

子包一：1.5T磁共振                                            数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：主要用于全身各部位的诊断。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 总体要求 |  |
| ★2.1.1 | 投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证。 |  |
| 2.2 | 磁体系统 |  |
| 2.2.1 | 磁体场强：1.5T |  |
| 2.2.2 | 磁体类型：超导磁体 |  |
| 2.2.3 | 磁体与整机为同一生产商 |  |
| 2.2.4 | 磁体屏蔽类型：主动屏蔽 |  |
| 2.2.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  |
| ★2.2.6 | 裸磁体长度≤145cm |  |
| 2.2.7 | 患者孔径≥70cm |  |
| 2.2.8 | 5GS线 X、Y轴≤2.5m |  |
| 2.2.9 | 5GS线 Z轴≤4.0m |  |
| 2.2.11 | 磁体均匀度 |  |
| 2.2.11.1 | 10cm DSV≤ 0.01 ppm |  |
| 2.2.11.2 | 20cm DSV≤ 0.05 ppm |  |
| 2.2.11.3 | 30cm DSV≤ 0.15 ppm |  |
| 2.2.12 | 磁场长期稳定性<0.1ppm/hour |  |
| 2.2.13 | 液氦消耗率≤0 升/小时 |  |
| 2.2.14 | 磁体液氦容量≤450升 |  |
| 2.2.15 | 正常工作下填充周期（典型值）≥ 10年 |  |
| 2.2.16 | 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 |  |
| 2.2.17 | 磁体被动匀场技术 |  |
| 2.2.18 | 磁体主动匀场技术 |  |
| 2.2.19 | 3D容积动态匀场技术 |  |
| 2.2.20 | 靶器官匀场技术 |  |
| 2.2.20.1 | 颈部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |
| 2.2.20.2 | 心脏主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |
| 2.2.20.3 | 足踝主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |
| 2.2.20.4 | 腹部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |
| 2.2.21 | 主动逐层匀场技术 |  |
| ★2.2.22 | 磁体重量(含液氦) ≤3000 kg |  |
| 2.3 | 梯度系统 |  |
| 2.3.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 |  |
| 2.3.2 | 最大FoV（X,Y轴）≥ 50cm |  |
| 2.3.3 | 最大FoV（Z轴）≥ 50cm |  |
| 2.3.4 | 单轴最大梯度场强（X、Y、Z三轴可同时达到）≥ 33mT/m |  |
| 2.3.5 | 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z三轴可同时达到）≥ 125mT/m/ms |  |
| 2.3.6 | 等效最大梯度场强≥ 57mT/m |  |
| 2.3.7 | 等效最大梯度切换率≥ 216mT/m/ms |  |
| 2.3.8 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强）≤ 264 us |  |
| 2.3.9 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 |  |
| 2.3.10 | 梯度占空比≥ 100% |  |
| 2.3.11 | 梯度线圈冷却方式为水冷 |  |
| 2.3.12 | 梯度线圈与整机为同一生产商 |  |
| 2.3.13 | 梯度放大器最大输出电压≥ 2000V |  |
| 2.3.14 | 梯度放大器最大输出电流≥ 625A |  |
| 2.3.15 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 |  |
| 2.3.16 | 梯度放大器冷却方式为水冷 |  |
| 2.3.17 | 梯度放大器为磁共振整机品牌自主生产 |  |
| 2.3.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式：数字化传输 |  |
| 2.4 | 射频发射系统 |  |
| 2.4.1 | 射频发射信号产生和处理方式：数字化处理 |  |
| 2.4.2 | 射频频率稳定性≤ ±2 x 10 -10 |  |
| 2.4.3 | 频率控制精度≤ 0.015 Hz |  |
| 2.4.4 | 相位控制精度≤ 0.006 o |  |
| 2.4.5 | 发射带宽≥ 500 kHz |  |
| 2.4.6 | 发射功率≥ 29kW |  |
| 2.4.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 |  |
| 2.4.8 | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 |  |
| 2.5 | 射频接收系统 |  |
| 2.5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream） |  |
| 2.5.2 | 射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准）≥ 180 |  |
| 2.5.3 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准）≥ 32 |  |
| 2.5.4 | 射频接收带宽≥ 1 MHz |  |
| 2.5.5 | 接收机动态范围≥ 160 dB |  |
| 2.5.6 | MR信号模数转换器采样率≥ 80MHz |  |
| 2.5.7 | MR信号模数转换器的物理位置：磁体间内 |  |
| 2.5.8 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式：数字信号传输 |  |
| 2.5.9 | 同时可连接的线圈数量≥ 4 |  |
| 2.5.10 | 多线圈组合成像技术 |  |
| 2.5.11 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量≥ 5 |  |
| 2.5.12 | 系统线圈接口总数量≥ 6 |  |
| 2.6 | 射频接收线圈 |  |
| 2.6.1 | 正交发射/接收体线圈 |  |
| ★2.6.2 | 头颈联合线圈通道数（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥16通道 |  |
| 2.6.3 | 体部线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥12通道 |  |
| 2.6.4 | 体线圈重量（含电缆）≤ 1.3kg |  |
| 2.6.5 | 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描 |  |
| 2.6.6 | 脊柱线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥24通道 |  |
| 2.6.7 | 原厂肩关节专用硬线圈≥16通道 |  |
| 2.6.8 | 原厂膝关节专用硬线圈≥18通道 |  |
| 2.6.9 | 原厂乳腺线圈≥18通道 |  |
| ★2.6.10 | 大号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥4通道 |  |
| ★2.6.11 | 小号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥4通道 |  |
| 2.6.12 | 头颈线圈无线连接技术 |  |
| 2.6.13 | 脊柱线圈无线连接技术 |  |
| 2.6.14 | 所有线圈集成前置放大器 |  |
| 2.6.15 | 所有线圈支持并行采集技术 |  |
| 2.6.16 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 |  |
| 2.6.17 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 |  |
| 2.6.18 | 自动线圈单元选择技术 |  |
| 2.6.19 | 所有线圈接口都位于患者床上 |  |
| 2.6.20 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 |  |
| 2.6.21 | 所有线圈为磁共振整机品牌自主生产 |  |
| ★2.6.22 | 接收线圈内置主动匀场系统 |  |
| 2.7 | 患者舒适性与安全性 |  |
| 2.7.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 |  |
| 2.7.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 |  |
| 2.7.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 |  |
| 2.7.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 |  |
| 2.7.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 |  |
| 2.7.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 |  |
| 2.7.7 | 患者目镜 |  |
| 2.7.8 | 患者报警装置 |  |
| 2.7.9 | 自动语音指令 |  |
| 2.7.10 | 自动语音指令可由客户定制 |  |
| 2.7.11 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） |  |
| 2.8 | 患者操作 |  |
| 2.8.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 |  |
| 2.8.2 | 患者床支持水平移动和垂直移动 |  |
| 2.8.3 | 患者床最低床位高度≤ 52 cm |  |
| 2.8.4 | 患者床水平和垂直移动时最大承重≥ 250 kg |  |
| 2.8.5 | 患者床水平移动范围≥ 2670 mm |  |
| 2.8.6 | 系统最大扫描范围≥ 205 cm |  |
| 2.8.7 | 扫描床最大水平移动速度≥ 20cm/s |  |
| 2.8.8 | 扫描床水平定位精度≤ ±0.5mm |  |
| 2.8.9 | 一键升床 |  |
| 2.8.10 | 一键进床 |  |
| 2.8.11 | 一键退床 |  |
| 2.8.12 | 患者床急停功能 |  |
| 2.8.13 | 紧急情况下手动移动患者床功能 |  |
| 2.8.14 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 |  |
| 2.9 | 生理门控 |  |
| 2.9.1 | 无线蓝牙呼吸门控 |  |
| 2.9.2 | 无线蓝牙心电门控 |  |
| 2.9.3 | 无线蓝牙外周门控 |  |
| 2.9.4 | 外部门控信号输入接口 |  |
| 2.9.5 | 门控信号光学输出接口 |  |
| 2.9.6 | 用户界面显示生理信号波形 |  |
| 2.9.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 |  |
| 2.9.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 |  |
| 2.10 | 神经系统成像 |  |
| 2.10.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 |  |
| 2.10.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 |  |
| 2.10.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 |  |
| 2.10.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 |  |
| 2.10.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 |  |
| 2.10.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 |  |
| 2.10.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像，例如：SPACE DIR，Cube DIR |  |
| 2.10.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE），具备且一次扫描输出解剖成像与定量图成像 |  |
| 2.10.9 | 矢状位脊柱弥散成像 |  |
| 2.10.10 | 单次激发EPI弥散成像 |  |
| 2.10.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 |  |
| 2.10.12 | 多次激发等方体素弥散成像（类3D弥散） |  |
| 2.10.13 | 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） |  |
| 2.10.13.1 | SWI序列可兼容并行采集 |  |
| 2.10.13.2 | SWI实时磁矩图成像技术 |  |
| 2.10.13.3 | SWI实时相位图成像技术 |  |
| 2.10.13.4 | SWI原始图像成像技术 |  |
| 2.10.13.5 | minMIP图像成像技术 |  |
| 2.11 | MR血管造影 |  |
| 2.11.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA |  |
| 2.11.2 | ToF序列支持门控触发 |  |
| 2.11.3 | 跟随式饱和带技术 |  |
| 2.11.4 | 3D多层块ToF技术 |  |
| 2.11.5 | MTC背景抑制技术 |  |
| 2.11.6 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) |  |
| 2.11.7 | MTC与TONE技术可同时使用 |  |
| 2.11.8 | 2D/3D PCA相位对比法MRA |  |
| 2.11.9 | ce-MRA |  |
| 2.11.10 | k空间椭圆填充技术 |  |
| 2.11.11 | k空间中心优先椭圆填充技术 |  |
| 2.11.12 | 自动减影技术 |  |
| 2.11.13 | 自动MIP技术 |  |
| 2.11.14 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) |  |
| 2.11.15 | 外周血管MRA |  |
| 2.11.16 | 外周血管自动进床扫描 |  |
| 2.12 | 骨骼肌肉成像 |  |
| 2.12.1 | 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比 |  |
| 2.12.2 | 高采集带宽金属伪影抑制成像（例如：HBW、MARS等） |  |
| 2.12.3 | 高级金属伪影抑制成像（例如：VAT或SEMAC或MAVRIC-SL等） |  |
| 2.13 | 磁共振心脏成像 |  |
| 2.13.1 | 心脏形态学成像 |  |
| 2.13.2 | 心脏电影成像 |  |
| 2.13.3 | 心脏灌注成像 |  |
| 2.13.4 | 心肌活性评价成像 |  |
| 2.13.5 | 心律不齐抑制技术 |  |
| 2.13.6 | 放射状k空间采集技术 |  |
| 2.13.7 | 黑血磁化准备技术 |  |
| 2.13.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 |  |
| 2.13.9 | 梯度回波序列回波共享技术 |  |
| 2.13.10 | 回顾性门控采集技术 |  |
| 2.13.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) |  |
| 2.13.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 |  |
| 2.13.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） |  |
| 2.13.14 | 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） |  |
| 2.13.15 | 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR），具备且无需手动调整反转时间 |  |
| 2.13.16 | 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者 |  |
| 2.14 | 体部及肿瘤成像 |  |
| 2.14.1 | 全身类PET成像技术 |  |
| 2.14.2 | 类PET成像支持逐层匀场技术 |  |
| 2.14.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） |  |
| 2.14.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） |  |
| 2.14.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 |  |
| 2.14.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE） |  |
| 2.14.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP |  |
| 2.14.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 |  |
| 2.15 | 并行采集加速技术 |  |
| 2.15.1 | 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） |  |
| 2.15.2 | 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） |  |
| 2.15.3 | 并行采集外部校准技术 |  |
| 2.15.4 | 并行采集集成式内部校准技术 |  |
| 2.15.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 |  |
| 2.15.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 |  |
| 2.15.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 |  |
| 2.15.8 | CAIPIRINHA加速技术 |  |
| 2.15.9 | 并行采集加速因子≥ 6 |  |
| 2.16 | 基本扫描技术 |  |
| 2.16.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） |  |
| 2.16.2 | 流动补偿技术 |  |
| 2.16.3 | 图像平均技术 |  |
| 2.16.4 | 图像长程平均技术 |  |
| 2.16.5 | 图像插值技术 |  |
| 2.16.6 | 三维采集层间插值技术 |  |
| 2.16.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） |  |
| 2.16.8 | 部分回波技术 |  |
| 2.16.9 | 长方形矩阵技术 |  |
| 2.16.10 | 长方形FoV技术 |  |
| 2.16.11 | 空间预饱和带最大数量≥ 6 |  |
| 2.16.12 | 双斜位预饱和带技术 |  |
| 2.16.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat |  |
| 2.16.14 | 频率选择性水饱和技术 |  |
| 2.16.15 | 频率选择性脂肪激发技术 |  |
| 2.16.16 | 频率选择性水激发技术 |  |
| 2.16.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） |  |
| 2.16.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） |  |
| 2.16.19 | 3点式切层定位技术 |  |
| 2.16.20 | MR电影可作为定位像 |  |
| 2.16.21 | 自动开始定位像扫描 |  |
| 2.16.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） |  |
| 2.16.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 |  |
| 2.16.22.2 | 三维等方性体素采集 |  |
| 2.16.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 |  |
| 2.16.22.4 | 单次成像覆盖范围≥ 205cm |  |
| 2.16.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 |  |
| 2.16.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术，例如：Propeller、BLADE、MultiVANE |  |
| 2.16.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 |  |
| 2.16.23.2 | 该技术支持T1对比 |  |
| 2.16.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术，DRIVE，Restore，Fast Recovery |  |
| 2.16.23.4 | 该技术支持PD对比 |  |
| 2.16.23.5 | 该技术支持STIR对比 |  |
| 2.16.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 |  |
| 2.16.23.7 | 该技术支持并行采集加速 |  |
| 2.16.23.8 | 该技术支持生理门控触发 |  |
| 2.16.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 |  |
| 2.16.25 | 膈肌导航/导航回波技术 |  |
| 2.16.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术），具备且无需手动设置导航条位置 |  |
| 2.16.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 |  |
| 2.16.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix） |  |
| 2.16.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 |  |
| 2.17 | 基本序列技术 |  |
| 2.17.1 | 自旋回波序列 |  |
| 2.17.1.1 | 自旋回波序列SE |  |
| 2.17.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 |  |
| 2.17.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量≥32 |  |
| 2.17.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE |  |
| 2.17.2 | 反转恢复序列 |  |
| 2.17.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR |  |
| 2.17.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR |  |
| 2.17.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 |  |
| 2.17.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR |  |
| 2.17.3 | 梯度回波序列 |  |
| 2.17.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 |  |
| 2.17.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 |  |
| 2.17.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 |  |
| 2.17.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 |  |
| 2.17.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR） |  |
| 2.17.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE |  |
| 2.17.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC） |  |
| 2.17.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE） |  |
| 2.17.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE） |  |
| 2.17.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion） |  |
| 2.17.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA） |  |
| 2.17.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 |  |
| 2.17.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲，支持IR、SR、FS磁化准备 |  |
| 2.17.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C） |  |
| 2.17.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS） |  |
| 2.17.4 | 快速自旋回波序列 |  |
| 2.17.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） |  |
| 2.17.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 |  |
| 2.17.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 |  |
| 2.17.4.4 | 3D快速自旋回波序列，具备重聚焦脉冲翻转角调制技术 |  |
| 2.17.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 |  |
| 2.17.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 |  |
| 2.17.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 |  |
| 2.17.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 |  |
| 2.17.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 |  |
| 2.17.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速 |  |
| 2.17.4.11 | 两点法TSE Dixon序列 |  |
| 2.17.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 |  |
| 2.17.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量≥ 2个 |  |
| 2.17.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR |  |
| 2.17.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR |  |
| 2.17.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR |  |
| 2.17.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 |  |
| 2.17.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 |  |
| 2.17.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列，例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE |  |
| 2.17.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列，例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan |  |
| 2.17.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 |  |
| 2.17.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 |  |
| 2.17.4.23 | TSE序列支持逐层匀场技术 |  |
| 2.17.5 | 平面回波序列EPI |  |
| 2.17.5.1 | 单次激发SE EPI序列 |  |
| 2.17.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 |  |
| 2.17.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 |  |
| 2.17.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 |  |
| 2.17.5.5 | 反转恢复EPI序列 |  |
| 2.17.5.6 | 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE） |  |
| 2.17.5.6.1 | 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ） |  |
| 2.17.5.6.2 | 该序列可用于头部弥散成像 |  |
| 2.17.5.6.3 | 该序列可用于乳腺弥散成像 |  |
| 2.17.5.6.4 | 该序列可用于盆腔弥散成像 |  |
| 2.17.6 | 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） |  |
| 2.18 | 扫描参数 |  |
| 2.18.1 | 最小扫描野≤0.5 cm |  |
| 2.18.2 | 最大扫描野≥50cm |  |
| ★2.18.3 | 最小二维采集层厚≤0.1mm |  |
| ★2.18.4 | 最小三维采集层厚≤0.05mm |  |
| 2.18.5 | 最大采集矩阵≥1024×1024 |  |
| 2.18.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) ≤7.1ms |  |
| 2.18.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) ≤2.2ms |  |
| 2.18.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) ≤7.1ms |  |
| 2.18.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) ≤2.2ms |  |
| 2.18.10 | 快速自旋回波最大回波链≥512 |  |
| 2.18.11 | 2D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵) ≤1.14ms |  |
| 2.18.12 | 2D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵) ≤0.28ms |  |
| 2.18.13 | 3D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵) ≤1.14ms |  |
| 2.18.14 | 3D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵) ≤0.28ms |  |
| 2.18.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR(256×256矩阵) ≤7.8ms |  |
| 2.18.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE(256×256矩阵) ≤4ms |  |
| 2.18.17 | EPI序列最短TR(256×256矩阵) ≤ 10ms |  |
| 2.18.18 | EPI序列最短TE(256×256矩阵) ≤ 2.9ms |  |
| 2.18.19 | 最高EPI因子≥256 |  |
| 2.18.20 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 ≤ 45ms |  |
| 2.18.21 | 最大采集弥散加权b值≥10000 |  |
| 2.19 | 磁共振静音成像技术 |  |
| 2.19.1 | 磁共振硬件降噪技术 |  |
| 2.19.1.1 | 磁体总成全密封式设计（以Datasheet描述为准） |  |
| 2.19.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充（以Datasheet描述为准） |  |
| 2.19.1.3 | 经过声学优化的磁体冷头结构设计（以Datasheet描述为准） |  |
| 2.19.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成（以Datasheet描述为准） |  |
| 2.19.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术（以Datasheet描述为准） |  |
| 2.19.2 | 磁共振软件降噪技术 |  |
| 2.19.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 |  |
| 2.19.2.2 | 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） |  |
| 2.19.2.3 | 基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ） |  |
| 2.19.2.4 | 新型静音序列最高降噪百分比(以datasheet数据为准) ≥ 90% |  |
| 2.19.2.5 | 新型静音自旋回波序列SE |  |
| 2.19.2.6 | 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE |  |
| 2.19.2.7 | 新型静音梯度回波序列GRE |  |
| 2.19.2.8 | 新型静音弥散序列DWI |  |
| 2.19.2.9 | 新型静音磁敏感加权序列SWI |  |
| 2.19.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列（例如：zTE、PETRA等） |  |
| 2.19.2.11 | 静音成像可用于T1对比 |  |
| 2.19.2.12 | 静音平台可用于T2对比 |  |
| 2.19.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 |  |
| 2.19.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 |  |
| 2.19.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 |  |
| 2.19.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 |  |
| 2.20 | 磁共振人工智能成像技术 |  |
| 2.20.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 |  |
| 2.20.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 |  |
| 2.20.3 | 智能解剖识别模式数量≥ 39 |  |
| 2.20.4 | 支持颅脑解剖识别及切层定位设置 |  |
| 2.20.5 | 支持视神经解剖识别及切层定位设置 |  |
| 2.20.6 | 支持颞叶解剖识别及切层定位设置 |  |
| 2.20.7 | 支持胸椎解剖识别及切层定位设置 |  |
| 2.20.8 | 支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置 |  |
| 2.20.9 | 自动肩关节切层设置技术 |  |
| 2.20.10 | 自动髋关节切层设置技术 |  |
| 2.20.11 | 自动扫描范围设置技术 |  |
| 2.20.12 | 自动扫描FoV设置技术 |  |
| 2.20.13 | 自动饱和带设置技术 |  |
| 2.20.14 | 吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度 |  |
| 2.20.15 | 全自动椎骨识别标记技术 |  |
| 2.20.16 | 自动曲线拉直重建技术 |  |
| 2.20.17 | 可供选择的扫描策略≥4 |  |
| 2.20.18 | 全扫描流程一键自动完成 |  |
| 2.20.19 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 |  |
| 2.20.20 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 |  |
| 2.20.21 | 序列参数全自动设置或手动设置 |  |
| 2.20.22 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 |  |
| 2.21 | 计算机系统 |  |
| 2.21.1 | 控制台计算机 |  |
| 2.21.1.1 | 计算机CPU类型：Intel Xeon ≥ 6核心 |  |
| 2.21.1.2 | 计算机主频≥ 3.6 GHz |  |
| 2.21.1.3 | 计算机内存≥ 64 GB |  |
| 2.21.1.4 | 计算机硬盘类型：固态硬盘 |  |
| 2.21.1.5 | 计算机硬盘容量≥ 480GB |  |
| 2.21.1.6 | 医学专用显示器≥ 24英寸宽屏 |  |
| 2.21.1.7 | 医学专用显示器分辨率≥ 1920x1200 |  |
| 2.21.1.8 | 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度 |  |
| 2.21.1.9 | 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定 |  |
| 2.21.2 | 图像重建系统 |  |
| 2.21.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) ≥ 16900幅/秒 |  |
| 2.21.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) ≥ 78400幅/秒 |  |
| 2.21.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数≥ 12组 |  |
| 2.22 | 交互式操作界面 |  |
| 2.22.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境 |  |
| 2.22.2 | 用户界面语言支持简体中文 |  |
| 2.22.3 | 图像马赛克浏览 |  |
| 2.22.4 | 4D数据集专用浏览工具 |  |
| 2.22.5 | 伪彩图生成工具 |  |
| 2.22.6 | ROI/VOI统计工具 |  |
| 2.22.7 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 |  |
| 2.22.8 | 三维弹性运动校正 |  |
| 2.22.9 | 二维、三维失真校正 |  |
| 2.22.10 | 图像滤波 |  |
| 2.22.11 | 图像降噪平滑处理 |  |
| 2.22.12 | 图像边缘增强处理 |  |
| 2.22.13 | 平均曲线分析 |  |
| 2.22.14 | 人工智能解剖结构标记技术 |  |
| 2.22.15 | 照相工具 |  |
| 2.22.15.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 |  |
| 2.22.15.2 | 支持直接连接纸张打印机 |  |
| 2.22.15.3 | 虚拟胶片技术 |  |
| 2.22.15.4 | 照相打印与其他工作流并行 |  |
| 2.22.16 | 图像运算工具 |  |
| 2.22.16.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 |  |
| 2.22.16.2 | 图像算术平均计算 |  |
| 2.22.16.3 | 弥散ADC图计算 |  |
| 2.22.16.4 | 高b值弥散图像合成技术 |  |
| 2.22.16.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值≥ 5000 |  |
| 2.22.16.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 |  |
| 2.22.16.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 |  |
| 2.22.16.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 |  |
| 2.22.17 | 三维后处理工具 |  |
| 2.22.17.1 | MPR后处理技术 |  |
| 2.22.17.2 | MIP后处理技术 |  |
| 2.22.17.3 | minMIP后处理技术 |  |
| 2.22.17.4 | VRT后处理技术 |  |
| 2.22.17.5 | 曲面重建后处理 |  |
| 2.22.18 | 高级图像后处理工具 |  |
| 2.22.18.1 | 图像融合后处理工具 |  |
| 2.22.18.2 | 图像拼接后处理工具 |  |
| 2.22.19 | 全自动在线后处理工具 |  |
| 2.22.19.1 | 在线自动拼接技术 |  |
| 2.22.19.2 | 在线自动减影技术 |  |
| 2.22.19.3 | 在线自动弥散后处理技术 |  |
| 2.22.19.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 |  |
| 2.22.19.5 | 在线自动MIP后处理技术 |  |
| 2.22.19.6 | 在线自动运动校正技术 |  |
| 2.22.19.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 |  |
| 2.22.19.8 | 在线自动电影播放工具 |  |
| 2.22.19.9 | 在线自动乳腺分析技术 |  |
| 2.22.19.9.1 | 在线自动减影 |  |
| 2.22.19.9.2 | 在线自动MIP |  |
| 2.22.19.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP |  |
| 2.22.19.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 |  |
| 2.22.19.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 |  |
| 2.22.19.9.6 | 在线自动生成PEI图 |  |
| 2.22.20 | DICOM服务 |  |
| 2.22.20.1 | DICOM 3.0标准接口 |  |
| 2.22.20.2 | 支持DICOM Send / Receive |  |
| 2.22.20.3 | 支持DICOM Query / Retrieve |  |
| 2.22.20.4 | 支持DICOM SC Storage commitment |  |
| 2.22.20.5 | 支持DICOM Basic Print |  |
| 2.22.20.6 | 支持DICOM Modality Worklist |  |
| 2.22.20.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps |  |
| 2.22.20.8 | 支持DICOM Structured Reports |  |
| 2.22.20.9 | 支持DICOM Study Split |  |
| 2.22.20.10 | 增强型 DICOM 格式支持 |  |
| 2.22.20.11 | 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像 |  |
| 2.22.21 | 磁共振远程协助系统 |  |
| 2.22.21.1 | 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备 |  |
| 2.22.21.2 | 远程协助系统具有观察者模式 |  |
| 2.22.21.3 | 远程协助系统具有完全控制模式 |  |
| 2.22.21.4 | 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接 |  |
| 2.22.21.5 | 远程遥控检修技术 |  |
| 2.23 | 磁共振安装及电源需求 |  |
| 2.23.1 | 电源连接容量（以Datasheet数据为准）≤ 69 kVA |  |
| 2.23.2 | 系统关机功耗（System Off）（以Datasheet数据为准）≤ 4.3 kW |  |
| 2.23.3 | 系统扫描功耗（System Scanning）（以Datasheet数据为准）≤ 20.2 kW |  |
| 2.23.4 | 系统最小安装面积≤ 28 m2 |  |
| 2.23.5 | 屏蔽间最低净层高要求≤ 2.4 m |  |
| 2.24 | 原厂附属设备 |  |
| 2.24.1 | 原厂计算机UPS系统 |  |
| 2.24.2 | 原厂可移动式线圈存储车 |  |
| 2.25 | 磁共振人体传感器子系统 |  |
| 2.25.1 | 基于电磁波雷达传感器的呼吸感知功能 |  |
| 2.25.2 | 呼吸感知传感器内置于磁体或患者床内，不直接与患者接触 |  |
| 2.25.3 | 呼吸感知传感器系统可独立工作，与是否进行序列扫描无关，不扫描时也具备感知功能，可持续实时输出呼吸波形 |  |
| 2.25.4 | 呼吸感知传感器无需操作者操作、设置即可全自动工作 |  |
| 2.25.5 | 呼吸感知波形实时显示于磁体显示屏和控制台电脑操作界面 |  |
| 2.25.6 | 呼吸波形在患者上床后即可输出，而无需将患者送进磁体中心 |  |
| 2.25.7 | 传感器系统可根据待扫描部位实现患者全自动摆位，操作者无需任何定位相关操作 |  |
| 2.25.8 | 基于人工智能技术的智能人体解剖模型 |  |
| 2.25.9 | 接收线圈内置主动匀场硬件，实现B0匀场 |  |
| 2.25.10 | 接收线圈内置匀场系统可与其他匀场技术联合使用 |  |
| 2.26 | 第三方设备要求 |  |
| 2.26.1 | 磁屏蔽系统1套 |  |
| 2.26.2 | 高压注射器1台 |  |
| 2.26.3 | 双机组精密空调1台 |  |
| 2.26.4 | 双机组水冷机1台 |  |
| 2.26.5 | 国产品牌单立柱铁磁探测器2套 |  |
| 2.26.6 | 氧气检测器1台 |  |
| 2.26.7 | 高清监控系统四路（包含扫描间无磁监控）1台 |  |
| 2.26.8 | 定制线圈柜1套 |  |
| 2.26.9 | 操作椅4把 |  |
| 2.26.10 | 无磁消毒机1台 |  |
| 2.26.11 | PACS接口2个 |  |
| 2.26.12 | 计量检测 |  |
| 2.26.13 | 供应商提供相关设备的操作维修培训 |  |
| 三 | 其他： |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 3.2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3.3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 3.4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 3.5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 3.6 | 提供PACs节点授权两个，以能完成病人列表获取、DICOM图片、影像、数据传输为准。 |  |
| 3.6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 4.2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥1年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）对于开机率低于95%的每一个百分点保修期相应延长7个日历日； |  |
| 4.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求： |  |
| 5.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 5.2 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后60天内 |
| 2 | 交货地点：象山县第一人民医院医疗健康集团（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：详见“第五章 招标内容与技术需求” |
| 4 | 售后服务：详见“第五章 招标内容与技术需求”，并提供售后服务方案。 |
| 5 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时供应商需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；采购人同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。 |
| 6 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：合同总价的1%。 2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行保函（按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。 3、履约保证金提交时间：支付预付款前。 4、履约保证金退还时间：待供货完成且终验合格后无息退还。 |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

采购编号：NBITC-202310723G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

采购编号：NBITC-202310723G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目（采购编号：NBITC-202310723G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目，采购编号为NBITC-202310723G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

产地品牌、型号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

采购编号：NBITC-202310723G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

| 子包 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202310723G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目

子包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县第一人民医院医疗健康集团1.5T磁共振采购项目（采购编号：NBITC-202310723G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |