慈溪市“天机网”项目（二期）

采购编号：330282202506004872

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市气象局

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

编制日期：2025年6月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同样本	24

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	36

第七章  附件	37

# 第一章  招标公告

项目概况 慈溪市“天机网”项目（二期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2025年7月18日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况。

采购编号：330282202506004872

项目名称： 慈溪市“天机网”项目（二期）

预算金额（元）：14517000

最高限价（元）：14517000

采购需求：

标项一:

标项名称:慈溪市“天机网”项目（二期）

数量:1批

预算金额（元）：14517000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：货物的采购、运输、装卸、安装调试、运维服务、协助采购人进行验收、对有关人员进行培训及项目后续的售后服务等工作。

备注：（本项目最高限价：1451.7万元，其中设备费用最高限价1366万元，运维服务费用最高限价85.7万元（其中“4要素自动气象站”运维费最高限价4000元/站•年，“微型智慧气象站”运维费最高限价3000元/站•年））

合同履行期限:标项1，签订合同后20天内完成项目的供货、安装、调试及数据上传工作并通过初验；通过初验后进入试运行，2025年12月10日之前通过终验之后进入运维服务期。运维服务期为终验完成后次月开始起一年。

本项目是否接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求： 供应商或制造商具有自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》。（若联合体投标，联合体牵头人或制造商具有自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》,组成联合体的成员（含联合体牵头人）数量不得超过两个）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月26日至2025年7月4日。每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年7月18 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅

开标时间：2025年7月18日 09:30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

4.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

4.3本项目为不见面开评标项目，投标人员无须到场参加现场开标。

4.4落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.5招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.6未获取招标文件者的投标将被拒绝。

5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市气象局

地址：慈溪市明州路818号

传真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0574-63026373

质疑联系人：魏老师

质疑联系方式：0574-63023776

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：慈溪市古塘街道海关北路511号

传真：0574-63086150

项目联系人（询问）：鲁燕

项目联系方式（询问）：0574-63086120

质疑联系人：缪臻

质疑联系方式：0574-63086120

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：慈溪市财政局

联系人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市气象局。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商。

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的运维服务、技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在结果公告发出之日起5个工作日内支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费收取金额如下：服务费按中标金额为计费额，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件中货物类计算标准收取。

3、中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江天诚工程咨询有限公司慈溪分公司；

开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司城东支行；

账    号：2010 0036 3518 647；

备    注：代理服务费；

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，报价包括货物采购费、必要的保险费、运输费、装卸费、安装调试费、运维服务、配套基础设施相关费用、气象站通信费、备品备件相关费用、验收费、培训费、售后服务费、风险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用及参加采购活动所发生的全部费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式、效力、制作和递交

1、投标文件的形式：

分为电子投标文件和电子备份投标文件。

1.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlN

dQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

注：标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）。

4、投标文件的递交

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件不强制要求递交。需递交备份投标文件的投标人仅可采用邮寄送达的方式：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：浙江天诚工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道海关北路511号），联系方式：18606745675。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：386414109@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、资格审查文件封面（格式见附件）；

2、关于资格的声明函（格式见附件）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

3、提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

4、供应商（仅指金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业）需要提供的其他资格审查资料[总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料]；

5、提供自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》加盖供应商公章；

6、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

7、联合投标授权委托书（联合体投标须提供）；

8、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、商务技术文件封面（格式见附件）；

2、投标书（格式见附件）；

3、商务技术文件自评分表（格式见附件）；

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。）（格式见附件）（非联合体投标须提供）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、投标货物概况（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、其他和商务技术评分有关的资料及供应商认为需要提供的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、报价文件封面（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、分项报价表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

6、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

如递交备份投标文件的，递交方式详见本章第八条第4款，备份投标文件密封要求如下：

须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：              备份投标文件            ；

（2）采购编号：    （按实填写本项目采购编号）    ；

（3）项目名称：     （按实填写本项目项目名称）   ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

十、开评标程序

（一）开评标注意事项

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2、开标时间后30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

（二）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标。

（三）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应以影印件形式提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（四）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2、解密完成后由评标委员会或采购人或代理机构对解密完成的供应商进行资格性审查和符合性审查；

3、评标委员会对供应商的商务技术文件进行评审；

4、在系统上公开商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对供应商的报价文件进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

8.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

8.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

8.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（五）评标

1.评标委员会

1.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M（含）以内。）

（4）、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（六）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、评标原则与方法

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

2.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲2.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

2.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

2.5采购人不向落标方解释落标原因。

2.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

2.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

2.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

2.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2.12推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为本项目预中标供应商。

2.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

▲3.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十一、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

8、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、预算价

本次公开招标设有最高限价：1451.7万元，其中设备费用最高限价1366万元，运维服务费用最高限价85.7万元（其中“4要素自动气象站”运维费最高限价4000元/站•年，“微型智慧气象站”运维费最高限价3000元/站•年），投标报价超出最高限价、设备费用最高限价、运维服务费用（单价）最高限价的均为投标无效。

▲十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、“资格文件”、“商务技术文件”中出现涉及投标价格的内容；

11、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

12、未提供招标文件要求的资格证明文件；

13、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

13.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.5、不同投标人的投标文件相互混装；

14、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

14.1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

14.2、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

14.3、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

14.4、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

15、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十五、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十六、特别说明

1.本项目  否  专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

- 3、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（商务技术评分表和价格评分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十六条第3、4、5款的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，如联合协议中约定，服务承接企业为小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

- ▲1.5提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，多家供应商提供的任意一项核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 本项目核心产品为4要素自动气象站

1.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审（具体操作可以由评标委员会协助资格性审查，资格性审查的结果报招标人代表确认）。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：经过初步审查、比较，评标委员会根据“附表3评分标准（商务技术评分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内以记名方式独立评定自行评分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为供应商的商务技术得分。

3.1.3采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：供应商综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

3.5确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标供应商。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | 按采购文件要求格式提交关于资格的声明函 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章） |
| 3 | 供应商（指金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业）需要提供的其他资格审查资料（总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料）； 注：上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 | 如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。 |
| 4 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（本项无需上传对应资料） | 1、采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 2、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 5 | 本项目接受联合体投标，联合体所有成员（含联合体牵头人）不得超过2家。 | 联合体投标的须提供以下资料： 提供“联合投标协议书”（格式见附件）； 提供“联合投标授权委托书”（格式见附件）。 |
| 6 | 供应商（若联合体投标，联合体牵头人）或制造商具有自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》。 | 提供自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》加盖供应商公章。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传，否则视为供应商未提供资格性审查要求的文件，资格性审查不合格（特别备注无需上传对应资料的除外）。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。（非联合体投标须提供）。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 |
| 5 | 不得存在采购文件规定的无效投标情形（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商存在投标文件的第二章“投标须知”第十四条情形的，商务技术文件符合性审查不予通过。 |
| 6 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效（本项无需上传或关联资料） | 参与同一个采购包（标段）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址相同的。 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（商务技术评分表）

| 评定项目 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 （65分） | 供应商（或联合体牵头人）自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）承接过所投产品或同类产品项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供中标通知书或网上结果公示截图加盖供应商公章，未提供的此项不得分。 |  | 3 |
|  | 供应商（或联合体牵头人）或制造商具有质量管理体系认证证书得2分，具有环境管理体系认证证书得2分，具有职业健康安全管理体系认证得2分，满分6分。(认证范围含有类似“气象仪器设备研发或气象仪器设备集成”意思表述。） 注：投标文件中须提供有效期内证书扫描件、“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/”查询截图并加盖供应商公章。 |  | 6 |
|  | 拟投入本项目的服务团队人员情况 | 供应商（或联合体牵头人）拟派项目负责人（限1人）具有（气象类）高级工程师职称证书的得4分；具有（气象类）中级工程师职称证书的得2分，其余不得分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供有效期内的证书扫描件及供应商为其缴纳的2025年4月至2025年6月间任意1个月的社保缴纳证明材料并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 4 |
|  |  | 供应商（联合体任一方提供均认可）拟派项目组人员（除项目负责人外）具有气象部门颁发的气象装备保障上岗证或操作许可证的每人得2分，最高得6分。 注：投标文件中须提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年4月至2025年6月间任意1个月的社保缴纳证明材料并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 6 |
|  | 兼容性 | 为提高兼容性“4要素自动气象站、微型智慧气象站”以上2类货物为同一品牌的得4分。 以《品牌、规格型号一览表》填写的品牌作为评审依据。 | 4 |
|  | 评委根据供应商所提供的产品技术参数进行评审，产品技术参数和功能完全符合招标文件技术规格需求的得满分20分。每负偏离一条扣1分。 |  | 20 |
|  | 对项目建设理解的程度，对背景、目标、内容、规模进行描述，理解透彻，内容详实得3分；基本理解，内容不够详实得2分；理解不到位内容欠缺的得1分；未提供的不得分。 |  | 3 |
|  | 对本项目服务内容重难点、关键点的应对方案措施进行综合评议：应对方案措施合理有效且及时性高、针对性强的得3分；应对方案措施基本合理的、具有一定针对性的得2分；应对方案及措施简单、缺乏合理性，不够及时的得1分；未提供的不得分。 |  | 3 |
|  | 对本项目提供的项目建设、供货方案、供货时间保障措施、安装、调试、验收方案进行综合评议： 安装方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案、开箱测试方式，能确保产品通过验收方案的得5分；安装方案中涉及安装人员配置、调试方案、开箱测试方式，但内容笼统细节不完善，产品通过验收方案有待补充的得3分；安装调试方案不完整有缺漏的得1分；未提供的不得分。 |  | 5 |
|  | 供应商应提供全方位的售后服务，包括但不限于：可行的售后服务计划、安装调试、日常维护保养、故障排除、保修期内外、快速维修响应时间、售后服务团队、齐全的售后技术资料、备品备件储备体系（备品备件清单、返修流程、返修时间、替用设备、零配件供应商等）等； 对于供应商提供的售后服务方案的完整性、合理性、可操作性综合强的得6分；有欠缺的得4分；无保障的的得2分；未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 供应商具备重大气象服务的应急服务能力，健全的应急管理制度（组织指挥体系、预警预防机制、综合应急措施、专项应急措施、现场处置措施、应急物资、人员储备、后期处置）进行综合评分： 措施、人员到位的得5分，有欠缺的得3分；无保障的的得1分；未提供的不得分。 |  | 5 |
| 总得分 |  |  | 65 |

评委签名：                                                                年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标报价超出采购最高限价的投标无效 | 本次公开招标设有最高限价：1451.7万元，其中设备费用最高限价1366万元，运维服务费用最高限价85.7万元（其中“4要素自动气象站”运维费最高限价4000元/站•年，“微型智慧气象站”运维费最高限价3000元/站•年），投标报价超出最高限价、设备费用最高限价、运维服务费用（单价）最高限价的均为投标无效。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 供应商报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关

联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）价格扣除优惠值10%，大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除。 基准价得分为满分35分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 | 35 |
| 报价得分（35分） |  | 35 |

# 采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

采购人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，明确双方职责，甲、乙双方根据          （项目编号）、         （项目名称）公开招标的结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购内容及要求

1、货物名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同为固定综合单价，可调总价合同。合同总价为人民币       （小写：￥      元）其中设备费含税价为人民币       （小写：￥      元）；运维服务费含税价为人民币       （小写：￥      元），分项金额见合同附件1。

- 合同价款包括但不限于深化设计费、货物采购费、必要的保险费、包装及运输费、装卸费、临时设施费、场地平整费、原建筑及附属的成品保护费、原建筑修复费用、土方及建筑垃圾的开挖及外运处置费、安装调试费、检测费、配套基础设施（含各类标识标牌）相关费用、措施费（含临时围挡、安全文明施工等）、施工水电费、备品备件相关费用、培训费、质保期内售后服务费、货物临时仓储费、风险费、管理费、利润、税金等有关完成本项目的全部费用及参加招标活动所发生的全部费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、供货安装、运维期限及地点

1、供货安装、运维期限：签订合同后20天内完成项目的供货、安装、调试及数据上传工作并通过初验；通过初验后进入试运行，2025年12月10日之前通过终验之后进入运维服务期。运维服务期为终验完成后次月开始起一年。

2、供货安装地点：甲方指定地点（慈溪市范围内）。

七、付款方式

- 1.在合同签订后支付合同金额40%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款），中标人无需预付款的可在所有货物运输至采购人指定地点后支付设备费用的40%。

- 2.在采购人指定地点安装调试完成最终验收合格后支付至设备结算费的100%。

- 3.运维服务费支付方式：服务满6个月后支付运维费用的60%；服务期满后支付运维费的剩余款项。

4.款项支付前乙方需先向甲方开具相应金额、符合国家规定及甲方规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，甲方自收到乙方发票后7个工作日内支付。

八、履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%。在合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，所有货物交付完毕并通过甲方验收后7个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。

九、变更及结算方法

1、综合单价按照合同已标价清单所列该型号的综合单价执行，根据采购数量按实结算。如同一型号产品报价不一致时，按以下原则调整：

（1）数量增加时增加部分的结算综合单价执行合同标价清单所列综合单价该型号的其中最低的综合单价执行；

（2）数量减少时减少后剩余部分的结算综合单价执行合同标价清单所列综合单价该型号的最低综合单价执行。

2、结算办法：最终供货产品的数量根据采购人实际需求供货，如任何货物的数量有增减均以供应商在分项报价表中报出的综合单价为结算和调整的依据，费用按实结算，即结算总价=∑单项综合单价*实际供货量。

注：若最终供货情况有调整的，仅允许对采购清单中所列货物的数量进行调整，采购清单中未列明的货物不允许调整。

- 3、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 4、本合同清单中结算时数量按实调整。

5、若太阳能供电系统不实施，则须扣除太阳能供电系统、电缆以及相应安装配件费用。

6、因甲方提出对已交货的货物进行更换，乙方对于有可能被重复利用的部品部件，必须报甲方书面确认，否则由此产生的全部损失由乙方承担，与甲方无涉。

7、乙方须在双方确定变更后7天内向甲方提出书面变更单，经甲方或甲方委托的第三方咨询单位审核后方为有效。

8、本项目优化后的实施方案须优于投标文件的技术要求，并经甲方及监理方书面同意，由此产生的费用，甲方不另计算。因乙方擅作变更调整，未执行变更审批程序或变更未得到甲方及监理方认可的，甲方不予验收，延误的服务期限不予顺延，并有权暂停合同价款的支付，由此导致甲方的损失，由乙方承担。

9、项目终验合格后28天内，乙方须向甲方递交结算报告及完整的结算资料三套。结算资料应包括但不限于以下内容：（1）招标文件；（2）投标文件；（3）中标通知书；（4）项目合同（盖章版本）；（5）变更单（若有）；（6）竣工资料（包含设备清单、设备说明书、送货单、采购合格确认单、验收结果报告、支付材料等）。乙方未能向甲方递交结算报告及完整的结算资料，造成结算不能正常进行或结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

10、甲方或审计机构委托社会中介机构参与审计的，工程结算审核追加费用由乙方承担，计费基数为超过送审造价5%部分的核减额、核增额，费率为5%。乙方在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款的结算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、投标产品及备品备件必须是厂商原装的、全新的，型号及性能指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准（不接受OEM产品），满足使用单位的使用需求，如发生所供的商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、质量保证期：每套气象站整体质保期3年（自最终验收合格之日起计），在售后服务过程中所更换的及新增加的备品备件等质保期3年（自更换或新增之日起计），其中数据采集器质保期4年，（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品配件自身质量问题造成的损坏或故障。（乙方在投标时承诺高于上述规定的，按乙方投标承诺为准）

4、免费提供质保期内备品备件；对于集成度较高的设备设施或元器部件根据站点数量2%~5%的比例预留全新的备品备件，原则上质保期内只换不修。乙方对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

5、当设备发生非人为因素的严重故障时，乙方须免费在七日内将补充或者更换的设备运抵发生故障的设备所在地，由此产生的一切相关费用由乙方负担；

6、乙方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产厂家原产的或是经设备生产厂家认可的；

7、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非甲方提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

8、乙方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案；

9、乙方对所提供的设备在正常使用和保养的条件下，因设备质量的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在风险等承担全部责任。

10、乙方须按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料、工具及各种资料，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装、运输等。

11、质保期内如发生影响正常使用的重大问题，本项目整体质保期应为问题解决之日起重新计算。质保期内被免费更换的零部件及备品备件质保期自更换之日起重新计算。

12、退换货：如甲方在质保期内发现不符合本合同约定的质量、型号、规格、数量等情形，乙方均应及时给予退、换货，由此发生的所有费用由乙方承担，对甲方造成损失的（包括但不限于直接损失、可得利益损失）乙方应当全额赔偿。

十二、双方责任及权利：

1、甲方责任及权利

1.1甲方对乙方履行本合同约定的具体实施情况进行监督、检查、督办或纠正，对于乙方提供的各项内容进行审查、验收；甲方拥有本合同项下研发技术资产的所有权，包括本合同范围内的硬件资产的产权（如有）、软件资产的所有权及其知识产权。

1.2甲方根据本合同规定，按时支付服务费用。

1.3甲方有权对与本合同相关的建设和运行性能提出合理的修改要求。

1.4国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方的权利与义务

2.1为甲方完成本合同范围内所有服务等相关工作。

2.2严格遵守国家、省、市的法律法规和项目内容清单及具体要求，实行专业、规范、安全、高质量的服务和管理。

2.3乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同服务费用。

2.4未经甲、丙双方书面同意，乙方不得将与本合同项目相关的整体或部分责任及利益对外转让、分包。

2.5乙方提交的项目深化设计方案须满足甲方要求，且乙方有责任根据甲方要求做必要的修改补充。

2.6乙方须按合同约定的进度完成建设等工作，与甲方保持经常性联系，并根据经甲方审议通过的与本项目有关的情况及时向甲方予以汇报；根据甲方要求汇报本项目进展情况，并提供书面文书材料。

2.7乙方收到甲方整改通知或要求其对反映情况进行书面反馈后三个工作日内，及时、积极配合甲方开展整改事项及合同范围内的相应工作。

2.8乙方须积极配合和支持甲方及上级主管部门的检查工作，依法履约，不得有任何违法或不当行为。

2.9乙方承诺：与本项目相关的全部文件、批准、许可等均系真实、合法、有效的，不存在虚假、到期、被终止、被宣布无效、被吊销的情形或可能性。乙方保证其具有法律法规所要求的所有资质、许可、批准、授权及签署和履行本合同以及执行本项目的合法、合规性主体，否则承担一切法律责任。

2.10乙方承诺本项目开展过程中，所有内容均不违反相关法律法规的规定，承诺不使用绝对化用语、虚假陈述、敏感词、不正当竞争用语等，且所有活动均不涉及侵犯他人著作权、商标权、商业秘密等知识产权、肖像权、表演权及其他合法权利的情形，否则承担一切法律责任。

2.11本项目实施结束后，乙方须向甲方提供本项目有关完整、合法、有效文件和资料，并将相关文件及资料的完整内容予以保存，具体保存格式和项目资料组成另行根据甲方归档要求与乙方共同商议后实施。

2.12本项目建设过程中必须做好安全文明施工的相关工作，所产生的一切安全责任及费用均由乙方承担，与甲方无涉。

2.13本项目的验收费（含评审专家费）由乙方承担，甲方不另行支付。

十三、验收方式

1、项目初验前，乙方须先对系统、设备进行自测，并将系统、设备自测报告提交甲方监理方审查。

2、初验：由项目各方组成初验小组，对本项目各项工作进行全面检查，如产生费用由乙方承担。初验通过标准：通过专家评审，并经项目各方联合签署初验报告。

3、试运行：初验合格后，进入试运行，试运行期限为3个月。试运行期间出现较大或重大问题的，应延长试运行时间。因乙方原因导致试运行期限延长的，视为工期逾期，乙方须承担工期逾期的违约责任；因非乙方原因导致试运行期限延长的，经甲方确认后，由甲方出具工期变更联系单，不视为工期逾期，乙方无权向甲方提出费用的索赔。

4、终验：试运行结束后1个月内乙方提交符合甲方终验要求的相关资料并提交终验申请。若首次终验即通过，则自试运行结束的次日起至提交终验申请之日起止，若未超过1个月不视为工期逾期；若因乙方原因导致项目需多次组织终验，则自试运行结束的次日起至最后一次提交终验申请之日起止的天数超过1个月的，视为工期逾期，乙方须承担工期逾期的违约责任。

5、因乙方原因项目验收不合格的，甲方有权单方面终止合同；乙方须退还甲方已经支付的合同金额，且甲方可根据实际损失向乙方另行索赔，必要时依法移交有关部门追究其相应法律责任。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达项目指定地点。设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防震动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3、乙方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方及监理方，以准备接货。

4、项目终验且交付甲方之日前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

1、乙方应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和乙方的投标文件订立书面合同。乙方无正当理由拒签合同的，甲方取消其中标资格，并由乙方承担造成的全部损失。

2、如果乙方提供的设备或服务与投标文件、相关澄清文件及合同等承诺的不一致，则乙方必须接受无条件退货，同时退还已支付的合同款并赔偿甲方合同总金额100%的赔款。

3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值万分之三的违约金。

4、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

5、乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准和投标响应承诺的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付拒绝更换设备的合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、安全责任与处罚

1、网络数据安全责任

1.1乙方应按照《网络安全法》、《数据安全法》的要求，履行网络和数据安全保护义务。

1.2项目涉及乙方工作人员均需签订《保密承诺书》，且乙方应对项目涉及工作人员进行背景审查。

1.3乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知甲方。

1.4乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

1.5未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

1.6乙方应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

1.7乙方应认真组织开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

1.8乙方应加强网络和数据安全风险监测，制定数据安全应急预案，完善应急机制。发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施：发生数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

2、网络数据安全处罚

2.1由于乙方原因，受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款5万元。

2.2由于乙方原因，受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款3万元。

2.3由于乙方原因，受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款1万元。

2.4乙方不及时处置安全事件、隐患的，每次扣除合同款1万元。

2.5收到国家、省、市通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告给甲方，若乙方未根据整改报告按期整改的，每次扣除合同款1万元。

2.6上述因乙方原因导致的安全问题通报引起的扣罚，甲方有权在当期应支付的合同进度款中扣除。

本合同因乙方原因引起的违约金及处罚总额不超过合同的30%。

3、乙方因合同履行期内设备安装、质量问题等情况造成甲方或第三方人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经三方签订书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 签字日期： 年 月 日 |

# 招标内容与技术需求

- 采购清单

- 本项目采购的设备为自动气象站（包括4要素自动气象站、微型智慧气象站）。

| 序号 | 镇街（镇） | 4要素自动气象站 | 微型智慧气象站 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浒 山 | 1 | 23 | 24 |
| 2 | 白沙路 | 9 | 11 | 20 |
| 3 | 古 塘 | 3 | 12 | 15 |
| 4 | 宗 汉 | 12 | 6 | 18 |
| 5 | 坎 墩 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | 龙 山 | 17 | / | 17 |
| 7 | 掌 起 | 11 | / | 11 |
| 8 | 观海卫 | 22 | 5 | 27 |
| 9 | 附 海 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 桥 头 | 4 | / | 4 |
| 11 | 匡 堰 | 1 | / | 1 |
| 12 | 逍 林 | 8 | / | 8 |
| 13 | 胜 山 | 7 | / | 7 |
| 14 | 横 河 | 10 | 2 | 12 |
| 15 | 长 河 | 8 | / | 8 |
| 16 | 新 浦 | 11 | 2 | 13 |
| 17 | 周 巷 | 25 | 7 | 32 |
| 合计 |  | 161 | 71 | 232 |
| 18 | 加装能见度 | / |  | 6 |
| 注：以上点位仅供参考，有调整以实际为准。以上数量为暂估数量，最终根据中标单价按实际建设数量进行结算。 四要素站包含以下观测：风向、风速、温度、雨量。 微型智慧气象站包含以下观测气温、湿度、气压、风速、风向、雨量、翻斗雨量（可选）。 |  |  |  |  |

二、技术参数要求

注：（1）设备技术指标描述仅为最低需求，不排斥其他性能相当或优于的仪器参加采购。参数内涉及的资质文件及其他证明文件需在标书内提供复印件并加盖公章（厂家出具的文件须有厂家公章）。

（一）4要素自动气象站

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 观测时制 |  |  |
| 1 | 采用北京时观测的要素，日界为北京时20：00。系统时钟准确度月累计：±10s。 |  |
| 数据存储 |  |  |
| 2 | 内部存储器支持存储分钟数据30天。 |  |
| 通信 |  |  |
| 3 | RS-232、RS-485，通信参数可配置，默认通信参数：波特率9600bps，8位数据位，1位停止位，无校验，无流控。采用支持公用移动网络的数据传输模块与远程数据监控中心（中心站）通信。 |  |
| 电源 |  |  |
| 4 | 数据采集器平均功耗：<2W。采用标称12V免维护的蓄电池为系统供电，并支持太阳能电池板为蓄电池充电。蓄电池充足电后的续航能力不少于15天。 |  |
| 环境适应性 |  |  |
| 5 | 气温：-40℃～+60℃。相对湿度：0%～100%。大气压力：550hPa～1060hPa。 |  |
| 电磁兼容性 |  |  |
| 6 | 静电放电抗扰度：接触放电4kV；空气放电8kV。电快速瞬变脉冲群抗扰度：2kV，5kHz。浪涌（冲击）抗扰度：1kA（1.2/50μs、8/20μs组合波）。射频场感应的传导骚扰抗扰度：0.15～80MHz，3V，80%AMk（1kHz）。 |  |
| 数据采集器 |  |  |
| 7 | 数据采集器采用实时多任务操作系统设计，主要完成数据采集、数据处理、数据传输和系统运行管理功能。数据采集器硬件包含高性能嵌入式处理器、高精度A/D电路、高精度实时时钟电路、大容量的程序和数据存储器、传感器接口、通信接口、外部存储器接口、监测电路、指示灯等，硬件系统能够支持嵌入式实时操作系统的运行。 |  |
| 风传感器 |  |  |
| 8 | 风速 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～75m/s |
|  |  | 精确度：±（0.5+0.03V）m/s |
|  |  | 分辨力：0.1m/s |
| 9 | 风向 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～360° |
|  |  | 分辨力：3° |
| 气温传感器 |  |  |
| 10 | 测量范围：-50℃～＋60℃ |  |
|  | 允许误差：±0.2℃ |  |
|  | 分辨力：0.1℃ |  |
| 翻斗雨量传感器 |  |  |
| 11 | 承水口径：Φ200mm |  |
|  | 分辨力：0.1mm |  |
|  | 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）、±4％（＞10mm） |  |
|  | 测量降水强度：0mm/min～4mm/min |  |

（二）微型智慧气象站

- （1）技术特点

微智气象站是一款小型的基于物联网技术的智能气象站，支持温度、湿度、气压、风速、风向等多个要素测量，可并根据需求订制扩展设备接入。数据支持本地访问方式和云端（中心站）访问方式，并配套移动端APP工具。

该产品具有较强的环境适应性，能够满足户外全天候条件下运行，可广泛应用于城市气象、交通气象、航道气象等多种应用场景。

（1）支持高精度常规六要素观测，并支持扩展传感器

支持气温、湿度、气压、风速、风向、雨量要素的观测，气象六要素测量精度达到观测司《便携式自动气象观测仪分级技术规范》I级，同时支持扩展翻斗雨量传感器，需满足特定地区高精度观测需求。

（2）支持多种物联网通信技术

除本地RS232接口，还支持4G、蓝牙，上电自组网。数据可通过4G通信传输至省/市数据云平台，也可以通过手机APP蓝牙连接，实现数据读取和参数配置等功能。

（2）、技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 气温： 测量范围：-50～+60℃； 分辨力：0.1℃； 最大允许误差：±0.2℃； |
| 2 | 湿度： 测量范围：0～100%RH； 分辨力：1%RH； 最大允许误差：±3%RH(≤80%RH)，±4%RH(>80%RH)； |
| 3 | 气压： 测量范围：450hPa～1100hPa； 分辨力：0.1hPa； 最大允许误差：±0.3hPa（全温全量程）； |
| 4 | 风速： 测量范围：0～60m/s； 分辨力：0.1 m/s； 最大允许误差：±0.3m/s(≤10m/s)，±3%(＞10m/s)； |
| 5 | 风向： 测量范围：0～359.9°； 分辨力：0.1°； 最大允许误差：±3°； |
| 6 | 压电式雨量： 测量范围：雨强0mm/min～4mm/min； 分辨力：0.1mm； 最大允许误差（典型值）：≤2mm(小时雨量)：±1mm(绝对误差)，＞2mm(小时雨量):±20%； |
| 7 | 支持外接翻斗雨量（可选）： 测量范围：0～4mm/min雨强； 分辨力：0.2mm； 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm），±4%（＞10mm）。 |
| 8 | 环境适应性： 温度：-40～60℃； 湿度：0～100%RH； 气压：450～1100hPa； 降水强度：6 mm/min； 外壳防护等级：IP65； 抗盐雾腐蚀：零件镀层耐 48 小时盐雾沉降试验。 |
| 9 | 其他参数 （1）通信方式 RS232/RS485，4G，蓝牙 （2）供电 9～15V DC - 功耗 - 约0.8W（12V） |

- 加装能见度

| 能见度传感器 |  |
| --- | --- |
| 1 | 测量范围：10m ～ 30000m |
|  | 最大允许误差：±10%（10m～10000m） ±20%（10000m～30000m） |
|  | 分辨力：1m |

三、服务要求

（一）工作内容及培训要求

采购政府采购合同范围内的货物并运输至采购人指定地点进行安装调试，协助采购人进行验收，最终验收合格后对有关人员进行培训及技术指导，培训至有关人员能正常使用为止，后续根据招标文件要求进行售后服务等工作。

- （二）人员要求

1.安装调试阶段配备至少8个工作组，每组至少3个人（其中技术人员至少1人），确保项目时效性。

2.实际投入的工作人员与投标文件中响应的内容一致且符合招标文件的最低标准，为保证项目的稳定性，合同履行前后若需更换工作人员的，经采购人同意后方可进行更换，且必须为同一档次的工作人员，以确保项目质量不因工作人员的变动而受影响，未按投标文件中响应的内容投入的或未经采购人同意擅自更换工作人员的作违约处理。

3.出现工作人员不能胜任工作的或采购人不满意要求调换的，及时调换。

（三）配套基础设施安装调试要求

1.附属设施要求：配备的附属设施要具有高可靠性和安全性，方便维护维修。

（1）多要素气象站满足以下条件

①安装在地面场地的风传感器配置高度在10m～12m之间的风杆或风塔，并具有防雷措施。

②空气温湿度传感器安装在标准玻璃钢百叶箱内。

③沿海地区选购的附属设施考虑其抗腐蚀性能。

④山口、风口、沿海、海岛等地区，对附属设施的选购考虑其抗强风性能。

2.观测场地

（1）观测场地的面积

观测场地面积能满足气象站所配置观测要素对探测环境的要求。确因条件限制，也要满足风、气温、降水等气象要素对探测环境的最低要求，遵循各设备设施之间互不干扰的原则，围栏到设备设施的间距能使围栏起到有效的隔离防护作用。观测场地大小和设备布局可参考以下要求：

①4要素（降水、气温、风向、风速）自动气象站观测场规范，风杆和百叶箱安装在观测场地北部，雨量传感器等安装在观测场地南部（或南北长8m、东西宽4m，风杆安装在观测场地北部，百叶箱位于观测场地中部，雨量传感器安装在观测场地南部）。

②设置在特殊地形、地点条件下的观测场地面积，在满足设备设施安装布局原则的条件下，可根据实际情况适当调整，须经属地气象主管部门批准确定。

（2）观测场地的围栏

①观测场地设置坚固、稀疏、美观、耐用、白色不返光材料的围栏，其高度、样式可根据安全防护需求并与周边环境相协调为宜，一般情况下围栏高度为 1.2米。亦可根据当地情况加装防护网、电子围栏等。

②不设置围栏的，观测场地四角亦设置明显的固定标志，以示边界。

③观测场需铺设草皮，在铺设前后须场地平整、清理，在验收前保证草皮存活；确因自然环境限制，无法种植草皮的，需向甲方出具书面说明并经甲方同意。

（3）观测场地围栏门和小路

观测场地围栏门一般开在北面，亦可位于以方便工作人员进出或风杆放倒方向的位置。

观测场地内一般不铺设专用小路。确有需要时，可铺设0.3m～0.5m宽的小路（不得用沥青铺面）。

（4）标识

围栏外侧设立测站标牌、探测环境保护警示牌等标识。标牌的内容至少包括观测站名称、建站时间、建设单位、联系电话。警示牌内容为气象探测环境警示标语，如：气象探测环境和设施保护人人有责。标牌和警示牌的材质、大小、样式和安装方法需经采购人统一确认。

- （5）开工前、安装完成后拍摄站点周边探测环境照片，其中包含站点八方位图、全景图以及由鱼眼镜头（光学成像系统视场角达180°，只需安装完成后）拍摄的周边探测环境照片（鱼眼镜头设备放置在雨量桶上口沿拍摄，图片正上方为正北，图片输出设置3000×3000）。安装完成后还需提供站址勘察报告、完成综合气象观测业务运行信息化平台信息录入、MDOS等工作。

- 安装完成后拍摄站点周边探测环境照片，其中包含站点八方位图、全景图以及由鱼眼镜头（光学成像系统视场角达180°）拍摄的周边探测环境照片（鱼眼镜头设备放置在雨量桶上口沿拍摄，图片正上方为正北，图片输出设置3000×3000）。安装完成后还需提供站址勘察报告、完成综合气象观测业务运行信息化平台信息录入等工作。

- （6）所有站点建设完成后，出具有防雷资质的公司出具的防雷检测报告一份。

3.设备设施基础

（1）仪器混凝土基础的制作可按照《地面气象观测场规范化建设图册（修订）》（气测函〔2015〕126号）要求执行，其中未涉及到的仪器设备，须按照设备厂商提供的图纸要求制作。

（2）混凝土基础高出观测场地面5cm，外露面方正、光滑。

（3）设备设施有电源线、信号线接入的，基础内要预埋一定口径的穿线管，与地下管道连通，用于设备设施缆线的穿行和保护。电源线与信号线分别设置穿线管。

4.线缆敷设

（1）观测场地内和连接到建筑物中的设备设施缆线、电力电源缆线需进行穿管地下掩埋敷设，可在每个设备设施位置设置分线井。对于特别艰苦地区，存在安装调试困难时，可采用其他方式铺设管线。

（2）缆线宜采用带有PVC套管做防护，并埋入地下，管道直径50mm～100mm，埋设深度30cm～50cm（安装调试特别困难区域可酌情调整）；电力电源与设备设施信号缆线分管防护。

（3）各传感器的信号线均从设备设施基础内的套管中穿行。

（4）确保观测场地内地下缆线防护管端口的严密性，防止鼠类进入地下管网。

5.防雷设施：

根据《自动气象站场室雷电防护技术规范》（QX/T 30-2021）的规定，设计并建设观测场地、设备设施的接地系统及防雷系统。观测场地防雷系统接地电阻≤4Ω，在高山、海岛等岩石地面土壤的电阻率＞1000Ω•m的观测场地，接地体的接地电阻值可适当放宽。

6.“4要素自动气象站”细部要求

（1）风传感器安装优先采用10米无拉索风杆。

（2）百叶箱主要采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维布（毡）制作。

（3）安装在地面场地的风传感器配置高度在10m～12m之间的风杆，并具有防雷措施。

（4）空气温湿度传感器安装在标准玻璃钢百叶箱内。

（5）沿海地区选购的附属设施考虑其抗腐蚀性能。

（6）山口、风口、沿海、海岛等地区，对附属设施的选购考虑其抗强风性能。

7.“微型智慧气象站（含翻斗雨量传感器）”细部要求：

配备的附属设施要具有高可靠性和安全性，方便维护维修。微型智慧气象站要充分考虑设施的美观度和协调性，在不影响探测效果的前提下可根据环境或功能需要配套定制立柱、抱箍等配套设施。

（四）质量保证及售后服务

1、投标产品及备品备件必须是厂商原装的、全新的，型号及性能指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准（不接受OEM产品），满足使用单位的使用需求，如发生所供的商品与合同不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

2、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到招标人通知后在24小时内到达招标人现场。

3、质量保证期：终验通过之日起3年（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期内中标人须免费负责修理和替换任何由于产品配件自身质量问题造成的损坏或故障。

4、免费提供质保期内备品备件；对于集成度较高的设备设施或元器部件根据站点数量2%~5%的比例预留全新的备品备件，原则上质保期内只换不修。中标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

5、当设备发生非人为因素的严重故障时，中标人须免费在七日内将补充或者更换的设备运抵发生故障的设备所在地，由此产生的一切相关费用由中标人负担；

6、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产厂家原产的或是经设备生产厂家认可的；

7、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非使用单位提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

8、中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案；

9、中标人对所提供的设备在正常使用和保养的条件下，因设备质量的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在风险等承担全部责任。

10、中标人须按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料、工具及各种资料，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装、运输等。

11、质保期内如发生影响正常使用的重大问题，本项目整体质保期应为问题解决之日起重新计算。质保期内被免费更换的零部件及备品备件质保期自更换之日起重新计算。

12、退换货：如招标人在质保期内发现不符合本合同约定的质量、型号、规格、数量等情形，中标人均应及时给予退、换货，由此发生的所有费用由中标人承担，对招标人造成损失的（包括但不限于直接损失、可得利益损失）中标人应当全额赔偿。

13、质保期满后提供长期有偿维修，维修只收材料费。中标人须在质保期满后五年内所需备品备件以不超过投标文件《保修期外备品备件价目表》的价格，提供维持正常运转所需的附件、备件、消耗品等，并在投标文件中详细列明清单，标明名称、单价，其费用在投标文件中明确列出，但不包括在总价中。

- （五）安全要求

- 中标人按照相关规定落实安全防护措施，自行负责安全管理，对工作人员的安全负责。由于中标人原因在本项目实施过程中造成人员伤亡、财产损失及中标人配备的工作人员发生的各种事故（包括治安、交通、劳资纠纷等事件），所造成的一切后果及损失均由中标人承担全部责任并负责赔偿，与采购人无关，若采购人因此而遭受损失的，中标人赔偿该损失。

- 人员培训需求：

本项目上线后，需由中标人对招标人及相关单位的相关人员进行操作培训，以便该系统正式更快发挥其效用。

1、培训对象

需要对相关单位的工作人员、系统管理人员、系统维护人员进行全面的培训，主要有：

业务使用人员：使用气象站设备进行日常业务操作的各单位工作人员，进行业务应用操作培训。

管理人员：即对气象站设备进行管理配置的人员，进行后台管理配置培训。

维护人员：负责气象站设备维护的人员，当设备出现一般性问题时，通过培训能及时解决问题。

2、培训内容

针对不同的对象，培训的内容如下：

（1）业务使用人员培训

面向气象站设备涉及的全体使用者提供使用培训，由于设备使用涉及的部门众多、人员众多，针对这类人员的具体情况，可以采用分批分次的现场集中培训，配合培训教材，使其能掌握系统的使用方法，也可以结合用户操作手册、电子流程图进行使用，为其解决具体的操作问题。

（2）管理人员培训

针对管理人员，对气象站设备日常的配置管理进行培训，如设备中的工作流程、数据采集等内容修改，使其了解设备的使用方法、问题的处理方式等，能够在设备的运行过程中自主进行配置和定制，降低信息维护人员的负担。

（3）维护人员

针对气象站设备的日常维护管理人员，需要对设备的运行、数据库配置、维护等有较深入的了解，以便能够自主完成对设备的日常维护工作，因而培训重点是对本系统所涉及的软硬件管理、数据库管理和网管软件等使用及日常维护工作，保障日常气象站设备统的正常运行。

3、培训方式

培训方式采用集中培训和发放技术培训材料等相结合的方式，各种培训方式中以集中培训为主。针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

四、其他要求

1、投标人负责本项目的深化设计，深化设计后的工艺参数不得低于招标要求。深化设计图纸须经招标人确认后方可投产制作。中标人须设置专门对接的深化设计人员和安装工作人员。投标人须在投标报价时充分考虑因深化设计导致费用增加，结算时不作调整。

2、投标产品及备品备件必须是厂商原装的、全新的，型号及性能指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准（不接受OEM产品），满足使用单位的使用需求，如所供产品不能满足招标人规定的效果及质量要求，投标人应按招标人要求先行整改，整改后仍不能满足招标人规定的效果及质量要求，则招标人有权单方面解除合同，由此产生的损失由投标人自行承担。

3、材质、规格、工艺等符合国家标准、能满足招标人对本次采购的合理要求，并在本项目实施过程中根据招标人要求进一步调整、完善。

4、所有产品设备及标识标牌安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，投标人在投标报价时须充分考虑安装方法、安装场地的调整导致费用增加，结算时不作调整。

5、在安装调试过程中，投标人须服从招标人及招标人委托的第三方单位的管理。临时设施等由中标人自行解决，费用已包含在投标报价中。投标人必须按照《建筑施工现场安全管理标准》进行施工，搭设符合标准要求的临时设施，实施过程中招标人有权对中标人进行现场检查，如临时设施不符合要求，招标人有权责令整改，由此造成工期延误的，由投标人承担。

6、本项目用水、用电由投标人自行考虑，发生的相关费用由投标人承担。项目现场场地及材料设备堆放地块由投标人自行解决。施工过程中对设备、材料的防火防盗及相关安全问题，由投标人自行负责。

7、所有产品设备安装涉及的管线敷设、室外道路及地坪的凿除及修复、辅材，及配线、配管、配箱等由中标人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

8、招标人有权委托专业检测单位对本项目施工材料、工艺等进行检测，如不符合相关规范要求，投标人必须无条件进行返工，并承担检测费及由此引起的一切损失。

9、所有气象监测站建设点位须在安装前与招标人进行二次确认，经招标人确认同意后方可施工。因此产生的费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整。

10、投标人须在投标报价时综合考虑原建筑及附属的成品保护、各类洞口封堵、修补，以及完工后的保洁等费用，结算时不作调整。

11、售后服务、价格波动、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等已在投标报价时充分考虑，合同单价在合同履行期间除招标人认可的设计变更外不作任何调整。

12、招标人有权根据项目实际情况提出增减采购数量，中标人不得以实际采购数量、时间的变化或现场环境等理由提出综合单价增加或供货延期等任何变更投标响应的要求，中标人不得提出索赔。

13、本项目验收及交付时间以招标人书面确认时间为准。

14、投标人在建筑垃圾外运及处置过程中须符合国家及地方的相关文件要求，如因处置不当等原因而产生的一切责任及后果由中标人负责，与招标人无涉。

15、投标人须充分考虑安全文明施工、警示标志、施工现场需满足防尘、防噪音及不扰民措施及飞行检查、项目的工期安排，停电、停水、二次搬运、施工场地不足、与其他单位交叉配合、成品保护、本工程产生的建筑垃圾，材料设备堆放地点、施工组织中的各种措施费（包含但不限于赶工、脚手架、临时设施等内容）、深化设计等与工程施工有关的工作内容及要求发生的费用，并在投标报价中综合考虑，不得再因现场施工的管理要求增加任何费用，若遭遇投诉需投标人自行处理，不得要求增加任何费用。

16、试运行期间为保证设备稳定中标人每月提供2次及以上的运行维护，入遇重要天气和重要活动，按采购人要求增加运行维护次数。

五、运维服务内容

中标人须严格按照浙江省气象局关于区域自动站维护的相关要求进行，不定期提供维护照片和由采购人提供的维护表格，待条件成熟使用宁波市气象设备巡检系统和浙江省社会化保障平台，严格按照本合同中关于区域自动站的考核要求，开展对采购人建设的慈溪市“天机网”项目（二期）新增区域站进行巡检维护，具体包括：具体为所有设备的定期巡检、维护、备件更换（各传感器、蓄电池、定期标校传感器等）、场地清理、故障保修以及根据甲方需要开展的临时任务。

1、总体要求

（1）定期巡检（视）维护：对（二期）新增区域站每月至少1次维护次。

（2）不定期巡检维护：在预计有灾害性天气出现，或有重大活动需要保障时，根据甲方要求，对部分重点自动站（由采购人临时指定）进行不定期巡检维护。

（3）故障抢修：设备故障由甲方通知乙方，或后续使用宁波市区域自动站巡检系统派发的维修单。乙方须严格按宁波市区域自动站巡检系统或甲方指定要求进行操作，并每月向甲方提供维修记录表和照片；检修人员手机保持24小时开机状态，确保可以随时联系检修人员，提供7*24小时的故障抢修响应服务。

（4）本合同履行期间，故障设备的备件由甲方负责提供；乙方应将更换下的设备配件等及时交给甲方相关人员，故障设备应当按有关要求在巡检记录中填写。

（5）区域站应保持围栏整洁，辅助设施正常支行，若区域站辅助设施存在安全隐患等情况，由乙方及时向甲方反馈。待甲方同意后，乙方须开展辅助设施加固服务项目完成后，费用清单在七个工作日内乙方需在甲方备案，以备甲方统计支付费用。

2、定期和不定期巡检维护要求

（1）每月乙方应单独制定巡检计划行程报送甲方，未通知甲方变更巡检时间的，视为按里程表巡检，巡检后在巡检系统中填写巡检表。待条件成熟后，乙方需根据宁波市气象设备巡检系统和浙江省社会化保障平台巡检计划开展维护，甲方将不定期抽检巡检维护情况。

（2）巡检内容。每次巡检维护包括设备外观和防雷设施接地情况检查、供电设施的检测、运行状况检查、各传感器、太阳能板的清洁、超检设备的更换和安全隐患排查等；发现问题及时处理。每次巡检维护须对每个自动站全景在维护前后分别拍照记录，每次巡检维护后在巡检系统中进行详细记录。

（3）必要时，根据甲方通知，配合做好自动气象观测站系统技术改造和升级工作。

（4）草皮至维保结束时，保证草皮存活。

3、故障抢修要求

（1）在接到设备故障抢修通知后，乙方必须在半小时内做出回复响应（维修任务下单或接到甲方通知），并在3小时内到达故障站点现场进行抢修。

（2）在没有不可抗拒的客观原因情况下，一般应在24小时内排除故障。特殊情况下，经甲方确认同意后，可在72小时内排除。因第三方原因造成的故障（停电、通信中断等不可抗拒的客观原因），乙方须进行跟踪，待条件恢复后，及时恢复设备正常运行。

（3）每次故障抢修，乙方须对自动气象站故障设备维修前后分别拍照（特写），并在巡检系统（记录表）中记录维修情况；故障修复后及时通知甲方。

4、工具及交通要求

（1）乙方须配备本项目服务所需的常用维护检修设备工具。

（2）乙方在提供本项目服务过程中须自备专用交通工具和网络通讯设备，并自行承担相关费用。

5、安全要求

乙方必须针对本项目配备相关车辆和人身安全的直接责任保险和第三者责任保险，必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，加强安全生产教育，确保安全生产；甲方不承担因安全生产事故或意外伤亡所产生的任何法律责任和相关费用，由乙方自行承担相关的法律责任和赔偿费用。

6、服务质量考核

6.1．考核指标

| 项目 | 内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料及时率（待条件成熟后执行） | 小时资料月平均及时率达98.5％及以上； 十分钟资料月平均及时率达98％及以上。 |
| 资料正确率（待条件成熟后执行） | 资料平均正确率98%及以上。 |
| 日常维护、 故障抢修 | 各项日常维护、故障处理落实到位； 按考核具体规定开展定期和不定期巡检(视)维护工作； 接到故障维修通知后按考核具体规定做出响应并及时到现场抢修； 配合甲方有关人员及时发现资料缺失情况、资料质量异常状况，并按考核具体规定排除区域自动站等设备故障。 |
| 信息、材料上传 | 按时按规定正确上传各类信息。 |

6.2．考核内容

服务质量按月定量考核，季度汇总，考核分应在90分以上。连续三个月低于90分的，视为考核不合格，采购人有权解除合同。由采购人负责考核，考核项目、内容和标准见下表（如有政策变动另行约定）

自动气象观测站月综合考核表

| 站点类别 | 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 区域站 | 资料传输及时率 （40分）（待条件成熟后执行） | 小时资料月平均及时率达98.5％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分；十分钟资料月平均及时率达98％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
|  | 资料正确率 （10分）（待条件成熟后执行） | 资料月平均正确率达98％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
|  | 日常维护、 故障抢修 （35分） | 各项日常维护、故障处理落实到位本项得30分。接到故障报告后未按规定作出故障抢修响应每次扣3分；未按规定开展抢修每次扣3-15分，抢修不及时每次扣3分；未按规定开展巡检（视）工作的扣5分，直至本项不得分。 |
|  | 信息、材料上报 （15分） | 按时按规定正确使用气象巡检系统并上报各类信息和报表，及时准确上报得10分；不达要求酌情扣分。维护服务上报材料不符合要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，否则每次扣2分。 |

维护记录表由乙方每月汇总提交，甲方将不定期进行抽查，发现不达标1次，每站次扣除1分；因乙方巡检疏忽，未发现安全隐患，导致设备损坏的，除负责无偿恢复设备外，每站次扣1分。

# 商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| ▲质保期 | 每套气象站整体质保期3年（自最终验收合格之日起计），在售后服务过程中所更换的及新增加的备品备件等质保期3年（自更换或新增之日起计），其中数据采集器质保期4年，因人为因素出现的问题不在质保范围内。 |
| 合同履行期限 | 签订合同后20天内完成项目的供货、安装、调试及数据上传工作并通过初验；通过初验后进入试运行，2025年12月10日之前通过终验之后进入运维服务期。运维服务期为终验完成后次月开始起一年。 |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的1%。在合同签订后七个工作日内由中标人支付给采购人，所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内无息退还。 2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 质量要求 | 验收合格，合格符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 付款方式 | 1.在合同签订后支付合同金额40%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款），中标人无需预付款的可在所有货物运输至采购人指定地点后支付设备费用的40%。 2.在采购人指定地点安装调试完成最终验收合格后支付至设备结算费的100%。 3.运维服务费支付方式：服务满6个月后支付运维费用的60%；服务期满后支付运维费的剩余款项。 4.款项支付前乙方需先向甲方开具相应金额、符合国家规定及甲方规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，甲方自收到乙方发票后7个工作日内支付。 |
| 验收标准 | 根据招标文件中的技术参数要求，结合中标人投标文件中的响应情况对货物进行验收，验收时项目质量、货物安装调试工艺等符合《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》（GB 31221-2014）、《自动气象站场室雷电防护技术规范》（QX/T 30-2021）、《地面气象观测场规范化建设图册（修订）》（气测函〔2015〕126号）、《地面气象自动观测规范（第一版）》（气测函〔2019〕154号）、《省级常规气象观测站建设指导意见》（气测函〔2024〕27号）及国家现行相关法律、法规、规章、规范性文件、国家标准、行业标准、地方标准等要求。 |
| 证书、证明材料等原件 | 为确保货物使用性能及可靠性，采购人在合同履行前后均有权要求中标人提供投标文件里提供的证书、证明材料等原件，中标人必须按照采购人的要求提供，无论何时若发现中标人有提供虚假材料谋取中标行为的报政府采购监督管理部门处理。 |
| 其他 | 本项目点位仅供参考，有调整以实际为准。本项目数量为暂估数量，最终根据中标单价按实际建设数量进行结算。 |

# 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为                 的                        （项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定及其他招标文件的相关要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

注：联合体投标的，联合体双方均须提供并加盖各自单位公章。对电子公章不作要求。

附件

联合投标协议书

（联合体投标必须提供）

甲方：

乙方：

经各方协商，就参加                 项目（采购编号：                          ）招标活动联合进行投标事宜，达成以下协议：

1.甲方                        为联合体牵头人，乙方                      为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）本次招标过程中，联合体牵头人负责与招标方联系。

（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知并且在整个合同实施过程中的全部事宜；

（5） 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）本次联合体投标中，甲方承担的工作和义务为：               ；

甲方承担本项目所占金额的比例为         % ；

乙方承担的工作和义务为：               ；

乙方承担本项目所占金额的比例为          %  ；

3.本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。

4.本协议书一式四份，资格后审一份，随投标文件装订一份，联合体成员各一份。

甲公司名称：（盖章）                            乙公司名称：（盖章）

甲方法定代表人（签字或盖章）：                 乙方法定代表人（签字或盖章）：

注：联合体投标的，本协议可由联合体双方盖章后扫描编入投标文件，对电子公章不作要求。

附件

联合投标授权委托书

（联合体投标须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

联合体牵头人法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）

委托代理人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

投 标 书

：

(供应商全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 日历天。

（10）、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年     月    日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

商务技术文件自评分表

采购编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各投标人根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

投标人盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的扫描件或影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

- 法定代表人身份证明（非联合体投标须提供）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

法定代表人授权书

- （投标文件由授权代表签字的）（非联合体投标须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （项目名称）    ，采购编号为              ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

商务条款响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

技术响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标参数 | 投标参数 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

- 附件

- 投标货物概况

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 货物投放市场年份 | 制造商 | 主要部件名称 | 货物的主要优点是否含专利权 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4要素自动气象站 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微型智慧气象站 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加装能见度 |  |  |  |  |  |  |

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |

注:1、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

投标人名称：                    （公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖            （签字或盖章）

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4要素自动气象站 | 161 |  |  |  |
| 2 | 微型智慧气象站 | 71 |  |  |  |
| 3 | 4要素自动气象站运维服务费 | 161 |  |  |  |
| 4 | 微型智慧气象站运维服务费 | 71 |  |  |  |
| 5 | 加装能见度 | 6 |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：表格在不改变实质性内容的前提下可扩展。

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供

附件

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.4要素自动气象站 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.微型智慧气象站，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日 期：

注：联合体投标的，本表由联合体双方各自提供,对电子公章不作要求。

附件

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，本表由联合体双方各自提供,对电子公章不作要求。

- 附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |