2025年实验室仪器设备采购项目

采购编号：330282202506004929

公

开

招

标

文

件

招 标 人：宁波市生态环境局慈溪分局

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

编制日期：2025年7月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	16

第四章  采购合同样本	27

第五章  招标内容与技术需求	30

第六章  商务条款	47

第七章  附件	48

# 第一章  招标公告

项目概况 2025年实验室仪器设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2025年7月28日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况。

采购编号：330282202506004929

项目名称：2025年实验室仪器设备采购项目

预算金额（元）：794000

最高限价（元）：794000

采购需求：

标项一:

标项名称: 2025年实验室仪器设备采购项目

数量:1批

预算金额（元）：794000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购可见分光光度计、离子计、便携式溶解氧仪、智能降水采样器、流速流量测定仪、移动档案柜、多参数水质检测仪、射线荧光光谱分析、便携式抽滤仪、双路VOCs采样器、个人辐射剂量仪等一批实验室仪器设备。

备注：无

合同履行期限:标项1，合同签订后30天内完成供货及安装，供货及安装完成后中标供应商需负责调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收，供货及安装完成后30天内完成最终验收。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

3.本项目的特定资格要求：  无 。

三、获取招标文件

时间：2025年7月7日至2025年7月14日。每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上获取采购文件操作指南：浙江政府采购网>办事指南>省采中心>网上报名。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年7月28日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅

开标时间：2025年7月28日09:30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

4.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

4.3公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

4.4落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.5本项目为不见面开评标项目，投标人员无须到场参加现场开标。

4.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宁波市生态环境局慈溪分局

地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1428号

传真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-63089072

质疑联系人：蔡老师

质疑联系方式：0574-63089056

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：慈溪市古塘街道海关北路511号

传真：/

项目联系人（询问）：鲁燕

项目联系方式（询问）：0574-63086120

质疑联系人：缪臻

质疑联系方式：0574-63086120

3、同级政府采购监督管理部门：慈溪市财政局

联系人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市生态环境局慈溪分局。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商。

5、“货物”系指中标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指中标人按招标文件规定须向采购人承担的服务以及其他类似的义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在结果公告发出之日起5个工作日内支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费按网上中介超市中选金额壹万元整（¥10000元）收取。

3、中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江天诚工程咨询有限公司慈溪分公司；

开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司城东支行；

账    号：2010 0036 3518 647；

备    注：代理服务费；

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式、效力、制作和递交

1、投标文件的形式：

分为电子投标文件和电子备份投标文件。

1.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlN

dQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

注：标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）。

4、投标文件的递交

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件不强制要求递交。需递交备份投标文件的投标人仅可采用邮寄送达的方式：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：浙江天诚工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道海关北路511号），联系方式：18606745675。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：386414109@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章）；

3、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、商务技术文件自评分表（格式见附件）；

3、供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。）（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）；

7、投标货物概况（格式见附件）；

8、商务技术评审表要求递交的相关资料；

9、其他和商务技术评分有关的资料及供应商认为需要提供的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（如有需提供）（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

（四）备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

如递交备份投标文件的，递交方式详见本章第七条第4款，备份投标文件密封要求如下：

须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：              备份投标文件            ；

（2）采购编号：    （按实填写本项目采购编号）    ；

（3）项目名称：     （按实填写本项目项目名称）   ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

十、开评标程序

（一）开评标注意事项

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2、开标时间后30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

（二）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标。

（三）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应以影印件形式提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（四）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2、解密完成后由采购人或代理机构对解密完成的供应商进行资格性审查；

3、评标委员会对供应商的商务技术文件进行评审；

4、在系统上公开商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对供应商的报价文件进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

8.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

8.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

8.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（五）评标

1.评标委员会

1.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M（含）以内。）

（4）、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（六）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、评标原则与方法

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

2.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲2.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

2.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

2.5采购人不向落标方解释落标原因。

2.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

2.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

2.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

2.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2.12推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为本项目预中标供应商。

2.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

▲3.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十一、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

8、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、预算价

本次公开招标设有预算价,预算价79.4万元,投标总价超出预算价的投标无效。

▲十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、“资格文件”、“商务技术文件”中出现涉及投标价格的内容；

11、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

12、未提供招标文件要求的资格证明文件；

13、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

13.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.5、不同投标人的投标文件相互混装；

14、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

14.1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

14.2、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

14.3、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

14.4、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

15、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十五、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十六、特别说明

1.本项目  否  专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

- 3、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（商务技术评分表和价格评分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十六条第3、4、5款的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对环境、节能标志产品给予政策性因素技术加分：

1.5.1投标产品如属于环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受加分。

- 1.5.2投标产品如属于节能标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受加分。

- ▲1.6提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，多家供应商提供的任意一项核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 本项目核心产品为多参数水质检测仪、射线荧光光谱分析、智能降水采样器。

1.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审（具体操作可以由评标委员会协助资格性审查，资格性审查的结果报招标人代表确认）。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：经过初步审查、比较，评标委员会根据“附表3评分标准（商务技术评分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内以记名方式独立评定自行评分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为供应商的商务技术得分。

3.1.3采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：供应商综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

3.5确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标供应商。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1.提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章） 2.按采购文件要求格式提交关于资格的声明函 |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（本项无需上传对应资料） | 1、采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 2、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 供应商是否为联合体（本项无需上传对应资料） | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传，否则视为供应商未提供资格性审查要求的文件，资格性审查不合格（特别备注无需上传对应资料的除外）。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 |
| 5 | 不得存在采购文件规定的无效投标情形（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商存在投标文件的第二章“投标须知”第十四条情形的，商务技术文件符合性审查不予通过。 |
| 6 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效（本项无需上传或关联资料） | 参与同一个采购包（标段）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址相同的。 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（商务技术评分表）

| 评定项目 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 （65分） | 供应商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）承接过同类型业绩（同类型业绩指：实验室仪器设备采购），每提供一个业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供有效的项目业绩合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  | 3 |
|  | 供应商具有质量管理体系认证证书得1分，具有环境管理体系认证证书得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，具有商品售后服务评价认证证书的得1分，满分4分。 注：投标文件中须提供有效期内证书扫描件、“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/”查询截图并加盖供应商公章。 |  | 4 |
|  | 评委根据供应商所提供的产品技术参数进行评审，产品技术参数和功能完全符合招标文件技术规格需求的得满分25分。其中对于“▲”条款负偏离作无效标处理，对于 “★”条款每负偏离一条扣0.5分，对于普通条款每负偏离一条扣0.1分。 |  | 25 |
|  | 根据供应商提供的针对本项目的备货供货方案进行评审： 供货方案明确制定备货、运输、装卸等项目各阶段的工作内容，供货保证措施丰富且可行性强的得7分； 供货方案对项目各阶段的工作内容有基本描述，具备一定的可行性的得4分； 供货方案对工作内容描述不明的得1分； 未提及此项不得分。 |  | 7 |
|  | 根据供应商提供的针对本项目仪器设备质量保证方案、技术人员配置及管理等情况是否科学和合理进行评审： 设备质量保证方案成熟、操作性强，人员配置合理的得7分； 设备质量保证方案一般，人员配置能基本满足的得4分； 设备质量保证方案可行性差，人员配置不合理的得1分。 未提及此项不得分。 |  | 7 |
|  | 根据供应商提供的针对本项目制定的安装、调试方案和措施内容的科学性、有效性等进行评审： 方案阐述详细全面、工作内容安排完整、符合项目需求的得7分； 方案合理、但内容有欠缺、仅能保障项目完成的得4分； 方案不合理、内容混乱、无法保障项目完成的得1分。 未提及此项不得分。 |  | 7 |
|  | 根据供应商提供的针对本项目培训方案的可行性、完整性等进行评审： 培训方案可行合理，具有针对性，能保障服务质量的得4分； 培训方案基本可行合理，缺乏针对性，基本满足招标需求的得3分； 培训方案不可行，缺乏合理性，不能满足招标需求的得1分。 未提及此项不得分。 |  | 4 |
|  | 根据供应商提供的售后及维保服务方案，包括售后年限、故障响应时间、备品备件、维保服务方案等进行评审： 服务方案全面、服务人员经验丰富、人员数量充足，提供服务的便捷性好、后续技术保障措施合理有效的得7分； 服务方案简单、服务人员相关工作经验较少、后续技术保障措施有欠缺的得4分； 服务方案不可行、与本项目无关后续无保障的得1分。 未提及此项不得分。 |  | 7 |
|  | 政策落实得分因素 | 环境标志产品（0.5分）：所投产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书得0.5分。 注：投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 0.5 |
|  |  | 节能产品（0.5分）：所投产品列入财政部、发展改革委等部门发布的“节能品目清单”，且获得指定认证机构出具的节能产品认证证书得0.5分。 注：投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则不得分。 | 0.5 |
| 总得分 |  |  | 65 |

评委签名：                                                                年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标总价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 供应商报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关

联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分35分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 | 35 |
| 报价得分（35分） |  | 35 |

# 采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年  月  日                关于          项目公开招标的结果，签署本合同 ：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 序号 | 商品名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1.在供货时同时提供全套、完整的技术资料，包括仪器质量合格证明文件、中文仪器使用说明书、安装维护维修手册、仪器和附件装箱清单等。

2.以上合同总价包括但不限于报价为含税价，包括各类仪器、设备、软件、辅材费及运至合同指定地点的运输费、装卸费，保险费、软硬件安装调试费、材料费、出厂验收费、技术人员培训费、人员差旅费，各种管理费及税费等，结算时不再增加任何费用。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2025年 1 月 1 日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与投标文件不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1.交货时间：合同签订后30天内完成供货及安装，供货及安装完成后中标供应商需负责调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收，供货及安装完成后30天内完成最终验收。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

按 招标文件和乙方投标文件中售后服务内容执行。

第五条 履约保证金

1.本项目不适用

第六条  验收

1.乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方按照招标文件和投标文件中的相关要求及时负责验收。

2.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第七条  货款的支付

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总价的40%作为预付款，（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标人在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2.所有产品供货并安装、调试完成，经验收合格后,甲方支付至合同总价的100%。

3.付款前乙方向甲方提供足额的增值税发票,甲方收到发票后7日内支付到合同约定的乙方账户。

第八条  其它约定

1.

第九条  违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期25日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

4.乙方须针对本项目提供承诺函，若此项目最终验收检测结果与承诺内容不相符的则乙方应偿付合同总价百分之二十的违约金。

第十条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式六份，甲乙各执三份。

3.相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

# 招标内容与技术需求

# 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 2台 |  |
| 2 | 离子计 | 1台 |  |
| 3 | 便携式溶解氧仪 | 2台 |  |
| 4 | 智能降水采样器 | 1台 |  |
| 5 | 流速流量测定仪 | 1台 |  |
| 6 | 多参数水质检测仪 | 1台 |  |
| 7 | 档案柜 | 1批 | 定制 |
| 8 | 射线荧光光谱分析 | 1台 |  |
| 9 | 便携式抽滤仪 | 1台 |  |
| 10 | 双路VOCs采样器 | 1台 |  |
| 11 | 个人辐射剂量仪 | 5台 |  |

# 技术要求

（1）设备技术指标描述仅为最低需求，不排斥其他性能相当或优于的仪器参加采购。参数内涉及的资质文件及其他证明文件需在标书内提供复印件并加盖公章（厂家出具的文件须有厂家公章）。

（2）标有▲为实质性响应条款，如不响应则投标文件无效。

（3）所提供的产品需是2025年1月1日以后生产的符合国家技术规格和质量标准出厂的原装合格产品。

| 序号 | 招标参数 |  | 投标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 要 求 |  |
| 1 | 可见分光光度计 | 1、技术指标要求 1.1 光学系统：双光束比例监测 1.2 波长范围：325-1100nm 1.3 光谱带宽：2nm 1.4 杂散光：≤0.1%T 1.5 噪声：≤0.15%(500nm, 250nm,p-p)开机预热半小时后 1.6 波长重复性：≤0.4nm 1.7 波长示值误差：±2.0nm 1.8 光度范围：-0.3－3Abs 1.9 光度准确度：±0.002Abs (0-0.5A)，±0.004Abs (0.5-1A)，±0.3%T(0-100%T) 1.10 光度重复性：≤0.001Abs (0-0.5A)，≤0.002Abs (0.5-1A)，≤0.15%T(0-100%T) 1.11 基线平直度：±0.002Abs (200-1090nm) 1.12 基线漂移：≤0.35%/h(500nm,开机预热2小时后) ★1.13 样品池架：自动切换五联可调样品池架（5mm～100mm可调，能够放入10cm比色皿） 1.14 配有内置比色皿存放架，方便用户使用 1.15 仪器功能：开机自检功能；光度测量、定量测定等功能；钨灯、氘灯点灯时间记录功能； 1.16 采用先进的步进电机细分驱动技术：电机直接驱动光栅，取代传统的丝杆传动机构，不需要再对传动机构做常规维护，保证了仪器长时间免维护工作； ★1.17 全密封的单色器结构：全密封结构以及所有光学镜面表面均涂有SiO2保护膜，双重保护保证仪器的光学件不受气体和环境的影响。 1.18 全自动操作：具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。 2、配置：标准配置，计量检定或校准证书1份。 |  |
| 2 | 离子计 | 1、技术要求： 1.1采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰； 1.2 三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV； 1.3 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 1.4 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求； 1.5 支持 IP54 防护等级； 1.6 智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数； ★1.7 支持自动温度补偿，支持pH电极或离子电极1-6点标定，支持pH电极诊断功能； 1.8 支持标定提醒和强制标定功能，支持pH标液核查和强制核查功能 1.9 内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建 1.10 μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX 多种离子浓度单位快速切换 1.11 多种离子测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量； 1.12 支持数据存储（500 套）、查阅、删除、传输和打印 1.13 符合GLP，实现数据追溯 1.14 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232 串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 1.15 具有USB接口，通过专用通信软件与 PC 连接，实现数据传输 1.16 pH范围：(-2.000～20.000)pH，最小分辨率：0.001 pH，示值误差：±0.002pH 1.17 离子浓度范围：（0～19990），Unit:mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，小分辨率：4位有效数字，示值误差：±0.3% 1.18温度范围：（-10.0～135.0）℃/（14.0-275.0）℉，最小分辨率：0.1℃/0.1℉，示值误差：±0.1℃，温度单位可选：℃ 和 °F； 2 配置清单：离子计1台；搅拌器1台；三复合pH电极1支；氟离子电极1支；多功能电极架1套；电源适配器1个；通用 USB 连接线1根；防尘罩(按键款)1只；简易操作指南1份；使用说明书1本；软件卡1张；产品合格证1份；计量检定或校准证书1份。 |  |
| 3 | 便携式溶解氧仪 | 1、技术要求 1.1采用高清彩色液晶触摸屏，显示清晰，支持中英文； 1.2温度单位可选：℃ 和 °F； 1.3支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 1.4支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求； 1.5支持IP65防护等级； ★1.6智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数； 1.7支持自动温度补偿、自动大气压补偿（kPa、mmHg、atm多种单位可选）； ★1.8自动零氧标定和满度标定； 1.9具有标定提醒和报警功能； 1.10支持手动盐度补偿； 1.11具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输； 1.12内置蓝牙，支持无线传输； 1.13支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析、传输和打印； 1.14大容量锂电池供电,具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能； 1.15溶解氧测量范围：（0.00～50.00）mg/L，最小分辨率：0.01mg/L，仪器示值误差：≤20.00mg/L：±0.30 mg/L；＞20.00mg/L：±10.0%，响应时间：≤45s，盐度补偿误差：±2% 2、配置：极谱法溶解氧仪主机1台、溶解氧电极1支、电极挂架1个、硅胶保护套1个、腕带1根、便携式手提箱1个、计量检定或校准证书1份。 |  |
| 4 | 智能降水采样器 | 1、技术要求 1.1适用标准：HJ/T174-2005《降雨自动采样器技 术要求及检测方法》、GB13580.11-13580.13《大气降水采样和分析方法》、GB/T19117-2017《酸雨观测规范》； 1.2产品结构件全部采用不锈钢材料制作，外壳喷塑，接雨桶离地面1.2M,使用不具有化学反应活性的聚乙烯材质，能长年经受日晒雨淋； ★1.3酸雨桶盖采用四连杆传动机构，接到降水信息后上下和平移运动，能准确平稳地将酸雨桶罩在防尘盖的海绵体内，保证采雨桶密封性，确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃4±1℃冰箱内冷藏保存样品，使样品新鲜，可分多瓶储存； 1.4梳状感雨传感器，灵敏度高，可防杂物和鸟粪落入而误动作； ★1.5感雨传感器采用交变抗电离和动态温控防凝露技术，并有效消除雪、雾天和露水天所造成的误差，可避免露水、大雾、霜降等环境因素造成对降雨的误判； 1.6适应有线、无线联网方式，进行远程数据传输上报； 1.7仪器具有故障自检和报警功能，停电自动数据保护功能； 1.8样品冷藏温度范围：(4±1)℃(可设置)； 1.9感雨器灵敏度：0.05mm/min或0.5mm直径的雨滴； 1.10关盖延迟时间：≤3min(可设置)； 1.11开盖延迟时间：≤15S(可设置)； 1.12采雨桶内径：≥φ300mm； 1.13降雨强度：0～4mm/min； 1.14雨量分辨率：0.1mm； 1.15雨量精度：±0.4mm(≤10mm)、 ±4%(>10mm)； 1.16冷藏箱容量：500ml*8； 2、配置要求：标准配置 |  |
| 5 | 流速流量测定仪 | 1、技术要求 1.1适用于中小河流、渠道、给排水工程的实时流速，水位、流量测量，测量精度高，量程宽，可测弱流，也可测强流； 1.2感应灵敏，分辨率高，不受启动流速限制；响应速度快，可测瞬时流速，也可测平均流速； ★1.3测流范围：0.01-10.00m/s； 1.4测流准确度：1.0%±1cm/s； 1.5水位范围：0-10m； 1.6水位精度：0.2%±0.2cm； 1.7流量范围：1升/秒-99999999立方米/小时； 1.8工作电源：内置锂电池DC12V±10% AC220V，50Hz，±10%； 1.9测量模式：手动和自动两种； 1.10测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为小递增或递减间隔单位手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意； 1.11测速历时：手动方式：60秒和100秒两种自动方式：10-120秒，递增或递减选择； 1.12数据存储：可存储10万组数据； 1.13配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能； 2、配置要求：标准配置 |  |
| 6 | 多参数水质检测仪 | 1、技术要求 1.1过程开放式设计：可以根据每个分析项目的需求，建立样品处理方法，方法可保存可调用； ★1.2可以建立水、酸溶液、碱溶液等不同类型的液体模型，每种液体模型参数相互独立，针对不同的液体模型可通过重量法（天平称重方式）进行校准，保证每种液体都能吸打准确。 1.3摆盘需兼容15ml离心管，50ml离心管，100ml离心管，100ml玻璃试剂瓶，市售50ml标准比色管，市售100ml玻璃容量瓶。 ★1.4具备液面探测功能：钢针可自动识别液面，吸液时机械臂Z轴跟随液面下降而下降，保证钢针外壁无挂液。 1.5可以完成总磷、总氮、氨氮、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐分光光度法等项目。可以全自动完成水样添加，试剂添加，混匀，定时静置，自动比色，比色皿自动润洗和清洗，报告输出等过程。 1.6仪器检测部分为紫外可见分光光度计，检测装置波长准确度±0.5nm，波长范围190nm至1100nm，最高支持5通道比色皿自动切换。一键操作自动添加试剂、自动生成标准曲线、自动测量并清洗。 1.7自带标准曲线配制功能，只需将安培瓶中母液放入15ml玻璃试管或离心管中，仪器自动配制标准曲线，曲线上所有点均从同一母液体中配制而成，非逐级稀释。 1.8样品自动稀释功能：用户可根据需求输入稀释倍数，仪器全自动完成样品稀释。 ★1.9软件支持多项目运行以及无人值守功能：仪器支持不同项目（例如氨氮、六价铬、硝酸盐等）逐一分析功能，用户只需将各自项目的标准品、试剂、样品放入仪器平台上，软件编辑序列后即可全部自动完成。 1.10软件支持仪器运行过程中相同项目或不同项目样品的添加，自由灵活。 ★1.11仪器平台包含样品区（试剂区），钢针清洗区，分析比色区，上述所有区域均在机械臂运行范围内。（提供仪器实物照片的证明材料） 1.12比色皿的比色方式完全符合手工的比色方式，分光比色区的舱门可自动打开和关闭，比色皿中不得有任何管路，防止管路遮挡光路影响比色结果。 1.13采用XYZ三维机械臂运行系统，桌面上托架可随时更换，适用不同实验应用场景，样品托架可根据实验需求定制。 1.14高速运行机械臂：仪器台面最远距离对角线移动2秒内完成，完成5点标准曲线配置（定容50ml）小于10分钟（包含洗针时间）； 1.15仪器具有流体压力监控功能，流体压力过大可自动报警； 1.16机械臂具有撞针报警功能，当发生撞针时立刻停止运行，进入自我保护状态； ★1.17仪器样品位：50mL市售玻璃比色管不少于90位，15ml离心管不少于15位， 100ml玻璃试管不少于18位； 1.18配备三色仪器运行状态指示灯，仪器运行完毕后具备蜂鸣报警提示功能； 1.19纳米涂层钢针：耐酸耐碱，无交叉污染； 1.20浸润式清洗技术：全自动清洗钢针内外壁，每次清洗量以及清洗次数、是否清洗用户均可任意设置； 1.21内标添加：任意选取内标点，添加到任意指定样品位中 1.22加样准确度：<0.5%（定容50ml） 1.23单点有效最大稀释倍数：1000倍（定容100ml），超过1000倍自动选择中间液； 1.24比色模块波长准确度：±5nm 1.25仪器电源：220V±10% 2、配置要求 2.1 全自动多参数水质检测仪1套，数据处理软硬件1套。 2.2 45位50mL市售标准比色管托架2个，18位100mL玻璃试管+15位15ml离心管托架1个，聚四氟乙烯清洗站1套。 2.3纳米涂层内外壁双涂层钢针1支。 2.4 10ml 注射泵加液通道一套。 2.5 Y形旋转阀1套。 2.6 清洗泵1套。 2.7 15L塑料溶剂桶1个。 2.8 15升塑料废液桶1个。 2.9 15ml离心管50个，50ml离心管25个，100ml离心管10个，100ml玻璃试管10个，1cm比色皿2支，2cm比色皿2支，3cm比色皿2支，4cm比色皿2支，5cm比色皿2支。 |  |
| 7 | 档案柜 | - 1、技术参数： - 1.1档案密集架的高度≥2200mm，标准节距≤900mm，宽度≥280mm（单面），层数根据实际需求可设定不少于6层； - 1.2 双面4列，共12组；单面2列，共8组； - 1.3 材料采用冷轧钢板或优质钢板，立柱、搁板等关键部件还需采用高强度钢材； - 1.4 投标人根据现场情况进行定制设计，设计需遵循科学、合理、安全的原则。 |  |
| 8 | 射线荧光光谱分析 | - 1、技术参数： - 1.1重量：小于 1.5kg - 1.2外观尺寸及特点：一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击，尤其适合野外使用。 - 1.3工作温度：可适应-20°C~50°C的环境温度。 - 1.4显示器：固定最优化可视角度高亮度VGA彩色触摸屏，方便数据观察，用户可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用； - 1.5操作：触摸屏配合物理键盘使用，在触摸故障时可通过物理键盘操作仪器，不影响工作使用。 - 1.6激发源：高性能微型 X 射线光管，银靶材；微型X光管,Ag靶，最大电压45KV,最大电流100μA。；匹配功率不超过 2W，降低辐射量保障使用安全。 - ★1.7探测器：高性能GOLDD+探测器，是几何优化的大面积、高精度、高灵敏度、高分辨率的SDD（硅漂移）二级阵列探测器，检测速度更快，是Si-PIN（硅半导体探测器）探测器的10倍，是SDD（小型硅电子漂移探测器）的3倍；检测器面积25平方毫米，在5.95KeV时分辨率优于170eV。 - ★1.8制冷方式：致冷采用Peltier半导体恒温致冷方式，保证检测数据精度及仪器正常工作状态。 - 1.9 检测算法：增强的基本参数算法和基础的经验系数法。 - 基本参数法：各元素分析范围从PPM至百分之百；使用简单；避免误判；对被测样品有广泛适应性。 - 经验系数法：根据客户特殊需求建立对应模型，进行小范围精准分析。 - 1.10语言：须有简体中文操作界面。 - 1.11分析模式：土壤模式、矿石铜/锌模式、矿石钽/铪模式、矿土全能模式。 - ★1.12扩展功能：用户可建立自定义测量曲线。 - ★1.13重复性：RSD<10%。 - 1.14测量时间：定性分析10秒、定量分析90秒。 - ★1.15 X射线辐射剂量：小于1.0 μSv/h。 - 1.16虚拟元素法：内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率、稀土氧化物总量自动计算。 - 1.17测量及显示：成分定性、定量分析及结果显示；显示光谱谱图；可自动显示检测数据的1-4倍sigma误差 - 1.18数据存储：储存数据、图谱及图片超过10000组。 - 1.19数据传输与测量报告：仪器配有标准USB、及无线蓝牙数据接口，可直接以定制报告格式和EXCEL格式下载测量数据及其X-Ray谱图。使用标准电脑软件套件可以对分析仪器进行定制、设置用户权限、生成定制报告和打印分析证书，还可以实现对仪器的远程监控和全自动操作。 - 1.20电源：两块可充电锂电池，7.4V，7.65Ah；可连续使用6－8小时（X射线一直处于发射状态）；交、直流两用；可用充电锂电池供电或用交流适配器供电；电池充电器110V-240V/ AC,50/60Hz。 - 1.21检测窗口：8mm。 - ★1.22CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录。 - 视频功能：能准确校准仪器所测位置，准确位置测量； - 记录功能：将被测样品实物照片与检测数据一 一对应同时储存。 - 1.23校正：仪器出厂前已充分校正，客户使用时无需再做校正；但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。 - 1.24调整校正：矿物分析模式具有TP自动校正功能，可根据用户样品自动建立曲线，无需手动计算。 - 1.25辐射安全设置：密码保护；测试过程中有红色指示灯闪烁；前端无样品时，2秒钟自动停止测试。 - 2、配置要求：仪器主机1台、主机箱1个、仪器主机套1个、电池充电器1个、可充电锂电池2块、电池套1个、电源适配器1个、USB电缆1根、可更换窗口膜2片、触屏笔1只、应用软件光盘1 张、标准物样品1 套。 |  |
| 9 | 便携式抽滤仪 | - 1、技术要求： - 1.1采用锂电池供电，无需拆卸即可充电，连续续航时间可达24小时。 - 1.2可视化剩余电量显示，方面用户充电。 - 1.3采用钣金结构，耐压程度高，不易损坏。 - 1.4真空泵耐酸耐碱，使用寿命长。 - 1.5具有抽滤速率调节系统，可调节抽滤的速率，保证抽滤过程顺利进行。 - 1.6采用0.45 μm水系微孔滤膜，滤膜更换方便。 - 1.7配件采用即用即挂式，携带方便，有效节省空间。 - 1.8 集液瓶即样品瓶，为塑料材质，集液完成可直接封盖保存。 - 1.9重量：≤6Kg。 - 2、配置要求：标准配置 |  |
| 10 | 双路VOCs采样器 | - 1、技术要求 - 1.1内置高精度电子流量计，准确的闭环控制，原创的流量控制算法，确保微小流量准确控制； - 1.2多重防护：进气过滤器的高效防护设计，内置干燥防倒吸筒起到多重保护，以免颗粒物以及湿气对仪器的损伤。 - 1.3超长续航：内置可充电高性能锂电池，电池工作时间：＞10h。 - 1.4采样模式自由选择：A/B路平行采样、序列采样； - 1.5仪器兼容：多种规格、不同填充材料和长度的吸附管。 - 1.6一机多用：具备活性炭管、溶液吸收等采样功能； - 1.7人机工程：采用5.0寸触摸显示屏，内容更直观，操作更简便； - ★1.8自动测量环境温度、大气压、流量计前压力、计前温度，计算标况体积； - 1.9具备系统气密性自动检漏功能； - 1.10支持USB数据导出； - 1.11采样流量：(10～200)mL/min，分辨率：1mL/min，最大允许误差：±2.5%； - 1.12计前压力：(-30～10)kPa，分辨率：0.01kPa，最大允许误差：±2.0%； 1.13采样时间：1min～23h59min，分辨率：1s，最大允许误差：±0.1%； 1.14采样体积：(0～999.999)L，分辨率：0.001L； 1.15环境大气压：(60～130)kPa，分辨率：0.01kPa，最大允许误差：±2.5%； 1.16数据存储：100000组 - 2、配置要求：主机1台，电源适配器1个，烟气取样管1根，背包1个。 |  |
| 11 | 个人辐射剂量仪 | - 1、技术要求 - 1.1液晶显示、抗电磁干扰能力强，可测X、γ、硬β射线； - 1.2剂量数据长期保存； - 1.3报警方式多样，声、光、震动任意组合可选； - 1.4符合GB/T 13161-2015《辐射防护仪器 测量X、γ、中子和β辐射个人剂量当量Hp(10)和Hp(0.07) 直读式个人剂量当量仪》 - 1.5探测器：GM管 - 1.6显示单位：μSv、μSv/h、mSv、mSv/h、Sv - 1.7剂量率范围：0.01μSv/h~30mSv/h - 1.8相对固有误差：≤±15%（相对137Cs） - 1.9能量响应：30keV~3.0MeV（相对137Cs） - 1.10累积剂量范围：0μSv~999.99Sv - 1.11防护等级：IP66 - 2、配置要求：标准配置 |  |

三、服务要求

1、技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握仪器维护、校准、正常运行操作的技术知识，能独立解决使用过程中的一般故障，具体要求如下：

1.1 实验室对仪器安装调试至验收合格，现场免费培训2名技术人员，直至用户可独立操作，培训内容包括仪器原理、调试、操作和维护。

1.2供应商必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并达到预定的培训目标。

1.3供应商必须根据采购人所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

1.4供应商必须提供技术水平高、质量高的培训服务，所有书面资料或电子文档用中文书写，授课形式为中文。

1.5培训费用包含在项目总报价内，培训期间的消费品、技术资料和培训费用均由供应商承担。

2、安装调试

2.1采购单位不接受拼凑、组装的货物，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

2.2供应商提供设备时，需同时提供设备维护维修所必备的工具；系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在磋商范围内，供应商不得以磋商文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由供应商根据本磋商文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，供应商要自行承担漏算、漏报的风险。

2.3供应商保证由设备制造商的技术人员到现场免费安装、调试设备并配合验收，直至技术指标与标书相符合，此间一切相关费用均由供应商承担。

2.4按招标文件要求及相应国家标准或行业标准进行验收，采购人保留最终验收的权利。

五、其他要求

（1）供应商如在项目实施过程中采用现有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。中标后，征得知识成果所有者和采购单位同意后，方可使用。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，知识成果所有者拥有永久使用权和增值开发权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

# 商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| 质保期 | 产品质保期：验收合格之日起一年。 |
| 交货时间 | 合同签订后30天内完成供货及安装，供货及安装完成后中标供应商需负责调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收，供货及安装完成后30天内完成最终验收。 |
| 质量要求 | 验收合格，合格符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。 |
| 产品标准和规范 | 本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。 |
| 合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 付款方式 | 1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款，（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标人在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2.所有产品供货并安装、调试完成，经验收合格后,采购人支付至合同总价的100%。 3.付款前中标人向采购人提供足额的增值税发票,采购人收到发票后7日内支付到合同约定的中标人账户。 |
| 售后服务保障要求 | 中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 |
| 其他要求 | - 中标人不得将本项目转包，否则采购人视中标方单方面违约，单方面终止合同，中标人承担违约赔偿责任。 2.经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且中标人应就分包项目向采购人负责，并与分包人就分包项目向采购人承担连带责任。 |

# 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为                 的                        （项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定及其他招标文件的相关要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

投 标 书

：

(供应商全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 日历天。

（10）、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年     月    日

附件

商务技术文件自评分表

采购编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各投标人根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

投标人盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的扫描件或影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （项目名称）    ，采购编号为              ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

商务条款响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

附件

技术响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

注: 1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

4、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

投标人名称：                    （公章）

投标人法定代表人或其授权代表            （签字或盖章）

附件

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 2台 |  |  |
| 2 | 离子计 | 1台 |  |  |
| 3 | 便携式溶解氧仪 | 2台 |  |  |
| 4 | 智能降水采样器 | 1台 |  |  |
| 5 | 流速流量测定仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 多参数水质检测仪 | 1台 |  |  |
| 7 | 档案柜 | 1批 |  |  |
| 8 | 射线荧光光谱分析 | 1台 |  |  |
| 9 | 便携式抽滤仪 | 1台 |  |  |
| 10 | 双路VOCs采样器 | 1台 |  |  |
| 11 | 个人辐射剂量仪 | 5台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

附件

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 可见分光光度计  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离子计 ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 便携式溶解氧仪 ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能降水采样器  ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 流速流量测定仪  ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多参数水质检测仪 ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 档案柜  ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 射线荧光光谱分析 ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 便携式抽滤仪  ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双路VOCs采样器   ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 个人辐射剂量仪  ，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日 期：

附件

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |