温州市政府（分散）采购

招标文件

| 项目编号： | WZDZCG-2022093Y（C1） |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重） |
| 招标方式： | 公开招标 |

采 购 人：温州市公安局监所管理支队

代理机构：温州德臻招标代理有限公司

二〇二二年十月

目    录

邀 请 函	2

投标须知前附表	6

第一部分    投标人须知	9

一、 说明	9

二、 招标文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	18

第二部分   合同主要条款	21

第三部分   附件	26

第四部分   采购内容及要求	44

第五部分  评标定标办法	85

注：本招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责

# 邀 请 函

：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，温州德臻招标代理有限公司受温州市公安局监所管理支队委托，就温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）以公开招标方式进行政府采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号: WZDZCG-2022093Y（C1）

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额(元) | 最高限价（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重） | 6560000 | 6550700 | 详见采购内容及要求 |  |

四、合格投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件。

2.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公布为准。

3.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证（适用于按医疗器械管理的货物）。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取时间及方式等

1.获取时间：即日起至投标文件递交截止时间止。

2.获取地址：在浙江省政府采购网上已注册供应商,可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。未在浙江省政府采购网上注册的供应商可以在本项目公告或附件中浏览采购文件。

3.获取方式：网上获取,本项目不接受现场获取投标文件。

六、投标文件递交截止时间：2022年11月21日下午14:30整（北京时间）

七、投标文件提交：

1.投标文件形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

2.投标文件提交

（1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

（2）备份电子投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（U盘，下同）。投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封后送至采购代理机构（采用邮寄方式的建议在投标截止时间前1天送达，邮寄地址、收件人及电话详见代理机构联系方式）。逾期送达或未密封的投标文件将被采购人及采购代理机构拒收。

（3）标书解密时间：在采购代理机构发布标书解密指令后30分钟内完成解密，解密异常可以由采购代理使用备份电子投标文件上传处理。所有响应文件解密失败的视作无效标。

八、开标时间：2022年11月21日下午14:30整（北京时间）

九、开标地点：采用政采云平台在线开标，温州市政务服务管理中心开标室（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)。

十、开标、评标现场：温州市政务服务管理中心开标室（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)。

十一、其他事项：

1、供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持详见招标文件《评标原则及方法》。

3、特别说明

（1）本项目实行电子招投标，应按照本项目投标文件和政采云平台的要求编制；投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

（3）投标供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）制作投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），有关电子投标具体流程可以进入政府采购云平台服务中心（https://service.zcygov.cn/#/）搜寻相关内容或咨询政采云平台客服。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

4、其他事项

（1）建议供应商于响应文件递交截止时间前在浙江省政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标人未在浙江省政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（3）投标文件获取截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续获取采购文件。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

十二、联系人及联系电话

招标单位：温州市公安局监所管理支队

地  址：温州市永嘉县乌牛镇织锦大道

联系人：季忠泉                电话：0577-89980727

采购人质疑联系人：季警官      电话：13957758135

采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司

地  址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦902室

联系人：张雅帅、叶光亮   电话：0577-88877907/18958950117    邮箱：735135867@qq.com

采购代理机构质疑联系人：陈久怡    质疑联系方式：13968822322

传真：0577-85551235

同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：项先生、蔡女士     联系方式：0577-88532725、88521948

地址：温州市鹿城区绣山路299号

温州市公安局监所管理支队

温州德臻招标代理有限公司

2022年11月1日

- 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 招标单位：温州市公安局监所管理支队 地 址：温州市永嘉县乌牛镇织锦大道 联系人：季忠泉 电话：0577-89980727 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司 地 址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦902室。 联系人：张雅帅、叶光亮 电话：0577-88877907/18958950117 传真：0577-85551235 邮箱：735135867@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重） 项目编号：WZDZCG-2022093Y（C1） |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：见公告，超过预算金额的投标报价将作无效标处理。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第四部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出后五个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 8 | 投标人资质格要求 | 详见公告 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。提交投标文件的截止时间同投标截止时间。 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 17 | 开评标程序 | 详见采购文件第一部分 “五、开标和评标” |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数。 |
| 19 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件“第一部分 投标人须知 五、 开标和评标”第2.7点。 |
| 20 | 履约保证金 | □不需要 þ需要，签订合同后七个工作日内，中标人向招标人提交合同金额1%的履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式）。 |
| 21 | 投标人信用信息事项 | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 22 | 小微企业说明 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 9）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 10）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 2.贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 3.在得分相同时优先采购本产品。（与节能产品、环境标志产品享有相同优先权） |

# 第一部分    投标人须知

# 一、 说明

1、本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等有关法律法规组织和实施。

▲2、合格投标人

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证（适用于按医疗器械管理的货物）。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.5 本项目不接受联合体投标。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理公司均无义务和责任承担这些费用。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或采购代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在政府采购指定网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在政府采购指定网站上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2  ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

4.  “电子加密投标文件”编制要求：

4.1 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.2  以介质存储的数据电文形式的备份报价文件，即“电子加密投标文件”按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，后缀格式为.bfbs。

5.   投标文件的效力：

（1）电子投标文件与介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件的内容应完全一致，并具有同等效力。其中介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件不作为强制要求提供，但供应商不上传或不提供电子投标文件的，投标无效。

（2）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因开标解密时异常，才能启用备份电子投标文件。备份电子投标文件一旦启用，则电子投标文件后缀格式为.jmbs的即为失效，不予启用。

6.   投标人信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

6.1  信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间；

6.2  查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

6.3  信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

6.4  不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

7．  投标文件的构成：

投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务标三部份组成（如有要求提供资料原件、样品的，原件与样品另行包装，并与备份电子投标文件一起递交，投标截止时间后不予接收）。

7.1  资格证明文件由下列部分构成：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（附件6-1）

2）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（附件6-2）

3）第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证（适用于按医疗器械管理的货物）

7.2 技术资信标由下列部分构成：

- 投标函	 附件一

- 技术规格、商务条款偏离表	附件五

- 法定代表人资格证明书/法定代表人授权书  附件七

- 货物成套供货清单	附件八

- 同类项目业绩	附件九

- 投标方案的科学性和完整性

- 投标产品的性能与需求的吻合程度

- 组织实施方案

- 售后、维护服务方案情况

- 详细的货物供货及验收方案

- 优惠和承诺

- 投标人的资质

- 节能环保产品	附件十

- 投标人认为需要提供的其他技术资料

投标供应商可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

7.3 商务标由下列部分构成：

1)	投标报价一览表 附件二

2)	投标分项报价表 	附件三

3) 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有） 附件四

8、投标报价

8.1、▲投标报价包括：投标报价是货物的供货、税金、关税、包装、运输、保险、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、管理、外贸代理费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

8.2、投标人必须按附件中的投标报价一览表、报价组成与成本分析（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

8.3、▲招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

8.4、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价，实行总价包干。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

8.5、供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

8.6、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

8.7、 投标货币以人民币进行投标。

8.8、▲投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价（含安装、验收）。

8.9、 最低报价不能作为中标的保证。

9   投标有效期

9.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

9.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10   投标文件的份数：

10.1 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本招标文件要求提交。

10.2 介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件：“电子加密投标文件”的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封邮寄或现场递交，递交时间为开标截止时间前，逾期无效。（以邮寄形式的，建议送达时间为开标截止时间前1天）。

10.3 以介质存储的“备份投标文件”的密封及标记:投标供应商必须将“备份投标文件”密封装袋，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

10.4  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标响应文件的误投和提前启封不负责任。

11．  ▲投标文件的签署、盖章

11.1  投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

11.2  若以联合体参加投标的，除联合体各方提供资料的须联合体各方盖章及签字外，投标文件中其他内容均以联合体主办人的盖章及签字为准。

11.3  投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。投标文件中因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 四、 投标文件的递交

- 电子投标文件的上传、递交

  - 在投标截止时间前，投标供应商应按招标文件规定的时间、形式上传电子投标文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝。

  - 采购代理机构工作人员将做好介质存储的数据电文形式备份电子投标文件签收手续，明确备份电子投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。

  - 因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

  - 如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - 开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

  - 投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 迟交的投标文件

  - 采购组织机构在招标文件中规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

2．  开标、评标

2.1  本项目采购代理机构将登录政采云平台在“招标公告”规定的时间和地点进行在线开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标供应商均应在线参加开标会。未准时参加的投标供应商视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。

2.2  投标截止时间后，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为采购代理机构发送解密指令后30分钟内。截止投标时间止在线提交电子投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

2.3  解密结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的法定代表人授权书、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及其他资格证明进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

2.4  评审小组首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

2.5  投标文件的澄清、说明或补正

2.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。如在规定时间内投标供应商未作出澄清、说明或者补正所造成的一切后果由投标供应商自行负责。

2.5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.6  投标文件的错误修正

2.6.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.6.2 对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲2.7 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

技术资信标符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 技术资信标中出现投标报价的；

- 仅提交“电子备份投标文件”的；

- 文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

- 不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

- 招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

- 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

▲投标文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

- 《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

- 投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

- 投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

(10) 响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

(12) 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2.8   投标文件的评估、比较、评分

2.8.1 评审小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分,并由采购代理机构向各供应商公布商务及技术资信得分情况。

2.8.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

2.9  修改评审结果

2.9.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2.9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- 供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

3.1  评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

3.2  根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- 起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标细则详见 “评标原则及方法”。

6.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、 授予合同

1、最终审查

1.1评审结束后，招标人将对评标委员会确定的中标人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2如果审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，此次招标无效，应重新组织招标采购。

1.3评标委员会确定的中标候选人经招标人审查同意后，在政府采购指定网站上公告中标结果。

2、中标通知书

2.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

3、授标时更改采购货物数量的权力

3.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4、签订合同

4.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

4.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，并将其列入政府采购黑名单。

5、履约保证金

5.1签订合同后七个工作日内，中标人向招标人提交合同金额1%的履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式）。

5.2履约保证金用于补偿招标人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3 履约保证金自合同签订之日起至货物通过终验验收合格止有效。有效期满后，招标人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6、质疑与投诉

6.1投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（本项目采购文件公告期限届满之日为招标文件发售截止时间）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日（本项目中标公告期限为公告发布次日24时止）。

6.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

6.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7． 招标代理服务费

7.1本次招标，采购代理服务费按国家计价格[2002]1980号规定的货物类标准收取，由成交供应商在成交公告发布后将代理服务费用支付给采购代理机构。

7.2 采购代理服务费应该是以现金或银行转账形式支付。

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

开户名称：温州德臻招标代理有限公司

开户账号：715000120190010701

采购代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为货物招标，采购代理服务收费按差额定率累进法按标准计算。

例：某服务招标代理业务成交金额为650万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元；

（500万元-100万元）×1.1%=4.4万元 ；

（650万元-500万元）×0.8%=1.2万元 ；

1.5万元+4.4万元+1.2万元=7.1万元

收费71000元

# 第二部分   合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （招标人）

乙方:                                         （中标人）

温州市公安局监所管理支队的               （项目名称、编号、标段）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、招标文件

5、投标文件

三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 单价 (含税) | 数量 | 合价 (含税) | 是否进口 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以公安部颁布的最新版本标准或国家（行业）标准或相应的国际标准执行，没有公安部或国家（行业）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的主张，包括不限于诉讼。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用，甲方因此受到损失的，有权向乙方全额追偿。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在物流交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方，所有货物运抵甲方指定地点的日期为交货日期。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、供货运输要求和交货时间：2022年12月10日前完成交付使用。

4、交货地点：甲方指定地点

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

五、付款方式与结算

签订合同后七个工作日内，乙方向甲方提交合同金额1%的履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式）；合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付70%合同价款作为预付款，乙方在完成全部供货，并经过终验验收合格后，甲方自收到发票后7个工作日内将剩余合同货款支付给乙方，并无息退还履约保证金。

六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，检验费用由乙方承担，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、本合同项下货物质量保证期为向甲方移交并经最终验收合格之日起（质保期见本合同第三项第一款“产品名称、规格及数量”列明），在保质期内所产生的包括不限于维修、更换、补足等一切相关费用由乙方承担，合同内涉及货物的一切服务要求乙方提供上门服务。

七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，甲方邀请第三方相关专业的专家进行项目验收，项目验收专家费由乙方支付。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应在7个工作日内(设备)安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在2个工作日内以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第十条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外及甲方同意不收取误期赔偿费的情形外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，甲方除有权按合同约定收取误期赔偿费外，还有权终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如果乙方毫无理由地拖延交货（即未提前与甲方说明延迟交货理由，且交货时间超出误期赔偿最高限额的）或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收合同金额30%的违约金。

2、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，情节严重的除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

2、法院判决结果，对双方均有约束力。

3、由此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等一切费用由败诉方承担。

4、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字并盖章后开始生效。。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送招标代理公司备案

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

时间:                                时间

# 第三部分   附件

- 附件一

投  标  函

温州市公安局监所管理支队 ：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在线上提交的电子投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的资格证明文件；

（二）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的技术资信标；

（三）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的“价格标”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商全称（盖章）：

日期：

附件二

开标一览表

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |  |  |

说明：1.此栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

2.投标报价应包括采购代理服务费。

投标供应商全称（公章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：                    项目编号：                   （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量/单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”相应的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（公章）：

日期：

附件四

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 中小企业声明函（服务/工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务 全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称）、从业人员     人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

4.如成交供应商声明为小微企业，本声明函将随中标(成交)结果同时公告，接受社会监督。

（2）供应商为监狱企业的证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日        期：

说明：

- 供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

- 供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

- 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

附件五

技术规格、商务条款偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：未在此表中注明偏离的，视为响应招标文件要求，没有填写此表视为完全响应招标文件要求。

投标供应商全称（公章）：

日期：

附件六

资格审查证明材料

附件6-1

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

附件6-2

关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市公安局监所管理支队、温州德臻招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标响应供应商(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件6-3

第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证（适用于按医疗器械管理的货物）。

附件七

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市公安局监所管理支队：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的          （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

附件八

货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

- 附件九

同类项目业绩情况

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明将视为无业绩。

3.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件十

节能环保产品

节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件1

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品为环保或节能产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

# 第四部分   采购内容及要求

一、总体要求

1． 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和公安部标准、国家标准、行业标准的优质产品。供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（公安部标准、国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3.本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。制造商应按要求提供的设备使采购人满意。

二、技术参数

1.采购清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常 规 设 备 | 计算机X线断层扫描（CT）（核心产品） | 1 |  |
| 2 |  | 平板式数字化X线摄影系统（DR） (含DICOM接口) （核心产品） | 1 | 立柱双板 |
| 3 |  | 彩色台式多普勒超声诊断仪（核心产品） | 1 | 主机+5把探头(心脏探头、腹部探头、2浅深探头、腔内） |
| 4 |  | 全自动五分类血液分析仪（核心产品） | 1 | 样本测试速度≥60个样本/小 时,血常规CRP一体机 |
| 5 |  | 全自动生化分析仪（核心产品） | 1 | 800测试速度,可连同品牌 化学发光仪,轨道进样 |
| 6 |  | 免疫分析仪（核心产品） | 1 |  |
| 7 |  | 十二导心电图机 | 2 | 数据可无缝接入温州市心电网络 |
| 8 |  | 动态心电记录仪 | 1 | 一拖二（不含电脑） |
| 9 |  | 尿液分析仪（含尿有形成份分析） | 1 |  |
| 10 |  | 电解质分析仪 | 1 |  |
| 11 |  | 血凝分析仪 | 1 |  |
| 12 |  | 裂隙灯显微镜 | 1 |  |
| 13 |  | 牙科治疗椅 | 1 |  |
| 14 |  | 离心机 | 1 |  |
| 15 |  | 冰箱 | 1 |  |
| 16 |  | 移液器 | 5 |  |
| 17 |  | 显微镜 | 1 |  |
| 18 |  | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台 | 1 |  |
| 19 | 急 救 设 备 | 除颤仪 | 2 |  |
| 20 |  | 心电监护仪 | 2 |  |
| 21 |  | 全自动医用血压计 | 5 |  |
| 22 |  | 电脑体检秤 | 5 |  |
| 23 |  | 急救车 | 1 | 储放急救药品和急救器械 |
| 24 |  | 担架推车 | 2 | 转运病人，两大两小轮 |
| 25 |  | 心肺复苏按压仪（含简易呼吸气囊、一次性气管插管） | 1 |  |
| 26 |  | 喉镜 | 1 | 镜片+手柄+盒子 |
| 27 | 配套 信息 | PACS | 1 | CT、DR |
| 28 |  | LIS软件系统 | 1 | 彩超、生化仪、血球 仪各一台计 |
| 29 |  | 脑电图 | 1 |  |
| 30 |  | 睡眠监测 | 1 | 头戴式 |
| 31 |  | 放射设备机房防辐射安装 | 1 | 详见参数 |
| 32 |  | 动态血压监测仪 | 1 |  |
| 33 |  | 幽门螺杆菌测试仪(C14) | 1 |  |
| 34 |  | 人脸测温扫码终端 | 2 |  |
| 35 |  | 雾化消毒机器人 | 1 |  |
| 36 |  | 金属安检门 | 1 |  |
| 注：▲本次采购设备不允许采用进口设备投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |

2.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机X线断层扫描（CT）（核心产品） | 序号; 采购要求. 一; 计算机X线断层扫描（CT）采购要求. 1; 整体要求. 1.1; 设备名称; 高性能多层螺旋CT系统. 1.2; 设备数量; 一套. 1.3; 设备用途; 全身扫描的临床应用. 1.4; 制造厂商; 投标人说明. 1.5; 设备型号; 投标人说明. 2; 探测器及扫描架系统. 2.1; 滑环类型; 低压滑环. 2.2; 扫描架孔径; ≥70cm. 2.3; 扫描架物理倾角（非数字倾角）; ≥±30°. 2.4; 机架系统可遥控; 具备. 2.5; 三维激光定位系统; 具备. 2.6; 机架冷却方式; 风冷. 2.7; 机架按键预设扫描协议功能; ≥2组. 2.8; 探测器类型; 各家提供新型探测器. ★2.9; 探测器Z轴物理排数; ≥32排，并< 64排. 2.10; 探测器单元Z轴最小尺寸; ≤0.6mm. ▲2.11; 探测器Z轴覆盖宽度; ≥22mm. 2.12; 每排探测器单元数（X-Y轴）; ≥850个. 2.13; 探测器物理单元总数; ≥30000个. 2.14; 探测器采样率; ≥4800views/圈. 2.15; 焦点到探测器的距离（SDD）; ≤985毫米. 3; 扫描参数. 3.1; 最快扫描时间/360°; ≤0.75s/360°. 3.2; 单圈扫描层数; ≥32层. 3.3; 螺旋扫描模式最薄扫描层厚; ≤0.6mm. 3.4; 断层（轴扫）扫描模式最薄扫描层厚; ≤0.6mm. 3.5; 扫描视野; ≥50cm. 3.6; 图像显示矩阵; ≥512×512. 3.7; 单次螺旋连续最长扫描时间; ≥100s. 3.8; 单次螺旋扫描最大范围; ≥160cm. 3.9; 3D锥形束重建; 具有. 3.10; 定位像长度; ≥160cm. 3.11; 最大螺距系数; ≥1.8. 3.12; 最小螺距系数; ≤0.15. 3.13; 螺距自由选择; 具备. 3.14; 扫描模式; 轴扫、螺旋. 3.15; 自动螺旋; 具备. 3.16; 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像; 具备. 3.17; 具备70KV超低管电压肺部扫描技术; 具备. 4; 球管及高压系统. 4.1; 球管阳极实际热容量（不含等效概念）; ≥3.5MHU. 4.2; 冷却方法; 风冷. 4.3; 球管电压范围; ≥70KV--140KV. 4.4; 球管电压可调档位数量; ≥5档. 4.5; 球管电流范围; ≥10mA--350mA. 4.6; 最小毫安调节范围; ≤5mA. 4.7; 球管小焦点; ≤0.6 mm². 4.8; 球管大焦点; ≤1.7 mm². 4.9; 高压发生器实际功率（不含等效概念）; ≥40KW. 5; 扫描床. 5.1; 最大移动范围; ≥1900mm. 5.2; 可扫描范围; ≥1600mm. 5.3; 床升降最高高度; ≥950mm. 5.4; 床升降最低高度; ≤600mm. 5.5; 最大纵向进床速度; ≥200mm/s. 5.6; 最小纵向进床速度; ≤2mm/s. 5.7; 扫描床最大载重量; ≥205Kg. 5.8; 扫描床控制脚踏开关; 具备. 5.9; 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供; 具备. 5.10; 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供; 具备. 5.11; 一体化扫描床纸床单架：提供; 具备. 6; 图像质量. 6.1; 空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF; ≥18LP/CM. 6.2; Z轴空间分辨率@0%MTF; ≥18LP/CM. 6.3; 各向同性空间分辨率; ≤0.27mm. ★6.4; 密度分辨率; ≤3mm@0.3%，中心剂量≤28mGy. 6.5; 最薄图像显示层厚; ≤0.6mm. 6.6; CT值范围：-1024HU ~ +8191HU; 具备. 6.7; 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同); 具备. 7; 主控制台计算机系统. 7.1; 内存; ≥32GB. 7.2; 硬盘; ≥3TB. 7.3; 主频; ≥2.2GHz. 7.4; CPU内核数目; ≥6核. 7.5; 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵; ≥1920×1200. 7.6; 显示器逐行扫描; 具备. 7.7; 网络接口DICOM 3.0; 具备. 7.8; 永久贮存刻录方式; DVD. 7.9; 激光相机DICOM3.0接口; 具备. 7.10; 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能; 具备. 7.11; 自动照相技术; 具备. 7.12; 自动语音系统及双向语音传输; 具备. 7.13; 同步并行图像处理功能; 具备. 7.14; 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能; 具备. 8; 主要应用软件. 8.1; 线束硬化伪影校正软件; 具备. 8.2; 后颅窝图像优化技术; 具备. 8.3; 图像减影功能; 具备. 8.4; CT电影功能; 具备. 8.5; 管电流自动调节功能; 具备. 8.6; MPR/CPR/SSD/MIP/VR; 具备. 8.7; 组织裁剪功能; 具备. 8.8; 三维（3D、SSD）软件; 具备. 8.9; 最大及最小密度投影（MIP,MinP）; 具备. 8.10; 三维容积测量评估功能; 具备. 8.11; CT血管造影; 具备. 8.12; 一键式容积重建; 具备. 8.13; 三维CT内镜（CTVE）; 具备. 8.14; 一键式去骨功能; 具备. 8.15; 儿童低剂量成像软件和扫描序列（具备70KV低电压）; 具备. 8.16; 造影剂自动跟踪技术; 具备. 8.17; 容积漫游（VRT）; 具备. 8.18; 三维肺小结节分析评估软件; 具备. 8.19; 三维肺气肿分析评估软件; 具备. 9; 低剂量平台. 9.1; 提供各家最新发布的高端迭代技术; 具备. 9.2; 提供70KV超低电压超高对比度成像技术; 具备. 9.3; 提供10mA肺部扫描技术; 具备. 10; 人工智能技术. 10.1; 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况; 具备. 10.2; 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置; 具备. 10.3; 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置; 具备. 10.4; 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位; 具备. 10.5; 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV; 具备. 10.6; 智能毫安调节技术; 具备. 10.7; 智能设备管家，设备可在休眠节能状态和唤醒扫描状态中切换; 具备. 11; 配置要求. 11.1; X线计算机断层扫描仪（CT） 1套（具体见技术参数）. 11.2; 质控水模组套1套. 11.3; 扫描支架、头托等附件1套. 11.4; 实现投标设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件. 11.5; 提供最新软件版本，并免费升级。. |
| 2 | # 平板式数字化X线摄影系统（DR） (含DICOM接口) （核心产品） | 序号; 技术和性能参数名称; 招标参数要求. 1; 功能及基本商务要求. 1.1; 所招设备为落地固定床式数字化成像系统，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。整机具备CFDA注册证（提供注册证复印件）. 1.2; 设备须具备整机CFDA认证。. 2; 主要技术规格和要求. 2.1; X线球管及支架系统. 2.1.1; 落地式X线球管支架，非C形臂或U形臂; 是. 2.1.2; 焦点; ≤0.6/1.2mm. 2.1.3; 球管功率; ≥50KW. 2.1.4; 最大毫安; ≥630mA. 2.1.5; 旋转阳极最高转速; ≥3000转/分. 2.1.6; 阳极热容量; ≥230KHU. 2.1.7; 球管绕垂直轴旋转; ≥-90º— +180º. 2.1.8; 球管绕水平轴旋转; ≥±120º. 2.1.9; 系统沿摄影床纵向移动距离; ≥180cm. 2.1.10; 球管侧具备重力感应角度指示仪; 是. 2.1.11; 束光器照野可调整; 是. 2.1.12; 束光器具有射野灯光定时控制开关; 是. 2.1.13; 自动束光器内射野灯光种类; LED白光显示. 2.1.14; 球管为知名品牌; 是. 2.1.15; 提供报关单证明文件; 是. 2.1.16; 为避免球管连续曝光发热损坏屏幕，球管端不可配置触摸操控屏幕; 是. 2.1.17; 球管侧重力感应角度指示仪有效显示区域面积>350平方厘米; 支持. 2.1.18; 为确保散热，球管应配备风冷风扇; 支持. 2.2; 高压发生器. 2.2.1; 输出功率; ≥50KW. ★2.2.2; 最大输出工作频率; ≥460KHZ. 2.2.3; 千伏范围; 40—150KV. 2.2.4; 自动曝光功能及手动调节设置; 支持. 2.2.5; 最短曝光时间; ≤1ms. 2.2.6; 最长系统曝光时间; ≥10s. 2.2.7; 最大输出电流; ≥630mA. ★2.2.8; 最大电流时间积; ≥850mAs. 2.3; 无线移动式平板探测器. 2.3.1; 材料组成; 非晶硅碘化铯. 2.3.2; 探测器尺寸; ≥17*17英寸. 2.3.3; 像素尺寸; ≤139微米. 2.3.4; 空间分辨率; ≥3.6lp/mm. 2.3.5; 像素矩阵; ≥ 3070*3070. 2.3.6; 探测器厚度; ≤16mm. 2.3.7; 无线模式图像预览时间; ≤3秒. 2.3.8; 无线模式完整成像时间; ≤5秒. 2.3.9; 成像数据位; ≥16bit. 2.3.10; 探测器在线充电; 支持. 2.3.11; 探测器承重; 130kg以上. 2.3.12; 数据传输方式; 无线及有线均支持. 2.3.13; 冷却方式; 自然冷却. 2.4; 胸片架. 2.4.1; 升降方式; 手电+电动均支持. 2.4.2; 自动曝光控制; 支持（三野电离室）. 2.4.3; 纵向活动范围; ≥150cm. 2.4.4; 滤线栅无需工具可插拔; 支持. 2.4.5; 滤线栅栅比; ≥10:1. 2.4.6; 滤线栅栅密度; ≥40lp/cm. 2.4.7; 探测器中心到地面最小高度; ≤34cm. ★2.4.8; 胸片架内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出充电; 支持. 2.4.9; 立位平板球管一键对中; 支持. 2.4.10; 立位平板球管联动功能; 支持. 2.4.11; 胸片架立柱采用内置式运动导轨，非开放式导轨设计，胸片架侧面缝隙≤15mm，以防夹手和其他物体进入; 支持. 2.5; 固定摄影床. 2.5.1; 探测器托架纵向移动; ≥50cm. 2.5.2; 床面高度; ≤70cm. 2.5.3; 自动曝光控制; 支持（三野电离室）. 2.5.4; 床面可以四向活动。; 支持. 2.5.5; 床面尺寸; ≥230*84cm. 2.5.6; 浮动床面移动范围; 纵向≥24cm，横向≥101 cm. 2.5.7; 滤线栅无工具可插拔; 支持. 2.5.8; 滤线栅栅比; ≥10:1. 2.5.9; 滤线栅栅密度; ≥40线对/厘米. 2.5.10; 承重能力; ≥250kg. 2.5.11; 摄影内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出即可充电; 支持. 2.5.12; 卧位检查时具有平板球管联动功能，并且球管与探测器可自动对中。; 支持. ★2.5.13; 高压发生器装置放置在固定摄影床下; 具备. 2.5.14; 为防止误踩操作，床面运动控制开关采用内踢式设计，非脚踏式开关; 支持. 2.6; 图像采集工作站. 2.6.1; 专用数字化图像处理工作站; 支持. 2.6.2; 操作系统; windows 10以上. 2.6.3; 硬盘存储; ≥1TB. 2.6.4; 内存; ≥8G. 2.6.5; 显卡显存; ≥6G. 2.6.6; 操作界面语言采用中文设计; 支持. 2.6.7; 配备动态范围扩展软件; 支持. 2.6.8; 配备自动图像范围探测,修整功能; 支持. 2.6.9; 配备专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件; 支持. 2.6.10; 具有局部放大观察功能; 支持. 2.6.11; 具有病人资料显示; 支持. 2.6.12; 具有边缘增强功能; 支持. 2.6.13; 具有窗宽窗位调节功能; 支持. 2.6.14; 具有动态范围调节功能; 支持. 2.6.15; 具有图像反转功能; 支持. 2.6.16; 具有漫游功能; 支持. 2.6.17; 具有图像标注功能; 支持. 2.6.18; 具有曝光参数自动选择; 支持. 2.6.19; 具有AEC; 支持. 2.6.20; 具有图像调整; 支持. 2.6.21; 平板位置、充电状态实时显示; 支持. 2.6.22; 与PACS网络连接; 支持. 2.6.23; 与RIS/HIS网络连接; 支持. 2.6.24; 标配DAP软件功能包; 是. 2.6.25; 具有病人数据输入功能; 支持. 2.6.26; 具备一键开关机功能; 支持. ★2.6.27; 具有尘肺体检专用检查协议; 有. 2.6.28; 投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》; 有. 2.6.29; 为保证系统与球管高度集成，要求图像采集工作站可检测球管热容量并具备显示功能; 具备. 2.6.30; 为保证系统与平板探测器高度集成，要求图像采集工作站可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能; 具备. 2.6.31; 为保证系统整体各部件高度集成，要求图像采集工作站具备整机故障预判功能，可精准定位系统故障，并提供中文解决方案; 具备. 2.6.32; 系统可自动识别患者年龄，对应不同患者自动调节到不同的患者模式，例如：婴儿拍摄模式、儿童拍摄模式、成人拍摄模式; 具备. 2.6.33; 为保证更高效拍摄效率，要求图像采集工作站可同时进行多患者管理; 具备. 2.7; 监视器. 2.7.1; 监视器; ≥23英寸. 2.7.2; 显示器分辨率; ≥1920×1080. 2.7.3; DICOM网络接口; 支持. 2.7.4; Dicom print; 支持. 2.7.5; Dicom worklist; 支持. 2.7.6; Dicom storage and export; 支持. |
| 3 | 彩色台式多普勒超声诊断仪（核心产品） | 序号; 招标文件要求. 一; 设备名称：全身应用彩色多普勒超声诊断仪. 二; 设备主要用途：. 1; 主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。. 三; 主机及技术参数要求：. 1; 通用功能. 1.1; 彩色显示器≥17寸，可上下、左右旋转。. ★1.2; 主机一体化触摸屏≥10.4寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。触摸屏角度可调。. 1.3; 主机标配探头接口：≥4个. 1.4; 操作面板可升降、左右旋转. 1.5; 支持B/C双实时显示. 1.6; 多倍波束合成. 1.7; 二维灰阶模式. 1.8; 谐波成像模式. 1.9; M型模式. 1.10; 彩色M型模式. 1.11; 解剖M型模式 (≥2条取样线). 1.12; 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）. 1.13; 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）. 1.14; 组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式，）. 1.15; 自由臂三维成像，要求支持三维图像和所选择的剖面图同步观察. 1.16; 宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）. 1.17; 空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线. 1.18; 斑点噪声抑制技术，可调级别≥7. 1.19; 频率复合成像. 1.20; 扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头. 1.21; 高分辨率血流成像. 1.22; 组织特异性成像. 1.23; 全屏放大. 1.24; 局部放大（支持前端、后端放大）. 1.25; 一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像、偏转角度。. ★1.26; 具备echo boost回波增强技术. 1.27; 自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化，要求支持腹部、泌尿及睾丸等应用. 1.28; 焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。. 1.29; 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。. 1.30; 原始数据处理，可处理参数≥35项. 1.31; 内置电池. 2; 探头规格. 2.1; 宽频变频技术，系统频率范围2.0-12.0MHz. 2.2; 超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种. 2.3; 腹部探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥72度，扩展后最大角度≥112度，最大显示深度≥40cm. 2.4; 浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz. 2.5; 心脏探头：频率范围1.3-4.5MHz. 3; 系统技术参数及要求. 3.1; 二维灰阶成像单元. 3.1.1; 数字化声束形成器. 3.1.2; 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit. 3.1.3; 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理. 3.1.4; 扫描线：每帧线密度≥230超声线. 3.1.5; 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件. 3.1.6; 最大显示深度:≥38cm. 3.1.7; 最大帧率: ≥999 帧/秒. 3.1.8; TGC: ≥8段. 3.1.9; LGC: ≥8段. 3.1.10; 二维灰阶：≥256. 3.1.11; 动态范围: ≥160 （可视可调）. 3.1.12; 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100. 3.1.13; 伪彩图谱: ≥8种. 3.2; 彩色多普勒参数. 3.2.1; 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等. 3.2.2; 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW. 3.2.3; 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头). 3.2.4; 最大帧率: ≥300 帧/秒. 3.2.5; 支持B/C 同宽. 3.3; 频谱多普勒参数. 3.3.1; 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒. 3.3.2; 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等. 3.3.3; 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等. 3.3.4; PW最大速度: ≥9.00m/s（连续多普勒速度: ≥38m/s）. 3.3.5; 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）. 3.3.6; 取样容积: 0.5-20mm. 3.3.7; 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头). 3.3.8; 零位移动：≥8 级. 3.3.9; 支持频谱自动测量. 3.4.0; 支持斑点噪声抑制. 3.4.1; 多种渲染模式. 3.4.2; 裁剪功能. 3.4.3; 4D帧率: 最大 56 vps. 3.4.4; 超声断层成像. 4; 测量功能. 4.1; 具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等. 4.2; 自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等. ★4.3; 血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。. 4.4; 胎儿心脏评分用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得胎儿心脏发育评分。. 5; 检查存储和管理（内置超声工作站）. 5.1; 检查存储. 5.2; ≥200G硬盘. 5.3; 内置超声工作站. 5.4; 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作. 5.5; 可存储高达524000单帧图像. 6; 连通性要求. 6.1; 支持网络连接. 6.2; DICOM 3.0. DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告. 6.3; 视频/音频输入、输出. 6.4; USB接口≥5个. 内置电池. 6.6; iStorage功能通过网络支持超声系统直接向电脑发送临床图片和报告. 6.7; 支持远程遥控手机软件：通过无线网格远程控制超声机器进行调节增益，深度，冻结, 保存、一键优化等操作，并支持远程病人信息管理: 浏览，查询，获取病人信息，浏览自助超声教学软件系统. 7; 安全和认证. 经CE、FDA及SFDA认证. 四; 外设和附件. 1; 耦合剂加热器. ★2; 具备专业探头放置架≥6个（不包括藕合剂放置架），每个探头放置架左右可换. 3; 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机. 4; 支持脚踏开关. 5; 支持生理信号：ECG. 6; 整机重量：≦ 86Kg（无外设）. 五; 配置要求：. 1; 全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台. 2; 配置探头：腹部探头1把、表浅探头1把、心脏探头1把. 六; 备件、技术及维修服务，培训要求及其它. 1; 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应. 2; 技术及维修服务. 3; 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务. 4; 技术培训要求. 5; 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能. 6; 其他商务条款：. |
| 4 | 全自动五分类血液分析仪（核心产品） | - 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 - 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 - 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息 - ★进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险 - 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 - ★仪器实时调取血常规参数,综合考虑红细胞、白细胞和血小板体积对CRP浓度的影响，修正结果更加准确，并提供相应证明材料。 - 样本添加：可随时添加样本 - 进样器容量：≥40个 - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 - 预稀释重复检测功能：在预稀释模式下，一次采血可以完成两次模式全开的检测，避免重复抽血 - 仪器厂家连续2年参与并通过卫生部临检中心特殊蛋白（CRP）的室间质评 - 样本用量：五分类+CRP模式≤35ul - 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时 - 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 - WBC线性范围：0~400×109/L - CRP线性范围：0.3~300mg/L - CRP携带污染：≤1.0% - 操作系统：全中文操作分析报告软件 - 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 - ★具有原厂配套的试剂、质控品、校准品，厂家具备CNAS认可的溯源实验室，并提供校准品溯源性文件 - 工作电压: (100V-240V～)允差±10% - ★投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得FDA认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证 - ★所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理 |
| 5 | 全自动生化分析仪（核心产品） | 序号; 技术要求; 技术要求内容. 1; 设备用途; 分立式全自动生化分析仪，用于检验科及科研机构的人体血液，尿液，体液等临床样本的生化检测。. ★2; 基本性能要求; 生化比色速度≥800测试/小时. ★3; 模块属性; 模块化设计，能够和同品牌生化或免疫发光模块组合升级扩展。. 4; 分析方法; 包含速率法，终点法,两点法等方法. 5; 波长; 波长范围：340-800nm,12个波长，吸光度0～3.4 Abs. ★6; 进样方式; 轨道架式标本进样，一次性最大支持300样本/次 同时支持圆盘进样，圆盘样本位140个. 7; 样本针; 吸样量范围：1.5μL～35μL，0.1μL递增. 8; 样本针功能; 液面探测，随量跟踪，立体防撞，堵针检测等功能. ★9; 试剂位; 标准试剂位≥120个. 10; 试剂针; 试剂吸取范围：15μL～300μL，0.5μL递增. 11; 试剂针功能; 液面探测，随量跟踪，立体防撞，气泡检测等功能. ★12; 反应杯; 石英玻璃比色杯，大于160个，支持单个更换. ★13; 恒温方式; 固体直热恒温，37℃±0.1℃，无额外清洗保养耗材。. 14; 搅拌方式; 多桨循环机械搅拌，搅拌桨≥3个. 15; 清洗方式; 8阶清洗，温水预加热. ★16; 反应时间; 常规10分钟，最大支持20分钟长时间反应模式. 17; 定标方式; 支持单点、多点、线性/非线性等多种模式定标. 18; 其他参数; 通讯系统配置：支持单/双向通讯，支持远程诊断，可连接LIS；. 19; 其他参数; 仪器操作系统：图形化全中文操作平台，支持触控操作显示. 20; 其他参数; 终身提供系统软件升级. |
| 6 | 免疫分析仪（核心产品） | 序号; 技术要求; 技术要求内容. 1; 检测原理; ALP标记的辉光型化学发光. 2; 检测速度; 最高速240T/H. 3; 进样方式; 前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入. ★4; 样本量; 一次性可同时放入300个样本，并支持内置样本条码. 5; 吸样检测技术; 钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能. 6; 清洗方式; 瀑布式真空气吸清洗清洗. 7; 携带污染率; <10PPM. 8; 试 剂 位; 36个试剂位，内置条码扫描. ★9; 反应杯; 一次可容纳126*9个独立反应杯，矩阵式整盒放置，自动加载，实现零卡杯. 10; 反应盘恒温装置; 恒温槽固体直热，日常免维护保养. 11; 混匀方式; 非接触式偏心涡旋混匀. ★12; 磁分离机构布局; 单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入（提供相关技术证明）. 13; 校准品; 具有独立的校准品注册证. ★14; TSH灵敏度; 国际第三代TSH项目，灵敏度达0.02μIU/mL. 15; 溯源性; 符合国际量值溯源体系要求. 16; 拓展功能; 可与全自动生化分析仪升级级联成生化免疫一体机. 17; 测试申请模式; 支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）. |
| 7 | 十二导心电图机 | 序号; 招标技术要求. 1; 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；. 2; 起搏器采样率不低于16,000Hz；. 3; 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；. 4; 电压分辨率不低于1uV；. 5; 模数转换不低于24位；. ★6; Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；. 7; 开机出波形时间不超过7秒；. 8; 内置存储容量不低于800份；. 9; 电池单次充电至少可供打印400份报告；. 10; 屏幕可预览完整的心电图报告；. 11; 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；. ★12; 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；. 13; 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；. 14; 可支持条形码扫描枪接收患者；. 15; U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；. 16; 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；. 17; 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；. 18; 心电放大器：直流耦合；. 19; 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；. 20; 重量不大于5Kg。. |
| 8 | 动态心电记录仪 | 1.支持12导联分析，实现连续24小时不间断心电数据采集和存储 2.内置LCD显示屏，支持心电波形实时预览 ★3.数据传输方式：内置支持移动数据网络以及USB传输功能 4.采样精度：≥16位 5.采样率≥250HZ 6.频率响应：0.05-40HZ 7.共模信号抑制比：≥80dB 8.输入阻抗：≥10MΩ 9.增益精确度：最大允许误差为5% ★10.采集设备支持智能心电异常预警功能：支持对停搏、心动过速、心动过缓、频发早搏、早搏二联律、RonT、ST段改变等心电异常事件，提供及时的警告 11.采集设备支持警告的方式：支持声音、振动、信息等方式发出警告 ★12.紧急呼救功能：支持一键呼救，能够及时发出紧急呼救信号给远程心电中心预警平台 ★13.设备具备可充电锂离子池，连续工作时间不小24小时，电池可不用工具拆卸更换，支持本机充电功能； 14.便携易用。轻便易于随身携带，产品主机长宽高体积不大于220立方厘米，主机重量≤150g ★15、实时数据记录内容：≥72秒异常心电数据帧，包括自动或手动记录、定时记录数据（提供软件显示部分的截图证明） ★16、心电数据发送方式：预警自动发送、手动发送、定时发送、专家远程随访发送 17、液晶图像界面：彩色背景网格，等比例显示不少于3个导联波形 18、支持已记录心电图片段回顾浏览功能 19、自适应分析预警性能指标：自适应调整分析阈值，无需人工设置 20、报警功能：电池低电压报警、电极脱落报警、移动网络缺失报警 ★21、黑匣子功能：循环记录监测设备重要操作日志，人工不可删除，保存医疗证据，避免医患纠纷（提供相关功能的截图证明） 22、导联体系：Mason-Likar体系 |
| 9 | 尿液分析仪（含尿有形成份分析） | 1.尿液分析工作站组合形式：尿液分析流水线或尿液干化学有形成分分析一体机 ★2.工作原理：采用数字成像自动识别技术，进行尿液有形成分分析，采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测， 3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； ★4. 检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项 ★5. 吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤1.3ml 6.检测速度：干化学+有形成分检测模式或有形成分检测模式：≥60个测试/小时； 7.携带污染率：有形成分分析仪对细胞的携带污染率应≤0.02%。 8.检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/μL的红细胞、白细胞样本 9. 审核规则：具有自定义审核规则设定界面 ★10. 自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦 ★11.可对检测区域进行全视野识别分析：拍摄图片收集视野数量≥35个 12可提供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，以及散点图分析 13. 条码识别：具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息 14. 急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测 15. 待检区容量：一次可装载≥40份标本 16. 报告方式：有形成分检测可提供xx个/µl报告方式 17. 网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网 |
| 10 | 电解质分析仪 | - 测量指标： 项目; 测量范围; 测量精密度. K; 0.50—15.00 mmol/L; CV≤1.0%. Na; 30.0—200.0 mmol/L; CV≤1.0%. Cl; 30.0—200.0 mmol/L; CV≤1.0%. Ca; 0.10—6.00 mmol/L; CV≤1.0%. pH; 6.00—10.00; CV≤1.0%. 2、规格参数： 标本形式; 血浆、血清、全血或其它组织体液. 分析速度; ≥60个样本/h. 标本量; ≥75ul. 数据输出; LCD触摸液晶显示器、内置打印机. 接口; RS232C. 电源; AC220V±22V，50Hz±1 Hz，120VA. 工作环境; 温度5—40℃，湿度≤80%. 体积; 主机390mm×270mm×408mm 选配自动采样器260mm×235mm×380mm. 重量; 主机≤11Kg 选配自动采样器≤5 Kg. 3、产品特点： 全程计算机监控，确保高精度和稳定性 大屏幕高清触摸屏 24小时全自动运行检测 电极诊断功能，电极异常提示功能，电极活化预示功能 优化的液路设计 自动气泡检测 机内自检功能 安全环保的全封闭试剂包 试剂量自动统计功能 断电数据自动保持功能 完善的数据贮存、传输、查询、打印功能 质控校正程序 打印31天质控图 39位自动采样器（选购件），急诊样品即插即测 4、公司资质： 制造商通过ISO 13485医疗器械质量体系认证 |
| 11 | 血凝分析仪 | 序号; 项目; 参数. ★1; 检测原理; 采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。. 2; 测试项目; PT、APTT、TT、Fib、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。. ★3; 最大速度; PT≥ 400 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h。. 4; 综合测速; 综合四项（PT/APTT/Fib/TT）≥300项目测试总数/小时； 综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）≥300项目测试总数/小时。. ★5; 检测通道; 双磁路磁珠法通道4个、免疫比浊法通道10个、发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试。. ★6; 样本位; 样本位≥190个，采用自动进样器连续加载进样。. 7; 样本/试剂扫描; 具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息； 样本支持随意放入，旋转扫码。. 8; 预温位; 40个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定。. ★9; 封闭试剂仓; 试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。. ★10; 试剂位; 48个冷藏试剂位+5个常温试剂位，冷藏试剂位具有搅拌功能； 试剂瓶倾斜放置，减少浪费； 实时在线试剂更换（一键旋转试剂台，一次多瓶），不暂停测试换试剂。. ★11; 冰箱模式; 支持关机后试剂冷藏模式。. ★12; 加样针; 具有1个综合针，2个试剂针及1个样本针； 综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能； 样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能，适应不同真空采血管。. 13; 样本杯; 1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯。. 14; LED光源; LED持久光源，无需定期更换。. ★15; 预约开关机; 预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。. ★16; 急诊检测; 独立急诊位5个。. ★17; 急诊响应时间; ≤30秒. ★18; 项目预关联; 试管架关联项目一次设置，所有样本无需选择项目直接运行。. ★19; 智能洗针策略; 根据申请的实验项目及标本数量，自动调整加样针的清洗策略。. 20; 连锁功能; 开盖即停，发现问题及时处理。. ★21; 声光报警; 可远距离发现仪器报警信息，实现无人值守。. 22; 废液排放; 支持废液内置或直排. 23; 摇臂显示; 摇臂可180°旋转，方便用户操作。. 24; 彩色触摸屏; 彩色触屏，界面美观信息量大，易于操作。. 25; 软件功能; 配有中文操作系统，图形显示，操作方便。. 26; 数据传输; 支持LIS/HIS双向通讯。. 27; 质控体系; 具有L-J 及Westgard 质控功能，海量存储质控结果。. 28; 质量体系; 生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证。. |
| 12 | 裂隙灯显微镜 | 显 微 镜; 类型; 带交角型双目镜筒的伽利略放大型. 改变倍率形式; 转鼓式5级变倍. 目镜; 12.5X. 总倍率; 6 x (Æ33) 10x(Æ22.5) 16x (Æ14) 25´ (Æ8.8) 40´(Æ5.5). 瞳距调节范围; 55 mm~75 mm. 屈光度调节; -5D ~ +3D. 照 明; 裂隙投影率; 2/3x. 裂隙宽度; 0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形). 裂隙高度; 1mm～14mm连续可调. 光斑直径; φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm. 裂隙角度; 0°～180°由垂直到水平方向连续可调. 裂隙倾斜; 5°、10°、15°、20°四档. 滤色片; 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片. 照明灯泡; 12v30w卤钨灯泡. 运 动; 前后移动; 90mm. 左右移动; 100mm. 前后左右微动; 15mm. 上下移动; 30mm. 颚托部; 上下移动; 80mm. 固视灯; 红色LED. 前置镜; 前置镜; －58.7D. 电源; 输入电压; AC110¤220V～±10％. 输入频率; 50¤60Hz. 输入功率; 58VA. 输出电压; 照明灯 7.2V~11.6V 固视灯 7.2V. 电气安全标准; 执行标准IEC601－1、I类B型. |
| 13 | 牙科治疗椅 | 一、技术参数： 1.工作条件： （1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80% （2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min （3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min （4）固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于0.5° 2.治疗椅： ★（1）缝制纤维皮，靠背带有负角设计（-5℃），可用于病患休克时紧急治疗，坐垫长度不小于1280 mm，内置一体式腰枕，专业的蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质金属的靠背外板，让医生尽可能的靠近患者的口腔，靠背和坐垫腰部位置均有明显的凸起，可以对患者腰部有良好的支撑，舒适性更好。 （2）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。 （3）座椅升降范围最高不小于780 mm；最低不大于380mm，座椅最大承重不小于250 kg （4）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求 3.工作台： ★（1）微电脑控制系统，主控台配置不少于3组，每组3个，共9个预设记忆椅位，另设有急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键，不少于17个功能按键。 （2）膜片铜阀开关，不锈钢手机螺旋套。 （3）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，每支手机能独立调节水量大小。 ★（4）动态器械挂架不小于6个，预留有其他动态器械的加装位。 工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置，工作台配有额外的铝制第二工作台面。工作台台面尺寸不小于390*250mm，并配有第二工作台，第二工作台面尺寸不小于300*200mm，置物空间充足。 （5）工作台由独立落地支柱支撑，有效减轻机器晃动，避免出现机器重心不稳。工作台内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。 4.治疗箱 ★（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径不小于230mm，深度不小于84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水咀高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准，避免交叉感染；配备不小于3L的储水瓶两个，无需频繁添加纯净水或消毒液，可适配整机管道消毒功能。 （2）配置热水系统，24伏低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度，与人体温度相近。 （3）可转动箱体，不小于60°旋转,方便维修和四手操作，箱体两侧门板可无需任何器械进行拆卸，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。 （4）加热器：24伏低压恒温防干烧热水器 （5）配备纯净水系统 5.助手位： ★助手位动态器械挂架不小于5个，挂架可90°旋转 ，可适配双抽吸系统 6.口腔灯： （1）灯珠不少于6个，三种光源，一键防固化模式 （2）LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸160*80mm；光强：8000-28000LUX，色温三档可调3000K-6000K，一键防固化模式色温2700K；具备红外感应调光功能，有触摸式手动调节功能。 7.脚踏： 人体工程学设计功能脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能； 8.感控 ★配备不小于3L的储水瓶两个，无需频繁添加纯净水或消毒液，可适配整机管道消毒功能，并配有空气消毒装置；三位一体消毒系统，可实现管路消毒、口腔消毒、空气消毒 9.其他部分 （1）整机管线均为内藏，所有器械臂内的管线均有保护套包裹，防止器械臂转动对管路摩擦损坏，整机配备三级水过滤系统，包含总水一级粗过滤和二级细过滤，热水杯过滤器。 （2）整机使用水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。 10.医生椅： ★配备医生椅，符合人体工程学设计的坐垫和靠背，超大行径，满足不同身高治疗需求，座椅升降范围：450mm-610mm，靠背可调整角度不小于15° |
| 14 | 离心机 | # 1、采用特殊的减震器（三级减震） # 2、采用电子门锁/机械门锁双重设计，故障报错，自动停机。 # 3、产品符合CFDA认证。 # 4、最高转速：≥5500r/min # 5、最大相对离心力：4≥900×g # 6、最大容量： ≥4×250ml # 7、显示类型： LCD液晶显示 # 8、时间控制： ≥0sec-99min # 9、电机功率： ≥交流变频电机550W # 10、转速精度：≥±10rpm # 11、噪音： ≤65 dB(A) |
| 15 | 冰箱 | 1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 2、样式：立式，双门。 3、有效容积：≥300L 4、无氟环保制冷剂 5、高清晰LCD数字温度显示，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 6、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 7、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 8、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 9、开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 |
| 16 | 移液器 | # 数字视窗 - 量程范围：0.1ul-10ml # 下半支支持高温高压消毒 - 可提供在线校准 |
| 17 | 显微镜 | 1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2、观察筒：铰链式双目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度，瞳距调节范围：55-75mm；具有筒长补偿功能和视度补偿功能；内六角镜筒紧定结构，防止误拆卸。 3、环保目镜：WF10X/20mm广角目镜，视场直径为20mm,双目间距可调，经防霉处理；目镜锁定于目镜筒，防止掉出，方便移动和操作。 4、物镜转换器：内倾式、内定位四孔物镜转换器； 5、载物台：硬膜涂层表面，防腐、耐磨，钢丝传动，三角导轨,面积135mm×140 mm，行程：76 mm×50 mm，游标刻度0.1mm，阻尼式切片夹；并有左/右手操作两种载物台供选择。 6、无限远平场消色差物镜，四个 EF Plan 4X 数值孔径≥0.1 清晰圆直径≥16.8mm EF Plan 10X数值孔径≥0.25 清晰圆直径≥16.0mm EF Plan 40X数值孔径≥0.65 清晰圆直径≥16.8mm EF Plan 100X数值孔径≥1.25Oil 清晰圆直径≥14.8mm 7、齐焦性:物镜10→4倍≤0.020mm，10→40倍≤0.004mm，40→100倍≤0.008mm。 8、需取得CMA计量认证的检测机构出具检测报告。 9、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程26mm，微调格值2-2.5um，带粗调松紧调节装置和粗动调焦高度限位调节螺钉；防止压坏玻片。为方便不同使用者的习惯，左右手均有粗微调手轮。 10、聚光镜：N.A.1.25聚光镜，中心亮度可调，可配相衬推拉板。精确限位设计，确保更为准确的观察高度。 11、照明系统：3W LED冷光源/6V 30W卤素灯互换模块，照明充足，适合油镜观察，亮度可调。使用寿命1万个小时以上，无需备用灯。集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。 12、整机防霉设计，确保获得持续清晰的图像，并能延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。 |
| 18 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台 | 序号; 招标规格. 一; 适用范围：用于耳鼻喉科门诊或病房诊疗。. 二; 主要技术参数：. 2.1; 人造汉白玉台面，整体磨具制作，耐高速冲击、耐腐蚀，台面尺寸：940×570×800mm，书写台台面尺寸：1020×570×800mm。. 2.2; 智能化程度：整机开机自检。. 2.3; 喷枪：2直1弯，采用双动开关，工作噪音≤50dB。. 2.4; 吸枪：负压压力0~700mmHg，吸力可调，防回流装置。. 2.5; 吹枪：正压压力1.2~2.0kgf/cm2。. 2.6; LED聚束光照明灯装置：色温3200~3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。. 2.7; LED冷光源：3.7V，50W。. 2.8; 喉镜预热器1套：预热时间9S、15S、20S三级调节及时间显示，智能控制。. 2.9; 排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照CMD ISO9001/13485及欧盟CE对医疗产品的排放要求设计，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。. 2.10; 微电脑控制系统1套：微电脑弱电控制，整机与人体接触的全部为安全电压。. 2.11; 器械盘：医用不锈钢。. 2.12; 滴药瓶：60ml。. 2.13; 镊子杯：50×92cm。. 2.14; 棉球杯：医用不锈钢。. 2.15; 内置式硬管镜浸泡消毒筒杯：硬管镜放置筒杯内可进行消毒。. 2.16; 污染物放置：塑料污物桶和医用不锈钢污染器械盘，可取出消毒。. 2.17; 阅片灯：LED超薄型，可调亮度，无发光死点，无须更换灯管。. 2.18; 医生座椅：可上、下升降，360度旋转。. 2.19; 电动病人椅. 2.19.1; 最大可承受压力≥250kg. 2.19.2; 座垫升降行程≥495mm-615mm. 2.19.3; 靠背可调角度≥90-135度. 2.19.4; 枕头伸缩行程≥100mm(可折叠、拆卸). 2.19.5; 座椅可180°旋转. 2.19.6; 独立脚控控制. 2.20; 电脑储物柜：带抽屉。. 三; 配置要求. 3.1; 主台面（高级汉白玉玻璃台面）; 1套. 3.2; 药物喷枪（2直1弯）; 3支. 3.3; 吹枪; 1支. 3.4; 吸枪; 1支. 3.5; 压缩机马达（正压泵）; 1个. 3.6; 真空吸引马达（负压泵）; 1个. 3.7; 器械盘; 2个. 3.8; 滴药瓶; 2个. 3.9; 镊子杯; 4个. 3.10; 棉球杯; 3个. 3.11; 内置式硬管镜浸泡消毒筒杯; 1个. 3.12; 内置式污物桶; 1个. 3.13; 污染器械回收盘; 1个. 3.14; 喉镜预热器; 1套. 3.15; LED照明灯; 1套. 3.16; 排污装置系统; 1套. 3.17; 内置LED冷光源; 1套. 3.18; 医生座椅; 1张. 3.19; 豪华超薄阅片灯; 1套. 3.20; 病人治疗椅; 1张. |
| 19 | 除颤仪 | 序号; 技术要求. 1; 招标要求. 1.1; 设备用途：用于对患者进行手动体外除颤和心电（ECG）、呼吸（RESP）监护。. ★1.2; 设备使用年限（期限）不少于10年。投标时出具注册证附件产品技术要求或产品使用说明书或设备铭牌照片等证明文件。. 2; 设备主要功能和参数要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外）. 2.1; 通用配置. 2.1.1; 防电击类型I类。. 2.1.2; 体外除颤抗电击满足BF级别；ECG、RESP和体内除颤抗电击满足CF级别。. 2.1.3; 防护等级高于或等于IP44。. 2.1.4; 开机时间≤2 s。. ★2.1.5; 重量≤ 6.2 kg （标准配置，即含 1 块电池、体外电极板和 ECG 电缆）。. 2.1.6; ≥7英寸彩色液晶显示屏。. 2.1.7; 显示屏支持3道波形显示，心电波形显示时间最大不小于16 s。. 2.1.8; 设备接口含USB接口、多功能接口（支持模拟信号输出、同步除颤输入）、RJ45标准网络接口。. 2.1.9; 提供智能免维护可充电锂电池。. ★2.1.10; 支持大容量（≥5600mAh）锂电池，满电情况下可提供≥200次360 J高能量除颤。. 2.1.11; 提供电池电量指示，可用于快速评估电池电量。. 2.1.12; 50mm高分辨率热敏记录仪，最大可同时输出不少于3道波形。. 2.1.13; 记录仪支持手动记录、自动记录。. 2.1.14; 走纸速度可设置6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。. 2.1.15; 记录仪打印可设置打印或不打印背景网格。. 2.1.16; 支持在关机状态下按设定时间定期进行常规检测和大能量检测。. 2.1.17; 常规检测（每日一次），检查电池和治疗模块。. 2.1.18; 大能量检测（每周一次），进行360J内外放电。. 2.1.19; 满足ISO9919中关于院外转运设备冲击试验要求。. 2.1.20; 满足救护车标准EN1789中关于跌落试验的要求。. 2.2; 除颤功能配置. 2.2.1; 支持手动异步除颤、同步除颤、AED除颤。. 2.2.2; 双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。. 2.2.3; 体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型。. 2.2.4; 外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯。. 2.2.5; 支持360J高能量除颤放电。. 2.2.6; 体外手动除颤能量选择包括1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300 /360 J。. 2.2.7; 提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值。. 2.2.8; 体外除颤病人阻抗范围：25~200 Ω。. 2.2.9; 使用新的充满电的电池，手动除颤充电至200J≤3 s；充电至360 J≤7 s。. 2.2.10; 除颤放电后ECG恢复时间小于2.5 s。. 2.2.11; 电击序列：成人电击能量可配置100~360 J，小儿可配置10~100 J；电击次数可配置1、2、3次，默认配置符合AHA2015指南要求。. 2.2.12; 使用新的充满电的电池，从开始AED分析到200 J放电准备就绪，≤10 s；到360 J放电准备就绪，≤12 s。. 2.3; ECG功能配置. 2.3.1; 提供3/5导心电监护。. 2.3.2; 心率测量范围：成人15~300 bpm，小儿/新生儿15~350 bpm。. 2.3.3; 心电增益提供自动、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV。. 2.3.4; 扫描速度包含50mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。. 2.3.5; 滤波模式提供诊断模式、监护模式、治疗模式。. 2.3.6; 具备≥24种心律失常事件的分析，包括：室颤/ 室速、停搏、室速、室性心动过缓、极度心动过速、极度心动过缓、室性节律、多形PVC、非持续性室速、心跳暂停、不规则节律、心动过速、心动过缓、多连发室早、二连发室早，室早二联律、室早三联律、R on T、单个室早、PVCs/min 过高、漏搏、房颤。. 2.4; Resp功能配置. 2.4.1; RR测量范围：0~200 rpm. 2.5; 报警功能配置. 2.5.1; 具备高、中、低三种报警级别，符合IEC 60601-1-8标准要求。. 2.5.2; 具备栓锁和非栓锁报警功能。. 2.5.3; 配置独立双色报警指示灯。. 2.6; 数据存储与管理功能配置. 2.6.1; 支持≥1 GB内存。. 2.6.2; 单个病人支持最高≥1000条事件记录。. 2.6.3; 支持最长24 h连续ECG波形存储。. 2.6.4; 支持最长72 h参数趋势回顾，分辨率≤1 min。. |
| 20 | 心电监护仪 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料。 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 3：系统功能： ★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 ★3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 21 | 全自动医用血压计 | 1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17～42cm 5 测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 ★6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度： ±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±2%或±2次/分（取最大者） 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） ★10 平均测量模式 可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） ★11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ★13 ID功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 ★15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 语音功能 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 18 通信数据输出 USB数据传输 19 外形尺寸\重量： 宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG ★20 精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料 |
| 22 | 电脑体检秤 | 序号; 技术要求. 1.1; 操作方式：全自动. 1.2; 身高测量方式：超声波测量. 1.3; 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重. ★1.4; 显示方式：7.0英寸1024*600分辨率彩色触摸屏. 1.5; 测量范围：身高：70－200CM，体重：1－200KG. 1.6; 精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.1KG. ★1.7; 外形设计：机身采用三段折叠式设计，便于外出体检时携带. 1.8; 打印方式：微型高速热敏打印机、自动打印测量结果. 1.9; 操作提示：测量结束语音、文字同步提示. 1.10; 体型：国际通用体格指数（BMI). 1.11; 整机重量：≦20.5Kg. 1.12; 机身尺寸：355（长）mm*617（宽）mm*2305（高）mm. 1.13; 数据输出格式：RS-232（串口转USB）. 1.14; 电源电压：AC220V/50Hz，40VA. 1.15; 防护设计：机身折叠处双重安全防护. 1.16; 安全性：符合国际医用设备标准验证. |
| 23 | 急救车 | 1、主体采用1.5mm不锈板+纯铝板激光切割折弯而成，高温静电喷塑，永不生锈，柜体米白色，抽屉果绿色。 ★2、外径700*550*1000mm，柜体尺寸650*500*850mm,(不含轮子高度）台面磨砂软玻璃垫子，右侧小抽屉，四角采用40*40*730mm的异形纯铝材立柱，上面4个抽屉高度140mm,最下面1个抽屉高度180mm.方便放置大件的物品，里面斗尺寸548*425mm配置活动隔板，可自由组合分格，底部铺有网格防滑垫。 3、车子右前方安装一次性锁装置。方便抢救时急用。 ★4、抽屉滑轨采用：，型号：14寸，纯铝材拉手φ10*128mm，后面安装四钩输液杆，除颤仪支架，心肺复苏板，电源插座等。 5、左上方ABS材质置物盒，规格:290*150*140mm,柜子左右两侧下方各安装1个方形免翻盖垃圾桶。规格：225*225*325mm。 ★6、车体下面安装4个豪华静音万向轮。，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 7、车体四周安装25*25*160mm防撞包角。 |
| 24 | 担架推车 | 1、主体采用32*1.2不锈钢圆管和25*1.2不锈钢圆管制作。 2、担架采用12夹板、38密度海绵，外包西皮。 3、4只带刹车5寸豪华万向轮。 4、配不锈钢伸缩输液杆1支，不锈钢置物篮1个。 |
| 25 | 心肺复苏按压仪（含简易呼吸气囊、一次性气管插管） | 一、适用范围： 针对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救 二、主要技术参数 - ★电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题 - ★标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压 - 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作 - 设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压 - ★标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生；启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位 - 整机重量（含电池及背板）≦9kg - 在线充电时同时进行按压操作 - ★彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.2英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，灵活方便 - 按压深度：30~52mm或高于此范围，连续可调 - 按压频率：每分钟按压110次 - 按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式 - 按压/释放比：1:1 - ★CPR质量生理监测：遵循2020年国际最新心肺复苏质量监测指南要求进行设计，监测和优化CPR质量，内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg - 电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警 - 报警静音时间：≤120s - 快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率 - 具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用 - ★CPR模式：有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能 - 安全要求：符合国家标准GB 9706.1-2007 - ★生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求 - 设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合 - 配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用。 |
| 26 | 喉镜 | 1.具有高精度全模具化生产制造工艺，使用寿命长； 2.该机采用大容量锂电池，持续使用可达300分钟以上； 3.具有拍照、录像、定格等功能，并可存储和导出； 4.独特的双重防雾功能，即开即用，无需预热，插管无盲区； 5.叶片一次性包装灭菌，防止交叉感染； 6.成熟可靠功能完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配3″TFT彩色显示屏，影像还原效果好。 技术参数 1.分辨率：960×480 2.像素：200万 3.有效景深：3～100mm 4.视场角：70±2º 5.电池续航能力：≥6h 6.充电时间:≤4h 7.电池使用寿命：循环充电＞800次 8.显示屏：3"TFT彩色显示屏 9.显示器前后转动角度：0º～135º 左右转动角度：0º～275º 10.光源内置高功率防水LED光源，光照度：≥3000lux 工作环境 1. 温 度:5℃～40℃ 2. 湿 度:≤80% 3.大气压力:860hpa～1060hpa 4.充电器输入:100～240V，50/60Hz,0.35A 5. 充电器输出:5V,2000mA |
| 27 | PACS | ## PACS诊断工作站功能 序号; 详细技术参数. 标准遵循及架构. 1; 采用WEB架构，必须基于IE浏览器，具有智能安装、升级功能，并支持Windows2000、Windows2003、XP、WIN7操作系统；. 2; 支持WINDOWS 64位操作系统。. 3; 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作；. 4; 图像处理：支持图像无级缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；伪彩；放大镜；图像复制；右键窗宽、窗位调节；ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节. 5; 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄. 6; 测量处理：支持长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）；. 7; 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注. ★8; 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小 。. 9; 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动）. 10; 一键恢复原始图像功能. 11; 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。. 12; MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示. 13; 多序列图像在同一窗口内显示. 14; 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示. 15; 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比. 16; 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比. 17; 同一窗口内不同病人可切换显示. 18; 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像. 19; 显示DICOM文件头信息. 20; 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整. 21; 关键图像标记和显示. 22; 支持多屏设置显示. 23; 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式. 24; 图像输出：支持普通打印纸；支持激光相机（DICOM PRINT SCP）. 25; 支持格式转换：支持导出JPEG、BMP、AVI格式导出. 26; JPG图像导出时支持图片上病人标识信息显示和不显示导出. 27; 可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式. 28; 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；支持DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；支持DICOM图像本地方式打开. 29; 支持DICOM图像收藏功能. 30; DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料）. 31; 菜单结构：图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中）. 32; 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录. 33; 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能. 34; 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能. ★35; 支持虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较。. 36; 语音记录功能. 37; 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。. 38; DSA减影功能. 39; 具有修改后图像保存功能. |
| 28 | LIS软件系统 | ## 1.1服务器端软件部分功能 序号; 名称; 描述; 数量. 1; 服务器软件包; 服务器管理软件，用于PACS服务器端设置管理; 1. 2; PACS 诊断工作站; 主要由放射医师浏览使用; 满足科室要求. 3; 放射信息管理系统软件; 主要用于放射科的登记,报告及科室的管理; 接入一台CT一台DR. 4; 超声信息管理系统软件; 主要用于超声科的登记,报告及科室的管理; 接入一台超声. 5; 心电系统软件; 主要用于心电图室的登记,报告及科室的管理; 接入一台心电图. 6; Lis软件; 主要用于检验科的登记,报告及科室的管理; 接入生化仪、血球仪. ## 1.2服务器端软件功能 序号; 详细技术参数. 标准遵循及架构. 1.1; 支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、DR、超声、检验、心电. 1.2; 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用；设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能知道检查的工作状态. 1.3; DICOM 查询/检索功能. 1.4; DICOM 存储归档. 1.5; 支持DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性. 1.6; 支持DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站. 1.7; 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工资站. ★1.8; 支持DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术。. 1.9; 支持影像删除后恢复功能，支持WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理. 1.10; 支持数据合法性校验. ★1.11; 支持纠正病人的相关信息，并可通过WEB方式进行图像与RIS信息的匹配管理。. 1.12; 支持同一病人影像归并. 1.13; 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式. 1.14; 支持多层存储与管理. 1.15; 原始数据备份功能. 1.16; 支持多种压缩格式存储，包括支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作. 1.17; 支持患者信息修改时RIS与PACS匹配同步. 1.18; 根据用户类别或组类别赋予使用权限. 1.19; 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。. 1.20; 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。. 1.21; 支持技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。. 1.22; 支持影像异地备份功能. 1.23; 支持服务器群集. ★1.24; 数据库支持ORACLE大型数据库系统，以满足海量数据增长时，仍能保证快速的图像调阅，提供使用ORACLE数据库承诺书. 1.25; 支持WINDOWS SERVER或UNIX. 1.26; 支持PC Server或小型机. 1.27; 存储支持多个、无限存储扩展. ## 1.3 心电系统 编号; 名称; 招标要求. 1; 系统架构; 扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性。顾及信息技术的发展趋势，注重系统的未来扩展功能。系统的数据传输全面支持（FDA）所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。. 接口必须满足招标方设备品牌的全覆盖，能够支持现有各种心电设备信息的数字化采集、统一存储、管理，不接纳第三方接口的方式；并能保证今后扩增引进心电仪器的有效接入，接口程序支持检查病人基本信息的自动获取。. 要求实现病房心电图机通过有线、无线、3G、USB传输等模式，将病房心电图数据传输给门诊医生远程分析。. 功能齐全，流程规范，优化管理；严格权限设置，高度安全保密；数据准确，图形保真；易学易用，操作简便。系统要有检查工作站，方便医生核对病人基本信息系统资料，以防出错. 通过IHE-C测试并获得测试合格证书（提供证书复印件）. 支持安卓系统、IOS系统智能手机浏览图形，分析图形并发报告. 网络出现问题，可以单机版操作，并在网络恢复后可以直接上传。. 2; 预约登记; 用于门诊心电图检查。提取门诊医生站检查申请信息进行预约安排，实现分诊。系统支持检查病人基本信息的HIS自动获取。支持HL7标准的集成技术，中间数据库的集成技术，DICOM标准的集成技术。. 能够直接从HIS系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。自动产生发放心电图病人检查号，可提供集中登记、分部门登记两种登记方式。预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前的状态. 根据登记先后顺序自动排队叫号，可急诊优先和人工干预。. 提示患者排队时需要等待的人数，可以让70岁以上的高龄病人，危重病人和军人优先检查. 3; 分诊叫号; 支持供医生呼叫病人的大屏幕显示，系统会自动语音呼叫,同时在大屏幕显示将要做检查的病人基本信息，提醒病人做好准备，同时节省医生与病人的时间. 支持一级和二级叫号模式。支持与医院现有分诊叫号系统联网使用. 显示屏可以设定动画播报，支持科教视频宣传. 4; 静态心电数据采集存储; 包括门诊、急诊、住院、体检、体检中心等部门心电图机联机数据采集。技师根据不同的申请单选择不同的检查。患者开始做检查的时候，患者的信息会自动调入，通过接收患者的预约单，就可以提取患者的预约信息，然后开始为患者做检查。. 技师或护士在操作心电设备为患者检查时，系统会自动填充病人的检查信息，显示出结果来。支持WORKLIST，支持扫描条码腕带. 系统应该解决医院现有的数字口设备，兼容各种品牌心电图机的接入. 系统应该支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图数据并存储，编辑. 同时支持接收活动平板运动试验、动态心电图、动态血压检查. 支持接收床旁监护仪12导心电图、心内电生理报告等数据. 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换为MFER,CDA,PDF,DICOM中的至少两项国际标准. 5; 数据分析; 提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。对于相同ID号心电数据，系统自动分析比较心电图的变化，并在报告中显示出来；对于传入系统的有干扰波形进行再次滤波调节；. 对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级；. 通过汉语拼音缩写，快速查找诊断语句，修改报告诊断；. 可自动统计工作量并自动生成周报、月报或年报，可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究；. 列表显示内容用户自定义. 心电图机的自动测量和诊断语句可存入心电信息系统. 图文报告可以PDF等形式输出，支持向网络打印机直接输出报告。包括常规心电图分析系统、动态心电图分析系统和运动心电图分析系统. Cabrera导联功能. 附加导联功能. 导联组合：多份图谱任意导联组合，快速15导、18导处理. 图谱合并：多份图谱任意合并，快速15导、18导处理. 电轴测量，心电轴对照表. 阿托品试验采集及处理流程. 任意心搏放大. 单导联图谱漂移功能. 全屏图谱漂移功能. 漏诊提示. 危急值预警流程：出现危机值数据,执行预警报警、优先诊断等. 诊断分级：对所有采集下来的数据进行诊断分级处理. 6; WEB终端浏览; 嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。. 具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能. 7; 专业统计查询; 该系统可以设立多种查询条件，支持模糊查询，并可进行统计。统计结果包括工作量、费用，消耗等。具体分为患者信息查询，仪器使用统计，工作量费用统计，阳性查询，低值查询，数据范围查询等，使心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得方便。利用这些资源，心电图科室在人员培训、研究创新、量化管理等方面都可以很方便地开展。包括：工作量统计，设备负载统计，病症分类统计，提供统计模板，统计结果导出. 8; 管理功能; 提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段. 9; 教学科研支持; 要求系统支持模糊万能查询。支持用户自定义查询方法。支持数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张. 10; 与现有系统集成; 要求和现有信息系统HIS系统完整集成，完成基础数据、费用数据、电子病历数据等的信息共享. 11; 数据安全; 支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复. 12; 用户安全; 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段. 在线数据采用RAID5进项备份，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计. 13; 支持远程会诊网络; 支持诊断组的配置，根据管理逻辑和业务逻辑可以重新组合检查机构和检查医生，实现诊断组的工作量动态平衡；以虚拟的诊断组为核心，重新配置不同检查部门的医生和心电检查部门，根据历史的检查数据平衡各个诊断组的工作量，同时通过对医生资源的合理分配，优化诊断组医生的构成，实现医疗资源的优化整合。对于诊断组中的专家成员，实现移动诊断，支持利用3G平板的诊断流程。. 管理中心能够以医疗机构或诊断组的模式，查看全局的检查工作量。管理中心可以统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布。并且可以实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量。以及每个医生的平均工作量。. 管理中心可以实时调整诊断组的检查医生以临时调整工作量平衡. 14; 支持andriod智能手机浏览图形，分析图形并发报告; 在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过3G发送到专家的会诊终端，终端以类似短信方式通知会诊请求。直接打开该消息之后，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交. 内容提交之后，在医生工作站报告端以IM消息的方式通知，报告医生预览专家的诊断之后，可以引用到报告中，完成报告的会诊. 会诊终端支持android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端. 15; 病房和急诊的处理; 配备便携式心电图仪，心电中心站设立在心电图室，采用心电图远程传输技术，无论是急诊或病区的护士采集的心电图数据可以通过有线或无线网络在第一时间传输给心电图室，心电图医生在心电图中心服务器进行分析打印，短时间内将心电图报告回复打印给病房或急诊，打印后的报告临床医生在科室内电脑进行网络共享. 16; 特殊处理功能; Ａ、漏诊提示功能：软件通过分析，得到显示心电数据和原始心电数据的形态学差异，并利用小波分析奇异值的提取方法，可以准确的识别出无法准确显示的切迹和顿挫，并用特殊的颜色将这些区域显示出来，提示诊断医生，以防止忽略这些细节造成漏诊。. B、危急值管理：系统中具有危急值处理流程 ，演示在待诊断列表中，标明该待检查病人为危急；通过即时消息，在待诊断队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查； 通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科主任可以通过智能终端查看波形。. 17; 设备兼容; 支持GE、福田、光电、飞利浦、岭谦、谷三丰、理邦、邦健、美高仪、世纪今科等国际国内不同的心电图品牌型号. |
| 29 | 脑电图 | 一、性能要求 用于重症、神经科脑电监测 二、性能参数 硬件要求 - 放大器：16通道脑电信号（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展； - 血氧夹（可选）：同步检测血氧饱和度SpO2、脉率PR； - 高清视频音频组件（可选）：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数10 frames/s；分辨率1920*1080；高感度麦克风(可选)，75db信噪比、360°全向拾音； - ★闪光刺激器 ：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片（可选）提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等； - 采样率：100，200，500，1000Hz（默认）； - 采样分辨率(A/D Convertor)及精度： 16bit； - 耐极化电压：±300mV； - 放大器输入阻抗: ≥100MΩ； - 共模抑制比：≥110dB； - 噪声电平：≤5μV p-p； - 带宽： 0.08Hz–300Hz； - 阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示； 软件要求 - 电压测量：误差不超过±10%； - 时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%； - 幅频特性：1HZ~30HZ，偏差不超过﹢5%~﹣30%； - 功率谱频谱：误差不超过±10%； - 功率谱幅度：偏差不超过±10%； - 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm； - 时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s； - 高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz； - 交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz； - 波形扫描速度： 5、8、10、15、20、30、60或300s/屏，可用户自定义设置mm/s ； - 波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻译、自动播放，支持指定时间或事件跳转； - 导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释； - 参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF； - 头型导联显示： 预设5套组合，可自定义13套组合； - 校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV； - 校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式； - 波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比; - 事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转； - 4导cDSA彩色数字频谱分析实时显示：自定义4导联脑波信号长程监测过程中各个脑波频率信号强度； - 4导aEEG振幅整合幅度图实时显示：自定义4导联脑波信号长程监测过程中压缩振幅值趋势图； - ★qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析RBP，慢快波功率比DTABR（★+θ/α+β），DAR（★/α）,大脑对称指数（BSI）等指数统计与计算功能； - 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放； - ★实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告 ； - ★EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学； - ★过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验； - 断电自动保存； |
| 30 | 睡眠监测 | 用途：穿戴式生理参数记录分析，客观诊断分析睡眠结构，用于失眠患者的诊断分析及治疗效果评估。 - 同时可监测记录以下参数： 脑电：≥2导 眼电：2导 肌电：2导 鼾声：1导 体动：1导 血氧饱和度：1导 脉率、脉搏波、阻抗等。 - ★脑电，眼电，下颌肌电使用一体化穿戴式信号采集装置,电极扣式设计。 - ★主机内置存储，容量：8GB。 - #主机内置充电电池，可连续记录2-3晚数据。 - 内置的体动传感器，记录体动信号。用于鉴别诊断昼夜节律障碍。 - ★具备信号自检功能，可通过指示灯了解信号状态。 - 设备无需连接软件设置患者信息，可直接启动记录。 - 软件使用导航式设计，操作简单。 - 软件内置AASM分期规则，具备AI智能算法。 - ★可准确识别不同睡眠分期特征波形，具备波形标记功能。 - 具备自动分析、标记睡眠相关事件的功能，同时支持手动编辑修改事件。 - ★软件具备使用权限分配功能，可根据临床需求，设定不同账号的权限，保障数据的安全性。 - 具备网络化的设备管理功能，支持多台设备使用。 - 内置多导睡眠监测报告模板，模板可自定义。 - 病人数据管理功能，便于评估失眠患者的长期治疗效果 - ★可接入HIS/LIS系统，进行数据共享。 |
| 31 | 放射设备机房防辐射安装 | # 含机房内拆除、装修由中标人负责，采用防辐射涂料须作6个面，其中1个DR室改为CT室，DR室面积为5.1m*5.1m，CT室面积不小于30㎡，二个控制室可合并成一个控制室，包括2套电动移门（约1.5m*2.1m）、2套开启门（约0.9m*2.1m）、2块铅玻璃（不小于0.9m*1.5m），设备基础。最终通过环评验收，机房为交钥匙工程。具体图纸中标后提供中标人，投标人可自行前往现场踏勘。 |
| 32 | 动态血压监测仪 | - 检测原理：示波法 - 监测时间:大于72小时 - 加压方式:智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度 - 测量范围:收缩压：60-280mmHg 舒张压：40-160mmHg 脉率：30-200bpm压力显示范围：0-299mmHg - * 测量精度:压力：±2mmHg 脉搏：±5%,（提供检测报告。） - ＃袖带:袖带布可替换。袖带具有医疗器械生产备案凭证，采用PU材质，可酒精擦拭消毒。 - 安全系统 超压保护：压力超出299mmHg时，快速释放压力； 急停保护：测量时，按“M键”可快速释放压力。 8.测量模式:自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表。 自动补测。 支持手动插入测量。 9.时钟:公历24小时模式时钟 10.测量环境:+10℃-+40℃，低于85%RH（室内温度） 11.储存环境:-20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度） 12.尺寸:小于等于70（W）×97（D）×26（H）mm 13.重量:小于125g(不含电池） 14.数据端口:标准USB2.0数据接口 15.软件功能:全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。 16.软件安全:设备软件应符合 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》，可提供软件测试报告。 17.*临床认证:经CFDA注册临床机构验证，（可提供临床验证报告。） 18.计量认证:计量器具型式批准证书 19.＃ 产品认证:CE认证、ROHS认证（提供完整报告） 20. 质量认证:ISO13485质量体系证书 21.软件认证:计算机软件著作权登记证书 |
| 33 | 幽门螺杆菌测试仪(C14) | # 1、参数要求 # 1.1 安全类型： 防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 # 1.2 使用环境： 温度5℃～40℃ # 1.3 相对湿度： ≤75% # 1.4 环境条件： 无粉尘、腐蚀性气体，通风良好，避免震动 # 1.5 预热时间： ≥30min # 2、技术指标 # 2.1 14C无淬灭标准源探测效率： ≥80% # 2.2 14C本底的计数率： ≤60CPM # 2.3 仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差 ：≤10% # 2.4 仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差： ≤10% # 2.5 软件应能实现PC机与仪器主机的通信连接 # 2.6 软件应能根据客户需求，设计并打印图文并茂的报告 # 2.7 软件可与医院体系连接，实现信息共享 |
| 34 | 人脸测温扫码终端 | 1.产品特性 （1）、支持刷身份证：内置身份证阅读器（内含公安部认证的SAM模块，带安全秘钥）支持二代身份证、社保卡、港澳台居民居住证离线识读】 （2）、支持体温检测：可高温告警 （3）、支持扫码识别：健康码识读 （4）、支持双目摄像头：减少面部表情的影响和照片欺诈的风险可用于白天和夜间 （5）、支持485信号/开关量信号/韦根接口信号输出，可以跟不同的门禁设备、闸机设备进行数据传输 （6）、支持活体检测 （7）、支持云端和本机端识别 （8）、本处存储支持1万张人脸 （9）、支持闸机、落地支架安装，可以满足多种场景的安装布置。 （10）、具备3C证书，进网许可证，无线电发射设备型号核准证书，计量校准证书 （11）、支持大部分陌生人无需提前录入本地人脸库仅在设备前面刷脸即可识别出健康码状态（无需刷身份证，无需刷社保卡，无需出示手机电子码等） （12）、支持大部分陌生人带口罩时仅刷人脸识别即可出健康码的功能 2.技术参数 刷脸防疫一体机产品规格（TPS980）. 项目; 子项; 参数. 主板; CPU; RK3399. 内存容量; ≥4GB. 存储容量; ≥16GB. 蓝牙; 4.0. WIFI; 802.11b/g/n，2.4GHz. 以太网; 10/100Mbps自适应. 屏幕; 显示屏; ≥8寸IPS，分辨率800*1280，典型亮度值300. 触摸屏; ≥8寸电容触摸屏，G+G、5点触控、纯平式、分辨率800*1280、黑框丝印+双目透明孔. 摄像头; 像素; ≥RGB1920*1080 IR1280*960. 本地库的人脸库容量; ≥1万. 测温传感器; 有效像素; 32x32. 最佳测温距离; 0.5米. 最佳测温距离测温精度; ±0.3℃. 最佳测温距离测温精度的检测耗时; 0.5秒. 接口; 外置接口; DC电源接口、RJ45网线口、RS485接口、韦根接口、输出继电器接口、micro usb接口、SIM卡座（需选配4G模块）. 电源; 适配器; 输入AC 220V 输出DC 12V 2A. 工作环境; 工作温度; -10℃ ~ +35℃. 环境湿度; 10％～90％（非凝结）. 主机尺寸; 长*宽*厚; 300*135*35mm. 闸机支架; 闸机支架; 银色/ADC12/喷漆/带螺母，高度170mm.. 落地式长支架（选配）; 落地式长支架（选配）; 铝合金+冷轧板，高度1100mm,. 4G模块（选配）; 4G模块; 国内4G全网通上网模组，支持移动、联网、电信的4G、3G联网，不含流量卡. 扫码读头（选配）; 扫码读头; 支持健康码识读等功能，CMOS 640*480. 身份证阅读器（选配）; 身份证阅读器; 内置身份证阅读器（内含公安部认证的SAM模块，带安全秘钥）支持二代身份证、港澳台居民居住证离线识读，工作频率：13.56 MHz. |
| 35 | 雾化消毒机器人 | # 1. 产品特点 ·室内自主移动式多点雾化消毒 · 独创的云服务管理平台，远程导航部署、省时高效 · 15分钟可消毒1000m³的空间 · 机器人巡航速度可调：0.1m/s~1.0m/s · 定时消毒功能，自动执行消毒任务 · 激光SLAM与V-SLAM融合，高精准导航定位 · 自主避障，室内自主路线规划 · 3000mL/h雾化量，360°空气物表彻底消毒 ·≥13L大水箱，让机器人雾化消毒工作持久 · 37V/20Ah锂电池，5~6小时持久续航 · 4万平超大激光建图，满足多种大场景使用 · 自动返回充电，续航无忧 · 支持次氯酸、次氯酸钠、双氧水、过氧乙酸等常见消毒液 2. 产品参数 消毒液类型; 次氯酸、次氯酸钠、双氧水、过氧乙酸. 远程智能控制; 支持. 雾化粒径; 2~5μm. 电池类型; 20800mAh/37V. 续航时间; 5~6小时. 出雾量; 三挡调节 1200/2000/3000mL/h. 水箱容积; ≥13L. 消毒方式; 单次消毒、循环消毒. 显示屏尺寸; 约7英寸. 语言模式; 中文、英文. 激光雷达; ≥20米. 产品重量; 约47KG. 产品尺寸 (长×宽×高 mm); 约450×450×1360. |
| 36 | 金属安检门 | 产品特性： ★联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； ★金属检测：可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； ★超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 ★开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 ★7寸LCD彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； ★多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。 ★模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 ★具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 金属检测产品特性： - 探测精度：最高灵敏度正中间可检测到1个硬币大小的金属；不会漏报和串报； - 区位显示：产品分成12个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。 - 频率设置：多种频率可调，降低多台门并行使用的干扰。 - 报警阈值调节：报警阈值可以根据需要检测的金属大小进行调整，支持255级。 - 统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。 - 定位灯：门柱带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。 - 面板显示：采用7寸液晶屏显示。 - 一键设置：内置智能芯片，储存多种场所所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。 - 门体材质：外表采用PVC，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。 - 安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 技术参数 系统参数; 电源输入; 220V. 功率; 小于25W. 工作温度和湿度; -20℃─55℃，10%-95%，无冷凝. 防护等级; IP41及以上. 重量; 小于75kg. 尺寸; 外形尺寸; (mm)2200(高)x840(宽)x600(深). 通道尺寸; (mm)2000(高)x710(宽)x500(深). |
| 注：1.▲以上医疗设备须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）。 # 2. ▲以上设备原厂附赠耗材，须如数提供给采购人。 |  |  |

三、到货和验收（未列明验收要求的按以下执行）

1． 制造中的检验和测试

货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为招标人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2.  到货

货物到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

3．验收

中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

4． 卖方在所有货物的到货、验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

四、商务要求

（一）售后服务

# ▲1.核心产品在合同签订之前必须提供原厂的售后服务承诺书和针对本项目的授权书。

2.卖方提供的货物必须是全新的,并且符合国家相关质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

3．质保期：整体质保一年，技术参数已要求的按参数要求执行。

4．供应商应按照响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

5.服务：设备需要在最终用户现场进行安装、调试、试运行和培训，这些技术服务费应进入投标价，服务要求如下：

(a) 卖方在接到要求服务通知后10天内，安装、调试及试运行应在最终用户开始，并直至满足指标要求为止。

(b) 对于基本原理、操作使用以及保养和维修的培训，应按合同规定进行，并且不得迟于接到要求服务通知后10天内。

(c) 设备或系统出现故障影响使用时，中标人应在12小时内响应，维修解决时间在48小时内。

（二）货物的交货时间地点

1．交货地点：采购人指定地点。

2．交货时间：2022年12月10日前完成交付使用。

（三）付款方式

签订合同后七个工作日内，中标人向招标人提交合同金额1%的履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式）；合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内，招标人向中标人支付70%合同价款作为预付款，中标人在完成全部供货，并经过终验验收合格后，招标人自收到发票后7个工作日内将剩余合同货款支付给中标人，并无息退还履约保证金。

# 第五部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务（报价）标；对商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，技术资信70分，商务（报价）30分。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

五、评分细则

1、 技术资信部分的评定（70分）

评标委员会针对投标人所投设备的以下几个单项内容进行评审、独立打分，所有评标专家的评分的算数平均值即为该投标人的最终得分（四舍五入后保留小数后2位有效数字）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。 | 12 |
|  |  | DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。 | 10 |
|  |  | 彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。 | 8 |
|  |  | 较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。 | 5 |
|  |  | 其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。 | 10 |
| 2 | 产品配置 | 1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。 | 6 |
| 3 | 投标机型的临床应用 | 投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。 | 3 |
| 4 | 运行成本 | 运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。 | 3 |
| 5 | 产品稳定性 | 投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。 | 2 |
| 6 | 业绩 | CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。 | 1 |
|  |  | DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。 | 1 |
| 7 | 售后服务 | 保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。 | 5 |
|  |  | 制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。 | 2 |
| 8 | 政策性认定 | 环境标志产品、节能产品评审： 1）全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、商务评分（30分）：

1）资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务（报价）评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格折扣后最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：（四舍五入后保留小数后2位有效数字）：

未满足折扣条件的报价分=（评标基准价/投标报价）×30。

满足折扣条件的报价分=[评标基准价/(投标报价*80%)]×30。

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第四部分附件。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2） 如投标人报价超过采购预算，作无效标处理。

3）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若报价再相同，则抽签决定排序。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

中标人确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，公示期为1个工作日，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。