温州市鹿城区政府采购

招 标 文 件

招 标 编 号：WZHC-20250710

招 标 项 目：“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建

招 标 方 式：公 开 招 标

招  标  人：温州市生态环境局鹿城分局

招标代理：温州韩诚工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目    录

温州韩诚工程项目管理有限公司关于“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建项目的公开招标公告	3

第一部分    投标人须知	6

一、须知前附表	6

二、  说明	10

三、 招标文件	11

四、 投标文件的编制	12

五、 投标文件的递交	16

六、 开标	17

七、 评标	18

八、 授予合同	22

九、验收	23

第二部分   招标内容及要求	24

第三部分   评标原则及方法	30

第四部分   合同主要条款	33

第五部分   附件	39

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 温州韩诚工程项目管理有限公司关于“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建项目的公开招标公告

项目概况

“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年8月 6日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZHC-20250710

项目名称：“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建

采购方式：公开招标

预算金额（元）：820000

简要规格描述：“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建，具体采购内容及要求详见招标文件相关部分

合同履约期限：自合同签订后，在国家批复同意建设后，规定时间完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。

本项目（否）接受联合体投标 。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

4．售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2025年  8 月 6 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年  8  月   6 日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

- 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应按照本招标文件和“政采云平台”的要求，编制并加密投标文件。电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人：温州市生态环境局鹿城分局

联系人： 陈先生

联系电话： 0577-88360216

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-88360216

2、招标代理机构：温州韩诚工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B栋901室

联系人：陈小英

联系电话：15805872316、18814905656

传真：0577-86446637

质疑联系人：陈小飞

联系电话：15825677253

3、同级政府采购监管部门：温州市鹿城区财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联系人：李老师、王老师

联系电话：0577-85501561，0577-85501562

# 第一部分    投标人须知

# 一、须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州市生态环境局鹿城分局 联系人： 陈先生 联系电话： 0577-88360216 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州韩诚工程项目管理有限公司 地 址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B栋901室。 联系人：陈小英 联系电话：15805872316、18814905656 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建 项目编号：WZHC-20250710 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件。 |
| 5 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。 本项目为货物类采购核心产品为： 空气自动站站房 |
| 6 | ▲投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函）。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 £接受，应满足下列要求： （1）允许大中型企业与小微企业组成联合体参与投标； （2）需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务； （3）联合体成员不超过两家。 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | 分包：☑ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 □ B不同意分包。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 18 | 询标澄清 | - 在评标过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行评审的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 19 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 履约担保 | - 需要 成交合同金额的1%，于在合同签订后5个工作日内缴纳给采购人，履约担保采用现金或银行保函或保险保函。 不需要 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1、项目属性：货物类 2、本项目所属行业：工业。 3、本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 4、属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 5、财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 6、财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 7、贯彻落实首台（套）产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。满足条件的投标产品须提供相应的证明资料。 政府采购金融服务相关信息告知函 8、为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 22 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：714935941@qq.com。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 26 | 联合体投标相关说明(如有） | （1）供应商如为联合体，必须提供双方签章的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。 （2）供应商如为联合体，联合体成员各方资格审查资料、企业证书、人员证书、业绩证明材料等复印件应由联合体成员各自盖章。 （3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （4）其他文件可由联合体牵头方盖章。 （5）供应商若为联合体，电子投标工作由联合体牵头方的账号制作电子磋商响应文件并提交。 （6）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效。 （7）中标后，联合体各方根据联合体协议约定承担的项目采购内容与项目采购人签订政府采购合同。 |
| 27 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费按固定金额人民币14000元（含预算编制费用）收取，由成交单位在领取成交通知书之前支付给采购代理机构，投标人在报价时应充分考虑该部分费用； |

- 二、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 优化政府采购金融服务

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 特别说明：

  - 评标委员会、采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本、证书、报告、证明等原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

- 三、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

  - 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件如有补充更正均见“浙江政府采购”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 四、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 投标人参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 4 | 诚信投标承诺书 |  |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |
| 7 | 中小微企业声明函 |  |

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 |  |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件三 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3 | 供货范围详细清单 | 附件五 |
| 4 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施投标技术方案（包括但不限于供货清单、技术参数、技术资信分评分按“评标细则要求的各个方案”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 5 | 服务保证措施资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 6 | 结合招标文件评分细则供应商认为需要提供的其他技术资料 |  |

备注：

- 投标人可根据招标文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件编制

  - 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - ▲投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均由投标人自行承担。

  - 本招标文件“第五部分 ”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 投标文件的签章

  - 单位公章：电子投标响应文件中所需加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

  - 如供应商已办理法人CA电子签章的，投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）；如供应商未办理法人CA电子签章的，需先制作word版打印，在相应位置签字或盖章后再扫描上传。

  - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

- 投标文件的形式

  - “电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

  - “备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- 政采云系统默认投标人自动放弃的情形

  - 供应商未按规定上传电子响应文件的；

  - 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 投标报价

  - 投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人的合同价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人应根据上述因素自行考虑计入投标总价。

  - 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

  - 投标人必须按招标文件规定的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

- 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

- 五、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - “电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）：

- 电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。

- 电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标响应文件，修改内容。

  - “备份响应文件”的递交：

- 备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱714935941@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。

- 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效；

  - 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

  - 投标响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

  - 异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱714935941@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。

  - 响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

  - 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件；

  - 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

  - 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

  - 以纸质形式提交的；

- 六、 开标

- 开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- 开标准备

  - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

  - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- 开标流程

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）

  - 电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 在系统上公布各投标人名称、投标报价及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 评标委员会对资格文件和商务技术文件进行评审。

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果。

- 评标委员会对报价文件进行评审。

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

  - 电子响应文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱714935941@qq.com。

  - 评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布各采购人的详细情况及中标（成交）候选投标人名单的公告等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 七、 评标

- 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

  - 资格性审查。

- 依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函

  - 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

  - ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

- 无效标认定

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）出现明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）出现其他不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - ▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

- 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

- 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，本次招标按废标处理，重新组织招标。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

  - 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应招标文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

- 评标原则和评标办法

  - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三部分“评标原则及方法”。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、 授予合同

- 确定中标人

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

  - 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 中标投标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。

  - 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”的规定，对因违法违规行为或其他原因取消中标（成交）资格，或自愿放弃中标（成交）资格的供应商，需承担代理费和专家评审费等费用。

- 九、验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。如采用简易验收的，则不需要支付该笔费用。

第二部分   招标内容及要求

一、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- 二、采购内容及要求

- 1、采购内容

| 序号 | 名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能站房采购及安装 | 标准空气自动站站房空气自动站站房面积不少于22㎡，供应商需实现空气自动站智能化功能， | 1 | 项 | 应符合《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号） |
| 2 | 移机服务及配套辅材更换 | 提供移机服务及移机时所需配套辅材。 | 3 | 项 |  |
| 3 | 楼梯 |  | 1 | 项 | 技术要求详见工程量清单及施工图纸 |
| 4 | 其他 | 含建筑平层恢复、保温层、防水层等恢复加固。 | 1 | 项 | 其他费用：按10万元暂估，不作报价竞争。结算方式：现场施工后，根据第三方审计后按实结算。 |

2、技术参数及要求：

本项目应符合《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号）文件以及《浙江省生态环境厅关于印发〈浙江省环境质量自动监测站电子围栏建设试点实施方案〉的函》（浙环函〔2021〕361 号）文件中所有相关标准和要求中的所有相关标准和要求，主要包括而不限于以下内容：

2.1 站房采购要求

站房应包含缓冲间、监测设备间和采样平台共 3 个部分。

2.1.1 站房主体

2.1.1.2 站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间，站房外部尺寸不小于 7.0m×3.2m×2.8m，内部尺寸不小于 6.8m×3.0m×2.6m。站房建筑材料燃烧性能需达到 A 级耐火等级，芯材应采用高保温材料，满足保温、隔热、隔音要求；可根据当地气象、地址条件，考虑站房抗风等级和抗震设防烈度。站房建设可参照《建筑结构荷载规范》（GB 50009）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011）、《钢结构设计标准》（GB 50017）、《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》（JGJ/T 466）。

2.1.1.3 站房应为无窗结构，墙体应有好的保温性能。站房需在门与仪器房之间设置缓冲间，以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

2.1.1.4 站房需设置为平顶结构（坡度不大于10°） ,站房房顶需设置必要的不锈钢护栏，高度不低于 1.2 米。站房应配备通往房顶的坡梯及不锈钢护栏。

2.1.1.5 站房需有防水、防潮、隔热、保温措施，站房地层离地面（或楼顶）不少于25cm的距离。

2.1.1.6 站房应设置必要的防盗措施，安装防盗门。站房宜安装门禁一体机，支持存储开关门记录及人脸识别开门等功能。

2.1.1.7 在站房内设置来电自启动体式空调机和换气扇。空调和换气扇的使用视环境条件变化合理设置，空调出风口不得直对采样管。

2.1.1.8 站房室内地面到天花板高度应不小于2.6米。

2.1.1.9 站房的房顶需预先设置采样进气的预留口，参考孔径为60-140mm。预留口需在建筑时使用不锈钢或工程塑料钢管同时建造，钢管的两端需预留法兰（房顶一侧的法兰需留有足够高度， 避免雨雪影响），用于采样管的固定或接入，以免反复在房顶打孔，破坏防水层和隔热层。

2.1.1.10 零气的进气需从外界接入时，采样口应设置在墙壁的上方，或通过采样预留口接入。

2.1.1.11 采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm 以上。

2.1.2电力设备

2.1.2.1 站房供电须采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设 应满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响。

2.1.2.2 站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超过 220V±10%。站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不要设置在地板上，以避免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。

2.1.2.3站房应安装独立电表。

2.1.3温湿度控制设备

2.1.3.1 为确保站房内温湿度符合相关监测规范要求，需配置两台功率不低于1.5P 的冷暖式空调，空调宜对称放置保证站房内温度整体均匀。空调必须具有来电自启功能，并能远程控制，每台空调宜配备单独的电流检测传感器和控制开关，在工作电流异常时断电保护。空调出风口不能正对仪器和采样管。根据当地环境条件配置具有连续自动排水功能的除湿机，并在站房墙壁配备排水孔 1 个，便于除湿机自动排水。

2.1.3.2 站房内应安装带数字输出的温湿度仪；宜具有环境温湿度采集功能，并实现站房温湿度环境监控。

2.1.4 防雷设备

2.1.4.1 站房应配备防雷设备，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、信号防雷，防雷接地装置的选材和安装应参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689）的相关要求。安装结束后，出具防雷检测报告（由有资质的 第三方出具）。

2.1.4.2 室外信号线应采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大于 10Ω。

2.1.5 安防设备

2.1.5.1 站房内部安装站房内部安装 1～2 台摄像头，可实现对运维过程的全面监控。

2.1.5.2 采样平台应安装 1 台摄像头，可实现 24h 不间断监控，能够实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持运动跟踪和区域入侵报警等，并可覆盖整个采样平台及站房周边 0~400m 范围。

2.1.5.3 视频监控所有摄像头应传输正常，并能够与视频监控系统联网。

2.1.5.4 视频监控系统硬盘录像机应支持高清视频的预览，10TB 以上监控专用硬盘，确保至少能够储存 3 个月视频资料，并具有回放、查询等功能。

2.1.5.5 站房周边设置监控设备，结合采样平台的摄像头，形成电子围栏，实时监控站房周边的异常情况，并具备自动报警、自动提醒等功能；配有电子围栏报警器。

2.1.5.6 站房应配备合格的自动灭火装置，灭火装置应安装牢固，且配备明显标识。站房同时配备自动灭火器和手持式灭火器，当运维人员在站房期间发生明火时可以立即灭火。

2.1.5.7 安全围栏站房应实现封闭管理，在站房周边 3～5m 处安装不低于 1.8m 高栅栏；如因现场条件限制无法安装栅栏，应在通往站房的通道安装门锁，或在通往采样平台的通道安装门锁。采样平台应安装不低于 1.2m 高护栏。

2.1.6 网络设备

2.1.6.1 为保障监测数据、视频监控等信息传输正常，站房应配置上行带宽不小于10Mbps 的网络。

2.1.7自动控制单元

2.1.7.1 动环自动控制模块，站房应具备动力环境条件自动化控制功能，配备的装置要求参照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》附录 B，装置的质保期不低于 6 年。

2.1.7.2 自动质控设备，宜安装气态污染物监测仪自动化质控设备，实现零点、跨度和多点的定时质控和远程质控。气态污染物监测仪进气管路的过滤膜宜具备自动更换功能或长时间免更换功能，满足不少于 1 个月的使用需求。

2.1.7.3 控制系统宜接入动环自动化控制装置的信号，包括站房温湿度、烟感、空调、电流电压、钢瓶气压力、标气泄漏检测、门禁、水浸、清洁度、排风扇、照明等；宜实现对空调、门禁、排风扇、照明等的远程控制，及其他信号的实时监控报警。控制系统宜接入自动质控设备的参数、信号和数据。控制系统宜实现与现有平台联动。安装控制系统的主机或电脑以及网络设备应配备 UPS，以保证断电时可发送报警信息。

2.2、移机服务及配套辅材要求

2.2.1 三次移机服务分别为：一是转移“永中”站点内的设备至“鹿城惠民路”开展调试、试运行至并行监测；二是完成并行监测后将设备搬回“永中”站点，恢复“永中”站点搬迁之前的状态，并保证设备参数正常和运行平稳后移交给原运维单位；三是最后将“市站”站点里面的设备搬迁至“鹿城惠民路”站点完成调试，并完成移交给上级。

2.2.2 本项目是为国控站点提供移机服务，时间紧任务重，必须按要求在规定时间内完成设备移机工作，要求移机设备为：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5等设备。中标人需要提供机柜、采样支管等配套设备辅材。

- 三、质量及验收标准

符合国家及行业质量验收标准规范以及采购人相关的技术要求。

四、合同履行期限

★自合同签订后，在国家批复同意建设后，规定时间完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。

五、服务地点

温州市鹿城区惠民路和洪福路交汇处温州市第二中学滨江校区楼顶。

六、售后服务要求

★1、本项目质保期至少为12个月，自本项目完成交付并通过采购人验收之日开始计算。

七、其他要求

★1、为确保站房安全，供应商中标后必须提供新站点的承重报告（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟）。

2、供应商拟投入本项目的工作人员必须具备相应的工作能力，须保证移机设备的功能完好，如有损坏，由供应商负责赔偿。

3、基于站房移机完成后需马上投入使用，移机完成后需尽快完成运营调试，供应商移机过程中应配备运维类人员全程参与。

4、供应商需承担自动站从建设、安装、验收至移交给上级期间的所有费用（除了按实结算以外的费用，包含安装调试、电费、网费、耗材等）。

# 第三部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人体系认证 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，最高得3分。缺一本扣1分，最低得0分。 注：须提供以上证书扫描件加盖电子公章，并提供可在中国国家认证认可监督管理委员会官网(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，且显示有效，并加盖电子公章，证书扫描件和截图提供不全或不提供均不得分。 | 3 |
| 2 | 投标人实力 | 1.投标人具有空气质量自动监测站运营服务能力认证二级证书的，得3分。 注：提供有效的证书原件扫描件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 产品性能、技术指标 | 所投产品对招标文件所提的技术要求参数的响应性，从技术指标的符合性参数的响应性进行评审，包括投标文件偏离表中的偏离情况，全部性能满足得15分；带“▲”条款的内容为实质性指标，不满足直接按无效投标处理，带“★”条款的重要性能指标，每项负偏离扣2分，其他项每项负偏离扣1分，最低得0分。 | 15 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具备本项目核心产品类似业绩。每提供1个得1.5分，最高得3分。 注：提供中标通知书及合同扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 5 | 技术支持团队配置 | 1、投标人拟派项目经理具有环保类副高级及以上职称的得2分。 2.拟投入项目组成员具有空气质量自动站运维培训合格证的，每人得1分，本项最高得2分。 注：以上人员需提供证书扫描件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的相关材料，上述材料未提供或提供不完整的不得分。 | 4 |
| 6 | 系统集成方案 | 根据投标人针对本项目技术要求并结合建设条件等情况提供完整的系统集成、安装调试方案、进度方案进行打分； 【评分分值范围,6，5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 7 | 供货方案 | 根据本项目采购内容及需求制定详细的供货方案（包括但不限于：运输方式、运输计划、运输风险预防措施等）进行打分； 【评分分值范围,6，5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 8 | 质量控制方案 | 投标人质量控制方案科学、合理、可行、有效性进行评审； 【评分分值范围,6，5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 9 | 应急预案 | 根据投标人提供的应急预案：突击保障、突发问题解决、故障的响应速度、处理方案等是否具有可靠性和周密性等进行打分； 【评分分值范围,6,5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 10 | 培训方案 | 根据投标人所提供的技术培训方案（包含但不限于调试、使用和维护等），进行打分； 【评分分值范围,6,5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 11 | 验收方案 | 根据投标人所提供的验收方案进行打分，方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性进行打分； 【评分分值范围,6,5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 12 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺提供的售后服务方案（包含但不限于服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应产品质量保证等）进行打分； 【评分分值范围,6,5,4,3,2,1,0】未提供相关内容不得分。 | 6 |

2、商务评分（30分）：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标总价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为820000元。如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

# 第四部分   合同主要条款

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

甲方：

乙方：

甲乙双方根据“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建。公开招标的结果，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循公平、公正和诚信的原则，甲、乙双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书

c.	 投标文件(含询标澄清文件)

d.	 招标文件(含招标文件补充)

- 一、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：               元，（￥          元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.未经采购人事先书面同意，中标单位不得将由采购人或者代表采购单位提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同必须的范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、质保期

- 本项目免费质保期：本项目质保期至少为12个月，自本项目完成交付并通过采购人验收之日开始计算。

- 六、合同修改

1.双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

2.除非招标人对合同条款提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 八、合同交货时间及地点

1.交货时间：自合同签订后，在国家批复同意建设后，规定时间完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。

2.履行地点：温州市鹿城区惠民路和洪福路交汇处温州市第二中学滨江校区楼顶。

- 九、款项支付

1、乙方在签订合同后5个工作日内向甲方提交合同价1%的履约保证金（以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式）；履约保证金在合同结束后7个工作日内无息退还。

2、合同生效且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具等额预付款保函的，采购人在收到预付款材料后7日内向供应商支付合同总价40%的预付款；

3、项目履约完成并经采购人验收合格的，采购人在收到付款材料后15日内向供应商支付合同余款。

4、签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例降低（预付款保函同步调整）。

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

- 十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。

3.乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方在搬运、安装过程中，发生的一切人生安全由乙方自行负责，设备应完好无缺，否则乙方按原价赔偿。

- 十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地选择仲裁或诉讼的途径解决。

- 十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：  年  月  日                        日期：  年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分   附件

附件一

资格审查材料

（1-1）法定代表人声明书

温州市生态环境局鹿城分局：

温州韩诚工程项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

温州市生态环境局鹿城分局：

温州韩诚工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标人参与政府采购活动投标资格声明函

温州市生态环境局鹿城分局：

温州韩诚工程项目管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

8、我单位此次参与本项目所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

- 按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）联合体协议书

（适用于联合体）

（所有联合体成员名称）    自愿组成联合体，参加      （项目名称、标段）投标。现就有关事宜订立协议如下：
    1．   （联合体成员）   为联合体牵头人，属于（大型/中型/小型/微型）企业； （联合体成员）    为联合体成员，属于（大型/中型/小型/微型）企业；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与业主联系；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（5）联合体各成员约定     （联合体成员）      的合同份额占到合同总金额的      %；

（6）投标工作和联合体在中标（成交）后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

联合体成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

附件二

（1）开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建 |  | 自合同签订后，在国家批复同意建设后，规定时间完成站房安装及移机服务工作（具体以采购人需求为准）。 |
| 投标报价 |  | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 规格/型号 | 数量 | 单价 （元） | 单位 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能站房采购及安装 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 2 | 移机服务及配套辅材更换 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 3 | 楼梯 |  | 1 |  | 项 |  | 技术要求详见工程量清单及施工图纸 |
| 4 | 其他费用（暂估） |  | 1 | 100000 | 项 | 100000 | 其他费用：按10万元暂估，不作报价竞争。结算方式：现场施工后，根据第三方审计后按实结算。 |
| 5 | 其他供应商认为需要的费用 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。

2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、▲其他费用（暂估）不参与价格竞争，供应商不得改变价格，否则作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

说明：

- 本项目为对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据，但仍需明确中/小/微企业类型。

（4）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

（5）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

附件三

投 标 函

温州市生态环境局鹿城分局：

温州韩诚工程项目管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

供货范围详细清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

政府采购活动现场确认声明书

温州市生态环境局鹿城分局：

温州韩诚工程项目管理有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权“十五五”国家城市环境空气质量监测点位“鹿城惠民路”迁建（编号：WZHC-20250710）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标人                       之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日