衢江区政府分散采购

采 购 文 件

采购编号：WZWY-QZZG2024014

采购项目：浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目

采购方式：公开招标

采 购 人：衢州市衢江区气象局

采购代理：温州市伟业造价师事务所（普通合伙）

二〇二四年三月

电子交易须知

- 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。

- 供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

- “电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以以电子邮件方式发送至邮箱：1013848919@qq.com的“备份电子响应文件”。

- 通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763 获取相关服务支持。

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知前附表及投标须知	9

第三章 采购内容及要求	23

第四章 合同主要条款	23

第五章 评标办法及开标程序	59

第六章 投标文件相关格式	51

# 第一章  招标公告

浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年 4 月 19 日 14 时 30 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，温州市伟业造价师事务所（普通合伙）受衢州市衢江区气象局委托，以公开招标方式对浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目进行采购，欢迎符合要求的单位参加。

一、项目基本情况

1、项目编号：WZWY-QZZG2024014

2、项目名称：浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目

3、预算金额：950万元

4、最高限价：907.06万元

5、采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目 | 1 | 批 | 907.06万元 | 详细采购内容及要求见采购文件第三章。 |

6、合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

5、本项目谢绝联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价：本项目不收取工本费；

5、提示：

招标公告下方的“游客”-“浏览采购文件”仅供阅览使用，不视作依法获取采购文件；

请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间及地点：2024年 4 月 19 日 14 时 30 分（北京时间）；政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、开标时间：2024年 4 月 19 日 14 时 30 分（北京时间）

3、开标地点：本项目在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

注：投标人应当在2024年 4 月 19 日 14 时 30 分前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到温州市伟业造价师事务所（普通合伙）（衢州市衢江区樟潭街道东迹大道414号德信君宸10号楼三单元202室，汪女士收）或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：1013848919@qq.com，逾期送达或未密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、电子招投标的说明

2.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；

2.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

2.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

2.4响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

2.5招标采购人将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

2.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

2.7不提供采购文件纸质版；

2.8响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份响应文件。

2.9响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

2.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

3、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、企业信用融资:

省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台首页的“金融服务”模块进入申请。

3、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名  称：衢州市衢江区气象局

项目联系人：应先生

联系方式:18758988351

地  址：衢州市衢江区东迹大道509号

2、采购代理机构信息：

名  称：温州市伟业造价师事务所（普通合伙）

项目联系人：汪女士

联系方式：0570-8029888   15924090135

地  址：衢州市衢江区樟潭街道东迹大道414号德信君宸10号楼三单元202室

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：衢州市衢江区财政局政府采购监管科

联系人：杨女士

监管部门电话：0570-8762709

地  址：衢江区政和路6号

日  期：2024年 3月 29 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市衢江区气象局 |
| 2 | 项目名称 | 浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目 |
| 3 | 预算金额 | 本次公开招标预算金额：950万元，最高限价：907.06万元。 |
| 4 | 交付期限 | 合同签订后7个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装、调试及验收。 |
| 5 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：X波段双偏振相控阵天气雷达。 |
| 6 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：X波段双偏振相控阵天气雷达，属于工业行业； |
| 7 | 转包与分包 | 本项目不允许转包。 本项目允许将非主体、非关键性工作进行合理分包，拟成交后需进行分包履约的投标人：①应当在投标文件（资格文件）中提供分包意向协议（格式见附件），如拟分包部分依法需要具备相关资质方可承接的，还应当提供分包单位的相关资质证书，且不得再次分包；②应当在投标文件中载明分包承担主体。明确中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。（如成交后要求分包的，必须经得采购人的书面同意。） |
| 8 | 现场踏勘（如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 10 | 投标文件递交份数及要求 | 电子版一份 ▲投标文件分为 “资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘或U盘或加密压缩文件。 |
| 11 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”） （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘或光盘）存储的 “备份投标文件”（一份）：邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标公告）；或在投标截止时间前以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：1013848919@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：1013848919@qq.com）。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.以介质（U盘或光盘）存储的“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 15 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 16 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 18 | 合同备案 | 成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1013848919@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
| 19 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函。 2.履约担保的金额：中标价1%的履约担保。 3.履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购单位指定账户；采用履约保函的，在中标通知书发出后20日历天内提交。 4.履约担保采用转账的，在项目验收合格后退还（不计息）；采用保函的，保函自动失效。 |
| 20 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 21 | 联系方式 | 1、采购人信息： 名 称：衢州市衢江区气象局 项目联系人：应先生 联系方式:18758988351 地 址：衢州市衢江区东迹大道509号 2、采购代理机构信息： 名 称：温州市伟业造价师事务所（普通合伙） 项目联系人：汪女士 联系方式：0570-8029888 15924090135 地 址：衢州市衢江区樟潭街道东迹大道414号德信君宸10号楼三单元202室 |
| 22 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件截止时间前； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 23 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 24 | 代理服务费 | 1.成交供应商应自行承担所有与采购过程中有关的全部费用，采购人无义务和责任承担该费用。本次采购代理服务费按（招标代理服务收费管理暂行办法【2002】1980）规定计算收取，由供应商在投标报价下浮率中自行考虑。 2.代理服务费由成交供应商在领取中标通知书前支付。 支付方式：银行汇票、电汇、银行本票、网银等。 收款单位：温州市伟业造价师事务所（普通合伙）衢州分所 开户银行：浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司营业部 账号：2010002315732113 此费用不得参与竞争。 |
| 25 | 解释 | 本次采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的温州市伟业造价师事务所（普通合伙）。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市衢江区气象局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目谢绝联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。

本项目允许将非主体、非关键性工作进行合理分包，拟成交后需进行分包履约的投标人：①应当在投标文件（资格文件）中提供分包意向协议（格式见附件），如拟分包部分依法需要具备相关资质方可承接的，还应当提供分包单位的相关资质证书，且不得再次分包；②应当在投标文件中载明分包承担主体。明确中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。（如成交后要求分包的，必须经得采购人的书面同意。）

特别说明：

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.支持中小企业发展

7.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

7.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同主要条款；

    - 评标办法及评分标准；

    - 投标文件相关格式；

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

    - 【资格文件】（包括但不限于以下内容）

（1）有效的《营业执照》副本扫描件；

（2）法定代表人身份证明（附法人身份证扫描件）或法定代表人授权委托书（附被授权人身份证扫描件）；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（4）▲承诺书；

（5）分包意向协议（如有分包）；

注：要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

（6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

（7）投标供应商认为需要的其他资料（格式自拟）。

    - 【商务技术文件】（包括但不限于以下内容）

（1）投标人自评表；

（2）业绩；

（3）人员投入情况；

（4）性能技术指标情况；

（5）对局地小尺度天气系统的预报预警能力；

（6）雷达设计方案；

（7）雷达组网方案；

（8）售后方案；

（9）实施方案；

（10）培训计划；

（11）防雷安全整体解决方案；

（12）项目质量监控方案；

（13）管理和协调方法。

    - 【报价文件】（包括但不限于以下内容）

（1）▲投标函；

（2）▲开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，报价中应包括但不仅限于有关本项目所需的人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、对使用单位的培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。如有漏项，视同已包含在其中，价格不作调整，采购人不允许投标人擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件按照采购文件第六章投标文件相关格式要求进行签署、盖章。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的上传、递交

  - “投标文件”的上传、递交：见《投标须知前附表》。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

    - 投标文件未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附带条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

    - 仅提交“备份投标文件”的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- 串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

  - 开标

    - 采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

    - 若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购人和采购代理机构将根据招标采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议推荐3名中标候选人。

    - 在评标期间，若有需要投标人应派代表在线参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正:

    - 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）确认，投标人不予确认的，其投标无效。投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐3名中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

- 定标

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经公示1个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人签订合同，也可重新组织招标。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 质疑与投诉

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构在7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html

    - 采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 其他

  - 本次采购代理服务费按国家计委计价格《【2002】1980号文件》等相关规定收取，由成交供应商领取中标（成交）通知书之前支付给采购代理机构。

1.1收费标准如下：

1.2服务费以下浮率收取。

1.3公证费等费用按实结算，由中标人承担。

  - 以上费用不在报价中单列，请各投标供应商在报价时考虑。

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人和采购代理机构。

  - 如招标代理机构需要，中标单位需免费提供相应份数的纸质投标文件。

# 第三章 采购内容及要求

# 一、项目建设内容与规模

# 本项目建设内容包括：X波段双偏振相控阵天气雷达，主要建设内容为：在衢江区建设X波段天气雷达站。包含雷达及配套软件、服务器购置，天线罩等基本配件购置，精细化短时强天气监测预警系统搭建。雷达铁塔、塔基、防雷等基础建设，天线罩内空调和机房空调、UPS等配套设施购置和安装。

# 二、采购清单

| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备功能性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雷达设备 |  |  |  |  |
| 1 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成。（详细参数见附表1.X波段双偏振相控阵天气雷达及配套软件技术参数） | 台 | 1 | X波段双偏振相控阵天气雷达以其特有的对小尺度天气系统的探测能力及其工作波长特性，在小区域降水、雹云、龙卷、气旋等小尺度强天气的识别、小尺度云系发展的监测方面有其独特的作用。为发布灾害性天气预报、警报和科学研究提供实时、准确的天气实况，系统通用性强，功能扩展灵活。 |
| 二 | 数据集约存储模块 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器集群 | 该服务器集群包括GPU卡、超融合计算节点、相应授权等。 总体要求：2U机架式，标配原厂导轨 ▲超融合计算节点应采用自主可 控国产设备，投标人需提供承诺函 CPU:2*Hygon 7360(主频2.2GHz，核心数量24核) 内存:12*32GB DDR4-RDIMM 频率3200MHz 磁盘:2*600GB SAS HDD; RAID卡:1张SAS专用RAID卡，缓存2GB，支持RAID级别RAID0/1/5/6/10/50/60 网络:1*4端口千兆电卡；2*2端口万兆光卡(带光模块) 风扇:冗余风扇 电源:2*1300W冗余电源 授权: 虚拟化授权*2，数据保护系统授权*2，异地容灾授权*2，超融合存储容量授权*2，2*超融合管理平台授权； GPU卡要求：系统接口:x16 PCIe 3.0 外形尺寸:PCIe半高卡 NVIDIA Turing Tensor核心数量:320 NVIDIA CUDA®核心数量:2560 GPU卡数量：2张 | 套 | 1 | 为雷达提供运行算力 |
| 三 | 环境综合监控 |  |  |  |  |
| 3 | 3匹挂式空调 | 功率:3匹 节能种类: 直流变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 冷媒种类: R32 能效等级: 三级 空调类型: 壁挂式机 支持远程监控和开关机 | 台 | 2 | 为了维持天线罩内的雷达最适宜的工作环境。 |
| 4 | 除湿设备 | 除湿量：20L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-80% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于229mm*381mm*579mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 除湿设备 | 名义除湿量：2.53kg/h(27℃ 60%RH) 除湿量：150L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-90% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500mm*500mm*1000mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 自动灭火装置 | 七氟丙烷自动灭火装置购置和安装。 形式：柜式 充装压力：2.5MPa (20 ℃时） 气瓶容积L：40L以上 储瓶间环境温度：0 ～50 ℃ 启动延时：0～ 30 S（可调） | 套 | 1 | 该装置在火灾发生时能够最大限度地减少生命和财产损失。 |
| 7 | 视频监控系统 | 视频监控设施包含1个枪机、4个半球机、8路NVR购置和安装 1.枪机摄像头：清晰度≥1080P，焦距≥4mm，像素≥350万，呈像颜色：彩色 2.半球摄像头：清晰度≥1080P，焦距≥2.8mm，像素≥350万，呈像颜色：彩色 3.系统参数：视频接入路数>=8，网络输出宽>=80Mps 4.视频参数：视频输出：一路HDMI，一路VGA；解码能力：6*1080P；5.同步回放：8，视频解码格式：H265,H264 6.POE：支持8个POE供电端口 7.硬盘类型：监控级硬盘，存储：8TB | 套 | 1 | 需要远程对于雷达铁塔、雷达运行情况等进行远程状态监控。 |
| 8 | 动力环境监控系统 | 1、具备 3D 动环功能，预留后期接入接口 2、可检测 UPS 电源 3、可检测家用空调以及精密空调 4、带漏水检测功能 5、含烟雾检测模块， 6、含温湿度检测模块， 7.含声光报警功能 8.具有短信和语音电话报警功能 | 套 | 1 | 动环系统对安装在机房的UPS、空调等多种动力设备及门磁、红外、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时监测其运行参数，诊断和处理故障，记录和分析相关数据，并对设备进行集中监控和集中维护的计算机控制系统 |
| 四 | 雷达配套基础建设 |  |  |  |  |
| （一） | 供电系统 |  |  |  |  |
| 9 | UPS | 保证10KW续航12小时不间断续航，单个C16电池柜尺寸：≤宽470MM*长780MM*高1210MM。UPS主机尺寸：≤宽190MM*长442MM*高318MM；具备断电自动切换和远程监控等功能 | 套 | 1 | 是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电源，如果雷达站点遇到紧急断电，UPS不间断电源可以起到应急保障作用。 |
| （二） | 雷达机房及配套设施 |  |  |  |  |
| 10 | 雷达专用机房方舱 | 外径3200mm*3200mm*2300mm 1.本机房为钢框架结构机房，机房墙板采用100mm厚彩钢夹芯板，内外基板厚度均为0.5mm；屋面板采用100mm 厚彩钢夹芯板，内外基板厚度均为0.6mm；机房防静电地板下采用75mm彩钢夹芯板保温，内外基板厚度均为0.3mm；墙板和屋面板外围包覆1.2mm 厚铁甲板，铁甲板用热镀锌钢板折成:彩色涂层钢板应以热镀锌钢板为基板，镀锌层双面质量不得小于180g/㎡。 2.涂层宜为两涂两烘环氧树脂防锈底漆和树脂面漆，涂层厚度不小于25un；具有耐酸洗、抗老化、不退色等性能，钢板表面不得有脱漆、鼓泡和划痕等现象。 3.夹芯板芯材选用材料：无氯氟烃泡沫的聚氨酯（PU）。 4.机房门应选择为单门外开式甲级防火保温防盗门，应符合《防盗安门通用技术条件》GB17565-2007要求。 5.室内铺设600mmx600mmx35mm的钢制防静电地板。 6.所有构件，螺栓均需作防腐处理。构件防腐采用热侵锌处理，镀锌厚度:当构件厚度>5mm时应不低于86um，当构件厚度<5mm时应不低于65um。 | 套 | 1 | / |
| 11 | 雷达专用综合配电柜 | 包括路由网关、无线路由网关、FG100 包含电源线、4G/WIFI天线、4路5V继电器 | 个 | 1 | 雷达专用综合配电柜是标准机柜的一种，负责容纳网关、信处、NAS设备等。 |
| 12 | 雷达机房专用配电箱 | 横箱500mm*600mm*200mm，含自研网关、光模块 光模块LAN输出口：千兆网口 支持运营商：移动，联通，电信 适用面积：15-60㎡ | 个 | 1 | 将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭，构成低压配电箱。 |
| 13 | 雷达站专用存储NAS | 存储服务器，配备8个12TB存储硬盘 PCIe 3.0 插槽：1 x 4-lane x8 插槽 交流电输入电压：100 V 至 240 V 交流电 RAID：支持软RAID（RAID 1 、RAID 5、RAID 6、RAID 10） | 套 | 1 | 存储雷达信息资料。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护数据。 |
| 14 | 路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 | 个 | 1 | 在雷达数据传输网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 |
| 15 | 交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机；传输速率10/100/1000Mbps；包转发率108Mbps/126Mbps；配置双电源，4个万兆SFP+ | 个 | 1 | 作为气象局到站点的专线接入以及下连站点其他设备与雷达接入使用，需开启双专线策略例如：STP/静态或动态聚合/负载均衡等策略。还需接入站点的其他设备与雷达上联的防火墙。 |
| 16 | 雷达专用显示终端 | 系统：win10 CPU：4核以上 内存：16GB 显卡：1660-6g 硬盘：500GB IPS屏/16：9/3840×2160/ 微边框全面屏旋转升降广角电脑 | 套 | 2 | 显示雷达产品 |
| 17 | 其他配套 | 塔上及塔下线缆的布设、光纤的布设等 | 套 | 1 | 塔上塔下的线缆布设完成后，将会对雷达的传输起到关键性的作用。 |
| 18 | 天线罩 | ①天线罩直径大于4.00米，小于5米；②玻璃钢材质；③天线罩工作频段及损耗：X频段：9.3GHz～9.5GHz≤0.5dB。④天线罩抗风等级为16级以上； | 个 | 1 | 天线罩的作用主要是将雷达天线与外界隔离,免遭风吹日晒、严寒酷暑等恶劣环境的影响。天线罩提供一个界面,既要保持结构和空气动力特征,又要保证对天线的电气特性影响最小。 主要作用是保护雷达系统免受强风、酸雨、大雪、 冰雹和烈日等产生的破坏性影响,保证系统有良好的工作环境并延长整个系统的寿命。 |
| （三） | 气象雷达铁塔 |  |  |  |  |
| 19 | 雷达塔体基础 | 一、雷达塔体基础 1、机械挖基坑土（石）方293.43m³及机械回填219.65m³，余方弃置73.78m³（运距由投标单位自行考虑）； 2、C15商品混凝土垫层10.40m³； 3、C30商品混凝土满堂基础60m³； 4、C30商品混凝土矩形柱4.50m³； 5、C30商品混凝土基础梁2.55m³； 6、带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)4.162t； 7、带肋钢筋HRB400以内直径(25mm以内)0.466t； 8、钢筋HPB300直径(10mm以内)0.083t； 9、预埋螺栓0.577t； 10、预埋铁件（预埋铁件25kg/块以内）0.421t； 11、C40现浇混凝土二次灌浆（设备基础）0.11m³； 12、垫层C15素砼包裹0.11m³； 13、地脚板：①地脚板数（重）量：0.532t；②钢材品种、规格：Q235B地脚板；③单块钢材质量：3t内 ④探伤要求：γ射线无损检测 ⑤镀锌钢材（中厚钢板（镀锌））。 二、详见图纸。 | 项 | 1 | / |
| 20 | 雷达塔 | 一、雷达塔：铁塔高度：15米 铁塔设计寿命：50年； 铁塔类型：四脚塔； 雷达平台：直径7米； 铁塔摇摆速度（风速小于25m/s时）：<1m/s； 塔顶水平位移与塔高比值小于1/300； 自振频率大于1Hz； 方位角偏差小于0.125°，俯仰角偏差小于0.125°； 日常风速下铁塔顶端摇摆度≤0.2°； 铁塔顶部平台承重需要大于2.2吨； 抗风等级：能够承受16级的风荷载； 铁塔抗震、抗盐雾等级：按照当地环境标准； 要求：内部踏步梯、平台直径7米、平台护拦1.2米360度包围、安全门带锁、包含天线罩槽钢底座1个/雷达槽钢底座1个/空调支架1对/配电箱支架1对/风机支架1对/塔顶摄像头及照明支架1支/平台线缆线槽1个、塔顶电缆口上方需设计带2个蝴蝶瓷瓶的电缆固定架，固定电缆。 1、雷达塔数（重）量7.364t 2、钢材品种、规格：Q235B镀锌角钢、槽钢、扁钢等 3、单根钢材质量：3t内 4、探伤要求：γ射线无损检测 5、材质：镀锌钢材 二、钢板楼板： 1、钢板楼板数（重）量：38.47㎡ 2、钢材品种、规格：Q235B花纹钢板（扁豆形） 3、钢板厚度：8mm 三、平台支架 1、平台支架数（重）量：1.831t 2、钢材品种、规格：Q235B,避雷支架 3、单根柱质量：3t内 4、探伤要求：γ射线无损检测 5、镀锌钢材（镀锌平台支架） 四、避雷支架： 1、避雷支架数（重）量：0.224t 2、钢材品种、规格：Q235B,避雷支架 3、单根柱质量：3t内 4、探伤要求：γ射线无损检测 5、材质：镀锌钢材 五、钢梯： 1、钢梯数（重）量：0.365t 2、钢材品种、规格：Q235B,钢爬式楼梯 3、单根柱质量：3t内 4、探伤要求：γ射线无损检测 5、材质：镀锌钢材 六、避雷针： 1、避雷针数（重）量：1根 2、9米玻璃钢避雷针 3、底部配重金属小于1.2米 七、避雷针： 1、避雷针数（重）量：3根 2、1.5米金属避雷针 3、底部配重金属小于1.5米 八、接地极： 1、接地极数（重）量：10根 2、L50*5镀锌接地极(H=2.5m) 九：接地极： 1、接地极数（重）量：24块 2、-40X4镀锌接地极(H=0.7m) 十：措施费：大型机械设备进出场及安拆（履带式挖掘机1m3以内）1台次、基础垫层模板4.08㎡、地下室底板及满堂基础有梁式复合木模24㎡、矩形柱复合木模24㎡、基础梁复合木模17.6㎡、综合脚手架 檐高30m内 层高15m内38.47㎡、垂直运输 檐高50m内 层高15m内38.47㎡、上山材料二次搬运费1项 十一：详见图纸 | 座 | 1 | / |
| （四） | 防雷建设 |  |  |  |  |
| 21 | 防雷建设 | 一、站址配套基础设施要求、运行环境保障 1.防雷大地网：地阻小于 4Ω，提供防雷检测报告； 2.电解离子接地模块：扁形 23kg，埋设电解离子接地模块，工程量：36块； 3.接地极：镀锌角钢L50×5、L=2500mm，降低接地电阻，工程量：56根； 4.接地母线：40mm*4mm铜包扁钢，降低接地电阻，工程量：180m； 5.降阻剂 ：埋设降阻剂，工程量：7000kg； 6.机房屏蔽及接地：16平方毫米铜芯线，钢结构间﹑金属门窗等等电位连接； 7.停车场均衡电位处理：φ6圆钢，停车场网状接地装置对地面作均衡电位处理，工程量：150m²； 8.浪涌保护器：总电源1个浪涌保护器 ,分电源4个，计算机信号处1个，安装在配电箱内； 9.铜线鼻子：16平方毫米铜线鼻子，以现场线缆需求配置数量； 10.设备接地：16 平方毫米铜芯线，浪涌保护器接地、配电箱接地、UPS主机接地、电池柜接地、机柜接地等； 11.挖沟槽土方：接地模块﹑接地极﹑降阻剂敷设，挖掘机挖土、人工挖沟槽、基坑土方，填土夯实槽、坑； 12.挖孔洞：按2m考虑，具体以配合接地模块敷设为准。 二、具体详见图纸。 | 项 | 1 | 为确保天气雷达站（铁塔、辅助用房）、站区人员，以及站内系统设备在雷雨季节时的安全和正常工作，应严格按照国家有关防护标准规范就雷达站（铁塔、辅助用房）的防闪电闪击与接地进行统筹设计，做到安全可靠、技术先进、经济合理。 |
| （五） | 通信设施 |  |  |  |  |
| 22 | 网络专线 | X波段雷达站点专线，要求50M光纤，线路要求为一主一备 | 项 | 1 | / |
| （六） | 雷达吊装调试费用 |  |  |  |  |
| 23 | 雷达吊装调试 | 至少1台班，用于雷达、天线罩、UPS、空调、除湿器等配套设备的人工滑轮组吊装及二次搬运 | 班次 | 1 | / |
| 五 | 站点其他费用 |  |  |  |  |
| 24 | 电磁隔离评估 | X波段雷达站点电磁隔离评估 | 项 | 1 | / |
| 25 | 环境影响评估 | X波段雷达站点环境影响评估 | 项 | 1 | / |

# 附表1.X波段双偏振相控阵天气雷达及配套软件技术参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术指标要求 | 雷达体制 | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成。 |
| 2 |  | 工作频率 | 9.3 GHz ～ 9.5GHz |
| 3 |  | 整机寿命 | ≥15年 |
| 4 |  | 探测距离范围 | 警戒≥100 km |
| 5 |  |  | 定量≥50 km |
| 6 |  | 近距离盲区范围 | ≤300米 |
| 7 |  | 50 千米处可探测的最小反射率因子（参考值） | ≤16 dBZ |
| 8 |  | 测量范围 | 强度 | -15dBZ～+80dBZ |
| 9 |  |  | 速度 | ±48 m/s |
| 10 |  |  | 谱宽 | 0m/s～16m/s |
| 11 |  |  | 差分反射率因子 | -7.9dB～+7.9dB |
| 12 |  |  | 差分传播相位 | -90°～+90°或-180°～+180° |
| 13 |  |  | 差分传播相位率 | -2°/km～+20°/km |
| 14 |  |  | 相关系数 | 0～1 |
| 15 |  | 参数测量精度 | 强度 | ≤1dB |
| 16 |  |  | 距离 | ≤30m |
| 17 |  |  | 速度 | ≤1 m/s |
| 18 |  |  | 谱宽 | ≤1 m/s |
| 19 |  |  | 差分反射率因子 | ≤0.2dB |
| 20 |  |  | 差分传播相位 | ≤3° |
| 21 |  |  | 差分传播相位率 | ≤0.2°/km |
| 22 |  |  | 相关系数 | ≤0.01 |
| 23 |  | 系统相位噪声 | ≤0.2° |
| 24 |  | 地物杂波抑制比 | ≥50dB |
| 25 |  | 收发单元通道幅相一致性 | 幅度波动小于±0.5dB |
| 26 |  |  | 相位波动均方根误差小于±3° |
| 27 |  | 输出参数 | 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相位、差分传播相位率、相关系数 |
| 28 |  | 电源要求 | 三相AC380V±10%，50Hz±5% 或单相AC220V±10%，50Hz±5% |
| 29 |  | 重量 | ≤4吨 |
| 30 |  | ★阵面尺寸 | ≥1.5m×1.4m（提供所投雷达产品第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 31 |  | 环境要求 | 工作温度 | 室外、车厢外装备：-40～+50℃，室内、车厢内装备：0～+40℃ |
| 32 |  |  | 贮存温度 | -40～+60℃ |
| 33 |  |  | 最大湿度（+30℃） | 室外：≤95%，室内：≤90% |
| 34 |  |  | 工作高度 | 海拔高度：≤3000m |
| 35 |  |  | 冲击、振动、淋雨 | 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求 |
| 36 |  |  | 抗干扰 | 电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰 |
| 37 |  |  | 其它 | 防水、防霉、防盐雾 |
| 38 |  | 任务可靠性时间 | ≥2000h |
| 39 |  | 平均故障修复时间 | ≤0.5h |
| 40 |  | 架设方式 | 可固定架设也可车载移动式 |
| 41 |  | 连续工作时间 | 可24h工作 |
| 42 |  | 微波辐射安全性 | 雷达微波漏能功率密度应符合GJB5313-2004的要求。 |
| 43 |  | 安全标记 | 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、醒目的安全警示标记。 |
| 44 |  | 互换性 | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。 |
| 45 |  | 电磁兼容性 | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开。 |
| 46 |  | 安全性 | 雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。 |
| 47 |  | 防雷要求 | 雷达站避雷针接地系统应与建筑物接地系统分开,避雷针应避开雷达的主要探测方向,其高度应使天线处于45°保护角内,避雷针接地电阻应不大于4Ω。 |
| 48 |  |  | 雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆。 |
| 49 |  | 绝缘性 | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。 |
| 50 |  | 其他 | 有关冲击、振动、跑车、淋雨等符合国家有关部门规定。 |
| 51 |  | 外观质量 | 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。 |
| 52 |  | 标记与代号 | 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。 |
| 53 |  |  | 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 |
| 54 |  |  | 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读。 |
| 55 |  | 环境噪声要求 | 工作机房噪声不大于85dB终端操作室噪声不大于65dB。 |
| 56 |  | 雷达应有的铭牌包括的内容 | 雷达的名称、型号(代号)；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。 |
| 57 | 天线技术指标要求 | 天线形式 | 双线偏振相控阵阵列天线 |
| 58 |  | 频率 | 9.3～9.5GHz |
| 59 |  | 极化方式 | 线性水平、垂直极化 |
| 60 |  | ★波束水平宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8°（提供所投雷达产品第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 61 |  | ★波束垂直宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8°（提供所投雷达产品第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 62 |  | 增益（法向） | ≥36 dB |
| 63 |  | 第一副瓣电平 | ≤-23 dB |
| 64 |  | 交叉极化隔离度 | ≥35 dB |
| 65 |  | 水平方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 66 |  | 水平方向上双线偏振3dB波束宽度差 | ≤5% |
| 67 |  | 抗风能力（阵风） | 有天线罩：17级风速下正常工作 |
| 68 | 天线阵面和伺服系统技术指标 | 天线阵面扫描方式 | PPI、RHI、体扫、扇扫、定点、用户自定义 |
| 69 |  | 天线阵面扫描范围 | 方位机械扫描 | 0 ～ 360°连续扫描 |
| 70 |  |  | 俯仰电子扫描 | 0°- 72° |
| 71 |  |  | 俯仰机械调整 | 0 ～ +90° |
| 72 |  | 体扫时间 | 体扫时间≤60S（方位0°-360°，俯仰0°-72°不少于48层无间隔扫描） |
| 73 |  | 天线阵面定位精度 | 方位 | ≤0.1° |
| 74 |  |  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 75 |  | 天线阵面控制精度 | 方位 | ≤0.1° |
| 76 |  | 天线阵面控制字长 | ≥14位 |
| 77 |  | 角度编码器字长 | ≥14位 |
| 78 |  | 伺服同步误差 | 雷达具备远程同步控制能力，雷达时间同步误差：≤0.2s，雷达方位角同步误差：≤0.5° |
| 79 |  | 安全与保护 | 天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。 |
| 80 | 收发、接收通道技术指标 | 发射通道技术性能指标表 | 发射通道形式 | 全固态分布式 |
| 81 |  |  | 发射通道数量 | ≥32 |
| 82 |  |  | 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 83 |  |  | ★峰值功率及整机功耗 | 峰值功率≥200W，整机功耗≤10KW; (需同时满足)（提供所投雷达产品第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 84 |  |  | 发射脉冲宽度 | 1 ～200 μs（可选） |
| 85 |  |  | 脉冲重复频率 | ≥500Hz(警戒) |
| 86 |  |  |  | >1000Hz(定量) |
| 87 |  |  | 发射通道输出端极限改善因子 | ≥50 dB |
| 88 |  |  | 发射通道频谱特性 | 符合相关规定中对所占频谱的要求 |
| 89 |  |  | 谐波和杂散抑制 | ≥40dB |
| 90 |  |  | 故障检测和保护 | 发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号 |
| 91 |  | 接收通道技术性能指标表 | 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 92 |  |  | 噪声系数 | ≤4dB |
| 93 |  |  | 接收系统动态范围 | ≥95dB |
| 94 |  |  | 最小可测功率（灵敏度） | ≤-110dBm（带宽1 MHz） |
| 95 |  |  | 镜频抑制度 | ≥60dB |
| 96 |  |  | 模数A/D变换位数 | ≥14位 |
| 97 |  |  | 模数转换（AD）通道数量 | ≥64 |
| 98 |  |  | 最大脉冲压缩比 | ≥100 |
| 99 |  |  | 故障检测和保护 | 发生本振故障，时钟故障，噪声系数超限，双通道幅相一致性超限等情况时可报警。 |
| 100 |  | 波束控制与合成单元技术性能指标表 | 波束控制和合成形式 | 数字域 |
| 101 |  |  | 波束控制精度 | ≤5% |
| 102 |  |  | 电扫方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 103 |  |  | 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差 | ≤5% |
| 104 |  |  | ★同时接收波束数 | ≥16个波束（提供所投雷达产品第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 105 |  |  | 电扫方向发射第一副瓣电平 | 数字域：≤-22 dB（窄发窄收） |
| 106 |  |  | 电扫方向接收第一副瓣电平 | 数字域：≤-40dB |
| 107 |  | 雷达协同组网指标要求 | 雷达设备能够与本地区已采购的X波段相控阵天气雷达协同组网。协同组网包括对雷达的统一控制、监控、形成融合产品等。还要根据雷达状态的实时反馈，按照分组同步自动算法对雷达进行快速调整，始终保证协同的效果。 |
| 109 |  | 信号处理单元技术性能指标 | 脉冲压缩主副瓣比 | ≥40dB |
| 110 |  |  | 距离库长度 | ≤30m |
| 111 |  |  | 距离库数 | ≥5000个 |
| 112 |  |  | 脉冲累计平均次数 | 16、32、64、128、256可选 |
| 113 |  |  | 强度处理方式 | DVIP（数字视频积分） |
| 114 |  |  | 速度处理方式 | FFT/PPP处理 |
| 115 |  |  | 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 116 |  |  | 处理对数 | 32、64、128、256可选 |
| 117 |  |  | 距离退模糊方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 118 |  |  | 速度退模糊方法 | 双PRF或其他等效方法 |
| 119 |  |  | 故障检测和保护 | 数据丢包，参数输出等故障 |
| 120 | 雷达配套软件技术指标 | 监控状态终端软件 | 包含但不限于以下内容： 远程控制：远程一键式开关机、自动故障检测及报警、多种探测模式切换、雷达运行参数调整、数据质控参数的设置和调整。 远程监视：监视雷达工作方式、工作状态、主要故障、雷达运行状态日志记录和分析、雷达运行状态异常报警。 协同控制：在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算多雷达扫描组、扫描顺序、扫描方向等参数；在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机；多雷达协同探测方位角误差统计和校准。 |
| 121 |  | 雷达基础产品软件显示要求 | 气象产品包含但不限于以下内容： 1）基本数据产品：PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）； 2）物理量产品：回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、N 小时累积降水量（NHP）、风暴总积累降水量（STP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度； 3）风场产品：速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP）；风场反演； 4）强天气识别产品：风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS）； 5)偏振数据产品：粒子相态识别、融化层识别、双线偏振定量降水估测。 |
| 122 |  | 雷达基础产品软件处理要求 | 多要素显示： 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫所有方位角 RHI 同时阅览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 图形放大、平滑、透明； 图形存储和背景图加载； 直方图显示； 等值线显示； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能。 光标联动。 |

# ▲注：1.本项目中X波段天气雷达硬件质保期为8年，其它通用设备、软件及避雷针质保期为3年，土建工程质保期为2年。质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标供应商对所供设备及软件实行免费包修、包换，期满后可同时提供有偿维修保养服务。在质保期内，所有设备的备品备件和耗材由中标供应商提供，费用包含在报价中，供应商需提供承诺函。

2.以上带“▲”条框内容必须响应，不得负偏离，否则视为无效标；带“★”为重要参数。

# 第四章 合同主要条款

（本合同为草案，以最终签订的采购合同为准）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据温州市伟业造价师事务所（普通合伙）关于浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、说明

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、合同金额

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 制造商/产地 /品牌 | 数量及单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

本合同总价款必须包含所需的人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、对使用单位的培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约担保

1.履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函。

2.履约担保的金额：合同价1%（即：     元）的履约担保。

3.履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入甲方指定账户；采用履约保函的，在中标通知书发出后20日历天内提交。

4.履约担保采用转账的，在项目验收合格后退还（不计息）；采用保函的，保函自动失效。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

本项目中X波段天气雷达硬件质保期为8年，其它通用设备、软件及避雷针质保期为3年，土建工程质保期为2年。质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内乙方对所供设备及软件实行免费包修、包换，期满后可同时提供有偿维修保养服务。在质保期内，所有设备的备品备件和耗材由乙方提供，费用包含在合同金额中。

九、交付期限

合同签订后7个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装、调试及验收。

十、货款结算与支付

1.结算方式：

合同签订后，根据采购内容及中标单价进行结算，当合同中采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，最终结算总价不得超出合同总价。

2.付款方式：

2.1预付款：合同生效后支付合同总价的50%；

2.2完成雷达设备出厂测试合格后，支付至合同总价的70%；

2.3完成铁塔建设和雷达设备安装调试测试合格后，支付至合同总价的95%；

2.4整个雷达站试运行验收（验收产生的费用由乙方支付）合格后支付剩余款项。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.X波段天气雷达硬件免费保修期为8年，其它通用设备、软件及避雷针免费保修期为3年，土建工程免费保修期为2年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据采购文件规定按照国家制定的相关技术标准组织验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定

标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1．本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5．本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

（以下无正文）

（此页为签章页）

甲方：（盖章）　                          乙方：（盖章）

法定代表人　    　  　                    法定代表人

或委托代理人（签章）：　　 　   　        或委托代理人（签章）：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

开户银行：　　　　　　   　　          　 开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　          　　 银行帐号：

签订日期：                                签订日期：

▲ 此仅为合同书样本，中标供应商需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同！

# 第五章 评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，依法从专家库里随机抽取，评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成,其中商务技术分70分、报价分30分，满分为100分。

2.商务技术分与报价分合计得分第一名为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人；总分相同时，价格低者优先；综合得分和投标报价得分均相同的，由评审小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的商务技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4.中标结果经公示1个工作日无异议，由招标代理机构温州市伟业造价师事务所（普通合伙）发出《中标通知书》。

三、注意事项

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购代理机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.无效报价及评标基准价：

2.1▲无效报价：投标人报价超出最高限价的；

2.2评标基准价：满足评标要求的有效报价中投标价格最低的投标报价。

四、评标办法和细则

评分标准具体评审标准如下

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 本项目最高限价：人民币907.06万元，投标报价不得高于最高限价，高于的视作无效报价。 基准价为满足评标要求的有效报价中投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 业绩 | 0-3分 | 投标人提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）所中标实施的同类产品政府采购项目案例，每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：须提供合同扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 人员投入情况 | 0-3分 | 项目负责人需具有气象类工程师及以上职称，气象类高级职称3分/人，气象类工程师及以上职称得1分/人,其他不得分，最多3分； 注：需提供职称证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月内任意2个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 性能技术指标情况 | 0-20分 | 根据投标人的项目偏离表，投标人所投产品参数完全满足招标文件技术参数及要求的得满分20分；标▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；标★项技术参数属负偏离或缺漏项的，每条扣2分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每条扣1分。扣完为止。 注：采购文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。 |
| 5 | 对局地小尺度天气系统的预报预警能力 | 0-6分 | 对局地小尺度天气系统的探测识别能力，是衡量相控阵天气雷达综合技术性能的重要标准。评审专家根据投标人提供的双偏振（双极化）相控阵天气雷达对局地小尺度天气系统（龙卷、冰雹、下击暴流、阵风锋）探测识别能力进行综合评分。探测识别效果好、种类全、相关产品方案可行性高的得6分；探测识别效果一般、种类少、相关产品方案可行性较好的得3分；未提供探测识别案例及相关产品方案的不得分。 |
| 6 | 雷达设计方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的项目总体设计方案：雷达硬件产品设计特点、雷达软件产品设计特点的完整性、先进性进行打分，内容齐全得基本分3分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 7 | 雷达组网方案 | 0-3分 | 根据投标人所投产品与周边地区（常山、开化、江山）拟布设的雷达组网方案，包括但不限于需求分析、实施内容详细介绍、方案可行性等进行综合评分：内容齐全得基本分1分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得3分，不提供的不得分。 |
| 8 | 售后方案 | 0-5分 | 售后服务方案包括售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围、日常技术维护力量及措施等。专家对合格投标人售后服务方案的完整、科学、合理等进行综合评价，根据所有投标人售后服务方案进行对比打分，内容齐全得基本分3分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 9 | 实施方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于：产品供货前准备工作、工作时间进度表、工作程序和步骤、安装调试方案、项目实施中的重点难点解决方案等内容，其内容描述合理且具有针对性和可行性，内容需完整、详细、规范，无表述不一致问题，内容齐全得基本分3分，方案比较合理科学的加1分，方案全面合理科学的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 10 | 培训计划 | 0-5分 | 根据投标人提供的培训服务方案内容综合评审，包括但不限于：①培训大纲、课表及授课人情况；②培训手册，包含封面、目录、主要内容；③详细培训计划等内容，其内容描述合理且具有针对性和可行性，内容齐全得基本分3分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 11 | 防雷安全整体解决方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的防雷安全整体解决方案内容综合评审： 根据投标人提供的防雷安全整体解决方案内容综合评审，包括但不限于：应对本项目中可能遭受到雷击的相关设施进行雷灾技术分析，并给出意见和防范措施，其内容描述合理且具有针对性和可行性，内容需完整、详细、规范，无表述不一致问题。雷电防御相关从业经验、综合素质、技术能力及雷电防御相关知识及维护要求的技术培训等情况。内容齐全得基本分3分，方案比较合理科学的加1分，方案全面合理科学的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 12 | 项目质量监控方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的项目质量监控方案内容综合评审，包括但不限于：主要质量控制措施、质量管理体系建立及运行情况、项目的质量保证措施、产品实现质量控制措施及监控措施、产品维护及售后服务质量保证措施，其内容描述合理且具有针对性和可行性，内容需完整、详细、规范，无表述不一致问题，内容齐全得基本分3分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |
| 13 | 管理和协调方法 | 0-5分 | 根据投标人提供的项目服务管理方案内容综合评审，包括但不限于：管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、项目验收方案。其内容描述合理且具有针对性和可行性，内容需完整、详细、规范，无表述不一致问题，内容齐全得基本分3分，方案比较合理的加1分，方案全面合理的加2分，最高得5分，不提供的不得分。 |

1.每个评委根据上述评审内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该供应商的商务技术标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2.供应商的综合得分＝商务技术得分+报价得分。

五、开评标程序

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

3.投标文件解密结束，评标专家依法对供应商的资格进行审查。

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

5.通过政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

6.开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云平台公布开标一览表有关内容。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7.在政采云平台公布评审结果。

8.开标会结束。

9.如政采云系统对开评标程序有变动的，以变动后的开评标程序为准。

# 第六章 投标文件相关格式

投标文件的封面格式：

资格文件

（商务技术文件或报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

年   月   日

一、资格文件

目   录

（1）有效的《营业执照》副本扫描件；

（2）法定代表人身份证明（附法人身份证扫描件）或法定代表人授权委托书（附被授权人身份证扫描件）；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（4）▲承诺书；

（5）分包意向协议（如有分包）；

注：要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

（6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

（7）投标供应商认为需要的其他资料（格式自拟）。

附件1

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
|  |  | 传 真 |  |

注：此表后附有效的《营业执照》副本扫描件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：       职务：

系                的法定代表人。

特此证明

投标人：（单位公章）

日 期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）

我               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

日 期：    年    月    日

附件3

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

衢州市衢江区气象局、温州市伟业造价师事务所（普通合伙）：

浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期）衢州市衢江区X波段天气雷达项目（项目编号：WZWY-QZZG2024014）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附件4

承 诺 书

致：衢州市衢江区气象局

若我单位中标，我方承诺，如所供货物质量及售后服务达不到采购人要求，我方同意采购人可单方面解除合同，因此产生的所有经济损失由我方自行承担。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

# 附件5

# 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式、分包承担主体

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（盖章）：

分包供应商名称（盖章）：

……

日期：  年  月   日

附件6

中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函（货物）

衢州市衢江区气象局：

温州市伟业造价师事务所（普通合伙）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如成交，将在成交公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

3.供应商提供的中小企业声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 监狱企业声明函【不属于监狱企业，不用提供此函】

衢州市衢江区气象局：

温州市伟业造价师事务所（普通合伙）：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）          附：                                          ；

（2）           附：                                         。

2.本公司参加衢州市衢江区气象局单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）          附：                                             ；

（2）            附：                                           。（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为          （请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：            附：该企业营业执照                    ；

（2）该企业从业人员：            附：该企业社保缴纳记录          ；

（3）该企业营业收入证明：                附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年 5 月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：             附：                   ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：               附：           。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日 期：     年     月     日

注：本声明函为监狱企业填写。

- 残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

衢州市衢江区气象局：

温州市伟业造价师事务所（普通合伙）：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）    单位的 （项目名称）      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月  日

二、商务技术文件

目   录

（1）投标人自评表；

（2）业绩；

（3）人员投入情况；

（4）性能技术指标情况；

（5）对局地小尺度天气系统的预报预警能力；

（6）雷达设计方案；

（7）雷达组网方案；

（8）售后方案；

（9）实施方案；

（10）培训计划；

（11）防雷安全整体解决方案；

（12）项目质量监控方案；

（13）管理和协调方法。

注：以上目录是编制商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

附件1

投标人自评表

| 序号 | 评标因数 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）所中标实施的同类产品政府采购项目案例，每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：须提供合同扫描件，否则不得分。 |  |
| 2 | 项目负责人需具有气象类工程师及以上职称，气象类高级职称3分/人，气象类工程师及以上职称得1分/人,其他不得分，最多3分； 注：需提供职称证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月内任意2个月的社保证明并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 3 | 根据投标人的项目偏离表，投标人所投产品参数完全满足招标文件技术参数及要求的得满分20分；标▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；标★项技术参数属负偏离或缺漏项的，每条扣2分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每条扣1分。扣完为止。 注：采购文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。 |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附件2

商务技术文件内容由投标单位结合评分标准以及采购文件的需求自行编制

三、报价文件

目   录

（1）▲投标函；

（2）▲开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1

投标函

致：                （采购人名称）

根据贵方为              项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商              （供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件，并按采购文件要求提供有关文件和材料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标报价为人民币（大写）：               元，（小写）￥         元。交付期限：                     。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5.本投标有效期自开标日起  90  日。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮寄地址：              邮编：

联系电话：              传真：

日    期：   年   月   日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 大写： 元 |
|  |  | 小写￥ 元 |
| 二 | 交付期限 |  |
| 备注 | 1、报价填写必须为印刷体打印，手写报价无效、不清楚或模糊等原因而导致评标委员会无法确认，其报价无效； 2、投标报价中应包括但不仅限于有关本项目所需的人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、对使用单位的培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。如有漏项，视同已包含在其中，价格不作调整。 |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附件3

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 制造商/产地 /品牌 | 数量及单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（元） |  |

注：1. 投标总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

# Text boxes

法人身份证正反面扫描件

被授权人身份证正反面扫描件