乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目 项目编号：CG202404A04 采 购 人：乐清市科技投资有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-61616757 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二四年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

乐清市公共资源交易中心关于乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目的公开招标公告

项目概况 乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2024年05月08日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202404A04

项目名称：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目

预算金额（元）：29776065

最高限价（元）：28287262

采购需求：

标项一：

标项名称：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目

数量：不限

预算金额（元）：29776065

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：标项 1，见招标文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年05月08日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月08日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2024年05月08日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3. 其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市科技投资有限公司

地    址：温州市乐清市乐清经济开发区纬十七路261号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-61616757

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-61616757

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张 女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局

地    址：乐清市城东街道伯乐东路501号

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202404A04 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 2977.6065万元；最高限价28287262元。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市科技投资有限公司 地址：温州市乐清市乐清经济开发区纬十七路261号 联系人：陈先生 联系电话：0577-61616757 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目经办人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 ☑需要 合同签订后5个工作日内中标供应商应向采购人提供成交价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2024年05月08日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年05月08日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容描述 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

### 一、采购总说明

1.本招标内容及要求，凡标注“★”号的条款/指标/要求为实质性响应指标；任何注“★”号的负偏离，按无效投标处理；

2.本项目经相关部门批准，允许铁氧体吸波材料，尖劈吸波材料，高性能可编程交直流电源，双向可编程直流电源采购进口产品。如选用进口产品参与投标的，须在中标后10个工作日内提供进口产品的合法有效授权，否则采购人有权取消中标供应商的中标资格、拒签合同并要求赔偿因此造成的相关损失。

### 二、采购内容及技术参数

第1部分  供货范围

### 1.1、招标货物一览表

| 序号 | 采购内容名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超大型电波暗室 | 详见超大型电波暗室技术要求 | 1套 |
| 2 | 3m法电波暗室 | 详见3m法电波暗室技术要求 | 1套 |
| 3 | EV Chamber动力总成电波暗室 | 详见EV Chamber动力总成电波暗室技术要求 | 1套 |
| 4 | 屏蔽控制室CR1 | 详见屏蔽控制室CR1技术要求 | 1套 |
| 5 | 屏蔽控制室CR2 | 详见屏蔽控制室CR2技术要求 | 1套 |
| 6 | 屏蔽控制室CR3 | 详见屏蔽控制室CR3技术要求 | 1套 |
| 7 | 屏蔽功放室AR1 | 详见屏蔽功放室AR1技术要求 | 1套 |
| 8 | 屏蔽功放室AR2 | 详见屏蔽功放室AR2技术要求 | 1套 |
| 9 | 屏蔽功放室AR3 | 详见屏蔽功放室AR3技术要求 | 1套 |
| 10 | 高性能可编程交直流电源 | 详见高性能可编程交直流电源技术要求 | 1套 |
| 11 | 双向中功率直流高压电源 | 详见双向中功率直流高压电源技术要求 | 2套 |
| 12 | 双向小功率直流高压电源 | 详见双向小功率直流高压电源技术要求 | 2套 |
| 13 | 中频电源 | 详见中频电源技术要求 | 2台 |
| 14 | 双向可编程直流电源电源 | 详见双向可编程直流电源电源技术要求 | 2台 |
| 15 | 外围配电 | 详见外围配电技术要求 | 3套 |
| 16 | 地坑回填 | 详见地坑回填技术要求 | 3套 |
| 17 | 计量检测 | 详见计量检测技术要求 | 3套 |

第2部分  主要技术需求

### 一、项目概况

- 项目名称：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目

- 暗室规格：符合本技术规格书所规定的各项要求

- 承包方式：交钥匙工程

- 建设地点：温州乐清市

- 场地尺寸：详见场地平面图

### 二、项目介绍

### 1.组成及规模

本项目由1间EV Chamber动力总成电波暗室、1间3m法电波暗室，1间超大型电波暗室，3间屏蔽控制室、3间屏蔽功放室及配套工程等组成。

### 2.场地平面图

投标人需根据现场场地给予整体布局考虑，并提供布局设计图纸。各投标人合理设计规划，并预留出场地用于后期DO-160电磁混响室建设。

### 3.适用范围

电波暗室及附属屏蔽室的建设必须符合GB、IEC、EN、CISPR等标准的要求，建设完成以后必须完全兼容或拓展以下最新版本的测试标准：

ANSI C63.4《Methods of measurement of radio-noise emissions from low-voltage electrical and electronic Equipment in the range of 9kHz to 40GHz》

CISPR32信息技术设备、多媒体设备和接收机　电磁兼容 第1部分:发射要求

CISPR35信息技术设备、多媒体设备和接收机　电磁兼容 第2部分:抗扰度要求

GJB151B军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

CISPR11工业、科学和医疗设备  射频骚扰特性 限值和测量方法

CISPR12车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法

CISPR14电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求

CISPR15电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

CISPR16无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范

CISPR25车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T36282 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法

GB/T12190电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法

GB/T33014道路车辆 电气∕电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 系列

GB/T17626.3电磁兼容性试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB 17799.2电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验

GB 17799.3电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射

CNAS-CL01-A008检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明

RTCA DO160 机载设备环境条件和测试程序

### 4.材料要求

投标文件中EV Chamber动力总成电波暗室、3m法电波暗室，超大型电波暗室必须注明铁氧体吸波材料、尖劈吸波材料、屏蔽门、通风波导、监视装置、定位系统（天线塔、转台、控制器）、滤波器、高架地板、电源等部件的品牌及产地。

本项目所投铁氧体吸波材料、尖劈吸波材料、屏蔽门、通风波导、监视装置、定位系统（天线塔、转台、控制器）、滤波器、高架地板、电源等部件的品牌/产品必须是市场主流/广为人知的品牌/产品，产品成熟及性能可靠稳定。

### 三、超大型电波暗室及屏蔽室性能指标及技术能力&要求

### 1、★超大型电波暗室及屏蔽室性能指标

### 1.1、屏蔽效能SE

电波暗室测试频率范围14kHz~40GHz，屏蔽室测试频率范围14kHz~18GHz。按照EN50147-1或GB/T12190的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14kHz | ≥80 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 10. | 40GHz | ≥90 dB | 微波 |

注：在电波暗室屏蔽体建成及全部滤波器安装完成后，吸波材料安装前，进行屏蔽效能测试。承诺确保暗室和屏蔽室内外所有配套设施安装完成后仍保证屏蔽效能不变。

### 1.2、30MHz以下归一化场地衰减

按照标准 CIS/A/1323/CDV要求，3m测试距离，静区直径1.5m高度1.5m的圆柱体，归一化场地损耗与理论值偏差≤±4.0dB。

### 1.3、归一化场地衰减NSA

按照 CISPR16-1-4、ANSIC63.4、EN50147-2的最新标准规定，在10m测试距离，静区直径5.0m高度2.0m的圆柱体，归一化场地衰减与理论值偏差≤±3.0dB。

### 1.4、场均匀性 FU

按照 IEC61000-4-3和GB/T17626.3的最新标准规定，在转台之上0.8m-2.3m 范围内1.5m×1.5m的垂直平面，16个测试点中至少12个点的场地均匀性在 0～+6dB 之间。

### 1.5、场地电压驻波比site-VSWR

按照 CISPR16-1-4，CISPR16-2-3最新标准规定，在 3m测试距离，直径2.0m高度2.0m的圆柱体，场地电压驻波比满足≤±5.5dB。

### 1.6、长线法LWM

在暗室其中一个金属测试桌区域，根据最新版CISPR25或GB/T18655标准，采用Modelled long wire antenna method（LWM）长线法，将测试结果与仿真值进行比较，超过90%的实际测试点与模型理论值相比误差均不大于±6dB。

### 1.7、背景噪声测试AN

在 30MHz-18GHz 频率范围内，暗室内无 EUT 的情况下，暗室内设备全部开启运行，测试电平应比GB/T9254所规定限值电平至少低 10dB（峰值）。

在9kHz-2.5GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行（但定位系统应当关闭），测试电平比CISPR25或GB/T18655所规定Class 5限值电平至少低6dB。

在25Hz-18GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行（但定位系统应当关闭），需要保证接入暗室三相400Hz电源及滤波器后，接纯电阻负载（负载电流30A）进行测试。测试电平比GJB151B中CE101、CE102、RE101、RE102限值至少低6dB。其中进行CE101测试时包括满足GJB151B 图11限值。

### 1.8、接地电阻&绝缘电阻

每个房间测试接地电阻&绝缘电阻并满足CNAS-CL01-A008最新标准要求。

以上计量检测项目由投标人负责邀请有资质的第三方检测机构进行计量检测，产生的费用包含在投标总价中。

### 2、超大型电波暗室技术要求

### （1）★尺寸要求

超大型电波暗室屏蔽尺寸（不含钢结构）不大于55.3mx19.3mx9.3m（LxWxH），其中高架地板70cm。电波暗室内部安装完铁氧体与尖劈吸波材料后净空间尺寸不小于54.3mX18.1mX8.2m（LxWxH），净空间L是指暗室长度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，W是指宽度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，H是指高度方向顶部尖劈吸波材料尖到地面金属反射面距离。

另外配置1套屏蔽控制室和1套屏蔽功放室。具体尺寸要求如下：

屏蔽控制室CR1屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于6.4mX3.7mX3.0m（LxWxH）；

屏蔽功放室AR1屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于2.8mX3.7mX3.0m（LxWxH）。

### （2）独立支撑结构

1)超大型电波暗室必须采用独立钢支撑结构（自立式），用以承受所有的屏蔽和安装设施重量；钢构独立于周围的建筑墙体和天花板；

2)钢结构表面涂有寿命超过15年的防锈漆层；

3)钢结构应与暗室主体建筑绝缘，性能良好；

4)整体结构抗震设防烈度7度。

### （3）屏蔽体

1)★超大型电波暗室采用Pan-Type拼装结构，不得使用焊接方式；屏蔽体采用2mm厚度的单层镀锌钢板，镀锌钢板要求双面不小于20um（275g/m2）均匀镀锌，经两次折弯完成后标准钢板尺寸1.35m×3.0m（宽×高）；镀锌钢板冲孔为圆形（不接受椭圆形），拼装深度50mm，相邻拼装螺钉孔位间距不高于7.5cm，采用M10的自锁螺钉进行紧固，以提高屏蔽体拼装平整度。

2)镀锌钢板折边后经过焊接、打磨的地方，必须进行二次镀锌或喷锌处理、保证屏蔽效能不受影响；

3)屏蔽体可见外表面进行喷塑处理；

4)每块屏蔽体拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触；

5)屏蔽体的底部在建造时应铺设防潮垫；

6)屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于1欧姆；

7)屏蔽体内表面有内折弯结构，方便安装铁氧体的安装龙骨。安装完吸波材料后屏蔽体的顶部和四周应不发生明显的变形。

8)超大型电波暗室顶部提供航吊功能，航吊能承受不小于7吨物品吊装。航吊为单点固定式。

### （4）铁氧体吸波材料与尖劈吸波材料

1) 超大型电波暗室所需铁氧体与尖劈吸波材料允许采用进口产品；

2)★超大型电波暗室使用复合型吸波材料，即铁氧体吸波材料+尖劈吸波材料；每片铁氧体厚度不小于6.0mm，整个暗室四侧墙面与顶面满铺铁氧体。尖劈吸波材料采用硬质聚苯乙烯材质，尖劈吸波材料每面墙等高满铺方式。除地面以外的四侧墙面及顶面铁氧体和尖劈吸波材料采用机械连接的安装方式，不得使用胶水安装固定；投标文件中写明本项目使用的铁氧体吸波材料和尖劈吸波材料的品牌，型号及产地；

3)■尖劈吸波材料安装快捷方便，超大型电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料全部为实心聚苯乙烯材质并且每块尖劈吸波材料上的吸波材料尖头与吸波材料基座采用机械插拔的连接方式。优先选择使用每块尖劈吸波材料的基座尺寸不小于1000mm*600mm（长*宽），安装快捷方便且更换材料时仅更换尖头；

4)■超大型电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料优先选择使用每片高度不超过65cm的尖劈吸波材料（高度是指尖劈吸波材料的基座加上尖头的尺寸）以提供最大的使用空间；

5)■超大型电波暗室内四周墙面及顶面铺设的铁氧体吸波材料优先选择使用镍锌或锰锌材质；

6)铁氧体采用错位安装，错位安装要求铁氧体安装间隙不大于0.1mm。铁氧体安装必须使用不产生反射的塑料螺帽，暗室墙上不可出现金属反射面或反射点；

7)尖劈吸波材料可以安全地承受 200V/m的连续场强与瞬间场强600V/m;

8)尖劈吸波材料须是完全环保型，无异味，无害、无毒，吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。尖劈吸波材料满足RoHS和REACH;

9)尖劈吸波材料阻燃等级满足DIN 4102 Class B2或GB8624 B2或NRL8093（Test1、2 and 3）;

10)确保尖劈吸波材料性能稳定，且吸波材料无异味；吸波材料符合洁净室的要求符合ISO14644-1 class 5标准;

11)尖劈吸波材料需覆盖反光板，以增加亮度。反光板不得采用胶粘剂固定。泡沫反光板要求介电常数低不能影响吸波性能及防火性能；

12)尖劈吸波材料在正常使用期内不出现下垂、变形、脱碳等现象。

### （5）★屏蔽门

1)本项目中超大型电波暗室配置5扇屏蔽门；

2)全自动滑动大门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，净开尺寸6.6m×7.2m（WxH）配套测试状态指示灯、屏蔽门表面喷塑处理，配置垂直升降平台，平台升起后暗室反射面，升降平台表面，外界地面之间的高度差为±0.00；

3)全自动滑动小门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，净开尺寸3.0m×3.0m（WxH）配套测试状态指示灯、屏蔽门表面喷塑处理，配置垂直升降平台，平台升起后暗室反射面，升降平台表面，外界地面之间的高度差为±0.00；

4)电动开启手动旋转屏蔽门，数量2套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）配套测试状态指示灯、互锁开关、紧急开关，表面喷塑处理；旋转屏蔽门应配置紧急开关，在断电情况下，可以从暗室内外手动打开；

5)手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）配套测试状态指示灯、互锁开关、紧急开关，表面喷塑处理；旋转屏蔽门应配置紧急开关，可以从暗室内外手动打开。

### （6）电源滤波器

1)控制室和电波暗室要使用不同的供电系统，不同的电源滤波器，防止控制室中的干扰信号通过电源线传入暗室内影响测试结；

2)★电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，14kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB；所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超大型电波暗室 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A 暗室 | 3套 |
|  | DC/500V/ 100A 供给被测产品 | 2套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz /500A 供给被测产品 | 2套 |
|  | AC/200V/三相/400Hz /500A 供给被测产品 | 2套 |
|  | 双向DC/1500V/ 500A 供给被测产品 | 2套 |

### （7）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 2套 |
| 电话线滤波器 | 2套 |

### （8）高架地板和反射地面的要求

1)本项目超大型电波暗室高架地板高度700mm，设有高承重区域与非高承重区域，要求整个暗室反射面铺设4mm镀锌钢板。高承重区域满足20-25吨车辆以不超过15km/h匀速行驶，高承重区域从大门进入后占暗室面积30%；高承重区域使用钢龙骨焊接方式实现。其他区域为非高承重区域，非高承重区域承重2吨每平米，反射钢板下方采用的是上下面覆镀锌钢板材质模块化高架地板并使用可调金属支撑腿进行支撑，模块尺寸不小于600mm*600mm*38mm，不能采用在反射钢板下方铺设木板和打框架作为支撑的安装方法；

2)钢板铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.2mm；应满足ANSI C 63.4最新标准要求。

3)转台应与暗室反射面平齐；高架地板及反射地面必须保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触。

### （9）线缆和线缆通道

1)线缆通道采用金属/PVC 材料，安装在暗室内的高架地板下方；

2)供电系统和测试系统线缆通道独立设置；

3)为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间。

### （10）接口板与接头

接口板数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), SMA(3个)，6 路光纤直通(1 个)， 100mm 直通管道 1个 |
| AP2 | 暗室－功放室 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3 个)，FSMA(3 个),100mm 直通管道 1 个 |
| AP3 | 控制室－功放室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), 6 路 光纤直通(1 个) |
| CP1 | 转台中心 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3个), FSMA(3 个), SMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP2 | 距离转台3m 距离附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP3 | 距离转台10m 距离附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP4 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP5 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |

以上为最少配置，具体数量和位置在冻结设计阶段确认，免费增加。要求各类接头采用优质产品，其他特殊的接口方式可以很容易的增加。搭建测试系统所需接头由系统供应商提供，暗室供应商负责协助开孔及安装。

### （11）防火报警系统

1)暗室内需安装烟雾报警系统2套。供应商必须提供空气采样烟雾报警系统，即烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的方案；

2)报警装置不能产生电子噪音，并可承受200V/m常规和600V/m瞬态场强；

3)所有设备安装完毕后不影响屏蔽效能；

4)控制面板应提供输出信号端口；

5)支持报警系统接入大楼或区域消防系统。

### （12）电磁兼容专用无干扰装置

1)超大型电波暗室配置自动升降无干扰装置，且不应产生骚扰发射背景噪声满足性能要求，数量不低于20套；

2)在暗室的门上方安装紧急装置，用以在断电丧失的情况下指明出口。紧急装置应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换；

3)应急开关安装在易接近部位，应急开关切断时可保留电源；

4)电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面；

5)配电装置包括各种必须的安全措施，如断路保护开关，安装必须符合国家规范要求；

6)要求供应商在暗室内部提供全部的配电服务。

### （13）电磁兼容专用监视装置

1)电磁兼容专用监视装置四套，其中二套固定在暗室墙壁，二套地面移动式并配置三脚架；监视装置32倍光学变焦，12倍数字变焦；另外提供二套半双工语音对讲系统，用于暗室与控制室之间的通讯联络；

2)背景噪声低于CISPR 32 级别B至少10dB，低于CISPR 25等级5至少6dB；

3)抗扰度等级能承受300V/M连续波和600V/M雷达波；

4)监视装置包括云台，电源，主体，光电转换器，处理器和高性能服务器；

5)监视装置可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动；

6)监视装置内容可以在硬盘上储存，以便调用重要测试录像；

7)所有设备安装完毕后应不影响暗室的屏蔽效能。

### （14）转台

1)超大型电波暗室提供一套电驱动5m直径5吨承重的金属面转台；转台台面为不锈钢金属材质；

2)转台为电动控制，光纤传送控制信号；

3)转台中间设置接口板，所有被测设备供电、校准用的射频线、测试用的信号线连接器应安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差；

4)应保证金属转台与金属地板表面的水平及电连续性；

5)转台自身完全屏蔽密封，背景噪声低于CISPR 32级别B至少10dB，并在10kHz-18GHz频率范围内可以承受200V/m的连续场强；

6)金属转台安装后台面应与地板平齐，与暗室的反射面应通过接触环或电刷连接；

7)★转台规格参数如下:

| 5m/5T转台的技术参数： |
| --- |
| 角度旋转 | 380°to -20° |
| 精确度 | ± 0.5° |
| 转速范围 | 0.4 to 1.5rpm |

### （15）天线塔

1)超大型电波暗室提供1套天线塔，天线塔为电驱动，通过光纤传输控制信号，天线塔由非金属的材料制造，能满足在1~4米范围升降和极化的要求；

2)在天线升到顶部时，不应有倾倒的危险，提供2个天线安装夹具；天线塔背景噪声低于CISPR 32级别B至少10dB，并在10kHz-18GHz频率范围内可以承受200V/m的连续场强；

3)★天线塔规格参数如下:

| 天线塔的技术参数： |
| --- |
| 扫描范围 | 1米-4米 |
| 材料 | PVC+ fiber glass |
| 天线最大承重 | 10 kg |
| 速度范围 | 最大15cm/每秒，最低2cm/每秒 |
| 精确度 | ±0.5cm |
| 极化角度 | 0° to 90° |

### （16）控制器

1)控制器接口为IEEE488.2、GPIB 及USB，可在控制室和现场控制转台与天线杆，干扰水平低于GB 9254.1 中Class B干扰水平10dB；

2)控制器提供光纤连接到天线塔；

3)控制器有显示窗，可以显示天线高度；

4)控制器具有通过软件控制和手动控制的功能；

5)安装在标准19寸机柜中，并在控制室远程操作。

### （17）波导窗

1)超大型电波暗室采用下进风上出风方式。顶部波导窗安装在专用无干扰装置的上方，以便热量散发；

2)波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与管道连接；

3)波导窗设计频率范围为14kHz至40GHz，屏蔽效能达到要求；

4)波导窗与通风管道连接，达到暗室3次/小时；

5)波导窗数量以满足使用单位技术要求为准；

6)波导窗安装须确保暗室内温度均匀、无明显梯度。

### （18）测试桌

超大型电波暗室内提供2张金属测试桌。

金属测试桌1，表面铺设2mm黄铜板，尺寸10m*3m*0.9m，底部安装滑轮，载重500kg，拼装而成，采用垂直插墙式接地方式；

金属测试桌2，表面铺设2mm黄铜板，尺寸5m*3m*0.9m，底部安装滑轮，载重500kg，拼装而成，采用垂直插墙式接地方式；

### （19）高性能可编程交直流电源

采购高性能可编程交直流电源系统1套，用于电子电气产品的三相谐波闪烁/电压跌落测试，并满足以下技术要求。高性能可编程交直流电源允许采用进口产品；

1.1设备及附件应满足的标准

1）IEC61000-3-2、GB17625.1；

2）IEC61000-3-3、GB17625.2；

3）IEC61000-3-11、GB/T17625.7；

4）IEC61000-3-12、GB/T17625.8；

5）IEC61000-4-13、GB/T17626.13、JIS 61000-3-2；

6）IEC61000-4-14、GB/T17626.14；

7）IEC61000-4-11、GB/T17626.11；

8）IEC61000-4-34、GB/T17626.34；

1.2整体要求

■高性能交直流电源系统由三相可编程交直流电源、三相谐波闪烁分析仪、三相闪烁阻抗、电压故障模拟器组成，各部分均应为独立单台设备，不接受板卡式或嵌入式的设计且各部分均为同一品牌和产地。

1.3详细技术指标要求

1.3.1三相可编程交直流电源

- ■输出功率：三相交流总功率不小于67kVA，直流功率不小于 72kW。

- ■交流输出电压不小于 400V（L～N），690V（L～L），直流输出电压不小于±1000V，能满足车载高压组件产品单相、三相和直流供电电压要求。

- ■输出电流：交流连续电流不低于75A（rms）每线（300V），直流连续电流不低于75A（@300V），短时（3s）电流不低于100A，峰值电流不低于400A；

- 电源具备三相并单相输出功能，最大可输出225A；

- ■频率范围覆盖 DC~5000Hz;

- ■频率精度：100ppm；

- 输出电压精度不低于DC:±0.2%*设定值±0.15%*量程, AC: ±0.2%*设定值±0.15%*量程±0.1%*频率/1000;

- 输出噪声：低电压范围< 250 mV RMS，高电压范围< 500 mV RMS；

- 总谐波失真率（50/60Hz）：不得高于0.5%；

- ■电压调整率：8V/μs；

- ■电源具备能量回收模式，可将电能回馈至电网；

- 系统配备 RS232、GPIB、USB 和 Ethernet 通讯接口中两种以上接口。

1.3.2三相谐波和闪烁分析仪

- ■独立式谐波和闪烁测量分析仪（不接受板卡式采样仪）

- 具有真正实时多任务系统结构，且具备较大数据存储空间,以保证持续测量数据的实时存储；

- 测量频率范围:15Hz-3000Hz

- A/D转换器：16位；

- ■电压输入范围:500Vrms (1500V pk-pk)；

- 电压精度：±0.04%*量程±0.3%*读值；

- 电流精度：±0.1%*量程±0.70%x读值±0.08% *频率/1000；

- ■谐波测试范围:1-50次谐波；

- 抗混叠滤波器：>90dB；

- ■测量窗口：矩形窗口（8、10、12或16周期）；

- 闪烁分析Pst和Plt,精度：优于5%；

- 闪烁数据：Pst和Plt,Vrms,dmax.dc.dt,Tmax，P50%S, P10%S, P3%S, P1%S, P0.1%S；

- 可远程控制测试及报告生成软件：包含标准测试程序和报告生成功能，可以支持最新操作系统，支持升级，满足最新系统和标准。

1.3.3三相闪烁阻抗

- 阻抗值符合IEC/EN61000-3-3和IEC/EN61000-3-11标准所规定的测试要求；

- ■相电流：每相不小于75A；

- ■线电压: 400V±10%；

- 线频率: 47Hz-63Hz；

- 参考阻抗: line 0.24Ω+j0.15Ω、neutral 0.16Ω+j0.10Ω，符合IEC 60725标准；

- 测试阻抗：line 0.15Ω+j0.15Ω、neutral 0.10Ω+j0.10Ω;

- ■阻抗精度：优于3%；

- 具备过流自动保护功能；

- 其中的电感应由非饱和空气线圈电感器组成；

- 输出面板上配置3个单项10A的插座，可方便应用于单相产品的测试；

- 配置Bypass开关，以便用于谐波测试；具备指示灯，显示开关的状态；

- 含机柜套件。

1.3.4电源故障模拟器

- 设备及附件应完全满足的标准：IEC 61000-4-11、GB/T 17626.11、IEC 61000-4-34、GB/T 17626.34；

- ■三相电压/电流范围：3(690V/63A AC，每相电流不小于63A

- ■直流电压/电流范围：直流可达600V，63A；

- ■抗冲击电流能力：>1000A；

- 具备可分别控制的电子开关及短路保护功能；

- 触发方式：手动、自动、外部；

- 上升/下降时间：1μs-5μs（阻性负载）；

- ■电源频率：47-63Hz、DC；

- 监测系统：设备本身自带监控功能，或可提供+15V触发信号，以便外接示波器实时监控；

- 远程控制：提供串行USB和并行IEEE488两种接口；

- 可以针对Y形被测设备的测试：每相或相与相；

- 可以针对Δ形受试设备的测试：相与相；

- 三相能实现逐相试验；能实现三相同时试验，对三相同时采用中断测试；

- 重复率：0.01s-9,999s，脉冲持续时间：0.02ms-9,999s；

- 可以实现0-100%电压跌落和中断测试；

- 带显示窗口及操作面板，可通过面板操作手动执行测试；

- 本系统可与三相谐波闪烁发射测试及谐波抗扰度系统集成在一起。

1.3.5测试软件

- 可按标准要求完成谐波闪烁、三相电压跌落测试；

- 可通过网线和GPIB两种接口远程控制测试主机；

- 软件中内置IEC标准库和用户自定义两种操作模式；

- 可以实现自动测试并打印测试报告；

- 可以支持Win7、Win10、Win11等操作系统。

1.3.6投标人需提供所投产品的品牌及型号。本次采购的“高性能可编程交直流电源”技术要求中打“■”号项的条款，须在投标文件中提供所投产品制造商的最新产品规格书或相关技术参数资料。

### （20）双向中功率直流高压电源

投标人提供双向中功率36KW直流高压电源2套，双向中功率直流高压电源技术要求如下：

- 输出电压额定值范围：0～1500V（可扩展至1800V）；

- 输出电流额定值范围：-80～80A；

- 输出功率额定值范围：-36～36KW；

- 电压电源调节率：≤0.01%FS；

- 电流电源调节率：≤0.05%FS；

- 电压负载调节率：±0.04% F.S；

- 电流负载调节率: ±0.1% F.S；

- 电压回读值精确度：0.05% + 0.05%F.S；

- 电流回读值精确度：0.1% + 0.1%F.S；

- 纹波电流：40mA rms；

- 上升时间（空载）：≤15ms（空载）、≤30ms（空载）；

- 电压动态响应时间：≤2ms。

### （21）双向小功率直流高压电源

投标人提供双向小功率18KW直流高压电源2套，双向小功率直流高压电源技术要求如下：

- 输出电压额定值范围：0～1500V（可扩展至1800V）；

- 输出电流额定值范围：-40～40A；

- 输出功率额定值范围：-18～18KW；

- 电压电源调节率：≤0.01%FS；

- 电流电源调节率：≤0.05%FS；

- 电压负载调节率：±0.04% F.S；

- 电流负载调节率: ±0.1% F.S；

- 电压回读值精确度：0.05% + 0.05%F.S；

- 电流回读值精确度：0.1% + 0.1%F.S；

- 纹波电流：40mA rms；

- 上升时间（空载）：≤15ms（空载）、≤30ms（空载）；

- 电压动态响应时间：≤2ms。

### （22）外围配电

招标人负责提供动力柜，由投标人负责动力柜到超大型电波暗室及配套屏蔽室的电源滤波器之间的线缆及桥架连接并满足使用要求和相应规范。

### （23）★地坑回填

超大型电波暗室安装完成后，由投标人负责地坑边缘与电波暗室屏蔽体之间的缝隙回填，采用高架地板进行缝隙回填，如果场地提供的地坑尺寸不满足投标人使用，因此而产生的一切费用（包括但不限于地坑土建改造费、变更费）由投标人负责并计入投标总价。

### 3、屏蔽控制室CR1

### （1）屏蔽体

屏蔽控制室CR1屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于6.4mX3.7mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与超大型电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽控制室CR1提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽控制室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽控制室CR1 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/16A | 1套 |

### （4）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 1套 |
| 电话线滤波器 | 1套 |

### （5）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （6）地板

屏蔽控制室CR1地面铺设防静电高架地板，承重 1000kg/m2且不变形。

### （7）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；PVC线缆槽，沿四面墙体安装；所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害。

### 4、 屏蔽功放室AR1

### （1）屏蔽体

屏蔽功放室AR1屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于2.8mX3.7mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与超大型电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽功放室AR1提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽功放室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽功放室AR1 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/63A | 1套 |

### （4）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （5）地板

屏蔽功放室AR1地面铺设防静电高架地板，承重 1000kg/m2且不变形。

### （6）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；PVC线缆槽，沿四面墙体安装；所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害。

### 四、3m法电波暗室及屏蔽室性能指标及技术能力&要求

### 1、★3m法电波暗室及屏蔽室性能指标

### 1.1、屏蔽效能 SE

电波暗室测试频率范围14kHz~40GHz，屏蔽室测试频率范围14kHz~18GHz。按照EN50147-1或GB/T12190的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14kHz | ≥80 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 10. | 40GHz | ≥90 dB | 微波 |

注：在电波暗室屏蔽体建成及全部滤波器安装完成后，吸波材料安装前，进行屏蔽效能测试。承诺确保暗室和屏蔽室内外所有配套设施安装完成后仍保证屏蔽效能不变。

### 1.2、30MHz以下归一化场地衰减

按照标准 CIS/A/1323/CDV要求，3m测试距离，静区直径1.5m高度1.5m的圆柱体，归一化场地损耗与理论值偏差≤±4.0dB。

### 1.3、归一化场地衰减NSA

按照 CISPR16-1-4、ANSIC63.4、EN50147-2的最新标准规定，在3m测试距离，静区直径3.0m高度2.0m的圆柱体，归一化场地衰减与理论值偏差≤±3.0dB。

### 1.4、场均匀性 FU

按照 IEC61000-4-3和GB/T17626.3的最新标准规定，在转台之上0.8m-2.3m 范围内1.5m×1.5m的垂直平面，16个测试点中至少12个点的场地均匀性在 0～+6dB 之间。

### 1.5、场地电压驻波比site-VSWR

按照 CISPR16-1-4，CISPR16-2-3最新标准规定，在 3m测试距离，直径2.0m高度2.0m的圆柱体，场地电压驻波比满足≤±5.5dB。

### 1.6、长线法LWM

在暗室金属测试桌区域，根据最新版CISPR25或GB/T18655标准，采用Modelled long wire antenna method（LWM）长线法，将测试结果与仿真值进行比较，超过90%的实际测试点与模型理论值相比误差均不大于±6dB。

### 1.7、背景噪声测试AN

在 30MHz-18GHz 频率范围内，暗室内无 EUT 的情况下，暗室内设备全部开启运行，测试电平应比GB/T9254所规定限值电平至少低 10dB（峰值）。

在9kHz-2.5GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行（但定位系统应当关闭），测试电平比CISPR25或GB/T18655所规定Class 5限值电平至少低6dB。

在25Hz-18GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行（但定位系统应当关闭），需要保证接入暗室三相400Hz电源及滤波器后，接纯电阻负载（负载电流30A）进行测试。测试电平比GJB151B中CE101、CE102、RE101、RE102限值至少低6dB。其中进行CE101测试时包括满足GJB151B 图11限值。

### 1.8、接地电阻&绝缘电阻

每个房间测试接地电阻&绝缘电阻并满足CNAS-CL01-A008最新标准要求。

以上计量检测项目由投标人负责邀请有资质的第三方检测机构进行计量检测，产生的费用包含在投标总价中。

### 2、3m法电波暗室技术要求

### （1）★尺寸要求

3m法电波暗室屏蔽尺寸（不含钢结构）不大于10.3mx7.6mx5.7m（LxWxH），其中高架地板30cm。电波暗室内部安装完铁氧体与尖劈吸波材料后净空间尺寸不小于9.3mX6.4mX5.0m（LxWxH），净空间L是指暗室长度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，W是指宽度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，H是指高度方向顶部尖劈吸波材料尖到地面金属反射面距离。

另外配置1套屏蔽控制室和1套屏蔽功放室。具体尺寸要求如下：

屏蔽控制室CR2屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于6.4mX3.7mX3.0m（LxWxH）；

屏蔽功放室AR2屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于2.8mX3.7mX3.0m（LxWxH）。

### （2）独立支撑结构

1)3m法电波暗室必须采用独立钢支撑结构（自立式），用以承受所有的屏蔽和安装设施重量；钢构独立于周围的建筑墙体和天花板；

2)钢结构表面涂有寿命超过15年的防锈漆层；

3)钢结构应与暗室主体建筑绝缘，性能良好；

4)整体结构抗震设防烈度7度。

### （3）屏蔽体

1)★3m法电波暗室采用Pan-Type拼装结构，不得使用焊接方式；屏蔽体采用2mm厚度的单层镀锌钢板，镀锌钢板要求双面不小于20um（275g/m2）均匀镀锌，经两次折弯完成后标准钢板尺寸1.35m×3.0m（宽×高）；镀锌钢板冲孔为圆形（不接受椭圆形），拼装深度50mm，相邻拼装螺钉孔位间距不高于7.5cm，采用M10的自锁螺钉进行紧固。以提高屏蔽体拼装平整度；

2)镀锌钢板折边后经过焊接、打磨的地方，必须进行二次镀锌或喷锌处理、保证屏蔽效能不受影响；

3)屏蔽体可见外表面进行喷塑处理；

4)每块屏蔽体拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触；

5)屏蔽体的底部在建造时应铺设防潮垫；

6) 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于1欧姆；

7) 屏蔽体内表面有内折弯结构，方便安装铁氧体的安装龙骨。安装完吸波材料后屏蔽体的顶部和四周应不发生明显的变形。

### （4）铁氧体吸波材料与尖劈吸波材料

1) 3m法电波暗室所需铁氧体与尖劈吸波材料允许采用进口产品；

2)★3m法电波暗室使用复合型吸波材料，即铁氧体吸波材料+尖劈吸波材料；每片铁氧体厚度不小于6.0mm，整个暗室四侧墙面与顶面满铺铁氧体。尖劈吸波材料采用硬质聚苯乙烯材质，尖劈吸波材料每面墙等高满铺方式。除地面以外的四侧墙面及顶面铁氧体和尖劈吸波材料采用机械连接的安装方式，不得使用胶水安装固定；投标文件中写明本项目使用的铁氧体吸波材料和尖劈吸波材料的品牌，型号及产地；

3)■尖劈吸波材料安装快捷方便，3m法电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料全部为实心聚苯乙烯材质并且每块尖劈吸波材料上的吸波材料尖头与吸波材料基座采用机械插拔的连接方式。优先选择每块尖劈吸波材料的基座尺寸不小于1000mm*600mm（长*宽），安装快捷方便且更换材料时仅更换尖头；

4)■3m法电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料优先选择每片高度不超过45cm的尖劈吸波材料（高度是指尖劈吸波材料的基座加上尖头的尺寸）以提供最大的使用空间；

5)■3m法电波暗室内四周墙面及顶面铺设的铁氧体吸波材料优先选择使用镍锌或锰锌材质；

6)铁氧体采用错位安装，错位安装要求铁氧体安装间隙不大于0.1mm。铁氧体安装必须使用不产生反射的塑料螺帽，暗室墙上不可出现金属反射面或反射点；

7)尖劈吸波材料可以安全地承受 200V/m的连续场强与瞬间场强600V/m；

8)尖劈吸波材料须是完全环保型，无异味，无害、无毒，吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。尖劈吸波材料满足RoHS和REACH；

9)尖劈吸波材料阻燃等级满足DIN 4102 Class B2或GB8624 B2或NRL8093（Test1、2 and 3）；

10)确保尖劈吸波材料性能稳定，且吸波材料无异味；吸波材料符合洁净室的要求符合ISO14644-1 class 5标准；

11)尖劈吸波材料需覆盖反光板，以增加亮度。反光板不得采用胶粘剂固定。泡沫反光板要求介电常数低不能影响吸波性能及防火性能；

12)尖劈吸波材料在正常使用期内不出现下垂、变形、脱碳等现象。

### （5）★屏蔽门

1)本项目中3m法电波暗室配置2扇屏蔽门；

2)全自动滑动门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，净开尺寸2.4m×2.4m（WxH）配套测试状态指示灯、屏蔽门表面喷塑处理，配置垂直升降平台，平台升起后暗室反射面，升降平台表面，外界地面之间的高度差为±0.00；

3)电动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）配套测试状态指示灯、互锁开关、紧急开关，表面喷塑处理；旋转屏蔽门应配置紧急开关，在断电情况下，可以从暗室内外手动打开。

### （6）电源滤波器

1)控制室和电波暗室要使用不同的供电系统，不同的电源滤波器，防止控制室中的干扰信号通过电源线传入暗室内影响测试结；

2)★电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，14kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB；所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3m法电波暗室 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A 暗室 | 3套 |
|  | DC/500V/ 100A 供给被测产品 | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz /100A 供给被测产品 | 1套 |
|  | AC/200V/三相/400Hz /200A 供给被测产品 | 1套 |
|  | 双向DC/1500V/ 500A 供给被测产品 | 1套 |

### （7）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 1套 |
| 电话线滤波器 | 1套 |

### （8）高架地板和反射地面的要求

1)本项目3m法电波暗室高架地板高度300mm，设有高承重区域与非高承重区域，要求整个暗室反射面铺设2mm镀锌钢板。高承重区域2吨每平米，高承重区域从大门进入到转台区域；其他区域为非高承重区域，非高承重区域承重1吨每平米。整个暗室反射钢板下方采用的是上下面覆镀锌钢板材质模块化高架地板并使用可调金属支撑腿进行支撑，模块尺寸不小于600mm*600mm*38mm，不能采用在反射钢板下方铺设木板和打框架作为支撑的安装方法；

2)钢板铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.2mm；应满足ANSI C 63.4最新标准要求。

3)转台应与暗室反射面平齐；高架地板及反射地面必须保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触。

### （9）线缆和线缆通道

1)线缆通道采用金属/PVC 材料，安装在暗室内的高架地板下方；

2)供电系统和测试系统线缆通道独立设置；

3)为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间。

### （10）接口板与接头

接口板数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), SMA(3个)，6 路光纤直通(1 个)， 100mm 直通管道 1个 |
| AP2 | 暗室－功放室 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3 个)，FSMA(3 个),100mm 直通管道 1 个 |
| AP3 | 控制室－功放室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), 6 路 光纤直通(1 个) |
| CP1 | 转台中心 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3个), FSMA(3 个), SMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP2 | 距离转台3m 距离附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP3 | 距离转台3m 距离附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP4 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP5 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |

以上为最少配置，具体数量和位置在冻结设计阶段确认，免费增加。要求各类接头采用优质产品，其他特殊的接口方式可以很容易的增加。搭建测试系统所需接头由系统供应商提供，暗室供应商负责协助开孔及安装。

### （11）防火报警系统

1)暗室内需安装烟雾报警系统1套。供应商必须提供空气采样烟雾报警系统，即烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的方案；

2)报警装置不能产生电子噪音，并可承受 200V/m常规和 600V/m瞬态场强；

3)所有设备安装完毕后不影响屏蔽效能；

4)控制面板应提供输出信号端口；

5)支持报警系统接入大楼或区域消防系统。

### （12）电磁兼容专用无干扰装置

1)3m法电波暗室配置自动升降无干扰装置，且不应产生骚扰发射背景噪声满足性能要求，数量不低于4套；

2)在暗室的门上方安装紧急装置，用以在断电的情况下指明出口。紧急装置应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换；

3)应急开关安装在易接近部位，应急开关切断时可保留电源；

4)电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面；

5)配电装置包括各种必须的安全措施，如断路保护开关，安装必须符合国家规范要求；

6)要求供应商在暗室内部提供全部的配电服务。

### （13）电磁兼容专用监视装置

1)电磁兼容专用监视装置二套，其中一套固定在暗室墙壁，一套地面移动式并配置三脚架；监视装置32倍光学变焦，12倍数字变焦；另外提供一套半双工语音对讲系统，用于暗室与控制室之间的通讯联络；

2)背景噪声低于CISPR 32 级别B至少10dB，低于CISPR 25等级5至少6dB；

3)抗扰度等级能承受300V/M连续波和600V/M雷达波；

4)监视装置包括云台，电源，主体，光电转换器，处理器和高性能服务器；

5)监视装置可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动；

6)监视装置内容可以在硬盘上储存，以便调用重要测试录像；

7)所有设备安装完毕后应不影响暗室的屏蔽效能。

### （14）转台

1)3m法电波暗室提供一套电驱动3m直径2吨承重的金属面转台；转台台面为不锈钢金属材质；

2)转台为电动控制，光纤传送控制信号；

3)转台中间设置接口板，所有被测设备供电、校准用的射频线、测试用的信号线连接器应安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差；

4)应保证金属转台与金属地板表面的水平及电连续性。

5)转台自身完全屏蔽密封，背景噪声低于CISPR 32级别B至少10dB，并在10kHz-18GHz频率范围内可以承受200V/m的连续场强；

6)金属转台安装后台面应与地板平齐，与暗室的反射面应通过接触环或电刷连接；

7)★转台规格参数如下:

| 3m/2T转台的技术参数： |
| --- |
| 角度旋转 | 380°to -20° |
| 精确度 | ± 0.5° |
| 转速范围 | 0.4 to 1.5rpm |

### （15）天线塔

1)3m法电波暗室提供1套天线塔，天线塔为电驱动，通过光纤传输控制信号，天线塔由非金属的材料制造，能满足在1~4米范围升降和极化的要求；

2)在天线升到顶部时，不应有倾倒的危险， 提供2个天线安装夹具；天线塔背景噪声低于CISPR 32级别B至少10dB，并在10kHz-18GHz频率范围内可以承受200V/m的连续场强；

3)★天线塔规格参数如下:

| 天线塔的技术参数： |
| --- |
| 扫描范围 | 1米-4米 |
| 材料 | PVC+ fiber glass |
| 天线最大承重 | 10 kg |
| 速度范围 | 最大15cm/每秒，最低2cm/每秒 |
| 精确度 | ±0.5cm |
| 极化角度 | 0°to 90° |

### （16）控制器

1)控制器接口为IEEE488.2、GPIB 及USB，可在控制室和现场控制转台与天线杆，干扰水平低于GB 9254.1 中Class B干扰水平10dB；

2)控制器提供光纤连接到天线塔；

3)控制器有显示窗，可以显示天线高度；

4)控制器具有通过软件控制和手动控制的功能；

5)安装在标准19寸机柜中，并在控制室远程操作。

### （17）波导窗

1)3m法电波暗室采用下进风上出风方式。顶部波导窗安装在专用无干扰装置的上方，以便热量散发；

2)波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与管道连接；

3)波导窗设计频率范围为14kHz至40GHz，屏蔽效能达到要求；

4)波导窗与通风管道连接，达到暗室3次/小时；

5)波导窗数量以满足使用单位技术要求为准；

6)波导窗安装须确保暗室内温度均匀、无明显梯度。

### （18）测试桌

3m法电波暗室内提供1张金属测试桌和1张泡沫测试桌。

金属测试桌，表面铺设2mm黄铜板，尺寸3.5m*3m*0.9m，底部安装滑轮，载重500kg，拼装而成，采用垂直插墙式接地方式；

此外还配置一张泡沫测试桌，尺寸为1.2mx1.0mx0.8m，承重不小于300kg，介电常数≤1.4。

### （19）外围配电

招标人负责提供动力柜，由投标人负责动力柜到3m法电波暗室及配套屏蔽室的电源滤波器之间的线缆及桥架连接并满足使用要求和相应规范。

### （20）★地坑回填

3m法电波暗室安装完成后，由投标人负责地坑边缘与电波暗室屏蔽体之间的缝隙回填，采用高架地板进行缝隙回填，如果场地提供的地坑尺寸不满足投标人使用，因此而产生的一切费用（包括但不限于地坑土建改造费、变更费）由投标人负责并计入投标总价。

### 3、屏蔽控制室CR2

### （1）屏蔽体

屏蔽控制室CR2屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于6.4mX3.7mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与3m法电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽控制室CR2提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽控制室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽控制室CR2 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1 套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/16A | 1 套 |

### （4）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 1套 |
| 电话线滤波器 | 1套 |

### （5）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （6）地板

屏蔽控制室CR2地面铺设防静电高架地板，承重 1000kg/m2且不变形。

### （7）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；

PVC线缆槽，沿四面墙体安装；

所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害；

### 4、屏蔽功放室AR2

### （1）屏蔽体

屏蔽功放室AR2屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于2.8mX3.7mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与3m法电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽功放室AR2提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽功放室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽功放室AR2 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1 套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/63A | 1 套 |

### （4）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （5）地板

屏蔽功放室AR2地面铺设防静电高架地板，承重 1000kg/m2且不变形。

### （6）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；PVC线缆槽，沿四面墙体安装；所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害。

### 五、EV Chamber动力总成电波暗室及屏蔽室性能指标及技术能力&要求

### 1、★EV Chamber动力总成电波暗室及屏蔽室性能指标

### 1.1、屏蔽效能SE

电波暗室测试频率范围14kHz~40GHz，屏蔽室测试频率范围14kHz~18GHz。按照EN50147-1或GB/T12190的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14kHz | ≥80 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8 | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9 | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 10 | 40GHz | ≥90 dB | 微波 |

注：在电波暗室屏蔽体建成及全部滤波器安装完成后，吸波材料安装前，进行屏蔽效能测试。承诺确保暗室和屏蔽室内外所有配套设施安装完成后仍保证屏蔽效能不变。

### 1.2、长线法LWM

在暗室金属测试桌区域，根据最新版CISPR25标准，采用Modelled long wire antenna method（LWM）长线法，将测试结果与仿真值进行比较，超过90%的实际测试点与模型理论值相比误差均不大于±6dB。

### 1.3、背景噪声测试AN

在9kHz-2.5GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行，测试电平比CISPR25或GB/T18655所规定Class 5限值电平至少低6dB。

在25Hz-18GHz频率范围内，暗室内无EUT的情况下，暗室内设备全部开启运行，需要保证接入暗室三相400Hz电源及滤波器后，接纯电阻负载（负载电流30A）进行测试。测试电平比GJB151B中CE101、CE102、RE101、RE102限值至少低6dB。其中进行CE101测试时包括满足GJB151B 图11限值。

### 1.4、接地电阻&绝缘电阻

每个房间测试接地电阻、绝缘电阻并满足CNAS-CL01-A008最新标准要求。

以上计量检测项目由投标人负责邀请有资质的第三方检测机构进行计量检测，产生的费用包含在投标总价中。

### 2、EV Chamber动力总成电波暗室技术能力

1)★EV Chamber动力总成电波暗室具备升级为电磁兼容（EMC）用对接式穿墙双电力测功机能力，未来升级的电力测功机均采用穿墙直驱式（非变速箱增速形式），2台电力测功机参数一致。电力测功机的额定功率300kW，额定扭矩2500N.m，最高转速10000rpm。

2)★本次需包含未来升级为对接式穿墙双电力测功机时，暗室供应商需要提供墙面屏蔽钢板拆除及安装，地面钢板拆除及T型槽的安装，及必要的暗室底噪的整改处理费用。

3)除此，EV Chamber动力总成电波暗室需提供2间隔音室的位置用于未来升级为双电力测功机，变频器，电池模拟器及其他设备放置使用。

### 3、EV Chamber动力总成电波暗室技术要求

### （1）★尺寸要求

EV Chamber动力总成电波暗室是在常规CISPR25电波暗室的基础上，增加穿墙电力测功机进行电驱动系统带载测试专用的电波暗室。EV Chamber动力总成电波暗室屏蔽尺寸（不含钢结构）不小于9.1mx8.2mx4.2m（LxWxH）其中高架地板30cm。电波暗室内部安装完铁氧体与尖劈吸波材料后净空间尺寸不大于8.3mX7.4mX3.5m（LxWxH），净空间L是指暗室长度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，W是指宽度方向尖劈吸波材料尖到尖距离，H是指高度方向顶部尖劈吸波材料尖到地面金属反射面距离。

另外配置1套屏蔽控制室和1套屏蔽功放室。

屏蔽控制室CR3屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于4.0mX3.1mX3.0m（LxWxH）；

屏蔽功放室AR3屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于4.0mX2.1mX3.0m（LxWxH）。

### （2）独立支撑结构

1) EV Chamber动力总成电波暗室必须采用独立钢支撑结构（自立式），用以承受所有的屏蔽和安装设施重量；钢构独立于周围的建筑墙体和天花板；

2)钢结构表面涂有寿命超过15年的防锈漆层；

3)钢结构应与暗室主体建筑绝缘，性能良好；

4)整体结构抗震设防烈度7度。

### （3）屏蔽体

1)★EV Chamber动力总成电波暗室采用Pan-Type拼装结构，不得使用焊接方式；屏蔽体采用2mm厚度的单层镀锌钢板，镀锌钢板要求双面不小于20um（275g/m2）均匀镀锌，经两次折弯完成后标准钢板尺寸1.35m×3.0m（宽×高）；镀锌钢板冲孔为圆形（不接受椭圆形），拼装深度50mm，相邻拼装螺钉孔位间距不高于7.5cm，采用M10的自锁螺钉进行紧固。以提高屏蔽体拼装平整度；

2)镀锌钢板折边后经过焊接、打磨的地方，必须进行二次镀锌或喷锌处理、保证屏蔽效能不受影响；

3)屏蔽体可见外表面进行喷塑处理；

4)每块屏蔽体拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触；

5)屏蔽体的底部在建造时应铺设防潮垫；

6) 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于1欧姆；

7) 屏蔽体内表面有内折弯结构，方便安装铁氧体的安装龙骨。安装完吸波材料后屏蔽体的顶部和四周应不发生明显的变形。

### （4）铁氧体吸波材料与尖劈吸波材料

1) EV Chamber动力总成电波暗室所需铁氧体与尖劈吸波材料允许采用进口产品；

2)★EV Chamber动力总成电波暗室使用复合型吸波材料，即铁氧体吸波材料+尖劈吸波材料；每片铁氧体厚度不小于5.2mm，整个暗室四侧墙面与顶面满铺铁氧体。尖劈吸波材料采用硬质聚苯乙烯材质，尖劈吸波材料每面墙等高满铺方式。除地面以外的四侧墙面及顶面铁氧体和尖劈吸波材料采用机械连接的安装方式，不得使用胶水安装固定；投标文件中写明本项目使用的铁氧体吸波材料和尖劈吸波材料的品牌，型号及产地；

3)■尖劈吸波材料安装快捷方便，EV Chamber动力总成电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料全部为实心聚苯乙烯材质并且每块尖劈吸波材料上的吸波材料尖头与吸波材料基座采用机械插拔的连接方式。优先选择每块尖劈吸波材料的基座尺寸不小于1000mm*600mm（长*宽），安装快捷方便且更换材料时仅更换尖头；

4)■EV Chamber动力总成电波暗室内四周墙面及顶面铺设的尖劈吸波材料优先选择每片高度不超过25cm的尖劈吸波材料（高度是指尖劈吸波材料的基座加上尖头的尺寸）以提供最大的使用空间；

5)■EV Chamber动力总成电波暗室内四周墙面及顶面铺设的铁氧体吸波材料优先选择使用锰锌材质；

6)铁氧体采用错位安装，错位安装要求铁氧体安装间隙不大于0.1mm。铁氧体安装必须使用不产生反射的塑料螺帽，暗室墙上不可出现金属反射面或反射点；

7)尖劈吸波材料可以安全地承受 200V/m的连续场强与瞬间场强600V/m；

8)尖劈吸波材料须是完全环保型，无异味，无害、无毒，吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。尖劈吸波材料满足RoHS和REACH；

9)尖劈吸波材料阻燃等级满足DIN 4102 Class B2或GB8624 B2或NRL8093（Test1、2 and 3）；

10)确保尖劈吸波材料性能稳定，且吸波材料无异味；吸波材料符合洁净室的要求符合ISO14644-1 class 5标准；

11)尖劈吸波材料需覆盖反光板，以增加亮度。反光板不得采用胶粘剂固定。泡沫反光板要求介电常数低不能影响吸波性能及防火性能；

12)尖劈吸波材料在正常使用期内不出现下垂、变形、脱碳等现象。

### （5）★屏蔽门

1)本项目中EV Chamber动力总成电波暗室配置2扇屏蔽门；

2)全自动滑动门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，净开尺寸2.4m×2.4m（WxH）配套测试状态指示灯、屏蔽门表面喷塑处理，配置垂直升降平台，平台升起后暗室反射面，升降平台表面，外界地面之间的高度差为±0.00；

3)电动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸0.9m×2.1m（WxH）配套测试状态指示灯、互锁开关、紧急开关，表面喷塑处理；旋转屏蔽门应配置紧急开关，在断电情况下，可以从暗室内外手动打开。

### （6）电源滤波器

1)控制室和电波暗室要使用不同的供电系统，不同的电源滤波器，防止控制室中的干扰信号通过电源线传入暗室内影响测试结；

2)★电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，14kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB；所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| EV Chamber动力总成电波暗室 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A 暗室 | 3套 |
|  | DC/500V/ 100A 供给被测产品 | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz /63A 供给被测产品 | 1套 |
|  | AC/200V/三相/400Hz /200A 供给被测产品 | 1套 |
|  | 双向DC/1500V/ 500A 供给被测产品 | 1套 |

### （7）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 1套 |
| 电话线滤波器 | 1套 |

### （8）高架地板和反射地面的要求

1)本项目EV Chamber动力总成电波暗室高架地板高度300mm，设有高承重区域与非高承重区域，要求整个暗室反射面铺设2mm镀锌钢板。高承重区域2吨每平米，高承重区域从大门进入到测试桌区域；其他区域为非高承重区域，非高承重区域承重1吨每平米。整个暗室反射钢板下方采用的是上下面覆镀锌钢板材质模块化高架地板并使用可调金属支撑腿进行支撑，模块尺寸不小于600mm*600mm*38mm，不能采用在反射钢板下方铺设木板和打框架作为支撑的安装方法；

2)钢板铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.2mm；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

3)转台应与暗室反射面平齐；高架地板及反射地面必须保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触。

### （9）线缆和线缆通道

1)线缆通道采用金属/PVC 材料，安装在暗室内的高架地板下方；

2)供电系统和测试系统线缆通道独立设置；

3)为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间。

### （10）接口板与接头

接口板数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), SMA(3个)，6 路光纤直通(1 个)， 100mm 直通管道 1个 |
| AP2 | 暗室－功放室 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3 个)，FSMA(3 个),100mm 直通管道 1 个 |
| AP3 | 控制室－功放室 | N(f) 50Ω(3 个), BNC 50Ω(3 个), FSMA(3 个), 6 路 光纤直通(1 个) |
| CP1 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3个), BNC 50Ω(3个), FSMA(3 个), SMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP2 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP3 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP4 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |
| CP5 | 测试桌附近 | N(f) 50Ω(3 个), FSMA(3 个)，电源插座(3 个) |

以上为最少配置，具体数量和位置在冻结设计阶段确认，免费增加。要求各类接头采用优质产品，其他特殊的接口方式可以很容易的增加。搭建测试系统所需接头由系统供应商提供，暗室供应商负责协助开孔及安装。

### （11）防火报警系统

1)暗室内需安装烟雾报警系统1套。供应商必须提供空气采样烟雾报警系统，即烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的方案。

2)报警装置不能产生电子噪音，并可承受 200V/m常规和 600V/m瞬态场强；

3)所有设备安装完毕后不影响屏蔽效能；

4)控制面板应提供输出信号端口；

5)支持报警系统接入大楼或区域消防系统。

### （12）电磁兼容专用无干扰装置

1) EV Chamber动力总成电波暗室配置自动升降无干扰装置，且不应产生骚扰发射背景噪声满足性能要求，数量不低于4套；

2)在暗室的门上方安装紧急装置，用以在断电的情况下指明出口。紧急装置应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换。

3)应急开关安装在易接近部位，应急开关切断时可保留电源；

4)电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面；

5)配电装置包括各种必须的安全措施，如断路保护开关，安装必须符合国家规范要求；

6)要求供应商在暗室内部提供全部的配电服务。

### （13）电磁兼容专用监视装置

1)电磁兼容专用监视装置二套，其中一套固定在暗室墙壁，一套地面移动式并配置三脚架；监视装置32倍光学变焦，12倍数字变焦；另外提供一套半双工语音对讲系统，用于暗室与控制室之间的通讯联络；

2)背景噪声低于CISPR 32 级别B至少10dB，低于CISPR 25等级5至少6dB；

3)抗扰度等级能承受300V/M连续波和600V/M雷达波；

4)监视装置包括云台，电源，主体，光电转换器，处理器和高性能服务器；

5)监视装置可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动；

6)监视装置内容可以在硬盘上储存，以便调用重要测试录像；

7)所有设备安装完毕后应不影响暗室的屏蔽效能。

### （14）波导窗

1) EV Chamber动力总成电波暗室采用上进风上出风方式。顶部波导窗安装在专用无干扰装置的上方，以便暗室内的热量散发；

2)波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与管道连接；

3)波导窗设计频率范围为14kHz至40GHz，屏蔽效能达到要求；

4)波导窗与通风管道连接，达到暗室3次/小时；

5)波导窗数量以满足使用单位技术要求为准；

6)波导窗安装须确保暗室内温度均匀、无明显梯度。

### （15）测试桌

1）EV Chamber动力总成电波暗室内提供1张金属测试桌。

2）金属测试桌，表面铺设2mm黄铜板，尺寸4.5m*3m*0.9m，底部安装滑轮，载重500kg，拼装而成，采用垂直插墙式接地方式。

### （16）外围配电

招标人负责提供动力柜，由投标人负责动力柜到EV Chamber动力总成电波暗室及配套屏蔽室的电源滤波器之间的线缆及桥架连接并满足使用要求和相应规范。

### （17）★地坑回填

EV Chamber动力总成电波暗室安装完成后，由投标人负责地坑边缘与电波暗室屏蔽体之间的缝隙回填，采用高架地板进行缝隙回填，如果场地提供的地坑尺寸不满足投标人使用，因此而产生的一切费用（包括但不限于地坑土建改造费、变更费）由投标人负责并计入投标总价。

### （18）75KVA中频电源

投标人提供2台75KVA中频电源，75KVA中频电源技术要求如下：

  - 数量：2台；

  - 技术要求：

    - ■三相输出，容量:75KVA，电路方式：IGBT/PWM脉波宽度调变方式；

    - 三相380V输入，输入频率:50Hz±3Hz；

    - 输入电压波动范围：±15%；

    - 输入功率因素：≥0.9；

    - 输出电压：每相0V-310V可调；

    - ★最大输出电流有效值：104.2A/相 @155-310V, 208.3A/相 @0-155V；

    - ★输出频率范围：45~500Hz可调；

    - ★输出电源稳压率≤0.5%；

    - ★输出负载稳压率≤0.5%（阻性负载）；

    - ★总波形失真≤0.5%（阻性负载，低档90-140V/高档180-280V，频率45-65Hz）；

    - 输出效率：≥90%；

    - 显示方式：7寸触摸屏；

    - ■可编程模式：步阶（STEP)：24sets/255cycles ，可设电压/频率/时间

渐变(RAMP)：12sets/255cycles，可设电压/频率/时间；

    - ■软起动模式：可设置额定电压/额定功率/起始电压/起始频率/延迟时间/上升时间；

    - ★单相独立可调：U-N/V-N/W-N可调电压0-310V；

    - 通讯界面：RS232/RS485；

    - 电压显示分辨率0.1V，电流显示分辨率0.1A,频率显示分辨率0.01Hz,功率显示分辨率0.1kW；

    - 保护功能：输入无熔丝开关,输出过/欠压，过流，输入过/欠压，逆电流保护，过高温＆短路，进行快速保护并锁定故障，发出告警，显示故障；

    - 投标人需提供所投产品的品牌及型号。本次采购的“75KVA中频电源”技术要求中打“■”号项的条款，须在投标文件中提供所投产品制造商的最新产品规格书和相关技术参数资料。

### （19）双向可编程直流电源

1)双向可编程直流电源电源：输出电压±20，电流±20，数量1台；

2)双向可编程直流电源电源：输出电压±40，电流±10，数量1台；

3)双向可编程直流电源允许采用国外进口品牌产品。

### 4、屏蔽控制室CR3

### （1）屏蔽体

屏蔽控制室CR3屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于4.0mX3.1mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与EV Chamber动力总成电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽控制室CR3提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽控制室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽控制室CR3 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/16A | 1套 |

### （4）信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器。信号滤波器配置如下。

| 滤波器规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 1000M网线滤波器 | 1套 |
| 电话线滤波器 | 1套 |

### （5）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （6）地板

屏蔽控制室CR3地面铺设防静电高架地板，承重 1000kg/m2且不变形。

### （7）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；PVC线缆槽，沿四面墙体安装；所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害。

### 5、屏蔽功放室AR3

### （1）屏蔽体

屏蔽功放室AR3屏蔽尺寸（不含支撑结构）不小于4.0mX2.1mX3.0m（LxWxH）；其屏蔽材质、生产、屏蔽效能及安装工艺与EV Chamber动力总成电波暗室主体相同，屏蔽体可见外表面进行喷塑处理。

### （2）屏蔽门

屏蔽功放室AR3提供手动开启手动旋转屏蔽门，数量1套，屏蔽门采用双刀四簧结构，屏蔽门净开尺寸1.2m×2.1m（WxH）表面喷塑处理；可从屏蔽功放室内外手动打开屏蔽门。

### （3）电源滤波器

电源滤波器需按MIL-STD-220C的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，所有电源滤波器须采用差模滤波器，其表面必须采用喷塑；电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽功放室AR3 | AC/220V/单相/50-60Hz/16A | 1套 |
|  | AC/380V/三相/50-60Hz/63A | 1套 |

### （4）通风波导窗

通风波导窗设计频率范围14kHz-20GHz，换气次数5次/小时。其他要求同电波暗室；波导窗应采取措施避免因冷凝水导致锈蚀。

### （5）地板

屏蔽功放室AR3地面铺设防静电高架地板，承重1000kg/m2且不变形。

### （6）电气安装

室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；PVC线缆槽，沿四面墙体安装；所有屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害。

第3部分  其他商务技术要求

### 一、质保期及交货期

（1）★项目整体质保期：1年。自设备验收合格之日起计算，保证期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换。技术性能指标保证无变化。安装性能指标保证没有变化。部件质量保证期见下表：

| 部件名称 | 质保期 |
| --- | --- |
| 屏蔽体 | 10年 |
| 吸波材料 | 20年 |
| 屏蔽门（不含簧片） | 2年 |
| 转台 | 2年 |
| 天线塔 | 2年 |
| 控制器 | 2年 |
| 电磁兼容专用监视装置 | 2年 |
| 滤波器 | 2年 |
| 电源 | 1年 |
| 其他 | 1年 |

（2）所有设备如无特别指明售后服务要求，需现场服务，售后服务及技术支持人员必须24小时之内到达现场；需要更换设备或配件的必须在10 天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），3 天内不能修复的须提供备用设备。

（3）交货期：3m法电波暗室交货期为合同签订&冻结设计确认后6个月内交付验收，超大型电波暗室和EV Chamber动力总成电波暗室交货期为合同签订和冻结设计确认后12个月内交付验收。

（4）暗室制造商必须为业内知名专业制造商，暗室制造商或其分支机构/子公司必须具备生产加工厂及自有专业的施工安装团队、售后服务机构及备件仓库。不得采用外包加工生产及外包安装的方式。

### 二、培训

（1）中标供应商有义务对采购人正常使用和设备维护提供免费培训。

（2）中标供应商提供一次针对本次采购设备的操作和维护培训，为期至少2天时间，直至操作人员熟练掌握为止。

（3）培训的内容包括主要设备使用、配置管理、性能优化以及设备基本维护知识等。

### 三、安装及调试

（1）送货安装地点：按采购人要求。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

（4）供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

### 四、付款方式

在合同签订后五个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，待验收合格14天内无息退还（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）；合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，设备到货并安装调试完成且提供第三方合格计量检测报告后，支付合同金额的50%，待设备验收合格支付合同金额的10%。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购最高限价为¥2828.7262万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购最高限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局已出台《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易平台。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 6 | 针对本项目拟派人员名单（附件十二） |
| 7 | 整体实施方案包括满足本项目的供货、安装、调试、验收标准及方案 |
| 8 | 偏离表（附件十一） |
| 9 | 所投进口产品的合法有效授权（选用进口产品参与投标的须承诺在中标后10个工作日内提供） |
| 10 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 11 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件的详细描述说明等） |
| 12 | 培训计划 |
| 13 | 售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺 |
| 14 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 2 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市科技投资有限公司（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购内容

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

合同签订后，整体设备在1个月内到货并安装调试完毕，如因进口设备延误工期，经甲方同意后可延期至2个月。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，待验收合格14天内无息退还（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）。

第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，设备到货并安装调试完成后支付合同金额的50%，待设备验收合格支付合同金额的10%。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，质量保证期内提供所有软件的免费升级服务。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 投标供应商（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）—中国赛宝（东南）实验室电波暗室项目 | 大写： 小写： |  |

★开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） | 含 |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | 含 |
| 税金 | 含 |
| 其他相关费用 | 含 |
| 合计总价 |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市科技投资有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间到货并完成安装调试工作。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市科技投资有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                项目（项目编号：      ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |
| --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

针对本项目拟派实施人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十三

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；如本次采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  35分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分65分

| 序号 | 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2019年1月以来（以合同签订时间为准），投标人签订的类似电波暗室业绩合同，每提供1个有效合同得1分，最高3分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 2 | 超大型电波暗室招标内容及要求响应情况 | 针对超大型电波暗室章节带“■”项的技术要求，根据投标人提供的产品技术参数与招标文件要求的产品技术要求的响应情况进行评分。带“■”项的每项负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：投标人须在投标文件《技术偏离表》中对提供的产品技术参数进行响应，投标人必须如实地对招标技术参数中各条款作出明确的逐项响应。 | 33分 |
| 3 | 3m法电波暗室招标内容及要求响应情况 | 针对3m法电波暗室章节带“■”项的技术要求，根据投标人提供的产品技术参数与招标文件要求的产品技术要求的响应情况进行评分。带“■”项的每项负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：投标人须在投标文件《技术偏离表》中对提供的产品技术参数进行响应，投标人必须如实地对招标技术参数中各条款作出明确的逐项响应。 | 4.5分 |
| 4 | EV Chamber动力总成电波暗室招标内容及要求响应情况 | 针对EV Chamber动力总成电波暗室章节带“■”项的技术要求，根据投标人提供的产品技术参数与招标文件要求的产品技术要求的响应情况进行评分。带“■”项的每项负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：投标人须在投标文件《技术偏离表》中对提供的产品技术参数进行响应，投标人必须如实地对招标技术参数中各条款作出明确的逐项响应。 | 9分 |
| 5 | 设计方案 | 综合考虑投标人针对本项目的采购内容提供的整套设计方案是否充分考虑空间布局，可行性，功能是否完善等因素进行综合评审。0-4分 | 4分 |
| 6 | 实施方案 | 综合考虑投标人针对本次采购内容制定的详细实施方案、供货、设备安装和调试方案等进行综合评审。0-4.5分 | 4.5分 |
| 7 | 售后服务方案 | 综合考虑投标人针对本次采购内容制定的售后服务方案的合理性、可执行性进行评分。0-4分 | 4分 |
| 8 | 培训方案 | 综合考虑投标人针对本次采购内容制定培训方案的合理性、可执行性进行评分。0-3分 | 3分 |

注：所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任。

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。