温州市政府分散采购

招 标 文 件

项 目 编 号:  WZHX2022-10-314

项 目 名 称: 温州市省级生态环境质量自动监测站运维事权上收- 2023年空气自动监测站运维及监理服务

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 浙江省温州生态环境监测中心

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二二年十一月

# 目    录

目    录	1

投标邀请函	2

第一部分   投标供应商须知	3

一、 说  明	3

二、 招标文件	4

三、 投标文件的编制	5

四、 投标	9

五、 开标和评标	10

六、 授予合同	14

第二部分 合同主要条款	17

第三部分 附件	23

附件一  投 标 函	23

附件二  投标报价一览表	24

附件三  投标分项报价表	25

附件四  商务、技术偏离表	26

附件五  证明文件	28

（1）法定代表人授权书	28

（2）供应商基本情况表	29

（3）资格条件承诺函	30

（4）中小企业声明函	31

（5）残疾人福利性单位声明函	32

附件六  人员情况表	33

附件七  拟投入的车辆及设备一览表	35

附件八  履约评价表	36

附件九  项目业绩	37

附件十  诚信投标承诺书	39

附件十一  温州市站运维管理考核综合评议表	40

附件十二  运维检查情况考核表	42

第四部分  招标内容及要求	43

一、项目概况	43

二、采购内容一览表	43

三、运维服务内容及要求（标段一、标段二、标段三）	43

四、监理服务内容及要求（标段四）	59

五、相关说明	64

第五部分  评标原则及方法	65

政府采购活动现场确认声明书	72

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受浙江省温州生态环境监测中心委托就温州市省级生态环境质量自动监测站运维事权上收- 2023年空气自动监测站运维及监理服务项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时参加投标。

1．项目编号： WZHX2022-10-314

2．项目名称：温州市省级生态环境质量自动监测站运维事权上收- 2023年空气自动监测站运维及监理服务

3． 采 购 内 容：详见招标文件第五部分。

采 购 预 算: 标段一 194万元 ，标段二 191万元，标段三199万元 ，标段四112万元

4． 招标文件发售时间：2022年11月21日至2022年12月12日（未按规定时间及方式获取招标文件的潜在供应商拒绝参加投标，且其提出的质疑不予受理）

招标文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

招标文件获取方式：实行“政府采购云平台”在线申请获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”账号注册，后登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

5.  投标文件递交截止时间：2022年12月13日09:30分整；

递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标。

6． 开标时间：2022年12月13日09:30分整；

开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

评标地点：温州市政务服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易评标区）。

7． 采 购 人：浙江省温州生态环境监测中心

联系人： 陈先生

电话：0577-88836664

8． 招标代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市东游路东游大厦1505室

联系人：黄先生

手机：13336999988

电话 ：0577-88899199

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司

2022年11月21日

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。本项目标段一、标段三属于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目（标段）；标段二、标段四不属于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目（标段）。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商应具备的资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.2  本项目标段一、标段三专门面向中小企业进行采购，投标供应商须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小微企业划分标准；

2.3  本项目谢绝联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。投标供应商代表可以是法定代表人（事业单位为法定负责人，下同）或其有效授权的本单位人员，▲如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）、授权代表有效身份证件及社保部门近2个月内（按投标当日上溯，下同）出具的授权代表社保证明，否则授权代表身份不予认可，投标无效。）

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5．  投标供应商获取招标文件后，决定不参加本项目投标的，应在获取招标文件后5个工作日内以书面（加盖投标单位公章）电子邮件形式通知招标采购单位，如在规定期限内未收到投标供应商的书面函件，视为投标供应商同意参加投标。投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标的，将被采购单位列入非诚信供应商名单，影响其今后采购单位项目投标的诚信评价。

6. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

7.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

8.  ▲参加本项目投标的供应商必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

9. ▲投标供应商必须在投标文件中提供《资格条件承诺函》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

10.▲本项目标段一、标段三专门面向中小企业进行采购，参加该2个标段投标的中小微企业供应商须按照招标文件规定格式及要求在资格文件中出具《中小企业声明函》（格式附件五-4），不按规定格式及要求出具《中小企业声明函》的，将被视为不具有合格投标供应商资格，其投标将被拒绝。

11.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，参加标段二、标段四投标的小微企业将享受价格扣除优惠政策，具体详见第五部分价格评分相关规定。

12.  在线投标响应（电子投标）说明

12.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

12.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

12.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.  为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2．  投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件组成（各标段投标文件应分别独立制作）：

3.1  投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成：

标段一、标段三

（一）资格文件 （1）营业执照(或事业法人登记证书)复印件 （2）资格条件承诺函 （附件五-3） （3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有）（附件五-4、5） 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 （二）商务技术文件 （1）投标函 （附件一） （2）法定代表人授权书 （附件五-1） 投标供应商代表有效身份证件、社保证明（复印件） （3）供应商基本情况表 （附件五-2） （4）诚信投标承诺书 （附件十） （5）技术、商务条款偏离表 （附件四） （6）技术方案（按相关评分内容逐项列出） （7）技术力量投入 - 项目负责人情况表 （附件六-1） - 项目组人员一览表 （附件六-2） （8）服务保障能力 - 拟投入的运维车辆及相关设备一览表 （附件七） - 履约评价表 （附件八） （9）投标供应商相关证书 （10）投标供应商业绩 （附件九） （11）投标供应商认为需要提供的其他相关资料 （三）报价文件 （1）投标一览表 （附件二） （2）投标分项报价表 （附件三）

标段二、标段四

（一）资格文件 （1）营业执照(或事业法人登记证书)复印件 （2）资格条件承诺函 （附件五-3） 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 （二）商务技术文件 （1）投标函 （附件一） （2）法定代表人授权书 （附件五-1） 投标供应商代表有效身份证件、社保证明（复印件） （3）供应商基本情况表 （附件五-2） （4）诚信投标承诺书 （附件十） （5）技术、商务条款偏离表 （附件四） （6）技术方案（按相关评分内容逐项列出） （7）技术力量投入 - 项目负责人情况表 （附件六-1） - 项目组人员一览表 （附件六-2） （8）服务保障能力 - 拟投入的运维车辆及相关设备一览表 （附件七） - 履约评价表 （附件八） （9）投标供应商相关证书 （10）投标供应商业绩 （附件九） （11）投标供应商认为需要提供的其他相关资料 （三）报价文件 （1）投标一览表 （附件二） （2）投标分项报价表 （附件三） （3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有）（附件五-4、5）

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由投标供应商自行承担。

4．  投标报价

4.1 投标报价是指供应商为完全履行合同义务在运维期实施过程中所产生的全部费用，包括人员费用、运维（包括维修维护、检验校准、试剂耗材、水电通讯等）服务或监理服务相关费用、车辆设备使用费用、交通食宿费用、管理费、利润、税金、招标代理服务费、不可预见费用及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4.2  投标供应商必须按第三部分附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价。

4.4  ▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标有效期

5.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标采购单位可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件，强行撤销投标文件的，应按预算（或最高限价）金额的2%赔偿对采购代理代理机构及采购人造成的损失。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，不同标段的投标文件应分别独立制作。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置加盖单位公章（或CA电子公章）以及供应商代表签字，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及供应商代表签字，否则视为未提供。

6.4  商务技术文件和报价文件的封面应清楚写明“商务技术文件或报价文件”字样、投标项目名称、编号、标段名称、标段号、供应商名称、日期，并加盖单位公章（或CA电子公章）。

6.5  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.7  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

6.8  本招标文件里“评分内容”中要求提供的各种证书、证件、证明资料须原件备查，即投标供应商在投标时不需要提供原件，如采购人、招标代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及招标代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

6.9  本招标文件中要求提供的材料复印件与扫描件效力等同。

7.  投标文件的签章

7.1投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应按要求加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）、法定代表人签章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）、投标供应商代表签字。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签字。

8.  投标文件的形式

8.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2 电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.  投标文件的份数

9.1 电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2 备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理代理机构。

10. 投标文件的效力

10.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点，具体以采购代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市东游路东游大厦1505室；邮件接收人：张女士；联系电话：0577-88899199；邮箱：155400207@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商代表应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 五、 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后规定的时间内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（155400207@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.8 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签字的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的实质性条款，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在资格文件和商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（9）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（10）未按照采购文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。

3.10 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.11投标供应商在政采云系统上的电子投标报价金额与投标文件中“投标报价一览表”投标报价金额不一致的，以投标报价一览表为准，并对政采云系统上电子投标报价金额进行修正，▲如投标供应商不接受修正的其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标各标段由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按各标段有效投标供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为该标段第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术方案得分高的为中标供应商）。有供应商符合6.3款规定情形的按该条款执行。

6.3  投标供应商在参加本项目多个标段投标时，最多只能中标1个标段，具体按照标段号（1-4）顺序排列确定中标标段，即投标供应商已被推荐为前一标段第一中标候选人的，不再被推荐为后序标段的中标候选人，但参与评审。

6.4  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新开展政府采购活动。

6.5  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.6  采购人对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8.   电子交易活动的中止

8.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.2 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

9． 未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

10. 特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

4.2  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.4  合同一式四份，其中采购人和中标供应商各二份。中标供应商在采购合同签订后1个工作日内应将合同扫描件交招标代理机构备案。

5．  履约保证金

本项目不要求履约保证金。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

6.2  提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的供应商，在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予接受。

6.3  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处  项先生、蔡女士，监督投诉电话：0577-88532725、88521948。

6.4  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7．  招标代理服务费（费用包括代理费、标书论证费和项目验收费用）

7.1  招标代理服务费：标段一1.66万元，标段二 1.65万元，标段三1.71万元，标段四 0.98万元；由各标段中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。

7.2  招标代理服务费可以是现金或转账。

7.3  中标供应商未按规定时间交纳招标代理服务费的，将由采购人在支付给中标供应商的合同款中直接扣除转付给招标代理机构，并上报采购监管部门将其列入非诚信单位名单。

# 第二部分 合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

采 购 单 位： 浙江省温州生态环境监测中心

中标供应商：_ _

签  订 日 期：___________________

采购单位：                            （以下称甲方）

中标供应商:                           （以下称乙方）

甲方采购的                    （项目名称)          (项目编号）在国内以公开方式进行采购，经评标委员会综合评定                 （中标供应商名称）为该项目标段      中标供应商。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同如下。

一、合同文件

本合同由下列文件组成：

- 合同主要条款

- 合同补充条款或说明（如有）

- 中标通知书

- 承诺书  （含询标时承诺）

- 招标文件

- 投标文件

二、合同服务内容及要求

2.1  项目服务期

运维服务期1年 ，自202  年  月  日起至202  年  月  日止。

2.2  服务内容（运维/监理）

见招标文件第四部分“招标内容及要求”中相关内容

三、合同金额及付款方式

3.1  本合同金额（含税）为人民币        万元，大写：               人民币；包括人员费用、运维（包括维修维护、检验校准、试剂耗材、水电通讯等）服务或监理服务相关费用、车辆设备使用费用、交通食宿费用、履约验收费、管理费、利润、税金、不可预见费用及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3.2  ▲付款方式

（1）第一笔合同款：签订合同后，甲方在收到乙方提供的正式发票后7个工作日内，一、二、三标段各支付50万元的合同款，四标段支付42.5万元的合同款；

（2）剩余合同款：运维结束并验收合格后，甲方在收到乙方提供的正式发票后7个工作日内向乙方支付剩余合同款。

注：以上款项支付均以财政资金到位为前提。

四、有关费用的规定

项目验收等相关费用（如会务费、专家费等）由乙方支付；其余实施过程中一切费用均由乙方自理。

五、 权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的响应及承诺）。乙方未能如期达到本合同要求，甲方有权解除本合同，除扣除相应合同款外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

2、甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的检查、监督和质量考核，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

3、甲方有权对乙方不履行合同义务及其投标承诺的行为予以追究责任。

4、甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题使之顺利开展工作。

5、甲方可要求乙方调整不合格项目组成员，并在要求的时间内及时调整到位。

6、甲方审核乙方履约情况，按合同规定对乙方进行工作考核，乙方必须无条件配合。

7、按合同规定，根据项目服务质量和考核结果向乙方支付合同款。

8、甲方有权根据政策的变动并结合实际情况对合同项目内容进行修改和补充，乙方须积极配合。

9、本合同的项目实施经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位致使合同款项延期支付，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方将扣罚合同款项直至单方终止合同而不承担任何违约责任。

10、合同及招标文件中规定的其他权利义务。

（二）乙方权利和义务

  - 乙方有权根据合同约定领取项目合同款。

  - 乙方应在委托代理范围内全面、高效、优质的提供合同规定的各项运维服务要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括投标文件的响应及承诺）。

  - 乙方应按甲方的要求开展工作，技术方案应事先征得甲方审查同意方可予以实施。如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的书面同意后方可实施。

  - 乙方应接受甲方的监督、检查及质量考核，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

  - 乙方保证在合同履行过程中采用先进的技术、合格优质的服务、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的维护服务要求；乙方应保证通过高质量服务，具有使甲方满意的服务效果。

  - 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

  - 乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

  - 无论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；监测数据及相关成果归采购人所有，未经甲方同意乙方均不得以任何方式和渠道使用或向外界传递任何监测数据及相关成果。

  - 项目期间因乙方过失造成甲方资产损失损坏的，由乙方负责并赔偿。

  - 乙方现场技术人员的安全施工作业由乙方全权负责，并应切实做好安全防范工作，避免在工作中出现人身与财产的意外损害。

  - 乙方认为合同履约达到验收条件时，应按照合同约定向甲方书面发起验收申请，同时提交验收所需的全部文档资料，并积极配合甲方完成项目履约验收工作。

  - 合同及招标文件中规定的其他权利义务。

六、知识产权及保密条款

6.1 本项目所形成的所有数据及报告的所有权均归甲方所有。未经甲方授权，乙方无权使用任何成果数据或将成果数据、检查结果提供给任何第三方。成果数据及报告发送和保管人员应遵守相关保密规定，为甲方保密，并承担安全、保密责任。如发现有成果泄密情况，甲方可根据国家有关法律向对方追究法律责任。

6.2 乙方保证最终提供给甲方的工作成果不得包含任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。如若发生侵权事件，其侵权责任与甲方无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方的利益。

6.3 如第三方指控乙方提供给甲方的项目成果侵犯该方相关知识产权，乙方将自费就上述指控为甲方辩护，并支付诉讼或经甲方同意的和解中甲方发生的一切费用、损害赔偿金、损失和律师费。

6.4 本合同条款的规定不因本合同的到期而失效。

七、其他

7.1 本项目不得转让或擅自分包。若在项目开发中确需寻找合作单位，须经甲方认可。如发现擅自转让或分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担。

7.2 乙方在投标时填报的项目负责人、技术实施人员等实质性内容，未经甲方同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现因擅自更换以上人员，甲方有权随时终止合同，并向乙方提出索赔要求。

7.3 如果甲方提出索赔乙方未能在3天内予以答复，则该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的3天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

八、不可抗力

8.1不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

8.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、违约责任

1、甲方违约

（1）甲方未按约定及时提供基础资料，或受客观原因的制约未能履行合同约定职责的，有责任采取措施，消除影响。

（2）在合同履行期间，因甲方自身原因要求终止合同，如乙方实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分应由甲方补齐。若甲方支付的合同款在扣除上述款项后还有剩余，乙方应如数退还。

（3）合同规定的其他违约情形。

2、乙方违约

（1）除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的服务日期进场提供服务，甲方应从合同价款中扣除误期违约金。每延误一天的违约金按合同总价的百分之零点三（0.3%）计收，直至提供合格服务为止。误期违约金累计超过合同总价百分之八（8%）的，甲方有权终止执行合同，并保留追究乙方赔偿责任的权利。

（3）乙方无正当理由单方拖延、中止或终止履行合同的（不可抗力除外），甲方可向乙方发出督促其履行合同义务的通知。若甲方发出通知后5日内未收到满意的书面答复，甲方将有权视情形在发出通知后20日内或甲方认为合理的时间内向乙方发出解除本合同的通知，该通知到达乙方时合同即行终止。乙方应向甲方偿付违约金，如合同已履约部分未达到50%工作量，违约金按合同总价的30％计算；如合同已履约部分达到或超过50%工作量，违约金按合同总价的20％计算；如合同已履约达到或超过75%工作量，违约金按合同总价的10％计算。同时，甲方预付合同款在扣除乙方有效工作量产生的服务费用后如有剩余应全部退还。

（4）乙方如有更换项目组人员的，应经过甲方认可，甲方将根据对项目实施的影响程度决定是否扣除违约金（违约金扣除标准：项目负责人每人次人民币10万元、项目组其他人员每人次人民币2万元）、终止合同等。

（5）乙方违约行为经甲方书面告知后未在甲方要求的时间内进行整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方每次扣罚乙方违约金1万元，扣罚次数满5次的，甲方有权终止合同。

（6）合同规定的其他违约情形。

3、各方违约金累计上限不超过合同总金额的30%。

十、考核要求

见招标文件第四部分“招标内容及要求”中规定的考核内容及要求

十一、争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十二、合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、合同规定的需终止合同的情形。

3、当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

（三）乙方因不可抗力或自身原因无法继续履行合同，须提前20日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可终止。如因项目实施方案发生变更或受政府政策影响，甲方须提前20日通知乙方后可提前解除本合同。

十三、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

十四、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十五、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式电传、电报或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十六、合同份数

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

# 第三部分 附件

## 附件一  投 标 函

投 标 函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

根据贵方为                       项目（编号：             ）的投标邀请，我方   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的该项目第     标段的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月   日

## 附件二  投标报价一览表

投标报价一览表（标段  ）

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 名 称 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市省级生态环境质量自动监测站运维事权上收- 2023年空气自动监测站运维及监理服务 |  |  |
| 投标报价 （大写） |  | 元 |  |

注：

1. 投标报价是指供应商为完全履行合同义务在运维期实施过程中所产生的全部费用，包括人员费用、运维（包括维修维护、检验校准、试剂耗材、水电通讯等）服务或监理服务相关费用、车辆设备使用费用、交通食宿费用、履约验收费、管理费、利润、税金、不可预见费用及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2.此投标一览表中投标报价应与附件三“投标分项报价表”中“总计价”相一致,不一致的以投标一览表为准。

3．▲此表不得自行增减内容，不按要求提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月   日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表（标段  ）

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项 目 | 金额（万元） | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计价 |  |  |  |

注：1. 供应商根据投标报价各分项报价的组成逐项列出，表内合计价应与附件二“投标报价一览表”中的报价相一致。

2. ▲不按要求提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）:

日    期：    年   月   日

## 附件四  商务、技术偏离表

（1）商务偏离表（标段  ）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 响应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

（2）技术偏离表（标段  ）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 响应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 附件五  证明文件

## （1）法定代表人授权书

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）  法定代表人        授权   （全权代表姓名）  为全权代表，参加贵办组织的        （项目名称、编号）      的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，本授权无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

（或法定负责人）

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 发证部门 |  | 执照证号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 初级职称 |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书等有关复印件。

## （3）资格条件承诺函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

▲不按要求提交本承诺书按无效标处理。

## （4）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （填写采购单位名称）        的   （填写项目名称）   项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.         （填写项目名称）    项目，属于 其他未列明行业，承接企业为      （填写企业名称）     ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业或小型企业或微型企业)  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 请投标供应商按本函规定格式及要求完整填写并加盖单位公章，否则视为无效。

- 投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 不属于中小微企业的无需出具该声明函。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的                项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：    年  月  日

## 附件六  人员情况表

（1）项目负责人情况表（标段  ）

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称（或资格） |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目负责人经验（按评分要求提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 项目合同签订日期 | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表应附相关证书、经验证明、社保证明等复印件；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组人员一览表（标段  ）

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称/资质 | 证书号 | 拟任何职 | 是否为驻温人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1、本表应附人员相关证书证明、社保证明等复印件。。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

3、本表所列人员作为专家评分的首要依据，未列入本表的人员将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件七  拟投入的车辆及设备一览表

拟投入的车辆及设备一览表（标段  ）

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 已使用 年限 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为拟投入本项目的车辆及相关设备情况（提供相关证明）。

2. 本表中所列设备价格不计入综合单价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件八  履约评价表

履约评价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同执行 时间 |  |
| 评定结论:（等级分为：优、良好、一般、较差） |  |

注：本表格式仅供参考。

业主单位名称（公章）：

日    期：    年   月   日

## 附件九  项目业绩

（1）项目业绩（标段一、二、三）

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 用户单位 | 合同金额 | 合同 日期 | 联系方式 | 运维站点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的省控环境空气自动站或工业园区自动站运维案例 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的VOC设备运维案例 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、本表适用第1、2、3标段，可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）项目业绩（标段四）

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 用户单位 | 合同金额 | 合同 日期 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的空气自动监测站运维项目案例 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的空气自动监测站运维监理（现场检查）项目案例 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的VOC自动监测站运维监理（现场检查）项目案例 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、本表适用第4标段，可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件十  诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

浙江省温州生态环境监测中心：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

- 自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

- 投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

- 保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

- 保证绝不向采购人、采购代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

- 如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同。

我方若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：   年   月   日

▲不按要求提交本承诺书按无效标处理。

## 附件十一  温州市站运维管理考核综合评议表

表1： 温州市VOCs监测站运维考核表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求(具体对照招标文件) | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.VOC维护 （40分） | 站房（10分） | 清洁整齐，及时检查避雷、消防、供电、空调（去湿）等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境。 |  |
|  | 仪器系统维护（20分） | 定期更换内外标气、载气、活性炭、泵油等易耗品；保证氢空一体机、稳压机等正常运行；保证仪器采集处理系统正常，管理畅通；故障时及时修复或更换备机。 |  |
|  | 通讯、数据传输（10分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）。 |  |
| 二.档案管理 （30分） | 数据审核 （15分） | 按时根据省中心要求将仪器采集数据审核后上传，报表上报业主单位。 |  |
|  | 分析报告（15分） | 月材料汇总：每月10日前汇总上一个月的相关运行维护记录材料，上一个月监测数据VOCs分析报告。全年运行总结报告：定期服务满12个月后，提供一份全年运行总结报告。 |  |
| 三.质控管理 （20分） | 质控样核查（10分） | 每日做好内外标校准，每半年进行5个点以上的多点校准（每年校准3次），做好记录。 |  |
|  | 有效数据获取率（10分） | 有效数据获取率按仪器运行不得低于80% |  |
| 四．应急能力 （10分） | 仪器故障、突发事件应急处置能力（5分） | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，接到用户通知后须在2小时内做出响应，4小时以内到子站现场，处理故障并将信息反馈业主，并在24小时以内解决问题。 |  |
| 总分 |  |  |  |

表 2温州市环境空气质量自动监测站运行管理考核综合评议表

| 考核站位： |  |  | 考核月份： |  | 总 分： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 分值 | 检查结果 | 评分 |
| 1 | 子站内环境 | 物品堆放,室内环境是否整洁 |  | 5 |  |  |
|  |  | 仪器外观是否整齐 |  | 5 |  |  |
| 2 | 子站外环境 | 子站和采样口周边环境是否整洁 |  | 5 |  |  |
| 3 | 颗粒物 采样系统 | 切割器是否清洁 |  | 5 |  |  |
|  |  | 流量是否在范围内 |  | 5 |  |  |
|  |  | 仪器是否有漏水现象，电源老化等 |  | 5 |  |  |
| 4 | 气象参数 | 设备是否清洁，运行是否正常 |  | 5 |  |  |
| 5 | 监测档案 | 设备巡检维护记录是否完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 气态监测项目质控校准记录（浊度、流量） |  | 5 |  |  |
|  |  | 颗粒物质控校准记录（包括流量、浊度） |  | 5 |  |  |
|  |  | 颗粒物项目切割器、采样管清洁记录 |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备维修记录 |  | 5 |  |  |
|  |  | 耗品耗材更换记录 |  | 5 |  |  |
| 6 | 仪器设备 | 仪器是否正常运行 |  | 5 |  |  |
|  |  | 仪器外观是否整齐 |  | 5 |  |  |
| 7 | 摄像系统 | 摄像是否正常运行 |  | 5 |  |  |
|  |  | 视频能否远程观看 |  | 5 |  |  |
| 8 | 有效数据获取率 | 数据有效率大于95%为满分，85-95%按比例给分。 |  | 15 |  |  |
| 9 | 故障响应 | 采用扣分制，每次未及时响应扣3分 |  | —— |  |  |

## 附件十二  运维检查情况考核表

运维检查情况考核表

考核时间：

| 考核内容及评分标准 | 考核要求(具体对照招标文件) | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 气站每月检查任务完成情况（30） | 每月是否全部完成所有站点检查 |  |
| 气站每月检查任务报告提交情况（10） | 是否按时提交每月检查报告 |  |
| 气站季度质控检查任务完成情况（30） | 每季度是否完成所有站点质控检查 |  |
| 气站季度检查任务报告提交情况（10） | 是否按时提交质控检查报告 |  |
| 对运维工作考核完成情况 （20） | 按业主单位规定，每季度提交对各个站点运维工作打分表。 |  |
| 抽查情况（30分） | 在业主单位或浙江省生态环境监测中心等上级部门组织的抽查中，发现存在明显运维问题或数据质量问题而运维检查单位未发现的，或发现监管过程及结果明显有失公平公正之处的，每发现一次扣30分。 |  |
| 总分 |  |  |

# 第四部分  招标内容及要求

## 一、项目概况

1、为贯彻落实国家和省委、省政府关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革、生态环境领域财政事权和支出责任划分等工作部署，根据生态环境监测事权划分要求，按照“谁考核、谁监测”的原则，根据《浙江省生态环境厅关于上收省级生态环境质量监测事权的通知》（浙环函〔2020〕302号）、《浙江省生态环境厅关于做好省控环境质量自动监测站上收移交工作的函》（浙环便函〔2021〕198号）要求，采购人将委托第三方对温州市省控空气自动监测站点及工业园区自动站进行全托管运维管理和监理。

2、本项目分为4个标段，▲投标供应商根据自己的技术和商务优势可对全部标段或一个或多个标段进行投标，但不得只对标段中部分采购内容进行投标。

3、投标供应商在参加本项目多个标段投标时，最多只能中标1个标段，具体按照标段号（1-4）顺序排列确定中标标段，即投标供应商已被推荐为前一标段第一中标候选人的，不再被推荐为后序标段的中标候选人，但作为合格供应商参与评审。

4、▲为保证温州市省控水质、空气自动监测站运维及监理服务工作形成良性公平的竞争机制，参加本项目的投标供应商不得承担有（或已中标）温州市省级生态环境质量自动监测站运维事权上收-2023年水质自动监测站运维及监理服务项目的服务工作，如具有以上情形将按无效标处理。（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商视为一家供应商）

## 二、采购内容一览表

| 标段 | 标段名称及内容 | 数量 | 服务期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4个省控环境空气自动监测站及4个省控重点工业园区自动站运维 | 1项 | 一年 | 194万元 |
| 二 | 3个省控环境空气自动监测站及5个省控重点工业园区自动站运维 | 1项 | 一年 | 191万元 |
| 三 | 9个省控环境空气自动监测站及2个省控重点工业园区自动站运维 | 1项 | 一年 | 199万元 |
| 四 | 省控环境空气自动监测站及工业园区自动站运维监理 | 1项 | 一年 | 112万元 |

## 三、运维服务内容及要求（标段一、标段二、标段三）

### （一）站点清单

### 1、标段一省控环境空气自动监测站及工业园区站列表

1.1温州市省控环境空气自动监测站

| 序号 | 地区 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市 | 乐成 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 乐清市 | 柳市 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 3 | 永嘉县 | 上塘 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 4 | 永嘉县 | 瓯北 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

1.2温州市省控重点工业园区自动站运维列表

| 省控重点工业园区自动站运维列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 园区（开发区）名称 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| 1 | 鹿城区 | 鹿城鞋都产业园区 | 丰门 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 乐清市 | 浙江乐清经济开发区 | 电力科创中心 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 3 | 乐清市 | 乐清市环保产业园区 | 科技创业园 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 4 | 永嘉县 | 永嘉工业园区 | 瓯北工业区 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

1.3对应标段一站点仪器设备配置情况表

| 序号 | 站点 | 仪器 | 厂商 | 型号 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯北工业区 | NOx | ThermoFisher | 42i | 电信 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
|  |  | VOCs | 鹏宇 | ZF-PKU-VOC1007 |  |
| 2 | 瓯北 | 差分吸收光谱分析仪 | OPSIS | AR500 | 联通 |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 3 | 上塘 | 差分吸收光谱分析仪 | OPSIS | AR500 | 联通 |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 4 | 乐成 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 能见度 | Biral | SWS-100 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500-UMB |  |
| 5 | 柳市 | 差分吸收光谱分析仪 | OPSIS | AR500 | 联通 |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500-UMB |  |
| 6 | 科技创业园 | NOx | ThermoFisher | 42i | 电信 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | 智翔宇 | MULTi-5P |  |
| 7 | 电力科创中心 | NOx | 聚光科技 | AQMS-600 | 电信 |
|  |  | SO2 | 聚光科技 | AQMS-500 |  |
|  |  | CO | 聚光科技 | AQMS-400 |  |
|  |  | O3 | 聚光科技 | AQMS-300 |  |
|  |  | PM10 | 聚光科技 | BPM-200 |  |
|  |  | PM2.5 | 聚光科技 | BPM-200 |  |
|  |  | 动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 |  |
|  |  | 零气发生器 | 聚光科技 | AQMS-100 |  |
|  |  | 气象五参 | 智翔宇 | MULTi-5P |  |
|  |  | VOCs | 谱育科技 | EXPEC2000 |  |
|  |  | 氢气发生器 | 谱育科技 | EXPEC300 |  |
|  |  | 动态校准仪 | 谱育科技 | D3000 |  |
|  |  | 零气发生器 | 谱育科技 | EXPEC360 |  |
| 8 | 丰门 | NOx | 聚光科技 | AQMS-600 | 电信 |
|  |  | SO2 | 聚光科技 | AQMS-500 |  |
|  |  | CO | 聚光科技 | AQMS-400 |  |
|  |  | O3 | 聚光科技 | AQMS-300 |  |
|  |  | PM10 | 聚光科技 | BPM-200 |  |
|  |  | PM2.5 | 聚光科技 | BPM-200 |  |
|  |  | 动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 |  |
|  |  | 零气发生器 | 聚光科技 | AQMS-100 |  |
|  |  | 气象五参 | 智翔宇 | MULTi-5P |  |
|  |  | VOCs | 天虹 | TH-300B |  |

### 2、标段二省控环境空气自动监测站及工业园区站列表

2.1温州市省控环境空气自动监测站

| 温州市省控环境空气自动监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| 1 | 洞头区 | 洞头气象局 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 瑞安市 | 花园桥 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 3 | 瑞安市 | 安阳新区 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

2.2温州市省控重点工业园区自动站运维列表

| 省控重点工业园区自动站运维列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 园区（开发区）名称 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| 1 | 龙湾区 | 温州高新技术产业开发区（浙南科技城） | 瑶溪 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 瓯海区 | 浙江瓯海经济开发区 | 瓯海经开区 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 3 | 瓯江口产业集聚区 | 温州瓯江口产业集聚区 | 外国语学校 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 4 | 经开区 | 温州浙南沿海先进装备产业集聚区 | 金海 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 5 | 瑞安市 | 浙江瑞安经济开发区 | 瑞安经开区 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

2.3对应标段二站点仪器设备配置情况表

| 序号 | 站点 | 仪器 | 厂商 | 型号 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外国语学校 | NOx | ThermoFisher | 42i | 电信 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 2 | 瓯海经开区 | NOx | ThermoFisher | 42i | 移动 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | 思维高科 | SW600 |  |
|  |  | VOCS | 禾信质谱 | AC-GCMS1000 |  |
| 3 | 瑶溪 | NOx | 宇星科技 | YX-NAMS | 电信 |
|  |  | SO2 | 宇星科技 | YX-SAMS |  |
|  |  | CO | 宇星科技 | YX-CAMS |  |
|  |  | O3 | 宇星科技 | YX-OAMS |  |
|  |  | PM10 | 宇星科技 | YX-PAMS |  |
|  |  | PM2.5 | 宇星科技 | YX-PM2.5 |  |
|  |  | 动态校准仪 | 宇星科技 | YX-MCMS |  |
|  |  | 零气发生器 | 宇星科技 | YX-ZUMS |  |
|  |  | 气象五参 | 宇星科技 | YX-WUMS-500 |  |
| 4 | 金海 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象六参 | 斯威高科 | SW600C |  |
|  |  | VOCs | 鹏宇 | ZF-PKU-VOC1007 |  |
| 5 | 安阳新区 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 6 | 花园桥 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 7 | 瑞安经开区 | NOx | ThermoFisher | 42i | 华数 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
|  |  | VOCs | 禾信 | AC-GCMS 1000 |  |
| 8 | 洞头气象局 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |

### 3、标段三省控环境空气自动监测站及工业园区站列表

3.1温州市省控环境空气自动监测站

| 温州市省控环境空气自动监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| 1 | 文成县 | 大峃 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 文成县 | 文成中学 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 3 | 平阳县 | 平阳监测站 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 4 | 平阳县 | 平阳县政府 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 5 | 泰顺县 | 罗阳 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 6 | 泰顺县 | 泰顺实验中学 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 7 | 苍南县 | 灵溪 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 8 | 苍南县 | 苍南中学 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 9 | 龙港市 | 龙港 | 常规六参数 | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

3.2温州市省控重点工业园区自动站运维列表

| 省控重点工业园区自动站运维列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 园区（开发区）名称 | 运维站点 | 运维站点参数 | 数量 | 运维（月） | 运维时间 |
| 1 | 平阳县 | 浙江平阳经济开发区 | 海西 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |
| 2 | 苍南县 | 浙江苍南工业园区 | 苍南园区 | 常规六参数、VOCs | 1 | 12 | 2022.12.1- 2023.11.30 |

3.3 对应标段三各站点仪器设备配置情况表

| 序号 | 站点 | 仪器 | 厂商 | 型号 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳监测站 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | ws500-umb |  |
| 2 | 平阳县政府 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | 德国lufft | ws500-umb |  |
| 3 | 海西 | NOx | ThermoFisher | 5030i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 42i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | 思威高科 | sw500 |  |
|  |  | VOCs（57种） | Thermo Scientific | 5900-c |  |
|  |  | 能见度 | 思威高科 | sw106 |  |
| 4 | 罗阳 | CO | ThermoFisher | 48i | 联通 |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 差分吸收光谱分析仪 | OPSIS | AR500 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 5 | 泰顺实验中学 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | O3校准仪 | ThermoFisher | 49ips |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 6 | 大峃 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | O3校准仪 | ThermoFisher | 49ips |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 7 | 文成中学 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 8 | 龙港 | NOx | ThermoFisher | 42i | 电信 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ESA | MGC 101 |  |
|  |  | 零气发生器 | ESA | ZAG 7001 |  |
| 9 | 灵溪 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030 |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 黑碳仪 | ThermoFisher | 5012 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 10 | 苍南中学 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
| 11 | 苍南园区 | NOx | ThermoFisher | 42i | 联通 |
|  |  | SO2 | ThermoFisher | 43i |  |
|  |  | CO | ThermoFisher | 48i |  |
|  |  | O3 | ThermoFisher | 49i |  |
|  |  | PM10 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | PM2.5 | ThermoFisher | 5030i |  |
|  |  | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i |  |
|  |  | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 |  |
|  |  | 气象五参 | LUFFT | WS500UMB |  |
|  |  | VOCs | 鹏宇 | ZF-PKU-VOC1007 |  |

### （二）总体要求

1、本次运维工作范围包括：负责本次托管空气站设备的日常运维、现场质控、维护维修、站点站房及相关设施的管理；承担实时监测数据和信息采集、传输；建立异常数据快速响应机制，及时处理数据中断、异常情况等相关工作，并协助采购人负责监测站点的安全看护、视频监控、空调、避雷、电源和外部供电等附属设备的维修维护等辅助工作。供应商需按要求定期缴纳站点电费及通讯费。

2、在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到采购人要求的考核指标要求，使空气自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

（1）运维需要的所有配件、耗材、人工、车辆、防雷、电费、通讯费等费用，技术培训及服务等，全部包含在投标总价中。

（2）合同期内提供技术服务专线电话，1小时电话响应，3小时内赶到现场，提供7×24小时的全天候服务。

（3）按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）（总站气函〔2019〕0785号）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》等要求进行运行维护及管理。当采购人依据国家和省级有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

（4）在环境空气自动监测及重点工业园区环境空气自动监测站系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。运行单位应积极协助中心站完成总站、省中心对自动监测站运行检查及考核工作。

（5）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（6）对投标人装备的要求：

1）在项目当地配备专业技术人员，配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种硬件接口线、接口调试软件及常用零部件等。

2）为本项目常备【常规六项】备机一套，确保运维项目的应急使用。【VOC设备】同品牌的主要备品、配件。

3）为本项目配置每个标段至少配备4名有相关工作经验的专业技术人员、1名数据审核人员，至少2辆运维车辆，运维车辆和技术人员必须为本项目专用。专业技术人员队伍应保持相对稳定，并在中标后一个月内提供聘用合同及职工社会保险缴纳有效材料（原件及复印件）供采购人查验。

4）运维技术人员须在正式运维前熟练操作其标段内所包含的仪器，因运维不当造成仪器损坏由该中标人承担相应责任并赔偿损失。采购人有权对中标人派出的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购人有权要求更换技术人员，中标人在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。合同期内运维技术人员的一切开支（如食宿、差旅费等）由中标供应商负责。同时，运维技术人员在运维期间须遵守用户的相应管理制度，并与用户签订保密协议。如因违反管理规定或保密协议，采购人有权追究中标人及该名运维技术人员的相应责任并赔偿相应损失。

5）数据审核人员必须具备相关工作经验，熟悉环境空气质量相关标准，自备电脑专职驻采购人单位协助采购人进行数据审核，报表制作等，并遵守采购单位相关工作制度，服从相关工作安排。

（7）数据保密要求：在委托管理期间，中标人应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

（8）项目交接检测

1）在合同生效前中标人应与采购人共同对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2）签定合同后中标人必须在两周内完成与原有运维方做好技术交接。

3）临近合同期满前，中标人必须对每个自动监测站的仪器设备及系统进行全面的性能测试，确保系统运行良好并与采购人授予其合同前的性能状态保持一致。

4）合同终止前，中标人须按照上述要求与采购人或其指定的其他运维服务商进行逆向交接。

- （三）运维服务内容

- 1、日常运维服务

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）保持站房外部20m以内的环境清洁；

（3）关注监测站及周边半径1公里范围内明显的环境变化，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告采购人；

（4）查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施、供暖设施等情况，保证系统的正常运行；

（5）检查室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行；

（6）检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、气象杆和天线设施，查看站房外围的隔离栅栏有无损坏情况，查看周围树木是否需要修剪；

（7）检查站房辅助设施，包括视频监控、稳压电源、UPS等是否正常；

（8）定期检查消防和安全设施；

（9）每次维护后做好系统运行维护记录；

（10）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 2、主要仪器运行维护具体内容

- 2.1 每周工作内容如下：

每个站点每周至少巡检 1 次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对气态分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（9）检查站房内温度是否保持在30℃以下，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节应特别注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（10）应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（11）应经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；结合气象预报，在大风、强降水天气来临前，进行站房安全预防性检查，保证站房安全；每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；

（12）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

（13）每周对气象仪器的运行情况进行检查；

（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（15）重污染天气过程结束后，及时清洗采样系统管路；

（16）各分析仪器运行状况或工作参数是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常；

（17）采样头周围1m范围内无障碍物或其他采样口，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。采样口具有 270°以上自由空间（自由空间应包括主导风向）。采样头防护网应完整；

（18）在经常出现雷雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

（19）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

- 2.2 每月工作内容如下：

（1）检查气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准；

（2）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

- 2.3 每两个月工作内容如下：

用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计，校准相关的自动仪器。

- 2.4 每季度工作内容如下：

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 2.5 每半年工作内容如下：

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）对动态校准仪流量进行单点检查，超过规定范围的进行多点检查，必要时校准；

（3）采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；

（4）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行核查；

（5）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

（6）对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。

3.3.2.6 每年工作内容如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

- 2.6 运维单位应建立站点维护档案

将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，参照统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）站点运行维护记录表；

（2）气态污染物监测仪校准检查记录；

（3）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（4）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（5）站点主要消耗材料使用登记表；

（6）多点线性校准表格；

（7）站点室内外环境记录；

（8）标准物质使用记录；

（9）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 2.7 质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个运维站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产或认可的有证标准物质，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将站点所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到市局或指定单位提供的标准设备，每半年将站点所用的臭氧标准向市局或指定单位提供的标准设备进行溯源，每半年对站点所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

对需要检定和校准的其他仪器设备按要求定期开展检定和校准工作。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④分析仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）异常数据的审核与检验

运维单位应对监测数据异常值进行分析，查明原因，24 小时内处理并上报采购人。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，如果根据管理需要进行调整或修订，需经采购人同意并备案。巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，定期进行整理归档。

- 2.8 系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

- 2.9 环境空气VOCs连续分析仪设备运维要求

1.每日维护内容

①系统状态检查：通过远程方式检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。

②基线检查：按照说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

③保留时间漂移：根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求则重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，进行重积分。对于采用中心切割法的系统，审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

④质谱检测器内标响应检查：对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准根据系统作业指导书执行。

⑤数据标识与重积分：日审核结束后，对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

⑥数据审核：数据审核在72小时内完成。

2.每周巡检内容

①监测站房及辅助设备周巡检

a．检查采样总管进气、排气是否正常。

b．检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水及时进行清洁干燥处理。

c．检查站房排风排气装置工作是否正常。

d．检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前更换。

e．检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

f．检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

g．检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

h．检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

i．检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

j．记录巡检情况。

②自动监测系统周巡检

a．富集/解析模块参数设置检查

检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

b．富集/解析模块运行情况检查

检查低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，及时排查以免响应分析。FID检测器的检测系统可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

c．气相色谱、检测器参数设置检查

检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

d．气相色谱、检测器运行情况检查

检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常及时停机检查，排查问题。

3.其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

- 3、应急管理

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈采购人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购人。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回采购人指定地点，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。

- 4、维修管理

在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复。如遇超出运维能力情况无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。

- 5、数据要求

5.1有效监测天数：常规六参数(SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)的单个子参数月有效监测天数必须≥27天（2月份≥25天）。

5.2有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、O3）的单台有效数据捕获率应达到95%以上； VOC有效数据捕获率应达到80%以上。

- 6、总结汇报

全年运行总结报告：运维结束前，提供一份该合同期内运行维护总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。VOC报告必须含有本期数据分析，运维工作总结，巡检维护明细，问题处理明细，耗材和配件更换明细，质控、比对、校准明细等内容，书面报告作为运行维护考核依据之一。

- （四）考核/计费办法

1、方法与内容

为规范环境空气自动监测系统的运行维护工作，确保环境空气自动监测系统长期、正常、稳定运行，根据《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）（总站气函〔2019〕0785号）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》等国家、省相关文件和技术规范有关要求，结合温州市环境空气自动监测管理工作的实际情况，制定考核办法。主要考核中标单位运维情况（包括资质水平、备品配件、运维能力、管理制度等）和运维站点运维质量。

1.1考核由委托方组织实施，采取季度考核打分的方式。

1.2每站点考核主要按附件十一《考核综合评议表》进行打分。

1.3 一旦发现虚假数据或人为干扰采样，采购人有权终止合同，中标供应商退还采购人已支付的款项。

1.4季度有效数据获取率根据浙江省空气质量数据审核平台导出数据的日平均值作为统计依据进行计算。

1.5 按季度对每个站点单独考核，其中评分在80以上（含）的为合格，可支付相应运维费用。

（1）考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改；

（2）考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改；

（3）考核结果在60分以下，扣除当季度运行费，并取消运营合同；

（4）上述的当季度运营费为年度合同运维费用的四分之一。

如遇到解除合同后，原乙方必须对所运维的站点按接手时的仪器配置品牌型号进行维修，要求不低于交接时仪器状况。

合同解除后对环境空气自动站进行资产后评估，若达不到交接要求，新的托管方在修复后所需费用由原乙方承担。

1.6合同执行结算后，将每季度各项应付费进行累加，减去采购人已支付的款项。

## 四、监理服务内容及要求（标段四）

为保障我市省控气站和工业园区自动站运维服务质量，确保各个站点运维平稳且数据准确有效，开展了此项工作。

监理服务内容包含对下表所有站点的运维监理的检查，时间为一年。监理单位需要按业主要求定期开展监理检查，内容包括站房内外状况、仪器设备、质控情况，运维人员、档案记录等内容，检查所需要的人员、车辆、试剂、标准、仪器设备、耗材等一切费用均由监理单位承担，定期向业主单位提交检查报告，并需配合业主完成规定外的检查服务。

表1  省控环境空气自动监测站

| 序号 | 行政区 | 站点 | 上收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞头 | 洞头气象局 | 常规六参数 |
| 2 | 乐清 | 乐成 |  |
| 3 | 乐清 | 柳市 |  |
| 4 | 瑞安 | 花园桥 |  |
| 5 | 瑞安 | 安阳新区 |  |
| 6 | 永嘉 | 上塘 |  |
| 7 | 永嘉 | 瓯北 |  |
| 8 | 文成 | 大峃 |  |
| 9 | 文成 | 文成中学 |  |
| 10 | 平阳 | 平阳监测站 |  |
| 11 | 平阳 | 平阳县政府 |  |
| 12 | 泰顺 | 罗阳 |  |
| 13 | 泰顺 | 泰顺实验中学 |  |
| 14 | 苍南 | 灵溪 |  |
| 15 | 苍南 | 苍南中学 |  |
| 16 | 龙港 | 龙港 |  |

表2  重点工业园区环境空气自动监测站

| 序号 | 行政区 | 站点 | 上收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城 | 丰门 | VOCs+常规六参数 |
| 2 | 龙湾 | 瑶溪 | 常规六参数 |
| 3 | 瓯海 | 瓯海经开区 | VOCs+常规六参数 |
| 4 | 瓯江口 | 外国语学校 | 常规六参数 |
| 5 | 经开区 | 金海 | VOCs+常规六参数 |
| 6 | 乐清 | 电力科创中心 | VOCs+常规六参数 |
| 7 | 乐清 | 科技创业园 | 常规六参数 |
| 8 | 瑞安 | 瑞安经开区 | VOCs+常规六参数 |
| 9 | 永嘉 | 瓯北工业区 | VOCs+常规六参数 |
| 10 | 平阳 | 海西 | VOCs+常规六参数 |
| 11 | 苍南 | 苍南园区 | VOCs+常规六参数 |

- （一）运维监理工作内容

本项目为温州市省控环境空气自动监测站及重点工业园区环境空气自动监测站巡查和质控服务，涉及全市27个环境空气自动监测站。本项目工作开展需符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》、《浙江省生态环境监测中心关于加强全省环境空气自动监测系统相关工作的通知》和《浙江省省控环境空气自动监测站及重点工业园区环境空气自动监测站管理实施细则》（浙环监函[2021]12号）、《浙江省城市环境空气自动监测系统运维检查和质控考核工作方案》（浙环监发[2020]18号）等相关技术规范和管理细则要求。

气站运维检查工作包括运维体系检查、数据质量监督检查、异常数据检查和双随机检查等，通过运维检查对站点运维情况和数据质量情况进行现场考核。

1、检查频次

对温州市16个省控气站、11个园区站（VOCs）实行运维监理工作，运维体系检查频次为每月全覆盖一次，质控考核频次为每季度全覆盖一次，每年从各气站中抽取30％的站点开展PM2.5颗粒物联机比对一次（8个站点）。

2、运维体系检查

检查内容包括不限于：

1）检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。

2）站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物质更换日期，并记录相关情况。

3）检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。

4）检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。

5）检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头。

6）对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。

7）日常运维任务完成情况（查看记录）；

8）异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）；

9）数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）；

10）运维人员情况(检查运维人员配置和资质情况)；

11）核查异常报警时段视频；

12）档案管理情况等（查看记录）。

检查人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告采购人。

3、质控工作内容

检查内容包括不限于：

对环境空气自动监测站各项监测仪器进行现场质控考核及考核报告，其中流量计、臭氧光度计、校准仪等，与相关标准进行比对追溯校验，颗粒物在线监测设备按照规范进行手工比对（每年8个站点），SO2、CO、O3、NO2及VOCs等气态仪器采取盲样考核，根据考核结果出具考核报告。现场质控考核必须符合国家、浙江省及温州市相关技术规定。

1）现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计、校准仪等，与省中心相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。

2）现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。

3）现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。

4）SO2、CO、O3、NO2及VOCs等气态仪器精密度检查和多点检查。

5）现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

6）按照 《浙江省城市环境空气自动监测系统运维检查和质控考核工作方案》（浙环监发[2020]18号）文件对VOCS仪器规定的质控内容进行检查。

- 颗粒物比对

每年从气站中抽取30%的颗粒物在线监测设备按照规范要求进行手工比对一次，单个站点至少有7天的有效比对数据，并根据数据出具比对报告。

4、异常数据检查

运维监理单位根据业主方在数据审核等工作中发现的服务范围点位异常监测数据，开展异常数据检查，并于3天内提交初步数据异常原因，15天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据检查内容包括但不限于：

- 为本项目配置至少配备1名数据审核人员（应持有省级环境监测主管部门或环境监测协会颁发的运维上岗证）驻场工作。数据审核人员必须具备相关工作经验，熟悉环境空气质量相关标准，自备电脑专职驻采购人单位协助采购人进行数据审核，报表制作等，并遵守采购单位相关工作制度，服从相关工作安排。

- 运维记录检查（调取平台运维记录，检查其是否符合要求）；

3）重要仪器参数变化情况检查（调取参数记录，检查其是否符合要求）；

4）站房周边环境检查（现场检查，拍照）；

5）现场质控检查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场检查（质控设备性能需确认合格，并详细记录检查结果）；

6）如以上检查工作不足以说明异常数据原因，应开展联机比对检查，核实监测数据是否合格，联机比对时间每站次不得少于5天。

数据异常检查报告原则上需明确是否存在数据异常、数据异常时段和数据异常原因，业主方定期对异常数据检查报告质量进行检查，对不合格报告进行处罚。

5.双随机检查

运维监理单位根据业主方在数据审核、网络检查过程中发现的异常数据点位，及时计划、开展双随机检查，双随机检查需在采购人下达双随机检查任务后2日内开展（或根据采购人指定的时间），检查过程中，及时向采购人报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2日内（或根据采购人指定的时间）提交双随机检查报告。双随机检查包括但不限于：

1）发现或怀疑数据异常的点位；

2）重点站点等运维检查单位怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位；

3）飞行检查；

4）使用备机超过30天时；

5）设备因故停机超过3天时；

6）设备更新后；

7）站房迁移后；

8）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

9）站房周边环境调整后；

10）设县（市、区）生态环境局提出异议；

11）根据国家、省、市要求而组织的专项检查；

12）其他临时性检查。

- （二）报告编写要求

1.年度检查报告

年度检查完毕后一个月内，运维监理单位根据一个站点年内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。

- 季度检查报告

每季度检查完毕后，于下季度首月15日前汇总各站点的检查结果，进行统计与汇总，形成专项报告，并对运维中出现的问题进行总结，对核查的方式方法的改进与改动提出建议。

- 月度查核报告

每月检查完毕后，应对已完成检查子站的检查结果，进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，检查完成后5个工作日内提交。

- 运维改善建议书

根据年度检查的结果，向业主方提交空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

- （三）对运维工作考核办法

中标人每个季度对运维单位的监测数据质量、数据有效率、运维质量、是否存在原则性问题等内容进行打分，并提供汇总报告，此报告作为支付运维费用的重要参考。考核办法参照本招标文件里规定运维考核办法进行考核。（考核内容见第三部分附件十一 “运维检查情况考核表”）

- （四）考核要求

1、 考核办法

考核由采购人按季度组织实施的方式。按照有关要求，检查中标人各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。考核采取百分制，主要包括运维和质控体系检查任务完成率、气站分析评价报告完成情况以及抽查情况。

2、运维检查费核算办法

（1）考核总分在90分（含）以上，全额支付当期运维检查费；

（2）考核总分在80（含）-90分（不含）之间，扣除当期运维检查费10%；

（3）考核结果在70（含）-80分（不含）之间，扣除当期运维检查费30%；

（4）考核结果在70分（不含）以下，扣除当期全额运维检查费。

- （五）数据归属及保密

本项目所形成的所有检查形成的数据及报告的所有权均归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用任何检查结果或将检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守相关保密规定，为采购人保密，承担保密责任，且与采购单位签订保密协议。

## 五、相关说明

- 本项目费用为一次性包干，供应商不得以其它理由增加费用，项目实施过程中可能涉及的所有费用成本均视为已经包含在投标报价之中。

- 供应商应根据项目需要，在投标文件中提出参加本项目的项目负责人和相关专业人员，项目组成员必须都具有相关专业能力，并确定专门的联络人，积极与采购人沟通联系，并定期向采购人通报项目进度。

- 投标文件中承诺的项目组人员未经采购人同意，不得自行擅自调整更换，否则采购人有权单方终止合同并追究供应商的违约和经济赔偿责任。项目实施过程中项目组负责人及项目组核心技术人员发生变动的，需提前通知采购人并获同意才能更换，更换后的负责人或技术人员的专业素质、技术能力及经验等情况不能低于原先水准。

- 供应商应按照合同规定的任务制定项目实施方案，在合同规定的时间内完成项目任务，供应商不能完成任务，或不能通过项目履约验收，造成采购人损失的，供应商承担全部责任。

- 付款方式及其他要求详见第二部分“合同主要条款”。

- ▲投标供应商的投标报价不得超过所投标段采购预算金额，否则其投标文件作无效标处理。

# 第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保项目质量，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的正常秩序，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。

三、 评标程序

本项目按标段顺序评标。开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

1、  本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术分90分，价格分10分。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商依次确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术方案得分高的为中标供应商）。

2、  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、  投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该标段废标，并重新组织招标。如按照本项目规定的“投标供应商最多只能中标一个标段”的原则导致出现某标段无供应商中标的情况或中标候选供应商不足两位，则该标段废标，并重新组织招标。

五、 评分细则

1、商务技术分的评定（90分）

标段一、标段二、标段三（运维）

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （41分） | 1、需求分析及现状了解 供应商对本项目运维工作需求的分析清晰准确的，对所有站点运行现状了解全面的得4.1-5分；需求分析基本正确，现状了解基本到位，部分稍有欠缺的的得2.1-4分；阐述简单欠缺的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、重点难点分析及应对 供应商对本项目运维工作重难点问题的分析全面合理、准确到位，针对性强，提出的应对措施系统、科学、合理，可行性强的得4.1-5分；重难点分析基本正确，应对措施的合理性可行性稍有欠缺的得2.1-4分；重难点分析简单，应对措施的合理性可行性比较欠缺的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、整体运维方案（包括站房、仪器设备等的运维内容、运维方法、运维周期、定期巡检流程，以及数据有效性保障措施） 方案完整具体、合理可行，满足采购需求，有利于项目实施的得4.1-6分；方案基本完整、可行，符合采购需求的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 4、运维管理方案（包括运维机制管理、监督控制管理、项目组织管理与保障等） 方案完整具体、合理可行，满足采购需求，有利于项目实施的得4.1-6分；方案基本完整、可行，符合采购需求的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 5、故障处理方案（包括故障处理分析及预防、故障响应时间、故障解决时间等） 方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得4.1-6分；方案基本完整可行，能及时响应的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 6、提出明确的监测数据质控方案（包括质控内容、质控方式、质控频次等） 方案完整具体、合理可行，能有效实现质控的得4.1-6分；方案基本完整可行，可实现质控的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 7、突发事件应急响应方案 方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得3.1-4分；方案基本完整可行，能及时响应的得1.1-3分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-1分，未提供不得分。 | 4分 |
|  |  | 8、档案管理方案和安全生产措施、保密措施 档案管理方案和相关措施完整、合理、可行，能保障项目实施的得2.1-3分；方案及相关措施基本可行的得1.1-2分；方案及相关措施简单，内容明显欠缺不足的得0.1-1分，未提供不得分。 | 3分 |
| 2 | 技术力量投入 （16分） | 1、项目负责人（格式见附件六-1） （1）项目负责人具有环境监测领域专业中级及以上职称的得3分； （2）项目负责人负责过空气自动监测站运维项目的得3分。 （项目负责人必须是投标单位正式员工，提供相关证书复印件、业绩证明（同时提供项目合同及担任项目负责人证明）复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的在投标单位的参保证明，否则不得分） | 6分 |
|  |  | 2、项目组人员（项目负责人除外，格式见附件六-2） （1）项目组人员中，具备省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的大气环境自动监测系统运维上岗证每人得1分，最高得4分。 （2）项目组人员具备省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的区域站、超级站运维上岗证，每人得1分，最高得2分。 （人员必须是投标单位正式员工，提供人员相关证书复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的人员在投标单位的参保证明，否则不得分） | 6分 |
|  |  | 3、项目组人员配备情况（格式见附件六-2） 人员数量及专业配备科学合理，满足项目实施和岗位要求的得3.1-4分；人员配备基本可行的得1.1-3分；人员配备明显不合理的得0.1-1分。 （人员必须是投标单位正式员工，提供人员相关证书复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的人员在投标单位的参保证明） | 4分 |
| 3 | 服务保障能力（26分） | 1、运维车辆配置情况（格式见附件七） 为本项目配置至少2辆专用运维车辆的得6分，不满足要求的不得分。（须提供车辆行驶证的复印件(如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的复印件) 加盖公章，未提供不得分。） | 6分 |
|  |  | 2、备品备件库以及备机情况 建有涉及到本项目仪器的备品备件库，备品备件、耗材以及备机能基本满足运维需要的得4.1-5分；有备品备件库，备品备件、耗材以及备机有部分欠缺不足的得2.1-4分；没有备品备件库或备品备件、耗材以及备机明显欠缺不足难以支持运维需求的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、技术支持方案（包括技术服务后备力量保障、技术交流、技术咨询服务） 方案完整具体、合理可行，满足采购需求，有利于项目实施的得4.1-5分；方案基本完整、可行，符合采购需求的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、服务质量保障措施及保障体系 质量保障措施科学、合理、可行，质量保障体系完备周全，并具有及时性、便捷性的得3.1-4分；保障措施基本可行，有部分不足的得1.1-3分；保障措施简单，内容明显欠缺不足的得0.1-1分，未提供不得分。 | 4分 |
|  |  | 5、投标人取得所投标段内空气自动站常规六参数（PM2.5、PM10、NOx、SO2、CO、O3）生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的售后服务承诺书，得2分；取得所投标段内空气自动站VOCs生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的售后服务承诺书，得2分。 | 4分 |
|  |  | 6.服务质量履约评价 供应商2019年1月1日以来在省控环境空气自动站或工业园区自动站运维服务，或VOC设备运维服务项目上获得业主“满意或良好及以上类似好评”履约评价的，每提供1个符合要求的评价得1分，最高2分。 （同时提供项目合同及履约评价表复印件/扫描件，评价表须有用户单位盖章，未提供以上证明材料或材料不清晰无法辨认的不得分。日期以评价表签署日期为准。每个合同只能提供一个评价，否则不得分。履约评价表格式参考附件八。） | 2分 |
| 4 | 投标供应商相关证书 | 供应商具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 18001职业健康安全管理体系认证证书、AAA信用等级证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高6分。（提供在有效期内的证书复印件加盖公章，未提供不得分） | 6分 |
| 5 | 投标供应商业绩（1分） | 1、2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的省控环境空气自动站或工业园区自动站运维案例，每个运维站点得0.1分，最高0.5分。（格式见附件九-1；须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料），未提供不得分） | 0.5分 |
|  |  | 2、2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的VOC设备运维案例，每个合同得0.25分，最高0.5分（格式见附件九-1；须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料），未提供不得分） | 0.5分 |

标段四（监理）

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （44分） | 1、需求分析及现状了解 供应商对本项目监理工作采购需求的分析清晰准确的，对所有站点运行现状了解全面的得4.1-5分；需求分析基本正确，现状了解基本到位，部分稍有欠缺的的得2.1-4分；阐述简单欠缺的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、重点难点把握及应对 供应商对本项目监理工作重难点问题的分析全面合理、准确到位，针对性强，提出的应对措施系统、科学、合理，可行性强的得4.1-5分；重难点分析基本正确，应对措施的合理性可行性稍有欠缺的得2.1-4分；重难点分析简单，应对措施的合理性可行性比较欠缺的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、项目实施方案（包括项目组织、运行机制、岗位设置、任务分工、监督控制、实施保障等） # 方案完整具体、合理可行，符合采购需求，有利于项目实施的得4.1-6分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 4、运维体系检查方案（包括检查内容、检查方法、检查周期、流程等） 方案完整具体、合理可行，符合采购需求，能有效实现检查任务的得4.1-6分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 5、质控考核方案（包括考核内容、方式、方法等） 方案完整具体、合理可行，能有效实现考核要求的得4.1-6分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 6、运维工作考核方案（针对监测数据质量、数据有效率、运维质量等进行考核） 方案完整具体、合理可行，能有效实现考核要求的得4.1-6分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 7、任务需求及应急响应方案 方案完整具体、合理、可行，对于监理（检查）任务需求和突发应急事件能有效、及时响应和处理的得4.1-5分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、档案管理方案和安全生产措施、保密措施 档案管理方案和相关措施完整、合理、可行，能保障项目实施的得4.1-5分；方案及相关措施基本可行的得2.1-4分；方案及相关措施简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
| 2 | 技术力量投入 （18分） | 1、项目负责人（格式见附件六-1） （1）项目负责人具有环境监测领域专业中级及以上职称的得3分； （2）项目负责人负责过空气自动监测站运维监理项目的得3分。 （项目负责人必须是投标单位正式员工，提供相关证书复印件、业绩证明（同时提供项目合同及担任项目负责人证明）复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的在投标单位的参保证明，未提供不得分） | 6分 |
|  |  | 2、项目组人员（项目负责人除外，格式见附件六-2） （1）项目组检查人员（不含数据审核员）持有具备省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的大气环境自动监测系统运维考核合格证或区域站、超级站运维考核合格证，每人得2分，最高得4分。 （2）项目组人员具有环境监测领域专业中级及以上职称的，每人得2分，最高得4分。 （人员必须是投标单位正式员工，提供人员相关证书复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的人员在投标单位的参保证明，未提供不得分） | 8分 |
|  |  | 3、项目组人员配备情况（格式见附件六-2） 人员数量及专业配备科学合理，满足项目实施和岗位要求的得3.1-4分；人员配备基本可行的得1.1-3分；人员配备明显不合理的得0.1-1分。 （人员必须是投标单位正式员工，提供人员相关证书复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的人员在投标单位的参保证明） | 4分 |
| 3 | 服务保障能力（23分） | 1、现场测试设备配置情况（格式见附件七） 为本项目至少配置流量计、臭氧发生器、动态校准仪，设备全部满足的得6分，缺项不得分。（提供购买发票等相关证明材料复印件，未提供不得分） | 6分 |
|  |  | 2、车辆配置情况（格式见附件七） 为本项目配置1辆专用监理车辆的得5分，不满足要求不得分。（须提供车辆行驶证的复印件(如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的复印件) 加盖公章，未提供不得分。） | 5分 |
|  |  | 3、技术支持方案（包括技术服务后备力量保障、技术交流、技术咨询服务） 方案完整具体、合理可行，符合采购需求，有利于项目实施的得4.1-5分；方案基本完整、可行的得2.1-4分；方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、服务质量保障措施及保障体系 质量保障措施科学、合理、可行，质量保障体系完备周全，并具有及时性、便捷性的得4.1-5分；保障措施基本可行，有部分不足的得2.1-4分；保障措施简单，内容明显欠缺不足的得0.1-2分，未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 5.服务质量履约评价 供应商2019年1月1日以来在空气自动监测站运维、空气自动监测站运维监理（现场检查）或VOC自动监测站运维监理（现场检查）服务项目上获得业主“满意或良好及以上类似好评”履约评价的，每提供1个符合要求的评价得1分，最高2分。 （同时提供项目合同及履约评价表复印件/扫描件，评价表须有用户单位盖章，未提供以上证明材料或材料不清晰无法辨认的不得分。日期以评价表签署日期为准。每个合同只能提供一个评价，否则不得分。履约评价表格式参考附件八。） | 2分 |
| 4 | 投标供应商相关证书 | 供应商具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 18001职业健康安全管理体系认证证书、AAA信用等级证书，每个得1分，最高4分。（提供在有效期内的证书复印件加盖公章，未提供不得分） | 4分 |
| 5 | 投标供应商业绩（1分） | 1、2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的空气自动监测站运维项目案例的，每个项目得0.1分，最高得0.3分。 （格式见附件九-2。须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料），未提供不得分） | 0.3分 |
|  |  | 2、2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的空气自动监测站运维监理（现场检查）项目案例的，每个合同得0.1分，最高得0.5分。 （格式见附件九-2。提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料），未提供不得分） | 0.5分 |
|  |  | 3、2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的VOC自动监测站运维监理（现场检查）项目案例的，每个合同得0.1分，最高得0.2分。（格式见附件九-2） （须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料），未提供不得分） | 0.2分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2、价格评分（10分）：

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×10（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，标段二、标段四在价格分计算时，对小型和微型企业的投标报价将给予20%的扣除，并用扣除后的价格参与价格评分。

符合以下要求的投标供应商将享受价格扣除优惠政策：

供应商按采购文件规定格式及要求在投标文件中出具了《中小企业声明函》（格式附件五-4），声明自身为小型、微型企业的。如中标（成交），将在中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。如提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

      - 如监狱企业参加投标的，享受小微企业同等的价格扣除，并应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

      - 如残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业，享受小微企业同等的价格扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件五-5），并对声明的真实性负责。如中标，将在中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

      - 符合划分标准的个体工商户，视同中小微企业。

（5）▲投标供应商的投标报价超过所投标段采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

3、  各有效投标供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、  评标委员会按各标段有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。有供应商符合以下第5款规定情形的按该条款执行。

5、  投标供应商在参加本项目多个标段投标时，最多只能中标1个标段，具体按照标段号（1-4）顺序排列确定中标标段，即投标供应商已被推荐为前一标段第一中标候选人的，不再被推荐为后序标段的中标候选人，但参与评审。

六、 定标办法

本次招标各标段由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按排名顺序确定中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人         （姓名）合法授权参加                              项目（编号：              ）标段       政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（一）现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）    之间存在下列利害关系             ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

（二）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（三）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签字：

日期:    年   月   日