2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目

磋

商

文

件

| 项 目 编 号： | RYCG20230823 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市环境监测站 |
| 采购代理机构： | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 |
| 二○二三年八月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	- 3 -

第二部分  磋商供应商须知	- 6 -

（一）磋商须知前附表	- 6 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 11 -

附表二 启用备份响应文件申请书	- 10 -

（二）总   则	- 11 -

（三）磋商文件说明	- 14 -

（四）磋商响应文件的编制	- 15 -

（五）磋商响应文件的递交	- 18 -

（六）磋商与评审	- 18 -

（七）授予合同	- 23 -

第三部分  竞争性磋商内容及要求	- 25 -

（一） 概述	- 25 -

（二） 采购内容及要求	- 25 -

（三） 货物的到货、安装、调试和验收	- 40 -

（四） 综合说明	- 41 -

（五） 投标报价	- 42 -

（六） 货物交货同时提供下列资料	- 43 -

（七） 货物质量保证及售后服务保障	- 43 -

（八） 商务要求	- 43 -

（九） 付款方式	- 43 -

第四部分  合同条款（中小企业预留合同）	- 45 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 50 -

附件一    关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 51 -

附件二    中小企业声明函	- 52 -

附件三    残疾人福利性单位声明函	- 54 -

附件四    法定代表人授权委托书	- 55 -

附件五    磋 商 函	- 56 -

附件六    建议与少量偏离表	- 57 -

附件七    2020年1月1日以来类似项目业绩一览表	- 58 -

附件八    供货详细清单（含附件及备品备件）	- 59 -

附件九    技术响应表	- 60 -

附件十-1 	拟派项目负责人情况表	- 61 -

附件十-2  项目服务人员一览表	- 62 -

附件十一  报价一览表	- 63 -

附件十二  报价明细表	- 64 -

第六部分  评定办法	- 66 -

第七部分  信贷政策	- 74 -

# 第一部分  采购公告

项目概况 2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2023年9月11日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号: RYCG20230823

项目名称：2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2500000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2500000

单位：项

简要规格描述：2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目，最高投标限价为250万元，其中设备费最高限价为235万元，运行维护费最高限价为15万元（15万元为一年365天的运行维护费）详见磋商文件第三部分。

备注：

合同履行期限：按磋商文件第三部分要求。

本项目（否）接受联合体。

- 申请人的资格要求:

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

- 特定资格条件：无。

- 获取采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：“政府采购云平台”在线获取

方式：本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。

售价：0元

- 响应文件提交

截止时间：2023年9月11日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

- 开启

时间：2023年9月11日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 其他事宜：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市环境监测站

地址：瑞安市花园桥

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：0577-65675985

书面质疑受理人:周先生

联系电话：0577-65664078

2、采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

项目联系人（询问）：周思思

项目联系方式（询问）：13506571417

书面质疑受理人:王芳

联系电话：0577-65802277

传真：0577-65802277

3、同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

联系人：蔡先生

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65822153

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20230823 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 采购单位名称： 瑞安市环境监测站 地址：瑞安市花园桥 联系人：林先生 联系电话：0577-65675985 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号三楼 联系人：周思思 联系电话：13506571417 传真：0577-65802277 |
| 6 | 采购内容 | 2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目，最高投标限价为250万元，其中设备费最高限价为235万元，运行维护费最高限价为15万元（15万元为一年365天的运行维护费）详见磋商文件第三部分。 |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 3、特定资格条件：无。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 是否允许分包 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 采购代理机构指定邮箱 | 356316017@qq.com，本采购文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 14 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。 - 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。 3.磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 2、电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后、接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。 3、供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。 |
| 16 | 磋商有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 18 | 磋商样品 | 不需要 □需要 |
| 19 | 磋商保证金 | 不需要 □需要 |
| 20 | 履约担保 | 不需要 需要 |
| 21 | 磋商文件获取时间及方式 | 1、获取时间：/至磋商响应文件提交截止时间前。 2、获取方式：“政府采购云平台”在线获取。 注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 22 | 磋商截止时间 | 2023年9月11日09点00分止(北京时间) |
| 23 | 磋商响应文件递交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。 |
| 24 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2023年9月11日09点00分正 (北京时间) 磋商地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）； |
| 25 | 磋商程序 | - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 - 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟。 - 磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 - 解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 磋商小组审阅响应文件。 - 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案。 - 磋商小组根据磋商情况确定最终采购需求，供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。 - 磋商小组对资格文件进行评审。 - 磋商小组对商务技术响应文件进行评审。 - 磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，若供应商未在报价时限内提交最后报价的，投标无效。 - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 - 在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 26 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | ☑ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 本项目所属行业：工业 磋商供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同在政采云平台上进行公示。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 31 | 温馨提醒 | - 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 3、在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 4、供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 5、成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商全称：（盖公章）

供应商代表签名：

年   月   日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市环境监测站；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式为.bfbs，需打包压缩并加密；

  - 电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁进行的签章；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 基本资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

  - 特定资格条件：无。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购组织单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

C.授权代表身份证件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商服务内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的形式

  - 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。

- 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

- 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括“资格响应”、“技术响应部分”和“报价部分”三部分：

一、资格响应部分

1.1基本资格条件

- 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料（四选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

③如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

④如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

（见第五部分附件一）

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

①中小企业声明函；（中小微企业投标时适用）             （见第五部分附件二）

②残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件三）

③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                             （格式自拟）

1.3特定资格条件

- 无。

二、技术响应部分

- 法定代表人授权委托书（如有）；                    （见第五部分附件四）

- 磋商函；                                           （见第五部分附件五）

- 磋商供应商简介；

- 磋商供应商综合实力（企业相关信誉证书（如有）、获奖证书（如有）、其他相关证书及证明材料（如有））；

- 建议与少量偏离表；                                 （见第五部分附件六）

- 2020年1月1日以来类似项目业绩一览表；            （见第五部分附件七）

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（供应商须提供相应证明材料，否则不得分）

- 供货详细清单（含附件及备品备件）；                 （见第五部分附件八）

- 技术响应表；                                       （见第五部分附件九）

- 拟派项目负责人情况表：                            （见第五部分附件十-1）

- 项目服务人员一览表；                             （见第五部分附件十-2）

- 项目集成；

- 重点难点问题的分析并提出解决方案；

- 运营及管理；

- 售后服务；

- 磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

三、报价部分

- 报价一览表；                                      （见第五部分附件十一）

- 报价明细表；                                      （见第五部分附件十二）

- 磋商供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；   （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖磋商供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式。

  - 磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由磋商供应商自行负责。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 磋商有效期

  - 提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。

- 磋商响应文件的签署

  - 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的递交

  - 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。

- 磋商响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，将被政采云平台拒收。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件提交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。

  - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。

  - 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，若供应商未在报价时限内提交最后报价的，投标无效。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评审

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- （一）不同磋商供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （二）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （三）不同磋商供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （四）不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- （六）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 在磋商时下列情况按照无效投标处理：

- 最终报价不是固定的或超过财政预算价的或超过相对应的任一最高限价的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条 信用查询）；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；

- 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交备份磋商响应文件的；

- 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效。

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

  - 如果候选成交人的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分相同且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务标得分由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定。其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

  - 若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在磋商文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消

除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影

响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 评标过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话；告知相关采购人、代理机构、财政部门。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市环境监测站

受理地址：瑞安市花园桥

受理电话：0577-65675985

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65822153

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交公告。

- 代理服务费

本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取，采购代理服务费不在报价中单列，各磋商供应商应在报价中予以考虑。

## （八）履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，磋商供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对磋商供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向磋商供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

- 概述

- 磋商供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

- 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 采购内容及要求

一、采购内容

项目采购表

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建水质自动监测站 | 五参数自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 藻类自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 生物毒性自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 集成系统 | 1 | 套 | / |
|  |  | 监测站房（含地基基础） | 1 | 套 | / |
|  |  | 运行维护 | 运行维护期限：2024年1月1日起至2024年12月31日止（若验收时间超过1月1日，按验收合格之日起） |  | / |

二、新建水质自动监测站技术要求

## 2.1通用技术要求

### 2.1.1操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 2.1.2供电要求

- 固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

- 所有设备的电源插头为中国制式。

### 2.1.3使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 2.1.4试剂供应

- 需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

- 仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

- 仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 2.1.5通讯协议要求

磋商供应商须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 2.2自动分析仪器技术要求

自动分析仪器均需满足如下要求：

### 2.2.1水质自动分析仪器基本要求

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

- 具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

- 具备1小时1次的监测能力。

### 2.2.2水质分析仪器技术要求

1.常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法或氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| ★零点漂移 | ≤0.02mg/L 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |  |
| ★量程漂移 | ≤0.25% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±2.0% |
|  | 标液浓度为5.0mg/L时 | ±2.0% |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±1.0% |
| ★重复性 | ≤0.5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±0.2mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| ★抗浊度干扰能力 | 具有抗浊度干扰能力。 注：需提供省级及以上计量部门出具的评价报告进行佐证(有效期内）。不提供视为负偏离。 |  |
| ★计量方式 | 采用注射泵加多通阀动态进样技术 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告对计量部件进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |  |

3.高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ★零点漂移 | ±5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离 |
| ★量程漂移 | ±5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离 |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| ★重复性 | ±5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离 |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| 线性相关系数 | ≥0.995 |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能 |

4.总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ★零点漂移 | ±0.5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |
| ★量程漂移 | ±1% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |
| 直线性 | ±10% |
| ★重复性 | ±1.5% 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| ★计量方式 | 采用注射泵加多通阀动态进样技术 注：需提供国家生态环境部（原国家环境保护部）质量监督检验中心出具的检测报告进行佐证(有效期内），不提供视为负偏离。 |

5.总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| ★抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能（需提供省级及以上计量部门出具的报告佐证） |

6、藻类自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★监测参数 | 叶绿素a总量、蓝藻、绿藻、硅甲藻、隐藻（磋商供应商需提供所投产品的产品彩页、制造商或国内总代理商出具的技术参数确认书、仪器显示页面照片作为评审依据，（以上三个评审依据须同时提供）。 |
| ★藻活性 | 可监测藻类光化学作用活性，为藻类预警提供支撑。（磋商供应商需提供所投产品的制造商或国内总代理商出具的技术参数确认书作为评审依据） |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～200 ug/L |
| 分辨率 | 0.01 ug/L |
| 检出限 | 0.15 ug/L（总藻） |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 叶绿素a浓度 | 能检测绿藻、蓝藻和硅藻/甲藻各自贡献的叶绿素a的浓度 |
| 藻密度 | 自动估算总藻密度 |
| 清洗方式 | 自动清洗 |
| ★仪器显示 | 配备一体式显示屏及操作系统，可通过显示屏直接查看监测数据。（磋商供应商需提供所投产品的产品彩页、制造商或国内总代理商出具的技术参数确认书、仪器照片作为评审依据，以上三个评审依据须同时提供）。 |
| ★操作软件 | 配备专用软件，可对仪器参数进行设置。（磋商供应商需提供所投产品的产品彩页、制造商或国内总代理商出具的技术参数确认书、仪器显示页面照片作为评审依据，以上三个评审依据须同时提供）。 |

7、生物综合毒性分析仪技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定项目 | 水质综合毒性 |
| 2 | 测量方法 | 多光路对照测量法 |
| 3 | 测定原理 | 发光细菌急性毒性原理 |
| 4 | 测定周期 | 30 分钟～24 小时可调 |
| 5 | ★结果显示 | 测试过程中抑制率和相对发光度变化实时显示（提供省级及以上计量部门出具检测报告及实物图片证明，以上两个评审依据须同时提供） 抑制率和相对发光度自由切换，同时显示毒物当量(锌当量)；（提供省级及以上计量部门出具检测报告及实物图片证明，以上两个评审依据须同时提供） |
| 6 | 测定量程 | 相对发光度：0～200%；抑制率：-100%～100% |
| 7 | 符合标准 | GB/T 15441-1995ISO；11348-3：2007 |
| 8 | 测量模式 | 国标模式/ISO模式 自由切换 |
| 9 | 质量控制 | 三个光路分别同时测试参比水，质控液，水样 |
| 10 | ★温度控制组件 | 仪器有4个独立的温控组件 1、内置空调控制整机温度 2、测量仓温度控制组件， 3、培养仓温度控制组件 4、菌种低温保存温度控制组件 （以上4点提供省级及以上计量部门出具检测报告及实物照片证明，以上两个评审依据须同时提供） |
| 11 | ★温度控制误差 | 1、系统内置整机恒温控制系统（非外挂），误差≤±1℃； 2、测量仓温度控制误差≤±0.2℃； 3、培养仓温度控制误差≤±0.2℃； 4、菌种低温保存组件温度控制误差≤±0.2℃； （以上4点提供省级及以上计量部门出具检测报告证明） |
| 12 | 测量重复性 | ≤10% |
| 13 | 纯水光损 | ±3% |
| 14 | ★废液分离功能 | 质控废液、参比水样废液分离（提供省级及以上计量部门出具检测报告及实物图片证明，以上两个评审依据须同时提供） |
| 15 | ★菌种自动复苏功能 | 仪器配备菌种自动复苏系统，能实现≥9 支冻干菌种的低温储存、全自动注入复苏液，复苏菌种，并自动更替菌液的等功能（提供省级及以上计量部门出具检测报告及实物图片证明，以上两个评审依据须同时提供） |
| 16 | 反应时间 | 5min、15min、30min 可选 |
| 17 | 显示·操作 | 配置 10.4 寸彩色液晶触摸屏 |
| 18 | 注射器精度 | 精度±1.0% |
| 19 | 仪器采样系统 | 旋转采样 |
| 20 | 模拟输出 | 4-20mA |
| 21 | 通信功能 | 可远程控制（ RS485） |
| 22 | 菌种检验报告 | 提供仪器运行所采用菌种细菌同源性检测报告 |
| 23 | 环境要求 | 温度：5-35℃，湿度≤90%不结露 |
| 24 | 电源接地 | AC220V±10%，50±2%Hz;配备 3P 插头，需要接地 |

## 2.3系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

磋商供应商须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 2.3.1系统集成功能要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

- 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

- 能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

- 存储不少于1年的原始数据和运行日志；

- 水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

- 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 2.3.2系统集成技术要求

- 2.3.2.1采水单元

- 采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

- 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

- 取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

- 为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

- 采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

- 采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

- 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

- 2.3.2.2配水及预处理单元

磋商供应商应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

- 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

- 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

- 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

- 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

- 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

- 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

- 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 2.3.2.3控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

- 2.3.2.3.1功能要求

- 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

- 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

- 2.3.2.3.2硬件设备技术参数

1.工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- 2.3.2.4数据采集与传输要求

- 2.3.2.4.1数据采集与存储

- 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

- 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

- 断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2.3.2.4.2数据传输与通讯

- 采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

- 采用光纤传输数据方式（光纤铺设由中标单位负责）；

- 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- 2.3.2.5辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

- 配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

- 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

- 2.3.2.6留样单元

- 具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

- 留样瓶数≥12个；

- 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

- 留样瓶具有密封功能；

- 具有留样后自动排空的功能；

- 配置门禁系统；

- 具有留样失败报警功能。

- 2.3.2.7系统防雷设备技术要求

系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

- 2.3.2.8视频监控技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

- 2.3.2.8.1视频监控单元功能要求

- 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

- 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

- 录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

- 语音监听功能。

- 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

- 2.3.2.8.2前端视频监控设备布设要求

- 站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

- 站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

- 站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

- 2.3.2.8.3前端视频监控设备技术要求

- 网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

- 高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

- 2.3.2.9监测站房技术要求

新建简易式站房可将监测仪器室和质控室合并建设，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分。主体建筑物满足自动监测系统运行所需要求。外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。站房结构技术要求如下：

- 站房外型美观、与当地环境相协调，占地面积不小于30㎡。含电源、电缆、接地、灭火器等；站房基础施工坚固，并有防震功能，确保有足够的承载能力。

- 站房使用寿命保证20 年以上，独立站房抗风能力为55m/s。

- 站房可重复利用。站房采用方正型结构机房，采用钢构底盘+轻钢龙骨结构，底座具有足够的强度，荷载和空载时不变形。屋面两面坡，美化屋檐，可以进行现场散件拼装，满足全地形的安装使用。站房可安装于混凝土基础上，安装避雷设施和良好的接地装置。

- 站房顶部设置加强型顶板，内部填充保温材料，顶部设计有合理的结构防水方案，防水性能更佳。

- 电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》 (HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。采用电线线径≥5mm2，明线铺设，采用优质护导线和线槽，严格按国家规范操作布线，负荷均匀。

- 站房配套设置接地系统，电源接地，设备接地等均配置接地铜排和接地转换构件，与现场接地网设施焊接即可。

- 站房内部配套照明设施，线路布线合理美观。

- 配电箱：要求壁挂型式，要有足够的空间以容纳电器件，质量优。配电箱要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有断漏电保护功能装置，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。需保证站房≥15KW的用电。

- 插座：质量优良，最好采用通用插座，插座数量满足站房仪器设备使用需要。

- 墙面材料采用优质芯材保温板，保温层100mm,墙板内外为0.5mm\0.8mm，芯材的燃烧性能达到GB 8624-2012中表2规定的B2级标准。

- 地面要求采用瓷砖或防静电地板铺设。

- 站房周围有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

- 站房门具有防盗及保温隔热功能（结构防水并内置密封胶条，满足防水要求），门锁及墙体具有防水、防钻、防撬、耐冲击等良好的防盗性能。

- 站房顶部必须有足够的强度，防止安装部件时局部下陷以至下雨天造成积水；所有接缝确保密封，防止渗漏，保证万无一失；

- 站房使用的材料均不得存在质量问题，在加工过程中不得有人为的划痕和污染，交付的站房要求美观、整洁无污渍；

- 站房所有零部件均应考虑长期寿命，不得采用玻璃胶等物料覆盖掩饰，站房内部抛钉固定时要求钉眼必须呈水平或垂直直线；

- 站房配置设备清洗给水，如现场无法接入自来水则采用无塔或水塔供水系统给水，储水量约1m³。清洗管路进站房后设净化装置，能达到有效对进行设备的清洗效果。

- 站房防雷：监测站房建设完成后需由有资质单位进行防雷检测并出具防雷检测报告。

- 其他：监测站房需配备1套冷暖自动控制装置。

- 地基基础及架高层平台要求描述

- 站房架空土建平台离地高度应不小于2000mm，架空平台的面积应不小于10m×6m；架空土建平台四周设置不锈钢栏杆，不锈钢栏杆的高度应不低于1200mm。

- 土建平台厚度不小于200mm，钢筋混凝土浇筑，强度应不小于C30；设置双层双向钢筋网，钢筋直径不小于12mm，网格间距不大于200mm。

- 站房架空土建平台的支撑立柱不少于6根，支撑立柱应采用钢筋混凝土结构；立柱截面规格不小于400mm×400mm，钢筋混凝土强度应不小于C30。

- 地基处理：地基开挖深度不小于700mm，素土夯实；底层铺设厚度300mm碎石垫层，中间层厚度100mm C15素混凝土垫层；上方浇筑厚度300mm钢筋混凝土，强度应不小于C30，双层双向钢筋网，钢筋直径不小于12mm，网格间距不大于200mm。

- 站房周围应干净整洁，有利于排水，应有防鼠、防虫措施；在站房外须设置围墙、护拦、护网或防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。

- 从地面到站房架空土建平台，应设置水泥台阶；水泥台阶的宽度不小于1200mm，坡度不大于40°。

- 设置2个停车位，2个停车位的总面积不小于8m×4m；停车位下方采用C15素砼处理，上部四周铺设黄色八字砖，上部中间铺设绿色八字砖。

- 四周地面水泥硬化面积约为80㎡。

## 2.5运行维护技术要求

1.运维内容

中标方应提供本次新建水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运行维护时间：2024年1月1日起至2024年12月31日止（若验收时间超过1月1日，按验收合格之日起算）。（含运维期间的水电费及光纤费用。）

2.具体要求

- 磋商供应商为本项目配备的专职运维管理人员。

- 磋商供应商须按照国家级浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

- 不论何时，磋商供应商都应承担监测数据的保密责任。

- 磋商供应商应在配备1名或以上的运行维护专业技术人员，巡检人员必须配备专用工具，配备至少1辆专用运维车辆。

3.运维管理内容

- 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

- 定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

- 对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

- 及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

- 对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

- 配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

- 随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

- 保证站房清洁整齐。

- 认真、及时做好各类记录。

三、产品标准和规范

本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，磋商供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。磋商供应商应及时提供给采购人最新相关技术标准（国外标准应翻译成中文）。投标遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后磋商供应商推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，采购人可以接受。磋商供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

四、质量保证

成交供应商（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，磋商供应商应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

注：1、磋商文件中指出的技术参数要求仅起说明作用，并没有任何限制性，请磋商供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求，否则投标无效。

- 货物的到货、安装、调试和验收

一、到货

货物到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

二、安装

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对货物的安装质量进行监督。成交供应商需按采购人的要求和认可负责货物的就位、安装和调试及试运行工作。

- 采购人除提供安装所需的水电、货物存放场地以外，货物的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、货物保护等所有费用均由成交供应商承担，须全部包含在总报价内。

- 在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它货物被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

三、调试

- 货物安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器货物进行功能 、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

四、验收

- 监测站房建设完成，设备正常运行后即视为预验收合格，采购人签署预验收合格书。

- 预验收合格后，采购人按照相关技术规范组织验收。采购人只接收验收合格的系统。

- 成交供应商负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，采购人不负责系统的运行维护。

- 若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，成交供应商应及时按采购人要求的时间予以处理，逾期未处理的，采购人有权单方面终止合同，期间发生的一切相关费用、责任由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

- 成交供应商在货物到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 综合说明

- 采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，磋商供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的货物和材料，并应在报价明细表中一一列明。

- 上述货物如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。供应商应对清单中所列货物及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分货物或内容进行报价。

- 磋商供应商的磋商响应文件应该真实、全面、完整，应提供完整的供货实施方案，详细阐述对本项目货物总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及货物选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确货物、材料的具体品牌、型号和数量，符合采购文件的要求。

- 供应商须完成下列项目：货物制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的货物图表及资料、保证期内的维修、保养及在开机时需要润滑剂等的初始运行充注等。无论其是否被明细列在合同文件中。

- 磋商供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对磋商供应商所投报的产品有强制性规定或要求的应当符合相应规定或要求。

- 采购货物技术要求中有要求或规定的按其要求或规定。

- 磋商供应商所投报的品牌货物应当是具有生产合格证的知名品牌产品，且具有一定的销售历史，技术成熟的产品。

- 磋商供应商或其所投货物的生产商如通过ISO9001质量管理体系认证的，应在磋商响应文件中提供相关证明文件。

- 磋商供应商如提供节能产品和环境标志产品的，应在磋商响应文件中提供相关证明文件。

- 磋商供应商所投的货物必须是全新未使用的优质产品。供货时并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术咨询。货物及其辅助装置的使用指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

- 磋商供应商所投报的货物必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于货物运行、使用的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常运行所必要的，磋商供应商应当无偿提供。

- 磋商供应商应当在磋商响应文件中提供在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号。

- 配件供应：磋商供应商须保证具备有足够的备品备件、配件和易损件供应能力，以免在往后的维修中造成缺配件现象，并保证是原厂生产的产品，以满足货物正常运行的需要。

- 商标与铭牌：磋商供应商提供的货物，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

- 磋商供应商须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

- 投标报价

投标报价：磋商供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标总价应是完成采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，其应包括货物及其附件的设计、采购、制造、包装、至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务，站房的设计、建设及辅助设施的施工（含专用网络与市电引入）、运维期间的水电费及光纤费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。▲最高投标限价为250万元，其中设备费最高限价为235万元，运行维护费最高限价为15万元（15万元为一年365天的运行维护费），超过相对应的任一最高限价作无效标处理。

- 货物交货同时提供下列资料

- 货物交货同时提供下列资料：

- 货物相关图纸，安装说明。

- 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

- 货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

- 货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

- 货物质量保证及售后服务保障

- 整体质量保修期为整套系统验收合格之日起不少于1年，磋商供应商应提供质保期内所需的消耗品、备品备件、维修、维护，计入投标总价，磋商供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行。质量保修期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。同时，供应商须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

- 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

- 技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

- 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

- 成交供应商在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

- 商务要求

- 本项目货物安装、交付使用时间：合同签订之日起至2023年12月31日前通过预验收。

- 本项目货物安装交付使用地点：采购人指定地点。

- 付款方式

- 付款方式：

- 预付款

- 合同签订且具备实施条件并收到发票后7个工作日内支付设备费合同价款的40%作为预付款(预付款抵作货款)。根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；

- 剩余设备费的支付：验收合格之日起且收到供应商的正式税务发票后7个工作日内支付剩余设备费合同价款。

- 运行维护费用的支付：

- 运行维护费分两期，半年支付一次，第一期为2024年1月1日至6月30日（若验收合格日期时间迟于1月1日则运维周期为验收合格之日起至6月30日，按实际运维天数计费），第二期为2024年7月1日至12月31日。

- 支付期限已到且收到供应商的正式税务发票后7个工作日内按实际支付运行维护费。（本项目运行维护时间一年以365天计）

注：①对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

②延迟支付款项的，成交供应商可要求采购人支付逾期利息。

# 第四部分  合同条款（中小企业预留合同）

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循         项目[项目编号：           ]磋商文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

- 采购货物名称、规格型号、数量及合同价款。

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五参数自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮水质自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 藻类自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物毒性自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测站房（含地基基础） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运行维护费 | 小写： 大写: |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币）（一+二） |  | 小写： 大写: |  |  |  |  |  |

注：

1、 本合同价格包含采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，其应包括货物及其附件的设计、采购、制造、包装、至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务，站房的设计、建设及辅助设施的施工（含专用网络与市电引入）、运维期间的水电费及光纤费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、供货时间及地点、质保期、运维要求

1、供货时间及地点

（1）供货时间：本项目货物安装、交付使用时间：合同签订之日起至2023年12月31日前通过预验收。

（2）供货地点：甲方指定地点。

2、质保期：整体质量保修期为整套系统验收合格之日起不少于1年，乙方应提供质保期内所需的消耗品、备品备件、维修、维护，计入投标总价，乙方本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照乙方承诺执行。质量保修期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。同时，乙方须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

3、运行维护期：运行维护时间：2024年1月1日起至2024年12月31日止（若验收时间超过1月1日，按验收合格之日起算）。（含运维期间的水电费及光纤费用。）

4、运行维护具体要求：详见采购文件第三部分采购内容及要求。

三、验收标准及提出异议时间：

1、验收标准：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证一次开箱合格率大于 98% （百分之九十八）。

（3）监测站房建设完成，设备正常运行后即视为预验收合格，甲方签署预验收合格书。

（4）预验收合格后，甲方按照相关技术规范组织验收。甲方只接收验收合格的系统。

（5）乙方负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在合同总价中，在验收合格前，甲方不负责系统的运行维护。

2、若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时按甲方要求的时间予以处理，逾期未处理的，甲方有权单方面终止合同，期间发生的一切相关费用、责任由乙方承担，甲方保留向成交供应商索赔的权利。

3、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

4、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

5、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

四、质量保证及售后服务要求

1、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要。

2、技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。

3、甲方所提供的货物在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，质量保证期内至少每半年免费对货物进行一次检查、调试。质保期满后，乙方应与甲方建立长期的维修、维护合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠。

6、在合同货物质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、乙方在接到甲方维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

8、乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

五、付款方式：

- 预付款

- 合同签订且具备实施条件并收到发票后7个工作日内支付设备费合同价款的40%作为预付款(预付款抵作货款)。根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定；

- 剩余设备费的支付：验收合格之日起且收到乙方的正式税务发票后7个工作日内支付剩余设备费合同价款。

- 运行维护费用的支付

- 运行维护费分两期，半年支付一次，第一期为2024年1月1日至6月30日（若验收合格日期时间迟于1月1日则运维周期为验收合格之日起至6月30日，按实际运维天数计费），第二期为2024年7月1日至12月31日。

- 支付期限已到且收到乙方的正式税务发票后7个工作日内按实际支付运行维护费。（本项目运行维护时间一年以365天计）

注：①对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

②延迟支付款项的，乙方可要求甲方支付逾期利息。

六、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量质保期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额 1‰ 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%。

4、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

七、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（  ）；2、向瑞安市财政局反映（  ）；3、提请仲裁委员会仲裁（  ）；4、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第3、4 项只能选择一种。）

八、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效，同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、本次（项目编号：      ）采购文件以及磋商响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜友好协商解决。

4、本合同一式五份，乙方、甲方各二份、招标代理机构一份，由乙方在合同生效后三日内向招标代理机构上报。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲    方：（盖章）                           乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一    关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市环境监测站：

我单位就2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

7.不存在磋商文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件二    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.五参数自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.氨氮水质自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.高锰酸盐指数自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.总磷自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.总氮自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.藻类自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.生物毒性自动分析仪（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：                             日期：    年   月    日

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 附件三    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件四    法定代表人授权委托书

瑞安市环境监测站：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：       为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

# 附件五    磋 商 函

瑞安市环境监测站：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目（项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

  - 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件六    建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件重述 | 偏离或磋商供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件七    2020年1月1日以来类似项目业绩一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 用户名称 | 地址 | 合同签约时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、业绩有效性认定：提供合同和中标通知书，或者提供合同和发票，扫描件加盖供应商公章。业绩认定时间以合同签订时间为准。（每个合同中监测因子至少包含：水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻类、生物毒性，否则不得分）

2、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（磋商供应商须提供相应证明材料，否则不得分）。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

# 附件八    供货详细清单（含附件及备品备件）

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、▲不提供供货清单将视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

# 附件九    技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 参数或技术描述 | 响应情况及带“★”参数的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注：1、必须按照投标产品实际参数详细填写,照抄磋商文件或不如实填写,磋商小组有可能做出不利于磋商供应商的评定。

2、磋商文件中带“★”的投标产品的技术指标应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料按照磋商文件第三部分相对应的内容要求提供且做好明显的标记并标明页码，未标记或响应不明确导致评审小组作出不利于供应商的判断，后果自负。证明材料未提供或提供不完全的不得分。

3、▲本表必须提供（可自行删减），不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

# 附件十-1 	拟派项目负责人情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称证书 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事工作时间 |  |
| 类似项目经历、业绩： |  |  |  |

注：

- 随表附项目负责人执业资格、职称、学历等证明文件（如有）并提供在磋商供应商单位连续缴纳近3个月社保证明（若公司注册时间未满3个月的，出具书面说明）加盖磋商供应商公章。

- 项目负责人如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件十-2  项目服务人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、本表应提供投入本项目的专业技术服务力量，附相关学历、资质证书、工作经历等证明文件（如有）并提供在磋商供应商单位连续缴纳近3个月社保证明（若公司注册时间未满3个月的，出具书面说明）加盖磋商供应商公章。

3、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件十一  报价一览表

项目名称：2023年飞云江瑞安水源地水质自动监测站新建项目     项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 小写： 大写： |  |
| 2 | 运行维护费 | 小写： 大写： |  |
| 3 | 合计报价（1+2） | 小写： 大写： |  |

备注：

- 投标报价包括货物及其附件的设计、采购、制造、包装、至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务，站房的设计、建设及辅助设施的施工（含专用网络与市电引入）、运维期间的水电费及光纤费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- ▲最高投标限价为250万元，其中设备费最高限价为235万元，运行维护费最高限价为15万元（15万元为一年365天的运行维护费），超过相对应的任一最高限价作无效标处理。

- 此表合计报价应与“附件十二 报价明细表”总合计相一致。

- 此表不得自行增减内容。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

# 附件十二  报价明细表

项目编号：                                             （价格单位：人民币元）

| 序号 |  | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 五参数自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 氨氮水质自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 总磷自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 总氮自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 藻类自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 生物毒性自动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 集成系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 监测站房（含地基基础） |  |  |  |  |  |  |
|  | 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运行维护费 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
|  | 总合计（元）（一+二） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

说明：

1、各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

2、本项目“报价明细表”内“总合计 ”应与附件十一“报价一览表”中“合计报价”相一致。

3、不提供此表的报价，视为没有实质性响应磋商文件要求。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐候选成交人。

二、评标组织

评审工作由按规定组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

三、评审程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评审细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价都相同时，按照技术得分由高到低顺序推荐，若所有得分均相同，由采购人决定排名。

四、评定办法

1、本次评标采用综合评分法（百分制法）。

2、开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

3、磋商小组在磋商结束后，要求所有实质性响应供应商在报价时限内提交最后报价并加盖公章，否则其磋商响应文件作无效处理。最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件规定执行。

五、评分细则：

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  |  | 信用符合磋商文件（二）总则第4点要求 |
|  |  | 特定资格 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 | 磋商响应文件编制符合磋商文件的要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | ▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： - 最终报价不是固定的或超过财政预算价的或超过相对应的任一最高限价的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价； - 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； - 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条信用查询）； - 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的； - 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的； - 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； - 未在报价时限内提交最后报价的； - 电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交备份磋商响应文件的； - 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效。 - 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； - 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |

| 4 | 报价评分 | 合计30分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 |
| 4.1 | 得分计算 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的评标价(评标价＝合计报价)为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×30%×100 |
| 4.2 | 报价评审 | 1、报价评审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 磋商供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写和系统上开标一览表填写的价格及内容不一致时，以磋商供应商上传的《报价文件》为准，对磋商供应商的报价进行修正。 - 开标时报价一览表内容与磋商文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修正单价； - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，评委会将作出不利于磋商供应商的修正。 注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。 |

| 5 | 技术商务评分 |  | 合计70分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分内容 |  | 分数值 | 备注 |
| 5.1 | 综合实力 |  | 5分 | 1.1质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得0.5分，最高得2.5分。 1.2具有有效的售后服务评价认证（信息系统集成）证书三星级得0.5分，四星级得1分，五星级得1.5分； 注：认证证书的有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并以开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 1.3具有地表水水质自动监测站运营服务评价证书,获得“一级”的得1分，“二级”的得0.5分。其他情况不得分。 注：提供相关证书扫描件加盖公章 。 |
| 5.2 | 磋商供应商业绩 |  | 2分 | 根据磋商供应商2020年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。 注：1、提供合同和中标通知书，或者提供合同和发票，扫描件加盖供应商公章。业绩认定时间以合同签订时间为准。（每个合同中监测因子至少包含：水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻类、生物毒性，否则不得分） 2、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（磋商供应商须提供相应证明材料，否则不得分）。 |
| 5.3 | 技术及设备 | 产品一致性 | 2分 | 为保障售后维修的便捷性及统一性，磋商供应商拟提供给招标人的五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性自动分析仪均为同一品牌得2分，两个品牌的得1分。其余不得分。 |
|  |  | 产品使用情况 | 2分 | 所投产品：五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质分析仪近五年内具有在国家级水质自动监测站建设项目中使用案例的得2分；在省级水质自动监测站建设项目中有使用案例的得1分；在地市级（及以下）水质自动监测站建设项目中有使用案例的得0.5分。以上五类设备需同时体现，不累计得分，最高得2分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |
|  |  | 技术参数 | 33分 | 所投水质自动在线监测仪器技术参数磋商文件第三部分中标注“★”的响应情况，完全满足的得33分,不满足的每项扣1.5分，扣完为止。 注：带“★”的投标产品的技术指标应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料按照磋商文件第三部分相对应的内容要求提供且做好明显的标记并标明页码，未标记或响应不明确导致评审小组作出不利于供应商的判断，后果自负。证明材料未提供或提供不完全的不得分。 |
| 5.4 | 项目集成 |  | 6分 | 磋商供应商需结合现场实际情况针对技术要求提供完整的系统集成方案，方案详细、切实可行的得4-6分，方便比较详细、可行性一般的得2-4分，方案较简单或可行性差的得0-2分。 |
| 5.5 | 重点难点问题的把握 |  | 4分 | 磋商供应商自行踏勘现场，根据站点现场情况，对本项目站点建设重点难点问题进行分析并提出解决方案，方案描述合理清晰、科学的得2-4分；方案描述一般，得1-2分；方案描述有欠缺的得0-1分； |
| 5.6 | 运维及管理 | 运维实施方案 | 4分 | 根据磋商供应商运维实施方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评审：方案描述合理清晰、科学的得2-4分；方案描述一般，得1-2分；方案描述有欠缺的得0-1分。 |
|  |  | 运维应急预案 | 2分 | 磋商供应商需制定详细的运维应急预案，根据方案的完整性、合理性、科学性进行综合评审：0-2分。 |
|  |  | 质量控制方案 | 2分 | 磋商供应商需制定详细的数据质量控制方案，根据方案的完整性、合理性、科学性进行综合评审：0-2分。 |
| 5.7 | 项目实施人员 |  | 5分 | 1、项目负责人具有有效的系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的，得2分，没有不得分。 2、拟投入运维人员地表水环境自动监测系统运维上岗证的得1分，最高得1分。 3、项目实施人员（不含项目负责人）环境类相关中级职称的，每人得0.5分，具有环境类相关高级职称的，每人得1分，本项最高得2分；（同一人员不重复计分，按高计取） 注：需提供相关证书及在磋商供应商单位连续缴纳近3个月社保证明（若公司注册时间未满3个月的，出具书面说明）并加盖公章否则该人员不予认定，不得分。 |
| 5.8 | 售后服务 |  | 3分 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括但不限于保障措施、故障响应修复时间、人员配备及服务点分布情况等）：0-3分。 |

注：以上单位、人员各类证明文件复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

      - 综合得分的计算

报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A

技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价都相同时，按照技术得分由高到低顺序推荐，若所有得分均相同，由采购人决定排名。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标成交供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com