- 招  标  文  件

采购编号: 浙金丽招2025102号

项目名称: 丽水市疾病预防控制中心气相色谱质谱联用仪采购项目

采 购 人: 丽水市疾病预防控制中心

采购代理机构:浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	10

四   履约保证金	12

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	12

六   开标和评审	13

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	17

九   澄清、修改发布媒体	18

十   质疑	19

十一  投诉	19

十二  授予合同	20

十三  验收	21

十四  政府采购政策	21

十五  其他事项	22

第三章  采购需求	23

第四章  政府采购合同	28

第五章　投标相关文件格式	36

一   资格文件格式	36

二   资信商务及技术文件格式	46

三   报价文件格式	59

四   中标人公告内容	66

第六章  评标办法和细则	68

一   总则	68

二   评审委员会	68

三   评标程序	69

四   评标一般规定	70

五   评标办法和细则（联合体投标的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等均予以认可）	70

六   评审纪律和要求	72

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

丽水市疾病预防控制中心气相色谱质谱联用仪采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于 2025年08月07日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙金丽招2025102号

项目名称：丽水市疾病预防控制中心气相色谱质谱联用仪采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：详见招标文件 第三章 采购需求

数量：1

单位：套

预算金额：750000.00元

▲最高限价：750000.00元

简要规格描述：详见招标文件 第三章 采购需求

备注：

合同履行期限：详见招标文件 第三章 采购需求

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：发布公告之日至 2025年08月07日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件

3.方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2025年08月07日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（312559383@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3.开标时间： 2025年08月07日09:00（北京时间）

4.开标地点：浙江金穗工程项目管理有限公司（丽水市庆春街909号开标室），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他注意事项：

政采云平台注册注意事项：

1）供应商未在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2）本项目成交供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：丽水市疾病预防控制中心

项目联系人：黄先生   联系电话：0578-2057513

质疑联系人：陶女士   联系电话：0578-2057581

地址：丽水市寿尔福路28号

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

项目负责人：凌  玲    联系电话：0578-2832189

质疑联系人：朱鸿鹄    联系电话：0578-2832189

地址：丽水市庆春街909号

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165   传真：0578-2669165

地 址：丽水市莲都区北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市疾病预防控制中心

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

日期：2025年07月17日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市疾病预防控制中心气相色谱质谱联用仪采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市疾病预防控制中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1.只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2.质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江金穗工程项目管理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年08月07日09时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（312559383@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：浙江金穗工程项目管理有限公司（丽水市庆春街909号开标室），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江金穗工程项目管理有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 18 | 是否允许转包与分包 | 1.转包：不允许。 2.分包：不允许。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系丽水市疾病预防控制中心  。

2.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。

2.3 “采购代理机构”系指浙江金穗工程项目管理有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如联合体参加投标的，指牵头人CA电子章，联合体成员方按格式要求盖章即可）。

2.10“▲” 系指实质性要求条款,“★”为核心产品，作为判断同品牌产品的依据，“●”系指重要参数。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章公告第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体投标。

▲4.2联合体投标时除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。多标项投标的，应分别上传资信商务及技术文件、报价文件。资格文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照及其他有效证件扫描件；

11.1.2联合体协议书（▲联合体投标的须提供）；

▲11.1.3法定代表人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

▲11.1.4政府采购资格承诺函；

▲11.1.5资格声明；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）。

注：

①资格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（如联合体参加投标的，指牵头人CA电子章，联合体成员方按格式要求盖章即可）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金：无

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件上传截止时间和地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人未安排人员到场的应准时在线参加产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对开标过程有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以通过现场书面或电子邮件的方式（312559383@qq.com）向采购代理机构提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录，并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6评审委员会在符合性审查中，有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15不同供应商IP地址相同，且无法合理解释的；

28.16不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

28.17上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章，且无法合理解释的；

28.18不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

28.19不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的，且无法合理解释的；

28.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2 通过政采云系统在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

### 十一  投诉

35. 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37. 授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38. 签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6以联合体形式参加采购活动的，应当将联合协议作为采购合同的组成部分。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

40. 本项目采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

41. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

41.1本项目 非 专门面向中小企业采购。

41.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

41.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

41.4中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

41.5根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

41.7按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.8以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供的货物制造商或工程、服务程承接方均为中型、小型、微型企业的，联合体视同中小企业。

41.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

42. 解释权

42.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费

由中标人支付代理服务费，费用以中标金额按下表货物收费标准计取，（不足伍仟圆按伍仟圆计取），中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 服务招标 | 货物招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |

账户名称：浙江金穗工程项目管理有限公司丽水分公司

开户银行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水莲都小微企业专营支行

账    号：1660 2012 0100 9000 1769

# 第三章 采购需求

### 一、产地及标准要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）。

### 二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 套 |

### 三、技术参数要求

(一)具体用途：农药残留、有机污染物及其它物质的痕量的定性和定量分析。

1.色谱性能

1.1 保留时间重现性：＜0.008%RSD或<0.0008分钟；峰面积重现性:＜0.6% RSD（提供官网截图证明）；

1.2气相色谱仪最多可同时安装≥3个色谱检测器或质谱检测器，可以安装≥6个EPC模块，可以控制≥16个EPC通道；

1.3浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能；

1.4气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度；

●1.5具有≥3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求（提供仪器主机实物照片）；

1.6交互式消耗品与部件识别图形化工具，可以快速定位气相色谱仪上的关键消耗品部件，显示屏提供消耗品部件号和耗材更换说明，便于仪器日常快速维护（提供软件功能截图证明）；

▲1.7气相色谱内部自带载气识别功能。

2.柱温箱

2.1操作温度范围：室温以上5℃到420℃；温度控制精度：0.1℃；

2.2程序升温：≥20阶21平台；

2.3最高升温速率：≥100˚C/min；温度稳定性：＜0.01℃/1℃；降温风扇：高低速降温可调；

3.电子压力控制

3.1压力范围：0～100psi；全程压力控制精度：满足或优于0.001psi；

3.2具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；程序三阶升压/升流；

4.分流不分流进样口

4.1数字式电子气路控制保证气体流量精度，可编程设定压力，流速和分流比；流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）；

4.2最大分流比：≥12000：1（提供软件设置截图证明）；

5.液体自动进样器

5.1液体进样量范围：0.1-50ul；样品瓶位数≥160位 2ml样品瓶；

5.2进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；

5.3面积重现性：＜0.3% RSD，交叉污染：＜十万分之一；

●5.4进样器具有内标加入功能，在吸取样品后继续吸取内标物，具体体积由软件控制（提供软件设置截图证明）；

6.质谱检测器

6.1离子源：独立的超惰性EI离子源，无损双灯丝设计；灯丝电流：0-315uA；

▲6.2最大电子轰击能量（离子化能量）：≥230eV；

6.3镀金双曲面四极杆质量分析器；

●6.4四极杆质量分析器：具备独立温控功能，最高可达 200˚C，非预四极杆加热（提供软件控制四极杆温度截图证明）；

6.5质量数范围：0.6-1050amu，以0.1amu递增；质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时；扫描速率：最高 20000 u/s；

6.6质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处（提供谱图证明）；

6.7谱图准确度：不低于99.0%（提供谱图证明，无证明不得分）；

6.8扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）（提供软件功能截图证明）；

6.9仪器检测限指标及灵敏度：IDL: ≤11 fg ，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（需提供至少5份验收报告证明）；

6.10信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比≥ 5000:1，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（需提供至少5份验收报告证明）；

●6.11仪器灵敏度：20 fg西柚酮标准溶液，采用选择离子模式扫描147、133、121离子和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以 30m ×0.25 mm,0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(SIM): ≤ 3fg ，99%置信区间；

7.数据处理系统

7.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现；手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

●7.2具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果；

7.3质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性；

●7.4定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息（提供中文版定性分析软件实际数据解卷积处理操作截图作为证明）；

7.5软件可在无人干预条件下实现自动进行水和空气检查，实现真空情况确认（提供仪器水和空气检查操作截图证明和漏气测试报告截图证明）；

7.6工作站具备色谱柱配置界面，无需触摸屏操作下即可实现大于4根色谱柱信息配置，并存入采集方法，避免错误色谱柱信息带来错误实验结果；

▲7.7除提供NIST谱库，还需提供单独的脂肪酸甲酯库(≥30种)、挥发性有机化合物库(≥60种)、香精香料库(≥400种)、毒物库(≥250种)、农药及其代谢产物(≥900种)。

### 四、主要配置清单

1.气相色谱仪：1套；

2.分流/不分流进样口：2套；

3.质谱接口：1套；

4.质谱仪：1套；

5.离子源：1套；

6.分子涡轮泵和快速前级机械泵：各1套；

7.气相色谱、质谱工作站软件：1套；

8.安装工具包：1套；

9.自动进样器：1套；

10.配套耗材：离子源灯丝4个；2ml样品瓶2000个；2ml样品瓶盖（含隔垫）2000个；大容量捕集阱3个；进样口隔垫100个；进样口超高惰性分流不分流衬管各25个；短石墨密封垫100个；长石墨密封垫100个；进样口端手拧螺母5个；质谱端手拧螺母3个；前级泵泵油6瓶；前级泵油雾过滤器3个；进样针10支；氦气捕集阱2套；氦气及钢瓶1个；

11.色谱柱：5根；

12.工作站系统（2.5K 180HZ 128G+1T固态，含彩色打印功能）1套。

### 五、商务要求

- 1.供货期限及地点

1.1合同签订生效后，60日内供货、安装及调试。

1.2供货地点：采购人指定地点。

- 2.项目质保期要求

质保期1年。质保期内故障免费维修，质保期从安装调试完毕最终验收合格之日开始计算。

3.售后技术服务要求

3.1原厂供货：保证所提供的设备是原厂新货，负责所提供的设备的开箱，验货，安装及调试。

3.2提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，中标维修人员必须在2小时做出明确答复，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

4.付款方式

签订合同且收到中标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%作为预付款；设备安装调试完成并经采购人验收合格且收到中标人开具发票后7个工作日内支付合同金额剩余款项。

5.培训要求

提供原厂集中培训，仪器提供3个高阶免费培训名额，培训时间5天/人次。

6.安装与调试

厂家售后服务中心直接提供的免费安装调试，，提供厂家全套技术资料，包含使用说明书、操作手册、软件等。

7.验收要求

安装完成、调试合格后由厂家和最终用户确认验收。中标人需在交货日期7天内到采购人提供的现场安装、调试设备并验收。验收时需由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在工作人员在场的情况下完成仪器设备性能。只有在仪器完全正常运转和工作人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成10个工作日内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人需赔偿经济损失。

- 8.应用支持

- 安装调试后，制造商应用工程师免费上门提供全流程解决方案培训，从前处理、数据处理到出报告，谱库及工作站6年免费更新；在线支持：按采购人需求，制造商不定时提供远程在线培训，解决仪器使用中遇到的疑难问题，远程在线培训次数不少于3次。

- 第四章 政府采购合同

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件             项目（编号：     ）在    年  月  日开标会上，经评审委员会评定   （乙方）为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见2.5“产品一览表”。

第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同总价款是货物设计、包装、运输、仓储、装卸、保险、技术服务、培训、安装调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品一览表

| 序号 | 设备（产品）名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6附件：中标产品参数及技术规格。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标供应商澄清修改文件

3.1.4中标供应商投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件。

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为(包括商标、专利、版权、知识产权等)。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方的合同货款。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后天内将这些资料寄给甲方。

6.3其他

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　供货期限及地点

8.1合同签订生效后，     日内供货、安装及调试。

8.2供货地点：采购人指定地点。

第九条  检验和验收指标

9.1检验

9.1.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.1.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的内容，甲方可根据实际需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.1.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.1.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.1.5 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.1.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

9.2验收指标

9.2.1保留时间重现性：＜0.008%RSD或<0.0008分钟；峰面积重现性:＜0.6% RSD（提供官网截图证明）

9.2.2气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度（提供仪器主机显示屏截图证明）；

9.2.3具有≥3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求; （提供仪器主机实物照片）

9.2.4交互式消耗品与部件识别图形化工具，可以快速定位气相色谱仪上的关键消耗品部件，显示屏提供消耗品部件号和耗材更换说明，便于仪器日常快速维护；（提供软件功能截图证明）。

9.2.5气相色谱内部自带载气识别功能

9.2.6最大分流比：≥12000：1（提供软件设置截图证明）；

9.2.7进样器具有内标加入功能，在吸取样品后继续吸取内标物，具体体积由软件控制（提供软件功能设置截图证明）

9.2.8最大电子轰击能量（离子化能量）：≥230eV

10.9四极杆质量分析器：具备独立温控功能，最高可达 200˚C，非预四极杆加热；（提供软件控制四极杆温度截图证明）。

9.2.10质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处（提供谱图证明）；

9.2.11谱图准确度：不低于99.0%（提供谱图证明）；

9.2.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）（提供软件功能截图证明）

9.2.13仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：IDL: ≤11 fg ，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（需提供至少5份验收报告证明）。

9.2.14信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比≥ 5000:1，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（需提供至少5份验收报告证明）。

9.2.15仪器灵敏度：20 fg西柚酮标准溶液，采用选择离子模式扫描147、133、121离子和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以 30 m ×  0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(SIM): ≤ 3 fg ，99%置信区间（需提供IDL计算与西柚酮标准品实物照片和软件定性视频作为证明文件，视频中需体现出真实的IDL计算报告、西柚酮化合物色谱峰保留时间位置、与NIST谱库匹配分数以及质谱图与NIST谱库标准质谱图对比情况）；

9.2.16具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果（提供保留时间锁定采集操作的完整流程视频包含保留时间和流量的校准曲线结果作为证明材料，证明材料中需包含校正曲线方程及大于0.9999相关系数）

9.2.17定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息（提供中文版定性分析软件实际数据解卷积处理操作截图作为证明）

9.2.18软件可在无人干预条件下实现自动进行水和空气检查，实现真空情况确认。（提供仪器水和空气检查操作截图证明和漏气测试报告截图证明）

9.2.19工作站具备色谱柱配置界面，无需触摸屏操作下即可实现大于4根色谱柱信息配置，并存入采集方法，避免错误色谱柱信息带来错误实验结果（提供工作站，非气相色谱触摸屏，大于4根色谱柱配置界面截图作为证明材料）

第十条　伴随服务／售后服务及培训要求

10.1项目质保期要求：

质保期   年。质保期内故障免费维修，质保期从安装调试完毕最终验收合格之日开始计算。

10.2售后技术服务要求

10.2.1原厂供货：保证所提供的设备是原厂新货，负责所提供的设备的开箱，验货，安装及调试。

10.2.2在保修期内，投标人需提供  *   小时的技术支持服务，接到用户维修申请后，2小时内做出响应，24小时内派维修人员赶赴用户现场，及时进行维修服务。

10.3培训要求

原厂集中培训：仪器提供3个高阶免费培训名额，培训时间5天/人次。

第十一条　履约保证

11.1履约保证金：无。

第十二条　货款支付

签订合同且收到中标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%作为预付款；设备安装调试完成并经采购人验收合格且收到中标人开具发票后7个工作日内支付合同金额剩余款项。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的  %违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期  天甲方向乙方偿付欠款总额的  ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

13.3如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价  %的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期  天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达  天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条　不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方(公章) |  |  | 乙方(公章) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | (签字): |  | 法定代表人 | (签字): |  |
| 或被委托人 |  |  | 或被委托人 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

- 注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

▲1.公司有效营业执照及其他有效证件

要求：

1.提供有效的营业执照及其他有效证件扫描件，图像清晰（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的扫描件）。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

2.联合体协议书（▲联合体投标的须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （采购人）组织实施的          项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：   年  月   日                  日期：   年  月   日

注：1.联合体各方提供的货物制造商或工程、服务承接方均为中型、小型、微型企业的，联合体视同中小企业。

2.本协议书的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

### ▲3.负责人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

### 3.1法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1.投标人法定代表人身份证正、反面电子文档。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 3.2授权委托书格式

### 授权委托书（适用于非联合体投标）

（代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                            性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

授权委托书（适用于联合体投标）

（代理机构名称）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

联合体成员盖章：

联合体成员盖章：

……

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

▲4.政府采购资格承诺函

（如为联合体，各方均须提供）

我单位——                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

▲5.资格声明

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      (负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

▲6.无重大违法记录声明书

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　     ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

（一）资信商务部分

1.投标声明书（如为联合体，各方均须提供）

浙江金穗工程项目管理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我         (法定代表人或负责人名字)  系             (投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

2.投标人参标申请表（如为联合体，各方均须提供）

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

3.投标人业绩

要求：提供业绩合同扫描件，图像清晰。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

4.代理服务费支付承诺书

浙江金穗工程项目管理有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

账户名称：浙江金穗工程项目管理有限公司丽水分公司

开户银行：浙江稠州商业银行股份有限公司丽水莲都小微企业专营支行

账    号：1660 2012 0100 9000 1769

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

5.其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

⑶若是联合体投标，还需提供联合体成员单位的相关资料。

（二）技术部分

1.项目技术方案

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

2.货物清单

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表格不得体现报价；

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

3.技术参数偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

4.项目实施方案

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

5.售后服务承诺

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

6.质保期承诺

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

7.投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

1.报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价费用：包含货物到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于货物设计、包装、运输、仓储、装卸、保险、技术服务、培训、安装调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，采购人不再另行支付其他费用。

▲3.投标报价高于最高限价的作无效标处理。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

- 投标分项报价表

- （格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表内容要求:

1.总计金额必须与开标一览表报价相同。

▲2.所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

3.企业类型声明函（如为联合体，各方均须提供。）

3.1中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  工业  ； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

2. （标的名称） ，属于  工业  ； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业也需要提供声明函，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据不填写。

2.填写要求：

①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；其中行业错填、漏填，声明函无效，但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的除外。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；从业人员、营业收入、资产总额数据存在疑义的，由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释，且企业类型正确的，声明函有效。

④投标人提供的《中小企业声明函》中供应商企业类型与实际不符的，声明函无效，不享受中小企业扶持政策。供应商企业类型与实际不符，且获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担法律责任。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商请务必和《报价明细表》的制造商保持一致。《中小企业声明函》（货物）中制造厂商错填、漏填，声明函无效；《中小企业声明函》中的制造厂商使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，声明函无效。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

3.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 四   中标人公告内容

注：如为联合体投标的，下表中的投标人信息部分联合体各方均须提供

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1.中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5.中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书（注：如为联合体投标的，联合体各方均须提供）

浙江金穗工程项目管理有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加丽水市疾病预防控制中心气相色谱质谱联用仪采购项目（项目编号：浙金丽招2025102号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的30分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐一名中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.3通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.4.2报价修正；

3.4.3政府采购政策价格扣除；

3.4.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.6 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果等相关信息。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1资信商务部分权重为4%，分值为4分，评委在规定的分值内统一打分。

4.1.2项目技术部分权重为66%,分值为66分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则（联合体投标的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等均予以认可）

5.1资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

5.1.1资信商务部分分值为4分，权重为4%，由评审委员会成员统一打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的不予以认可。），投标人具有类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 1.合同扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 3.为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-3 |
| 2 | 相关政策 | 节能产品：投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 环保产品：投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：须同时提供以下资料入资信商务及技术中，否则不得分。（1）提供政府采购品目清单相关内容页，采购品目清单详见《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。 | 0-1 |

5.1.2技术部分分值62分，权重为62%，由评审委员会成员独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准（缺项为0分，否则不准打0分） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术方案 | 功能需求：根据整体功能需求的齐全程度、完整程度、适用性以及与项目需求的符合程度，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
|  |  | 性能指标：根据各项性能指标的完整性、稳定性、满足性以及与项目需求的符合程度，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
|  |  | 配置要求：根据拟投产品的配置情况的先进性、符合性、完整性以及与项目需求的符合程度，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的货物供货、安装调试的方案，关键步骤的思路和要点等内容是否具有合理性、规范性、可操作性，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
|  |  | 根据投标人提供的组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤的描述，能否满足本项目的要求的，由评委进行打分。（分值：3、2、1、0） | 0-3 |
|  |  | 根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容能否满足本项目的要求，由评委进行打分。（分值：3、2、1、0） | 0-3 |
| 3 | 技术偏离 | 对技术要求表中的技术参数响应情况进行评分。 （1）标注“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。 （2）标注“●”的技术参数为重要参数（共计6项），每项满足得3分，最高得18分。 （3）其余技术参数（28项，不含加“▲”、“●”指标）每项满足得0.6分，最高得16分。 注：不满足技术参数要求的视为偏离；技术参数是否偏离由评审小组判定。 | 0-34 |
| 4 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的培训承诺、技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持等服务承诺内容是否具有完整性、合理性，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
|  |  | 根据投标人随设备提供的备品备件是否满足采购需求且确保设备的正常使用情况，由评委进行打分。（分值：4、3、2、1、0） | 0-4 |
| 5 | 整机质保期承诺 | 完全响应招标文件要求不得分，整机质保期在招标文件要求的基础上每增加一年加1分，本项最高得2分。 | 0-2 |

5.2报价分值为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予10%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除；其评标价计算公式如下：

评标价=小微企业报价×（100%-10%或4%）

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价；

⑷评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。