# 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

采购文件

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

采购组织形式：分散采购

采购单位：嘉兴市生态环境局桐乡分局

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2022年12月

目    录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知及说明	6

第三章  采购内容及要求	17

第四章 相关格式	55

第五章  评标办法及开标程序	86

- 第一章  采购公告

项目概况：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件，并于2022年12月30日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

预算金额（元）：32721000

最高限价（元）：10101000（标项一） ；8070000（标项二）；6750000（标项三）；7800000（标项四）

采购需求：建设一座乌镇大气环境监测超级站，仪器配置比照现有超级站配置，涵盖常规监测及气象观测、颗粒物特性监测、光化学污染特性监测、地基遥感监测等，且适当增配研究型设备，增加PM2.5溯源设备、臭氧形成机制、边界层物理等设备，完善区域O3和PM2.5监测能力。本项目共分四个标段。

标项一:

标项名称:光化学污染特性监测设备采购

数量: 1

预算金额（元）:10101000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高分辨挥发性有机物监测仪、化学电离源飞行时间质谱仪、氨气在线分析仪、大气亚硝酸（HONO）监测仪等设备采购及站房改造、设备集成，具体内容详见采购文件第三章。

备注：（1）本标项最高投标限价10101000元，部分标记的允许进口产品；

标项二:

标项名称:颗粒物特性监测设备（一）采购

数量: 1

预算金额（元）:8070000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：飞行时间气溶胶化学组分质谱仪（PM2.5）、气溶胶粒径谱仪、挥发性有机物在线监测系统、甲醛仪等设备采购，具体内容详见采购文件第三章。

备注：（1）本标项最高投标限价8070000元，部分标记的允许进口产品；

标项三:

标项名称:颗粒物特性监测设备（二）采购

数量: 1

预算金额（元）:6750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电喷雾化学电离质谱仪、黑碳分析仪、光解速率仪、过氧乙酰硝酸酯分析仪、Noy分析仪等设备采购，具体内容详见采购文件第三章。

备注：（1）本标项最高投标限价6750000元，部分标记的允许进口产品；

标项四:

标项名称:地基遥感监测设备采购

数量: 1

预算金额（元）:7800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多波段单散射反照率监测仪、单颗粒黑碳光度计、颗粒物激光雷达、风温湿雷达一体机、紫外辐射计等设备采购，具体内容详见采购文件第三章。

备注：（1）本标项最高投标限价7800000元，部分标记的允许进口产品；

合同履约期限：各标项均为①设备供货期：合同签订后120天内完成供货，6个月内开始试运行，9个月内通过采购人验收；②运维服务期：1年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

3.本项目的特定要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月30日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子标书政采云投标客户端上提交；备份资料邮寄或直接至桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部

开标时间：2022年12月30日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：桐乡市振兴东路金东大厦1幢6楼评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

七、联系方式

（一）对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名    称：嘉兴市生态环境局桐乡分局

地    址：浙江省桐乡市梧桐街道校场东路1700号

传    真：/

项目联系人（询问）：钟先生

项目联系方式（询问）：0573-88622014

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0573-88061238

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：钟勤

项目联系方式（询问）：15726817010

质疑联系人：姚东强

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “进口产品”指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

    - “★”系指“第三章“采购内容及要求”中的偏离点，仅作为评分依据。

    - 投标费用

    - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 供应商属中型、小型、微型企业的，根据财库[2020]46号、浙财采监[2022]3号、浙财采监[2022]8号的相关规定执行。

    - 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库[2014]68号的相关规定执行。

    - 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

7.投标说明

7.1本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

7.2投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

7.3投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

7.4投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、采购文件说明

8.采购文件的组成

8.1采购公告；

8.2投标须知前附表及投标须知；

8.3采购内容及要求；

8.4有关格式范例；

8.5评标办法及开评标程序。

9.采购文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的采购文件要求投标。

三、投标文件的编制

10.总体要求

10.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

10.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

10.3投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

10.4投标文件的形式和效力

10.4.1投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密并递交；

11.投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

各标项投标文件均分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

11.1【资格文件】包括（但不限于）下列部份

11.1.1投标函；

11.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

11.1.3法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

11.1.4提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。

11.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

11.2.1投标文件目录；

11.2.2提供企业最新财务报表复印件；

11.2.3相关部门出具的企业最新纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

11.2.4承担本项目的能力；

11.2.5拟投入本项目人员一览表；

11.2.6货物配置清单；

11.2.7售后服务方案；

11.2.8技术、商务响应表；

11.2.9项目实施方案等；

11.2.10投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

11.3【报价文件】包括（但不限于）下列部份

11.3.1开标一览表；

11.3.2报价明细表；

11.3.3备品配件及耗材表；

11.3.4中小企业声明函（如有）；

11.3.5监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

11.3.6残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

12.投标文件内容填写说明

12.1投标人应按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照采购文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密。

12.2投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后30分钟内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

12.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、标项名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部，收件人：钟勤，联系电话：15726817010），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

12.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

12.5投标文件应对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

12.6投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

12.7投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

12.8所投服务与采购需求有偏离，请在《技术、商务响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应采购文件要求。

13.投标报价

13.1投标报价请按采购文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包含可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.投标有效期

14.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

14.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

四、投标保证金

15.本项目不收取投标保证金

五、投标文件的签署及规定

16.电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

六、投标文件的递交、修改和撤销

17.投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

18.投标文件的修改和撤销：

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

18.2在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.3递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

19.开标

19.1电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.评标委员会

20.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

20.2在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

21.对投标文件的审查和响应性的确定

21.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

21.2算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

22.评标

22.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

22.2投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

22.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

23保密

23.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

23.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

24.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

24.1在规定时间内电子投标文件正常解密失败的；

24.2投标人不具备采购文件中规定的资格要求的；

24.3《法定代表人（负责人）授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字或盖章的；

24.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

24.5提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

24.6技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量、详细技术指标的）；

24.7技术商务文件未按规定提供《技术、商务响应表》；

24.8技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

24.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

24.10报价超过采购文件中规定的最高投标限价的；

24.11报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

24.12投标人提供虚假材料投标的；

24.13投标人串通投标的；

24.14本项目标项一的中标单位继续参与标项二或标项三或标项四的竞标评审的；

24.15本项目标项二中标单位继续参与标项三或标项四的竞标评审的；

24.16本项目标项三的中标单位继续参与标项四的竞标评审的；

24.17电子投标文件未按规定要求提供电子签章或签字的；

24.18评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

24.19其他违反法律、法规和采购文件规定的情形。

九、废标的情形

25.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

25.1符合专业条件的投标人或对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

25.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

26.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

26.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

26.2中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

26.3邮寄地址为（桐乡市东方路900号金东大厦一幢五楼招标代理部,钟女士，0733-88029967  15726817010）

26.4本项目设置履约保证金。

26.5签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

26.6采购文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

26.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

27.供应商质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

27.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

28.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

29.解释权：本采购文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目 | 一 | 光化学污染特性监测设备采购 | 1 | 项 | 10101000 |
| 2 |  | 二 | 颗粒物特性监测设备（一）采购 | 1 | 项 | 8070000 |
| 3 |  | 三 | 颗粒物特性监测设备（二）采购 | 1 | 项 | 6750000 |
| 4 |  | 四 | 地基遥感监测设备采购 | 1 | 项 | 7800000 |
| 备注 | 1、本项目分四个标段招标，每个标段均须上传“资格文件、技术商务文件、报价文件”投标供应商上传电子投标文件时请注意标段号和标项名称（资格文件可不注明标段号和标项名称），如因上传标段错误导致投标文件解密失败或标段内容无法对应的，作无效投标处理。 3、本项目标项一的中标单位自动退出标项二、标项三、标项四的竞标，不参与后期的评审；标项二的中标单位自动退出标项三、标项四的竞标，不参与后期的评审；标项三的中标单位自动退出标项四的竞标，不参与后期的评审。 |  |  |  |  |  |

二、项目总体需求

本项目拟建设一座乌镇大气环境监测超级站，仪器配置比照现有超级站配置，涵盖常规监测及气象观测、颗粒物特性监测、光化学污染特性监测、地基遥感监测等，且适当增配研究型设备，增加PM2.5溯源设备、臭氧形成机制、边界层物理等设备，完善区域O3和PM2.5监测能力。

三、各标项详细内容及技术参数

（一）标项一：光化学污染特性监测设备采购

1、主要设备内容及技术参数

| 标项 | 采购设备 | 数量 （台、套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化学电离源飞行时间质谱仪 | 1 | 是 |
|  | 高分辨挥发性有机物监测仪 | 1 | 是 |
|  | 氨气在线分析仪 | 1 | 是 |
|  | 大气亚硝酸（HONO）监测仪 | 1 | 否 |

### 1.1 化学电离源飞行时间质谱仪（允许进口）

1.1.1 系统性能基本要求

（1）★分析方法原理：运用化学电离法，通过待测VOC与反应试剂离子H3O+进行反应使VOC带电（生产VOC-H+离子），用飞行时间质谱TOF-MS对VOC离子进行全谱检测，实现多种VOCs的实时在线的瞬时全谱监测。

（2）构造坚固，所有部件（包含仪器电脑）内置于金属框架和面板中，定点和移动作业环境下，仪器稳定性良好。

（3）检测限： 每分钟 LOD<20 ppt （二甲苯）

（4）★灵敏度 > 1000 cps/ppb (针对二甲苯，当其质量分辨率为 2200 Th/Th 时)

（5）★全谱检测时（至少覆盖10-300Th范围）整机检测响应时间可低至 200 ms，即每0.2秒可出一个数据。

（6）线性范围：pptv to 5 ppmv，不低于4个数量级。

（7）★质量不高于95 kg

（8）★设备一体化设计：标气稀释系统，自动标气、零气以及样品切换进样系统,以及仪器电脑等配套设备应与VOCs飞行时间质谱仪进行一体化设计，方便外场和车载移动部署。（需提供设备照片证明材料）

（9）带有高品质仪器皮箱，方便携带运输。

1.1.2 PTR离子源模块基本要求

（1）★离子分子反应室设计：使用环绕电阻式玻璃管, 使电场横向分布更加均匀。玻璃外侧带有四级杆，通过无线电射频RF透过玻璃管对离子进行纵向聚焦，而横向的直流电场不受任何干扰，使目标离子从反应室的入口传输到出口，进入TOF飞行时间质谱。

（2）★离子分子反应室可控温度50-175摄氏度，有效预防高值事件污染仪器。

（3）使用质量流量控制器对高纯水蒸汽流量进行精确控制，并可控离子源温度，从而产生高纯H3O+反应离子。该反应离子纯度高于96%。

（4）进样气路为惰性材料组成

1.1.3传输模块基本要求

（1）离子分子反应室和TOF检测器之间使用差分泵真空接口，以及多频四极杆，作为离子导向传输系统。该传输系统将从离子分子反应室出来后的带电目标离子，传输到TOF检测器实现检测和定量。

1.1.4质量分析器基本要求

（1）质量分析器为飞行时间质谱仪TOF-MS。

（2）★质量分辨率（FWHM）： 对107 Th的物质（二甲苯），质量分辨率最高为3000。

（3）质量检测范围：最高可达4000Th

（4）★质量精度：<0.002Th

（5）★TOF真空度：<5E-6 mbar，仪器仅使用一套4级分子涡轮泵保证最佳真空度并最小化维护成本。

1.1.5 质控系统及附属设备

（1）★该设备内置气体标定及空白模块，包括外标气路和空白气路，分别通过两个质量流量控制器MFC 和气体阀门对各气路气流进行精确控制，稀释比例可达1:500，实现仪器在采样过程中自动化校零校标。

（2）标定空白模块，可用户自定义设置浓度、频率、时间等，并实现实时在线自动标定和校零。

（3）★该模块中的所有阀门均由电脑控制，由惰性PEEK材料组成，以到达最快响应。

（4）外标气路的MFC量程为20 ml/min， 零气气路的MFC量程为2L/min。

1.1.6 系统控制及数据采集和传输

（1）智能化数据采集软件，带有自动化系统控制和采样排序功能。方法可编辑设置，适合不同的检测应用。在样品采集的同时，可实时在线积分，并展示VOC浓度随时间的实时变化。

（2）★具有仪器调谐和优化功能，可自动调节TOF检测器电压，以优化用户定义的性能需求，如灵敏度和TOF质量分辨率。

（3） 开放软件接口：具有完整记录的应用程序编程接口（API），允许用户编写客户控制软件和用户界面，外部设备可从仪器抓取数据，并在单个用户界面中集成外部设备和仪器的控制。

（4）通讯接口包括：COM, CAN, 以太网口,USB,无线网Wifi接口,HDMI高清视频接口

（5）开放源HDF5 数据格式，可使用MATLAB, IGOR, IDL打开

（6）仪器内部集成电脑，外部带可触摸屏的液晶显示器、键盘和鼠标。

### 1.2 高分辨挥发性有机物监测仪（允许进口）

1.2.1 配置要求

（1）高分辨挥发性有机物监测仪主机部分 1）进样系统：快速和简洁的直接进样，无需预处理和载气；毛细管取样技术，为了增加气体流动性及防冷凝要求该毛细管加热到一定温度 # 2）★质子转移反应离子源：采用H3O+质子转移反应，软件直接输出E/N，稳定可控，80~140Td可调 3）★真空系统：配备至少3个涡轮分子泵和前级真空泵的超高真空系统 # 4）★质量分析器：六极杆离子导流飞行时间（TOF）质量分析器 5）检测器: MCP

（6）★预采样质控装置一套

（7）移动工作站及软件一套

（8）可循环使用的航空箱

（9）备件包，包含仪器质保内的耗材

1.2.2 技术指标

（1）用于测定大气中VOCs的排放特征、物种分布和高时间分辨率动态特征。

（2）★整机要求：无人值守运行，大气 VOCs 连续采样、自动通零、通标，软件设定时间序列自动控制，数据处理并回传至服务器。

（3）★进样方式：直接空气进样，惰性毛细管进样，加热温度40℃-180℃可调。

（4）采样流速：可调流速，50～1000sccm。

（5）质子转移反应离子源：H3O+质子转移反应，软件直接输出E/N，80~140Td可调；

（6）离子分子反应室可控温度：40～120℃，可调

（7）飞行时间质谱：六极杆离子导流飞行时间质量分析器。

（8）质量数范围：15~10000amu,可调，具有内标，采集过程自动质量数校准

（9）分辨率：>4000m/Δm 在m/z>147

（10）灵敏度：>600 cps/ppbv 在m/z 181

（11）脉冲频率：可达150KHz

（12）数据采集速度：0.1～60s可调。

（13）响应时间：<100 ms。

（14）★检测限：<10ppt三氯苯，十秒钟信号积分时间，<5 ppt一分钟信号积分时间。

（15）真空系统：至少三套独立的超高真空涡轮分子泵系统，真空度可达10-7 mbar，具有真空保护自动过热报警功能。

（16）标定校准系统：配有标定及高温催化炉零气发生器模块，可实现长期测量过程中零点校准。高温催化炉温控范围：RT-400℃，零点指标，异戊二烯<0.05 ppb, 苯<0.05 ppb。

（17）★数据采集：数据自动保存可自定义时间，谱图数量，可加载预置数据库直接显示组分信号和含量。

（18）★状态指示器：仪器正面板内置一个触摸屏状态指示器，可以显示压力、真空、温度、分子泵状态和数据采集状态信息，用于快速查看，可以远程读取，查看仪器状态信息。

（19）与计算机连接方式：网线

### 1.3 氨气在线分析仪（允许进口）

1.3.1技术要求

（1）★采用光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS)，通过计算衰荡时间差进行气体浓度的检测，测量有效路径≥20千米

（2）★检测室有三面反射镜，构成腔内环形光路，镜面反射率：≥99.999%

（3）测量池温控精度：优于0.006℃；温控目标同时包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分

（4）稳定的气压控制：准确度≤0.0003大气压；确保在外界不断变化的压力条件下获得最准确的测量结果。

（5）★检测室物理长度：≤25cm，容积≤35ml, 确保低的样品需求和更快的转换速率。

（6）★一款仪器同时测量CO2/CH4/N2O/NH3/H2O五种组分，非并联或串联的多个分析仪

（7）数据输出：包含但不限于当时水汽浓度下的CO2/CH4/N2O实测值及对应当时水汽浓度下的CO2/CH4/N2O干值

1.3.2.性能指标

（1）CO2(5min, 1σ)：确保精度＜200ppb+0.05%读数

（2）★CH4(5min, 1σ)：确保精度＜5ppb+0.02%读数

（3）N2O(5min, 1σ)：确保精度＜5ppb+0.008%读数

（4）★NH3(5min, 1σ)：确保精度＜1ppb+0.05%读数

（5）★H2O(5min, 1σ)：确保精度＜100ppm

（6）测量范围：CO2：0-2%, CH4：0-15 ppm, N2O：0~400ppm，NH3：0~2ppm； H2O：0-7%；

1.3.3.系统运行参数

（1）取样流速：标准流速<240 ml/min，760托

（2）取样压力：300~1000托

（3）取样湿度：<99% R.H，无冷凝@40°C，无需干燥

（4）体积小巧，便于野外操作

（5）★软件：拥有算法检测并标记由于光谱干扰而导致可能不准确的数据

1.3.4.系统配置

（1）分析仪主机1台

（2）外置标准泵1台

（3）液晶显示器1个

（4）干燥剂1套

（5）CO2 CH4 N2O标气1瓶

（6）标气减压阀1个

（7）安装工具一套

### 1.4 大气亚硝酸（HONO）监测仪

1.4.1 技术参数

（1）★测量原理：双通道长光程吸收光谱法（WLPAP），采用非腐蚀性溶液作为吸收液，采用双光纤池和双光谱仪的两路测量原理，一路测HONO和干扰物质的总和，一路测干扰物质，保证测量结果的准确性和稳定性。

（2）量程：0 ppt—2 ppm（可拓展）。

（3）★检测限：<10ppt（提供市级及以上计量检测单位出具的检测报告）。

（4）★测量间隔：1—5 min（依测量范围不同而定，时间分辨率可到1s）。

（5）准确度：ca.10%±2ppt。

（6）测量精度：优于ca.1%。

（7）示值误差：≤5%（提供市级及以上计量检测单位出具的检测报告）

（8）吸收液流量（ml/min）：0.008-10.5，具有外置恒温保持装置。

（9）光源： 波长范围：385-800nm，输出接口：SMA 905，支持TTL触发，驱动电流可调。

（10）光谱模块： 1）波长范围：385-800 nm； 2）★分辨率：0.4-0.5nm ； 3）探测器类型：CCD线阵，2×2048像素； 4）积分时间可自主设置； 5）输入/输出：数字可编程GPIOS。

（11）长光程光纤池： 1）光程：100cm； 2）最大承受压力：100psi； 3）溶剂耐受：大多数有机和无机溶剂，耐污染，特殊材料和设计，长期不需清洗； 4）噪音水平：＜0.2； 5）蠕动泵流量（ml/min）：0.008-10.5； 6）通道数：12，转速范围（rpm）：0.1-50； 7）采样泵流量：0-11L/min； 8）真空度：170mbar；

（12）★自动校准方式：每日定时零空气校零（提供软件截图）；

（13）具备自动除气泡装置；

（14）具备液位超标报警保护系统；

（15）操控软件实时输出HONO浓度，并可以查询历史光谱谱图，软件可以根据实际检测浓度在低量程和高量程两个模型下自由切换。

1.4.2 系统配置

（1）分析仪主机，1套；

（2）HONO校准仪，1套

（3）螺旋管吸收装置，1套；

（4）操控软件，1套。

（5）恒温循环水浴槽，1套

（6）包含一年耗材（分析仪连续运行状态下消耗量）

## 2、站房改造、设备集成

站房改造、设备集成主要内容为针对本项目所涉及站房乌镇互联网会展中心6号馆二楼监测站房部分的内部改造，包括站房布线、动环及监测系统集成，以满足本项目的所有仪器设备安装要求。在投标文件中提供科学、合理的站房改造设计建设方案、仪器布局方案、系统集成实施方案；方案应满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)中的相关要求。

（二）标项二：颗粒物特性监测设备（一）采购

1、主要设备内容及技术参数

| 标项 | 采购设备 | 数量 （台、套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪（PM2.5） | 1 | 是 |
|  | 气溶胶粒径谱仪 （粗粒子、细粒子各一台） | 1套（2台） | 是 |
|  | 挥发性有机物在线监测系统 | 1 | 否 |
|  | 甲醛仪 | 1 | 否 |

### 1.1飞行时间气溶胶化学组分质谱仪（允许进口）

1.1.1功能概述

飞行时间气溶胶化学组分质谱仪能够实时定量测量细颗粒物中非难熔组分的质量浓度和化学组成（有机物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐和氯离子等），并可区分和得到不同种类的有机气溶胶的浓度，有利于定量不同污染源对气溶胶的贡献。同时，化学组成在线质谱仪较高的质量分辨率使其在二次气溶胶形成机制方面具有明显优势，并且体积小，其便携性可在移动观测车和野外观测站点进行观测。

1.1.2测量分析系统

（1）★能够实时连续定量监测分析大气中PM2.5颗粒物的化学成分。 （2）采用PM2.5透镜直接进样，使颗粒物聚焦为一束粒子，实现PM2.5颗粒的化学组成测定，适合长期外场观测。 （3）采样流量：不大于100 cc/min。 （4）★在线定量测量组分：有机物、硫酸盐、铵盐、硝酸盐、氯盐等。 （5）★检出限 (10分钟平均)：有机物、硫酸盐、铵盐、硝酸盐、氯盐，均≤0.5 µg/m3。 （6）时间分辨率：40s-10min，可调。 （7）仪器必须能够进行实时背景校正。 （8）可提供有机气溶胶的质谱特征时间序列，通过受体模型获得来源解析，可在线实时获取二次有机气溶胶的质量浓度。 （9）适合在移动观测车等平台上开展观测。

1.1.3 质量分析器：

（1）★检测仪：飞行时间质谱仪 (Time-of-Flight)。 （2）真空系统：包含前置泵和涡轮分子泵，不少于4阶分流涡轮分子真空系统。 （3）离子源：离子源处压力不高于5*10-4 mbar。 （4）质荷比要求：仪器能检测到的最大质荷比m/z不小于1000。 （5）★质谱分辨率：不小于2000 m/dm。 （6）★离子化方式：采用热蒸发和电子轰击离子化的方式电离。 （7）★电离源处蒸发器加热温度不低于550℃。 （8）实时显示流量、压力、电压等仪器运行参数。 （9）配备真空系统安全联锁系统，保证质谱关键电源组块仅在安全真空下工作。

1.1.4 仪器基本配置

（1）飞行时间质谱仪1套；

（2）PM2.5空气动力学透镜进样系统1套；

（3）定制的涡轮分子泵真空腔系统1套；

（4）集成数据采集系统1套；

（5）数据采集与分析软件1套；

（6）仪器与电子器件盒支撑框架1套；

（7）定制的可重复使用运输箱1个

（8）油气回收三项检测仪

### 1.2 气溶胶粒径谱仪（粗粒子）（允许进口）

1.2.1 技术规格及参数要求

（1）★粒径范围：10～1000nm

（2）★最大粒径分辨率：每10倍粒径64 通道

（3）最大总通道数：大于100通道

（4）颗粒物浓度范围： 1~107 个/cm3

（5）★扫描时间： 20~300 秒

（6）流量: 气溶胶流量 0.2~4L/min，用户自选

（7）鞘气流量 2~25L/min，用户自选

（8）工作溶液：正丁醇，贮液瓶容量0.5L

（9）气溶胶进样口温度10~35℃，湿度0~90％，无冷凝水，压力75~105kPa

（10）数据资料记录：可在装有Windows操作系统的电脑中自动存储数据

（11）中和器：非放射性中和器

（12）显示屏：静电分级器为320×240像素

（13）预热时间：20℃对于CPC大约10min

（14）通信方式 RS-232，USB

（15）电源要求100~240VAC，50/60Hz CPC：210 W，静电分级器：200W

1.2.2 差分电迁移率分析仪控制台

（1）用途:输出设定流量鞘气和电压，控制差分电迁移分析仪的筛分条件。

（2）流量范围：0.2-4 升/分钟

（3）鞘气和旁路气流量范围：2-25升/分钟

（4）直流电压输出：10-1000VDC，正电压或者负电压可选

（5）颗粒物类型：固体颗粒物或非挥发性液体颗粒物

（6）气溶胶温度范围：10-40℃

（7）气溶胶压力范围：70-120KPa

（8）湿度：0-90%，无冷凝

（9）适用海拔：最高1800米

（10）气溶胶中和器兼容：高级气溶胶中和器或者Kr-85气溶胶中和器

（11）差分电迁移分析仪兼容：长款差分电迁移分析仪3081A或者纳米差分电迁移分析仪3085A

1.2.3 气溶胶中和器

（1）工作原理：双极扩散荷电

（2）流量范围：0.3 to 5.0 升/分钟

（3）核电方式：非放射源

（4）兼容性：扫描电迁移粒径谱仪SMPS3938

（5）产生粒子量：< 0.01个/cm3，流量：≥ 0.3 L/min,清洁空气.

（6）适用最大粒子浓度：107 个/cm3

（7）气溶胶介质：空气或氮气

（8）操作条件：温度0℃ ~+33℃；

（9）湿度：0 ~ 60% RH，无冷凝水；

（10）海拔高度：最高至2000 m

（11）贮存条件：温度范围 -10ºC ~ +60°C；湿度范围0 ~ 80%，无冷凝水

（12）压差范围：±70 kPa，由进样口或出气口和大气压力测量得到

（13）电源：输入100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 输出: 12 VDC, 2.5A

（14）气溶胶接口：外径 ¼ 英寸管

1.2.4 差分电迁移率分析仪

（1）用途:用于对大气颗粒物进行粒径分级

（2）粒径范围:10~1000nm

（3）溶胶类型:固体气溶胶或者非挥发液体气溶胶

（4）最大气溶胶浓度: 对10nm气溶胶最大108/cm3

（5）电压:10-10000 VDC

### 1.3 气溶胶粒径谱仪（细粒子）（允许进口）

1.3.1 技术规格及参数要求

（1）粒径范围：3～150nm

（2）最大粒径分辨率：每10倍粒径64 通道

（3）最大总通道数：110通道

（4）颗粒物浓度范围：10~107 个/cm3

（5）扫描时间：15~300秒

（6）流量：气溶胶流量 0.2~4L/min，用户自选，鞘气流量 2~25L/min，用户自选

（7）工作溶液：正丁醇，贮液瓶容量0.5L

1.3.2 工作条件

（1）气溶胶进样口：温度10~35℃,湿度0~90％，无冷凝水, 压力75~120kPa

（2）数据资料记录：可在装有Windows操作系统的电脑中自动存储数据

（3）显示屏：静电分级器为640×480像素

（4）预热时间：20℃对于CPC大约10min

（5）通信方式：RS-232，USB

（6）电源要求：100~240VAC，50/60Hz，CPC：210W，静电分级器：200W

1.3.3 差分电迁移率分析仪控制台

（1）用途:输出设定流量鞘气和电压，控制差分电迁移分析仪的筛分条件。

（2）流量范围：0.2-4 升/分钟

（3）鞘气和旁路气流量范围：2-25升/分钟

（4）直流电压输出：10-1000VDC，正电压或者负电压可选

（5）颗粒物类型：固体颗粒物或非挥发性液体颗粒物

（6）气溶胶温度范围：10-40℃

（7）气溶胶压力范围：70-120KPa

（8）湿度：0-90%，无冷凝

（9）适用海拔：最高1800米

（10）气溶胶中和器兼容：高级气溶胶中和器或者Kr-85气溶胶中和器

（11）差分电迁移分析仪兼容：长款差分电迁移分析仪3081A或者纳米差分电迁移分析仪3085A

1.3.4 气溶胶中和器

（1）工作原理：双极扩散荷电

（2）流量范围：0.3 to 5.0 升/分钟

（3）核电方式：非放射源

（4）兼容性：扫描电迁移粒径谱仪SMPS3938

（5）产生粒子量：< 0.01个/cm3，流量：≥ 0.3 L/min,清洁空气.

（6）适用最大粒子浓度：107 个/cm3

（7）气溶胶介质：空气或氮气

（8）操作条件：温度0℃ ~ +33℃；

（9）湿度：0~60% RH，无冷凝水；

（10）海拔高度：最高至2000m

（11）贮存条件：温度范围 -10ºC ~ +60°C；湿度范围0 ~ 80%，无冷凝水

（12）压差范围：±70 kPa，由进样口或出气口和大气压力测量得到

1.3.5 差分电迁移率分析仪

（1）用途: 用于对大气颗粒物进行粒径分级

（2）粒径范围:2.5~150nm

（3）溶胶类型: 固体气溶胶或者非挥发液体气溶胶

（4）最大气溶胶浓度: 对10nm气溶胶最大108/cm3

（5）电压:10-10000 VDC

（6）鞘气流量: 2-25L/min

（7）气溶胶流量: 0.2-2L/min

（8）多分散和单分散气溶胶接口: 外径1/4英寸

（9）鞘气和余气接口 :外径3/8英寸

1.3.6 超细粒子醇基凝聚核粒子计数器

（1）★最小检测粒径：(D50) 2.5 nm

（2）最大检测粒径：>3 μm

（3）★颗粒物浓度范围：0 to 2×105 /cm3 ，单粒子连续计数。

（4）精确度：±10%，粒子浓度<2×105 /cm3

（5）★响应时间：高流量模式下<0.3秒 90% to 10% (T10-90, T90-10)

（6）低流量模式下：<3秒 90% to 10% (T10-90, T90-10)

（7）进样流量：0.3 ± 0.015 L/min 或1.5 ± 0.05 L/min

（8）气溶胶流量：0.05 ± 0.005 L/min

（9）背景值计数：<0.01 /cm3, 12小时平均

（10）气溶胶介质：空气，氧气，氮气

（11）环境操作温度：10 to 35°C (50 to 95°F)

（12）环境湿度：0 to 90% RH, 无冷凝水

（13）环境大气压：75 ~105 kPa (0.75~1.05 atm)

（14）工作溶液：正丁醇

（15）内除水功能：内置出水泵，用于高湿度环境使用时去除凝露

（16）电源要求：100 ~240 VAC, 50/60 Hz, 210 W

（17）真空源：内置泵

### 1.4 挥发性有机物在线监测系统

1.4.1整体功能

（1）用途：连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、监测环境空气中卤代烃等；目标化合物覆盖国内与国际通用的PAMs、TO-15及醛酮类（13种，不含甲醛）等116种物质。

（2）★所投产品具有中国环境监测总站（生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的116种VOC物种检测报告；（物种见下表）

监测组分表：

| 序号 | 中文名称 | CAS号 | 序号 | 中文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 59 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 60 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 61 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 62 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28-5 | 63 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8 | 64 | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 65 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 8 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 66 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 9 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 67 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 10 | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 | 68 | 反-1,3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 |
| 11 | 环戊烷 | 287-92-3 | 69 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 12 | 异戊烷(2-甲基丁烷) | 78-78-4 | 70 | 4-甲基-2戊酮 | 108-10-1 |
| 13 | 正戊烷 | 109-66-0 | 71 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 14 | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 | 72 | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 15 | 1,2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 | 73 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 16 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 74 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
| 17 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 75 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 18 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 76 | 2-己酮 | 591-78-6 |
| 19 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 77 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 |
| 20 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 78 | 二溴乙烷 | 106-93-4 |
| 21 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 79 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 22 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 80 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 23 | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 | 81/82 | 间/对-二甲苯 | 106-42-3/108-38-3 |
| 24 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 83 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 25 | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 84 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 26 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 85 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 27 | 二氯乙烯 | 75-35-4 | 86 | 溴仿 | 75-25-2 |
| 28 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 87 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 29 | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 88 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 30 | 丙酮 | 67-64-1 | 89 | 正丙基苯 | 103-65-1 |
| 31 | 异丙醇 | 67-63-0 | 90 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 32 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 91 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 33 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 92 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 34 | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 93 | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 35 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 94 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 95 | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 |
| 37 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 96 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
| 38 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 97 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 |
| 39 | 1-己烯 | 592-41-6 | 98 | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 40 | 正己烷 | 110-54-3 | 99 | 氯化苄 | 100-44-7 |
| 41 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 100 | 1,3-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 42 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 101 | 1,4-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 43 | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 | 102 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 |
| 44 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 103 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 45 | 丁酮 | 78-93-3 | 104 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 46 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 105 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
| 47 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 106 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
| 48 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 107 | 萘 | 91-20-3 |
| 49 | 氯仿 | 67-66-3 | 108 | 乙醛 | 75-07-0 |
| 50 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 109 | 丙醛 | 123-38-6 |
| 51 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 110 | 异丁烯醛 | 78-85-3 |
| 52 | 环己烷 | 110-82-7 | 111 | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 53 | 2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3 | 112 | 反式丁烯醛 | 123-73-9 |
| 54 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 113 | 戊醛 | 110-62-3 |
| 55 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 114 | 己醛 | 66-25-1 |
| 56 | 苯 | 71-43-2 | 115 | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 57 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 116 | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |
| 58 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |  |  |  |

（3）仪器监测原理:采用超低温富集浓缩技术，压缩机制冷方式，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。

（4）配置要求： 1）预浓缩仪，1套； 2）气相色谱质谱联用仪，1套； 3）氢空一体机，1台； 4）高纯氮气清洁器，1套； 5）高纯氦气清洁器，1套； 6）苏码罐15L，4个； 7）一年运行耗材；

（5）技术指标 1）工作条件： a.环境温度：（20～30）℃； b.相对湿度：≤85%； C.大气压：（800～1060）hPa； d.★全系统总功率≤4000W，输入电压≤220V 2）采样时间：每小时累积采样时间≥30min。 3）性能指标 a.分析组分: 分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等，详见监测组分表；57中PAMS浓度最高量程≥20 nmol/mol。 b.标准曲线: 监测组分表一中目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围为0.5~10ppb，不低于5个浓度点。提供证明材料。 c.零点噪声: 57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。 d.方法检出限: 监测组分表中目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol。通入浓度气体不高于0.6ppb。提供证明材料。 e.准确性和重复性 连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，监测组分表中组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。提供证明材料。

（6）质控要求 具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。 校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2-6PPb。

1.4.2、技术参数要求

1）预浓缩仪 a.管路要求：硅烷化管路，减少了管壁对物种的吸附； b.★富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集； c.★制冷要求：采用压缩机制冷系统（不用液氮制冷），220V供电，富集管核心温度可达-150℃以下； d.★富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀； e.★温控系统：需采用独立温度控制技术，控制采样时的除水温度、捕集温度、及解析温度互不干扰，通过程控软件自动控制。双路除水，FID路除水温度可低至-100℃及以下，MS路除水温度可低至-50℃及以下； f.控制要求：可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定的全程控制； g.温度：实时在线监控样品采样流量和系统温度； h.采样数量：可在线自动采样，采样数不少于24个/24小时； i.流量控制：带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积； j.具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能； k.具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议； l.温度范围：-150℃～120℃； m.脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减； n.高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减； o.采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节； 2）气相色谱部分 a.全电子气路控制EPC ； b.压力精度0.01psi； c.温度稳定性：小于0.01℃/1℃环境变化； d.自动载气节省控制； e.漏气自动检测和自动切闭； f.有LAN通讯； g.柱箱工作温度：室温以上8℃-425℃； h.升温速率：75℃/min； i程序升温：19梯度/20平台程序升温； j.带EPC的分流/不分流毛细柱进样口： ①电子压力/流量控制； ②.最大工作温度：400℃； ③.压力设定范围：0-100psi； ④.最大分流比：7500：1； k.带EPC的氢火焰检测器FID： ①.电子压力/流量控制； ②.最大工作温度：425℃； ③.最小检测限：<3pg 碳/s，是十三烷测定 ④.线性范围：>107，用氮气载气，0.29mm内径的喷嘴 ⑤.最大数据采集数率：500Hz。 3）质谱部分 a.质量数范围：1.6-1050amu b.分辨率：单位质量数分辨（1amu） c.质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时 d.模式：EI e.最大扫描速率：12,500amu/秒 f.仪器检测限指标（IDL）：24fg或更低，100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子）； g.质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处； h.谱图精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%； i离子源类型：高温，可加热至350˚C j.★离子化能量：不低于230eV k.★分析器：整体镀金双曲面四极杆，需独立温控，可达200˚C； l.检测器：长寿命EM的三轴HED-EM m.泵系统：分子涡轮泵或扩散泵 4）色谱工作站 a.手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能 b.一界面显示仪器状态信息，参数，以及序列 c.单灵活的报告工具，信息管理读取方便 d.数据存储处理功能齐全 e.具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 f.具备早期维护预报功能（EMF） g.可提供质量认证功能（OQ/PV） h.谱库：最新NIS谱库。 i.数据处理软件具有DRS解卷积功能。 j.具有保留时间锁定功能。 5）氢空一体机 a.内部结构紧凑，操作简单，安全可靠。 b.产气纯度高，压力稳定。 c.低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器。 d.空气纯度：无油三级；氢气纯度：99.999%； e.空气流量：0~2L/min；空气压力：0~0.4MPa f.氢气流量：0~300ml/min；氢气压力：0~0.4MPa g.操作温度：5℃-40℃； h.电源供应：交流220V±10％ 50Hz 6）高纯氮气清洁器 a.可纯化气体：N2 b.最高操作压强：1000psig c.去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。 7）高纯氦气清洁器 a.可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn b.最高操作压强：1000 psig c.可去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。 8）苏码罐15L a.耐压30psi以上 b.材质：硅烷化 c.阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质 9）一年耗材 包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）、过滤膜（Φ6mm）、外标气、内标气。

### 1.5 甲醛仪

1.5.1 设备用途

测定环境空气中甲醛的浓度。

1.5.2 技术参数要求

（1）系统应采用汉奇反应原理荧光测定方法测定空气中的甲醛

（2）系统应可通过液态甲醛标样进行半定量。

（3）★检出限：≤50ppt（须提供省级及以上计量检测机构出具的报告）

（4）量程：3ppm

（5）线性相关系数：R≥0.99

（6）准确性：不超过±10%

（7）重复性：≤5%

（8）线性度误差：±5%F.S.（0-50ppb量程）

（9）★量程漂移（7天）：≤5%F.S.；

（10）零点漂移（7天）：≤2%F.S.；（须提供省级及以上计量检测机构出具的报告）

（11）★响应时间（T90）：≤90s

（12）对外接口数据传输须包括4-20mA输入输出、0-5V输入输出、RS232、RS485、USB和网口；

1.5.3 产品性能要求

（1）须支持连网远程操作；

（2）须实时或自主选择时间段内直观显示甲醛浓度随时间变化趋势；

（3）须实时监控仪器状态参数；

（4）须实现气体浓度单位切换（ppb、ppm、μg/m3、mg/m3）；

（5）须实现气体浓度标况与实况切换；

（6）对吸收池模块温度、反应池模块温度须作保温处理，并进行高精度温度控制（±0.1℃）；（须提供省级及以上计量检测机构出具的报告）

（7）气液分离装置须实现气液分离功能，保证测量数据实时性

（8）须具有液体流量控制功能；

（9）须使用低噪声的高增益检测器，并对检测器进行制冷；

（10）须根据不同测量需求，对测量流程自主配置；

（11）须支持导出秒/分钟/小时数据；

（12）系统应支持时间分辨率秒级/分钟级切换；

（13）须带LCD触摸屏，方便用户直接操作系统；

（14）须具有一键操作功能，可以通过点击图标的形式，对仪器进行一键参数加载以及工作模式切换等；

（15）可单独对各个器件进行参数设置，操作性强；

（16）须具有两点校准、多点校准切换功能；

（17）须具有检测器自动校正功能；

（18）须具有实时每秒参数刷新功能；

（19）须具有历史数据查询及导出功能（Text、excel）功能；

（20）须具有历史视图查询功能，无需导出数据绘图，直观显示参数谱图。

（三）标项三：颗粒物特性监测设备（二）采购

1、主要设备内容及技术参数

| 标项 | 采购设备 | 数量 （台、套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 电喷雾化学电离质谱仪 | 1 | 是 |
|  | 黑碳分析仪碳仪 | 1 | 否 |
|  | 光解速率仪 | 1 | 否 |
|  | 过氧乙酰硝酸酯分析仪 | 1 | 否 |
|  | Noy分析仪 | 1 | 是 |

### 1.1 电喷雾化学电离质谱仪（允许进口）

1.1.1 系统性能基本要求

用于测定大气与污染源排放中前体物，中间产物及最终氧化产物的排放特征、物种分布和高时间分辨率动态特征，分析源排放源与臭氧、二次有机气溶胶和新离子生成的定量关系。

1.1.2 工作条件

（1）工作温度和湿度：10-35℃，10-75 %

（2）电力要求：220 V±20 V；50-60 Hz

1.1.3 配置要求

（1）一套进样系统

（2）一套离子源和反应器

（3）一台长飞行时间质谱仪

（4）一个电子控制系统

（5）一套真空系统

（6）一套仪器控制及数据采集与处理系统

（7）一套粉尘快速测定仪

1.1.4 离子源

1）★离子源：应用电喷雾产生的液滴，对气溶胶的化合物进行萃取，并同时进行离子化过程。同时可以切换为应该VUV紫外光灯电离。 2）试剂离子：可适配一系列负离子，如I-，Br-，等，试剂离子可以在数秒之中进行切换。 3）★离子源反应腔：流动管离子-分子反应器流动管反应器，在相对高压强下工作，有效抑制产物离子碎片 4）★相对湿度(水蒸气)对灵敏度影响: 使用掺质（dopant）系统取代水蒸气与待测离子的结合, 避免相对湿度(水蒸气)对灵敏度影响。 5）响应时间：<100 ms； 6）信号强度动态范围：1s内大于10000。

1.1.5 仪器控制分析系统

1）进样系统：进样方式：直接空气进样；进样流速：>1000 sccm 2）★真空系统：不少于4阶的单一整合分流涡轮分子真空泵，最大转速不低于1000Hz，抽流速为160 L/s，具有自动过热报警功能。 3）★质谱调谐与优化：自动调谐与优化； 4）★数据采集卡：采用双通道模拟-数字转换器(ADC)，每秒可传输最大8G Byte数据。 5）仪器重量不超过200千克；仪器体积不超过0.5立方米； 6）能耗：小于1000瓦；220 V ± 20 V；50-60 Hz

1.1.5 质量分析器

1）质量分析器：采用长飞行时间质量分析器，可提供高质量分辨率定性和定量分析； 2）★离子检测模式：具有正负离子检测模式 3）质量范围：1～4000 amu； 4）★质量分辨率（FWHM）≥ 10000 @ m/z > 100 Th; 5）★灵敏度 ≥ 30000 cps/ppbv，左旋葡聚糖； 6）★检测限：<1 ppt 左旋葡聚糖每分钟，<10 ppt左旋葡聚糖每秒； 7）线性范围：pptv～100ppbv，需至少覆盖此范围。

### 1.2 黑碳分析仪碳仪

1.2.1 基本要求

通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在紫外和近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。

1.2.2 技术要求

（1）★样品采集：采用实时双点位技术，膜带根据设定的承载量可以实现自动走带，避免了单一膜带采样时滤膜载荷的现象光学测量波段；（提供证明材料）

（2）光学测量波段：370nm，470nm，520nm，590nm，660nm，880nm和950nm

（3）纸带：带有聚四氟乙烯涂层的玻璃纤维膜；

（4）数据显示分辨率：1 ng/m³；

（5）浓度测量周期：1s或1min可设置，默认1min；

（6）测量范围：(0.01-100)μg/m3；

（7）检出限：5ng/m3 (1h)；

（8）流量：2-5L/min，可调节，默认5L/min；

（9）24h小时零点漂移:<5ng/m3；

（10）★光学衰减斜率0.9<K<1.1；（提供省级及以上第三方检测机构出具测试报告）

（11）★仪器平行性测试指标：24小时平行性≤2% ；（提供省级及以上第三方检测机构出具测试报告）

（12）★质量控制和质量保证：仪器稳定性测试、系统检漏测试、用标准的中性密度光学滤光片对仪器进行多点校验；外部可通过溯源传递进行质控等；（提供质控测试详细操作步骤和溯源报告）

（13）可基于不同物质吸收光谱不同，并实时输出生物质燃烧占比。

### 1.3 光解速率仪

1.3.1 设备用途

基于光谱测量来计算大气中不同物质光解速率常数的仪器，可以实现在线连续测量大气中多种物质的光解速率常数，应用于大气光化学污染状况分析。

1.3.2 技术参数要求

（1）测量物种：J（O1D）、J（HCHO-M）、J（HCHO-R）、J（NO2）、J（H2O2）、J(HONO)、J（NO3-M）及J（NO3-R）

（2）光谱波段范围：包含270~790nm

（3）★光谱分辨率：0.75~0.85nm（FWHM）

（4）测量参数：光化通量（光谱信息）、光解速率常数

（5）光谱扫描：结合不同积分时间光谱扫描结果（如包含500ms、1000ms、2000ms、5000ms）

（6）采样时间设置：自主设置测量时间（如：6:00-18:00冬季）

（7）暗噪声校准：对一定周期内数据进行暗噪声校准

（8）测量方式：在线连续

（9）工作环境：环境温度为5°C~35°C，环境湿度为(0%~95%)RH;

1.3.3 产品性能要求

（1）使用带制冷CCD检测器的光谱仪进行光谱探测，光谱测量分辨率高，灵敏度强

（2）通过结合不同积分时间的光谱信息进一步提高光谱测量的信噪比

（3）根据仪器出厂前的校准参数，能将光谱探测转换为光化通量的测量

（4）通过结合实时光谱的测量结果，能同时获得多种物质的光解速率常数

（5）仪器结构简单，响应速度快

（6）自主搭建校准平台，可提供校准服务

### 1.4 过氧乙酰硝酸酯分析仪

1.4.1 设备用途

测定环境空气中的过氧酰基硝酸酯类物质（PANs）的浓度。

1.4.2 技术参数要求

（1）监测组分：PAN

（2）检测器：高灵敏度模块化ECD检测器

（3）色谱柱：宽孔毛细管柱，内径0.53mm

（4）柱温控制：（10-80）℃可控，模块化半导体制冷柱温箱

（5）辅助气：高纯He（99.999%）、高纯氮（99.999%）

（6）定量环体积：1 mL（可选）

（7）最低检测限：PAN 50ppt

（8）重复性：RSD≤3%（2ppb）

（9）稳定性：≤5%

（10）分析周期：最小5min。

（11）线性相关系数：R2≥0.99

（12）测量频率：12次/小时

（13）仪器尺寸：19英寸标准化设计，整套系统可安装于标准机柜

（14）通讯：RS232，4-20mA，USB，Ethernet

（15）工作温度：5℃-30℃

（16）环境湿度：≤85%RH（无凝露）

1.4.3 产品性能要求

（1）采用进口VALCO电磁六通阀，维护量低，使用寿命长，保证测量的重复性。

（2）采用NO标气和丙酮标气经紫外灯照射实现PAN标准气体的光化学实时在线合成，操作简单，控制方便。

（3）可实现定期自动标定或手动校准双模式，保证测量数据的准确性。

（4）采用EPC技术进行载气压力控制，控压精确稳定，精度优于±0.05kPa，并可实现程序压力控制。

（5）采用EFC技术进行尾吹气流量控制，控流精度优于1%F.S.，不受环境温度和压力变化影响。

（6）采用质量流量计MFC技术进行标气流量控制，控流精度优于1%F.S.，不受环境温度和压力变化影响。

（7）带TEC制冷的微型柱箱，可使柱温恒定在12℃，控温精度优于±0.2℃，有效避免PAN热不稳定而分解。

（8）分析仪控制软件为自行开发，具有自主知识产品。

（9）★产品安全性：监测过程中无射线泄露，符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求，产品具有“国家辐射豁免许可”。需提供省级以上环境监测部门出具的辐射安全许可证或辐射豁免批文。

1.4.4 化学工作站及软件要求

内置标准工业PC机，高清晰彩色液晶LCD触摸显示屏，采用良好的中文人机交互控制软件界面，基于微软视窗操作系统，可实现全系统的自动无人运行。用触摸屏可完成所有的维护及诊断功能操作，还可对仪器参数和分析方法进行编辑和设置，可实时显示仪器运行状态、色谱图及结果等。自动存储数据及图谱，储存时间长达1年。

1.4.5 工作条件

（1）除特别指定外，仪器使用时室内温度应在（5~30）°C之间。为保障仪器最佳性能，推荐使用时温度为（15~25）°C之间。室内温度应尽量保持稳定，建议不要在室温变化大于5℃/h的环境下使用。

（2）除特别指定外，仪器使用时室内湿度应在（20%-80%）RH之间。为保障仪器最佳性能以及使用安全，推荐使用时室内湿度不要超过60%RH。

1.4.6 整机要求

该系统要满足环境样品中要求的确定性和精确的要求。所有仪器操作程序和数据能够由计算机控制和存储。

### 1.5 Noy分析仪（允许进口）

（1）★用途：测量环境空气中的 NOY浓度

（2）★测量方法：化学发光法

（3）测量范围： 0-5，10，20，50，100,200,500,1000 ppb

（4）零点噪声：25 ppt (120秒平均时间)；

（5）★最低检测限：50ppt (60 秒平均时间)；

（6）线性：±1%满度值；

（7）跨度飘移：± 1% 满量程

（8）响应时间：<60s/(0-95%)；

（9）运行温度范围：10-35℃；

（10）零跨阀：外置，可满足自动校准；

（11）测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

（12）运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

（13）电源电压：220±10%VAC/50Hz。

（四）标项四：地基遥感监测设备采购

1、主要设备内容及技术参数

| 标项 | 采购设备 | 数量 （台、套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 多波段单散射反照率监测仪 | 1 | 是 |
|  | 单颗粒黑碳光度计 | 1 | 是 |
|  | 风温湿雷达一体机 | 1 | 否 |
|  | 颗粒物激光雷达 | 1 | 否 |
|  | 紫外辐射计 | 1 | 否 |

### 1.1 多波段单散射反照率监测仪（允许进口）

1.1.1通用技术参数

（1）采样方式：常压吸引直接导入

（2）采样流量：2.5 slm (0.85-1.1 slm每个通道; 保护气流量 25-230sccm)

（3）★最小检测界限：＜0.5 Mm-1

（4）★测量范围：0 - 5,000 Mm-1

（5）校准：通过仪器内部产生零气自动校准

（6）数据采集频率：1s 或10s

（7）软件：运转、收集数据、趋势图显示；

（8）数据格式：ASCII

（9）数据输出：USB接口（串口）x 1

（10）电源：交流电220V/50Hz

（11）电耗：≤200 W

1.1.2衰荡腔

（1）★光源：高功率LED；功率：1~5 w；频率：17 kHz

（2）★波长：450 nm、530 nm、630nm

（3）★光学腔室：容积32ml（每个通道）

（4）积分球：容积500ml（每个通道）

（5）★镜面反射率：99.99 %

（6）腔室温度：环境温度~50℃

（7）测量项：消光值、散射值、单次散射反照率

（8）★检测方式 1）消光系数：利用真空光电二级管测定可视长光路光减衰、检测出光源方形波调频外差检波相移量 2）散射系数：利用光子计数器光电倍增管回路测定散光，检测出由光源调频引起的散射总结量

（9）反应速度（1/e）：＜2s

（10）1s平方根噪声值：＜1 Mm-1

### 1.2 单颗粒黑碳光度计（允许进口）

1.2.1技术指标

（1）粒径测量范围： 1）散射信号：200 ~ 400 nm（大多数粒子的聚集态粒径范围） 2）白炽信号：与粒子密度有关，在假设黑碳密度为1.8 g/cm3时测量的质量 3）等效粒径范围为70 ~ 500 nm

（2）★最大数据采集率：25,000 颗/秒， 0 ~ 12,500 颗/cm3（在标准流速120 Vccm条件下）

（3）激光: 1064 nm - Nd:YAG激光器，腔内流通功率3 MW/cm2 泵浦激光器：808 nm，4 W

（4）黑碳探测下限：10 ng/m3，0.3 fg/颗

（5）★样气流量: 30 ~ 180 cm3/min（通常设为120）

1.2.2功能指标

（1）★测量参数：单粒子激光致白炽信号，单粒子光散射信号

（2）衍生参数： BC质量随着粒径的分布，粒子数量随着粒径大小的分布

（3）供电电压：100 ~ 240 VAC，50 / 60 Hz

（4）消耗功率：SP2主机功率：300 W，泵功率：30 W

（5）运行环境： 温度：0 ~ 40 ℃ 湿度：0~ 100% RH（不结露） 高度：0 ~ 12,000 m（40,000 ft）

### 1.3 风温湿雷达一体机

1.3.1 硬件参数

通过实时测量大气微波辐射信号和气溶胶后向散射信号，结合红外辐射仪和全景摄像机，实现大气温度、湿度、风速风向廓线以及云信息综合探测；软件终端采用全中文界面，可显示实时温湿风廓线图、时间剖面图，运行状态实时监控、自动记录、自动报警，远程控制，具有断电自动恢复能力及历史数据回放功能。

（1）探测高度及空间分辨率 ：0~3km(温湿风廓线)；垂直分辨率30~60米

（2）时间分辨率：1s-6min，用户可配置

（3）温度廓线：测量范围：-70~+60℃；测量均方根误差：≤0.5℃（0~2000m）；≤1.0℃（2000m~3000m）

（4）湿度廓线：测量范围：0~100%RH；测量均方根误差：≤10%；

（5）风廓线：测量范围：0-75m/s； 风速精度：≤0.1m/s；风向精度：＜3°（风速＞2m/s）

（6）大气积分水汽含量：测量范围：0~100mm（垂直方向）；测量误差：≤4mm；

（7）地面气象要素： 温度测量范围：-50℃～50℃；误差：≤0.2℃； 相对湿度测量范围：5%～100%RH；误差：≤3%（≤80%）；≤5%（＞80%）； 大气压强测量范围：500hPa～1060hPa；误差：≤0.3hPa； 风速测量范围：0～75m/s；风速误差：≤0.1m/s；风向误差：≤0.3°

（8）空中云信息：可实时输出全天空云量、云分布、云类型信息、云底温度和云底高度

（9）探测频率：微波频率：22-32GHz（K波段），51-59GHz（V波段）；激光波长：1.50μm，人眼不可见且人眼安全，符合iec60825认证。

（10）独立观测：主机具备独立观测及数据存储能力，具备无外接终端电脑情况下的数据采集、产品反演能力、以及数据上传通信功能，满足1年以上基数据和产品等数据存储要求。

（11）★模式算法 投标产品的模式算法精度是保障业务化应用的关键核心技术，要求投标产品具备温湿风云模式算法知识产权专利等证明材料。

（12）数据质量控制：具备一级基础数据、二级产品数据等数据质量控制功能。

（13）★应用能力：投标产品输出的是大气环境污染扩散条件的重要气象参数，要求投标产品具备PLAM指数、边界层高度、逆温等技术参数模式算法。

（14）★扫描观测：大气污染与区域输送密切相关，要求投标产品具备区域扫描观测能力，提供投标产品区域扫描转台实用新型专利等证明材料。

（15）供电及功耗：AC220V、50Hz，电压变化－15％～10％，频率变化±3％时，系统能正常工作。系统稳态功耗≤800W，峰值功耗≤1500W（加热除湿开启）。

（16）通讯接口：网络、光纤及无线通信方式，用户可选配

（17）环境适应性： 1）工作温度：−40℃～50℃（室外设备），0℃～40℃（室内设备）； 2）贮存温度：−50℃～55℃； 3）气压：500～1060hPa； 4）机械条件：在产品规定包装条件下，宽带随机振动试验应达到2M3等级（参考标准GB/T 4798.2-2008）。

1.3.2 产品及软件

（1）★观测体制：微波激光复合探测手段，相干和非相干联合探测体制，主被动结合方式。

（2）输出产品 1）标准产品：大气辐射亮温，激光回波信号，大气温度廓线，边界层温度廓线，水汽密度廓线，相对湿度廓线，液态水廓线，积分水汽，积分液态水，云底温度和云底高度，风矢图，风羽图，水平风速，水平风向，风信噪比，垂直风速，地面的温湿压降雨量等。 2）扩展产品：全天空水汽、液态水空间分布、云量、云分布及云类型等。 3）应用产品：PLAM、水汽通量、温度平流、大气稳定度指数，边界层高度、艾玛图等（提供软件截图）。

（3）软件系统： 1）系统软件采用B/S架构，支持用局域网组网形式将满足行业标准的温湿风廓线等数据通过FTP方式读取数据文件，并进行解析、清洗后存储到数据库，以及对设备的输出产品进行实时数据融合显示；同时可对备进行状态监控、数据查询、远程控制和软件升级等功能。 2）系统软件采用FTP方式，将探测的相关产品数据，以文件或者其他方式，实时推送到用户指定存储路径。 3）部署环境： 软件部署在服务器上，支持Windows server及Linux等跨平台使用；具备数据库系统的查询管理功能，可至少保存并查询一年的历史数据，同时至少支持72小时区域查询功能：服务器系统：linux系统、Windows server 2012及以上；客户端系统：Windows 7及以上，常用Linux系统。 4）★综合观测能力：投标产品观测性能的优良程度是保障数据综合分析准确的有利工具，要求投标产品具备数据接入及组网观测能力，并提供具有高空温湿风云气象要素一体化探测的软件著作专利证书及相关软件截图证明。 5）★软件能力：软件系统的优良程度是保障设备可靠运行及数据稳定获取的重要保证，要求投标产品的软件具有软件著作权专利证书。

### 1.4 颗粒物激光雷达

1.4.1 总体要求

可便捷地应用于监测大气颗粒态污染物空间分布信息，定量获取大气气溶胶消光系数、颗粒物浓度等，实现污染信息、位置信息的精准监控，实现污染热点的在线监测，具备走航观测功能，支撑国控点数据异常的快速分析，有力地支撑打赢蓝天保卫战。

1.4.2 性能指标

（1）★激光雷达主机需高度集成，主机一体化内置模块包括但不限于激光发射单元、望远镜接收单元、数据采集单元及同步影像模块等，同步影像模块为必备模块，该模块分辨率不得低于1920×1080，且须具备背光补偿功能和夜间红外功能；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告）

（2）空间分辨率：3.75m及其倍数可调；

（3）时间分辨率：≥3s，分辨率可调节；

（4）最大探测距离：≥20 km；

（5）★探测盲区：具备至少两个接收望远镜实现探测零盲区功能，且大望远镜口径≥160mm，小望远镜口径≤40mm；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告）

（6）信噪比：≥15dB；

（7）光源中心波长及偏差：532nm，波长偏差≤2nm；

（8）光源输出功率不稳定度：≤2%；

（9）光源束散角：≤0.2mrad；

（10）多通道探测：具备偏振通道，能够区分球形粒子与非球形粒子，用于识别污染物类别；

（11）扫描方式：雷达主机配置云台实现整体三维旋转扫描，转动无线缆缠绕；

（12）扫描范围：0~360°方位角，0~180°俯仰角；

（13）扫描速度：0～30°/s，可调；

（14）扫描分辨率：≤0.1°；

（15）扫描周期：扫描一周（水平360°）采集数据量不小于180条，每条数据不少于10000个脉冲，工作一周时间不超过15min；

（16）★主机外壳：为保证设备在户外严酷条件正常运行，外壳材质需选用具备比重轻（1.7-2 g/cm3）、抗拉强度高（3000-4000MPa）、弹性模量好（230GPa以上）、耐磨、耐腐蚀、耐冲击等优点的材料；

（17）★防护等级：为保证设备使用的长期稳定性，能够支持外部雨雪、沙尘等恶劣环境下全天候观测，整机防护等级至少需达到IP66等级；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告）

（18）★自动加热与制冷功能：主机内部需安装有加热片和制冷器，具有加热和制冷功能，可以在雨雪天下工作；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告）

（19）★飞行器安全要求：所投光束对飞行器等设备无影响，在10km高空，光功率应小于GB 7247.1-2012 1类限值0.39mW；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告）

（20）设备应具备良好的拓展性：激光雷达具备走航功能（边走边测），雷达置于车内，在0-120km/h 速度范围内边走边采集，可确保每走30米可获得至少一条（组）观测数据记录；

（21）无人值守：系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，在无外接计算机的情况下也可以独立工作，能够远程控制，全天候24小时无人值守探测；

（22）数据传输：支持无线网络数据传输，支持有线宽带网络数据传输，支持串口通信，支持USB通信；

（23）所投产品人眼安全符合IEC/EN60825-1:2014标准。（投标人须提供TUV认证证书。）

1.4.3 设备软件参数

（1）软件包含数据采集控制软件和数据分析软件，二者须独立运行，保证数据采集控制对数据分析过程无影响

（2）采控软件可自定义选择垂直探测、水平扫描、剖面扫描、锥形扫描、车载走航探测模式，能适应多种探测需求，能快速获取污染的分布与传输；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

（3）★借助至少两个接收望远镜传递的数据信息，软件具有双镜信号拼接功能，由算法补偿实现污染物零盲区扫描和探测功能；（提供相关软件著作权证书）

（4）★采控软件可对激光器进行自动预热，软件界面可显示雷达主机内部温度、湿度、压强、功耗，如果出现异常，进行报警提示，并记入系统日志存档；（须提供CNAS认证的第三方权威机构出具的检测报告） （5）采控软件能够通过网络（包括有线网、wifi、4G）访问颗粒物激光雷达主机，远程控制颗粒物激光雷达、激光器、云台、可视化系统的启动、停止（非第三方远程桌面软件）

（6）数据分析软件支持软件脱机运行，导入、管理水平扫描、剖面扫描、锥形扫描、走航探测数据，能够同时进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看；

（7）数据分析软件能够展示回波信号、信噪比、消光系数、退偏振比、边界层、云信息、PM10、PM2.5 质量浓度时空分布信息、光学厚度、能见度信息，具备污染物自动判别功能；

（8）软件GIS模块支持获取鼠标所指位置的数据，包括时间、经纬度、消光系数、PM10浓度、PM2.5浓度；

（9）软件GIS模块具备地图加载、缩放、标记、测距功能，同时具备在线地图和离线地图切换功能；

（10）软件可展示气溶胶的时空分布、污染信息和位置信息，能够在三维地理信息系统上实时显示污染热点；

（11）软件支持动态污染热点的信息推送及报警；

（12）★软件支持雷达扫描运行过程中，污染物报警高值设置，同时支持高值时刻，开启图像拍摄功能，实现自动抓拍取证；（提供相关软件著作权证书）

1.4.4 配置要求

（1）便携式大气颗粒物激光雷达主机1套

（2）便携式大气颗粒物激光雷达配套软件1套

### 1.5 紫外辐射计

1.5.1 主要性能参数

（1）响应时间(95%)：＜1 s

（2）光谱范围（overall）：280-400 nm

（3）测量范围：400 W/m²

（4）不稳定性（年变化）：＜5% （5）非线性（0-100 W/m²）：＜1%

（6）方向响应（1000 W/m²光束高至70°）：＜ 5 W/m²

（7）温度响应（-20 °C - +50 °C）：＜2%

（8）光谱选择性：＜20%

（9）视野：180°

（10）水平泡精度：＜0.1°

（11）功耗(12VDC)：55mW

（12）功耗（SUV5-A）:100mW

（13）软件（基于WindowsTM）：Smart Sensor Explorer Software用于配置，测试，数据采集

（14）输入电压：5-30VDC

（15）输入电压：5-30VDC

（16）探测器类型：带滤波器的光电二级管

（17）工作温度：-40 °C - +60 °C

（18）存储温度：-40 °C - +80 °C

（19）湿度范围：0-100%

（20）防护等级：IP67

1.5.2 数据采集单元主要技术参数

（1）内存：标准10M内存

（2）最大扫描速率（Hz）：10Hz

（3）模拟通道：3个差分或6个单端；

（4）最大信号输出范围：0.1-2.5V

（5）模拟分辨率：0.23μV

（6）A/D位：24位 A/D转换

（7）工作环境：-40~70℃；

（8）通讯端口： 1个RS-232端口;1个USB

（9）模拟电压精度：±0.04%读数（0℃～40℃）

四、其他要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务保障要求 | （1）质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，费用计入投标总价。 （2）中标商在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，保证48小时内系统恢复正常运行。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 （3）出现故障后，中标人未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 （4）质保期内，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中； （5）质保期满，中标人和采购人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。 |
| 2 | 现场踏勘 | 不组织，供应商可自行进行现场踏勘。 |
| 3 | 交货及安装地点 | 桐乡市，采购人指定地点。 |
| 4 | 履约期限及具体要求 | 各标项均为①设备供货期：合同签订后120天内完成供货，6个月内开始试运行，9个月内通过采购人验收；②运维服务期：1年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。 |
| 5 | 履约保证金 | （1）合同签订前向发采购人支付中标合同金额的1%作为履约保证金； （2）履约保证金形式：接受转账（网银或电汇）、保证保险电子保函、银行保函； （3）中标供应商按规定形式向采购人递交履约担保，担保期限至项目全部运维结束止；采用转账形式提交的，履约担保在项目全部运维结束并通过采购人确认后15天内无息退还。 |
| 6 | 付款方式 | 各标项均为： 签订合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付项目年度计划支付金额的60%作为预付款；设备供货完成并经采购人确认后，支付20%，试运行成功并通过采购人验收后支付至签约合同价的100%；运维服务期满，采购人根据运维情况及运维监理考核结果退履约保证金。 |
| 7 | 安全保证要求 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在项目实施期间发生的安全事故，均由中标人负全责。供应商要做好现有资源的调查与梳理，组织好方案的评审，对涉及的施工工程，必须与建设部门、维护部门商定实施方案，落实保护措施，制定应急预案，作好安全防范措施，保证工程顺利进行。 |
| 8 | 疫情防控要求 | 在项目建设及运维期内，中标人需遵守当地疫情防控相关要求，若违反疫情管控要求的，后果由中标人负全责。 |
| 9 | 项目实施 | 本项目所含设备及工程安装所需组件和材料在使用前均需向采购人提供生产厂商标识、质量保证书、联系方式等。 |
| 10 | 培训 | # 本项目设备采购包含相应设备的培训内容，根据本项目及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并至少组织2次集中培训。 |
| 11 | 项目人员要求 | # 1、本项目要求各标项均须委派项目负责人1名，负责项目的整体协调，主持本项目的技术、质量管理工作，对工程技术、设备、材料质量和项目进度、安全全面负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力。 2、各标项专用运维人员数量不少于2人，运维人员具有承担本标项的运维能力。 3、其他为完成本项目配备的相关设计、施工、安装等相关技术人员（数量和专业根据各标项实施的情况自行配置）。 |
| 12 | 设备要求 | 1、本项目允许投标人所投设备为进口设备（仅限于采购需求中标记“允许进口”的设备），本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商进口产品（提供相关证明材料）。相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。 2、投标人所投的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门标准。 3、签订合同前，中标人须向采购人提供所有设备原厂商或国内总代理（总代理商须出具总代理商证明）出具针对本项目的售后服务承诺函，无法提供的，合同不予签订，视为违约。 |
| 12 | 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理费。其中标项一的中标单位支付69000元；标项二的中标单位支付58000元；标项三的中标单位支付51000元；标项四的中标单位支付57000元； 交付方式: 银行转帐 收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 银行账号：573900278810288 |

- 第四章 相关格式

一、 投标文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

标项号：

标项名称：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

目 录（采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

（四）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标文件目录；

（二）提供企业最新财务报表复印件；

（三）相关部门出具的企业最新企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（四）承担本项目的能力；

（五）拟投入本项目人员一览表；

（六）货物配置清单；

（七）售后服务方案；

（八）技术、商务响应表；

（九）项目实施方案等；

（十）投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部份

（一）开标一览表；

（二）报价明细表；

（三）备品配件及耗材表；

（四）中小企业声明函（如有）；

（五）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（六）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

二、资格文件格式

（一）投标函

致：浙江勋达工程咨询有限公司：

根据贵方乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目（项目名称）的招标公告（项目编号：浙勋代理C[2022]375号） ，本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查采购文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按采购文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件

（三）法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

1、法定代表人（负责人）授权书

致浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号），的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

（四）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

三、技术商务文件格式

（一）投标文件目录

（二）提供企业最新财务报表复印件

（三）相关部门出具的企业最新纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（四）承担本项目的能力

（五）拟投入本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目中拟承担的职务 | 资质（职称） | 曾经承担过的项目 | 工作年限（年） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

（六）货物配置清单

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

标项号：标项一

标项名称：光化学污染特性监测设备采购

| 序号 | 项目内容/设备名称 | 品牌、型号/生产厂家 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学电离源飞行时间质谱仪 |  |  |  |
| 2 | 高分辨挥发性有机物监测仪 |  |  |  |
| 3 | 氨气在线分析仪 |  |  |  |
| 4 | 大气亚硝酸（HONO）监测仪 |  |  |  |
| 6 | ... | ... |  | 其他材料、设备品牌、型号/生产厂家根据采购内容自行填写 |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（六）货物配置清单

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

标项号：标项二

标项名称：颗粒物特性监测设备（一）采购

| 序号 | 项目内容/设备名称 |  | 品牌、型号/生产厂家 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪（PM2.5） |  |  |  |  |
| 2 | 气溶胶粒径谱仪 | 粗粒子 |  |  |  |
|  |  | 细粒子 |  |  |  |
| 3 | 挥发性有机物在线监测系统 |  |  |  |  |
| 4 | 甲醛仪 |  |  |  |  |
| 5 | ... |  | ... |  | 其他材料、设备品牌、型号/生产厂家根据采购内容自行填写 |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（六）货物配置清单

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

标项号：标项三

标项名称：颗粒物特性监测设备（二）采购

| 序号 | 项目内容/设备名称 | 品牌、型号/生产厂家 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电喷雾化学电离质谱仪 |  |  |  |
| 2 | 黑碳分析仪碳仪 |  |  |  |
| 3 | 光解速率仪 |  |  |  |
| 4 | 过氧乙酰硝酸酯分析仪 |  |  |  |
| 5 | Noy分析仪 |  |  |  |
| 6 | ... | ... |  | 其他材料、设备品牌、型号/生产厂家根据采购内容自行填写 |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（六）货物配置清单

项目名称：乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目

项目编号：浙勋代理C[2022]375号

标项号：标项四

标项名称：地基遥感监测设备采购

| 序号 | 项目内容/设备名称 | 品牌、型号/生产厂家 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波段单散射反照率监测仪 |  |  |  |
| 2 | 单颗粒黑碳光度计 |  |  |  |
| 3 | 风温湿雷达一体机 |  |  |  |
| 4 | 颗粒物激光雷达 |  |  |  |
| 5 | 紫外辐射计 |  |  |  |
| 7 | ... | ... |  | 其他材料、设备品牌、型号/生产厂家根据采购内容自行填写 |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（七）售后服务方案

（八）技术、商务响应表

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

| 序号 | 内容 | 投标响应技术、投标货物参数、商务 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术、商务偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

供应商（盖章）：

日  期：

（九）项目实施方案

（十）投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）

四、报价文件格式

（一）开标一览表

| ## 项目名称 | ## 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目 |
| --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 浙勋代理C[2022]375号 |
| ## 标项号 | ## 标项一 |
| ## 标项名称 | ## 光化学污染特性监测设备采购 |
| ## 数量 | ## 1项 |
| ## 合计投标报价 | 大写金额：人民币 元 |
|  | 小写金额：¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、合计投标报价应包括人工服务费、室内改造费、货物价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、系统升级、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

供应商名称(盖章):___________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年    月    日

- 报价明细表

标项名称：光化学污染特性监测设备采购

（格式自拟）

（一）开标一览表

| ## 项目名称 | ## 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目 |
| --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 浙勋代理C[2022]375号 |
| ## 标项号 | ## 标项二 |
| ## 标项名称 | ## 颗粒物特性监测设备（一）采购 |
| ## 数量 | ## 1项 |
| ## 合计投标报价 | 大写金额：人民币 元 |
|  | 小写金额：¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、合计投标报价应包括人工服务费、货物价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、系统升级、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

供应商名称(盖章):___________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年    月    日

（二）报价明细表

标项名称：颗粒物特性监测设备（一）采购

| 序号 | 项 目 内 容（名称） |  | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪（PM2.5） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 气溶胶粒径谱仪 | 粗粒子 |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 细粒子 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 挥发性有机物在线监测系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 甲醛仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计投标报价 |  |  | 大写金额：人民币 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格中各项可根据项目实际情况删减、可进一步细分，栏数不够可自加，要求按内容细分项目及报价。

供应商名称(盖章):___________________         日期：    年    月    日

（一）开标一览表

| ## 项目名称 | ## 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目 |
| --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 浙勋代理C[2022]375号 |
| ## 标项号 | ## 标项三 |
| ## 标项名称 | ## 颗粒物特性监测设备（二）采购 |
| ## 数量 | ## 1项 |
| ## 合计投标报价 | 大写金额：人民币 元 |
|  | 小写金额：¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、合计投标报价应包括人工服务费、货物价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、系统升级、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

供应商名称(盖章):___________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年    月    日

（二）报价明细表

标项名称：颗粒物特性监测设备（二）采购

| 序号 | 项 目 内 容（名称） | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电喷雾化学电离质谱仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 黑碳分析仪碳仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 光解速率仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 过氧乙酰硝酸酯分析仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | Noy分析仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 其他 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计投标报价 |  | 大写金额：人民币 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格中各项可根据项目实际情况删减、可进一步细分，栏数不够可自加，要求按内容细分项目及报价。

供应商名称(盖章):___________________         日期：    年    月    日

（一）开标一览表

| ## 项目名称 | ## 乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目 |
| --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 浙勋代理C[2022]375号 |
| ## 标项号 | ## 标项四 |
| ## 标项名称 | 地基遥感监测设备采购 |
| ## 数量 | ## 1项 |
| ## 合计投标报价 | 大写金额：人民币 元 |
|  | 小写金额：¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、合计投标报价应包括人工服务费、货物价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、系统升级、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

供应商名称(盖章):___________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年    月    日

（二）报价明细表

标项名称：地基遥感监测设备采购

| 序号 | 项 目 内 容（名称） | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波段单散射反照率监测仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 单颗粒黑碳光度计 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 风温湿雷达一体机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 颗粒物激光雷达 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 紫外辐射计 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 其他 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计投标报价 |  | 大写金额：人民币 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格中各项可根据项目实际情况删减、可进一步细分，栏数不够可自加，要求按内容细分项目及报价。

供应商名称(盖章):___________________         日期：    年    月    日

- 备品配件及耗材表

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）中小企业声明函（如有）

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的      （项目名称）       （标项名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情 况如下：

1.      （标的名称） ，属于 制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于 制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：制造业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（五）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（六）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______（项目名称）      （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为7人或7人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照“技术得分”合计得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据采购文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

标项一：光化学污染特性监测设备采购

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（28分） | 1.承担本项目的能力（5分） | 根据供应商承担本项目的业绩情况【对光化学污染特性监测设备（如挥发性有机物监测仪（GCMS或PTR-TOF等）（包括供货或运维）的业绩情况）】打分，每提供一个项目的业绩有效证明材料得1分，最多得3分。 注：业绩有效证明材料指：同时提供相关业绩的①中标通知书②合同协议书等有效证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系、IS45001职业健康安全体系认证，分别提供有效期内的认证证书材料证明，每提供一个有效证明得0.5分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、项目组织人员方案（11分） | （1）项目负责人具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证； - 取得证书起需从事一年（含一年）以上运维工作。 项目负责人同时具备以上两项条件的，得3分，否则不得分。 注：须同时提供①运维考核合格证；②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该项目负责人的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）及③运维经验业绩证明。 | 0-3分 |
|  |  |  | 技术团队成员（不含项目负责人）具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证，每人得1分，本项最高4分。 注：须同时提供①运维考核合格证及②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该成员的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）。 | 0-4分 |
|  |  |  | 根据本标项及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并至少组织2次集中培训，根据供应商提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训人数、培训地点等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 根据供应商对重大活动、节假日人员配备保障方案科学性、合理性等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、设备仪器情况（4分） | 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等进行综合评定后打分。 | 0-4分 |
|  |  | 4、售后服务（8分） | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、用户故障的响应、处理、定期巡检情况、零配件和维修备品备件的供应保障措施等内容打分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 提供详细的运维实施方案，至少包含方案依据、运维工作内容、运维流程、设备操作规程、运维记录等方面的内容，评委根据投标人的运维计划、管理制度等内容打分 | 0-4分 |
|  | 技术得分（42分） | 5、需求偏离情况（32分） | 化学电离源飞行时间质谱仪（系统性能基本要求、PTR离子源模块基本要求、传输模块基本要求）技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 化学电离源飞行时间质谱仪（质量分析器基本要求、质控系统及附属设备、系统控制及数据采集和传输）技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 高分辨挥发性有机物监测仪技术参数（配置要求）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 高分辨挥发性有机物监测仪技术参数（技术指标）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 氨气在线分析仪技术参数（技术要求、系统运行参数）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | 氨气在线分析仪技术参数（性能指标、系统配置）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | 大气亚硝酸（HONO）监测仪技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  | 6、实施方案（10分） | 项目理解及分析：提出重点难点问题分析和解决方案，根据重点难点问题分析的合理性、针对性及解决方案的可实施性等内容打分。最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 站房改造设计建设方案、仪器布局方案、系统集成实施方案的合理性、针对性、可行性等综合打分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 质量保证计划（包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等）的合理性、全面性、系统性、可行性等综合打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 供货、安装、调试、验货方案可行得1分； 供货、安装、调试、验货方案较合理得1.5分； 供货、安装、调试、验货方案合理，结合实际得2分； 不提供的或者不可行得0分。 | 0-2分 |

标项二：颗粒物特性监测设备（一）采购

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（28分） | 1.承担本项目的能力（5分） | 根据供应商承担本项目的业绩情况【颗粒物特性监测设备（即OCEC、重金属、气溶胶阴阳离子等设备）（包括供货或运维）的业绩情况】打分，每提供一个项目的业绩有效证明材料得1分，最多得3分。 注：业绩有效证明材料指：同时提供相关业绩的①中标通知书②合同协议书等有效证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系、IS45001职业健康安全体系认证，分别提供有效期内的认证证书材料证明，每提供一个有效证明得0.5分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、项目组织人员方案（11分） | （1）项目负责人具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证； （2）取得证书起需从事一年（含一年）以上运维工作。 项目负责人同时具备以上两项条件的，得3分，否则不得分。 注：须同时提供①运维考核合格证；②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该项目负责人的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）及③运维经验业绩证明。 | 0-3分 |
|  |  |  | 技术团队成员（不含项目负责人）具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证，每人得1分，本项最高4分。 注：须同时提供①运维考核合格证及②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该成员的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）。 | 0-4分 |
|  |  |  | 根据本标项及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并至少组织2次集中培训，根据供应商提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训人数、培训地点等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 根据供应商对重大活动、节假日人员配备保障方案科学性、合理性等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、设备仪器情况（4分） | 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等进行综合评定后打分。 | 0-4分 |
|  |  | 4、售后服务（8分） | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、用户故障的响应、处理、定期巡检情况、零配件和维修备品备件的供应保障措施等内容打分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 提供详细的运维实施方案，至少包含方案依据、运维工作内容、运维流程、设备操作规程、运维记录等方面的内容，评委根据投标人的运维计划、管理制度等内容打分 | 0-4分 |
|  | 技术得分（42分） | 5、需求偏离情况（36分 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪技术参数（测量分析系统）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪技术参数（质量分析器）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 气溶胶粒径谱仪技术参数（粗粒子）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 气溶胶粒径谱仪技术参数（细粒子）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 挥发性有机物在线监测系统技术参数（整体功能）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 挥发性有机物在线监测系统技术参数（技术参数要求）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 甲醛仪技术参数(技术参数要求)偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得3分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  |  |  | 甲醛仪技术参数(产品性能要求)偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得3分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  |  | 6、实施方案（6分） | 项目理解及分析：提出重点难点问题分析和解决方案，根据重点难点问题分析的合理性、针对性及解决方案的可实施性等内容打分。最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 质量保证计划（包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等）的合理性、全面性、系统性、可行性等综合打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 供货、安装、调试、验货方案可行得1分； 供货、安装、调试、验货方案较合理得1.5分； 供货、安装、调试、验货方案合理，结合实际得2分； 不提供的或者不可行得0分。 | 0-2分 |

标项三：颗粒物特性监测设备（二）采购

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（28分） | 1.承担本项目的能力（5分） | 根据供应商承担本项目的业绩情况【颗粒物特性监测设备（即OCEC、重金属、气溶胶阴阳离子等设备）（包括供货或运维）的业绩情况】打分，每提供一个项目的业绩有效证明材料得1分，最多得3分。 注：业绩有效证明材料指：同时提供相关业绩的①中标通知书②合同协议书及等有效证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系、IS45001职业健康安全体系认证，分别提供有效期内的认证证书材料证明，每提供一个有效证明得0.5分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、项目组织人员方案（11分） | （1）项目负责人具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证； （2）取得证书起需从事一年（含一年）以上运维工作。 项目负责人同时具备以上两项条件的，得3分，否则不得分。 注：须同时提供①运维考核合格证；②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该项目负责人的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）及③运维经验业绩证明。 | 0-3分 |
|  |  |  | 技术团队成员（不含项目负责人）具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证，每人得1分，本项最高4分。 注：须同时提供①运维考核合格证及②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该成员的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间） | 0-4分 |
|  |  |  | 根据本标项及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并至少组织2次集中培训，根据供应商提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训人数、培训地点等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 根据供应商对重大活动、节假日人员配备保障方案科学性、合理性等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、设备仪器情况（4分） | 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等进行综合评定后打分。 | 0-4分 |
|  |  | 4、售后服务（8分） | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、用户故障的响应、处理、定期巡检情况、零配件和维修备品备件的供应保障措施等内容打分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 提供详细的运维实施方案，至少包含方案依据、运维工作内容、运维流程、设备操作规程、运维记录等方面的内容，评委根据投标人的运维计划、管理制度等内容打分 | 0-4分 |
|  | 技术得分（42分） | 5、需求偏离情况（36分 | 电喷雾化学电离质谱仪技术参数（离子源）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 电喷雾化学电离质谱仪技术参数（仪器控制分析系统）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 电喷雾化学电离质谱仪技术参数（质量分析器）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 黑碳分析仪碳仪技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 光解速率仪技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 过氧乙酰硝酸酯分析仪技术参数（技术参数要求）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | 过氧乙酰硝酸酯分析仪技术参数（产品性能要求）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | Noy分析仪技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得3分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  |  | 6、实施方案（6分） | 项目理解及分析：提出重点难点问题分析和解决方案，根据重点难点问题分析的合理性、针对性等及解决方案的可实施性内容打分。最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 质量保证计划（包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等）的合理性、全面性、系统性、可行性等综合打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 供货、安装、调试、验货方案可行得1分； 供货、安装、调试、验货方案较合理得1.5分； 供货、安装、调试、验货方案合理，结合实际得2分； 不提供的或者不可行得0分。 | 0-2分 |

标项四：地基遥感监测设备采购

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（28分） | 1.承担本项目的能力（5分） | 根据供应商承担本项目的业绩情况【地基遥感设备（如颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、风温廓线雷达设备）（包括供货或运维）的业绩情况】打分，每提供一个项目的业绩有效证明材料得1分，最多得3分。 注：业绩有效证明材料指：同时提供相关业绩的①中标通知书②合同协议书及等有效证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系、IS45001职业健康安全体系认证，分别提供有效期内的认证证书材料证明，每提供一个有效证明得0.5分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、项目组织人员方案（11分） | （1）项目负责人具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证； （2）取得证书起需从事一年（含一年）以上运维工作。 项目负责人同时具备以上两项条件的，得3分，否则不得分。 注：须同时提供①运维考核合格证；②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该项目负责人的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）及③运维经验业绩证明。 | 0-3分 |
|  |  |  | 技术团队成员（不含项目负责人）具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的超级站(同时包含ACSM、URG、OC/EC和激光雷达设备)运维考核合格证，每人得1分，本项最高4分。 注：须同时提供①运维考核合格证及②投标人所属社保机构出具的至投标截止日前12个月该成员的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间） | 0-4分 |
|  |  |  | 根据本标项及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并至少组织2次集中培训，根据供应商提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训人数、培训地点等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 根据供应商对重大活动、节假日人员配备保障方案科学性、合理性等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、设备仪器情况（4分） | 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等进行综合评定后打分。 | 0-4分 |
|  |  | 4、售后服务（8分） | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、用户故障的响应、处理、定期巡检情况、零配件和维修备品备件的供应保障措施等内容打分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 提供详细的运维实施方案，至少包含方案依据、运维工作内容、运维流程、设备操作规程、运维记录等方面的内容，评委根据投标人的运维计划、管理制度等内容打分 | 0-4分 |
|  | 技术得分（42分） | 5、需求偏离情况（36分 | 多波段单散射反照率监测仪技术参数（通用技术参数）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | 多波段单散射反照率监测仪技术参数（衰荡腔）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得4分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  |  | 单颗粒黑碳光度计技术参数（技术指标）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 单颗粒黑碳光度计技术参数（功能指标）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 风温湿雷达一体机技术参数（硬件参数）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 风温湿雷达一体机技术参数（产品及软件）偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 颗粒物激光雷达技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得5分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  |  | 紫外辐射计技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离或正偏离的得3分。 （2）存在负偏离，且未标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣1分，扣完为止；存在负偏离且标记“★”的，在无偏离的基础上每项扣2分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  |  | 6、实施方案（6分） | 项目理解及分析：提出重点难点问题分析和解决方案，根据重点难点问题分析的合理性、针对性及解决方案的可实施性等内容打分。最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 质量保证计划（包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等）的合理性、全面性、系统性、可行性等综合打分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 供货、安装、调试、验货方案可行得1分； 供货、安装、调试、验货方案较合理得1.5分； 供货、安装、调试、验货方案合理，结合实际得2分； 不提供的或者不可行得0分。 | 0-2分 |

五、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人（标项一结束后再评审标项二，标项二结束后在评审标项三，标项三结束后再评审标项四）。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件：                   桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：浙勋代理C[2022]375号

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市生态环境局桐乡分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照乌镇大气环境监测超级站及相关配套设施建设项目（项目名称）(标项号）          （标项名称）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的内容：                           。

合同履约期限：①设备供货期：合同签订后120天内完成供货，6个月内开始试运行，9个月内通过采购人验收；②运维服务期：1年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。

第三条 合同价款

1、本合同项下服务价款为： 大写   元整（¥     元） 。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）_项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为     /      ；

（3）其他方式：签订合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付项目年度计划支付金额的60%作为预付款；设备供货完成并经采购人确认后，支付20%，试运行成功并通过采购人验收后支付至签约合同价的100%；运维服务期满，采购人根据运维情况及运维监理考核结果退履约保证金。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  / 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到   /  （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：   /  时支付   /  ；   /  时支付   /  ；   /  时支付   /  ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_1_项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前向甲方提交履约保证金    元。履约保证金在       （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向____嘉兴市_____仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

（一）中标人须严格保守项目中获取的信息，不得随意泄露，若由此造成的全部损失，均由中标人承担

（二）政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方应当立即终止合同

（三）附报价明细表、采购文件第三章。

（四）其他特殊专用条款：

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单参考文本

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |