# 桐乡市水质自动监测网络体系建设

采购文件

项目编号：浙勋代理C[2022]158号

采购组织形式：分散采购

采购单位：嘉兴市生态环境局桐乡分局

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2022年6月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知及说明	5

第三章  采购内容及要求	16

第四章  有关格式参考范例	43

第五章  评标办法及开标程序	66

- 第一章  采购公告

项目概况：桐乡市水质自动监测网络体系建设的潜在供应商应在浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件，并于2022年7月18日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：浙勋代理C[2022]158号

项目名称：桐乡市水质自动监测网络体系建设

预算金额（元）：23280000

最高限价（元）：23280000

采购需求：本项目拟新建31个水质自动站，搭建1套水生态环境监测数据管理平台及管理平台运维服务，本项目共分一个标段。

标项一:

标项名称: 桐乡市水质自动监测网络体系建设

数量: 1

预算金额（元）: 23280000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目拟新建31个水质自动站，搭建1套水生态环境监测数据管理平台及管理平台运维服务，具体内容详见采购文件第三章。

备注：/

合同履约期限：项目建设期：12个月，运维服务期3年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

3.本项目的特定要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2022年7月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月18日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子标书政采云上提交；备份资料邮寄或直接至桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部

开标时间：2022年7月18日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：桐乡市振兴东路金东大厦1幢6楼评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

七、联系方式

（一）对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名    称：嘉兴市生态环境局桐乡分局

地    址：浙江省桐乡市梧桐街道校场东路1700号

传    真：/

项目联系人（询问）：钟先生

项目联系方式（询问）：0573-88622014

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0573-88061238

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：钟勤

项目联系方式（询问）：15726817010

质疑联系人：姚东强

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款。

“  ”系指“第三章  采购内容及要求”中的加分项。

    - 投标费用

    - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 供应商属中型、小型、微型企业的，根据财库[2020]46号的相关规定执行。

    - 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库[2014]68号的相关规定执行。

    - 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

7.投标说明

7.1本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

7.2投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

7.3投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

7.4投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、采购文件说明

8.采购文件的组成

8.1采购公告；

8.2投标须知前附表及投标须知；

8.3采购内容及要求；

8.4有关格式范例；

8.5评标办法及开评标程序。

9.采购文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的采购文件要求投标。

三、投标文件的编制

10.总体要求

10.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

10.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

10.3投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

10.4投标文件的形式和效力

10.4.1投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密并递交；

11.投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

11.1【资格文件】包括（但不限于）下列部份

11.1.1投标函；

11.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

11.1.3法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

11.1.4提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。

11.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

11.2.1投标文件目录；

11.2.2提供最新一个月（2022年5月）财务报表复印件；

11.2.3相关部门出具的最新一个月（2022年5月）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

11.2.4承担本项目的能力；

11.2.5拟投入本项目人员一览表；

11.2.6货物配置清单；

11.2.7售后服务方案；

11.2.8技术、商务响应表；

11.2.9项目实施方案等；

11.2.10投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

11.3【报价文件】包括（但不限于）下列部份

11.3.1开标一览表；

11.3.2报价明细表；

11.3.3备品配件及耗材表；

11.3.4中小企业声明函（如有）；

11.3.5监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

11.3.6残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

12.投标文件内容填写说明

12.1投标人应按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照采购文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密。

12.2投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后30分钟内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

12.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部，收件人：钟勤，联系电话：15726817010），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

12.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

12.5投标文件应对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

12.6投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

12.7投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

12.8所投服务与采购需求有偏离，请在《技术、商务响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应采购文件要求。

13.投标报价

13.1投标报价请按采购文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包含设计费、设备价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.投标有效期

14.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

14.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

四、投标保证金

15.本项目不收取投标保证金

五、投标文件的签署及规定

16.电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

六、投标文件的递交、修改和撤销

17.投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

18.投标文件的修改和撤销：

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

18.2在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.3递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

19.开标

19.1电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.评标委员会

20.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

20.2在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

21.对投标文件的审查和响应性的确定

21.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

21.2算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

22.评标

22.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

22.2投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

22.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

23保密

23.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

23.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

24.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

24.1在规定时间内电子投标文件正常解密失败的；

24.2投标人不具备采购文件中规定的资格要求的；

24.3《法定代表人（负责人）授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字或盖章的；

24.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

24.5提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

24.6技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量、详细技术指标的）；

24.7技术商务文件未按规定提供《技术、商务响应表》；

24.8技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

24.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

24.10报价超过采购文件中规定的最高投标限价的；

24.11报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

24.12投标人提供虚假材料投标的；

24.13投标人串通投标的；

24.14电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

24.15评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

24.16其他违反法律、法规和采购文件规定的情形。

九、废标的情形

25.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

25.1符合专业条件的投标人或对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

25.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

26.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

26.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

26.2中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

26.3邮寄地址为（桐乡市东方路900号金东大厦一幢五楼招标代理部,钟女士，0733-88029967  15726817010）

26.4本项目设置履约保证金。

26.5签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

26.6采购文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

26.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

27.供应商质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

27.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

28.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

29.解释权：本采购文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、招标项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（最高投标限价）(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市水质自动监测网络体系建设 | 1 | 项 | 23280000 |  |

二、建设内容

本项目拟新建水质自动站31个，搭建1套水生态环境监测数据管理平台，总预算2328万元。31个水质自动站的监测指标均包含pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数等9个项目。水生态环境监测数据管理平台主要用于接入桐乡市已建、在建及新建的河流、水库等水质自动监测站，实现数据统计、研判分析、预警预测、跟踪反馈等功能。本项目同时包含新建自动监测站的三年运维以及水生态环境监测数据管理平台的三年运营。具体采购内容见表1。

中标人负责建设站房及基础设施（含三通一平），且一并承担建设期可能涉及的绿化补偿、国土勘测等相关费用，并协助采购人办理前期水、电、网络开户手续，开户手续费及运行中产生的费用由采购人承担。

表1 桐乡市水质自动监测网络体系建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数自动分析仪 | 套 | 31 |
| 2 | 氨氮自动分析仪 | 套 | 31 |
| 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 套 | 31 |
| 4 | 总磷自动分析仪 | 套 | 31 |
| 5 | 总氮自动分析仪 | 套 | 31 |
| 6 | 流量计 | 部 | 2 |
| 7 | 便携式水污染物监测设备 | 部 | 3 |
| 8 | 一体化监测站房（8-10平方米，可根据实际情况调整，含三通一平等配套设施） | 套 | 30 |
| 9 | 一体化监测站房（西双桥点位，40平方米，含四通一平、实验台、办公桌椅柜） | 套 | 1 |
| 10 | 系统集成（采配水、预处理、留样、控制、辅助、数采单元、质控系统） | 套 | 31 |
| 11 | 基础设施（通水、通电、通网、护栏及标识标牌） | 套 | 31 |
| 12 | 监控及防人为干扰设施 | 套 | 31 |
| 13 | 运行维护 | 年 | 3 |
| 14 | 水质监测平台及APP | 套 | 1 |
| 15 | 数据查询终端 | 套 | 2 |

备注：1.西双桥断面无需配套监测设备，建设40平方米站房，保证水站仪器设备长期、稳定运行，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施等；2.其他30个站点均为含设备的一体化微型站房；2.另单独配置1整套设备，作为30个站点的备机。

三、布点位置信息及数据管理平台要求

（一）本项目拟新建水质自动站31个，结合已建、在建的水质自动站9个，共计40个水质自动站，建设完善覆盖桐乡市主要河流断面、水库的水环境监测网络。

已建9个水质自动监测站点的基本信息见下表：

| 序号 | 已建站点 | 河道名称 | 站点属性 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌镇北 | 澜溪塘 | 交接断面国控水站 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 2 | 大麻渡口 | 运河 | 交接断面省控水站 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 3 | 晚村 | 运河 | 交接断面省控水站 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 4 | 南星桥港 | 居家河 | 交接断面省控水站 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 5 | 乌镇 | 运河 | 交接断面省控水站 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 6 | 果园桥 | 运河 | 备用饮用水源地 | pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、生物毒性、藻类共11项 |
| 7 | 运河水厂取水口 | 白荡漾湿地 | 县级以上集中式饮用水源地省控水站 | PH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、生物毒性共10项 |
| 8 | 白荡漾湿地取水口 | 大红桥港 | 市控断面 | PH、水温、浊度、电导率、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数共9项 |
| 9 | 沈家木桥 | 莲花桥港 | 乡镇自建 | 总磷、氨氮、高锰酸盐指数共3项 |

在县控以上断面及镇（街道）主要流域上下游交接断面拟建31个自动监测站，点位基本信息见下表：

| 序号 | 断面点位名称 | 河道名称 | 上游单位 | 下游单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松老高桥 | 运河 | 大麻镇 | 崇福镇 |  |
| 2 | 崇益大桥 | 盐官下河 | 大麻镇 | 崇福镇 |  |
| 3 | 祝香桥 | 祝香桥港 | 洲泉镇 | 崇福镇 |  |
| 4 | 庄福板桥 | 长山河 | 洲泉镇 | 石门镇 |  |
| 5 | 三登桥 | 无量桥港 | 河山镇 | 石门镇 |  |
| 6 | 老沈店桥 | 沈店桥港 | 河山镇 | 石门镇 |  |
| 7 | 钱王新桥 | 永新河 | 石门镇 | 乌镇镇 |  |
| 8 | 马家桥 | 店街塘港 | 崇福镇 | 开发区（高桥街道） |  |
| 9 | 秀才桥 | 北沙渚塘 | 崇福镇 | 开发区（高桥街道） |  |
| 10 | 扶驾桥 | 中沙渚塘 | 崇福镇 | 开发区（高桥街道） |  |
| 11 | 肇昌桥 | 南沙渚塘 | 崇福镇 | 开发区（高桥街道） |  |
| 12 | 西昌桥 | 长山河 | 凤鸣街道 | 开发区（高桥街道） |  |
| 13 | 灵安人民桥 | 灵安港 | 凤鸣街道 | 开发区（高桥街道） |  |
| 14 | 裕丰桥 | 晏城港 | 开发区（高桥街道） | 屠甸镇 |  |
| 15 | 谢家桥 | 店街塘港 | 开发区（高桥街道） | 屠甸镇 |  |
| 16 | 向阳桥 | 长山河 | 开发区（高桥街道） | 屠甸镇 |  |
| 17 | 雁团桥 | 莲花桥港 | 梧桐街道 | 濮院镇 |  |
| 18 | 崇福大道桥 | 康泾塘 | 梧桐街道 | 开发区（高桥街道） |  |
| 19 | 群丰桥 | 东升河 | 乌镇镇 | 濮院镇 |  |
| 20 | 东双桥 | 运河 | 乌镇镇/梧桐街道 | 濮院镇 |  |
| 21 | 南塘口加油站 | 运河 | 石门镇 | 乌镇镇/梧桐街道 |  |
| 22 | 梁山桥 | 长山河 | 洲泉镇 | 石门镇/崇福镇 |  |
| 23 | 东桥 | 上塔庙港 |  |  |  |
| 24 | 西双桥 | 运河 |  |  | 省控断面 |
| 25 | 梧桐南 | 新板桥港 |  |  | 市控断面 |
| 26 | 梧桐北 | 康泾塘 |  |  | 市控断面 |
| 27 | 蒋之庙桥 | 长山河 |  |  | 市控断面 |
| 28 | 光明桥 | 盐官下河 |  |  | 市控断面 |
| 29 | 芝村 | 大红桥港 |  |  | 县控断面 |
| 30 | 上市 | 杭申公路桥 |  |  | 县控断面 |
| 31 | 崇福市河 | 京杭运河 |  |  | 市控断面 |

（二）生态环境监测大数据管理平台

随着地表水自动监测站的建设完成，自动监测数据急需一套统一的平台管理起来。这套平台将把已建、在建、拟建的自动监测站接入进来，统一展示桐乡市水环境水质实况，并对水质数据进行横纵向分析比对，为科学治水、系统治水提供坚实的技术支撑。

环境监控平台涵盖了生态环境监测网络体系的“水环境质量监测数据管理”、“智能运维监管”“预警管控”等相关应用功能，同时开发相关APP。

二、技术规格、参数及要求

（一）通用技术要求

1、操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2、供电要求

水站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz；所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

- 使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃，相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。

4、试剂供应

供应商中标后需提供所有仪器试剂及配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

5、通讯协议要求

供应商中标后须按照采购人指定的数据采集和传输协议要求（《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行）》和《地表水自动监测系统通协议技术规定（试行）》），将所有监测数据及相关信息传输至本项目开发的水质管理平台或采购人指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

（二）自动分析仪器技术要求

自动分析仪器需满足如下要求：

1、水质自动仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点核查、量程核查及校零校标功能；

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

（4）具有 RS-232或 RS-485或 RJ-45标准通讯接口；

（5）具备 1小时 1次的应急监测能力。

▲（6）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪为同一品牌。

2、水质自动分析仪器技术要求

根据《地表水自动监测技术规范》（HT915-2017）、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）、浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）、《地表水水质自动监测站站房及采排水 技术要求（试行）》（中国环境监测总站2019年12月）、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（中国环境监测总站2019年12月）等规范以及国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》相关技术文件，设立以下建设技术要求，并预留1到3台仪器扩展空间。

2.1 常规五参数水质自动分析仪

通用要求：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 适用性检测 | 具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告 |

- 水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |

（2）pH 水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- （4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 实际水样比对试验 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- （5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.2 氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH 干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 适用性检测 | 具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告 |  |
| 其他 | 配备在线质控系统 |  |

2.3 高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 适用性检测 | 具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告 |
| 其他 | 配备在线质控系统 |

2.4 总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 浊度补偿功能 | 由于本项目涉及断面为河网、航道，浊度干扰大，要求仪器具备浊度和色度自动补偿功能(或自动扣除功能)，符合国标分析方法中相关要求，需要提供计量部门出具的分析报告 |
| 适用性检测 | 具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告 |
| 其他 | 配备在线质控系统 |

2.5 总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 浊度补偿功能 | 由于本项目涉及断面为河网、航道，浊度干扰大，要求仪器具备浊度和色度自动补偿功能(或自动扣除功能)，符合国标分析方法中相关要求，需要提供计量部门出具的分析报告 |
| 适用性检测 | 具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告 |
| 其他 | 配备在线质控系统 |

仪器配置、系统集成、质量控制系统及辅助系统的基本要求与国控站点、省控站点的技术要求保持一致（未测量的指标除外），以便于监测数据在同一尺度上可供参考。

2.6流量计

全引导式的操作方式，可自动每两分钟记录一次液位数据，连续记录6次，同时可以累计测量10分钟的流量数据，将其结果与现场在线明渠流量计进行比对，并自动生成比对报告。

（1）适应于四种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽；

（2）高精度信号采集模块，24位采集精度，测量数据真实有效；

（3）大屏幕彩色液晶触摸屏，触控引导式操作，操作过程简便；

（4）曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势；

（6）友好的人机交互界面，图文结合，无需专业知识即可对仪器进行操作；

（7）仪器带有微型打印机，可现场直接打印测量数据；

（8）可与电脑连接，将测量数据输出至电脑，便于用户对数据进行统计分析；

（9）可存储至少10000次的测量历史记录；

（10）内含大容量锂电池，一次充电可连续测量至少72 小时；

（11）流量计内置智能化电源管理系统，延长电池使用寿命；

（12）开机密码进入，有效保护测量比对数据及结果；

（13）整机重量轻，方便用户携带

技术参数

| 流量测量范围 | 0~40m3/s |
| --- | --- |
| 流量测量频次 | 不少于3次/s |
| 液位测量误差 | ≤0.5mm |
| 流量测量误差 | ≤±3% |
| 信号输出方式 | USB |
| 工作环境湿度 | ≤85% |
| 工作环境温度 | 10℃～40℃ |
| 工作电源 | AC220V±15% |
| 内置电池 | 锂电池；电池供电连续工作时间：至少72h |

2.7便携式水污染物监测设备

| 检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | / |
| 测量范围 | 0-20000mg/L | 0-150mg/L | 0-30mg/L | 0-250mg/L |
| 消解温度 | 165℃，≤20min | 不消解 | 150℃，≤15min | 120℃，≤30min |
| 重复性 | ≤±5％ |  |  |  |
| 示值误差 | ≤±5％ |  |  |  |
| 光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命） |  |  |  |
| 屏幕显示 | 触摸屏 |  |  |  |
| 供电方式 | 电池或电源适配器 |  |  |  |
| 工作环境 | 5-40℃，≤85%无冷凝 |  |  |  |

- 站房建设技术要求

1、站房外型美观，布局合理，与当地环境相协调，并可根据采购人要求定制个性化外观。整体方案和技术应符合国家和省、市关于自动监测站技术规范的相关要求。同时应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022）的要求，可抗七级以下地震和百年一遇洪水。

2、2.本次招标站点站房为：占地面积为8-10平方米（根据实际情况可调整）的站房30个和占地面积40平方米（西双桥省控点位）的站房1个, 西双桥省控点位站房站房门宽度不小于1.5米，高度不小于2米。站房室内地面到天花板高度不小于2.6m。内含四通一平、实验台、办公桌椅柜等。系统集成采配水单元，系统辅助设施（视频监控、电子围栏、动环监控、门禁系统、消防防雷）、文化建设等根据《浙江省地表水水质自动监测系统辅助设施建设指南》（征求意见稿）建设，且必须满足《浙江省生态环境厅关于自动监测站上收移交工作的函》浙环便函（2021）198号中相关要求。

3、站房为一体式可移动，拟在本次项目中有条件的15个站房屋顶设置光伏发电板（每平米50W），体现碳中和的需求。

4、采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《 仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

5、空调：具有来电自启功能的空调。西双桥省控站房配置2台功率不小于3匹的。

6、站房具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

7、站房箱体主要采用覆铝锌板制作，采用组件嵌装式。

8、站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。混凝土预先浇筑地基，厚度不低于30cm，遇软弱地基时做相应的地基处理。

9、站房应安装防雷和防电磁干扰设施和良好的接地装置；在电源线路上配置多级电源电涌保护装置；信号线数据线等需要配置相应的数据信号电涌保护器。

10、站房应进行隔热保温处理，保温层厚度不小于7.5cm，采用保温防火材质，窗户为双层密封结构，确保站房内温度控制在25～35℃之间。

11、站房应具有防盗设施，包括防盗门、防盗窗和防护栏，在站房外设置护栏、护网或防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。

12、站房地基：基础垫层下的地基土应选用砂土、粉土、黏性土及其他有效料，不得使用过湿土、淤泥、 腐殖土、冻土、膨胀土。站房防水、防潮措施，站房下铺设站房放置基座。站房安置地点应平整，地面需做硬化处理，防止雨水浸泡后地基下陷，站房金属部分需良好接地，安放在公共地面的站房。站房仪器室仪器放置处后面设有地沟，上置盖板。

13、根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，站房应安装站房标志铜牌、标识牌、警示牌、文化建设横幅等。符合《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》的通知，含水站标志牌、水站简介牌、系统流程图、流域表征图、运维管理体系图。

14、供电负荷等级和供电要求按国家《供配电系统设计规范》( GB 50052 )的规定执行。水站供电电源使用220伏特交流电、频率50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5 倍计算。

15、电源线引入方式符合国家相关标准。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB 50303-2002 )。电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁于扰。

16、西双桥省控站房配电线路：（1）站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、空调系统和监测设备系统共三路。主供电线路最低应能承载10千瓦负荷，主电源线为BVR塑铜线（不小于10平方）；插座（20cm高处）及空调分支线最低应能承载3千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支最低应能承载1千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）； 监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源或不间断电源供电，最低应能承载6千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）,便于监测系统及不间断电源使用。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。（2）站房内配置具过载保护开关。（3）室内照明：室内照明不少于2个，瓦数不小于40W或同等亮度其他灯具，每个灯均由单独开关控制。（4）电源插座：除水站设备自用插座外，预留不少于8个多功能电源插座，插座符合相关标准。电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；

17、给排水系统：站房应根据仪器等对水质、水压和水量的要求设置给水系统，配水表壹块。站房的总排水必须排入水站采水点的下游。各类试剂废水单独收集装置。站房的总排水必须排入水站采水点的下游。各类试剂废水单独收集装置。

18、 通讯要求：站房网络通讯建设应以光纤有线网络传输为主（带宽≥20Mb），满足数据传输要求及视频远程查看要求。

19、至少配备手持式灭火器一组（2个)；配备悬挂式七氟丙烷，自动灭火器1组（至少1个)，自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施。站房内配置感烟探测器，采用感烟、感温两种探测器组合。站房内使用的材料需为防火阻燃材料。

20、省控站房内部要求

（1）地面防水、防滑，在室内所需位置设置地漏。

（2）排风扇：安装排风扇。

（3）站房室内地面：室内地面应铺设防水、防滑地面砖，并在室内所需位置设置地漏。

（4）实验台与工作椅：配有防酸碱化学实验台 1 套（1.5-2 米），台上可以放置实验室对比仪器（实验台处预留多功能插座），备有上下水、洗涤台。配置一套办公桌椅及资料柜。

（5）冷藏柜不小于120L

21、省控站西双桥采水系统技术要求

采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；设置采水单元清洗、反冲洗和防藻功能。管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生;能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

22、省控站西双桥视频监控技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口。中标人监控系统软件可以无缝接入国家、浙江省水质自动监控平台、桐乡市环境质量在线监测系统平台。

（1）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（2）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

④视频监控系统具备断电自启功能。

23、省控站西双桥电子围栏系统要求

利用高低位全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，建设水质自动监测站电子围栏，实现“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。

（1）电子围栏设备组成

水站电子围栏由视频系统高位全景AI摄像头、低位AI摄像头、警示语音喇叭、AI分析及管理系统等组成。利用挂载高空瞭望视频，实现对水站取水口、站房周边及仪器间等区域全天候、全方位、立体化防控，做到在无人值守情况下第一时间发现问题，通过前端感知设备快速锁定非法闯入人员，自动启动语音提醒，警告不得靠近站房和采样区域，并对其进行快速劝离，切实提高防控效率。

（2）监控范围

电子围栏监控范围必须覆盖水站站房围栏（无围栏的以站房20米为界）和采水口及周边20米，尽可能覆盖水站采水口上游1000米、下游200米（湖库采水口周边500米，若距离小于500米按实际范围）。

（3）监控对象

水站电子围栏应能对以下情形进行智能预警：非运维人员违规进入站房及取水口周边；河流改道或断流；设置人工喷泉、曝气等增氧设施；河道整治施工; 投放生物、化学药剂；破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施。

24、省控站西双桥动环系统要求

站房须配备一套动力环境监控系统。动力环境系统应具备对水站内的温湿度、电力、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统在自动站内对各个环境参数进行集中监测，可通过管理系统进行远程监管。

25、省控站西双桥门禁系统要求

门禁系统应能设置进门权限，并对出入行为进行记录；非法闯入、强行开门、门开超时、门禁失效等情形，应能自动报警和生成事件记录；门禁系统应具备声光提示功能，用于提示操作者区分判断各操作和门状态；应支持有线(以太网、RS485等)或无线(4G、蓝牙、NB等)通讯方式；紧急或特殊情况下，门禁系统可采用备用钥匙开门或计算机远程开门。

注：以上采水系统、视频监控、电子围栏、动环系统、门禁系统等均需符合浙江省省控自动监测站事权上收要求。

（四）系统集成要求

系统集成主要包括采配水单元、预处理单元、控制单元、留样单元、辅助单元、数采单元及质控单元。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水及预处理、分析、质控、 清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。应根据不同的水质和水文情况，设计相匹配的配水和预处理方案。

1. 系统集成功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程 报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率核查、自动零点核查、自动跨度核查 等质控功能，并具备自动留样功能；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）存储不少于 1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

（11）配备站房门禁系统，并能够自动记录站房出入情况。

2. 系统集成技术要求

2.1 采水单元中标后须结合水站所在地实际情况设计采水方案。具体需满足以下要求：

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

（2）取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（6）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（7）可自动识别水位、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

(8)可在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。

（9）可采用连续或间歇方式工作，总水量可以满足所有仪器的用水要求。

2.2 配水及预处理单元 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷 分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析，取水口水站需预留藻类分析仪原水接口。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的 水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻 类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境 产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他 仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于 4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远 程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需 要，并留有余量；

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统 工作功能。

2.3 控制单元 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、 可靠和安全运行。

根据省生态环境厅网络安全和信息化领导小组关于加强生态环境业务专网网络安全防护工作的通知，参照等保2.0等相关要求，对接入网的前端数据采集设备进行网络安全防护，加强补丁管理，及时修补漏洞；加强病毒库管理，安装防病毒软件、定期更新病毒库、定期进行病毒查杀；加强访问控制管理，细化防火墙策略。

2.3.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、 集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动 识别，并主动上传至中心平台；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

（6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、 参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及 其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.3.2 硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥3.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥4GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12 英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS-232/485 COM口，不小于 8个 |
|  |  | 网口，不少于 2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具 备电源隔离和信号隔离措施。 |

2.3.3 数据采集与传输要求

2.3.3.1 数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.3.3.2 数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）采用虚拟专用网络（VPN）和环保专网数据等传输方式；

（3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.3.3.3 数据接入技术要求

（1）按照采购需求，本项目包括开发一套桐乡市水生态环境监测数据管理平台，同时接入本项目新建站点和桐乡市已建站点。

（2）根据省发展改革委、省生态环境厅《浙江省水生态环境保护“十四五”规划》中水生态环境管理工作数据监测的整体性和协同性要求，本项目所有站点自动监测数据需具备匹配接入浙江省水管理平台通讯要求规范，还需满足接入嘉兴市生态环境局桐乡分局已有数字管理平台的要求，所产生的相关接入及升级费用均由中标人承担。

（3）当数据接入光纤出现信号异常时，应备用光纤接入方案，在最短时间内恢复数据通讯。应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作提供信息化支撑。

2.4 留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在 4±2℃；

（2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个， 采样后可封闭；

（3）具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

（4）配置门禁系统并具备开关门记录功能；

（5）具有留样失败报警功能。

2.5 辅助单元

辅助单元应包含 UPS、防雷单元、废液单元等部分，具体要求如下：

（1）配备 UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于 1h）；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；废液需委托有资质单位进行处置，需在站房现场提供合同，危废流转需严格按照危废管理相关规定执行。

（3）必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

（4）具备系统集成机柜、维护专用成套工具等。

2.6 视频监控安防技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

（1）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（2）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（3）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

（4）采水口设置预警警报设施，出现人为靠近情况时发出警报，预防人为干扰情况发生。

3.数据查询审核移动终端

具备i7-10510U处理器，四核/存储容量512GB/运行内存16GB/屏幕尺寸13.9英寸/支持触摸屏（10点触控，防指纹)。

4. 运行维护要求

中标单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

（1）系统运维应符合《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》的相关要求，报价应该包括保证整套系统正常运行的所有费用。

（2）中标单位运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能。

（3）运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付。

（4）中标单位须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

（5）中标单位相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站。

（6）中标单位每日开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。提供一台数据处理设备，用于自动监测数据初审和处理。

（7）运行维护期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，中标单位须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

（8）中标单位保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

（9）运行维护期间，中标单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标单位须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标单位承担。中标单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作。

（10）中标单位对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

（11）中标单位运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本标书中的技术要求。

- 三、质量保证

中标单位（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

1、系统的完整性：投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要业主自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由投标人免费及时提供。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，投标人都应提供。

2、设备的适应性：投标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

3、设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

4、提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

5、提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品(须于2021年1月1日后生产)。

6、招标人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

7、在试运行和质量保修期内，由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换。

- 四、系统验收

供应商负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，安装和验收须符合《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》、HJ915-2017《地表水自动监测技术规范（试行）》和《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（中国环境监测总站2019年12月）等要求。

五、成果及技术资料

本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）及设备所有权全部归使采购人所有及使用。

中标人需在验收前向业主提交以下资料：

1、系统的体系架构及描述、网络系统的拓扑结构。

2、提供所有仪器设备及软件系统中文说明书（每台2套），如仪器操作平台为英文，应提供中英文对照说明。

3、每个站点1份的中文保养手册以及维修卡。

4、每个站点1份的工艺图、技术说明和数据表（包括接线图和电路图）、仪器通讯协议、运行参数设置清单。

5、设备各组成部件的名称（包括型号、技术规格、制造商和数量）。

6、设备的备品备件及损耗件清单。

7、设备及其组件的质量合格证书。

8、进口设备的原产地证明。

9、计算机系统运行手册、说明手册和参考手册，软件程序及组件的源码、程序说明及目标代码。

六、其他要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务保障要求 | 1、质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，费用计入投标总价。 2、中标商在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，保证48小时内系统恢复正常运行。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 3、出现故障后，中标人未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 4、质保期内，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中； 5、质保期满，中标人和采购人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。 6、质保期满后6年内，中标人应保证零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修，修理及维护只收成本费。 7、质保期满后6年内，若采购人需要，中标人应保证及时提供软件升级服务。 |
| 2 | 现场勘探 | 不组织，供应商可自行进行现场勘探。 |
| 3 | 交货及安装地点 | 桐乡市，采购人指定地点。 |
| 4 | 履约期限及具体要求 | 本项目项目建设期：12个月，运维服务期3年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。 具体要求： 1、在合同签订后15天内完成提交系统详细设计。 2、在合同签订后90天内完成仪器设备安装调试。因疫情等不可抗力因素导致项目延期的，需经采购人书面同意确认。 |
| 5 | 履约保证金 | - 合同签订前向发采购人支付中标合同金额的1%作为履约保证金； 2、履约保证金形式：接受转账（网银或电汇）、保证保险电子保函、银行保函； 3、中标供应商按规定形式向采购人递交履约担保，担保期限至项目全部验收合格（含项目建设期12个月和运维服务期3年）止；采用转账形式提交的，履约担保在项目全部验收合格（含项目建设期12个月和运维服务期3年）后15天内无息退还。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付签约合同金额的40%作为预付款，项目安装调试、试运行阶段完成并通过验收合格后支付至合同金额的70%； 采购人根据运维情况及运维监理考核结果，于2024年底前付清结算款。 |
| 7 | 安全保证要求 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在项目实施期间发生的安全事故，均由中标人负全责。供应商要做好现有资源的调查与梳理，组织好方案的评审，对涉及的施工工程，必须与建设部门、维护部门商定实施方案，落实保护措施，制定应急预案，作好安全防范措施，保证工程顺利进行。 |
| 8 | 环境保护依据 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》(HJ 633—2013)、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)、《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)、《水土地保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-16453.6-2008)等相关法律法规及地方要求。 |
| 9 | 疫情防控要求 | 在项目建设及运维期内，中标人需遵守当地疫情防控相关要求，若违反疫情管控要求的，后果由中标人负全责。 |
| 10 | 备品备件、耗材及运维车辆配置等要求 | 供应商中标后需在桐乡城区为本项目设立运维服务办事处，建立备品备件和备机库，有充足的备品备件及耗材，及时解决项目实施过程中出现的问题，满足项目的整体要求。同时为本项目配置专用运维车辆不少于6辆，专车专用。 |
| 11 | 项目实施 | 1.本项目为含系统施工设计的交钥匙工程。投标人需提供详尽实施方案； 2.本项目所含设备及工程安装所需组件和材料在使用前均需向采购人提供生产厂商标识、质量保证书、联系方式等。 3.供应商为代理商的，必须在合同签订前向采购人提供所有自动监测仪器生产厂家针对本项目的授权书。 4.供应商须提供完整的售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。 |
| 12 | 培训 | 供应商应根据本项目及产品的特性，确保培训质量，拟定有关培训计划并组织实施。 |
| 13 | 项目人员要求 | # 1、本项目要求项目负责人1名，负责项目的整体协调，主持本项目的技术、质量管理工作，对工程技术、设备、材料质量和项目进度、安全全面负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力。 - 2、本项目专用运维人员数量不少于12人（专用运维人员均须持有第三方运维证人员培训上岗证书，同时专用运维人员只服务于本项目，不得与其他项目共用），为保障运维时效性，同时另须安排2名运维人员（大专以上环境相关专业）常驻采购人处，协助水站管理、数据分析等相关工作，采购人仅提供常驻人员办公场所，其他费用均由供应商负责。 - 3、根据采购人要求，提供相应专业培训。 - 4、其他为完成本项目配备的相关设计、施工、安装等相关技术人员（数量和专业根据项目实施的情况自行配置）。 |
| 14 | 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付100000元的招标代理费 交付方式: 银行转帐 收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 银行账号：573900278810288 |

- 第四章  有关格式参考范例

一、 投标文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

目 录（采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

（四）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标文件目录；

（二）提供最新一个月（2022年5月）财务报表复印件；

（三）相关部门出具的最新一个月（2022年5月）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（四）承担本项目的能力；

（五）拟投入本项目人员一览表；

（六）货物配置清单；

（七）售后服务方案；

（八）技术、商务响应表；

（九）项目实施方案等；

（十）投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部份

（一）开标一览表；

（二）报价明细表；

（三）备品配件及耗材表；

（四）中小企业声明函（如有）；

（五）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（六）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

二、资格文件格式

（一）投标函

致：浙江勋达工程咨询有限公司：

根据贵方                              （项目名称）的招标公告（项目编号：          ） ，本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查采购文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按采购文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件

（三）法定代表人（负责人）授权书及全权代表身份证复印件。如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

1、法定代表人（负责人）授权书

致浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号），的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

（四）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

三、技术商务文件格式

（一）投标文件目录

（二）提供最新一个月（2022年5月）财务报表复印件

（三）相关部门出具的最新一个月（2022年5月）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（四）承担本项目的能力

（五）拟投入本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目中拟承担的职务 | 资质（职称） | 曾经承担过的项目 | 工作年限（年） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

（六）货物配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容/设备名称 |  | 品牌、型号/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数自动分析仪 | - 水温水质自动分析仪 |  |  |
|  |  | pH 水质自动分析仪 |  |  |
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 |  |  |
|  |  | 电导率水质自动分析仪 |  |  |
|  |  | 浊度水质自动分析仪 |  |  |
| 2 | 氨氮自动分析仪 |  |  | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪为同一品牌 |
| 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  |  |
| 4 | 总磷自动分析仪 |  |  |  |
| 5 | 总氮自动分析仪 |  |  |  |
| 6 | 流量计 |  |  |  |
| 7 | 便携式水污染物监测设备 |  |  |  |
| 8 | 数据查询终端 |  |  | 终端配置设备 |
| 9 | ... |  | ... | 其他材料、设备品牌、型号/生产厂家根据采购内容自行填写 |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（七）售后服务方案

（八）技术、商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 投标响应技术、投标货物参数、商务 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术、商务偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

供应商（盖章）：

日  期：

- （九）项目实施方案

- （十）投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）

四、报价文件格式

（一）开标一览表

| ## 项目名称 | ## 桐乡市水质自动监测网络体系建设 |
| --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 浙勋代理C[2022]158号 |
| ## 数量 | ## 1项 |
| ## 合计投标报价 | 大写金额：人民币 元 |
|  | 小写金额：¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、合计投标报价应设计费、设备价款、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、技术支持、产品维护、售后服务、运维服务、保险及税金、招标代理费用等可能涉及的为完成本项目所产生的一切费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

供应商名称(盖章):___________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2021年    月    日

- （二）报价明细表

| 序号 | 项 目 内 容（名称） |  | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数自动分析仪 | 水温水质自动分析仪 |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
|  |  | pH 水质自动分析仪 |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
|  |  | 电导率水质自动分析仪 |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
|  |  | 浊度水质自动分析仪 |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 2 | 氨氮自动分析仪 |  |  |  | 31 | 套 |  |  | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪为同一品牌 |
| 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 4 | 总磷自动分析仪 |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 5 | 总氮自动分析仪 |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 6 | 流量计 |  |  |  | 2 | 部 |  |  |  |
| 7 | 便携式水污染物监测设备 |  |  |  | 3 | 部 |  |  |  |
| 8 | 一体化监测站房（8-10平方米，可根据实际情况调整，含三通一平等配套设施） |  |  |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 9 | 一体化监测站房（西双桥点位，40平方米） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 系统集成（采配水、预处理、留样、控制、辅助、数采单元、质控系统） |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 11 | 基础设施（通水、通电、通网、护栏及标识标牌） |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 12 | 监控及防人为干扰设施 |  |  |  | 31 | 套 |  |  |  |
| 13 | 运行维护 |  |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 14 | 水质监测平台及APP |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 数据查询终端 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 合计投标报价 |  |  | 大写金额：人民币 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格中各项可根据项目实际情况删减、可进一步细分，栏数不够可自加，要求按内容细分项目及报价。

供应商名称(盖章):___________________         日期：    年    月    日

- （三）备品配件及耗材表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）中小企业声明函（如有）

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的      （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情 况如下：

1.      （标的名称） ，属于 制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于 制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：制造业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（五）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（六）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为7人或7人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照“技术得分”合计得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据采购文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

| 细则 |  | 细则内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（24.5分） | 1、承担本项目的能力（6分） | 供应商承担本项目的业务能力（包括提供类似项目合同协议书、中标通知书等相关证明材料）。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得3分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 2、项目组织人员方案（7分） | 根据拟投入项目的人员综合实力（包括人员数量、职称、获奖情况、岗位配置、执业资格、技术能力、工作经验等）打分。 注：须同时提供供应商所属社保机构出具的至投标截止日前连续6个月（社保缴纳证明打印时间在2022年6月1日及以后）社保缴纳证明和证明相关人员的实力的证明材料复印件。 （不提供不得分） |  | 0-5分 |
|  |  |  | 人员管理制度及技术人员培训制度可行得1分； 人员管理制度及技术人员培训制度较合理得1.5分； 人员管理制度及技术人员培训制度科学合理，结合实际得2分。 不提供的或者不可行得0分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 3、设备仪器情况（2.5分） | 根据供应商所投设备的品牌的知名度、认知度、市场占有度、用户反馈等内容打分。 |  | 0-2.5分 |
|  |  | 4、节能、环保（1分） | 根据供应商所投产品具有的绿色环保功能，从绿色、环保、节能、循环等多种因素上考虑酌情打分。 |  | 0-1分 |
|  |  | 5、售后服务 （8分） | 质保期承诺： 承诺本项目整套系统（含全部仪器、设备、材料等）质保期为本项目涉及整套系统验收合格次日起1年的，不得分；1年以上，2年以内的得0.5分；2年(含)及以上3年以内，得1分；3年（含）及以上，得1.5分。 注：本项目要求质保期不少于1年。 |  | 0-1.5分 |
|  |  |  | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、解决（排除）问题的速度、备品备件及耗材库建立情况等内容打分。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 根据供应商提的其他特殊增值服务优惠承诺打分。 |  | 0-3.5分 |
|  | 技术得分（45.5分） | 6、需求偏离情况（15.5分） | 满足采购文件第三章中标注“ ”的重要指标的，每提供一个有效证明得0.5分。不提供或提供无效的材料不得分。 |  | 0-3.5分 |
|  |  |  | 主要仪器、设备（五参数自动分析仪、氨氮自动分析仪、高锰酸盐指数自动分析仪、总磷自动分析仪、总氮自动分析仪）技术参数偏离情况： （1）根据供应商所投仪器、设备与采购文件第三章采购内容及要求无偏离的得2分； （2）存在负偏离的，在无偏离的基础上每项扣0.5分，扣完为止（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确） （3）所投仪器、设备技术指标和配置属于正偏离的，评审专家依据正偏离项对整台仪器、设备的使用功能、经济适用等情况的综合考虑后在无偏离的基础上加分，最高加2分。（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确，并需提供有效证明材料等资料作为评分依据） |  | 0-4分 |
|  |  |  | 站房参数偏离情况： （1）根据供应商对站房的设计、要求等与采购文件第三章采购内容及要求无偏离的得2分； （2）存在负偏离的，在无偏离的基础上每项扣0.5分，扣完为止（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确） （3）所投站房设计、配置、要求属于正偏离的，评审专家依据正偏离项对整这个站房的使用功能、经济适用等情况的综合考虑后在无偏离的基础上加分，最高加2分。（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确，并需提供有效证明材料等资料作为评分依据） |  | 0-4分 |
|  |  |  | 系统集成参数偏离情况： （1）根据供应商所投系统集成的技术要求等与采购文件第三章采购内容及要求无偏离的得2分；上 （2）存在负偏离的，在无偏离的基础每项扣0.5分，扣完为止（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确） （3）所投系统集成、配置、要求属于正偏离的，评审专家依据正偏离项对整这个项目的使用功能、经济适用等情况的综合考虑后在无偏离的基础上加分，最高加2分。（具体内容须在“技术、商务响应表”中明确，并需提供有效证明材料等资料作为评分依据） |  | 0-4分 |
|  |  | 7、实施方案（30分） | 项目理解及分析：供应商可通过现场自行踏勘，对本项目的建设内容提出的重点难点问题分析和解决方案。 | （1）根据重点难点问题分析的合理性、针对性等内容打分。 | 0-2分 |
|  |  |  |  | （2）针对重点难点提出的解决方案具有可实施性、针对性、符合实际等综合评议后打分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 站房设计方案（包括不同布点位置、面积对站房设计的影响、管线布局、光伏电板布置、防护栏、标识标牌等内容）的全面性、针对性、可行性等综合打分。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 为保证项目施工质量、现场施工的安全性，提供具体的建设方案，同时投标人需针对技术要求并结合地域、人员、实际水质等情况提供 “一站一案”。根据建设方案的可实施性、合理性、全面性等综合打分。 |  | 0-4分 |
|  |  |  | 系统集成方案（包括①具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水及预处理、分析、质控、 清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠；②供应商需根据不同的水质和水文情况，设计相匹配的配水和预处理方案）的全面性、针对性、可行性等综合打分。 |  | 0-4分 |
|  |  |  | 数据管理平台的设计、开发、系统升级及扩展方案（包括平台功能、接入数据、涵盖内容及APP开发等）的合理性、系统性、可开发性、针对性等综合打分。 |  | 0-4分 |
|  |  |  | 质量保证计划（包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等）的合理性、全面性、系统性、可行性等综合打分。 |  | 0-2分 |
|  |  |  | 为保证项目施工质量、现场施工的安全性，提供具体的运维服务方案，同时投标人需针对技术要求并结合地域、人员、实际水质等情况提供 “一站一案”。根据运维服务方案的可实施性、合理性、全面性等综合打分。 |  | 0-4分 |
|  |  |  | 安全生产措施、环境保护措施、进度保障措施可行得1分； 安全生产措施、环境保护措施、进度保障措施较合理得1.5分； 安全生产措施、环境保护措施、进度保障措施合理，结合实际得2分 不提供的或者不可行得0分。 |  | 0-2分 |
|  |  |  | 供货、安装、调试、验货方案可行得1分； 供货、安装、调试、验货方案较合理得1.5分； 供货、安装、调试、验货方案合理，结合实际得2分； 不提供的或者不可行得0分。 |  | 0-2分 |

五、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件：                   桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：浙勋代理C[2022]158号

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市生态环境局桐乡分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市水质自动监测网络体系建设采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的内容：：本项目拟新建31个水质自动站，搭建1套水生态环境监测数据管理平台及管理平台运维服务，具体内容详见采购文件第三章。

合同履约期限：项目建设期：12个月，运维服务期3年（全部项目通过采购人验收合格之日起计）。

第三条 合同价款

1、本合同项下服务价款为： 大写   元整（¥     元） 。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）_项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为     /      ；

（3）其他方式：合同签订后7个工作日内支付签约合同金额的40%作为预付款，项目安装调试、试运行阶段完成并通过验收合格后支付至合同金额的70%；采购人根据运维情况及运维监理考核结果，于2024年底前付清结算款。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  / 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到   /  （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：   /  时支付   /  ；   /  时支付   /  ；   /  时支付   /  ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_1_项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前向甲方提交履约保证金    元。履约保证金在       （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向____嘉兴市_____仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

（一）中标人须严格保守项目中获取的信息，不得随意泄露，若由此造成的全部损失，均由中标人承担

（二）附报价明细表、采购文件第三章。

（三）其他特殊专用条款：

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单参考文本

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |