桐乡市卫健系统医疗设备采购项目

公开招标文件

项目编号：TZC2020033-Z1728

- 采购组织形式：政府集中采购

- 采购单位：桐乡市第一人民医院、桐乡市第二人民医院、嘉兴市康慈医院

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

2020年9月1日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、合同及验收参考文本

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，桐乡市公共资源交易中心受桐乡市第一人民医院、桐乡市第二人民医院、嘉兴市康慈医院委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物、服务的供应商参加。

- 项目编号：TZC2020033-Z1728。

- 招标方式：公开招标。

- 招标内容：医疗设备，共分八个分包，总预算价为716万元；           分包一：数码裂隙成像系统，预算35万元；

分包二：过氧化氢灭菌器，预算120万元；

分包三：一站式激光能量平台，预算320万元

分包四：半导体激光，预算60万元；

分包五：减压沸腾清洗消毒干燥系统，预算70万元；

分包六：银质针导热巡检仪，预算21万元；

分包七：鼻窦镜系统，预算40万元；

分包八：磁场刺激仪，预算50万元；(具体见招标文件第三章)。

- 投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 具有相关医疗器械的销售经营许可；

  - 所投产品须符合国家有关规定，证件齐全；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标报名：

  - 报名及获取招标文件时间：2020年9月1日至2020年9月8日（报名时间截止后至投标截止时间前潜在投标人仍可获取招标文件）；

  - 报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名；

  - 网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）。

- 招标文件的获取途径及供应商注册：

1.招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2.注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3.政采云咨询电话：400-881-7190

- 投标说明

    - 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

- 投标截止时间及开标时间：2020年9月22日09:00时整。

- 开标地点：桐乡市公共资源交易中心0507号开标室（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼5楼东）

备注：1.投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年9月22日上午9:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至桐乡市公共资源交易中心，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室，收件人：吴女士，联系电话：0573-88109511），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桐乡市公共资源交易中心提出质疑（联系人：沈先生；0573-81882108）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：陈先生； 0573-88022840、88020161）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

- 其他事项：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

- 联系方式

采购人：桐乡市第一人民医院

联系人：陆女士，联系电话：0573-88035273

采购人地址：桐乡市振东新区校场东路1918号

采购人：桐乡市第二人民医院

联系人：杨先生，0573-87418846

采购人地址：桐乡市崇福镇青阳东路18号

采购人：嘉兴市康慈医院

联系人：胡先生，0573-88083068

采购人地址：桐乡市梧桐街道环城北路3118号

代理机构名称：桐乡市公共资源交易中心

联系人：余先生，联系电话：0573-88117825，传真：0573-88112031

地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西

- 采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

http://tx.jxzbtb.cn/（桐乡市公共资源交易网）

桐乡市公共资源交易中心

2020年9月1日

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的桐乡市公共资源交易中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 投标人属小型、微型企业的，根据财库[2011]181号的相关规定执行。

    - 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

    - 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 投标货物清单及偏离表{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中货物清单，清单内容必须包括所有所投货物}；

      - 所投设备涉及的产品注册证复印件

      - 上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

      - 相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；工期、调试方案等；

      - 随机备品、备件（如有）；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

      - 《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

    - 技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证信息的；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我中心与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室,吴女士，0573-88109511）

    - 本项目不设履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交桐乡市公共资源交易中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

- 项目采购清单及具体要求（涉及到的证明材料，如无注明，均为投标时提供复印件）

| 分包 | 采购单位 | 预算控制价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 桐乡市第一人民医院 | 35 |
| 二 |  | 120 |
| 三 |  | 320 |
| 四 |  | 60 |
| 五 |  | 70 |
| 六 | 桐乡市第二人民医院 | 21 |
| 七 |  | 40 |
| 八 | 嘉兴市康慈医院 | 50 |

1.招标货物清单

注：

1、清单中参考品牌栏注明“进口”的，允许进口产品投标；未注明的，要求为国产品牌，拒绝进口产品投标；

2、参考品牌栏中注明的品牌为参考品牌，欢迎其他能满足本项目技术需求且与推荐品牌相当的产品（服务）参加投标

3、清单中有货物注明核心产品的，为本项目核心产品；

4、清单中有货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供节能产品及其节能产品认证信息（认证机构名单：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号），否则其投标将作为无效标处理。

| 分包 | 采购内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数码裂隙成像系统 |  |  | 1 | 套 | 进口，详见具体技术要求 |
| 二 | 过氧化氢灭菌器 |  |  | 1 | 台 | 进口，详见具体技术要求 |
| 三 | 一站式激光能量平台 |  |  | 1 | 套 | 国产，详见具体技术要求 |
| 四 | 半导体激光 |  |  | 1 | 套 | 进口，详见具体技术要求 |
| 五 | 减压沸腾清洗消毒干燥系统 |  |  | 1 | 套 | 国产，详见具体技术要求 |
| 六 | 银质针导热巡检仪 |  |  | 1 | 台 | 国产，详见具体技术要求 |
| 七 | 鼻窦镜系统 |  |  | 1 | 套 | 国产，详见具体技术要求 |
| 八 | 磁场刺激仪 |  |  | 1 | 台 | 国产，详见具体技术要求 |

注:请各投标人自选分包投标.

2、详见具体技术要求

| 分包 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数码裂隙成像系统 |  | 一 光学系统 1.1 类型 双目光学系统，放大倍数：转盘型(5种倍率)，6倍，10倍，16倍，25倍和40倍 1.2 目镜 12.5倍 1.3 视场 34,22,14,8.5和5.5 mm 1.4 瞳距调节范围 49 - 77 mm 1.5 物镜焦距 100-110 mm 1.6 物镜辐辏角度 10-15° 二 裂隙投射系统和底座 2.1 裂隙宽度 0-12 mm (连续调节) 2.2 裂隙长度 12 mm (连续调节) 2.3 光圈直径 0.2,1,2,3,5,9,12毫米 2.4 滤光片 无 、无赤光、减光、弥散光、蓝光滤光片；永久性安装的红外热吸收滤光片 2.5 荧光染色增强系统 激发滤光片和栅滤光片（黄色滤光片） 2.6 前房闪辉定量测量 1平方毫米方格照明 2.7 裂隙角度 ± 90度 (连续调节) 2.8 裂隙旋转角度 ± 180度 (有参考刻度) 2.9 裂隙倾斜角度 0°，5°，10°，15° 和 20° 2.10 底座位移范围 Z轴20-25 mm，X轴100-107 mm，Y轴100-110 mm 2.11 水平可调节距离 10-12 mm 2.12 桌面大小 ≥400 *500 mm 2.13 固视标光源 LED光源 2.14 光源 LED或卤素(12V 20W) 灯 2.15 II 级防护设备 通过主要部件间的绝缘结构和功能接地设计提供至少两种方式的保护 三 电源参数 3.1 电源输入 配有开关，110v - 240v工作电压 3.2 电源输出 12V直流输出，2.5 A最大电流 3.3 符合标准 EN 60601-1， EN 60601-1-2，ISO 15004-1:2006, ISO 15004-2:2007 四 数码照相系统 4.1 图像采集媒介 数码裂隙灯专用摄像头 4.2 背景照明 光纤背景照明单元 4.3 左右眼识别 光电传感器自动左右眼识别 4.4 采集开关 操作杆触发 4.5 动态像素 ≥500万 4.6 中文软件管理系统 支持 4.7 中文可定制报告 支持 4.8 图像数据库功能 具有病人图像数据采集、存储、查询等功能。 五 配置要求 5.1 主机 1台 5.2 聚焦测试棒 1个 5.3 电动升降台 1个 5.4 LED照明灯泡 1个 5.5 操纵杆橡胶护套 1套 5.6 数码裂隙灯专业相机 1台 5.7 专业裂隙灯影像采集管理软件 1套 5.8 高清数据线 1根 5.9 配套品牌电脑 1套 5.10彩色激光无线打印机 1台 六 其他要求 6.1 免费开放所有信息接口、软件终身免费升级。 6.2 中标方提供符合临床需求的操作使用培训和维修维护培训，费用含在投标价格内。 6.3 提供整机原厂免费保修≥3年，投标时提供原厂书面承诺 6.4 提供完整的售后服务方案和承诺 6.5 列明常规耗品清单及价格 |
| 二 | 过氧化氢灭菌器 |  | 一 设备要求 1.1 设备数量 1套 1.12适用范围 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌 二 详细技术要求 2.1 内腔有效装载容积及腔体构造 ≥50升 内腔有效装载容积，采用矩形设计，最大程度满足可装载空间。 数据来源提供厂家技术白皮书证明 2.2 灭菌循环 设备需满足≥3个灭菌循环模式：非管腔循环，灭菌时间≤ 30分钟；软镜循环，灭菌时间≤ 42分钟；管腔循环，灭菌时间 ≤ 60分钟（提供原厂datasheet） 2.3 管腔内镜处理量 单锅次可装载 ≥12根管腔内镜（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 2.4 一体化设计 主机配置专用可移动柜式车，可存储专用耗材 2.6 灭菌方法 采用液态过氧化氢进行加温并注入灭菌腔后产生雾态过氧化氢气体进行器械灭菌。 2.7 工作温度 ≤52° 2.8 去残留过程 采用抽真空及快速催化器帮助过氧化氢气体的去除及分解，形成水分子及氧气 2.9 灭菌剂浓度 灭菌剂（过氧化氢液体）浓度不超过60% 2.10 灭菌循环浓度 为了有效减少对灭菌物品的损害及腐蚀，每个灭菌循环灭菌浓度必须固定，并有效保障每个灭菌循环的安全及有效性 2.12 灭菌剂包装 采用透明可视包装，人体无接触、无挥发；常温保存，无需其他特殊保存条件； 2.13 测试方法 嗜热脂肪芽孢杆菌生物监测，并提供卫生部认可的实验室报告 2.14 湿度自检系统 在灭菌剂注入腔内前，进行全自动检测腔内湿度并帮助排除，节约成本。 2.15 程序双重确认 在启动任何一个灭菌循环程序时，可再次进行确认是否开始循环，便于误操作造成不必要的损失。 三 灭菌能力 3.1 单通道硬式管腔内镜需求 管腔直径 ≤1mm、长度≥400mm；（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 3.2 双通道硬式管腔内镜需求 管腔镜直径≤1mm、长度≥400mm（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 3.3 三通道硬式管腔内镜需求 管腔镜直径≤1.5mm、长度 ≤300mm（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 管腔镜直径≤2.0mm、长度 ≤ 400mm（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 管腔镜直径≤3mm、长度 ≤400mm（提供FDA文件或原厂datasheet） 3.4 单通道软式内镜（带有光纤）需求 单通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm，（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 3.5 双通道软式内镜（带有光纤）需求 双通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm和 直径≤1mm、长度≥700mm（提供FDA证明文件或原厂datasheet） 3.6 灭菌要求 输尿管镜或胆道镜每次灭菌≥2条 3.7 混合装载 可处理2个软镜（单或双通道）； 或1个软镜（单或双通道）和5kg不锈钢管腔器械 3.8 超声探头灭菌要求 可灭菌日立超声内镜探头EUP-OL334，并达到院感要求 四 操作要求及证件 4.1 操作及显示系统 PC控制系统，≥ 5" 触摸彩色显示屏，可实时显示当前循环模式及剩余时间和相关灭菌参数 4.2 USB接口 设备外测壁自带USB接口，便于随时数据上传及下载 4.3 信息接口 免费开放信息接口，配备数据采集模块，软件终身免费升级 4.4 打印记录 可自动电脑打印提供每个灭菌周期的实时（≤30秒一次）临界参数如舱内压、温度和灭菌时间等灭菌参数和故障显示的信息记录 4.5 灭菌兼容证明 提供以下五个品牌（STORS、奥林巴斯、狼牌、史赛克、Pentax）中至少三个的腔镜器械厂家出具的器械灭菌验证报告 4.6 国际认证 具备FDA认证与CE认证 4.7 检测报告 提供具有CMA检测资质的设备检测报告，检测项目包括《模拟现场实验》、《金属腐蚀性实验》、《毒理学安全性检测》等 4.8 配套附件 同一品牌快速生物阅读器主机2台 4.81 培养速度 检测结果时间≤25分钟 4.82 培养孔数 ≥8个检测孔，可支持同时多支快速BI检测 4.83 报警功能 具备监测失败自动鸣音报警，并有红色LED灯显示 五 售后服务 5.1 整机保修≥1年，保修期内提供有资质公司检测的国家认可的设备年检报告 5.2 免费开放所有信息接口、软件终身免费升级 5.3 中标方提供符合临床需求的操作使用培训和维修维护培训，费用含在投标价格内。 5.4 提供完整的售后服务方案和承诺 5.5 列明出保后技术维保和整机维保方案及价格 5.6 增配数据采集模块，端口免费升级开通，灭菌器可连接电脑进行打印 5.7 列明设备所需耗材清单及价格 |
| 三 | 一站式激光能量平台 |  | 技术参数 一 激光治疗主机技术参数 1 适用范围：适用于良性前列腺增生的治疗 2 激光波长：1940nm±100nm 3 激光分类： 4类 4 激光器类型：光纤激光器 5 激光传输方式：光纤 6 输出功率：12.5W~125W 7 激光输出方式：连续 8 激光输出功率不稳定度：≤±5% 9 激光输出功率复现性：≤±5% 10 指示光：绿光，功率≤5mw 11 电源：AC220V/50Hz 12 界面操作：彩色触摸屏、功能控制按钮、功率调节按钮、指示光亮度调节按钮、功率自动跟踪显示 13 冷却方式：水冷 14 临床应用特点：激光对水吸收率高，汽化切割组织效率高，对接触组织精细切割，不损伤非接触组织，穿透深度约0.1~0.2毫米，组织热损伤小，去除组织后创面平整、无碎屑，术中几乎无出血，手术视野清晰。 15 拥有软件著作权 16 有中国医学装备协会适宜技术推广培训基地 17 售后响应：接到设备报修通知后，2小时内响应，24小时以内到现场处理（特殊偏远地区除外），48小时内修复 18 提供备用机：设备故障，48小时内现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。 二 钬激光技术参数 1 1. 用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。 2 工作激光输出波长：2100nm 3 激光器工作方式：脉冲 4 光纤终端输出平均功率：65~78W 5 光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J 6 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% 7 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% 8 1. 脉冲宽度范围可调：200μs~800μs可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs，宽脉宽原位碎石粉末化，止血好，切割止血同步进行；窄脉宽碎块化 9 传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选） 10 软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm 11 软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2% 12 激光耦合效率≥90% 13 使用272μm光纤最大传输功率：≥60W 14 电源：AC220V/50Hz 15 冷却系统：内置压缩机制冷 16 治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减 配置要求 1 激光治疗机主机 1台 2 脚踏开关 2套 3 272μm光纤 2根 4 550μm光纤 2根 5 光纤剥离器 2把 6 光纤切割器 2把 7 手持光纤端面检测仪 2个 8 激光防护镜 2副 9 使用说明书 2份 10 Ho:YAG激光治疗机 1台 11 尿道膀胱镜 2套 12 电切内窥镜及附件 2套 13 医用手术刨削器 1套（含刀具2套） 商务要求 1 激光治疗机、钬激光整机免费保修≥4年（除耗材和保护镜），其它设备保修≥2年。 2 提供售后服务方案及承诺。 3 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 4 根据医院要求提供操作培训。 5 免费开放设备信息接口、软件终身免费升级。 6 列明设备配套耗材清单及价格 7 保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 四 | 半 导 体 激 光 |  | 参数要求 1 适用范围 适用于血管和腔内组织的汽化、切割及闭合治疗。 2 基本参数要求 2.1 设备产地 原装进口 2.2 激光波长 ≥1450nm 2.3 激光类型 高功率半导体（GaAs） 2.4 激光发射时间 ＞10000小时 2.5 终端最大单脉冲能量 86.4J—129.6J 2.6 出光方式 360度环形出光/直出光 2.7 工作输出 3mm发光半径，精确病灶 2.8 LEED模式 设定线性激光能量，机器提示光纤回撤速度 2.9 控制面板 彩色触摸屏 2.10 预置软件 术前可预设置治疗参数、频率、脉冲数、能量及温度，确保术中安全系数更高 2.11 激光功率测试系统 内置功率自检系统，可测试光纤末端输出功率，提示光纤更换信息，确保激光输出功率精确稳定 2.12 单脉冲持续时间 1ms—9000ms 2.13 重复脉冲持续时间 1－9000ms 2.14 重复脉冲间隔时间 1ms—9000ms 2.15 脉冲串间间隔时间 10ms—10s 2.16 操作模式 单脉冲模式/多脉冲模式/连续模式 2.17 光纤芯径 Φ400/600/800/1000µm可选 2.18 数值孔径 0.22 2.19 冷却系统 空气冷却 2.20 指示光 红光，功率＜5 mw，波长635 nm，低、中、高3段可调 2.21 电源 220VAC-50/60Hz 2.22 适用标准 CEI-EN60601-1-2-22 / CFDA认证 3 配置要求 3.1 激光主机 1台 3.2 脚踏开关 1副 3.3 激光防护眼镜 2副 3.4 光纤钳 1把 3.5 钥匙开关 1把 3.6 电源线 1根 3.7 进口原装600um光纤 5根 3.8 进口原装400um光纤 2根 3.9 激光仪器箱 1只 4 售后服务 4.1 保修年限 整机保修≥2年 4.2 技术支持 中标商提供软件终身免费升级，免费开放信息接口，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.3 产品培训 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 培训费用由卖方承担。 4.4 售后方案 提供完整的售后服务方案和承诺 4.5 耗材 列明相关耗材清单及价格 |
| 五 | 减压沸腾清洗消毒干燥系统 |  | 一 设备用途说明： 适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗、消毒和干燥。 二 技术参数 品目一 减压沸腾清洗消毒机 1 清洗舱 1.2 容积：有效容积≥160L 1.3 可装载≥10个标准篮筐（560mm*240mm*50mm），清洗篮筐材质为304不锈钢， 1.4 材质要求：舱体：4mm厚304镜面不锈钢板 1.5 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 1.6 设备最低工作压力≤-97Kpa 2 密封门 2.1 开门方式：自动升降，上移门，双通道型 2.2 门密封方式：压缩空气密封，能够实现密封互锁。 2.3 门障碍：具备，采用非物理接触式感应，在检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行，并报警，避免接触到障碍物损伤器械。 3工作程序要求 3.1 清洗原理：在低温低压（抽真空）条件下汽化沸腾，利用沸腾液体冲刷器械表面及管腔，快速平压，使汽化的液体瞬间形成液态，如此反复冲刷，使微生物及其他附着物迅速脱落剥离，从而达到清洗目的。非超声（避免长期使用钝化精密仪器）、非摇摆（避免引起器械之间摩擦）、非灌流（避免交接盲区）。 3.2 清洗过程：要求预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。运行过程要求减压沸腾次数≧25次。提供压力曲线图及系列产品第三方出具的减压沸腾清洗次数的检测报告。 3.3 装载方式：清洗各类器械器具，可直接放入清洗槽内清洗、消毒。 清洗各类管状器械，可篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗、消毒。" 3.4 加热方式：蒸汽加热，通过换热器对清洗用水进行加热，非蒸汽直接加热。加热过程蒸汽与水不直接接触。提供权威机构出具的关于加热方式的证明文件。 3.5 主控制器：采用进口品牌PLC控制系统，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。 3.6 彩色触摸屏：进口品牌彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数； 具有故障直接显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 分辨率800*640 ，显示色彩16K，画面显示清晰。" 3.7 变量清洗：设备可依据装载量自动调节与之匹配的水位，并自动调节耗材的进量。 3.8 安全保护：包括但不限于漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等 3.9 打印方式：采用针式打印机，可自动打印过程曲线、并记录 A0 值；数据常规保存条件下可保存 10000条以上，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录。 4 清洗消毒要求 4.1 清洗效果：系列产品清洗效果通过第三方清洗效果检测，污染物吸光度值均小于0.02.，清洗合格率为100%，提供证明文件。 4.2 消毒效果：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等细菌的灭杀对数值＞3.0，达到合格要求，提供国安评检测报告。 4.3 消毒方式：采用高温热水浸没式消毒，拒绝利用高温蒸汽消毒的消毒方式。 4.4 消毒因子强度测定：系列产品进行了产品消毒因子测试，在消毒周期内，消毒温度在合格范围内，压力范围在合格范围内，提供证明文件。 5 相关资质要求 5.1 产品质量管理体系：设备通过ISO9001医疗器械体系认证及ISO13485认证，提供认证证书，证书范围包括该产品，提供证书复印件。 5.2 知识产权：产品软件取得产品计算机软件著作权证书，具有完全自主知识产权，提供证书复印件。 5.3 检测报告：提供产品电气安全性检测报告、电磁兼容检测报告，提供证书复印件。 5.4 证件要求：提供投标产品型号的第二类医疗器械注册证。 6货物主要配置 6.1 减压沸腾清洗机 主机1台（具有内置预置水箱） 6.2 专用篮筐≥10 个（560mm*240mm*50mm）具体满足临床需求置换 6.3 清洗内车1个 6.4 外对接车2辆 品目二 干燥箱 1品牌要求 国产知名品牌 2功能要求 1、能够干燥常规手术器械、精密器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机、不耐高温器械、内部有细长管腔的、各种导管等器械与器具。 3工作原理 真空负压干燥 4装载方式要求 燥各种器械均不需专用层架，把器械拆卸后放入篮筐内再放入腔体内 5内腔容积 单舱五层，舱体总容积100L(±10L) 6处理量要求 常规器械：≥5个专用筐，腔镜器械：≥5套，牙科手机：≥500支。 7智能方式 PLC程序自动调节温度，自动判断干燥程度（使用进口高精度水汽检测传感器，实时监测工作仓内水分残留状况，器械彻底干燥后，自动停机）。（必须提供完整版技术说明书及干燥运行前各级操作页面照片等证明材料） 8加热方式 流体循环加热系统+外壁自限温加热 9干燥温度 50℃~80℃（可调） 10舱体要求 舱体中至少一层的层高需高于156mm,以便放置超高器械，上层的蓄热板距离下层的篮筐小于30mm 11加热方式 流体循环加热系统+外壁自限温加热 12蓄热板均采取热水间接加热方式，温度传感器设置在热水箱中，保证进入蓄热板中的水温恒定，且水温不超过100℃，不会出现发热板过热烧坏器械的风险。需提供技术白皮书及内部结构原理图 13每层蓄热板有独立的加热循环系统 14真空泵 无油干式真空泵，确保干燥效果，防止器械二次污染。提供相关无油干式真空泵的部件清单及原理图 15最低气压值可控（1.1~101.3KPa） 16自动设置抽放气程序 17抽气速度 抽气速率缓慢，保护器械安全。 18控制单元 采用人机交互，需选用7寸以上彩色触摸屏，PLC控制，中文界面，操作方式为触控。 19 柜门要求 对开门，方便洁污分区。设备洁区面也具备设备开关操作键，且干燥完成后，洁区有报警或指示灯提示。大门玻璃采用自悬浮方式，真空情况下密封度高。 20工作区温度偏差 ≤±3.0℃ 21缺水保护 热水加水装置配备有浮球水位控制 22漏电保护 有安全漏电保护装置 23温度过升 具备温度过升防止功能 24过滤装置 具有初效高效组合过滤器 25传感器 控制系统传感器数量不少于4个：压力传感器、温度传感器、恒温传感器、进口高精度水汽检测传感器等 26 腔体材质 内胆SUS304钢材，外壳冷轧钢喷塑 27 货物主要配置 28 真空干燥箱 主机1台（单腔5层、容积100L±10L） 29 5个专用篮筐 三 其他要求 1 提高完整的售后服务方案 2 原厂整机保修服务≥2年，终生负责维修 3 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，使使用人员掌握仪器具体操作内容。提供简易操作流程。 4 追溯接口免费开放，软件终身免费升级。 |
| 六 | 银质针导热巡检仪 |  | - 主要技术规格及系统概述 1.1设备通过国家检测机构的电气安全、电磁兼容等相关检测报告。 1.1.1设备注册证应有测温原件热电偶备注说明。 1.1.2每个探头功耗12W 二、主要温度技术参数 2.1每路温控巡检仪加热设置范围：80-110℃, 设置精度误差2℃ 2.2每路温控巡检仪加热控制范围：热6分钟后显示飘80-110℃范围内与探头相连，通电加移为6℃ 2.3每路温控巡检仪超温保护值为：每个探头加热温度设置值加10℃为超温保护值 2.4设备超温故障提示：当任意温控探头超过设定值10℃以上，仪器自动报警三次，并切断加热开关，红灯长亮 2.5温控探头外径尺寸：粗7.5mm，长60mm 2.6温控探头内孔尺寸：孔1.9mm，孔深50mm 三、YZ型医用银质针参数 3.1银质针具有国家食药局含银量85%的医用银质针单独注册证 3.2银质针适用范围：提供人体椎管外软组织松解术的工具 3.3银质针的硬度要求：HV0.2≥150(提供国家相关机构检测报告) 3.4银质针的针尖要求：1).顶压力(N)：1.1mm不小于0.8N0.8mm不小于0.7N 2).穿刺力(N) : 1.1mm不小于1.2N 0.8mm不小于1.1N (提供相关机构检测报告) |
| 七 | 鼻窦镜系 统 |  | - 主要技术规格及系统概述 1.1摄像系统 1.1.1设备名称：全数字全高清摄像系统 1台 1.1.2全数字全高清技术，≥1/3英寸晶片，最高分辨率1080线 1.1.3具备USB存储功能，通过U盘或者移动硬盘存储照片和视频，并可以通过摄像头遥控和面板按钮两种模式控制，并有回放功能 1.1.4光敏度≤0.9Lux 1.1.5信噪比≥70dB 1.1.6具备手动和自动两种曝光模式，曝光速度1/50s～1/100000s 1.1.7摄像头按钮≥3个，可编程设计，实现≥6种遥控功能 1.1.8具备个性化菜单功能调节和亮度自动调节功能 1.1.9具备个性化的用户预设功能，≥3组 1.1.10所有相关参数：色度，红蓝增益，亮度，细节，伽玛值，轮廓 增强等，均可通过主机控制面板来实现调节 1.1.11具备专业纤维镜模式。 2.1 LED冷光源 1台 2.1.1采用最新LED冷光源技术 2.1.2采用最新LED冷光源技术 2.1.3使用寿命≥50000小时 2.1.4具备光纤插入自动识别功能 2.1.5具备待机功能 2.1.6具备亮度电子调节功能，调节精确 3.1调焦透镜 1个 3.1.1定焦，焦距F≥18mm 3.1.2具备高清光学透镜技术 3.1.3具备两种锁定功能：镜子安装后可360度旋转；镜子安装后完全锁定。 4.1 LED光源专用导光束 1根 4.1.1直径≥3.5mm，长度≥2300mm 4.1.2具有硅胶涂层，耐拉伸，不易折断 4.1.3可高温高压消毒，耐化学溶剂、防水 4.1.4高压成型，无胶水 5.1医用监视器 5.1.1医用监视器，进口品牌，≥21寸 5.1.2显示16:9, 分辨率≥1920×1080 6.1高清内窥镜 1根 6.1.1高清内窥镜，视向角30度，直径≤4mm，长度≥175mm 6.1.2高清视野，带HD标志 6.1.3超广角视野；高分辨率 6.1.4 HOPKINS II高清柱状晶体技术 6.1.5两端蓝宝石镜面，耐磨 6.1.6视野通透明亮，图像通透感强 6.1.7可高温高压，低温等离子，ETO熏蒸等消毒方式消毒 6.1.8整体激光焊接密封，不易损坏，延长使用寿命 6.1.9导光束接口可拆卸设计，跟其他品牌导光束兼容 6.1.10国际标准目镜端接口，跟其他品牌摄像系统兼容 7.1台车 1辆 7.1.1内窥镜专用金属台车，带监视器固定支架，可左右旋转 7.1.2带摄像头挂架，导光束挂钩 |
| 八 | 磁场刺激仪 |  | - 主要技术规格及系统概述 1.1产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 1.1.1刺激频率：0.1-40Hz可调; 1.1.2冷却系统为液态冷却系统，（该设备的《医疗器械产品注册表》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）； 1.1.3刺激线圈：2个线圈拍同时工作,能实现双面双向刺激。可同时治疗两位患者 1.1.4最大刺激强度≧5Tesla（或双向波单边最大磁感应强度不低于4T）。（提供检验报告加以证明） 1.1.5最大刺激强度大于1.0Tesla且不小于5.0Tesla可调； （提供检验报告加以证明） 1.1.6磁感应强度最大变化率：30KT-80KT；（提供检验报告加以证明） 1.1.7脉冲上升时间：60μs±10μs 1.1.8单个脉冲持续时间（脉冲宽度）：≧300μs（或双向波单边脉冲宽度不低于260μs）（提供检验报告加以证明） 1.1.9电脑操作管理方式，能实现： a)硬盘储存、USB储存； b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出； c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。 1.1.10双通道MEP可独立应用，进行MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出； a)通道数不低于两通道 b)采样率不低于100KHz； 1.1.11一体式可推移整机结构： a)静音脚轮设计； b)可固定线圈支架； 1.1.12具备触发输入输出通用接口。 1.1.13单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。 1.1.14开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 1.1.15主机可同时安装2个刺激线圈，两个线圈可以分别进行单刺激线圈独立刺激，也可以进行双刺激线圈联合刺激。 1.1.16产品符合《中华人民共和国医药行业标准--磁刺激行业标准》（YY/T0994-2015）相关要求（提供检测报告结论页加以证明）。 1.1.17设备生产厂家取得ISO13485质量体系认证。 1.1.18仪器的安装、调试、培训、维保等：由厂家专职工程师负责； 1.1.19原厂免费保修期：整机3年（主机、刺激线圈、电容等主要部件保修5年，须由厂家出具书面承诺） 1.1.20配置要求：提供配置清单 1.1.21技术支持：中标人提供软件终身免费升级，并及时提供设备新功能的临床应用的资料。 |

2.其他要求

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，投标人可自行踏勘。 |
| 2 | 供货时间、地点 | 合同签订后1个月内供货，采购单位指定地点 |
| 3 | 付款方式 | 签订合同后预付中标价30%，验收合格后三个月付至中标价的90%，正常运行1年付剩余的10% |

第四章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

- 二、资格文件参考格式

1 投标函

致：  桐乡市公共资源交易中心：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市公共资源交易中心：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2投标货物清单及偏离表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，请逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年   月   日

- 四、报价文件参考格式

1 开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

| 分包 | 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码裂隙成像系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 过氧化氢灭菌器 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 一站式激光能量平台 |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 半导体激光 |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 减压沸腾清洗消毒干燥系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 银质针导热巡检仪 |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 鼻窦镜系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 磁场刺激仪 |  |  | 1 | 台 |  |

注：投标总报价必须包含完成项目所需的一切相关税费及其他费用。

分包一投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包二投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                         元整

分包三投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包四投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包五投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包六投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包七投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

分包八投标总报价：（小写）                          元整

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

注：1.本函为小微企业提供。

3、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

- 日期：     年   月   日

- 五、合同及验收参考文本

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（交易中心）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，财政部门、公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以分包总得分最高者为该分包中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且分包投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于分包预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《小微企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 商务 | 售后服务 | 保修时间，厂商及投标人的售后服务体系及售后服务网点；响应时间、针对本项目服务措施；质保期内外的售后服务承诺等综合打分 | 3-8分 |
|  | 项目实施能力情况 | 投标企业的从业经验、资格能力、技术能力等证明材料综合打分 | 2-5分 |
|  | 其他 | 投标人承诺的额外优惠条件综合打分 | 0-3分 |
|  | 节能环保政策 | 投标方所投产品（节能强制采购产品除外）如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人应附相关产品认证信息（认证机构名单：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号） | 0-2分 |
|  | 合同履约能力 | 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例 | 0-5分 |
| 技术 | 投标货物品牌和型号情况 | 产品性能，设备先进性，公众认可度等。根据投标人提供的有效证明材料综合打分 | 7-15分 |
|  | 投标货物满足招标文件要求的技术指标情况 | 主要考虑是否有高于基本配置及设备偏离情况等综合打分 | 8-18分 |
|  | 投标货物安装、调试、培训、验收的方案和措施 | - 投标企业对投标设备安装、调试、培训、验收提供相关方案，由评审专家综合打分 | 2-7分 |
|  | 投标货物运行成本 | 包括保修价格、年运行费用和消耗品或易耗品价格等，由评审专家综合打分 | 3-7分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据各分包总分排序确定各分包中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。