桐乡经济开发区大气环境质量及特征污染因子监测站建设项目（第二次）

公开招标文件

项目编号：桐开高采2023-020-1

# 采购组织形式：分散委托中介

# 采购单位：桐乡市人民政府高桥街道办事处

采购代理机构：浙江富力诚欣工程顾问有限公司

2023年9月22日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

第六章 采购合同

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江富力诚欣工程顾问有限公司受桐乡市人民政府高桥街道办事处委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物、服务的供应商参加。

- 项目编号：桐开高采2023-020-1

- 招标方式：公开招标

- 招标内容：VOCs在线监测系统、大气常规六参监测系统、气象五参数系统等（详见招标文件），总预算价500万元。

- 投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定;

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 本项目的特定资格要求：未违反《浙江省生态环境保护条例》第六十五条规定的；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标报名：

  - 报名及获取招标文件时间：2023年9月22日至投标截止时间前；

  - 报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名；

  - 网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）。

- 招标文件的获取途径及供应商注册：

1.招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2.注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3.政采云咨询电话：400-881-7190

- 投标说明

    - 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

- 投标截止时间及开标时间：2023年10月12日14:00时整。

- 开标地点：桐乡市振华路1009号（金百利园区内）3幢1楼开标室

备注：1.投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2023年10月12日下午14:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江富力诚欣工程顾问有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市振华路1009号（金百利园区内）2幢2楼，收件人：姜维，联系电话：13429416056），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或浙江富力诚欣工程顾问有限公司提出质疑（联系人：姜维；0573-81882125）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：沈先生； 0573-88022840、88020161）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

- 其他事项：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

- 联系方式

1.采购人信息

名    称：桐乡市人民政府高桥街道办事处

地    址：桐乡市高桥街道高架路68号

传    真：/

2.采购代理机构信息项目联系人（询问）：沈维理

项目联系方式（询问）：0573-88106711

质疑联系人：施女士

质疑联系方式：0573-88586583

2名    称：浙江富力诚欣工程顾问有限公司

地    址：桐乡市振华路1009号2幢2楼

传    真：0573-81885688

项目联系人（询问）：姜维

项目联系方式（询问）：0573-88036288

质疑联系人：沈乐莺

质疑联系方式：0573-81885688

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 地址：桐乡市振华路1009号（金百利园区内）3幢

- 采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

浙江富力诚欣工程顾问有限公司

2023年9月22日

第二章  投标须知及说明

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江富力诚欣工程顾问有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

2.6“标项”与“标段”含义相同。以此类推。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包和分包

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

6.1投标人属小型、微型企业的，根据财库[2020]46号的相关规定执行。

6.2投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

6.3投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

6.4中型、小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

10.1.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明材料。

10.1.4特定行业等分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

10.1.5法定代表人（负责人）授权委托书；

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 投标货物（服务）清单及偏离表；

10.2.3上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

10.2.4相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.5针对本项目的服务方案

10.2.6履约能力（类似项目业绩）

10.2.7投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

      - 投标报价明细表；

      - 《中小企业声明函》；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价包含所有人工费、保险费、设备费、材料费、运输费、税费等完成该项目所需的一切相关费用。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在投标报价中。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

## 投标文件的签署及规定

## 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签章或授权书未提供的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算价或最高限价；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

## 废标的情形

## 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

## 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

## 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

## 因重大变故，采购任务取消的。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江富力诚欣工程顾问有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我单位与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正二副，快递费用由中标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市振华路1009号（金百利园区内）2幢2楼,姜维，13429416056）

    - 履约保证金：本项目不设置履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江富力诚欣工程顾问有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江富力诚欣工程顾问有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 质疑与投诉

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

十二、招标代理费

# 1.1本项目招标代理服务费为：30000元。由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，投标人在投标报价中考虑此项费用。

# 1.2服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

# 1.3服务费以银行划账方式按下列要求提交：

# 公司名称：浙江富力诚欣工程顾问有限公司

# 纳税人识别号：91330483MA28BBJL0K

# 地址及电话：浙江省桐乡市梧桐街道振华路1009号3幢0573-88925913

# 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司桐乡城关支行1937 0501 0400 05505

# 第三章 采购内容及要求

特别说明：

1.根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.清单中参考品牌栏注明“进口”的，允许进口产品投标；未注明的，要求为国产品牌，拒绝进口产品投标；

4.清单中有货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供节能产品及其节能产品认证信息（认证机构名单：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号），否则其投标将作为无效标处理。

5.清单中有单位注明“项”的，无需提供品牌、型号；其他未注明的货物均需提供品牌、型号，“国产”、“定制”等不确定性表述视为未提供品牌、型号。

一、项目概况及招标内容

1、项目概况：本次建设内容包括VOCs在线监测系统、大气常规六参监测系统、气象五参数系统、数据采集器、辅助设备、视频门禁、耗材、站房、运维及颗粒污比对监测等以站点的选址服务。

2、招标内容：包括VOCs在线监测系统、大气常规六参监测系统、气象五参数系统、气象塔、数据采集器、辅助设备、视频门禁及电子围栏、耗材、站房及配套信息管理平台等以及站点的选址服务。

二、技术参数及要求：

1、货物名称及清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统（核心品牌） | 在线 VOCs(挥发性有机物）监测仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气象五参数系统 （核心品牌） | 气象五参分析仪 | 套 | 1 | 进口 |
| 3 | 数据采集器 | 含数据采集软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 大气常规六参 监测系统 | PM2.5分析仪 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | SO2分析仪 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | O3分析仪 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | NO-NO2-NOx分析仪 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | PM10分析仪 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | CO分析仪 | 套 | 1 |  |
| 10 | 辅助设备 | 零气发生器 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 动态校准仪 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 臭氧校准仪 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 99.999% 氮气（含瓶阀） | 瓶 | 1 |  |
| 14 |  | SO2标气(50ppm) | 瓶 | 1 |  |
| 15 |  | NO标气(50ppm) | 瓶 | 1 |  |
| 16 |  | CO标气(4000ppm) | 瓶 | 1 |  |
| 17 |  | 19"机柜 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 随机工具包 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | UPS电源 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 不锈钢减压阀 | 瓶 | 4 |  |
| 21 |  | 铜减压阀 | 瓶 | 1 |  |
| 22 |  | Teflon加热采样总管 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 控制电磁阀和接头 | 套 | 5 |  |
| 24 | 视频门禁及电子围栏 （核心品牌） | 套 | 1 |  |
| 25 | 站房建设 | 项 | 1 |  |
| 26 | 事权上收前的运维服务（服务时间为项目通过技术验后至2024年11月事权上收交接前，上收后运维服务自然终止，如因事权上收时间变动需延长运维不超过1个月的，不额外支付运维费用。） | 项 | 1 |  |
| 27 | 比对验收 | PM2.5 、 PM10 | 项 | 1 |  |
| 28 | 空气站站点选址服务 | 项 | 1 |  |

2、产品配置清单及技术参数

## ①VOCs在线监测系统

（1）技术参数要求：

仪器监测原理

采用超低温富集浓缩技术，压缩机制冷方式，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物在线监测系统 | 套 | 1 |
| 1.1 | 预浓缩仪 | 套 | 1 |
| 1.2 | 氢空一体机 | 台 | 1 |
| 1.3 | 气相色谱-质 FID/MS 联用分析仪 | 套 | 1 |
| 1.4 | 高纯氮气清洁器 | 套 | 1 |
| 1.5 | 高纯氦气清洁器 | 套 | 1 |
| 1.6 | 苏码罐 | 个 | 4 |
| 1.7 | 一年运行耗材 | 套 | 1 |
| 1.8 | 安装附件 | 套 | 1 |
| 1.9 | 软件操作系统 | 套 | 1 |

（2）用途：▲连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、监测环境空气中卤代烃等；目标化合物覆盖国内与国际通用的PAMs、TO-15及醛酮类（13种，不含甲醛）等物质。

（3） 技术指标

1）采样时间

每小时累积采样时间≥30min。

性能指标

分析组分：分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等，组分表见附件1；57中PAMS浓度最高量程≥20 nmol/mol。

标准曲线

116种目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围为0.5~10ppb，不低于5个浓度点。提供证明材料。

零点噪声

57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。

方法检出限：116种中目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol。通入浓度气体不高于0.6ppb。提供证明材料。

准确性和重复性

连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，附表一中组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。提供证明材料。

2）工作条件

大气压：（800～1060）hPa；

全系统总功率≤4000W，输入电压≤220V

环境温度：（20～30）℃；

相对湿度：≤85%；

技术参数：

1）预浓缩仪

管路要求：硅烷化管路，减少了管壁对物种的吸附；

▲富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；

▲富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀；制冷要求：采用压缩机制冷系统（不用液氮制冷），220V供电，富集管核心温度可达-150℃以下；

温控系统：需采用独立温度控制技术，控制采样时的除水温度、捕集温度、及解析温度互不干扰，通过程控软件自动控制。双路除水，FID路除水温度可低至-100℃及以下，MS路除水温度可低至-50℃及以下；

控制要求：可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定的全程控制；

温度：实时在线监控样品采样流量和系统温度；

具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能；

具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议；

采样数量：可在线自动采样，采样数不少于24个/24小时；

流量控制：带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积；

温度范围：-150℃～120℃；

脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减；

高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减；

采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节；

2）质谱部分

质量数范围：1.6-1050amu

分辨率：单位质量数分辨（1amu）

质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时

模式：EI

最大扫描速率：12,500amu/秒

仪器检测限指标（IDL）：24fg或更低，100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子）；

质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处；

谱图精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%；

离子源类型：高温，可加热至350˚C

离子化能量：不低于230eV

分析器：整体镀金双曲面四极杆，需独立温控，可达200˚C；

检测器：长寿命EM的三轴HED-EM

泵系统：分子涡轮泵或扩散泵

3）气相色谱部分

全电子气路控制EPC ；

温度稳定性：小于0.01℃/1℃环境变化；

压力精度0.01psi；

自动载气节省控制；

漏气自动检测和自动切闭；

有LAN通讯；

柱箱工作温度：室温以上8℃-425℃；

升温速率：75℃/min；

程序升温：19梯度/20平台程序升温；

带EPC的分流/不分流毛细柱进样口：

电子压力/流量控制；

最大工作温度：400℃；

压力设定范围：0-100psi；

最大分流比：7500：1；

带EPC的氢火焰检测器FID：

最大工作温度：425℃；

电子压力/流量控制；

最小检测限：<3pg 碳/s，是十三烷测定

线性范围：>107，用氮气载气，0.29mm内径的喷嘴

最大数据采集数率：500Hz。

4）氢空一体机

内部结构紧凑，操作简单，安全可靠。

产气纯度高，压力稳定。

低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器。

空气流量：0~2L/min；空气压力：0~0.4MPa

空气流量：空气纯度：无油三级；氢气纯度：99.999%；

氢气流量：0~300ml/min；氢气压力：0~0.4MPa

操作温度：5℃-40℃；

电源供应：交流220V±10％  50Hz；

5）色谱工作站

手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

一界面显示仪器状态信息，参数，以及序列

单灵活的报告工具，信息管理读取方便

数据存储处理功能齐全

具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

具备早期维护预报功能（EMF）

可提供质量认证功能（OQ/PV）

谱库：最新NIS谱库。

数据处理软件具有DRS解卷积功能。

具有保留时间锁定功能。

6）苏码罐15L

耐压30psi以上

材质：硅烷化

阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质

7）高纯氦气清洁器

可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn

最高操作压强：1000 psig

可去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。

8）高纯氮气清洁器

可纯化气体：N2

最高操作压强：1000psig

去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。

9）一年耗材

包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）、过滤膜（Φ6mm）、外标气、内标气。

10）质控要求

具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。

校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次外标气，标气浓度2-6PPb。

分析大气中挥发性有机物，包括 PAMS（57种），TO15、醛酮类物质，其他挥发性有机物等，组分表见下；57中PAMS浓度最高量程≥20nmol/mol，分析物种如下：

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ethane | 乙烷 | 74-84-0 |
| 2 | Ethylene | 乙烯 | 74-85-1 |
| 3 | Propane | 丙烷 | 74-98-6 |
| 4 | Propylene | 丙烯 | 115-07-1 |
| 5 | iso-Butane | 异丁烷 | 75-28-5 |
| 6 | n-Butane | 正丁烷 | 106-97-8 |
| 7 | Acetylene | 乙炔 | 74-86-2 |
| 8 | trans-2-Butene | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 |
| 9 | 1-Butene | 1-丁烯 | 106-98-9 |
| 10 | cis-2-Butene | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 |
| 11 | Cyclopentane | 环戊烷 | 287-92-3 |
| 12 | iso-Pentane | 异戊烷(2-甲基丁烷) | 78-78-4 |
| 13 | n-Pentane | 正戊烷 | 109-66-0 |
| 14 | Dichlorodifluoromethane | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 |
| 15 | Freon-114 | 1,2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 |
| 16 | Chloromethane | 氯甲烷 | 74-87-3 |
| 17 | Vinylchloride | 氯乙烯 | 1975-1-4 |
| 18 | 1,3-Butadiene | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
| 19 | Bromomethane | 溴甲烷 | 74-83-9 |
| 20 | Chloroethane | 氯乙烷 | 75-00-3 |
| 21 | Freon-11 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 |
| 22 | 1-Pentene | 1-戊烯 | 109-67-1 |
| 23 | trans-2-Pentene | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 |
| 24 | Isoprene | 异戊二烯 | 78-79-5 |
| 25 | cis-2-Pentene | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 |
| 26 | Acrolein | 丙烯醛 | 107-02-8 |
| 27 | 1,1-Dichloroethene | 二氯乙烯 | 75-35-4 |
| 28 | Freon-113 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 |
| 29 | 2,2-Dimethylbutane | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 |
| 30 | Acetone | 丙酮 | 67-64-1 |
| 31 | 2-Propanol | 异丙醇 | 67-63-0 |
| 32 | carbondisulfide | 二硫化碳 | 75-15-0 |
| 33 | MethyleneChloride | 二氯甲烷 | 1975-9-2 |
| 34 | 2,3-Dimethylbutane | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 |
| 35 | 2-Methylpentane | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 |
| 36 | MTBE | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 |
| 37 | Trans-1,2-Dichloroethene | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 |
| 38 | 3-Methylpentane | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 |
| 39 | 1-Hexene | 1-己烯 | 592-41-6 |
| 40 | n-Hexane | 正己烷 | 110-54-3 |
| 41 | Vinylacetate | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 |
| 42 | 1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 |
| 43 | 2,4-Dimethylpentane | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 |
| 44 | Methylcyclopentane | 甲基环戊烷 | 96-37-7 |
| 45 | MethylEthylKetone | 丁酮 | 78-93-3 |
| 46 | cis-1,2-Dichloroethene | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 |
| 47 | EthylAcetate | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
| 48 | Tetrahydrofuran | 四氢呋喃 | 109-99-9 |
| 49 | Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 |
| 50 | 2-Methylhexane | 2-甲基己烷 | 591-76-4 |
| 51 | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
| 52 | Cyclohexane | 环己烷 | 110-82-7 |
| 53 | 2,3-Dimethylpentane | 2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3 |
| 54 | CarbonTetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 |
| 55 | 3-Methylhexane | 3-甲基己烷 | 589-34-4 |
| 56 | Benzene | 苯 | 71-43-2 |
| 57 | 1,2-Dichloroethane | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
| 58 | 2,2,4-Trimethylpentane | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |
| 59 | n-Heptane | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 60 | Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 1979/1/6 |
| 61 | Methylcyclohexane | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 62 | 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 63 | Methylmethacrylate | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
| 64 | 1,4-Dioxane | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 65 | Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 66 | 2,3,4-Trimethylpentane | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 67 | 2-Methylheptane | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 68 | trans-1,3-Dichloropropene | 反-1,3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 |
| 69 | 3-Methylheptane | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 70 | 4-Methyl-2-pentanone | 4-甲基-2 戊酮 | 108-10-1 |
| 71 | Toluene | 甲苯 | 108-88-3 |
| 72 | n-Octane | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 73 | cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 74 | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
| 75 | Tetrachloroethylene | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 76 | 2-Hexanone | 2-己酮 | 591-78-6 |
| 77 | Dibromochloromethane | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 |
| 78 | 1,2-Dibromoethane | 二溴乙烷 | 106-93-4 |
| 79 | Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 |
| 80 | Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 |
| 81 | m-Xylene | 间二甲苯/ | 106-42-3 |
| 82 | p-Xylene | 对-二甲苯 | 108-38-3 |
| 83 | Nonane | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 84 | o-Xylene | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 85 | Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 86 | Bromoform | 溴仿 | 75-25-2 |
| 87 | Isopropylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 88 | 1,1,2,2-Trachloroethane | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 89 | n-Propylbenzene | 正丙基苯 | 103-65-1 |
| 90 | m-Ethyltoluene | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 91 | p-Ethyltoluene | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 92 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 93 | n-Decane | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 94 | o-Ethyltoluene | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 95 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 |
| 96 | 1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二乙基苯 | 541-73-1 |
| 97 | 1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二乙基苯 | 106-46-7 |
| 98 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 99 | BenzylChloride | 氯化苄 | 100-44-7 |
| 100 | m-Diethylbenzene | 1,3-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 101 | p-Diethylbenzene | 1,4-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 102 | 1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 |
| 103 | n-Undecane | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 104 | n-Dodecane | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 105 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
| 106 | Hexachloro-1,3-Butadiene | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
| 107 | Naphthalene | 萘 | 91-20-3 |
| 108 | Acetaldehyde | 乙醛 | 75-07-0 |
| 109 | Propanal | 丙醛 | 123-38-6 |
| 110 | Methacrolein | 异丁烯醛 | 78-85-3 |
| 111 | n-Butanal | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 112 | trans-2-Butenal | 反式丁烯醛 | 123-73-9 |
| 113 | Pentanal | 戊醛 | 110-62-3 |
| 114 | Hexanal | 己醛 | 66-25-1 |
| 115 | Benzaldehyde | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 116 | m-Tolualdehyde | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |

①标准曲线：组分表中目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围为 0.5~10ppb，不低于5个浓度点。

②方法检出限：分析组分目标化合物90%组分的方法检出限≤0.1nmol/mol。

③零点噪声：57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05nmol/mol。

④准确度和重复性：连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，附表一中组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。

（4）环保认证（所投产品需提供中国环境保护产品认证CCEP证书）

10）耗材

包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）、过滤膜（Φ6mm）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳去除管 | 根 | 60 |
| 2 | 颗粒物过滤膜（Φ47mm） | 片 | 120 |
| 3 | 颗粒物过滤膜（Φ6mm） | 片 | 100 |

②气象五参数系统

气象五参数分析仪指标要求：

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 风向 | 精确性:<3°（>1m/s）RMSE 超声波 测量范围:0-359.9° |
| 风速 | 精确性:使用最高值：测量值加减0.3米/秒或 3%（0-35m/s） 超声波 测量范围:0-60米/秒 |
| 大气湿度 | 相对湿度 精确性: ±2% 相对湿度 原理:电容式 测量范围:0-100% |
| 大气温度 | 精确性: ±0.2(-20-50°C) 原理:NTC 测量范围: -50-60°C |
| 大气压力 | 百帕 精确性: ±0.5百帕(0-40°C) 原理:MEMS 电容式 测量范围: 300-1200 |

③数据采集器

用途：用于站点常规参数设备的通讯、数据采集软件运行；

配备工业级知名品牌工控机，且有外接显示器接口，支持串口扩展，能运行XP及以上中文操作系统。

工控机

- 用途：用于站点仪器设备的通讯、数据采集软件运行。

- 操作系统：预装正版Windows 7

- 机箱：工业级4U机箱

- 硬盘：1TB或以上

- CPU：Intel I5-2400，四核，3.1GHz或以上

- 内存：8G或以上

- 鼠标/键盘：含常规的鼠标与键盘

- 端口：具备至少10个COM口，2个RJ45网口

- 电源：标准PS2 ATX工业电源

④大气常规六参数监测系统

总体要求：

1、所投产品中PM2.5分析仪、SO2分析仪、O3分析仪、NO-NO2-NOx分析仪、PM10分析仪和CO分析仪需提供中国环境保护产品认证CCEP证书复印件；

2、所投产品PM2.5分析仪、SO2分析仪、O3分析仪、NO-NO2-NOx分析仪、PM10分析仪和CO分析仪需属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品最新名录（须提供最新名录截图证明材料）；

1.PM2.5分析仪

（1）分析方法：β射线吸收法加光散射法双检测技术，采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。

（2）PM2.5切割器：50%切割粒径（Da50）：2.5±0.1 μm；捕集效率的几何标准偏差：бg=1.2±0.1。

（3）β射线源：符合环保部门对含放射源设备使用的相关豁免管理要求，具有主管部门出具的豁免备案证明。

（4）检测器：闪烁光电倍增管。

（5）测量范围：0~1000 μg/m3或0~10000 μg/m3。

（6）最小显示单位：0.1 μg/m3。

（7）采样流量：16.67 L/min。

（8）流量测试：平均流量偏差≤± 0.5%；流量相对标准偏差≤ 0.5%；平均流量示值误差≤0.5%。

（9）采样滤纸带：每卷可采斑点数不少于1500个，支持超过1年使用时间。

（10）检出限：≤ 1 .2μg/m3（24h）。

（11）校准膜示值误差：≤±1.2%。

（12）数据输出速率：每1秒。

（13）长期平均值：60-3600 秒。

（14）数据记录存储器的容量：不小于16G。

（15）操作界面：彩色触摸屏显示，具有中英文两种可切换的操作界面，具有远程操作软件可进行远程控制。

（16）外部连接端口： 至少1个 RS-232/485 端口、至少1个USB 端口、至少1 个以太网端口。

（17）通信协议：支持Streaming、MODBUS、Bayern Hessen、VNC 协议。

（18）安全性：具有CE-LVD 和CE-EMC安全认证。

2.SO2分析仪

用途：测量环境空气中的 SO2的浓度。

1、用途：测量环境空气中的二氧化硫浓度

2、测量方法：脉冲紫外荧光法；

3、测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

4、零点噪声：0.25ppb(RMS)300秒平均时间；

5、最低检测限：0.5ppb（300秒平均时间）；

6、测量精度：读数值的1%或1ppb；

7、线性：±1%满度值（＜100ppm）；

8、零点飘移：<1ppb/24h

9、跨度飘移：±1%满度值/24h；

10、测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

11、运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

12、电源电压：220±10%VAC/50Hz。

3.O3分析仪

用途：测量环境空气中的臭氧浓度；

测量方法：紫外吸收光度法；对称型双光池设计；

测量范围：0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,l0ppm可选，自动或手动选择分档；

零点噪声：0.25ppb(RMS)；

最低检测限：0.5ppb；

测量精度：土l.0ppb；

线性：土1%满度值；

零点飘移:＜1.0ppb/24h;

跨度飘移：土1%满度值/24h；

响应时间：20s/(0-95%)；

运行温度范围：10-35°C；

测量值输出：电压10v，5v，lv，100mv,或电流4-20mA,以及RS232双向通讯界面及以太网口；

运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

电源电压：220±10%VAC/50Hz;

4.NO-NO2-NOx分析仪

1、用途：测量环境空气中的NO2浓度

2、测量方法：化学发光法；

3、测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

4、零点噪声：0.2ppb(RMS)60秒平均时间；

5、最低检测限：0.4ppb（60秒平均时间）；

6、测量精度：±0.5 ppb；

7、线性：±1%满度值；

8、零点飘移：<0.5ppb/24h

9、跨度飘移：±1%满度值/24h；

10、测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

11、运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

12、电源电压：220±10%VAC/50Hz。

5.PM10分析仪

1、分析方法：β射线吸收法加光散射法双检测技术，采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。

2、β射线源：符合环保部门对含放射源设备使用的相关豁免管理要求，具有主管部门出具的豁免备案证明。

3、检测器：闪烁光电倍增管。

4、测量范围：0~1000 μg/m3或0~10000 μg/m3。

5、最小显示单位：0.1 μg/m3。

6、采样流量：16.67 L/min。

7、流量测试：平均流量偏差≤± 0.5%；流量相对标准偏差≤ 0.5%；平均流量示值误差≤0.5%。

8、采样滤纸带：每卷可采斑点数不少于1500个，支持超过1年使用时间。

9、检出限：≤ 1 .2μg/m3（24h）。

10、校准膜示值误差：≤±1.2%。

11、数据输出速率：每1秒。

12、长期平均值：60-3600 秒。

13、数据记录存储器的容量：不小于16G。

14、操作界面：彩色触摸屏显示，具有中英文两种可切换的操作界面，具有远程操作软件可进行远程控制。

15、外部连接端口： 至少1个 RS-232/485 端口、至少1个USB 端口、至少1 个以太网端口。

16、通信协议：支持Streaming、MODBUS、Bayern Hessen、VNC 协议。

17、安全性：具有CE-LVD 和CE-EMC安全认证。

6.CO分析仪

用途：环境空气中 CO 浓度自动分析；

监测方法：非分散红外气体滤光器相关光谱法；

基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检査与修正，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

测量范围：0-1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000ppm可选，双量程自动切换；

零点噪声：0.02ppm(RMS)；

最低检测限：0.04ppm；

测量精度：土0.1ppm；

线性：土1%满度值；

零点飘移：＜0.lppm/24h

跨度飘移：土1%满度值/24h；

响应时间：60s/(0-95%)；

运行温度范围：10-35°C；

零跨阀：外置，可满足自动校准；

测量值输出：电压10v，5v，lv，l00mv,或电流4-20mA,以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能。

⑤辅助设备

1. 零气发生器

标准流量0-10L/min；

压力10-30PSI；

露点0°C；

可去除SO2、NOX、CO、H2S、O3、HC、水分等待测组分及干扰物质，气体纯度满足如下要求：

SO2<0.1ppb,NO<0.1ppb,NO2<0.1ppb,O3<0.1ppb,H2S<0.1ppb,NH3<0.1ppb,CO<0.02ppm,HxCx<0.005ppm。

- 动态校准仪

用途：用于对SO2、NOX、CO、O3等气态污染物分析仪进行单点和多点校准；

基本要求：微处理机控制，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。具有稀释系统及多路标准气入口, 动态配置多种不同浓度的标准气。

流量测量准确度：土1%满量程；

流量测量重复性：±0.2%满量程；

流量测量线性度：±0.5%满量程；

标准气输入口6个或以上，稀释气输出口1个；

所有接触气体管线及器件均应釆用不锈钢、聚四氟乙烯或其他与待测气体不发生反应的材料。

3.臭氧校准仪

用途：用于臭氧分析仪和传递标准的校准；

测量方法：紫外光度法，双光池检测技术；

紫外光度计预置量程:0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0ppm；

用户量程：0-0.05至5.0ppm；

零点噪音：0.25ppb RMS(60秒平均时间)；

最低检测限：0.50ppb；

响应时间：20秒（10秒平均时间）；

精度：1.0ppb；

线性：1%满量程；

采样流量：1-3升/分钟；

臭氧发生器输出:0.025-1.000ppm@3-4LPM；

臭氧发生器响应:1分钟至最终值的98%或5ppb,取大值；

臭氧发生器稳定度:+4ppb或+1%读数，取大值；

工作温度：0°C-45°C；

输出：可选电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，继电器，断电指示（标准）等；

输入：16路数字输入(标准)，8路0-10VDC模拟量输入(选项)；

电源要求：100VAC,115VAC,220-240VAC±10%。

4.其他

19"机柜：机柜需采用优质材质制作，可以提供对仪器设备的保护，能屏蔽电磁干扰，能有序整齐地放置仪器设备，方便以后操作维护。机柜内仪器之间预留一定的距离，确保仪器能正常散热。

随机工具包：监测设备配备随机工具包一套。

稳压电源:需配备交流参数稳压电源，除具有最基本的稳定电压功能以外，还应具有过压保护（超过输出电压的+10%）、欠压保护（低于输出电压的-10%）、短路过载保护等保护功能。

UPS:在断电的情况，确保常规因子在线监测系统和挥发性有机物在线监控系统等正常运行一段时间。

技术指标：运行时间：在断电的情况，确保常规因子在线监测系统和挥发性有机物在线监控系统等正常运行3h以上。

输入电压：380±10%VAC/50Hz

额定输出：220±10%VAC/50Hz

额定功率：15kVA/12kW。

运行温度范围：-40-70℃

SO2标气(50ppm)：国家二级标准SO2标准钢瓶气。

NO标气(50ppm)：国家二级标准NO标准钢瓶气。

CO标气(4000ppm)：国家二级标准CO标准钢瓶气。

不锈钢减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢或铜，对标准气体无污染，无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。

铜减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢或铜，对标准气体无污染，无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。

加热采样总管：配备加热采样总管。

控制电磁阀和接头：配备控制电磁阀和接头。

⑥耗材及配件

本项目配备的耗材和配件，配件清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳去除管 | 根 | 1 |
| 2 | 1#捕集柱 | 套 | 1 |
| 3 | 2#捕集柱 | 套 | 1 |
| 4 | 变压器 | 个 | 1 |
| 5 | 变压器 | 个 | 1 |
| 6 | 颗粒物过滤膜 | 片 | 1 |
| 7 | 颗粒物过滤膜 | 片 | 1 |
| 8 | I/O 控制板 | 个 | 1 |
| 9 | 温控电路板 | 个 | 1 |
| 10 | 电源控制板 | 个 | 1 |
| 11 | 石英除水管 | 根 | 1 |

## ⑦站房辅助设施（视频门禁及电子围栏）

参照《浙江省环境空气自动监测系统辅助设施建设指南》，配置站房辅助设施，确保满足浙江省省控空气自动站的相关要求。

空调

站房内需配置3台空调，空调需具有来电自启动功能，安装的冷暖式空调机出风口不能正对仪器和采样管路。

2、视频监控

（1）站房须安装视频监控系统，可远程监控站房及周边环境情况，站内设备、外部系统的整体运行情况，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传。站房内部设置 1路智能云台半球摄像机，用于监控站房内设备运行状况及操作区域。站房进出口设置 1路人脸识别摄像机，用于站房进出口人脸抓拍识别。站房网络硬盘录像机需具备人脸对比识别功能、误报警智能判断功能，系统储存空间应至少能够存储三个月视频资料。

（2）设备摄像机:采用主流高清晰度摄像机，像素不低于 400万，分辨率不低于2500*1400，实现站房区域内 24 小时实时情况、仪器实时运行状态及人员操作情况查看。具备低照度夜视功能；具备固定位置拍摄，支持水平 360°和垂直 90°旋转;支持不小于 20 倍光学、10 倍数字变焦。

（3）人脸识别摄像机:采用主流高清晰度摄像机，像素不低于200 万，分辨率不低于1900*1000，支持人脸抓拍、识别及比对功能，可同时对多张人脸进行抓拍比对，识别非许可人员进入:具备低照度夜视功能;支持联动声音报警，内置麦克风;安装时需充分考虑高度、角度及光线等因素，保证抓拍识别率。

（4）网络硬盘录像机:部署在站房内，主要负责前端监控设备的接入管控、比对、计算及分析功能。可接驳符合标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于 16 路高清混合接入。存储空间不少于12T，支持3个月视频数据保存。

3、动力环境

每个站房须配备一套动力环境监控系统，可实时监测站点环境状态等功能。

动力环境系统应具备对空气自动站内的环境状态、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括:动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在空气自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测。

4、消防和防雷

站房内配置烟感探测器和自动灭火装置等，且灭火装置应在有效期内。至少配备手持式灭火器一组(2个);自动灭火器2组(至少2个)，自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施。

站点须具备整体防雷系统(包含网络防雷、设备防雷和电源防雷)，具体要求参照国家相关规范实施。

中标供应商须委托相关资质单位进行防雷检测，并向采购人出具检测报告，所产生的费用由中标供应商承担。

5、电子围栏

站房周边须设置电子围栏等安全防护设施，设置2路智能警戒球机，覆盖站房周界区域，具有周界入侵报警、声光语音报警等功能。

2路智能警戒球机部署在站房警戒区域,室外型不低于IP66防护，实现区域监控、实时周界告警及电子围栏功能。采用主流高清晰度摄像机，像素不低于 200 万，分辨率不低于1900*1000，提供精准侦测、报警、联动跟踪，可方便实现电子围栏区域设置;要求具有自动回位功能，可自动回归预警位，无需人工干预;当人员非法侵入时，支持声光警戒，声音内容可自定义，内置扬声器，要求播报声音清晰;智能算法可有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰;具备低照度夜视功能，提供红外及白光补光:超宽动态;带加热除雾功能;焦距不小于5-110mm，23 倍光学变焦;水平 360°、垂直 90°旋转。部署时要求实现站房、采样区无死角全覆盖，可根据实际站房情况确定警戒球机数量。

⑧站房建设

1.监测站房的组成

监测站房主要由站房主体、电源电器系统、消防系统等组成，满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）、浙江省生态环境厅关于做好省控环境质量自动监测站上收移交工作的函（浙环便函【2021】198号）内有关站房的要求。参照《浙江省环境空气自动监测系统辅助设施建设指南》。

中标供应商须在监测站房建设之前委托具有相关资质的单位对原建筑物房顶进行结构安全鉴定，并出具专项报告，相关费用由中标供应商承担。

2、总体要求

（1）站房总体上应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则。

（2）供应商应根据站点监测项目配置以及周边环境，设计科学、合理的站房建设方案，并提供效果图、仪器布局图等，经用户确认后实施。

3、详细要求

（1）站房总面积不小于40m2，高度为2.5～3m，站房布局要求具备缓冲间。

（2）站房的结构为净化彩钢板，夹层为PU保温层，材料和结构必须符合监测用房和所在区域的安全要求（如防火、防水、防腐和防盗）。站房框架使用方钢、槽钢、工字钢等焊接为整体。

（3）墙板及屋面板为100mm厚彩钢板；外钢板厚0.8mm、象牙白彩钢板内钢板0.5mm，芯材保温材料为PU。

（4）本站房地震设计烈度为7度，设计基本风压可承受45米/秒的风速，如未达到设计要求而给采购人造成损失,由中标方承担。

（5）站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。站房外墙满足消防要求。

（6）站房铭牌安装考虑防腐要求，以便美观并起到隔热效果。

（7）站房顶板采用方钢管焊接成框架，采用PU夹芯板，房顶需设置独立防水电源插座。

站房底板采用槽钢，焊接框架，铺设防静电地板。

（8）在仪器间和缓冲间四周安装灯具（LED灯管）备用灯管以及排风设施，满足采光和通风要求。

（9）外墙安装避雷装置和接地装置，室内安装等电位接地排。

（10）站房配备专用电箱，并配备电表、稳压电源，配电箱要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有断漏电保护功能装置，并根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。）

（11）站房监测仪器供电线路应独立走线。供电电压为独立的三相五线制，电气系统采用单独接地方式，接地电阻不大于4Ω。

（12）站房需要设置固定式的钢楼梯，方便人员安全到达房顶维护平台。

（13）站房内配置相应办公桌椅、文件柜等相关办公用品。

(14)站房外围配置安全美观的物理栅栏。

⑨数据传输

做好站点的系统集成及数据传输，同时按照国家有关规定做好仪器及其辅助设备的安装，确保仪器正常运行。

3、总体要求

1.所有仪器性能稳定，操作简单，维护量少，可无人看守，且能与国、省、市平台无缝对接，项目总体应满足《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《总站气字〔2021〕61号-环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》、《浙江省大气环境自动监测系统辅助设施建设指南》以及其他国家、省市及地方规范要求。

2.无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

4.投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求，并在合同验收时按招标文件要求验收。

5.投标人应对所提供的产品（货物）材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。采购的产品（货物）所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

6.招标人有权选择投标人的供货范围，并根据最终实际需要调整采购数量。

7.中标人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，招标人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

⑩颗粒物手工比对

按照指定地点，由上级部门认可的机构开展手工比对采样服务，需提供采样设备、采样膜及专业技术人员，并完成相关数据分析工作和报告编制。颗粒物比对工作主要依据：按照《环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）及HJ 656-2013 《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》等国家、省生态环境相关技术规范和要求。手工比对结果需达到技术规范要求。

1、试剂和材料

（1）滤膜

聚四氟乙烯材质，φ47mm，滤膜对 0.3μm 标准粒子的截留效率不低99.7%。

（2）滤膜盒

滤膜盒应能保证滤膜承接颗粒物的部分不与滤膜盒盖接触，材料应为对采样结果无影响的惰性材料。（MILLIPORE Petri Slide）

（3） 换膜工具

包括镊子、气密性盒子、铝箔等。气密性盒子用于盛装滤膜盒与附镊子等工具。

2、仪器和设备

（1）颗粒物采样器

采样器技术指标应符合 HJ 93的要求。手工监测PM2.5和PM10采样器(至少3台同时采样)应取得环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性监测合格报告。

（2）流量计

流量误差≤±2%。

（3）恒温恒湿间（箱）

用于采样前后滤膜温度、湿度平衡。恒温恒湿间（箱）内温度设置在20°C， 控温精度±1°C；相对湿度控制在（50±5）%，用百万分之一的电子天平用于滤膜进行称量，电子天平技术性能应符合JJG1036的相关规定。

3、现场采样比对

（1）现场仪器布设

采样器采样口距地面高度不低于 1.5m，避开污染源及障碍物。采样口距离墙壁或站房实体围栏 1.0m 以上，采样口应高于实体围栏至少 0.5m 以上。 采样器切割头与颗粒物自动监测仪器切割头应尽可能位于同一水平面，一般垂直距离不超过 1.0m；所有颗粒物监测仪器（包括手工采样器和自动监测仪器）采样头相互距离在1.5~3.0m 为宜。

（2）采样时间及周期

手工采样器与自动监测仪器同时段采样，测定颗粒物日平均浓度，每日采样时间应不少于22h（如手工监测数据与自动仪器监测数据不符合比对要求，需要延长采样周期，确保比对合格为止）。PM2.5有效数据组（日均值）不少于23组，PM10有效数据组（日均值）不少于10组。

4、样品保存和分析

（1）样品保存：采样过程中，每日采样结束后，为了防止挥发需将采样好的滤膜最晚在第4天必须取下冷冻，在采样记录表对应位置写上采样开始时间、结束时间和天气情况，若滤膜在取换过程中受到污染，需在备注栏上写清。之后将滤膜放入对应的膜盒用铝箔包好并都写上采样日期及采样器编号，放到密实袋中密封好再放入冰箱冷冻室-18°C冷冻保存。

（2）样品称量：样品按《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》等要求进行称量、计算、评价。

5、报告

按相关要求完成颗粒物设备更新手工比对分析报告。

点位选址论证

1、“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测站点选址

由生态环境部门认可的机构开展工作。依据《环境空气质量监测点位布设技术规范》（试行）（HJ 664—2013） 中监测点位调整技术要求，委托生态环境部门认可的机构开展，要求摸清园区空气站点位及拟设点位基础信息包括基本信息、周边环境、采样点位情况、周边污染源分布情况。对园区VOCs进行手工网格化采样，分析整体园区VOCs分布情况

- 此次比对监测方法采用自动监测方法。

自动监测方法参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），二氧化硫采用紫外荧光法或差分吸收光谱法，二氧化氮采用化学发光法或差分吸收光谱法，一氧化碳采用相关红外法， 臭氧采用紫外荧光法或差分光谱法，PM10和PM2.5采用β射线联用光散射法。

3、时间周期

对园区拟选点位和网格点进行六因子比对监测，PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO六参数的有效监测数据直到符合站点比对合格要求为止，在点位确定后一个月内开展相关监测工作（具体监测时间以采购人通知为准）。

4、报告

需按相关要求完成点位论证技术报告。进行专家论证

- 在选址期间，站点选址所需的设备、耗材、标准气体以及设备维修、网络通讯、维护所需配件，工具（流量计、维修工具）均由中标人负责，费用自理；

## 三、运维服务

1、运行维护管理目标

全面贯彻质量方针，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

（1）常规仪器有效数据获取率≥90%，且每月不得少于27个有效日数据（2月不少于25个有效日数据）；VOCs分析仪有效数据获取率≥80%.

（2）质控合格率≥90%以上；

（3）异常情况处理率100%。

2、系统各部分运行维护要求

（1）采样系统

采样系统的运行维护对象主要是采样风机、采样总管、加热装置等，采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（2）检测系统

利用每周定期巡检工作，对系统中各监测设备进行必要维护，如常规耗材备件更换、仪器校正等工作，保证仪器正常运行，分析数据准确。中标供应商在投标文件中需对各监测设备的维护清单内容作出明确响应。

（3）通讯及控制系统

通讯及控制系统维护主要是对仪器控制系统和通讯系统进行检查维护，以免造成通讯中断，影响通信质量；数据库应能安全、可靠地保存数据。

（4） 辅助系统

对系统的其他单元进行必要的检查和维护，如：站房温湿度、防雷设备、消防设备、系统设备和仪器的供电情况、系统防火防盗设施等。

（5） 站房系统

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标示清楚；保持站房外20米以内的环境清洁；指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

3、日常运行维护记录

应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

（1）空气自动监测站运行维护记录表；

（2）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（3）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（4）空气自动监测站主要消耗材料使用登记表；

（5）多点线性校准表格；

（6）空气自动监测站室内外环境记录；

（7）标准物质使用记录；

（8）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

4、主要运维工作要求

（1）每日工作：查看各站点数据并形成记录，对站点前一日数据分析审核；查看站点运行情况，如发现监测数据异常、站点掉线、仪器报警等情况，及时通知采购人和站点负责人，及时排除故障。运维单位应对监测数据持续关注，及时发现异常数据，对异常数据产生原因进行全面分析，并于24小时内采取有效措施进行处理，同时上报采购人。

（2）每周工作：每周至少巡视站点及周边1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或者堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

4）检查颗粒物监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作，检查采样纸带或滤膜的使用情况，及时更换；

5）对气态监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

6）检查外部环境是否正常，有无对测定结构或运行环境存在明显影响的污染源；

7）检查电路系统和通讯系统，确保系统供电正常，电压稳定，数据正常上传；

8）对仪器显示数据、时间与工控机、平台等之间的一致性进行检查和校准；

9）检查各过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，检查仪器散热风扇污染情况及时清洗，检查干燥剂颜色变化情况，及时更换；

10）应经常检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，站房周边树木生长情况（如有，若超过规范规定时及时通知属地方修剪树枝），站房安全措施、消防设备情况；

11）在冬、夏季节应注意站房室内外温差，防止冷凝现象；

12）检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报；

13）对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

14）运维期内产生的电费由投标单位承担，并自行考虑到运维费用中。

（3）每月工作：

1）清洗颗粒物采样头，检查各仪器流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

2）对数据和运维记录进行备份。

（4）每季度工作：

1）采样总管和采样风机至少清洗一次；

2）检查和校准颗粒物监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器，对颗粒物监测仪进行标准膜检查，超过国家相关规范要求时应进行校准或维修；

3）采用臭氧传递标准进行臭氧传递。

（5）每半年工作：

1）对气态污染物监测仪进行多点校准，氮氧化物监测仪钼炉转化率检查；

2）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（6）每年工作：

1）对动态校准仪流量进行多点检查。

（7）VOCs在线监测仪

1）每日：a.查看仪器运行是否正常，是否存在报警； b. 查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%

2）每周：a. 氮氢空一体机更换硅胶；b. 添加氢空（氮）一体机的超纯水；c. 观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；d．更换采样过滤膜。

3）两周：a. 氢空（氮）一体机更换活性炭；b. 每十天左右更换二氧化碳去除管；c. 每十天左右更换内标；d．每十天左右更换外标。

4）季度：a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器

5）半年：a. 5个月左右更换高纯氦气；b. 5个点以上的多点校准（每年校准3次）

6）每年：a. 更换机械泵泵油；b. 更换扩散泵泵油；c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。

5、异常数据仪器故障处理

如发现仪器故障后，运维单位在发现故障后1小时内响应，2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时。如24小时内无法排除故障，应及时报告采购人，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，服从采购人的调度安排。

中标供应商应对检测数据异常值进行分析，查明原因并及时向采购人汇报，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展；故障须尽快解决，最迟不得超过1个月，费用由中标方承担；如在规定时间内无法修复的设备，须提供相当性能、功能整机备件。运维单位负责系统常见故障的维修和部件更换，由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标供应商不再负责维修费用。

7、产品质量保证

中标供应商对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

- 系统的完整性：供应商所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。

2、设备的适应性：供应商所提供的设备应保证能在使用当地条件下全天候正常运行。

3、设备的完好性：供应商所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

4、提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

5、采购人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

6、在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换。

8、人员及管理要求

供应商应建立完善的管理制度及技术人员培训制度，并组织专职人员负责安全质量管理。

中标供应商须为本项目配备满足项目需求的相关专业技术人员不少于2名（须为供应商本单位人员），安全质量管理人员不少于1名（须为供应商本单位人员），项目负责人1名（须为供应商本单位人员），为完成本项目配备的相关施工人员（数量和专业根据项目实施的情况自行配置）。

供应商所有人员需具备国家或省级环境监测部门（省级环境监测行业协会）颁发的生态环境监测专业技术人员培训合格证书（含环境空气质量六指标及VOCs等组分监测仪器运维能力）

- 完成时间及安装调试

供应商负责系统从存放、安装、调试、试运行到验收合格时的全部工作及所有费用（应包括在投标总价中）。

1、性能检测与检验

中标供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，中标供应商在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。采购人可对系统设备进行复检和性能测试，供应商应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，中标供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估，所发生的费用由中标供应商负责。

2.中标人必须在签订合同后六个月内按招标文件要求供货完毕、调试并验收。试运行时间：单机测试合格正常运行开始60天以上。试运行期间，中标供应商应做好自动监测系统功能检测，其性能指标应该符合本项目的要求。有效数据获取率及平均无故障运行时间应达到验收要求。系统在试运行期间出现系统缺陷或故障，中标供应商应免费更换或修理故障部分的设备，如还是达不到要求的，中标供应商应对产品进行整体替换，直到合格为止。系统试运行完成后，中标供应商以书面形式向采购人提交验收报告及验收申请，采购人审核同意后组织验收组进行。采购人只接收验收合格的系统。

3.交货安装地点：由招标人指定。

4.中标人免费提供中标设备的安装调试服务及培训。

10、验收

1.中标人应提供设备（产品）的有效检验材料，经招标人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。验收中发现设备（产品）达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标人必须更换，并负担由此给使用方造成的损失，直到验收合格为止。

2.投标人提供设备（产品）的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准。

3.对颗粒物PM2.5和PM10进行比对验收。

4.验收费用由中标人承担。

11、售后服务

1.本项目提供设备（产品）质保期通过技术验收之日起2年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

2.在设备（产品）整个使用期内，中标人应确保正常使用，在接到招标人维修要求后，应在24小时内排除故障，如不能在24小时内排除故障的，应及时更换备机，确保数据实时发布。

3.在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足招标人工作正常运行的要求。

4.中标供应商应保证长期（5年及以上）提供系统正常工作所需的耗材及备品备件。

12、交接方式

1.招标人应在合同生效前向中标人提供环境空气自动监测系统的以下技术资料：

(1)《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》及省市有关规定（如有）；

(2)系统仪器使用说明手册；

(3)各仪器商、集成商联系方式。

1.在合同生效前中标人应与招标人共同对环境空气自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

四、付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

2.所有设备（产品）供货、安装、调试完毕，并经招标人验收合格后支付至实际总货款的80%；

3.所有设备（产品）事权由上级部门验收合格或事权上收前的运维服务结束后付清余款。

4.中标人根据招标人的要求提供相关结算资料，及相应税务发票。

第四章  有关格式参考范例

# 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

# 二、资格文件参考格式

1 投标函

致：  浙江富力诚欣工程顾问有限公司：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标单位名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方未违反《浙江省生态环境保护条例》第六十五条规定的

9.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 法定代表人授权书

致浙江富力诚欣工程顾问有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人或法定代表人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人（签章）：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

注：如无被授权人，被授权人信息可不提供。

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）（如有）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2投标货物（服务）清单及偏离表（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，请逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”。

投标人（盖章）：

# 日  期：     年   月   日

# 四、报价文件参考格式

1.开标一览表

项目名称：桐乡经济开发区大气环境质量及特征污染因子监测站建设项目（第二次）

| 序号 | 名 称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡经济开发区大气环境质量及特征污染因子监测站建设项目（第二次） |  |  |
| 投标总报价（合计）： |

注： 1.投标总报价包含所有人工费、保险费、设备费、检测费、材料费、运输费、税费等完成该项目所需的一切相关费用。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在投标总报价中。

投标人（盖章）：

# 日  期：     年   月   日

## 2.投标报价明细表

格式自拟

4.中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的   （项目名称）  的采购活动，提供的以下货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 制造业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 制造业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- ·······

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中“（二）制造业”条款确定。

5.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

# 日期：     年   月   日

# 第五章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取或招标人按相关规定组建，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

## 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江富力诚欣工程顾问有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

## 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.政府采购节能环保产品：政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。

四、报价优惠

（1）小微企业投标文件中须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，未提供声明函的不享受报价优惠。

（2）对于监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。

## 五、评分标准

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 1 | 投标人 实力（6分） | 根据投标人资质信誉、荣誉等情况进行综合评分。 | 1-4分 |
| 2 |  | 投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001），每项证书得1分，最高得2分 | 0-2分 |
| 3 | 项目组织人员方案 （9分） | 项目负责人具有环境类高级工程师及以上职称得2分； ①项目负责人具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的大气自动监测运维上岗证（同时包含常规六因子、VOCs），②取得证书起需从事一年（含一年）以上运维工作，项目负责人同时满足①和②得3分，否则不得分。 证明材料：①环境类高级工程师及以上职称证书②运维上岗证；③投标人所属社保机构出具的至投标截止日前6个月该项目负责人的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）及④运维经验业绩证明。 | 0-5 |
|  |  | 技术团队成员（不含项目负责人）：根据投标人拟项目小组人员省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的大气自动监测运维上岗证，1个得2分，最高得4分。 注：须提供①投标人所属社保机构出具的至投标截止日前6个月该成员的社保缴纳证明（社保缴纳证明打印时间在本项目公告发出之日起至投标截止时间）和②运维上岗证 | 0-4分 |
| 3 | 设备仪器情况（4分） | 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等进行综合评定后打分。 | 0-4 |
|  |  | 具有中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的116种VOC物种检测报告的得3分。 | 0-3 |
| 4 | 需求偏离情况（30分） | 1、VOCs在线监测系统技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
|  |  | 2、大气常规六参监测系统技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
|  |  | 3、气象五参数系统技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
|  |  | 4、数据采集器技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
|  |  | 5、视频门禁及电子围栏技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
|  |  | 6、辅助设备技术参数偏离情况： 根据供应商所提供设备技术参数及相关材料与采购文件第三章采购内容的偏离情况。 | 0-5分 |
| 5 | 颗粒物比对和选址论证方案（3分） | 根据投标所提供颗粒物比对方案和选址论证方案的符合性、科学性、规范性、完整性打分。 | 0-3分 |
| 6 | 项目实施方案 （3分） | 供货、安装、调试、验货方案。 | 0-3分 |
| 7 | 建房建设 （3分） | 站房改造设计建设方案、仪器布局方案、系统集成实施方案的合理性、针对性、可行性等综合打分。 | 0-3分 |
| 8 | 运维方案 | 运维服务方案、异常数据仪器故障处理方案。 | 0-5分 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标单位提供的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。 | 0-2分 |
| 10 | 售后服务 | 根据各供应商提供详细完整的售后服务方案，包括：售后响应时间、售后服务承诺、售后服务本地化能力、及售后服务人员在服务点人员培训、用户故障的响应、处理、定期巡检情况、零配件和维修备品备件的供应保障措施等内容打分。 | 0-2分 |

## 六、开评标程序

9.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 第六章 政府采购合同

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 采购单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
| 验收单位（公章） | 验收人签字： |