桐乡市计量所压力变送器智能校验仪等

设备采购项目

# 招 标 文 件

招标编号：JXCXZFCG2019-58

# 采购单位：桐乡市计量检定测试所

# 代理公司：嘉兴诚欣工程咨询有限公司

# 2019年9月23日

招标文件目录

# 第一部分  政府采购公告

# 第二部分  招标项目要求

# 第三部分  投标人须知

# 第四部分  合同格式

# 第五部分  投标文件格式

# 第一部分

桐乡市计量所压力变送器智能校验仪等设备采购项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规规定，嘉兴诚欣工程咨询有限公司受桐乡市计量检定测试所委托，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎国内有能力的合格供应商参加。

一、项目编号：JXCXZFCG2019-58

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购内容：压力变送器智能校验仪等设备采购（详见招标文件清单）

四、合格投标人的资格要求：

（1）具有独立法人资格，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；

（2）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

五、报名时间：2019年9月24日 至2019年9月30日下午17时（双休日及法定节假日除外），报名时间截止后至投标截止时间前允许潜在投标人前来申领招标文件，售价300元。

六、报名方式：本项目接受政采云网上报名，也可以线下报名。线下报名时必须携带公司营业执照副本原件及复印件（加盖公章），原件审查后返还。如报名后不参加投标的，请于投标截止时间前通知代理公司。

七、标书答疑：请在质疑有效期限内用书面形式向本代理公司提供（可传真）答疑材料（须法人代表签字及加盖公章），逾期视作对招标文件及其评标办法等有关要求均无任何疑义和异议，招标人将在浙江政府采购网站发布统一答疑纪要。

八、发标地点：嘉兴诚欣工程咨询有限公司（桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦4楼）

九、投标截止、开标时间：2019年10月 14 日下午14:00时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

十、投标、开标地点：嘉兴诚欣工程咨询有限公司（桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦4楼）

十一、发布网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

十二、投标保证金：

本项目不设投标保证金

十三、其他事项：

(1)采购代理机构名称：嘉兴诚欣工程咨询有限公司

地点：桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦4楼

联系人：徐女士

联系电话：0573-88036288

传真：0573-88039897

# (2）采购人名称：桐乡市计量检定测试所

联系人：孙先生

联系电话：13736816377

(3)同级政府采购监督管理部门名称：桐乡市财政局

联系人：陈先生

监督投诉电话：0573-88022840

地址：桐乡市茅盾西路2号

第二部分：

招标项目要求

A、招标要求

- 资格要求：

(1)要求投标人具有独立法人资格和具有独立承担民事责任能力。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6)法律、行政法规和招标文件（含公告）等规定的其他条件。

(7)具备以上条件并具有较强的售后服务能力的厂家、商家，均可参加本次招投标。

2、本项目为不定品牌招标（不接受进口品牌），除招标文件明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且与推荐品牌相当的产品（服务）参加投标。

3、本项目采用综合评分法。招标文件中的各项要求投标人应尽可能响应，如因要求有重大偏离且经评标委员会认定对本项目实施有实质性影响的将作无效投标处理。

预算控制价及采购单位联系方式见下表：

| 序号 | 采购单位 | 联系方式 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市计量检定测试所 | 13736816377 | 380000 |

4、所有投标产品（服务）中如有涉及国家强制性规定（如3C等）的，投标产品必须满足相关规定。

5、所有产品（服务）要求在签发<<中标通知书>>后30日内签订合同并按合同规定认真履行采购合同。

# 6、本次采购的服务对象为桐乡市计量检定测试所，投标人对价格应予以充分的考虑，并提供最佳的售后服务。

7、投标人对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起七个工作日内；对采购文件提出质疑的，质疑期限为自报名截止之日起七个工作日内。投标人应在规定的时间内以书面形式（须法人代表签字及加盖公章）一次性提出质疑并递交给采购人（采购代理机构）。

8、如招标文件中无特别注明，本项目所有货物付款方式均为项目验收完成后由财政一次性付清。

9、如出现多个投标人投同一品牌产品情况，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。

B、招标货物清单及具体要求（涉及的证明材料，如无注明，均为投标文件中提供复印件）

一、招标货物清单及要求

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器智能校验仪 | 1、满足JJG 882-2004《压力变送器检定规程》要求； 2、连接外部数字压力模块，作为高精度压力校验仪使用； 3、4~20mA 输出和测量的同时直接进行 24V 配电，并可提供24V DC 独立供电模式； 4、校验变送器测量其回路信号时，可直观显示电流参数及对应压力参数，无需换算； 5、大屏幕背光液晶屏，全中文操作菜单，功能齐全； 6、电信号最高精度等级 0.01 级，出厂内控准确度为±0.005%FS，压力最高精度0.02级； 7、稳定性好，仪器内部温系自动修正，最小温度系数±3ppmFS/℃； 8、最高七位数字显示，输出和测量分辨力高（mV分辨力：1μV，Ω分辨力：1mΩ）； 9、全封闭式薄膜轻触按键，50-100万次超长使用寿命； 10、体积小巧，携带方便，采用抗震防摔硅胶外壳，避免意外跌损； 11、采用大容量高性能聚合物充电电池，能连续工作时间 10 小时以上； 12、标配镀金测试线，更少引入接触电势及接触电阻，确保高精度校准； 13、主机五年保修，免费精度修正，终生售后保障； 14、具体参数见下表： 量程范围 准确度 （%RD+%FS） 分辨力 备注 温度系数 输 出 10.99999 V 0.01% + 0.004% 10μV 最大负载电流：≤2 mA ±3ppm/℃ 1.099999 V 1μV ±109.999 mV 0.01% + 0.004% 1μV ±5ppm/℃ 30.0999 mA 0.01% + 0.004% 0.1μA 最大负载电阻：≤800 Ω ±3ppm/℃ 4000.00 Ω 0.01% + 0.008% 10mΩ 激励电流：0.05 mA ~ 1 mA ±5ppm/℃ 400.000 Ω 1mΩ 激励电流：0.5 mA ~ 10 mA 59999.9 Hz 0.008% + 0.002% 0.1Hz 输出波形：方波、正弦波 输出幅值：0.1 V ~ 10.0 V 最大负载电流：2 mA ±3ppm/℃ 5999.99 Hz 0.01Hz 599.999 Hz 0.001Hz pH ±0.0005pH 0.0001pH 配1G、3G高阻 -- 24V DC 10% —— 最大负载电流：≤65mA ±5ppm/℃ 测 量 ±109. 9999 V 0.01% + 0.004% 10μV 输入阻抗：1 MΩ ±3ppm/℃ ±10. 99999 V 10μV 输入阻抗：500 MΩ ±1. 09999 V 10μV ±109.999 mV 0.01% + 0.004% 1μV ±5ppm/℃ ±109.999 mA 0.01% + 0.004% 1μA 输入阻抗：≤8 Ω ±5ppm/℃ ±23.9999 mA 0.1μA 4000.00 Ω 0.01% + 0.008% 10mΩ 激励电流：0.5 mA ±5ppm/℃ 400.000 Ω 1mΩ 激励电流：1 mA 59999 Hz 0.008% + 0.002% 1Hz —— ±3ppm/℃ 5999.9 Hz 0.1Hz 599.99 Hz 0.01Hz 99.999 Hz 0.001Hz . | 1台 |
| 2 | 数字压力模块 | 1、测量范围：（-40~40）kPa/0.001kPa、（0~1.6）MPa/0.0001MPa、（0~2.5）MPa/0.0001MPa、（0~4）MPa/0.0001MPa； 2、精度等级：0.05级； 3、数字信号输出，即插即用； 4、过载压力：1.2FS； 5、芯体材质：316L不锈钢。 | 4台 |
| 3 | 压力配件 | 便携式微压真空泵 | 1、压力范围：（-40~40）kPa； 2、最小微调：0.1Pa； 3、泄漏率: ≤0.02%/min@40kPa； 4、压力接口：泵体标配Ф4快插接口2个、Ф6快插接口1个； 5、外置配件：Ф4快插接口转M20*1.5阴螺纹2个； 6、工作介质：空气 | 1台 |
|  |  | 便携式气压真空泵 | 1、压力范围：（-0.098~6）MPa； 2、最小微调：10Pa； 3、泄 漏 率：≤0.02%/min@6MPa； 4、压力接口：M20*1.5二个； 5工作介质：空气. | 1台 |
|  |  | 压力泵转接头套件 | M20×1.5内螺纹转以下各规格： 规格 数量 规格 数量 M20×1.5内（外）螺纹 各1件 ZG1/8内（外）螺纹 各1件 M16×1.5内（外）螺纹 各1件 ZG1/4内（外）螺纹 各1件 M14×1.5内（外）螺纹 各1件 ZG3/8内（外）螺纹 各1件 M12×1.25内（外）螺纹 各1件 ZG1/2内（外）螺纹 各1件 M12×1内（外）螺纹 各1件 1/8NPT内（外）螺纹 各1件 M10×1内（外）螺纹 各1件 1/4NPT内（外）螺纹 各1件 M18×1.25内（外）螺纹 各1件 3/8NPT内（外）螺纹 各1件 G1/8内（外）螺纹 各1件 1/2NPT内（外）螺纹 各1件 G1/4内（外）螺纹 各1件 Φ6、Φ8宝塔头 各1件 G3/8内（外）螺纹 各1件 Φ6、Φ8快速接头 各1件 G1/2内（外）螺纹 各1件 三通 5件 轴向表直角过渡接头 1件 其它配件 若干 | 1套 |
| 4 | 便携式多通道校准器 | 1、满足JJG 1003-2016流量积算仪检定规程要求； 2、仪器体积小巧，手持式，携带方便，操作简单，准确度高； 3、一台标准器上同时具备三个独立输出通道及一个测量通道，能进行同时输出与测量； 4、输出电流、电压、频率、脉冲、温度等标准信号对流量积算仪进行温度、压力补偿； 5、仪器具备触发功能，设置三个通道输出信号后进行同时触发输出； 6、仪器具备计时功能，设定连续输出时间，到点自动清除各通道输出信号，方便校准累积流量值； 7、替代检定规程中所涉及到的所有仪器，如标准电流表、标准电压表、标准电阻箱、通用计数器、计时器、直流信号源、频率信号发生器、毫伏发生器、稳压电源等所有设备； 8、仪器输出和测量电流信号的同时可直接进行 24V 配电，并可提供24V DC 独立供电模式； 9、大屏幕背光液晶屏，全中文操作菜单，功能强大，方便现场工作； 10、综合准确度优于±（0.01%读数+0.005%量程），出厂内控准确度优于±0.005%量程 ； 11、稳定性好，仪器内部温系自动修正，最小温度系数±3ppmFS/℃； 12、全封闭式薄膜轻触按键，50-100万次超长使用寿命； 13、支持Ω（热电阻）信号二、三、四线制输出； 14、具备热电偶信号模拟输出及测量功能，带热电偶自动冷端补偿功能； 15、所有信号可自动步进输出，并可设置任务，保存并调用任务； 16、输出过程中，任意信号的任意点可进行更改及微调； 17、采用大容量高性能聚合物充电电池，能连续工作时间 8 小时以上； 18、主机五年保修，免费精度修正，终生售后保障； 19、提供仪器使用培训； 通道 量程范围 准确度指标±(%RD+%FS) 分辨力 输出通道一 10.99999V 0.01% +0.004% 10uV 1.09999V 0.01% +0.004% 10uV ±109.999mV 0.01% +0.004% 1uV 29.9999mA 0.01% +0.004% 0.1uA 1.000~59999.9Hz 0.001%RD 0.001~0.1Hz 0.010~0.999Hz 0.05%RD 0.001Hz 999999Pulses ±1个（脉冲输出） 1个 模拟热电偶 参照热电偶准确度指标 0.01℃ 输出通道二 10.99999V 0.01% +0.004% 10uV 1.09999V 0.01% +0.004% 10uV 29.9999mA 0.01% +0.004% 0.1uA 4000.00Ω 0.01%+0.008% 10mΩ 400.000Ω 0.01%+0.008% 1mΩ 模拟热电阻 参照热电阻准确度指标 0.01℃ 输出通道三 10.99999V 0.01% +0.004% 10uV 1.09999V 0.01% +0.004% 10uV 29.9999mA 0.01% +0.004% 0.1uA 4000.00Ω 0.01%+0.008% 10mΩ 400.000Ω 0.01%+0.008% 1mΩ 模拟热电阻 参照热电阻准确度指标 0.01℃ 测量通道 ±21.9999V 0.01% +0.004% 100uV ±2.19999V 0.01% +0.004% 10uV ±219.999mV 0.01% +0.004% 1uV ±109.999mA 0.01% +0.004% 1uA ±21.9999mA 0.01% +0.004% 0.1uA 4000.00Ω 0.01%+0.008% 10mΩ 400.000Ω 0.01%+0.008% 1mΩ 59999Hz 0.008%+0.002% 1Hz 999999Pulses ±1个（脉冲计数） 1个 热电偶 参照热电偶准确度指标 0.01℃ 热电阻 参照热电阻准确度指标 0.01℃ 计时 分辨力：0.01s；准确度：±0.2s 20、具体技术指标见下表： 热电偶 型号 输出或测量 热电阻 型号 输出或测量 温度范围 准确度 温度范围 准确度 J -200 ~ 0℃ ±0.40℃ Pt100 -200 ~ 0℃ ±0.10℃ 0 ~ 1200℃ ±0.30℃ 0 ~ 850℃ ±0.10℃ K -240 ~ 0℃ ±0.40℃ Pt1000 -200 ~ 0℃ ±0.10℃ 0 ~ 1372℃ ±0.30℃ 0 ~ 850℃ ±0.10℃ T -240 ~ 0℃ ±0.80℃ Cu50 -50 ~ 0℃ ±0.20℃ 0 ~ 400℃ ±0.40℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ E -240 ~ 0℃ ±0.50℃ Cu100 -50 ~ 0℃ ±0.25℃ 0 ~ 1000℃ ±0.40℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ R -50 ~ 0℃ ±0.90℃ G -50 ~ 0℃ ±0.25℃ 0 ~ 1768℃ ±0.70℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ S -50 ~ 0℃ ±0.90℃ BA1 -200 ~ 0℃ ±0.40℃ 0 ~ 1768℃ ±0.60℃ 0 ~ 650℃ ±0.30℃ B 0 ~ 1820℃ ±0.70℃ BA2 -200 ~ 0℃ ±0.25℃ N -240 ~ 0℃ ±0.80℃ 0 ~ 650℃ ±0.20℃ 0 ~ 1300℃ ±0.40℃ BA3 -50 ~ 0℃ ±0.15℃ WRe3-25 0 ~ 2315℃ ±0.70℃ 0 ~ 100℃ ±0.10℃ WRe5-26 0 ~ 2315℃ ±0.70℃ 备注： 分辨力：0.01℃ 备注： 分辨力：0.01℃ 冷端补偿不确定度：±0.1℃ | 1台 |
| 5 | 便携式多功能校验仪 | 1、精度等级：0.02级； 2、同时输出和测量 V、mV、mA、Ω、Hz等多种标准信号，并具备pH计检定功能； 3、各种热电偶（TC）、热电阻（RTD）温度信号的精确模拟和测量； 4、可连接外部数字压力模块，作为高精度压力校验仪使用； 5、可检定各类温度显示仪表、温度压力变送器、记录仪、pH计等所有二次仪表； 6、4~20mA 输出和测量的同时直接进行 24V 配电，并可提供24V DC 独立供电模式； 7、校验变送器测量其回路信号时，可直观显示电流参数及对应温度或压力参数，无需换算； 8、大屏幕背光液晶屏，全中文操作菜单，功能齐全，方便所有现场热工信号的检测与校准； 9、电信号最高精度等级 0.01 级，出厂内控准确度为±0.005%FS，压力最高精度0.02级； 10、稳定性好，仪器内部温系自动修正，最小温度系数±3ppmFS/℃； 11、最高七位数字显示，输出和测量分辨力高（mV分辨力：1μV，Ω分辨力：1mΩ）； 12、体积小巧，携带方便，采用抗震防摔硅胶外壳，避免意外跌损； 13、全封闭式薄膜轻触按键，50-100万次超长使用寿命； 14、支持Ω（热电阻）信号二、三、四线制输出和测量； 15、所有信号可自动步进和斜坡输出，并可设置任意步进点及步进时间； 16、外置高精度冷端补偿探头，可进行手动或自动冷端温度补偿和设定； 17、采用大容量高性能聚合物充电电池，连续工作时间 10 小时以上； 18、标配镀金测试线，更少引入接触电势及接触电阻，确保高精度校准； 19、可选配外置高精度温湿度传感器，可快速检测环境温湿度，湿度精度优于2%RH； 20、主机五年保修，免费精度修正，终生售后保障； 21、具体技术指标见下表： 量程范围 准确度 （%RD+%FS） 分辨力 备注 温度系数 输 出 10.99999 V 0.01% + 0.004% 10μV 最大负载电流：≤2 mA ±3ppm/℃ 1.099999 V 1μV ±109.999 mV 0.01% + 0.004% 1μV ±5ppm/℃ 30.0999 mA 0.01% + 0.004% 0.1μA 最大负载电阻：≤800 Ω ±3ppm/℃ 4000.00 Ω 0.01% + 0.008% 10mΩ 激励电流：0.05 mA ~ 1 mA ±5ppm/℃ 400.000 Ω 1mΩ 激励电流：0.5 mA ~ 10 mA 59999.9 Hz 0.008% + 0.002% 0.1Hz 输出波形：方波、正弦波 输出幅值：0.1 V ~ 10.0 V 最大负载电流：2 mA ±3ppm/℃ 5999.99 Hz 0.01Hz 599.999 Hz 0.001Hz 模拟热电偶 见热电偶准确度指标 0.01℃ TC：J、K、T、E、R、S、B、N、WRe3-25、WRe5-26 ±5ppm/℃ 模拟热电阻 见热电阻准确度指标 0.01℃ RTD：Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100、G、BA1、BA2、BA3 pH ±0.0005pH 0.0001pH 配1G、3G高阻 ±5ppm/℃ 24V DC 10% —— 最大负载电流：≤65mA ±5ppm/℃ 测 量 ±109. 9999 V 0.01% + 0.004% 10μV 输入阻抗：1 MΩ ±3ppm/℃ ±10. 99999 V 10μV 输入阻抗：500 MΩ ±1. 09999 V 10μV ±109.999 mV 0.01% + 0.004% 1μV ±5ppm/℃ ±109.999 mA 0.01% + 0.004% 1μA 输入阻抗：≤8 Ω ±5ppm/℃ ±23.9999 mA 0.1μA 4000.00 Ω 0.01% + 0.008% 10mΩ 激励电流：0.5 mA ±5ppm/℃ 400.000 Ω 1mΩ 激励电流：1 mA 59999 Hz 0.008% + 0.002% 1Hz —— ±3ppm/℃ 5999.9 Hz 0.1Hz 599.99 Hz 0.01Hz 99.999 Hz 0.001Hz 热电偶 见热电偶准确度指标 0.01℃ TC：J、K、T、E、R、S、B、N、WRe3-25、WRe5-26 ±5ppm/℃ 热电阻 见热电阻准确度指标 0.01℃ RTD：Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100、G、BA1、BA2、BA3 热电偶 型号 输出或测量 热电阻 型号 输出或测量 温度范围 准确度 温度范围 准确度 J -200 ~ 0℃ ±0.40℃ Pt100 -200 ~ 0℃ ±0.10℃ 0 ~ 1200℃ ±0.30℃ 0 ~ 850℃ ±0.10℃ K -240 ~ 0℃ ±0.40℃ Pt1000 -200 ~ 0℃ ±0.10℃ 0 ~ 1372℃ ±0.30℃ 0 ~ 850℃ ±0.10℃ T -240 ~ 0℃ ±0.80℃ Cu50 -50 ~ 0℃ ±0.20℃ 0 ~ 400℃ ±0.40℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ E -240 ~ 0℃ ±0.50℃ Cu100 -50 ~ 0℃ ±0.25℃ 0 ~ 1000℃ ±0.40℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ R -50 ~ 0℃ ±0.90℃ G -50 ~ 0℃ ±0.25℃ 0 ~ 1768℃ ±0.70℃ 0 ~ 150℃ ±0.20℃ S -50 ~ 0℃ ±0.90℃ BA1 -200 ~ 0℃ ±0.40℃ 0 ~ 1768℃ ±0.60℃ 0 ~ 650℃ ±0.30℃ B 0 ~ 1820℃ ±0.70℃ BA2 -200 ~ 0℃ ±0.25℃ N -240 ~ 0℃ ±0.80℃ 0 ~ 650℃ ±0.20℃ 0 ~ 1300℃ ±0.40℃ BA3 -50 ~ 0℃ ±0.15℃ WRe3-25 0 ~ 2315℃ ±0.70℃ 0 ~ 100℃ ±0.10℃ WRe5-26 0 ~ 2315℃ ±0.70℃ 备注： 分辨力：0.01℃ 备注： 分辨力：0.01℃ 冷端补偿不确定度：±0.1℃ | 1台 |
| 6 | 氧气吸入器检定装置 | 1、包含高压精密压力表、低压氧气表、1级流量计及气路连接系统，方便携带，且应满足JJG913-2015《浮标式氧气吸入器》对检定用标准装置的要求,可整体检定氧气瓶用吸入器与各种墙式吸入器； 2、测量范围与准确度要求： 高压测量范围：(0～25)MPa，准确度等级：0.4级； 低压测量范围：(0～0.6)MPa，准确度等级：1.6级； 流量测量范围：(1～10)L/min，准确度等级：1.0级； 3、特殊定制标准玻璃浮子流量计； 4、便携机箱，不锈钢快速接头，不锈钢高压管件及高压精细调节免维护阀门； 5、压力校验机构可扩展使用； 6、压力/流量接口：M20×1.5自转式快速接口4个、M20×1.5转Ф6mm鱼尾纹接口1个、Ф8mm快插接口1个、Ф6mm鱼尾纹接口1个、M20×1.5转G5/8标准气瓶快速接口1个、墙式吸入器国标终端插座及插头1套； 7、主机提供三年保修； 8、提供省级或省级以上计量检定部门出具的检定证书。 | 1套 |
| 7 | 便携式氧气吸入器检定仪 | 1、满足JJG913-2015《浮标式氧气吸入器》； 2、低压测量范围:(0～1)MPa，最大允许误差:±0.4%FS，最小分度值:0.001MPa； 3、流量测量范围:(0～16)L/min，最大允许误差:±1%FS，最小分度值:0.001L/min； 4、彩色触控屏,高精度数字式低压流量传感器，系统采集数据,并存储为检定记录； 5、具有温压补偿及现场高级浮子刻度流量修正模式，可通过标配USB接口上传数据到PC； 6、单接口输入同时测量低压流量； 7、接口配备：USB接口1个、Ф6mm鱼尾纹接口1个； 8、提供三年保修； 9、提供省级或省级以上计量检定部门出具的检定证书。 | 1台 |

二、售后服务要求

1、质量保证期从用户验收合格交付使用之日起算。

2、服务计划：供应商在投标文件中说明质量保证期内提供的服务计划，提供质保期内巡视保养措施、时间。

3、响应速度：质量保证期内，接到用户的维修要求后24小时内给出简单诊断和解决方法指导操作人员排除故障，如仍有故障，维修工程师在48小时内到达现场提供维修诊断服务。

4、维修维护：用户以电话、传真、电子邮件等联系方式向供应商的技术人员询问该设备或其它相关的技术问题，供应商应竭力给出令客户满意的答复。供应商在免费质保期内提供免费的维护工作，免费提供所有非人为损坏的配件，不收取人工费用。质保期满后成交供应商提供终身上门维修，货物出现故障供货商应积极配合，及时维修，并且维修费用能够提供一定的优惠折扣。

5、技术资料：免费提供操作和维护培训和配套软件升级及升级后的调试工作；免费提供完整的技术资料，包括软、硬件操作手册、用户使用说明等。

6、培训：供应商须提供详细的培训计划，使采购人的具体使用、维护人员对系统能够达到熟练使用、简单维护维修的程度。

7、安装及验收

（1）安装地点：用户指定地点与位置。

（2）供货时间：3个月，具体以采购人出具的供货通知为准。

（3）安装标准：符合国家有关安全技术标准，以及所属行业通用技术要求。

（4）验收标准：相关货物据需提供原厂合格证或相关证明，仪器包装完好, 仪器及附件设备为原包装以确保正品；提供仪器及附件设备完好程度（有无损伤、损坏或生锈等）证明；附件、备件齐全，使用说明书、技术资料齐全，仪器及附件名称、型号规格配置符合要求；需通过强制认证的产品还需提供对应的认证证书；所有货物在安装前均应由采购方现场查验，必要时可抽样检验。所有仪器必须通过具有相应资质的法定计量机构进行计量检定，法定计量机构由采购方选定，相关费用由供应商承担。

8、付款方式：签订合同签先缴纳合同价5%的履约保证金，待设备安装调试完成，验收合格，一次性付清，履约保证金在保修满1年后退还乙方。

。

第三部分：

投 标 人 须 知

# A  说 明

一、适用范围

本招标文件适用于本次招标要求中所叙述项目的货物和服务采购。

二、定义

# 1、“招标人”系指桐乡市计量检定测试所 。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的相关设备、售后服务以及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、售后服务和其它类似的义务。

三、合格的投标人

1、凡有能力提供招标货物、服务及符合招标文件规定的相关条件的供应商均为合格的投标人。

2、投标人应遵守有关的法律和招标条例。

四、投标委托

如投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》及本人身份证。法定代表人参加的，须持有本人身份证。

五、投标费用

无论投标过程中的具体操作方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# B  招标文件说明

一、“招标文件”的构成

1、“招标文件”是用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。

2、“招标文件”的补充和修改等。

（1）为使投标人有足够的时间按招标文件的补充和修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止和开标日期，并将具体变更情况通知上述各投标人。

（2）“招标文件”的修改将构成招标文件的一部份，对投标人有约束力。

# C  投标文件的编写与递交

一、要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文

件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对

招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标文件中的计量单位应使用国家法定计量单位。

3、投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4、投标文件中的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，经投标人确认后可以总价为准，并修改单价。

二、 标书答疑

任何对标书存有疑义需要进行澄清的投标人，在政府采购公告规定的时间前，用书面方式提供答疑材料，逾期视作对本招标文件和评标办法等均无疑义和异议，标书答疑时形成的答疑纪要是招标文件的重要组成部分，对各投标人具有约束力。

三、“投标文件”的组成：投标文件由技术标和商务标二部分组成。

A、技术标

- 封面；

- 投标书；

- 企业简介及营业执照副本复印件；

- 本项目招标公告资格要求中的其他资格材料；

- 法定代表人授权书及全权代表身份证复印件（委托人投标的）。法人代表参加投标的，提供法人代表身份证复印件；

- 资格声明函；

- 投标人承诺函；

- 三年内无重大违法记录声明函；

- 履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料;

- 中小企业声明函（如有）；

- 投标货物清单{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中货物清单，清单内容必须包括所有所投货物}；

- 设备偏离情况表（有设备技术偏离的应填写<<设备偏离情况表>>，如有正偏离未在设备偏离情况表中写明的，视作未偏离）；

- 供货时间安排；

- 税务机关出具的缴纳税额证明，缴纳社保记录，财务状况报告等反映企业财务情况材料；

- 服务承诺；

- 招标文件中要求的其他材料；

注：技术标中不应出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述，否则将作为无效投标处理。

B、商务标

1）封面

2）《政府采购投标报价表》。

2、投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式（如有）认真填写及签署《投标书》、《投标报价表》、《售后服务承诺》等一系列表，否则将被作为无效投标处理，招标文件中未提供格式的，投标人可自行编写。

3、投标人不得对本项目中所列货物（服务）擅自拆分投标，否则将作为无效投标。

四、投标报价

1、所有投标报价均以人民币为计算单位。投标报价应包括购买货物和服务所需缴纳的所有的税费和货物发运到各采购单位指定地点及完成项目所需的一切费用（招标文件另有规定的除外）。

本项目招标代理服务费为8000元，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，投标人在投标报价中考虑此项费用。

招标代理服务费汇入以下帐户：

户 名：嘉兴诚欣工程咨询有限公司

开  户：桐乡市农村信用合作联社

账  号：201000002693762

2、投标报价应在“招标文件”所附的《政府采购投标报价表》上写明投

标货物（服务）的投标单价和总价。

3、投标人应按上述条款的要求填写货物（服务）报价，此报价经评审后

作为招标人评标标准。

五、“投标文件”的签署

1、投标人应按商务标和技术标分别装订成册，技术标份数为一份正本和份

副本，商务标份数为一份正本和四份副本，并在每一份“投标文件”封面

右上角明确注明“正本”或“副本”字样。如正本和副本有差异，以正本为准。

A、技术标：投标人必须把技术标要求的所有材料装订成册单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“技术标”。

B、商务标：投标人必须把商务标要求的所有材料装订成册单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“商务标”。

2、“投标文件”正本和副本的每份表格和文件的所有文字或数字均须打印（招标文件要求签字除外），并经投标人法定代表人或正式授权的投标人全权代表按招标文件规定签署方为有效。

六、“投标文件”中不允许有加行、涂抹或改写，否则将作为无效投标处理。

投标人认为需要改动或说明的地方，可以在备注栏中说明或在投标文件中

另附说明。

七、“投标文件”的密封

投标人应将每个项目包的 “投标文件”技术标和商务标分别密封，在密封处加盖公章，在封条上均应注明：

  - 投标项目名称

  - 招标编号

  - “技术标”或“商务标”

  - “于2019年 10月 14 日14:00时之前不得开启”

八、递交“投标文件”的时间

1、所有“投标文件”都必须按招标人在“政府采购公告”中规定的投标时间和地址送至招标人并签署《标书接收单》。

2、迟交的“投标文件”招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

3、投标人在投标截止前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标截止后不得修改其投标。在投标截止期前投标人可以撤标，但在投标截止期后不允许撤标。对所递交的投标文件补充、修改或者撤回必须由全权代表签字、盖公章，并密封。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

九、投标保证金：本项目不设投标保证金

十、投标有效期

1、“投标文件”从开标之日起90天。

2、特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延

长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书

面形式。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投

标文件”。

# D  开标和评标

一、开标

1、招标人在“政府采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人须派法定代表人或授权全权代表参加。投标人参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明出席，否则视为自动弃权。

2、开标时，由招标人按规定检查“投标文件”的密封情况，确认后当众拆封。

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、检查文件格式是否符合要求。并宣读有关内容。

二、评标委员会组成

评标委员会构成：5人。

三、询标及对投标文件的澄清

1、开标后，评标委员会将会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和

比较，并对“投标文件”中的问题向投标人进行询问。各投标人应予认真

答复。

2、接受询标的投标人必须按招标人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表进行解答或澄清，投标人如拒绝则视为自动放弃投标资格。

3、重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改，其将构成“投标文件”的组成部分。

四、评标原则、依据和方法

1、坚持公平、公正、竞争择优、科学合理的原则；

2、对投标人的技术综合实力、公司诚信、货物配置和技术指标、相关项目实施业绩、以及服务承诺、价格等方面进行综合评价；

3、反对不正当竞争。

五、评标委员会根据评标办法和相关规定负责完成全部评标过程，综合分

析评标结果并向招标人提出书面评标报告，同时确定预中标人。

# E  授予合同

- 定标原则

本项目采用综合评分法，详见所附评标办法。

二、中标通知

1、评标结束后，代理公司进行中标公示，公示无异议后,签发《中标通知书》，并同时将中标结果在指定网站公布。

2、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标人和中标人具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

三、签订合同

1、中标人自接到《中标通知书》后在规定时间内必须与采购单位签订合同、如遇不可抗拒因素或其它客观原因在规定时间内未（无法）签定合同的，必须向招标人提交书面情况说明并得到认可。

2、“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。投标人中标后不得

将部分标项或全部标项交由他人承担，一经发现有违规现象取消其以后投

标资格，并没收履约保证金。

评标办法

第一条  本评标办法仅适用本次公开招标项目。

第二条  评标委员会对投标书内容不明确，可对投标人进行询标。

第三条  唱标；唱标内容为：投标报价、投标人认为需要说明的其他内容。

第四条  评标原则：本项目采用综合评分法，满分为100分，在有效投标范围内以总得分最高者为预中标人。

第五条  确定有效投标人的程序：

第一步、首先由招标人对标书的密封性进行检查，并开启技术标，评委根据招标文件和本办法规定对投标人标书进行审查。

第二步、对通过技术标的投标人根据情况可进行询标。各投标人应认真答复，重要的地方需书面形式，并经投标人法定代表人或全权代表签字确认后作为“投标文件”的组成部分。

第三步、确定有效投标人。

第四步、根据询标后情况，对有效投标人技术标进行综合评分。

- 投标品牌 （参照项目清单参数要求，综合考虑标准符合性、精确度等，同时结合投标产品市场占有率、信誉度、公众认可度等。评委根据投标人提供的有效证明材料进行打分。）（7-14分）

- 投标货物配置及相关情况（主要考虑是否有高于基本配置及设备偏离情况等）（8-15分）

- 项目实施能力（综合评估公司经营状况、荣誉、质量管理和质量保证体系认证等。评委根据投标人提供的有效证明材料进行打分。）（2-6）

- 项目实施方案（是否制定针对本项目的完整实施方案，评估方案的科学性、完整性等）（2-8分）

- 公司业绩（提供2015年1月以来同类成功案例合同复印件）（0-5分）

- 售后服务（厂商售后服务体系及售后服务网点；响应时间、针对本项目服务措施；质保期内外的售后服务承诺等）（3-9分）

- 其它优惠和承诺等（0-5分）

- 签订合同后供货时间（2-4分）

- 节能环保，投标货物进入《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》（以投标人提供的有效证明材料为准）（0-2分）

- 投标文件制作（评标委员会根据各投标文件是否编制完整、装订整齐及格式的规范性进行评分）（0-2分）。

注：专家技术标评分可保留两位小数。

技术标得分为各专家评分的算术平均值。

第五步、技术标评分结束后，分别开启商务标，由各投标人进行商务唱标。

第六步、计算商务得分。

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。投标人属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（见附件）以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（即投标人、所有投标货物的制造商均属于小微企业的，方可适用价格扣除）。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

商务标（满分为30分）评分方法如下：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其商务得分为满分。（如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）其他投标人商务分按照下列公式计算：

商务分＝（评标基准价/投标报价）*30%*100

如有投标人投标报价超过预算控制价，其该商务作无效标处理；如有效投标人不足三家的，则重新组织招标。

注：商务标评分保留两位小数。

第七步、计算总分，在有效投标范围内总分最高者为预中标人。

第七条  有以下情况发生的为无效投标：

1、投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件规定资格要求的；

3、所投货物（服务）有负偏离但未在偏离表写明的；

4、未按规定提供投标货物（服务）品牌、型号、货物（服务）清单或详细技术指标的；

5、提供虚假材料投标的；

6、法定代表人授权书上无法定代表人签字或盖章的；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

8、报价且投标人不能证明其报价合理性的；

9、不符合法律、法规或招标文件中规定的其它实质性要求的。

第八条  保密及其它注意事项

1、评标是招标工作的重要环节,评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

2、在投标有效期内，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3、在开标前，招标人不得与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

5、评委会不向未中标人解释原因，不退还投标文件。

第九条   评标过程计算及最终得分均按四舍五入保留两位小数。

第四部分

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

投标人（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（按本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 验收标准

验收标准

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章后即行生效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交代理公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

________________________________________________________________________________________________________________________________

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

第五部分

附件：（封面格式，不得缺少以下元素）

（填项目名称）

投  标  文  件

招标编号：

（填商务标或技术标）

（填正本或副本）

投标人全称：                               （盖章）

全权代表：                                 （签字）

投标时间：           年    月    日

公司地址：

联系电话：

附件:

# 投 标 书

致：                   ：
    根据贵方                               （项目名称）的政府采购公告                （招标编号），签字代表                                        （全名、职务）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称、地址）提交下述投标文件。

一、技术标（招标文件要求的技术标材料）

二、商务标（招标文件要求的商务标材料）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 提供和交付的货物投标价按商务标《政府采购投标报价表》所列。

- 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部“招标文件”，包括澄清、修改文件（含答疑纪要等）（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期自开标日起至确定中标单位并签订合同之日止。

- 投标人同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。

- 有关的一切正式往来通讯方式：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

全权代表姓名___________ 职务：_____________

投标人名称：______________(公章)：___________________

日期：_____年___月___日

投标人全权代表（签字）：__________             _

附件：

# 关于资格的声明函

：

关于贵方                 （招标编号）政府采购项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 企业营业执照副本复印件；

- 法定代表人授权书（委托人投标的）；

- 售后服务承诺书；

- 其它相关资质证明材料；

本签字人确认提交的资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称和地址：          受权签署本资格文件人：

名称（盖章）__________    签字:_________________

地址：________________    职务：________________

传真：________________    电话：________________

邮编：________________

附件:

投 标 人 承 诺 函

致：

很荣幸能参与                       项目的投标。本人代表                          公司，在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。

  - 若能中标，我方将按照招标文件的具体规定与需要签订供货合同，并严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题我方尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

  - 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予处罚，我方完全接受。

  - 我方同意，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件：

无重大违法记录声明函

致：

针对               （采购项目名称）的招标，本公司在此作如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月     日

附件：

# 法 定 代 表 人 授 权 书

：

我以                            (投标人全称)法定代表人身份授权                         (全权代表名称)为全权代表，参加贵方组织的                    项目投标（招标编号：            ），签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同、设备供应、安装、调试及售后服务等活动中的一切事宜，我方均予承认。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称(公章)：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号（后附身份证复印件）：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码

附件：

中小企业声明函

本公司声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件:

售 后 服 务 承 诺

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

年   月   日

附件  	   政府采购投标报价表

（由投标人根据投标货物（服务）清单自行填写完整）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 投标品牌 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用合计: |  |

注：投标总报价必须包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用。

投标总报价：             （元）

大写                           元整。

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

日期：