公开招标文件

湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目

财政审批编号：浔政采网申[2021]2244号

项目编号：天钫采字2021-024

采购人：湖州市南浔区中医院

代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

二○二一年九月

目    录

- 公开招标公告   …………………………………………3

- 采购需求   ………………………………………………8

- 投标人须知    …………………………………………18

前附表   ………………………………………………18

- 总则 ………………………………………………21

- 采购文件 …………………………………………23

- 投标文件的编制 …………………………………24

- 开标 ………………………………………………29

- 评标 ………………………………………………30

- 定标 ………………………………………………31

- 合同授予 …………………………………………33

- 评标办法和评分标准  …………………………………34

- 合同主要条款  …………………………………………37

- 投标文件格式  …………………………………………41

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等规定，经经湖州市南浔区财政局政府采购监管科（财政审批编号:浔政采网申[2021]2244号），浙江天钫工程管理咨询有限公司受湖州市南浔区中医院委托，现就湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目进行公开招标。欢迎国内符合资格要求的投标人前来投标。

一、项目编号：天钫采字2021-024

二、采购组织类型：分散采购-委托中介

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸检测PCR实验室设备加施工 | 一批，具体详见招标文件 | 680万元 | 否 |

五、合格投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用 中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

▲供应商的特定条件：

1、供应商须同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》和医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（包含二类医疗器械经营备案及三类医疗器械许可证），接受联合体投标。

2、项目负责人资质类别要求：项目负责人须具有建筑工程二级注册建造师及以上资格，(必须具备B证) （浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案)。

3、如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，且必须以具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（包含二类医疗器械经营备案及三类医疗器械许可证）的企业为联合体牵头人。

六、报名及采购文件的获取：

1. 获取文件时间：公告发布当日至投标截止时间（潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人报名及获取采购文件）

2. 本项目采购文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受投标人现场报名，投标人登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

4.未注册投标人可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块公告附件下载。招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）：https:// middle.zcygov.cn/ settle-front/#/registry“政采云”。已经注册成功的投标人无需重复注册。

七、投标文件递交方式及相关事宜：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标人电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 3.投标文件递交方式：

- （1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求制作、加密并递交。投标人应于2021年10月22日上午9:00时前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- （2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称、联系电话并加盖公章。数据电子备份响应文件（U 盘）接收截止时间：为2021年10月21日下午16：00 时前（以收件人实际签收时间为准），逾期送达的将拒绝接收。

- 递交地址：浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼），联系人：侯先生，电话：0572-2221679。逾期送达或未密封将拒绝接收。

- （3）CA 锁解密时间为开标当日投标截止时间后，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

- 八、开标时间及地点：

本次招标将于2021年10月22日上午9:00时在湖州市公共资源交易中心二楼（仁皇山片区金盖山路66号）开标。

九、发布采购公告的媒体为：

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）

十、其他事项

1 . 本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本采购文件及政采云平台的

要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投 标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册投标人，需登录浙江政府采购云平台 （http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的投标人应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7.本项目是否专门面向中小企业采购：否

十一、告知事项

1、投标人可以指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求、佩戴口罩的人员参与开标现场活动，请严格把关。

2、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施，健康信息登记表必须如实填写，不得弄虚作假，如出现隐瞒信息导致发生疫情传播事件的，将报告有关部门依法追究其责任。

3、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动；

4、请各投标人充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请各投标人提前30分钟到场，确保投标有效。

5、所有进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十二、业务咨询

1、采购人名称：湖州市南浔区中医院

联系人：宋先生

联系电话：0572-3019221

2、采购代理机构名称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

联系人：侯先生

联系电话：0572-2221679

质疑函接收人：沈先生

联系电话：0572-2221679

地址：湖州市长岛公园9号楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市南浔区财政局

联系人：孙先生

监督投诉电话：0572-3026731

地址：湖州市南浔区向阳路601号

- 第二章 采购需求

采购需求

一、总体要求：

确保建成后的新冠病毒PCR实验室能达到《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020等相关技术标准要求，具备新冠病毒检测的硬件条件。力求做到理念清晰、布局合理、设计规范、设置完善，既符合采购方实际使用需求，又符合新形势下大规模人群新冠病毒核酸检测各项工作的相关要求。

本项目利用现有高压氧仓楼改建为新冠病毒PCR实验室，施工界限包括室内全部拆改及安装工程。投标人应结合现场场地平面图，新冠病毒PCR实验室相关建设要求，招标文件中的技术要求，进行深入优化设计，提供精细、可行的设计及施工方案。★投标人中标后，还需委托具有建设行政主管部门颁发的建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质的设计单位出具全套设计施工图纸，并交由业主单位会审备案（相关费用由中标单位承担）。

场地平面图如下：

初步方案如下：

二、参照标准：

《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020

《医疗机构新冠病毒核酸检测工作手册（试行 第二版）》

《新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）》

《临床基因扩增检验实验室工作规范》卫医发[2002]8号文

《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》卫医发[2002]10号文

《临床基因扩增检验实验室设置标准》卫医发[2002]10号文附件

《基因检验实验室技术要求》国家质监检验总局SN/T 1193-2003

《洁净室及相关受控环境 - 生物污染控制》国际标准 ISO 14698

《洁净厂房设计规范》国家标准 GB 50073-2001

《洁净室施工及验收规范》建设部 JGJ 71-90

《室内空气质量标准》国家标准GB/T 1883-2002

《实验室生物安全通用要求》国家标准GB 19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》国家标准GB 50346-2004

《病原微生物实验室生物安全通用准则》行业标准 WS233-2017

《病原微生物实验室生物安全管理条例》卫生部（2004-11-12）

《低压电气施工及检收规范》国家标准GB 50254-96

《通风与空调工程施工质量验收规范》 国家标准GB50043-2002

同时参考国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）

- 三、实验区域各部装修技术要求：

总体要求

（1）PCR实验区搭建室内环境污染控制二级屏障——密闭间，其围护全部采用50mm

厚双层玻镁岩棉手工净化彩钢板，板厚δ=50mm。表面钢板厚度≥0.476mm；夹芯岩棉容重≥120kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），合理联接。双面覆塑料薄膜，壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。隔间内阴阳角需用圆弧过渡,圆弧半径≥50 mm。吊顶全部采用厚度为50mm的中空玻镁净化彩钢板，平整、无漏缝、易清洁、不发尘；所有墙与顶、地、窗对接角均采用内圆弧（阴角）或外圆弧（阳角）和工艺，室内无死角、不集尘、易清洁；50槽、门框料、窗框料、圆弧角等结构件均选用净化专用铝型材料；

（2）实验区域内地面：全部选用知名品牌的优质PVC卷材地板铺设，2.0mm厚，同质透心。无缝焊接，防渗漏、防腐蚀、易清洁、美观大方；现场的架空天井需浇筑楼板，地面下沉部分需回填。地面整体水泥砂浆找平后再做自流平找平。

室内围护屏障所设固定采光窗/观察窗均采用净化专用防冷桥钢化玻璃窗，不可开启；负压较大的室门向外侧开启，正压室门向内侧开启，走廊或主通道门向外侧开启，门上均设置有长方形观察窗。各区门均安装液压闭门器作为二级屏障以降低外环境空气或沙尘污染对室内的影响。

- （3）观察窗：玻璃观察窗为5+9A+5mm中空LOW-E玻璃观察窗，四周黑色丝印弧角修饰，窗料为喷塑铝合金。玻璃窗应具有内充惰性气体加干燥剂，密封效果好，不起雾的特点。观察窗安装完成后，玻璃应与墙板齐平符合净化不积尘要求并方便清洁的要求。

- （4）成品钢制净化密闭门：采用不小于50mm成品钢制净化密闭门，每扇门上带300*500mm中空玻璃观察窗，不锈钢一字门锁，门框采用不小于1.2mm厚优质铝合金框架型材，每扇门安装3个优质不锈钢铰链。门框底部不带门槛。缓冲间门安装互锁装置及应急开关；实验室门安装液压闭门器。

（5）净化暖通系统

通用要求：投标人提供的设备必须是未使用过的最新版本成熟机型的，运行安全、技术先进、可靠性高、节省空间、便于安装和维护、高效节能、自身自动控制性能高、耐用，品牌可靠度和信誉度好、故障率低、社会口碑好的产品。

机组及附属设备的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合国家和有关行业技术标准，需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件，交货时应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

全新风恒温恒湿洁净组合式空气处理机组及配套设备

空调全新风恒温恒湿净化组合式空调机组，机组功能段采用：新风段→初中效过滤段→直接蒸发段(带电加热)→送风机段；各部件布局合理、整齐，导线布放平整，接插件牢固。

箱体框架及面板

空调箱体外形美观大方，采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。

箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率应符合国标标准。

箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.022 w·k-1·m-1。

为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关。

为了保证机组在现场安装时底板水平度，机组底部的型钢上应设计调节平衡模块，可以微调适应地基的不平整度。

表冷器段：冷热盘管采用优质紫铜管和铝翅片以机械胀管方式结合而成，高效牢固，性能符合AHRI410标准。所有盘管出厂前均按国标要求进行耐压测试，确保不泄露。盘管应安装在有导轨的支架上，便于安装、维护时移动。

电加热段：电加热采用不锈钢翅片式或PTC电加热器，应配有高温保护开关，并具有超温报警功能。

风机段：采用知名品牌离心风机，风机需通过AMCA认证。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。

初效过滤段

1、初效过滤器采用板式过滤器。滤料材质为化纤混合无纺布滤料或其他新型材料，初效过滤器效率＞90%，初效过滤器采用铝合金框架。

2、过滤器与机组的连接处应设计成带有紧固的滑动框，不使未过滤的空气通过。

3、过滤段应有足够空间，供人员在机组内更换过滤器。

4、过滤段须配压差变送器，为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈钢管。

其他要求

（1）投标人提供的所有工厂安装的接线及轴线装置、电气导管、电动机、设备接地等电气设计须全部符合相关国家标准要求。

（2）机组内风机电机、电加热器须在机组面板处设接线盒。

（3）各功能段均应装有带蒸汽防护型罩的24V照明灯具，电源由投标人的配电箱提供。各功能段应有一个照明开关，应装于箱体内部靠近检修门的地方。开关与箱体照明灯的电线及插座的电线均由投标人敷设，并设置端子。

（6）电气照明

1、室内照明灯具采用国内优质的防尘超薄LED净化灯，在应急照明方面，采用了优质的应急净化灯，当遭遇临时停电或紧急事故断电时，部分净化灯管可迅速转入蓄电池供电，以保证每间自动开启一盏应急照明灯管，方便人员在15分钟内撤离，而平时，此应急净化灯与其它净化灯同样使用，无任何区别，省去了购买安装应急灯组的麻烦，使整个试验区内浑然一体、专业实用；走廊、功能间及缓冲间设UV灯。

2、室内电路上，均应采用达到国家标准的电气线缆，采用并联方式，主线使用4～35MM2  线缆，插座及照明使用2.5 MM2 线缆，所有线路均为暗装，并使用KBG金属线管，接头在技术夹层中采用线盒安装，杜绝施工及维修中的安全隐患。配电柜及空气开关均使用国内著名厂家的元器件，寿命长、安全可靠，风机动力配电箱与空调、照明、插座等总配电箱将分别设置，各间净化风机箱与空调可依据使用需求即可集中操控，亦可单独使用。

（7）实验污水处理

1、控柜主机外形材质：设备采用优质耐腐蚀材质，无渗漏，无需土建池体；PE内衬+外部静电电泳镀锌、碳钢喷塑外壳，防腐耐用。
  2、处理水量：≥60L/小时。
  3、处理后水质标准：实验室废水经处理后达到国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）； 
  4、处理后废水经处理后排入市政污水管网；
  5、控制模式：工业级PLC控制器+高级文本屏

系统具有自动、清洗、排空三种运行模式，功能丰富、操作简便。

6、配置波尔流量计，实时监测污水流量，屏幕上显示累计污水量；

7、精确控制加氯浓度，加氯浓度显示在屏幕上，并可以自主调节添加有效氯的浓度；确保余氯值在5-8mg/L之间。

采用高低液位，双液位检测报警系统，药量减少至低液位时，系统自动报警，提示加药。

8、配置加氯盒，数周往盒内添加一次固态颗粒氯即可，无需人工每天投加氯片。

9、采用缓释颗粒二氯异腈尿酸钠为有效氯，可杀灭100%细菌病毒，并且更稳定，大大降低氯的挥发，从而减少刺激性气味。

10、具备三相消毒包括：紫外线消毒+臭氧消毒+自动添加有效氯；紫外线消毒采用双紫外线处理工艺，紫外线灯光波254nm。臭氧与紫外线相互作用后，氧化能力比单独使用紫外线和臭氧，增强数倍，除杀灭100%的细菌病毒外，还可以分解大分子有机物。自动加氯装置，固体颗粒氯（二氯），数周添加一次；带余氯控制系统；精确控制加氯浓度，加氯浓度显示在屏幕上，并可以自主调节添加浓度；确保余氯值达到5-8mg/L。

（8）实验室设备（实验台）：

1、全钢结构柜体，配置12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，台柜表面处理严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行。

2、所有标准件喷涂后光泽度>65%，冲击强度能承受≥3.29J 的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力不 低于三级（划圈法）。

3、制造公差每标准件安装好后，外廓尺寸（长，宽，高） 的极限偏差为 2mm。柜体和门的对缝处的间隙不大于 2mm.门缝间间隙在 1-2mm 之间。

4、基材为1.0MM的宝钢、武钢、鞍钢优质冷轧钢板构造，表面用更环保的纳米陶化液清洗，表面转化膜既有一定的防绣、防腐能力，然后进行环氧树脂粉末静电喷塑处理，平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 麻点、裂痕、崩角和刃口等，颜色可根据标准色样由使用方统一选择,不允许出现露底、起泡等现象。

四、实验室家具系统技术要求

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 实验台面 | - 台面：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，★各项性能满足或高于如下要求： - 化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 - 2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。 - 3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：＞9H； - 4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%； - 5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出； - 6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化； - 7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。 - 8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出； - 9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 - ★投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件以辩真伪。 |
| 柜体 | 全钢结构 台柜表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件 在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行 所有标准件喷涂后光泽度>65%，冲 击强度能承受≥3.29J 的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力不 低于三级（划圈法）。 制造公差：每标准件安装好后，外廓尺寸（长，宽，高） 的极限偏差为 2mm。柜体和门的对缝处的间隙不大于 2mm.门缝间间隙在 1-2mm 之间。 全钢柜体：基材为1.0mm的宝钢、武钢、鞍钢优质冷轧钢板构造，表面转化膜既有一定的防绣、防腐能力，然后进行环氧树脂粉末静电喷塑处理，平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 麻点、裂痕、崩角和刃口等，颜色可根据标准色样由使用方统一选择,不允许出现露底、起泡等现象。 门板：门板20mm厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。 抽屉：20mm厚，双层结构，抽屉底部和四面抽墙应为整体一体成型结构不允许出现焊接。 合页：每片门板至少配置两只合页，门板合叶以2mm厚的SUS304不锈钢板成型合叶，采用SUS304不锈钢钉固定；旋转角度≥180°； 滑轨：三节静音滑轨，双弹簧对称设计，运行稳定。防脱复位装置。轨道可以直接推入，自动复位，运动负重≥45kg。 拉手：柜门安装128mm304不锈钢拉手，具有耐酸碱，防潮防锈功能。 |
| 感应水龙头 | 主体:加厚铜质 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 鹅颈管:可360°旋转 电源:交流、直流；具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管； 烯塑料软管，外管为聚丙烯或304#不锈钢制，保证水流不会接触到金属；具尖嘴型出水口以方便衔接软管； |
| 水槽 | 高密度PP树脂材质，耐高温、耐酸碱、耐刻划； 水槽下水连接处待PP存水弯设计，含阻水盖、提笼等； 所有水槽及杯槽需为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式； |

五、主要材料推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PVC地面 | LG、洁福、阿姆斯壮 |
| 2 | 净化彩钢板 | 黄浦、永信、协多利、金净、大赢 |
| 3 | 楼顶净化排风机 | 应达、可瑞思、应合、聚英、天翼 |
| 4 | 结构胶、硅酮耐候胶、密封胶 | 白云、道康宁、之江 |
| 5 | 全新风净化空调机组 | 天加、国祥、吉荣 |
| 6 | 高效过滤器 | 美埃、AAF、瑞之弘 |
| 7 | 成品钢制净化门 | 黄浦、永信、协多利、金净、大赢、东方 |
| 8 | 成品双层中空夹心净化窗 | 黄浦、永信、协多利、金净、大赢、东方 |
| 9 | 散流器、单层百叶 风口、门铰型百叶风口、齿轮式回、(排）风口、防雨 百叶风口 | 致忠、韦纯、显隆、瑞之弘 |
| 10 | 防火阀、多叶风量 调节阀、止风阀 | 致忠、勇士、韦纯、瑞之弘 |
| 11 | 电动密闭阀、电动 密闭调节阀 执行时间≤0.5s | 北极、皇家、卓思、智控达 |
| 12 | 橡塑保温 | 华美、福乐斯、杜肯 |
| 13 | 磷酸脱氧无缝铜管 | 上海飞轮、佛山华鸿、宏泰 |
| 14 | 塑壳断路器/小型断路器/隔离开关/双电源切换装置/交流接触器/热继电器/浪涌保护器 | ABB、施耐德、西门子 |
| 15 | 变频器 | ABB、施耐德、西门子 |
| 16 | 电线、电缆 | 万马神、永通、远东、起凡 |
| 17 | 灯具 | 飞利浦、欧司朗、松下、洁澳、久禾 |
| 18 | 电气开关、插座 86 型 | 松下、ABB、西门子、施耐德 |
| 19 | 网线 | 安普、中策、鸿雁 |
| 20 | 网络交换机 | H3C、juniper、华为、TP-LINK |
| 21 | PCR实验室压差自控系统主要元器件 | 西门子、施耐德、霍尼韦尔 |

关于推荐品牌：

1、本项目中，如用到表中所列设备或材料的，需要按表中要求提供。对“推荐品牌一览表”中已列明的材料，若供应商在采购人参考品牌或制造商之外选择品牌或制造商，需要在设备一栏表后附专门的说明或证明材料，表明其所选择的品牌或制造商与招标文件中的参考品牌同档次或更优。

2、如有部分材料虽未在本技术要求中具体参考品牌或制造商，但在项目实施过程中需要考虑与现有系统配套的，则应按采购人要求选定品牌或制造商，磋商响应报价不因此调整，供应商在编制响应文件前须踏勘了解与磋商响应报价及工程实施相关的情况。工程项目中涉及到的装修材料颜色、样式需经甲方确认方能使用，并提供样板经采购人确认。

- 4、实验室仪器设备清单列表：

| 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超净工作台 | 双人单面 | 3 | 台 |
| 生物安全柜 | 双人单面 | 8 | 台 |
| 核酸提取仪 | 96孔 | 14 | 台 |
| 实时荧光定量PCR分析仪 | 96孔 | 14 | 台 |
| 移液器 | 0.5-10ul | 22 | 支 |
| 移液器 | 10-100ul | 22 | 支 |
| 移液器 | 100-1000ul | 22 | 支 |
| 8道移液器 | / | 6 | 支 |
| 移液器架 |  | 20 | 只 |
| 冷藏冷冻一体冰箱 | 2~8度和-10~-26度 | 3 | 台 |
| 冷藏冰箱 | 2-8度 | 2 | 台 |
| 冷冻冰箱 | -20度 | 2 | 台 |
| 超低温冰箱 | -80度 | 1 | 台 |
| 高速冷冻离心机 | / | 1 | 台 |
| 普通离心机 | / | 1 | 台 |
| 高速离心机 | / | 1 | 台 |
| 恒温水浴箱 | / | 4 | 台 |
| 漩涡混匀器 | / | 6 | 台 |
| 多管旋涡混合器 | / | 10 | 台 |
| 紫外线消毒车 | / | 10 | 台 |
| 掌上离心机 | / | 15 | 台 |
| 电脑 | / | 20 | 台 |
| 高压灭菌器 | 80升 | 3 | 台 |
| 卧式高压灭菌器 | 135升 | 1 | 台 |
| UPS电源 | 30KVA | 1 | 套 |
| 板式离心机 | / | 1 | 台 |
| 壁挂式空气消毒机 | / | 4 | 台 |
| 消毒喷壶 | / | 10 | 只 |
| 熏蒸消毒机 | / | 1 | 台 |

- 实验室装修材料设备清单列表：

- 装修部分清单可按供应商投标方案自行做适当调整

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 结构部分 |  |  |  |
| 1 | 洁净板隔墙 | 50mm手工双层玻镁岩棉净化板,0.476mm厚钢板，门窗面积扣除,含配套净化铝合金型材，含中性瓷白密封胶，含安装辅料 | 460 | ㎡ |
| 2 | 墙体拆除 | 室内墙体结构拆除，含打包清运 | 1 | 项 |
| 3 | 保温净化板吊顶加钢带 | 50mm手工硫氧镁净化板,0.476mm厚钢板，含配套净化铝合金型材，含中性瓷白密封胶，含安装辅料 | 287 | ㎡ |
| 4 | 上人检修口 | 600*600mm | 3 | 套 |
| 5 | 地面回填 | 回填面积28㎡，回填深度0.4m | 1 | 项 |
| 6 | 架空楼地板浇筑 | 面积23.8㎡，钢构加固后浇筑 | 1 | 项 |
| 7 | 水泥砂浆找平 | 水泥、砂浆抹平，厚度30mm | 300 | ㎡ |
| 8 | 自流平 | 自流平找平，厚度2mm | 300 | ㎡ |
| 9 | PVC地胶板 | 2.0mm厚卷材，同质透心，含胶水 | 300 | ㎡ |
| 10 | 成品钢制净化单门 | 规格：800*2100mm单开门，门厚度50mm，带玻璃视窗 | 1 | 樘 |
| 11 | 成品钢制净化单门 | 规格：900*2100mm单开门，门厚度50mm，带玻璃视窗 | 5 | 樘 |
| 12 | 成品钢制净化子母门 | 规格：1200*2100mm单开门，门厚度50mm，带玻璃视窗 | 8 | 樘 |
| 13 | 电子互锁器 | 双门电子互锁，带紧急解除按钮 | 3 | 套 |
| 14 | 成品双层中空夹心净化窗 | 规格1500mm*1000mm，双层中空夹心 | 5 | 套 |
| 15 | 门禁 | 人脸识别 | 2 | 套 |
| 16 | 不锈钢传递窗 | 电子互锁，带单管紫外消毒灯，外径800mm*800mm*800mm | 6 | 套 |
| 17 | 上下水改造 | PPR材质，地面开槽 | 1 | 项 |
| 18 | 实验室污水处理设备 | 核酸检测实验室专用，含配套必要土建改造 | 1 | 套 |
| 二 | 暖通部分 |  |  |  |
| 1 | 楼顶净化排风机 | 室外型箱式净化排风机，风量7000CMH，全压600Pa，加板式初效，袋式中效过滤段，发泡板箱体 | 1 | 台 |
| 2 | 楼顶净化排风机 | 室外型箱式净化排风机，风量5000CMH，全压600Pa，加板式初效，袋式中效过滤段，发泡板箱体 | 1 | 台 |
| 3 | 楼顶净化排风机 | 室外型，风机一用一备，风量2000CMH，全压600Pa，加板式初效，袋式中效过滤段，发泡板箱体 | 1 | 台 |
| 4 | 排风机槽钢基座 | 槽钢焊接后刷防腐漆 | 3 | 套 |
| 5 | 防蚊虫防雨帽 | 镀锌铁皮制作，带不锈钢防虫网 | 3 | 套 |
| 6 | 软塑缓冲 | 软塑材质，隔振隔音 | 3 | 套 |
| 7 | 负压PP排风管 | PP材质风管，5mm厚，含配套直接、三通、四通，安装辅材 | 95 | m2 |
| 8 | 新风镀锌风管 | 镀锌铁皮风管，成型镀锌钢法兰，0.6mm镀锌铁皮，含配套法兰、三通、四通，安装辅材 | 170 | m2 |
| 9 | 风管保温 | 25mm厚橡塑保温 | 250 | m2 |
| 10 | 风管安装支架 | 吊筋、角钢支架、防锈防腐涂料 | 90 | kg |
| 11 | 电动调节阀 | φ250mm | 3 | 个 |
| 12 | 电动调节阀 | φ200mm | 2 | 个 |
| 13 | 电动调节阀 | φ300mm | 6 | 个 |
| 14 | 手动调节阀 | φ500mm | 2 | 个 |
| 15 | 手动调节阀 | φ300mm | 1 | 个 |
| 16 | 电动调节阀 | 350 * 300mm | 5 | 个 |
| 17 | 电动调节阀 | 300 * 200mm | 1 | 个 |
| 18 | 电动调节阀 | 350 * 200mm | 1 | 个 |
| 19 | 手动调节阀 | 350 * 300mm | 3 | 个 |
| 20 | 手动调节阀 | 200 * 300mm | 14 | 个 |
| 21 | 手动调节阀 | 350 * 200mm | 1 | 个 |
| 22 | 高效送风口 | 630*630mm高效送风口，含静压箱、高效过滤器，面板为铝板冲压焊接制作表面喷漆 | 18 | 台 |
| 23 | 可调百叶回风口 | 铝合金材质；600*300mm | 11 | 个 |
| 24 | 排风扇 | 吸顶式 | 8 | 套 |
| 25 | 墙面开孔费 | 开新风孔，开排风孔 | 1 | 项 |
| 三 | 空调机组及自控系统部分 |  |  |  |
| 1 | 全新风净化空调机组 | 机组风量≥10600m3/h，机组含新风段、初中效过滤段(G4;F8)、直接蒸发段(带电加热)、送风机段(离心)。冷量≥140Kw，电加热≥60Kw | 1 | 台 |
| 2 | 空调吊支架 |  | 1 | 套 |
| 3 | 空调减震器 |  | 10 | 套 |
| 4 | 空调铜管 | 供液铜管Ф22mm，回气铜管Ф42mm | 68 | m |
| 5 | 空调外机水泥基座 | 3800*1000*200mm，C25水泥基座 | 1 | 项 |
| 6 | 冷媒填充 | R22冷媒 | 1 | 套 |
| 7 | PCR实验室中央孔控制系统 | 知名品牌中央显示屏、控制器、拓展模块、压力传感器带显示功能 含控制柜集成及软件定制开发，新风、排风自动控制，温湿度自动控制，恒温恒湿自动控制，压力自动控制。 含配套必要元器件、通讯线缆及辅材 | 1 | 套 |
| 四 | 强弱电部分 |  |  |  |
| 1 | XL-21动力箱 | 含空开及漏保 | 1 | 套 |
| 2 | AP-01动力箱 | 含空开及漏保 | 1 | 套 |
| 3 | AL-01照明箱 | 含空开及漏保 | 1 | 套 |
| 4 | 铝合金斜边平板灯 | 1、600*300,24W 2、螺丝安装/嵌装 3、含灯具安装、接线 | 5 | 套 |
| 5 | 铝合金斜边平板灯 | 1、900*300,38W 2、螺丝安装/嵌装 3、含灯具安装、接线 | 25 | 套 |
| 6 | 铝合金斜边平板灯 | 1、1200*300,38W 2、螺丝安装/嵌装 3、含灯具安装、接线 | 24 | 套 |
| 7 | 应急照明灯 | 应急时间90分钟 | 12 | 套 |
| 8 | 消防疏散指示灯 | LED、带光源、5W以下，220V电源 | 12 | 套 |
| 9 | 紫外杀菌灯 | 含灯架、单管石英灯管，1*30W | 34 | 套 |
| 10 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 25 | 只 |
| 11 | 定时开关 | 定时时间范围0-120min | 10 | 只 |
| 12 | 86型五孔插座 | 额定电流10A/220V | 165 | 只 |
| 13 | 86型三孔插座 | 额定电流16A/220V | 5 | 只 |
| 14 | PZ-30照明盒 |  | 2 | 只 |
| 15 | 底盒 | 金属底盒，86型 | 400 | 只 |
| 16 | 电气配线 | 管内穿线，ZR-BV1.5mm² | 18 | 100m |
| 17 | 电气配线 | 管内穿线，ZR-BV2.5mm² | 26 | 100m |
| 18 | 电气配线 | 管内穿线，ZR-BV4mm² | 17 | 100m |
| 19 | 电力电缆 | ZR-YJV5*2.5mm² | 80 | m |
| 20 | 电力电缆 | ZR-YJV5*10mm² | 30 | m |
| 21 | 电力电缆 | ZR-YJV5*16mm² | 25 | m |
| 22 | 电力电缆 | ZR-YJV5*25mm² | 35 | m |
| 23 | 电力电缆 | ZR-YJV4*70+1*35mm² | 50 | m |
| 24 | 弱电系统 | 网络，含无线、有线网络，配对讲机，配电话机8套。含配套必要元器件、通讯线缆及辅材 | 1 | 套 |
| 25 | 监控系统 | 10路500万高清球型探头 含3TB存储录像机。含配套必要元器件、通讯线缆及辅材 | 1 | 套 |
| 26 | 监控显示屏 | 55英寸超薄LED显示屏 | 1 | 套 |
| 27 | 电气配管 | PC20 暗敷、壁厚大于1.5mm | 800 | m |
| 28 | 镀锌桥架 | 200*100 | 50 | m |
| 29 | 包塑软管 | 管径D20mm | 30 | m |
| 30 | 安装附件 | 电工胶布、螺丝、管卡 | 1 | 项 |
| 31 | 防水盖板 | 塑料透明 | 10 | 套 |
| 32 | PVC线槽 | 三角形PVC线槽 | 64 | m |
| 五 | 实验家具及设备部分 |  |  |  |
| 1 | 全钢更衣柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构 | 8 | 组 |
| 2 | 全钢文件柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构 | 3 | 组 |
| 3 | 洁净换鞋凳 | 304不锈钢材质 | 3 | 组 |
| 4 | 不锈钢洗手池 | 304不锈钢材质，单水槽柜，带感应水龙头 | 9 | 套 |
| 5 | 不锈钢拖把池 | 304不锈钢材质 | 5 | 套 |
| 6 | 全钢实验边台 | L*750*800,全钢结构，配置12.7mm厚防腐实芯理化板台面，框架结构，底柜单独配置 | 50 | m |
| 7 | 全钢实验柜 | 全钢结构，单柜，带活动轮 | 35 | 个 |
| 8 | 实验凳 | 实验圆凳，带升降功能，带靠背，不锈钢凳面 | 54 | 组 |
| 9 | 实验水槽柜 | 2000*750*800mm,全钢结构，配置12.7mm厚防腐实芯理化板台面，加阻水边。带PP双水槽，三口水龙头 | 1 | 组 |
| 10 | 台式洗眼器 |  | 8 | 套 |
| 11 | 组合式紧急沖淋 | 组合式，含拉手、脚踏板，配置喷淋及双口洗眼器 | 1 | m |
| 12 | 办工桌 | 1200*700*750mm，钢木材质 | 4 | 组 |
| 13 | 办公椅 | 织布座椅，带靠背，可升降 | 4 | 组 |
| 14 | 坐便器 | 陶瓷优质 | 1 | 套 |
| 15 | 小便池 | 陶瓷优质 | 1 | 套 |
| 16 | 整体淋浴房 | 整体式安装，带LED灯，暖风机，不锈钢置物架，折叠凳 | 1 | 套 |
| 17 | 热水器 | 80升 | 1 | 套 |
| 18 | 检修梯 | 铝合金材质 | 1 | 套 |
| 19 | 紧急报警器 |  | 1 | 套 |

- 六、实验室设备技术要求：

- （1）超净工作台：

- 1.过滤效率≥99.99%

- 2.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min

- 3.有医疗器械注册证

- （2）生物安全柜：

- 1.产品安全性菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性菌落数≤2CFU/次

- ★2.送、排风过滤器均采用HEPA高效过滤网，过滤效率≥99.99%

- 3.有医疗器械注册证

- （3）冷冻离心机：

- 1.转速≥18000rpm

- 2.相对离心力≥23500xg

- 3.温度设置范围-20℃-40℃

- (4)漩涡混匀器：

- 1.无需手扶

- 2.可同时放置1.5mlEP管≥20支

- (5)多管旋涡混合器

- ★1.可同时混匀病毒采样管≥50支

- (6）UPS电源

- 1.采用工频在线UPS电源

- ★2.UPS主机的节能、抗震应获得等第三方权威机构出具的认证和报告。

(7)96孔核酸提取仪：

★1.因场地尺寸所限，尺寸长≤780mm

★2.提取时间≤15min

3.磁珠回收率≥99%

4.仪器具有不插磁套提醒功能以避免磁棒污染

★5.仪器温控范围可达4-120度，提取完成后自动储存核酸在4度避免核酸降解

6.具备循环风路、HEPA过滤系统和紫外消毒三重防护用以有效避免因气溶胶污染造成的假阳性

▲7.提取仪厂家必须提供原厂配套提取试剂注册证以满足浙江省临检中心对提取仪和提取试剂必须同品牌的要求

（8）96孔实时荧光定量PCR分析仪：

1.检测通道≥4通道

- 2.激发波长包含470nm/530nm/630nm/580nm

- 3.荧光检测波长包含510nm/565nm/665nm/620nm

- 4.可检测的荧光染料包含SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3  、CY5 、TEXRD

- 5.控温范围：4℃—99℃

- ★6.升降温速率：≥4.0℃/S

- 7.孔间温度均匀性≤±0.1℃

- 8.重复性CV≤1.0%

- 9.激发光源：大功率LED光源免维护

- 10.检测灵敏度：可检测单拷贝基因

- ★11.有双模块反应功能，可同时运行两套扩增程序

- ★12.扩增仪品牌优先选择浙江省集采入围试剂品牌的适用机型。

七、设备（材料）要求

1、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

八、安装及调试、验收

1、投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

九、技术培训

1、投标人必须在实际交货并验收完成后免费为采购方的技术人员提供培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、设备的培训地点为采购人指定的场地，投标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

3、投标人提供的负责培训的人员应具备同类设备服务经验。

4、技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

十、工期、供货期及付款方式

工期及供货期：30个工作日内日完成供货及施工。

地点：采购单位指定。

付款方式及条件：合同签订后支付合同价款的30%，项目完工、设备到场安装调试完成后支付至合同价款的80%，项目验收合格后支付剩余合同价款。

注：

- 1：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

- 2：采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

十一、售后

1．自仪器验收合格之日起，中标人向采购人提供:设备与施工均不少于2年免费质保期。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由中标人负担。由供应商或生产商负责（有约定的除外）免费到现场安装调试，定期维护。

2．卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，要求售后服务派人到现场解决问题，对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

十二、服务要求

1、 投标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

2 、投标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理。

本项目为交钥匙项目，以上报价包含所有费用，如有漏项，供应商应在投标文件中自行添加并做相应说明。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目采购代理服务费按人民币33000元计取。由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付完成。请各投标人报价时综合考虑在报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：采购预算人民币680万元 |
| 6 | 投标文件组成：1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（U盘），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 2、是否需要提及纸质版投标文件：否，但中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式两份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 7 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：湖州市长岛公园9号楼（侯先生收），联系电话：0572-2221679拒绝到付） |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未 提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功， 则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年10月22日上午9:00整； |
| 10 | 开标时间：2021年10月22日上午9:00整，逾期作自动放弃； 地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼） |
| 11 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 12 | 中标公告：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，公告于： 浙江省政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/） |
| 13 | 中标通知书：在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取：履约保证金为合同价的2%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金一次性退还。 |
| 16 | 采购资金来源：财政预算 |
| 17 | 付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，项目完工、设备到场安装调试完成后支付至合同价款的80%，项目验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指湖州市南浔区中医院。

2.“投标人”系指提交投标文件的单位或个人。

3.“采购代理机构”系指浙江天钫工程管理咨询有限公司。

4. “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

2.本项目采购代理服务费按33000元计取，由中标人全额支付，投标人应自行考虑列入投标报价。

（五）联合体投标

本项目接受联合体投标，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由1家具备施工资质和1家具备医疗器械生产或经营许可的企业组成联合体投标，且必须以具备医疗器械生产或经营许可的企业为联合体牵头人。

（六）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

（七）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 本次采购采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有报名的投标人都符合投标人资格要求。

- （八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

5.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取（依法获取指：依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.4采购代理机构不得拒收质疑人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

5.5投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

5.6质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

5.7采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.8质疑函模板参照浙江政府采购网下载专区下载。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法和细则

5.采购合同范本

6.相关文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件的形式

（1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求制

作、加密并递交，投标人电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

（2）备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

2.投标文件的效力

整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功， 则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，电子投标文件中所加盖公章部分须加盖公章或采用CA签章。

1、资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购文件中对供应商的特定要求的有关资格证明文件：

1）投标声明书(格式见附件，含重大违法记录声明，联合体投标的，联合体双方均需提供)；

2）联合体磋商协议书（联合体投标的须提供）；

3）信用承诺书（格式见附件，联合体投标的，联合体双方均需提供)；

4）提供自磋商公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）。（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

5)法定代表人身份证明书(格式见附件)（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

6）提供法定代表人授权委托书(格式见附件)、授权代理人有效身份证明（复印件）以及授权代理人个人社保缴纳证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

7）提供有效的《营业执照》复印件并加盖供应商公章；（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

8）提供最近3个月中任意1个月有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明），（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

9）提供最近3个月中任意1个月有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明），（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

10）企业资质证书复印件并加盖供应商公章（浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】）；

11）安全生产许可证复印件并加盖供应商公章；

12）项目负责人注册建造师证书及B证复印件并加盖供应商公章（浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案)；

13）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（包含二类医疗器械经营备案及三类医疗器械许可证）复印件并加盖供应商公章；

14）供应商其他需要说明的资料。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

2、投标人的技术、商务、资信及其他文件包括但不限于以下内容：

1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

2）对“招标文件第二部分采购需求”满足程度：商务技术偏离表；

3）系统深化设计及优化方案

4）货物（设备）配置清单（不得体现报价）；

5）确保供货的组织措施；

6）确保货物安装、调试、验收的方案；

7）售后服务承诺（售后服务方案、增值服务、质保期说明、技术服务与培训等）；

8）企业认证；

9）同类业绩；

0）供应商认为需要的其他商务资信文件或说明（如有）。

3、投标人的报价文件包括但不限于以下内容：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表；

4）招标代理服务费承诺函；

5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第六章）

6）投标人认为需要的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或其授权代理人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1. 所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物费、运输费、安装费、人工费、保险费、调试费、培训费、税费等一切费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

6、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

7、投标人对采购文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

8、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，不得随意更改序号、名称、单位、数量。

投标人对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

不缴纳。

- （六）投标文件的签署和份数

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 1.投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，视投标人的责任。

- 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 3.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 4.投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 5.其他：投标文件需按采购文件要求的格式填写并签字（或盖章）。

- 6.投标文件的形式：见《前附表》；

- （1）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- （2）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 7.投标文件的份数：见《前附表》。

- 8.投标文件的上传和递交：见《前附表》。

- 9.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、

修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应

截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2. 投标人如需递交“备份投标文件”，应在投标截止时间前将“备份投标文件”递交至：浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼1214），联系人：侯先生，电话：0572-2221679。

“备份投标文件”的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的，由此造成“备份投标文件”被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- ▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查、资格审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资质条件不符合招标文件要求的；

（2）自招标公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人有效身份证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二） 开标程序：

1.代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由投标人将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；主持人将宣告资格审查不通过的投标人名称及理由；

3. 开启资格审查通过的投标人的技术、商务、资信及其他文件，进入符合性审查，技术、商务、资信及其他文件评审；先通过系统公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

4. 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过系统公布开标记录表（所有投标人的报价），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5.报价部分符合性审查及评分结束后，由系统公布无效投标的投标人名单、投标 无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

6. 评审结束后，通过系统公布中标候选投标人名单，由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

7.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共5人组成（其中采购人代表不超过总人数的 1/3）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员依法对投标人的资格先进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理 。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1、采购人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2、采购人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

3、采购人原则上应当确定第一中标候选人为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。当第二中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第三中标候选人为中标人。当第三中标候选人仍因上述原因不能履行合同时，应当重新采购。

4、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名中标候选人为中标人。

6、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

（二）中标通知书

1、确定中标人后，采购采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

2、中标通知书为双方签订合同的依据。

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）重新采购

1、在采购中，出现下列情形之一的，将重新采购：

（1）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时；经评审，当有效标不足3家，缺乏竞争时。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算控制价，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、由于采购人原因中止采购或未能在规定延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知书。

3、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

( 1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

( 2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

( 3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

( 4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

( 5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 七、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格, 采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

第四章  评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分30分，技术、商务、资信分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分、商务、资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（格式见附件）；注：本项目采购标的对应的中小企业划分行业标准所属行业为：工业、建筑行业。

2、根据规定，在政府采购活动中，监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策（格式见附件）；

3、根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（格式见附件））。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

评标委员会在评审时发现投标人得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为投标人报价明显高于或低于市场平均价的将作为无效投标处理；

（2）技术、商务、资信及其他分（70分）

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件:

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | - 59分 |
| 1 | 系统深化设计及优化方案 | 深化方案内容的完整性、符合性、设计合理性，提供科学合理的PCR实验室各专业深化图纸，由评委酌情给分: - 提供合理优化的PCR实验室平面布局图，0-8分， - 2、提供合理优化的PCR实验室暖通送风系统图，0-8分。 - 3、提供合理优化的PCR实验室暖通排风系统图，0-8分。 - 4、提供合理优化的PCR实验室电路布局及系统图，0-6分。 - 以上方案不提供不得分。 | - 0-30分 |
| 2 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | - 响应招标文件要求的货物技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分；参数低于招标文件要求（非实质性偏离）的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的每项扣1分，标记“★”的每项扣2分，扣完为止。 | 0-18分 |
| 3 | 所投产品配置选型情况 | - 评标委员会根据投标人所投产品选型、配置兼容合理性、稳定性先进性等（0-5分）进行评分，有欠缺的每项扣1-2分，扣完为止，未提供配置清单情况的不得分。 | - 0-5分 |
| 4 | 确保供货的组织措施 | - 评标委员会根据投标人提供的供货组织措施内容进行综合评分（0-3分），组织措施全面合理有效的得2.5-3分，基本满足要求的得1.5-2分，有欠缺的最多得1分，未提供的不得分。 | - 0-3分 |
| 5 | 确保货物安装、调试、验收的方案 | - 评标委员会根据投标人提供的确保货物安装、调试、验收的方案进行综合评分（0-3分），方案全面合理有效的得3分，基本满足要求的得2分，有欠缺的最多得1分。 | 0-3分 |
| 二 | 商务及资信分 |  | 11分 |
| 6 | 售后服务承诺 | - 1.售后服务方案（应含服务团队配置、维修响应、维护计划、质保说明等内容）全面周到得3分，基本可行的2分，售后服务不全面或优惠不明显的最多得1分。 - 2.质保期满足招标文件的不得分，每增加半年的加1分，最多得2分。 | 0-5分 |
| 7 | 权威认证 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份证明材料得1分，最高得3分（联合体投标的由联合体一方提供即可）。 - 以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖供应商公章。 | 0-3分 |
| 8 | 企业业绩 | - 根据投标人签订合同时间为2019年1月1日至今同类业绩合同（施工或设备采购均可）进行评定：每提供一个同类项目合同得1分，最多得3分。 - 提供合同复印件加盖公章。 | 0-3分 |

第五章 合同主要条款

（仅供参考，以正式合同为准）

财政审批编号:                             采购文件编号:

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

1.甲、乙双方根据湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目的公开招标结果，在平等、自愿、协商一致的基础上，签署本合同。

2.合同项目与内容

湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目

3.工期、交货期及交货地点

工期及交货期：

交货地点：按甲方要求。

4.签署合同的要求

4.1、乙方必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与甲方签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和乙方的投标文件作实质性修改；

4.3、甲方不得向乙方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与乙方私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本2份送本项目招标代理机构。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

乙方保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。乙方应保证甲方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.付款方式

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如下付款方式：

付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，项目完工、设备到场安装调试完成后支付至合同价款的80%，项目验收合格后支付剩余合同价款。

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

乙方应负责安排甲方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由乙方提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由乙方承担；

11.履约保证及后续服务

履约保证金为合同价的2%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；乙方应根据甲方要求汇入甲方指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金一次性退还。

甲方单位名称：湖州市南浔区中医院；

开户行：

账号：

统一社会信用代码：

地址、电话：

12.违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方不按约定提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4如乙方提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在甲方发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则甲方有权单方终止本合同的履行，并要求乙方承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由乙方提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到甲方的书面同意后，乙方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。甲方有绝对权力阻止分包。虽然甲方之前未有阻止分包，甲方仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻乙方承担的责任，乙方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在乙方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式四份，乙方、甲方各执一份；区财政局、采购代理机构各一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定（或授权）代表人：                     法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日                    签字日期：   年  月  日

第六章  投标文件格式

（仅提供通用格式）

（一）资格证明文件封面格式：

湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标声明书

致：           （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年    月    日

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书（非联合体投标用）

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工(提供个人在本单位缴纳社保的证明)          （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加        项目的投标活动。被授权代理人在响应、投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （电子签章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书（联合体投标用）

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我联合体的合法代理人，全权代表我联合体参加                     湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目的投标活动。被授权代理人在被授权代理人在响应、投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

联合体牵头人：                          （电子签章）

联合体牵头人法定代表人：             （签字或盖章）

联合体成员单位：                        （电子签章）

联合体成员单位法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：被授权人社保缴费证明（加盖社保机构章）

## 联合体协议书（联合体投标用）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加       （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
　1．          （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
　2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。投标担保和履约担保均以联合体牵头人名义提交。
　3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。
　5．联合体各方不得作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕自动失效。
　7．本协议书正本一式     份，联合体成员和发包人各执一份。

牵头人名称：           （盖单位章）  成员名称：          （盖单位章）

法定代表人：        （签字或盖章）  法定代表人：       （签字或盖章）

自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

信用承诺书

（投标人）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

技术、商务、资信及其他文件封面格式：

湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表”放在技术、商务、资信及其他文件首页。投标人应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

产品的技术指标、参数及整体性能

附表1：产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

附表2：技术性能偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人盖章：

日期：     年  月   日

商务响应表

单位全称（公章）：                            项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |

注：本表格不填写视同完全响应招标文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

企业业绩一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

报价文件封面格式：

湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标函

致：                （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：      ），签字代表______________（全名）经正式授权并代表投标人______________（投标人名称）提交资格、技术、商务、资信及其他文件和报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 60天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                   日期:_____年___月___日

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 湖州市南浔区中医院南浔区大规模核酸检测PCR实验室设备加施工项目 |
| 投标报 （人民币） | 大写： 小写： （元） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包括项目实施所需的一切费用。

法定代表人或其授权委托人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、表式可按实际报价内容进行修改，但实质性内容不可缺失，实质性内容填写不齐全的投标无效。

▲2、未提供本表的投标无效。

3、请投标人如实填报本表内容。

投标人全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020] 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企可不填报。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企图）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位、监狱企业的证明；

（二）监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库

[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 	(项目名称：	  ) (项目编号:   	)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) : 日期:	年	月	日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                     年    月    日

附件：15

招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日