湖州市乡镇空气站建设项目招标文件

招标文件编号：HZGZ2017-132

财政审批编号:湖财采确临[2017]2799号

采购人：湖州市环境保护局

集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心（盖章）

日期：2017年 9月27日

目         录

招标公告········································3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	12

五、开标	13

六、评标	15

七、合同的授予	18

第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求	21

第三章  合同主要条款··················30

第四章  投标文件的格式	42

第五章  评标办法及标准	66

湖州市乡镇空气站建设项目采购项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州市环境保护局的委托，就湖州市乡镇空气站建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:HZGZ2017-132

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

湖州市乡镇空气站建设项目 (财政审批编号：湖财采确临[2017]2799号，采购预算人民币2133万元)

本项目采购主要包括监测设备及设备集成。内容和数量如下：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 台 | 45 | 详见招标需求 | - 每个乡镇空气站包含PM2.5分析仪、O3分析仪、数据采集传输系统、室外机箱（含空调）、系统集成、气象六参数、视频系统、触摸展示一体机； - 本次项目德清县13个站点、安吉县14个站点、南浔区10个站点、吴兴区6个站点、开发区1个站点、市区仁皇山街道1个站点等45个街道空气自动监测站； - PM2.5分析仪、O3分析仪、气象六参数允许使用进口设备 |
| 2 | O3分析仪 | 台 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 3 | 数据采集传输系统 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 4 | 室外机箱（含空调） | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 5 | 系统集成 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 6 | 气象六参数 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 7 | 视频系统 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 8 | 触摸展示一体机 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 9 | 系统平台（含服务器） | 套 | 1 | 详见招标需求 | 4、市环保局 |
| 10 | APP软件 | 套 | 1 | 详见招标需求 |  |

三、投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

（二）投标保证金人民币200000元整已提交。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2017年9月27日至2017年10月13日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-12:00

下午：13:00-16:00

地点：湖州市民服务中心1号楼3楼政府采购窗口（金盖山路66号）。

标书售价(元)：免工本费

五、投标截止时间：2017年10月19日　14:00

六、投标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市民服务中心2号楼2楼，金盖山路66号，详见2楼休息区公告栏）

七、开标时间：2017年10月19日　14:00

八、开标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市民服务中心2号楼2楼，金盖山路66号，详见2楼休息区公告栏）

九、投标保证金：

投标保证金：人民币200000元整

交付方式:汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州经济开发区支行

银行账号：33001649135050001649

十、其他事项：

（一）报名及认购招标文件时请携带以下证件资料（其中复印件均须加盖公章）：

1、有效的营业执照、税务登记证及社会保险登记证明；或“三证合一”营业执照及社会保险登记证明；或“五证合一”的营业执照。（原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、投标保证金人民币200000元整；

5、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

6、投标人名称、地址、联系人、联系电话。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）如需要招标文件电子文档的，请自行在浙江政府采购网或者湖州市公共资源交易信息网下载；招标文件发售截止时间后至投标截止时间日前二天(即2017年10月17日16:30前)允许潜在供应商前来认购招标文件。

（四）投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2017年10月13日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

（五）窗口联系人：范女士       电话（传真）：0572-2220022

（六）采购单位联系人：韦先生  电话：0572-2668511

（七）本次招标有关信息刊登在

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：湖州市民服务中心2号楼2楼（金盖山路66号）

联系人：吴先生

联系电话：0572-2220019

传真：0572-2220061

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2017年9月27日

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市乡镇空气站建设项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2017-132 财政审批编号：湖财采确临[2017]2799号 |
| 3 | 招标内容 | 湖州市乡镇空气站建设项目 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 供货期限 | 合同签订后30个工作日内供货并安装调试完毕 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金人民币200000元整 |
| 7 | 投标答疑时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在2017年10月13日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份 副本4份 |
| 9 | 投标文件提交 截止时间 | 2017年10月19日14：00 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 本项目开标地点 |
| 11 | 开标时间 （投标截止时间） | 2017年10月19日14：00 |
| 12 | 开标地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市民服务中心2号楼2楼，金盖山路66号，详见2楼休息区公告栏） |
| 13 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 14 | 签订合同方式与时间 | 中标通知书发出后7天，由市环保局、德清县环保局、安吉县环保局、吴兴区6个乡镇、南浔区环保局、开发区环保局分别与中标商签订相应的货物采购合同。 |
| 15 | 质量保证期 | 所有硬件设备提供至少两年及以上原厂商免费质保服务；所有软件至少提供两年以上免费服务。 |
| 16 | 履约保证金 | 按中标合同金额的10%计收 |
| 17 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第五章 |
| 18 | 采购人 | 采购人：湖州市环境保护局 联系人 ：韦先生 电话：0572-2668511 |
| 19 | 招标采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 本招标文件的解释权属招标采购单位 |  |  |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

- 采购预算：人民币2133万元。

- 资金来源：采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式 ：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

5.2投标保证金人民币200000元整已提交。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标项目内容、数量、规格和技术要求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标采购单位和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在2017年10月13日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标采购单位就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分组成（以下要求提供的复印件均需加盖投标人公章）。

11.1商务部分主要包括下列内容：

11.1.1资格证明文件(含各类证书证明，须分列)

11.1.1.1有效的营业执照、税务登记证及社会保险登记证明；或“三证合一”营业执照及社会保险登记证明；或“五证合一”的营业执照。（复印件）；

11.1.1.2有效的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件；法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件），为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

11.1.1.3投标保证金人民币200000元整（收据复印件）

11.1.2企业荣誉与业绩（附表一）；

11.1.3投标人认证证书及投标产品入围相关清单情况

11.1.3.1所投标产品企业质量、环保管理及“3C”等认证证书（如有,复印件一份）；

11.1.3.2提供投标产品由财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的有效证明文书（如有,复印件一份）；

11.1.3.3提供投标产品由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书（如有,复印件一份）；

11.1.4供货期；

11.1.5售后服务承诺；

11.1.5.1质量保证期；

11.1.5.2售后服务网点；

11.1.5.3操作培训；

11.1.5.4维修响应时间；

11.1.5.5质保期后使用服务承诺；

11.1.5.6质保期后服务维修承诺；

11.1.5.7建设性承诺；

11.1.6商务条款偏离表（附表二）；

11.1.7企业信誉

11.1.7.1企业信用等级证书（如有）

11.1.7.2供应商市场行为信誉情况承诺书（供应商市场行为信誉情况承诺书原件）；

11.1.8政策分相关证明资料；

11.1.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容；

11.2技术部分主要包括下列内容：

11.2.1投标项目实施方案；

11.2.2投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（附表三）；

11.2.3投标货物(设备)技术指标参数偏离表（附表四）；

11.2.4投标货物技术规范和技术要求响应情况；

11.2.5投标项目实施人员一览表（附表五）；

11.2.6供采购人选购的货物备品备件一览表（附表六）；

11.2.7投标货物（设备）组成清单（附表七）；

11.2.8技术资料、彩本（页）等（如有）;

11.2.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容;

11.3价格部分主要包括下列内容：

11.3.1投标函（附表八）;

11.3.2开标一览表（报价表）（附表九）;

11.3.3投标项目报价明细表（附表十）;

11.3.4随机备品备件一览表（附表十一）;

11.4其他部分：投标人认为要说明的其他内容。

12.投标报价

12.1投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

12.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

12.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

12.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

12.5招标采购单位不接受备选方案。

12.6投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第13项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 投标保证金

14.1投标人应提交投标保证金，以网上银行、银行转账形式交纳，投标保证金是投标文件的组成部分，对于未按要求提交的视为不响应招标予以拒绝；

14.2集中采购机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金（不计利息），在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金（不计利息）；

14.3投标保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，集中采购机构将在湖州市公共资源交易信息网上发布退还投标保证金的公告，投标人根据投标时交纳的投标保证金数额开具收据（注明项目编号及项目名称、开户银行及账号），集中采购机构在收到此收据后将通过网上银行退还至原投标人帐户。

14.4投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

14.4.2投标人无故未参加开标会议的；

14.4.3中标供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；

14.4.4将中标项目非法转包违法分包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

14.4.5拒绝依法履行合同义务的；

14.4.6法律法规规定的其他情形。

15.投标文件的形式和签署

15.1投标人须按价格部分、商务部分、技术部分和其他部分编制投标文件。其中价格部分的投标文件必须单独密封，装订成册，一式五份，其中正本一份，副本四份。商务部分、技术部分和其他部分的投标文件（不得体现价格内容），须另行密封装订成册，一式五份，其中正本一份，副本四份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2、投标文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷或用不褪色的墨水填写、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号（页码）纵向装订成册（不得活页装订），伴有目录及封面。

15.3投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

15.4投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件有权签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标人在投标文件包封上应标明“投标文件技术标、投标文件商务正本（副本）”或“投标文件价格部分正本（副本）”,同时注明项目名称、标项序号、招标文件编号、投标人名称并加盖投标人公章。

16.2如果投标文件未按上述要求密封和加写标记，招标采购单位有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人；

16.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标采购单位概不负责。

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1招标采购单位收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间；

17.2招标采购单位可通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止时间均应以延长后新的截止时间为准；

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达开标地点。招标采购单位收到投标文件后，应当签收，并向投标人出具签收单，签收单须由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

17.4投标人的修改书和撤回通知应在规定的截止时间前按规定的时间、方式、地点送达。

18.迟交的投标文件

招标采购单位将不予接受在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

19.2投标人在投标截止时间之后，不得修改投标文件；

19.3在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标

20.开标

20.1招标采购单位将于本须知《前附表》第11、12项规定的时间和地点举行开标会，所有投标人均应准时参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议；

20.2开标会由集中采购机构主持；

20.3投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然后由投标人代表检查投标文件的密封情况、经确认无误后，首先由评标委员会就各投标文件的商务部分、技术部分和其他部分进行评定；

投标文件商务部分、技术部分和其他部分评定后由唱读人当众拆封报价部分的投标文件，宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他内容。未要求宣读的投标价格（价格折扣）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读内容和纪录结果当场进行校核和签字确认。

20.4投标文件有下列情况之一者, 按照无效投标处理：

20.4.1投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

20.4.2未按招标文件规定交纳投标保证金的；

20.4.3未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

20.4.4不具备招标文件中规定的资格条件的；

20.4.5投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

20.4.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

20.4.7投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

20.4.8投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

20.4.9投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

20.4.10投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

20.4.11投标文件中没有提供《供应商市场行为信誉情况承诺书》的；

20.4.12投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

20.4.13投标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

20.4.14开标时投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

20.4.15投标品牌与报名品牌不一致的；

20.4.16超出经营范围投标的；

20.4.17提供不真实资料的；

20.4.18不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

20.4.19投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

20.4.20二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

20.4.21未满足招标文件★条款的；

20.4.22未提供有效的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件的；

20.4.23法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的初审鉴定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.1.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。集中采购机构在收到评标报告后五个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内须依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同的授予

29.授予合同的依据

29.1招标采购单位签发的中标通知书；

29.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

29.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

29.4《中华人民共和国合同法》的规定。

30.签署合同的要求

30.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

30.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

30.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

30.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

31.中标通知书

31.1确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受,领取中标通知书前须完成以下事项：

31.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

31 .1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

31.1.3提供有效的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，如存在行贿犯罪记录的，取消中标资格；

31.1.4 向集中采购机构提交履约保证金；

31.2中标通知书为双方签订合同的依据；

31.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

32.履约保证金

32.1中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第15项的规定，以网上银行、银行转账形式向集中采购机构提交履约保证金；

32.2为取得履约保证金所需的费用，由中标供应商自行负责。

32.3履约保证金退还方式：在中标人符合履约保证金退还条件后，中标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据及《履约保证金退还联系单》（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），本分中心在收到此收据后将通过网上银行退还至原中标人帐户。

33.合同签订

33.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

33.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

33.3 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，给招标采购单位造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

33.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予排序在中标供应商之后的第一位中标候选供应商。

# 第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求

- 一、项目名称：

- 湖州市乡镇空气站建设项目

- 二、项目需求：

（一）项目概述

随着湖州市工业的快速发展，为科学、全面的监控湖州市乡镇环境空气质量，根据2017年湖州市治气工作要求，湖州市乡镇、街道建设并运行空气自动监测设施，设施包括PM2.5、O3、气象六参数、视频、触摸展示一体机等监控系统，对PM2.5和臭氧进行自动监测。德清县、安吉县、南浔区、吴兴区、开发区全权委托湖州市环境保护局进行统一招投标。

为完成湖委办〔2017〕12号文件要求，拟在当前自动监测空气站系统的基础上进一步建设：1.德清县13个站点、2.安吉县14个站点、3.南浔区10个站点、4.吴兴区6个站点、5.开发区1个站点、6.市区仁皇山街道1个站点等45个街道空气自动监测站。

总体要求

（1）★仪器性能稳定，操作简单、维护量少，可无人看守运行。

（2）中标方负责所有货物的运输、装卸、安装、调试及培训，所有相关费用应包含在投标总价中。

（3）必须能够或承诺提供长期及时的技术服务和备品备件供应。

（4）投标人须在投标书中阐述该项目的实施方案，其内容包括交货计划，设备安装调试方案，验收计划，培训计划等各项内容。

（5）投标人如有技术偏离，须填写技术响应表。

（6）所有监测设备应为生产厂家生产的原装、标配产品。

（7）如果本技术需求有不明确或不详尽之处，应以系统整体建设和运行为原则。

二、采购内容及数量

本项目采购主要包括监测设备及设备集成。内容和数量如下：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 台 | 45 | 详见招标需求 | 1、每个乡镇空气站包含PM2.5分析仪、O3分析仪、数据采集传输系统、室外机箱（含空调）、系统集成、气象六参数、视频系统、触摸展示一体机； 2、本次项目德清县13个站点、安吉县14个站点、南浔区10个站点、吴兴区6个站点、开发区1个站点、市区仁皇山街道1个站点等45个街道空气自动监测站； 3、PM2.5分析仪、O3分析仪、气象六参数允许使用进口设备 |
| 2 | O3分析仪 | 台 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 3 | 数据采集传输系统 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 4 | 室外机箱（含空调） | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 5 | 系统集成 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 6 | 气象六参数 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 7 | 视频系统 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 8 | 触摸展示一体机 | 套 | 45 | 详见招标需求 |  |
| 9 | 系统平台（含服务器） | 套 | 1 | 详见招标需求 | 4、市环保局 |
| 10 | APP软件 | 套 | 1 | 详见招标需求 |  |

三、设备详细技术参数

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 1. 工作要求：测量环境空气中PM2.5的质量浓度。 2. 主要技术指标要求： - ★测量方法：连续地实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术，可拓展为β射线吸收和光散射双检测技术。 - ★属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品； - ▲通过美国EPA PM2.5联邦等效方法认证或国际权威认证； - ▲采样头：采用美国EPA认可的PM10采样头和 PM2.5切割器； - ▲智能加热系统：获得美国EPA认可，配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度； - 干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰； - 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程； - ★最低检测限：0.5ug/m3； - ★测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3； - 准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）； - 采样流量： 16.67升/分钟； - 流量精度：±2%测量值； - 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14； - ▲仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时； - 数据输出频率：1秒； - 分辨率：0.2 ug/m3 - ▲实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况； - 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据； - 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出； - ★可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作。 3. 主要配置要求： - 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。 - 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。 - 提供仪器说明书或操作手册。 4. 投标人在签订合同后7个工作日内，提供原厂商授权书。 | 套 | 45 |  |
| 2 | O3分析仪 | 1. 工作要求：测量环境空气中的臭氧浓度。 2. 主要技术指标要求： - ★测量方法：紫外吸收光度法；对称型双光池设计。 - ★属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品； - ▲通过美国EPA方法认证和国际权威认证； - 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档； - ▲零点噪声：<0.25ppb(RMS)； - ▲最低检测限：0.5ppb； - ▲测量精度：±1.0ppb； - 线性：±1%满度值； - 零点飘移：<1.0ppb/24h； - 跨度飘移：±1%满度值/24h； - 响应时间：<20s/(0-95%)； - 零跨阀：外置，可满足自动校准； - 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口； - 运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能； - 电源电压：220±10%VAC/50Hz。 3. 主要配置要求： - 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。 - 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。 - 提供仪器说明书或操作手册。 4. 投标人在签订合同后7个工作日内，提供原厂商授权书。 | 套 | 45 |  |
| 3 | 数据采集传输系统 | 1.工作要求：用于子站内所有分析仪器的工作控制、数据采集、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足系统子站的数据采集、控制、通讯等全部要求。 2.主要技术指标要求 - 提供每个子站一套1套采集、处理、存储及传输所需的数据采集； - 数据采集器要求能储存1 年以上的小时平均值数据，同时保存相应时期发生的有关校准、事件记录； - 数据采集器要求能正确显示分析仪测定的数据； - 数据采集器要求能对每非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作标志； - 数据采集器显示的监测数据对应的监测时间应与分析仪显示的时间一致； - 操作系统：Windows XP、Windows 7等； - 网络通讯：支持PSDN，ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式； - 系统稳定性：系统稳定和安全； - 数据上传：及时（定时）的将监测数据主动上传所有相关县区环保局、湖州市环保局等系统平台。 | 套 | 45 |  |
| 4 | 室外机箱（含空调） | 1.工作要求：监测站点室外机箱； 2.主要技术指标要求 - 根据子站仪器的配置，提供系统集成所需机柜，保证集成整体协调、美观、一致。 - 采用可易于搬运与安装的小型户外柜安装。 - ▲机箱满足IP65或以上防护等级，适合长时露天放置； - ▲ 机柜采用轻型铝合金柜体，有效减轻机柜重量，经久耐用。 - ▲机柜表面采用进口隔热涂层，可有效阻挡太阳热能的传导及累积。 - 机箱内置满足24小时连续运行的空调以调节机箱内部温度。 | 套 | 45 |  |
| 5 | 系统集成 | 1.工作要求：监测站点的系统集成； 2.主要技术指标要求 - 完成监测子站现场端监测设备系统集成； 2.2提供或更换集成所需的辅助材料及设备； 2.3仪器气路管道以及电缆线归入线槽，并做好标识。 | 套 | 45 |  |
| 6 | 气象六参数 | 1. 工作要求：监测气象条件。 2. 主要技术指标要求： 2.1风速： 量程：0-60m/S 响应时间：250ms 准确度：0-35m/s ±0.3%； 35m/s—60m/s ±5% 输出单位：m/s，km/h 2.2 风向： 超声波式 方位角：0--360º 响应时间：250ms 准确度：±3 º 输出分辨率与单位：1 º 2.3 气温：温度传感器 量程：零下 30℃ - 零上60 °C 准确度：±0.3 °C 分辨率：0.1 °C 2.4 相对湿度： 量程：0 - 100 %RH 准确度：±3 %RH within 0 - 90 %RH ；±5 %RH within 90 - 100 %RH 分辨率：0.1 %RH 2.5 大气压： 量程：600 - 1100 hPa 准确度：零下30℃– 零上60 °C 时为 ±1 hPa 分辨率：0.1 hPa 2.6 降雨量： 准确度：5% 分辨率：0.01 mm | 套 | 45 |  |
| 7 | 视频系统 | 1. 基本配置要求：摄像头、NVR录像机 2. 主要技术指标要求： 摄像头要求： 2.1像素：200万5寸红外； 2.2分辩率：1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离； 2.3焦距：4.7-94mm, 20倍光学； 2.4支持报警：支持音频、报警； 2.5降噪：支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪； 2.6控制速度：水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°； 2.7拍照功能：H.265/H.264/MJPEG； 2.8存储功能：最大支持128GB Micro SD卡； 2.9电源：AC24V，30W max； 2.10防护等级： IP66； 2.11工作温度：-30℃-65℃。 网络数字高清视频监控录像机NVR要求 硬盘大小：2TB 处理器：嵌入式处理器 最大支持数：4路H.265、H.264混合接入 速度：/40M接入/40M存储/80M转发 接口：1盘位/1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码/1个千兆网口/2个USB2.0/Smart 2.0/ANR/ 其他功能：智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 2.12确保接入市本级及各县区环保局视频监控平台。 | 套 | 45 |  |
| 8 | 触摸展示一体机 | 1. 基本配置要求：主机、触摸屏。 2. 主要技术指标要求： 2.1 CPU类型: Intel Core/酷睿 i5 2.2 屏幕尺寸: 42寸 2.3 内存容量: 4GB 2.4 内存类型: DDR3 1333Mhz 2.5 硬盘: SATA 120G固态 2.6 显存容量: 1GB 2.7 显示器类型: LED 2.8 显示区域：930.24*523.26mm 2.9 分辨率：1920*1080 2.10 台式机类型: 商用电脑 2.11 色彩：16.7M 2.12 亮度：350cd/㎡ 2.13 对比度：3500:1 2.14 可视角度：±178° 2.15 反应时间：5ms 2.16 灯管寿命：>30,000(hrs) 2.17 主板：技嘉H81 2.18 接口：VGA×1, HDMI×1, USB×4,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1 2.19 触摸屏参数： 集成方式：无缝内置，嵌入式； 触摸技术：光学红外多点触摸技术； 书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体；触摸有效识别:＞5mm； 响应时间：5ms；定位精度：±1.5mm；触摸分辨率：32768×32768； 通信连接方式：全速USB；带wifi功能 | 套 | 45 |  |
| 9 | 系统平台（含服务器） | 中心应用平台要求基于BS架构，支持主流浏览器(包括但不限于IE8.0及以上版本、Chrome、FireFox等)。采用.net或JAVEE平台开发，支持跨平台部署，以大型关系型网络数据库技术作为程序开发的底层数据库，以保障系统的跨平台性和安全性。 中心站应用平台要求实时监控各站点颗粒物浓度情况、网络通讯情况。根据各前端子站上报的数据，进行相关统计，并能对数据进行深度的查询分析及应用。用户对中心站应用平台访问信息进行管理并进行权限分配。 中心应用平台基于BS架构，支持主流浏览器(包括但不限于IE8.0及以上版本、Chrome、FireFox等)。其主要功能包括： ▲1、数据审核：平台对上传到中心服务器的数据进行有效性判断，能自动标识无效数据。用户能通过平台对数据进行人工审核，并标注原因。同时平台应当能查询审核前的原始数据。 ▲2、GIS系统：通过GIS地理信息系统进行前段子站导航，结合地理信息系统形象生动的展示当前颗粒物浓度状况。 3、实时数据：能实时查看各站点的颗粒物浓度数据，并可以以表格或曲线图方式显示实时显示各站点浓度情况。 4、历史数据：能根据时间、站点等条件查询历史数据，并通过表格或图形方式进行显示。支持将查询数据导出成excel，pdf等格式。 5、数据比对：通过表格和统计图方式对不同站点同一时间段内，或同一站点不同时间段内的数据进行对比。 6、数据报表：根据用户的业务需求，定制不同格式的数据报表，包括但不限于日报、周报、月报、年报等。并支持将数据报表以不同的格式导出。 ▲7、环境质量排名：能根据实时浓度对所有站点进行排名，并以表格或图形方式进行显示。能根据统计数据（如小时均值、日均值等）对所有站点进行排名，并以表格或图形方式进行显示。能在指定时间段内污染物超标的频次进行排名，并以表格式图形方式进行显示。对于排名靠底的站点能够及时通知用户。 8、历史排名查询：所有排名数据都能进行有效存储。用户可以通过平台查询各站点历史排名情况，并以表格式方直观显示排名变化情况。 9、对开放的标准关系数据库：系统应具有足够的数据库容量和网络共享功能，良好的可扩充性和快速的检索。便于维护，备份和数据库应用开发。 10、提供相配套的远程视频系统，能满足对各个站点进行现场各方向情况查看，需联网。 11、平台服务器2台（一备一用），视频服务器1 台。技术参数要求如下： 11.1外型：2U高度、19英寸标准机架式，带上架安装套件； 11.2 CPU类型：支持两个Intel Xeon E5-2600V3系列处理器，▲CPU实配规格 4颗Intel Xeon E5-2603 v3 1.6 GHz，6核处理器； 11.3芯片组 Intel C610芯片组； 11.4★内存类型：支持DDR4 ECC 2133/1866内存，可选配置NV-DIMM内存，内存数据断电不丢失；内存实配规格：≥4条16GB DDR4 ECC 2133内存，4通道；内存可扩展数量：提供24个内存插槽，最大可扩展到1.5TB内存；并提供官网截图加盖原厂商公章； 11.5▲硬盘实配规格：3块3TB 3.5吋7200转6GbSAS热拔插硬盘；硬盘支持：全兼容SATA/SAS/SSD等硬盘，合兼容2.5寸及3.5寸等规格硬盘，支持不同硬盘混插；硬盘可扩展量：最大12块3.5寸硬盘或28块2.5寸硬盘扩展； 11.6 RAID卡：可支持2GB缓存SAS3.0标准的12Gb接口 SAS RAID控制器，支持RAID0/1/10/5/50等RAID级别；不占用普通PCI槽位； 11.7 PCI扩展插槽：≥11个PCI-E 3.0插槽，（2个专用插槽）；网络：≥2个千兆电口网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性；电源：配置1+1冗余电源，模块化无线缆设计，电源模块直插主板，消除传统电源外框单点故障，支持电源冷备份技术，绿色节能，支持高压直流供电； 11.8▲操作系统 ：出厂配置正版服务器操作系统，服务器预装，提供安装介质； ★操作系统支持：Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Red hat Enterprise Linux 6.0 EM64T以上、SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 EM64T以上、VMWARE ESXi 5.5以上、Citrix XenServer 6.5以上； ▲操作系统支持：Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Red hat Enterprise Linux 6.0 EM64T以上、SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 EM64T以上、VMWARE ESXi 5.5以上、Citrix XenServer 6.5以上； ▲操作系统认证：提供Windows server2008兼容认证；提供Windows server2012兼容认证；提供至少一种主流Linux操作系统兼容性认证；提供至少一种国产操作系统兼容性认证；提供VMWARE ESXi 5.5以上兼容性认证；提供Citrix XenServer 6.5以上兼容性认证； 提供以上兼容性认证官网截图及官网认证链接。 11.9▲管理软件：集成BMC管理芯片，提供独立的管理网口，支持IPMI2.0管理规范，支持WEB管理界面，管理功能与操作系统无关，支持KVM over IP功能，支持远程开关机管理。支持液晶监控屏，支持服务器状态监控，故障告警等信息，包括CPU，内存，硬盘的健康状态全面扫描。 配置服务器监控管理软件，涵盖主板，CPU，内存，硬盘，网卡，RAID卡，GPU，BMC等，可以监控硬盘在位，内存校验，RAID卡故障报警等，监控维护简单易操作，固件可批量升级，报警数据实时发送。 主板集成SD卡插槽，支持SD卡，可实现对BMC日志的扩容存储，存储的日志条数≥3万条。 配置PowerConf节能软件，正版带介质 配置商业片单机系统备份还原软件，正版带介质 配置Gridview服务器管理软件，正版带介质，管理软件具有完全的自主知识产权，能够提供定制开发API接口及服务。 11.10▲产品认证：为保证产品的安全性，投标时提供原厂ISO9001:2008质量管理体系认证证书、提供原厂ISO14001:2004环境管理体系认证证书，环境标志产品认证证书，提供产品3C认证证书； 11.11服务器导航软件：服务器标配智能导航光盘，支持硬件故障诊断，初始化配置，RAID配置，驱动加载，固件升级，系统一键式安装等功级； 11.12▲安全防护软件：提供如下功能，并可提供软件界面截图，与服务器同一品牌 1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全 2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航 3、应用加固功能，提升关键应用安全 4、防黑客入侵，杜绝各种黑客行为 5、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改 6、主动防御功能，内核驱动全面保护系统 7、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况 11.13▲安全模块： 时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示，产品寿命不低于5年，产品具有拆壳种子销毁功能可保证不被暴力破解，免接触式，无需USB接口。水晶外壳，便携安全。与服务器同一品牌，投标时提供国家密码局商用密码产品型号证书、国家密码局商用密码产品销售许可证、国家密码局商用密码产品生产定点单位证书的原厂盖章复印件。 12、★原厂商具有国家级工业设计中心资质，提供证明材料并加盖原厂商公章。 13、确保与市本级及各县区环保局智慧环保平台无缝对接。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 手机APP软件 | ▲1、系统应支持通过APP向公众发布实时城市和站点空气质量数据和预报预警数据，生活提醒信息。本市各区（县）市、乡镇PM2.5的实时数据、乡镇 PM2.5浓度排名、每天和历史的I(AQI)分指数及排名情况。 2、系统应支持通过APP实时查看本市当前实时的环境质量状况（包括污染级别、AQI指数、首要污染物、对健康的影响、建议措施，发布时间），未来几天的空气质量预报，实时气象信息以及出行、穿衣、开窗建议等。 ▲3、系统应支持空气质量地图和空气质量排名功能。 4、支持安卓及苹果两种系统。 | 套 | 1 |  |

## 二、★商务响应表

| 质保期 | 所有硬件设备提供至少两年及以上原厂商免费质保服务；所有软件至少提供两年以上免费服务。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内，须提供以下形式的技术支持服务： 1.所有设备提供原厂两年免费保修。 2.质保期内采购人报修后，投标人配合厂商及时解决采购人问题。应7*24小时电话响应，4小时内现场响应，1个工作日内修复（不能修复的必须采取补救措施，提供性能相当的备品，免费供采购人使用，以保证采购人的正常工作）。 3.如采购人后期再次新建、扩建，中标人无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本平台，并配合采购人、后续设备供应商实现提出的相关功能。 4.中标人须在现场进行需求调研和有关开发服务，合同签订后30个工作日内完成系统部署，能够全面启用并正常运行。投标人必须制定合理的实施计划，配备强大的实施技术队伍，指定项目专门负责人；在投标文件中应提供项目实施详细进度计划，项目组成员姓名和联系方式，其相关资质、在本项目中的职责及以前参与过的项目情况说明等。在项目实施过程中，招标方可根据具体情况优化、调整系统开发方案，中标人需接受并做好相应方案的优化和调整，且不得增加费用。 5.本项目的所有软、硬件需配齐，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标人技术人员需持浙江省环境自动监测技术考核上岗证。 6.中标人应免费提供对采购人操作人员和技术人员的培训，并负责提供培训资料的准备，投标人应在投标文件中提出详细的培训内容和计划。 7.中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 履约保证金 | 中标供应商签订合同前必须向采购中心提交合同金额10%的履约保证金。 |
| 质量保证金 | / |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30个工作日内供货并安装调试完毕 交货地点：由采购人指定 |
| 付款条件 | 所有设备全部到货后支付仪器总价的70%；系统正常试运行1个月后，提交全部材料，在通过正式验收后，出具项目终验报告后30个工作日内，支付剩余设备总价的30%。（分别由德清县环保局、安吉县环保局、吴兴区东林镇、吴兴区埭溪镇、吴兴区妙西镇、湖州南太湖高新区管委会、吴兴区道场乡、吴兴区织里镇人民政府、南浔区环保局、湖州市开发区环保分局、湖州市环境保护局支付货款） |

第三章  合同主要条款

财政审批编号:湖财采确临[2017]2799号；  招标文件编号: HZGZ2017-132

项目名称：湖州市乡镇空气站建设项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据湖州市乡镇空气站建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 产品名称：

2. 技术规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金，由采购中心负责收退。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、维护期和质保金

1. 本项目所有设备提供维护期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金：       。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后5个工作日内无息退还给乙方）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后        日内供货安装调试完毕 。

2. 交货地点：采购人指定设备建设点（乙方需对各乡镇具体建设点位提出可行性建议）。

十、货款支付

所有设备全部到货后支付仪器总价的70%；系统正常试运行1个月后，提交全部材料，在通过正式验收后，出具项目终验报告后30个工作日内，支付剩余设备总价的30%。（分别由德清县环保局、安吉县环保局、吴兴区东林镇、吴兴区埭溪镇、吴兴区妙西镇、湖州南太湖高新区管委会、吴兴区道场乡、吴兴区织里镇人民政府、南浔区环保局、湖州市开发区环保分局、湖州市环境保护局支付货款）

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.所有设备提供原厂           年维护期和乙方上门服务。

2.维护期内用户报修后，乙方配合厂商及时解决用户问题。应7*24小时电话响应，4小时内现场响应，1个工作日内修复（不能修复的必须采取补救措施，提供性能相当的备品，免费供甲方使用，以保证甲方的正常工作）。

3. 如甲方后期再次新建、扩建，乙方无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本平台，并配合甲方、后续设备供应商实现提出的相关功能。

4. 乙方应免费提供对采购人操作人员和技术人员的培训，并负责提供培训资料的准备，投标人应在投标文件中提出详细的培训内容和计划。

5.中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。

6.其他按照采购文件及投标承诺执行。

7.乙方投标时有其它服务承诺的，一并履行。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，*****政府采购中心一份、*****政府采购办公室备案各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日                   签字日期： 年 月 日

# 第四章  投标文件的格式

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （集中采购机构名称）的                                       项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

2、企业荣誉与业绩

附表一

（1）投标企业或投标产品荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：1、投标企业或投标产品的荣誉证书是指2014年1月1日至今获得的荣誉证书(附荣誉证书复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表一

（2）企业业绩

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2014年1月1日至今采购货物（设备）已签署的项目合同(附合同复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、质量保证期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

4、投标人企业质量、环保管理等认证证书及投标产品

相关政府采购节能、环保清单、其他政策分证明文书

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

5、供货期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

6、售后服务承诺

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表二

7、商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

8、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  | 企业资质等级 (如有) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 拟投（竞）标 项目名称 |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无被录入检察机关行贿犯罪档案的情况 |  |  |  |
|  | 有无在一年内有二次以上（含二次）在招投标活动中，有行贿、受贿行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无在一年内有三次以上（含三次）下列情形受到记录公示的情况 ①在招投标活动中有串标、围标、抬标等违法行为的； ②在招投标活动中，有泄露应保密的资料、信息等或采用不正当手段获取有关保密资料等行为的； ③有提供虚假证明或资料、出具虚假报告或签单等弄虚作假行为的； ④投标人中标后，有非法转包、违法分包中标标的等行为的； ⑤不按合同规定履行义务（因不可抗力引起的除外），情节严重的； ⑥其它被各招投标活动行业监管部门做出“公示期内不得参加招投标活动”处理的不良行为。 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，正在公示期内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，在公示期外、两年内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，但未注明公示期限的情况 |  |  |  |
|  | 有无前述所列不良行为之外其它不良行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无公示期内再次发生不良行为被记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无各行业招投标活动相关法律、法规、制度规定的不得参加本行业招投标活动的行为 |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 投（竞）标单位 声明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目竞标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日期： 年 月 日 |  |  |

注：1、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须另行附页按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）.

9、投标项目实施方案

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表三

10、投标货物(设备)中部件性能偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备) 中部件性能偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表四

11、投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表五

12、投标项目实施人员情况一览表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

13、投标货物技术规范和技术要求响应情况

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表六

14、供采购人选购的货物备品备件一览表

（质保期外）

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格 （万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表七

15、投标货物（设备）组成清单

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

16、技术资料

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表八

17、投标函

致：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

根据已收到贵方的招标文件编号：HZGZ2017-132   号   项目采购招标文件，正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位） ————————————————————————————，按招标文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供湖州市公共资源交易中心政府采购分中心可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标人须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

（10）我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

投标人名称                               （印鉴）

法定代表人或其授权代理人             （签字或盖章）

日期：   年   月  日

附表九

18、开标一览表（报价表）

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：HZGZ2017-132

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

附表十

19、投标项目报价明细表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附表十一

20、随机备品备件一览表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2017-132

| 序 号 | 项目名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为随投标项目所带的备品备件；

2、本表中所列价格应计入投标总价；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

21、投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部18号令）等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分四部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占权值为30%；商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）所占权值为70%。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

4、评标计算方法

本项目设价格部分（投标报价）100分，商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）100分。各投标人最终得分按以下公式计算:最终得分=商务部分、技术部分和其他部分得分×商务部分、技术部分和其他部分权值+价格部分得分×价格部分权值。

4.1价格部分：100分

4.1.1投标报价：100分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

4.2商务部分、技术部分和其他部分：100分

4.2.1投标文件质量：0-2.5分

4.2.1.1投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分。

4.2.1.2投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1.5分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得1分。

4.2.2企业业绩：0-15分

评委根据投标人2014年1月1日至今具有浙江省内类似政府采购项目销售业绩（金额）进行评定（提供合同复印件并加盖投标人公章。相应原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

投标人提供的单个项目合同金额100万（含）至200万（含）的每一个得1分；单个项目合同金额200万至300万（含）的每一个得2分；单个项目合同金额300万至500万（含）的每一个得3分；单个项目合同金额500万以上的每一个得4分；每个案例不重复计分，最多得15分。（要求提供中标通知书、合同复印件，合同原件备查，无合同原件该项不得分）

4.2.3企业信誉：0-2分

4.2.3.1投标人信用等级证书：0-1分

评委根据投标人提供政府职能部门颁发的有效的信用等级证书进行评定，最高等级得1分， 次高等级得0.7 分， 第三等级得0.4分。未提供不得分（提供复印件并加盖公章）。

4.2.3.2企业市场行为信誉：0-1分

评委根据供应商市场行为信誉情况承诺书为依据。截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣20%-30%，不良行为虽已在公告期外，但在两年内的，每出现一次扣10%-15%分，不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣10%-15%分，未出现不良行为的得1分。

4.2.4企业质量、环保管理等证书：0-3分

4.2.4.1投标人具备有效质量体系认证证书的得1分；

4.2.4.2投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分；

4.2.4.3投标人具备其他认证证书的得1分。

提供证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。

4.2.5投标项目实施方案：0-20分

4.2.5.1投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-6分

4.2.5.2确保供货的组织措施：0-1分

4.2.5.3确保项目整体实施的组织班子和人员：0-4分

投标人为本项目配备的专职维护管理人员持有经浙江省环境监测中心组织培训考核合格后颁发的上岗证，每一人得1分，持有其它省环境监测中心组织培训考核合格后颁发的上岗证，每一人得0.5分，没有不得分，最高得4分（须提供近3个月的单位社保证明）。

4.2.5.4确保供应货物质量的措施：0-1分

4.2.5.5与货物需方单位的配合：0-1分

4.2.5.6投入本项目施工设备情况：0-7分

4.2.5.6.1所投设备的知名度：由评委视各投标人所投品牌的知名度、市场占有率、品牌价值、生产厂家实力等进行综合评价。（2分）

4.2.5.6.2所投设备的稳定性和成熟性：根据各投标人所投设备运行的稳定性、技术成熟性以及与湖州地区现有监测设备的数据可比性等方面情况由评委进行评分。（5分）

以上方案未提供不得分。

4.2.6投标货物技术性能：0-40分

4.2.6.1响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得30分；

4.2.6.2优于招标文件第二章“▲”要求的评委认为有意义的给予逐项适当加分，每优于一项加1-2分，总加分不得超过5分；低于招标文件第二章“▲”要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣2分，扣完为止;

4.2.6.3优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的评委认为有意义的给予逐项适当加分，每优于一项加0.5-1分，总加分不得超过5分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（第二章中未标注“★”“▲”的条款），每低于一项扣1分，扣完为止;

4.2.6.4评委根据投标货物整体性能比较评分,最多加5分。

4.2.7售后服务承诺：1.5-13.5分

4.2.7.1售后服务网点：投标人在浙江省有售后服务机构的得4分，投标人在与浙江省接壤的地区配备相关服务单位的得1分，没有不得分。（须提供详细的网店全称、营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料）；

4.2.7.2操作培训承诺：0-2分；

4.2.7.3维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后4小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止；

4.2.7.4质保期后使用服务承诺0.5-1分；

4.2.7.5质保期后服务维修结算承诺0.5-1分；

4.2.7.6投标人提出的对采购项目有建设性的承诺0.5-1.5分。

4.2.7.7投标人提供所投主要监测设备制造厂商针对本项目的售后服务原件。（2分）

4.2.8政策分：0-4分

4.2.8.1投标主要设备属于回收利用资源加工制作的，得1分；

4.2.8.2投标主要设备出自不发达地区或少数民族地区的（县级及县级以上行政区域），得 1 分；

4.2.8.3投标主要设备属于中小企业生产的，得 1 分；

4.2.8.4投标人或所投主要设备按规定享受其他国家政策支持、扶持的（高新技术企业等），得1分；

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据，如未提供则不得加分。

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分。

以上承诺未提供的部分不得分。

以上4.1.1－4.2.7各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

5.4推荐中标候选供应商名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局监督下进行。