绍兴市中心医院医共体总院医疗设备及器械货物（第三批）（第二次）采购

项目编号：绍柯采[2020]5672号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购人：绍兴市中心医院医共体总院 (盖章)

采购代理机构：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

浙江建诚工程管理咨询有限公司 （盖章）

2021年3月

目   录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴市中心医院医共体总院医疗设备及器械货物（第三批）（第二次）采购招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2021年03月30日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：绍柯采[2020]5672号

项目名称：绍兴市中心医院医共体总院医疗设备及器械货物（第三批）（第二次）采购

预算金额（元）：3270000.00

最高限价（元）：3120000.00

采购需求：详见采购文件

标项一:

标项名称: 宫腔镜（冷切割）系统

数量:1台
    预算金额（元）:420000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宫腔镜（冷切割）系统一台，详见采购文件。

备注：允许同时报名4个标段，同时中4个标段。开标将按顺序（1标、2标、3标、4标）进行。

标项二:

标项名称: 血液透析滤过机

数量:3套

预算金额（元）:600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析滤过机三套，详见采购文件。

备注：允许同时报名4个标段，同时中4个标段。开标将按顺序（1标、2标、3标、4标）进行。

标项三:

标项名称: 全自动微波组织脱水机

数量:1套
    预算金额（元）:670000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动微波组织脱水机一套，详见采购文件。

备注：允许同时报名4个标段，同时中4个标段。开标将按顺序（1标、2标、3标、4标）进行。

标项四:

标项名称: 环氧乙烷灭菌器

数量:1台
    预算金额（元）: 1580000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：环氧乙烷灭菌器一台，详见采购文件。

备注：允许同时报名4个标段，同时中4个标段。开标将按顺序（1标、2标、3标、4标）进行。

合同履行期限：详见采购文件

备注：本项目设置上限价，具体详见第三部分采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：

标段一、四：具备《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》

标段二：具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

三、获取招标文件

时间：/至2021年03月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：网址:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2021年03月30日10:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年03月30日10:30（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满 后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：绍兴市中心医院医共体总院

地址：绍兴市柯桥区华宇路1号

传真：/

项目联系人（询问）：盛明明

项目联系方式（询问）：0575-85580899

质疑联系人：沙芳琴

质疑联系方式：0575-84569596

2.采购代理机构信息

名称：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

地址：绍兴市柯桥区华齐路1066号

传真：0575-88658182

项目联系人（询问）：徐平阳、黄晓晓

项目联系方式（询问）：15258824551

质疑联系人：李刚

质疑联系方式：0575-84125967

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人 ：韩永刚

监督投诉电话：0575-85583683
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的医疗设备及器械货物等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品）。 宫腔镜（冷切割）系统、血液透析滤过机、全自动微波组织脱水机、环氧乙烷灭菌器已通过2019—2020年度全省政府采购进口产品统一论证清单。 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴市中心医院医共体总院医疗设备及器械货物（第三批）（第二次）采购 （2）所属行业：批发业或零售业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 无。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 合同价的5% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

标段1：宫腔镜（冷切割）系统

- 货物清单及技术要求

1.1货物清单

| 设备名称 | 宫腔镜（冷切割）系统 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1台 |
| 预算单价（万元） | 42 |
| 上限价（万元） | 35 |
| 设备用途说明： | 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，包括通过现有宫腔镜治疗手段无法完成以及完成有困难的手术检查和治疗。 |
| 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等 |
| 1.1.1 | 宫腔镜1根 |
| 1.1.2 | 灌流外鞘1根 |
| 1.1.3 | 防漏高分子密封帽1个 |
| 1.1.4 | 专用闭孔器1根 |
| 1.1.5 | 高强度无锁塑胶手柄5把 |
| 1.1.6 | 单开直微剪芯1根 |
| 1.1.7 | 多用钳芯1根 |
| 1.1.8 | 弯剪芯1根 |
| 1.1.9 | 单开2-3齿抓钳芯1根 |
| 1.1.10 | 弯钳芯1根 |
| 1.1.11 | 等离子刀头（含等离子连接导线）1把 |
| 1.1.12 | 专用消毒篮2只 |

1.2技术要求

| 1.2.1 | 宫腔镜 |
| --- | --- |
| 1.2.1.1 | 视角12°，而视场角不小于80°，达到最佳的手术视野和景深要求 |
| 1.2.1.2 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术，工作长度≤200mm |
| ▲1.2.1.3 | 目镜与物镜平行。符合光的平行反射原理设计，呈平行视野,保证光的反射及传导损失最少 |
| ▲1.2.1.4 | 光纤接口与进出水通道在同一平面，保证受力平衡，方便手术操作；避免因镜体整体受力不平衡，导致手术操作困难和失误 |
| 1.2.1.5 | 镜体本身包含≥13Fr环闭式连续器械通道。可使用3mm的手术器械，保证在可视情况下，可以以最大力量稳定操作。 |
| 1.2.1.6 | 器械通道最小宽度6mm，保证3毫米器械进出自如 |
| 1.2.1.7 | 插入部分最大宽度8.4mm，配合外鞘，使宫颈扩张难度减小 |
| 1.2.1.8 | 宫腔镜外鞘适于12°宫腔镜，但不限于12°。 |
| 1.2.1.9 | 外鞘头端具有≥6排侧孔，膨宫时能形成顺畅的连续循环水流，保证视野清晰，使手术安全顺利进行。配闭孔器。 |
| 1.2.1.10 | 外鞘最大插入部外径8.9mm |
| 1.2.1.11 | 外鞘插入部长度190mm |
| 1.2.1.12 | 外鞘出水孔360°可自由旋转出水孔设计 |
| 1.2.1.13 | 配专用闭孔器，头端流线形设计，利于宫颈口扩张，保证以正确的方式建立宫腔镜工作通道，防止宫颈管损伤。 |
| 1.2.1.14 | 可弃式密封帽配置，保证手术密封性，防止清洗不当，交叉感染，延长主镜体使用寿命. |
| 1.2.1.15 | 环闭式器械通道和灌注通道一体，可保证大循环量灌注，保证视野清洗，澎宫压力稳定。 |
| 1.2.2 | 配基本可涵盖解剖式宫腔镜手术操作动作的各类钳/剪芯/双极电凝 |
| 1.2.2.1 | 各类钳/剪芯和手柄二段式组合，双极电凝和连线二段式组合，节约成本，减少污染。 |
| ▲1.2.2.2 | 各类钳/剪芯/双极电凝直径≤3mm，具有较高的柔韧性和强度，方便操作，不遮挡手术视野 |
| 1.2.2.3 | 单开直微剪芯直径≤3mm 。 |
| 1.2.2.4 | 弯剪芯直径≤3mm 。 |
| 1.2.2.5 | 单开2-3齿抓钳芯直径≤3mm，单页开合2-3齿。 |
| 1.2.2.6 | 弯钳芯直径≤3mm，双页开合。 |
| 1.2.2.7 | 多用钳芯直径≤3mm，双页开合含2个孔，适用于需要较大摩擦力的操作。 |
| 1.2.2.8 | 针状双极电凝钳直径≤3mm，36cm工作长度。 |
| 1.2.2.9 | 各类钳/剪芯/双极电凝均能完成精细解剖性手术操作，防止术中组织损伤，出血。 |
| ▲1.2.3 | 镜子和附件/器械均可高温高压灭菌消毒。 |
| 1.2.4 | 操作系统可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用葡萄糖和甘露醇作为膨宫液。有效减少水中毒发生的可能性。 |
| 1.2.5 | 可实时B超监视，无电磁干扰，保证手术安全。 |
| 1.2.6 | 系统各部件装配为快速插按式，拆卸安装极为简便，方便手术。 |
| 1.2.7 | 系统各部件能根据需要最大限度地拆卸，便于清洗保养，消毒，防止污染。 |
| 1.2.8 | 配专用消毒篮，便于医院根据情况，进行各类消毒方式的选择，保护镜子和器械，节约消毒成本 |
| 1.2.9 | 投标型号为该厂家最新产品（注明品牌、型号），出厂日期不能早于2020年3月。 |
| 1.2.10 | 合同签订时提供此项目的原厂授权书原件 |
| 1.2.11 | 必须提供每年1次的原厂设备性能检测，并出具正式报告； |
| 1.2.12 | 注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明） |
| 1.2.13 | 数据端口开放，负责医院HIS接口费用。 |
| 1.2.14 | 提供原厂每年维保最高限价。 |
| 1.2.15 | 提供主要维修备件的价格，如不列出视为原厂提供。 |
| 1.2.16 | 质量保证：卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。 |
| ▲1.2.17 | 医疗器械注册证 |

二、商务要求

▲2.1供货期

合同签订后60天内到货（如有例外，可在合同中另行约定），接用户通知后7个工作日内全部调试完成。

▲2.2供货地点

绍兴市中心医院医共体总院

▲2.3质保期

本次采购质保期为不少于 2 年。

2.4售后服务

2.4.1中标人在接到采购人通知后，售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。48个工作小时未修复时提供备品。

2.4.2设备验收合格后原厂保修≥2年，终身维修（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；中标供应商必须在签订合同时出具原厂或国内总代理保修承诺函。否则采购人有权取消其中标资格并承担一切责任。过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。

2.4.3供应商承诺超过采购需求中的相关质保期要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务，要求中标供应商按采购需求要求执行，以保证采购人的正常使用。

2.4.4供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.4.5中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

2.4.6设备保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需重新更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

2.4.7保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

2.4.8采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

▲2.5付款方式

设备安装验收合格后三个月内付合同款97.5%，一年后7个工作日内付其余2.5%并退还履约保证金，不计息。

▲2.6数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

2.7验收要求、标准

2.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.7.2供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

2.7.2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.7.2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.7.2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.7.2.4采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.7.2.5中标人在开箱装机后只允许设备调试，遇到故障必须将已装机设备搬离采购人驻地，重新发送全新原包装产品来继续履约，不允许更换任何部件对货物进行维修后交货，采购人有权拒绝验收，相关经济损失由中标人自行承担。

2.8技术培训

2.8.1提供该设备的操作和维修培训以及培训计划。

2.8.2提供中、英文操作手册和维修手册。

2.8.3应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养等内容。

2.9其他要求

2.9.1中标供应商必须在签订合同时提供中标产品的品牌代理资格证书或项目授权书，否则采购人有权取消其中标资格。

2.9.2在货物到达使用单位后，卖方应在2天内派工程技术人员到达现场，在商检及买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

标段2：血液透析滤过机

一、货物清单及技术要求

1.1货物清单

| 设备名称 | 血液透析滤过机 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 3套 |
| 预算价（万元） | 60 |
| 上限价（万元） | 60 |
| 设备用途说明： | 装置可通过血液透析器（包括血液透析滤过器、血液滤过器），对慢性、急性肾功能不全、肾功能急剧衰竭病症进行血液透析（HD）、血液透析滤过（HDF）血液滤过（HF）治疗，并在治疗中对透析液（温度、浓度）、补液及血液体外循环进行控制和监测。 |
| 货物主要配置 | 详细描述单台配件及数量，包括需要的应用软件等 |
| 1.1.1 | 主机1台 |

1.2技术要求

| 1.2.1 | 供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃ |
| --- | --- |
| 1.2.2 | 透析液流速：设置范围：300—700mL/min |
| 1.2.3 | 透析液温度：设置范围：33—40℃ |
| 1.2.4 | 脱水速度：设置范围：0，0.1—4.00L/h |
| 1.2.5 | 漏血检测器：方法：光电式检测，灵敏度：≤0.35mL血液/min |
| 1.2.6 | 动脉血泵：设置范围：50—600mL/min |
| 1.2.7 | 肝素泵：给药速率：0.0—9.9ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能 |
| ▲1.2.8 | 空气检测器：超声探测，检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求，最高检测精度达到0.0005ml |
| 1.2.9 | 在线HDF/HF置换液泵：设置范围： 0.00，0.10—28.00L/h |
| 1.2.10 | 一次注入补液功能：设置范围：50—500mL/min |
| 1.2.11 | 泵前动脉压力：测量范围：-300—+280mmHg |
| 1.2.12 | 透析器血液入口压：测量范围：-200—+700mmHg |
| 1.2.13 | 静脉压力：测量范围：-100—+500mmHg |
| 1.2.14 | TMP：测量范围：-80—+500mmHg |
| 1.2.15 | 透析液压：测量范围：-500—+500mmHg |
| 1.2.16 | 透析液浓度：测量范围：13.0—16.0mS/cm |
| 1.2.17 | 碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—6.0mS/cm |
| ▲1.2.18 | 人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示 |
| 1.2.19 | 报警提示：360°可视外部独立四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示 |
| 1.2.20 | 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高超过92℃，消毒脱钙一体化完成时间低于36min，消毒完成后可设定自动关机、预设、自检模式 |
| 1.2.21 | 后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作超20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态 |
| ▲1.2.22 | 超滤系统：采用复式泵+脱水泵的容量式平衡与超滤控制系统，同时采用电极不间断监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和脱水精准 |
| ▲1.2.23 | 个性化曲线：可进行可调钠、碳酸氢盐曲线、超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析 |
| 1.2.24 | B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 |
| 1.2.25 | 通讯组件：标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统 |
| 1.2.26 | 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便 |
| 1.2.27 | 漏液检测：完全的水电路分离设计，标准配备漏水检测组件，实时检测透析液回路漏液，增加机器安全性 |
| 1.2.28 | 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改 |
| 1.2.29 | 透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，并且置换液、透析液都经过两个透析液过滤器的双重过滤，保证治疗的安全，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本 |
| 1.2.30 | 补液比例：置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量，实现效率和安全的有效平衡 |
| 1.2.31 | KT/V计算：标准配备KT/V计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案 |
| 1.2.32 | 血压计组件； |
| 1.2．33 | 投标型号为该厂家最新产品（注明品牌、型号），出厂日期不能早于2020年6月。 |
| 1.2.34 | 必须免费提供每年1次的原厂设备性能检测，并出具正式报告； |
| 1.2.35 | 注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明） |
| 1.2.36 | 合同签订时提供此项目的原厂授权书 |
| 1.2.37 | 数据端口开放，负责医院HIS接口费用。 |
| 1.2.38 | 提供原厂每年维保最高限价。 |
| 1.2.39 | 提供主要维修备件的价格，如不列出视为原厂免费提供。 |
| 1.2.40 | 质量保证：卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。 |
| ▲1.2.41 | 医疗器械注册证 |

二、商务要求

▲2.1供货期

合同签订3个月内到货，接用户通知后7个工作日内全部调试完成

▲2.2供货地点

绍兴市中心医院医共体总院

▲2.3质保期

本次采购质保期不少于 3 年。

2.4售后服务

2.4.1中标人在接到采购人通知后，售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。48个工作小时未修复时提供备品。

2.4.2设备验收合格后承担原厂保修≥3年，终身维修（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；中标供应商必须在签订合同时出具原厂或国内总代理保修承诺函。否则采购人有权取消其中标资格并承担一切责任。过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。

2.4.3供应商承诺超过采购需求中的相关质保期要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务，要求中标供应商按采购需求要求执行，以保证采购人的正常使用。

2.4.4供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.4.5中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

2.4.6设备保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需重新更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

2.4.7保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

2.4.8采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

▲2.5付款方式

设备安装验收合格后三个月内付合同款97.5%，一年后7个工作日内付其余2.5%并退还履约保证金，不计息。

▲2.6数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

2.7验收要求、标准

2.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.7.2供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

2.7.2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.7.2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.7.2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.7.2.4采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.7.2.5中标人在开箱装机后只允许设备调试，遇到故障必须将已装机设备搬离采购人驻地，重新发送全新原包装产品来继续履约，不允许更换任何部件对货物进行维修后交货，采购人有权拒绝验收，相关经济损失由中标人自行承担。

2.8技术培训

2.8.1提供该设备的操作和维修培训以及培训计划。

2.8.2提供中、英文操作手册和维修手册。

2.8.3应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养等内容。

2.9其他要求

2.9.1中标供应商必须在签订合同时提供中标产品的品牌代理资格证书或项目授权书，否则采购人有权取消其中标资格。

2.9.2在货物到达使用单位后，卖方应在2天内派工程技术人员到达现场，在商检及买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

标段3：全自动微波组织脱水机

- 货物清单及技术要求

1.1货物清单

| 采购数量 | 1套 |
| --- | --- |
| 预算单价（万元） | 67 |
| 上限价（万元） | 67 |
| 设备用途说明： | 用于病理组织的快速处理 |
| 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等 |
| 1.1.1 | 主机1台 |
| 1.1.2 | 样本脱水架1套 |
| 1.1.3 | 包埋架1套 |
| 1.1.3 | 包埋底600个 |

1.2技术要求

| 1.2.1 | 整机要求：设备具备组织的快速处理能力。可做到组织的快速脱水、透明、浸蜡。 |
| --- | --- |
| ▲1.2.2 | 可处理≥200个标准包埋筐样品, |
| 1.2.3 | 可处理标本厚度最厚≥5mm |
| 1.2.4 | 彩色防腐蚀液晶触摸屏，可图像化实时监测，包括：工作缸液面高度探测，当前灌注状态、脱水缸内温度、压力、石蜡缸温度，石蜡缸和脱水缸加热系统状态等实时监控功能。 |
| 1.2.5 | 试剂具有外接自动灌注和排放功能，石蜡外接排放，试剂瓶可拔下清洗。 |
| 1.2.6 | 可用于组织快速脱水、快速脱钙，大标本固定、抗原修复等功能 |
| 1.2.7 | 开放的试剂系统，无专用试剂，可实现常规试剂快速脱水。（提供所需试剂全部清单，试剂清单中不得包含专用试剂，未列入试剂清单但为后续临床工作所必须的试剂，中标单位应根据医院实际使用量按需免费提供） |
| 1.2.8 | 具有微波加热系统及微波泄漏传感器 |
| 1.2.9 | 具有样本可持续批量处理模式功能，可同时独立工作腔体≥2个，分别用于固定脱水、浸蜡、包埋三种功能可选。 |
| ▲1.2.10 | 活检穿刺等小样本，从样本固定到浸蜡时间≦60min |
| ▲1.2.11 | 一机两用功能：兼具快速和传统脱水机的功能，既可以白天连续处理小批次样本，也可以过夜处理大批次样本 |
| 1.2.12 | 脱水缸为圆形设计，搅拌加热均匀无死角，提升脱水效果。 |
| 1.2.13 | 设备前端可抽拉，方便检查、更换试剂桶 |
| 1.2.14 | 加热系统：具备微波加热系统和电加热系统，根据脱水模式不同一键切换加热系统。 |
| 1.2.15 | 软件具备试剂管理模式, 无需外部电脑即可显示图像和保存T/T曲线. |
| 1.2.16 | 具有日志存储和报警功能 |
| 1.2.17 | 全不锈钢材质，腔内防腐涂层处理，满足任何苛刻的实验室环境操作 |
| 1.2.18 | 微波功率: 0—850W |
| 1.2.19 | 微波能量增量：≦1% |
| 1.2.20 | 温控精度：±1℃ |
| 1.2.21 | 具备锥形微波散射器，确保工作腔体微波能量均匀分布, |
| 1.2.22 | 工作缸容量≥5.0L，试剂瓶容量≥5.0L，石蜡缸容量≥5.0L |
| 1.2.23 | 可储存处理程序≥200个 |
| 1.2.24 | 清洁程序≥4 个，具有主动石蜡清洁程序。增加石蜡的使用寿命 |
| 1.2.25 | 具有增强试剂管理系统，可根据试剂使用次数、处理的蜡块数提示更换试剂。 |
| 1.2.26 | 具有组织全自动脱水包埋功能；活检穿刺等≦1mm的小样本，从样本固定到形成蜡块时间≦1h |
| 1.2.27 | 具备≥2个USB接口以及操作系统，具备远程诊断功能连接 |
| 1.2.28 | 真空度可达≦150mBar |
| 1.2.29 | 磁力搅拌速度0—400rpm可控 |
| 1.2.30 | 投标型号为该厂家最新产品（注明品牌、型号），出厂日期不能早于2020年1月。 |
| 1.2.31 | 必须提供每年1次的原厂设备性能检测，并出具正式报告； |
| 1.2.32 | 注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明） |
| 1.2.33 | 合同签订时提供此项目的原厂授权书 |
| 1.2.34 | 数据端口开放，负责医院HIS接口费用。 |
| 1.2.35 | 提供原厂每年维保最高限价。 |
| 1.2.36 | 提供主要维修备件的价格，如不列出视为原厂免费提供。 |
| 1.2.37 | 质量保证：卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。 |
| ▲1.2.38 | 具有《第一类医疗器械备案凭证》 |

二、商务要求

▲2.1供货期

合同签订3个月内到货，接用户通知后7个工作日内全部调试完成

▲2.2供货地点

绍兴市中心医院医共体总院

▲2.3质保期

本次采购质保期不少于 3 年。

2.4售后服务

2.4.1中标人在接到采购人通知后，售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。48个工作小时未修复时提供备品。

2.4.2设备验收合格后免费原厂保修≥3年，终身维修（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；中标供应商必须在签订合同时出具原厂或国内总代理保修承诺函。否则采购人有权取消其中标资格并承担一切责任。过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。。每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。

2.4.3供应商承诺超过采购需求中的相关质保期要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务，要求中标供应商按采购需求要求执行，以保证采购人的正常使用。

2.4.4供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.4.5中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

2.4.6设备保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需重新更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

2.4.7保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

2.4.8采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

▲2.5付款方式

设备安装验收合格后三个月内付合同款97.5%，一年后7个工作日内付其余2.5%并退还履约保证金，不计息。

▲2.6数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

2.7验收要求、标准

2.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.7.2供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

2.7.2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.7.2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.7.2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.7.2.4采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.7.2.5中标人在开箱装机后只允许设备调试，遇到故障必须将已装机设备搬离采购人驻地，重新发送全新原包装产品来继续履约，不允许更换任何部件对货物进行维修后交货，采购人有权拒绝验收，相关经济损失由中标人自行承担。

2.8技术培训

2.8.1提供该设备的操作和维修培训以及培训计划。

2.8.2提供中、英文操作手册和维修手册。

2.8.3应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养等内容。

2.9其他要求

2.9.1中标供应商必须在签订合同时提供中标产品的品牌代理资格证书或项目授权书，否则采购人有权取消其中标资格。

2.9.2在货物到达使用单位后，卖方应在2天内派工程技术人员到达现场，在商检及买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

标段4：环氧乙烷灭菌器

- 货物清单及技术要求

1.1货物清单

| 设备名称 | 环氧乙烷灭菌器 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1套 |
| 预算单价（万元） | 158 |
| 上限价（万元） | 150 |
| 设备用途说明： | 用于对热、湿敏感的医疗器械和物品通过环氧乙烷气体进行低温灭菌，对医疗器械的结构复杂度无要求。 |
| 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等 |
| 1.1.1 | 环氧乙烷灭菌器，1台 |
| 1.1.2 | 环氧乙烷分解器，1台 |
| 1.1.3 | 环氧乙烷快速生物阅读器，1台 |
| 1.1.4 | 压力蒸汽/过氧化氢快速生物阅读器，1台 |

1.2技术要求

| ▲1.2.1.1 | 所有配置设备需原装全新，出厂时间不得早于2020年6月。 |
| --- | --- |
| 1.2.1.2 | 嵌入式电脑控制系统，遇有故障和误差，立即停止操作并报警，打印和记录故障信息。 |
| 1.2.1.3 | 彩色触摸屏，具有中文操作界面，灭菌循环实时显示主要参数，包括温度、湿度、真空度和时间，并记录和打印循环过程运行曲线。 |
| 1.2.1.4 | 医用小剂量纯环氧乙烷气罐，舱门锁定后自动刺破气罐注入气体，气罐自带二维码集成批号、有效期等信息。 |
| 1.2.1.5 | 设备自带气罐二维码读头，操作人员扫描气罐二维码才能启动灭菌循环，进行流程管控，保证规范操作和使用安全。 |
| ▲1.2.1.6 | 舱体为耐腐蚀不锈钢材质，方形结构有效容积≥130升。 |
| 1.2.1.7 | 湿度控制范围为40%-80%，动态湿度直接测量，加湿和保湿两种算法，进一步保证湿度控制的精确性。 |
| ▲1.2.2.1 | 灭菌循环程序：具有55℃和38℃两档灭菌温度循环程序，55℃循环程序灭菌时间≥1小时，38℃循环程序灭菌时间≥4.5小时。 |
| 1.2.2.2 | 通风解析时间：根据灭菌物品的特性自由设定通风解析时间，可设范围为3-999小时。 |
| 1.2.2.3 | 水箱水位管理：肉眼可直接观察到水箱水位，具有水位监测功能，如果水箱水量不足，灭菌循环不会开启，系统会报警提示。 |
| 1.2.2.4 | 参数检测和控制：压力、温度和湿度传感器均为双配置，腔体温度三区分布，动态加湿采样，保证温度和湿度的均匀性。 |
| 1.2.2.5 | 参数存储：自动保存至少100组灭菌循环参数。 |
| 1.2.2.6 | 参数导出：可通过USB导出灭菌循环参数。 |
| 1.2.2.7 | 参数打印：内置打印机，可以选择三种打印方式，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、湿度曲线和关键时间点参数以及相关辅助警报信息。 |
| 1.2.2.8 | 保养提示：具有预防性保养时间提醒功能，可以自动提示用户对设备进行检查和维护。 |
| 1.2.3 | 安全要求 |
| 1.2.3.1 | 腔体真空：独特的文氏真空泵，采用流体力学的原理，通过外置高流量的压缩空气进行抽真空，抽真空过程中不会产生静电和电火花，杜绝燃爆风险。 |
| 1.2.3.2 | 全程负压：全过程负压灭菌和解析，确保舱内气体不会向外泄漏，电脑自动检测，如有泄露，自动转为排气过程，并报警提醒用户。 |
| 1.2.3.3 | 门锁联动：软件控制舱门开启，灭菌时自动锁定舱门，防止灭菌过程中因为误操作打开舱门，整个灭菌循环程序结束后，系统解锁方可气动开门。 |
| 1.2.3.4 | 使用寿命：环氧乙烷灭菌器整机和主要部件使用寿命≥6年，提供备案产品使用说明书。 |
| 1.2.3.5 | 灭菌物品环氧乙烷残留量：灭菌循环程序完成后，物品可立即发放临床使用，无需再放置数天，提供第三方检测机构出具的《灭菌物品环氧乙烷残留量检测报告》。 |
| 1.2.3.6 | 工作环境环氧乙烷分析：每年应至少提供一次环氧乙烷灭菌间环境浓度测试，采用专用测试盒精确采集并分析用户工作环境中环氧乙烷浓度，由具有认证的第三方检测机构出具国家认可的环氧乙烷气体分析报告，提供报告样本备查。 |
| 1.2.4 | 配套附件 |
| 1.2.4.1 | 解毒装置：利用催化氧化技术，将环氧乙烷分解为二氧化碳和水蒸汽，分解效率≥99.9%，提供中国第三方消毒检测中心检验报告。 |
| 1.2.4.2 | 控制方式：解毒装置和环氧乙烷灭菌器电源应同为单相电，环氧乙烷灭菌器联动控制解毒装置，监测面板全面监测跟踪各项功能和进程，并进行流程控制。 |
| 1.2.4.3 | 工作能力：解毒装置微处理器配合环氧乙烷灭菌器，运行能力可以同时联接环氧乙烷灭菌器≥2台。 |
| 1.2.4.4 | 必须提供所有的安装配件及辅料，用料数量以不影响原安装场地结构为原则。 |
| 1.2.4.5 | 环氧乙烷灭菌生物监测技术：环氧乙烷生物监测结果判读时间≤4小时。 |
| 1.2.4.6 | 压力蒸汽/过氧化氢灭菌生物监测技术：压力蒸汽/过氧化氢生物监测结果判读时间≤24分钟。 |
| 1.2.5 | 主要配置1.1.1-11..4必须为同品牌原装产品，投标型号为该厂家最新产品（注明品牌、型号），出厂日期不能早于2020年6月。 |
| 1.2.6 | 必须提供每年1次的原厂设备性能检测，并出具正式报告； |
| 1.2.7 | 注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明） |
| 1.2.8 | 合同签订时提供此项目的原厂授权书 |
| 1.2.9 | 数据端口开放，负责医院HIS接口费用。 |
| 1.2.10 | 合同签订时，提供原厂每年维保最高限价，出具原厂承诺书。 |
| 1.2.11 | 提供主要维修备件的价格，如不列出视为原厂免费提供。 |
| 1.2.12 | 质量保证：卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。 |
| ▲1.2.13 | 医疗器械注册证 |

二、商务要求

▲2.1供货期

合同签订3个月内到货，接用户通知后7个工作日内全部调试完成

▲2.2供货地点

绍兴市中心医院医共体总院

▲2.3质保期

本次采购质保期不少于 2 年。

2.4售后服务

2.4.1中标人在接到采购人通知后，售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。48个工作小时未修复时提供备品。

2.4.2设备验收合格后原厂保修≥2年，终身维修（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；中标供应商必须在签订合同时出具原厂或国内总代理保修承诺函。否则采购人有权取消其中标资格并承担一切责任。过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。。每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。

2.4.3供应商承诺超过采购需求中的相关质保期要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务，要求中标供应商按采购需求要求执行，以保证采购人的正常使用。

2.4.4供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.4.5中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

2.4.6设备保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需重新更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

2.4.7保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

2.4.8采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

▲2.5付款方式

设备安装验收合格后三个月内付合同款97.5%，一年后7个工作日内付其余2.5%并退还履约保证金，不计息。

▲2.6数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

2.7验收要求、标准

2.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.7.2供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

2.7.2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.7.2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.7.2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.7.2.4采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.7.2.5中标人在开箱装机后只允许设备调试，遇到故障必须将已装机设备搬离采购人驻地，重新发送全新原包装产品来继续履约，不允许更换任何部件对货物进行维修后交货，采购人有权拒绝验收，相关经济损失由中标人自行承担。

2.8技术培训

2.8.1提供该设备的操作和维修培训以及培训计划。

2.8.2提供中、英文操作手册和维修手册。

2.8.3应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养等内容。

2.9其他要求

2.9.1中标供应商必须在签订合同时提供中标产品的品牌代理资格证书或项目授权书，否则采购人有权取消其中标资格。

2.9.2在货物到达使用单位后，卖方应在2天内派工程技术人员到达现场，在商检及买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21违反法律、法律及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 具体评标标准

标段一至标段四使用统一的商务技术分标准

21、商务技术评分标准（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 0-6 | 须提供投标产品近三年内（2017年1月至今，以合同签订时间为准的所投品牌的同类销售业绩，每个得2分，最多得6分，（有需方名称及联系电话，投标文件中提供合同复印件）。 |
| 2 | 售后服务 | 0-8 | 1.内有完善的服务网络和备件库（2分）；2.当仪器设备发生故障时，能及时提供备品、备件（2分）；3.保修时间：保修期、服务响应时间必须满足招标要求，仅满足招标要求不得分；保修期每超过招标文件要求6个月的加1分，但加分最多不超过4分（超过6个月但不满12个月的，按6个月计算）。 |
| 3 | 其它优惠条件 | 0-6 | 由评委根据各投标供应商的优惠承诺进行打分，如：维修服务、技术培训等方面的优惠。 |
| 4 | 设备综合性能 | 1-5 | 由评委根据各供应商所提供产品的综合性能横向对比认定，按优秀、良好、一般进行评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 |
| 5 | 功能配置 | 0-36 | 采购设备技术指标要求详见本标书第三部分采购需求。 功能配置基本分为36分； 打“▲”的技术参数要求投标供应商作实质性响应且不得负偏离，如有负偏离的作无效标处理，技术参数一般偏离每有一项扣2分；扣完为止。 |
| 6 | 配套设备及耗材 | 0-6 | 主要耗材、零配件供应，有完整的价格清单及耗材零配件价格清单，由评委对上述清单进行分析比较、根据报价的优惠程度进行打分。 |
| 7 | 投标文件制作 | 1-3 | 根据投标文件制作情况(包括商务技术)，投标文件清楚明了，不以大量无关内容充数，优得3分，良得2分，一般得1分。 |

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=30% | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据   浙江建诚工程管理咨询有限公司   关于项目编号为        的绍兴市中心医院医共体总院医疗设备及器械货物（第三批）（第二次）采购项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

六、质保期和履约保证金

1.详见第三部分采购需求。

2.履约保证金      元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …………… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                          标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：