诸暨市卫健系统医疗器械采购项目

（编号：诸政采2020-07-02）

招

标

文

件

采购单位：诸暨市卫健系统

采购代理机构：诸暨市公共资源交易中心

监督单位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇二〇年七月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    招标需求

第四章    诸暨市政府采购合同

第五章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2020年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

（编号：诸政采2020-07-02）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨市公共资源交易中心受委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市卫健系统医疗设备采购项目

二、采购组织类型：政府集中采购

三、项目内容及规模：

采购预算为867.7万元，各标的内容为下表（详见招标文件）：

| 标号 | 采购单位 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的一 | 公安局 | DR | 1 | 145 |
| 标的二 | 公安局 | 16层CT | 1 | 250 |
| 标的三 | 公安局 | 全自动生化仪 | 1 | 145 |
| 标的四 | 中心医院 | 盆底治疗仪 | 1 | 19 |
| 标的五 | 中心医院 | 彩超 | 1 | 138 |
| 标的六 | 人民医院 | GE S7超声诊断仪浅表控头 | 1 | 9 |
| 标的七 | 人民医院 | 二级护理站推车 | 80 | 38.4 |
| 标的八 | 人民医院 | 医用干燥柜 | 1 | 4.8 |
| 标的九 | 人民医院 | 全自动包药机 | 1 | 118.5 |

四、评标办法：最低评标价法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购人对投标人信用记录进行查询甄别。

1）信用信息查询时间：资格审查截止时间前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购单位经办人将查询网页打印、签字与其他招标文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年7月1日-2020年7月10日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn）和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）采购公告栏目中免费下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

2、招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

3、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zhuji.gov.cn/art/2020/3/12/art_1388400_42241245.html（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件提交：

投标截止时间及地点：投标人应于2020年7月21日9时30分前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日投标截止时间后1小时内进行解密,供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（投标截止时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

九、开标时间和地点：

开标时间：2020年7月21日9时30分（北京时间）

开标地点：诸暨市公共资源交易中心四楼电子评标室(暨东路58号四楼）。

开标时间后1小时内（开标当日10时30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

十、业务咨询：

1、交易中心联系人：黄成   联系电话：0575-87253015、87221107（传真）

交易中心  地址：诸暨市暨东路58号北602室。

2、政采云平台技术支持热线咨询，联系电话：400-881-7190。

3、同级政府采购监督管理部门：  诸暨市财政局政府采购监管科

联系人：金永康              监督投诉电话： 0575-87113458

地  址：诸暨市人民中路356号

诸暨市卫健系统

诸暨市公共资源交易中心

2020年7月1日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市卫健系统医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 详见第三章；任何不低于最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 除非招标文件有明确规定，否则均不接受联合体投标。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分9个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 可以 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查方式 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 资格审查 | 评标委员会负责资格审查，审查内容包括： 1、营业执照复印件。 2、信用记录查询。 3、其他资格条件证明 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 12 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托评标委员会核实的查询结果为准）； （4）其他资格证书（若需要）。 |
| 13 | 技术文件 | （1）投标人情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （5）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （6）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （7）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 14 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖单位公章。 |
| 15 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 17 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于投标截止时间前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 20 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 21 | 履约保证金 | 签订合同时，中标人须向采购单位交入中标价5%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 22 | 投标文件上传截止时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 24 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 25 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 26 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。） 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.2“采购代理机构”系指诸暨市公共资源交易中心。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.询问、质疑和投诉

7.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。对认为有必要澄清或者修改的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到更正（补充）公告后应于1个工作日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

7.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.7质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3采购需求；

8.4应提交的有关格式范例；

8.5本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术文件、商务文件三部分组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章，投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、技术文件、商务文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2采购代理机构通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.3采购人或受采购人委托的评标委员会依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并对投标人技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1在评审专家中推选评标委员会组长

23.2资格及形式审查

评标委员会对投标人资格进行审查，并审查投标文件的有效性、完整性、合法性等。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“政采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5评标委员会根据评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.6评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.7评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是最低评标价法，即在符合采购文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一中标候选人，即中标供应商。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目招标失败，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式二份，采购单位和中标人各执一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1)质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2)质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3)未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4)已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5)投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6)质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7)不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

九、良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购人和诸暨市公共资源交易中心。

第三章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

第一部分  各标的采购要求

标的一：公安局数字化X线摄影系统（DR）  数量： 1套   最高限价：145万元

联系人：斯伯安0575-87193111

本次招标采购设备为无线数字化平板DR，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

一、产品总体要求：

1、设备用途：数字化X线摄影系统（DR），采用无线数字化平板探测器，实现

一机多用，可以完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、多角度的

全面数字X线摄影检查，以满足医院临床和体检工作中的数字化放射诊断需求。

2、 设备要求: 为保证产品在临床使用中机器的兼容性、稳定性、及图像清晰度，

要求所投DR,无线平板探测器和图像诊断处理软件及配套为同一品牌。（投标文件须提供所投医疗器械的医疗器械注册证（含附表）扫描件。）

3、设备构成：无线数字化碘化铯非晶硅平板探测器+落地式X射线系统+固定摄

影床+立式胸片架

二、产品技术参数要求

1、 X线高压发生器

1.1 产品要求：	国际知名品牌

★1.2 最高工作频率：≥450kHz， 最大输出功率：≥65kW

1.3 摄影管电压输出范围：≥40－150kV

1.4 最大输出管电流: ≥800mA

1.5电流时间积可调范围：0.1mAs-800mAs

1.6 摄影曝光控制功能：具有多种曝光形式选择

1.7 具有AEC电离室自动曝光控制功能

2、X射线球管

2.1  产品要求：国际知名品牌

2.2  焦点尺寸：小焦点≤0.6mm,  大焦点≤1.2mm

2.3  焦点功率：小焦点≥30KW，大焦点≥75KW

★2.4  阳极热容量：≥350 KHU

2.5  旋转阳极转速：≥10000转/分

3、限束器

3.1 产品为国际知名品牌

3.2  SID 1m时，最大X线区域：48cm x 48cm，最小X线区域：5cm x 5cm

3.3  SID 1m时，光投射区域亮度大于180勒克斯

4、数字化平板探测器

★4.1 产品要求：无线数字化便携式平板探测器，与DR整机系统为同一品牌，平板探测器光电转换层材料：碘化铯+非晶硅

4.2 探测器成像面积：≥14×17英寸

4.3 探测器像素尺寸: ≤200um

4.4 探测器灰阶：采集≥16bit，输出≥14bit

4.5 最大空间分辨率：≥3.0LP/mm

★4.6图像采集显示时间：预览＜2秒，成像＜8秒

4.7 探测器电池类型：采用内置式大容量锂离子电容器，无需更换

4.8 电池容量：在完全充满电的情况下可以完成≥200幅图像的拍摄

4.9 电池充电时间：快速充电功能≤60分钟，具有3分钟充电可完成10幅图像

拍摄的应急充电功能

4.10 数据传输、控制模式: 探测器与系统之间可以通过无线和有线方式进行数据传输及控制，具有热插拔技术，无线和有线的切换时间：≤ 1s；

4.11 平板承重负载：直径40mm点面积负载≥150kg，整个面板负载≥300kg

4.12 平板探测器重量：≤3.0kg；

4.13 探测器自然冷却，无需外置冷却装置；

5、立式胸片摄影架

5.1平板中心离地垂直升降范围≥130cm

5.2 平板Bucky绕中心轴垂直面旋转角度：0-90度，提供产品彩页或图片证明

5.3采用辅助扶手装置:安装胸部后前位双侧扶手，胸部侧位扶手，方便病人站立拍摄胸片

5.4 探测器上下运动方式：电动和手动2种方式，并能控制高度

5.5固定式滤线栅：焦距：180cm，尺寸：≥18 x 18 英寸，栅密度：≥103L/inch

5.6 自动曝光控制：具备3野电离室自动曝光控制装置

5.7 平板探测器有线连接装置：在立式胸片摄影架中具有固定式无线平板探测器有线连接的装置，无线平板探测器插入后可自动转换成有线连接模式。

6、落地式X线摄影机架

6.1  X射线源组件沿独立式地轨纵向移动行程：≥1.8m

6.2  X射线源组件垂直移动行程：≥1.5m

6.3  X射线源组件横向移动行程：≥0.3m

6.4  X射线源组件垂直旋转范围：≥±120°

6.5  X射线源组件水平旋转范围：≥±180°，每90°位置定位

6.6  X射线管焦点离地最低距离：≤0.34m

★6.7  球管端近台操作系统：电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效），尺寸：≥10英寸，可实时显示球管运动、旋转角度、SID、平板升降高度等参数。具有发生器曝光参数调节功能，可调：kV、mA、mS、mAs，提供产品彩页或图片证明，可以调节控制限束器的照射野大小

6.8  自动跟踪功能：具有一键定位功能，预设立位1.0m、1.5m、1.8m,卧位，

6.9  机架运动操控方式：手动和电动一体化操作

6.10 可隔室遥控球管支架运动

7、摄影床

7.1  摄影床结构：固定落地式床体

7.2  摄影床尺寸：≥220×80cm

7.3  床面高度	≤65cm

7.4  床面纵向移动距离：≥90cm

7.5  床面横向移动距离：≥25cm

7.6  平板Bucky绕中心轴水平面旋转角度：0-90度。提供产品彩页或图片证明

7.7  固定式滤线栅：焦距：100cm，尺寸：≥18 x 18 英寸，栅密度：≥103L/inch

7.8  自动曝光控制：具备3野电离室自动曝光控制装置

7.9  床体承重：≥200kg

7.10 平板探测器有线连接装置：在摄影床中具有固定式无线平板探测器有线连接的装置，无线平板探测器插入后可自动转换成有线连接模式。

8、 DR图像采集处理系统

★8.1系统的图像诊断处理软件与平板探测器相配套为同一品牌,并具备单独的CFDA产品注册证明

8.2  系统控制与信息管理、图像采集处理一体化设计

8.3  操作系统：windows 7 及以上（非Windows XP系统）

8.4  品牌主机：CPU i3及以上

8.5  显示器尺寸19＂及以上

8.6  内存≥4G

8.7  硬盘≥500G

8.8 图像处理功能 ：整幅图像放大功能，局部放大观察功能，病人资料显示，图像黑白两度调节，窗宽/窗位调节，动态范围调节，图像反转，感兴趣区图像调整，均衡处理，多频率窗/多灰度等图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高，低密度区域影响细节对比度清晰显示，根据解剖部分自动进行图像化处理，图像排版功能，胶片打印功能。

8.9 图像处理高级Realism 软件功能：通过LUT曲线的特殊处理，在不增加剂量的情况下，可以清晰显示更多的部位组织影像信息

8.10具有急救摄片病人信息合并功能，能够对急救患者先紧急拍摄，后与RIS系统的病人信息登录合并

8.11具有智能滤线栅功能，具有6级以上的滤线强度调节，减少散射线对图像质量的影响;

8.12 图像预览时间：2秒以内，成像时间：8以内；

8.13图像工作站界面可同步显示平板探测器所在的位置（胸片架位和摄影床位），电池电量，无线信号强度，提供工作站界面的图片证明

8.14 工作站界面可同步显示本次曝光的条件，KV、mAs值等

8.15 网络连接：具备DICOM3.0协议接口，通过以太网输出DICOM-3.0格式图像，有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能，worklist、PACS、HIS、RIS无缝链接

三、其它

1、所投产品整机免费质保期为验收合格后贰年,且保证95%的年开机率。

2、系统整机由原厂家工程师提供安装，培训，调试及售后服务，并由原厂负责所售产品的软件升级事宜。

3、提供厂家400免费电话及维修工程师名单、电话；保修期结束提供产品终生维护、维修服务。

4、投标文件正副本提供产品彩页及原始Datasheet,以招标人所需机型投标，在投标时如实响应标书技术文件，不得欺骗，隐瞒。

5、提供免费机房设计并提供机房装修及防护屏蔽（含预控评及机房验收）

6、投标总价含PACS接口费用

7、投标总价含一台2兆医用专业显示器

8、负责设备与原有打印设备连接

9、交货期及交货地点；交货期；接到招标人通知后15个工作日内。交货地点；招标人指定地点。

10、付款方式；货到验收合格后支付总货款的90%，另10%在质保期满10个工作日内支付（无息）

标的二：公安局螺旋CT    数量： 1套     最高限价：250万元

联系人：斯伯安0575-87193111

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能和价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋CT | 1套 | 32层螺旋CT | 签订合同后90天内 | 诸暨市看守所 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备技术要求 |
| 1 | 设备名称： 32层螺旋CT系统 |
| 2 | 设备数量：一套 |
| 3 | 设备用途：适用于临床全身CT扫描检查及诊断的应用； |
| 4 | 制造厂商：投标人说明 |
| 5 | 设备型号：投标人说明，提供最新机型和最新的硬件、软件版本 |
| 6 | 提供分项报价及配件、耗材、保外保修最优惠价格 |
| 二 | 主要性能参数 |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 1.2 | 机架机械倾角：≥±30度 |
| 1.3 | 探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 |
| 1.4 | 探测器Z轴排列数：≥24排 |
| 1.5 | 探测器Z轴宽度：≥19mm |
| ★1.6 | 每排探测器单元数量：≥900 |
| 1.7 | 探测器总单元数：≥21600 |
| 1.8 | 探测器采样率：≥2880 view/rotation |
| 1.9 | 焦点至扫描野中心距离：≤560mm |
| 1.10 | 滑环类型：低压滑环 |
| 1.11 | 驱动方式：马达驱动 |
| 1.12 | 冷却方式：风冷 |
| ★1.13 | 最薄采样层厚：≤0.6mm |
| 1.14 | 最大旋转速度： ≥120RPM |
| 1.15 | 防碰撞急停保护：配备 |
| 1.16 | 定位灯误差：矢状面、横断面的定位灯误差≤±1mm |
| 1.17 | 设备运行声学噪声：≤69dB（A） |
| 1.18 | 扫描架控制面板左右各一套，可控制诊断床升降，水平移动，扫描架倾斜等： 配备 |
| 1.19 | 扫描架上显示诊断床位置，扫描架倾斜角度等信息：配备 |
| 1.20 | 一体化定子设计：配备 |
| 1.21 | 一体化转子设计：配备 |
| 2 | X线球管及高压发生器 |
| ★2.1 | 阳极最大热容量：>5.0MHU |
| 2.2 | 阳极最大散热率：≥815kHU/min |
| 2.3 | 最大球管电压：≥140kV |
| 2.4 | 最小球管电压：≤80kV |
| 2.5 | 最大球管电流：≥420mA |
| 2.6 | 最小球管电流：≤10mA |
| 2.7 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |
| 2.8 | 球管小焦点：≤0.5mm×1.0mm |
| 2.9 | 高压发生器功率：≥50kW |
| 2.10 | 球管冷却方式：油冷+风冷 |
| 3 | 诊断床系统 |
| 3.1 | 诊断床离地面最低高度：≤490mm |
| 3.2 | 诊断床垂直移动范围：≥500mm |
| 3.3 | 诊断床水平运动范围：≥1800mm |
| 3.4 | 诊断床水平可扫描范围：≥1500mm |
| 3.5 | 诊断床最大水平移动速度：≥150mm/s |
| 3.6 | 诊断床最小水平移动速度：≤1mm/s |
| 3.7 | 诊断床最大承载：≥205kg |
| 3.8 | 诊断床水平移动精度：≤±0.25mm |
| 3.9 | 诊断床水平方向手动移动：配备 |
| 3.10 | 诊断床附件：配备床垫，头托，头托垫，校正水模 |
| 3.11 | 诊断床控制脚踏开关：配备 |
| 3.12 | 诊断床输液架插孔：配备 |
| 4 | 主计算机系统 |
| 4.1 | CPU主频：≥4.0GHz |
| 4.2 | CPU核心数：≥4 |
| 4.3 | CPU数量：≥3 |
| 4.4 | 主计算机内存：≥16GB |
| 4.5 | 计算机硬盘容量：≥2TB |
| 4.6 | 专业图像处理卡:配备 |
| 4.7 | 高分辨率显示器：≥19寸 |
| 4.8 | 显示器数量：≥2 |
| 4.9 | 显示器分辨率：≥1280×1024 |
| 4.10 | 图像重建速度：≥30幅/s |
| 4.11 | 显示器亮度：≥330cd/m² |
| 4.12 | 显示器对比度：≥2000:1 |
| 4.13 | 标准键盘鼠标：配备 |
| 4.14 | DVD光盘刻录系统：配备 |
| 4.15 | USB数据导出功能：配备 |
| 4.16 | 标准DICOM3.0接口：配备 |
| 4.17 | 以太网通信接口（同时具备发送/接收，查询/检索，基本打印，存储，网络连接，HIS/RIS）：配备 |
| 4.18 | 支持worklist功能：配备 |
| 4.19 | 1000M/100M自适应以太网卡：配备 |
| 4.20 | 自动语音提示功能：配备 |
| 4.21 | 激光相机接口：配备 |
| 4.22 | 计算机用不间断电源（UPS）：配备 |
| 5 | 扫描参数和图像质量 |
| 5.1 | 每圈扫描图像层数：≥32层/360° |
| 5.2 | 最快扫描速度：≤0.5s/360° |
| 5.3 | 扫描视野：250mm和500mm 可选 |
| 5.4 | 最大重建视野：≥500mm |
| 5.5 | 最小重建视野：≤100mm |
| 5.6 | 定位片最大扫描长度：≥1500mm |
| 5.7 | 定位片方向：后前、前后、左右侧位 |
| 5.8 | 螺距范围：最小螺距≤0.25；最大螺距≥1.75 |
| 5.9 | 采集模式：≤32×1.2mm；≤32×0.6mm |
| 5.10 | 扫描模式：定位片扫描，轴位扫描，螺旋扫描 |
| 5.11 | 图像重建矩阵：≥512×512，1024×1024 |
| ★5.12 | 高对比度分辨率（空间分辨率）：≥20LP/cm（0%MTF） |
| 5.13 | 低对比度分辨率（密度分辨率）：≤3mm@0.3%（18mGy） |
| 5.14 | CT值范围： -1024至3072 HU |
| 5.15 | 图像噪声：≤0.35% |
| 5.16 | 图像均匀性：水的CT值均匀性≤±4HU |
| 5.17 | CT值准确性：空气：-1000±10HU，水：0±4HU |
| 6 | 高级技术和软件 |
| 6.1 | 智能毫安技术：配备 |
| 6.2 | 提供迭代降噪算法：配备 |
| 6.3 | 金属伪影抑制算法：配备 |
| 6.4 | 射线硬化伪影消除技术：配备 |
| 6.5 | 后颅窝图像优化：配备 |
| 6.6 | 条状伪影抑制算法：配备 |
| 6.7 | 射线硬化伪影消除技术：配备 |
| 6.8 | 一键穿刺定位：配备 |
| 6.9 | 胸部反向重建技术：配备 |
| 6.10 | 智能摆位：配备 |
| 6.11 | 儿童专用扫描协议：配备 |
| 6.12 | 多平面重建（MPR）：配备 |
| 6.13 | 曲面重建（CPR）：配备 |
| 6.14 | 表面遮盖（SSD）：配备 |
| 6.15 | 最大密度投影（MIP）：配备 |
| 6.16 | 最小密度投影（MinIP）：配备 |
| 6.17 | 三维容积重建（VR）：配备 |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 自主知识产权探测器：配备 |
| 7.2 | 设备远程监测，故障自动预警：配备 |
| 7.3 | 免费基础软件升级：配备 |
| 7.4 | 随机校正模体：配备 |
| 7.5 | 提供免费机房设计：配备 |
| 7.6 | 厂家提供一台空调，除湿器（厂家提供品牌），配电房到机房的电缆，预评、控评、环评的费用 |
| ★7.7 | 整机保修≥三年（不含球管） |
| 7.8 | 提供机房装修屏蔽 |

三、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、设备验收合格后整机保修≥3年（不含球管），投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

3、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

4、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

5、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

四、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的三：公安局全自动生化仪及试剂    数量： 1套     最高限价：145万元

联系人：斯伯安0575-87193111

生化仪技术规格及配套试剂耗材技术要求

| 一 | 设备名称：全自动生化分析仪 |
| --- | --- |
| 二 | 数量：1套 |
| 三 | 配置和技术要求 |
| 3.1 | a、适用范围： |
|  | 适用于检验科多种临床生化、特殊生化、电解质、急诊项目、免疫蛋白、也可对尿液、脑脊液、医疗药物进行检测。 |
| 3.2 | b、技术要求： |
|  | 1 检测速度： 比色生化测试≥400test/小时 |
|  | 2 检测项目：可同时测定双试剂≥38项 |
|  | 3 检测波长：340～800nm≥13种，单波长、双波长检测 |
|  | 4 光源：氙灯或卤素灯，使用寿命≥2000小时 |
|  | 5 样品容量：可同时容纳≥100个样品，专用急诊位≥10个 |
|  | 6 最小样品量：≤1.0ul（0.1ul步进） |
|  | ★7 最小反应体积：≤90μl/测试 |
|  | ★8 试剂通道：可使用各种进口、国产合格试剂；并具有同品牌原装试剂（贴牌及代加工的除外） |
|  | 9 自动稀释功能：高浓度样品能自动稀释，自动重检 |
|  | ★10 反应杯：材质为石英玻璃，可永久使用；反应杯清洗≥8步骤 |
|  | 11 恒温系统：干式特殊液体恒温系统 |
|  | 12 具有样品针液面感应、角度感应和压力感应功能 |
|  | 13 光学系统：集束式点光源全息光栅分光、光—数字直接转换 |
|  | 14 添加试剂方式：停机添加，单项目可加入2种以上试剂； |
|  | ★15 进样方式：使用成熟进样方式，轨道式进样，连续装载；操作过程可持续加样，无需停机，要有急诊样品专用输送方式（带冷藏），并有急诊样品优先设置功能 |
|  | 16 干扰提示系统：样本有溶血、脂血、黄疸、仪器自动提示报警； |
|  | 17 定标管理：单点、多点、线性和非线性； |
|  | 18 质量管理：实时质控、室内质控、室间质控，可直接传到质控网上； |
|  | 19 保护功能：探针具有防撞功能，样品探针具有防阻塞和阻塞报警功能，有休眠、定时开机功能； |
|  | 20 用水量：≤40升/小时； |
|  | 21 分析方法：终点法、2点法、速率法等； |
|  | 22 配备一套净水处理器；稳压系统一套 |
|  | 23 主机电脑系统按仪器的要求配置，有较强的计算机处理系统及分析软件、报告软件（含中文报告软件）、具备局域网相连的接口软件，与检验科室现有LIS系统实现联网接口，远程通讯、维护系统、数据接标准配备；具有结果实时传输功能； |
|  | ★24 提供设备进口医疗器械注册证和产品注册登记表 |
| 四 | 售后及服务 |
| 4.1 | 设备保修三年，保修过后免费维修 |
| 4.2 | 每12个月一次免费提供设备保养；免费提供软件升级。 |
| 4.3 | 维修响应时间4小时内 |
| 五 | 配套试剂耗材技术要求 |
| 5.1 | ★具体试剂及耗材见附件，投标项目必须涵盖附件包含的所有项目，不得缺项。投标规格与招标要求保持一致。 |
| 5.2 | ★投标试剂及耗材品牌必须和所投生化仪为同一品牌。 |
| 5.3 | ★附件中所包含的多项定标液、质控品必须具有单独的注册证。 |
| 5.4 | 提供所有投标项目的有效注册证，无需注册证的出具说明，试剂耗材规格应和招标要求保持一致。 |
| 六 | 货物验收： |
| 6.1 | 供方应提供设备的有效检验文件、测试办法和验收标准，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，供、需双方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。 |
| 6.2 | 设备验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换设备；并且赔偿由此给用户造成的损失。 |
| 七 | 培训： |
| 7.1 | 供方应对用户的技术人员和操作人员进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。 |
| 7.2 | 供方应对用户的操作人员进行现场操作培训。 |
| 八 | 交货： |
| 8.1 | 交货时间：签订合同后60天内。 |
| 8.2 | 安装地点：由需方指定。 |
| 九 | 违约责任： |
| 9.1 | 需方(使用单位)无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付合同价款总值的百分之三十违约金。 |
| 9.2 | 需方逾期支付货款的， 需方向供方偿付欠款总额千分之五的违约金。 |
| 9.3 | 供方所交付货物的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付合同总额的百分之三的违约金。 |
| 9.4 | 供方不能交货，供方向需方支付货款总额百分之五的违约金。 |
| 9.5 | 供方逾期交货的或不能按期施工验收完成的，供方向需方每日偿付货款总额万分之五的违约金。 |
| 9.6 | 付款方式：装机验收合格后7个工作日内支付90%，剩余10%在三年质保期满后7个工作日内付清，不计息。 |

全自动生化分析仪配套试剂耗材目录表

投标人须知：
1.严禁改动表格的既定内容和格式，因投标企业随意改动内容和格式而造成不确定性的后果由投标企业自行承担。
2.投标企业应认真核对填写表格全部内容，此表格所反映的投标产品信息将作为采购人进行资格审查和评标议价的基本依据。
3.投标企业应根据表格内提供的单位认真填写价格，因投标企业填写失误造成产品无法成交的，不确定性的后果由投标企业自行承担。
4.报价根据报价表提供的单位报价总和不得高于整个标段预算金额。一经拆封，如高于招标单位设定的采购预算，相应标段作废标处理。
★5.不得缺项，试剂品牌一栏必须为同一品牌。

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 预计用量 | 试剂注册证号/批准文号 | 试剂注册证上规格 | 试剂品牌 | 报价单位 | 报价/元 | 总价 | 备注盒测试数 | 备注盒价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WASH SOLUTION/生化清洗液 | 2L/桶 | 30000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 2 | 生化多项质控品/Control Serum 2 | 5ml | 1500 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 3 | 生化多项质控品/Control Serum 1 | 5ml | 1500 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 4 | 生化多项校准品 | 5ml | 3000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 5 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1:4x27ml R2:4x9ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 6 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1:4x27ml R2:4x9ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 7 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶法) | R1:4x25ml R2:4x12.5ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 8 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法）/CK-MB | R1-1:2x22ml R1-2:2x4ml R2:2x6m | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 9 | 肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法) | R1-1:4x22ml R1-2:4x4ml R2:4x6m | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 10 | 胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1:4x22.5ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 11 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）/Creatinine | R1:4x45ml R2:4x15ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 12 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法）/TG | R1:4x50ml R2:4x12.5ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 13 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH法)/AST | R1:4x25ml R2:4x25ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 14 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)/ALT | R1:4x50ml R2:4x25ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 15 | 尿素测定试剂盒((尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)) | R1:4x25ml R2:4x25ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 16 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） | R1:4×29ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 17 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | R1:4×25ml R2:4×25ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 18 | AMY/α-淀粉酶检测试剂盒 | R1:4×40ml R2:4×10ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
|  | 胱抑素C测定试剂盒 | R1 : 4X39.5mL R2 : 4X7.9mL | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 20 | 超敏C反应蛋白 | R1:4×30ml R2:4×30ml | 25000 |  |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 合计总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标的四：中心医院盆底治疗仪    数量： 1套     最高限价：19万元

联系人：黄利明13615755658

盆底治疗仪招标参数

1.产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。

2、硬件要求

2.1专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

★2.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储；

2.3刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

2.4电极接触不良时有自动断电的保护功能；

2.5该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式（EMG Trigger Stim），来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制

2.6单机也可进行生物反馈训练，对人体的而不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案。

★2.7单机重量在350克以下，轻便便携，便于医护人员随身携带实现床边操作，也可以带到社区医院治疗。

3.硬件参数要求:

3.1 内置放大器带宽：30-450 Hz

3.2 表面肌电灵敏度：0.2uV

3.3 输出电流：0-100 mA

3.4 刺激频率：≤100Hz  2-100Hz 可调整

3.5 刺激波宽：≤400μs  50-400μs  可调整

★3.6具有心理肌电反馈训练，配套SEMG头带，采用心理学经典方案，包括呼吸调整法、音乐疗法等，针对功能障碍患者出现的焦虑、抑郁等不良心理状况经行干预，促进患者的身心健康。

3.7 刺激上升和下降时间：0-10s

3.8 波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小。

4、软件配置

4.1	专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，

单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

★4.2具有专用的盆底表面肌电采集，分析，评估功能，具有国际通用标准的评估软件。

4.3 具有系统开发工具，可自定义动画、可自行更换音乐，可以根据用户的需求自行定义新的治疗和评估方案，该开发工具包括三个，数据通道编辑软件Channel Editor ，界面编辑软件系统Screen Editor，训练和评估方案编辑系统Scrit Editor；

4.4具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

4.5显示表面肌电原始波形，RMS值，并且对原始波形进行二维和三维频谱图分析；

4.6统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，记录原始数据。

6、其他要求：

(一)、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、设备验收合格后免费保修壹年，签订合同时必须提供保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上

3、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

4、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

5、免费提供操作和维修培训，提供操作规程（电子版）

6、交货时提供合格证书

(二)、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的五：中心医院彩超    数量： 1套     最高限价：138万元

联系人：黄利明13615755658

彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：一套

三、设备用途说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家的最新版本。

四、主要规格及系统概述：

4.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机

★4.1.2主机支持高清液晶显示器 ≥23英寸，操作台LCD多点触控彩色触摸屏＞12英寸

4.1.3具有全数字波束形成器

4.1.4具有数字化二维灰阶成像单元

4.1.5具有数字化彩色多普勒单元

4.1.6具有数字化能量多普勒成像单元

4.1.7具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头

4.1.8具有二维灰阶血流成像

4.1.9具有脉冲波多普勒

4.1.10具有可偏转连续波多普勒，支持二维凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量

4.1.11具有组织多普勒成像技术

4.1.12具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.13组织二次谐波成像支持所有探头

4.1.14具有实时三同步能力

4.1.15具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

4.1.16具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

4.1.17具有编码激励技术

4.1.18频率焦点复合成像技术

4.1.19具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头

4.1.20具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

4.1.21具有组织特异性自动优化技术

4.1.22具有支持弹性成像和弹性分析功能。

4.1.23具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能

4.1.24具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等

4.1.25具有扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制

4.1.26具有实时三维扫描成像组件

4.1.27具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

4.1.28具备ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）, ESGE（欧洲妇科内镜学会）和ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类

★4.1.29具有造影功能，支持线阵探头和经阴道容积容积，可拓展经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性

4.1.30具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵等类型容积探头，提供探头型号及注册证。

4.1.31系统支持多语言操作界面（包括中文）

4.1.32设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本

4.1.33具备胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持,可自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量并标注相关生物指标。同时，要求机器内置二维码，扫描二维码即可阅读及下载ISUOG相关指南。

4.1.34具备IETA（国际子宫内膜肿瘤分析组织）专家共识的子宫内膜肿瘤评估报告系统，帮助使用者根据子宫内膜肿瘤的超声特征进行全面评估。

4.1.35具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

★4.1.36必须提供至少一把XDClear技术或xMatrix技术或DAX探头

4.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.2.1 一般测量

4.2.2 妇产科测量

4.2.3心脏功能测量

4.2.4多普勒血流测量与分析

4.2.5外周血管测量与分析

4.3图像存储与(电影)回放重现单元

4.3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

4.3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

4.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.4输入/输出信号：

4.4.1输入：USB或其他视频端子

4.4.2输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI

4.4.3 DICOM 3.0接口

4.5图像管理与记录装置：

4.5.1超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）

4.5.2硬盘≥1 T ,动静态图像储存大于等于900GB

4.5.3 CD－RW/DVD -RW刻录机，DVR刻录机

4.5.4 USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能

4.5.5支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式（附原厂技术白皮书证明）

五、技术参数及要求：

5.1  系统通用功能：

5.1.1监视器：≥23英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转

5.1.2扫描方式：逐行扫描

5.1.3操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.1.4探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.1.5 ＞12英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

5.2探头规格

5.2.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

5.2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD,  B/CWD

5.2.3具有实时三维成像探头

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1探头频率：宽带凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

宽带线阵探头：超声频率4.0— 10.0MHz  宽带腔内微凸探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz

5.3.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒；容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒。

5.3.3扫描线：每帧线密度≥230超声线

★5.3.4 腹部探头最大穿透深度≥48cm

二、其他要求：

(一)、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥5家，提供最终用户合同复印件

3、设备验收合格后免费保修壹年，签订合同时必须提供保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程（电子版）

7、交货时提供合格证书

★8、提供工作站壹套，打印机HP1020（或其他品牌同类型）壹台，接入院内PACS系统。

(二)、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后6个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的六：人民医院GE S7超声诊断仪浅表探头   数量： 1个   最高限价：9万元

联系人：章满红13967566673

- 主要技术参数要求：

| ★1、要求 | 全新，原装，探头型号ML6-15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★2、探头类型 | 线阵 |  |  |
| 3、中心频率（MHz） | 9.0 |  |  |
| ★4、B模式频率范围（MHz） | 9.0-15.0 |  |  |
| 5、显示频率（MHz） | 9 | 11 | 15 |
| 6、标称频率（MHz） | 6.7 | 8 | 9 |
| 7、探测深度（mm） | ≥60 | ≥60 | ≥30 |
| 8、侧向分辨力（mm） | ≤2（深度≤40） | ≤2（深度≤40） | ≤1（深度≤30） |
| 9、轴向分辨力（mm） | ≤1（深度≤50） | ≤1（深度≤50） | ≤0.5（深度≤30） |
| 10、盲区（mm） | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 11、横向几何精度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 12、纵向几何精度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 13、切片厚度（mm） | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| ★14、中标后五个工作日内供货或马上提供备用探头 |  |  |  |

二、售后服务及其他

1、探头验收合格后保修1年

2、交货时提供合格证书

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后5个工作日

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的七：人民医院二级护士站护理推车    数量：80套     最高限价：38.4万元

联系人：章满红13967566673

- 主要技术参数要求：

| 序 号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 护理推车至少分五层（不包括键盘层），每层内可自由分格，每层高度可自由调节，五层位置可自由搭配与组合，五层能一键锁定（优先考虑指纹锁/密码锁），每辆车带自由调节高度椅子一把。 |
| ★2 | 总高度至少100cm，深度至少48cm，长度至少54cm，五层累计净高度（不包括每层间的隔板高度）至少65cm以上 |
| ★3 | 电脑悬挂支架，自由悬停，上下仰角15度以上，左右旋转360度 |
| ★4 | 除电脑键盘与五层外须有放置空瓶、感染性医疗废物、剪刀盒（密闭）、锐器盒、生活垃圾、手消剂、宣教资料等的空间与附件 |
| 5 | 抽屉导轨要求：采用三节静音阻尼自吸滑轨，具有自动闭合功能抽屉会在关闭到最后一段距离时会用液压减慢速度，减低冲击力，即使用力推进抽屉也会轻柔关闭、保证药品器械的安全 |
| 6 | 底部要求：豪华万向静音轮，脚轮材料要求为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |
| 7 | 护理推车颜色由医院自主决定，底层离地20cm。 |
| ★8 | 其中四台护理推车带电池，每辆护理车留有安装电池的位置。 |

二、售后服务及其他

1、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

2、设备验收合格后整机保修3年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

3、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

4、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

6、交货时提供合格证书

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的八：人民医院医用干燥柜    数量： 1套     最高限价：4.8万元

联系人：章满红13967566673

一、主要技术参数要求：

| 序 号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：用于对外科手术器械，导管、玻璃器皿，湿化瓶、呼吸治疗物品进行干燥处理 |
| ★2 | 控制系统：ABB主芯片控制，液晶显示屏，触摸控制，各运行参数可调 |
| ★3 | 器械放置层数：9层 |
| ★4 | 容积：≥600升 |
| 5 | 参数设定：干燥温度及时间 能自行设定，最高干燥温度90℃，温度可调； 三种模式要求能根据需要自由选择。干燥时间设置范围1min-99h59min，能根据需要自由设置。 |
| 6 | 结构材料：采用304优质不锈钢，要求有隔热夹层，要求有空气对流微风装置 |
| 7 | 双开门，要求有中控可视玻璃门视窗，门框要求为不锈钢、能随时观察内部工作情况，及有效隔热。开门自动关闭 |
| ★8 | 风机数量：3个 ， 双面送风设计，全方位干燥 |
| 9 | 空气进入方式：空气经过过滤器并加热后通过风机进入干燥箱内部。过滤精度≤0.3 um |
| 10 | 最大处理量：一次可处理36根管道或18个标准器械托盘 |
| 11 | 管道干燥方式：专用放置架、内壁及外壁均需干燥 |
| 12 | 配件：9层隔板（配置9个器械托盘进行干燥） |

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修2年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供合格证书

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的九：人民医院全自动包药机    数量： 1套     最高限价：118.5万元

联系人：章满红13967566673

- 用途：通过HIS系统传送医嘱信息，包药机将单剂量的药片或胶囊自动包入同一个药袋内。

二、主要技术参数要求：

2.1应能满足医院当前及未来10年内的需求

★2.2立式旋转式包药机

2.3机内可装储≥400种不同片剂、胶囊药品

2.4整机高度不超过2m

2.5全中文操作系统:打印系统、非机储药打印加药信息全部为中文

2.6包装速度：最大分包速度（含打印信息）≥60包/分钟

2.7同品牌机器浙江地区有≥20家用户，提供详细用户名单

2.8药盒

2.8.1机内拥有≥4种不同规格的储药盒

★2.8.2储药盒全部为智能药盒，药盒芯片和药盒座为非接触式（附照片、说明）

2.8.3药盒透明，可全视药品储存量；药盒上具有药物品名、剂量、条形码，方便加药核对避免加药差错。

2.8.4药盒防紫外、防潮、可直接水洗

2.9用药安全方面的要求

2.9.1具备药品加药条形码审视二次核对功能（要求附照片说明）

★2.9.2自带自动纠错功能，当发生分包错误后，能打印醒目的标识进行提示，并能在不停机的状态下，自动对错误的分包袋进行重新包装，提供具体照片说明。

2.9.3具有防泄漏功能，避免药盒放入包药机时产生误发药。提供照片说明。

2.10机储药品部

★2.10.1加药时无需停机，不存在因补充药剂而中断分包作业现象（附照片、说明）

2.10.2具备一种药品多药盒装载功能

2.10.3具备机储药品处理半片药功能，指在机内储存的片剂药品可以自动切割成半片，并根据处方信息自动分包半片药品。提供照片说明。

2.11非机储药品部

2.11.1非机储药品添加信息能够在智能液晶触摸屏中显示；在不翻页前提下单次显示量：≥5医嘱/次。

2.11.2具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘≥60个格子，打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱），附照片说明。

2.11.3具有支持多个非机储药槽交替工作的功能，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品，能够提高分包工作效率。

2.11.4非机储药托盘可以单独进行非机储药的包药操作，如：用于非机储药品的门诊大瓶药品拆零包装和包装医嘱必要时用法的功能等。也可以与机储药品混合分包。

2.12包装部

2.12.1药袋具备提前设定大小功能，规格≥3种，要求附照片说明

2.12.2包药纸长度具备自动调节功能，以降低耗材成本（要求附照片说明工作原理）

2.12.3单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装。

2.12.4药袋打印系统：应在药袋上打印服药信息（包括：病区、病床、患者一维或二维条形码、患者姓名、服药日期和时间等）及药品名称、数量、规格、厂家、批号等，可选择不同字体大小、颜色和符号，可自由打印各种信息。

★2.12.5落药通道可随时打开清洁（包括垂直落药通道），不需要专业工程师操作，以保证药品不被交叉污染。附照片说明。

2.12.6药品的收集方式为45度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。（附照片说明）

2.13耗材部分

2.13.1说明耗材品种、耗材价目表及每个药袋含打印费用目前市场的总价

2.14操作界面部

2.14.1自带操作和信息显示智能液晶触摸屏≥8英寸

2.14.2界面显示方式为图文显示，为药师提供图文交互式的工作界面，要求有中文语音提示。

2.15软件部分

2.15.1有机内药品库存管理功能，可以了解用药量的情况和加药量情况。药盒内的剩余片剂数量有显示或可打印清单，药盒的内片剂用完时，设备应自动提示。管理系统中有药盒内药品批号和产地。

2.15.2操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示

2.15.3能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、剂量、注意事项、编码等）。

2.15.4药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定，可从操作系统中打印药品残留量表，便于集中添加药品。

2.15.5具有全程实时监控系统，监控药品包装的全过程（包括摆药进度、机器状态等）。

2.15.6控制界面中文语音报警功能：包括药盒中药品用完、药袋纸不足、药袋打印机位置不正确、药袋打印机炭带不足、色带异常、用尽、包装部分位置异常、药袋纸异常、热封机卷纸报警；机器内各部位之间在运转之中的异常实时监测报警；

2.15.7应有开机自检功能：能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常, 发现不能工作的部件及时提示报警。

2.15.8具有待包处方优先分包功能。

三、配置要求

1、主机1台；2、除包机1台；3	、数粒机1台；4	、配套UPS电源1台；5、电脑1台；

6、空调1台。

四、售后服务及其他

1、设备验收合格后整机保修2年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书

2、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

3、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

4、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

5、交货时提供合格证书

五、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

第二部分  其他要求

1、带“★”号项为实质性响应要求，如不满足将作无效投标处理。

★2、投标文件中未作明确规定，但国家有明确规定需具有与投标产品相应的医疗器械注册证及登记表的，必须在投标文件中提供相应证表（复印件加盖投标人公章），未提供作无效投标处理。

★3、为防止虚假应标，投标人必须在投标文件中提供产品技术参数证明材料，供评委判定应标参数的真实性，未提供充分的证明材料，评委会有权判定应标参数不符合要求，作出无效投标处理。证明材料可以是以下四项中的任一项：

（1）公开对外宣传的带有技术参数的产品彩页（彩页中实质性响应的技术要求必须明确体现），为应标而临时打印的无效。

（2）可在投标人官网查询产品技术参数（提供官网截图、网址等信息）。

（3）投标产品省内用户联系方式（供评委联系核实产品技术参数）。

（4）评委认可的其他有效证明材料。

★4、任何不低于最高限价的报价将被视为无效报价。

5、付款方式：设备供货、安装完成，验收合格后支付中标金额的90%，验收合格后一年内无质量问题付清10%余款。各标的自行规定付款方式的以标的规定为准。

第四章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨市公共资源交易中心（编号：诸政采20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款5%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第五章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸政采 202 -**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （公章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：1、社保机构出具的投标人为授权委托人缴纳的近三个月社保证明。未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表。

2、法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、开标一览表（格式）

项目名称：                    （编号：诸政采 202 -**-**）

标一：

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

标的二：

标的三：

…………

上述表格样式供参考，投标人根据项目实际情况自行调整。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日  期：     年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸政采         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

七、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加        　　  单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

３、如小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

４、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

九  政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：

十、质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十一、投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。