诸暨市卫生系统医疗器械采购项目

（编号：诸政采2019-07-11）

招

标

文

件

采购单位：诸暨市卫生系统

采购代理机构：诸暨市公共资源交易中心

监督单位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一九年七月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    招标需求

第四章    诸暨市政府采购合同

第五章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

（编号：诸政采2019-07-11）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨市公共资源交易中心受委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市卫生系统医疗器械采购项目

二、采购组织类型：政府集中采购

三、项目内容及规模：

采购预算为1101.4万元，各标的内容为下表（详见招标文件）：

| 标号 | 采购单位 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的一 | 人民医院 | 尿液流水线 | 1 | 4.5 |
| 标的二 | 人民医院 | 生物安全柜 | 1 | 5.9 |
| 标的三 | 人民医院 | MR铁磁探测系统 | 1 | 45 |
| 标的四 | 人民医院 | 腹腔热灌注治疗机 | 1 | 55.5 |
| 标的五 | 人民医院 | 眼科手术显微镜 | 1 | 126 |
| 标的六 | 人民医院 | 数字式医用红外热像仪 | 1 | 42 |
| 标的七 | 人民医院 | 红外辐照治疗仪 | 1 | 15 |
| 标的八 | 人民医院 | 门诊血压管理工作站 | 1 | 22.3 |
| 标的九 | 人民医院 | 超高清腹镜系统 | 1 | 345 |
| 标的十 | 人民医院 | 内镜监测取样泵+微生物检验仪 | 1 | 3.2 |
| 标的十一 | 中医院 | 彩超 | 1 | 120 |
| 标的十二 | 中医院 | 道生四诊仪 | 1 | 40 |
| 标的十三 | 中医院 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 35 |
| 标的十四 | 第二人民医院 | 钬激光治疗系统 | 1 | 80 |
| 标的十五 | 急救中心 | 母婴监护设备 | 1 | 40 |
| 标的十六 | 急救中心 | 除颤心电监护一体机 | 6 | 54 |
| 标的十七 | 急救中心 | 呼吸机 | 9 | 58 |

四、评标办法：最低评标价法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、具有所投产品相对应的国家规定必备的资质、资格，具有良好信誉的独立法人。

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年7月15日-2019年7月24日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件。

2、招标文件要求提供的其他证明材料。

八、投标保证金：

本项目免缴投标保证金。

九、投标文件提交：

投标人须于2019年8月6日上午9：30时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（3）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2019年8月6日上午9：30时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（3）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

交易中心联系人：黄  成    联系电话：0575-87253015  传真：0575-87221107

诸暨市卫生系统

诸暨市公共资源交易中心

二○一九年七月十五日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市卫生系统医疗器械采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 详见第三章；任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分17个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 可以 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 投标时递交原件资料 | 一、资格审查原件： 详见招标公告。 |
|  |  | 二、评审原件 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 12 | 投标文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （4）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件) ； （5）相关资质证明或文件复印件（如有要求，加盖单位公章）； （6）投标承诺书（格式见附件）； （7）成功案例和业绩证明（如有要求）； （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如有要求）； （9）投标产品技术方案、技术偏离表等； （10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名(签字或盖章)并加盖单位公章。 |
| 13 | 现场演示 | 不需要。 |
| 14 | 投标样品 | 不需要。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 签订合同时，中标人须向采购单位交入中标价10%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 详见招标公告。 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告。 |
| 22 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2019年7月25日下午16时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2019年7月26日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 25 | 其他 | 交易中心联系地址：诸暨市暨东路58号北602室 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、招标代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网进行网上下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件的组成详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

- 15.2投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式），且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准（具体以诸暨市公共资源交易中心财务科出具的凭据为准），已缴纳年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件进行密封。同时在封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称），并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.3投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.4投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等技术条款不能满足招标文件要求的；

18.1.5未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.6应交未交投标保证金的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨市公共资源交易中心工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4主持人当众宣读最高限价和各投标人的投标报价。

20.5工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.6评标委员会审核投标文件，根据评审结果确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.7主持人向投标单位公布评标结果。

20.8开标会议结束。

六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

26.1本项目评标办法是采用最低评标价法。即在符合招标文件要求的前提下，按标的择定最低报价者为为预中标人。

26.2如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同且同为最低报价的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为预中标人。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨市公共资源交易中心核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨市公共资源交易中心政府采购科领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和诸暨市公共资源交易中心备案。诸暨市公共资源交易中心只对采购金额、付款方式进行核实，其他合同内容均由采购人负责审查核实。

九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

第三章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

第一部分  各标的采购要求

标的一：人民医院尿液流水线     数量： 1套   最高限价： 4.5 万元

联系人：章满红 13867566673

一、性能与技术要求

★1.产品要求：一次吸样能同时进行尿干化学及尿有形成分检测

2.技术规格

2.1检测项目:干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12项（白细胞、未分类结晶、白细胞团、细菌、红细胞、酵母菌、鳞状上皮细胞、精子、非鳞状上皮细胞、粘液丝、透明管型、病理管型）

★2.2测试原理:尿有形成分分析采用平面流式图像技术；尿干化学检测采用光电比色法

2.3采图量:≥650帧/样本

★2.4测试速度:整机检测≥恒速120样本/小时；干化学检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥恒速120样本/小时

★2.5有形成分检测单元:通过平面鞘流层显示单层粒子（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换）

★2.6进样方式:全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩展至270个样本位）

★2.7样本处理方式:无需离心，无需特殊染色，一次吸样可完成干化学及尿有形成分检测

2.8临床报告方式:报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像

2.9临床信息:提供红细胞来源信息提示

2.10检测最小样本量:≤3ml

2.11检测吸入样本量:≤3ml

2.12存储容量:存储超过10万份的病人结果

2.13数据接口: 双向RS-232接口，支持与LIS/HIS系统联机

2.14样本条形码：条码扫描或手工输入

2.15全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

★2.16试剂成本不高于5元/人份

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后终身保修，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的二：人民医院生物安全柜     数量： 2台   最高限价：5.9  万元

联系人：章满红 13867566673

一、性能与技术要求

1、安全柜基本要求：

★（1）分类：B2型，100%外排，单人

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸要求能订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：880 m3/h

（7）额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

★（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

2、生物安全性：

★（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

2、结构功能要求：

（1）柜体要求采用10°倾斜角设计

（2）安全柜裸露工作区三侧壁板采用要求优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位要求采用8mm大圆角处理；工作区要求采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计

（3）工作台面材质要求为优质304#不锈钢，采用盆状式设计

（4）福马脚轮设计要求：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

（5）柜体和支架要求可分离，支架高度可根据实际情况订制修改

★（6）前窗玻璃要求采用双层夹胶防爆安全玻璃；要求能电动控制前窗玻璃门，能同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全

★ （7）高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期

（8）严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

（9）报警系统：玻璃门不在安全高度能声光报警；过滤器压力超高报警能声光报警；过滤器失效有过滤器更换声光报警；安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警

（10）连锁保护设计：对误操作有连锁保护，安全柜风机与玻璃门互锁；）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁

★3、资格证明要求（投标文件中提供）：

（1）TUV机构 ISO9001质量管理认证

（2） ISO14001环境管理体系认证

（3） ISO13485及CE认证

（4）国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

（5） 每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告

（6） 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修1年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的三：人民医院 MR铁磁探测系统    数量： 2套   最高限价：45  万元

联系人：章满红 13867566673

一、性能与技术要求

1、用途：用于放射科1.5T及以上　MRI检查室对进出人员的金属探测，包括非磁兼容的体内植入物（血管支架、心脏起博器、骨科和牙科植入物等），硬币，手机，普通轮椅，普通病床，磁卡，磁性发票、发卡、回形针等铁磁性物质的探测。

★2、系统结构：双立柱式探测器，微机或手机控制。

★3、探测传感器：高精度磁通门传感器，非霍尔（Hall）传感器或磁阻（AMR）传感器。

4、探测距离：0—2 米，视场地情况可灵活调整

5、监测模式：全自动模式，24小时开机，无需人为干预

6、要求具有红外探测功能

7、要求具有校准功能

9、复位时间：≤0.2秒

10、灵敏度调整：数字化无级调节

11、系统通讯方式（管理控制）：无线蓝牙传输

12、报警要求：实时、可视化智能报警；报警设置内容：报警范围、音频音量、灯光亮度等；音频报警：音量0 ~ 100 分贝

★13、要求具有灯光报警、蜂鸣器报警、中文语音报警、智能报警

二、售后服务及其他

★1、提供产品的证书及检测报告

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后免费整机保修3年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的四：人民医院腹腔热灌注治疗机     数量： 1套   最高限价：55.5  万元

联系人：章满红 13867566673

一、主要技术指标：

★1、波导干式加热系统：非接触加热方式，无热惯性，升温速度快。

2、蠕动式加热循环系统：大流量蠕动泵，调节流量范围宽。

3、蠕动式灌注系统：灌注泵可双向控制，能够实现药液的输送和抽出。

4、两循环泵相互独立，灌注泵可完成药液的输送和抽取；循环泵确保治疗药液的温度恒定。适用于各种条件下的灌注治疗。

5、计算机操作平台：触模式控制板面，能精确控制温度（精度：±1℃），确保治疗效果。

★6、八路测温传感器：多点采集患者治疗温度，测温精度±0.2℃，全面准确掌握患者治疗情况。

7、测温监控系统：治疗过程中，能时时监测各个测温点温度，准确掌握治疗数据。

8、一次性无污染医用循环管路：能有效的避免治疗中的污染和交叉感染。

★9、设备及管路均为国家三类证

10、加热器输出功率：0～1200VA

★11、测温范围：0℃～50℃，测温精度：±0.2℃

12、控温范围：30℃～50℃，控温精度：±1℃

13、灌注泵流量：0ml/min～300ml/min，循环泵流量：0ml/min～600ml/min

14、点滴架挂勾数量：3个承载重量：3Kg/个

15、水袋架承载重量：3Kg

16、管路支臂承载重量：200g

17、整机功能

1）加热功能

2）八路测温功能

3）控温功能

4）工作状态显示

5）病历档案

6）数据库

7）治疗时间设定

8）灌注功能

9）液体循环功能

10）超温报警功能

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修2年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的五：人民医院眼科手术显微镜     数量： 1套   最高限价：126  万元

联系人：章满红 13867566673

一、主要技术指标：

★1、适用范围：眼科前,后节显微手术

2、技术要求（参数和功能）

2.1显微镜主镜

2.1.1光学系统：主镜体及物镜为APO复消色差光学系统，具有极好的景深和立体感

2.1.2变倍系统：电动无级变倍系统,放大倍率1:6

2.1.3复位功能：调焦、XY平移自动回复至初始位置功能

2.1.4调焦范围:数字式步进马达电动调焦，范围：+/-25毫米

★2.1.5主刀镜为带内置倒相器的Invertube目镜，倾角可调，全金属材质目镜12.5×.

★2.1.6目镜屈光补偿：+5D到-8D

2.1.7物镜：F=200 mm

2.1.8总的放大倍率：4.3x – 25.5x (12.5倍目镜,200mm物镜)

2.1.9视场直径: 8.6mm - 51.8mm

2.1.10  XY平面移动范围: 40mm X 40 mm

2.1.11具有DeepView智能景深管理系统, 显微镜系统可自动根据放大倍数优化调节景深,获得更有层次感的显微镜图像

★2.2助手镜：内置0°助手镜 ,可独立5档变倍，独立变焦，适应助手不同的工作要求。

2.3控制面板:可控制显微镜照明、变倍、调焦、XY平移速度。可编程脚控按键设置

2.4照明系统

2.4.1具有专利设计的SCITM立体同轴照明系统（Stereo Coaxial Illumination）并可出具专利文件证明。照明光与观察视轴完全同轴设计。

2.4.2光源：眼科专用卤素灯光源，12V100W

★2.4.3冷光源设计：灯箱远离手术区域，光纤引导。备用灯泡可自动切换。

2.4.4内置408nm无色防紫外线照射滤光片；GG475黄色(减少蓝光散射)

2.4.5同时具有6度照明光角度，6度照明亮度连续可调亮度可变

2.5脚控：全新设计14功能全防水无线脚控，可控制光源亮度（大小）、开关、平移（前后左右）、调焦（焦距变大、变小）、变倍（大小）、水平摆向、照相机曝光控制。

★2.6支架:电磁锁支架,原厂生产落地式支架,可控制显微镜调节。最大承重20kg

2.7其他：较长的臂长方便显微镜摆位，有下拉限位。

3、非接触式广角观察系统

3.1光学部分

3.1.1全部光学采用复消色差技术

3.1.2光学透镜表面采用抗反光多层镀膜

3.1.3透镜部分采用非球面设计

3.2主要组成

3.2.1显微镜适配架：可配合F=175，F=200mm工作距离的显微镜

★3.2.2内调焦还原物镜系统：由两组透镜组成，位于显微镜的物镜下方，调节时广角透镜与角膜的距离不变。最大安全工作距离110mm

3.2.3镜架：用于连接内调焦系统和透镜部分，0-360度旋转。

3.2.4广角透镜：60D和128D

3.3消毒方式：镜架和透镜系统全部可用高温高压消毒

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修2年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的六：人民医院数字式医用红外热像仪     数量： 1套   最高限价： 42 万元

联系人：章满红 13867566673

一、主要技术指标：

（一）红外探测器技术性能：

★1探测器类型： 非致冷红外焦平面机芯

★2.探测器材料：  氧化钒

★3.探测器像素： 324 x 256

4.光谱响应： 8 - 14 µm

★5.视场角： 22.9°x18.2°20mm

6. 测温范围： 0℃ - 50℃

★7.温度分辨率： 优于0.031℃

8.测温精度： ±0.2℃

9.空间分辨率： ＞1.2mrad

10.像元尺寸：  25µm

11．NETD:  ≤50mk

12.聚焦范围： 0.5m - +∞

13.调焦功能：电动调焦

14.帧频： 30Hz

15.信号输出格式：多种数字格式

（二）主机工作站

1. 医学操作集成平台

★1.1集成化探测器操作系统

1.2液晶屏显示 ：≥19.5寸

1.3一体化电脑配置：

1.3.1工作站电脑： ≥双核CPU  内存≥4G

1.3.2热图采集与分析同台进行

2.显示方式： 黑白/伪彩色

3.图像储存：800万幅以上（150kb/幅）

4.图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、数据库方式、病例管理、

统计查询检查资料、HIS接口支持(可订制)、可订制报表格式、 支持DICOM、JPG格式

输出

5.配置集成对讲话筒可与被检者沟通

6.接口：以太网接口

（三）质量认证：13485国际质量认证，投标文件中提供证书

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修5年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的七：人民医院红外辐照治疗仪     数量： 1套   最高限价：15  万元

联系人：章满红 13867566673

一、主要技术指标：

1、 治疗源：

1.1 治疗光源：卤素光源

★1.2 输入功率 ≥ 500W（投标文件中提供针对该参数的检测报告）

1.3输出方式：连续输出。

★1.4 有效光谱波长范围：560---1400nm

1.5治疗深度 ≥ 7CM

★1.6照射光斑直径：≥ 15CM

★1.7光密度：在出光口15cm处光密度经检测>330mw/cm²

2、 治疗时间：

2.1时间设定可自由调整。

2.2照射时间设备范围：可30分钟连续连续照射

2.3可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，治疗时间结束时自动关机

3、 治疗主机外壳温度：不超过41℃

4、 散热装置：

4.1  风冷散热

4.2  散热装置适用时限≥8000H

5、支撑系统：万向轮移动，可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修3年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的八：人民医院门诊血压管理工作站     数量： 1套   最高限价：22.3  万元

联系人：章满红 13867566673

一、主要技术指标：

★1、用途：用于血压测量信息及个人信息的采集与传输，并提供血压测量信息管理系统软件著作权

2、功能模块要求：刷卡测量，测量结果信息自动上传至医院HIS系统,供应商须完成信息自动上传要求。在浙江地区有成功实施案例并提供合同或验收单复印件。

★3、配置要求：包含1套系统软件、6个工作站和6台全自动电子血压计

4、语音提示	：测量过程全程语音提示

★5、设计造型：	一体化设计，便于移动和管理

6、显示模块：

★6.1尺寸：15寸LED屏

6.2最佳分辨率：1024x768

6.3亮度：350°亮度以上

6.4对比度：1400:1；（透射）

6.5响应时间：4ms；

6.6输入/接口方式： VGA、HDMI

6.7观看视角（水平/垂直）：水平视角：178度，垂直视角：178度

7、触摸模块：屏幕种类：投射式电容屏（10点及以上）；清晰度：高清 ；	数据刷新频率：60Hz；

8、PC模块：四核2.42G，	4G内存支持DDR3，固态硬盘 SSD60G

9、血压测量模块：

★9.1测量方法：示波法

9.2显示方式：数字式LED显示

9.3压力显示范围：不小于0-299mmHg范围

9.4测量范围：血压不小于40-260mmHg范围   脉搏数不小于40-180次/分范围

9.5测量位置：左右臂均可测量，臂筒角度可调节

9.6精确度：血压:±3mmHg以内  脉搏:读取数值的±2%以内

9.7压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

★9.8有肘部位置传感器，测量姿势正确提示功能

9.9合臂周：不小于17cm-42cm范围

9.10干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修3年，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的九：人民医院超高清腹腔镜系统     数量： 1套   最高限价： 345 万元

联系人：章满红 13867566673

一、适用范围：手术室

二、用途：妇科、普外科等微创外科手术。

三、功能和技术参数及配置：

3.1	超高清腹腔镜系统：1套

3.1.1	主机要求：1台

3.1.1.1	性能要求：具有超高清分辨率，兼容超高清4K摄像头、高清光学视管。

★3.1.1.2	信号系统：支持4K和HD;信号输出分辩率：4096*2160、3840*2160、1920*1080；信号输出可选择3G-SDI、HD-SDI；

3.1.1.3	白平衡调节：通过按键可以进行自动白平衡。

3.1.1.4	色调调节：可根据医生的偏好设定更精确的颜色模式。

3.1.1.5	具有触摸面板，方便调节设置。

3.1.1.6	可方便储存并加载用户预设。

3.1.1.7	具有宽广的色域（BT.2020）

3.1.1.8	具有窄波成像技术(NBI)功能

3.1.2	冷光源要求：1台

3.1.2.1	亮度模式：通常模式、高亮度模式。

3.1.2.2	灯泡2只：≥300W氙气灯。

3.1.2.3	灯泡平均寿命： ≥500小时。

3.1.2.4	自动测光，亦可自动调光。

3.1.2.5	可兼容窄波成像技术(NBI)功能

3.1.3	超高清摄像头：1个

3.1.3.1	支持NBI功能

3.1.3.2	SONY定制的4K超高清背照型CMOS传感器。

★3.1.3.3	具有单键自动调焦功能

3.1.4	超高清光学视管：3根

3.1.5	导光束：5根

3.1.6	超高清刻录机：1台

3.1.6.1	可同时录制高清、3D视频

3.1.6.2	同时记录在内部硬盘或者外部存储器中

3.1.6.3	具有触摸屏界面，操作简便。

3.1.6.4	具有简易编辑功能。

3.1.6.5	支持双画面同时记录功能，可选两个记录模式。

3.1.7	31寸4K液晶监视器：1台

3.1.7.1	分辩率: ≥4096*2160

3.1.7.2	宽高比：17:9

3.1.8	55寸4K液晶监视器：1台

3.1.8.1	分辩率: ≥3840*2160

3.1.8.2	宽高比：16:9

3.1.9	原厂专用台车：1辆

3.1.10	高配气腹机：1台

★3.1.10.1	高速注气，最大流量：≥45L

3.1.10.2	与同品牌能量平台联合使用可实现自动排烟功能。

3.1.10.3	可显示气压、流速和流量，可实时监控使用状态。

3.1.10.4	与超高清腹腔镜系统主机同品牌

3.11	27寸索尼医用液晶监视器：1台

3.2	软性电子输尿管镜：1条

3.2.1	视野角：90°(直视)

3.2.2	插入部外径：≤9.9Fr

3.2.3	先端部外径：≤8.5Fr

3.2.4	弯曲角度：≥上180°. ≥下275°

3.2.5	有效长度：≤670mm

3.2.6	管道内径：≥3.6Fr

3.2.7	与超高清腹腔镜系统主机同品牌

四、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后腹腔镜整机免费质量保修壹年（耗材及手术器械除外），软性电子输尿管镜保修2年 ，保修期后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

五、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后2个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的十：人民医院内镜检测取样泵+微生物检验仪  数量：1套   最高限价：3.2万元

联系人：章满红 13867566673

一、用途：微生物检验仪与内镜检测取样泵组成微生物检验系统。先用内镜检测取样泵完成现场取样后立即将取样器封闭后转移至微生物实验室，使用微生物检验仪，通过其内置的隔膜泵负压抽滤，使供试品中的微生物截留在滤 膜上，进行培养后计数。

★二、耗材价格不高于50元/个

三、技术功能要求

3.1微生物检验仪

3.1.1适用耗材：内镜检测取样器

★3.1.2  泵流量：≥1200ml /min，内置静音隔膜液泵

3.1.3功率：25W

3.1.4无接触密封过滤头

3.1.5直接排液，无需抽滤瓶

3.1.6不锈钢机壳

3.2内镜取样泵

★3.2.1	耗材：需要全封闭式内镜检测取样器，容积：120ml

3.2.2 LED显示转速、定时参数

★3.2.3	泵流量：≥120ml/min（最大转速）

3.2.4 脉冲式编码器控制调速

3.2.5内置集成式锂电池组，具有过充、过流、过压多重保护

四、配置要求：微生物检验仪1台，内镜取样泵1台

五、售后服务及其他

1、提供不作为非医疗器械管理报告

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机终身保修，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

★8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

六、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的十一：中医院彩超     数量： 1套   最高限价：120万元

联系人：胡铁民13706857313

| 内容 | 招标文件 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：主要用于腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗等超高档机型 |
| 二 | 技术参数要求及配置 |
| 2.1 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 |
| ★2.2 | 投标机型是的该公司同类设备最高档机型及2019年最新软件和硬件平台 |
| 2.3 | 系统概述及主要技术 |
| 2.3.1 | ≥10英寸彩色液晶触摸控制屏，图标式菜单可智能化显示 |
| 2.3.2 | ≥20英寸高分辨率彩色液晶显示屏 |
| 2.3.3 | 组织谐波成像功能，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头 |
| 2.3.4 | M型模式 |
| 2.3.5 | 解剖M型模式 (≥3条取样线) |
| 2.3.6 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |
| 2.3.7 | 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |
| 2.3.8 | 域扫描成像技术 |
| ★2.3.9 | 声速匹配技术，对所有器官、组织实时进行最佳声速匹配成像，获得最佳分辨率，并实时显示成像声速值 |
| 2.3.10 | 脉冲编码成像技术 |
| 2.3.11 | 斑点噪声抑制技术 |
| 2.3.12 | 复合成像技术 |
| 2.3.13 | 扩展成像技术 |
| 2.3.14 | 图像一键优化功能，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度等 |
| ★2.3.15 | 全域聚焦技术（包含全程发射聚焦及接收聚焦），图像全程无焦点显示 |
| 2.3.16 | 应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 |
| 2.3.17 | 支持用户自定义协议 |
| 2.3.18 | 支持语言：英语、中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） |
| 2.3.19 | 支持手动触摸屏上注释，手动触摸屏上包络测量，语音注释及播放 |
| 2.3.20 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.3.21 | 一般测量：妇、产科测量；多普勒血流测量与分析；外周血管测量与分析；泌尿科测量与分析；自动多普勒血流测量与分析 |
| 2.3.21.1 | 支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，具备ＩＭＴ评估曲线分析 |
| 2.3.21.2 | 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 |
| 2.3.21.3 | 妇产科测量与分析功能，包含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测等 |
| 2.3.21.4 | 心脏测量与分析功能 |
| 2.3.21.5 | CW 连续多普勒成像 |
| 2.3.21.5.1 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式） |
| 2.3.21.5.2 | Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能） |
| 2.3.21.5.3 | 图像存储与(电影)回放单元 |
| 2.3.22 | 输入/输出信号：输入：S视频；输出：DVI；DICOM3.0标准接口及存贮与传输相应软件 |
| 2.3.23 | 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD存储、USB存储 |
| 2.3.24 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 2.3.25 | 硬盘≥1T |
| 2.3.26 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节 |
| 2.4 | 配置要求 |
| 2.4.1 | 探头规格: |
| 2.4.1.1 | 探头接口≥5，激活探头接口≥4个，可任意互换 |
| 2.4.1.2 | 探头类型：电子凸阵，电子线阵，电子腔内，电子相控阵，腔内容积探头 |
| 2.4.1.3 | 心脏相控阵探头1个：频率1-5MHZ |
| 2.4.1.4 | 腹部凸阵探头1个：频率1-5MHZ |
| 2.4.1.5 | 小器官线阵探头1个：频率3-11MHZ |
| 2.4.1.6 | 腔内凸阵探头1个：频率3-11MHZ；扫描角度：≥180° |
| 2.4.2 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 2.4.2.1 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
| 2.4.2.2 | 系统最大扫描深度≥38cm |
| 2.4.2.3 | 最大帧率: ≥650 帧/秒 |
| 2.4.2.4 | TGC: ≥8段；LGC: ≥8段 |
| 2.4.2.5 | 动态范围: ≥160 |
| 2.4.2.6 | 声束聚焦：全域聚焦 |
| 2.4.3 | 频谱多普勒 |
| 2.4.3.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 2.4.3.2 | 最大测量速度：PW：血流速度最大≥7m/s；CW：血流速度最大≥20.0m/s；最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 2.4.3.3 | 显示方式：B、B/D、B/M、 D |
| 2.4.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅，回放速度可调 |
| 2.4.3.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至30mm；分级 |
| 2.4.3.6 | 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) |
| 2.4.3.7 | 零位移动：≥8 级 |
| 2.4.4 | 彩色多普勒 |
| 2.4.4.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示 |
| 2.4.4.2 | 彩色显示帧频：凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒 |
| 2.4.4.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |
| 2.4.4.4 | 最大帧率: ≥200 帧/秒 |
| 2.4.4.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.4.4.6 | 彩色多普勒能量图(PDI) 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |
| 2.4.4.7 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |
| 2.4.4.8 | 提供投标产品的配置清单（硬件及软件） |

标的十二：中医院道生四诊仪     数量： 1套   最高限价：40万元

联系人：胡铁民13706857313

- 一、设备安全性要求

★1、投标产品须具备舌象、脉象或多种中医诊断数据采集与分析功能。在确保医疗设备使用安全性、有效性同时为满足临床应用及科研需求，舌象、脉象功能必须集成于单台设备且必须提供单张医疗器械注册证；

2、设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验；

3、设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验；

- 二、设备技术性能要求

1、舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥85；

2、舌面象采集窗口光源色温：4500K≤Tc≤6500K；

★3、舌面象采集窗口照度值（Ec）：标称值（X）允差±10%；

4、舌面采集装置光源须通过光源安全性检验，确保光源安全性；

5、须具有舌下脉络信息采集功能，支持舌下脉络信息输入；

6、脉象采集传感器触力面直径范围：3mm＜φ＜8mm；

7、可自动分析舌象及面色特征，输出结果不低于4类20种；

★8、脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO；

9、脉象采集传感器触力面可承受：≥4.5 ㎏过载；

10、须可自动输出定性脉象判读结果及脉象各项定量指标；

11、问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157-2009《中医体质分类与判定》要求；

★12、体质辨识功能须在医疗器械注册证中明确注明。

- 三、功能模块要求

1、中医四诊合参体质辨识功能

1）须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于12种体质辨识及20余种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案；

2）为保证产品知识产权合法性，应提供对应功能的软件著作权证书；

- 2、中医体质辨识功能

须符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9 种基本体质以及百余种复合体质；

- 3、女性健康测评功能

须可根据女性特有生理特性，从常态、备孕、孕期及产后等四个维度，对女性健康状态综合测评，根据测评结果自动生成个体化养生调理建议；

- 4、中医儿童体质辨识功能

1）能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；

2）可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案；

- 5、中医五态辨识调身养心系统

1）提供中医五态人格测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案；

2）为保证产品知识产权合法性，应提供对应功能的软件著作权证书；

6、提供五类重点人群（高血压病、2型糖尿病、老年人、婴幼儿、孕产妇）中医养生指导方案

1） 针对2型糖尿病慢病患者，系统提供：中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法等中医健康指导方案；

2）孕妇健康保健主要包括：孕期保健养胎的意义、孕早期生理特征及保健、孕中期生理特征及保健、孕晚期生理特征及保健等中医健康指导方案；

3）产妇健康保健主要包括：产妇的生理特征、产妇的饮食调养、产妇起居、产妇情绪疏导、产后体操、产妇禁忌等中医健康指导方案；

4）婴幼儿健康保健主要包括：各月龄儿童生理发育特点、饮食调养指导、儿童中医起居调摄、儿童意外危害的预防和处理、儿童推拿按摩调养等中医健康指导方案。

7、开发数据接口，支持与医院系统、区域卫生数据平台对接

标的十三：中医院体外冲击波治疗仪     数量： 1套   最高限价：35万元

联系人：胡铁民13706857313

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | ★产地：进口 |
| 二 | 技术参数要求 |
| 1 | 适用范围或功能概述：肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合症、特异性和根性腰背疼痛综合症。 |
| 2 | 额定输入功率： ≤250VA |
| 3 | 冲击波产生方式：气压弹道式 |
| 4 | 触控操作模式 |
| 5 | 主机和手柄为原厂同一品牌 |
| 6 | 同时具备CE认证和FDA认证 |
| ★7 | 可移动分体式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离，保证充足气源，台车移动灵活。 |
| 8 | 工作压力：1.5bar - 4bar 治疗时连续可调 |
| 9 | 工作频率：2-10Hz可调 |
| 10 | 连续冲击模式：可设定500次~2500次连续工作，设定步长500次。 |
| 11 | 手柄治疗头可伸缩，保护操作者 |
| 12 | 手柄治疗头有施压指示器，带压力刻度 |
| ★13 | 手柄带有计数器，记录单个手柄累计使用次数 |
| 14 | 配备1把冲击波手柄，满足不同部位的治疗需要，提供证明资料。 |
| 15 | 可选配2种以上不同能量规格的冲击波手柄 |
| 16 | 配备两把手柄后具有≥8种不同规格的原厂冲击头可供选择 |
| 17 | 手柄配备不同规格原厂冲击头≥5种 |
| 18 | 手柄均可+135℃高温高压消毒 |
| 19 | 最大正输出压力：不小于11.2MPa |
| 20 | 可提供原厂专业的治疗手柄保养服务，并列明整体弹道（包括子弹）更换的保养价格 |
| 21 | 生产厂商在国内设有直属机构与维修网点、提供厂方售后维修服务 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 手柄1个 |
| 3 | 空压机1台 |
| 4. | 不同规格冲击头≥4种 |
| 四 | 售后服务要求 |
| 1 | 主机免费保修1 年，维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |

标的十四：第二人民医院医用钬激光治疗机     数量： 1套   最高限价：  80万元

联系人：陈水泳 13606567348

一、技术参数：

1.激光类型：Ho（钬激光）；

2.激光器工作方式：脉冲；

3.工作激光输出波长：2100nm；

4. 频率：5-40HZ；

★5．激光最大输出功率≥90瓦

6.单脉冲输出能量：0.5—4.5焦耳

7.整机通过CE认证(提供证书证明)

8.通过ISO13485质量管理体系论证

9.脉冲宽度：脉宽300-600μs

10.模块化设计，激光头可单独拆卸；

11.传输系统：多种规格光纤，可重复使用；

12.指示光：绿色激光，可调节指示光强弱；

13.有四棒并列共腔激光器专利证书（提供证书证明）。

14.激光输出功率不稳定度: 优于±8%；

15.激光输出功率复现性：优于±8%

16.冷却系统：内置循环水冷系统，采用无氟环保制冷；

17.自行研发的微机控制系统，对整机监控；具有安全防护装置；

★18.具有精确的能量反馈闭环控制模式：

19.具有备用激光系统、备用电源，为不间断激光输出提供有效保障；

20.开机即用、无需等待.有开机自检系统和应急流程；

★21.密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命（附密封激光器专利证明）；

二、售后服务及其他

1、设备验收合格后整机（除光纤）免费保修3年或以上，投标文件中必须提供原厂出具的保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应5年以上。

2、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修

3、提供用户中文操作手册和维修手册。

4、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

5、免费提供操作和维修培训，提供操作规程（电子版）

6、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

6、付款方式: 安装验收合格后支付合同款的90%，剩余10%作为质保金在一年到后验收无质量问题即付清。

标的十五：急救中心母婴急救呼吸机及监护设备    数量： 1套   最高限价：40万元

联系人：杨柯平 13758585361

      - ★原装进口急救呼吸机，具备抗震、防摔、适航等高端急救转运呼吸机国际标准认证，并提供相关证明

      - 驱动方式：气动电控

      - ★主机重量≤5Kg

      - ★可持续纯氧供气；

        - 具备2L氧气瓶为便携气源，在12MPa压力条件下，纯氧通气6L每分钟通气量时须保证使用30分钟以上

        - 气源压力范围2.7~6巴，可快速切换气源，满足医院/救护车中心供氧，切换时无需关闭呼吸机或气瓶。

      - 电源要求：

        - 提供220V交流电供电

        - 配置内置充电电池，电池可连续使用时间不低于4.5个小时。

      - 具备有创和无创通气功能

      - ★通气模式要求:

        - 容控通气：IPPV，S-IPPV，SIMV等

        - 压控通气：PCV，aPCV，CPAP，BiLevel，PRVC等

        - 具备组合通气模式：SIMV+压力支持，CPAP+压力支持，BiLevel+压力支持，PRVC+压力支持

        - 具备“按需吸氧”通气模式，救治时节省氧气

        - 窒息后备通气

      - 潮气量： 50~2000ml

      - 呼吸频率： 0~60次/分

      - I:E为59:1 ~ 1:59

      - 吸气时间：0.2~59秒

      - 压力控制：3~60cmH2O

      - 压力支持： 0 ~ 30 cmH2O

      - 内置PEEP，压力调节范围：0~30 cmH2O

      - 供氧：

    - 必备100%纯氧通气性能

    - 必备一键供氧持续2分钟

    - 氧浓度可调

      - 具备色块标示，方便在光线不足情况下快速启动，设置参数

      - 具备一键快速启动和在不同年龄段之间切换，为抢救赢得更多时间

      - 具备快速选择身高和性别后直接确定适宜参数并启动能力

      - 具备一键快速消除报警并调整报警参数阈值的能力

      - 监测参数：

        - 容量：潮气，分钟通气量，漏气量等

        - 频率：通气频率，自主呼吸频率等

        - 压力：峰压，平台压，平均压，氧浓度等

        - ★氧浓度监测：实时监测，采用超声波测量法，无损耗，不需要氧电池

      - 具备吸气和呼气触发灵敏度均调节

      - 报警功能：

        - 压力：气道压力过高/过低、气源压力过低/过高等

        - 容量：分钟通气量过高/过低、漏气等

        - 频率：高频通气、窒息等

        - 其他：电量不足等

      - ★具备7英寸以上液晶显示屏，必备同屏显示流量、气道压力等波形；非触摸屏，调节旋钮须具备一次一档调节能力，轻触不会改变已设置参数

      - 具备色块标示，方便在光线不足情况下快速启动，设置参数

      - 具备一键快速启动和在不同年龄段之间切换，为抢救赢得更多时间

      - 具备快速选择身高和性别后直接确定适宜参数并启动能力

      - 具备一键快速消除报警并调整报警参数阈值的能力

      - ★符合急救设备行业标准，具备野外和低温环境使用设备条件：

        - 防水等级：IPX4，可在雨水环境下正常工作；

        - 工作温度：－18℃～+50℃。

        - 自动调节海拔范围：-500米~5000米

      - 具备优秀的便携性能：

        - 主机和所有使用之必须零配件可以全部包裹于转运平台内

        - 可以单手提携

        - 可以肩背

        - 可以悬挂于转运床旁

        - 可固定于救护车壁，同时方便取下、携带

      - 配备；

婴儿呼吸囊1个

救护车专用新生儿保温箱（国产）1只（TI-2000运输用培养箱）

（一）产品简介：

1）具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2）交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；

3）设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

4）独立的超温保护系统；

5）产品具有自检功能，多种故障报警提示；

6）具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

7）采用进口有机玻璃；

8）双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

9）★推车具有高度调节、减震、锁定功能；

10）前面板具有温度校正功能；

11）具有肤温传感器脱落报警提示功能；

12）★具有正门独立锁定装置；

13）具有供氧装置；

14）具有LED照明灯；

15）具有普通手推车配置。

（二）基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。

（三）可选配置：

>37℃温度跨越模式设置，救护车型手推车配置。

（四）主要技术参数：

1）交流工作电源：AC220V/ 50HZ

2）直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A

3）输入功率：≤400VA

4）控温方式：箱温和肤温两种温度控制

5）箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

6）肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.）

7）升温时间：≤30min

8）培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

9）平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃   （环境温度为10℃～20℃）

10）	                           ≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）

11）温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

12）皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

13）婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

14）故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

15）蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池)

标的十六：急救中心除颤心电监护一体机   数量：6台   最高限价：  54万元

联系人：杨柯平 13758585361

技术参数

1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2、整机重量不超过6kg。

3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5、★除颤能量最大可达360J

6、除颤充电迅速，充电至200J<5s。

7、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

8、CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

9、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

10★ 配置监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、体温

11 可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持360J除颤100次以上。

12 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

13 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

14 除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。

15 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

16 彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

17 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

18 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

19★ 配置无线传输模块

20 可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

21 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

22 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

23 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

24 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

25 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

26 具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。

标的十七：急救中心呼吸机     数量：9台   最高限价：  58万元

联系人：杨柯平 13758585361

| 一 | 主要参数 |
| --- | --- |
| ★1 | 原装进口 |
| 2 | 适用于10公斤以上婴幼儿、儿童及成人 |
| ★3 | 气动电控驱动控制模式 |
| 4 | 气源为氧气瓶或医院/救护车中心供氧，已配备中心供氧快速接口，切换时无需关闭呼吸机或气瓶 |
| ★5 | IPPV通气模式、CPR手动通气模式、demand flow同步模式 |
| ★6 | 呼吸机重量0.6kg |
| ★7 | 具有操作和报警中文语音提示，CPR模式下通过语音节拍器引导胸腹按压 |
| 8 | 呼吸频率：每分钟10-25次，连续可调 |
| 9 | 潮气量：65-950ml，连续可调 |
| ★10 | 带有二次供气功能，自动补偿潮气量 |
| ★11 | 内置标配免维护电池，无须充电或连接外接电源，电池可连续使用超过200小时 |
| 12 | 通气压力报警上限：45mbar（有创）20mbar（无创） |
| 13 | 吸呼比：1:1-1:3 |
| 14 | 有创/无创一键快速切换 |
| ★15 | 具备高压、低压/管道脱落/漏气、低电量、气源压力不足、窒息和系统故障等声音和光学LED报警，同时语音提示报警内容和排除方法 |
| 16 | 配备专业设计的便携转运平台，可手提、肩背，或快速固定于担架、转运床等 |
| 17 | 操作界面带有触摸点设计，方便黑暗弱光等环境下操作使用 |
| 18 | 具有参数调节色块指示，便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数 |
| 19 | 防尘防水级别达到IP54标准 |
| 二 | 售后服务及其他 |
| 1 | 设备验收合格后免费保修壹年，签订合同时必须提供原厂出具的保修承诺书。保证零配件供应8年以上 |
| 2 | 维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，免费提供软件升级 |
| 3 | 免费提供操作和维修培训，提供操作规程（电子版） |
| ★4 | 投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 三 | 安装及验收要求 |
| 1 | 到货期：合同签订后1个月内 |
| 2 | 安装地点：急救中心内 |
| 3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作内全部调试完成 |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |

第二部分  其他要求

1、带“★”号项为为实质性响应要求，如不满足将作无效投标处理。

★2、要求投标人在投标文件中提供与投标产品相应的医疗器械注册证及登记表、经营企业许可证（复印件加盖投标人公章），未提供作无效投标处理。

▲3、要求投标人在投标时提供有详细技术参数的投标产品彩页，否则有可能作无效投标处理。

3、投标人必须如实描述投标产品的性能、技术参数，在交货期、验收、培训、备件等环节满足采购单位的要求。

4、任何超过最高限价的报价将被视为无效报价。

第四章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨市公共资源交易中心（编号：诸政采20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第五章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、投标函（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸政采 201*-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

四、授权委托书（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖公章)

年    月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：                    （编号：诸政采 201 -**-**）

标一：

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

标的二：

标的三：

…………

上述表格样式供参考，投标人根据项目实际情况自行调整。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸政采         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于投标文件中。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日