绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目

竞争性谈判文件

项目编号：YK2025311

绍兴市上虞区农业农村局

浙江宇康工程管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目录

第一部分 竞争性谈判公告	1

第二部分 谈判须知	5

谈判须知前附表	5

一、总则	9

二、 竞争性谈判响应文件的编写	10

三、响应文件的递交	13

四、谈判无效的情形	13

五、采购中止的情形	15

六、授予合同	15

第三部分 采购内容及要求	17

第一章　总则	17

第二章　采购内容及要求	17

第三章　考核办法	25

第四章　付款方式及要求	28

第四部分 谈判细则及谈判方法	29

一、谈判原则	29

二、谈判程序	29

三、注意事项	32

四、评分细则	32

第五部分 合同主要条款	35

第六部分 应提交的有关格式范例	50

附件一：法定代表人授权书	52

附件二：供应商承诺函	53

附件三：中小企业声明函	55

附件四：残疾人福利性单位声明函	56

附件五：监狱企业证明文件	57

附件六：技术响应及建议表	59

附件七：废标项证明材料	60

附件八：谈判响应函	63

附件九：报价一览表	64

附件十：谈判报价明细表	65

# 第一部分 竞争性谈判公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区农业农村局绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目的竞争性谈判公告

公告日期：2025年7月21日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞区农业农村局委托，现就绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

一． 谈判项目编号：YK2025311

二． 采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三． 谈判项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目 | 1 | 批 | 50.00 | 采购实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器，确保建成后的核酸检测区域实验室能达到《各级兽医实验室建设标准》相关技术标准要求，具备高致病性病原微生物检测的硬件条件。 | 50.00 |

四． 合格供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目不接受联合体参加谈判。

- 本次谈判采用资格后审的审查方式，由谈判小组负责审查。

五． 获取谈判文件

- 获取谈判文件时间:2025年 7 月 25 日14:30之前获取。

- 获取谈判文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取谈判文件菜单中选择项目，申请获取谈判文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取谈判文件供应商的谈判响应文件。

- 谈判文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、谈判注意事项：

- 本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件，若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取谈判文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 谈判响应文件制作：

- 应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交谈判响应文件。供应商在使用系统进行谈判的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作谈判响应文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.供应商可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于谈判截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、谈判响应截止时间及要求：2025年 7 月 25 日 14时30分整之前将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。

八、递交首次响应文件时间及地点：2025年 7 月 25 日 14时30分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子谈判响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在谈判截止时间前递交至开标地点。若电子谈判响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．谈判保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：胡佳菲

项目联系方式（询问）：17857050331

质疑联系人：冯丹

质疑联系方式：13675739466

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区农业农村局

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0575-82315504

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式：0575-82315503

地址：绍兴市上虞区峰山南路与财富路交叉口南120米

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分谈判须知

- 谈判须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后50日历天内完成 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 50.00 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，谈判小组将依据法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘（如有需要，可自行前往现场进行踏勘） |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 谈判文件的澄清与修改 | 采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商、在谈判公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目谈判文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 谈判响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 谈判响应文件递交地址及截止时间 | 详见谈判公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见谈判公告 开标地点：详见谈判公告 |
| 12 | 谈判响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于谈判文件中载明的响应文件有效期的，谈判无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 谈判公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以在谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本谈判文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照谈判文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对谈判文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 谈判文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示 |
| 22 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 25 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 40 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向供应商支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向供应商支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及供应商为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费由供应商支付，按中标价的1.5%的5折计取，不足5000元的，按5000元收取。 2、结算方式及时间为：在领取中标通知书前由供应商一次性向采购代理机构付清。 3、代理费支付信息 单位名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司 账号：7334110182800030189 开户行∶中信银行绍兴上虞支行 |
| 27 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

- 适用范围

本谈判文件适用于本次所述项目的竞争性谈判。

- 定义

2.1 “谈判文件”系指组织本次谈判的采购人编制的谈判文件。

2.2 “谈判响应文件”系指供应商在规定时间内向采购人递交的参加本次竞争性谈判的响应文件。

2.3 “服务”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “货物”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

- 采购方式

3.1 本项目采用竞争性谈判方式进行。

3.2 本次谈判设定最高限价，不另设最高限价以预算价作为最高限价。

- 谈判费用

供应商应自行承担编制谈判响应文件及参加本次谈判所涉及的一切费用。不管谈判结果如何，采购机构对上述费用不负任何责任。

- 谈判文件

5.1 谈判文件包括本谈判文件及所有按5.2所述的澄清修改组成。

5.2 谈判文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商、在谈判公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目谈判文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

## 竞争性谈判响应文件的编写

- 要求

1.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交竞争性谈判响应文件。竞争性谈判响应文件应对竞争性谈判文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

1.2 报价

1.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在谈判后根据谈判情况（包括细化采购人方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价）。

1.2.2谈判报价统一为人民币计价，包括但不限于所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、售后服务费、管理费、税金、代理服务费等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

1.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

- 响应文件的组成

（供应商应根据谈判文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

2.1 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 供应商承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

2.2商务技术文件，本次谈判需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 废标项证明材料（格式见附件）；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：

本项目需提供相关设备完整配置方案（名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，谈判结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在谈判响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其谈判将被追认为无效谈判。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

2.3报价文件包括以下内容：

- 谈判响应函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 谈判报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

3．响应文件有效期

3.1 响应文件未在谈判响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃谈判；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃谈判。

3.2 响应文件上传后，自谈判响应截止日期起，在前附表所列的谈判响应文件有效期内有效。

3.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求，谈判供应商对此须以书面形式予以答复。

4．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

4.1 供应商在谈判响应文件有效期内撤回的；

4.2 成交供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

4.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

4.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

4.5 未按规定提供履约保证金；

4.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

4.7 供应商在谈判过程中串通投标的。

5．响应文件的编制和签署

5.1 按谈判文件2.1条、2.2条、2.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

5.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子谈判响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

5.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

5.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6．响应文件的形式

响应文件为电子谈判响应文件，电子谈判响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件要求制作、加密传输。

## 三、响应文件的递交

1.谈判响应截止期

1.1响应文件必须在规定的谈判响应截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的谈判概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在谈判响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

1.2采购人因故推迟谈判响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2.响应文件的修改、撤销

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，谈判响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 四、谈判无效的情形

经过审查，凡不符合有关规定，不响应谈判文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经谈判小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

1.未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

2.《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

3.个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

4.响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

5.报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判供应商公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

7.出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变谈判文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

9.对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.响应文件有采购人不能接受的条件；

11.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

12.谈判报价超过预算金额或最高限价的；

13.响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《谈判报价明细表》相关内容的；

14.评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应谈判文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

15.供应商拒绝按谈判文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

17 其他违反法律、法规的情形。

## 五、采购中止的情形

1.中止电子交易活动和重新组织采购

1.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

1.2谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改谈判文件，重新组织采购活动。

- 六、授予合同

1、 谈判结果

谈判小组完成评定后，向采购人提交经各谈判小组成员签字的评审结果报告，并按谈判办法确定成交供应商，在浙江政府采购网和绍兴市上虞区公共资源交易中心公告1个工作日，供应商对谈判结果如有异议，可在规定时间内以书面形式署名向采购人提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2、成交通知和合同授予

（1）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（2）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、成交通知

- 采购代理机构在谈判结束后向成交供应商签发成交通知书。

- 在采购机构发出成交通知书前，预成交供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的预中标资格，列入政府采购活动不良诚信行为。

- 采购人、采购机构对成交结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.解释权

谈判文件的解释权均属于绍兴市上虞区农业农村局和浙江宇康工程管理咨询有限公司。

# 采购内容及要求

## 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标时服务响应如与采购要求有偏差的，采购人将有权要求供应商在合同签订前调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须保证所提供的配件材料产品须为正规进货渠道的正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

## 第二章　采购内容及要求

- 采购清单及要求

| - 序号 | - 参数要求（不低于以下） | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电气系统 |  |  |  |
| 1 | LED洁净平板灯 | 套 | 16 |
|  | 功率45W |  |  |
| 2 | 紫外灯 | 套 | 15 |
|  | 不锈钢灯盒，30W |  |  |
| 3 | 电线 | m | 868 |
|  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）6BV2.5MM2 |  |  |
| 4 | 电线 | m | 120 |
|  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）6BV4MM2 |  |  |
| 5 | 电缆线 | m | 30 |
|  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）YJV-4*25+1*10M2 |  |  |
| 6 | 各类跷板开关 | 个 | 33 |
|  | 220V 10A /220V 16A |  |  |
| 7 | 电线线管 | m | 136 |
|  | Φ25 |  |  |
| 8 | PVC线管 | m | 324 |
|  | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）25 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 个 | 1 |
|  | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式（半周长 m）1.5 |  |  |
| - 排风系统 |  |  |  |
| 1 | PCR空调机组 | 台 | 1 |
|  | 送风量(m3/h)：1400 新风量(m3/h) ：1400 机外静压(Pa) ：400 箱板厚度(mm) ：25 1、新风段：新风口类型(S-端面) 2、初效过滤段 过滤型式/效率 板式/G4 安装方式/支架材质 自制框架式/镀锌板3 直接蒸发段 3、冷量(kW)：16.8 加热量(kW) ：18 总功率(kW) 5.48 接管管径：φ19.05*1/φ12.7*1 排水盘材质：不锈钢 4 、普通风机段 需求风压类型：机外静压 需求风压(Pa)：400 选型风压(Pa)：876 电机功率：1.1kW-2P 5、中效过滤段: 过滤型式/效率 袋式/F8 安装方式/支架材质 自制框架式/镀锌板7 出风段 出风口类型(T-顶部) |  |  |
| 2 | 布病实验室空调机组 | 台 | 1 |
|  | 送风量(m3/h)：1800 新风量(m3/h) ：1800 机外静压(Pa)： 500 箱板厚度(mm) ：25 1 、新风段 新风口类型(S-端面) ：风口法兰 新风口电加热类型 ：PTC电加热 分档要求：均分1段 新风口电加热功率(kW)：5 2、初效过滤段 过滤型式/效率：板式/G4 安装方式/支架材质 自制框架式/镀锌板3 直接蒸发段 冷量(kW) :22.4 加热量(kW) :24 制冷剂类型: R410A 总功率(kW) :8.84 接管管径 :φ19.05*2/φ12.7*2 排水盘材质 :不锈钢 4 普通风机段 需求风压类型 机外静压 需求风压(Pa)：500 选型风压(Pa)：1026 电机功率： 2.2kW-2P 5、中效过滤段： 过滤型式/效率 袋式/F8 安装方式/支架材质 自制框架式/镀锌板7 出风段 出风口类型(T-顶部) 风口法兰 |  |  |
| 3 | 防火阀70℃ | 个 | 4 |
|  | 镀锌钢板材质，防70摄氏度高温 |  |  |
| 4 | 多叶调节阀 | 个 | 13 |
|  | 镀锌钢板材质，调节风量 |  |  |
| 5 | 液槽高效四件套 | 套 | 3 |
|  | 1、洁净室末端高效过滤器采用液槽密封、无隔板高效过滤器；过滤效率:99.997%(H14)；风量为额定风量等同设计要求。 2、高效静压箱:箱体采用1.2厚优质冷轧钢板，烤漆制作。箱体为台阶式(降低泄露风险)，箱体内有过滤器限位装置(确保过滤器安装方便降低泄漏风险)，发烟管采用304圆盘管(确保发烟均匀)。扩散板采用优质不锈钢 304#1.2厚拉丝制作(中间圆孔，四周扩散)。需配有 PAO检测口。 3、高效过滤器:过滤器框为铝合金；液槽密封；高效过滤器厚度≥90mm厚，面风速小于等于1.0m/s；高效过滤器必须按照其额定风量选用，其使用风量不超过额定风量的80%。 4、送风散流板:sus304，8≥1.0mm。 5、散流板:采用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm，外翻内孔外百叶条缝散流口。 |  |  |
| 6 | 压差计 | 个 | 10 |
|  | 额定压力：0.7-1Kg/cm2 |  |  |
| 7 | 送风百叶 | 个 | 7 |
|  | 1、尺寸：320*250 2、材质：铝合金 3、其他要求：带阻尼过滤网、可开可调节、表面喷塑处理 |  |  |
| 8 | 回风百叶 | 个 | 3 |
|  | 1、 尺寸：500*400 2、材质：铝合金 3、其他要求：带阻尼过滤网、可开可调节、表面喷塑处理 |  |  |
| 9 | 排风百叶 | 个 | 6 |
|  | 1、尺寸：350*350 2、材质：铝合金 3、其他要求：带阻尼过滤网、可开可调节、表面喷塑处理 |  |  |
| 10 | 防雨百叶 | 个 | 3 |
|  | 1、尺寸：250*250 2、材质：铝合金 3、其他要求：防雨防虫 |  |  |
| 11 | 电动变风量阀VAV | 项 | 1 |
|  | 1、材质：PP 2、电压：220V/AV 3、直径：内径315mm 4、功率：8W 5、壁厚：4mm 旋转：0-90度 |  |  |
| 12 | 自控系统 | 项 | 1 |
|  | 温度探头，7寸触摸屏，自动控制系统 |  |  |
| 13 | 排风机 | 台 | 1 |
|  | 3200m³/h风量 |  |  |
| - 实验台操作台 |  |  |  |
| 1 | 全钢操作台 | 组 | 5 |
|  | - 全钢结构柜身、门板材质：采用厚度1.0mm 镀锌钢板压制成型，经耐酸磷化防锈工易艺处理后静电喷涂处理，美观耐用。柜体颜色：高光白。台面采用12.7mm黑色实芯理化板台面。背板：在柜子后安装可拆卸的检修孔背板，便于以后维修水电。所有地面安装式柜体均有4个可调节的螺丝脚支撑，可水平调节。 实验桌在检验标准：GB/T7911-2013:(桌面)耐磨性能、耐沸水、耐干热(180℃)、耐湿热、耐水蒸气、抗大球冲击、耐划痕、耐污染、耐龟裂性能、滞燃性能GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB 18580-2017-甲醛释放量HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》TVOC释放量 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 满足以下技术条件： 全钢结构柜身、门板材质：采用厚度1.0mm 镀锌钢板压制成型，经耐酸磷化防锈工易艺处理后静电喷涂处理，美观耐用。柜体颜色：高光白。台面采用12.7mm黑色实芯理化板台面。背板：在柜子后安装可拆卸的检修孔背板，便于以后维修水电。所有地面安装式柜体均有4个可调节的螺丝脚支撑，可水平调节。 实验桌在检验标准：GB/T7911-2013:(桌面)耐磨性能、耐沸水、耐干热(180℃)、耐湿热、耐水蒸气、抗大球冲击、耐划痕、耐污染、耐龟裂性能、滞燃性能GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB 18580-2017-甲醛释放量HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》TVOC释放量 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 满足以下技术条件： 1、桌面性能检测: 耐磨性能等级≥3；耐沸水性，在沸水情况下质量增加率%≤2、厚度增加率%≤2、外观等级≤4；耐干热性（180℃）外观光泽等≤3；耐湿热等级≤5；耐水蒸气等级≤4；耐大球冲击，凹痕直径≤10mm落球高度≥100cmmm；耐划痕等级≤3；耐污染 等级≤4；耐龟裂性能等级≤4。 ★ 2、化学性能检测 在覆盖玻璃板和不覆盖两种情况下，大于等于36种化学品进行化学性能测试：如硫酸10%、硫酸98%、盐酸3%、盐酸37%、硝酸65%、乙酸30%、乙酸99%、磷酸85%、高锰酸钾10%、氢氧化钠溶液10%、氢氧化钠溶液40%、乙酸铵10%、乙酰丙酮、乙醇(99%)、正丁醇甲醛溶液(37%)、柠檬酸(10%)、双氧水(10%)、草酸、氯化钠溶液(10%)、硼酸(10%)、氨基乙酸(20%)、65%硝酸和37%盐酸(1:1)、氯化镁溶液(10%)、硫酸铜溶液(10%)、碘化钾溶液(10%)、甲醇溶液(10%)、漂白剂、苯、硝酸银(1%)、次氯酸钠(10%)、重铬酸钾溶液(0.05mol/L)、醋酸乙酯、氯化铵溶液(10%)、苯酚(12%)等试剂检测应符合GB/T 17657-20134.71，检测结果应无明显变化。 【提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志的产品检验报告扫描件并加盖单位公章】 3、甲醛及TVOC检测： 满足GB 18580-2017-甲醛释放量（mg/m3）≤0.124 满足HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》TVOC释放量：TVOC总挥发性有机化合物释放量mg/(m ·h)≤0.02、 4、柜体检测 实验桌储物柜外形尺寸偏差(mm)宽、深、高：小于±5；形状位置公差-台面、正视面板翘曲度(mm)在对角线长度≥1400范围内≤3.0，在700≤对角线长度<1400范围内≤2.0在对角线长度<700范围内≤1.0，形状位置公差-台面、正视面板平整度(mm)≤0.2；形状位置公差-底脚平7A33性(mm)≤1.0；门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差(非设计要求)≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉、拉篮相邻表面间的距离偏差(非设计要求)≤1.0；所有分缝(非设计要求 时)≤2.0；木工及外观要求：操作台面不应有裂缝、渗透 现象，操作台面不应有污物、杂质，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动启闭部件安装后应使用灵活，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，安全性要求：活动部件间距离应≤8 mm或 ≥25 mm，与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200 N力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱，理化性能-操作台柜体及储物柜表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层-硬度(H)≥H，金属喷漆 (塑)涂层- 冲击强：3.92J,应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆 (塑)涂层- 耐腐蚀(级）24h乙酸盐雾试验(ASS)不 低于7级，金属喷漆(塑)涂层- 附着力(级)不低于2级，金属电镀层- 耐腐蚀(级)24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，水平静载荷试验、垂直静载荷试验和持续垂直静载荷应符合GB/T10357.1-1989 第8章的规定，搁板弯曲试验应符合GB/T10357.1-1989第8章的规定；独立操作水平冲击稳定性试验独立操作台垂直加载稳定性试验不应倾翻，并符合GB/T10357.1-1989第8章的规定；活动操作台跌落水平耐久性试验、垂直耐久性试验垂直冲击试验应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定。 |  |  |
| 2 | 感应水龙头 | 个 | 2 |
|  | 1、主体：采用黄铜镀铬处理 2、阀芯：材质为黄铜 3、形尺寸：L：≥170mm，E≥25mm，H2≥35mm，D≥45mm. 4、给水口径：G1/2 5、使用水压：0.05-0.50Mpa 6、电源电压：DC6V或AC220V 7、感应时间：<1.0s 8、整机能耗：<1.0W 9、人体感应距离：10-15cm 10、使用环境温度：1-45℃ 11、水嘴流量：符合CJ/194标准，0.05L/s≤流量≤0.125L/s. 12、依据CJ/T194-2014标准，检验内容包含以下检验项目： （1）工作寿命（2）密封性能（3）强度性能（4）水流量（水嘴）（5）欠压保护（6）断电保护（7）抗干扰性能（8）整机能耗（9）启闭时间（10）尺寸（mm）。 13、控制盒外壳防护等级：依据GB/T 4208-2017标准，检测结果符合IP34等级。 |  |  |
| 3 | 水槽 | 个 | 2 |
|  | 水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 （1）表面耐污性能：报告符合GB/T 17657-2022，表面耐污性能在150种化学物质等污染物试验中达到五级。 （2）抗菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥15种细菌的检测，检测值≥99.99%；（细菌包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等15种）。 - 抗老化测试：依据GB/T2424.2-2008和GB/T2424.1-2008标准，高低温老化无变色无明显变化。 |  |  |
| 4 | 洗眼器 | 个 | 3 |
|  | 1、主体:加厚铜质H59-1； 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4、防尘盖： PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7、供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 |  |  |
| 5 | 滴水架 | 台 | 2 |
|  | 27棒高密度pp材质 ★1、表面耐污性能：报告符合GB/T 17657-2022，表面耐污性能在150种 化学物质等污染物试验中达到五级。 【提供国家级检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的产品检验报告扫描件并加盖单位公章】 2、抗菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥15种细菌的检测，检测值≥99.99%；（细菌包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌， 表皮葡萄球菌等15种）。 3，氙弧灯老化 (黑标温度计：65℃,循环：102min干燥、18min喷淋，辐照度：0.51W(m²nm),试验时长：4000h)条件下色牢度≥3级，符合GB/T16422.2-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：筑弧灯》;GB/T250-2008《纺织品色牢度试 验评定变色用灰色样卡》 |  |  |
| - 实验室设备 |  |  |  |
| 1 | 洁净工作台 | 台 | 1 |
|  | 工作台基本参数： （1）外部尺寸:1460mm×620mm×1850mm（±10mm）； 内部尺寸:1335mm ×530mm×650mm（±10mm）； （2）额定功率：750 W （3）洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级 Class100（Fed 209E） （4）洁净度：工作区≥0.5μm尘埃粒子数0个/m³；≥5μm尘埃粒子数0个/m³ （5）LED日光灯功率：16W；照明：≥700lx； （6）紫外灯功率：40W； （7）气流流速：0.30～0.45m/s；垂直层流 （8）振动：净振动振幅不超过3μm （9）过滤器尺寸：1300mm×450mm×69mm； （10）工位：单面操作 （11）噪音≤65dB(A) |  |  |
| 2 | 生物安全柜 | 台 | 2 |
|  | 产品特征 1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流30%外排70%内循环，负压垂层流，无需安装管道。 2、上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示。 3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便 4 、排风处设有专用过滤器，控制排放污染. 5、工作环境采用优质304不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。 6、 采用LED液晶面板控制，可进行紫外灯定时杀菌，内置紫外灯防护装置，只有在安全门关闭时才能打开。 7、带DOP检测口，内置压差表。 8、10°倾斜角，符合人体设计理念 技术参数 1、洁净度:100级@≥0.5μm 2、菌落数:≤0.5个/皿·时（Φ90㎜培养平皿） 3、平均风速: 门内侧 0.38±0.025m/s 中间 0.26±0.025m/s 里侧 0.27±0.025m/s ★4、加配温湿度传感器，控制器可显示当前环境的温湿度值 【提供省级计量部门出具的有效期内的带有CMA或CNAS标志的产品校准证书扫描件并加盖单位公章】 5、前面吸入风速: 0.55m±0.025m/s 6、噪音: ≤65dB(A) 7、振动半峰值:≤5μm 8、电源: AC单相220V/50Hz 9、最大功耗: 1000W 10、工作区尺寸:W1×D1×H1 1340×650×620mm（±10mm） 11、外型尺寸:W×D×H 1500×800×2100mm（±10mm） 12、高效过滤器规格及数量:1280×490×50×①/820×380×70×① 13、荧光灯/紫外灯规格及数量: 20W×②/30W×① |  |  |

注：

1、在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加，如货物优于采购要求，请在偏离表内具体表述正偏离内容及理由。（中标单位中标后所提供的检测报告材料需提供给业主方原件备查）

## 第三章　其他要求

一、技术要求和标准规范

1、实验室整体技术要求

确保建成后的核酸检测区域实验室能达到《各级兽医实验室建设标准》相关技术标准要求，具备高致病性病原微生物检测的硬件条件。力求做到理念清晰、布局合理、设计规范、设置完善，符合采购方实际使用需求，及符合上级疫控部门对实验室验收及国家实验室认可验收的硬件标准。

2、产品技术参数描述工艺要求：

分子学实验室为加强型BSL-2：实验室及其缓冲、样本提取实验室及其缓冲分别采用单向流、三级过滤的独立送风、新风/排风的通风系统，室内全部选用经初、中、高三级过滤的新风系统，主要实验室送/排风采用高效过滤及文丘里风和生物密闭阀控制；以保证室内压差稳定及实验室消毒时实验室气压维持；其他实验区采用独立空调、独立排风、集中新风(新风分别控制)的通风系统；项目洁净空调采用风冷模块式空调，洁净空调及其对应的排风风机均采用双风机系统。

实验室内的送风口设在实验室入口上方，排风口应设在室内被污染风险最高的区域（末端）,其前方不应有障碍.采用上送下排方式时,排风口下边沿高地面不宜低于0.1m,且不宜高于0.15m.排风口排风速度不宜大于1m/s。

实验室通风空调系统中需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,采用保温一体成型风管；消声器或消声部件的材料应能耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘。

二、设备的到货、安装、调试和验收

1、到货

（1）设备加工制作之前，需至安装现场实地踏勘，提供设备基础图并制定详细的设备安装运输方案及设备基础图，经采购人确认后方可实施，如未经采购人许可擅自实施而产生的损失由供应商承担。

（2）供货商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，供货商应立即补足或更换全新同规格产品。

2、安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供货商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供货商应承担相应责任。

（2）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。供货商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（3）在安装过程中，如由于供货商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，供货商须负责修理并赔偿全部损失。

3、调试

设备安装就位、校准后，供货商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供货商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，供货商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

4、验收

供应商应同时提交所有的技术资料、图纸、检测报告，由采购人组织验收，双方签署验收合格书。若因供货商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供货商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供货商承担，采购人保留向供货商索赔的权利。

三、人员培训

1、货物安装、调试结束后，供货商应立即派专业技术人员对采购人指派人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训。并确保参与培训的人员能独立地进行操作和日常维护保养。

2、全部货物验收后，供货商应协助采购人建立和健全设备日常维护保养制度。

四、质量保证及售后服务要求

1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2、采购人如需将采购货物提供给第三方有检测资质的机构检测的，存在争议的，采购人有权终止合同，费用由中标供应商支付。

3、本项目要求产品免费质保期至少3年（供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，并严格按照国家三包规定执行；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。

4、质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

5、在质保期内，中标人在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

6、在48小时内不能修复的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标人承担。

7、因质量问题而发生争议，由具有检测资质的第三方检测机构进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由使用单位承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担。

8、中标人应提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并详细说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障响应及到达现场时间等。

9、中标人在送货过程中，必须服从采购人的安排，最大限度地保证不影响现有设施的正常使用。

五、交付期

在合同生效后50日内完工并通过验收。

## 第四章　付款方式及要求

- 付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总价的40%；本项目全部完成并通过验收后30日内，采购人付清余款。

- 付款要求

# 中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 第四部分 谈判细则及谈判方法

## 一、谈判原则

1、本次竞争性谈判本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各谈判供应商参加谈判。

2、谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

3、谈判小组按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准对所有响应文件进行评审。

## 二、谈判程序

1.评审

1.1在谈判响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

1.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子谈判响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子谈判响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在谈判响应截止时间前递交至开标地点。

1.3采购人按谈判文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

1.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场谈判和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于谈判响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子谈判响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

1.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.组建谈判小组

2.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.2评标工作由谈判小组负责，并推选产生的组长主持；

2.3本次评标为在线评标。

3.对所有响应文件的初审

3.1资格审查

（1）开标后，谈判小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照谈判文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求，其谈判无效。并将无效原由告知相关供应商。

3.2符合性审查：谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，谈判无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）谈判有效期、服务期等商务条款不能满足谈判文件要求的。

（5）谈判价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）谈判文件明确规定的其他无效条款的。

3.3 谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.谈判

4.1 初审合格的供应商进入下一步的谈判活动。

4.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4.3 以递交响应文件的时间先后决定谈判顺序。谈判内容为在谈判文件范围内就供应商的谈判响应文件，谈判小组与供应商在技术、服务、合同等问题进行谈判。

4.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.5 谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.6 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.最后报价

5.1谈判结束后，供应商开启报价文件，进行谈判二次报价（最终报价）；

5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件商务标报价，则以第一次报价计入评分；

5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因谈判文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出谈判；

6.修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

7.响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 三、注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的谈判响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 四、评分细则

1.本次采购项目最高限价规定如下：

本项目谈判报价的最高限价为人民币 伍拾万 元整（小写： 500000.00 元）。

2.供应商的报价在最高限价内的，为有效报价；供应商的报价在最高限价外的，为无效报价。

3.响应文件只允许有一个报价，谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填报，该谈判报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效响应处理。

4.小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

5.电子评标程序

5.1谈判活动由采购代理机构主持，谈判响应截止时间后，供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

5.2响应文件解密结束，开启响应文件，谈判小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

5.3供应商按递交谈判响应文件的前后顺序决定谈判的顺序，就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判，供应商逐家回答谈判小组的提问，供应商作出最终承诺；

5.4谈判结束后，供应商开启报价文件，进行谈判二次报价（最终报价）；

5.5 评审价格为小微企业价格扣除后的报价，评审价格最低者为中标候选人；

5.6在系统上开启最终报价情况，成交价为实际报价；

5.7谈判小组对报价情况进行评审；

5.8在系统上公开评审结果；

5.9开标会结束。

- 第五部分 采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称： 绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目

合同编号：          YK2025311

甲    方： 绍兴市上虞区农业农村局

乙    方：

签订时间：2025年     月     日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  绍兴市上虞区农业农村局  （采购人）

乙方（全称）：                                              （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称： 绍兴市上虞区动物疫病预防控制中心实验室核酸检测区域环境控制系统及仪器购置项目

- 采购项目编号：  YK2025311

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 þ竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  甲方在合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付至合同价款的40%作为预付款（乙方须提交银行、保险公司等金融机构出具的相应金额预付款保函）；余款在项目经验收合格无质量问题后付清 。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：  绍兴市上虞区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：  乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交

收取履约保证金金额：

履约担保期限：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 绍兴市上虞区农业农村局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：安装调试完成后组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：乙方递交验收申请，甲方组织验收

（5）履约验收的内容：    采购标的物

（6）履约验收标准：   采购文件要求及投标文件承诺

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲、乙两方签字并加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  绍兴市上虞区农业农村局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、配置清单等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3．乙方应在50天内完成对货物的安装及调试（免费提供所需的耗材、备件等），并负责培训甲方的使用操作人员和维修人员，提供软件系统的全套安装盘、维修密码，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的检测费用由乙方承担。 5．验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。 6．若乙方未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收时提供原厂保修证明，否则按照验收不通过处理。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 采购人指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本项目要求产品免费质保期至少3年（供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，并严格按照国家三包规定执行；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。在48小时内不能修复的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总价的40%；本项目全部完成并通过验收后30日内，甲方付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 标的物验收未通过。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 3．在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4．超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 5．乙方怠于履行保修义务的，由此导致甲方损失产生或扩大，就该损失部分甲方有权要求乙方承担赔偿责任，且甲方有权委托第三人进行维修，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价或经第三方公司评估。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退货产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2．机器在保修期内如遇频繁的质量问题，乙方应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应每天交纳要货总价1%的违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货或乙方三次出现逾期交货情况的，甲方可解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交的货物质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 2.乙方违反甲方在招标文件所涉及服务要求内容的，按招标文件规定处理。 3.供需双方应严格按照供销合同执行，不得随意变更合同内容。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： （1）向上虞区的仲裁机构申请仲裁，仲裁地点为上虞区； （2）向上虞区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据谈判文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 供应商承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 附件一：法定代表人授权书

绍兴市上虞区农业农村局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（供应商全称） 法定代表人授权本公司员工（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的                项目（采购编号：         ），授权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：供应商承诺函

绍兴市上虞区农业农村局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：         。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（采购编号：         ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

10、我方不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目投标”的情形。

11、我方的法定代表人或负责人或实际控制人或授权委托人不存在“与其他参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目的供应商存在夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系”的情形。

12、我方的法定代表人或负责人或实际控制人或授权委托人不存在“曾在其他参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目的供应商中担任董事、监事，现有或曾与其存在劳动关系”的情形。

13、我方不存在“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

- 附件三：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.   （项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件四：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的            项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

- 附件五：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 废标项证明材料（格式见附件）；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 附件六：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

- 附件七：废标项证明材料

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 废标项要求 | 投标文件中对应参数的截图 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 证明材料所在页码： 对应参数截图及相关证明材料（须框出或划出对应参数）： |
| 2 |  | 证明材料所在页码： 对应参数截图及相关证明材料（须框出或划出对应参数）： |
| 3 |  | 证明材料所在页码： 对应参数截图及相关证明材料（须框出或划出对应参数）： |

注：如未明确框出或划出对应参数的，谈判小组有权按无效响应条款“16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的”评定。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

- 谈判响应函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 谈判报价明细表（格式见附件）。

- 附件八：谈判响应函

绍兴市上虞区农业农村局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于的谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。如谈判文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其谈判有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照谈判文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生谈判文件第二部分“不良行为记录”规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

- 附件九：报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 谈判总价 | 大写： 元（小写： 元） |
| --- | --- |
| 谈判报价统一为人民币计价，包括但不限于所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、售后服务费、管理费、税金、代理服务费等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

- 附件十：谈判报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 内容 | 单 位 | 数量 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 合计 |  | 大写： 元 （小写： 元） |  |  |  |  |
| 谈判报价统一为人民币计价，包括但不限于所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、售后服务费、管理费、税金、代理服务费等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：