武义县检验检测研究院实验室设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJRS2022-CG004

采购单位：武义县检验检测研究院（盖章）

代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

二〇二一年十二月

目  录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    招标需求

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况： 武义县检验检测研究院实验室设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2022年1月12日09：00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购-委托代理

项目编号：ZJRS2022-CG004

项目名称：武义县检验检测研究院实验室设备采购项目

采购计划书号：临[2021]1465

预算金额：

标段一：80万元；标段二：54万元；标段三：320万元；标段四：230万元

采购需求：武义县检验检测研究院实验室设备采购项目，采购总预算684万元，详见采购需求。

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月12日09：00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2022年1月12日09：00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2022年1月12日09：00时

开标地点：金华市公共资源交易中心武义县分中心（武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室5；14楼开标室4）

五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

六、投标保证金：无

七、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱（377251300@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

九、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：武义县检验检测研究院

地  址：武义县武江大道316号武义科技城孵化楼2号楼

传   真： /

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：13758908220

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：13758908220

2.采购代理机构信息

名  称：浙江日晟信息咨询有限公司

地  址：武义县北岭新区芳华路820-822号

传   真：0579-87669989

项目联系人（询问）：陶女士

项目联系方式（询问）：13967965955

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15858910555

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：武义县财政局政府采购监管科

地  址：武义县温泉南路100号502室

联 系 人：潘女士

监督投诉电话：0579-87646372

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

# 投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武义县检验检测研究院实验室设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目不接收联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共4个标段，采购人将按标段择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） |
| 12 | 技术文件 | （1）投标人基本情况介绍； （2）投标产品环境标志产品认证证书（如有）； （3）投标产品节能产品认证证书（如有）； （4）根据招标文件第三章评分细则中涉及的相关内容描述； （5）包括但不限于以上技术文件或说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）分项报价表（根据招标需求自行制作）； （5）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）； （6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2022年1月12日09：00时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包 |
| 20 | 履约保证金 | 按照招标文件执行 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 于2022年1月12日09：00时止 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 24 | 开标时间 | 2022年1月12日09：00时起 |
| 25 | 开标地点 | 金华市公共资源交易中心武义县分中心 |
| 26 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 27 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 28 | 优先或强制采购 | 根据财库[2019]9号、财库[2019]18号、财库[2019]19号规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 29 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2021〕46号）文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并在说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 30 | 其他 | 特别提醒： （1）本项目招标代理费由中标方支付，招标代理费为标段一：12000元；标段二：8100元；标段三：39200元；标段四：29300元。（单位名称：浙江日晟信息咨询有限公司；银行账号：201000136304517；开户银行：浙江武义农村商业银行股份有限公司壶山支行）。 （2）以上费用由投标供应商在报价中一并考虑。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

2.9“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效标处理；“★”为重要参数。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。投标人可以通过武义县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括市场调研、数据整理、外业调查、资料费、成果验收费、交通费、相关专家评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、招标代理费、利润、税费及工作所发生的一切费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、技术文件、商务文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.4发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无须前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建，由1位采购人代表和4位评审专家组成。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.7除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.9本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报武义县财政局，武义县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《武义县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式陆份，采购单位和中标人各执两份，采购办、代理机构各执一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容做出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、监督和解释

37.本招标文件的解释权属于采购人和浙江日晟信息咨询有限公司。

第三章  招标需求

一、招标需求一览表：

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | EMS检测设备及辅助设备采购项目 | 1套 | 80 | 详见招标需求 |
| 标段二 | X射线荧光分析仪及配套设备 | 1套 | 54 |  |
| 标段三 | 超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 1套 | 320 |  |
| 标段四 | 园林工具检测设备及辅助设备采购项目 | 1套 | 230 |  |

- 二、各标段采购仪器清单及详细技术参数：

- 标段一：EMS检测设备及辅助设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度测试系统 | 1套 | 依据：IEC 61000-4-2:2008；GB/T 17626.2-2006 |
| 2 | 瞬态抗扰度测试系统 | 1套 | 依据：IEC 61000-4-4:2008；GB/T 17626.4；IEC 61000-4-5；GB/T 17626.5；IEC 61000-4-8；GB/T 17626.8；IEC 61000-4-9；GB/T 17626.9；IEC 61000-4-11；GB/T 17626.11 |
| 3 | CE传导骚扰测试对比 | 1套 | 依据：CISPR11/13/14/15/22 |
| 4 | 测试环境 | 1套 | 不锈钢板，2mm |

# 1、静电放电抗扰度测试系统

## 1.1应用标准

1）投标方提供的项目方案，应满足民用产品，主要是家用电动工具的电磁兼容测试要求，满足最新的我国、欧洲、美国、日本等国家标准及相关国际标准的要求。

2）项目应满足并不限于满足下述标准最新版本测试的要求，如不能满足如下标准，应免费配齐所有列出标准测试所需的设备。

- IEC 61000-4-2/GBT 17626.2:电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

- IEC 61000-4-4/GBT 17626.4: 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

- IEC 61000-4-5/GBT 17626.5: 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

- IEC 61000-4-11/GBT 17626.11: 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

注：以上标准的年份均为最新的标准。

## 功能要求

- 3）若系统配置与系统功能、性能指标要求相比，有缺项和性能欠缺，因补充配置所产生的责任和费用全部由供货方承担。

- 4）构成系统的单台设备和附件应是在合同签定后系统交付前，按系统设备配套单从原厂家购置的新产品。

- 5）所有设备和附件都应符合其设计技术指标，带有原厂家的出厂合格证书。

- 6）系统测试软件能控制系统硬件完成各个测试项目的自动校准和测试。测试结果由主控制台的终端输出（包括图形和表格两种方式）。

- 7）软件应充分考虑测试系统硬件和人员的安全性、可靠性,并且在至少有十个以上的参考用户。

- 8)系统保修时间不少于1年

## 1.2基本要求

- 系统为交钥匙系统

- 投标方提供的设备必须是全新的、未使用过的

- 凡是不注日期的标准，其最新版本适用于本部分

- 投标方所提供的产品必须能够根据国际相关标准的变化及时、便捷地进行升级

- 试验设备应具有优良的功能和合理的配置，操作简便、用户界面友善，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高，达到国际一流先进水平

- 技术规格、参数详见下列条款

- 本系统依据标准：

- IEC 61000-4-2/GB/T 17626.2:《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

### 1.3配置参数

- 数量：1套

- 技术指标：

- ★设备及附件应满足的标准：IEC 61000-4-2:2008；GB/T 17626.2-2006；

- ★输出电压：接触放电 500V—10kV

- ★输出电压：空气放电 500V—16.5kV

- 输出电压精度：±5%

- 电压调节步长：100V

- 输出电压极性：正/负

- 保持时间（空气放电）：>5s

- 阻容网络：150pF/330Ω

- 放电方式：单次/连续

- 连续放电频率：连续放电最高可达20Hz，接触放电最高可达10Hz

- 试验电压测量：LCD显示

- ★供电模式：两种供电模式，通过交流适配器和电池供电

- 在电池供电模式下，输出16.5kV，可连续放电超过70000次，未操作超过10分钟后自动切断电源

- 包含空气放电枪头和接触放电枪头

- 放电枪头为插拔式设计，方便更换

- 专用接地电缆（2m）

- ★提供全套测试环境，包括桌面式设备和立式设备

## 2.瞬态抗扰度测试系统

- 系统为交钥匙工程, 设备清单为项目必不可少的配置

- 投标方必须有能力配合暗室厂家完成系统整体方案的设计并给出合理的规划建议确保招标方可以开展正常的测试

- 设备清单中如果单个产品无法满足测试要求，允许配置多个产品的组合

- 设备清单中单个产品可以完成多个功能组合的，允许采用一体机完成多个项目的测试

- 凡是不注日期的标准，其最新版本适用于本部分

- 6）技术规格、参数

### 2.1瞬态抗扰度测试主机配置参数

- 数量：1套

- 技术指标：

- ★符合标准：IEC61000-4-4; GB/T 17626.4; IEC61000-4-5; GB/T 17626.5; IEC 61000-4-8; GB/T 17626.8; IEC61000-4-9; GB/T 17626.9; IEC61000-4-11; GB/T 17626.11；最新国际/国内标准；

- ★内置300V/16A单相耦合/去耦网络

脉冲群模块：

- ★符合 EN/IEC 61000-4-4 和EN 61000-6-1, -6-2 标准

- ★测试电压：200V - 5500V ± 10%;100V - 2750V ± 10%, 50ohm 负载

- 脉冲波形：5/50ns，50ohm 和 1000ohm 负载

- 上升时间tr：5ns ± 30%，50ohm 负载;5ns ± 30%，1000ohm 负载

- 脉冲持续时间td：50ns ± 30%，50ohm 负载; 50ns -15/+100ns，1000ohm 负载

- 源阻抗：50ohm

- 极性：正/负

组合波浪涌模块：

- ★符合EN/IEC 61000-4-5 和EN 61000-6-1, -6-2 标准

- ★开路电压：250V - 5000V ± 10%

- 波前时间：1.2μs ± 30%

- 脉冲半峰值时间：50μs ± 20%

- ★短路电流：最大2500A ± 10%

- 波前时间：8μs ± 20%

- 脉冲半峰值时间：20μs ± 20%

- 极性：正/负/交替

- 计数器：1 - 30000

电源故障模块：

- ★符合 EN/IEC 61000-4-11 和EN 61000-6-1, -6-2 标准

- ★通道 PF1/PF2 交流电压：最大 300V

- ★交流电流：最大 16A

- ★频率：16Hz - 500Hz及DC

- ★开关断开时间< 5μs，100ohm 电阻负载

- 冲击电流> 500A

- PF1/PF2两通道均有短路保护功能

### 1.3电容耦合钳

- 数量：1套

- 技术指标：

- ★符合 IEC 61000-4-4 标准, 用于信号线及数据线的脉冲群测试

- 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF—1000pF

- 最高电压：7KV

- 连接：50Ω/HV

- 可测的电缆直径：最大可达40mm

- 测试电缆最小长度：1m

- 专用连接线（HV,耐高压;不长于1m）

### 1.4自动调压器

- 数量：1套

- 技术指标：

- ★可以被测试主机所控制，实现自动化测试

- ★电压/电流范围： 0 - 260V, 16A

- ★可以连续实现0-100%电压跌落和中断测试（额定电流16A）

- ★可以实现电压变化的测试（额定电流16A）

### 1.5测试软件及附件

- 数量：1套

- 技术指标：

- 可通过USB和IEEE488两种接口远程控制测试主机；

- 软件中内置标准库和用户自定义两种操作模式；

- 可以实现自动测试并出测试报告；

### 1.6系统测试附件

- 数量：1套

- 技术指标：

- EMS测试系统中，各设备互联用的光纤远程控制套件，及全套系统电缆线；

- 配备系统必须的控制平台、控制电缆及转接头，保证系统可以正常、高效使用；

- 提供全套的测试环境，包括桌面式设备和立式设备，含测试桌、接地镀锌钢板及铜编织带等；

- 配备招标方认为其他需要的实验必须的附件。

## 1.7 CE传导骚扰测试比对

### 1）梳妆信号源套件

- 数量：1 套

- 技术指标

- 依据国际标准CISPR 11/13/14/15/22，及对应的国标；

- 满足传导&骚扰功率测试的梳妆信号源；

- 频率范围：5kHz~1GHz；

- 步进：10 kHz/100 kHz/1 MHz/5 MHz；

- 电池供电。

- 2、安装、调试、培训要求

## 1）安装要求

- 在签订技术协议后10个工作日内，乙方根据要求的交货期限，列出详细的时间节点（包括交货时间节点、安装调试、培训等时间节点）；

- 乙方将根据需要派一名现场服务工程师将作为授权代表参加系统开箱检查； 若有缺项，供方应立即补齐；供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤及丢失的责任。当所有应提供的物品齐全后，供方应委派安装及现场服务工程师到需方现场完成安装、调试、技术指导等工作；

## 设备的试运行及调试

在开始调试前，乙方提交一个调试、试生产、验收时间表。 设备调试阶段备件、易损件，由乙方负责准备。 调试过程中，乙方必须对出现的问题及时解决，不得延误调试期限。

- 乙方提供调试、试运行所需的全部检验仪器、工具及装备；

- 测定所使用的仪器性能应稳定可靠，精度应高于被测定对象的级别，并应符合国家有关计量法规及鉴定规程的规定；

- 设备的测定和调试应符合设计文件要求，并符合现行国家标准的规定；

- 调试后，乙方应向甲方及时提供设备材料、外购设备的检验报告、合格证书、外购设备维护保养操作说明书、产品说明书、设备安装图、安装图等满足建设方要求的竣工资料；

- 设备调试期间调试用具由乙方提供（甲方的试验产品除外）。

## 2）培训和技术服务要求

2.1培训开始前（一周）乙方应向甲方提供书面的培训计划、培训教材和文件，并经双方协商修改与确定后执行；

2.2培训在客户现场现场进行，采用授课、现场讲解及操作维修指导相结合的方式；

2.3培训应以被培训人员基本掌握设备的操作、调试、维修，能在正常试验情况下安全运行为标准，掌握所有的运行状态。若未达到此标准，培训时间应延长；

2.4培训应涉及设备的机械和电气等部分：设备结构；自动和手动运行操作；功能、工艺监视；维护、故障的排除；

2.5 甲方受训人员数量根据需要由甲方自行确定；

2.6 现场安装调试期间，甲方可要求相关的操作人员、维修人员、工程师等提前进入现场学习，但不包含在正式培训内容中，乙方做出相应的配合；

2.7设备调试完成后，供方对需方相关操作人员进行培训，集中讲解系统硬件和软件操作方法，养护和基本标定技术，系统问题处理等，直到需方操作和维护人员正常操作为止。

3、质量保证

## 1)保修及检验

质量保证期以项目安装完毕后、由采购人指定的第三方测试机构测试合格后、用户签署验收报告之日起计。质量保证期见下表，质量保证期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换。技术性能指标保证符合上述要求。

暗室部件质保期要求如下：

| 设备名称 | 时 间 |
| --- | --- |
| 静电枪 | 1年 |
| 瞬态抗扰度测试主机 | 1年 |

中标产品中测试环境必须经有资质的检定机构检验，合格后方可交付使用。

用户验收以后，保修期开始。保修期内免费维修，保修期后提供终身优惠维修。售后服务必须由卖方专业人员负责。

## 2)技术培训及验收要求

提供不低于2天的基础培训，培训内容包括主要设备的技术原理，测试、操作、基本维护等；培训讲师由有丰富经验的技术工程师承担。

中标人所投设备的验收标准应符合制造厂商的设备验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及招标文件规定的技术要求。按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

关键设备应有包括招标人参加的出厂验收，招标人确认后才可出厂发货。

中标人必须在有关设备发出之前对设备进行全面的检查和测试，并出具书面文件证明其所有检测结果。中标人应确保设备的安装调试，由采购人进行验收。采购人在货物验收合格后，采购人及中标人双方共同签署设备检验合格证书，不合格退货。

中标人应保证所投设备在噪音、废气排放等方面应符合国家有关环保标准。

中标人应在招标人规定的时间内供货、安装。

## 3)系统集成

1）根据测试要求，完成对测试系统的集成服务工作，并能够进入正常的开机状态；

2）对测试系统进行系统检查，确保系统集成与设计相符合；

3）密切配合，保证系统项目顺利交付。

## 4)现场安装服务

1）负责检查现场的情况与测试系统的安装是否相吻合；

2）负责检验、测试完毕后进行安装、调试和试运行，直到整体系统正常运行，且满足各项要求为止；

3）负责在实验室现场进行安装服务，并确保安装与设计相一致。

## 标段二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线荧光分析仪 | 1套 | 满足RoHS 2.0 中对金属元素Hg的检测要求,满足GB/Z20288-2006电子产品中有毒有害物质的检测的要求.(允许进口) |
| 2 | 千分之一天平 | 1套 | 称量范围 ：1000g，精度1mg |
| 3 | 干燥箱 | 1套 | 内腔体积：≥500L |
| 4 | 水浴锅 | 1套 | 6工位，控温精度：≤0.5℃。 |
| 5 | 离心机 | 1套 | 最高转速：16000RPM，最大容量: 400ml（4*100ml） |
| 6 | 低温冷藏箱 | 2套 | - 体积：350L，调节范围: 0-10℃ |
| 7 | 加热板 | 1套 | 温控范围：50~420℃ |
| 8 | 水浴恒温振荡器 | 1套 | 转速范围：0~300r/min（速度数显)。 温控范围：室温~100℃。（温度数显） 温度波动度：±0.5℃。 |
| 9 | 旋蒸蒸发仪 | 1套 | 工作容积：8L |

## （一）X射线荧光分析仪

（1）仪器的要求及组成

1.依据标准：满足RoHS 2.0 中对金属元素Hg的检测要求,满足GB/Z20288-2006电子产品中有毒有害物质的检测的要求.

2.投标方所提供的设备必须采用当今世界最先进的技术，能够精确地对催化剂、塑料、金属及电子部件的成分进行定性分析、定量分析和定性半定量分析，同时仪器的整个设计具有很强的扩展性（包括硬件及软件），仪器具有高稳定性、高精度、高准确度和低故障率等特点。

3.仪器主机由X光管、X射线发生器、样品室、探测器、控制系统、数据处理软件、相关应用软件等组成。

（2）设备功能和工作条件

1. X射线荧光光谱仪用于化学元素成分快速的定性分析和定量分析。仪器主要包括高压发生器、X光管、探测器、控制系统、数据处理软件及其它的相关附件和附属装置。

2. 工作条件

输入电压：单相100V～240 V ±10%

使用环境：温度10～30 ºC，湿度<70%

（3）规格及技术参数

1. 光源系统

★1.1 X射线光管：侧窗式结构，Rh靶，最大功率不小于50W。

★1.2 电压范围：5-50kV，每步1Kv可连续变化；电流范围：1-1000μA，每步1μA。

1.3 仪器防护：过电压，过电流，过功率，X射线连锁保护。

1.4 控制方式：全自动计算机控制，自动开机、停机。

2. 检测器

2.1检测器类型：最新型SDD检测器，无需液氮制冷。

2.2 检测面积：10mm2

2.3多道分析器（MCA）通道数：2048道

3. 样品室与测定室单元

3.1仪器外盖：每次测定时可手动控制。

3.2 最大样品尺寸：W370mm x D320mm x H155mm

★3.3 X射线照射方式：下照射。

★3.4 准直器：1、3、5、10mm标配，能够分析各种形状样品。

★3.5 滤光片：至少5种1次X射线滤光片

★3.6 观察定位系统：配备CCD数码观察系统，可以准确定位分析区域。

★3.7 样品照明：使用LED照明，测试时保持清晰可见。

4. 软件

4.1软件语言：必须提供全中文的操作软件。必须提供定性分析软件、定量分析软件。

4.2定量分析软件：必须提供工作曲线法、无标样法（基本参数法）等软件。

★4.3 薄膜FP法：具备厚度、镀层的检测功能，可以保证不同形状的样品及不同厚度的样品的准确分析。

4.4可以以Excel格式或HTML格式制作分析报告及数据报告，内置多种模板。

★4.5 配置五种材质（PE/PVC/铝合金/铜合金/无铅焊锡）的工作曲线；配置自动判定材质和自动筛选功能的软件；配置导航版软件，使操作简单易用；配置遥控诊断软件、数据管理功能软件、报表软件；配置自动监护、检测、报警、通讯功能软件；配置无卤素分析程序，同时进行RoHS和无卤素测定。

5. 配备仪器控制和数据处理相应设备。

（4）售后服务

1. 保质期：提供2年免费保修，1年的耗材（化学试剂）及易损件（人工损坏除外）的免费供应（此项招标过程中需提供品牌厂家的盖章授权文件）。

2. 投标方必须在维修要求后2小时内响应，在48小时内到达现场。

3. 投标方必须有售后服务中心，配有专职工程师，提供专职维修工程师具体信息。

4. 软件升级：投标方应免费向用户提供自验收之后终身的软件升级。

5. 投标方在国内要有备品备件库，保证备件及时供应。

6. 投标方必须承诺先维修后付费的维修方式。

7. 仪器质保期满后，投标方每年必须要免费对仪器进行一次回访。

8. 投标方应提供现场不少于2个工作日的免费培训。

9. 投标方必须承诺终身为用户提供免费技术支持，包括用户现场的再培训，用户现场的制作工作曲线，应用中心的再培训等。

10.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司。

## （二）千分之一天平

1.秤盘尺寸 ：90mm

2.电 源 ：交流电220V

3.校准方式 ：外部校准

4.精度 ：1mg

5.称量范围 ：1000g

- ★6.可读性 (g):0.001

- 7.重复性sd (g):0.001

- ★8.线性误差 (g):±0.002

9.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （三）干燥箱

- ★1.内腔体积：≥500L

- 2.搁板数：≥3块(可根据需要增加）

- 3.有温度校准功能

- 4.带风扇，强制性对流方式，风扇可以约10%的步长进行调节。

5.设置温度范围：RT+10～250℃

6.工作温度范围：环境温度+5℃～250℃

7.加热方式：加热元件布置在四面，实现优异的四面直接加热

- 8.加热功率：≥2500W

- ★9.材质：内部304不锈钢，外部箱体采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑

- ★10.数显显示屏操作

11.采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统，干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。

- 12.本机温控系统采用微电脑LNB单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能

- 13.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （四）水浴锅

技术参数：

- ★1.工作室水箱选用优质内部304不锈钢，耐高温、抗腐蚀。

- 2.数字显示，自动控温，恒温定时。

- 3.含磁力搅拌功能，无级调速，转速平稳。

- 4.可同时加温并搅拌6个样品，并可单独设定每个样品搅拌速度。

- 5.规格型式：双列六孔。

- 6.电源：220V，50Hz。

- 7.加热功率：1500W。

- 8.控温范围：RT～99.9℃范围内可任意调节。

- 9.温度分辨率：0.1℃。

- ★10.控温精度：≤0.5℃。

- 11.温度波动：≤±0.5℃。

- ★12转速：0～2600转/分，转速可调，6个搅拌工位单独控制，可根据需要任意选择控制每个工位的搅拌速度。

- ★13.配耐高温聚四氟乙烯转子：橄榄型A40（15*40mm）≥6个，圆柱型B30(8*30mm)≥6个，圆柱型C20（7*20mm）≥6个。

- 14.搅拌量：6×1000ml（水溶液）。

- 15.配齐搅拌固定用夹具：6×1000ml、6×500ml的各一套。

- 16.智能恒温定时：0～999分钟。

- 17.每孔含四圈一盖，盖子乳白硅胶制作

- 18.浸入式U型加热管直接加热，热量损失小，升温速度快

- 19.控温系统采用LNB微电脑芯片处理器，控温精度高。

20.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （五）离心机

（1）用途

用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。

（2）工作条件

1.环境温度 5 - 40°C 室温

2.湿度最高可达 80%

3.220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；

（3）主要技术指标

★1. 最高转速：16000RPM

2.最大离心力: 18,728 x g

★3.最大容量: 400ml（4*100ml）

4.转速范围：100-16,000rpm（10rpm/10g增量）

5.速度精确度：±20 rpm

6.速度/RCF转换：有

7.定时功能：1min-99h59min+Hold功能

8.运行噪音：<53dB(A)

9.存储数据：9组

★10.转头快速自锁功能,无需工具安装

11.快加速和减速，9级加速，9级减速

12.定时：1-99小时

13.高不平衡耐受性，可允许5mm的差异

14.转头自动识别功能

★15.非接触不平衡保护

- （4）基本配置

- 控制设备一台，操作说明书，维修工具，保险丝，质保卡。

- 提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （六）低温冷藏箱

- 1.调节范围: 0-10℃

- 额定电压：220V-240V

- 结构：立式

- 体积：350L（单门）

- 具有自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用

- 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

- 精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

- 制冷系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求

- 保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

- 运转平衡，噪音低，使用寿命长

- 箱体采用优质材料，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

12.优势：用户设定 30 段程序控制后，可以模拟白天黑夜连续运转不同的参数 。节约科研时间，提高用户工作效率。每组设置时间为 1~99 小时 59 分

13.压缩机，电机。确保制冷，加热恒温效果好，使用寿命长

- 14.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （七）加热板

1.耐化学性和耐热性优异的加热板

2.PID智能控温技术，LCD液晶显示设定温度及当前温度，清晰直观，可连续工作42小时以上

3.板材质：耐高温耐腐蚀的精密石墨电热板

4.LNB液晶屏做为屏幕显示器、控制器皓庄自主研发智能温控仪表控温，升温速度快，工作温度稳定。

5.●具有定时、超温报警，自动校正误差等功能。

6.温度分布幅：约20℃（at300℃） 
7.温度传感器：K热电偶
★8.温控范围：50~420℃ ※环境温度25℃
9.工作尺寸：605×400×230mm 
10.加热功率：4.5kW
11.电源：单相200V 50/60Hz 
12.电源线长：1.95m 
13.承重：约20kg 
14.重量：30kg

15.板面厚度（mm）:13

16.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （八）水浴恒温振荡器

（1）技术参数

★1.转速范围：0~300r/min（速度数显)。

★2.温控范围：室温~100℃。（温度数显）

★3.温度波动度：±0.5℃。

4.振幅：20mm工作方式：往复或回旋。

5.加热功率：2000W。

6.工作托盘尺寸：390×290mm。

7.定时范围：0-120min。

8.电流：交流220V 50HZ。

9.采用微电脑温度和时间控制。
10.无级调速，运转平稳，操作简便。
11.内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。
12.弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备
（2）配置清单

1.控制设备一台

2.电源线一根

3.质保卡保修卡一份

- 4.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## （九）旋蒸蒸发仪

- 技术参数：
1.主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米
2转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W
3.加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率
4.温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度
5.总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ
6.冷却器:立式,耐高温**玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸
7.加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管
8.密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

- 9.极限真空度：0.098Mpa

- 10.机体材质：防腐工程塑料

- 11.水泵扬程：12m

- 12.循环恒温范围：-10~100℃

- 13.循环泵流量：16L/min

- 14.工作容积：8L

- 15.内置LNB温度控制程序,确保设备运行稳定。
16.风冷式全封闭制冷压缩机,降温速度快。

- 17.温度超温保护,自动切断电源并报警。
18.制冷系统过热、过流自动保护。

- 19.提供法定机构计量校准证书或本仪器校准资质在浙江省内有备案的第三方校准公司

## 标段三：超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪（允许进口）

1．技术指标：

1.1质谱部分

1.1.1质谱仪主机

1.1.1.1质量数范围(m/z)：不窄于2-2000 m/z，同时质量数上限不大于m/z 2250，以保证全质量范围内均可达到高灵敏度和高稳定。（需提供制造厂家盖章证明文件）

1.1.1.2最高分辨率：分辨率≤0.5amu。

1.1.1.3扫描速度：≥20000amu/s。

1.1.1.4质量稳定性：±0.1amu (24hr)。

1.1.1.5最小离子驻留时间：1ms。

1.1.1.6质量分析器：串联四级杆采用金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。如非金属钼四极杆，请额外提供2套原装四极杆备用。

1.1.1.7具备同时定性定量功能，具备MRM+PICs或MRM+EPI扫描功能。

1.1.1.8具备离子富集功能。

1.1.1.9真空系统：大抽速无油机械泵(终生无需泵油)和长寿命涡轮分子泵组合高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

1.1.2离子源

★1.1.2.1需配同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的复合离子源，离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。

1.1.2.2复合离子源实现一次进样完成ESI/APCI离子的检测，同时得到全时段ESI+、ESI-、APCI+、APCI-四通道数据.ESI/APCI切换时间≤20ms（需提供相关应用文献作为证明文件）

1.1.2.3离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥600度，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥120度，提高脱溶剂化效果。（提供所投产品软件温度设置截图作为证明文件）。

★1.1.2.4离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹技术，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），具有高抗污染能力，使用过程不产生毛细管类组件或耗材的费用。(作为验收指标)

1.1.3检测器性能以及灵敏度

1.1.3.1动态线性范围：定量超过六个数量级。

1.1.3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤18ms。

★1.1.3.3灵敏度

ESI正离子灵敏度，1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z609-195信噪比≥ 700,000:1，同时满足6针重现性RSD<5%。

ESI负离子灵敏度，1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152信噪比≥700,000:1同时满足6针重现性RSD<5%。

1.1.3.4定量重现性：1ppb利血平、1ppb氯霉素水样，连续进样6次，RSD≤2%。

1.1.3.5检测器系统：采用光电倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，如配备电子倍增器需另外提供10套电子倍增器以作备用。

1.1.4质量分析器

三重四极杆质量分析器：金属钼材质，具有良好的热稳定性，导电性和最好的惰性。无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化外来的不稳定因素而造成的实验稳定性不确定性。

1.1.5真空系统：经久耐用，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

1.1.6 数据系统软件和硬件

1.1.6.1软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确。

1.1.6.2谱图库：有国内外检测农药、毒物等的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1800种以上化合物，并可以随时免费更新升级。

1.1.6.3具有专业的高通量定量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准。

1.1.6.4 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。

1.1.6.5配置全自动注射泵和直接进样瓶2个以上，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。（要求提供仪器彩页截图作为证明文件）

1.1.7 仪器扩展性

1.1.7.1可配气相大气压化学电离源（分析二噁英、溴代阻燃剂等）：前端可与气相色谱相连，实现GC-MS/MS的功能；若无此接口，需额外配备一套GC-MS/MS系统作为备用。

1.2液相色谱仪部分

★1.2.1二元超高压梯度系统，最高操作压力：≥18,000 psi

1.2.1.1流速范围：10μL/min – 2mL/min，以0.001mL/min为增量

1.2.1.2流量精度：<0.1%

1.2.1.3溶剂数：4

1.2.1.4系统延迟体积：<100μL(含混合器体积)

1.2.1.5在线脱气机：五通道在线脱气机

1.2.1.6流速准确度：1.0%

1.2.1.7 梯度精度：0.15%

1.2.1.8 梯度曲线：11种梯度曲线， 线性1种,步进2种,凸线和凹线各4种便于方法开发(需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)

1.2.1.9标配自动柱塞清洗系统

1.2.2自动进样器系统

1.2.2.1样品盘：兼容2mL样品瓶，以及96孔板、384孔板

1.2.2.2样品数量：96位2mL样品瓶

1.2.2.3进样量：0.1-100μL

1.2.2.4进样次数：每个样品1-99次

1.2.2.5进样精度：<0.5%RSD

1.2.2.6进样线性范围：>0.999

1.2.2.7样品残留：<0.004%

1.2.2.8温控范围：4-40C，半导体制冷模式

1.2.3柱温箱

1.2.3.1控温范围：20℃---80℃

1.2.3.2控温准确度：±0.5℃

1.2.3.3温度稳定性：±0.3℃

1.2.3.4软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况

1.2.3.5具备漏液报警功能

2.详细配置要求：

2.1三重四级杆质谱联用仪主机1台

2.2 超高效液相色谱仪主机1台(包括二元超高压泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱)

2.3 质谱系统操作及控制软件1套

2.4 控制质谱工作站：配置不低于工作站；

2.5耗材及备件

2.5.1超高效液相色谱仪专用色谱柱4根(具体型号可由用户指定)；

2.5.2在线过滤器1套，滤芯5个；

2.5.3 2ml样品瓶500个(带瓶盖及垫片)

2.5.4 PEEK管10米；

2.5.5 Schott流动相溶剂瓶1L 6个；

2.5.6 取样锥孔2个；

2.5.7 ESI喷雾针2根；

2.6配套设备

2.6.1 原装Peak氮气发生器1台，配置进口气量≥30L

3.其它要求

3.1.质保期：整机系统（最终验收合格后）保修1年。

3.2.安装：中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3.3.培训：免费提供现场培训。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少五天的系统免费培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器, 建立食品中硝基呋喃代谢物、多组份农药残留等项目的检测方法。在供应方国内培训机构进行，集中培训至少3人次。

3.4.技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能1次以上免费到实验室进行现场指导工作。

3.5.维修要求：在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在4小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）件和服务承诺。

## 标段四：园林工具检测设备及辅助设备采购项目

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修枝剪刹车时间测试系统 | 1套 | 依据GB/T3883.15-2017 IEC60745-2-15EB.2：2006附B要求 |
| 2 | 护罩强度及步入式环境室 | 1套 | 模拟GB/T10589-2008低温试验箱技术条件；GB/T11158-2008高温试验箱技术条件制造 |
| 3 | 抛物测试系统 | 1套 | 依据草坪机标准EN ISO 5395-1/-2/-3要求和割灌机标准GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001附B要求 |
| 4 | 刀片冲击系统 | 1套 | 依据割灌机标准GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001附A要求 |
| 5 | 手柄绝缘冲击测试装置 | 1套 | ## 符合标准：GB/T3883.15 IEC60745-2-15ED2：2006 |
| 6 | 辅助材料及工具 |  |  |
|  | 1)IPX试验探棒 | 4根 | / |
|  | 2)检测棒 | 6根 | / |
|  | 3)引擎转速表 | 2个 | / |
|  | 4)冲击锤 | 1把 | / |
|  | 5)探针 | 1根 | ## 符合标准：ISO 8437：1989/A1：1997中2.6.5进行探头试验； |
|  | 6)钢球、钢管、钢条 | 1套 | ## 符合标准：ISO 8437：1989/A1：1997 |
|  | 7)试验夹具及样品 | 1套 | / |
|  | 8)机械温湿度计 | 15个 | GB/T14176-2012林业机械 |
|  | 9)计时器 | 2个 | GB/T14176-2012林业机械 |
|  | 10)电子台秤 | 2个 | GB/T14176-2012林业机械 |
|  | 11)钢直尺、钢卷尺 | 1套 | / |
|  | 12）手持式红外测温仪 | 1个 | / |
|  | 13）气压表（计） | 1个 | MPE±2.5hpa |
|  | 14）汽油储放箱及汽油 | 2个 | 20L |
|  | 15）机油储放箱及机油 | 2个 | 20L |
| 7 | 平衡性测试架 | 1套 | ## 符合标准：GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011 |
| 8 | 锂电池外壳压力测试台 | 1套 | 根据GB3883-1-2014<手持式/可移动式电动工具和园林工具的安全>附录K19部分要求 |
| 9 | 电脑式桌上型拉力试验机 | 1套 | GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001 、GB/T 528、GB/T 13022、GB/T 2970 、ASTM D5458、ISO 5810、 等测试标准 |
| 10 | 手传振动仪+振动校准器 | 1套 | GB/T 14790.2-2014，GB/T5392-2017，GB/T14176-2012，GB/T5395-2014 GB/T3883.1-2014 |
| 11 | 噪音测试系统(声级计+二套工装夹具+操作终端) | 1套 | GB/T5392-2017、GB/T14176-2012、GB/T5390-2013、GB/T5390-2013 |
| 12 | 汽油打草机空载寿命测试台（二工位整机） | 1套 | GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006 GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011 GB/T14176-2012 |
| 13 | 汽油修枝剪空载、负载寿命测试台（二工位整机） | 1套 | GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006 GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011 |
| 14 | 汽油类四工位控制系统 | 1套 | / |
| 15 | 锂电打草机空载寿命测试台（二工位整机） | 1套 | GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006 GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011 |
| 16 | 锂电修枝剪空载、负载寿命测试台（二工位整机） | 1套 | GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006 GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011 |
| 17 | 锂电类四工位控制系统（修枝剪、打草机共用） | 1套 | / |
| 18 | 直流稳压电源 | 4套 | / |
| 19 | 汽油机启动盘拉力测试系统 | 1套 | GB 19725.1-2014/ISO11806.1：2011 GB/T14176-2012 |
| 20 | 防水测试系统 | 1套 | 适用GB/T 3883.1-2014 |
| 21 | 气路系统 | 1套 | / |
| 22 | 程控电缆拉弯试验机 | 1套 | 符合GB 3883.1-2014（左右摇摆45°） |

## （一）修枝剪、高枝剪刹车时间测试系统

（1）概述

该设备依据GB/T3883.15-2017 IEC60745-2-15EB.2：2006附B要求，结合2种产品测试的共同特点设计研发、采用可分体式结构形式，满足不同机型的测试。

符合标准：GB/T3883.403-2017 IEC60335-2-91  ISO11806-1 GB/T3883.15-2017  IEC60745-2-15   IEC62841-2-4等标准规定的检测要求。

（2）技术参数

功能与配置：

- 测试时间：0～9.999S  分辨率1ms

- 模式切换： 模式1-前启动开关1释放测停机时间(传感器检测释放)

模式2-后启动开关2释放测停机时间(传感器检测释放)

- 周期测试：可设置运行时间（0.1～999.9S）、断电时间（0.1～999.9S）

周期（1～99999次）

- ★4.刀片速度检测：高速光电传感器检测，刀片完全停止。

- ★5.测试精度：±5ms

- 6.工具通用夹具一套。

- 7.铝型材台架测试台

- 8.透明安全防护罩

- 9.数据查询，可按测试日期查询

- 10.气动元件、继电器

- 11.采用PLC及计算机进行设定、控制及记录实验数据、并可通过U盘导出

- 12.配备仪器控制和数据处理设备

13.分体式结构：满足高枝剪的测试

- 14.笫三方计量校准证书1份（法定机构或者在浙江省具有备案资质的第三方机构）

## （二）护罩强度及步入式高低温试验室

（1）概述

本产品是模拟GB/T10589-2008低温试验箱技术条件；GB/T11158-2008高温试验箱技术条件制造，主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车（摩托车）、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境，模拟试品在温湿度变化环境条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等

（2）主要技术指标

1.工作室尺寸：1600×2500×2800（D深×W宽×H高，mm；）

2. 整体尺寸约：3350×2700×3000（D深×W宽×H高，mm；）（不含凸出部分）

3. 温度范围：-25℃～ +40℃

★4.温度波动：≤±0.5℃（空载、恒定状态时）

★5.温度精度：≤±2℃（空载、恒定状态时）

★6.温度均匀度：≤ 2℃（空载、恒定状态时）

7.升温时间：2～3℃/min (空载)

8.降温时间：0.7～1℃/min(空载)

9.电源电压：380V  25KW

（3）温度基本工作原理

★1. 智能化控制功能：中央控制系统可智能化识别试验箱外环境情况（如温度）、试验箱内的试品工况（如重量、热容量、做功发热等）、试验箱内当前温度情况，从而自动开启或关闭相应工作单元（如压缩机或电加热、冷却水等），实现各种温度的精确控制

2.高温段：中央控制系统根据所采集到的箱内温度信号进行放大、模／数转换、非线性校正后与温度的设定值（目标值）进行比较，得出的偏差信号经PID运算，输出调节信号自动控制加热器的输出功率大小，使试验室内的加热和热散失达到一种动态平衡，最终达到恒温目的。

3.低温段：采用冷热动平衡技术，在压缩机开启的情况下，达到设定温度时，输出调节信号自动控制加热器的输出功率大小，达到恒温目的

（4）箱体结构特征

1.结构方式：采用整体钢架结构，无需现场安装箱体后部为低温制冷系统及电气控制柜；控制操作面板安装于箱体左侧面（也可根据需要放置在合适的位置）

2.外体材料：采用1.5mm厚A3冷轧钢板表面喷塑处理

3.内体材料：国际通用1.5mm厚SUS304不锈钢和内部结构加强件

4.绝热材料：保温材料为玻璃纤维棉，厚度100mm

5.大门：采用单开门结构，尺寸约为2000×80mm

6.观察窗：门上设置有1个可视窗

7.测试引线空：304不锈钢材质，孔径为￠50mm，带有硅胶塞可防止温度外泄

8.照明装置：箱内设有2只照明灯

9.工作室底板承重：加强型底板（内置若干加强枕木），可承重≥1000kg/m²；

（5）空气调节系统

1.调控方式：空气强制循环静平衡调温

2.空气循环装置：采用多台离心式风机，长轴外置电机驱动

3.加热方式：采用不锈钢铠装电加热管，PID调节，执行元件：固态继电器；即PID+SSR；

4.空气冷却方式：翅片式蒸发器

5.空气循环装置：外界空气通过风机风道进入箱体，箱内热空气通过风机风道排出箱外，循环过程全部由仪表自动控制，风门开启、关闭由气动传动机构完成

（6）制冷系统

1.低温主要配件：

压缩机：精密压缩机

电磁阀：精密压缩机电磁阀

过滤器：知名品牌

高效冷凝蒸发器：精密高效冷凝蒸发器

油分离器：精密油分离器

避震管：精密避震管

制冷剂：精密制冷剂

2.制冷蒸发器：翅片蒸发器

3.降噪措施：低温管路配备减震工艺管，配备精密消声器，制冷机组配置减震簧和胶垫进行减震和降噪

4.焊接方式：低温联接管路采用优质无氧铜管、充氮焊接、高保压防泄漏工艺以确保焊接质量

5.制冷能量调节技术：采用冷热动平衡技术，在压缩机开启的情况下，达到设定温度时，输出调节信号自动控制加热器的输出功率大小，达到恒温目的，制热过程不制冷

6.冷凝方式：风冷式

7.制冷剂：采用R404A和R23环保型制冷剂，符合国际环保公约要求。

（7）测控系统

1.温度测量方式：采用A级高精度PT100铠装铂电阻箱内测试温度从-25到40度实时可调

★2.温度控制器：本设备控制仪表采用彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪控制器采用全中文菜单操作方式（或英文），具有数据记录以及参数曲线调取查询功能，具备声光等安全报警的提示装置，具有自诊断功能，实时故障报警并提示故障点

3.主要执行电器：交流接触器，断路器，热继电器，小型继电器，固态继电器，相序保护器

4.显示方式：彩色显示，触摸控制。

5.显示精度：温度0.1℃，时间1min

6.程序容量：可设定曲线不少于30条程序曲线，每条曲线最大设定不少于800步，一次可连接不少于6个程序，最多可做不少于10个的连接，单一程序可做不少于999次的重复试验。

7.系统运行方式：恒定运行方式

8.数据显示：可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数：可显示试验数据，包括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等；温度直接数字显示。

9.故障信息：当出现故障时，控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号，用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。具有多种报警功能选择，包括：绝对值报警、偏差报警等。

10.控制功能：具有PID自整定功能，即使操作人员对PID参数不熟悉，只要操作人员启动控制器自整定，即可获得当前设定温度下的最佳效果。具有定值和程序两种模式选择，用户可根据不同工艺选择不同运行模式。在控制系统中需设有安全保护措施，包括：缺相保护、相序错误保护、相电压不平衡保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高低压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。当其中任一项保护功能实现时，操作面板都会在LCD显示屏显示报警编号，告知用户出现的是何种故障并切断主回路电源，待故障排除后才能启动设备。

11.远程监控：具有人机对话功能，可通过标准配置RS232通讯接口扩展其功能，实现对设备的远程监控，配有USB接口（赠送U盘）

12.数据记录方式：通过USB接口U盘存储。并可在计算机通讯接口直接打印机打印输出

（8）安全保护功能

1.可靠的接地保护装置（设备壳体表面不聚静电）；

2.漏电/断路保护；

3.鼓风电机过载保护；

4.工作室独立超温、声光报警；

5.制冷机超压保护；

6.制冷机过载保护；

7.电源欠压、过压、缺相保护

（9）护罩强度

1.冲击钢球直径50mm±0.8mm

2.钢球与产品夹角0～60度可调

3.钢球下落方式，外部电动控制

4.钢球垂直落差1300mm±3mm

5.试验架80*80重型铝型材1200*800*2600

6.笫三方计量校准证书1份（法定机构或者在浙江省具有备案资质的第三方机构）

## （三）抛物测试系统

(1）概述：

该设备依据草坪机标准EN ISO 5395-1/-2/-3要求和割灌机标准GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001附B要求，结合2个产品标准抛物测试的共同特点设计研发的抛物测试平台。

符合标准：EN ISO 5395-1/-2/-3  GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001

（2）基本配置：

测试房尺寸：2000*3000*3000、铝合金外框、密度板封装、开门

- PLC及计算机控制与显示，

- ★2.喷射方式：压缩空气开闭实现自动连续，连续最大喷射量25颗

- 3.喷射体装置盘由伺服电机自讷控制转向

- 4.采用气动执行元件

- 5.测试平台铺设人工模拟草皮，最大厚度15mm。纤维长度6～8mm

- 6.可调节式工具安装支架

- 7.牛皮纸靶板 80g/平方

- ★8.标准三菱体陶瓷实验块1000颗 6.5mm±0.8mm质量0.4g±0.02g(设备出厂提供1000颗)

- 9.笫三方计量校准证书1份（法定机构或者在浙江省具有备案资质的第三方机构）

抛物装置图片仅供参考

## （四）刀片冲击测试系统

（1）概述：

- 该设备依据割灌机标准GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001附A要求，根据刀片特点设计研发的冲击测试房。

符合标准：  GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001

（2）基本配置：

- 测试房尺寸：1800*800*1200

- PLC及控制与显示，

- 工具自由落体：电磁铁或气缸作执行件

- 工具自由落体速度：1m/s±0.1 m/s，

- 光钎传感器2套测试落体速度

- 可调节式工具安装支架

- 测试房全封闭结构，钢网封板

- 油门开关由控制气动按程序执行开闭大小、以达到最大转速

- 工具在撞击瞬间程序自动控制气缸动作关闭启停、使工具断电停机

- 采用气动执行元件

- 冲击钢棒直径25mm±1mm。45号钢

- 笫三方计量校准证书1份（法定机构或者在浙江省具有备案资质的第三方机构）

## （五）手柄绝缘冲击测试装置

## 数量：1台

## 符合标准：GB/T3883.15  IEC60745-2-15ED2：2006

## 技术参数：

## 主体采用45井钢为基座组装

## 冲击导向棒为镀烙棒

## 冲击块A为电镀钢

## 冲击头为淬火钢

## 冲击块重量300g±3g

## 冲击底座为10kg重电镀钢

## 冲击高度350mm

## 8）冲击控制为手动控制气缸及电磁铁吸盘，释放后快速冲击，

## ★9) 冲击头菱角R1mm

## （六）辅助材料及工具

（1）IPX试验探棒：

IPX1:φ50mm/50N,

IPX2:φ20mm/10N,

IPX3:2.5mm/3N,

IPX4: 1.0mm/1N

备注：IPX1-X4各一件

（2）检测棒

## 1.圆棒：∅ 25×25mm  4根

## ∅ 30×25mm  1根

## ∅ 35×25mm  1根

## 2.精度：±0.1mm

## 3.材料45#，表面处理：电镀

（3）引擎转速表

技术参数：

## 采用非接触感应式测量发动机转速

## 可同时测量多红转速亦可测量多缸中某红转速

## 转速测量适用于2冲程、4冲程发动机

- 转速测量时缸数可以设置为2、3、4、5、6、8、12.

- 同时亦可设置为”脉冲/转”的测量方式

- 最大值、最小值、最后一个测量值记忆显

- 可最多储存300个测量数据

- 可设定测量范国的上下限，

- 音报警

- 自动显示低电压提示符号

- 黄绿色背光确保光照不足下能清晰读数

- 转速范围：100-20000 r/min精度：±10 r/min

- 转速测量分辨率: 1RPY

（4）冲击锤

技术参数：

- 主体质量1250±10克；

- 冲击元件质量250±1克；

- 锤头质量约60克；

- 冲击能量  0.7±0.05N.m；

（5）探针

符合标准：ISO 8437：1989/A1：1997中2.6.5进行探头试验；

技术参数：

- 探头材料：304不锈钢

- 手柄材料：白色赛刚

- 尺寸精度：±0.1mm

- 探头直径：末端∅12.7mm，前端∅22.4mm，

- 探头护板直径∅15mm

## （6）钢球，钢管，钢条

## （采购数量：1套）

## 符合标准：ISO 8437：1989/A1：1997

## 技术参数：

## 钢球：51mm，0.45kg             2个

## 钢管：30X3mm  长1000mm        2条

## 钢条：宽51mm X3  长1000mm     2条

## （7）试验夹具及样品

1.修枝剪及打草机夹具各一套

2.修枝剪及打草机样品8套。修枝剪汽油类2套，锂电类2套。打草机汽油类2套，锂电类2套。

## （8）机械温湿度计

1.符合标准：GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机中规定

2.精度±1℃

3.温度范围-30℃~50℃

## （9）计时器

## 1.符合标准：GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机中规定的计时要求；

2.精度：±0.1s

## （10）电子台秤

1.符合标准：GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机第4.3.5条；

2.量程：≥30KG

3.精度：±0.05kg

## （11）钢直尺、钢卷尺

1.符合标准：GB/T 19728-2005中4.9的规定。

2.钢直尺长度1.5m，精度：±0.5mm，数量1把。

3.钢卷尺长度5m，精度：±0.5mm，数量1把。

## （12）手持式红外测温仪

符合标准GB19726.2-2013林业机械便携式油锯安全要求和试验第2部分:修枝油锯第4.16条；依据标准GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机第5.6.5条。

技术参数：

1）精度：±0.1℃

★2）测温范围：-20℃～500℃

3）含J型或K型热电偶，外壳有金属保护管

4）屏幕显示：最大4位温度背光显示

5）产品光谱响应：8-14μm

6）光学分辨率：30/50:1

7）发射率：发射率可调、接触式测温

8）显示模式：最大最小平均差值

9）存储：可存储20/50个数据

## （13）气压表（计）

## MPE±2.5hpa

## （14）汽油储放箱及汽油

容积：25L 数量2个

## （15）机油储放箱及机油

容积：20L 数量2个

- 平衡性测试架

- （采购数量：1套）

- 符合标准：GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011

- 技术参数

## 设备框架：铝型材组装;

## 有提供给割草机、割灌机悬挂的横梁；

## 链锯与横梁的连接采用直径3mm的钢丝绳，钢丝绳挂钩，方便拆卸；

## ★4) 悬挂位置：有可调节的悬挂点，以达到悬挂时最佳的横向平衡。

## 5) 采用电子水平仪贴在导板中心线上

## 6) 数显水平仪，角度分辨率：0.1度

## 7) 测量范围：4*90度

## 8) 测量结果：导板中心线与水平之间的夹角应不大于30度；

9) 笫三方计量校准证书1份（法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书）

## （八）锂电池外壳压力测试台

## （1）概述：

锂电池外壳压力测试系统是根据GB3883-1-2014<手持式/可移动式电动工具和园林工具的安全>附录K19部分要求而设计的测试台。主要用于电池式工具盒的安全测试。

- （2）技术指标：

- 试验气体压力： 2070Kpa±10％F·S

- 气体通过直径：2.87mm±0.05mm

- 通气量：21ml±10%

- 通气时间：30S （可自由设定）

- 压力传感器1：4Mpa ±0.2％F·S

- ★压力传感器2:100ka ±0.2％F·S

- 无油空气压缩机：2100Kpa

- 电池阀：高压电池阀

- PLC控制7寸触摸屏显示

- 铝型材封板测试柜

- 自动判定测试结果

## （九）电脑式桌上型拉力试验机：

## （1）概述：

电脑式桌上型拉力试验机测试过程中采用全数字化力量、位移双闭环控制，采用交流伺服马达及控制驱动系统，以达到传动效率与性噪比最佳效果。

本试验机主要用于测试电子材料、小五金件、太阳能光伏组件等样品的：拉伸、压缩、抗糨折、剪切、剥离、撕裂等力学试验。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。

## （2）执行标准：

GB19725.1-2014/EN ISO11806-1：2001  、GB/T 528、GB/T 13022、GB/T 2970 、ASTM D5458、ISO 5810、 等测试标准

## （3）技术规格：

- 1.试验力选择： 0.5kg、1kg、2kg、5kg、10 kg、20 kg、30kg、50 kg、100 kg、200 kg；

- 2.准确度等级：优于0.5级；

- 3.负荷测量范围：0.2%—100%FS；

- ★4.试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内；

- 5.试验力示值分辨率：最大试验力的1/±500000；

- 6.采样频率：400次/秒；

- 7.变形测量范围：0.2%—100%FS；

- ★8.变形示值误差极限：示值的±0.50%以内；

- 9.变形分辨力：0.001mm

- 10.位移示值误差极限：示值的±0.5%以内；

- 11.位移分辨力：0.001mm

- 12.位移速度调节范围：1-500mm/min

- 13.位移速率控制精度：设定值的±1.0%以内；

- 14.有效试验宽度：150mm

- 15.有效拉伸空间距离：650mm

- 16.主机外型尺寸（长×宽×高）：450×400×1250（mm）

- 17.使用电源：单相220V 50Hz 500W；

- 18.机台重量：约60kg；

（4）功能介绍：

- 控制软件能实现自动求取抗拉强度、屈服强度、抗压强度、断裂强度、剥离强度、弹性模量、延伸率等检测数据。开放式公式编辑能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。

- 控制方式：定荷重、定速度、定位移等控制方式可选；

- 自动清零：试验开始后，测量系统自动调零；

- 自动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确度；

- 自动存盘：试验数据和试验条件自动存盘，杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失；

- 批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成一批试验；

- 显示方式：数据与曲线随试验过程动态显示；

- 曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行再分析，用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据；

- 曲线选择：可选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；

- 单位切换：力量单位：（g、kg、N、lb）、应力单位：（kg/mm2、N/mm2、Mpa、lbf/in2）位移单位：（m、mm、in）

- 试验报告：可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印，并可导出WORD、EXCEL、PDF文件；

- 测试数据：强大的结果数据查询功能，通过数据库可以随时查询历史测试记录；

- 安全保护：超过最大负荷的2～10%时，自动实现安全保护；

- 可自动检测、计算试样的机械性能指标，也可人工干预分析过程，根据相关标准的要求对自动分析结果进行修正，以提高数据的准确度；

（5）随机标准配件：

- 荷重传感器：高精度荷重元10kg

- 位移感应系统：高精度光电编码器感应全程位移编码器

- 数据采撷卡：测量控制主板

- 测试软件：英文/中文简体/繁体三合一测量控制系统

- 动力系统：交流伺服马达及控制驱动系统

- 传动系统：减速箱及精密滚珠丝杆

- 测试治具： 剥离测试治具

- 笫三方计量校准证书1份（法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书）

## （十）手传振动仪+振动校准器

符合标准：GB/T 14790.2-2014，GB/T5392-2017林业机械 便携手持式油锯第6.5.2条，GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机第5.6.4条，GB/T5395-2014 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范手把振动进行振动测试中的加速度检测。本设备有加速度计、滤波器、转速计、固定夹具等组成。符合GB/T3883.1-2014 附录I噪声和振动测量。

压电式传感器在振动测试领域中是应用最广泛的传感器之一，因为它具有工作频带宽、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、不易损坏等优点。这种传感器的设计与生产在国际上已趋于标准化，可以方便的与本厂DHF系列电荷放大器、阻抗变换器（电压跟随器）或国内外同类产品配套使用。

测试结果能满足以下表6的要求为合格。

技术参数：

- 振动测试最少3次，每次时间不少于1min；

- 发动机的速度应稳定在±3.5r/min以内

## ★3) 电荷灵敏度 ：0.23～0.56(pC/ms-2)

- 频率响应（Hz±1dB） ：1～20,000；1～30,000；1～40,000

## 最大可测加速度）:5000（m/s-2)

6) 滤波器：1/1或1/3频程

7) 转速计：±1％

8) 加速度计满足以下安装方法：

①在振动表面钻孔并攻丝，加速度计用标准双头螺栓与孔直接连接。

②用胶水或粘接济安装

③用卡具安装，金属U型卡具或尼龙带

④用手持适配器

## 9) 笫三方计量校准证书1份（法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书）

## （十一）噪音测试系统(声级计+二套工装夹具+操作终端)

（采购数量：1套）

★符合标准：GB/T5392-2017林业机械 便携手持式油锯第6.5.1条，GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机第5.6.3条；符合标准GB/T5390-2013林业及园林机械以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范工程法(2级精度)对操作者耳旁噪声进行测量传声器，测试支架（GB/T5390-2013林业及园林机械以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范工程法(2级精度)附录A和B）

技术参数：

- 在敞开空间测试；

- 地面要求：铺盖草坪

- 噪音测量传感器测试架：0~2000mm高度可调

- 高精度噪音传声器 1个，测量范围30~130dB,分辨率0.1Db

- 测试条件：常温常压，仪器仅打开积分、统计功能，开背光时亮度为25，打开FFT、1/1 OCT、1/3OCT、录音、交流输出、蓝牙或GPS时会增加功耗。

- 定制夹具2套

- 配备仪器控制及数据处理设备。

- 频率响应：31.5Hz~8kHz

- 50组数据存储

- 误差：94dB时±1.4dB1kHz正弦波

- 地面为3.6*3.6米面积，草坪50±20mm高

## 12）笫三方计量校准证书1份（法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书）

## （十二）汽油打草机空载寿命测试台（二工位整机）

符合标准：GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006    GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011  GB/T14176-2012

- 功能介绍：

★1. 温度监控

将热电偶贴在工具所测部位，通过温度变化将信号传至16路温度采集仪，16路温度采集仪数据后通过软件处理为数字信号将16路温度值传送给计算机，计算机一次读取16路温度数据。采样周期为1到3秒。可实时监控温度值。计算机操作界面可设置温度上限报警值，当实测的某一路温度值超限，计算机将温度值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），用户可设置报警后关闭此工位工作。

★2. 转速监控

将转速传感器安装在火花塞附近，检测间距为30～50mm，通过检测花火脉传感器将脉冲数传送至燃油机转速表，转速表将脉冲数据处理后通过串口传送至计算机，计算机每秒读取一次数据，计算机操作界面可设置转速上下限报警值，当实测值低于或高于设定值时，计算机将转速值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），系统自带无转速报警功能。以上两种报警出现时计算机自动关闭此工位工作。

3. 测试方式

用户可自由设置每工位测试时间、测试时间计满系统自动将汽油机关闭。关闭方式通过控制气缸，将汽油机电源调至OFF状态。汽油机启动需人工拉起。

4. 数据记录

用户可设置数据记录间隔时间，记录转速、4路温度（环境温度、火花活塞温度等）、运行时间、每个样品可建立一个测试编号，可根据测试日期或测试编号查询数据，数据以数据库形式存储。

5. 紧急停机

在计算机操作界面每个工位有一个紧急停机键。在运行状态按下此键对应工位停止工作。防护网外面手动急停按键。

- 工装

以铝合金支架为主体，底部安装4个福马轮，工具模拟人工正常使用倾斜45度放在两根支撑架上，支撑架上下、前后可调，用半圆套口将工具固定，内装一套减震装置减少机器的震动幅值，打草盘与地面平行，转速传感器安装在打草盘下方，上下、左右、前后可调。固定好工具后将启动开关控制气缸调整到开关上方，锁紧螺丝。部好各温度线。

配置表：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带减震装置的工装夹具 | 套 | 2 |
| 2 | 安全防护网 | 套 | 2 |
| 3 | 转速测试装置 | 套 | 2 |
| 4 | I/O卡、电器控制 | 套 | 2 |
| 5 | 气动控制 | 套 | 2 |
| 6 | 工业PLC控制 | 套 | 1 |
| 7 | 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书 | 套 | 1 |

## （十三）汽油修枝剪空载、负载寿命测试台（二工位整机）

符合标准：GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006    GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011

功能介绍：

★1. 温度监控

将热电偶贴在工具所测部位，通过温度变化将信号传至16路温度采集仪，16路温度采集仪数据后通过软件处理为数字信号将16路温度值传送给计算机，计算机一次读取16路温度数据。采样周期为1到3秒。可实时监控温度值。计算机操作界面可设置温度上限报警值，当实测的某一路温度值超限，计算机将温度值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），用户可设置报警后关闭此工位工作。

★2. 转速监控

将转速传感器安装在火花塞附近，检测间距为30～50mm，通过检测花火脉传感器将脉冲数传送至燃油机转速表，转速表将脉冲数据处理后通过串口传送至计算机，计算机每秒读取一次数据，计算机操作界面可设置转速上下限报警值，当实测值低于或高于设定值时，计算机将转速值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），系统自带无转速报警功能。以上两种报警出现时计算机自动关闭此工位工作。

3. 测试方式

用户可自由设置每工位测试时间、测试时间计满系统自动将汽油机关闭。关闭方式通过控制气缸，将汽油机电源调至OFF状态。汽油机启动需人工拉起。

4. 数据记录

用户可设置数据记录间隔时间，记录转速、4路温度（环境温度、花活塞温度等）、大气压、湿度、运行时间、每个样品可建立一个测试编号，可根据测试日期或测试编号查询数据，数据以数据库形式存储。

5. 紧急停机

在计算机操作界面每个工位有一个紧急停机键。在运行状态按下此键对应工位停止工作。防护网外面手动急停按键。

6. 工装

台架用40*40铝型材四周铝塑板封板，安装台面用25mm厚钢板，底部4个福马轮。 将绿篱机前部刀片打孔5mm各一个，把链条套在齿轮上，两端固定在刀片上，将前后手把固定在带可活动支架上，支架前后，上下可调（前后活动支架用直径25mm圆钢构成。自由位置锁定）。锁紧刀片固定螺丝。在负载测试时，电动调节齿轮前后松紧，调整后锁定。固定好工具后将启动开关控制气缸调整到开关上方，锁紧螺丝。部好各温度线

配置清单：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带减震装置工装夹具（修枝剪） | 套 | 贰 |
| 2 | 安全防护网 | 套 | 贰 |
| 3 | 精密转速测试装置 | 套 | 贰 |
| 4 | I/O卡、电器控制 | 套 | 贰 |
| 5 | 气动控制 | 套 | 贰 |
| 6 | 工业PLC控制 | 套 | 壹 |
| 7 | 伺服负载自动调节系 | 套 | 贰 |
| 8 | 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书 | 套 | 壹 |

## （十四）汽油类四工位控制系统

汽油类控制系统：

- 1）★可由一台计算机同时控制4工位汽油类产品。

- 2）4工位独立控制。独立显示可显示每工位发动机、转速，温度（4路），所有显示数据均可设置超限报警或超限停机。

- 3）运行时间自由设置，时间计满自动停机，可控制停机。

- 4）可设置数据记录间隔时间，记录格式，测试编号、工位号、运行时间、转速、温度，数据存储在数据库中，随时查询、打印。

配置清单：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业汽油类四工位控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 1.8米机柜 | 套 | 1 |
| 3 | 16路温度记录仪 | 台 | 1 |
| 4 | 测试软件 | 套 | 1 |
| 5 | 大气压、湿度模块 | 套 | 1 |
| 6 | 运费、上门安装培训 | 次 | 1 |
| 7 | 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书 | 套 | 1 |

## （十五）锂电打草机空载寿命测试台（二工位整机）

符合标准：GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006    GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011

功能介绍：

★1. 温度监控

将热电偶贴在工具所测部位，通过温度变化将信号传至16路温度采集仪，16路温度采集仪数据后通过软件处理为数字信号将16路温度值传送给计算机，计算机一次读取16路温度数据。采样周期为1到3秒。可实时监控温度值。计算机操作界面可设置温度上限报警值，当实测的某一路温度值超限，计算机将温度值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），用户可设置报警后关闭此工位工作。

★2. 转速监控

在打草机打草盘上贴上反光纸，固定好转速传感器，对准反光纸，检测间距为30～50mm，最大检测距离100mm。打草盘每转动一圈，反光纸经过转速传感器一次。当反光纸经过转速传感器时传感器上的OUT指示灯变为红色，表明传感器检测到反光纸，当工具高速运行，不间断的将转速脉动输出，通过电路整形、滤波，后将脉冲信号送至PLC，PLC通过软件计算出实际转速后传送至计算机，计算机操作界面可设置转速上下限报警值，当实测值低于或高于设定值时，计算机将转速值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），系统自带无转速报警功能。以上两种报警出现时计算机自动关闭此工位工作。

3. 测试方式

用户可自由设置每工位电压、电流上限、测试时间、测试时间计满系统自动将托器关闭电源。关闭方式通过关闭主回路电源。启动时通过按键气缸打开电源键。打开工具启动开关。每工位独立运行、独立控制、独立采样。

4. 电压电流

系统自动监控工具电压、电流、功率。电参数规格100V/50A 精度0.5%

5. 数据记录

用户可设置数据记录间隔时间，记录电压、电流、功率、转速、2路温度（环境温度、电池温度）、运行时间、每个样品可建立一个测试编号，可根据测试日期或测试编号查询数据，数据以数据库形式存储。

6. 紧急停机

在计算机操作界面每个工位有一个紧急停机键。在运行状态按下此键对应工位停止工作。防护网外面手动急停按键。

- 工装

以铝合金支架为主体，底部安装4个福马轮，工具模拟人工正常使用倾斜45度放在两根支撑架上，支撑架上下、前后可调，用半圆套口将工具固定，打草盘与地面平行，转速传感器安装在打草盘下方，上下、左右、前后可调。固定好工具后将启动开关控制气缸调整到开关上方，锁紧螺丝。布好各温度线。

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工装夹具（打草机） | 套 | 2 |
| 2 | 安全防护网 | 套 | 2 |
| 3 | 直流数字电参数仪 | 套 | 2 |
| 4 | 气动控制 | 套 | 2 |
| 5 | 工业PLC控制 | 套 | 1 |

## （十六）锂电修枝剪空载、负载寿命测试台（二工位整机）

符合标准：GB3883.15-2007/IEC60745-2-15：2006    GB19725.1-2014/ISO11806-1：2011

功能介绍：

★ 1. 温度监控

将热电偶贴在工具所测部位，通过温度变化将信号传至16路温度采集仪，16路温度采集仪数据后通过软件处理为数字信号将16路温度值传送给计算机，计算机一次读取16路温度数据。采样周期为1到3秒。可实时监控温度值。计算机操作界面可设置温度上限报警值，当实测的某一路温度值超限，计算机将温度值变为红色（正常值为绿色），并打开报警器（声光报警），用户可设置报警后关闭此工位工作。

★2. 测试方式

用户可自由设置每工位电压、电流上限、测试时间、测试时间计满系统自动将锂电绿篱机关闭电源。关闭方式通过关闭主回路电源。启动时通过按键气缸打开电源键。打开工具启动开关。每工位独立运行、独立控制、独立采样。加载方式：在绿篱机顶部刀片上开孔。安装与其平行的链条，通过链条收缩调节改变负载大小。

3. 电压电流

系统自动监控工具电压、电流、功率。电参数规格100V/50A 精度0.5%

4. 数据记录

用户可设置数据记录间隔时间，记录电压、电流、功率、转速、2路温度（环境温度、电池温度）、运行时间、每个样品可建立一个测试编号，可根据测试日期或测试编号查询数据，数据以数据库形式存储。

5. 紧急停机

在计算机操作界面每个工位有一个紧急停机键。在运行状态按下此键对应工位停止工作。防护网外面手动急停按键。

- 工装

台架用40*40铝型材四周铝塑板封板，安装台面用25mm厚钢板，底部4个福马轮。 将绿篱机前部刀片打孔5mm各一个，把链条套在齿轮上，两端固定在刀片上，将前后手把固定在带可活动支架上，支架前后，上下可调（前后活动支架用直径25mm圆钢构成。自由位置锁定）。锁紧刀片固定螺丝。在负载测试时，电动调节齿轮前后松紧，调整后锁定。固定好工具后将启动开关控制气缸调整到开关上方，锁紧螺丝。部好各温度线。

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工装夹具（修枝剪） | 套 | 2 |
| 2 | 安全防护网 | 套 | 2 |
| 3 | 直流数字电参数仪 | 套 | 2 |
| 4 | 气动控制 | 套 | 2 |
| 5 | 工业PLC控制 | 套 | 1 |
| 6 | 伺服负载自动调节系 | 套 | 2 |

## （十七）锂电类四工位控制系统（修枝剪、打草机共用）

锂电类控制系统：

- 1）★可由一台计算机同时控制4工位锂电类产品。

- 2）4工位独立控制，独立显示可显示每工位电机电压、电流、功率、转速，温度（4路），所有显示数据均可设置超限报警或超限停机。

- 3）运行时间自由设置，时间计满自动停机，可控制停机。

- 4）可设置数据记录间隔时间，记录格式，测试编号、工位号、运行时间、转速、温度。数据存储在数据库中，随时查询、打印。

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电类控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 1.8米机柜 | 套 | 1 |
| 3 | 16路温度记录仪 | 台 | 1 |
| 4 | 测试软件 | 套 | 1 |
| 5 | 运费、上门安装培训 | 次 | 1 |
| 6 | 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书 | 套 | 1 |

## （十八）直流稳压电源

## （采购数量：4台）

产品介绍：小功率直流稳压电源，采用高频PWM控制和移相全桥变换技术、动态响应快，过流能力强，输出纹波低。具有体积小，重量轻，噪声低，操作简单等优点。可应用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备的制造、检测、维修等，以及工矿企业高等院校实验室、研究所等领域。

## 技术指标：

1.输出电压：0～120V

2.输出电流：0～50A

3.负载效应：0.2％+20mV

4.带外部反馈端子：S+、S-

## 5.保护功能：输出短路保护，输出过压、内部过热保护，S端接反保护

## （十九）汽油修机剪、打草机启动盘拉力测试系统

（采购数量：1套）

符合标准：GB 19725.1-2014/ISO11806.1：2011   GB/T14176-2012林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机中第4.4.4条要求进行手拉自回绳起动器检测。

技术参数：

- 工作电源：AC220V/10A/50Hz

- 工位：1工位；

- 控制方式： PLC智能模块控制，触摸屏操作，试验数据可储存记录。

- 拉伸系统：伺服气缸+丝杆+滑轨

- 拉伸动作行程:最大1000mm

- 试验拉伸角度： 0-90°可调

- 试验速度:1-30次/min 可调

- 计数器:1-999999六位可预置

配置清单：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工装夹具系 | 套 | 1 |
| 2 | 测试台架系 | 套 | 1 |
| 3 | 拉力测试系 | 套 | 1 |
| 4 | I/O卡、电器控制 | 套 | 1 |
| 5 | 气动控制 | 套 | 1 |
| 6 | PLC控制 | 套 | 1 |
| 7 | 工业控制设备 | 套 | 1 |
| 8 | 1.8米机柜 | 套 | 1 |
| 9 | 测试软件 | 套 | 1 |
| 10 | 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书 | 套 | 1 |

## （二十）防水测试系统

- （1）概述

- ★适用GB/T 3883.1-2014的这一章节。

- 试验室分别由测试台、储水槽（客户自备）、控制箱、转盘、和喷淋系统组成。

★试验室总尺寸：深8×宽8×高4 M，安装出现问题由投标人自行解决。

喷淋系统：由水泵、水压表、固定式喷管支架组成

（2）主要技术参数：

1.垂直滴水试验装置

- 适用于进行产品的 IPX1、IPX2 测试。

- 淋雨面积：1000mm×1000mm。

- 水箱材料：不锈钢和铝型材。

- 滴水孔径：0.4mm，即插式，方便更换。

- 孔 距： 20×20mm。

- 降雨量：1mm/min、3mm/min可调节(通过流量计调节)。1～99mm/min或更多通过触摸屏设置。

- 滴水高度：到200mm 自动停止，此高度可根据实际使用自行设置。

- 滴水盘移动范围：1000～1500mm，（可根据实际使用要求定制），电机驱动滴水盘自动上下移动，在滴水针下200mm 处配有感应传感器，能感应到样品后自动停止，如有其它特殊滴水高度，可将此感应传感器关闭，用户可自行调整滴水高度。

- 装置可自动排空积水：在滴水箱的上盖板上有进气孔，接气管和电磁阀，下盖板上有出水孔，接有出水管和电磁阀，当试验完成后，自动打开电磁阀，将滴水箱内的积水排空。

- 机体材料：工业合金铝型材。

- 主要配置：真空滴水箱、不锈钢升降丝杆、爬升导轨、铝型材机架、水箱托架、电机及减速机、传感器、红外对射型、ABS 滴水针座、不锈钢滴水针嘴ø0.4mm(含100套备用针嘴)、管道配件、防水电器控制柜等。

2.摆管淋雨试验装置

- 适用于进行产品的 IPX3、IPX4 防水测试。

- 摆管规格：包含R800mm、R1000mm两种摆管。

- 摆管材料：304不锈钢。

- 摆管驱动：由电机驱动。

- 喷水孔径：ø0.4mm，可调节喷水角度。

- 摆动角度可调：0°～360°可调，可在触摸屏上直接设置。

- 摆管支撑架：支撑架机架为工业合金铝型材，机箱为不锈钢封板，一头安装于墙上（可根据用户实际使用需求改为落地式），另外一头固定在地板上。

- 摆管一头的进水端连接旋转连接头，而不用将进水水管直接连在摆管上。

- 帶有压力表，显示水压。

- 水流量：用户可根据标准的不同要求自行调节。

- 机体材料：工业合金铝型材。

- 主要配置：摆管R800mm、R1000mm各1套；摆管支撑架1套；电机及驱动器1套；蜗轮蜗杆减速器1套；摆管支撑架1套；不锈钢针嘴ø0.4mm(含备用100套针嘴）；不锈钢堵头50套；滴水针座 铜镀锌；防水电器控制柜1套；旋转接头2套；水压表1套。

3.手持花洒头

- 适用于进行大件产品的 IPX4 测试。

- 孔径：ø0.5mm。

- 孔数：121 个。

- 中间孔1、内两圈24 个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。

- 喷头球面直径：Sø75.5。

- 材质：铝质挡板、不锈钢平衡锤。

- 带水压表，通过调节流量计保持流量稳定。

- 配置：手持花洒头1套、水压表1套、连接水管1套。

4.淋水喷头（12000）

- 适用于进行产品的IPX5、IPX6测试。

- 孔径：ø6.3mm（IPX5）、ø12.5mm（IPX6）。

- IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、快速更换。

- 喷头材料：304不锈钢。喷头连接软管：带不锈钢丝透明软管。

- 水流量：12.5/min(IPX5)、100/min(IPX6)，通过流量计调节，喷射时间可以设定。

- 带304不锈钢试验支架 1 个，固定灌水装置，可调试验时灌水装置的的角度及高度。

- 配置：灌水装置（含ø6.3mm、ø12.5mm 喷头）1套、连接水管1套、球阀1套、试验支架1套等。

5.管路供水平台

- 流量控制：配流量计，满足自IPX1-IPX6不同流量的要求。

- 大流量供水水泵：1 台，满足花洒头及 IPX6 的流量要求。

- 小流量供水水泵：1 台，满足IPX1-IPX5 的流量要求。

- 连接管路：1 批，包含水管，球阀，蝶形阀及各类连接头。

- 机体材料：工业合金铝型材。

- 带有进水过滤装置，此水过滤器可更换过滤芯，过滤水中的杂质，以防杂质堵塞滴水及摆管的针头。

6.可倾斜旋转载物台

- 转台尺寸：800*800mm。

- 转台转速：1rpm，正反转交替转动。1～3转/分钟，可调。

- 可倾斜角度：15度。

- 载物台网管型式。

- 可调伸缩管可调节高度：800～1200mm。

带不锈钢万向轮底座，可以任意移动，带刹车。

- 机体材料：工业合金铝型材。转盘材料：304不锈钢。

- 承重：≥100KG。

- 提供1套不锈钢压板，压板上布孔，可适用大部分的样品固定；转台上带样品电源防水盒，带有万能插座，给样品供电。

7.综合控制柜

- 机箱材质：304不锈钢。

- 人机界面：5.7 寸彩色触摸屏。

- 控制器：Omron PLC。

- 控制功能：滴水装置动作控制、摆管装置动作控制、旋转台动作控制、试验时间控制、电磁阀动作控制。

8.IPX7浸水试验箱

- 应用于外壳防护等级第二位特征数字为7时所应做的试验。

- 水箱材质：主体结构全部采用厚2mm的304不锈钢材质，加筋加固。

- 水箱上部尺寸为方型，尺寸约为1m*1m*1.3m（h）；水箱下部为两层设计，方便实验时杂质不影响到实验过程；上下之间用不锈钢的网格分隔，同时作为样品的支撑面，承重≥100KG。

- 有效浸水深度≥1000mm。

- 中间显示窗，显示窗深度指

- 配备楼梯踏步，方便取放样品和保养；水箱边设水位高度显示标记（以样品支撑面为零位），方便实验进行。

- 带排水排污装置，另配有相应的进水、排水、排污清洗、溢流等管路，现场接管安装。

针对滴水头和喷水针头容易堵的情况，提供2套备品备件。

## 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书

## （二十一）气路系统

1.根据实验室房间的布局每个房间都要安装出气孔。

★2.空压机选用永磁变频，功率≥7.5KW

## 3.储气罐容积≥1立方米
（二十二）程控电缆拉弯试验机

符合标准：符合GB 3883.1-2014（左右摇摆45°）

技术参数：

★1） 工位数量：4工位（其中2工位弯曲试验，2工位提升试验）。

★2） 摆动次数：自动控制20000次电缆拉弯，100次提升试验。

- 摆动时间：0-99999秒，电动可调。

- 控制方式：伺服电机驱动，PLC触摸屏控制。

- 摆动速度：速度可调，1-60次/分钟。

- 砝码：0.5kg(2个）、1kg(2个）、2kg（4个）

- 具有自动释放功能：即试验结束后会报警，运行结束后自动托起饭

- 配备仪器控制和数据处理设备。

- 法定机构计量校准证书或在浙江省具有备案资质的第三方机构的校准证书

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 质保期 | 园林工具检测设备及辅助设备、X射线荧光分析仪及配套设备原厂质保二年，EMS检测设备及辅助设备、超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪原厂质保一年。 （部分设备质保期有单独要求，投标文件中应注明具体投标设备质保期） |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：3个月内交货，具体时间由合同确定。 交货地点：武义县检验检测研究院。 |
| 验收标准 | - 中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。在合同期限内采购人将对中标人提供的标的物进行抽检验收，验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 - 投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | - 培训： - 中标人应对采购人的操作人员进行培训。 - 中标人应提供相应的培训计划。 - 技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 - 安装调试（若需要安装调试）： - 安装地点：采购人指定地点。 - 安装完成时间：接到采购人通知后在 30 日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和商务技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 中标人免费提供合同货物的安装服务。 |
| 售后服务 | 1.设备终身维修； 2.保修期内免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步； 3.中标人对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 4.中标人长期为采购人提供备件采购和供应服务。 |

- 四、付款方式

- 合同签订后 30 日内支付 30%合同预付款，货物安装完成并验收合格后支付65%合同款，余款5%作为质保金，验收满一年后支付。如投标产品在验收后出现质量问题，厂家未积极处理或处理不力，买方有权延迟付款。

第四章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法（标段一、标段二、标段三、标段四）

（一）满分为100分。总得分=商务技术分（70分）+报价分（30分）。

（二）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（三）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=(评标基准价／投标报价)×30。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按投标人须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予6%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

报价分=(评标基准价／(投标报价*94%))×30。

（四）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 项目内容 | 评分说明 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 投标人或重要投标产品的ISO系列管理体系认证、有关部门颁发的企业信誉相关的奖项，每提供一份有效证件材料得1分，最多得5分。（提供相关证书复印件，不提供不得分） |  | 0-5 （客观分） |
| 2 | 售后服务 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加6个月加1分，最多加4分。（提供相关承诺，不提供不得分） |  | 0-4 （客观分） |
| 3 |  | 根据投标人提供的详细的售后服务内容、保修期、赠送服务、备品备件情况、故障响应及处理时间、服务方式、质保期外服务措施及优惠承诺措施等综合打分。 |  | 0-4 |
| 4 |  | 根据投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括易损备品备件、专用耗材等方面的优惠进行综合打分。 |  | 0-5 |
| 5 | 技术指标 | 基础分 | 符合明确指标参数得30分。带“★”参数的每有一项不满足招标文件要求的，扣5分，扣完为止；不带“★”参数每有一项不满足扣1-2分，扣完为止。 （其中带★的技术指标或功能配置必须提供相关材料或说明，如检查报告、制造商公开发布的宣传册、制造商说明等，未提供相关材料或说明不明确的，评委有权视为不响应） | 0-30 |
| 6 |  | 加分项 | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加0.5-2分，最高加10分。 （技术指标或功能配置必须提供相关材料，如检查报告、制造商公开发布的宣传册、制造商说明等，未提供相关材料的，评委有权视为不响应） | 0-10 |
| 7 | 产品性能 | 根据设备的可操作性、实用性及品牌效应综合打分。 |  | 0-2 |
| 8 |  | 根据设备是否便于维护或升级情况综合打分。 |  | 0-2 |
| 9 |  | 根据投标人提供的培训方案，培训计划内容（除商务偏离表中响应规格以外内容）合理、详细，培训范围广，可实施有针对性等综合考虑打分。 |  | 0-2 |
| 10 | 项目业绩 | 投标人提供自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型项目业绩，每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 （提供相关业绩合同复印件，不提供不得分） |  | 0-5 （客观分） |
| 11 | 节能环保 | 投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 （提供相关证书复印件，不提供不得分） |  | 0-1 （客观分） |

## 注：本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

第五章  武义县政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                          签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及 武义县检验检测研究院实验室设备采购项目（项目编号：ZJRS2022-CG004）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、履约保证金

1、中标方在签订合同前需向采购单位缴纳合同金额      % 的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将项目验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向武义县财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照文件及乙方文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择武义县人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，采购办备案一份，代理机构存档一份。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 邮政编码：321200 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行（必填）： 账号（必填）： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 见证方（盖章）：浙江日晟信息咨询有限公司 经办人： 时 间： 年 月 日 |  |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

资格文件或技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：ZJRS2022-CG004）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：1、社保机构出具的投标人为授权委托人缴纳的近三个月社保证明。未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表。

2、法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、开标一览表（格式）

项目名称：武义县检验检测研究院实验室设备采购项目

项目编号：ZJRS2022-CG004

| 标段 | 标的内容 | 投标总报价（单位：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 一/二/三/四 | 武义县检验检测研究院实验室设备采购项目 |  | ￥ |

投标人：           （盖单位公章）

日期：      年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（21）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（22）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

六、小微企业声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

2、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 八、  政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：