浙江大学医学院附属第四医院

1.5T以下磁共振采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2020044GK

采   购　 人：浙江大学医学院附属第四医院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2021年05月12日

招标文件目录

第一章 采购公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一.说明	9

二.招标文件	9

三.投标文件	11

四.投标文件的递交	13

五.其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、技术要求及采购货物一览表	15

二、详细技术规范和功能要求	15

三、售后服务	19

四、商务要求	19

五、其它说明	20

第四章 开标、评标和定标须知	21

一.开标	21

二.评标	21

三.定标	24

四.质疑和投诉	24

第五章 投标文件的无效情形	26

第六章 评标办法	28

第七章 合同主要条款	31

第八章 投标文件部分格式	36

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受浙江大学医学院附属第四医院委托，现就1.5T以下磁共振项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2020044GK

2.项目名称：1.5T以下磁共振采购项目

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.5T以下磁共振 | 1 | 套 | 650万元 | 600万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |

5.合同履约期限：接用户通知后30天内全部安装调试完成。

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

4.未在规定的期限内按照按上述方式获取招标文件的潜在供应商，所提出的对招标文件的质疑，采购人、采购代理机构可以不予受理。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年06月04日上午9:30（北京时间）

2.投标地点：用帐号登陆政府采购云平台（简称“政采云”平台，下同， https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2021年06月04日上午9:30；

4.开标地点：“政采云”平台。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”平台实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2021年06月04日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”平台上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意并提供加密密码，启用备份投标文件，并由采购中心把备份投标文件上传至“政采云”平台。如投标人未按照规定时间（2021年06月04日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”平台上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190，电子投标制作问题详询：傅先生0579-85583800。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第四医院

地  址：义乌市商城大道N1号

项目联系人：王先生

项目联系方式：0579-89935079

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0579-89935079

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85583812

项目联系人：方敏

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

浙江大学医学院附属第四医院

义乌市政府采购中心

2021年05月14日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：1.5T以下磁共振采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”平台会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见招标公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见招标公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见招标公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的报价给予6%扣除，取扣除后的价格作为计算商务分的投标报价（此计算商务分的投标报价仅在评标时使用）。给予6%扣除的报价应当同时符合以下条件： 1.1.投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》； ▲1.2.所投第三章“技术要求及采购货物一览表”中的货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。同时，该小微企业符合工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》文件的有关“工业”小型企业、微型企业划型标准，即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 17 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商可以通过政采云平台在线询问和质疑 3.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 20 | 是否接受进口产品参与投标 | 否 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的证明文件必须根据评审细则对评审的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指的是浙江大学医学院附属第四医院；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、联合体、分包

6.1本项目不允许转包。

6.2不接受联合体投标。

6.3不接受供应商分包合同。

## 二.招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.5招标方在“政采云”平台上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和采购代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”平台会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真要求澄清问题的形式，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三.投标文件

9.投标文件的组成

9.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

9.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（加盖电子签章）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

9.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①供应商为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件。（所投设备清单中包含依据国家规定投标人需具备相应资质的需提供本项材料，否则无需提供）

供应商为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件。（所投设备清单中包含依据国家规定投标人需具备相应资质的需提供本项材料，否则无需提供）

产品资质证明：

a.第一类医疗器械产品需提供医疗器械备案凭证扫描件。第二类、第三类医疗器械需提供医疗器械注册证扫描件；（属于按照国家规定须有的提供本项材料，否则无需提供）

b.医疗器械产品注册登记表扫描件。（属于按照国家规定须有的提供本项材料，否则无需提供）

★②参投货物说明一览表（见格式）

★③规范偏离表（见格式）

④产品技术证明资料，包含以下内容

a.所投产品型号宣传彩页、说明书或官网截图材料。

b.如所投产品型号需要国家强制性认证的，则需提供所投产品型号的国家强制性产品认证证书的扫描件，见“投标须知前附表”第15条要求。

c.列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

⑤产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述。

⑥售后服务及项目实施方案：包含以下内容

a.项目实施方案

★b.产品质量保证及售后服务承诺书（见格式）

c.备品备件及专用工具清单表（见格式）

⑦投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

9.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

③中小企业声明函（见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

④残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

⑤省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）

10.投标文件编制要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

10.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

10.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是扫描件）。

11.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

12.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

12.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价。

12.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12.7须由中标单位开具正式发票。

12.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

13.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14.履约保证金：无

15.投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四.投标文件的递交

16.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2021年06月04日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在政采云系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五.其它

18.进口

18.1是否接受进口产品参与投标见“投标须知前附表”。如果接受进口产品参与投标，有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.5T以下磁共振 | 1套 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求”。 |

## 二、详细技术规范和功能要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁体系统 |  |
| ▲1.1 | 磁场强度 | 1.0T＜磁场强度＜1.5T |
| 1.2 | 磁体长度（不含外壳） | ≤157cm |
| ▲1.3 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准） 10 cm DSV 20 cm DSV 30 cm DSV 40 cm DSV 45 cm DSV | 典型值，V－RMS测量法 ≤ 0.002 ppm ≤ 0.016ppm ≤ 0.058 ppm ≤ 0.20 ppm ≤ 0.450ppm |
| 1.4 | 4K冷头 | 提供进口品牌 |
| ▲1.5 | 磁场稳定度 | ≤0.1 ppm /h |
| 1.6 | 磁体重量（以datasheet为准） | ≤3800kg |
| 1.7 | 如使用液氦制冷，要求液氦消耗率 | 零液氦挥发技术 |
| ▲1.8 | 液氦容积（100%液氦填充，以datasheet为准） | ≤800L |
| ▲1.9 | 磁体长度（不含外壳） | ≤157cm |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷或风冷 |
| ▲2.2 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥40 mT/m |
| 2.3 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥150 T/m/s |
| 3 | 射频系统 |  |
| ▲3.1 | 射频发射功率 | ≥20KW |
| 3.2 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |
| 3.3 | 各通道最大接收带宽 | ≥1.6MHz |
| ▲3.4 | 一体化全景射频线圈 |  |
| 3.4.1 | 正交 BODY 线圈 | 具备 |
| 3.4.2 | 头相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.3 | 颈相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.4 | 体部相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.5 | 膝关节相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.6 | 肩关节相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.7 | 脊柱相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.8 | 乳腺相控阵线圈 | 具备 |
| 3.4.9 | 柔性相控阵线圈（大号和小号） | 具备 |
| 3.4.10 | 一体化联合扫描技术 | 具备 |
| 3.4.11 | 一体化联合扫描范围 | ≥140cm |
| 4 | 计算机 |  |
| 4.1 | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 4.2 | 处理器位数 | ≥64位 |
| 4.3 | 主内存 | ≥4GB |
| 4.4 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4.5 | 显示器图像分辨率 | ≥1280 x 1024 |
| 4.6 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，专业级彩色LCD显示器 |
| ▲4.7 | 图像重建速度(幅/秒)（以datasheet为准） | ≥3300幅/秒 |
| 4.8 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 4.9 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 5 | 后处理接口 |  |
| 5.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 5.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 5.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 6 | 扫描参数 |  |
| 6.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 6.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 6.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 6.4 | 最小FOV | ≤10mm |
| 6.5 | 最薄2D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.1mm |
| 6.6 | 最薄3D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.05mm |
| 6.7 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |
| 6.8 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.8ms |
| 6.9 | Min. FSE echo Spacing 128*128 | ≤2ms |
| 7 | 扫描脉冲序列 |  |
| 7.1 | 自旋回波序列 |  |
| 7.1.1 | SE 2D/3D | 具备 |
| 7.1.2 | FSE 2D/3D | 具备 |
| 7.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 7.1.4 | 单次激发FSE 2D/3D | 具备 |
| 7.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 7.1.6 | 频谱脂肪抑制序列 | 具备 |
| 7.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |
| 7.2 | 反转恢复序列 |  |
| 7.2.1 | IR序列 | 具备 |
| 7.2.2 | FLAIR序列水、脂双抑制技术 | 具备 |
| 7.2.3 | 自由水抑制(T1、T2 FLAIR) | 具备 |
| 7.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 7.2.5 | 反转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |
| 7.2.6 | 2D、3D多层扫描技术 | 具备 |
| 7.2.7 | 降噪脉冲序列 | 具备 |
| 7.2.8 | 各种加速扫描序列 | 具备 |
| 7.2.9 | 多反转快速反转恢复序列 | 具备 |
| 7.3 | 特殊的K空间填充和数据处理方法 |  |
| 7.3.1 | 螺旋桨扫描技术 | 具备 |
| 7.3.2 | 匙孔快速成型技术 | 具备 |
| 7.3.3 | K空间共享技术 | 具备 |
| 7.4 | 梯度回波序列 |  |
| 7.4.1 | GRE2D/3D | 具备 |
| 7.4.2 | 梯度回波双回波序列GRE2DDE | 具备 |
| 7.4.3 | 梯度回波多回波序列GRE2DME | 具备 |
| 7.4.4 | 2D/3D/4D快速场回波序列TFE2D/3D/4D | 具备 |
| 7.4.5 | 3D磁化准备快速梯度回波序列IRGRE3D | 具备 |
| 7.4.6 | 3D水激发梯度回波序列WEGRE3D | 具备 |
| 7.4.7 | 超快速定位梯度回波序列GRSCOUT | 具备 |
| 7.5 | EPI序列 |  |
| ▲7.5.1 | EPI最大回波链长度 | ≥512 |
| 7.5.2 | 扩散加权成像最大b值 | ≥10000 |
| 8 | 高级成像应用技术 |  |
| 8.1 | 体部成像 |  |
| 8.1.1 | 同相位/去相位成像技术 | 具备 |
| 8.1.2 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 8.1.3 | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 8.1.4 | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| ▲8.1.5 | 三维容积内插快速体部动态增强 | 具备 |
| 8.1.6 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 8.1.7 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 8.2 | 神经成像 | 具备 |
| 8.3 | 弥散成像 | 具备 |
| 8.4 | 血管成像 |  |
| 8.4.1 | 2D/3D TOF法血管成像技术 | 具备 |
| 8.4.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 8.4.3 | 相位对比法血管成像技术 | 具备 |
| 8.4.4 | 增强对比MRA | 具备 |
| ▲8.4.5 | 4D-MRA | 具备 |
| ▲8.4.6 | Cine-bSSFP成像技术 | 具备 |
| 8.4.7 | 血液流速测量 | 具备 |
| 8.5 | 磁敏感加权成像（SWI） | 具备 |
| 8.6 | 酰胺质子转移成像技术 | 具备 |
| 8.7 | 脂肪抑制技术 |  |
| 8.7.1 | 反转恢复 | 具备 |
| 8.7.2 | 水激发 | 具备 |
| 8.7.3 | 频域脂肪抑制 | 具备 |
| 8.7.4 | 频选绝热反转恢复 | 具备 |
| 8.7.5 | 水脂分离 | 具备 |
| 8.8 | 并行采集技术 |  |
| 8.8.1 | 基于图像算法 | 具备 |
| 8.8.2 | 基于K-空间算法 | 具备 |
| 8.8.3 | 伪影矫正技术 | 具备 |
| 9 | 其他附属设施 |  |
| ▲9.1 | 磁体间屏蔽室 | 具备 |
| 9.1.1 | 屏蔽门 | 具备 |
| 9.1.1.1 | 规格 | ≥(宽)1200mm× (高)2100mm |
| 9.1.1.2 | 屏蔽性能 | 1）衰减值≥85dB 2）射频频率范围1MHz～100MHz 3）绝缘电阻＞1000 欧姆 |
| 9.1.2 | 屏蔽窗 | 具备 |
| 9.1.2.1 | 规格 | ≥(宽)1200mm×(高)800mm |
| 9.1.2.2 | 双层无色钢化玻璃材料 | 1）厚度≥5mm 2）中间夹两层透明的屏蔽网 3）透明度＞70% |
| 9.1.2.3 | 屏蔽性能 | 1）衰减值≥85dB 2）射频频率范围1MHz～100MHz 3）绝缘电阻＞1000 欧姆 |
| 9.1.3 | 射频屏蔽材料 | 1）厚度≥2mm 2）材料：冷轧镀锌钢板，六面射频屏蔽，所用材料质量和技术性能满足有关国家标准、行业标准的要求；符合国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》及MR屏蔽要求。GB8702-88《电磁辐射防护规定》检测标准； 3）衰减值≥90dB 4）射频频率范围1MHz～100MHz |
| ▲9.2 | 磁体间内装修 | E0级环保材料 |
| 9.3 | 无线蓝牙生理门控组件（呼吸门控、心电门控、外周门控） | 具备 |
| 9.4 | 患者检查视频监视系统 | 具备 |
| 9.5 | 医用显示屏七套 |  |
| 10 | 售后服务要求 |  |
| 10.1 | 无维修服务密码 | 满足 |
| 10.2 | 整机保修年限（全保，含液氦、冷头） | ≥4年 |
| 11 | 投标产品资质及制造商要求 |  |
| 11.1 | 产品认证 | 具有NMPA（原CFDA）认证、CE认证，提供扫描件 |
| 11.2 | 磁共振成像系统专用软件 | 具有国家注册并自主研发的磁共振成像专用软件系统，有磁共振成像专用软件系统注册证书或软件产品登记证书，投标文件中提供扫描件。 |

## 三、售后服务

1.生产厂家提供安装及维修等相关服务。

2.免费保修：保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

3.在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。

4.保修期内发生故障报修，工程师需12小时内到达医院。

5.出保修期后机器故障报修，公司4小时回应，24小时内到达医院（包括节假日）。

6.设备连续工作能力，保修期内开机率不低于95%(365天计)，每天不少于12小时提供。

7.提供技术人员培训。

8.设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。

9.在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训。

10.提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）中、英文说明书。

11.标准配置软件需提供终身免费升级并定期维护。

## 四、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.项目投标报价须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。

（二）工期要求

1.交货时间：接用户通知后30天内全部安装调试完成。

2.交货地点：采购人指定。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后15日内,使用单位向中标人支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，使用单位可不支付或减少预付款支付比例）。中标人须在使用单位支付预付款前，向使用单位提交由银行出具的预付款保函（保函的金额、有效期等在签订合同时约定，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消或者减少预付款担保）。

2.全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试,在验收合格后30个工作日内支付至合同总价款的70%；合同总价款的30%,在系统验收合格12个月并无质量问题后30个工作日内付清（如供方是中小微企业，合同款项在验收合格后60日内支付）。

3.货款凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》，由采购人支付。

## 五、其它说明

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人和使用单位的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表5人以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

提供的核心产品（1.5T以下磁共振）为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问与评标过程相关的情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

6.1同一份投标文件中同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准；其它情形的，评标委员会可以以书面形式要求投标人作必要的澄清或说明

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”平台在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩

8.3.2在充分讨论的基础上集体表决

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过政采云系统经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

11.2.在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三.定标

12.中标通知

12.1投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，评标结果公告期限为1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由采购中心通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起1个工作日）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询；

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 60 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 安装和验收方案 | 0-1.0 | 根据投标人提供的安装和验收方案的规范与可行性，进行打分。 |
| 2 | 培训计划 | 0-1.0 | 根据投标人提供的详细培训计划(包括培训的次数、方式、内容)，进行打分。 |
| 3 | 售后服务 | 0-0.5 | 根据投标人提供的零配件供应、技术队伍及其售后维修服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案），进行打分。 |
| 4 |  | 0-0.5 | 承诺中标后签订合同前，提供原厂售后服务承诺书得0.5分。 |
| 5 | 工艺、技术 | 0-2.0 | 指专用于投标产品生产的生产技术，工艺，进行打分。 |
| 6 | 磁场强度 | 0-14.0 | 根据投标人提供的所投产品医疗器械注册证上标明的磁场强度，进行打分。 ①1.0T及以下的得0分； ②1.01T--1.04T：1.01T 的得1.0分，每增加0.01T加1.0分； ③1.05T的得5.0分，每增加0.05T加1.0分，最多得14.0分。 |
| 7 | 参数要求 | 1.0-35.0 | 根据参投产品的参数（除磁场强度外），与招标文件要求符合性，进行打分。指标与招标需求一致的，得35.0分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在35.0分基础上扣分，扣完为止。 说明： 1）带“▲”为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣0.5分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分. |
| 8 | 整体评价 | 1.0-6.0 | 对投标产品配置的合理性、技术功能的先进性、智能、自动化程度、运行可靠性等进行评价。 |
| 二 | 商务报价分 | 40 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，对于符合中小微企业有关政策的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。） |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__________________________

供方：_____________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在___小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之____向需方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，需方可解除本合同并要求供方退回预付款。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应退回预付款并向需方支付合同总值_____的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同并要求供方退回预付款，并可进一步追究供方的违约责任。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金并要求供方退回预付款。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

需    方：____________________           供    方：________________________

地    址：________________________          地    址：____________________

法定代表人(或负责人)：_________________     法定代表人(或负责人)：_________________

授权代表：_____________________  _          授权代表：____________________

电    话：________________________          电    话：__________________

帐户名称：________________________          帐户名称：________________________

开户银行：________________________          开户银行：________________________

帐    号：________________________          帐    号：________________________

签约时间：________________________          签约地点：_______________________

# 第八章 投标文件部分格式

一、技术文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.参投货物说明一览表

3.规范偏离表

4.产品质量保证及售后服务承诺书

5.备品备件及专用工具清单表

二、投标报价文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

三、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

致：浙江大学医学院附属第四医院和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了1.5T以下磁共振采购项目(YWCG2020044GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

10.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

12.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

13.指定我单位人员(姓名:_____________ 身份证号码：___________ 联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

参投货物说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2020044GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T以下磁共振 | 1套 |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.

规范偏离表（格式）

采购编号：YWCG2020044GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2020044GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）:_____________________

年        月        日

5.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2020044GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

开标一览表（格式）

采购编号：YWCG2020044GK

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否为小微企业 | 企业 全称 |
| 1 | 1.5T以下磁共振 | 1套 |  |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表中的品牌型号须与“参投货物说明一览表”中的品牌型号一致。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2020044GK

| 项目名称 | 整个项目成本价金额（元） |
| --- | --- |
| 1.5T以下磁共振采购 | 小写：______________ 大写：______________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2.投标报价低于投标人的企业成本价的投标将作无效标处理。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____________

日 期：_________