浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备采购

招标文件

采购编号：ZJKP2021YW251G

浙江大学医学院附属第四医院

浙江开平企业管理咨询有限公司

二0二一年七月

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章	开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江开平企业管理咨询有限公司受浙江大学医学院附属第四医院的委托，就浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：ZJKP2021YW251G

2、项目名称：浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备采购

3、项目预算：932.38万元

最高限价：932.38万元。

4、采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生殖医学中心设备 | 1 | 套 | 932.38万元 | 932.38万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，并国内具有独立法人资格；

2、投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

5、本项目不允许联合体投标。

三、招标文件获取时间和方式：

1、时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3、方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

四、投标截止时间及地点：

1、提交投标文件截止时间：2021年8月24日上午9:30（北京时间）

2、投标地点：登录政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3、开标时间：2021年8月24日上午9:30；

4、开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

5、开标时间后1小时内（2021年8月24日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年8月24日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年8月24日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天，到达开标现场对电子投标文件进行解密。

五、公告期限：自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

六、其他补充事宜

1、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

2、投标保证金：无

3、投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4、资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投。供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：浙江大学医学院附属第四医院

地     址：义乌市商城大道N1号

项目联系人（询问）：汤国平

项目联系方式（询问）：0579-89935080

质疑联系人：汤国平

质疑联系方式：0579-89935080

2、采购代理机构信息

名    称： 浙江开平企业管理咨询有限公司

地    址： 义乌市贝村路178号6楼

传    真： 0579-85321521

项目联系人（询问）：徐玲英

项目联系方式（询问）：0579—85328516、85317081

质疑联系人：赵棋明

质疑联系方式：0579-85317081

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579—89915078

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 交货期 | 按采购人要求完成安装并验收合格。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2021年8月24日上午09：30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年8月24日上午09：30 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2021年8月24日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年8月24日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年8月24日上午09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 付款方式 | 在合同生效以及具备实施条件后 15 日内, 采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款，项目整体验收合格后30日内付至总价的90%，余款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题后30日内付清（如供方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付），货款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。 在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。 |
| 15 | 其他 | - 本项目设有最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 - 招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 16 | 信用记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。 |
| 17 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。。 5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 19 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 20 | 本项目所属行业 | 本项目为货物采购项目，所属行业为：医疗仪器设备及器械制造。 |
| 21 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料者的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2招标代理机构：系指浙江开平企业管理咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.10监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

2.12 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，并国内具有独立法人资格；

3.2投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.4根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

3.5符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包与分包，不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在政采云系统上设定的内容与招标文件的内容不一致的，以招标文件的内容为准。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至浙江开平企业管理咨询有限公司（义乌市贝村路178号6楼）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购方的澄清文件会在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上统一以公告的形式发布，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以公告形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中的要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

11.3 在招标文件对商务技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供说明其拟提供的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含投标报价。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的营业执照副本复印件；

（3）法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与投标会）

12.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

★（1）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

★（2）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册、注册登记表或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备，若所投设备按国家规定必须具备，则须提供）；

（3）投标人的资质证书、认证证书及获奖证书等（如有）；

（4）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（5）设备检测报告；

（6）投标产品技术响应表；

（7）产品宣传册、操作说明书等印刷资料；

（8）设备的技术服务、详细维修保养计划和培训计划方案；

（9）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需投标人作出说明或描述的；

（10）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（11）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（如有）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

（4）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行报价。报价以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、利润、税金、售后服务费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.9投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

14.10对同一种货物或工作内容只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

14.11在施工中出现任何安全事故由投标人负全责。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金：无

18、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。

（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

19、采购代理服务费

19.1采购代理服务费：具体详见下表。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标人单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.2%+400万×0.88%+500万×0.64%=7.92万 |
| 100-500 | 0.88% |  |
| 500-1000 | 0.64% |  |

19.2采购代理服务费在领取中标通知书时由中标人缴纳，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付，未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

采购代理服务费收款人：浙江开平企业管理咨询有限公司

账    号：33001676248059000088

开户银行：义乌市建行乐园分理处

注：缴纳凭证应注明“采购代理服务费”字样。

20、投标有效期

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

21、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2021年8月24日上午09：30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

22、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云”平台将不接收投标文件。

23、投标文件解密

开标时间后1小时内（2021年8月24日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年8月24日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年8月24日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年8月24日上午09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

25、本招标文件解释权归采购人。

- 招标项目内容及技术要求

一、项目概况

浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备采购的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、保证期内的维修服务等。

二、招标货物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人工受精实验室 |  |  |  |
| 1 | 水套式CO2培养箱 | 2 |  |
| 2 | 生物显微镜 | 2 |  |
| 3 | 台式离心机 | 2 |  |
| 4 | 洁净工作台 | 2 |  |
| 5 | 医用冰箱 | 1 |  |
| 6 | 液氮储存罐 | 1 |  |
| 7 | 恒温水浴 | 1 |  |
| 二、IVF实验室 |  |  |  |
| （一）精液处理室 |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳培养液 | 1 |  |
| 2 | 洁净工作台 | 2 |  |
| 3 | 台式离心机 | 2 |  |
| 4 | 生物显微镜 | 2 |  |
| 5 | 2-8℃实验室储存箱 | 1 |  |
| （二）冷冻室 |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |
| 2 | IVF工作站（双人双加热）（核心产品） | 1 |  |
| 3 | 解剖显微镜（不配底座热台） | 2 |  |
| 4 | 解剖显微镜（配底座热台） | 1 |  |
| 5 | 恒温水浴 | 1 |  |
| 6 | 程控降温仪 | 1 |  |
| 7 | 液氮储存罐 | 6 |  |
| 8 | 液氮运输罐 | 4 |  |
| 9 | -80℃超低温冰箱 | 1 |  |
| 10 | 冷冻手持标签打印机 | 1 |  |
| （三）胚胎培养室 |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 2 |  |
| 2 | 桌面三气培养箱 | 4 |  |
| 3 | IVF工作站 （一侧加热一侧防震台）） | 2 |  |
| 4 | 解剖显微镜 | 4 |  |
| 5 | 倒置显微镜 | 1 |  |
| 6 | 显微操作系统 | 1 |  |
| 7 | -25℃-30℃医用冷冻箱 | 1 |  |
| 8 | 2-8℃医用冷藏箱 | 1 |  |
| 9 | IVF工作站（双人双加热）（核心产品） | 2 |  |
| 10 | 时差培养箱（核心产品） | 1 |  |
| 11 | 精子放大系统 | 1 |  |
| 12 | 激光破膜仪 | 1 |  |
| 13 | 空气淨化系统 | 2 |  |
| 14 | 超纯水仪 | 1 |  |
| 15 | 恒温试管架 | 4 |  |
| 16 | 全自动精液分析仪 | 1 |  |
| 17 | 恒温培养箱 | 1 |  |
| 18 | CO2浓度检测仪 | 2 |  |
| 19 | VOC检测仪 | 1 |  |
| 20 | 单通道精密移液器 | 12 |  |
| 21 | 电动注液器 | 2 |  |
| 22 | IVF专用温度计 | 4 |  |
| 23 | 微滴PH计 | 1 |  |
| 三、其他设备 |  |  |  |
| 1 | 吊塔 | 1 |  |
| 2 | 无影灯 | 1 |  |
| 3 | 妇科检查床 | 6 |  |
| 4 | 负压吸引器 | 1 |  |
| 5 | 恒温平板 | 2 |  |
| 6 | 精子计数板 | 2 |  |
| 7 | 在线过滤器 | 12 |  |
| 8 | 倒置显微镜 | 1 |  |
| 9 | 显微操纵系统 | 1 |  |
| 10 | 生物安全柜 | 1 |  |
| 11 | 可调节式恒温水浴箱 | 1 |  |
| 12 | 微孔恒温震荡器 | 1 |  |
| 13 | 杜瓦罐 | 2 |  |
| 14 | 液压手推车 | 2 |  |
| 15 | 三气培养箱 | 3 |  |

注：

投标方须在投标文件中提供主要参投设备的原厂商宣传彩页，包含产品配置、图片等说明。

- 三、技术要求

（一）人工受精实验室

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水套式CO2培养箱 | 2 | - 技术要求： 1.小型二氧化碳培养，TC 探头； 2.水套式，数字PID控制，标配3个层架； 3.温度范围：室温＋5℃-50℃,CO2控制范围：0-19.9%，CO2 控制精度：±0.1%，温度控制精度：±0.1C； 4.容积：57L，适合每个病人胚胎的单独培养； ▲5.配置三分隔玻璃小门; ▲6.配备内置空气过滤器,确保培养环境的洁净度，避免发生污染。 二、配置要求： 1.30L水套式CO2培养箱，TC探头1个 2.空气过滤器1个 3.分隔玻璃小门1个 |
| 2 | 生物显微镜 | 2 | - 技术要求： 1.30度双目镜筒； ★2.四位物镜转盘，内倾式设计； 3.10倍目镜一对，视野20mm，屈光度可调； - 四个平场消色差物镜，无铅玻璃制造，无光学应力，全部带相差观察功能，4x，N.A.=0.10，工作距离18mm，10x，N.A.=0.25，工作距离12.1mm，40x，N.A.=0.65，工作距离0.36mm，100x，N.A.=1.25，油镜，工作距离0.1mm； ▲5.显微镜机身接触面均为银离子抗菌涂层； 6.重平衡聚焦手柄； 7.带有延时关机功能，2小时不用自动关闭照明； 8.带卷线槽与手柄； ▲9.白光LED冷光源照明，使用寿命>20000小时； - 背景色温不随光线强弱而变化，拍摄不同光线图像无需白平衡校正； - 无需额外光路接口升级摄像装置，可无线共享图像到iPad等设备； - 配置要求： 1.主机 （数量1） 2.聚光镜（数量1） 3.相差环插片（数量1） 4.10ml 浸油（数量1） |
| 3 | 台式离心机 | 2 | - 技术要求： 1.简洁紧凑，体积轻巧； 2.旋钮和数字显示； ▲3.最大转速：4,400 rpm，最大离心力(x g)：3,000； ▲4.在速度和相对离心力之间切换； 5.当顶盖几乎关闭时自动锁盖； 6.刹车时间短； 7.免维护无碳刷变频电机； 8.缓慢启动和刹车的SOFT功能； 9.最大容量(ml)：8x 15 ml； 10转速可设置，从100 rpm到最高转速，增幅100 rpm； 11.计时器最长设置为99 min，也可选择连续模式； 12.加速至最高转速的时间：≤ 18 秒； 13.转速减速的时间：≤ 16 秒； 14.转头配置：水平转子A-4-38，15ml尖底离心管适配器； 二、配置要求： 1.主机+ 锥形管适配器2套（数量1） |
| 4 | 洁净工作台 | 2 | - 技术要求： 1.垂直流形，准闭合式台面，防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激； 2.采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态； 3.风速 ≥0.030m/s ；噪音≤62dB(A) ；照度 ≥300Lx 外形尺寸W×D×H 1010×750×1600mm ；荧光灯规格及数量 14W×1 ；紫外灯规格及数量 8W×1 二、配置要求： 1.洁净台（数量1） |
| 5 | 医用冰箱 | 1 | - 技术要求： 1.箱内温度：2~8℃/－20~－30℃； 2.额定电压和功率：220V/50Hz，340W； 3.净重/毛重：145kg/160kg； 4.有效容积：冷藏：185L；冷冻：97L； 5.外部尺寸：736*660*1810mm（宽*深*高）； 6.内部尺寸：冷冻：515*465*440mm（宽*深*高）冷藏：605*510*720mm（宽*深*高）； 7.温控方式：微电脑温控； 8.制冷方式：冷藏室专业风冷设计，配备名牌风机，温度均匀性在±3℃范围内；冷冻室直冷设计，选用大容量压缩机，冷冻室降温速度快； 9.结构：大冷藏室，存放储品多，配备高强度钢丝蘸塑搁架；冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，易于清擦； 10.报警：多重报警，提前预防； 11.USB接口：可选配USB接口，能自动保存箱内温度数据，方便查询历史记录； 12.冷藏冷冻显示：冷藏冷冻双显示，冷藏室、冷冻室温度显示直观，一目了然； 13.抽屉及搁架：冷藏室配备4个搁架，冷冻室2个搁架，箱内搁架的间距可调，能满足不同物品放置位置。 14、结霜：冷冻室双重密封：结霜少； 二、配置要求： 1.主机（数量1） |
| 6 | 液氮储存罐 | 1 | 一、技术要求： 1.用于辅助生殖实验室保存冷冻精子； 2.吊筒数量: 6个方型吊桶； 3. 液氮容量(Liters): 47.4L； 4. 静态挥发量(Liters/day): 0.39L/天； 5. 正常工作时间（day）: 76天； 6. 空罐重量（kg）: 19； 7. 满罐重量（kg）: 54.6； 二、配置要求： 1.液氮贮存罐（数量1） |
| 7 | 恒温水浴 | 1 | 一、技术要求： 1.微电脑控制； 2.简单易操作，设置精确； 3.清晰的数字显示，在较远距离也能即时读数； 4.温度偏差校准功能； 5.过温断电保护功能，保证样品和工作环境安全； 6.容积：8L； 7.控温范围：+5~99℃； 8.温度稳定性：±0.1℃； 9.时间设定：0-99min； 二、配置要求： 1、8L水浴箱 （数量1） |

（二）IVF实验室

1、精液处理室

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养液 | 1 | 一、技术要求： 1.小型二氧化碳培养，TC 探头； 2.水套式，数字PID控制，标配3个层架； 3.温度范围：室温＋5℃-50℃,CO2控制范围；0-19.9%，CO2 控制精度：±0.1%，温度控制精度：±0.1C； 4.容积：57L，适合每个病人胚胎的单独培养； ▲5.配置三分隔玻璃小门； ▲6.配备内置空气过滤器,确保培养环境的洁净度，避免发生污染； 二、配置要求： 1.30L水套式CO2培养箱，TC探头1个 2.空气过滤器1个 3.分隔玻璃小门1个 |
| 2 | 洁净工作台 | 2 | 一、技术要求： 1.垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激； 2.采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态 3.风速 ≥0.030m/s ；噪音≤62dB(A) ；照度≥300Lx 外形尺寸W×D×H 1010×750×1600mm ；荧光灯规格及数量 14W×1 ；紫外灯规格及数量 8W×1 ； 4.单人单面 二、配置要求： 1.双人单面洁净台（数量1） |
| 3 | 台式离心机 | 2 | - 技术要求： 1.简洁紧凑，体积轻巧； 2.旋钮和数字显示； ▲3.最大转速：4,400 rpm，最大离心力(x g)：3,000； ▲4.在速度和相对离心力之间切换； 5.当顶盖几乎关闭时自动锁盖； 6.刹车时间短； 7.免维护无碳刷变频电机； 8.缓慢启动和刹车的SOFT功能； 9.最大容量(ml)：8x 15 ml； 10转速可设置，从100 rpm到最高转速，增幅100 rpm； 11.计时器最长设置为99 min，也可选择连续模式； 12.加速至最高转速的时间：≤ 18 秒； 13.转速减速的时间：≤ 16 秒； 14.转头配置：水平转子A-4-38，15ml尖底离心管适配器； 二、配置要求： 1. 主机1台 锥形管适配器2套 |
| 4 | 生物显微镜 | 2 | - 技术要求： 1.30度双目镜筒； 2.四位物镜转盘，内倾式设计； 3.10倍目镜一对，视野20mm，屈光度可调； 4.四个平场消色差物镜，无铅玻璃制造，无光学应力，全部带相差观察功能，4x，N.A.=0.10，工作距离18mm，10x，N.A.=0.25，工作距离12.1mm，40x，N.A.=0.65，工作距离0.36mm，100x，N.A.=1.25，油镜，工作距离0.1mm； ▲5.显微镜机身接触面均为银离子抗菌涂层 6.重平衡聚焦手柄； 7.带有延时关机功能，2小时不用后自动关闭照明 8.带卷线槽与手柄； ▲9.白光LED冷光源照明，使用寿命>20000小时； 10.背景色温不随光线强弱而变化，拍摄不同光线图像无需白平衡校正； 11.无需额外光路接口升级摄像装置，可无线共享图像到iPad等设备； 二、配置要求： 1.主机 （数量1） 2.聚光镜（数量1） 3.相差环插片, （数量1） 4.10ml 浸油（数量1） |
| 5 | 2-8℃实验室储存箱 | 1 | - 技术要求： 1.有效容积：290L； 2.箱内温度：2-8℃； 3.外部尺寸（宽*深*高）：665*710*1665mm； 4.内部尺寸（宽*深*高）:530*555*1080mm； 5.温控方式及指示灯：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；电子可调温控器；风冷系统，箱内温度波动范围±3℃；带电源指示灯、报警指示灯； 6.输入功率：340W； 7.制冷方式：强制风冷式循环； 8.压缩机和风机：采用恩布拉克压缩机；EBM冷凝风机； 9.利用率：配置带价目条的搁物架和篮筐，搁架间距可调，保证箱内空间的最大利用率； 10.安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时； 11.电压：宽电压带，适合电压不稳定地区； 12.人性化设计：多层搁架设计，安全门锁设计，大屏幕显示，适合环境温度10℃~32℃，发泡箱体，内设照明灯，带有移动脚轮和止动底脚； 13.门体：可视真空双层钢化玻璃门，带电加热功能，适合高温高湿地区使用，带安全门锁，自关门功能； 14.存储功能：可存储温度数据，带USB接口； 二、配置要求： 1、玻璃单门冰箱1台 |

- 冷冻室

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 一、技术要求： 1.小型二氧化碳培养，TC 探头； 2.水套式，数字PID控制，标配3个层架； 3.温度范围：室温＋5℃-50℃,CO2控制范围；0-19.9%，CO2 控制精度：±0.1%，温度控制精度：±0.1C； 4.容积：57L，适合每个病人胚胎的单独培养； ▲5.配置三分隔玻璃小门； ▲6.配备内置空气过滤器,确保培养环境的洁净度，避免发生污染； 二、配置要求： 1.30L水套式CO2培养箱，TC探头1个 2.空气过滤器1个 3.分隔玻璃小门1个 |
| 2 | IVF工作站（双人双加热） | 1 | - 技术要求： 1.可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作 ★2.先进的多区域智能加热系统单侧（9+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，9个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性；双人台面共两套多区域加热系统，共12个加热区域 3.温度精确性＜±0.2℃；温度均一性＜±0.2℃ 4.操作台面内置三台内嵌式培养箱，单个培养箱尺寸(长×宽×高mm)：176 x 200 x 25.1，每个内嵌式的培养箱，配备一个加热优化板，单个培养箱可容纳4个IVF培养皿，或4 x 60mm 培养皿，或8 x 35mm 培养皿。培养箱底部和盖子分别独立控制加热。 ★5.标配触摸屏电脑（两套），内置工作站标配软件可以实时监控工作台参数。电脑配备外接端口，无限制安装任何其他设备软件。 ★6.标配ULPA级超高效过滤器，对于﹥0.12μm的颗粒系截留效率﹥99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准Class3级、十级超净无菌(高于国家要求百级评级)。 7.预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 8.工作时层流气流风速平均为0.21m/s或41fpm（±20%），垂直层流，提供完善的样品保护。 9.使用两台低噪音，高效节能EC风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 10.内嵌式荧光灯管，无闪烁启动，5000K照度提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳 ▲11.温度检测实时成像系统：为用户提供各个区域的实时温度信息，显示其他工作参数信息，如气体压力和气流风速等。监控系统同时可以记录保存参数数据和提供和储存警报信息。通过触摸屏监控器（AIO PC）进行显示。触屏监视器还有其他功能：可连WiFi/有USB接口，因此可以连接显微照相系统或进行网络会议和收发email等。 12.可整合常规品牌的体视显微镜 13.具有光线强度控制旋钮和双面镜的整合型透射光源SC-1，保证胚胎操作安全性。 14.具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统：气体经流加湿瓶接入内嵌式培养箱中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 ▲15. 具有2套5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 ▲16.抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。 17.工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 18.包含配件： 加湿水罐；加热优化板 19.可选配不同的支架系列：有移动轮/有调平脚；711mm/860mm可选 20、外部尺寸:(长×宽×高mm，不含支架)：1950 x 740 x 1300； 21.工作体积不小于:(长×宽×高mm):1870 x 600 x710。培养箱尺寸：190 x 230 x 40。 - 配置要求： 1.主机（双加热）（数量1） 2.触屏式电脑（带监控系统）（数量2） 3.支架（数量1） 4.加湿水瓶（数量2） 5.加湿瓶玻璃挡板（数量2） |
| 3 | 解剖显微镜（不配底座热台） | 2 | - 技术要求： 1.光学系统：不含铅，采用格林诺夫系统，从主光路到物镜完全复消色差校正； ▲2.变倍比： 8:1，复消色差物镜； 3.放大倍率：10倍至80倍连续变倍，10档变倍刻度显示； ▲4.最大分辨率：600线对/ mm； 5.最大数值孔径：0.2； ▲6.标准工作距离：75 mm； ▲7.视野直径：23 mm； 8.视频／照片输出口，可切换，左目镜100%可视或者100%视频／照片，且 100% 可视； ▲9.超宽视野目镜：10× / 23mm； 10.防静电设计：表面阻抗2 ×1011 欧姆/平方，放电时间 < 2 秒，从 1 000 V 至 100 V； - 配置要求： 1.主机（数量1） 2.调焦杆转接口（数量1） |
| 4 | 解剖显微镜（配底座热台） | 1 | - 技术要求： 1.光学系统：不含铅，用最佳光学校正技术的格林诺夫系统， 从主光路到物镜完全复消色差校正； ▲2.变倍比： 8:1，复消色差物镜； 3.放大倍率：10倍至80倍连续变倍，10档变倍刻度显示； ▲4、最大分辨率：600线对/ mm； 5.最大数值孔径：0.2； ▲6.标准工作距离：75 mm； ▲7.视野直径：23 mm； 8.视频／照片输出口，可切换，左目镜100%可视或者100%视频／照片，且 100% 可视； ▲9.超宽视野目镜：10× / 23mm； 10.防静电设计：表面阻抗2 ×1011 欧姆/平方，放电时间 < 2 秒，从 1 000 V 至 100 V； 11.配透射光底座及玻璃加热板 - 配置要求: 1.主机（数量1） 2.调焦杆转接口（数量1） 3.透射光底座（数量1） |
| 5 | 恒温水浴 | 1 | - 技术要求： 1.微电脑控制 2.简单易操作，设置精确 ▲3.清晰的数字显示，在较远距离也能即时读数 ▲4.温度偏差校准功能 5.过温断电保护功能，保证样品和工作环境的安全 6.容积：8L 7.控温范围：+5~99℃ 8.温度稳定性：±0.1℃ 9.时间设定：0-99min - 配置要求： 1、主机（1台） |
| 6 | 程控降温仪 | 1 | - 技术要求： 1.微处理器控制，控制精度高 2.粉末涂层的腔体结构，坚固耐用 3.原位发泡绝热设计，保温性好，温度均一性高 ▲4.不锈钢内壁，静音操作，运行安静 ▲5.注入环技术要求确保最佳的、均一的低温氮气注入冷冻腔体，防止液滴引起样品局部降温过早“结晶”，达到IQ/OQ/PQ认证要求。 6.内置风扇（带防护网）提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮，确保温度均一性 ▲7.外门开启时自动停止注入液氮，风扇停止转动，保护人员 ▲8.双电磁阀设计，精确控温，快速降温 ▲9.打印机，控制面板和腔体整合为一体，无需外接控制器 10.专为人类IVF应用设计，既可从仪器顶部开口，进行“植冰”操作；也可从前部开门，用于大量样品的冻存 11. 双密封垫，确保门密封；门锁设计 12.4×20大型LCD显示屏，方便观察 ★13.独立的样品 & 腔体温度探头，双探头精确控温，LED同时显示 14. 第三方权威认证 UL，CE，FDA，510K，CFDA 15.安装方便，操作简单，检修方便 16.预设6种常见程序，覆盖用户大部分用途；另有10个自设定程序，可根据不同应用需求自行设定 ▲17.随机自带的打印机可实时显示冷冻腔体和样品的实际温度。 18.可以采集任何时候的冻存曲线和样品信息，并可利用电脑软件进行远程监控。 ▲19.签名冷冻曲线，显示样品温度和腔体温度，融化潜热等参数，确保整个操作过程备有证明文件，直观可靠。 20.温度范围 +50℃∽-180℃ 21.外部尺寸 W×H×D mm 805×572×518； 内部尺寸 W×H×D mm 178×305×330 22.容量 17升 23. 净重Kg 63.5 24. 降温速率 0.1 ∽ 99.9℃/min 25.加热速率0.1 ∽ 10.0℃/min 26. 温度偏差< 2℃(降温过程中腔体内两点间温差) - 配置要求: 1.一体化程序降温仪主机，内置热敏打印机 （数量1） 2.冻存管样品温度探头（数量1） 3.麦管样品温度探头（数量1） 4.麦管支架（数量1） 5.冻存条支架（数量1） |
| 7 | 液氮储存罐 | 6 | - 技术要求： 1.原装品牌。 2.用于辅助生殖实验室保存冷冻精子。 3.吊筒数量: 6个方型吊桶 4. 液氮容量(Liters): 47.4L 5. 静态挥发量(Liters/day): 0.39L/天 6. 正常工作时间（day）: 76天 7. 空罐重量（kg）: 19 8. 满罐重量（kg）: 54.6 - 配置要求： 1.47立升的液氮贮存罐（数量1） |
| 8 | 液氮运输罐 | 4 | - 技术要求： 1.国产 2.30升 - 配置要求： 1.30L运输罐（数量1） |
| 9 | -80℃超低温冰箱 | 1 | - 技术要求： 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.样式：立式 3.有效容积：388L 4.外部尺寸：812*980*1980mm 5.内部尺寸：465*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 6.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 7.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 8.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 9.门：外门1个，内门2个；可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 10.密封性：外门四层内门一层，共5层密封结构设计，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 11.隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm。 12.制冷剂:双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，节能40%以上。 13.压缩机和风机：高性能压缩机高品质低噪音节能风机。 14.人性化设计 15.搁架可调，方便用户存储物品； 16.宽气候带设计，适合10℃到32℃使用； 17.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 18.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 19.标配USB数据记录功能； 20.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 21.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 22.节能性：25℃环温时，降温速度<=5小时；25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量8KW.h/24h。 23.均匀性:增加20个点的均匀性报告，所有点在-80℃±4℃。 24.具备国家节能检测报告 25.具备中国节能和环保产品认证证书 - 配置要求： 1.有效容积388L低温冰箱 （数量1） |
| 10 | 冷冻手持标签打印机 | 1 | - 技术要求： 1.手持式打印机 2.适配电源：电池交流供电器 3.打印方式：热转移 4.打印分辨率：300 dpi 5.最大打印宽度：1.75" (44.45mm) 6.最大标签宽度：2" (50.8mm) 7.最大打印速度：1.5"/秒 （38.1mm/秒） 8.可以连接电脑打印，USB接口 9.外型尺寸：333 x 241 x 117 mm 10.机身重量：5.49 lbs (2.5kg) 11.最大能耗：1,000标签/天 - 配置要求： 1.手持打印机（数量1） |

3、胚胎培养室

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 2 | - 技术要求： 1.小型二氧化碳培养，TC 探头 2.水套式，数字PID控制，标配3个层架 3.温度范围：室温＋5℃-50℃,CO2控制范围：0-19.9%，CO2 控制精度：±0.1%，温度控制精度：±0.1C, 4.容积：57L，适合每个病人胚胎的单独培养 ▲5.配置三分隔玻璃小门 ▲6.配备内置空气过滤器,确保培养环境的洁净度，避免发生污染。 - 配置要求： 1.水套式CO2培养箱，TC探头（数量1） 2.空气过滤器（数量1） 3.分隔玻璃小门（数量1） |
| 2 | 桌面三气培养箱 | 4 | - 技术要求： 1.外部尺寸420mm（宽）×270mm（深）×210mm（高） 2.重量: 15.5kg 3.贮存温度：-10℃到+50℃ 4.贮存湿度 :相对湿度5%到95%，无冷凝 5.操作环境:仅供室内使用 6.操作温度:+5°至+40°安全运行 7.操作湿度:相对湿度5%到90%，无冷凝 8.湿度控制：独有液面可视窗，湿度可控可调 9.海拔高度:至2000米 10.污染等级:污染等级2级(BS EN61010-1) 11.温度控制范围:（周围环境+5℃）到40℃ 12.温度测量精确度:±0.2℃，6个温控探点，保证精确度 ▲13.温度控制精确度:±0.1℃ 在由于设置点的变化消退而造成的任何瞬态影响后测量，7个温控较准点 14.流量控制范围:0ml/min到900ml/min流量测量标准为0℃，相对湿度50%和1bar 15.流量精确度:±10%或±0.3ml/min 中较大的 16.流量控制:±5%或±0.2ml/min 中较大的，在由于设置点的变化消退而造成的任何瞬态影响后测量 ★17.内部备用电池：胶体密封铅酸蓄电池，可蓄电2小时以上 18.气体供应:预混气体，气体进入前预先加热。通常情况下6％的CO2，5％的O2，N2平衡。气体完全传送无损失。 19.供应压力:1.5±0.15bar 20.连接器:SWAGELOK 1/4"管接头 21.报警系统:培养箱为您提供3种模式的正常开关操作,具有内部和外置报警系统 - 配置要求： 1.桌面培养箱（数量1） |
| 3 | IVF工作站 （一侧加热一侧防震台）） | 2 | - 技术要求： 1.可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作 2.多区域智能加热系统单侧（7+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，7个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性； 3.温度精确性＜±0.2℃；温度均一性＜±0.2℃ 4.操作台面内置两台内嵌式培养箱，单个培养箱尺寸(长×宽×高mm)：176 x 200 x 25.1，每个内嵌式的培养箱，配备一个加热优化板，单个培养箱可容纳4个IVF培养皿，或4 x 60mm 培养皿，或8 x 35mm 培养皿。培养箱底部和盖子分别独立控制加热。 ▲5.标配触摸屏电脑，内置工作站标配软件可以实时监控工作台参数。电脑配备外接端口，无限制安装任何其他设备软件。 6.标配ULPA级超高效过滤器，对于﹥0.12μm的颗粒系截留效率﹥99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准Class3级、十级超净无菌(高于国家要求百级评级)。 7.预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 8.工作时层流气流风速平均为0.21m/s或41fpm（±20%），垂直层流，提供完善的样品保护。 9.使用两台低噪音，高效节能EC风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 10.内嵌式荧光灯管，无闪烁启动，5000K照度提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳 ▲11.温度检测实时成像系统：为用户提供各个区域的实时温度信息，显示其他工作参数信息，如气体压力和气流风速等。监控系统同时可以记录保存参数数据和提供和储存警报信息。通过触摸屏监控器（AIO PC）进行显示。触屏监视器还有其他功能：可连WiFi/有USB接口，因此可以连接显微照相系统或进行网络会议和收发email等。 12.可整合常规品牌的体视显微镜 13.具有光线强度控制旋钮和双面镜的整合型透射光源SC-1，保证胚胎操作安全性。 14.具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统：气体经流加湿瓶接入内嵌式培养箱中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 ▲15.具有2套5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 ▲16.抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。 17.工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 18.工作台面内置减震器减少震动。可配置任何品牌的倒置显微镜 19.包含配件： 加湿水罐；加热优化板 20.可选配不同的支架系列：有移动轮/有调平脚；711mm/860mm可选 21.外部尺寸:(长×宽×高mm，不含支架)：1950 x 740 x 1300； 22.工作体积不小于:(长×宽×高mm):1870 x 600 x780。培养箱尺寸：190 x 230 x 40。 - 配置要求: 1.主机（一侧防震一侧加热），配内嵌式培养箱（数量1） 2.触屏式电脑（带监控系统）（数量1） 3.支架（数量1） 4.加湿水瓶（数量1） |
| 4 | 解剖显微镜 | 4 | - 技术要求： 1.光学系统：不含铅，用最佳光学校正技术的格林诺夫系统，从主光路到物镜完全复消色差校正； ▲2.变倍比：8:1，复消色差物镜； 3.放大倍率：10倍至80倍连续变倍，10档变倍刻度显示； ▲4.最大分辨率：600线对/ mm； 5.最大数值孔径：0.2； ▲6.标准工作距离：75 mm； ▲7.视野直径：23 mm； 8.视频／照片输出口，可切换，左目镜100%可视或者100%视频／照片，且 100% 可视； ▲9.超宽视野目镜：10× / 23mm； 10.防静电设计：表面阻抗2 ×1011 欧姆/平方，放电时间 < 2 秒，从 1 000 V 至 100 V； - 配置要求： 1.主机（数量1） 2.调焦杆转接口（数量1） 3.显微镜载体（数量1） |
| 5 | 倒置显微镜 | 1 | - 技术要求： 1.研究型倒置显微镜，HCS最佳平衡无限远光学系统，带霍夫曼观察技术，显微操作系统。 ▲2.国际标准45mm齐焦距离，整机光路视野≥25mm。 ▲3.左侧出光口，分光比例80%/20%，成像视野≥19mm，完美匹配sCMOS等高级成像系统，具备Interlock激光保护装置。 4.具有无限远光路接口，可接外置荧光光轴、荧光快速转轮、第三方光源、激光等。 ▲5.粗微调焦，行程12mm，向上10mm，向下2mm，精度3.8nm，张力可调，带限位装置； ； 6.配有1X,2X电动光学放大系统，变倍C接口，可以对精子进行放大观察 7.机身功能键：透射光调节旋钮、光闸以及透射光/荧光转换等功能。透射光光强无级调节，显微镜自动识别当前照明方式。 8.机身具有USB接口，显微镜所有参数可复制、储存并调用。 9.观察方法：明场、霍夫曼等观察方式 10.6位物镜转换器，M25螺纹接口。 11.平场消色差霍夫曼专用显微镜物镜组: a、10X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥12.1mm b、20X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.30，工作距离≥3.7- 2.4mm c、40X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.40，工作距离≥2.0mm 12.双目观察筒，可提供视野≥25mm，瞳距可调55-75mm 13.10X 目镜，视野≥22mm，均可调屈光度 ▲14、霍夫曼聚光镜，工作距离≥55mm, 数值孔径≥0.5，可霍夫曼观察方法所需部件，兼容明场观察方式； ▲15、长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 20000小时，色温恒定于4500k。 - 配置要求： 1.显微镜主机（数量1） 2.显微镜控制器（数量1） |
| 6 | 显微操作系统 | 1 | - 技术要求： 1.专为IVF设计，具有状态指示灯和温度变化警报，载物台下配有LED灯，单键控键—计数器、照片、视频 2.加热系统Thermosafe™空气加热系统，带有加热的金属插件：25mm光圈（标准）16mm孔径（可选）ITO加热玻璃插件（可选） 3.所有的功能都集中在RI的载物台上，包括软件，温度等 4.装针记忆功能，装机对齐功能，避免断针，在显微镜上配高4倍物镜 5、显微操作针角度调整：可以快速准确地更改显微操作针的角度，轻松更改设置，从精子制动（显微操作针尖端略微向下倾斜）到注射（显微操作针尖端应于器皿底平行），也可以在不同角度的显微操作针之间轻松切换 - 配置要求： 1.显微操作仪主机（数量1） |
| 7 | -25℃-30℃医用冷冻箱 | 1 | - 技术要求： 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.样式：立式 3.有效容积：278L 4.外部尺寸（宽*深*高）：745*675*1810mm 5.内部尺寸（宽*深*高）：520*435*1230mm 6.制冷剂：采用采用碳氢制冷剂，无CFC保温层， 7.温度控制：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃～-30℃可调，具有超温报警和断电记忆功能 8.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能 9.显示：LED数字温度显示，显示箱内温度、设定温度、可设定高低温报警和箱内温度 10.压缩机：品牌高效碳氢压缩机 11.风机：高品质冷凝风机 12.制冷系统：高密度保温层，搁架制冷蒸发器，不易拖出，制冷速度更快，箱内温度更均匀 13.门：双锁设结构计，还可配备外挂锁，便方便多人管理，更安全可靠。 14.人性化设计：带标示贴抽屉设计，方便物品标识存取；门锁设计，锁紧力及距离可调；脚轮设计，方便位置移动及平衡调整可调节；铝塑材质助力门把手，牢固耐用 15.电压：宽电压带，适合187-242V电压下使用 - 配置要求： 1.容积278L冰箱（数量1） |
| 8 | 2-8℃医用冷藏箱 | 1 | 一、技术要求： 1.有效容积：290L 2.箱内温度：2~8℃ 3.外部尺寸（宽*深*高）：665*710*1665mm 4.内部尺寸（宽*深*高）:530*555*1080mm 5.温控方式及指示灯：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；电子可调温控器；风冷系统，箱内温度波动范围±3℃；带电源指示灯、报警指示灯 6.输入功率：340W 7.制冷方式：强制风冷式循环 8.压缩机和风机：采用恩布拉克压缩机；冷凝风机 9.利用率：配置带价目条的搁物架和篮筐，搁架间距可调，保证箱内空间的最大利用率 10.安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时 11.电压：宽电压带，适合电压不稳定地区 12.人性化设计：多层搁架设计，安全门锁设计，大屏幕显示，适合环境温度10℃~32℃，发泡箱体，内设照明灯，带有移动脚轮和止动底脚 13.门体：可视真空双层钢化玻璃门，带电加热功能，适合高温高湿地区使用，带安全门锁，自关门功能， 14.存储功能：可存储温度数据，带USB接口 二、配置要求： 1.容积290L单门冰箱（数量1） |
| 9 | IVF工作站（双人双加热） | 2 | 一、技术要求： 1.可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作 ★2.先进的多区域智能加热系统单侧（9+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，9个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性；双人台面共两套多区域加热系统，共12个加热区域 3.温度精确性＜±0.2℃；温度均一性＜±0.2℃ 4.操作台面内置三台内嵌式培养箱，单个培养箱尺寸(长×宽×高mm)：176 x 200 x 25.1，每个内嵌式的培养箱，配备一个加热优化板，单个培养箱可容纳4个IVF培养皿，或4 x 60mm 培养皿，或8 x 35mm 培养皿。培养箱底部和盖子分别独立控制加热。 ★5.标配触摸屏电脑（两套），内置工作站标配软件可以实时监控工作台参数。电脑配备外接端口，无限制安装任何其他设备软件。 ★6.标配ULPA级超高效过滤器，对于﹥0.12μm的颗粒系截留效率﹥99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准Class3级、十级超净无菌(高于国家要求百级评级)。 7.预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 8.工作时层流气流风速平均为0.21m/s或41fpm（±20%），垂直层流，提供完善的样品保护。 9.使用两台低噪音，高效节能EC风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 10.内嵌式荧光灯管，无闪烁启动，5000K照度提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳 ▲11.温度检测实时成像系统：为用户提供各个区域的实时温度信息，显示其他工作参数信息，如气体压力和气流风速等。监控系统同时可以记录保存参数数据和提供和储存警报信息。通过触摸屏监控器（AIO PC）进行显示。触屏监视器还有其他功能：可连WiFi/有USB接口，因此可以连接显微照相系统或进行网络会议和收发email等。 12.可整合常规品牌的体视显微镜 13.具有光线强度控制旋钮和双面镜的整合型透射光源SC-1，保证胚胎操作安全性。 14.具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统：气体经流加湿瓶接入内嵌式培养箱中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 ▲15. 具有2套5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 ▲16.抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。 17.工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 18.包含配件： 加湿水罐；加热优化板 19.可选配不同的支架系列：有移动轮/有调平脚；711mm/860mm可选 20、外部尺寸:(长×宽×高mm，不含支架)：1950 x 740 x 1300； 21.工作体积不小于:(长×宽×高mm):1870 x 600 x710。培养箱尺寸：190 x 230 x 40。 二、配置要求： 1.主机（双加热）（数量1） 2.触屏式电脑（带监控系统）（数量2） 3.支架（数量1） 4.加湿水瓶（数量2） 5.加湿瓶玻璃挡板（数量2） |
| 10 | 时差培养箱 | 1 | - 技术要求： 1.用途：可为胚胎培养提供温度无打扰的最佳培养环境，对胚胎发育过程进行连续监测，形成相关视频和数据，为胚胎分级提供更加客观可靠的依据。 ▲2.无扰稳定的培养环境：6个培养腔室完全独立，不会有热量交叉流动影响。每个腔室中有其独立的温度调节系统，确保胚胎处于最佳的发育温度。每个腔体可以独立培养14个胚胎，每台机器一共可以放置84个胚胎。 3.温度控制模式：使用热底直接传热方式加热，并配有独特的热盖技术，能够有效防止冷凝现象，增强温度的调节和恢复速率，使培养环境温度保持良好的均一性。 4.准确安全的拍照系统：内置自动对焦成像系统，自动准确聚焦微孔中的胚胎，多层面对胚胎进行拍摄。635nm 宽波束红色LED显微镜光源，具有极高的胚胎安全性。 5.三重气体净化：0.2µm在线HEPA滤器；HEPA/VOC气体过滤器除菌；254nm波长UV-C灯杀菌，并配备185nm滤光片防止臭氧产生。 6.内置气体混合腔室，实现腔体气体再循环利用，保证最低耗气量，降低使用成本。 7.气体浓度控制：使用纯二氧化碳和氮气；可控浓度范围：二氧化碳1.9%-10%，氧气20%-5%。 8.入气体压力：二氧化碳0.6bar，氮气0.6bar。 9. 温度控制精度：＜±0.2℃，温度均一性：＜±0.1℃。 10. 气体浓度控制精度：＜±0.2%。 ▲11.参数恢复时间：温度＜5分钟；O2浓度＜5分钟，CO2浓度＜5分钟。 ▲12、腔室参数的无压力验证：机器本身自带温度验证传感器和气体取样端口，可实现每个培养腔室独立的气体和温度验证，是可实现在无开盖操作下进行温度和气体同时验证的设备。（验证设备开放） ▲13.专用验证设备：可选配具有温度、气体浓度一体化的，同主机同一品牌的专用验证设备，实现所有腔室温度，气体浓度，气压等质控数据的实时监控。 14.报警功能：内置参数异常时有屏显和声音报警功能，同时可外接监测报警系统。 15. 装备专用的Zeiss显微成像系统，物镜放大倍数20x。 ★16.用户可根据实际需要自行调节拍摄时间间隔，拍摄完所有腔室胚胎，最短时间间隔可设为5分钟。 17. 标配图像回放旋钮，便于图像观察和注释；标配平板电脑和触摸屏一体机，便于软件的操作使用。 18、软件功能要求： a.数据分析方式：软件完全开放，发育模型参数可高度定制化，用户可根据本实验室自身培养状况设置评估参数，保证评估参数的高度吻合。专用分析软件有预设理想胚胎发育模型，可对胚胎进行注释，可一键生成‘移植图谱’，提供一个简单明了的方法，来识别胚胎的发育潜能。可并列比对同一病患不同胚胎的发育情况。 b.自动识别卵裂期细胞分裂，并自动标注胚胎分裂时间点。 c. 数据访问方式：在任意区域授权电脑上，可实现远程访问，进行胚胎的挑选和观察。 d.数据及其保存方式：可提供胚胎发育高分辨率延时图像和详细注释工具，包括图形、温度和气体测量值、系统的所有数据（日志、文件、病人样品信息和报警灯）可自动生成文件导出。 e.数据追溯：生成文字化文档和录像，提供可追溯的数据分析功能，病史培养过程具有可追溯性，为优化胚胎选择系统数据平台。 ▲f.辅助建立个性化胚胎筛选模型数据库，给出最优胚胎建议。 g.永久免费软件升级。 - 配置要求： 1.培养箱（数量1） |
| 11 | 精子放大系统 | 1 | 倒置显微镜上加配数码相机、软件、DIC、干镜 |
| 12 | 激光破膜仪 | 1 | - 技术要求： 1.激光发射器：激光：二级管红外线激光，class 1级。波长：1.48 µm(微米) ▲2.激光功率：≥1480nm/400mW(毫瓦)，通过光纤传导能量 ▲3.发射时间：0.001 – 2ms(毫秒)，可发射 0.001 ms瞬时脉冲，更能准确破膜而不损伤卵子或胚胎 4.激光定位：电脑下的激光定位，无需移动培养皿，点击鼠标即可移动激光打靶位置。操作方便且精准 ▲5.自动校准：630-660mn波长的引导激光准确瞄靶，自动校准目标，无需厂家定期校准 6.软件控制：电脑控制激光打孔位置，简单测量工具：角度、厚度及面积等，可选胚胎滋养层细胞活检等多种模式 7.可移动激光：可根据需要进行转移； 8.显微镜兼容性：不占用显微镜荧光通道，适合所有品牌的显微镜； 9.激光孔径选择：微米水平选择孔尺寸 10.图像分辨率：最大实际图像分辨率-768*576，最大数字凸显分辨率-1600*1200 11.连续打孔：电脑控制打孔位置，点击鼠标即可连续打孔，无需移动胚胎； ★12、带自动破膜功能 13.配备40X长工作距离激光专用物镜，可安装在倒置显微镜上 14.配置脚踏发射器。 15.打孔同时可进行录像和拍照 - 配置要求： 1.激光破膜仪主机（数量1） 2.激光系统软件（数量1） 3.数码摄像头（数量1） |
| 13 | 空气淨化系统 | 2 | - 技术要求： 1.气体循环速度：每小时8-27次 2.尘埃粒子清除率：大于0.3u m的粒子清除率99.97%大量的活性炭和钾化合物制成高浓度的液态合成物，能有效清楚VOCs（挥发性有机污染物）和CACs（化学气体污染物）、蒸发物，溶剂，微生物，内毒素和尘埃粒子等污染物，清除率≥99.97% 3.滤层厚度：HEPA ≥300mm 4.无毒，无气味，专用于IVF 实验室 5.适用面积： 74-167㎡ - 配置要求： 1.空气淨化系统（不含滤层）（数量1） 2.过滤筒（数量4） |
| 14 | 超纯水仪 | 1 | - 技术要求： 1.产水水质：电导率：<=5μs/cm@25℃，优于GB/T6682-2008三级水标准，产水水量 : 120L/天. 取水流速: 0.8L/min.~2L/min. ▲2. 二级反渗透离子截留率>=99.5%；有机物截留率 (当 MW分子量> 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99%，总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；投标的时候必须提供权威机构证明文件 3.超纯水产水: 水质: 18.2MΩ.cm@25℃ ; 内置耗材超纯水产水总量: 6,000l; 4. 颗粒（>0.01μm)：<1个/ml ；微生物：<1cfu/ml ；TOC：<5ppb ；无机物离子去除率>=99.5%；重金属离子<=0.1 ppb；硅去除率＞99%。 ▲5.全系统所有运行数据（源水水质/水量/压力/温度/流速；前置净化单元水通量累计；预纯化水水质/用水量；纯水储水量；超纯水水质/用水量累计）实时采集、运算、主机线上显示、存储（无需外接电脑储存）， ▲6.纯水和超纯水取水界面必须显示：出水电阻率、水温、取水量、流量、水箱实时液位精度达到0.1L 7.预处理、反渗透、纯化柱、紫外灯、超滤膜等耗材均具备用水量监控及灭菌强度管理，智能耗材净化能力更换提醒（非日历天数到期提醒）和耗材更换识别功能，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全； ▲8.纯水/超纯水各自定量取水：取水量可从10毫升到99升自由设定，500ml以内其精确度能达到±2ml，500ml以上±1%。 - 配置要求： 1.无菌纯水储存装置（数量1） 2.输送泵（数量1） 3.纯化柱（数量1） 4.紫外氧化杀菌装置（数量1） 5.触控系统（数量1） |
| 15 | 恒温试管架 | 4 | - 技术要求： 1.微电脑控制，数字显示 2.简单易操作，设置精确 3.控温范围：室温+5~150℃ 4.温度均一性：≤±0.1℃ - 配置要求： 1.恒温试管架（数量1） |
| 16 | 全自动精液分析仪 | 1 | - 技术要求： 1.全自动扫描分析：自动聚焦，自动扫描，自动切换视野，自动分析所有结果,从放置样本开始，全程全自动分析,无需人工操作。可实现X、Y、Z三个平台全自动扫描对焦。 2.精液常规全自动扫描分析（浓度、活力模块）： a、单个样本分析时间最快可达25秒，可连续分析4-8个样本。 b、具备相差版分析功能。 c、可自动检测分析项目>=60个项目：精子总数、活动精子总数、精子浓度、精子活率、前向运动精子（PR）百分数及浓度、非前向运动精子（NP）百分数及浓度、不动精子（IM）百分数及浓度；平均曲线运动速度、平均直线运动速度、平均路径运动速度等（以CFDA认证的医疗器械注册检验报告为准）。 3.精子形态学全自动扫描分析： a、全自动扫描分析，每个样本扫描和分析200个精子平均速度为60秒，可按照预设精子总数或视野数扫描； b、形态学分析支持多种自动扫描模式：回形扫描（支持形态拼图功能），随机视野扫描； c、系统可适用Diff-Quik、Shorr、改良巴氏等多种WHO第五版推荐使用的染色方法； d、通过染色后软件自动扫描分析头部缺陷（顶体完整率、大头、小头、锥形头、圆头、梨形头等）、颈部和中段缺陷（中段粗、中段细、中段非对称性插入等）、尾部缺陷（卷尾等）、ERC等多项形态指标，并可以在报告单上显示各种精子缺陷的组合个数和百分比。 4.精子DNA完整率分析模块：可自动分析染色后的精子光晕和核之间的比例，自动统计分析精子DNA碎片完整率，可自动分析大晕轮、中晕轮、小晕轮、无晕轮、退化精子个数和比例。 5.为了保证检测结果的准确率和重复性，产品注册技术要求中需包含精子个数的捕捉准确率，且误差不得高于±5%，精子密度、活率测定结果的CV值不得高于5%。 6.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版和第五版标准（以CFDA认证的医疗器械注册技术要求为准)。 ▲7. 产品注册技术要求中采集分析时间不得大于1.5s ▲8.可采集分析的视野数：1-120组 9.高级过滤器：能对精子进行准确识别，准确区分精子和非精子，可对圆细胞、上皮细胞及大片气泡等非精子细胞进行自动过滤，解决了在相差显微镜下因上述非精子细胞的发亮而系统自动识别错误的问题。 10.圆细胞浓度自动识别分析功能：无需人工来计数圆细胞的浓度，在精子自动分析的过程中自动识别并计算出圆细胞的浓度 11.精子凝集度自动分析和自动滤除功能：系统可对精子凝集度进行自动识别分析并自动滤除精子凝集的区域，确保检测样本的准确性 12.产品具备半自动与全自动切换功能，可在目镜下实施同步镜检当前样本，无需在另外一台显微镜下完成操作，节约时间； 13.质控模块全自动检测分析：精子浓度月质控图表：可使用专用质控珠进行日质控，软件系统自动分析计数质控品，并生成月质控图表；并且具有月均值质控功能、XBar和S图表自动分析检测功能。 14.检测结果修正功能：对已经检测分析过的样品结果，因为样品制作或其他原因需要加以人工修正，可以直接对结果辅助人工修改，无需逐个视野修正，大大提高工作效率。 15.LIS通讯：无需手工导出数据连接lis，可自动导出每个病历数据与医院LIS系统实现无缝连接，支持扫描输入病历功能。 16.产品注册技术要求中包含轨迹图、多种直方图.精子速度表。 17.仪器符合医用设备电磁兼容国家强制标准的要求，并通过医疗器械检验中心检测。 - 配置要求： 1.全自动主机，包括软件、显微镜及CCD（数量1） |
| 17 | 恒温培养箱 | 1 | - 技术要求： 1.重力对流可提供柔和的空气流通并减少干燥 2.温度范围：室温+5℃~75℃ 3.温度均匀度为±0.6℃ 4.温度稳定性为±0.2℃ 5. 耐腐蚀不锈钢腔（1.4016） 6.直观的用户界面，可轻松进行温度设置 7.大型真空荧光显示屏，易于阅读 8.直观的24小时计时器功能可对自动打开或关闭进行编程 9.外形尺寸：640 x 855 x 565mm 10.内部尺寸：464 x 608 x 414 - 配置要求： 1. 恒温培养箱主机（数量1） |
| 18 | CO2浓度检测仪 | 2 | - 技术要求： 1.用于检测的数据存储功能和记录参数过程符合GLP和GMP标准 2.用于测量CO2培养箱中的CO2浓度及O2浓度。 3.红外测量技术保证精确的CO2浓度及O2浓度的测定 4.电池直接整合在主机控制器中，电池待机时间大于或等于8小时。 5.培养箱连接测定仪管道一根 6.微型泵通过管道与培养箱连接,用于取气体样品 7.测量值的输出-液晶显示 8.CO2检测：范围：0~10%，分辨率及精确度：±0.1%，精确度：0~6% 误差小于±0.2% 9.O2检测：范围：0~22%，分辨率及精确度：±0.1% - 配置要求： 1.CO2浓度检测仪 (包括CO2、O2探头)（数量1） |
| 19 | VOC检测仪 | 1 | - 技术要求： 1.响应时间短、检测范围宽、分辨率高，检测误差小 ▲2.可达到1个ppb的分辨率，2秒钟给出现场实时检测数据 3.紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态，减少维护成本 4.内置蓝牙或无线模块，实现实时数据传输 5.可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误 6.内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿，保证检测的准确性 7.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯，多国语言，支持中文 8.广谱性检测，内置气体数据库 9.实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 10.采样时间：1~3600秒可调 11.可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH碱性电池盒：4个AA电池，运行时间可连续工作16小时（视工作环境和使用频率） - 配置要求： 1.VOC检测仪（数量1） |
| 20 | 单通道精密移液器 | 12 | - 技术要求： 1.人体工程学设计； 2.采用材质坚固耐用，耐高温抗腐蚀 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液观察 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 - 配置要求： 1.单道可调量程移液器 （数量1） |
| 21 | 电动注液器 | 2 | - 技术要求： 1.规格：适用于1ml至100ml的各种型号移液管，吸液控制有快和慢两个控制档; 排液有吹和重力排液两档 2.电池: 2*1.2V 镍氢电池 3.电池使用时间: 连续8小时 4.充电器1个: 75mA/h 14 hours 5.总重（g）：180g 6.过滤器：0.45um 7.材质：ASA 8.吸嘴材质：聚丙烯； 支架材质：有机树脂 - 配置要求： 1.电动注液器，带充电器（数量1） |
| 22 | IVF专用温度计 | 4 | - 技术要求： 1.微滴探针用于微滴测量 ▲2.除微滴探针外，还提供低温探针或坚固探针 3.带有大型背光数字显示屏 4.设置为ART程序和相关耗材存储过程中通常经历的温度（5°C，37°C，45°C）（包括校准证书） 5.随身携带,电池使用时间≥500小时。 - 配置要求： 1.IVF专用温度计，配2个探头（数量1） |
| 23 | 微滴PH计 | 1 | 一、技术要求： 1.pH精度：±0.02pH ▲2.pH校准：室温下为2点，37°C下为1点 3.温度精度：±0.5°C / 0.9°F 4.防护等级：IP65（防尘，防水） 5.电池工作时间：正常情况下开机≥8个小时，关机≥26个小时 6.数据记录2GB内部存储器 7.通过提供的专用软件将数据导出到PC 二、配置要求： 1.带自定义探针和数据记录的PH计（数量1） |

（三）其他设备

| 序号 |  | 名称 | 数量 |  | 招标参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 吊塔 | 1 |  | - 技术要求： 1.卫生和安全：光滑易清洁表面，面板上不能有裸露轨道等。 2.具备气动刹车功能。 3.电动吊塔的高度可调，以适合每个外科医生的高度要求。 4.灵活且可定制：多样的悬臂和箱体，吊塔配置适合任何房间大小、高度和手术类型。 - 配置要求： 1.吊塔（数量1） |  |
| 2 |  | 无影灯 | 1 |  | - 技术要求： 1.均匀且集中的光斑：无影灯在1m处照度最高可达120,000勒克斯。 2.更好的组织分化(表层和深层结构):色彩还原指数在95。 3.散发热量低:改善病人舒适度。 4.减少交叉污染风险:光滑曲面，便于清洁。 5.倾斜形状便于定位；狭长形设计便于安放。 - 配置要求： 1.单母无影灯（数量1） |  |
| 3 |  | 妇科检查床 | 6 |  | - 技术要求： 1.手持控制器加脚踏开关双控制。 2.床面升降、臀板前后倾和背板的角度调节均采用电动控制，低噪音。 3.具备一次性台布使用装置，防止交叉感染。插入式辅助台拆装方便，底部有轮，便于移动。 4.台面采用一次性发泡材料，经久耐用。 5.表面尺寸（长×宽）：1230mm×550mm 6.辅助台（长×宽）： 400mm×550mm 7.升降范围： 630mm～930mm（±10㎜） 8.背板调节角度： 上折≥70o 9.臀板调节范围： 前倾≥8o 后倾≥15o 10.最大载荷： 135kg 11.输入电源： AC220V 50Hz 12.配置1盏冷光源检查灯 - 配置要求： 1.诊疗台配冷光源检查灯（数量1） |  |
| 4 |  | 负压吸引器 | 1 |  | - 技术要求： 1.用途：采集卵子提供低流速的、持续负压。 ▲2.提供精确的负压，专用于采集卵子。 ▲3.脚踏板接通后，取卵针的针尖应立即做出抽吸反映，并长期保持设置的真空压力。 ▲4.面板具备调节负压最大值按钮，便于除去取卵时的阻塞物。 5.超静音、无震动，面板可显示负压数值。 6.脚踏板设计 - 配置要求: 1.负压吸引器（数量1） |  |
| 5 | 恒温平板 |  |  | 2 |  | - 技术要求： 1、材质：阳极氧化铝表面积 2、电缆长度：≥2.5 m 3、控制显示尺寸（HXLXW）：100X152.5X126 mm 4、恒温板尺寸（HxLxW）：30X500X400 mm 二、配置要求： 1、恒温平板（数量1） |
| 6 | 精子计数板 |  |  | 2 |  | 一、技术要求： 1、用途：用于胚胎实验室精子计数分析 2、10 micron 深度的技术槽，金属包边 3、1平方毫米的载物台可分成100个0.1 x 0.1mm的小格 4、20倍物镜下观察 二、配置要求： 1、计数板（数量1） |
| 7 | 在线过滤器 |  |  | 12 |  | - 技术要求： 1、用于培养箱及气瓶间过滤气体，确保进入培养箱气体的高洁净度 ▲2、食品级不锈钢外壳及支架，完全无VOC的挥发，确保实验室空气质量。 3、 保证卵母细胞，胚胎和精子在供气环境中安全，防止挥发性化合物，活性化学污染物，细菌，异味尘埃及其他有害物质对细胞伤害 4、可有效去除培养箱供气中的VOCS、CACS、细菌、气味、微小颗粒及有害的物质 5、由高质量的HEPA及非常细小的活性炭颗粒组成，空隙更小，吸附面积更大 6、针对实验室经常使用的气体如CO2、O2及N2等有效提升气体的质量及纯度，改善胚胎培养。 7、HEPA及细小活性碳拦截细菌≥90天。 - 配置要求： 1、在线过滤器（高效气体净化器）（数量1） |
| 8 | 倒置显微镜 |  |  | 1 |  | - 技术要求： 1、研究型倒置显微镜，HCS无限远光学系统，带霍夫曼观察技术，显微操作系统。 ▲2、国际标准45mm齐焦距离，整机光路视野≥25mm。 ▲3、左侧出光口，分光比例80%/20%，成像视野≥19mm，sCMOS高级成像系统，具备Interlock激光保护装置。 4、具有无限远光路接口，可接外置荧光光轴、荧光快速转轮、第三方光源、激光等。 ▲5、粗微调焦，行程12mm，向上10mm，向下2mm，精度3.8nm，张力可调，带限位装置；； 6、机身功能键：透射光调节旋钮、光闸以及透射光/荧光转换等功能。透射光光强无级调节，显微镜自动识别当前照明方式。 7、机身具有USB接口，显微镜所有参数可复制、储存并调用。 8、观察方法：明场、霍夫曼等观察方式 9、电动微分干涉，一键观察方式切换，荧光观察时，所有微分干涉部件全部自动退出光路，对荧光光路信号无阻挡 10、6位物镜转换器，M25螺纹接口。 11、平场消色差霍夫曼专用显微镜物镜组: a、10X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥12.1mm b、20X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.30，工作距离≥3.7- 2.4mm c、40X霍夫曼物镜，数值孔径≥0.40，工作距离≥2.0mm 12、双目观察筒，可提供视野≥25mm，瞳距可调55-75mm 13、10X 目镜，视野≥22mm，均可调屈光度 14、霍夫曼聚光镜，工作距离≥55mm, 数值孔径≥0.5，可霍夫曼观察方法所需部件，兼容明场观察方式； 15、LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 20000小时，色温恒定于4500k - 配置要求： 1.显微镜主机（数量1） 2.显微镜控制器（数量1） |
| 9 | 显微操纵系统 |  |  | 1 |  | - 技术要求： 1、具有状态指示灯和温度变化警报，载物台下配有LED灯，单键控键—计数器、照片、视频 2、加热系统：Thermosafe™空气加热系统，带有加热的金属插件：25mm光圈（标准）16mm孔径（可选）ITO加热玻璃插件（可选） 3、所有的功能都集中在RI的载物台上，包括软件，温度等 4、装针记忆功能，装机对齐功能，避免断针，在显微镜上配高4倍物镜 5、显微操作针角度调整：可以快速准确地更改显微操作针的角度，轻松更改设置，从精子制动（显微操作针尖端略微向下倾斜）到注射（显微操作针尖端应于器皿底平行），也可以在不同角度的显微操作针之间轻松切换 - 配置要求： 1.显微操作仪主机（数量1） |
| 10 | 生物安全柜 |  |  | 1 |  | - 技术要求： 1、人机对话界面：彩色高清LCD人机对话界面，实时显示监控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能，过滤器寿命显示等。 2、直流无刷恒风量风机：高效节能，风量智能补偿系统确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10%。 3、结构设计 a、前窗玻璃可内外全幅清洁。 b、移动式操作台面，配置不锈钢提升拉手和支撑架。 c、工作区内壁两侧配置防溅安全插座，左右两侧各配置水、气阀门接管通道各两个。 4、具备值机和断电记忆功能：当实验过程需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低速节能运行状态。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态。如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态。 5、ULPA过滤器 a、高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯。 b、空气洁净度为ISO 4级（10级）。 c、ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.9995%。 - 配置要求： 1、生物安全柜 主机（数量1） |
| 11 | 可调节式恒温水浴箱 |  |  | 1 |  | - 技术要求： 1、采用不锈钢内胆、顶盖，防腐蚀、易清洁。 2、微电脑PID温度控制器，控温可靠，带定时。 3、超温声光跟踪报警功能。 4、无级调速的交流减速电动机，直接驱动摇床，且高线性度，噪声低。 5、微电脑程序控制器， 时间及升温速率。 6、温度范围：RT+5～99℃，温度均一性：±1℃ ；温度分辨率：0.1℃ 7、内胆尺寸（mm）W×D×H ：438×310×250 - 配置要求： 1、可调式恒温水浴箱（数量1） |
| 12 | 微孔恒温震荡器 |  |  | 1 |  | - 技术要求： 1、坚硬的金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台 2、时间、速度数字控制，精确度、重复性以及稳定性高 3、振荡速度高低可调，适用于不同实验要求 4、大量的适配器可选，适合各种尺寸的试管、容器 5、计时功能，点振：1-99s，自动：1-99min或持续振荡 6、转速范围：500-3000rpm 7、计数器：1-99s/1-99min或持续振荡 - 配置要求： 1、涡旋振荡器（数量1） |
| 13 | 杜瓦罐 |  |  | 2 |  | - 技术要求： 1、中压罐，最大体积：193L，可用体积181L，正常挥发量：1.8%/天，气体输送率（标定值/正常压力温度情况）：350cfh(9.2cu.m/h） 2、全围圈式避震环 3、外壳坚固，耐用、光滑 4、全景液位仪 5、有可兼容配套的液压罐专用推车 - 配置要求： 1、中压罐 （数量1） |
| 14 | 液压手推车 |  |  | 2 |  | 一、技术参数 1、与杜瓦罐品牌配套使用，二者必须兼容。 二、配置要求 1、液压手推车（数量1） |
| 15 | 三气培养箱 |  |  | 3 |  | - 技术要求： 1、小型三气培养箱，容积：57L，TC 探头 ★2、水套式，数字PID控制，标配3个层架 3、温度范围：室温+5℃-50℃，温度控制精度：±0.1℃； 4、CO2控制范围：0-19.9％，CO2控制精度：±0.1%； 5、O2控制范围：1-89％，O2控制精度：±0.5％ ▲6、配置三分隔玻璃小门 ▲7、配置内置空气过滤器，确保培养环境的洁净度 - 配置要求： 1、57L培养箱，TC探头（数量1） 2、过滤器（数量1） 3、三分隔小门装置（数量1） |

四、商务要求

1、工期：按采购人要求完成并验收合格。

- 2、质保期

设备验收合格后免费保修≥3年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的，按原规定执行），保证开机率大于95%（365天计）。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。质保期外的服务，不得收取任何上门费。

3、设备培训

在设备安装完成后，厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。

在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训。

4、提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）中、英文说明书。

5、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

6、付款方法：

在合同生效以及具备实施条件后 15 日内, 采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款，项目整体验收合格后30日内付至总价的90%，余款在整体验收合格并正常运行满一年一年无质量问题后30日内付清（如供方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付）。货款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。

在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午09:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

不同供应商所投的核心产品时差培养箱和IVF工作站为同一品牌的应当按一个供应商认定。评审时取其中综合评分最高的一家为有效供应商；当综合评分相同时，取其中商务技术分最高的一家为有效供应商，都相同时，由评审委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，评标小组将对每份投标文件进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，资格响应文件或商务技术响应文件初步评标不予通过，不列入报价响应文件的详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标候选人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、义乌市公共资源交易平台http://ywjypt.yw.gov.cn/。

13.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应在中国裁判文书网上查询中标（成交）单位及其拟派项目负责人自2018年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

13.3评标结果公告发布的同时，由采购人和浙江开平企业管理咨询有限公司共同签发《中标通知书》，中标方凭有效说明到浙江开平企业管理咨询有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后 ，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格或商务技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

- 资格响应文件或商务技术响应文件中包含投标报价的

- 招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

- 投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

- 投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

- 投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的，招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

- 投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的

- 投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

- 其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

- 经评标小组认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

- 对于评标小组提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标小组可以对其作出无效标处理。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件在报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的说明材料；投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的供应商不再进行报价响应的评审。

二、评标办法

1、商务技术响应文件评标

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供服务内容、质量是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查服务计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7、具体评审办法

商务技术分满分为60分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评分内容 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 人工受精实验室 | 除不可负偏离指标外，根据投标方所投设备技术参数，与招标文件要求符合性，进行打分。技术指标完全满足招标文件要求的7分；其中标有“▲”的技术指标负偏离的每项扣1分，其他技术指标负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0-7分 |
|  |  | IVF实验室 | 除不可负偏离指标外，根据投标方所投设备技术参数，与招标文件要求符合性，进行打分。技术指标完全满足招标文件要求的28分；其中标有“▲”的技术指标负偏离的每项扣1分，其他技术指标负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0-28分 |
|  |  | 其他设备 | 除不可负偏离指标外，根据投标方所投设备技术参数，与招标文件要求符合性，进行打分。技术指标完全满足招标文件要求的10分；其中标有“▲”的技术指标负偏离的每项扣1分，其他技术指标负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 2 | 整体评价 |  | 对投标产品设备配置的合理性、产品的智能、自动化程度进行打分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目实施 |  | 根据投标文件中所提供的项目实施，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。 | 0-4分 |
| 4 | 培训方案 |  | 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等进行打分。 | 0-3分 |
| 5 | 售后服务 |  | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行打分。 | 0-5分 |

2、报价响应文件评审

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：

①资格响应、商务技术响应无效单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

④分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（40分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为40分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/评标价）×40%×100，保留小数2位

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

2.3扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除。

用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的说明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术分+报价分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标小组根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在此情况下，采购人可重新组织招投标。

（2）完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲乙双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。本合同（□是 □否）为可融资合同。

二、合同金额

合同总价包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、利润、税金、售后服务费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

耗材单价：

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方将解除合同，没收尾款并追究乙方的违约责任。

▲七、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、工期：

九、货款支付

▲1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之___向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值___%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方原因不能按期指导安装验收完毕的，乙方向甲方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式     份，甲乙双方各执     份，义乌市财政局一份，浙江开平企业管理咨询有限公司执一份，均具同等效力。

甲    方：____________________乙    方：________________________

地    址：____________________地    址：________________________

法定代表人：_________________ 法定代表人：______________________

授权代表：___________________ 授权代表：____________________

电    话：____________________电    话：________________________

帐户名称：____________________帐户名称：________________________

开户银行：____________________开户银行：________________________

帐    号：____________________帐    号：________________________

签约时间：____________________签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1、法定代表人申明书（格式）

2、法定代表人授权书（格式）

二、商务技术响应文件部分格式：

1、货物配置明细表（格式）

2、规范偏离表（格式）

3、售后服务方案（格式）

4、义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价响应文件部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表格式

3、中小企业声明函

4、监狱企业声明函

5、残疾人福利性单位声明函

附件1                  封面格式

项目

投标文件

（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

货物配置明细表

投标人名称（盖章）：                            采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                   职 务：         日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

规范偏离表

投标人名称（盖章）：                           采购编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 对照详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人签名：

日      期：

注：1、如没有填“无”。

2、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

售后服务方案

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

投标人名称(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守政府采购监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，并对该项目的损失进行赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（采购项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、资格响应文件

2、商务技术响应文件；

3、报价响应文件；

4、其他：

5、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）       ， 即 ________________________（大写）。（企业成本价为          元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，否则将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

开标一览表

投标人名称（盖章）：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年     月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日