义乌市口腔医院CBCT和口腔综合治疗机采购

招标文件

采购编号：ZJKP2022YW268G

义乌市口腔医院

浙江开平企业管理咨询有限公司

二0二二年九月

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章	开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江开平企业管理咨询有限公司受义乌市口腔医院的委托，就义乌市口腔医院CBCT和口腔综合治疗机进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：ZJKP2022YW268G

2、项目名称：义乌市口腔医院CBCT和口腔综合治疗机采购

3、项目预算：601万元

最高限价：601万元。

4、采购需求：

| 标段号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBCT | 1 | 套 | 200万元 | 200万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 19 | 台 | 171万元 | 171万元 |  |
| 3 | 口腔综合治疗机 | 9 | 台 | 180万元 | 180万元 |  |
| 4 | 高端口腔综合治疗机 | 1 | 台 | 50万元 | 50万元 |  |

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

2、投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

5、本项目允许联合体投标。

三、招标文件获取时间和方式：

1、时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在投标人仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3、方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

四、投标截止时间及地点：

1、提交投标文件截止时间：2022年11月3日上午09:30（北京时间）

2、投标地点：登录政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3、开标时间：2022年11月3日上午09:30；

4、开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

5、开标时间后1小时内（2022年11月3日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年11月3日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年11月3日上午09:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天，到达开标现场对电子投标文件进行解密。

五、公告期限：自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

六、其他补充事宜

1、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

2、投标保证金：无

3、投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”（请投标投标人登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4、资格审查：本项目无需报名，投标人可直接参投。投标人资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：义乌市口腔医院

地     址：义乌市稠城街道南门街318号

项目联系人（询问）：楼兵杰

项目联系方式（询问）：13777927077

质疑联系人：楼兵杰

质疑联系方式：13777927077

2、采购代理机构信息

名    称：浙江开平企业管理咨询有限公司

地    址：义乌市雪峰西路968号科创园科技大楼B区4楼

传    真：0579-85321521

项目联系人（询问）：徐玲英

项目联系方式（询问）：0579-85328516、85317081

质疑联系人：赵棋明

质疑联系方式：0579-85317081

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579—89915078

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 义乌市口腔医院CBCT和口腔综合治疗机采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 交货期 | 按采购人要求完成安装并验收合格。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 允许进口产品。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 允许联合体投标 |
| 10 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 11 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年11月3日上午09:30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年11月3日上午09:30 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年11月3日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年11月3日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年11月3日上午09:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款，项目整体验收合格并收到中标人正规发票后7个工作日内付至总价的90%，余款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题并收到中标人正规发票后7个工作日内付清（如供方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付），货款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。 在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。 |
| 17 | 其他 | - 本项目设有最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 - 招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 18 | 信用记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 20 | 中小企业优惠措施 | （1）项目属性：货物类 （2）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 （3）本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （4）根据财库〔2020〕46号及浙财采监【2022】8号文件的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （6）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 21 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，投标人若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 22 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料者的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市口腔医院。

2.2招标代理机构：系指浙江开平企业管理咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合采购公告要求的投标投标人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.10监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

2.12 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

3.2投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.4根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

3.5获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.6符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

7.1本项目接受联合体投标。

7.2联合体采购相关规定：

7.2.1除特定资格要求外，联合体各方均应符合本项目规定的其它资格要求及根据承担工作需要的相应资格。

7.2.2如本项目有特定资要求的，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.2.4联合体参与的，必须提供《联合体协议》。

7.2.5如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；如联合体协议中未进行分工约定的，联合体各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩材料的，视为联合体未提供业绩材料。

7.2.6联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

7.2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.2.8采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在政采云系统上设定的内容与招标文件的内容不一致的，以招标文件的内容为准。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至浙江开平企业管理咨询有限公司（义乌市雪峰西路968号科创园科技大楼B区4楼）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购方的澄清文件会在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上统一以公告的形式发布，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以公告形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中的要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖电子签章）。

11.3 在招标文件对商务技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供说明其拟提供的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含投标报价。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位电子签章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的营业执照副本复印件；

（3）法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与投标会）

★（5）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

★（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册、注册登记表或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备，若所投设备按国家规定必须具备，则须提供）；

（7）联合投标协议书（若需要）；

（8）联合投标授权委托书（若需要）；

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

12.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位电子签章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）投标人的资质证书、认证证书及获奖证书等（如有）；

（2）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（3）设备检测报告；

（4）投标产品技术响应表；

（5）产品宣传册、操作说明书等印刷资料；

（6）设备的技术服务、详细维修保养计划和培训计划方案；

（7）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需投标人作出说明或描述的；

（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（9）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（如有）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

（4）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行报价。投标报价分设备报价。投标报价包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、利润、税金、售后服务费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整；

14.2中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式发票。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.8投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

14.9对同一种货物或工作内容只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

14.10在施工中出现任何安全事故由投标人负全责。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金：无

18、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。

（5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

19、采购代理服务费

19.1采购代理服务费：具体详见下表。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标人单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.2%+400万×0.88%+500万×0.64%=7.92万 |
| 100-500 | 0.88% |  |
| 500-1000 | 0.64% |  |

19.2采购代理服务费在领取中标通知书时由中标人缴纳，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付，未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

采购代理服务费收款人：浙江开平企业管理咨询有限公司

账    号：33001676248059000088

开户银行：义乌市建行乐园分理处

注：缴纳凭证应注明“采购代理服务费”字样。

20、投标有效期

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

21、电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应于2022年11月3日上午09:30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

22、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云”平台将不接收投标文件。

23、投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年11月3日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年11月3日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年11月3日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年11月3日上午09:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

25、本招标文件解释权归采购人。

- 招标项目内容及技术要求

一、项目概况

义乌市口腔医院CBCT和口腔综合治疗机采购的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、保证期内的维修服务等。

二、招标货物一览表

| 标段号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBCT | 1套 | 本项目接受进口产品参与投标。 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 19台 |  |
| 3 | 口腔综合治疗机 | 9台 |  |
| 4 | 高端口腔综合治疗机 | 1台 |  |

注：

投标方须在投标文件中提供主要参投设备的原厂商宣传彩页，包含产品配置、图片等说明。

- 技术要求

标段一：CBCT

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产地：整机原装进口，有FDA及CE认证。 |
| 2 | 设备用途：可同时用于全头颅的全科X射线3D摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周、颌面外科等专业对三维影像的诊断需要。 |
| 3 | 基本要求：视野大小可调范围大，可满足临床三维拍摄的要求，成像域位置随需可选，用户能随意拍摄任何几颗牙或指定局部区域及颌面部的三维影像。 |
| 4 | 定位方式：开放式定位，病人定位没有镜面反射；3D真彩定位支持，可在定位窗看见实时患者被拍摄部位的影像。 |
| 5 | 球管性能：锥形束3D曝光时提供脉冲扫描，短促的曝光减小病人辐射，消除动态伪影；全景曝光时采用微电脑控制的高频恒压直流方式扫描，图像对比突出，亮度均匀，成像质量更好。 |
| ▲6 | 平板探测器：采用动态非晶硅平板探测器（非CMOS探测器），灰阶度≥14bit，能提供更丰富的图像信息。 |
| ▲7 | 面部彩色成像：CT平板探测器内一体化集成了多个3D彩色摄像头（非与平板探测器独立的3D摄像头），可以直接拍摄3D面部照片。 |
| 8 | 球管阳极电流可调：阳极电流最大值≥12mA，可根据病人不同进行调节。 |
| ★9 | 球管阳极电压可调：阳极电压可选范围广，可调范围在60kv以上，最低可调电压≤60kv，同时最高可调电压≥120kv，无论软组织还是骨组织都能获得更清晰的图像，kv值可根据病人不同进行调节。恒压设计。 |
| 10 | 球管焦点：球管焦点≤0.5mm，固定阳极（非旋转阳极）。 |
| 11 | 高压发生器：高频发生器：更高X线发生效率，并且符合欧盟最新环保标准，高频射线发生器频率≥140kHz。 |
| 12 | 曝光时间：CT的最短曝光扫描时间≤20秒，实际累计最短CT曝光时间≤8秒。 |
| 13 | 扫描角度及曝光脉冲：支持360°旋转拍摄，也可按拍摄部位＜220°拍摄，辐射剂量更低。 |
| 14 | 无限多关节机器人臂：无限升级投照程序，自由定义3D成像区域位置。 |
| ★15 | 3D成像精度：3D影像标准三维拍摄精度≤75μm，同时具备≤68μm体素的超高清三维影像再重建能力。 |
| 16 | 三维CT成像定位工具：碳纤维定位支架，具备头枕部的稳定支持，确保患者的舒适，减少了拍摄过程中患者的抖动，并且不会遮挡患者的耳部。 |
| 17 | 真彩液晶触摸控制面板：机身自带真彩色中文触摸控制屏、可视面积＞10英寸、支持实时的患者人脸显示功能。 |
| ★18 | 三维成像影像体积（直径x高度）：单次拍摄的最大3D拍摄视野≥300*300mm（直径x高度），视野大小可无级自由调节。 |
| 19 | 电压电流分别调节功能：提供电压电流的多种预设组合，也可分别独立调节，以适应每位病人的不同。 |
| 20 | 三维动态X射线控制功能：三维成像曝光中，根据每个病人解剖结构不同，自动动态调整mA值大小以达到最佳成像效果，有效减小放射剂量。 |
| 21 | 去除金属伪影功能：具备消除金属植体或异物伪影功能。 |
| 22 | 全景配套拍照程序及定位系统：全景程序适合日常诊断，相当于为用户增加了一台数字化全景机，可利用平板直接进行二维全景片的拍摄（非三维重建全景）并可一次获得≥8层全景片。 |
| 23 | 头颅摄影：具备，可以获取高清的头颅正/侧位图像（非三维重建） |
| ▲24 | 3D重建服务器：配套高速重建服务器，非MICROSOFT WINDOWS的无病毒操作系统（UNIX/LINUX/MAC OS），最快三维拍摄的重建时间≤30秒。 |
| 25 | 3D面部照片功能：可以扩展升级拍摄逼真的人脸3D照片，为诊疗计划提供更好的依据。 |
| ▲26 | 正畸模块：具备原厂头颅侧位影像智能自动描点的正畸分析模块 |
| 27 | 病人管理、图像处理，信息一体化软件：综合病历管理功能,全面处理所有3D及2D口腔影像（全景、头颅、牙片、口腔内窥镜）,图像后期处理，距离角度测定,标记提示（中文输入），打印等，可以连接同品牌牙椅等设备。 |
| 28 | 影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度；三维影像显示：CT值调节、剖面影像。 |
| 29 | 微软SQL数据库软件：用于储存病人信息及相关拍摄信息，诊断病例等。 |
| 30 | DICOM DIR（Media Storage）基本协议功能：可进行本地DICOM输出输入等基本DICOM功能，方便用户日常使用。可连接DICOM打印机网络上打印胶片。 |
| 31 | 三维浏览器模块功能：用于实现日常诊断，XYZ切片轴观察，3D模型观察，即时重切片，三维即时切片，彩色渲染，长度及角度测量，骨密度测量，中文标注，报告生成及打印，特定视角保存等功能。 |
| 32 | 三维处理功能：软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能。 |
| 33 | 多断层切片程序模块功能：适用于种植牙研究，沿颌弓长轴的垂直多重切片，切片角度间距均可调节，切片数可设定3至24片，方便观察，测量及标注功能。 |
| 34 | 输出三维浏览器功能，实现信息共享：三维图像可直接输出至硬盘或U盘，三维浏览器同步生成，用户可携带浏览器程序至任意计算机浏览，无需安装即可调用图像并进行测量诊断等工作。且三维浏览器包含软件的全部功能，除可完成测量浏览的功能外，更可在输出的浏览器那个实现种植体摆放等高级功能，实现无限扩展。 |
| 35 | 光盘直接刻录功能：可同时输出二维及三维图像包含浏览器直接到光盘，无需启动外部第三方光盘刻录软件。 |
| 36 | 种植规划软件模块：同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件即可实现STL文件导入和导出，实时诊断分析，原厂种植规划软件，提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型。 |
| 37 | 3D数据整合：CBCT软件模块中包含原厂三维口内扫描及设计模块，并可通过同品牌3D打印机打印种植导板等。 |
| 38 | 多用户网络终端许可：网络多用户连接，支持5个以上客户端的同时三维种植计划功能。 |
| 39 | DICOM高级功能：支持打印，worklist，查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络。 |
| 40 | 配置清单 |
| 40.1 | 口腔CBCT主机：一台 |
| 40.2 | 头部固定支架：一个 |
| 40.3 | 可升降立柱：一个 |
| 40.4 | 非晶硅平板探测器：一块 |
| 40.5 | 定位附件：一个 |
| 40.6 | 电脑工作站：一台 |
| 40.7 | 原厂软件：一套 |
| 40.8 | 安装附近：一套 |
| 41 | 商务要求：所有软件免费提供安装及后期升级服务，免费配置各种对接的网络接口。随机赠送的产品质保与cbct享有同等质保年限。 服务承诺：出故障后，两小时内响应，24小时内到现场。保证一年内工作天数不低于330天。 |

标段二：牙科综合治疗机

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备要求：该设备为原装进口、国内注册的成熟产品。 |
| 2 | 适用范围：用于口腔疾病的检查及治疗，稳定性好，满足四手操作的需求。 |
| 3. | 主要技术规格 |
| 3.1 | 患者座椅 |
| 3.1.1 | 舒适符合人体工程学，整体式地箱设计，外壳光洁流畅，无卫生死角，便于清洁防护； |
| 3.1.2 | 六边形的靠背，其特定形状的腰部区域可使医生和护士方便地从两侧靠近患者，超薄式靠背。靠背和座位之间外加防碰撞装置，确保患者座椅与患者协调移动； |
| ★3.1.3 | 漱口台侧箱须与牙椅联体升降（非分离式），非液压式升降系统，免除日后维护成本，采用静音电机升降，最低椅位高度370mm，最高椅位可达800mm，可承载至少190公斤； |
| ★3.1.4 | 可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准；两段式病人椅座垫，采用不同材质，脚部增加耐磨处理，根据病人身高需要可以延长拉伸（非折叠）。 |
| 3.1.5 | 双关节头枕，具有机械调整特点外加滑动支座，可适应各类患者（包括儿童、残障）的便捷治疗位置转换，无需吸附装置，无磁性干扰危险； |
| ▲3.1.6 | 具有吸唾停止功能，可以依靠座椅下方的脚控控制抽吸系统的暂时停止和恢复 |
| 3.1.7 | 椅位记忆功能，定位精准； |
| 3.1.8 | 机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 |
| 3.1.9 | 牙椅底座内部具有集成的无线联网功能，具备数字网络传输口，可方便设备科快速实现远程诊断故障，具备拓展性以适应未来数字化发展。并方便程序升级。 |
| 3.2 | 医生单元 |
| 3.2.1 | 下挂式医生单元可安装≥5组器械。 |
| 3.2.2 | 医生台自身具有一体式集成顶置置物台，宽大稳定。标配一个器械托盘，不锈钢材质，提供更多操作面积， 给临床操作带来更多便利。手机挂架采用大口径对称式设计，有防摔功能，方便医生操作；带有光纤控制电路板，可控制光纤管路。 |
| 3.2.3 | 双重防回吸功能，避免交叉污染； |
| ▲3.2.4 | 纯平超大玻璃触摸式多功能操作面板，可支持手术无影灯开/关、牙椅上下俯仰运动、观片灯开关、椅位编程、冲盂、净水瓶切换、高速手机转速调节、电马达反转、洁牙机功率调节、光纤开关等功能按键； |
| 3.2.5 | 医生控制面板有数码显示屏及 LED 指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。 |
| 3.2.6 | 医生单元每个手机器械位均配有独立水量控制调节开关，调节开关位于医生台每个器械位下方，方便直接识别及调节使用。 |
| 3.2.7 | 配有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，方便护士日常清洁维护，避免误操作启动，提供最大安全性能。 |
| ★3.2.8 | 全数字化多功能电控脚踏：可控制手术灯开关，可控制椅位升降及椅背位置、控制手机转速、手机磨削的水气切换和切断；有三种以上样式可选，以符合不同医生的使用习惯 |
| ▲3.2.9 | 具备医生自由操作的内部管路冲洗消毒系统，有效杀灭艾滋、乙肝、芽孢、绿杆病菌，有效实现防交叉感染 |
| 3.3 | 治疗机主箱体部分 |
| 3.3.1 | 一体成型高级陶瓷痰盂，独立旋转300゜，轻松拆移消毒无卫生死角； |
| 3.3.2 | 可由医师侧或助手侧控制面板，控制给水及冲洗、手术灯、牙椅运动； |
| 3.3.3 | 有漱口水供给装置； |
| ★3.3.4 | 含有原厂低电压漱口水加热系统（非第三方解决方案），提供温暖用水； |
| ▲3.3.5 | 具有内置供水系统，蒸馏水瓶容量≥1.8升，电动一键切换，可对器械进行卫生用水供应，系统具有水路过滤功能； |
| 3.3.6 | 具备消毒罐体切换功能。 |
| 3.4 | 助手单元 |
| ▲3.4.1 | 具有助手支架，带纯平玻璃触摸式控制面板，具有≥4个挂架，配备1把三用枪，1根强吸管，1根弱吸管，具有方便清洁的过滤器、吸唾泡沫防护装置； |
| 3.4.2 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |
| 3.5 | LED手术灯 |
| 3.5.1 | 灯柱和治疗椅主体相连； |
| 3.5.2 | 灯把手可拆卸、可消毒； |
| 3.5.3 | 转动灵活，可进行X Y Z 三轴旋转； |
| 3.5.4 | 亮度7000--40000LUX，可无极调节灯光强弱； |
| 3.5.5 | 色温5000K--6000K； |
| 3.5.6 | LED光源，6灯头直射设计，可手动控制，也可感应控制 |
| 3.6 | 医生椅 |
| 3.6.1 | 原装进口，座部、背部符合人体工学 ,具有脚轮阻尼防滑的自锁安全功能； |
| 3.6.2 | 可调整椅背角度、座部倾斜度，椅背可六向调节（包括靠背水平调节）； |
| 3.6.3 | 椅背高度调整范围为50~60CM； |
| 3.6.4 | 不锈钢压缩汽缸高级静音升降。 |
| 3.7 | 配置要求 |
| 3.7.1 | 原装治疗机1套，配下挂式医生单元；1条光纤手机管（含光纤控制部分），无线网络接口，2条4孔手机管；可旋转附加不锈钢托盘，两个高速手机，一个低速弯机，一个直机头。 |
| 3.7.2 | 原装牙科椅1套，安全舒适，符合人体工程学设计；双关节头枕；两段式可延长坐垫。 |
| 3.7.3 | 三用枪2支，枪头360度可旋转 |
| 3.7.4 | 弱吸管1组，强吸管1组； |
| 3.7.5 | 一键电动切换净水瓶系统 |
| ▲3.7.6 | 牙椅系统内包含有管路冲洗消毒系统； |
| 3.7.7 | 原装LED高亮度手术灯1套； |
| 3.7.8 | 内置式LED观片灯。 |
| 3.7.9 | 多功能电控系统脚控控制器； |
| 3.7.10 | 原装医生座椅1把； |

标段三：口腔综合治疗机

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备要求：该设备为整机原装进口，国内注册。 |
| 2 | 适用范围：用于口腔疾病的检查及治疗，稳定性好，满足四手操作的需求。 |
| 3 | 主要技术规格 |
| 3.1 | 患者座椅 |
| 3.1.1 | 符合人体工程学，整体式地箱设计，整机原装进口，外壳光洁流畅，无卫生死角，便于清洁防护； |
| 3.1.2 | 六边形的靠背，其特定形状的腰部区域可使医生和护士方便地从两侧靠近患者，超薄式靠背。靠背和座位之间外加防碰撞装置，确保患者座椅与患者协调移动；两段式病人椅座垫，采用不同材质，脚部增加耐磨处理，根据病人身高需要可以延长拉伸（非折叠），可根据患者不同身高随时调整长度，腿部可以调节≥10cm距离长度。 |
| ★3.1.3 | 采用机械螺杆式电机驱动，无需液压装置，牙椅须与治疗机（漱口台）联体升降，最低高度可调至370mm或以内，最高高度可调至800mm，最大载重量190KG或以上； |
| 3.1.4 | 可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准； |
| 3.1.5 | 多关节旋钮式头枕，无磁性危险干扰可适应各类患者（包括儿童、残障）的便捷治疗位置转换； |
| 3.1.6 | 配有左右两个扶手，扶手可旋转，方便病人进出； |
| 3.1.7 | 有椅位记忆功能，定位精准； |
| 3.1.8 | 提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 |
| 3.1.9 | 牙椅底座内部具有集成的无线联网功能，具备数字网络传输口，可方便设备科快速实现远程诊断故障，具备拓展性以适应未来数字化发展。并方便程序升级。 |
| 3.2 | 医生单元 |
| 3.2.1 | 下挂式医生单元含5组手机位，可扩展第六器械位；医生单元每个手机器械位均配有独立水量控制调节开关，调节开关位于医生台每个器械位前端，方便直接识别及调节使用。医生台自身具有一体式集成顶置置物台，宽大稳定，长≥42cm，宽≥32cm；具有双层式第二个器械托盘，托盘尺寸长不小于38cm，宽不小于30cm，错落式可360°旋转设计，提供更灵活的操作面积，给临床带来更多便利。 |
| 3.2.2 | 医生位具有：2根光纤高速手机管路，1个原厂带光电马达，1把原装进口高档三用枪，方便医生操作； |
| 3.2.3 | 器械托盘，配备两只高级器械盒，清洁消毒方便； |
| 3.2.4 | 具有多重防回吸功能，避免交叉污染； |
| ▲3.2.5 | 具有数字化智能控制系统，配有电容式彩色触摸屏控制面板，宽大的液晶显示屏全平玻璃无实体按键，可进行椅位升降俯仰、手术无影灯光调节、观片灯、自动管路消毒控制、冲盂、冷热漱口水、电马达正反转、洁牙机功率调节、显示水温、呼叫助手等18个功能键；具有4组独立医生程序，同时，每组医生都具备≥6组固定预存椅位，可预存多组器械转速及功率，方便一次性选择常用数据。 |
| ▲3.2.6 | 内置时间计时器功能，可根据操作习惯随时更改预存数值，方便医生临床操作。 |
| 3.2.7 | 配有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，方便护士日常清洁维护，避免误操作启动，提供最大安全性能。 |
| 3.2.8 | 放置器械的硅胶垫，可134°高温高压灭菌。 |
| ★3.2.9 | 全数字化多功能电控脚踏：可控制手术灯开关，可控制椅位升降及椅背位置、控制手机转速、手机磨削的水气切换和切断；有三种以上样式可选，以符合不同医生的使用习惯 |
| ▲3.2.10 | 可升级加装原厂内置式的根管模块可直接用于根测，使用时，治疗台控制面板可实时显示测量结果，并具有图形化及声音双提示。 |
| 3.3 | 治疗机主箱体部分 |
| 3.3.1 | 高级陶瓷痰盂，独立旋转305゜，轻松拆移消毒无卫生死角； |
| 3.3.2 | 可由医师侧或助手侧控制面板，控制给水及冲洗、控制手术灯、控制牙椅运动； |
| 3.3.3 | 有漱口水供给装置； |
| ★3.3.4 | 含有原厂低电压水加热系统，为诊疗提供温暖用水； |
| 3.3.5 | 具有内置供水系统，一键电动切换，可对器械进行卫生用水供应，系统具有水路过滤功能； |
| ▲3.3.6 | 具备内置式的专业管路消毒系统，接口需内置于主机之上，无需外接托盘，有效杀灭艾滋、乙肝、芽孢、绿杆病菌、军团杆菌，有效实现防交叉感染，具有相关佐证文件 |
| 3.4 | 助手单元 |
| ▲3.4.1 | 具有助手支架带玻璃面板触摸式控制面板，具有≥5个挂架，配备1把原装进口三用枪，1根强吸管，1根弱吸管；带有可升级接口。 |
| ▲3.4.2 | 具有强弱吸双过滤器；具有双层高档强、弱吸管道，静音且不易残留污垢；具有吸唾停止功能，可以依靠座椅下方的脚控控制抽吸系统的暂时停止和恢复；配套有专用的吸唾管消毒系统，可进一步强化院内感控。 |
| 3.4.3 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |
| 3.5 | 手术灯 |
| 3.5.1 | 灯柱和治疗椅主体相连； |
| 3.5.2 | 灯柱可增加装配原装进口的显示器支架转臂，整洁美观，无线路外漏； |
| 3.5.3 | 灯把手可拆卸、可高温消毒； |
| 3.5.4 | 转动灵活，可进行X Y Z 三轴旋转； |
| ★3.5.5 | 具有感应式LED口腔灯，双灯头反射式（非直射式）设计，光照度可达50000LUX，色温5000K |
| 3.5.6 | 口腔灯手柄可拆卸，可进行高温灭菌，符合感控要求。 |
| 3.5.7 | 也可手控及脚控灯光开、关； |
| 3.6 | 医生椅 |
| 3.6.1 | 原厂原装进口，座部、背部符合人体工学，具有脚轮阻尼防滑的自锁安全功能； |
| 3.6.2 | 可调整椅背角度、座部倾斜度，椅背可六向调节（包括靠背水平调节）； |
| 3.6.3 | 椅背高度调整范围为50~60CM； |
| 3.6.4 | 不锈钢压缩汽缸高级静音升降。 |
| 3.7 | 配置清单 |
|  | 变频护眼功能LED手术灯，外接水源，功率踏板脚控，带光纤功能，两个高速手机，电马达配低速弯机，一个直机，口腔内窥镜 |

标段四：高端口腔综合治疗机

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：高端口腔综合治疗机 |
| 1 | 数量：1台 |
| 2 | 类型：全进口机型 |
| 二 | 技术参数 |
| ▲1 | 病人椅、水单元侧箱落地式分体设计；电马达驱动；侧方轨道式医生用器械盘，平行移动；智能型牙椅，操作程序可自由创建、设置。采用整体内置式地箱设计，牙椅水、气、电及下水管入口在病人椅脚部正下方，内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表、电机及关键集成电路板，节省诊室空间。牙椅地箱具备网络接口，内含数字模块，可进行远程故障诊断和程序升级。 |
| ▲2 | 侧方轨道式医生用器械盘，平行移动，器械台面可自旋转角度和器械盘支架旋转角度均大于60度，综合旋转角度大于120度。非OTP设计，治疗时确保患者上方无器械台或横臂，便于患者起身和无压迫感，患者下台时也不易会被手机连线拌倒。医生控制面板有不小于4英寸彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的创建、设置及储存；彩色液晶触摸控制屏中程序可不断升级和添加。 |
| 3 | 所有手机管线均为光纤管线。 |
| 4 | 具有不小于6组医生程序，可储存椅位、器械的转速、手术灯的开关等多种数据。 |
| 5 | 具有内置口内数字化传感器USB接口，可直接和口内数字化传感器连接。 |
| 6 | 光纤器械的亮度通过液晶触摸控制屏调节、储存。 |
| 7 | 通过液晶触摸控制屏设置器械转速、洁牙机功率等。 |
| 8 | 器械位水量可以通过快接头调节。 |
| 9 | 同品牌光纤多功能枪二支，含热水和喷雾功能，可拆卸消毒，有热水供应系统 |
| 10 | 器械位由红外传感器控制，非机械弹簧结构 |
| ▲11 | 助手操作台与病人椅底座相连，可进行水平移动，运动范围广，可围绕患者旋转＞110°可达治疗位1点钟方向，方便医生进行四手或两手操作，具有助手控制面板及同材质顶置器械盘，非单独加装，台面大小不小于29X21cm，可放置小型手术器械和药剂，满足助手操作需求；助手单元强弱吸管为非金属接头，可轻松调节吸力大小；具有4个器械挂架，配有光纤多用枪。 |
| 12 | 含强吸、弱吸系统各一套 |
| 13 | 可旋转全自动水杯给水装置，与痰盂冲水有联动功能。 |
| 14 | 具有水加热系统。 |
| 15 | 透明钢化玻璃材质、旋转式痰盂，可拆卸消毒，具有自动安全保护装置；可拔插式漱口盆；落地式水单元跟患者椅底座连接，不随患者椅的升降而升降。 |
| ★16 | 采用感应式多彩LED手术照明系统，灯光无散射，不产热，亮度7级可调，最大亮度大于等于40000lux，可感应切换黄、白双色光源，普通模式下，色温可在4600到6200K区间调节，专业树脂填充模式下则小于等于3250K，可最大化满足临床各种治疗需求，手术灯把手可一键拆卸134度高温消毒。LED手术灯可随椅位自动开闭。 |
| 17 | 控制方式多样，自动程序控制、手控或感应式控制；可无极调节亮度；同时随椅位移动自动开闭。 |
| 18 | 手术灯把手可拆卸134°高温高压消毒，具有高温高压消毒标识。 |
| 19 | 原厂同品牌医生和护士座椅，滑轮配备专门的垂直向压力锁，操作者坐上去，座椅会自行解锁，否则有阻尼，推动座椅，其滑轮也不会滚动，可有效保护使用者和器械安全。护士椅具有专用的脚环，靠背可360度旋转。 |
| 20 | 具备手机机头、快接头、治疗台内部三道独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生 |
| 21 | 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗 |
| ▲22 | 内置全自动管路消毒系统，消毒接口内置于水箱立面，无需外接圆盘，避免圆盘和痰盂之间的交叉感染；手机管路可水平插入消毒口，避免管路接口附件弯折带来损耗。 |
| 23 | 配有多关节头枕，可快速配合不同患者进行上颌/下颌治疗，并可调节儿童患者高度或者轮椅患者的角度。 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | LED黄白光变频切换手术灯1个 |
| 2 | 全自动管路消毒功能1套 |
| 3 | 外接水源1套 |
| 4 | 无线网络接口1个 |
| 5 | 光纤功能1套 |
| 6 | 高速光纤手机2把 |
| 7 | 电马达1个 |
| 8 | 低速直机1把 |
| 9 | 低速弯机1把 |
| 10 | 原厂洁牙机1把 |
| 11 | 光固化灯1个 |
| 12 | 腰部支撑功能1套 |
| 13 | 自动抽吸功能1套 |
| 14 | 内窥镜1套 |
| 15 | 侧方滑轨式医生操作台1个 |
| 四 | 服务承诺：出故障后，2小时内响应，48小时内到现场，保证一年内工作天数不低于330天。 |

四、商务要求

1、工期：按采购人要求完成并验收合格。

- 2、质保期

设备验收合格后免费保修≥1年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的，按原规定执行），保证开机率大于95%（365天计）。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。质保期外的服务，不得收取任何上门费。

3、设备培训

在设备安装完成后，厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。

在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训。

4、提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）中、英文说明书。

5、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

6、付款方法：

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款，项目整体验收合格并收到中标人正规发票后7个工作日内付至总价的90%，余款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题并收到中标人正规发票后7个工作日内付清（如中标人是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付），货款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午09:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标人的确定情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标人确定以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

不同投标人所投的产品为同一品牌的应当按一个投标人认定。评审时取其中综合评分最高的一家为有效投标人；当综合评分相同时，取其中商务技术分最高的一家为有效投标人，都相同时，由评审委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，评标小组将对每份投标文件进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，资格响应文件或商务技术响应文件初步评标不予通过，不列入报价响应文件的详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江省政府采购网、义乌市公共资源交易平台。

13.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应在中国裁判文书网上查询中标（成交）单位及其拟派项目负责人自2019年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

13.3由采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后 ，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购投标人质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格或商务技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

- 资格响应文件或商务技术响应文件中包含投标报价的

- 招标文件关于投标文件组成内容中商务技术响应文件要求的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

- 投标文件未按招标文件要求加盖单位公章或电子签章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章或电子签章的；

- 投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

- 投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的，招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

- 投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的

- 投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

- 其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

- 经评标小组认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

- 对于评标小组提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标小组可以对其作出无效标处理。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

3、投标文件在报价响应文件评审中出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容中报价响应文件要求的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5经评标小组审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的说明材料；投标人不能佐证其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、确定中标人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的投标人不再进行报价响应的评审。

二、评标办法

1、商务技术响应文件评标

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章或电子签章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供服务内容、质量是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查服务计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7、具体评审办法

商务技术分满分为60分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

标段一

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数与功能配置 | 根据投标的设备基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，完全能满足得40分。性能指标有优于招标文件规定的，每条加1分，最多加2分，其中标有“▲”的性能指标负偏离的每有一项扣2分，其他性能指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 0-40分 |
| 2 | 运行成本 | 运行成本（包括年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标人提供的年运行费用、消耗品或易耗品价格等进行评议 | 0-3分 |
| 3 | 设备培训方案 | 对提供的针对此项目投标产品的培训方案，包括培训整体计划、人员、培训方式、培训课程等的合理性，详细程度进行打分。 | 0-2分 |
| 4 | 售后服务 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、定期巡检、故障响应等等）等方面由评委进行打分。 | 0-3分 |
|  |  | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费等，评委对维修成本进行评价 | 0-3分 |
| 5 | 技术人员 | 项目负责人及实施人员专业人员的综合素质、技术能力、专业分布、以往经验等情况进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 对售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等进行打分。 | 0-2分 |
| 6 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日起至投标截止时间止类似项目业绩（提供合同复印件并加盖投标单位电子签章，否则不得分），每个业绩得1分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 7 | 质保期 | 免费质保期满足采购文件质保期要求，每延长一年免费质保期加1分，最高2分。（承诺中标后签订合同提供原厂质保期承诺并加盖电子签章，不提供不得分） | 0-2分 |

标段二、标段三：

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数与功能配置 | 根据投标的设备基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，完全能满足得36分。性能指标有优于招标文件规定的，每条加1分，最多加2分，其中标有“▲”的性能指标负偏离的每有一项扣1.5分，其他性能指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 0-38分 |
| 2 | 运行成本 | 运行成本（包括年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标人提供的年运行费用、消耗品或易耗品价格等进行评议 | 0-3分 |
| 3 | 设备培训方案 | 对提供的针对此项目投标产品的培训方案，包括培训整体计划、人员、培训方式、培训课程等的合理性，详细程度进行打分。 | 0-2分 |
| 4 | 项目实施 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括配送安装计划、进度计划、现场安全措施方案等）的可行性、合理性及科学性进行打分 | 0-3分 |
| 5 | 售后服务 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、定期巡检、故障响应等等）等方面由评委进行打分。 | 0-3分 |
|  |  | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费等，评委对维修成本进行评价 | 0-3分 |
| 6 | 技术人员 | 项目负责人及实施人员专业人员的综合素质、技术能力、专业分布、以往经验等情况进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 对售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等进行打分。 | 0-2分 |
| 7 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日起至投标截止时间止类似项目业绩（提供合同复印件并加盖投标单位电子签章，否则不得分），每个业绩得1分，最多得2分。 | 0-2分 |
| 8 | 质保期 | 免费质保期满足采购文件质保期要求，每延长一年免费质保期加1分，最高2分。（承诺中标后签订合同提供原厂质保期承诺并加盖电子签章，不提供不得分） | 0-2分 |

标段四

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数与功能配置 | 根据投标的设备基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，完全能满足得40分。其中标有“▲”的性能指标负偏离的每有一项扣2分，其他性能指标负偏离的每有一项扣1.5分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 0-40分 |
| 2 | 运行成本 | 运行成本（包括年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标人提供的年运行费用、消耗品或易耗品价格等进行评议 | 0-3分 |
| 3 | 设备培训方案 | 对提供的针对此项目投标产品的培训方案，包括培训整体计划、人员、培训方式、培训课程等的合理性，详细程度进行打分。 | 0-3分 |
| 4 | 售后服务 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、定期巡检、故障响应等等）等方面由评委进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费等，评委对维修成本进行评价 | 0-3分 |
| 5 | 技术人员 | 项目负责人及实施人员专业人员的综合素质、技术能力、专业分布、以往经验等情况进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 对售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等进行打分。 | 0-2分 |
| 6 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日起至投标截止时间止类似项目业绩（提供合同复印件并加盖投标单位电子签章，否则不得分），每个业绩得1分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 7 | 质保期 | 免费质保期满足采购文件质保期要求，每延长一年免费质保期加1分，最高2分。（承诺中标后签订合同提供原厂质保期承诺并加盖电子签章，不提供不得分） | 0-2分 |

2、报价响应文件评审

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：

①资格响应、商务技术响应无效单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

④分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2报价响应文件详细评审（40分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为40分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/评标价）×40%×100，保留小数2位

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

2.3扶持政策说明：

2.3.1在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.3.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术分+报价分

4、确定中标人，完成评标报告

（1）确定中标人

评标小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标小组根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在此情况下，采购人可重新组织招投标。

（2）完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标人确定情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲乙双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。本合同（□是 □否）为可融资合同。

二、合同金额

合同总价包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、利润、税金、售后服务费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方将解除合同，没收尾款并追究乙方的违约责任。

▲七、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、工期：

九、货款支付

▲1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之___向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值___%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方原因不能按期指导安装验收完毕的，乙方向甲方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式     份，甲乙双方各执     份，义乌市财政局一份，浙江开平企业管理咨询有限公司执一份，均具同等效力。

| 甲 方：义乌市口腔医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 签约时间： | 签约地点：浙江义乌 |

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1、法定代表人申明书（格式）

2、法定代表人授权书（格式）

3、联合投标协议书（若需要）;

4、联合投标授权委托书（若需要）;

5、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

二、商务技术响应文件部分格式：

1、货物配置明细表（格式）

2、规范偏离表（格式）

3、售后服务方案（格式）

4、义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价响应文件部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表格式

3、中小企业声明函

4、监狱企业声明函

5、残疾人福利性单位声明函

附件1                  封面格式

项目

投标文件

（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

标段号：

采购项目编号：

投标人（电子签章）：

年     月     日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（电子签章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人电子签章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应     组织实施的编号为     号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权   为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

货物配置明细表

标段号：

投标人名称（电子签章）：                            采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

规范偏离表

标段号：

投标人名称（电子签章）：                           采购编号：

| 序号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 对照详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |

日      期：

注：1、如没有填“无”。

2、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

售后服务方案

投标人名称(电子签章)：

日期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守政府采购监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，并对该项目的损失进行赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：                  年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（采购项目名称、采购编号）    标段号的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、资格响应文件

2、商务技术响应文件；

3、报价响应文件；

4、其他：

5、据此函，本公司宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）       ， 即 ________________________（大写）。

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，否则将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （电子签章）

投标日期： _______年____月____日

开标一览表

标段号：

投标人名称（电子签章）：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |  |  |
| 企业成本价 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、投标人须自行填报企业成本价，未填报成本价者，作无效投标文件处理。

4、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）

年     月      日

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月  日