金华市公共资源交易中心东阳分中心

关于东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购

项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2022-A057

项目名称：东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购项目

采购单位：东阳市中医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2022年7月11日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购项目（经东阳市财政局临[2022]1523号、临[2022]1564号、临[2022]2977号、临[2022]5707-001号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2022年8月2日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2022-A057

2、采购组织类型：政府集中采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：标1:150万元；标2:150万元；标3:100万元；标4:100万元；标5:100万元；标6:150万元

5、最高限价：标1:150万元；标2:150万元；标3:100万元；标4:100万元；标5:100万元；标6:150万元

## 6、合同履行期限：合同签订后30天内到货。

7、联合体投标：本项目接受联合体投标

8、采购需求：

| 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科显微镜 | 详见第二章“招标需求” | 1套 | 150 | 东阳市中医院 |
| 2 | 超乳玻切一体机 |  | 1套 | 150 |  |
| 3 | 康复设备1 |  | 1批 | 100 |  |
| 4 | 康复设备2 |  | 1批 | 100 |  |
| 5 | 康复设备3 |  | 1批 | 100 |  |
| 6 | B超机 |  | 1套 | 150 |  |

- 申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本标项3、4专门面向中小企业：

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

B、本标项1、2、5、6不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受10%价格评审优惠。

C、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（3）▲投标人的特定条件：

A、投标人需具有独立法人资格，具有工商注册经营许可。

B、需提供医疗器械经营许可证；

C、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

D、本项目标1、标2、标6允许进口产品参与投标。

E、本项目标1、标2、标6如为进口设备授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书。

F、本项目接受联合体投标。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?）

B、网上获取截止日期：2022年7月17日17：00时止；若截止时间后仍欲获取请按以下（2）执行。

（2）在网上获取截止时间之后至2022年8月2日09：00止，仍允许供应商继续获取采购文件，但在“质疑期限届满之日”后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市公共资源交易中心东阳分中心可不予受理、答复。

（3）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2022年8月2日09：00时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2022年8月2日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

- 企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( http:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东阳市中医院             联系人：厉志高            联系电话：13777528608

联系地址：东阳市艺海路25号     质疑联系人：厉志高        联系电话：13777528608

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心   联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：马沈良           联系电话：0579-89302876

质疑联系人：何旺东           联系电话：0579-86691729

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办                      联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

东阳市公共资源交易管理委员会办公室      联系电话：0579-86691835

联系地址： 东阳市行政服务中心（艺海北路388号）C幢10楼督查科

5.系统技术支持：政采云有限公司      联系人：客服   联系电话：4008817190

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2022年7月11日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992。

- 招标需求

- 采购内容及数量

| 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科显微镜 | 详见第二章“招标需求” | 1台 | 150 | 东阳市中医院 |
| 2 | 超乳玻切一体机 |  | 1台 | 150 |  |
| 3 | 康复设备1 |  | 1批 | 100 |  |
| 4 | 康复设备2 |  | 1批 | 100 |  |
| 5 | 康复设备3 |  | 1批 | 100 |  |
| 6 | B超机 |  | 1套 | 150 |  |

- 标注“▲”参数为强制性指标，不允许负偏离，如有负偏离，则作无效标处理。

- 非关键参数累计的负偏离项目达到5项及以上，严重影响使用功能的，经专家组认定，有可能作无效标处理。

- 本项目标1、标2允许进口产品参与投标。

标1： 眼科显微镜技术参数及指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求：眼科手术显微镜，产地与注册证标识一致 |
| 1 | 适用范围：眼科前,后节显微手术 |
| 二、 | 技术要求（参数和功能） |
| 2.1 | 显微镜主镜 |
| 2.1.1 | 光学系统：主镜体及物镜为APO复消色差光学系统，具有极好的景深和立体感 |
| 2.1.2 | 变倍系统：电动无级变倍系统,放大倍率1:6 |
| 2.1.3 | 复位功能：调焦、XY平移自动回复至初始位置功能 |
| 2.1.4 | 调焦范围:数字式步进马达电动调焦，范围：+/-20毫米 |
| ▲2.1.5 | 主刀镜为含电动内置倒像系统 |
| ▲2.1.6 | 目镜屈光补偿范围：+5D到-7D |
| 2.1.7 | 物镜：F=200 mm |
| 2.1.8 | 总的放大倍率：≥5x – 25x (12.5倍目镜,200mm物镜) |
| 2.1.9 | 视场直径: ≥10mm - 50mm |
| 2.1.10 | XY平面移动范围: ≥38mm X 38 mm |
| ▲2.2 | 助手镜：内置0°助手镜 ,可独立5档变倍，独立变焦，适应助手不同的工作要求。 |
| 2.4 | 照明系统 |
| 2.4.1 | 具备立体同轴照明系统。照明光与观察视轴完全同轴设计。 |
| 2.4.2 | 光源：眼科专用卤素灯光源，12V100W |
| ★2.4.3 | 冷光源设计：灯箱远离手术区域，光纤引导。备用灯泡自动切换。 |
| 2.5 | 无线脚控：具备无线脚控 |
| ★2.6 | 支架:电磁锁支架,原厂生产落地式支架,可控制显微镜调节。最大承重20kg（标准配置之外的额外承重） |
| 2.7 | 配备原厂电动非接触广角系统一套 |
| 三 | 其他 |
| 3.1 | 整机保修壹年 |

标2： 超乳玻切一体机技术参数及指标

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：适用于常规白内障超声乳化功能 20G、23G、25G玻切手术功能 超乳玻切联合手术功能 |
| 二 | 技术要求（参数和功能） |
| 2.1 | 主机 |
| 2.1.1 | 内部模块化设计的主机 可快速升级、更换或维修 |
| 2.1.2 | 软件在WindowsXP操作系统上设计，可以自由升级 |
| 2.1.3 | 系统带有以太网接口，通过互联网接入可以实现软件的升级和远程的技术支持和设备维护 |
| 2.2 | 功能 |
| 2.2.1 | 常规白内障超声乳化功能 |
| 2.2.2 | 双手冷超乳功能 |
| ▲2.2.3 | 1.8mm的同轴微切口超乳手术 |
| 2.2.4 | 20G、23G、25G玻切手术功能 |
| 2.2.5 | 超乳玻切联合手术功能 |
| 2.2.6 | 超声粉碎功能 |
| 2.3 | 液流控制系统 |
| 2.3.1 | 高级真空系统（文丘里系统） |
| 2.3.2 | 负压范围0-600mmHg，连续可调 |
| 2.3.3 | 负压上升速度五档可调 |
| 2.3.4 | 有液位检测功能的300ml集液盒 |
| 2.4 | 超声输出 |
| 2.4.1 | 可以实现连续，脉冲，固定爆破，单爆破和多重爆破五种超声模式输出 |
| 2.4.2 | 能量0-100%，脉冲次数1-200次/秒，爆破持续时间2-600毫秒之间可调节，并且可选择波形超声的开启和关闭 |
| ▲2.4.3 | 可以进行双线性超声 |
| 2.5 | 超乳/超粉手柄：智能钛合金手柄,内置六晶片，频率28.5kHz，锁定式灌注管接口消除术中管线意外断开的风险 |
| 2.6 | 高速气动玻切：玻切速率0—5000次/分之间可调，有单线性、双线性和共线性三种模式可选 |
| ▲2.7 | 照明功能：易于更换的双独立光源，可选1个氙灯+1个汞灯或者双独立氙灯 光谱切换技术，提供多种不同的照明光谱选择，差异化的照明 创新的广角光导纤维，光纤鞘的设计防止眩光,20G、23G、25G广角光导纤维，采用相同直径的光纤内芯，可提供相同的照明亮度 |
| 2.8 | 气液交换功能：0～150mmhg可调，可数字显示预设值和实际值 |
| 2.9 | 硅油注吸功能:注入模式压力：70psi 吸除模式负压：0～600mmhg |
| 2.10 | 灌注功能：提供重力灌注，气压灌注或者空气加压灌注根据不同的状况进行选择 |
| 2.11 | 电凝：双极电凝，功率7.5W，有固定电凝和线性电凝可选 |
| 2.12 | 回流：可作单次回流或连续回流 |
| ▲2.13 | 脚踏控制器：无线多功能脚踏控制器 防水并可编程，双线性控制超声能量和抽吸负压，双向线性控制玻切速率和真空负压，摇摆控制器可被设定为调整真空压，玻切速率，可通过脚踏直接更改操作模式，在各手术步骤之间切换 |
| 2.14 | 用户界面：19英寸、1280x1024像素的高清彩色液晶触摸显示屏，多种用户界面语言和声音可选(包括中文语言和声音) |
| 2.15 | 输液架升降杆：最大行程140cm 拥有独立的输液架升降按钮，便于操作 |
| 2.16 | 易于操作和设置：拥有背光的接口，操作有动画图形演示向导进行提示 |
| 2.17 | 配置清单 |
| 2.18 | 超乳玻切一体机主机 1台 |
| 2.19 | 超乳手柄 2个 |
| 2.20 | 注吸手柄2个 |
| 2.21 | 注吸头弯头2个 |
| 2.22 | 标准超乳套包 4个 |

标3：康复设备1技术参数及指标

一、设备名称：上肢功率车；设备数量：2套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 四肢功能训练，包括被动训练，主动训练，主被动智能切换训练。 |
| 2 | 手脚两用，多姿势多场景使用。 |
| 3 | 电机驱动，运动速度0-60rpm，控制精度为1rpm，连续可调。 |
| 4 | 设备外形尺寸≥510mm * 430mm * 370mm |
| 5 | 控制方式：结合电机控制和遥控控制，训练模式、训练时间、阻力大小、运动速度均可调节。 |
| 6 | 安全检测：提供痉挛灵敏度检测，发生痉挛能停止运动。 |
| 7 | 报告功能，app能够记录和查看每一次训练的表现 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 主机：1套 |
| 2 | 电源适配器：1本 |
| 3 | 绑带：1根 |
| 4 | 红外遥控器：1个 |

二、设备名称：下肢功率车(坐式)；设备数量：4套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 主要功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |
| 2 | 1,外形尺寸：137×57×98cm |
| 3 | 2,最大承重：135 kg |
| 4 | 3, 净重：32 kg |
| 5 | 4,阻力系统：8段磁控阻力调节 |
| 6 | 5,输入电压：DC6V |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 下肢功率车(坐式)：1套 |
| 2 | 说明书：1本 |
| 3 | 电源线：1根 |
| 4 | 合格证：1个 |
| 5 | 保修卡：1个 |

三、设备名称：小数字OT训练系统；设备数量：2套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| ▲1 | 通过电磁传感器、LED阵列、动态控制算法以及AI人工智能技术提供智能化的手眼协调训练和智力游戏应用； |
| 2 | 实现多种训练功能如提高上肢运动控制能力、手指精细运动能力、手眼协调能力以及认知能力等； |
| ▲3 | 提供多种配件形式（包括木插棍、积木模块、鼠标以及围棋棋子等），实现力性抓握、对掌运动、精确抓握的训练需求； |
| 4 | 满足手功能训练中的多种训练形式，如球型掌握、球形指尖握、柱状抓握、二指尖捏、多指尖捏和侧捏; |
| 5 | 提供多种游戏形式（包括：弹球、精确图案、五子棋以及围棋等），其中的训练参数均可调节，从而达到训练难度的改变； |
| 6 | 支持人-机（AI）和人-人互动的训练交互模式； |
| 7 | 通过Wi-Fi可实现联网功能 |
| 8 | 提供声、光、多感官刺激，实现更丰富的训练体验； |
| 9 | 训练点位数量为19*19 = 361 |
| 10 | 训练台面范围≥40mm*40mm； |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 训练平台：1台 |
| 2 | 手柄：2个 |
| 3 | 木插棍：2个 |
| 4 | 棋子：黑白各80颗 |
| 5 | 积木（正方）：2个 |
| 6 | 积木（长方）：2个 |
| 7 | 磁片：1套 |
| 8 | 充电宝：1个 |

四、设备名称：下肢CPM；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz； |
| 2 | 额定输入功率：90VA。 |
| 3 | 绑带尺寸; |
| 4 | 大腿处绑带尺寸（长×宽）：720mm×90mm，允差±10%; |
| 5 | 小腿处绑带尺寸（长×宽）：570mm×90mm，允差±10%; |
| 6 | 脚踝处绑带尺寸（长×宽）：140mm×30mm，允差±10% |
| 7 | 伸展角度最大调节范围为0～120°，级差3°;屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中 123～125°级差2°。活动角度范围不大于50°时，允差±5°;活动角度范围大于50°时，允差±10%。 |
| 8 | 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s，允差±20%。 |
| 9 | 训练时间0～240min可调，级差10min，时间结束会有提示音，允差±10%。 |
| 10 | 训练支架调节范围：大腿支架长度可调范围0～260mm.小腿支架长度可调范围0～260mm，滑动连杆可调范围0～340mm、允差±10%。 |
| 11 | 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° |
| 12 | 训练仪设有线控开关，安全可靠。 |
| 13 | 运动角度、速度、时间均数码控制。 |
| 14 | LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰。 |
| 15 | 设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。 |
| 16 | 产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 |
| 17 | 生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 |
| 18 | 生产厂家具备高新技术企业证书。 |
| 19 | 为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 |
| 20 | 产品已获得医疗器械注册证。 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 下肢CPM：1套 |
| 2 | 说明书：1本 |
| 3 | 电源线：1根 |
| 4 | 合格证：1个 |
| 5 | 保修卡：1个 |

五、设备名称：吞咽障碍治疗仪（便携）；设备数量：2套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 治疗模式：连续脉冲治疗模式 |
| 2 | GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 |
| 3 | 独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 |
| 4 | 低电池报警提示功能 |
| 5 | 具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） |
| 6 | 充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 |
| 7 | 软件控制程序具有数据存储功能 |
| 8 | 主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 |
| 9 | 最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 |
| 10 | 反馈阈值：10μV～1000μV |
| 11 | 分辨率(测量灵敏度)： 1μV |
| 12 | 通频带20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段) |
| 13 | 电源 |
| 14 | 电源充电器输入交流100V～240V，50Hz/60Hz，0.3A;输出5V，1.2A;内部电池:电压直流 |
| 15 | 容量600mAh |
| 16 | 安全等级：内部供电BF类型 |
| 17 | 工频陷波器 |
| 18 | 刺激仪应有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5uV(峰-谷值)。 |
| 19 | ETS（触发电刺激）模式性能： |
| 20 | 频率(FQ)：2Hz～100Hz可调，2Hz～5Hz级差1Hz；5Hz～100Hz级差5Hz，允差±0.5Hz或±10%取大值； |
| 21 | 输出波形：双向方波； |
| 22 | 阈值（HTR）：10μV～1000μV可调，级差10μV，允差±2μV或±10%取较大值； |
| 23 | 触发后延时输出时间（WT）：0.1s～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值； |
| 24 | 启动后输出持续时间（TD）：0.0～4.0s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取较大值； |
| 25 | 脉冲宽度：200μs，允差±10%； |
| 26 | g) 输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA,级差0.5mA；21mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。 |
| 27 | NMES模式性能 |
| 28 | 输出波形：双向平衡波； |
| 29 | 机内共有4个固定处方，1个自定义处方，自定义可设定参数如下： |
| 30 | 频率（FQ)2Hz～100Hz，级差1Hz,允差±0.5Hz或±10%取较大值; |
| 31 | 单个脉冲持续时间(PD)50μs～450μs可调，级差1μs，允差±10%; |
| 32 | 脉冲串持续时间（WT）1s～100s，级差1s,允差±10%; |
| 33 | 脉冲串间隔时间（RT）1s～100s，级差1s,允差±10%； |
| 34 | 上升时间（RU）与下降时间（RD）之和不大于脉冲串持续时间，允差±10%； |
| 35 | 治疗时间（Time）：1min～120min可调，步进为1min，允差为±30s。 |
| 36 | 输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA,级差0.5mA；21～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取较大值。 |
| 37 | GAME模式 |
| 38 | 守护森林：当力度达到阈值，触发绳子滑动，打中箱子，使物品落下砸中鬼怪； |
| 39 | 环球旅行：当力度达到阈值，触发热气球飘向空中，否则下落飘在海面上； |
| 40 | 舞动旋律：当力度达到阈值，触发旋律线跳跃； |
| 41 | 笑对生活：当力度达到阈值，人脸图案转为笑脸，否则转为悲伤图案； |
| 42 | 智能拼图：当力度达到阈值，屏幕出现一个小图案，多次触发后，小图案拼成一个完整图案，游戏完成。在游戏过程中，如果停止训练，原来拼出的小图案会逐渐消失。 |
| 43 | 保卫家乡：当力度达到阈值，触发射击，击中僵尸，反之被僵尸击败。 |
| 44 | 产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 |
| 45 | 生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 |
| 46 | 生产厂家具备高新技术企业证书 |
| 47 | 为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证 |
| 48 | 产品已获得医疗器械注册证。 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 吞咽障碍治疗仪（便携）：1套 |
| 2 | 电源线：1根 |
| 3 | 合格证：1个 |
| 4 | 保修卡：1个 |

六、设备名称：生物反馈治疗仪(神经康复)；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 硬件 |
| ▲2 | 独立4通道设备。 |
| ▲3 | AD采样率：≥8192 Hz |
| 4 | AD采样位数：16 |
| 5 | 刺激强度：0-100mA |
| 6 | 刺激频率：0.5-999Hz |
| 7 | 脉冲宽度：10μs～1000μs |
| 8 | 上升下降时间：0-10s |
| 9 | 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) |
| 10 | 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） |
| 11 | 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) |
| 12 | 内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s） |
| 13 | 刺激波形：双相平衡波 |
| 14 | 彩色液晶触摸屏 |
| 15 | 物理调节：外置电流调节旋钮 |
| 16 | 软件 |
| ▲17 | 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案； |
| ▲18 | 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存； |
| 19 | 具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； |
| 20 | 具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能； |
| ▲21 | 具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心； |
| 22 | 神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。 |
| 23 | 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 |
| ▲24 | 可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。 |
| 25 | 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。 |
| ▲26 | 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练； |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 生物刺激反馈仪主机（含支架）1台 |
| 2 | 电极线：4根 |
| 3 | 理疗电极片：40片 |
| 4 | 一次性使用心电电极片：50片 |
| 5 | U盘：1个 |
| 6 | 推车（含适配器）：1台 |
| 7 | 多媒体生物刺激反馈嵌入式软件：1套 |
| 8 | 生物刺激反馈仪说明书（含保修卡）：1本 |
| 9 | 合格证：1张 |

七、设备名称：数字OT评估与训练系统；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 适用于认知功能障碍患者或上肢运动障碍患者进行功能评估与训练； |
| 2 | 设备的高度和显示屏角度采用电动模式设置； |
| 3 | 提供认知功能训练、手眼协调训练、益智训练以及评定量表评估四大功能模块； |
| ▲4 | 提供52种国际通用评估量表：涵盖认知功能、神经康复功能、作业ADL，肌张力评估、Berg平衡评估等多种专业评估量表； |
| 5 | 提供32种作业训练游戏：提供融合视觉、听觉、触觉等多感官的32种作业训练游戏 |
| 6 | 训练报告有区域热度分析等详细记录功能； |
| 7 | 可深入统计到量表的具体评估项目得分情况，实现数据分析全透明化； |
| 8 | 提供众多数量不少于1000种图库； |
| 9 | 具有独立的数据库，支持大量数据记录，量化分析，无纸化管理； |
| 10 | 训练结束后自动生成图文并茂的训练报告，可根据报告比对分析，并支持打印评估报告及训练报告； |
| 11 | 可自动推荐方案，也可自由设置训练方案，显著降低治疗师的工作量； |
| 12 | 支持站姿、坐姿下进行训练，还可进行人机、双人互动训练形式，在不同场景中激发患者康复热情。 |
| 13 | 提供权限锁功能：患者训练时可操作训练区域限定，避免患者误删数据信息； |
| 14 | 显示器：50寸电容触摸LED防爆玻璃显示屏； |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 电动升降翻转移动支架 ：1台 |
| 2 | 50寸电容触摸显示一体机：1套 |
| 3 | 加密狗：1套 |

八、设备名称：足底压力分布评估与训练系统；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 设备适用于脑卒中、脑外伤和儿童脑瘫病人运动与平衡功能障碍的评估和康复训练； |
| ▲2 | 具有压力阵列传感器+高精度力板； |
| ▲3 | 压力传感器数量为2400个； |
| 4 | 压力传感器量程为6kg/cm²； |
| 5 | 压力传感器点阵密度为1点/cm²； |
| 6 | 高精度力板包含高精度力学传感器4个，可以动态实时效准； |
| ▲7 | 压力阵列传感器和4个力学传感器信息可以实时采集、存储、压力图谱显示； |
| 8 | 可采集足压相关数据如足弓指数、平均压强、区域面积、前脚掌脚压、后跟脚压等，辅助分析使用者足弓判断、后跟痛、前掌痛等问题，为足部功能评估提供数据支持； |
| ▲9 | 可针对姿态功能进行评估，获取左右脚压力比例等数据，辅助分析姿态相关功能障碍； |
| 10 | 可针对用户平衡功能障碍进行评估，评估参数包括本体感觉、前庭系统、视觉系统、左右侧压力大小和对称度、压力中心分布及轨迹图、几何中心轨迹、接触面积大小、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等； |
| 11 | 支持多种站立状态下评估，包含双足睁眼、双足闭眼、单足睁眼和单足闭眼状态； |
| 12 | 支持多种场景：可在裸足场景、辅具场景、穿鞋场景对用户进行评估与训练； |
| 13 | 针对用户功能情况设置适宜的训练方案； |
| 14 | 可记录治疗师账号及其账号下用户的个人评估和训练等数据，提供查询，新增，删除，修改等功能； |
| 15 | 可记录用户每次训练与评估各项数据，自动生成分析报告，随时查看并可导出或打印所有的分析报告，为后续康复方案制定提供依据； |
| 二 | 配置要求 |
| 1. | 足底压力分布测试板（400*600mm 1个/cm²）1台 |
| 2. | 底座及扶手：1套 |
| 3. | 计算机：1套 |
| 4. | 键盘：1套 |
| 5. | 台车：1套 |

九、设备名称：床边上下肢主被动训练仪；设备数量：4套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 具有主动训练、被动训练、主被动训练模式 |
| 2 | 设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式 |
| 3 | 训练过程实时显示多种参数 |
| 4 | 具有下肢左右对称训练功能 |
| 5 | 智能探测痉挛并自动缓解痉挛，灵敏度可调 |
| ▲6 | 训练过程中，训练方向可定时自动改变，调节范围1-30min |
| 7 | 配备触屏工作台，内置多款游戏 |
| 8 | 定位高度、显示屏角度、产品伸缩臂等多部件可调 |
| 9 | 训练过程中，提供语音提示引导播报 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 产品主机：1台 |
| 2 | 电源线：1根 |

十、设备名称：上下肢主被动训练器；设备数量：4套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 具有主动训练、被动训练、主被动训练模式 |
| ▲2 | 支持水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练三种训练形式，从而实现多角度、多维度的上肢功能训练目的； |
| 3 | 设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式 |
| 4 | 训练过程中患者肌张力实时显示 |
| 5 | 训练过程实时显示多种参数 |
| 6 | 具有上肢或下肢左右对称训练功能 |
| 7 | 智能探测痉挛并自动缓解痉挛，痉挛识别灵敏度可调 |
| 8 | 被动模式与主被动模式中，被动运动速度5-60rpm可调 |
| ▲9 | 训练过程中，训练方向可定时自动改变，改变时间可调节范围1-30min |
| 10 | 配备触屏工作台，内置≥4种游戏 |
| 11 | 训练过程中，提供语音提示引导播报 |
| 12 | 具有急停按键控制 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 产品主机：1台 |
| 2 | 电源线：1根 |

十一、设备名称：腕关节康复训练系统；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| ▲1 | 通过力反馈进行腕关节功能训练，支持被动、主动模式、辅助模式 |
| 2 | 结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择 |
| 3 | 运动范围：腕屈伸最大训练角度≥70°；腕尺桡偏最大训练角度≥20°；前臂旋前旋后最大训练角度≥80° |
| 4 | 可以模拟不同阻尼，不同质量的力学效果 |
| 5 | 多种训练配件：≥3种 |
| 6 | 训练过程显示且可实时调节多种参数，包括活动范围、速度 |
| ▲7 | 提供≥5种情景互动游戏训练，视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感 |
| 8 | 被动运动速度5°/s-60°/s |
| 9 | 可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表 |
| 10 | 软件预留多种接口，例如EMG信号，EEG信号接口，扩展设备功能 |
| 11 | 具备多重安全保护：紧急停止，限位保护，力量保护 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 腕关节训练器主机：1台 |
| 2 | 一体机：1台 |
| 3 | 显示器架子：1个 |
| 4 | 腕关节配件：1套 |
| 5 | 手套组：1套 |
| 6 | 桌子：1套 |
| 7 | 臂托组件：1套 |
| 8 | 绑带：1套 |
| 9 | 键盘鼠标：1套 |

十二、设备名称：踝关节康复机器人；设备数量：1套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| ▲1 | 功能模式≥4种，包含但不限于被动训练、评估功能、情景互动、报告生成和查询 |
| 2 | 结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练时间、运动范围、运动速度调节 |
| 3 | 恒定运动速度5-20°/s 连续可调 |
| 4 | 运动范围：背屈0~30°，跖屈0~50°，连续可调 |
| 5 | 训练过程显示且可实时调节多种参数，包括活动范围、速度 |
| ▲6 | 具备快速启动功能，可直接推荐患者上一次训练处方，快速进入训练 |
| 7 | 可记录用户每次训练的得分和各项指标，自动生成训练评估报表，提供查询，新增，删除，修改等功能 |
| 8 | 软件预留多种接口，例如EMG信号，EEG信号接口，扩展设备功能 |
| 9 | 具有抗电磁干扰能力强的CAN-bus信号传输方式 |
| 10 | 多重安全保护≥4种，包括但不限于急停开关，电子围栏，力量保护、漏电保护等 |
| 二 | 配置要求 |
| 1 | 踝关节训练器主机：1台 |
| 2 | 一体机：1台 |
| 3 | 键盘鼠标：1个 |
| 4 | 移动台车：1套 |
| 5 | 足软包垫：1套 |
| 6 | 小腿托配件组：1套 |

标4： 康复设备2技术参数及指标

| 产品名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 语言障碍诊疗仪 | 1 | 一、评估模块： ▲1、含有心理评估部分，须涵盖自我意识、控制知觉多维度、气质、智力、孤独、生活质量、人格、应激、家庭功能及家庭关系、抑郁、焦虑、精神障碍、心理控制源等评估量表。 ▲2、提供西方失语症成套测验(WAB评定) ▲3、语言评估与训练部分必须明确含有以下模块：自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等。 4、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历 5、系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。 6、丰富的图片库、可分类检索任意组合。 7、系统必须含有语音识别和书写识别功能。 8、系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能。 9、为了避免医生评分对病人造成干扰，双屏功能时,医生内容与患者内容必须分开显示， 10、客观题目，系统可全自动评分。 ▲11、系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语 Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语 ▲12、强大的统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析。 13、分析结论中含有非常详细的曲线分析图。 14、系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块。 15、系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改。 二、训练模块： ▲1、进入软件之前，含有独立的临床论述部分。该部分详细介绍所针对病症的临床定义、发展史、及该软件在临床中如何发挥作用等，以引导医务人员更好的使用该系统。 2、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。 3、该系统有详细的语音提示应用方法。 4、系统中病人任何一次测试数据：答题、录音、画图等都可分层分次独立保存，任意调出。 5、≧99层的多通道SCHUELL刺激方法, 提供多通道刺激引导式训练 6、训练作业精确控制功能 三、构音训练模块： ▲1、声母，韵母两个独立部分组成。 2、每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复。 3、有真人口型辅导，清晰明了。 |
| 上肢运动控制训练系统 | 1 | 一、上肢运动控制训练平台 1、▲配备≧12种训练配件 2、▲评估钳状捏力、侧指捏力、拇食指尖捏力、握匙捏力、握力等数据，包括最大用力值、达到峰值的时间、后60%的平均用力、平均用力值、耐力、递减速度等，支持数值、曲线、柱状图三种显示方式 3、提供≧10种情景互动训练模式，实现上肢捏力、握力、扭力的等长训练、等张训练、耐力训练、爆发力训练、共同运动训练、分离运动训练、活动度训练、协调训练 4、▲具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信 息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库 5、▲具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息 6、评估时间可分档选择，5秒、10秒、30秒，适合早中后各期患者 7、评估报告支持前后进展对比，左右肢体对比 8、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出 9、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案 10、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机 |
| 天轨电动移位机 | 1 | 1、移位主机 （1）移位主机运动方向：两向机头，手控器控制上升、下降移动； （2）最大载重量：300kg； （3）最大行程（上升/下降）：2400mm；误差±10% （4）上升速度：4.5cm/s（空载）；3.8cm/s（载重100kg）；3.3cm/s(载重200kg),误差±10% ； （5）▲充电方式：移位机主机蓄电池充电器AC220V, 50Hz；充电站可在轨道任意位置安装，主机于充电站充电；系统具有智能电池管理模块，省电又安全。 （6）载重50kg可用次数：可上下运行220次 （7）▲主机具有双重安全保护功能，一重电磁保护，二重机械锁保护； （8）▲主机具有缓起缓停功能，保证使用舒适性； （9）▲双屏显示功能：操作方便； （10）▲训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min）或训练距离（1m-400m）设定，进行量化运动训练。 （11）▲刹车锁定功能：能再轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练。 2、轨道系统 (1)配备有长度为直轨和弯轨，轨道总长度不低于150米； (2)轨道连接方式：可根据场地选配弯轨、转轨、变轨；转轨、变轨用于扩展轨道使用区域，进行正常安全对接，正确对接后轨道可锁定； (3)轨道控制方式：采用红外遥控器控制；转轨、变轨具有红外定位系统，自动感应，一键转轨，一键对接。 (4)H轨：可实现无规则运动，机轨并行，训练场景丰富。 3、吊架：两点吊架、减重吊架、四点吊架、四点电动吊架等多种吊架类型可选； 4、吊兜：普通吊兜、如厕吊兜、网格吊兜等多种不同类型吊兜可选，满足不同场地环； 5、马甲：有多种不同大小类型可选，成人型（大、中、小）、儿童型。 6、手控器 (1)可控制上升和下降高度； (2)双屏显示：主机屏＋遥控器屏， LED显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息； 7、安全保证 (1)具有低电量报警指示灯； (2) 具有紧急停止安全装置； (3) 具有过载、过热保护功能； (4)具有主机寿命提示功能； (5)具有仪器故障提醒功能； (6)具有手动紧急下降安全装置； |
| 电动起立床 | 2 | 适应范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。 性能参数： 1.床面升降距离：450mm～800mm； 2.电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s； 3.具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°； 4.脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； 5.具有手动程序，可设置站立角度和站立时间； 6.▲具有≧八种内置程序，站立角度由内部程序控制，可设置站立时间； 7.▲具备站立时间设置功能：0min～60/75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音； 8.▲双电机控制床体升降及床体起立； 9.具备紧急停止控制装置。 |
| 深层肌肉刺激仪 | 1 | 性能参数： 1.可伸缩式振动头，治疗时振动连续输出； 2.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性； 3.▲为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调； 4.▲输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效； 5.多种振动头可供选择； 6.▲振动幅度可达6mm，治疗深度0-60mm； 7.设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作； 8.25℃室温下，设备连续工作温度不超过50℃； 9.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。 10.过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者； |
| 多体位手法床 | 1 | 适应范围：治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。 性能参数： 1.产品为两折六段床，段位分为头段、腰段、腿段三大段，头段拆分为头部及两侧扶手，腿段拆分为左右两部分。 2.床体三段位的角度可调： (1)头段调节角度：-25°～46°； (2)腰段调节角度：0°～20°； (3)腿段调节角度：0°～90°。 3.头段扶手的位置可调，可根据治疗需求调节扶手的高低。 4.床体各段位的调节方式，气弹簧与床旁按钮两种方式： 5.头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节； 6.腰段的角度通过床两旁的按钮调节。 7.床体升降高度可调：480mm～950mm。 8.床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度。 9.床体升降最大承重205kg，静态承重410kg。 10.床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置。 11.※独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。 12.※床体具有由患者停止床功能控制的装置； |
| 四肢联动 | 2 | 1.适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练。 2.性能参数： 1)▲设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练，一肢带动三肢，健侧带动患侧，增强肢体协调性及四肢肌力； 2)最大承重：200kg； 3)屏幕为10.1寸电容屏，触摸灵敏，操作方便； 4)手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm； 5)▲手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用； 6)座椅距离可前后调节，距离为30cm； 7)座椅可左右旋转90°，方便患者上下转移； 8)座椅两侧均有舒适的扶手，且扶手可折叠； 9)双重安全绑带设计，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护； 10)具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续； 11)▲标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护； 12)髋膝关节支撑装置长度及宽度可调，调节髋外展外旋的幅度； 13)*具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态； 14)使用大型船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部，运动过程稳定且安全； 15)▲使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练； 16)电磁阻力等级可调：1~10级可调； 17)训练时间可设置：1~99min可调； 18)训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值； |
| 干扰电治疗仪 | 1 | 适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 1.三维（六电极）干涉波输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗3个部位； 2.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 3.吸引模式：连续模式、脉冲模式和自动模式。 4.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 5.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； 6.顶板自动加热功能； 7.输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 8.输出频率（基频）为2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节； 9.干涉波差频频率1~120Hz； 10.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； 11.▲≧五种干涉模式可调节，既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法； 12.▲≧六种向量可调节； 13.≧四种扫引时间可调节； 14.▲≧六种调制度可调节； 15.五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 16.一键飞梭旋钮，旋钮自动锁定，避免使用中误操作； 17.治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 18.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 19.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。 |
| 电磁场治疗仪 | 1 | 适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。 性能参数： 1.▲一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗； 2.彩色液晶触摸显示屏； 3.台式机型，方便移动医疗； 4.中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调； 5.▲中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗； 6.▲电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然； 7.▲磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗； 9.万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度； 10.治疗时间0~99min可调，默认为20min。 11.治疗结束自动停止，声音提示。 |
| 低周波治疗仪 | 2 | 适用范围：适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗。 主要技术参数： 1.▲仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%； 2.▲仪器的脉冲宽度为120μs ±30%； 3.仪器最大输出电流有效值不大于40mA； 4.仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC； 5.仪器的最大输出幅度为70V ±30%； 6.单脉冲最大输出的能量不大于300mJ； 7.▲保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源； 8.温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃； 9.▲治疗形式选组合成25种治疗方案； 10.▲自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； 11.治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。 |
| 痉挛肌电刺激仪（双通道） | 1 | 适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。 性能参数： 1.▲二通道输出可选，可同时治疗2部位； 2.▲5.7英寸液晶触摸显示屏； 3.触摸+一键飞梭，360°精准调节，具备自动锁定功能，防止误碰； 4.所有治疗参数单独显示，独立可调； 5.▲8种内置处方，对应不同痉挛等级； 6.▲20种自定义处方； 7.▲脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs； 8.输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 9.脉冲波形：双向对称波，不区分正负极； 10.输出方式：单次双向脉冲交替输出； 11.延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 12.治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min; 13.输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA； 14.恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； 15.开路报警，确保治疗安全。 |
| 经皮神经电刺激仪 | 2 | 1．适应范围：适用于可以兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。 性能参数： 3．超小型便携主机，主机重量≦120g。 4．采用内置环保锂电池，内部电源：锂离子电池3.7-4.2V，1400mAh，具有微型USB充电端口，可重复充电使用，充分保证一天8小时的工作需求 ，无需连接电源线。 5．可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数。 6．▲移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成。 ①蓝牙模块：具有蓝牙4.0功能，软件自动搜索设备进行连接。 ②*治疗模块：具有NMES治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制（上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间）、治疗时间参数、输出强度，均可以在系统上进行调节控制。 ③▲处方模块：内置多种处方（≥17种处方），包含肢体功能障碍和吞咽功能障碍处方，放置图谱和治疗方案，可以根据治疗需求一键开启治疗，可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位。 ④收藏模块：可以收藏自定义处方，并进行命名和自定义图片保存。 ⑤帮助模块：包括使用指导和常见问题，方便快速掌握仪器使用。 7．※移动端软件可以实时显示电流波形输出情况。 8．输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波。 9．输出通道：双通道同时输出，并且各输出通道的输出强度能分别设置。 10．输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式。 11．输出电流：恒流电流输出。 12．输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。 13．脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz。 14．脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs。 15．脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s。 16．脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。 17．脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。 18．治疗时间1~60min可调，步长1min。 19．主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 20．*电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片。 21．具有低电量报警提示功能。 22．主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。 23．电流调节锁定功能，软件端可调节电流强度，也可关闭电流调节功能，只通过主机调控，可避免误操作发生，规避治疗风险。 |
| 脑循环电刺激仪 | 2 | 适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。 性能参数： 1.▲一通道头箍电刺激搭配两通道肢体神经肌肉电刺激； 2.▲头箍式电极可伸缩调节； 3.触摸屏+一键飞梭； 4.头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us，脉冲周期18ms～46ms，频率21Hz～56Hz； 5.头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA可调； 6.≧8种内置肢体神经肌肉电刺激处方； 7.肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz，调制频率在0.03～1.2Hz范围内； 8.肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA可调； 9.治疗时间1～99min连续可调，步长1min； 10.开路报警，确保治疗安全。 |
| 艾灸除烟系统 | 2 | - 进风口法兰：φ75mm 2.输入电压：AC220v 50Hz 3.输出功率：150W 4.风 量：300 m³/h 5.过滤效果：0.3um99.97% 6.噪 音:20-50db 7.外观及构造 外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻，令人耳目一新！ 两侧装有内凹式优质塑胶拉手，手感细腻，稳重可靠，便于搬运。 法兰独特的曲线设计，配以机箱刚坚结构，彰显细腻优雅。 安装人性化无级调速器，可随意调节风量及吸力大小。 产品体积小巧，无需安装，有利于工作空间整洁美观，移动方便。 8.风机： 采用进口直流无刷电机，内置控制器形式，性能、质量更有保障。 运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养，成本更低。 风轮采用涡流式后向设计，特殊合金材质，有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率更快。 9.过滤系统： 采用四重8级过滤设计。 逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.97%。 模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命更长，成本更低。 内部独特的密封结构，加上特殊的密封材料，使有害气体得以全部通过过滤系统，滤除效率更高。 内置式循环空气过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境 - 10.集烟装置 机器配以万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求定制）。端部装以新型集烟罩，造型独特，吸烟效率更高。 安装简单，使用方便，无需另外铺设管道。 11.安全认证 及 设计标准、国家专利 符合CE、ROSH认证，安全可靠。 依赖设计标准：《室内空气质量标准》，GB21551.1- 2008，GB/T 18801。 获得国家颁布的外观设计专利及整机构造实用新型专利，仿冒必究！ |
| 空气压力波循环治疗仪 | 2 | 1.高亮度LED显示，简单明了 2.时间范围：1-60min连续可调 3.压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调 4.循环速度：14秒/腔 5.可选择kPa与mmHg两种计量单位 6.10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式 7.6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流 8.可同时连接2个充气气囊 9.特殊减震装置，噪音低 10.紧急制动安全按钮 11.原装进口医用级气泵，压力大且输出稳定，噪音低，高效节能，满足多人多批次长期使用。 12.多种治疗模式（10种）供选择。 13.多腔梯度压力叠加气囊，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。 14.紧急停止安全按钮，确保病人安全。 15.肢体套筒为圆周压力设计，均采用医用级TPU材料。 16.实时显示治疗模式、实时压力、剩余时间便于护理巡视。 |
| 便携式肺功能仪 | 1 | 1.传感器为压差式流量传感器 2肺通气功能指标检测项目：FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；需包含气道指标：FEF25\50\75\MMEF 3.具备定标校验功能，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可打印存档 4.检测结果结合内置GOLD指南自动分析；智能语音提醒测试过程、具备质控结果自动评定分析，可辅助临床诊断；云端存储，不限测试数据的存储数量 5.呼气、吸气峰值流量（0~840LPM），误差±10% 6.用力呼气、吸气肺活量（0~8L），误差±3% 7.3.5寸或以上液晶触摸屏，可连接身份证读卡器，方便数据录入 8.▲具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值。 9.▲通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。 10.▲具备随访问卷模块：问卷评估类型包含三大类别，个人健康状态评估(个人信息及病史、PHQ-9、GAD-7)、慢阻肺评估（CCQ\mMRC\CAT、急性加重次数）哮喘评估（成人\儿童ACT评估），并能够对评估风险等级自动判定 11.▲远程管理：医生可通过慢性呼吸疾病辅助决策系统对肺功能检测仪账号下的患者情况统计、分析，报告打印，检测设备数据可实时上传至云端辅助决策系统，也可将云端医生账号下患者数据同步下载至设备端。 |
| 超短波治疗仪 | 2 | 1．▲工作频率：27.12 MHz ± 0.6% 2．输出功率：0—50W可调，5W/档 3．输出通道：1路容式 4．调制频率：10—800Hz可调，步长10Hz 5．调制脉宽：20—400uS可调，步长20uS 6．输出波形：正弦波 7．▲治疗模式：4种（热效应，温热效应，微热效应，非热效应） 8．应用部件：电容电极，电极可自动调谐，与人体匹配高 9．工作时间：1—30min可调，步长1min 10．处方程序数量：36 11．用户自定义治疗程序数量：100 12．主机尺寸： 285mm(L)x197mm(W)x280mm(H) ； 13．▲主机重量：约7kg，便携式设计，单手可提 14．安全类型：Class I，BF-type 15．▲屏幕显示：采用5寸彩色触摸屏（可调节屏幕亮度），界面采用3级菜单，提供各种治疗部位画面指示以及参数设定、查看等。 16．治疗结束音：治疗结束音量和音乐可调 17．▲治疗模式：脉冲模式、连续模式可调 18．是否可选配推车：可选配推车组合成工作站，便于移动 19．其他认证：FDA、CE 20．输入电源：100V--240V ，50Hz/60Hz 21．按键部分：中央旋钮：可调节参数及输出强度等 治疗界面键：快速切换到治疗界面，显示治疗的参数 处方键：快速切换到部位处方程序界面，可查看处方程序 收藏键：快速进入收藏界面，把当前治疗的状态参数收藏备用 |

标5：康复设备3技术参数及指标

招标内容及需求

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 康复跑台 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 体外膈肌起搏器 | - 2 | - 台 |
| - 3 | - 中频治疗仪 | - 6 | - 台 |
| - 4 | - 颈腰椎牵引床 | - 1 | - 台 |
| - 5 | - 手功能评估与训练系统 | - 1 | - 台 |
| - 6 | - 神经肌肉电刺激仪 | - 8 | - 台 |
| - 7 | - 超声波治疗仪（双头） | - 1 | - 台 |
| - 8 | - 手功能康复机器人 | - 1 | - 台 |
| - 9 | - 虚拟情景互动训练系统 | - 1 | - 台 |
| - 10 | - 超声波治疗仪（单头） | - 3 | - 台 |
| - 11 | - 体外冲击波治疗仪 | - 1 | - 台 |
| - 12 | - 上肢智能力反馈康复机器人 | - 1 | - 台 |
| - 13 | - 经颅磁场刺激仪 | - 1 | - 台 |

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
|  | 康复跑台 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 程式控制：5 种预设程控模式+2 种使用者自定+HRC 心率程式 |
| 2 | 持续马力：DC1.85HP(Cont.)速度范围： 0.1-10km |
| 3 | 控制面板： LCD 显示（时间.速度.距离.消耗热量.心率程式等） |
| 4 | 心跳测量： 手握心跳 |
| 5 | 反向训练： 0.1-5km 可调 |
| 6 | 机器尺寸：≤1807*720*1143 mm |
| 7 | 产品净重：≤ 61kg |
| 8 | 跑步面积： ≤440*2715mm |
| 9 | 踏板： 高端止滑踏板 |
| 10 | 快速按键： Yes |
| 11 | 长扶手 ： Yes |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 慢速跑台 1台 |
| 2 | 操作仪表盘 1件 |
| 3 | 组合安装立柱 1对 |
| 4 | 长扶手 1对 |
| 5 | 安装工具及安装跑台组装用螺丝 1套 |
| 6 | 使用及操作说明书 1份 |
| 7 | 产品保修卡 1份 |
| 8 | 跑台使用安全开关 1个 |
| 9 | 表盘支撑 1对 |
|  | 体外膈肌起搏器 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | - 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz； |
| 2 | 脉冲宽度：200us； |
| 3 | 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟； |
| 4 | 刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； |
| 5 | 治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； |
| 6 | 具有贴片位置提示功能； |
| 7 | - 内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用8小时； |
| 8 | 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； |
| 9 | 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB； |
| 10 | - 脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V； |
| 11 | - 电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%； |
| 12 | - 工作模式：连续运行。 |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 导线 2条 |
| 3 | 理疗电极片 2套 |
| 4 | 电源适配器 1个 |
| 5 | 中规插脚（配套电源适配器） 1个 |
| 6 | 说明书 1份 |
| 7 | 售后服务政策 1份 |
| 8 | 保修单 1份 |
| 9 | 合格证 1张 |
| 10 | 装箱单 1份 |
|  | 中频治疗仪 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。 |
| 2 | 预设≥99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 |
| 3 | 该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 |
| 4 | 局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。 |
| 5 | 输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。 |
| 6 | 输出波形：低频调制波/中频载波。 |
| 7 | 调制方式：连续调制/交替调制。 |
| 8 | 最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 |
| 9 | 输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A） |
| 10 | 输出通道：两组≥4通道，可同步或异步工作。 |
| 11 | 存储容量： 24K字节，内存≥99个处方 |
| 12 | 工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片 6对 |
| 3 | 电源线 1条 |
| 4 | 电极输出线 4条 |
| 5 | 保修卡 1张 |
| 6 | 中频电疗仪说明书 1本 |
| 7 | 中频电疗仪简易操作说明1张 |
| 8 | 合格证 1张 |
| 9 | 延时保险丝 2个 |
|  | 颈腰椎牵引床 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。 |
| 2 | 颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。 |
| ▲3 | 双颈牵配置，灵活配置治疗资源。 |
| 4 | 传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。 |
| 5 | 牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。 |
| 6 | 床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。 |
| 7 | 牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。 |
| 8 | 腰背部床体凹凸截面设计。 |
| 9 | 上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式。 |
| 10 | 安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。 |
| 11 | 设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。 |
| 12 | 牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。 |
| 13 | 床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。 |
| 14 | 独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。 |
| 15 | 全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。 |
| 16 | 自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。 |
| 17 | 颈椎牵引高度209cm，患者治疗更舒适。 |
| 18 | 训练参数：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99秒，治疗时间：0-99分 |
| 19 | 牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引 |
| 20 | 电源：a.c.220V 50Hz，功率：110VA |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 三角架 2套 |
| 2 | 颈牵引钩 2个 |
| 3 | 腰牵引钩 1个 |
| 4 | 装配作业指导书 1份 |
| 5 | 脚架 2个 |
| 6 | 小手架 2个 |
| 7 | 活动滑轮座 1个 |
| 8 | 三角枕 1个 |
| 9 | 小枕头 1个 |
| 10 | 胸部绑带 1套 |
| 11 | 腰部绑带 1套 |
| 12 | 腰牵架 1个 |
| 13 | 毛巾 1条 |
| 14 | 牵引床椅子 1张 |
| 15 | 电源线 1条 |
| 16 | 急停开关 2个 |
| 17 | 颈牵绑带 2套 |
| 18 | 颈部加热袋 2个 |
| 19 | 合格证 1个 |
| 20 | 说明书 1本 |
| 21 | 保修卡 1张 |
| 22 | 保险管(T6.3AL250V) 2个 |
| 23 | 产品验收单 1张 |
| 24 | 急停开关座 1个 |
| 25 | 简易使用卡 1张 |
| 26 | 牵引主杆 1个 |
| 27 | 床体 1张 |
|  | 手功能评估与训练系统 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围：神经康复、骨科康复（手外科）、老年康复、运动损伤康复、残疾人康复、精神康复等。 |
| 2 | 具有12个不同手部功能模块训练功能：能满足多人同时训练手、腕关节和前臂等训练，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用。 |
| 3 | 不少于11块配重堆设计：能根据需求增减阻力，有效地保证患者手指在训练中的安全，适合不同康复阶段患者训练，阻力调节范围：250g-2750g。 |
| 4 | 桌面高度可调节：满足不同身高患者，下肢功能障碍不方便患者。 |
| 5 | 不少于12种全方位训练装置： |
| 5.1 | 前臂旋转训练：手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度 |
| 5.2 | 手部屈伸训练：逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 |
| 5.3 | 手指握力训练：逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。 |
| 5.4 | 手指屈曲训练：特殊定制的手指用具和腕部辅助用具，逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。 |
| 5.5 | 手指伸展训练：对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四指的屈伸和肌力。 |
| 5.6 | 柱状抓握训练：抓握不同直径的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力和腕部的屈伸能力。 |
| 5.7 | 拇指对掌力量训练：逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活动度。 |
| 5.8 | 手指抓握训练：五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握力和腕部旋转能力（平转）。 |
| 5.9 | 提拉训练：不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部垂直拉力(提力）。 |
| 5.10 | 腕关节尺偏桡偏训练：特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、桡骨活动度以及腕部的上下翻训练。 |
| 5.11 | 腕关节背屈背伸训练：手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力，训练患者腕关节屈伸活动度。 |
| 5.12 | 手臂拉伸训练：不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部水平拉力。 |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 升降桌 1套 |
| 2 | 配重模块 4套 |
| 3 | 12个手部训练组件 1套 |
| 4 | 产品说明书 1份 |
| 5 | 合格证 1份 |
| 6 | 保修卡 1份 |
| 7 | 装箱清单 1份 |
| 8 | 验收单 1份 |
| 9 | 装箱单 1份 |
|  | 神经肌肉电刺激仪 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围：用于部分失神经和完全失神经的治疗 |
| 2 | 通道输出：≥2通道 |
| 3 | 定时时间为5min～30min可调，允差±5% |
| 4 | 采用5寸彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书；实时动态显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； |
| 5 | 输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30% |
| 6 | 输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 |
| 7 | 输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为 0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10% |
| 8 | 电源 220V/50HZ |
| 9 | 功率 120W |
| 10 | 体积(长*宽*高) ≤ 350*256*106毫米 |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 保险管 2个 |
| 3 | 导电橡胶（80*40） 4片 |
| 4 | 导电橡胶（圆40mm） 4片 |
| 5 | 绑带 1副 |
| 6 | 衬垫 4片 |
| 7 | 输出线 4根 |
| 8 | 自粘电极片 4对 |
| 9 | 电源线 1根 |
| 10 | 说明书 1份 |
| 11 | 三证 1份 |
| 12 | 保修卡 1份 |
| 13 | 临床资料汇编 1份 |
| 14 | 合格证 1张 |
| 15 | 装箱单 1份 |
|  | - 超声波治疗仪（双头） |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | - 操作：配有全数字≥4.3英寸的TFT 高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单 |
| 2 | - 显示：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示（多国语言可选择），屏幕显示分辨率（像素）：480×272 |
| 3 | - 输出模式：连续输出和脉冲输出 |
| 4 | - 具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz |
| 5 | - 脉宽：0.5ms-8ms |
| 6 | - 超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz |
| 7 | - 有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲 |
| 8 | - 治疗时间：0s--30min±1min可调，可一键实现5min、10min、15min快速调节时间 |
| 9 | - 处方功能：内含不少于25个临床常见疾病的标准处方，不少于20个自定义处方 |
| 10 | - 治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位 |
| 11 | - 智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定 |
| 12 | - 带有自动报警功能：探头接触面低于65%（5cm2）、40%（0.8cm2），设备自动暂停输出，治疗时间停止，探头连接处灯会亮起，提示探头与皮肤接触不良，操作者这时只要让探头与皮肤有足够的接触，设备自动重新工作 |
| 13 | - 自检修复，设备探头可直接换晶片，无需更换整个探头，设备内设自动修复软件，主机无需返厂调频 |
| 14 | - 探头：配有5cm²和0.8cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗） |
| 15 | - 可扩展吸附式超声，开展低强度脉冲超声技术（Lipus超声） |
| 16 | - 超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复 |
| 17 | - 调制功能：占空比5％、10％、20％、33％、50％、80％、 |
| 18 | - 主机尺寸：≥29×19×9cm |
| 19 | - 主机重量：≤760g |
| 20 | - 电源电压：100-240V±10% |
| 21 | - 电源频率：（50\60Hz） |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 超声治疗仪（单探头）主机 1台 |
| 2 | 5cm²超声探头 1个 |
| 3 | 0.8cm²超声探头 1个 |
| 4 | 耦合剂, 250 ml 1瓶 |
| 5 | 探头支架及固定螺丝 1套 |
| 6 | 十字刀工具 1把 |
| 7 | 电源线国标230V 1根 |
| 8 | 操作光盘（英文） 1张 |
| 9 | 耦合剂使用说明 1份 |
| 10 | 安装图纸 1份 |
| 11 | 产品质检报告 1份 |
| 12 | 操作手册（中文） 1本 |
| 13 | 操作流程卡 1张 |
| 14 | 保修卡 1份 |
| 15 | 合格证 1份 |
|  | 手功能康复机器人 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围：主要适用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）等神经系统损伤引起的手功能障碍的康复治疗。 |
| 2 | 单双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用。 |
| 3 | 以空气压力作为动力，驱动气动手套进行手功能康复。（需要提供气动手套专利证书） |
| 4 | 治疗时间0-60分钟，任意可调。 |
| 5 | 智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3～12秒。 |
| 6 | 被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”。 |
| 7 | 精细化分指被动训练，可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练。 |
| 8 | 手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。 |
| 9 | 创新式镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动。精细化分指创新式镜像训练，单个手指也可进行多模态镜像训练，也可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练。 |
| 10 | 场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。 |
| 11 | 分指手指操训练，通过预设的手指活动成效，让进行有效灵活训练。 |
| 12 | 对指训练，四指分别与拇指进行对指训练； |
| 13 | 助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选“低”、“强”。（需要提供相关专利证明文件） |
| 14 | 主动康复游戏训练，含原创主题动画训练游戏，主动屈曲、主动伸展模式可选，游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调。 |
| 15 | 功能性动作虚拟化训练场景，包括抓球训练、二指捏骰、三指捏块等； |
| 16 | 语音声控：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意愿。抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”。 |
| 17 | ADL日常生活能力虚拟情景训练，即抓球功能训练。 |
| 18 | 8寸液晶触摸屏，中文+图形导航。 |
| 19 | 重量轻，主机3kg。 |
| 20 | 标配M码手套1双，可选配S/M/L三种尺寸手套。 |
| 21 | 康复气动动力手套进口布料、无缝拼接。 |
| 22 | 需要提供二类医疗器械产品注册证。 |
| 二. | 性能参数 |
| 1 | 运行速度范围 90°～150°/s； |
| 2 | 主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。 |
| 3 | 康复手套四指活动范围 0°～270°，大拇指活动范围0°～180°； |
| 4 | 手长范围 8～22cm。 |
| 三、 | 工作条件 |
| 1 | 环境温度：5～40℃； |
| 2 | 相对湿度：≤80％； |
| 3 | 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz。 |
| 四、 | 配置要求 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 康复手套 1双(左右各一只，M码) |
| 3 | 康复手套 1双(左右各一只，M码) |
| 4 | 数据手套 1双(左右各一只，M码) |
| 5 | 握力计 1套 |
| 6 | 手控开关 1只 |
| 7 | 电源线、24V电源适配器 1套 |
| 8 | 使用说明书、附保修卡 1个 |
| 9 | 合格证 1个 |
|  | - 虚拟情景互动训练系统 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围：神经康复、骨科康复、儿童康复、老年康复、心肺康复、运动损伤康复、残疾人康复、精神康复等。 |
| 2 | 系统具有丰富的趣味训练游戏，游戏难度可自由设置，将训练趣味化、功能化，最具沉浸感的3D游戏训练，让患者身临其境主动参与，挖掘最大潜能。 |
| 3 | 康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需用鼠标点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成，更人性化，节约治疗师工作强度。 |
| 4 | 系统配置2个可设置为左右侧的无线3D传感器，可以佩戴到身体的任何部位，实现关节活动度评估和游戏训练。 |
| 5 | 丰富的临床报告，对报告加以分析，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案。 |
| 6 | 庞大的患者数据库功能，可以建立患者详细的档案，实现数据管理、检索、统计、修改、导出、报告打印；患者档案内容包括：病历号、姓名、身份证号码、性别（男女可选）、年龄、诊断、过去病史、职业、身高、体重、籍贯等；可以通过输入一个关键词查询到相应患者档案或治疗信息；根据权限将单个或多个患者的资料信息导出系统，格式可以自行设置，如WORD、EXCEL，方便医疗人员编辑。 |
| 7 | 具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件） |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 40英寸硬屏全高清显示器 1台 |
| 2 | 主机 1台 |
| 3 | 3D传感器 2个 |
| 4 | 绑带 4根 |
| 5 | 充电器 1个 |
| 6 | 充电线 2根 |
| 7 | 加密狗 1个 |
| 8 | 铝箱 1个 |
| 9 | 蓝牙接收器 1个 |
| 10 | 移动式显示器支架 1台 |
| 11 | 情景互动康复系统软件 1套 |
|  | - 超声波治疗仪（单头） |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | - 操作：配有全数字4.3英寸的TFT 高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单 |
| 2 | - 显示：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示（多国语言可选择）， |
| 3 | - 输出模式：连续输出和脉冲输出 |
| 4 | - 具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz |
| 5 | - 脉宽：0.5ms-8ms |
| 6 | - 超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz |
| 7 | - 有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲 |
| 8 | - 治疗时间：0-30min±0.1min，可一键实现5min、10min、15min快速调节时间。 |
| 9 | - 处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方，20个自定义处方 |
| 10 | - 治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位 |
| 11 | - 智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定 |
| 12 | - 带有自动报警功能：探头接触面低于65%，设备自动暂停输出，治疗时间停止，探头连接处灯会亮起并有声音提示，提示探头与皮肤接触不良，操作者这时只要让探头与皮肤有足够的接触，设备自动重新工作 |
| 13 | - 自检修复，设备探头可直接换晶片，无需更换整个探头，设备内设自动修复软件，主机无需返厂调频 |
| 14 | - 探头：配有5cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗） |
| 15 | - 可扩展吸附式超声，开展低强度脉冲超声技术（Lipus超声） |
| 16 | - 超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复 |
| 17 | - 脉冲调制功能：占空比5％、10％、20％、33％、50％、80％ |
| 18 | - 主机尺寸（长*宽*高）：≤21×19×9cm |
| 19 | - 主机重量：≤760g |
| 20 | - 电源电压：100-240V±10% |
| 21 | - 电源频率：（50\60Hz） |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 超声治疗仪（单探头）主机 1台 |
| 2 | 5cm²超声探头 1个 |
| 3 | 耦合剂, 250 ml 1瓶 |
| 4 | 探头支架及固定螺丝 1套 |
| 5 | 十字刀工具 1把 |
| 6 | 电源线国标230V 1根 |
| 7 | 操作光盘（英文） 1张 |
| 8 | 耦合剂使用说明 1份 |
| 9 | 安装图纸 1份 |
| 10 | 产品质检报告 1份 |
| 11 | 操作手册（中文） 1本 |
| 12 | 操作流程卡 1张 |
| 13 | 保修卡 1份 |
| 14 | 合格证 1份 |
|  | 体外冲击波治疗仪 |
| 一、 | - 主机要求： |
| ▲1.1 | - 采用一体式机箱，内嵌式主机，防止外接管路破损导致漏气。 |
| 1.2 | - 采用无油式空压机，无漏油导致整机崩溃风险； |
| 1.3 | - 内置储气罐，供气更加稳定，可同时高频高压输出； |
| 1.4 | - 内嵌双口耦合剂支架，便于操作； |
| 1.5 | - 主机可配备≥2把不同能量规格的原厂同品牌治疗手柄（非震动按摩手柄） |
| 1.6 | - 主机采用≥10.1寸彩色触摸屏及中英文操作系统，治疗过程中实时调节冲击压力、次数、频率等参数 |
| 1.7 | - 治疗过程中实时显示输出压力、剩余治疗时间，方便操作人员控制剂量。 |
| 1.8 | - 最大输出频率≥21Hz，步进为1Hz； |
| 1.9 | - 最大输出压力≥4Bar，步进为0.1Bar； |
| 1.10 | - 治疗次数100-9900可调，步进为100； |
| 1.11 | - 预设处方≥18种，可自定义存储治疗处方≥20种； |
| 1.12 | 贮存环境条件: 温度：-20℃~55℃；湿度：10%~93% |
| 1.13 | 工作环境要求: 温度： 5~30℃；相对湿度：10%~80%；大气压力 86kPa～106kPa；工作电压：AC220V,50Hz |
| 1.14 | - 安全标准：电磁兼容性应符合YY0505-2012的要求；电气安全应符合GB9706.1-2007的要求。 |
| 二、 | - 治疗手柄要求： |
| ▲2.1 | - 治疗手柄为气压弹道式设计原理 |
| 2.2 | - 手柄运动套件质保≥100万冲击次数； |
| 2.3 | - 手柄治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果能有效减少操作者的职业劳损； |
| 2.4 | - 治疗手柄为铝合金外壳设计，可靠耐用，握感舒适，重量更轻； |
| 2.5 | - 手柄治疗探头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位； |
| 2.6 | - 手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量； |
| 2.7 | - 治疗手柄采用人体工学设计，带有硅胶挡圈，易于握持，操作更省力； |
| 2.8 | - 标配COE手柄，≥6种治疗头，15mm标准治疗头最大输出能量密度：0.9mj/mm²； |
| 三、 | - 配置要求 |
| 3.1 | 主机 1台 |
| 3.2 | 品字国标电源线 1根 |
| 3.3 | 治疗手柄（内含15mm治疗头） 1把 |
| 3.4 | 6mm治疗头（套件） 1个 |
| 3.5 | 10mm治疗头（套件） 1个 |
| 3.6 | 15mm聚焦治疗头（套件） 1个 |
| 3.7 | 15mm加长治疗头（套件） 1个 |
| 3.8 | 36mm治疗头（套件） 1个 |
| 3.9 | 治疗头维护扳手 2个 |
| 3.10 | 密封圈（内Φ9.5）≥40个 |
| 3.11 | 密封圈（内Φ14）≥32个 |
| 3.12 | 密封圈（内Φ34.65）≥16个 |
| 3.13 | 维护扳手使用说明书 1份 |
| 3.14 | 手柄保修卡 1份 |
| 3.15 | 手柄说明书 1份 |
| 3.16 | 使用说明书 1本 |
| 3.17 | 主机保修卡 1张 |
| 3.18 | 合格证 1份 |
| 3.19 | 简易操作指南 1张 |
| 3.20 | 整机装箱清单 1张 |
| 3.21 | 安装说明 1份 |
|  | - 上肢智能力反馈康复机器人 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 独有外骨骼机械臂设计，通过人体解剖结构设计，具有可独立活动的肩关节、肘关节、尺桡关节结构，可进行肩关节内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲和尺桡关节的旋前旋后的活动训练。 |
| 2 | 传感器技术：采用无接触角度传感技术，非接触式检测、性能稳定、使用寿命长、高灵敏度。 |
| 3 | 采用独有的橡胶空气型压力抓握装置，侦测灵敏，对抓握手型和位置无特别要求，供不同肌力状况患者进行抓握训练，还原患者真实握力体验。 |
| 4 | 外骨骼机械臂可进行左手或右手的切换，满足左/右上肢的训练需求。 |
| 5 | 软件识别功能：智能识别训练左/右手臂； |
| 6 | 评估功能：可精准评估上肢三大运动关节四大运动方向以及握力等活动范围，评估数据可通过多种方式呈现并能够导出，协助临床治疗进行客观性评价，制定治疗方案，提高临床效率，加快患者康复进程。 |
| 7 | 数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，方便治疗师后期查阅，形成数据库，作为科研数据支持，评估结果及训练数据可转换成EXCEL文档方便打印； |
| 8 | 显示界面：采用大屏幕液晶电视显示的华丽的计算机虚拟操作界面； |
| 9 | 视觉、语言智能反馈：系统具有动作的指引、声音提示、视觉的刺激等多种感知觉的生物反馈，让患者在训练过程中提高代入感，营造一种身临其境的氛围，调动患者积极主动性，提高训练的效率。 |
| 10 | 训练模式：具有三种维度训练模式，针对于患者不同功能状态，为患者提供目的性、功能性的训练：如一维游戏训练针对于单关节训练，促进上肢分离运动的产生；二维游戏训练，侧重于关节协调性训练，更好的提供患者肢体运动控制能力；而三维训练，更加具有空间立体感，侧重于患者肢体运动的协调性。更好的改善和提高日常生活活动能力。 |
| 11 | 训练游戏数量：≧27个不重复游戏； |
| 11.1 | 一维游戏≧13个：煎鸡蛋、射击、装水、射箭、跳跃、接仙桃、金币、赛车、气球、捕鱼、鸡蛋、排球、行走； |
| 11.2 | 二维游戏≧13个：摘苹果、飞机射击、跳跃、擦墙、几何图形、物品分类、智力找数、颜色识别、图片记忆、趣味拼图、雷电、麻将、斗地主； |
| 11.3 | 三维游戏≧1个：击球。 |
| ▲12 | 内置具有传统中医训练疗法——太极云手训练。 |
| 13 | 软件升级：软件界面及游戏数量升级； |
| 14 | 上肢外骨骼硬件参数： |
| 14.1 | 上臂长度调节范围：23~31 cm（即0~8cm） |
| 14.2 | 前臂长度调节范围：19~28 cm（即0~9cm） |
| 14.3 | 手臂水平调节范围：0~60 cm |
| 14.4 | 上臂重力补偿范围：0~10 Kg |
| 14.5 | 前臂重力补偿范围：0~5 Kg |
| 14.6 | 握力值范围：0~10 Kg |
| 15 | 上肢外骨骼活动评估范围： |
| 15.1 | 肩关节内收外展度评估范围：0~150 °； |
| 15.2 | 肩关节前屈度评估范围：0~80 °； |
| 15.3 | 肘关节屈曲度评估范围：0~135 °； |
| 15.4 | 尺桡关节旋前旋后度评估范围：0~180 °； |
| 16 | 手臂高度调节使用进口电机，调节范围为89~127.5 cm（即0~38.5cm） |
| 17 | 治疗时间：1~1440分钟可调 |
| 二、 | 配置清单 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 左手前臂 1个 |
| 3 | 右手前臂 1个 |
| 4 | 座椅 1张 |
| 5 | 主机及显示器 1套 |
| 6 | 负重调节手柄 1个 |
| 7 | USB线 1条 |
| 8 | 说明书 1本 |
| 9 | 电源线 1条 |
| 10 | 护块 1块 |
| 11 | 平板电视 1台 |
| 12 | 电视架 1个 |
|  | 经颅磁场刺激仪 |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围：产品适用于人体检测中枢丶外周神经运动传导功能和脑血管疾病急性期后神经损伤的辅助治疗 |
| ▲2 | 脉冲频率输出误差执行标准≤±3% |
| 3 | 输出脉冲频率：0～50Hz (连续可调)， |
| 4 | 最大磁感应强度≥1T |
| 5 | 输出脉冲频率在1Hz以下时，步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz； |
| ▲6 | 采用最新电容电路技术，电能转换率高，整机运行功耗不得大于2500VA |
| △7 | 主机采用一体化模块设计（冷却系统和刺激发生器一体化），客户售后便捷成本低； |
| 8 | 主机采用一体化液态冷却设计，确保冷却效果，非风冷和自然冷却； |
| 9 | 磁感应强度最大变化率：10KT-80KT/s； |
| 10 | 脉冲上升时间：40-120μs； |
| 11 | 输出脉冲宽度：≥200μs； |
| 12 | 通过EMC电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》 |
| 13 | 刺激模式支持单脉冲、重复脉冲、爆发刺激等多种刺激模式。 |
| ▲14 | 主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达d.c.3000V。 |
| 二丶 | 刺激线圈要求 |
| 1. | 刺激线圈使用安全稳定，线圈采用液态冷却方式，非风冷和自然冷却 |
| 2. | 仪器可满足临床便捷使用需求，线圈接口设置止回阀，支持医院自行更换线圈，方便医院使用或更换不同线圈（提供产品实物图片证明） |
| 3 | 刺激线圈工艺严格执行国家标准 |
| 三丶 | 硬件及其他要求： |
| 1. | 产品支持互联网化建设，可实现多台磁场刺激仪联动式、一站式管理，机器之间能够数据共享，方便治疗患者信息管理、监控设备治疗状况 |
| 2. | 具备近红外脑功能成像联用技术储备，可实现经颅磁刺激和近红外脑成像技术的实时联用效果评估 |
| 3. | 整机功率不超过2500VA，真正实现随床联动使用，对于医院电路载荷压力小，即使没有单独的治疗室也可以将设备移动到患者病床旁进行治疗，非常便利，医院病床数紧张情境时在楼道加床也可做到正常使用 |
| 4 | 专业的品牌一体机，及配套的控制软件； |
| 5 | 21寸以上的人机互动操作平台，方便医生操作和观察； |
| 6 | 中文界面，方便医生的操作和使用； |
| 7 | 能实现电脑操作方式：硬盘储存、内置专家方案、病历管理； |
| 8 | 可连接医院的HIS系统 |
| 9 | 单脉冲、重复脉冲、爆发式脉冲刺激等多种刺激模式自由调整 |
| 10 | 支架可以上下任意调节，也可以360度任意旋转固定 |
| 四、 | 配置清单 |
| 1 | 磁刺激器主机：1台； |
| 2 | 液态冷却系统：1套 |
| 3 | TMS控制系统：1套 |
| 4 | 刺激线圈支架：1副； |
| 5 | 刺激线圈：1副 |
| 6 | 专用推车：1台 |
| 7 | TMS控制管理系统软件:1套 |

标6：B超机技术参数及指标

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、设备用途说明： |  |
| 1 | 腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的各厂家高档实时三维彩色多普勒超声诊断专业设备。在妇产科、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研 |
| 二、主要通用规格及系统概述： |  |
| 1.1 | 彩超包括以下通用技术： |
| 1.1.1 | 高分辨率彩色逐行液晶显示器 ≥23英寸 |
| 1. 1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 1. 1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 1. 1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 1. 1.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 1. 1.6 | 数字化能量血流成像单元 |
| ▲1. 1.7 | S-FLOW超高细微精细血流成像技术或ARFI技术或B-FLOW（非多普勒原理）血流技术或Q-LAB软件包或实时解剖M型，取样线≥3条。 |
| 1. 1.8 | 实时三维及四维扫描成像组件 |
| 1. 1.9 | 实时二维扫描成像组件 |
| 1. 1.10 | 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图 |
| 1. 1.11 | 容积能量模式直方图技术 |
| 1. 1.12 | 具有四维穿刺功能 |
| 1. 1.13 | 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面 |
| 1. 1.14 | 编码激励技术 |
| 1. 1.15 | 组织二次谐波成像 |
| 1. 1.16 | 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |
| 1. 1.17 | 频率复合成像技术FFC，屏幕可显示 |
| 1. 1.18 | 实时三同步能力 |
| 1. 1.19 | 空间复合成像技术：≥8级可调，最多支持≥10条扫描线，应用于2D, 3D, CFM模式等 |
| 1. 1.20 | 智能化斑点噪音抑制技术，自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，且≥6级可调，应用于所有成像模式，可与基础图像双侧实时对比 |
| 1. 1.21 | 一键式二维、频谱多普勒模式自动图像优化调整 |
| 1.1.22 | 反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构 |
| 1.1.23 | 超高细微分辨血流技术或方向性能量图功能，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，支持所有探头，可以和其他技术如3D, HD-Zoom, CrossXBeam CRI结合使用 |
| 1.1.24 | 二维灰阶血流成像技术。可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影 |
| 1.1.25 | 高分辨容积成像功能。通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感 |
| 1.1.26 | 智能可变光源系统。通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示 |
| 1.1.27 | 智能三维重建技术。自动获取3D成像的最佳观察方向，感兴趣区的大小和位置，明显减少XYZ轴的旋转 |
| 1.1.28 | 实时4D支持腹部，小器官，腔内，小儿头颅(微凸)等类型容积探头 |
| 1.1.29 | β View 容积探头扫查角度自动偏转技术 |
| 2.1 | 彩超包括以下技术： |
| 2.1.1 | 具有自动颈后透明层厚度测量工具、自动颅内透明层测量工具、胎儿生长指标自动测量功能 |
| 2.1.2 | 具有高级时间空间相关技术（STIC）技术，可应用于4D胎儿心脏成像技术，可支持STIC M型，可应用于容积腹部探头、容积腔内探头。 |
| 2.1.3 | 智能体积计算技术。该技术对不规则脏器或占位进行容积测量并提供智能化解决方案。提供自动轮廓识别功能、计算机辅助的容积计算功能、指尖勾勒自动包络测量功能 |
| 2.1.4 | 编码的造影剂成像技术，支持2D及3D探头，低MI 及高MI设置。支持超声造影剂评价输卵管通畅性的应用。 |
| 3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 3.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）、心脏等软件包） |
| 3.2 | 妇、产科测量 |
| 3.3 | 心脏功能测量 |
| 3.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 3.5 | 外周血管测量与分析 |
| 3.6 | 定量能量直方图显示 |
| 3.7 | 具备连续波多普勒功能，可改变角度，支持凸阵探头，用于胎儿血流速度测量。 |
| 3.8 | 扫描助手，遵循主要超声协会的指南，流程可定制，允许进行测量和标注，可以传输到DICOM用于进行扫查质量控制 |
| 4 | 图像存储与(电影)回放重现单元： |
| 4.1 | 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用 |
| 4.2 | 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度 |
| 4.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 4.4 | 脱机原始数据分析和处理功能，具有与主机相同的3D分析功能 |
| 5 | 输入/输出信号： |
| 5.1 | 输入：S-Video，复合视频 |
| 5.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、S-视频、USB、VGA |
| 6 | 图像管理与记录装置： |
| 6.1 | 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） |
| 6.2 | 硬盘≥500GB，动静态图像图像储存大于等于≥200GB |
| 6.3 | CD－RW/DVD-RW刻录机 |
| 6.4 | USB 存储 |
| 7 | 技术参数及要求 |
| 7.1 | 系统通用功能： |
| 7.1.1 | 监 视 器：≥23″高分辨率彩色显示器扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 |
| 7.1.2 | 探头接口：≥4个，均为高传输速率无针式探头接口 |
| 7.1.3 | ≥12英寸操作触摸屏，操作控制台可电动调节，并可左右转动 |
| 7.2 | 探头规格 |
| 7.2.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 探头可选择基波中心频率≥2种，可视可调，二维基波成像与多谱勒检测可选不同频率。 |
| 7.2.2 | 容积凸阵探头：扫描角度：2D≥90°，容积≥85° |
| 7.2.3 | 容积腔内探头，探头阵元数≥192振子，扫描角度：2D≥175°，3D≥120°，探头支持三维及实时四维超声造影剂同时评价双侧输卵管通畅性的应用 |
| 7.2.4 | B/D兼用：凸阵：B/PWD |
| ▲7.2.5 | 投标配置中包含≥1支探头，具有XDClear技术或苹果探头技术或Smart多层晶体匹配探头技术或xMATRIX探头技术 |
| 7.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 7.3.1 | 扫描： |
| 7.3.1.1 | 电子相控阵：超声频率1.0-5.0MHz |
| 7.3.1.2 | 电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz |
| 7.3.1.3 | 电子线阵：超声频率4.0-10.0MHz |
| 7.3.2 | 实时4D彩色及能量模式。 |
| 7.3.3 | 扫描速率：容积凸阵探头，18cm深度时，最大角度，容积帧速率≥42帧/秒 |
| 7.3.4 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 7.3.5 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 7.3.6 | 接收方式：物理发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围150 dB |
| 7.3.7 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits |
| 7.3.8 | 谐波成像基波频率个数≥2 |
| 7.3.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥30秒；4D图像回放128容积帧 |
| 7.3.10 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 7.3.11 | 数字式TGC调节：B/M可独立调节 STC分段≥8 |
| 7.3.12 | 放大功能：实时任意区域局部放大功能 |
| 7.3.13 | 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准。 |
| 7.4 | 频谱多普勒： |
| 7.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 7.4.2 | 最大测量速度： PWD：血流速度最大7.6m/s |
| 7.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 7.4.4 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |
| 7.4.5 | 电影回放：≥60秒 |
| 7.4.6 | 零位移动：≥6级 |
| 7.4.7 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |
| 7.4.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 7.5 | 彩色多普勒 |
| 7.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |
| 7.5.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 7.5.3 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 7.5.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) |
| 7.5.5 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 7.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 8 | 其他 |
| 8.1 | 备件 |
| 8.1.1 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 8.2 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 8.3 | 资料 |
| 8.3.1 | 卖方须向买方提供操作手册两套 |
| 8.3.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 8.4 | 技术服务 |
| 8.4.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应在10天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、完成调试工作，并承担因此发生的一切费用。 |
| 8.4.2 | 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |
| 8.4.3 | 如提供的为进口设备，则必须提供进口医疗器械注册证及有关文件，提供海关报关单、商检证书及相关安全许可证明。 |
| 8.4.4 | 投标同型号设备在浙江省三级以上医院装机量≥15台。 |
| 9 | 技术培训要求 |
| 9.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| ▲9.2 | 提供≥贰年保修。 |

二、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2、工期及地点

（1）工期：合同签订后30个日历天内到货。

（2）实施地点：采购人指定地点。

3、质保期（免费维修期）

质保期：设备最终验收合格后整机免费保修≥1年，具体以分项参数为准。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

售后服务要求见各标段技术参数及指标表。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

- 技术培训

标段技术参数及指标表有具体规定的从其规定，未规定的，执行以下标准：

（1）免费提供两人的操作培训和维修培训；技术培训费用应包含在供货总价中。分项技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户直接组织验收，验收分两次验收：即初步验收和最终验收。验收通过后用户须将验收结果上报至金华市公共资源交易中心东阳分中心备案，验收表格格式见附件19；预算金额在150万元以上的项目验收通过后，金华市公共资源交易中心东阳分中心可能会组织相关部门进行抽验。

6、付款方式：货款由采购人自行支付。合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。预付款支付完成后，采购人应将预付款支付凭证复印件或者电子版送金华市公共资源交易中心东阳分中心备案。

7、授权函

如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书。授权书原件可以在中标公示期内提供，复印件无效，如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件将合同授予该供应商。

8、知识产权

投标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分、服务、工程等均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权，侵权责任全部由投标人自行负责，采购人、交易中心不承担任何责任。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： - 项目预算：标1:150万元；标2:150万元；标3:100万元；标4:100万元；标5:100万元；标6:150万元； - 项目属性：货物类； （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）； （4）本项目标3、标4属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行：①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 6 | 1、投标人应当在2022年8月2日09时00分时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2022年8月2日09：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 7 | 本项目开标时间：2022年8月2日09：00分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 11 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后20日内签订。 |
| 13 | 付款方式：货款由采购人自行支付。合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。预付款支付完成后，采购人应将预付款支付凭证复印件或者电子版送金华市公共资源交易中心东阳分中心备案。 |
| 14 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 15 | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 节能产品：□ 强制采购节能产品☑ 优先采购节能产品¨ 不适用 |
| 18 | 环境标志产品：☑ 优先采购环境标志产品¨ 不适用 |
| 19 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业行业”。 |
| 20 | 政采贷：（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992。 |
| 21 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市中医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件2）及上一年度的财务报告（可采用承诺形式）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件3）

（4）投标单位情况表(格式见附件6)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]（可采用承诺形式），须附社保参保人员花名册

（6）投标声明书(格式见附件4)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件5)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）需提供医疗器械经营许可证复印件；

（11）如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书（格式见附件10）

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件：

（1）评分响应表（格式见附件7）

（2）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件8）

（3）投标货物主要设备的宣传彩页或官方网站打印的主要参数表。

（4）设备的第三方检测报告；

（5）需要提供有效的医疗器械注册证和注册登记表；

（6）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个作出实质性响应（格式见附件9）。

（7）商务响应表（格式见附件11）

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件12）

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；提供维修零配件表（格式见附件13）

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（12）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件14）

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）投标函（格式见附件15）

（2）开标一览表（格式见附件16）

（3）中小企业声明函（格式见附件17：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件18：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2022年8月2日09：00时，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）未提交本招标文件资格响应文件中第（1）、（5）、（7）、（8）、（9）、（10）条资料的，要求为中小微企业投标时，未提供中小企业声明函的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

（二）合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

（三） 履约保证金

- 拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- （四）预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- （五）资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

- 七、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 八、政府采购政策落实

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市中医院眼科显微镜等医疗设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

三、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35

- 依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为20 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

- 小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价*（1-20%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共65分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，并取其中价格最低的一家进入价格评审。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信 及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 45分 |
| 1 | 设备选型 | - 1）产品配置的完整性、合理性：根据各投标产品的配置完整性、合理性情况打分（3分）； - 2）产品功能和技术先进性：根据产品的功能的实用性、技术先进性酌情打分（2分）。 | 0-5 |
|  |  | - 技术服务方案和措施：综合评定各投标文件所承诺的技术服务的方案、内容和措施评审打分（2分）。 | 0-2 |
| 2 | 主要技术规格、功能及配置 | 招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得25分； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加1分，最多加3分,经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理，实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 除带▲的实质性性能指标及技术参数外，其他性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-28 |
|  |  | 招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得4-5分； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得3分； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得0-2分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分0-2分。 | 0-2 |
|  |  | 安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分，0-3分，无方案无措施的不得分。 | 0-3 |
| 二 | 商务分 |  | 14分 |
| 3 | 配件及耗材提供及备品备件 | 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给0-2.5分； | 0-2.5 |
|  |  | 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给0-2.5分 | 0-2.5 |
|  |  | 备品备件的提供情况。 | 0-1.5 |
| 4 | 售后服务及培训 | 质保期符合招标文件规定的得0分。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分,最多得2分（质保期必须以厂品生产商承诺书为准）。 | 0-2 |
|  |  | 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。0-2分 | 0-2 |
|  |  | 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。 | 0-1.5 |
|  |  | 根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分 | 0-2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 6分 |
| 5 | 项目业绩 | 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分； | 0-3 |
| 6 | 权威认证 | 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，且认证证书须提供中文版本，否则不予给分） | 0-2 |
| 7 | 节能环保 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供复印件。原件备查） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） | 0-1 |

- 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：        乙方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

户名：                             户名：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2022-

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：_________（招标采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

规格型号：

该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加东阳市                 采购项目标项   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：评分响应表格式：

评分响应及自评表

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，其将在设备选型中被适当扣分。

附件8：货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                       标项：              招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件9：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人盖章：

日期：

附件10：制造商（或国内总代理）对本项目的授权书格式（进口设备提供）：

制造商（或国内总代理）授权书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）      投标单位名称（公章）

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人签名                        签字人签名

年    月    日

附件11：商务响应表

商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期及软件升级（如有软件升级） |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求等 |  |  |  |
| - 三、消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣 |  |  |  |
| - 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 五、付款方式 |  |  |  |
| - 六、安装 |  |  |  |
| - 七、培训 |  |  |  |
| - 八、制造商或国内总代理授权（如采购文件有要求） |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件12：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

## 附件13：维修零配件表

维修零配件表

标项：

| 序号 | 配件名称 | 市场价（元） | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

附件14：府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：DYCG2022-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件15：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件16：开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的货款、人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费、质保期内及售后服务相关的其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理，但文字排版等不作具体要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

附件17：中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件18： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件19：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送公共资源交易中心，由中心组织相关部门对项

目进行抽查。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室

附件20：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件21：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。