金华市公共资源交易中心东阳分中心关于

东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和

红十字会医院细菌鉴定仪采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2021-A096

项目名称：东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和红十字会医院细菌鉴定仪采购项目

采购单位：东阳市人民医院巍山分院、红十字会医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2021年10月13日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和红十字会医院细菌鉴定仪采购项目（经东阳市财政局临[2021]2801、5037号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2021年11月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2021-A096

2、采购组织类型：政府集中采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：标1:550万元；标2:55万元

5、最高限价：同预算价

## 6、合同履行期限：标项1：1个月内到货，到货后接到院方通知30天内安装完毕。标2：合同签订后60天内完成安装调试。

7、联合体投标：本项目 不 接受联合体投标

8、采购需求：

| 二、申请人的资格要求 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超导磁共振 | 详见第二章“招标需求” | 1套 | 550 |
| 2 | 细菌鉴定仪 |  | 1套 | 55 |

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力； 
B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠)。

（3）▲投标人的特定条件：

A、投标人需具有独立法人资格，具有工商注册经营许可。

B、本项目需有医疗器械经营许可证；

C、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录（以被处罚地“行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准”为准），经举报查实的，取消中标资格。

D、本项目标2允许进口产品参与投标。

E、本项目不接受联合体投标。

三、采购文件的获取：
（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?）
    B、网上获取截止日期：2021年10月22日17：00时止；若截止时间后仍欲获取请按以下（3）执行。
    C、网上获取成功后（获取流程：项目采购-获取采购文件—申请获取采购文件），投标单位须按投标确认函的要求进行投标确认（格式见附件）投标确认为依法获取招标文件的方式，未按规定进行投标确认的视为自动放弃投标。

（2）在网上获取截止时间之后至2021年11月2日17：00止，仍允许供应商继续获取采购文件，但在“质疑期限届满之日”后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市公共资源交易中心东阳分中心可不予受理、答复。网上获取截止时间后获取招标文件的供应商仍须按“（1）网上获取”此款规定进行投标确认。

（3）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。
浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年11月3日09：00时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2021年11月3日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见附件19《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函也可通过政采云系统办理。

4、为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波

联系电话：13750943108   0579-86222987

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东阳市人民医院巍山分院   联系人：孙军红   联系电话：0579-86966498

联系地址：东阳市巍山镇健康路28号

名称：东阳市红十字会医院   联系人：吴肖美   联系电话：0579-86659586

联系地址：浙江省东阳市环城北路128号

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心   联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：徐校琴            联系电话：0579-86691535

质疑联系人：贾锦程            联系电话：0579-89302877

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办                      联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

东阳市公共资源交易管理委员会办公室      联系电话：0579-86691835

联系地址： 东阳市行政服务中心（艺海北路388号）C幢10楼督查科

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2021年10月13日

附件：投标确认函

投 标 确 认 函（政府采购）

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

关于贵方    年   月  日发布（出）的             项目     标项招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！（★各参加投标的供应商参加投标前须进行投标确认。如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，又未及时撤回投标确认函的，将上报东阳市财政局采购办作失信名单处理）

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：              手机号码：

注： 此投标确认函请于投标截止日24小时前通过特快专递、传真或邮箱等方式送达金华市公共资源交易中心东阳分中心（地址：东阳市艺海北路388号B幢西14楼，传真号：0579-86691729，邮箱961424781@qq.com，联系人：徐校琴）

- 招标需求

- 采购内容及数量

| 注：1、标注“▲”参数为强制性指标，不允许负偏离，如有负偏离，则作无效标处理。标注“*”参数为重要指标，如有负偏离，作加大扣分处理。 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超导磁共振 | 详见第二章“招标需求” | 1套 | 550 |
| 2 | 细菌鉴定仪 |  | 1套 | 55 |

2、本项目标项2允许进口设备投标。

标1：超导磁共振技术参数及指标

1：磁场强度小于1.5T超导磁共振                              数量：1套

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| ▲1.1 | 机型必须具备中国CFDA认证证书 |  |
| ▲1.2 | 先进性：投标人需提供国内注册的磁场强度小于1.5T的超导磁共振（不包含1.5T） |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% | 符合 |
| 3 | 磁体系统 |  |
| 3.1 | 磁场强度 | ＜1.5T |
| 3.2 | 磁场类型 | 超导 |
| 3.3 | 磁体材质 | 不锈钢合金 |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| 3.5 | 裸磁体长度 | ≤160cm |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤3.9吨 |
| 3.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
| 3.9 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法 |
| *3.9.1 | 10cmDSV | ≤0.002ppm |
| 3.9.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |
| 3.9.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |
| 3.9.4 | 40cmDSV | ≤0.2ppm |
| 3.9.5 | 50cmDSV | ≤0.5ppm |
| 3.10 | 液氦零挥发技术 | 具备 |
| 3.11 | 液氦总容积（100%） | ≤1300L |
| 3.12 | 4K进口冷头 | 具备 |
| 3.13 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦4.0m |
| 3.14 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.5m |
| 3.15 | 磁体监控装置 | 具备 |
| 3.16 | 磁体紧急失超装置 | 具备 |
| 3.17 | 高阶匀场线圈≥2组 | 具备（B0,Z2） |
| 4 | 匀场方式 |  |
| 4.1 | 被动匀场 | 具备 |
| 4.2 | 主动匀场 | 具备 |
| 4.2.1 | 高阶匀场 | 具备 |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 | 具备 |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 | 具备 |
| 5 | 梯度系统 |  |
| 5.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |
| *5.2 | 最大切换率 | ≥130mT/m/ms |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 | 具备 |
| 5.4 | 最短爬升时间 | ≤0.26ms |
| 5.5 | 工作周期 | 100% |
| 5.6 | 占空比 | 100% |
| 5.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 5.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式 | 水冷 |
| 6 | 射频系统 |  |
| 6.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 6.2 | 射频放大器 | 固态前放 |
| *6.3 | 射频功率 | ≤18KW |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平 | ≤0.5dB |
| 6.5 | 射频线圈免调谐技术 | 具备 |
| 6.6 | 发射带宽 | ≥600KHz |
| 6.7 | 接收带宽 | ≥1MHz |
| 6.8 | 并行采集技术 | 具备 |
| 6.9 | 射频接收通道数 | ≥16个 |
| 6.10 | 相位分辨率 | 0.09° |
| 6.11 | 放大器冷却方式 | 风冷式 |
| 6.12 | 接收线圈接口位置 | 检查床长轴两端 |
| 6.13 | 接收线圈接口数量 | ≥4个 |
| 7 | 接收线圈（提供注册证附页） |  |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 | 具备 |
| 7.2 | 头颈联合线圈，≥16通道 | 具备 |
| *7.3 | 柔性体部线圈，≥16通道 | 具备 |
| 7.4 | 颈胸腰椎一体化线圈，≥12通道 | 具备 |
| *7.5 | 通用柔性线圈（小柔），≥8通道 | 具备 |
| 7.6 | 内置容积线圈 | 具备 |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  |
| 8.1 | 检查床最低高度 | ≤500mm |
| 8.2 | 检查床重复定位精度 | ≤±1mm |
| 8.3 | 检查床最大承受重量 | ≥220kg |
| 8.4 | 检查床水平运动最大速度 | ≥150mm/sec |
| 8.5 | 检查床长度 | ≥2300mm |
| 8.6 | 检查床最大行程 | ≥2600mm |
| 8.7 | 检查床自动步进 | 具备 |
| 8.8 | 床旁双侧控制系统 | 具备 |
| 8.9 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） | 具备 |
| 8.10 | 病人通道环境 |  |
| 8.10.1 | 照明系统 | 具备 |
| 8.10.2 | 通风系统 | 具备 |
| 8.10.3 | 对讲系统 | 具备 |
| 8.11 | 呼叫报警装置 | 具备 |
| 8.12 | 生理信号显示 | 具备 |
| 8.13 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 8.14 | 进口无线门控装置 | 具备 |
| 8.14.1 | 心电门控 | 具备 |
| 8.14.2 | 呼吸门控 | 具备 |
| 8.14.3 | 脉搏门控 | 具备 |
| 8.15 | 床旁扫描启动功能 | 具备 |
| 8.16 | 纵向移动计数器 | 具备 |
| 8.17 | 激光定位系统 | 具备 |
| 9 | 计算机系统 |  |
| 9.1 | 主CPU主频 | ≥3GHz |
| 9.3 | 主内存 | ≥8GB |
| 9.4 | 硬盘容量（SSD企业级） | ≥500GB |
| 9.5 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |
| 9.6 | 最大重建矩阵 | ≥2048×2048 |
| 9.7 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足） | ≥5500幅/秒 |
| 9.8 | Linux 或windows 操作系统 | 符合 |
| 9.9 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 具备 |
| 9.10 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 | 具备 |
| 9.11 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 | 具备 |
| 10 | 扫描参数 |  |
| 10.1 | 最大FOV | ≥500mm |
| 10.2 | 最小FOV | ≤5mm |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |
| 10.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵） | ≤0.9ms |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵） | ≤0.3ms |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵） | ≤0.4ms |
| 10.9 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |
| 10.10 | EPI最大回波链 | ≥512 |
| 10.11 | 自旋回波最短TR时间 128*128 | ≤6.8ms |
| 10.12 | 自旋回波最短TE 128*128 | ≤2.6ms |
| 10.13 | 回波间隔FSE 128*128 | ≤2.4ms |
| 11 | 扫描技术与序列 |  |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 | 具备 |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 | 具备 |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 | 具备 |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） | 具备 |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 | 具备 |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 | 具备 |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) | 具备 |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 11.8.3 | 自旋回波 EPI | 具备 |
| 11.8.4 | 梯度回波 EPI | 具备 |
| 11.8.5 | 反转 EPI | 具备 |
| 11.8.6 | 高分辨 EPI 采集 | 具备 |
| 11.9 | 磁化转移技术 | 具备 |
| 11.10 | 驱动平衡技术 | 具备 |
| 11.11 | 水激发技术 | 具备 |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 | 具备 |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 | 具备 |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 | 具备 |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 | 具备 |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 | 具备 |
| 12.7 | 弥散张量成像技术（方向数≥30） | 具备 |
| *12.8 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值) | 具备，提供证明图片 |
| 12.9 | ADC map分析功能 | 具备 |
| 12.10 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 13 | 体部成像功能 |  |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 | 具备 |
| 13.4 | 呼吸导航功能 | 具备 |
| 13.5 | 容积重建技术 | 具备 |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 | 具备 |
| 13.7 | 腹部弥散技术 | 具备 |
| 13.8 | 前列腺弥散技术 | 具备 |
| 14 | 骨关节成像功能 |  |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 | 具备 |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 | 具备 |
| 14.3 | 骨关节软骨损伤定量分析技术 | 具备 |
| 14.4 | 骨关节定量分析 | 具备 |
| *14.5 | 去金属伪影骨关节成像 | 具备，提供证明图片 |
| 15 | 血管成像功能 |  |
| 15.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 | 具备 |
| 15.2 | PC MRA 成像技术 | 具备 |
| 15.3 | PC MRV 成像技术 | 具备 |
| 15.4 | CE MRA 增强血管成像技术 | 具备 |
| 15.5 | 外周血管增强成像技术 | 具备 |
| 15.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 | 具备 |
| 15.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 | 具备 |
| 16 | 全身成像技术 |  |
| 16.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |
| *16.2 | 双下肢血管非造影剂成像技术 | 具备 |
| 16.3 | 全脊柱成像技术 | 具备 |
| 17 | 快速扫描技术 |  |
| 17.1 | 并行采集技术 | 具备 |
| 17.2 | 矩形FOV | 具备 |
| 17.3 | 部分K空间扫描技术 | 具备 |
| 17.4 | 部分回波采集技术 | 具备 |
| 17.5 | 快速K空间填充技术 | 具备 |
| 18 | 脂肪抑制技术 |  |
| 18.1 | 水激发功能 | 具备 |
| 18.2 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 |
| 18.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 | 具备 |
| 18.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 | 具备 |
| 18.5 | 质子密度脂肪抑制技术 | 具备 |
| 19 | 定位功能 |  |
| 19.1 | 三维定位系统 | 具备 |
| 19.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 |
| *19.3 | 头颅智能自动定位技术（auto post），无需人工按键干预 | 具备，提供证明图片 |
| 19.3.1 | 横轴位扫描自动定位 | 具备 |
| 19.3.2 | 冠状位扫描自动定位 | 具备 |
| 19.3.3 | 矢状位扫描自动定位 | 具备 |
| 19.4 | 中心成像功能 | 具备 |
| 19.5 | 实时定位成像技术 | 具备 |
| 19.6 | 透视成像技术 | 具备 |
| 19.7 | 交互成像技术 | 具备 |
| 20 | 空间饱和技术 |  |
| 20.1 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 |
| 20.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） | 具备 |
| 20.3 | 平行饱和带 | 具备 |
| 20.4 | 追踪饱和带 | 具备 |
| 21 | 伪影抑制技术 |  |
| 21.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 | 具备 |
| 21.2 | 容积图像均匀性校正技术 | 具备 |
| 21.3 | 流动补偿技术 | 具备 |
| 21.4 | 呼吸触发扫描技术 | 具备 |
| 21.5 | 腹部屏气扫描技术 | 具备 |
| 21.6 | 卷褶伪影消除技术 | 具备 |
| 21.7 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 21.8 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 21.9 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 22 | 图像质量校正技术 |  |
| 22.1 | 图像伪影去除技术 | 具备 |
| 22.2 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 22.3 | 图像均衡化校正技术 | 具备 |
| 22.4 | 图像滤波技术 | 具备 |
| 22.5 | 图像插值 | 具备 |
| 23 | 系统后处理功能 |  |
| 23.1 | 图像智能自动拼接技术 | 具备 |
| 23.2 | 信噪比统计分析功能 | 具备 |
| 23.3 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 23.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 | 具备 |
| 23.5 | T2 弛豫图技术 | 具备 |
| *23.6 | 智能自动实时MIP | 具备，提供证明图片 |
| *23.7 | 智能自动实时MPR | 具备，提供证明图片 |
| *23.8 | 智能自动实时VR | 具备，提供证明图片 |
| 23.9 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |
| 23.10 | 图像减影，电影回放 | 具备 |
| 23.11 | 实时互动多平面重建 | 具备 |
| 23.12 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 具备 |
| 23.13 | 2D定量分析软件 | 具备 |
| 24 | 其他扫描技术 |  |
| 24.1 | 静音扫描技术 | 具备 |
| 24.2 | 支持组合扫描 | 具备 |
| 24.3 | 频率/相位编码过采样技术 | 具备 |
| 24.4 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 24.5 | 可变 K 空间填写方式 | 具备 |
| 24.6 | 扫描暂停功能 | 具备 |
| 24.7 | 自动语音功能 | 具备 |
| 24.8 | 可变重建矩阵 | 具备 |
| 24.9 | 客户许可控制协议 | 具备 |
| *24.10 | 同时多b值扫描技术≥10组 | 具备 |
| 24.11 | 同时多b值多方向扫描技术≥30个方向 | 具备 |
| 25 | 软件接口 |  |
| 25.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 25.2 | 远程维修接口 | 具备 |
| 25.3 | DICOM Worklist | 具备 |
| 25.4 | DICOM MPPS反复功能 | 具备 |
| 25.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 | 具备 |
| 25.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 | 具备 |
| 25.7 | DICOM打印 | 具备 |
| 25.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 25.8.1 | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 25.8.2 | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 25.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 | 具备 |
| 26 | 附属设备 |  |
| 26.1 | 校正用标准水模一套 |  |
| 26.2 | 水冷机组一套：提供品牌型号 | 提供 |
| 26.4 | 符合当地电源环境和设备使用的稳压电源：一台 | 提供 |
| 31 | 售后服务 |  |
| 31.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥三年。提供免费保修期过后磁共振整机全保价格，并单独报价。 | 具备 |
| 31.2 | 提供免费保修期后整机（磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等）保修方案和费用：提供保修具体方案及价格。 | 提供 |
| 31.3 | 保修期内开机率≥95%，包括法定节假日，若开机率达不到，少一天保修期延长5天 | 提供 |
| 31.4 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣 | 具备 |
| 31.5 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 | 提供 |
| 31.6 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案）。 | 提供 |
| 31.7 | 对保修期外维修必须做到先维修后付款 | 具备 |
| 31.8 | 提供厂家售后服务维修点地址。 | 提供 |
| 31.9 | 升级：免费提供3年内软件升级 | 提供 |
| 31.10 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤7天； | 具备 |
| 32 | 安装及验收 |  |
| 32.1 | 安装地点：医院指定地点。 | 响应 |
| 32.2 | 安装完成时间：1个月内到货，到货后接到院方通知30天内安装完毕。 | 响应 |
| 32.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 | 响应 |
| 32.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 | 响应 |

标2：细菌鉴定仪技术参数及指标

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 功能要求：临床微生物实验室全自动化鉴定及自动化药敏试验的检测及分析 |
| 二、 | 技术要求： |
| 1、 | ▲检测容量≥60卡。 |
| 2、 | 鉴定范围：能鉴定G-、G+、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、酵母菌等，并提供以上检测试剂的SFDA注册证。 |
| 3、 | 鉴定和药敏反应测试孔≥120，测试≥600个产色底物的反应测试组合。 |
| 4、 | ▲具有高级专家系统，数据库具备2000多种表型、20000多个MIC分布的的检测。 |
| 5、 | 全自动化加样、孵育、判读、报告结果，检测过程中不能有任何辅助添加试剂出现。 |
| 6、 | 仪器提供全自动化快速鉴定及药敏结果，鉴定和药敏检测时间80%能在6小时内完成 |
| 7、 | 设备内置中具有真空充填器，试卡加样在密封仓中一次性充样完成≥10个样本，并保证在封闭式环境中进行，确保实验室生物安全。 |
| 8、 | 检测后鉴定卡和药敏卡具有冷冻保存的功能，以便进行有关菌种的分析和原始记录。 |
| ▲9 | 设备内置中具有真空充填器，试卡加样在密封仓中一次性充样完成≥10个样本，并保证在封闭式环境中进行，确保实验室生物安全。 |
| 9、 | 采用多光谱比色、比浊或两者结合的原理。细菌鉴定采用动态分析检测，每15分钟自动检测一次，保证实验结果的准确性和快速性。 |
| 10、 | 具备单独封闭式鉴定卡、单独封闭式药敏卡，具有SFDA认证的肺炎链球菌耐药性检测试剂，并提供注册证。 |
| 11、 | 认证软件/质量控制模块协助实验室的系统认证和室内质控。 |
| 12、 | 系统软件具备密码保护/审核和批准功能的电子签名/审核追踪/联网功能，可实现远程诊断。 |
| 13、 | 采用电子比浊仪调制菌液浓度，范围包括0.5-3麦氏单位。 |
| 14、 | 大容量电脑硬盘保存数据，提供免费软件升级，历史数据可备份长期保存。 |
| 15 | 提供生产厂家用户操作手册，厂家的技术参数资料。 |
| 三 | 售后服务： |
| 1 | ▲设备保修:免费保修≥1年(包括配件及易损件)；保修期过后免维修(只收配件成本费)终身维修；保证零配件供应8年以上。 |
| 2 | 免费提供仪器操作和使用培训。 |
| 3 | 具全面的微生物系列产品，可提供完善的技术支持，在同系统中已广泛使用，省内同型号机型用户＞5家（提供合同复印件）。 |
| 4. | 提供该设备标准配置清单。 |

二、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2、工期及地点

（1）工期：标项1：1个月内到货，到货后接到院方通知30天内安装完毕。标2：合同签订后60天内完成安装调试。

（2）实施地点：安装地点为采购人指定地点。

3、质保期（免费维修期）

质保期：见标段技术参数及指标表具体规定。

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

标段1：见标段技术参数及指标表具体规定。标段2：采购人有故障申报，中标方须在2小时内电话响应，12小时内修复，12小时内未修复时，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行，并相应顺延质保期。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

- 技术培训

标段1：培训要求见技术参数及指标表具体规定。

标段2 ：

（1）免费提供两名医生的操作培训和维修培训；技术培训费用应包含在供货总价中。分项技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户直接组织验收，验收分两次验收：即初步验收和最终验收。验收通过后用户须将验收结果上报至金华市公共资源交易中心东阳分中心备案，验收表格格式见附件18；预算金额在150万元以上的项目验收通过后，金华市公共资源交易中心东阳分中心可能会组织相关部门进行抽验。

6、付款方式

货款由采购人自行支付。合同生效并在中标供应商提交相应金额的预付款银行保函后壹个月内支付合同金额的30%作为项目的预付款，不提供保函者，不予支付预付款；设备安装验收合格后贰个月内付货款90%，质保期满一年后付清10%余款。第一次预付款凭预付款银行保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票复印件，发票原件交给采购人；第三次付款凭东阳市政府采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

7、授权函

如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书。授权书原件可以在中标公示期内提供，复印件无效，如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件将合同授予该供应商，但需另外增加合同总额6%的质量保证金，在合同签订前向采购人缴纳，在质保期结束后7个工作日内退还。

- 知识产权

投标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分、服务、工程等均不会侵犯任何第三方的知识产权，侵权责任由投标人自行负责，中心不承担任何责任。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和红十字会医院细菌鉴定仪采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 此项目为非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业生产的产品，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、中标方应在领取中标通知书前，向金华市公共资源交易中心东阳分中心提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章三、投标文件的编制第（五）条：投标文件的签署和份数的相关规定）。（递交或邮寄地址：浙江省东阳市艺海北路388号东阳市行政服务中心B幢西区14楼，金华市公共资源交易中心东阳分中心；电话：0579-86691729） |
| 6 | 1、投标人应当在2021年11月3日9时00分时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2021年11月3日9：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 7 | 本项目开标时间：2021年11月3日9时00分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 11 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30日内签订。 |
| 13 | 货款由采购人自行支付。合同生效并在中标供应商提交相应金额的预付款银行保函后壹个月内支付合同金额的30%作为项目的预付款，不提供保函者，不予支付预付款；设备安装验收合格后贰个月内付货款90%，质保期满一年后付清10%余款。第一次预付款凭预付款银行保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票复印件，发票原件交给采购人；第三次付款凭东阳市政府采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。 |
| 14 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和红十字会医院细菌鉴定仪采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市人民医院巍山分院、东阳市红十字会医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的50%以上的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件2）及上一年度的财务报告；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件3）

（4）投标单位情况表(格式见附件6)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册

（6）投标声明书(格式见附件4)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件5)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）需提供医疗器械经营许可证复印件；

（11）如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书（格式见附件10）

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件：

（1）评分响应表（格式见附件7）

（2）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件8）

（3）投标货物主要设备的宣传彩页或官方网站打印的主要参数表。

（4）设备的第三方检测报告；

（5）需要提供有效的医疗器械注册证和注册登记表；

（6）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个作出实质性响应（格式见附件9）。

（7）商务响应表（格式见附件11）

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件12）

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（12）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件13）

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）投标函（格式见附件14）

（2）开标一览表（格式见附件15）

（3）中小企业声明函（格式见附件16：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件17：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见附件1。

3.中标方在领取中标通知书前，须向金华市公共资源交易中心东阳分中心提供纸质投标文件；中标方须提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各1份、副本各2份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。（递交或邮寄地址：浙江省东阳市艺海北路388号东阳市行政服务中心B幢西区14楼，金华市公共资源交易中心东阳分中心；电话：0579-86691729，联系人：徐校琴）

4.投标文件纸质版本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件纸质版本正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

5. 招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

6.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：961424781@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2021年11月3日9：00时，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的； 
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 
3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 
5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资信及商务标内有商务报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（9）未提交本招标文件资格响应文件中第（1）、（5）、（7）、（8）、（9）、（10）条资料的；

（10）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（11）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（12）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由下一中标候选人中标，或重新组织招标。

第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市人民医院巍山分院超导磁共振和红十字会医院细菌鉴定仪采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35

2、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价×（1-6%）

（二）

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，并取其中价格最低的一家进入价格评审。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信 及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：标项1评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 44分 |
| 1 | 设备选型 | 品牌知名度、产品档次、品质的高低由评委酌情打分。 | 1-6 |
|  |  | 根据产品的技术成熟度、专利技术及独创性由评委酌情打分。 | 1-6 |
| 2 | 主要技术规格、功能及配置 | 招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得13分；根据《技术偏离表》正偏离情况每项正偏离加0-0.5分，无实质性意义的正偏离不加分,最高得15分；带“▲”的参数为强制性指标，如有负偏离，则作无效标处理；带“*”的参数为重要指标，如有负偏离，每项扣1分；其他性能指标及技术参数如有负偏离，每项扣0.5分。 | 0-15 |
|  |  | 招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得7-11分；功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得5-6分；功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得0-4分。 | 0-11 |
|  |  | 配套附件提供的情况。 | 0-3 |
|  |  | 安装、调试、验收的方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，得0.5-1.5分；无方案无措施的不得分。 | 0-3 |
| 二 | 商务分 |  | 13分 |
| 3 | 配件及耗材提供及备品备件 | 根据配件及耗材的优惠措施酌情给分。 | 0-2.5 |
|  |  | 随设备提供的选配件优惠情况酌情给分。 | 0-2.5 |
|  |  | 备品备件的提供情况。 | 0-1.5 |
| 4 | 售后服务及培训 | 质保期符合招标文件规定的得0分。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分,最多得2分（质保期必须以厂品生产商承诺书为准）。 | 0-2 |
|  |  | 售后服务方案全面周到，有其他优惠条件且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，得0分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。 | 0-1.5 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 8分 |
| 5 | 公司经营情况 | 根据公司综合履约能力、技术力量以及公司的信誉和诚信度等情况酌情打分。 | 0-2 |
| 6 | 项目业绩 | 投标人2018年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分； | 0-3 |
| 7 | 权威认证 | 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。 | 0-2 |
| 8 | 诚信分 | 评分响应及自评表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，予以适当扣分。 | 0-1 |

附件：标项2评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 44分 |
| 1 | 设备选型 | 品牌知名度、产品档次、品质的高低由评委酌情打分。 | 1-6 |
|  |  | 根据产品的技术成熟度、专利技术及独创性由评委酌情打分。 | 1-6 |
| 2 | 主要技术规格、功能及配置 | 招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得13分；根据《技术偏离表》正偏离情况每项正偏离加0-0.5分，无实质性意义的正偏离不加分,最高得15分；其他性能指标及技术参数负偏离一项扣0.5-1分。 | 0-15 |
|  |  | 招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得7-11分；功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得5-6分；功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得0-4分。 | 0-11 |
|  |  | 配套附件提供的情况。 | 0-3 |
|  |  | 安装、调试、验收的方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，得0.5-1.5分；无方案无措施的不得分。 | 0-3 |
| 二 | 商务分 |  | 13分 |
| 3 | 配件及耗材提供及备品备件 | 根据配件及耗材的优惠措施酌情给分。 | 0-2.5 |
|  |  | 随设备提供的选配件优惠情况酌情给分。 | 0-2.5 |
|  |  | 备品备件的提供情况。 | 0-1.5 |
| 4 | 售后服务及培训 | 质保期符合招标文件规定的得0分。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分,最多得2分（质保期必须以厂品生产商承诺书为准）。 | 0-2 |
|  |  | 售后服务方案全面周到，有其他优惠条件且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，得0分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。 | 0-1.5 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 8分 |
| 5 | 公司经营情况 | 根据公司综合履约能力、技术力量以及公司的信誉和诚信度等情况酌情打分。 | 0-2 |
| 6 | 项目业绩 | 投标人2018年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分； | 0-3 |
| 7 | 权威认证 | 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。 | 0-2 |
| 8 | 诚信分 | 评分响应及自评表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，予以适当扣分。 | 0-1 |

第五章  东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：        乙方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

户名：                             户名：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2021-

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：_________（招标采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

规格型号：

该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加东阳市                 采购项目标项   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：评分响应表格式：

评分响应及自评表

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，其将在诚信评分中被适当扣分。

附件8：货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                       标项：              招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件9：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人盖章：

日期：

附件10：制造商（或国内总代理）对本项目的授权书格式（进口设备提供）：

制造商（或国内总代理）授权书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）      投标单位名称（公章）

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人签名                        签字人签名

年    月    日

附件11：商务响应表

商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期及软件升级（如有软件升级） |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求等 |  |  |  |
| - 三、消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣 |  |  |  |
| - 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 五、付款方式 |  |  |  |
| - 六、安装 |  |  |  |
| - 七、培训 |  |  |  |
| - 八、制造商或国内总代理授权（如采购文件有要求） |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件12：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

附件13：府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：DYCG2021-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件14：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件15：开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的货款、人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费、质保期内及售后服务相关的其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

附件16：中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件17： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件18：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送公共资源交易中心，由中心组织相关部门对项

目进行抽查。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室

附件19：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波

联系电话：13750943108   0579-86222987

附件20：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件21：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。