永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目招标文件

项目编号：DTCG-YK2023-005-1

采 购 人：金华市生态环境局永康分局

采购代理机构：浙江鼎泰工程管理有限公司

二○二三年五月

# 目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标定标办法

- 技术服务要求及货物需求一览表

- 商务要求

- 附件—投标文件格式

- 永康市政府采购合同（样本）

第一章  招 标 公 告

招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江鼎泰工程管理有限公司受金华市生态环境局永康分局的委托，对其永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目公开招标采购，欢迎国内有相应资质的投标人参加投标。

一、项目编号: DTCG-YK2023-005-1	   采购计划文号：[2023]717号、临[2023]716号

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

1、采购预算：1600万元

2、项目名称：永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目 | 三 | 年 | 1600万元 | 详见第四章 |

四、投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、根据财库〔2020〕46号的相关规定，本次采购投标人须为中小企业，投标时须单独上传《中小企业声明函》。

3、投标人另须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见招标文件附件）。

4、本次招标接受联合体投标人。

（二）特定条件

无

（三）是否专门面向中小微企业：是。

五、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、投标截止时间：2023年06月15日09:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。若供应商在规定时间内（2023年06月15日10:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

八、开标时间：2023年06月15日09:00

九、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)三楼开标室。

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金

## 十一、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:

鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

# 6.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江鼎泰工程管理有限公司

联系人： 陈琳    联系电话： 18869927759、18869927795

地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室

2、采购人名称：金华市生态环境局永康分局

联系人：黄先生         联系电话：13738964668

地址：永康市金城路25号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋老师

监督投诉电话：0579-87171293         传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市花园大道585号208室

4、系统技术支持：政采云有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温馨提示：政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

第二章

前附表、投标人须知

# 前  附  表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目 |
|  | 项目预算 | 1600万元 |
|  | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为其他未列明行业。 |
|  | 服务期限 | 详见第五章 |
|  | 付款方式 | 详见第五章 |
| 2 | 投标保证金 | 不收取投标保证金 |
| 3 | 履约保证金 | 1.合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标人提交履约保证金的，中标人可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 4 | 网上注册 | 投标人购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 5 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 8 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2023年06月15日09:00 |
| 10 | 开标时间 | 2023年06月15日09:00 |
| 11 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心（永康市五湖路1号国际会展中心办公楼三楼） |
| 12 | 评分办法和中标标准 | 见第三章 |
| 13 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 14 | 中标结果公示 | 中标结果公示在政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 15 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前 3 年内； 1.查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 2.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 3.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目是属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 17 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：服务类 2.本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 6.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7.本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8.本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9.提供的服务全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10.残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11.监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 18 | 节能产品 | □强制采购节能产品 ☑优先采购节能产品 □不适用 |
| 19 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □不适用 |
| 20 | 注意事项 | - 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

#### 注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指金华市生态环境局永康分局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江鼎泰工程管理有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即金华市生态环境局永康分局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四） 联合体投标

4.1以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（五）投标费用

投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（六）质疑

6.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到浙江鼎泰工程管理有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室。联系人：徐爱琍，联系电话：18866978875。

二 、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人提出。如有需要向采购人将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4、为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

至少应包括下列内容：

5.1投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件）；

5.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

5.3提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5.4▲中小企业声明函附件(格式见附件)；

5.5联合投标协议书；

5.6联合投标授权委托书；

5.7提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

5.7招标代理服务费承诺书（格式见附件）。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

至少应包括下列内容：

6.1评分对应表（主要用于评委对应评分内容）；

6.2投标项目明细清单（含货物、服务等）；

6.3技术响应表；

6.4项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

6.5项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6.6列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

6.7商务响应表（格式见附件）；

6.8售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

6.9技术培训计划（若有）；

6.10投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

6.11案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

6.12投标方认为需要的其他文件资料。

6.13证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.14编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.15投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细表出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

（八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一）提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。（推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或IP地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第三章。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订政府采购合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

五、中标服务费

1、服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江鼎泰工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费。

1.2中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |

六、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

第三章

评标定标办法

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：无。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 技术商务分（90分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最多得1分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。 （对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。） | 1 |
| 2 | - 投标人综合情况 | - 根据投标人提供的①服务团队、②技术力量等方面进行综合评分。（每项3分，满分6分） - 1.每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； - 2.每一项内容进行了阐述且较满足采购需求的，得2分； - 2.每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； - 3.每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 6 |
| 3 | 技术服务保证 | 投标人产品水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪及户外小型水质自动监测站（系统）具有CCEP认证证书；（提供证书复印件并加盖公章，每提供一个得1分，不提供不得分） | 6 |
|  |  | 投标人提供的站控平台（系统）满足中国环境监测总站发布的《地表水自动监测系统通信协议技术要求（试行）》要求的承诺，（平台需提供查询分析、报警预警、报表管理、系统设置等功能情况），得2分；不提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 为保证所投仪器设备及系统集成功能的稳定及运维的便捷性，需保证核心仪器设备及系统集成品牌的统一性。投标人拟投入的产品“（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、藻密度）水质自动分析仪、户外小型水质自动监测站（系统）”为同一品牌的得2分，否则不得分。（提供承诺函并加盖公章） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供水质自动监测站技术指标参数完全满足要求的得12分,标注“★”的重要指标每负偏离一条扣1分，未标注“★”的普通指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止（打★项需提供证明材料） | 12 |
| 4 | 项目综合方案 | 一．根据投标人项目背景、政策文件的理解和分析进行综合评分： 1.项目背景和政策文件的理解、分析准确、深刻，考虑周全，符合项目实际采购需求要求的得5分； 2.项目背景和政策文件的理解、分析内容基本准确，基本符合实际情况的得3-4分； 3.项目背景和政策文件的理解、分析充分性一般，与实际情况有偏离的得1-2分； 4.项目背景和政策文件的理解、分析不准确，不符合项目实际采购需求要求的本项不得分。 | 5 |
|  |  | 二．根据投标人提供站房设计方案的完整性、合理性、科学性进行综合评分。 1.站房设计方案完整、合理、科学的得6分； 2.站房设计方案较完整、较合理、较科学的得4-5分； 3.站房设计方案基本完整、基本合理的得2-3分； 4.站房设计方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 6 |
|  |  | 三．根据投标人提供完整的采水、配水及预处理单元集成方案进行综合评分。 1.采水、配水及预处理单元集成方案完整、合理、科学的得5分； 2.采水、配水及预处理单元集成方案较完整、较合理、较科学的得3-4分； 3.采水、配水及预处理单元集成方案基本完整、合理、科学的得2分； 4.采水、配水及预处理单元集成方案不够完整、合理、科学的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 四．根据投标人提供完整的控制单元、数据采集与传输方案等进行综合评分。 1.站控平台方案完整、合理、科学的得5分； 2.站控平台方案较完整、较合理、较科学的得3-4分； 3.站控平台方案基本完整、基本合理的得2分； 4.站控平台方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 五．根据投标人提供的项目实施建设方案，包括①前期调查、②供货方案、③安装建设、④调试、⑤验收方案等由专家进行综合评价。（每项2分，满分10分） - 1.每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的每项得2分； - 2.每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的每项得1分； 3.每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求每项得0分。 | 10 |
|  |  | 六．根据投标人提供的项目质量保证方案，包括质量保证措施、技术服务措施、质量保证承诺等由专家进行综合评价。 1.项目质量保证方案完整、合理、科学的得5分； 2.项目质量保证方案较完整、较合理、较科学的得3-4分； 3.项目质量保证方案基本完整、基本合理的得2分； 4.项目质量保证方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 七．根据投标人对本项目制定的工期进度计划、进度编排的合理性、完整性由专家进行综合评分。 1.工期进度计划、进度编排科学、合理、完整的得5分； 2.工期进度计划、进度编排较科学、合理、完整的得3-4分； 3.工期进度计划、进度编排基本科学、合理、完整的得2分； 4.工期进度计划、进度编排不科学、不合理、不完整的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 八．根据投标人提供的运维实施、人员方案由专家综合评分。 1.运维实施方案编排完整、合理、科学的得4分； 2.运维实施方案编排较完整、较合理、较科学的得2-3分； 3.运维实施方案编排方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 4.不提供方案不得分。 | 4 |
|  |  | 九．根据投标人运维过程中制定详细的数据质量控制方案，根据方案的完整性、合理性、科学性进行综合打分。 1.质量控制方案完整、合理、科学的得5分； 2.质量控制方案较完整、较合理、较科学的得3-4分； 3.质量控制方案方案基本完整、基本合理的得2分； 4.质量控制方案方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 5.不提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 十．运维应急管理 根据投标人提供的运维应急管理方案，包括对运行实际维护过程中可能遇到的突发事件、突发事件响应时间、突发事件的应对措施等专家进行综合评分。 1.运维应急管理方案完整、合理、科学的得4分； 2.运维应急管理方案方案基本完整、基本合理的得2-3分； 3.运维应急管理方案方案不够完整、不够合理、不够科学的得1分； 4.不提供方案不得分。 | 4 |
|  |  | 十一．运维监管 根据投标人所投产品承诺具有运行模式、动态流程显示、温控系统、自动诊断报警手段、系统通讯显示及中断提示、耗材管理使用、趋势分析等功能的得3分，每缺一项扣0.5分； 既能提供功能承诺又具有省级及以上法定计量检测机构出具技术分析报告的得6分；每缺一项扣1分，扣完为止；本项最高得6分，不提供不得分。 | 6 |
| 5 | 政策分 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |

5.2 价格分（10分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×（100-技术分权值）

5.2.4落实政府采购政策说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条，该项目专门面向中小企业进行采购，中小企业参加该项目采购应当不享受报价扣除。根据财库[2017]141 号、财库[2014]68 号的相关规定，残疾人福利性单位和监狱企业在参加政府采购项目时，视同小型、微型企业。

5.3计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术得分+ 价格得分

六、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

七、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

八、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章

# 技术服务要求及货物需求一览表

# 技术服务要求及需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目 | 三年 | 1600万元 |

一、技术需求

（一）项目概况

为全面落实《浙江省人民政府办公厅关于印发“浙江省生态环境监测网络建设方案”的通知》和金华市第八次党代会“坚定不移实施数字化改革争先锋战略”精神，切实推进治水数字化进程，有效提高水环境质量水质预警、污染溯源能力，推动彻底解决江河干流断面、重要入江支流水质不稳定，雨污分流不到位溢流直排等突出问题，本项目要求完成全市19个点位，包含6个饮用水源地自动监测数据服务、4个江河干流断面自动监测数据服务、9个主要入江支流自动监测数据服务（站点建设供应商自行承担），并配套开展水环境问题动态溯源工作，进行水质季度评价、年度水环境健康评估，根据需要完成相关成果展示工作。

- 采购要求

1、拟投入水质自动监测站（点）建设要求

为完成本项目关于水质自动监测数据服务的工作，供应商需投入建设19个水质自动监测站（点），其中饮用水源站（点）监测指标为五参数（pH值、水温、电导率、浊度、溶解氧），氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数，藻密度；江河干流、主要入江支流站（点）监测指标为五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐、流量指数，要求供应商实现前期建设投资及后期运营、维护的一站式服务，项目总的数据服务年限为五年，本次采购服务期限为三年，服务期间提供实时有效数据，接受考核。项目三年运行期间产生的水、电、网络等费用由中标人负责。三年后，站房及仪器设备、采水、各系统、软件等固定资产根据合同价格按每年折旧6%转让给新的中标人。五年后站房及仪器设备、采水各系统、软件等固定资产归采购人所有。

1.1站点选址及基础建设

供应商需配合采购人完成站点选址（建设点位数量、具体位置），并由供应商完成“三通一平”（通电、通水、通讯、场地平整和基础建设）工作，提供必要的图纸、建设方案等资料。为综合考虑征地、后期按需移站等因素，水质自动监测站采用因地制宜方式建设，采用户外小型和景观式形态(其中户外小型暂定9个，景观式形态暂定10个，站点采用哪种站房建设和建设点位中标后由采购人指定），整体高度集成，占地面积小，可移动、可吊装。服务期内免费提供移站服务。

1.2安装、调试

供应商按照设备说明书进行安装，并对仪器性能进行测试，测试结果需满足相应技术规范要求。站点安装完成后需对整套系统进行测试，保证系统可正常运行。

1.3供应商承诺拟投入本项目的设备必须为2023年1月1日后出厂的全新设备。

1.4水质自动监测站分析仪器方法要求

五参数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪的分析方法要符合国家标准方法。

| 仪器名称 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 五参数水质自动分析仪 | 电极法 |
| 氨氮水质自动分析仪 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |
| 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 酸性高锰酸钾氧化法，如水中氯化物浓度≥300mg/L,可用碱性法 |
| 总磷水质自动分析仪 | 过硫酸盐消解-钼酸铵分光光度法 |
| 总氮水质自动分析仪 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |

1.5水质自动监测站基本要求

1.5.1分析仪器基本要求

输出信号：RS-485/232；

通讯协议：符合MODBUS或MODBUS/TCP；

具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能；

具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

具备断电再度通电后自动排空分析流路、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

存储不少于1年的原始数据和运行日志；

水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元需具有三级管理权限；

系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪器具有进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能。

1.5.2采水单元技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。 |
| 2 | 采水单元的功能是确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。 |
| 3 | 采水单元包括采水构筑物、采水泵、采水管道和清洗配套装置。 |
| 4 | 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。 |
| 5 | 采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。 |
| 6 | 采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。 |
| 7 | 采水单元设置采水单元清洗功能。 |
| 8 | 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。 |
| 9 | 采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 |
| 10 | 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |
| 11 | 采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加2-3台分析仪器的需要。 |

1.5.3配水及预处理单元技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。 |
| 2 | 配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。 |
| 3 | 配水单元具备自动反清（吹）洗功能。 |
| 4 | 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。 |
| 5 | 水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口，使其具备可扩展功能。 |
| 6 | 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。 |
| 7 | 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制。 |
| 8 | 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。 |

1.5.4站控平台（控制单元及数据采集传输单元）技术要求（每站一套）

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 |
| 2 | 断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。 |
| 3 | 自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。 |
| 4 | 单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。 |
| 5 | 对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。 |
| 6 | 参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。 |
| 7 | 各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。 |
| 8 | 监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 |
| 9 | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。 |
| 10 | 断电后能自动保存历史数据和参数设置。 |
| 11 | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 |
| 12 | 具备数据一点多传功能。 |

1.5.5辅助单元技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。 |
| 2 | 配备UPS（总容量≥1kVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2h）、稳压电源（功率≥2KW）等。 |
| 3 | 配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。 |
| 4 | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。 |

1.5.6水质自动监测站详细技术指标要求

（1）户外景观式详细技术指标

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| A | 水温水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：热电阻或热电偶 |
| 2 | 量程：0℃～50℃，可调 |
| 3 | 测量偏差：0.5℃ |
| 4 | MTBF：≥720h/次 |
| 5 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| B | pH水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：玻璃电极法 |
| 2 | 量程：pH0～14 |
| 3 | 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH |
| 4 | 重复性：±0.1pH |
| 5 | 响应时间：≤30s |
| 6 | 温度补偿精度：±0.1pH |
| 7 | MTBF：≥720h/次 |
| 8 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| C | 溶解氧水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：电化学法、荧光法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移：±0.3mg/L |
| 4 | 量程漂移：±0.3mg/L |
| 5 | 重复性：±0.3mg/L |
| 6 | 响应时间（T90）：≤120s |
| 7 | 温度补偿精度：±0.3mg/L |
| 8 | MTBF：≥720h/次 |
| 9 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| D | 电导率水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：电极法 |
| 2 | 量程：0～500mS/m（0-40℃），可调 |
| 3 | 重复性误差：±1% |
| 4 | 零点漂移：±1% |
| 5 | 量程漂移：±1% |
| 6 | 响应时间（T90）：≤30s |
| 7 | 温度补偿精度：±1% |
| 8 | MTBF：≥720h/次 |
| 9 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| E | 浊度水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：光散射法 |
| 2 | 量程：0～1000NTU，可调 |
| 3 | 重复性：±5% |
| 4 | 零点漂移：±3% |
| 5 | 量程漂移：±5% |
| 6 | 线性误差：±5% |
| 7 | MTBF：≥720h/次 |
| 8 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| F | 氨氮水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |
| 2 | 量程：0～10 mg/L，可调 |
| 3 | 24h低浓度漂移：≤0.02mg/L |
| 4 | 24h高浓度漂移：≤1% |
| ★5 | 示值误差（非扩展检测范围示值误差） （需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 5.1 | 标液浓度2.0 mg/L时：±8% |
| 5.2 | 标液浓度5.0 mg/L时：±5% |
| 5.3 | 标液浓度8.0 mg/L时：±3% |
| ★6 | 重复性：≤2%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 7 | 记忆效应 |
| 7.1 | 标液浓度2.0 mg/L时：± 0.3 mg/L |
| 7.2 | 标液浓度8.0 mg/L时：± 0.2 mg/L |
| 8 | 定量下限：≤0.15mg/L |
| 9 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 10 | 最小维护周期：≥168h |
| 11 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| G | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：高锰酸钾氧化法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移：±5% |
| 4 | 量程漂移：±5% |
| 5 | 葡萄糖试验：不超过±5%（测量误差） |
| 6 | 重复性：不超过±5% |
| 7 | 检出限：≤0.5mg/L |
| 8 | 平均无故障时间：≥720h/次 |
| 9 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| H | 总磷水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：钼酸铵分光光度法 |
| 2 | 量程：0～2mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移：±5% |
| 4 | 量程漂移：±10% |
| 5 | 直线性：±10% |
| ★6 | 重复性：±10%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 7 | 检出限：≤0.01mg/L |
| 8 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 9 | 平均无故障时间：≥720h/次 |
| 10 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| I | 总氮水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移：±5% |
| 4 | 量程漂移：±10% |
| 5 | 直线性：±10% |
| ★6 | 重复性：±10%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 7 | 检出限：≤0.1mg/L |
| 8 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 9 | 平均无故障时间：≥720h/次 |
| 10 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的仪器设备的售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |
| J | 藻密度水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：荧光法 |
| 2 | 量程：(0～200000/2000000)Cells/mL，可调 |
| 3 | 重复性：≤5% |
| 4 | 零点漂移（24h）：≤±5% |
| 5 | 量程漂移（24h）：≤±5% |
| 6 | 响应时间：≤30s |
| K | 流量计 |
| 1 | 测量原理：超声波多普勒原理 |
| 2 | 流速范围： 0.03～10m/s |
| 3 | 分辨率：1 mm/s |
| 4 | 测量精度：±1% |
| 5 | 水位范围： 0～10m |
| 6 | 准确度：±0.5% |
| 7 | 温度量程：0℃～60℃ |
| 8 | 工作环境：-20~70℃ |
| 9 | 湿度：≤ 95% |
| L | 集成站房要求 |
| 1 | 站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，箱体内部面积5~10平方米。 |
| 2 | 站房可移动。 |
| 3 | 采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。 |
| 4 | 每个站房内需配备具有来电自启功能的冷暖空调。 |
| 5 | 站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。 |
| 6 | 箱体主要采用覆铝锌板制作，采用组件嵌装式。 |
| 7 | 站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置。 |
| 8 | 根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌。 |
| 9 | 配备站房门禁。 |
| 10 | 视频监控技术要求： |
| 10.1 | 站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。 |
| 10.2 | 站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部站房人员进出情况。监控设备可水平180度旋转。 |
| 10.3 | 站房仪表间：安装于正对入门的墙面上方，用于监控仪表间内部设备运行情况及入站房人员操作情况，监控设备可水平180度旋转。 |
| 11 | 灭火器：每个站房内需配备一个自动灭火器。 |
| M | 整体要求 |
| 1 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的户外景观式集成系统和站房售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |

（2）户外小型式详细技术指标要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| A | 水温水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：热电阻或热电偶 |
| 2 | 量程：0℃～50℃，可调 |
| 3 | 水温误差：±0.5℃ |
| 4 | 最小维护周期：≥168h |
| B | pH水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：玻璃电极法 |
| 2 | 量程：pH0～14 |
| 3 | 漂移：±0.1pH |
| 4 | 精密度：≤0.1pH |
| 5 | 示值误差：±0.1pH |
| 6 | 电压影响：±0.1pH |
| 7 | 温度补偿精度：±0.1pH |
| 8 | 最小维护周期：≥168h |
| C | 溶解氧水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：电化学法、荧光法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| 3 | 漂移：±3% |
| 4 | 精密度：≤3% |
| 5 | 示值误差：±3% |
| 6 | 电压影响：±3% |
| 7 | 温度补偿精度：±3% |
| 8 | 最小维护周期：≥168h |
| D | 电导率水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：电极法 |
| 2 | 量程：0～500mS/m（0-40℃），可调 |
| 3 | 漂移：±1% |
| 4 | 精密度：≤1% |
| 5 | 示值误差：±1% |
| 6 | 电压影响：±1% |
| 7 | 温度补偿精度：±1% |
| 8 | 最小维护周期：≥168h |
| E | 浊度水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：光散射法 |
| 2 | 量程：0～1000NTU，可调 |
| 3 | 漂移：≤±5% |
| 4 | 精密度：≤5% |
| 5 | 示值误差：±5% |
| 6 | 电压影响：±5% |
| 7 | 最小维护周期：≥168h |
| F | 氨氮水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |
| 2 | 量程：0～10 mg/L，可调 |
| ★3 | 检出限：≤0.04mg/L （需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 4 | 漂移：≤±5% |
| ★5 | 精密度: ≤3%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 6 | 示值误差：≤±5% |
| 7 | 电压影响：≤±5% |
| 8 | 环境温度影响：≤±5% |
| 9 | 一致性：≥90% |
| 10 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 11 | 最小维护周期：≥168h |
| G | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：高锰酸钾氧化法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| ★3 | 检出限：≤0.5mg/L （需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 4 | 漂移：≤±5% |
| 5 | 精密度: ≤5% |
| 6 | 示值误差：≤±5% |
| 7 | 电压影响：≤±5% |
| 8 | 环境温度影响：≤±5% |
| 9 | 一致性：≥90% |
| 10 | 最小维护周期：≥168h |
| H | 总磷水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：钼酸铵分光光度法 |
| 2 | 量程：0～2mg/L，可调 |
| ★3 | 检出限：≤0.01mg/L （需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 4 | 漂移：≤±5% |
| ★5 | 精密度: ≤5%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 6 | 示值误差：≤±5% |
| 7 | 电压影响：≤±5% |
| 8 | 环境温度影响：≤±5% |
| 9 | 一致性：≥90% |
| 10 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 11 | 最小维护周期：≥168h |
| I | 总氮水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 2 | 量程：0～20mg/L，可调 |
| ★3 | 检出限：≤0.1mg/L （需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 4 | 漂移：≤±5% |
| ★5 | 精密度: ≤5%（需提供环境保护部质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告佐证） |
| 6 | 示值误差：≤±5% |
| 7 | 电压影响：≤±5% |
| 8 | 环境温度影响：≤±5% |
| 9 | 一致性：≥90% |
| 10 | 具备浊度（或杂质）色度补偿功能 |
| 11 | 最小维护周期：≥168h |
| J | 藻密度水质自动分析仪 |
| 1 | 测定原理：荧光法 |
| 2 | 量程：(0～200000/2000000)Cells/mL，可调 |
| 3 | 重复性：≤5% |
| 4 | 零点漂移（24h）：≤±5% |
| 5 | 量程漂移（24h）：≤±5% |
| 6 | 响应时间：≤30s |
| K | 流量计 |
| 1 | 测量原理：超声波多普勒原理 |
| 2 | 流速范围： 0.03～10m/s |
| 3 | 分辨率：1 mm/s |
| 4 | 测量精度：±1% |
| 5 | 水位范围： 0～10m |
| 6 | 准确度：±0.5% |
| 7 | 温度量程：0℃～60℃ |
| 8 | 工作环境：-20~70℃ |
| 9 | 湿度：≤ 95% |
| L | 集成要求 |
| 1 | 采用耐腐蚀镀锌板，配置保温层和一体式集成模块化设计； |
| 2 | 节省用地，外型美观、与当地环境相协调，占地面积不大于2平方米； |
| 3 | 内部仪器设备分类安装，布置合理美观，管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行； |
| 4 | 各部件组装应坚固、零部件无松动，按键、开关、门锁等部件灵活可靠； |
| 5 | 配备空调，可保障系统在-10～50℃环境下正常运行 |
| 6 | 接地：应依照电工规范中的要求制作保护地线 |
| 7 | 视频监控技术要求： |
| 7.1 | 站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。 |
| M | 整体要求 |
| 1 | 提供制造商对投标人为本项目拟投入的户外小型水质自动监测站（系统）售后服务承诺函并加盖公章（承诺函中明确本项目名称） |

2、数据比对

系统调试完成后投入试运行，由供应商、永康市环境监测站完成数据比对，并提供比对报告。

3、数据与市治水相关综合管理平台对接

各点位监测数据需与市环境综合管理智慧平台、永康市五水智治平台等对接，供应商投标时需提供相应的对接实施方案，系统对接所产生相关费用由供应商承担。

4、验收

供应商完成站点建设、设备调试、单机性能测试、水样比对、试运行等工作后，由供应商准备好验收材料，向采购人提出验收申请，采购人组织对水质自动监测正常提供数据服务进行验收。

5、数据保密

供应商应承担监测数据的保密责任，对水站的监测数据负有保密责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

6、项目总负责人

项目总负责人要求：供应商在项目团队中需配备项目总负责人：具备环境类中级及以上工程师职称并持有相关地表水自动监测运维培训合格证书。项目负责人负责水质自动监测数据服务和综合服务的总体把关和沟通协调，并负责与采购人就项目总体服务情况进行联络。

注：项目组人员须为本公司在职人员，提供相应证书扫描件及近三个月的社保记录。

7、站点运营及管理

7.1运维实施要求

按照采购人的技术要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运营、管理和数据服务。

7.1.1运营及管理期间需遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

7.1.2运营及管理期间，水电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的保养和水站安全保障所发生的费用等均由供应商承担；

7.1.3运营及管理期间，做好废液安全处理。

7.1.4供应商应设立运维服务机构。

7.1.5供应商应至少配备2辆运维车辆（出具相应承诺函）。

7.1.6 项目人员组成要求：供应商至少配备2辆运维车辆和3名专业运维人员（运维人员具备省级及以上水质自动站运维资质证书，需驻点永康市）

注：项目组人员须为本公司在职人员，提供相应证书扫描件及近三个月的社保记录。

7.2运维应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，供应商需建立一套完整的应急维护方案。

7.2.1发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动站点加密测试模式，同时记录并上报；

7.2.2站点仪器发生故障时，供应商应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机，并能正常运行；

7.2.3当出现站点长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站点仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

7.3运营及管理质量控制要求

7.3.1供应商需定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于90%。

7.3.2各项质控措施测试结果应符合HJ915-2017《地表水自动监测技术规范》或中国环境监测总站《地表水水质自动监测站安装验收技术要求》。

7.3.3数据要求

（1）供应商需保证数据有效、及时的交由采购人，数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集间隔为4小时，每天采集6组数据作有效性考核。如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，供应商需接受采购人对数据有效性的考核。

（4）数据质量要求：站点每月有效数据获取率大于等于90％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

（5）数据有效性判断：数据的有效性由采购人根据供应商提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

7.3.4考核

（1）考核结果在80分以上，支付季度数据采购费用的100%；

（2）考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除季度数据采购费用的20%，并责令整改；

（3）考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除季度数据采购费用的50%，并责令整改；

（4）考核结果在60分以下，扣除季度数据采购费用的100%。连续二个季度考核结果在60分以下，终止合同并承担相关违约责任；

考核办法如下附表：

水质自动站运维考核表（试行）

站点名称：________________                考核日期：____________________

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.水站维护 （30分） | 站房（6分） | 清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护（12分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设备维护记录。 |  |
|  | 系统维护（12分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二．质控管理 （70分） | 运行期质控样检查（15分） | 供应商按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录；考核方每季度至少组织一次盲样考核。单次质控不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 实验室比对（15分） | 供应商按照每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录；考核方每季度至少组织一次实验室实样比对。单项比对不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站低于90%此项考评分为0，单台次仪器低于90%扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运营及管理记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修等。 |  |
| 不符合项扣分 | 报告上报不及时 | 每月10日前，将数据审核表、月均值表、质控比对表上报业主。不按时达到要求的，每次扣3分。 |  |
|  | 故障未及时修复 | 按照8.2运维应急预案要求，出现异常数据、系统故障和数据缺失等情况时，未及时解决问题的，每次扣5分。 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的，每次扣3分。 |  |
| 总分 |  |  |  |

供应商名称(盖章)：________________     考核方单位名称（盖章）：________________

经办人：________________               经办人：________________

8、综合服务要求

为发挥水质监测数据对水环境管理工作的指导作用，剖析永康市水环境存在的突出问题，要求在掌握项目服务范围内的实际排污情况和水环境历史问题的基础上，开展配套综合服务，根据水质监测数据确定污染高值区，针对长期存在的污染高值区进行人工溯源分析工作。通过人工徒步排查、水上作业等方式检查，对数据异常点沿岸线开展实地确认调查，同时标记疑似污染源，对疑似点沿线进行分散布点手工采样送采购方进行测试或送邻近自动站测试或第三方实验室测试等方式验证，确认查明排污情况，并登记所在位置(经纬度）和周边环境。为确保人工排查的质量，要求供应商用于现场排查人员不少于3人。

人工溯源频次根据自动监测站水质情况及采购人需求确定。

9、成果要求

- 水质自动监测站建设档案；1套；

- 月度、季度、年度水质自动监测数据报表：1份/月、1份/季、1份/年；

- 季度水质分析报告：1份/季度；

- 水质分布图：1份/季度；

- 年度水环境健康评估报告：1份/年；

- 10、其他要求

- 供应商中标后需提供三套以上站房设计方案及施工图纸供采购人选择。

第五章  商务要求

一、项目服务期

项目服务期为三年（不包含建设期），项目建设期为合同完成签订后4个月内，中标人应在4个月内完成项目的站房建设和仪器设备的安装调试及验收，项目的运维期从项目建设完成验收合格之日起三年。

二、质量保证

1、中标人须保证所提供产品符合国家有关规定。中标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

2、中标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

三、售后服务

1、中标人应具有完善的维护期内及维护期外的售后服务方案。

2、本次采购项目为项目建设期四个月和整体维护期为三年（自项目建设最终验收合格次日起计算）。

3、所提供的技术服务为7×24小时支持维护服务，包括且不限于系统升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询、维保等。必须保证2小时之内响应，并保证在12小时内排除故障。

4、中标人必须负责永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统等各方面的维护，满足项目所需的各类技术服务。

四、项目实施要求

1、项目实施要求

系统建设需要中标人就项目实施的领导、组织与管理进行合理规划，明确项目组织与岗位职责，采用成熟开发工具，按照科学、先进的项目管理方法周密计划、精心施工。同时，要求投标人描述自身的技术实力和确保项目顺利实施的组织和相关措施。

在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量和工作状态进行监督控制的职责和权利，项目经理应全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。采购人有权要求中标单位对问题进行整改，中标单位必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标单位承担。

2、项目进度管理要求

中标人应提供项目进度安排，详细描述项目的进展计划。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。

3、安装调试完毕后，中标人应负责对采购人相关人员进行免费现场培训，培训内容：操作、维护管理等，并提供培训资料（含教材文本以及教材电子文档）；中标人在安装调试过程中应派出技术人员，在现场对招标方的操作人员、系统维护人员等相关人员进行免费培训，直至采购人相关人员掌握操作要领及日常维护为止；中标人应对采购人相关人员提供优质的技术培训，以使采购人技术人员能够在项目交验前能独立排除较为复杂的故障，操作人员能独立操作和排除常见故障。

五、验收标准：

1、项目设备表面验收：实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单和要求进行表面验收；

2、技术性能验收：各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

3、档案资料验收：项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

4、整个项目完成安装调试后验收标准:中标人完成所有项目建设和仪器设备安装调试后，申请采购人组织相关专业人员或委托第三方专业机构进行验收，各项指标需符合《地表水自动监测技术规范》HI915-2017要求。按国家行业标准进行验收，产品质量达到设计要求；

- 付款方式：

1、合同签订后7个工作日内，支付本年度项目预算计划支付额的40%作为预付款。

2、项目建设完成并验收合格通过后7个工作日内，支付本年度项目预算计划支付资金额的剩余60%。

3、项目的运维期从项目建设完成验收合格之日算3年，运维期间的费用分三年支付，在每一年度运维工作完成后的次月，根据考核结果作相应扣减后支付。

注：采购人在收到中标人提供的正式税务发票后7个工作日内支付相应款项。由于中标人未及时提供发票导致采购人未能按约付款的，由中标人承担相应的责任。

七、税费：凡与本合同相关的一切税费均由中标人负担。

八、争议的解决：合同执行过程中发生的争议，如双方不能通过友好协商解决，则向永康市人民法院提起诉讼。

九、网络和数据安全

中标人应按照网络和数据安全管理工作要求，明确相关工作人员职责，确保本项目网络和数据安全落实到位。

中标人应建立合作企业的问责追责机制、监督评估机制以及网络和数据安全管理制度，同时按制度内容落实到位。

- 十、保密条款

- 没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料或规划方案成果提供给与履行本项目合同无关的任何其他人。即使向履行本项目合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 十一、安全要求

- 项目服务过程中，中标人应确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质，确保项目零事故，确保项目如期完工。中标人应指派专业人员提供服务，为服务人员提供相应的保险项目，中标人的服务人员在服务过程中所发生的一切安全问题均由中标人自行负责和承担。

十二、其他

完成的成果的权利归属：本次研究成果其所形成的相关知识产权（著作权等）归金华市生态环境局永康分局所有，金华市生态环境局永康分局可以无偿使用该成果。

十三、违约责任

1.采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向中标人偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

3.中标人未能如期提供服务的，逾期每日向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。中标人超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，采购人可单方解除本合同。中标人因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应返还采购人已经支付的所有费用，并应向采购人支付合同总值百分之五的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

第六章

附件—投标文件格式

一、资格文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格文件目录

1、投标声明书 (格式见附件1，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件1-2）；

2、法定代表人授权委托书(格式见附件2)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

4、联合投标协议书（附件3）；

5、联合投标授权委托书（附件4）；

6、中小企业声明函（附件5）

7、残疾人福利企业声明函（如有）（附件6）、监狱企业声明函（如有）(附件7)；

8、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

9、招标代理服务费承诺书（附件8）。

附件1

投标声明书

致浙江鼎泰工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：            日 期：

附件1-2

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2

法定代表人授权书

浙江鼎泰工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：        职务：

联系方式：

受权代表签名：        职务：         联系方式：

邮箱：           传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：         日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件3

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）          法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日               日  期：  年  月   日

附件4

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）               联合体乙方单位： （公章）

法定代表人：     （签章）               法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                   日  期：  年  月   日

附件5

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月   日

附件6

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件7

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：  年   月   日

附件8

招标代理服务费承诺书

致：浙江鼎泰工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（项目编号：           ）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意浙江鼎泰工程管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：           年     月      日

附代理公司账户信息：浙江鼎泰工程管理有限公司

浙江永康农村商业银行股份有限公司营业部

201000266841259

二、技术商务文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（附件9，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件10）；

3、投标单位基本情况表（附件11）；

4、投标项目明细清单（附件12，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件13）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件14）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件15）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件16）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件9

评分对应表

投标人全称：                             标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、银行资信、质量认证与本项目货物或服务相类似的实际项目的介绍、业绩、货物质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件11

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

在本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件12

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件13

技 术 响 应 表

投标人全称：                    标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件14

项目组人员清单

投标人全称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件15

商务响应表

投标人全称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件16

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 岗位证书编号 |  |  |  |  | 从事 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 完成过的项目 |  |  | 担任 职务 | 获奖情况 |  | 采购人及 联系电话 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称

项目编号：       （标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1） 投  标  函（见附件17）；

（2）投标报价明细表（附件18）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

附件17

投  标  函

致：浙江鼎泰工程管理有限公司

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为  90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件18

永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统

建设项目报价一览表

投标人名称（盖章）：                              项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目 | 三 年 |  |  | 须提供各分项设备报价清单（如有） |
| 投标总价合计金额 大写： 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 1、投标人应根据技术服务要求，针对各部分具体情况制定配置及分项报价表然后汇总成上述供货报价一览表，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

报价明细表（内容根据实际情况自拟）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 设施设备费 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

第六章

采购合同（样本）

- 永康市政府采购主要条款指引（参考）

项目编号：DTCG-YK2023-005-1		     采购计划文号:[2023]717号、临[2023]716号

项目名称：永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目

甲方（采购人）：金华市生态环境局永康分局

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江鼎泰工程管理有限公司关于永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目采购的结果，签署本合同。

一、服务项目

| 服务内容 | 具体要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康市江河干流入江支流等重要水体自动监测系统建设项目 |  | 三年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表格不能详列的请另附清单

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币___________________元（¥___________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

无

六、转包或分包

1.乙方不得将本合同转包其他供应商履行。

2.乙方不得将本合同分包其他供应商履行。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：项目服务期为三年（不包含建设期），项目建设期为合同完成签订后四个月内，乙方应在四个月内完成项目的站房建设和仪器设备的安装调试及验收，项目的运维期从项目建设完成验收合格之日起三年。

2.履行方式：

3.履行地点：永康市

八、验收标准及方式

1.货物验收：实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；设备到达甲方工地，应提前通知甲方，由甲方人员根据有关清单进行验收；

2.技术性能验收：各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

3.整个项目完成安装调试后验收标准:各项指标符合《地表水自动监测技术规范》HI915-2017要求。按国家行业标准进行验收，产品质量达到设计要求；

4.档案资料验收：项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

九、付款方式：

1.合同签订后7个工作日内，支付本年度项目预算计划支付额的40%作为预付款。

2.项目建设完成并验收合格通过后7个工作日内，支付本年度项目预算计划支付资金额的剩余60%。

3.项目的运维期从项目建设完成验收合格之日算3年，运维期间的费用分三年支付，在每一年度运维工作完成后的次月，根据考核结果作相应扣减后支付。

注：采购人在收到中标人提供的正式税务发票后7个工作日内支付相应款项。由于中标人未及时提供发票导致采购人未能按约付款的，由中标人承担相应的责任。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及验收标准

1.乙方应按要求向甲方提供服务。

2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.项目（采购编号：DTCG-YK2023-005-1）招标文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其它按《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份；一份代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人或受委托人 （签字）               法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

- 见证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

签约时间：2023年    月    日

- 注：1.本合同甲乙双方必须盖骑缝章。

2.采购人、供应商应当按照招标文件和投标文件中的约定进行填写。