金华市政府采购中心关于金华市中心医院

医疗设备项目

公开招标采购文件

项目编号：JHCG2019002BC1

项目名称：医疗设备

代理机构：金华市政府采购中心

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

投标文件格式

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办   0579-82495227

市公安局   110、0579-82512110

市检察院   0579-82537082

市 法 院   0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就金华市中心医院医疗设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的各供应商前来投标：

- 项目编号：JHCG2019002BC1

- 采购组织类型：集中采购

- 招标项目概况:

| 标段 | 采购内容 | 数量及单位 | 预算 （万元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗设备 | 1批 | 1302.8 | 0 |
| - 备注： 1.本项目由九类医疗设备组成，每类医疗设备的预算均体现在采购需求中，请仔细核对。《投标报价明细表》必须体现九类设备的分项报价且不得超过相应的预算。 2.本项目所有设备已经财政部门审批，允许采购进口产品。 |  |  |  |  |

四．投标人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 本项目不接受联合体投标。

五．报名及招标文件下载：

1.报名时间：本项目公告之日至2019年7月24日

2.报名方式：网上报名

3.报名方法：先根据浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)规定的操作步骤完成网上注册，再登录政采云( https://login.zcy.gov.cn/login)按规定完成网上报名。(咨询电话：400-881-7190)。

4.招标文件下载网站：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；政采云( https://login.zcy.gov.cn/login)。

六．投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2019年7月25日下午14：30

2.投标地点：金华市双龙南街858号财富大厦四楼金华市公共资源交易中心开标二室。

3.逾期送达或密封性、完整性不合格的投标文件将予以拒收。

七．开标时间及地点：

1.开标时间：2019年7月25日下午14：30

2.开标地点：金华市双龙南街858号财富大厦四楼金华市公共资源交易中心开标二室。

3.投标人派投标人代表出席开标现场（投标人代表应当是投标人的在职正式职工，随身携带身份证原件并提供）。

八．业务咨询：

采购代理机构名称：金华市政府采购中心

地址：金华市双龙南街858号财富大厦四楼金华市公共资源交易中心

联系人：王先生

联系电话：0579-83187205

采购单位：金华市中心医院

联系人：王先生

联系电话：13957976777

政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系电话：0579-82468735

第二章  招标需求

（如有带★号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。）

| 标段 | 采购内容 | 数量及单位 | 预算 （万元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗设备 | 1批 | 1302.8 | 0 |
| - 备注： 1.本项目由九类医疗设备组成，每类医疗设备的预算均体现在采购需求中，请仔细核对。《投标报价明细表》必须体现九类设备的分项报价且不得超过相应的预算。 2.本项目所有设备已经财政部门审批，允许采购进口产品。 |  |  |  |  |

| 一、 | 窄波荧光内镜主机部分 预算：170万 （备注：此设备为本项目核心产品） |
| --- | --- |
| 1.1 | 高清图像处理装置：（数量：2台） |
| 1.1.1 | 模拟HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr 输出 |
| 1.1.2 | 数字HDTV信号输出：可选择DVI（1080P）、HD-SDI、及DV(IEEE1394)输出 |
| 1.1.3 | 数字信号输出分辨率支持1920*1200（WUXGA） |
| 1.1.4 | CCD成像方式：顺次式 |
| 1.1.5 | 扫描线≥1080P，逐行扫描，可选择16:9，16:10输出 |
| 1.1.6 | 自体荧光成像功能可以区分炎症及癌症 |
| 1.1.7 | 主机要求可兼容内科胸腔镜 |
| 1.1.8 | 自体荧光（AFI）功能：使用蓝色激励光的一种特殊光观察 |
| 1.1.9 | 窄带成像（NBI）功能：使用窄波光观察的一种特殊观察用于观察腺管开口形态，毛细血管袢走形，判断早期癌症 |
| 1.1.10 | 自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能 |
| 1.1.11 | 白平衡调节：通过前面板上的按键可以进行白平衡调节 |
| 1.1.12 | 色调调节：“R”红色调节：±8档 ，“B”蓝色调节：±8档，“C”色度调节：±8档 |
| 1.1.13 | 具有自动增益控制（AGC） |
| 1.1.14 | 具有对比度调节功能 |
| 1.1.15 | 降噪功能：在图像处理过程中校正噪点 |
| 1.1.16 | 测光模式：3种模式，自动测光模式（中央最亮处和外围部分平均亮度），峰值测光及平均测光 |
| 1.1.17 | 构造强调及轮廓强调功能：电子强调内镜图象的细微形态及轮廓 |
| 1.1.18 | 适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来识别粘膜细微的色彩差异 |
| 1.1.19 | IHb色图显示功能：血色素的二维成像图，用于观察炎症部位 |
| 1.1.20 | 具有电子放大功能 |
| 1.1.21 | 具有图像大小选择功能 |
| 1.1.22 | 主机面板具有USB输出：用于存储静态图片 |
| 1.1.23 | 主机具有画中画输入端口 |
| 1.1.24 | 冻结功能：可以冻结内镜图像 |
| 1.1.25 | 预冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选最清晰的图像显示出来 |
| 1.1.26 | 具有内镜信息记忆功能：可在显示器上显示内镜相关数据信息 |
| 1.1.27 | 具有遥控功能，可对周边设备进行控制 |
| 1.2 | 内窥镜冷光源（数量：2台） |
| 1.2.1 | 灯泡：300W氙气短弧灯（无臭氧） |
| 1.2.2 | 灯泡平均寿命： ≥500小时 |
| 1.2.3 | 亮灯方式：切换调节器 |
| 1.2.4 | 亮度调节：光路光圈控制 |
| ★1.2.5 | 具有窄波光输出 |
| 1.2.6 | 具有自荧光输出 |
| 1.2.7 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 |
| 1.2.8 | 自动曝光：≥17档 |
| 1.2.9 | 气泵：横膈膜式气泵 |
| 1.2.10 | 气泵压力开关：4级（关、低、中、高） |
| 1.3 | 医用高清液晶视频监视器（数量：2台） |
| 1.3.1 | 尺寸26英寸 |
| 1.3.2 | 分辨率1920*1080P |
| 二、 | 窄波高清电子胃镜（数量：6条） 预算：210万元 |
| 2.1.1 | 视野角：≥140° |
| 2.1.2 | 景深：3～100mm |
| 2.1.3 | 先端部外径：≤8.9mm |
| 2.1.4 | 插入管外径：≤8.9mm |
| 2.1.5 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| 2.1.6 | 有效长度：≥1030mm |
| 2.1.7 | 全长：≥1350mm |
| 2.1.8 | 最小可视距离：距先端3.0mm |
| 2.1.9 | 钳道内径：≥2.8mm |
| 2.1.10 | 具有内镜信息记忆功能 |
| 2.1.11 | 兼容HDTV成像 |
| 2.1.12 | 兼容NBI窄带成像 |
| 2.1.13 | 防水一触式接头，无需防水帽 |
| 三、 | 窄波治疗电子胃镜 (数量：1条) 预算： 35万元 |
| 3.1.1 | 视野角：≥140° |
| 3.1.2 | 景深：3～100mm |
| 3.1.3 | 先端部外径：≤9.9mm |
| 3.1.4 | 插入管外径：≤9.9mm |
| 3.1.5 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| 3.1.6 | 有效长度：≥1030mm |
| 3.1.7 | 全长：≥1350mm |
| 3.1.8 | 最小可视距离：距先端3.0mm |
| 3.1.9 | 钳道内径：≥3.2mm |
| 3.1.9 | 具有内镜信息记忆功能 |
| 3.1.10 | 具有副送水功能 |
| 四、 | 窄波放大电子胃镜（数量：1条） 预算：45万元 |
| 4.1.1 | 广角视野：≥140° |
| 4.1.2 | 长焦视野：≥95° |
| 4.1.3 | 广角景深：7～100mm |
| 4.1.4 | 长焦景深：1.5～3mm 焦距范围可转换 |
| 4.1.5 | 先端部外径：≤9.9mm |
| 4.1.6 | 插入管外径：≤9.6mm |
| 4.1.7 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| 4.1.8 | 有效长度：≥1030mm |
| 4.1.9 | 全长：≥1350mm |
| 4.1.10 | 最小可视距离：距先端4.0mm |
| 4.1.11 | 钳道内径：≥2.8mm |
| 4.1.12 | 具有内镜信息记忆功能 |
| 4.1.13 | 兼容HDTV成像 |
| 4.1.14 | 具有副送水功能 |
| 4.1.15 | 三条导光束设计 |
| 4.1.16 | 兼容NBI功能 |
| 五、 | 窄波高清电子结肠镜（数量：6条） 预算：270万元 |
| ★5.1.1 | 视野角：≥170° |
| 5.1.2 | 景深：5～100mm |
| 5.1.3 | 先端部外径：≤12.2mm |
| 5.1.4 | 插入管外径：≤12mm |
| 5.1.5 | 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160° |
| 5.1.6 | 有效长度：≥1330mm |
| 5.1.7 | 全长：≥1655mm |
| 5.1.8 | 最小可视距离：距先端3.0mm |
| 5.1.9 | 钳子管道内径：≥3.2mm |
| 5.1.10 | 具有内镜信息记忆功能 |
| 5.1.11 | 兼容HDTV成像 |
| 5.1.12 | 兼容NBI窄带成像 |
| 5.1.13 | 具有可变硬度调节功能：操作部具有调节旋转按钮（0、1、2、3档） |
| 六、 | 三维超声内镜主机（数量：1台） 预算：138万元 |
| 6.1.1 | 超声扫描形式：机械超声扫描及电子超声扫描 |
| 6.1.2 | 机械扫描部分： |
| 6.1.3 | 显示模式：B模式 |
| 6.1.4 | 扫描：环形扫描 |
| 6.1.5 | 兼容设备：机械环形扫描超声、三维超声小探头 |
| 6.1.6 | 可用频率：C5、C7.5、C12、C20、12MH、20MH 、30MHZ |
| 6.1.7 | 显示范围：2 cm、3 cm、4 cm、6 cm、9 cm、12cm |
| 6.1.8 | 图像调节：增益，对比度，STC,增强 |
| 6.1.9 | 图像旋转：可旋转 |
| 6.1.10 | 显示区域： 全圆显示、上半圆显示、下半圆显示、滚动显示， |
| 6.1.11 | 图像方向：正常/倒转 |
| 6.1.12 | 图像储存：最大160帧，具有图像回放功能 |
| 6.1.13 | 具有3D显示及MPR显示 |
| 6.1.14 | 测量：距离，面积，周长 |
| 6.1.15 | 具有3D扫描模式 |
| 6.1.16 | 电子扫描部分: |
| 6.1.17 | 显示模式：B模式、血流模式、PW模式、THE模式、CH-EUS模式、ELST模式 |
| 6.1.18 | 扫描：环形扫描、凸阵扫描 |
| 6.1.19 | 兼容设备：电子凸阵扫描超声内镜、电子环形扫描超声内镜 |
| 6.1.20 | 可用频率：5MHZ、6MHZ 、7.5MHZ、10 MHZ、12 MHZ |
| 6.1.21 | 显示范围：2 cm、3 cm、4 cm、5 cm、6 cm、7 cm、8 cm、9 cm、12cm |
| 6.1.22 | 图像调节：增益，对比度，STC,增强，复合 |
| 6.1.23 | 显示区域：环形： 全圆显示、上半圆显示、下半圆显示、滚动显示；凸阵：扇形 |
| 6.1.24 | 图像方向：正常/倒转 |
| 6.1.25 | 显示方式：单屏/双屏 |
| 6.1.26 | 图像储存：最大可存储600帧 |
| 6.1.27 | 焦点:自动预设：远/近 |
| 6.1.28 | 焦点设置:焦点位置及焦点数量可调 |
| 6.1.29 | 血流模式: 彩色血流模式，能量血流模式，H-血流模式 |
| 6.1.30 | PW模式: B+PW，彩色+PW，能量+PW，H-FLOW+PW |
| 6.1.31 | 测量: 距离，面积，周长, PW测量 |
| 6.1.32 | THE组织谐波：THE-P, THE-R |
| 6.1.33 | 具有CH-EUS造影谐波： |
| 6.1.34 | 显示方式：CH-B，CH-彩色 |
| 6.1.35 | 预设：2类，可调节（中或低） |
| 6.1.36 | 频率选择：2类，可调节（CH-R或CH-P） |
| 6.1.37 | TIC分析软件：显示随每个ROI平均亮度时间的变化 |
| 6.1.38 | 具有弹性成像模式： |
| 6.1.39 | 增压状态指导：应变图，增压条 |
| 6.1.40 | 应变率：在两个区域内显示应变量及应变率 |
| 6.1.41 | 记录图像数据:静态以 3dv、Bmp、jpeg格式；动态AVI |
| 6.1.42 | 键盘:LCD液晶触摸屏及LED背光键 |
| 6.1.43 | 数字信号输出:SDTV信号输出(VBS合成、Y/C、RGB) |
| 6.1.44 | 具有HDTV信号输出(RGB、YprPb) |
| 6.1.45 | 存储设备:内置内存及USB外置设备 |
| 6.1.46 | 图像选择：可选择内镜或超声图像，内镜图像和超声图像可以同屏显示 |
| 6.1.47 | 具有画中画功能: 超声图像中具有内镜图像 |
| 6.1.48 | 显示：医院名称、日历时间病人资料（病人身份证号码、姓名、生日、性别等）、可显示使用的频率 |
| 七、 | 超声小探头（数量：1个） 预算：9.8万元 |
| 7.1.1 | 频率：12MHz |
| 7.1.2 | 外径：小于2.5mm |
| 八、 | 电子支气管镜系统部分 预算：125万元 |
| 8.1 | 高清图像处理装置：（数量：1台） |
| 8.1.1 | 模拟HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr 输出 |
| 8.1.2 | 数字HDTV信号输出：可选择DVI（1080P）、HD-SDI、及DV(IEEE1394)输出 |
| 8.1.3 | 数字信号输出分辨率支持1920*1200（WUXGA） |
| 8.1.4 | CCD成像方式：顺次式 |
| 8.1.5 | 扫描线≥1080P，逐行扫描，可选择16:9，16:10输出 |
| 8.1.6 | 自体荧光成像功能可以区分炎症及癌症 |
| 8.1.7 | 主机要求可兼容内科胸腔镜 |
| 8.1.8 | 自体荧光（AFI）功能：使用蓝色激励光的一种特殊光观察 |
| 8.1.9 | 窄带成像（NBI）功能：使用窄波光观察的一种特殊观察用于观察腺管开口形态，毛细血管袢走形，判断早期癌症 |
| 8.1.10 | 自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能 |
| 8.1.11 | 白平衡调节：通过前面板上的按键可以进行白平衡调节 |
| 8.1.12 | 色调调节：“R”红色调节：±8档 ，“B”蓝色调节：±8档，“C”色度调节：±8档 |
| 8.1.13 | 具有自动增益控制（AGC） |
| 8.1.14 | 具有对比度调节功能 |
| 8.1.15 | 降噪功能：在图像处理过程中校正噪点 |
| 8.1.16 | 测光模式：3种模式，自动测光模式（中央最亮处和外围部分平均亮度），峰值测光及平均测光 |
| 8.1.17 | 构造强调及轮廓强调功能：电子强调内镜图象的细微形态及轮廓 |
| 8.1.18 | 适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来识别粘膜细微的色彩差异 |
| 8.1.19 | IHb色图显示功能：血色素的二维成像图，用于观察炎症部位 |
| 8.1.20 | 具有电子放大功能 |
| 8.1.21 | 具有图像大小选择功能 |
| 8.1.22 | 主机面板具有USB输出：用于存储静态图片 |
| 8.1.23 | 主机具有画中画输入端口 |
| 8.1.24 | 冻结功能：可以冻结内镜图像 |
| 8.1.25 | 预冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选最清晰的图像显示出来 |
| 8.1.26 | 具有内镜信息记忆功能：可在显示器上显示内镜相关数据信息 |
| 8.1.27 | 具有遥控功能，可对周边设备进行控制 |
| 8.2 | 内窥镜冷光源（数量：1台） |
| 8.2.1 | 灯泡：300W氙气短弧灯（无臭氧） |
| 8.2.2 | 灯泡平均寿命： ≥500小时 |
| 8.2.3 | 亮灯方式：切换调节器 |
| 8.2.4 | 亮度调节：光路光圈控制 |
| 8.2.5 | 具有窄波光输出 |
| 8.2.6 | 具有自荧光输出 |
| 8.2.7 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 |
| 8.2.8 | 自动曝光：≥17档 |
| 8.2.9 | 气泵：横膈膜式气泵 |
| 8.2.10 | 气泵压力开关：4级（关、低、中、高） |
| 8.3 | 医用高清液晶视频监视器（数量：1台） |
| 8.3.1 | 尺寸26英寸 |
| 8.3.2 | 分辨率1920*1080P |
| 8.3.3 | 电子支气管镜 (数量：1条) |
| 8.3.4 | 视野角：≥110° |
| 8.3.5 | 景深：2～50mm |
| 8.3.6 | 先端部外径：≤4.2mm |
| 8.3.7 | 插入管外径：≤4.1mm |
| 8.3.8 | 弯曲角度：上≥210°，下≥130° |
| 8.3.9 | 有效长度：≥600mm |
| 8.3.10 | 最小可视距离：距先端3.0mm |
| 8.3.11 | 钳道内径：≥2.0mm |
| 8.3.12 | 具有内镜信息记忆功能 |
| 8.3.13 | 先端具有第二弯曲部 |
| 8.3.14 | 旋转角度：左≥120°，右≥120° |
| 九、 | 4K腹腔镜系统部分 预算：300万元 |
| 9.1 | 4K摄像主机(数量：1台) |
| 9.1.1 | 信号系统：支持4K和HD |
| 9.1.2 | 信号输出（分辨率）：可以选择4096*2160，3840*2160，或1920*1080 |
| 9.1.3 | 信号输出（传输方法）：可以选择3G-SDI或HD-SDI |
| 9.1.4 | 白平衡调节：可以进行白平衡调节 |
| 9.1.5 | 标准彩色图输出：可以显示“彩条”画面 |
| 9.1.6 | 色调调节：红色调节+8，蓝色调节+8，色度调节+8 |
| 9.1.7 | 自动增益控制（AGC）：如果内镜先端距离物体太远而导致光线不足，可以电气放大图像 |
| 9.1.8 | 对比度：可以按照以下三种模式之一设置图像对比度。标准标准图像，高与标准图像相比，暗的部分更暗，亮的部分更亮，低与标准图像相比，暗的部分偏亮，亮的部分偏暗 |
| 9.1.9 | 测光区域：自动“自动”测量比“中心”更宽的范围。中心中心重点测量。 |
| 9.1.10 | 图像强调设置：可以从电气上强调内镜图像的细节或边缘，以增加图像的锐利度。 可以根据用户设置选择构造强调或轮廓强调 |
| 9.1.11 | NBI观察：使用窄波光线的观察模式 |
| 9.1.12 | 内镜的遥控开关功能在用户预设里可以设置内镜的遥控开关功能 |
| 9.1.13 | 兼容BT.2020色彩标准 |
| 9.1.14 | 冷光源 (数量：1台) |
| 9.2 | 300W氙气灯 |
| 9.2.1 | 可兼容NBI |
| 9.2.3 | 自动测光，亦可自定义调光 |
| 9.2.4 | 具有高亮度模式 |
| 9.3 | 4K摄像头(数量：1个) |
| 9.3.1 | 摄像晶片CMOS |
| 9.3.2 | 兼容4096*2160 |
| 9.3.3 | 焦距 F=23.5mm |
| 9.3.4 | 具有NBI观察模式 |
| 9.3.5 | 具有电子快门功能 |
| 9.3.6 | 具有电子变焦功能 |
| 9.4 | 4K监视器(数量：1台) |
| 9.4.1 | 尺寸：31英寸 |
| 9.4.2 | 支持4K分辨率（4096*2160） |
| 9.4.3 | 背光灯：广色域LED |
| 9.4.5 | 宽高比：17：9 |
| 9.5 | 4K监视器(数量：1台) |
| 9.5.1 | 尺寸：55英寸 |
| 9.5.2 | 支持4K分辨率（3840*2160） |
| 9.5.3 | 背光灯：广色域LED |
| 9.5.5 | 宽高比：16：9 |
| 9.6 | 高流量气腹机 (数量：1台) |
| 9.6.1 | 最大气流量≥45L/min |
| 9.6.2 | 腹部压力控制： 3-25mmHg |
| 9.6.3 | 具有小腔体模式 |
| 9.6.4 | 兼容整体手术室模块 |
| 9.6.5 | 流速设定：0.1-45 L/min |
| 9.6.7 | 兼容自动排烟功能 |
| 9.7 | 4K光学试管 (数量：2根) |
| 9.7.1 | 10mm,30度 |
| 9.7.2 | 原装台车及支架(数量：1台) |
| 9.7.3 | 4K刻录机(数量：1台) |
| 9.7.4 | 可记录4K和高清图像 |
| 9.7.5 | 同时记录在内部硬盘和外部存储介质中 |
| 其它要求： 1.到货时间：合同签订后90日内。 2.到货地点：采购方指定地点。 3.整体质保期：从验收合格之日起二年（内窥镜光源灯泡、超声小探头、耗材等易损易耗品除外） 4.付款方式：货到安装完毕验收合格正常使用1个月后支付90%货款，余款使用满一年后无质量问题7日内付清。 5.投标人应具有相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品应具有相应的《医疗器械注册证》。 |  |

第三章  投标人须知

（如有带★号部分为必须符合，否则视为无效投标。）

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称、数量及预算：详见《公开招标采购公告》。 |
| 2 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清或有不合理要求的，应当于开标截止日的三个工作日前向招标采购单位提出书面质疑，招标采购单位的答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日的3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标文件组成：资信及商务文件、技术文件、报价文件的正本各 1 份；副本各 7 份。份数缺少或未装订的投标文件将被拒收。 |
| 5 | 评标结果公示：公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 6 | 中标公告及中标通知书：评标结束后七个工作日内，中标公告发布于上述媒体，并向中标方签发书面《中标通知书》。 |
| 7 | 履约（维保）保证金的收取及退还：无 |
| 8 | 投标截止时间：2019年7月25日下午14：30。逾期送达或密封性、完整性不合格的投标文件将予以拒收。 |
| 9 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天内；在此期限内，投标文件保持有效。 |
| 10 | 投标报价及费用：1.投标人应以人民币报价；2.投标人应自行承担所有与本项目投标有关的全部费用；3.投标人免交招标的代理服务费。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于金华市政府采购中心。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）投标委托

投标人代表随身携带身份证原件并提供。如投标人代表不是法定代表人，必须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式参见附件）。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定的除外）。

（五）特别说明

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员为本法人正式员工（或控股公司正式员工）。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （六）质疑

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（七）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间三个工作日前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

★资信及商务文件和技术文件中不得出现本次投标报价信息，否则作为无效投标处理。

- （一）投标文件的组成

★投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件组成。

1.资信及商务文件：

（1）本项目投标保证金的银行回单复印件(如有)；

（2）生产厂家授权委托书(如有)；

（3）投标声明书 (格式见附件)；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）最近一个季度依法缴纳税费和社保费的证明（复印件，原件备查）

（6）营业执照副本复印件；

（7）税务登记证副本复印件；

（8）和本项目有关的各类许可证、备案凭证、注册证等；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）售后服务方案和措施；

可作为投标人资信及商务评分的其它材料：

（11）投标人承诺给予招标人的各种售后优惠条件，包括售后备品备件、专用耗材、上门服务等的优惠（格式见附件）；

（12）同类项目业绩（投标人同类项目实施情况一览表、内容完整、盖章齐全的合同复印件、用户验收报告复印件）；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如本地化服务能力等）；

（14）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（15）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）资信及商务响应表（格式见附件）。

2.技术文件

A 服务类项目的投标技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案；

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（5）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（6）技术响应表（格式见附件）；

（7）工程量/原材料、人工安排清单；

（8）技术服务、技术培训的内容和措施；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

B 货物类项目的投标技术文件

（11）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（12）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（13）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方出具的精度检测报告或提供由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

（14）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（15）设备配置清单（格式见附件）；

（16）技术响应表（格式见附件）；

（17）技术服务、技术培训的内容和措施；

（18）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）投标人需要说明的其他文件和说明。

C 服务类项目及货物类项目的投标技术文件，应包含上述A、B项的内容。

3.报价文件：

（1）投标报价汇总表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★投标声明书、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3.投标文件只允许有一个最终报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以

书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）报名

★投标人须按规定报名成功。否则，其投标将被拒绝。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2.投标人应按投标资信及商务文件、技术文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”或“副本”以及种类（资信及商务文件或技术文件或报价文件）。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。当正本与副本有不一致时，以正本为准。

4.投标文件由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件的所有内容均不得涂改。若有修正处，必须由投标人的法定代表人或其授权委托人在修正处签署或加盖单位公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各1份，副本各7份。

（七）投标文件的封装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，分别密封封装投标文件。投标文件的密封封装封面上应注明项目名称、项目编号、标段、投标人名称、投标人地址、何时启封、某年某月某日的字样，并加盖单位公章。

2.未按规定密封封装或标记的投标文件将被拒收，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封封装。

★4.投标人参与两个标段及以上的，应分标段密封封装投标文件。

- （八）无效投标的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于询标范围的，应当允许投标人在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须签名或盖章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其无效投标。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出实际经营范围投标的；

（2）必须提供的资格证明文件是无效的、不全的、没有的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签名,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标人代表既未随身携带身份证原件并提供又未把身份证复印件放入投标文件中的，或者投标文件中投标人代表资料与法定代表人授权委托对象身份不一致的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）政府采购法律、法规明确的无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）与招标文件要求的规格型号、质量标准、数量要求明显不符合或者未列出相应的明确信息；或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达到招标文件允许偏离的数量限定以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续30行以上或者差错相同3处以上的；

（6）政府采购法律、法规明确的无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价或者预算金额的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价内容与投标文件承诺的内容不一致的；

（4）缺少投标报价汇总表或投标报价明细表的；投标报价汇总表与投标报价明细表中实质性内容有缺失的；

（5）政府采购法律、法规明确的无效情形。

4.被拒收的投标文件或被拒绝投标的，将被视为无效。

三、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表出席开标现场并签到，否则视同认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件的密封性、完整性并签名确认；

5.送入评标室后打开资信/商务文件、技术文件外封装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的继续评审；不符合要求的，退还未开封的报价文件给投标人；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、无效投标的原因及其他有效投标的评分结果；

7.宣读《投标报价汇总表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签名确认；同时由记录人、监督人当场签名确认。投标人代表未到场签名确认或者拒绝签名确认的，不影响评标过程。

9. 评标委员会对各投标人的报价文件进行审查。

10.公布中标供应商名单。

11.开标会议结束。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会成员由政府采购评审专家和采购人代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和招标方协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分和资信及商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分同时起草评标报告。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴投标文件中投标报价汇总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价汇总表为准；

⑵大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价汇总表的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

特别注意：按上述修正的原则及方法后的投标报价，应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。修正后的投标报价对投标人和招标人均具有约束力。如投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法为综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 五、定标

1. 本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标候选人，采购结果由采购人代表和评标委员会成员签名确认。

2.评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、金华市公共资源交易网(http://www.jhztb.gov.cn)。

3. 评标结束后七个工作日内，中标公告发布于上述媒体，公示期结束后向中标方签发书面《中标通知书》。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并聘请金华市公信公证处的公证员进入现场监督；邀请金华市政府采购监管处派人督导。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，金华市政府采购中心作为合同签订的鉴证方。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。具体评分标准如下。

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于其成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供相关证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二、评标办法及评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 40 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×40%×100 |
| 技术指标/产品性能质量 40分 | 24 | 响应所有明确指标参数得24分。对非关键技术参数的偏离，每低于技术规格中任何一条性能要求的扣3分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 |
|  | 3 | 性能指标、技术参数有实质性意义的正偏离,每项加1分；无实质性意义的正偏离不加分。是否属于有实质性意义的正偏离由评标委员会认定。 |
|  | 5 | 所投各类产品的证明货物质量合格且符合招标需求的材料，认定材料详尽的得5分；认定材料有缺失的，每1项扣1分，扣完为止。以提供的相关材料为依据。 |
|  | 4 | 所投各类产品，认定品牌及型号规格高的得2分，认定市场占有率高的得2分。以提供的相关材料为依据。 |
|  | 4 | 1.提出的技术方案及实施计划具有科学性、合理性和有效性的得2分； 2.本项目实施人员资质高的得2分（以提供相关人员的证书及社保缴费记录为依据）。 |
| 资信及商务 20分 | 2 | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐、内容详实、符合招标文件要求的得2分；投标文件存在错漏的，每处扣 0.5分，扣完为止。 |
|  | 4 | 投标人提供从2016年以来获得的同类项目合同：单个合同每个1分，最高得4分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。 |
|  | 2 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施科学有效的得2分。 |
|  | 8 | 1．“三包”承诺、免费质保及售后服务方案和措施科学有效的得3分，整体质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分(最多加2分)； 2．培训方案、培训承诺科学有效的得2分； 3．能为本项目在金华市区提供经工商注册的服务点的得1分（以营业执照为依据）。 |
|  | 2 | 1.投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证、ISO14000系列环境管理体系认证或其它国际、国内权威认证的，凭相关证书每项得0.5分，最高得1分； 2.投标人具有市级或以上的权威信用（诚信）证书的，凭相关证书每项得0.5分，最高得1分。同系列的不重复记分。 |
|  | 2 | 投标人或所投产品按规定享受国家各类政策扶持的，凭相关材料，每项得0.5分，最高得2分。 |

三、技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的平均分计算。

技术、资信及商务得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

第五章  合同主要条款

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据金华市政府采购中心关于        单位        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥___________元）人民币。

以上合同价包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签名日期：      年  月  日               签名日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章  投标文件格式附件

注意：这是所有投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）正本或副本的密封封装封面格式。

项目名称：XXX单位XXXX项目

项目编号：

标 段:

投标人名称（公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（一）资信及商务文件

附件1：                                            正本或副本

项目名称

项目编号：

（标段）

资

信

及

商

务

文

件

投标人名称（公章）

地    址：

时    间：

附件2：投标声明书

金华市政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，营业地址在                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                        ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向                                        （原厂商名称）订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本次政府采购活动前三年内的重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签名）：

投标人名称（公章）：

年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

金华市政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为投标人代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对投标人代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。投标人代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此委托。

投标人代表（签名）：               职务：

投标人代表身份证号码：

法定代表人（签名）：            职务：

投标人名称（公章）：

日期：

附件4：原厂商售后服务承诺书（如有）

金华市政府采购中心：

（原厂商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，营业地址在                            。

1.                  项目[编号：            ]，              （投标人名称）提供了由我方制造的              （货物品牌及型号）。

2.我方保证为本项目的售后服务提供优质、专业的技术支持。

3.我方保证提供的货物既非试验产品也非积压产品，而是于    年    月生产的成熟产品，在可以预见的       （年或月）内，我方没有对该产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方诚意提请贵方关注有关该品牌型号产品的生产、性能、供货、售后等方面的重大决策及事项有：

5.我方同意按照贵方要求，提供与本项目售后服务有关的一切数据或资料。

法定代表人（签名）：

投标人名称（公章）：

日期：

附件5：最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

附件6：营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

附件7：税务登记证复印件（副本，带有经年检合格的标志）

附件8：采购公告中符合投标人特定条件要求并有效的资质及需要说明的资料。

附件9：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件10：售后备品备件、专用耗材、上门服务等优惠表（如有）

投标人名称（公章）：                          编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用范围 | 数量/单位 | 比报价文件中相应的报价优惠（ %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                     日期：

附件11：同类项目业绩

提供投标人同类项目实施情况一览表，内容完整、盖章齐全的合同，用户验收报告。

投标人同类项目实施情况一览表

投标人名称（公章）：                          编号：

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                      日期：

附件12：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

投标人名称（公章）：                      编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人代表（签名）：　　　　            日期：

附件13： 资信及商务响应表

投标人名称（公章）：                   编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人代表（签名）：                 日期：

附件14：投标人需要编制的其它文件（格式自拟）

（二）技术文件

附件15：                                                                    正本或副本

项目名称

项目编号：

（标段）

技

术

文

件

投标人名称（公章）

地    址：

时    间：

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件16：设备配置清单

投标人名称（公章）：                   编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                 日期：

附件17：项目实施人员（主要从业人员及其技术资质）一览表

投标人名称（公章）：             编号：

| 姓名 | 职务 | 技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：           日期：

附件18：技术响应表

投标人名称（公章）：                       编号：

| 设备名称 | 所投货物 品牌型号 | 招标文件要求的技术参数 | 所投货物的主要性能及技术参数 | 数量单位 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                    日期：

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件19：投标人证明其质量合格和符合招标文件规定的其它文件（格式自拟）

（三）报价文件

附件20：                                                                   正本或副本

项目名称

项目编号：

（标段）

报

价

文

件

投标人名称（公章）

地    址：

时    间：

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件21：投 标 报 价 汇 总 表

投标人名称（公章）：                  编号：

| 项 目 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 项目费用及利润 | 工程费 |  |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                 日期：

注:

1、此表报价单不得有涂改痕迹，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件22：投 标 报 价 明 细 表

投标人名称（公章）：                  编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 工程实施 |  |  |  |  |  |
|  | 驻点服务 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

投标人代表（签名）：                日期：