金华市政府采购中心关于金华市环境监测中心站城市环境空气挥发性有机物监测网项目

公开招标采购文件

项目编号：JHCG2019016D

项目名称：城市环境空气挥发性有机物监测网

代理机构：金华市政府采购中心

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报! 举报电话： 市扫黑办 0579-82495227 市公安局 110、0579-82512110 市检察院 0579-82537082 市法院 0579-82688725 市公共资源办 0579-82469285 市公共资源交易中心 0579-83187211

- 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（注：基建工程、经批准采购进口机电产品的项目，应注明相关法律依据）等规定，经 金华市财政局2019[2019]2886号批准，现就金华市环境监测中心站城市环境空气挥发性有机物监测网项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：JHCG2019016D

二、采购组织类型：集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 标项总金额(元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市环境空气挥发性有机物监测网 | 批 | 1 | 22210000 | 详见第二章招标需求 |

四、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

特定资格要求：

本项目不接受联合体投标。

五、报名及招标文件的下载：

1.下载（报名）时间：2019年07月31日至2019年08月27日 17:00:00。

2.报名方式：供应商在 “政府采购云平台(http://www. zcygov.cn )” 报名参加本项目及办理相关事项(咨询电话：400-881-7190)。

3.招标文件获取方式：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)下载招标文件。

六、投标保证金：

0元（本项目无需交纳投标保证金，但要报名，否则其投标将被拒绝。）

七、投标截止时间和地点：

投标人应于 2019年08月28日9:30:00   （时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

八、开标时间及地点：

本次招标将于  2019年08月28日9:30:00  （时间）在金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询：

对本项目的采购需求和资格要求有疑问的，请向采购人咨询。

联系方式

采购人名称：金华市环境监测中心站

地址：金华市金东区东宁路223号金华市环保综合大楼

联系人：项先生                联系电话：15888991708

采购代理机构名称：金华市政府采购中心

地址：金华市双龙南街858号财富大厦4楼

联系人：裘女士   联系电话：0579-82257937

政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处；

地址：金华市双龙南街801号财政局

联系人：周老师   联系电话：0579-82468735

第二章  招标需求

（如有标★号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。）

金华市环境空气VOCs（光化学污染）监测网

建设项目招标需求

# 项目概况

## 项目简介

根据浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅办公室关于印发<2018年浙江省设区市环境空气挥发性有机物监测方案>的通知》的要求，为进一步助力金华打赢“蓝天保卫战”，更好的了解光化学烟雾污染的来源，降低环境空气污染天数，特建设此项目。

金华市区环境空气VOCs（光化学污染）监测网拟建站点方案：在澧浦镇镇政府新建上风向背景特征站1个，在十五中学新建VOCs最大排放影响站1个，在浙江省核工业269队（白龙桥）新建O3最大浓度站1个，在汤溪镇汤溪中学新建下风向背景特征站1个。建设内容包括采购相关监测设备、站房及辅助设施以及数据信息传输系统、数据应用系统。

## 项目总体要求

★（1）投标人必须有较强的项目管理、技术服务、系统集成和运维能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

★（2）投标人承诺投标截止时间前3年内无国家部门在大气环境质量监测工作中的通报处罚等情况（如进行虚假承诺，一经发现将取消中标资格，并报经监督管理部门处罚，并予通报）。

（3）供货时所提交的任何设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明、原厂保修证明文件；进口产品必须有合法的进货渠道证明，海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（4）仪器性能稳定，操作简单、维护量少，可无人看守运行。关键产品应与金华现有空气站仪器监测数据具有可比性。

（5）中标人在该项目中使用的设备必须为2019年1月1日后出厂的全新设备。

（6）中标方负责所有货物的运输、装卸、安装、调试、系统运维及培训，所有相关费用应包含在投标总价中。

（7）投标人须在投标书中阐述该项目的实施方案，其内容包括系统集成设计方案及详细说明、交货计划，设备安装调试方案，验收计划，培训计划等各项内容。

（8）所提供的仪器设备的性能应达到或优于本标书中所列技术指标。投标人如有技术偏离，须填写技术响应表。

（9）所有硬件设备提供一年以上原厂商免费质保服务；所有软件至少提供两年以上免费服务，终生免费升级。

（10）如果本技术需求有不明确或不详尽之处，应以系统整体建设和运行为原则。

★（11）投标人的特定条件：不允许联合体投标。

★（12）设备供应商提供设备时，需同时提供设备维护维修所必备的工具；本项目为包干项目，系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在采购范围内。本项目为一次性报价，结算时不再增加任何费用。如果本技术需求有不明确或不详尽之处，应以系统整体建设和运行为原则。

★（13）本项目建设和试运行结束后，需通过业主组织的专家验收，相关费用由中标方承担，费用标准按有关规定执行。

（14）标有★为实质性响应条款，如不响应则投标文件无效。标▲为重要条款如不响应请加以说明。

## 质量、售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定，凡涉及国家强制性检测的设备或部件须提供3C认证文件及其他检测证明文件。投标人拟提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。

2、合格标准为： 一次性验收合格 。所有设备的最终注册用户单位必须为金华市环境监测中心站。

3、本次采购的所有设备质保期为验收合格日期起不少于12个月。投标人如有额外延长的质保期，需技术标书中予以明确承诺。

4、在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在4小时内上门服务，并在12小时内修复或根据招标单位要求提供备用设备。

5、 随机资料需齐全，备品备件齐全有效。随机提供的耗材足额有效。设备的系统操作软件须终身免费升级。

6、技术培训：培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

4）仪器培训，分现场培训和集中培训，现场培训参加人数不限，培训地点为项目所在地，集中培训参加人数不少于3人，培训地点：国内集中培训；培训时间为仪器设备验收合格后，培训时长不少于一周；培训内容包括参观投标商厂家，深入学习设备的使用技术，学习其先进的管理经验，从而更好地完成国内自动监测工作。

5）培训费用包含在项目总价内。

★7、中标人提供一年的免费运维服务，运维期间的电费、政务云服务器的租赁费由采购方承担。各投标人提供服务期满后的系统运维服务报价。

## 供货要求及付款方式

1、设备必须在合同签订后60天内到达现场，设备到达现场后30天内设备必须安装调试和性能测试，完成不低于30天的试运行后申请验收。

2、交货地点：采购单位指定空气自动监测站点位置，中标单位配合审核站点选择合理性。

3、中标人在安装施工中必须服从使用单位工作人员的现场指挥。

4、投标人必须指派专业电工、装配工进行安装作业。凡涉及需要专业资质人员实施的安装工作，投标人必须指派具有资质的人员进行作业，如电工执证上岗等。

5、本项目中相关的安全责任保险由中标的投标人负责交纳。中标投标人在安装作业施工过程中必须确保周边设施及人员的安全。

6、采购方职责：

（1）采购方必须在合同签订后15天内完成站点的选址、政务云服务器的申请、国家电网的用电申请，因采购方责任造成中标方延误工期，中标方无需承担违约责任。

（2）由招标单位提供因安装施工的水电使用便利条件。

（3）由金华市环境监测中心站向信息中心申请政府云资源。

7、付款方式

★第一阶段履约保证金金额：中标方按合同金额的5%支付，在合同签订前以转账方式交至采购人指定账户，在合同约签定验收合格后，自动转为质量保证金，质量保证期满后若无出现质量等问题，30日内无息退还。

第二阶段：合同签订后10个工作日内，支付合同总款项20%的预付款。

第三阶段：货到业主指定地点后再支付合同货款总额的30%。

第四阶段：经验收合格，正式交付使用，支付剩余合同总金额的50%。

# 二、采购内容

本次项目招标包含下表中所有内容，包括产品的供应、集成系统、数据采集分析系统、现场安装调试、运维服务等。

光化学污染监测网建设采购需求表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气VOCs连续分析仪 (核心产品) | 台 | 4 | 否 |  |
| 2 | 化学发光法NO-NO2-NOx分析仪 | 台 | 4 | 是 |  |
| 3 | 紫外光度法O3分析仪 | 台 | 4 | 是 |  |
| 4 | 动态气体校准仪 | 台 | 4 | 是 |  |
| 5 | 零气发生器 | 台 | 4 | 是 |  |
| 6 | 气象五参数 | 台 | 4 | 是 |  |
| 7 | NOy分析仪 | 台 | 1 | 是 |  |
| 8 | 过氧乙酰硝酸酯（PANs ）监测仪 | 台 | 1 | 是 |  |
| 9 | 大气臭氧探测激光雷达 | 台 | 1 | 否 |  |
| 10 | 云高仪（边界层高度） | 台 | 1 | 是 |  |
| 11 | 紫外（UV）辐射 | 台 | 1 | 是 |  |
| 12 | 温、湿度廓线监测仪 | 台 | 1 | 否 |  |
| 13 | 风廓线激光雷达 | 台 | 1 | 否 |  |
| 14 | 臭氧校准仪 | 台 | 1 | 是 |  |
| 15 | 数采及数据传输系统 | 套 | 4 | 否 |  |
| 16 | 站房及仪器集成 | 套 | 4 | 否 |  |
| 17 | 数据分析平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 18 | 运行维护服务 |  | 1年 | / | / |
| 项目预算：2221万元人民币（包含质保期1年运维服务） |  |  |  |  |  |

# 三、技术要求

## （一）主要设备技术要求

### 环境空气VOCs连续分析仪

1、设备用途

连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测主要成分包括PAMS、部分卤代烃和含氧（氮）VOCs。监测项目应满足国标HJ 1010-2018方法要求。

2、测量原理

环境空气或标准气体以恒定流速进入采样系统，经低温或捕集阱等方式对挥发性有机物进行富集，通过热解析等方式经气相色谱分离，并由氢火焰离子化检测器（FID）或质谱检测器（MSD）进行检测，得到挥发性有机物各组分的浓度。

- 配置要求

监测系统由样品采集单元、质控单元、气源单元、分析单元、数据采集和传输单元以及其他辅助设备等组成。

3.1气体采样系统，1套

3.2全在线大气预浓缩系统，1套

3.3 气相色谱-质谱联用仪（含电脑），1套

3.4 氢空一体机，1台；

3.5 高纯氮气清洁器，1台；

3.6高纯氦气清洁器，1台；

3.7苏码罐4个(15L)

3.8操作台1套

3.9 一年运行耗材。

4．技术参数：

4.1预浓缩仪

4.1.1样品采集单元可采用符合 HJ 654 中要求的采样总管，也可直接采用满足要求的独立管路。采用多支路采样总管时，挥发性有机物的采样支管应位于采样总管的最前部。采样管路应尽量短以减少对目标化合物的吸附；

4.1.2采样管路、阀门及连接部件的制作材料，应选用不释放干扰物质且不与目标化合物发生化学反应的材料，如聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或不锈钢等。若使用不锈钢材料，需进行惰性化处理；

4.1.3采样管路应加装加热装置，加热温度一般控制在（30℃~50℃），避免采样管路内壁结露。

4.1.4 应安装孔径≤5 μm 的聚四氟乙烯滤膜，以去除空气中的颗粒物。

4.1.5 富集模块对待测挥发性有机物组分进行富集浓缩，同时在线去除水、CO 2等干扰，并能实现快速热解析。

▲4.1.6实时在线监控样品采样流量和系统温度，电制冷方式，对样品采集管制冷温度可达-150℃以下；

▲4.1.7 富集方式：空管富集方式，无吸附剂富集，为保证富集效率，采用直管对样品富集管进行均匀解析加热。

4.1.8仪器启动自动校准和验证检查、可执行单步程序检查仪器故障；

4.1.9在线自动采样，每小时累积采样时间应不少于 30 min；

4.1.10带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积，测量不受环境气压和温度影响； 采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节；采样体积：MFC，100～900 sccm/min，可调节；

4.1.11具自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能；

4.1.12具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议；

4.2气相色谱部分

4.2.1 保留时间重现性：<0.0008min，峰面积重现性：<0.7% RSD

4.2.2. 柱温箱

4.2.2.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃

4.2.2..2温度控制精度：0.1℃

4.2.2.3程序升温：26阶／27平台

4.2.2.4最高升温速率：125℃／min

4.2.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

4.2.2.6温度稳定性：0.01℃/1℃

4.2.3. 电子压力控制器

4.2.3.1压力范围：0～140psi

4.2.3.2全程压力控制精度： 0.001psi

4.2.3.3 最大分流比：11000:1

4.2.4. 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃

4.2.5检测器

4.2.5.1  火焰离子（FID）采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器

4.2.5.1.1最高操作温度：450℃

4.2.5.1.2最低检测限：＜1.4 pgC/s

4.2.5.1.3线性范围：107

4.2.5.1.4数据采集频率： 300Hz

4.3质谱部分

4.3.1 离子源

4.3.1.1 一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组。

4.3.1.2 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。

4.3.1.3 提供独立于源加热板的单独透镜加热板，对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制，防止复杂基质对离子光学部件的污染。

4.3.1.4 电子束校准磁场，有利于提高离子化效率。

4.3.1.5 精确调节的灯丝发射电流最大可到325 µA。

4.3.1.6 可调的气质接口温度最高380℃，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

4.3.1.7 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流，灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式。

4.3.2“S”型弯曲的离子光学通道：“S”型弯曲的离子光学通道具有RF lens保护鞘防止其受到污染，而拆卸RFlens保护鞘无需停泵卸真空。

4.3.3 四极杆质量分析器

4.3.3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。

4.3.3.2 质量范围：1.2 –1100 u

4.3.3.3 分辨率：全质量范围内单位质量分辨

4.3.3.4 扫描速度：20000 u/s

4.3.3.5 采集速率

4.3.3.5.1 SIM模式，采集速率≥200 scans/sec

4.3.3.5.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥60 scans/sec

4.3.3.6 灵敏度（使用He气做载气）：

EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1800:1 (mass 272，RMS)

4.3.4 检测器系统：新一代离散型电子倍增器和静电计，最大线性输出电流68 µA，提供宽达8个数量级的线性动态范围。

4.3.5 真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵

4.3.5.1 分子涡轮泵抽速为280L/s(He)

4.3.5.2前级机械泵抽速为3.0 m3/h

4.4色谱工作站

4.4.1具有棒状图和轮廓图数据采集能力

4.4.2 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)。

4.4.3可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。

4.4.4 具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法）

4.4.5数据处理系统: 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

4.4.6谱库：NIST17谱库。

4.5氢空一体机

4.5.1内部结构紧凑，操作简单，安全可靠。

4.5.2产气纯度高，压力稳定。

4.5.3可连续使用，且产气纯度不衰。

4.5.4低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器。

4.5.5空气纯度：无油三级；

4.5.6氢气纯度：99.999%；

4.5.7空气流量：0~2L/min；

4.5.8空气压力：0~0.4MPa

4.5.9氢气流量：0~300ml/min；

4.5.10氢气压力：0~0.4MPa

4.5.11输出压力：1~6bar；

4.5.12噪音：<60dB；

4.5.13操作温度：5℃-40℃；

4.5.14电源供应：交流220V±10％  50Hz；

4.6高纯氮气清洁器

4.6.1可纯化气体：N2

4.6.2最高操作压强：1000psig

4.6.3去除杂质：出口杂质低于10ppb

4.7高纯氦气清洁器

4.7.1可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn

4.7.2最高操作压强：1000 psig

4.7.3可去除杂质：出口杂质低于10ppb

4.8苏码罐15L

4.8.1耐压30psi以上

4.8.2符合TO14及TO15

4.8.3材质：硅烷化

4.8.4阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质

4.9一年耗材

包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）过滤膜（Φ6mm）、外标气、内标气。

★4.10质控要求

监测系统的质控单元用于定期核查和校准。应具有自动核查功能，实现对挥发性有机物组分的定期自动核查，且频次可设置。具备手动和/或自动校准的功能，火焰离子化检测器应采用外标法校准，质谱检测器应采用内标法校准。

月数据获取有效率要求达到80%以上。校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2-6PPb，数据有效率80%以上。

★4.11监测因子

满足2018年浙江省设区城市环境空气挥发性有机物监测方案的要求

| 类别 | 序号 | 组分名称 |
| --- | --- | --- |
| 烷烃 | 1.1 | 乙烷 |
|  | 1.2 | 丙烷 |
|  | 1.3 | 异丁烷 |
|  | 1.4 | 正丁烷 |
|  | 1.5 | 环戊烷 |
|  | 1.6 | 异戊烷 |
|  | 1.7 | 正戊烷 |
|  | 1.8 | 2，2-二甲基丁烷 |
|  | 1.9 | 2，3-二甲基丁烷 |
|  | 1.10 | 2-甲基戊烷 |
|  | 1.11 | 3-甲基戊烷 |
|  | 1.12 | 正己烷 |
|  | 1.13 | 2，4-二甲基戊烷 |
|  | 1.14 | 甲基环戊烷 |
|  | 1.15 | 2-甲基己烷 |
|  | 1.16 | 环己烷 |
|  | 1.17 | 2，3-二甲基戊烷 |
|  | 1.18 | 3-甲基己烷 |
|  | 1.19 | 2，2，4-三甲基戊烷、 |
|  | 1.20 | 正庚烷、 |
|  | 1.21 | 甲基环己烷、 |
|  | 1.22 | 2，3，4-三甲基戊烷、 |
|  | 1.23 | 2-甲基庚烷、 |
|  | 1.24 | 3-甲基庚烷 |
|  | 1.25 | 正辛烷 |
|  | 1.26 | 正壬烷 |
|  | 1.27 | 正癸烷 |
|  | 1.28 | 十一烷 |
|  | 1.29 | 十二烷 |
| 烯烃 | 2.1 | 乙烯 |
|  | 2.2 | 丙烯 |
|  | 2.3 | 反-2-丁烯 |
|  | 2.4 | 1-丁烯 |
|  | 2.5 | 顺-2-丁烯 |
|  | 2.6 | 1-戊烯、 |
|  | 2.7 | 反-2-戊烯 |
|  | 2.8 | 异戊二烯 |
|  | 2.9 | 顺-2-戊烯 |
|  | 2.10 | 1-己烯 |
| 芳香烃 | 3.1 | 苯 |
|  | 3.2 | 甲苯 |
|  | 3.3 | 乙苯 |
|  | 3.4 | 间二甲苯 |
|  | 3.5 | 对二甲苯 |
|  | 3.6 | 邻二甲苯 |
|  | 3.7 | 苯乙烯 |
|  | 3.8 | 异丙苯 |
|  | 3.9 | 正丙基苯 |
|  | 3.10 | 3-乙基甲苯 |
|  | 3.11 | 4-乙基甲苯 |
|  | 3.12 | 1，3，5-三甲基苯 |
|  | 3.13 | 2-乙基甲苯 |
|  | 3.14 | 1，2，4-三甲基苯 |
|  | 3.15 | 1，2，3-三甲基苯 |
|  | 3.16 | 1，3-二乙基苯 |
|  | 3.17 | 1，4-二乙基苯 |
| 炔烃 | 4.1 | 乙炔 |
| 含氧化合物 | 5.1 | 丙烯醛 |
|  | 5.2 | 丙醛 |
|  | 5.3 | 丙酮 |
|  | 5.4 | 甲基叔丁基醚 |
|  | 5.5 | 2-甲基丙烯醛 |
|  | 5.6 | 正丁醛 |
|  | 5.7 | 甲基乙烯基酮 |
|  | 5.8 | 2-丁酮 |
|  | 5.9 | 2-戊酮 |
|  | 5.10 | 正戊醛 |
|  | 5.11 | 3-戊酮 |
|  | 5.12 | 正己醛 |
| 卤代烃 | 6.1 | 氟里昂114 |
|  | 6.2 | 氯甲烷 |
|  | 6.3 | 氯乙烯 |
|  | 6.4 | 溴甲烷 |
|  | 6.5 | 氯乙烷 |
|  | 6.6 | 氟里昂11 |
|  | 6.7 | 二氯乙烯 |
|  | 6.8 | 氟里昂113 |
|  | 6.9 | 二氯甲烷 |
|  | 6.10 | 1，1-二氯乙烷 |
|  | 6.11 | 顺1，2-二氯乙烯 |
|  | 6.12 | 氯仿 |
|  | 6.13 | 1，1，1-三氯乙烷 |
|  | 6.14 | 四氯化碳 |
|  | 6.15 | 1，2-二氯乙烷 |
|  | 6.16 | 三氯乙烯 |
|  | 6.17 | 1，2-二氯丙烷 |
|  | 6.18 | 溴二氯甲烷 |
|  | 6.19 | 反1，3-二氯丙烯 |
|  | 6.20 | 顺1，3-二氯丙烯 |
|  | 6.21 | 1，1，2-三氯乙烷 |
|  | 6.22 | 四氯乙烯 |
|  | 6.23 | 1，2-二溴乙烷 |
|  | 6.24 | 氯苯 |
|  | 6.25 | 1，3-二氯苯 |
|  | 6.26 | 1，4-二氯苯 |
|  | 6.27 | 苄基氯 |
|  | 6.28 | 1，2-二氯苯 |
| 其他 | 7.1 | 乙腈 |
|  | 7.2 | 1，3-丁二烯 |

### 化学发光法NO-NO2-NOx分析仪

1.用途：测量环境空气中的NO—NO2-NOX浓度

2.测量方法：化学发光法

3.通过美国EPA认证或其他权威机构认证

4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

14.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

15.运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

### 紫外光度法O3分析仪

1.用途：测量环境空气中的臭氧浓度

2.测量方法：紫外吸收光度法；对称型双光池设计

3.通过美国EPA认证或其他权威机构认证

4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.3ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.6ppb；

7.测量精度：±1.0ppb；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1.0ppb/24h/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<20s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

14.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

15.运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

### 动态气体校准仪

1、具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

2、能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

3、具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

4、流量测量准确度：±1%满量程；

5、流量测量重复性：±0.2%满量程；

6、流量测量重复性：±0.2%满量程；

7、标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

8、臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.01ppm-1ppm/6SLPM，反应时间 180s(98%)；

9、数字信号控制：10个继电器和8路24VDC电磁阀驱动的控制输出，16通道控制输入；

10、具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

### 零气发生器

1.设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

2.技术参数要求

2.1输出流量：20SLPM，当30Psig时

2.2露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（<15L）；

2.3输出浓度：SO2＜0.1ppb,NO＜0.1ppb,NO2＜0.1ppb,H2S＜0.1ppb,NH3＜0.1ppb，O3＜0.4ppb,CO＜0.02ppm,CH4＜5ppb,非甲烷总烃＜0.25ppb

3.产品性能要求

带有零气露点报警和仪器故障报警功能

输出的零气干燥、清洁、流量稳定

日常维护量少，可以长期连续安全可靠地运行

外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

### 气象五参分析仪

1. 工作要求：监测气象条件。

2. 主要技术指标要求：

2.1风速：

量程：0-60m/S

响应时间：250ms

准确度：0-35m/s   ±0.3%；   35m/s—60m/s  ±5%

输出单位：m/s，km/h

2.2	风向：

超声波式

方位角：0--360º

响应时间：250ms

准确度：±3 º

输出分辨率与单位：1 º

2.3	气温：温度传感器

量程：零下 30℃ - 零上60 °C

准确度：±0.3 °C

分辨率：0.1 °C

2.4	相对湿度：

量程：0 - 100 %RH

准确度：±3 %RH within 0 - 90 %RH ；±5 %RH within 90 - 100 %RH

分辨率：0.1 %RH

2.5	大气压：

量程：600 - 1100 hPa

准确度：零下30℃– 零上60 °C 时为 ±1 hPa

分辨率：0.1 hPa

### NOy分析仪

1. 用途：测量环境空气中的 NOY浓度

2. 测量方法：化学发光法

3.测量范围： 0-5，10，20，50，100,200,500,1000 ppb

4. 零点噪声：25 ppt (120秒平均时间)；

5.最低检测限： 50ppt (60 秒平均时间)；

6. 线性：±1%满度值；

7.跨度飘移：± 1% 满量程

8. 响应时间：<60s/(0-95%)；

9.运行温度范围：10-35℃；

10.零跨阀：外置，可满足自动校准；

11.测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

12.运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

### 过氧乙酰硝酸酯（PANs ）监测仪

1、气相色谱法,用于环境空气质量监测场所中PAN（CH3C(O)OONO2，过氧乙酰硝酸酯）

2、技术参数要求

检测器：高灵敏度模块化ECD检测器

色谱柱：宽孔毛细管柱

最低检测限：PAN 50ppt

重复性：RSD≤3%（2ppb）

稳定性：≤5%

分析周期：最小5min，可设定

线性相关系数：R2≥0.99

测量频率：12次/小时

校准：手动校准，支持自动校准

通讯：RS232，4-20mA，USB，Ethernet

环境湿度：≤85%RH（无凝露）

3、产品性能要求

采用进口VALCO电磁六通阀，维护量低，使用寿命长，保证测量的重复性。

采用NO标气和丙酮标气经紫外灯照射实现PAN标准气体的光化学实时在线合成，操作简单，控制方便。

可实现定期自动标定或手动校准双模式，保证测量数据的准确性。

采用EPC技术进行载气压力控制，控压精确稳定，精度优于±0.05kPa，并可实现程序压力控制。

采用EFC技术进行尾吹气流量控制，控流精度优于1%F.S.，不受环境温度和压力变化影响。

采用质量流量计MFC技术进行标气流量控制，控流精度优于1%F.S.，不受环境温度和压力变化影响。

带TEC制冷的微型柱箱，可使柱温恒定在12℃，控温精度优于±0.2℃，有效避免PAN热不稳定而分解。

LCD触摸屏，基于Windows系统的人性化中文操作软件，可实现全系统的自动无人运行。

产品安全性：监测过程中无射线泄露，符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求，产品具有“国家辐射豁免许可”。需提供省级以上环境监测部门出具的辐射安全许可证或辐射豁免批文（要求提供辐射豁免许可证）

4、化学工作站及软件要求：

内置标准工业PC机，高清晰彩色液晶LCD触摸显示屏，采用良好的中文人机交互控制软件界面，基于微软视窗操作系统，可实现全系统的自动无人运行。用触摸屏可完成所有的维护及诊断功能操作，还可对仪器参数和分析方法进行编辑和设置，可实时显示仪器运行状态、色谱图及结果等。自动存储数据及图谱，储存时间长达3年。

### 大气臭氧探测激光雷达

1、用途：

探测高空臭氧浓度的垂直分布廓线和随时间变化的空间分布，为臭氧的产生、演变等分析提供有效数据。

2、技术参数

2.1最大探测高度不小于5km；

2.2探测灵敏度优于1ppb；

2.3时间分辨率5min-30min可调；

2.4空间分辨率7.5m-300m可调；

2.5发射单元

2.5.1激光器：全固态Nd:YAG脉冲激光器

2.5.2泵浦方式：闪光灯泵浦;

2.5.3闪光灯使用寿命：大于1亿次;

2.5.4发射波长：266 nm、289nm和316 nm;

2.5.5脉冲能量：≥90mJ@266nm;

2.5.6重复频率（脉冲重复频率）：10Hz

2.5.7激光器冷却方式：循环水冷却

2.6接收单元

2.6.1望远镜口径：≥200mm

2.6.2望远镜类型：大口径卡塞格林全反射式望远镜；

2.6.3望远镜框架采用特种高强度航空铝材加工，能够避免结构蠕变对光路的影响，有效保护光路系统；

2.6.4 光信号传输采用高品质可折弯石英光纤，背景噪音低，系统紧凑、集成度高。

2.7数据采集单元

2.7.1探测器：高灵敏度、低噪声和模块式的光电倍增管套装；

2.7.2数据采集卡：AD精度不小于14位，采样率＞60MS/s，可标定；

2.8 软件产品

2.8.1系统软件分为数据服务端和数据客户端，数据服务端布于本机中，数据客户端可布于本机，也可布于网络中，方便多用户远程查询分析数据；

25.8.2软件包含地图、臭氧浓度时空演变图和臭氧浓度廓线的基本显示；

2.8.3软件能够全自动运行，可实现原始数据的采集保存，可实现激光器状态监控、系统温湿度监控、自动生成系统日志等；

2.8.4软件具备远程控制功能，可接入监测网络，实现全天24小时无人值守观测；

2.8.5数据产品包含266nm、289nm和316nm原始回波信号、266nm、289nm和316nm距离平方信号、316nm消光系数、316nm后向散射系数、信噪比、臭氧浓度等，数据产品都可采用伪彩色图进行显示，可随时导出特定时间段的数据；

2.8.6历史数据查询可自定义时间段获取266nm、289nm和316nm原始回波信号、266nm、289nm和316nm距离平方信号、316nm消光系数、316nm后向散射系数、信噪比、臭氧浓度数据，同时支持这些数据的随时导出，便于后续数据开发利用；

2.8.7软件可接入外部臭氧分析仪、紫外辐射计数据对比参照

▲2.8.8所投产品应具备在长三角、珠三角等高湿度环境中的监测能力，提供所投产品在长三角或珠三角应用的案例（须提供案例合同和用户认可证明复印件并加盖投标人公章，原件核查）。

### 云高仪(边界层高度)

1、基本功能：

实时测量云的信息和雨天或雾天的垂直能见度，以及环境大气的后向散射廓线信息，并提供实时的大气边界层高度和演变信息。

2、基本配置：云高仪主机，视图软件、安装附件等。

3、技术参数：

3.1 测云距离：0 ~13 km (0~43,000英尺)

3.2 后向散射廓线距离：0 ~ 15 km (0 ~49,200英尺)

3.3 报告周期：程控可调6-120秒,周期性探询

3.4 报告精度：10m/33英尺,单位可选

3.5 测距精度：针对硬目标超过±1%或±5 m

3.6 光学部件：单镜头

3.7 激光肉眼安全：Class 1M IEC/EN 60825-1

3.8 数据口：RS232/RS485/Modem/LAN (Ethernet)

3.9 提供笔记本电脑及连接线，用于安装和显示云高仪的图形用户界面

★3.10提供边界层视图软件；

3.11 数据信息：云数(多达3层)和设备状态信息，云数、状态和后向散射廓线

### 紫外辐射仪

设备用途：长期自动监测地表紫外线强度的变化特征

1、技术参数要求：

(1)光谱范围：A：315nm-400nm，B：280nm-315nm

(2)响应时间：＜1.5s（95％）

(3)稳定性：＜5％/年

(4)方向响应：＜2.5％ ，0°-70°

(5)零点偏移：＜10mV

(6)非线性：1%（1000W/m2）

2、可靠性：设备的平均无故障工作时间不少于6000小时, 有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

3、安全性：符合GB/T6587.7对Ⅰ类安全仪器的规定

4、时间精度: 月累计误差≤15秒。

5、数据存储时间：采集器内能存储30天以上分钟资料；及45天整点资料；

6、数据质量：粗大误差≤1%；缺测率≤1%；

7、通信接口：可直接用标准RS-232/485接口传输数据。

### 温、湿度廓线监测仪

1、仪器用途：用于高空温度场的时空分布和逆温区域的判定，为环境空气质量分析研判提供有效依据。

2、配置基本要求

2.1主机系统1套；

2.2分析软件1套；

2.3其他配套设施；

3.技术参数

3.1技术指标

▲3.1.1探测高度：≥4000m，提供第三方检测报告复印件并加盖公章，原件备查；

3.1.2边界层温度廓线垂直分辨率：≤30m（0～500m），≤50m（500m～1000m），≤100m（1000m～2000m）

3.1.3 边界层温度廓线反演误差：≤1K（0-1000m），≤1.5K（1000-2000m）

3.1.4对流层温度廓线垂直分辨率：≤50m（0～500m），≤150m（500m～2000m），≤2500m（2000m～4000m）

3.1.5 对流层温度廓线反演误差：≤1K

3.1.6相对湿度廓线垂直分辨率：≤100m（0～1000m），≤200m（1000m～2000m），≤400m（2000m～4000m）

3.1.7 相对湿度廓线反演误差：≤10%

3.1.8 水汽密度廓线垂直分辨率：≤100m（0～1000m），≤200m（1000m～2000m），≤400m（2000m～4000m）

3.1.9 水汽密度廓线反演误差：≤1g/m3

3.2软件功能

3.2.1 提供完善的采集和后期资料处理软件，通过计算机方便的存储并传输采集的数据；

3.2.2实时显示高阶和低阶温度廓线数据，也可显示任意时刻的逆温层高度变化廓线数据；

3.2.3可直接输出不同高度下的温度廓线图表和数据；

3.2.4可直接输出不同高度下逆温层高度数据和变化曲线，

3.2.5距离地面最近的逆温层距离；

3.2.6 软件界面可实时显示激光器工作的状态和能量趋势；

3.2.7 软件界面可以实现远程遥控，全自动的运行采集数据。

### 风廓线激光雷达

1、基本要求

激光测风雷达是利用激光通过空气中微粒（云和雾中的灰尘、水滴，污染的气溶胶，盐晶体，生物质燃烧气溶胶）后向散射回波信号产生的多普勒频移进行测量，通过分析这些测量信息直接得到高时空分辨率、高精度的实时垂直风场数据。

2、配置基本要求

2.1激光雷达主机系统1套；

2.2雷达测控和分析软件1套；

2.3仪器机柜1套；

3、技术性能指标

3.1 主机硬件指标

1)激光器：光纤窄带脉冲激光器；

2）波长：≥1500nm；提供第三方检测报告复印件并加盖公章，原件备查；

3）脉冲激光能量：≥100μJ；

6)扫描系统：3D扫描系统;

7)扫描模式：DBS/PPI/RHI/LOS;

8)扫描伺服精度： 0.1°;

9)激光器符合IEC60825-1标准;

10)探测器：平衡探测器参数；

11）波长范围：800nm-1700nm；

12）带宽（3dB）:DC-350MHz；

▲13）探测盲区：≤50米，提供第三方检测报告复印件并加盖公章，原件备查；

3.2、测量参数：

1）高度探测范围：≥3km

2）空间分辨率：15m/30m可设置

3）探测层数：不小于120层

4)风速探测范围：0～60米/秒;

▲5)风速探测精度：±0.5米/秒;

6)风向范围：0～360°;

▲7) 风向测量精度:<=5°;

3.3、软件功能

提供采集和控制软件，通过计算机存储并传输采集的数据。能够全自动处理采集数据。具有系统状态监控和报警功能。软件可自动探测系统状态，并对出现异常进行自动分析、显示和报警。可图文显示各个高度实时风速轮廓和平均风速轮廓、实时风向轮廓和平均风向轮廓、可实时显示垂直风速、可实时显示风速最大值和最小值。(提供相关软件著作权证明材料)

▲4、数据可靠性：所投型号产品经过测风塔比对认证测试，并提供权威第三方测试认证机构出具的与测风塔比对认证测试报告。

### 臭氧校准仪

1、用途：用于校准臭氧监测仪

2、技术参数：

1）发生臭氧浓度范围：0 - 0.05 至 5 ppm 和 0 - 0.1 至 10 µg/m3

2)流速：1 - 3L/min.

3)线性：满量程 ± 1 %

4)可检测下限：1.0 ppb

5)精密度：1 ppb

6)输入：16 路数字输入（标配）， 8 路 0 至 10 VDC 模拟输入（选配）

7)输出：可选电压、RS232 / RS485、TCP / IP、10个 状态继电器以及电源故障指示（标配）；0 至 20 或 4 至 20mA 隔离电流输出（选配）

8)预设测量范围：0-0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 ppm 和 0-0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 µg/m3

9)响应时间：20 秒（10 秒滞后时间）

10)存储空间：可存储更多数据和用户可下载软件的闪存

15.设备集成和站房技术要求

1.工作要求：监测站点的系统集成；

2.主要技术指标要求；

2.1完成监测子站现场端监测设备系统集成；

2.2提供或更换集成所需的辅助材料及设备；

2.4提供安装仪器用机柜、导轨、采样总管、法兰、数采连接、数据接入、电缆接入等，完成仪器安装、调试、试运行、网络接入以及数据上传到服务器平台；

2.5仪器气路管道以及电缆线归入线槽，并做好标识；

3、采样系统（不锈钢内衬特氟龙或硼硅玻璃采样总管）

基本要求：采样总管高度房顶高于1.5米，房内管有保温装置，防止管壁结露，温度一般设在40-60℃，内管有一组采样接头，可以连接采样管。做好安装法兰的防水和防渗漏。

采样装置：垂直层流式采样总管或横向采样管

采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯或硼硅玻璃；

样品相对湿度:≤80%;

雷诺数<2000；

4、站房建设要求

4.1新建站房材料为彩钢板结构，澧浦镇镇政府站 、浙江省核工业269队（白龙桥）站、汤溪中学站站房占地面积不小于30 m2，十五中站站房占地面积不小于60m2，站房的内部高度约为2.5－2.8m，站房的顶部须坚固。

| 序号 | 项目名称 | 尺寸（m,长*宽*高） | 主材 | 数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30平方米站房 | 6*5*2.5 | 钢结构 | 3 |
| 2 | 60平方米站房 | 12*5*2.5 | 钢结构 | 1 |

（1）板材及厚度：面层采用国产优质彩钢板。外层钢板厚度≥0.8毫米、内层钢板厚度≥0.5毫米。

（2）芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。芯材厚度≥100毫米，要求防火性能良好。

（3）地板：应防滑并具有防静电效果。

（4）心板的性能：芯材与面板间粘结强度应大于0.2Mpa。站房板材剪切强度应大于0.2Mpa。站房板材在500N/m2均布载荷下，其相对挠度应小于1/250。站房板材应能经受直径75mm、质量3kg、一端为半球形的钢质圆柱体的撞击，圆柱体从1000mm高度自由下落，半球面撞击在板壁上，板面不允许出现破裂、断裂损害。站房夹心板的厚度要求为≥105mm。

（5）房顶：顶部结构要求为平顶，能承受两人同时在房顶做维护工作。

4.2总体要求

站房技术建造总体上应遵循整体规划、技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，并应具备以下特性：

（1）先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间。

（2）可靠性：具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行的能力。

（3）实用性：应具备完成站房内项目技术需求的能力和水准；符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。

（4）规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签。

（5）经济性：工艺与造价两者兼顾，满足性能价格比的最优化。

（6）整体性：站房项目是一个整体，考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

（7）安全性：站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员的工作环境；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰等方面采取有效措施；地面承重能力等特殊技术措施。

（8）环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。

4.3站房设计应满足以下要求：

（1）站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。根据现场实际情况确定是否需要在门与仪器房之间设置缓冲间，缓冲间与仪器房的隔断材料应有良好的防火和隔声功能，以满足消防要求，并保证站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

（2）站房内应安装温湿度控制设备，应根据站房空间布局及仪器布局，使站房每一个仪器房和接待室内的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有来电自启功能。

（3）站房应有防水、防潮措施。站房地板应采用防静电地板，静电电压不高于100V。

（4）采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm以上。

（5）在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力。

（6）站房配电柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有断漏电保护功能装置，并根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。

（7）站房应有防雷和防电磁波干扰的措施。站房和仪器应有良好的接地线路，接地电阻＜4Ω。所有引入站房的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置。建设完毕需通过当地气象部门的检测，并出具验收合格报告。

（8）在已有建筑物屋顶上新建站房时，如站房重量经正规建筑设计部门核实超过屋顶承重，在建站房前应先对建筑物屋顶进行加固。

（9）站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全。孔径应和仪器、管线所需要的尺寸密切对应，开孔完成之后须做好房顶的防水、防渗工作。

（10）站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

4.4其他要求

（1）背景站和O3最大站房内的空调，至少配3匹以上柜机1台，1.5匹挂机2台，VOCs最大排放影响站站房内的空调，至少配3匹以上柜机2台，1.5匹挂机2台，具有断电后来电自启功能，确保站位全负荷运行夏季温度在20-30℃。

（2）站房内配置符合国家消防规范的干粉式灭火器。

4.5其他

（1）标气系统（含阀）及安装附件

配备分析仪器校准所需的标气系统（含阀）；仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

（2）稳压电源

稳压电源能够满足站房内设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压、稳压电源可负载超过10KW以上，供仪器正常使用。

## 16. 数据采集及分析系统技术要求

一、数据采集传输系统

- 总体功能要求

提供每个子站一套1套采集、处理、存储及传输所需的数据采集；

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求；

2、主要技术参数要求

（1）	可以通过RS232、485通讯、有线网络、无线网络通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

（2）	常规设备采集周期可设，默认15s，采集周期与设备匹配；

（3）	内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器。

（4）	不少于8个数字输入通道；

（5）	停电后可长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

（6）	全面支持网络通讯：可以支持ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

（7）	系统稳定性：确保系统的稳定和安全；

（8）	系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

3、软件功能要求

（1）	数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传；

（2）	系统报警：系统可灵活设置各种报警方式；可远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

（3）	设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作。

（4）	数据存储：系统可以实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

（5）	用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

（6）	数据审核：系统可对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核。（需结合中心站）

（7）	数据备份：数据可实现异地备份与恢复。

（8）	数据输出：数据采集与传输支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

（9）	具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数据采集器应可正确显示分析仪测定的资料；

（10）	数据采集器显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

（11）	具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

（12）	仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

4、数据采集工控机硬件要求

（1）	CPU主频不小于3 GHz

（2）	内存大小不小于2G

（3）	硬盘容量不小于500G

（4）	串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

（5）	配备键盘、鼠标、17寸显示器

二、数据分析系统

### 总体要求

1）基本要求

①具备在线监测设备状态参数和监测结果数据集能力；

②具备常规空气质量自动监测设备远程网络质控能力；

③具备人工数据审核和复核能力；

④具备业主定制查询、统计和评价，自动常规报告生成能力

⑤具备单设备（因子）专业数据分析能力

⑥具备单站位环境空气质量、光化学污染综合分析能力，包含VOCs在线源解析、O3控制区属性分析能力；

⑦具备基于GIS的空间分析和可视化能力。

2）性能要求

在系统软件设计和开发中应充分考虑并满足如下几方面的性能要求：

① 运行效率

系统应能达到特定的运行速度，能达到数据录入与浏览、数据统计与查询等日常工作的响应要求，且速度不以依赖特定的硬件能力为前提，以利于提高整体业务处理的工作效率；系统运行时对硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

② 响应速度

在系统启动或者运行过程中，特别是由一个功能模块转换到另一个功能模块时应无明显的时间延迟现象，更不能有明显停止等待的状态；对于超出响应时间要求的响应能提供进度条或图标等方式告知系统使用者；应充分估计网络流量，根据硬件能力限制网络会话的最大数目，保证网络服务质量；在系统功能设计、数据库设计及开发技术的选择中要充分考虑运行时的系统承受能力，保证系统录入、修改、统计等功能的系统响应速度。

③ 通讯存储性能

系统不仅仅满足目前监测站点数据接入的需求，需要考虑未来点位扩展需求，要求至少支持100个现场自动站同时接入，满足分钟级数据上传需求，支持10Tb以上数据存储及计算要求，常规数据量访问不得超过3～5s（网络等硬件限制及大数据量传输情况除外）。

④ 灵活性

系统要有足够的灵活性，数据格式和用户界面以及使用功能等需满足各用户的需求。

a）系统冗余机制要求

系统应能充分利用省级监测站已有信息化资源，实现通讯、存储方面的冗余备份机制，建立多个副本集，实现分布式多点冗余，提高系统可用性，保障系统稳定运行，系统数据不丢失，灾难性故障可恢复。

b）系统扩展性要求

系统在满足目前全部监测站管理要求的基础上，应能扩展新增站点数据的接入，支持省级、市级监测站用户使用，同时系统提供开放的标准化二次开发接口，满足个性化二次开发需求。

3）安全要求

① 系统应支持用户及用户角色的设置；

② 系统在登录时应该输入密码，密码的位数不应小于6位，区分大小写；

③ 系统应支持功能授权，即不同用户使用不同的功能；

④ 系统应支持数据访问授权，支持不同部门甚至不同用户之间数据查看的限制；

⑤ 对系统的操作，在日志中进行记录；

⑥ 系统应支持前台手工及定时数据备份的功能，数据恢复的功能。

### 技术要求

1.多源数据采集

- 基于设备的采集：状态、中间量、原始结果

- 基于数据库的采集

- 基于网页的抓取

数据采集模块负责对仪器各种数据的采集，实时监测仪器的工作状态，总体上采用数字量为主、模拟量为辅的采集模式。

数据采集模块必须支持监测类型包括常规监测、光化学监测、边界层监测、VOC监测及超级监测站的监测数据，各站点所要采集的监测因子及设备。

2.设备运维、质控和审核

为加强对站点的有效管理，提高数据的可靠性,实现站点监测数据的全过程质量回溯机制，建立大气复合污染立体监测网络的数据质控运维模块。

- 设备、站位运行维护计划应用于管理

- 基于设备操作的运维数据的生成与质控状况判定

- 数据有效性

- 标准曲线

- 闭合实验

- 审核标准（离散数据/电荷比等）

实现大气复合污染立体监测网络内的站点运维管理、远程质控、数据自动审核、数据有效性，加强对站点的有效管理，提高数据的可靠性,实现站点监测数据的全过程质量回溯机制。

2.1、实现常规设备运维自动化

对常规仪器的任何改动和操作都由相应程序控制，实现一键化管理，每项操作后自动生成日志，里面应详细记录操作内容，其中对仪器的标定要自动生成标定曲线，计算并保存相应参数。

2.2.实现仪器的远程反控

运维人员或者巡检可以通过平台进行远程质控操作，实现仪器零点检查、跨度检查、零点校准、跨度校准等功能。该功能要求对仪器设备的管路及连接做相应修改。

2.3 实现数字化运维管理和运维监管

实现运维表格网络化实名制填写，严格按照运维规范进行运维，并上传相关的运维凭证。每个站点仅允许固定有资质的运维人员登录系统，运维前需进行身份识别。运维表格统一设计，运维人员应严格按照相应技术规范的要求运维设备，并填写运维表格，校准过程以及更换的备件、耗材需运维人员拍照或者录制视频，待运维人员初审无问题后上传平台，供审核人员审核，运维记录需进行三级审核。第三方巡检单位可登陆平台对各个站点的运维情况进行检查，平台需有提醒功能，提醒运维人员每周的运维任务。

2.4 实现数据审核的自动化

根据数据审核规则，每日实现对前一日所有仪器的监测数据自动审核，系统提供监测数据自动判定功能，依据辅助审核参数设置和与标准数据的比对，能够自动查询出异常数据，供工作人员进行人工判别。判定依据包括最高最低值判定、离群数据判别、连续数据判断、仪器标识判断、数据闭合实验等。

2.5 实现数据有效性的判定

基于设备操作的运维数据的生成与质控状况判定；基于数据审核规则的判定，保障监测数据的有效性。

3.数据分析

大气复合污染是多种来源的多种污染物在一定大气条件下发生多种界面间的相互作用彼此耦合的复杂体系，存在区域的传输性、多污染物共存的特点。

将气象、雷达、光化学、常规、模式模型数据等各类监测信息进行归类整理，形成面向复合污染态势特征及过程评估专题库，综合运用相关性分析、时空序列分析、组网分析、趋势分析等各类综合分析算法，对大气复合污染态势特征及过程进行科学有效的数据分析，最终运用可视化平台和结合GIS地理信息系统，提供多维度直观、动态、灵活的可视化展示。

3.1 常规污染物专题

常规污染物专题主要包括污染物时空分布、污染物统计、首要污染物/污染事件统计及污染日历等内容。

3.2 气象数据专题

气象数据专题主要包括风频玫瑰图、温湿压图、能见度分析、混合层高度等内容。

3.3 光化学专题

光化学专题主要包括VOCs组分空间分布、光化学污染成因分析、VOCs在线源解析、臭氧源解析（生成敏感性分析）等内容。

3.4 垂直探空专题

垂直探空专题主要包括风温廓线雷达、臭氧雷达等内容。

3.5 轨迹专题

轨迹专题主要包括后向轨迹气团来向分析、PSCF/CWT潜在源分析、后向轨迹聚类分析内容。

4.科学报告

实现多维度历史污染过程和天气形势全自动化认知分析。自动识别空气质量重污染和重大事件案例及其关键特性。在重污染过去之后，能够对重污染过程自动进行传输路径、污染特征、污染成因、污染来源、气象条件等多维度系统归纳，并对未来过程与历史污染过程进行全方位自适应匹配。

5.数据分析系统现场演示（软件平台功能演示时长为15分钟。）

演示内容包括不限于：基于所投仪器型号，由投标人提供示例数据，展示平台数据综合分析能力，并对要求的演示内容进行逐条响应，参数如下：

1.要求示例数据与现有仪器监测参数匹配，覆盖已有监测仪器。

2. 空气质量实时展示模块，要求做到数据能实时更新，可切换不同高度、不同时间段高空风场、温度场、云（雨/雪）信息。

3．针对挥发性有机物监测数据，建立基于VOCs 浓度、化学组成及活性的数据质控方法，并能进行自动审核，审核方法不少于4 类。

4.基于示例数据，平台通过多种方法识别VOCs各组分来源。

5.基于示例数据快速建立臭氧生成速率与前体物VOCs 和NOx 的关系曲线（EKMA曲线），并根据实时数据动态更新。

6.平台自动计算VOCs对人体健康的影响，筛选出对臭氧和人体健康影响的关键组分，同时计算出臭氧生成潜势（OFP）排名前十的VOCs物种。

7.基于VOCs 组分在线监测数据，平台需具备VOCs在线源解析功能，可计算各类源的贡献率，除此之外能对单一物种进行来源解析。用于源解析的组分和解析因子个数均可由用户自定义选择（可进行重复演示），并且通过其他监测数据验证源解析结果准确性。

8.基于臭氧激光雷达原始信号数据绘制雷达伪彩图，根据臭氧激光雷达原始数据通过平台内嵌的算法绘图，且雷达算法参数可调，平台能够展示臭氧激光雷达应用产品，包括但不限于：消光系数、臭氧浓度等。

9.系统自动生成日报、月报。针对重污染过程、臭氧VOCs污染、臭氧雷达观测数据提供报告。报告除图片输出外还应包含文字化描述，可以保存下载查看。

## 17.运行维护、服务要求

一、运维内容

1.1数量：一年（四个站）

1.2配置：环境空气可挥发性有机物连续分析仪、NOx（NO+NO2）分析仪、NOy分析仪、O3分析仪、气象六参数、臭氧雷达、PANs分析仪、云高仪、紫外（UV）辐射、风廓线雷达、温、湿度廓线激光雷达、动态校准仪、臭氧校准仪、零气发生器、集成系统、站房、数据采集及分析系统平台等。

1.3运维模式：日常全托管维护、故障处理及维修，数据分析报告。

二、运维方式

全托管服务模式，所有配件、耗材、网络通迅费、人工、交通费用均由中标方承担。

- 服务内容、质量保证

各投标人针对所投仪器的特点制定有效的运维方案及管理办法（运维车辆、人员、应急方案、故障处理等），保障站点的正常、稳定运行。

- 工作目标

1有效数据获取率

1.1 VOCs监测数据有效率达到75%以上。

1.2 VOCs数据传输率达到80%及以上(数据传输率=实际传输数据量÷应当传输的总数据量)。

1.3停电、搬迁及不可抗力造成的无效数据，不计入获取率统计。

2仪器正常运转率

2.1非常规仪器在线监测系统运转率达到85%及以上(设备运转率=实际运转小时数÷应当运转的总小时数)；

3.数据报告

★3.1 VOCs分析报告：VOCs监测仪能自动生成监测分析报告，必要时按业主要求出具分析报告。

★3.2 每3个月定期按业主要求出具整体数据分析报告，分析污染物排名、污染物的活性、臭氧的成因等。

- 运维方案

★针对自己配置的仪器设备，制定完善的运维、质控方案。

五、参考技术规范和标准

1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

2  国家标准方法和《气和废气监测分析方法》

3 《环境空气质量监测规范（试行）》

4 《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）

5《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)

6《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)

7《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）

8《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）

9《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》

10、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）

# 项目验收

根据国家或浙江省相应技术规范、行业标准、招标文件技术要求进行验收，项目建成连续运行不低于30天后，由中标人准备验收材料，向金华市环境监测中心站提出验收申请，金华市环境监测中心站组织进行验收。

验收主要是针对系统集成、仪器性能测试、数据采集、数据传输、数据管理平台。着重考核仪器运行的稳定性、可靠性及上传数据的准确性。其中仪器性能测试由仪器设备供货厂商负责，采购方负责监督及审核。

- 第三章  投标人须知

（如有标★号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。）

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市环境监测中心站城市环境空气挥发性有机物监测网 |
| 2 | 采购数量及单位：具体见第二章 采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费0元。 |
| 4 | 演示时间及地点（如有）：有（15分钟） |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清或有不合理要求的，应当于开标截止日的三个工作日前向招标采购单位提出书面质疑，招标采购单位的答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日的3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；技术、商务、报价文件正本各 1 份；副本各 7份；份数缺少、未装订或活页装订（是指用抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019-08-28 9:30:00（时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）逾期送达或密封性、完整性不合格的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2019-08-28 9:30:00（时间）在金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 评标结果（预中标结果）公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)网站或媒体。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结果（预中标结果）结束后1个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:详见第二章招标需求 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于金华市环境监测中心站城市环境空气挥发性有机物监测网项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2. 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定的除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》，格式见附件。）

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包[或本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：               （根据项目具体情况确定）]。

（八）特别说明：

根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定：1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间三个工作日前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的招标方将不予受理。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件的编制

★资信及商务文件和技术文件中不得出现本次投标报价信息，否则作为无效投标处理。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）生产厂家授权委托书(如有)；

（4）最近一个季度依法缴纳税费和社保费的证明（复印件，原件备查,格式自拟）；

（5）营业执照副本复印件；

（6）税务登记证副本复印件；

（7）和本项目有关的各类许可证（如产品销售许可证等）；

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（9）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如本地化服务能力等）；

（11）商务响应表（格式见附件）；

可作为投标人资信及商务评分的其它材料（可选）：

（12）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（13）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）。

2.技术文件

A 技术服务类项目的投标技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案；

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（5）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（6）工程量/原材料、人工费清单；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（10）技术响应表（格式见附件）。

B 货物类项目的投标技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方出具的精度检测报告或提供由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（格式见附件）；

（6）技术响应表（格式见附件）；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

C 货物并安装服务类项目的投标技术文件，应包含上述A、B项的全部内容

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料（如有）；

(5) 开标一览表（单独封装，格式见附件）。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位名称公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

- 本项目无需交纳投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各 7 份分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订或活页装订（是指用抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。当正本与副本有不一致时，以正本为准。金华政府采购中心提倡双面打印或书写。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人在修正处签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件，分别密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人单位名称公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

★4.投标人参与两个标项及以上的，应分标项密封封装投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于询标范围的（投标人疏忽、笔误所造成的差错），应当允许投标人在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位名称公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）必须提供的资格证明文件是无效的、不全的、没有的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）政府采购法律、法规明确的无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、数量要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上，且经评标委员会确认对本项目实际使用造成影响的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）；

（6）政府采购法律、法规明确的无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(本项目分项预算超预算价的)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价内容与投标文件承诺的内容不一致的；

（4）开标一览表与投标报价明细表中实质性内容有缺失的；

（5）政府采购法律、法规明确的无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审查；

10.公布中标供应商候选名单；

11.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分和资信及商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1．投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

特别注意：按上述修正错误的原则及方法修正后的投标报价，需经投标人同意并签字确认，修正后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价的，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请金华市公信公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于金华市环境监测中心站城市环境空气挥发性有机物监测网项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中

标项1的资信商务技术分为70分，价格分为30分；

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标内容及标准

1.价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体响应供应商（响应供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注： ①小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；②中型企业作为响应供应商所提供的投标产品含小型和微型企业产品时，对该部分“小型和微型企业产品”在评审时按上述标准予以价格扣除，其他产品（含中型企业自身的产品）不予价格扣除；③小型、微型企业作为响应供应商而所提供的投标产品含非小型和微型企业产品时，其非“小型和微型企业产品”部分在评审时不给予价格扣除；④残疾人福利性单位或监狱企业产品视同小型、微型企业产品执行；⑤中小企业响应供应商的投标产品如属于小型、微型企业产品的，应按招标文件第三章投标人须知三、招标文件的编制报价文件部分组成第（4）条的规定提供相关认定材料或资料，否则，评审时不予价格扣除；⑥中小企业响应供应商的投标产品未能明确区分“小型和微型企业产品”和其他企业产品的类别和金额的，视同未按规定提供相关资料，在评审时一律不予价格扣除。

2.技术分、资信及商务分（70分）

| 序号 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体架构：1、对本项目的理解程度，根据各投标人提出项目的整体设计方案，要求从O3污染防治的的科技支撑需求出发，提出项目的架构，以此设计项目的各个模块和功能综合评分得0～2分。 | 2 |
| 2 | 满足招标货物的性能及技术指标要求：所有指标均满足，主要设备多数指标明显优于招标需求（正偏离）的，且该正偏离对本项目有绝对的使用价值，根据正偏离程度得18～20分；所有指标与招标需求基本一致的，最高得18分，允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 2～3分，非重要指标负偏离5项（含）以上的，投标无效。（正偏离程度由评标委员会根据项目需求认定）。 | 20 |
| 3 | 满足招标货物的所有功能: 功能项目齐全且明显多于招标需求的，得5分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得3～4分；缺少选用（辅助）功能的，每项扣 1～2 分，缺少选用（辅助）功能 5项（含）以上的，投标无效。 | 5 |
| 4 | 建设方案：要求提供详细的站位建设方案，根据站房内外设计图，仪器布置、数据采集传输等方面综合评分，得0-3分。 | 3 |
| 5 | 数据管理应用平台：1、根据各投标人响应招标文件要求提供平台查询分析、数据分析、报表管理、系统设置等功能情况进行现场演示综合打0～10分，不演示不得分。 注：投标人自行做好演示准备（包括演示工具），中心只提供投影仪,演示时间不超过15分钟（不含专家提问时间）。 2、投标人具备环境质量在线监测平台软件信息产品测评资质的第三方机构安全测试报告得2分，没有不得分。（提供原件备查） | 12 |
| 6 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排： 1.项目负责人具有计算机信息集成高级项目经理证书的得2分； 2.项目实施人员须具备省级及以上环保部门出具的培训合格证书的得1分，最多得2分。（同一人有多个证书的按一个计算。 （提供相关人员的证书及近三个月内的社保缴费记录，证书原件备查） | 4 |
| 7 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得2～3分；方案和措施效果欠佳的得1～2分；方案和措施存在明显缺陷的得0～1分；方案和措施没有的不得分。 | 3 |
| 8 | 运行维护方案：运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。根据投标人针对技术要求并结合所投仪器等情况提供自动监测站运行维护方案明确性、完整性、合理性和可操作性等进行综合评分得0～4分。 | 4 |
| 9 | 服务承诺： 1. 能提供详细完整的“三包”服务、服务反应时间，免费保修及售后服务措施和方案等情况综合评分（0～2分）； 2.质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分(最多加2分)； 3. 依据投标人提供的技术培训等方案进行综合评分（0～2分）； 4.根据各投标人本地化服务情况，能方便为采购人提供优质服务的便利性进行综合评分（0～2分）。 | 8 |
| 10 | 销售业绩：投标人提供从2016年以来获得的同类项目合同，每个得1分，本项最高得4分。以内容完整、盖章齐全的合同为依据。是否属于同类项目由评标委员会认定。 | 4 |
| 11 | 投标人自动监控系统运行服务能力：投标人通过中国环境保护产业协会的“自动监控系统运行服务能力”专项评价，获得“自动监控（气）一级”的得2分，获得“自动监控（气）二级”的得1分，其余情况不得分，提供服务认证证书复印件加盖公章，证书需要有效期内。（投标时提供原件供评委核查，未提供原件不得分。） | 2 |
| 12 | 权威认证：投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证、ISO14000系列环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系及其它国际、国内权威认证的，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高得2分； | 2 |
| 13 | 政策依据：投标人或所投产品按规定享受国家政策支持（扶持）的，每项得0.5分，最高得1分。（未提供相关证明材料不得分） | 1 |

- 技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据金华市政府采购中心关于        单位        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章 投标文件格式附件

注意：这是所有投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）正本或副本的外封装封面格式

项目名称：XXX 单位 XXXX 项目

项目编号：

标 项:

单位名称（公章）：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年  月  日

（一）资信及商务文件

附件1：                          正本或副本

项目名称：

项目编号：

（标项）

资

信

及

商

务

文

件

单位名称（公章）：

地 址：

时 间：

资信/商务文件目录

（1）投标声明书————————

（2）法定代表人授权委托书————————

（3）生产厂家授权委托书(如有) ————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》————————

（5）营业执照副本复印件————————

（6）税务登记证副本复印件————————

（7）和本项目有关的各类许可证（如产品销售许可证）————————

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————

（9）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料:

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（11）商务响应表————————

（12）自主创新、节能环保等方面的资质证书或文件————————

（13）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（16）投标人情况介绍————————

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）——————

附件2：投标声明书

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：

单位名称（公章）：

年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

（采购单位）单位            （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

单位名称（公章）：

年    月    日

附：被授权人身份证正反面复印件

附件4： 原厂商售后服务承诺书 （如有）

金华市政府采购中心：

（原厂商名称）是按                  （国家名称）法律成立的一家公司，营业地址在                     。

1.                     项目[编号：           ]，                  （投标人名称）提供了由我方制造的                  （货物品牌及型号）。

2.我方保证为本项目的售后服务提供优质、专业的技术支持。

3.我方保证提供的货物既非试验产品也非积压产品，而是于     年    月生产的成熟产品，在可以预见的              （年或月）内，我方没有对该产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方诚意提请贵方关注有关该品牌型号产品的生产、性能、供货、售后等方面的重大决策及事项有：

5.我方同意按照贵方要求，提供与本项目售后服务有关的一切数据或资料。

法定代表人（签名）：

单位名称（公章）：

年   月   日

附件5：最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[ 税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）]

附件6：营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志），税务登记证复印件（副本，带有经年检合格的标志）（若五证合一的仅需提供营业执照）

附件7：采购公告中符合投标人特定条件要求并有效的资质及需要说明的资料

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件8：投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

标项：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价(元) | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年   月   日

附件9：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

标项：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年    月　 日

附件10：资 信 及 商 务 响 应 表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年    月　 日

附件11：投标人需要编制的其它文件（格式自拟）

（二）技术文件

附件12：                        正本或副本

项目名称：

项目编号：

（标项）

技

术

文

件

单位名称（公章）：

地 址：

时 间：

技术文件目录

（A以下适用于工程、技术服务类项目的投标技术文件）

（1）对本项目系统总体要求的理解————————（页码）

（2）项目总体架构及技术解决方案————————

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施————————

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排————————

（5）项目实施人员一览表————————

（6）工程量/原材料、人工费清单————————

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（9）投标人需要说明的其他文件和说明————————

(10) 技术响应表————————

（B以下适用于货物类项目的投标技术文件）

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方出具的精度检测报告或提供由采购人在投标前组织的精度实测数据）————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件13：项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年  月  日

附件14：设备配置清单格式

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年  月  日

附件15：售后备品备件、专用耗材、上门服务等优惠表（如有）

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价(元) | 比相应的投标报价优惠（%）注意：不得出现本次投标报价信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年   月   日

附件16：技术响应表格式

标项：

| 设备名称 | 所投货物 品牌型号 | 招标文件要求的技术参数 | 所投货物的主要性能及技术参数 | 数量 单位 | 是否 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年  月  日

附件17：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

附件18：投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（三）报价文件

附件19：                        正本或副本

项目名称：

项目编号：

（标项）

报

价

文

件

单位名称（公章）：

地 址：

时 间：

附件20：投标函格式

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

单位名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

年   月   日

注意：在填写时，以下表格如果不适合投标单位的实际情况，可参考本表格式自行修改填写。

附件21：投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

标项：                                           金额单位（人民币）：元

| 序号 | 设备及原材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小微型企业（或残疾人福利性单位、或监狱企业）投标产品货值 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  | 毛利率 % |  |  |  |
| 合计金额（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：费用包括工程费、人工费、服务费、运输费、安装调试费及实施本项目所需的其他一切费用。

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年  月  日

附件22：投标报价明细表格式（适用于技术服务类项目）

投标报价明细表

标项：                               金额单位（人民币）：元

| 序号 | 成本项目 |  |  | 开发人员数量 | 工程量 （人*天） | 在整个费用中所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统设计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 软件开发费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 4 | 系统实施费用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 软件培训费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统维护费用 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：费用包括工程费、人工费、服务费、运输费、安装调试费及实施本项目所需的其他一切费用。

法定代表人（或授权代表）签名：

投标人盖章：                          日 期：

附件23：开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

招标编号：                          标    项：

单位名称（公章）：

开标一览表

附件24：开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：               标项：

投标人名称：                                    金额单位（人民币）：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小微型企业（或残疾人福利性单位、或监狱企业）投标产品货值 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于响应供应商是否符合政策性价格扣除的说明： 依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本响应供应商 （响应供应商应根据实际在空格处填写“符合”或“不符合”，不填写的视同“不符合”）小微企业（或残疾人福利性单位、或监狱企业）的相关要求。本响应供应商在本次投标报价中的小微企业（或残疾人福利性单位、或监狱企业）产品（包括其制造的货物及其提供的服务与工程）总额为人民币 元（请响应供应商据实填写，不填写的视同为0元）。 本响应供应商对招标响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并将无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（或授权代表）签名：

单位名称（公章）：

年   月   日

附件25：开标一览表（服务/工程项目类格式）

开标一览表

招标编号：                   标    项：

投标人名称：                                   金额单位（人民币）：元

| 序号 | 设备及原材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量及费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  | 税费率： % |  |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  | 毛利率 % |  |  |  |  |
| 合 计 金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（或授权代表）签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件26：中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料

（投标人应完整提供以下资料，否则将不能享受相应的价格折扣）

一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

三、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求的企业产品说明如下：

金额单位（人民币）：元

| 序号 | 投标产 品名称 | 产品品牌和型号 | 制造企业联系方式 | 制造企业地址 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ┄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1.上述小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）所规定的有关条件。

2.以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将会影响价格折扣评分。

3.上表中的“产品”包括货物及其提供的服务与工程。

法定代表人（或授权代表）签名：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日