江山市中医院医共体巡回诊疗车项目

项目编号:CZCG25D15Q

（电子招投标）

招

标

文

件

采购人：江山市中医院医共体

代理机构：江山成正采购代理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分  招标公告..............................3

第二部分  投标人须知............................7

第三部分  采购需求..............................18

第四部分  评标办法..............................40

第五部分  拟签订的合同文本......................45

第六部分  应提交的有关格式范例................. 50

- 第一部分  招标公告

项目概况： 江山市中医院医共体巡回诊疗车项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年08月06日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标公告发布前事项：

1.意向公开的发布链接:

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=5oBZfQMgZmHP3qDlIUB2Qw%3D%3D

2.意见征询公开的发布链接： \

3.意见征询公开的结果链接： \

二、项目基本情况

1.项目编号：CZCG25D15Q

2.项目名称：江山市中医院医共体巡回诊疗车项目

3.预算金额（元）：800000.00

4.最高限价（元）：800000.00

5.采购需求：

标项名称：江山市中医院医共体巡回诊疗车项目 数量：1辆 预算金额（元）：800000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分

- 6.合同履约期限：根据采购单位要求。

- 7.本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

£无；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：\

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2025年08月06日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月06日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年08月06日 09:00（北京时间）

开标地点（网址）：江山市公共资源交易中心 7 号厅，江山市虎山街道景星西路万商城12号楼四楼。（“在江山市公共资源交易中心开标”）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江山市中医院医共体

地  址：江山市市区江滨路38号

传  真： /

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：13857026824

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：13857026824

2.采购代理机构信息

名  称：江山成正采购代理有限公司

地  址：江山市环城西路190号一楼

传  真：/

项目联系人（询问）：夏女士

项目联系方式（询问）：13757005073(685073)

质疑联系人：夏女士

质疑联系方式：0570-4815600

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：江山市财政局政府采购监管科

地  址：江山市鹿溪中路240号

传  真：/

联系人 ：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 是否允许转包与分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、商务技术证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术证明文件：根据招标文件第二部分、第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，考察时间： |
| 5 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 £可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为：巡回诊疗车（详见采购内容）。 ¨B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 巡回诊疗车项目 ，属于 工业 行业 。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 特别说明 | 有。 具体说明：中标人须提供纸质投标文件两套给采购单位及代理公司备案。 |
| 15 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 16 | 项目代理费 | 本项目招标代理费叁仟元计取,由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。如因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2投标产品为首台套产品，被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1▲资格文件封面；

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式参照后附表）；

11.1.3▲落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4▲有效的《营业执照》原件扫描件；

11.1.5▲政府采购活动现场确认声明书（格式参照后附表）。

11.2商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2▲投标函（格式参照后附表）；

11.2.3▲法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证；或授权委托书和被授权人身份证、被授权人在本单位社保证明；（格式参照后附表）参加人提供

11.2.4符合性审查资料（格式参照后附表）；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6▲商务技术偏离表；

11.2.7▲政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式参照后附表）。

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）。

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上电子投标文件解密失败的，将导致投标无效。但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，不符合上述制作规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分投标无效相关规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订，并备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持中标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

- 一、项目概述：

为满足浙江省山区县（重点是山区26县）居民健康服务需求，进一步强化县级医院和基层医疗卫生机构服务能力，推动医疗服务重心下移、优质医疗资源下沉，开展江山市中医院医共体巡回诊疗车项目采购活动。

- 二、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江山市中医院医共体巡回诊疗车项目 | 1辆 |

注：1.全省统一浙江省“智慧流动医院”巡回诊疗车的标识，车顶前脸“智慧流动医院”，车身“浙江省巡回诊疗车”。

- 2.投标总价包括不限于报到指定目的地的含税总价（含车身价、车辆改装费、车载设备设施、信息化建设、车辆运输装卸费、安装调试、检测验收、培训、质保期服务、车辆购置税和车辆首年度保险费、车辆上牌费等所有费用及伴随服务费用所涉及的相关费用） 。

- 三、采购需求和技术要求（注：本项目核心产品为车辆）

（一）车辆要求   （车辆标识待省卫健委统一后确定）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能 | 主要功能为：能满足群众日常配药、检查检验、慢病管理和常见病诊疗服务、远程医疗、健康宣教和急救辅助的巡回诊疗车。配置应统筹考虑“平急两用”，即日常诊疗服务和应急救护使用需求，合理确定使用功能。平时可做巡回诊疗车，急时可转换为急救类车辆。车辆的设计、运行、电气、消防、环保、节能、安全和无障碍等各专业设计应符合国家、地方的相关建设标准、规范和文件要求等。 |
| ▲1.2 | 车辆产品信息 | 所投车辆为工业和信息化部（原国家发改委）《车辆生产企业及产品公告目录》内的产品（提交车辆生产企业及产品公告目录复印件并标出所投车辆）。所投车辆产品信息以投标截止之日前的公告目录信息为准。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 外形尺寸（指最外端测量距离） | 6000mm＞长≥5900mm、2180mm≥宽≥2000mm、2900mm≥高≥2700mm |
| 2.2 | 医疗舱尺度（指最窄处测量距离） | 长≥3300mm、宽≥1700mm、高≥1800mm |
| 2.3 | 轴距 | ≥3700mm |
| 2.4 | 最高时速 | ≥140KM/h |
| 2.5 | 整备质量 | ≥3100Kg |
| 2.6 | 总质量 | 4000Kg—4500KG |
| 2.7 | 最小转弯直径 | ＜14m |
| 2.8 | 变速器 | 6档手动变速箱或自动变速箱 |
| 2.9 | 排量 | ≥2200ML |
| 2.10 | 燃油类型 | 柴油 |
| 2.11 | 百公里综合油耗（指手动油耗） | ≤9.5L |
| 2.12 | 油箱容量 | ≥80L |
| 2.13 | 额定功率 | ≥125Kw |
| 2.14 | 最大扭矩 | ≥430N.m |
| 2.15 | 型式 | 直列四缸。 |
| 2.16 | 排放标准 | 尾气排放符合国VI标准。 |
| 2.17 | 发电机 | 电压为12V，功率为≥120A。 |
| 2.18 | 驱动型式 | 4*2后轮驱动 |
| 2.19 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧式或双叉臂多连杆后悬 |
| 2.20 | 制动系统 | 前盘式/后盘式，具备ABS刹车防抱死系统、EBD电子制动分配系统、刹车辅助系统、牵引力控制系统、车身稳定控制系统。 |
| 2.21 | 空调系统 |  |
| 2.21.1 | 驻车空调 | 车顶装载驻车空调，冷暖独立型，制冷能力≥3000W，制热能力≥1600W。能外接220V供电 |
| 2.21.2 | 行车空调 | 配置原车独立行车空调和原车暖风机，合理设置出风口位置。 |
| 2.22 | 整车电磁兼容性要求 | 整车（包括车辆、电气系统、车载医疗设备和信息化设备）电磁兼容性须满足GB34660-2017《道路车辆电磁兼容性要求和实验方法》 |
| 2.23 | 其他配置 |  |
| 2.23.1 | 安全气囊 | 正副驾驶座均配有安全气囊。 |
| 2.23.2 | 轮毂 | 轮毂为235/65R16C铝合金轮毂。 |
| 2.23.3 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处安装伸缩电动上车踏板，每级踏板高度符合老年人上下需要。 |
| 2.23.4 | 后视镜 | 配备电动可调后视镜。 |
| 2.23.5 | 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上为可开启式玻璃窗。 |
| 2.23.6 | 倒车雷达 | 配备三点式及以上的前后倒车雷达。 |
| 2.23.7 | 倒车影像 | 配备倒车影像系统。 |
| 2.23.8 | 遮阳棚 | 配备电动伸缩遮阳棚长≥3m，伸展≥2.5m。配有立式支撑杆和应急手动收放装置 |

（二）医疗舱及改装要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 医疗舱改造 |  |
| 3.1 | 医疗舱设计及结构 | 医疗舱应设有问诊区、检查区、采样化验区、配药区等区域，合理布置医疗器械（合理设计摆放和收纳方式，位置能相对固定），并预留作业空间，工作台或壁挂摆放设备设施的位置能相对固定，且设置设备固定设计，避免或减轻使用过程中设备设施的移动。留有充足的电源插座等附件，且位置设计合理。 满足群众日常配药、检查检验、慢病管理和常见病诊疗服务、远程医疗等需求，设有辅助急救、适老化、宣教等功能。 |
| 3.2 | 内饰材料及工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板、工作台面等覆盖件）材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料要求韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害，同时内饰生产工艺应具备先进性和质量可靠性，应采用整体模具成型工艺，投标人需提供医疗舱内饰材料和内饰生产工艺的具体情况说明。内饰及结构件安装必须与车身固定连接，以利形成良好密封性和保温性。 |
| 3.3 | 内饰材料选择 | 医疗舱内饰材料禁用物质铅、镉、汞，六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量应符合GB/T30512-2014的要求。 |
| 3.4 | 内饰材料防火性能 | 医疗舱内饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求 |
| 3.5 | 车辆防腐要求 | 车辆表面所有外露金属件应做防腐、防锈处理，车身涂层应符合QC/T 484的规定。车辆内部因改装需要的预埋件、加强件及连接件应采用不锈钢或铝合金等防腐材料制作 |
| 3.6 | 问诊区 | 问诊区设有检查桌1张，检查桌两侧设有医生椅及可移动圆凳椅各1把。各种设施、医疗检查设备摆放空间合理布置，便于医务人员对患者进行问诊服务 |
| 3.6.1 | 检查桌 | 检查桌为悬浮式固定，以保证台面下方有足够空间，桌板表面需采用耐磨，抗污，防划伤材料，桌板边缘需圆弧过渡处理，以防割伤 |
| 3.6.2 | 专用椅 | 医生椅具有可旋转多角度定位、前后可调节、靠背角度可调等功能，便于医护人员合理调整体位，采用三点式安全带，座垫和靠背面料应采用整体发泡成型，表面无拼接线缝以便于消毒擦洗。 圆凳椅可360度旋转，便于患者使用，在行车时圆凳椅应可固定。 |
| 3.7 | 检查区 | 检查区应配备上车担架，也可作为检查床。各种设施空间应合理布置，便于医务人员对患者进行检查或急救服务。具体要求见医疗舱改造要求。 |
| 3.7.1 | 医疗器械台 | 医疗器械台壁挂式设计，可灵活固定多种医疗器械，如心电图机、监护仪、AED、吸引器等 |
| 3.7.2 | 超声作业台 | 超声作业台台面尺寸大小合理，台面下预留空间，方便收纳。作业台边具有探头挂放功能。 |
| 3.8 | 采样/化验区 | 采样/化验区配备化验平台1组，化验平台上可放置尿液分析仪、离心机等设备，化验平台下方可放置各种设施、医疗设备。空间应合理布置。 |
| 3.8.1 | 化验平台 | 化验平台固定应牢固，桌面长度≥1500mm，桌板表面应采用耐磨，抗污，防划伤材料，桌板边缘需圆弧过渡，台面上配有可快速拆卸的仪器固定点。 |
| 3.9 | 配药区 | 配备可移动药箱，便于医护人员配药。 |
| 3.9.1 | 可移动药箱 | 药箱可根据药品实际使用情况，进行分类标识，便于医护人员配药时提取。药箱固定能够快速装卸，便于医护人员在不同场景使用。 |
| 3.10 | 适老化功能 | 车辆应设有适老化功能，配备升降福祉座椅、多级辅助踏板、可伸缩扶手等设施保障老年人及行动不便人员上下车的安全，在车辆展开诊疗作业时遮阳棚下方，配备可展开便携式折叠桌椅，作为车外预诊等候区。 |
| 3.10.1 | 升降福祉座椅 | 医疗舱中门处应配备电动旋转升降福祉座椅，座椅具备车门互锁功能、遇障碍保护功能及电气安全保护功能等，载荷≥140KG，延伸至车外座垫最低点离地≤600mm。 |
| 3.10.2 | 辅助踏板 | 配备辅助踏板，可在车辆展开诊疗作业时展开，便于患者上下车，每级踏步高度≤210mm，并设有防滑功能。 |
| 3.10.3 | 可伸缩扶手 | 在车辆展开诊疗作业时，可伸缩扶手可沿中隔板向外拉伸，至车身外侧≥250mm，并设有定位锁止装置。 |
| 3.10.4 | 预诊折叠桌椅 | 配置1张可折叠桌，展开尺寸≥800mm *550mm *600mm，配置3把带靠背折叠椅，尺寸≥350mm *350mm *550mm。 |
| 3.11 | 宣教功能 | 在车辆右侧尾部车窗位置配有≥24寸网络版壁挂宣教屏，支持MP3、MP4等多媒体音视频文件，并具有双USB接口方便宣教文件的导入，车顶配有功率≥80W的外放扩音器，扩音器可切换至驾驶室手咪话筒，手咪支持USB口接入音频，配有多种警示音功能。 |
| 3.12 | 急救辅助功能 | 车辆应配备急救上车担架、供氧系统及监护仪、AED、注射泵、吸引器等急救设备设施以及响应的专用固定设施，当遇到紧急状况时，可转换为急救车辆使用。（具体要求见第四部分车辆医疗设备） |
| 3.12.1 | 供氧系统 | 供氧系统应配置1组10L铝合氧气瓶，墙面氧气吸入器1组，减压阀1组，隐蔽氧气管采用氧气专用软管，国标吸入器接口1组，国标吸入器1组，气瓶固定方式为金属支架与车身连接，带锁紧装置。 |
| 3.13 | 集成内顶 | 根据实际操作要求，内顶合理设计，集成空调、照明、储物、输液、新风系统、全方位扶手等功能，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，无尖锐棱角。 |
| 3.14 | 辅料物柜 | 医疗舱设有辅料物柜用于放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品等辅料。提供具体位置、大小、数量，设计方案。 |
| 3.15 | 医疗舱车窗 | 医疗舱侧面车窗面积大、透光性好，减少车内压抑感。 医疗舱内至少有3个车窗，其中2个可开启，便于通风及医务人员向外配药使用， 车窗要求设有遮蔽措施，以便保护患者隐私。 |
| 二 | 医疗舱辅助设施 |  |
| 3.16 | 供电系统 |  |
| 3.16.1 | 附加电瓶 | 配备汽车专用免维护蓄电池，容量≥70AH，在驻车时可供医疗器械使用。在车辆熄火后，附加蓄电池和启动蓄电池自动断开。车辆启动时自动连接，以保证医疗车的正常启动和用电设备的用电需要。 |
| 3.16.3 | 供电要求 | 配备1500W车载智能逆变/充电一体系统，最高输出功率：≥1500W/220V；使用外接电源时，切换时间小于15ms，能满足车上所配备的电子医疗设备同时工作的电力需求，在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电 |
| 3.16.4 | 安全保护 | 每个分电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗车的电器正常使用。 |
| 3.16.5 | 外接充电 | 配备内置大功率充电设备，配备防水外接充电接口，外接充电线缆≥30M。 |
| 3.16.6 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险装置及连接端口（由电源经由保险装置至用电器连接端口），配备满足采购方需求的导航、行车记录仪等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.17 | 电控系统 | 电控系统能够控制医疗舱内逆变器、照明、杀菌灯等电气设备，便于医护人员操作；主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在主控系统故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。提供电控系统设计具体情况说明。驾驶室也能操作 |
| 3.17.1 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在主控系统故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.17.2 | 分控面板 | 在驾驶室和车辆尾部应分别设置分控面板，面板可控制医疗舱内的主要照明和电器、杀菌灯。 |
| 3.18 | 照明系统 |  |
| 3.18.1 | 工作灯 | 医疗舱内配有LED光带，光线应均匀、柔和，最高照度为≥300lx，亮度可调节。 |
| 3.18.2 | 射灯 | 医疗舱内配有专用射灯4组LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施检查时辅助照明使用。 |
| 3.18.3 | 辅助照明灯 | 医疗舱后部安装一组向后照射的射灯1组，可满足夜间紧急救援照明需要。 |
| 3.19 | 杀菌消毒系统 | 医疗舱应配有： - 独立紫外线杀菌灯，功率≥10W，有定时杀菌功能，定时时间可调。 - 2）喷雾消毒系统：具有定时功能，雾化颗粒≤10um；对自然菌杀灭率≥90%； |
| 3.20 | 新风系统 | 换气量达700m3/h，换气次数≥20次/h，工作电压12V，控制面板集成控制，具有双向换气功能。 |
| 3.21 | 输液固定器 | 在上车担架上方安装轨道式输液架1组，带可固定装置，负重≥5kg。 |
| 3.22 | 灭火器 | 前、后舱应各配备灭火器1个。灭火器应分别放置在驾驶室门和医疗舱门附近，并安装牢固、便于取用，灭火器应采用水基型。 |
| 3.23 | 摄像头 | 配备摄像头3个，医疗舱前部1个，后部2个。最大分辨率2560x1440，接入信息系统。 |

（三）车载医疗设备

| 四 | 车载医疗设备 | 设备的数据接口均需开放，便于车载信息系统数据采集。 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 检查设备 |  |
| 1 | 听诊器 |  |
| 1.1 |  | 主要用途：心肺听诊 |
| 1.2 |  | 主要技术要求 |
| 1.2.1 |  | 双用听诊器，可根据不同需要选用不同的听诊头 |
| 2 | 体重秤 |  |
| 2.1 |  | 主要用途：体重测量 |
| 2.2 |  | 主要技术要求 |
| 2.2.1 |  | 数字显示屏幕 |
| 2.2.2 |  | 最大可测量体重≥200kg |
| 2.2.3 |  | 最高可测量身高≥195cm |
| 2.2.4 |  | 可测量身高、体重、体脂，BMI等指标 |
| 3 | 全科诊疗仪 |  |
| 3.1 |  | 用途：全科诊疗 |
| 3.2 |  | 主要技术要求 |
| 3.2.1 |  | 系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、血压计、体温计组合式一体化壁挂式设计。检测项目包含；眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查、血压测量、体温测量等 |
| 3.2.2 |  | 直接检眼镜： 观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底； 屈光度≥20种可选； ≥6种照明形式可选； 多种滤片可选 |
| 3.2.3 |  | 医用放大镜： 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥7000LX； 放大透镜可放大至≥2.0X；色温≥3000LX |
| 3.2.4 |  | 医用检查灯： 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥3000LX 可与一次性压舌板配备使用 |
| 3.2.5 |  | 血压计： 采用脉搏波法测量法、双气囊双传感器； 测量范围：压力（0～200)mmHg [(0~ 30)kPa]； 脉率数40次/分～180次/分 |
| 3.2.6 |  | 体温： 体温测量范围应包含32℃~42℃ |
| （二） | 检验设备 |  |
| 4 | 血糖仪 |  |
| 4.1 |  | 主要用途：血糖测试 |
| 4.2 |  | 主要技术要求 |
| 4.2.1 |  | 需血量：≤0.5ul； |
| 4.2.2 |  | 测量范围：1.5--30mmol/L； |
| 4.2.3 |  | 测量时间：≤5秒； |
| 4.2.4 |  | 试纸精密性：cv≤5%； |
| 4.2.5 |  | 红细胞压积范围包含或优于30%--60%； |
| 4.2.6 |  | 数据储存组数：≥300组； |
| 5 | 便携式血液分析仪 |  |
| 5.1 |  | 主要用途：血常规等检查 |
| 5.2 |  | 主要技术功能 |
| 5.2.1 |  | 1.整机功能：五分类血液细胞分析仪集 |
| 5.2.2 |  | 检测原理：半导体激光 |
| 5.2.3 |  | 检测通道，具有单独嗜碱性粒细胞检测通道 |
| 5.2.4 |  | 可报告参数≥25 项。 |
| 5.2.5 |  | 用血量全血和末梢全血模式≤15μl，预稀释模式≤20μl |
| 5.2.6 |  | 图形显示，≥1个散点图，≥3个直方图 |
| 5.2.7 |  | 主机液晶触摸屏≥10英寸，同屏显示所有检测结果。 |
| 5.2.8 |  | 分析模式，≥3种，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式 |
| 5.2.9 |  | 测试速度，≥60个标本/小时 |
| 5.2.10 |  | 标准化质控校准：仪器厂家具备校准物和质控物的生产能力 |
| 5.2.11 |  | 数据管理：可存储量≥12000个检测结果 |
| 5.2.12 |  | 设备端口开放，便于车辆进行信息采集 |
| 6 | 尿液分析仪 |  |
| 6.1 |  | 主要用途：尿常规等 |
| 6.2 |  | 主要技术要求 |
| 6.2.1 |  | 测试项目：≥11项，包括葡萄糖，胆红素，尿比重，PH，酮体，潜血，蛋白质，尿胆原，亚硝酸盐，白细胞，抗坏血酸等； |
| 6.2.2 |  | 测定原理：反射率及色品分析（反射光电比色法） 测定速度：≥120 TEST/小时 |
| 6.2.3 |  | 测定波长：≥3个 |
| 6.2.4 |  | 存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量≥10000，可按日期、尿样编号及项目检索 |
| 6.2.5 |  | 显示器：LCD液晶显示器，≥5英寸 |
| 6.2.6 |  | 打印：内置热敏打印机 |
| 6.2.7 |  | 接口：支持RS232C、USB |
| 6.2.8 |  | 外设功能：外接键盘、外接条码扫描枪 |
| 6.2.9 |  | 报告：中文报告，支持定性和半定量结果 |
| 6.2.10 |  | 断电保护：具有断电自动保存所有测量数据 |
| 6.2.11 |  | 设备端口开放，便于车辆进行信息采集 |
| 7 | 离心机 |  |
| 7.1 |  | 主要用途：生化等样本制备 |
| 7.2 |  | 主要技术要求 |
| 7.2.1 |  | 最高转速：≥6000r/min |
| 7.2.2 |  | 最大容量：4×400ml，≥48孔 |
| 7.2.3 |  | 最大离心力：≥6000xg |
| 7.2.4 |  | 定时范围：0～99min |
| 7.2.5 |  | 转速精度：≤±10r/min |
| （三） | 影像检查 |  |
| 7 | 便携式超声仪 |  |
| 7.1 |  | 主要用途：检查肝胆脾胰、双肾等。 |
| 7.2 |  | 主要技术要求： |
| 7.2.1 |  | 基本要求 |
| 7.2.1.1 |  | 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等 |
| 7.2.2 |  | 主机系统性能 |
| ▲7.2.2.1 |  | 全数字化笔记本式便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 |
| 7.2.2.2 |  | ≥15”高分辨率彩色液晶显示器 |
| ▲7.2.2.3 |  | ≥8”触摸屏 |
| 7.2.2.4 |  | 主机配置≥2个探头接口 |
| 7.2.2.5 |  | 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit |
| 7.2.2.6 |  | 二维灰阶成像单元 |
| 7.2.2.7 |  | 解剖M型成像单元，≥3条取样线 |
| 7.2.2.8 |  | 彩色多普勒成像单元 |
| 7.2.2.9 |  | 频谱多普勒成像单元 |
| 7.2.2.10 |  | 组织多普勒成像单元 |
| 7.2.2.11 |  | 自动射血分数测量，可自动识别左室内膜并计算射血分数 |
| 7.2.2.12 |  | 空间复合成像 |
| 7.2.2.13 |  | 频率复合成像 |
| 7.2.2.14 |  | 二维角度独立偏转成像 |
| 7.2.2.15 |  | 斑点噪音抑制技术，多级可调 |
| 7.2.2.16 |  | 扩展成像，支持二维、彩色多普勒模式 |
| 7.2.2.17 |  | 二维/彩色双实时对比成像 |
| 7.2.2.18 |  | 一键优化，支持二维、彩色及频谱模式 |
| 7.2.2.19 |  | 配置穿刺针增强技术（支持凸阵、线阵探头，） |
| 7.2.2.21 |  | 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥260 |
| 7.2.3 |  | 测量和分析报告 |
| 7.2.3.1 |  | 具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包 |
| 7.2.3.2 |  | 血管测量软件包，支持IMT血管内中膜自动测量 |
| 7.2.4 |  | 存储及数据管理 |
| 7.2.4.1 |  | ≥256G固态硬盘 |
| 7.2.4.2 |  | 可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 |
| 7.2.4.3 |  | 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIFF，MP4等格式输出 |
| 7.2.5 |  | 连通性要求 |
| 7.2.5.1 |  | 支持DICOM 3.0接口 |
| 7.2.5.2 |  | 支持ECG信号 |
| 7.2.5.3 |  | 设备端口开放，便于车辆进行信息采集 |
| 7.2.6 |  | 系统技术参数及要求 |
| 7.2.6.1 |  | 二维灰阶成像单元 |
| 7.2.6.2 |  | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
| 7.2.6.3 |  | 最大显示深度：≥40cm（提供图片证明） |
| 7.2.6.5 |  | 动态范围：≥320，可视可调 |
| 7.2.6.7 |  | 彩色多普勒成像单元 |
| 7.2.6.8 |  | 智能血流追踪技术 |
| 7.2.7 |  | 频谱多普勒 |
| 7.2.7.1 |  | 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等 |
| 7.2.7.2 |  | 取样容积：1—20mm |
| 7.2.7.3 |  | 零位移动：≥16级 |
| 7.2.8 |  | 探头规格 |
| 7.2.8.2 |  | 凸阵探头：2-5MHz |
| 7.2.8.3 |  | 线阵探头：3-12 MHz |
| 7.2.8.4 |  | 相控阵探头：2-4MHz |
| 7.2.9 |  | 配置 |
| 7.3 |  | 主机1台、浅表探头1把、腹部探头1把、心脏探头1把及其他附件 |
| （四） | 治疗设备 |  |
| 8 | 便携式吸引器 |  |
| 8.1 |  | 主要用途：口腔、呼吸道疾病治疗 |
| 8.2 |  | 主要技术要求 |
| 8.2.1 |  | 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式； 电源：AC100V～240V,50/60Hz;DC12V。 |
| 8.2.2 |  | 极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg)； |
| 8.2.3 |  | 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值； |
| 8.2.4 |  | 抽气速率：≥20L/min； |
| 8.2.5 |  | 贮液瓶：≥1000mL |
| 9 | 雾化器 |  |
| 9.1 |  | 主要用途：用于呼吸道疾病治疗 |
| 9.2 |  | 主要技术要求 |
| 9.2.1 |  | 微米级雾化效果 采用无油压缩机 拨片式可调节通气量，成人孩童均可适用 气流量：≥7L/min; 雾化量：≥0.2mL/min |
| 10 | 自动体外除颤仪 |  |
| 10.1 |  | 主要用途：急救心肺复苏除颤 |
| 10.2 |  | 主要技术要求 |
| 10.2.1 |  | 方便操作，设备操作面板上按键数量 ≤3 个（包括软按键）。 |
| 10.2.2 |  | AED 主机工作温度范围：至少满足-5℃ ~ 50℃ |
| 10.2.3 |  | 采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动调节。 |
| 10.2.4 |  | 首次电击没有消除室颤时，第二次、第三次电击均会自动提供更高级别能量 |
| 10.2.5 |  | 成人最大能量可支持≥360J； |
| 10.2.6 |  | 除颤能量精度： ≤±10%。 |
| 10.2.7 |  | 低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间 |
| 10.2.8 |  | 设备可存储记录数据：自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等 |
| 10.2.9 |  | 具有用户自检和设备自检功能 |
| 10.2.10 |  | AED可根据环境嘈杂程度自动调节提示语音播放音量，无需手动设置。 |
| 10.2.11 |  | 设备主机内置4G或5G传输模块 |
| 11 | 注射泵 |  |
| 11.1 |  | 主要用途：急救注射药物治疗 |
| 11.2 |  | 主要技术要求 |
| 11.2.1 |  | ≥3.5英寸彩色显示屏 |
| 11.2.2 |  | 双通道为主机一体化设计 |
| 11.2.3 |  | 适用注射器规格：5ml,10ml,20ml,30ml,50（或60ml）等； |
| 11.2.4 |  | 注射模式：速度，时间，体重，梯度、序列，剂量，间断给药等、麻醉等 |
| 11.2.5 |  | 流速范围：0.1—2000ml/h，可调； |
| 11.2.6 |  | KVO流速：0.1—30.0ml/h，可调 |
| 12 | 输液泵 |  |
| 12 |  | 主要用途：输液治疗 |
| 12.1 |  | 主要技术要求 |
| 12.1.1 |  | 速率范围：0.1—2000ml/h, 最小步进0.01ml/h |
| 12.1.2 |  | 快进流速范围：0.1—2000ml/h |
| 12.1.3 |  | 可自动统计累计量：包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等 |
| 12.1.4 |  | 输液模式：包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式等 |
| 12.1.5 |  | ≥3.5英寸彩色触摸屏显示 |
| 12.1.6 |  | 压力报警阈值多档可调，最低可设置150mmHg |
| 12.1.7 |  | 信息储存：可存储5000条的历史记录 |
| 12.1.8 |  | 具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警 |
| 13 | 清创包 |  |
| 13.1 |  | 主要用途：外伤清创缝合 |
| 13.2 |  | 主要技术要求 |
| 13.2.1 |  | - 清创包内含碘伏棉球≥0.4g、无菌棉球、≥7.5cm×7.5cm（长/宽）8层纱布块、≥40cm×30cm（长/宽）手术垫单、镊子、塑料托盘； - 医用级一次性使用；医用纱布不含荧光剂、透气亲肤；脱脂棉球、吸渗量大、吸液性强； |
| （五） | - 监测设备 |  |
| 14 | - 监护仪： |  |
| 14.1 |  | - 主要用途：心跳、呼吸、脉搏、血压、血氧等监测 |
| 14.2 |  | - 主要技术要求 |
| 14.2.1 |  | ≥10.1”电容触控屏，支持手势操作，屏幕分辨率1280*800，≥8通道波形显示 |
| 14.2.2 |  | 配置：3/5导ECG、呼吸、脉搏、血压、血氧和体温监测等功能 |
| 14.2.3 |  | 支持≥25种心律失常分析，支持室上性心律失常分析 |
| 14.2.4 |  | 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C |
| 14.2.5 |  | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 |
| 14.2.6 |  | 可升级临床评分系统，包括MEWS、NEWS、NEWS2，支持动态刷新EWS和EWS报警 |
| 14.2.7 |  | 数据存储：趋势图120小时@1分钟；事件：1000；NIBP:1000组；全息波形：48小时；ST回顾：120小时@1分钟 |
| 14.2.8 |  | 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测 |
| 14.2.9 |  | 配置WIFI传输模块 |
| 15 | - 心电图机 |  |
| 15.1 |  | - 主要用途：心脏疾病检测、心电图 |
| 15.2 |  | - 主要技术要求 |
| 15.2.1 |  | 导联：12导联同步采集、显示、打印。 |
| 15.2.2 |  | 起搏器采样率≥16,000Hz |
| 15.2.3 |  | 模数转换：24bit |
| 15.2.4 |  | 敏感度/增益：2.5，5，10，20，L=10 C=5，L=20 C=10 mm/mV，自动； |
| 15.2.5 |  | 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态 |
| 15.2.6 |  | ≥8″，液晶显示屏 |
| 15.2.7 |  | 屏幕可预览完整的心电图报告 |
| 15.2.8 |  | 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断 |
| 15.2.9 |  | 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护 |
| 15.2.10 |  | 开机出波形时间不超过7秒 |
| 15.2.11 |  | 电源供电：交流电（无需外置电源转换器）或电池 |
| 15.2.12 |  | 电池类型：可充电锂电池，充满后可支持不少于3.5小时的持续操作 |
| 15.2.13 |  | 内置存储容量不低于800份； |
| 15.2.14 |  | 网络：配有LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接，软件接口开放。 |
| 15.2.15 |  | 电池单次充电至少可供打印400份报告 |
| 15.2.16 |  | 记录仪技术：热敏点阵式 记录纸类型：热敏折叠A4纸 |
| 15.2.17 |  | 附件：心电导联、专业推车、条码扫描枪、打印机等 |
| 16 | 便携式肺功能仪 |  |
| 16.1 |  | 主要功能：肺功能监测 |
| 16.2 |  | - 主要技术要求 |
| 16.2.1 |  | 采用压差式流量传感器设计 |
| 16.2.2 |  | - 产品具有容量一时间曲线，容量—流速曲线（F-V) |
| 16.2.3 |  | 具有多种预测公式 |
| 16.2.4 |  | 产品具有支气管舒张试验功能及药前药后试验对比功能，可按常规检查患者的通气功能后，加做支气管舒张试验，且在用药后再重测FVC |
| 16.2.5 |  | 测量参数包括：VC，FVC，MVV等 |
| 16.2.6 |  | 容量： 测量范围：0L～9L 测量精度：±50mL或±3% |
| 16.2.7 |  | 流速 流速范围：0～14升/秒 流速精度：5%或0.2升/秒 |
| 16.2.8 |  | 呼吸 测量范围：4次/分～60次/分 测量精度：±1次/分或±5% |
| 16.2.9 |  | 打印功能 内置热敏打印机 |
| 16.2.10 |  | 电源 交直流两用，内置充电电池 |
| 16.2.11 |  | 数据传输 - 网络：配有LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接，软件接口开放。 |
| 17 | - 耳温仪 |  |
| 17.1 |  | - 主要功能：测量体温 |
| 17.2 |  | - 主要技术要求 |
| 17.2.1 |  | - 采用红外线测温技术 - 测量范围：34.0℃~42.2℃ - 具有LED显示屏 - 配备可更换耳套 |
| （六） | 其他设备 |  |
| 18 | - 药柜 |  |
| 18.1 |  | - 主要用途：药品存放 |
| 18.2 |  | - 主要技术要求 |
| 18.2.1 |  | - 药柜尺寸：可定制； - 每个药柜具有多个组合小药格； - 可根据用户需要调整药柜部件 |
| 19 | - 诊疗床（可转为担架） |  |
| 19.1 |  | - 主要用途：患者平躺检查，也可转为担架转移患者。 |
| 19.2 |  | - 主要技术要求 |
| 19.2.1 |  | 采用高强度铝合金材质； |
| 19.2.2 |  | - 配备防水海绵床垫； |
| 19.2.3 |  | - 担架尺寸：≥长1900mm*宽540mm； |
| 19.2.4 |  | - 头靠部分高度可调节 |
| 19.2.5 |  | - 承重≥200KG |
| 19.2.6 |  | - 仅需1人即可实现担架操作移动患者上下车辆 |
| 19.2.7 |  | - 担架可折叠，方便进入狭小空间。 |
| 20 | - 冰箱 |  |
| 20.1 |  | - 主要用途：用于储藏药物、疫苗等 |
| 20.2 |  | - 主要技术要求 |
| 20.2.1 |  | - 容量≥20L； - 2、具有温度可调节功能，能适应各类药品的冷藏，冷藏温度达2—8摄氏度； - 3、冰箱面板上可显示温度； 4.电源：DC 12V； - 5.功率：≥65W |
| 22 | 检查灯 |  |
| 22.1 |  | 主要用途：用于耳鼻喉眼科检查 |
| 22.2 |  | 主要技术要求 |
| 22.2.1 |  | LED光源 |
| 22.2.2 |  | - 专业级医护灯 - LED光源，黄白双灯光源。 |
| 23 | - 其他 |  |
| 22.3 |  | - 医疗废物收纳盒、垃圾桶1个 |

（四）车辆信息化建设要求

| 1 | 智慧流动医院数字管理平台，包括智慧流动医院管理子系统、智慧流动医院医生子系统、智慧流动医院医护联动终端子系统、智慧流动医院医患端小程序子系统；为巡回诊疗提供智慧移动医疗、实时监测车辆动态和数据传输、问诊信息管理和病患档案病历等应用服务、车载医疗设备数据采集、管理和应用。 |
| --- | --- |
| 2 | 智慧流动医院数字管理平台及子系统支持国产化信创环境，支持公卫网等内网环境部署运行； |
| 3 | 智慧流动医院数字管理平台支持与浙里急救、浙里办等省办平台进行数据及业务对接；支持与医院HIS系统进行数据对接，双向传输医疗服务数据，实现平台在线；能够支持卫生专网连通。 |
| 4 | 智慧流动医院数字管理平台支持车辆、医院、医生、病患医疗数据的实时打通，建立远程医学指导通道，实现远程协同会诊； |
| 5 | 智慧流动医院巡回诊疗车原厂配置巡回医疗车信息化终端，支持与车辆行车电脑数据对接（自动实时采集车速，燃油余量，门开关状态等行车电脑数据），实现车辆全数据链在线； |
| 6 | 巡回诊疗车内置的信息化终端支持与车辆配备的医疗设备（包括但不限于便携超、血球、尿液分析仪、心电图、肺功能）对接，实现医疗设备数据的实时采集、分析、存储和传输，实现医疗设备在线； |
| 7 | 巡回医疗车内置的信息化终端采用高强度铝合金外壳，一体化固态散热结构，隐蔽式安装于车体内部，终端无需人为干预，自动自主工作；其计算核心，网络通讯核心，数据处理核心、数据存储核心组件须实现集成一体化设计；终端采用5G通讯网络，具有不少于8个直连的RJ45接口，支持提供车内Wifi网络环境；采用安全加固操作系统；具有网络通讯、车辆定位、医疗设备数据采集、行车电脑数据对接、音视频记录等模块与一体，实现巡回诊疗车的各项智慧化需求； |
| 8 | 巡回医疗车内置的信息化终端核心单元采用国产CPU芯片，不低于四核64位Cortex-A55，CPU主频≥2.0GHz；配备内存≥8G；内置硬盘容量≥500G SSD，支持M.2接口；内置GPU，具备良好的图像处理性能；可提供≥1Tops NPU神经网络算力智能AI诊断辅助应用 |
| 9 | 巡回医疗车内置的信息化终端采用独立磷酸铁锂电池供电，电芯容量≥60AH，在车辆熄火状态下支持信息化终端≥72小时的运行时间 |
| 10 | 在蜂窝网络离线或不稳定状态下，巡回医疗车信息化终端仍具备正常运行能力，保持对数据的采集、处理、计算分析与存储能力，支持在网络恢复正常后，进行数据上传；信息化终端具有离线缓存能力，巡回诊疗业务数据（含音视频），离线缓存时间≥30天； |
| 11 | 智慧流动医院巡回诊疗车配备巡回医疗车医护联动终端，支持巡回任务的查看、病患问诊信息管理、远程音视频医学指导；并支持与智慧流动医院数字管理平台无缝对接，实现数据互通； |
| 12 | 巡回医疗车医护联动终端配置不低于8核CPU，8G RAM，256G EMMC；屏幕为≥10.1寸、分辨率≥1920*1200、亮度≥400Nit的IPS触摸屏，内置SIM卡槽，支持5G数据通讯；支持DC/TPYE-C/座充等充电方式，车内配有固定支架，可向医护联动终端提供自动充电功能； |
| 13 | 巡回医疗车医护联动终端内置经公安部认证的二代身份证识别模块，支持通过身份证近场识别自动获取人员身份信息；支持扫描电子医保卡、电子健康卡等多种方式获取身份信息； |
| 14 | 智慧流动医院巡回诊疗车配备单兵音视频采集设备，配发给巡回医疗人员佩戴使用，支持在车外诊疗过程时的音视频录制，形成巡回诊疗闭环数据链；并支持通过智慧流动医院数字管理平台下发指令实现远程调阅实时音视频功能； |
| 15 | 车载信息设备配置 |
| 15.1 | 车载电脑：≥2套 |
| 15.2 | 信息化终端：≥1套 |
| 15.3 | 医护联动终端≥1套 |
| 15.4 | 二种以上身份识别器（含医保刷卡）：≥2套 |
| 15.5 | 音频视频采集设备：用于远程会诊、科普宣教 |
| 15.6 | 离线缓存设备：用于数据存储 |
| 15.7 | 其他实现上述车载信息化功能要求的所有硬件配置 |

- 四、商务要求

1、安装调试

- 1.1货物到用户指定地点后1周内完成安装和调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方赔偿给买方单辆货物合同总金额的0.5%。当累计赔偿金额到单辆货物合同总价的5%时，买方有权终止分签合同，卖方必须退还货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

- 1.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 1.3随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 2、验收

- 2.1验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

- 2.2采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因，导致设备安装调试未达到投标文件响应的性能指标和功能要求或合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止分签合同，卖方必须退还货款；同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。

- 3、报价

- 3.1报价：报到指定目的地的含税总价（含车身价、车辆改装费、车载设备设施、信息化建设、车辆运输装卸费、安装调试、检测验收、培训、质保期服务等所有费用和伴随服务费用。）

4、其他

4.1车辆召回：按照国家《缺陷汽车召回管理规定》质保期内车辆如有重大生产质量问题，厂方予以召回。

4.2供应商应协助采购人办理特种车上牌、入户手续。

五、商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 1.交货时间：中标通知书发出之日起20天内到货。 2.交货地点：采购单位指定地点 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 付款方式：本项目由江山市中医院医共体和中标人签订合同后，供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付货物合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）。 货物验收合格后付全款。（适用大型企业投标）。 履约保证金：本项目无需履约保证金 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 无特别说明，按“第五部分 政府采购合同条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 质保期 | ▲1.质保期：车辆（不含改装部分及相关设备）质保期3年或6万公里，具体按底盘车保修手册执行；医疗舱及车载医疗设备和其他设备设施质保期3年。 2.供应商投标文件中应提供质保期内对车辆、车辆设施、车载医疗设备、信息化系统日常巡检、维护保养方案。 |
|  | 项目维护计划 | 1、供应商应为本项目的售后服务组建专门的服务响应团队，并配备负责人一名，及时响应使用单位的售后服务要求。 2、供应商应提供本项目的售后服务及技术支持方案，内容包括但不限于：售后服务机构（包括车辆与医疗设备）的地址、技术维修人员配备、备品备件储备、维修方案、响应时间、联系方式等。 |
|  | 响应情况 |  |
|  | 技术培训 | 培训：供应商应对使用单位提供培训，使使用单位的相关人员能掌握车辆、车辆设施、车载医疗设备、信息化系统的使用和日常的维护保养。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 若有，请提供 |

第四部分  评标办法

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标委员会由政府采购评审专家库里随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库里随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

二、评标标准

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 中小企业投标的提供《中小企业声明函》，也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 | 30分 |
| 投标产品的指标参数偏离情况 | 客观分 根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，标注▲号的为实质性参数，不得偏离，如有偏离为无效标。其他每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：如须提供证明材料的以证明资料为准，否则不得分。 | 40分 |
| 类似业绩 | 客观分 投标人2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与本次投标类似经验的医疗用途车辆销售业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得3分。每个业绩须提供车辆销售合同扫描件。 投标产品为首台套产品，被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 3分 |
| 环境标志产品、节能产品评审 | 客观分 对投标产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 1分 |
| 车辆改造方案 | 主观分 车辆改造方案包括但不限于车辆的改造计划，改造流程，改造工艺等综合打分。 提供方案的得基本分1分；方案基本可行的得2分；方案比较全面合理的得3分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得4分；未提供的不得分。 | 4分 |
| 医疗舱内饰 | 主观分 医疗舱内饰的设计工艺、选材合理、美观程度进行打分。内饰有的得基本分0.5分；内饰基本可行的得1分；内饰比较全面合理的得2分；内饰全面合理、操作性强、有创新、实用的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 医疗舱及改装要求中医疗舱辅助设 | 客观分 投标人投标响应完全满足采购文件“医疗舱及改装要求中医疗舱辅助设施”的要求，全部满足得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 安装调试方案 | 主观分 方案包括人员的安排、时间进度的规划，对车辆和设备设施的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等综合打分。提供方案的得基本分0.5分；方案基本可行的得1分；方案比较全面合理的得1.5分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得2分；未提供的不得分。 | 2分 |
| 整体构架 | 主观分 包括但不限于整体构架设计、业务流程设计、网络构架设计，建设进度安排等综合打分。提供方案的得基本分1分；方案基本可行的得1.5分；方案比较全面合理的得2分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 数据采集传输方案 | 主观分 包括但不限于车辆数据和医疗设备检查数据的采集传输方案、与医疗机构、省级巡回诊疗管理平台对接方案进行综合打分。提供方案的得基本分0.7分；方案基本可行的得1.5分；方案比较全面合理的得2.1分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 技术团队 | 主观分 提供本项目服务团队情况，包括人员姓名、类似工作经验、资质证书、分工安排等综合打分。提供服务团队的得基本分0.7分；服务团队基本可行的得1.5分；服务团队比较全面合理的得2.1分；服务团队全面合理、实用、更利于本项目的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 售后服务方案 | 主观分 包括但不限于服务响应团队安排、售后服务及技术支持方案，如售后服务机构（包括车辆与医疗设备）的地址、技术维修人员配备、备品备件储备、维修方案、响应时间、联系方式等综合打分。提供方案的得基本分0.7分；方案基本可行的得1.5分；方案比较全面合理的得2.1分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 培训方案 | 主观分 包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等进行综合评分。提供方案的得基本分0.7分；方案基本可行的得1.5分；方案比较全面合理的得2.1分；方案全面合理、操作性强、有创新、实用的得3分；未提供的不得分。 | 3分 |

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同合计金额（大写）：___________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方向甲方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期：车辆（不含改装部分及相关设备）质保期3年或6万公里，具体按底盘车保修手册执行；医疗舱及车载医疗设备和其他设备设施质保期3年。

2.供应商投标文件中应提供质保期内对车辆、车辆设施、车载医疗设备、信息化系统日常巡检、维护保养方案。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：中标通知书发出之日起20天内到货。

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：本项目由甲方和乙方签订合同后，乙方应向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付货物合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）。

乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，提供质量承诺函，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监督管理部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经合同鉴证方鉴证、备案后生效（合同备案前必须公告）。

4.本合同一式五份，甲方三份、乙方一份、代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

代理机构: 江山成正采购代理有限公司

地址：江山市环城西路190号

经办人:

联系电话 ：0570-4815600

鉴证日期：    年   月   日

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                  （CA签章）

日期：  年  月  日

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与         （项目名称）【项目编号：     】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）       ，属于      （采购文件中明确的所属行业）        行业 ；制造商为        （企业名称）         ，从业人员           人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）                       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业名称(公章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

三、政府采购活动现场确认声明书

（授权人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人      （授权代表姓名），经由        （公司/单位名称）      （法定代表人姓名）合法授权参加            （项目名称）（编号：           ）政府采购活动，经与本公司/单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系      B.行政隶属关系     C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系  （如有，请如实说明）       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况            。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现   /   供应商之间存在或可能存在上述第二条第   /   项利害关系。

（授权代表签名）

日期：    年  月  日

（法人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人          （姓名），是                           （公司/单位名称）法定代表人（负责人），参加                （项目名称）（编号：           ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）          。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与         （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况           。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现   /   供应商之间存在或可能存在上述第二条第   /   项利害关系。

（法定代表人签名）

日期：     年  月  日

商务技术文件部分

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的              （项目名称）（项目编号：        ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

资格文件封面；

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

落实政府采购政策需满足的资格要求；

有效的《营业执照》原件扫描件；

政府采购活动现场确认声明书。

2.2商务技术文件：

商务技术文件封面；

投标函；

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；或授权委托书和被授权人身份证明、被授权人在本单位社保证明；

符合性审查资料；

评标标准相应的商务技术资料；

商务技术偏离表；

政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件：

报价文件封面；

开标一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、开户银行：          ；开户账号：          ；其他补充说明:          。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年   月   日

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月  日

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理           （项目名称）（项目编号：        ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

法定代表人签名：

日期：  年  月   日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法中“评标标准”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 6、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。 7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：       公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）