黄岩区政府采购招标文件

HYCG-2020-GK09号

采购项目：”数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目

采购单位：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）

集中采购机构：黄岩区政府采购中心

二零二零 年 十一 月

目      录

一、公开招标采购公告

二、投标人须知

三、评标办法及评分标准

四、公开招标需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就”数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程项目数据中心建设工程项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：HYCG-2020-GK09号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 服务期 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目 | 本项目为”数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目，主要包括两部分：环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达部分及江口医化园区有毒有害气体预警系统部分。具体内容见第四章参数需求 | 1 | 批 | 合同签订后在2021年12月31日前完工并交付使用 | 2559.237179万 |

以上预算总价包括运抵采购单位的运费及安装、调试费、材料费等所有费用。

本次采购产品为非进口产品。

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；

四、招标文件的获取时间、方式：

1． 获取时间：公告发布时间 至 投标截止时间

2．获取采购文件方式：

（1）获取方式：参与本项目的供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载【登录政采云平台账号→点击获取采购文件→申请获取采购文件→填写相关信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

注册：参与本项目的潜在供应商在获取采购文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

未按招标文件规定方法获取采购文件的供应商，其投标文件将被拒绝。

五、招标答疑会

无

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2020年12月8 日下午14:10在台州市黄岩区直下街69号3号楼203室开标室开标，请在开标当日下午14:10至14：40登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

七、投标保证金：

本项目投标保证金为零。

八、投标与开标注意事项：

1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以U盘或DVD光盘等介质存储的备份电子投标文件、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件二部分分别编制并单独装订成册，数量均为两份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件二部分未分别密封的投标文件将为无效。

5.3备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件产生，以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份文件）

投标人应于开标时间前请将备份电子投标文件和纸质备份投标文件以邮寄的方式送达至项目负责人,联系地址及电话见下方，（备份电子文件和纸质备份投标文件应分别单独密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，可与材料小样同寄），小样封装要求：密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章。外包装上需写明编号、项目名称、标段号及投标公司全称。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

5.4投标文件因技术原因导致未按时完成解密，供应商提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，未提供备份电子投标文件的，视为放弃投标。投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

九、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内且应当在采购投标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和集中采构机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册后再进行网上报名。

4、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和台州市公共资源交易服务平台http://app.tzztb.com/platform/project/notice/area.jsp?type=0。

十一、联系方式：

（一）集中采购机构（受理供应商注册、中标结果相关质疑及答复）

机构名称：台州市黄岩区政府采购中心

机构地址：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室

联系人：周先生、郑小姐

联系电话：0576-84051179、84128030

传真：0576-84051180

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）

联系人：伍利平

联系电话：13857610701

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市黄岩区财政局政府采购监督管理科

联系人：宋先生

监督投诉电话：0576-84222959

地址：台州市黄岩区劳动南路289号

第二章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2. 以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。数量为1份。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为两份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标截止时间之前将备份电子投标文件和纸质备份投标文件以邮寄的方式送达至项目负责人。邮寄地址：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室，联系电话：0576-84051179、84128030 （以上为最晚接收时间，供应商应提前留足时间，逾期或不符合规定的备份投标文件及小样恕不接受。） 递交文件封装要求：密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，外包装上需写明编号、项目名称、标段号及投标公司全称。 4.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年12月8日14:10（北京时间） 地点：台州市黄岩区直下街69号3号楼203室 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 如需合同履约保证金请合同双方在签订合同时商定，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

一 、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

### 1、“集中采购机构”指采购人委托组织招标的政府采购中心。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购代理机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格及商务技术文件的组成

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

▲第一部分 资格证明文件的组成：

# （1）投标声明书；

# （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书)；

# （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

# （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

# （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分 商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.技术需求响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签名或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

1.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.3投标文件分为资格及商务技术文件、报价文件二部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.4《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

2.提供纸质投标文件要求：见《前附表》

3.投标文件的签章

投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4. 备份投标文件的密封与标志

4.1备份投标文件须密封包装。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

4.2备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

5. 投标文件的上传和递交

5.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

5.2投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到招标公告规定的投标地点。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.3投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

6. 投标文件的补充、修改、撤回

6.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

6.3在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

本项目不设投标保证金。

五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，政府采购中心将开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）开评标细则按政采云电子评标流程进行。特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的.

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时可请政府采购监管部门将同时进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,可取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值70分，投标报价分值30分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

六、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （10分） | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案技术架构的先进性，业务流程的合理性，以及在本项目中的建设优势进行打分；方案先进合理、可行性强得7-5分，方案内容较合理，基本能满足需求得4.9-3分，方案内容欠合理，大致能满足需求得3分以下，不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，由评标委员会综合比较得分：理解全面、准确得3分，次之得2分，其余得1分。不提供者不得分 | 3 |
| 2 | 技术性能 （33分） | 根据投标方提交的产品参数指标进行评审；关键指标参数★完全满足招标文件要求得33分，关键指标参数★有1项不满足扣1分，其余每项扣0.5分，扣完为止。（注：招标文件需要提供证明材料却未提供视为不满足。） | 33 |
| 3 | 企业实力及信誉 （5分） | 根据投标人的综合实力、财务状况、企业信誉、履约能力等情况比较评定。综合实力较强的得5-4分；综合实力一般的得3.9-2分；综合实力差的得1.9-0分。 | 5 |
| 4 | 项目实施 （14分） | 投标人根据项目要求提供项目实施方案，实施方案科学、完整、可行性强得5-4分，实施方案欠科学、欠完整、可行性欠强得3.9-2分，实施方案不科学、不完整、可行性差得1.9-0分。 | 5 |
|  |  | 团队成员（除项目负责人外）不少于6人，团队成员应具备软件设计师（人力资源和社会保障厅）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障厅/工信部）、大数据高级分析师(工业和信息化部)、中级互联网技术（人力资源和社会保障厅），每提供一个资质得1分。最高4分，无不得分。（注：需提供团队成员近6个月社保证明、有效认证证书的扫描件或复印件） | 4 |
|  |  | 投标人拟担任本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师（人力资源和社会保障厅/工信部）证书，具有信息安全工程师（人力资源和社会保障厅）证书，具有网络工程师（人事厅）证书，具有软件设计师（人力资源和社会保障厅）证书，云计算高级工程师认证证书，得5分。缺少一个扣2分，扣完为止。（需提供项目负责人近6个月社保证明、有效认证证书的扫描件或复印件） | 5 |
| 5 | 售后服务（6分） | 根据投标人的售后维护机构的面积、办公环境、人员配备等情况进行综合评分，是否具有强大的本地化服务能力，（需提供服务机构营业执照复印件并加盖公章）以及售后服务网点的远近，由评审小组酌情打分0-3分。 根据投标提供的培训方案、售后服务承诺和其它特色服务条件承诺进行综合评分。0-3分 | 6 |
| 6 | 类似案例 （2分） | 根据投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每个得1分,最高得2分；注：投标人须提供有效的合同扫描件，扫描件包含合同首页、盖章签字页、内容页等，不提供不得分。 | 2 |

第四章  公开招标需求

招标内容及技术要求中有的条款已加粗、带★的形式强调,这些特别强调的条款是重要条款。

## 一、招标项目一览表

本次招标共 1  个标项，主要内容如下表：

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 服务期 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目 | 本项目为”数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目，主要包括两部分：环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达部分及江口医化园区有毒有害气体预警系统部分。具体内容见第四章参数需求 | 1 | 批 | 合同签订后在2021年12月31日前完工并交付使用 | 2559.237179万 |

## 采购内容

本项目为”数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程——智慧环保项目，主要包括两部分：环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达部分及江口医化园区有毒有害气体预警系统部分。

其中：

1、环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达部分采购内容包括：10套三参数乡镇空气站、1套清新空气负（氧）离子监测系统和1套3D颗粒物激光雷达。

乡镇空气站具体点位布设见下表

| 序号 | 站点位置 | 站点类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西城街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 北城街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 南城街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 澄江街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 高桥街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 新前街道 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 宁溪镇 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 院桥镇 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 沙埠镇 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 北洋镇 | 三参数乡镇空气站 | 1套 |
|  | 宁溪镇横岭外村 | 清新空气负（氧）离子监测系统 | 1套 |

2、黄岩江口医化园区有毒有害气体预警系统采购内容包括：系统主要内容包括三大部分，即“一套平台、三级防控、一套方法”：有毒有害气体自动监测网络、有毒有害气体预警溯源管理平台和VOC污染源现场溯源方法培训服务。

# 采购清单

## 1、环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O3分析仪 | 台 | 10 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物分析仪 | 台 | 10 |  |
| 3 | PM10颗粒物分析仪 | 台 | 10 |  |
| 4 | 大气负（氧）离子监测系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 气象五参数 | 台 | 10 |  |
| 6 | 臭氧校准仪 | 台 | 2 |  |
| 7 | 零气发生器 | 台 | 10 |  |
| 8 | 配套采样系统、稳压电源、等辅助设施 | 采样系统 | 套 | 10 |  |
| 9 |  | 稳压电源 | 套 | 10 |  |
| 10 | 数据传输与网络化质控平台 | 数据采集及传输软件 | 套 | 10 |  |
| 11 |  | 子站工控机 | 台 | 10 |  |
| 12 | 户外机柜（小机柜，含空调） | 套 | 10 |  |
| 13 | 安装附件 | 套 | 10 |  |
| 14 | 3D可视型激光雷达 | 套 | 1 |  |
| 15 | 运维服务一年 | 套 | 1 | 含三参数乡镇空气站和3D颗粒物激光雷达运维服务 |

## 2、江口医化园区有毒有害气体预警系统采购清单：

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有毒有害气体监测网 |
| （一）边界厂界站 |
| 1 | 户外机柜（含辅助设备） | 台 | 4 | 监测项目 ：空气VOCs（甲烷，总烃，非甲烷总烃）在线监测； 监测项目：厂界空气中苯系物等特征因子在线监测； |
| 2 | 仪器配置 | 甲烷/非甲烷总烃在线式气相色谱分析仪 | 台 | 4 |  |
| 3 |  | 特征组分在线式气相色谱分析仪 | 台 | 4 |  |
| 4 |  | 动态校准仪（VOC版） | 台 | 4 |  |
| 5 |  | 氢气发生器 | 套 | 4 |  |
| 6 |  | 零气发生器 | 套 | 4 |  |
| 7 |  | 氮气瓶 | 套 | 12 |  |
| 8 | 标气系统（含瓶阀） | 苯系物标气 | 套 | 4 |  |
| 9 |  | 甲烷丙烷标气 | 套 | 4 |  |
| 10 | 配套采样系统、稳压电源、等辅助设施 | 采样总管 | 套 | 4 |  |
| 11 |  | 稳压电源 | 套 | 4 |  |
| 12 | 数采系统 | 数据采集传输软件 | 套 | 4 |  |
| 13 |  | 子站工控机 | 套 | 4 |  |
| 14 | 二氯甲烷/三氯甲烷分析仪(光声光谱) | 套 | 4 |  |
| 15 | 微型监测站 （NH3/HCl/H2S/TVOC） | 套 | 7 |  |
| 16 | 气象五参数 | 套 | 1 |  |
| （二）扩散途径站 |
| 1 | 光纤型气体传感器（H2S/NH3） | 套 | 2 |  |
| （三）敏感点超级站 |
| 1 | 仪器配置 | 甲烷/非甲烷总烃在线式气相色谱分析仪 | 台 | 1 | 监测因子：甲烷非甲烷总烃、VOCs、NH3、H2S、气象五参数 |
| 2 |  | 大气VOCs在线监测仪 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | NH3分析仪 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | H2S分析仪 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 气象五参数 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 动态校准仪（VOC版） | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 动态校准仪 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 渗透炉校准仪 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 氢气发生器 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 零气发生器 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 氦气(含减压阀） | 瓶 | 4 |  |
| 12 | 标气（含阀） | PAMS标气 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | TO-15标气 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 内标气 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 甲烷、丙烷标气 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | H2S标气 | 套 | 1 |  |
| 17 | 渗透管 | 渗透管（NH3） | 套 | 1 |  |
| 18 | 配套采样系统、机柜、稳压电源等辅助设施 | 采样系统 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 机柜 | 个 | 4 |  |
| 20 |  | 稳压电源 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | UPS电源（6KVA，延时2小时） | 套 | 1 |  |
| 22 | 数据传输与网络化质控平台 | 数据采集及传输软件 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 子站工控机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 彩钢板站房（含空调、灭火器等站房配套设施） | 套 | 1 |  |
| （四）配套便携式设备 |
| 1 | 便携式气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 便携式FID总烃分析仪 | 套 | 1 |  |
| 3 | 便携式非甲烷总烃分析仪 | 套 | 1 |  |
| （五）超标留样系统 |  |
| 1 | 超标留样系统(苏玛罐) | 套 | 2 | 超标留样系统可根据信号将大气环境瞬间采集入苏玛罐中。 |
| 二 人工智能有毒有害气体溯源建设 |
| 1 | 人工智能有毒有害气体溯源系统 | 套 | 1 |  |
| 三 系统平台 |
| 1 | 系统平台建设 | 套 | 1 |  |

# 环境空气乡镇自动监测站和颗粒物雷达技术要求

## 臭氧分析仪

- ·设备用途

用于空气中臭氧浓度的监测

- 配置要求

含过滤滤膜等

- 技术参数

- 分析方法：紫外吸收法

- 量程：0~500ppb到0~10ppm，可选双量程和自动量程

- 浓度单位：ppb，ppm，ug/m3，mg/m3（可选）

- 零点噪声：≤0.3ppb(RMS)

- 量程噪声：≤0.5%F.S

- 检测下限：≤0.6ppb

- 零点漂移：≤2ppb/24h

- 量程漂移：≤1%F.S./24h

- 线性度：<1%F.S.

- 重复性：<1%

- 响应时间（上升/下降）：T90<30s（以环境保护部环境监测仪器质量监督中心的检测报告为准）

- 样气流量：（800±80）sccm

- 24h 20%量程漂移：±5ppb，24h 80%量程漂移±5ppb（以环境保护部环境监测仪器质量监督中心的检测报告为准）

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能；

- 产品为国产自有品牌，需通过CCEP、EPA认证（提供认证证书或证明文件截图，如有外文的随附中文翻译，不提供视为不满足）。

## PM2.5颗粒物分析仪

1.用途、监测方法和基本功能：

1.1用途：测量环境空气中PM2.5的质量浓度

1.2监测方法：β射线联用光散射法或振荡天平法

1.3配置智能加热系统，可设置动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

1.4干扰消除：可消除或削减外界环境的放射性干扰

1.5通过EPA 证或欧盟TUV 认证

1.6检测器源：β射线源采用小于100μCi 的碳-14；

1.7基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显

示仪器状态参数，并接受远程控制。

2.主要技术指标

2.1测量量程：0–1.0，2.0，3.0，5.0，10.0mg/m3；0–100，1000，2000，3000， 5000，10000 μg/m3；

2.2★最低检测限：≤0.5μg/m3 (1 小时平均值)；≤0.2μg/m3 (24 小时平均值)

2.3测量精度：±2.0ug/m3 小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24 小时）

2.4校准膜重现性：≤±2%

2.5分辨率：0.1μg/m3

2.6采样流量：16.7 升/分钟

2.7流量精度：±2%测量值

2.8仪器的质量浓度时间周期：60 到3600 秒和24 小时

2.9时间分辨率：≤1 分钟；

2.10信号输出：0-1V，0-5V，0-10V 或4-20mA，RS232/RS485，TCP/IP，10继电器输出；

2.11可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

## PM10颗粒物分析仪

1.用途、监测方法和基本功能：

1.1用途：测量环境空气中PM10的质量浓度

1.2监测方法：β射线联用光散射法或振荡天平法

1.3配置智能加热系统，可设置动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

1.4干扰消除：可消除或削减外界环境的放射性干扰

1.5通过EPA 证或欧盟TUV 认证

1.6检测器源：β射线源采用小于100μCi 的碳-14；

1.7基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显

示仪器状态参数，并接受远程控制。

2.主要技术指标

2.1测量量程：0–1.0，2.0，3.0，5.0，10.0mg/m3；0–100，1000，2000，3000， 5000，10000 μg/m3；

2.2★最低检测限：≤0.5μg/m3 (1 小时平均值)；≤0.2μg/m3 (24 小时平均值)

2.3测量精度：±2.0ug/m3 小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24 小时）

2.4校准膜重现性：≤±2%

2.5分辨率：0.1μg/m3

2.6采样流量：16.7 升/分钟

2.7流量精度：±2%测量值

2.8仪器的质量浓度时间周期：60 到3600 秒和24 小时

2.9时间分辨率：≤1 分钟；

2.10信号输出：0-1V，0-5V，0-10V 或4-20mA，RS232/RS485，TCP/IP，10继电器输出；

2.11可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

## 大气负（氧）离子监测系统

- 监测站主机

- 技术原理：电容式吸入法、固定式自动在线24小时X365全天候监测，产品的设计标准符合《大气负离子自动观测仪功能规格（第2版）》的要求。站点建设应符合《空气负氧离子浓度站点建设技术规范--LYT 2587-2016》要求。

- 测量要素：小粒径大气负离子、温度、湿度。

- 测量范围	负离子浓度检测范围：（低浓度）0-9.99×104 个/cm3（高浓度）105-9.99×108 个/cm3；离子迁移率测量范围：不小于0.4 cm2·（V·s）-1。

- 测量分辨率	最小分辨率：10个/cm3。一致性及准确性：≤±5％。离子迁移率：0.4 cm2·（V·s）-1.0。采样频率：不低于10次/秒。

- 工作环境：空气温度：-30℃～70℃； 空气相对湿度：0％～100％RH； 抗风强度：75m/s； 降水强度：6mm/min； 大气压力：450 hPa～1060hPa。

- 负氧离子传感器：为避免采集大气的进气和排出的废气循环回流，影响数据准确性，采集空气装置进气口和排放废气出气口不在同一水平面内，垂直距离大于300mm，确保采样数据精确。

- 观测频次：标准：1次/小时，或1次/整5分钟。

- 数据传输：无线（GPRS, 3G/4G、无线路由等）。内置GPRS无线通信模块。

- 数据存储时间	连续120天（可保存10年以上）

- 防护性能：具有结露保护功能，可防止结露、静电、雷电感应、极板短路等导致的不良影响或损坏；具备防雷措施，保证设备在野外环境下能可靠稳定运行。

- 防护等级：仪器机箱、电缆接头、防护罩等处于露天环境的部件外壳防护等级达到IP65，并提供第三方权威机构的检测报告。

- 环境温度测量：测量范围：－30℃～＋50℃；分辨力率：0.1℃；准确度：±0.4℃。

- 空气湿度测量：分辨率：0.05%RH精度：±3.0%RH重复性：±0.1%RH工作范围：0—100%RH。

- 供电方式：市电220V。

- 安装支架

- 采用直径70mm，壁厚4mm的不锈钢钢管。

- 立杆上部开孔直径为16mm，用于穿缆，并套橡皮护套用于防水。

- 立杆的高度不得低于2m，设备安装高度不得低于1.5m。焊接处理要平滑无缝隙无焊刺。

- 地垄采用直径20mm钢筋、埋地深度60cm。

- 监测系统软件

- 监测系统软件包括但不限于大气负氧离子自动监测系统软件、大气负氧离子终端采集系统软件、大气负氧离子地理信息（GIS）展示平台软件；

- 采用B/S结构，实现WEB方式数据查询与检索，支持GIS地图、表格二种或以上方式，能够同时查询与检索多站数据。可按时间、负离子浓度情况、地区进行排序比较与检索，并且能按照客户需求生成数据曲线图折线图等。点击站点ID列表下的站点链接即可进入折线图页面查看历史。

- 站点告警功能：当检测数据超过预设限值软件可生成短信（或其他方式）发送到指定手机号码上，便于及时处理和反馈警告问题。同时短信发送间隔最短为60秒。为了避免重复短信发送，软件默认为在已发短信的一小时内忽略与的同类短信预警。预警周期在展示平台默认为每120秒刷新一次预警信息。

- 历史数据导出与下载：在线监测软件支持历史数据下载与导出（Excel CSV格式）、图像查询等功能。同时也支持设备信息导出与导入以便于操作人员批量添加设备信息或与其他软件系统对接。

- AQI背景值显示：在线监测软件可显示区级及市级AQI及负离子的十分钟平均、小时平均、天平均值。可以的反映负离子浓度是背景值还是污染源的影响。也可以对不同地区同一时间段（时间段可选择）的AQI及负离子数值进行曲线比较。

- 在线分析评估：在线监测软件可根据客户的需求一键生成智能分析和汇总辖区每日、每月、每年总体运行情况和主要问题情况，并生成专业分析报告。同时还可以建分析报告以Excel格式导出以便于后期数据调研或二次开发。

- 在线留言功能：在线监测软件平台面向公众提供在线留言的联网功能，能够实现公众对负离子等级进行舆论监督和投诉。相关管理人员可以通过管理员账号登录回复公众的投诉与质疑、对公众的问题进行解答或者删除公众留言。

- 设备及用户管理：在线监测软件平台具备用户管理（系统日志）和设备管理功能，并支持在平台上配置（增删改查）设备及对应的用户。

- 权限管理：在线监测软件向设置不同层面的用户展示各自所需的信息。不同的用户拥有不同的操作权限以及浏览权限。

- 防雷、地基及配套设施

含：地笼，地线桩，U型紧箍，转接板，避雷针及土建施工（监测站安装需要的水泥、水、固定架等设备、安装用电源线、控制线以及塑料管材等）

- 安装要求

- 固定立杆的基础采用水泥结合钢筋网架结构浇筑，在4条主钢筋焊接4个规格直径20mm的螺杆，上部采用厚度为5mm的钢板开4个规格22mm的孔固定螺杆，要求螺杆露出水泥地面50mm。

- 基础上部钢板应与地面处于同一标高，基础四周应用泥土夯实。

- 基础上接地圆钢应与站内主接地网可靠焊接。电缆导管必须与现场至电缆沟埋管可靠、顺利连通，管内应预留电缆穿管的钢丝。

- 立杆杆体采用直径70mm，壁厚4mm的不锈钢钢管。

- 立杆上部开孔直径为16mm，用于穿缆，并套橡皮护套用于防水。

- M22为带螺纹的螺孔且配相应的螺杆。立杆的高度不得低于2m，设备安装高度不得低于1.5m。焊接处理要平滑无缝隙无焊刺。

## 气象五参数

- 温度

- 测量原理：二极管结电压法

- 测量范围：-40-80℃

- 测量精度：±0.5℃

- 分辨率：0.1℃

- 湿度

- 测量原理：电容式

- 测量范围：0~100%RH

- 测量精度：±3%RH

- 分辨率：0.1%

- 气压

- 测量原理：压阻式

- 测量范围：10~1100百帕

- 测量精度：±0.5百帕

- 分辨率：0.1百帕

- 风向

- 测量原理：超声波

- 测量范围：0~359.9°

- 测量精度：±3°

- 分辨率：0.1°

- 风速

- 原测量理：超声波

- 测量范围：0~60米/秒

- 精度：±0.3m/s或读数的3%，两者中取较大者

- 分辨率：0.1m/s

## 臭氧校准仪

技术参数要求：

- 量程：0~500ppb到0~10 ppm，可选

- 零点噪声：0.3ppb(RMS)

- 量程噪声：0.5%读数

- 检测下限：0.6ppb

- 零点漂移：<2ppb/24h

- 量程漂移：<1%F.S./24h

- 线性度：<1%F.S.

- 精密度：<1%读数

- 响应时间：T90<30s

- 样气流量：（800±80）sccm

- 臭氧发生器输出：0.1~6ppm（1SLM）

- 臭氧发生器响应：<60s（98%）

- 臭氧发生器稳定性：<1%/24h

产品性能要求：

- 中文触摸式彩屏，显示内容丰富，人性化的人机界面设计，方便的快捷菜单查询；

- 模块化设计，方便操作维护，全面的开机自检和运行自诊断功能，方便用户快速定位判断故障；

- 运行稳定，精度高，重复性好，操作简单；

- 校准方式灵活性高，可同时支持臭氧发生器校准和臭氧光度计校准；

- 汞灯光强衰减报警提醒功能，提醒用户及时检查更换光源，保证检测数据的有效性。

## 零气发生器

- 设备用途

作为稀释校准仪器的零气源

- 技术参数

- 输出流量：20SLPM，当30Psig时；

- 露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（＞15L）；

- 输出浓度：SO2<0.1ppb，NO<0.1ppb，H2S<0.1ppb，NH3<0.1ppb，NO2<0.1ppb，O3<0.4ppb，CO<0.02ppm，CH4<5ppb，非甲烷总烃<0.25ppb

- 产品性能要求

- 输出的零气干燥、清洁、流量稳定；

- 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

- 带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

- 日常维护量少；

- 可以长期连续安全可靠地运行；

- 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

## 配套采样系统、稳压电源等辅助设施

采样系统

- 采样装置：垂直层流式采样总管。

- 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

- 采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

- 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

- 制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

- 样品相对湿度：≤80%；

- 雷诺数<2000；

稳压电源

可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

## 数据传输与网络化质控平台

数据采集及传输软件

- 总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

- 主要技术参数要求

- 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

- 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

- 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

- 应不少于8个串口；

- 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

- 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

- 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

- 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁；

- 具有数采系统软件。

- 软件功能要求

- 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

- 系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

- 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

- 数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

- 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

- 数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

- 数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

- 应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

- 数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

- 应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

- 仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

- 平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

工控机

- CPU主频不小于3GHz

- 内存大小不小于2G

- 硬盘容量不小于500G

- 串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

- 配备键盘、鼠标、17寸显示器

户外机柜（小机柜，含空调）

- 机柜前门打开应有照明系统，上方配备伸缩式雨棚。

- 框架底部应与地面架空，具有通风、防潮的特点。

- 机柜应采用彩钢板板材，板材间应采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。

- 中间保温层应采用耐火保温材料，应具有优良的保温效果。

- 机柜防水等级应达到IP55。

- 机柜内部应安装配电箱。

- 应分三组单相220V/16A，各相分别设16A空气开关一个。具体为仪器一相、采样泵和临行用电一相、空调和照明一相。

- 机柜内每台仪表应独立供电。

## 3D可视型激光雷达

- 产品原理和用途

运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，对大气气溶胶（飘尘）、大气边界层、云高及多层云结构时空演变及特征等连续监测，得到大气环境气溶胶分布的立体结构。具有智能摄像功能，能直接连接到电子地图，从摄像水平区域中选定某一特定区域进行气溶胶扫描，从而判断当地的大气污染情况，可监控固定污染排放源、餐饮油烟、道路扬尘、工程扬尘、散煤燃烧等污染对象；可判断高空污染的侵袭过程，可溯源本地污染聚集。

- 技术参数

主机及3D扫描装置

- 激光器：二极管泵浦全固态Nd:YAG激光器；

- 检测器：高灵敏度光子计数器；

- 工作波长：532nm；

- 脉冲输出能量：不大于20μJ，为了保障激光雷达在水平扫描时不会对居民造成人眼伤害，从而引发居民投诉，要求选用更高级别人眼安全产品。

- 人眼安全要求：要求所投产品激光器符合CLASS3B等级，提供国际或国家级权威第三方检测机构出具的符合IEC/EN 60825-1:2014标准的第三方检测报告复印件和雷达人眼安全TUV证书，报告中要有激光辐射的实际测量、计算、限值比对结果以及激光等级判定结果，要求报告中产品型号与投标产品型号必须一致并加盖原厂公章；

- 脉冲频率：固定频率≥2500Hz

- 光路设计：全透射式同轴光学系统，激光源同轴并在光学系统最后端

- 通道特性：具备偏振通道，能够通过退偏比区分球形粒子和非球形粒子；

- 最大探测距离：最大垂直探测高度不低于15KM（与大气状况有关），最大水平探测距离不低于8KM（与大气状况有关）；

- 探测盲区：≤75m；

- 空间分辨率≤15m，10m、7m、5m可调；

- 有效探测口径：≥160mm；

- 扫描形式：为保证光路及回波信号始客保持在同一光路上，要求光学传感仓单侧固定，整体扫描，提供附有图片证明的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章；

- 扫描电机重量≤6.5kg，要求提供实际称重照片证明；

- 3D扫描控制方式：软件控制；

- 旋转能力：可进行连续180°垂直切面扫描，水平扫描范围满足0°-360°；

- 要求所投产品防护等级满足IP65要求，（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检验机构在招标公示日前出具的IP6X防尘检测报告以及IPX5防水检测报告，检验报告中需具备现场防水防尘测试的照片，证书产品型号与所投产品型号一致）

摄像系统

- 激光雷达摄像装置一体化设计，提供第三方权威机构证明文件复印件并加盖原厂公章；

- 用途：在激光雷达扫描工作期间，保持方向、角度完全同步的摄像功能。

定位系统

- 用途：在激光雷达扫描工作期间，定位设备自身及其监测对象的地理信息等。

- 技术参数：

- 定位系统：GPS+电子罗盘；

- 定位功能：雷达扫描结果自动与常用的电子地图自动叠加，并显示有效扫描范围内任意点的经纬度、海拔高度等信息；

- 地图加载：高精度矢量图和卫星图任意切换。

设备硬件环境适应性要求

- 电源：支持220V市电和12V电池双供电方式；

- 工作环境温度：-20～+50℃ ；

- 环境湿度：<90%RH

软件技术要求

- 用途：控制雷达、摄像等硬件的运行，对雷达扫描结果、视频摄像情况等信息进行储存，对雷达扫描结果进行数据解析，对监测结果实现整理、保存、报送至管理终端。

- 技术参数：

- 通过软件可进行工作方式选择：垂直监测、水平监测、锥形扫描、走航监测、螺旋扫描（要求提供雷达实际监测数据图证明文件）。

- 软件需集成垂直监测模式、扫描模式、走航模式三种显示方式，除垂直监测模式外，扫描模式和走航模式均在GIS地图上叠加数据，软件可根据雷达当前工作方式自动进行显示方式的切换。

- 软件可直接输出PBL层、云底高度、消光系数、能见度、颗粒物浓度（PM10、PM2.5）、光学厚度和后向散射等大气特征；

- 能通过现场端软件直接控制激光雷达、摄像系统的运行，包括监测动作的启停、水平和垂直运行角度、运行速度等；

- 软件支持雷达扫描数据的平面、立体化切换显示，在立体模式下，污染分布支持采用3D建模的形式展示，更直观的查看污染分布状况（要求提供雷达实际监测数据图证明文件）。

- 软件支持雷达扫描图的二次编辑功能。

- 软件具备历史数据溯源播放功能，可以通过动画的形式播放扫描数据与走航数据。走航数据支持对车辆进行3D建模，真实呈现雷达走航时车辆在GIS地图上的行走路径，可以接入污染企业信息，并且弹出显示（要求提供雷达实际监测数据图证明文件）。

- 软件能够输出消散势能产品，通过消散势能可以判断当前污染易于积累还是易于扩散，能够对污染扩散趋势做出预测，要求通过伪彩图的形式表现出来（要求提供至少三个监测案例证明文件，文件内容要求结合消散势能数据、雷达消光数据、近地面子站数据联合分析污染扩散形式）。

- 要求具有偏振微脉冲激光雷达数据管理与分析软件、3D可视扫描激光雷达控制及数据采集软件。

- ★要求可与台州市激光雷达形成组网，同步监测，后期可接入台州市激光雷达组网平台，形成激光雷达组网分析台州市秋冬季污染传输过程。

雷达扩展应用技术要求

- 为了能够充分发挥雷达在环境监测领域的应用，雷达能够无缝衔接高空瞭望系统，具备智能污染搜索寻识别及检测的能力。

- 所投产品须具备采用多点监控的工作模式，即在各监控区域分别建设固定点位高空瞭望监测子系统，监控半径5公里，利用智能视频分析和激光雷达遥感监测扫描技术实现对监测站点内主要区域的视频监控覆盖，为整个区域内的大气污染生产源、分布状况、扩散趋势提供数据和图像信息支撑的功能。

- 投标方能够提供“城市天眼”智能污染搜索寻识别及检测系统相关软件，证明所投产品具备智能监控的能力（提供证明材料）。

- 设备运行状态显示-雷达与瞭望系统实时监测结果叠加在GIS地图上，动态显示各设备运行状态，全局预览设备所覆盖区域的监测情况；地图支持2D、3D切换，便于不同模式下查看数据.

- 设备远程管理-高空瞭望摄像机云台的转速、俯仰角设定

- 设备远程管理-高空瞭望摄像机云台预置位、预置轨迹设定；预置位地理分布信息显示

- 设备远程管理-重点监控区域的自定义取证类型设定

- 设备远程管理-激光雷达转速、俯仰角设定

- 智能分析与自动报警-实时快速浏览监控视频

- 智能分析与自动报警-智能监测环境违法行为

- 智能分析与自动报警-自动拍照录像环境违法行为

- 智能分析与自动报警-管理及回放环境违法行为录像

- 智能分析与自动报警-自动及时报告环境违法事件信息

- 智能分析与自动报警-相机预置位识别出环境违法行为后，自动计算违法行为地理位置及经纬度信息并将地点显示在2D地图上

- 智能分析与自动报警-接入视频显示当前视频主要观测点位置名称

- 检测分析-烟雾区域、着火区域自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息、并以简报形式发布

- 检测分析-重点区域内的渣土车自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息、并以简报形式发布

- 检测分析-工地扬尘自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息、并以简报形式发布

- 检测分析-料场堆砌自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息、并以简报形式发布

- 检测分析-建筑或施工工地地表裸露自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息并以简报形式发布

- 检测分析-垃圾填埋场、小烟囱违法排放自动检测并智能标注，标注后的视频文件自动保存；视频文件要包含预置点位信息、违法类型信息、地理位置信息、地图定位信息、并以简报形式发布

- 栅格化设置-通过激光雷达遥感监测终端获取监控区域的面源数据，结合GIS地理信息系统在区域地图上进行栅格化处理,可设置100米、200米、500米的栅格化距离尺度，栅格化结果支持3D立体化展示，方便查看细节并演示,通过GIS地图可以精确格点的位置，便于执法追查

- 颗粒物浓度（包含PM2.5、PM10）栅格化估算，不超过30分钟估算各个栅格中的颗粒物总量，进行强弱定性可视化分析

- 报告功能，可以自动生成栅格化的区域颗粒物浓度报告，生产时间不大于10分钟，报告内容包含区域污染浓度统计、变化曲线、疑似污染企业信息等

- 企业排放建库-针对区域企业排放时间、强度指标进行试运行建库，设定网格化报警阈值，主动触发报警，联动摄像机进行拍照取证。对污染排放企业进行立体建模，在GIS地图上进行显示，支持排放超标企业动态弹出显示

- 企业排放建库-支持手动输入企业排放信息，至少包括时间、强度信息

- 企业排放建库-区域浓度超标预警，结合各个企业排放强度的数据库，可以设定阈值

- 企业位置标注，可在探测区域内标注不小于20个颗粒物排放口点位

- 智能分析平台自动发现环境违法行为后，将报警信息实时发送至监控工作站、手机短信、环保部门E-mail邮箱等

- 与激光雷达遥测终端的联动：为保证城市天眼系统灵活、准确、高效的监测及拍照录像效果，前端高空瞭望摄像机与其他监测终端或监测系统应具备联动功能，联动功能支持手动联动与智能联动。

- 手动联动：通过双击雷达扫描图上的污染区域，系统将位置信息反馈到瞭望系统，瞭望系统进行追踪拍摄取证；

- 智能联动：在激光雷达遥感监测终端监测到环境违法问题后，及时触发并反馈方位角度信息，中心端平台通过向控制机构发送指令，将高空瞭望摄像机快速移动到相应位置，进行拍照录像取证

- 视频智能识别污染，结合雷达扫描热点，可自动识别污染位置，拍摄污染源照片。

- 软件内置智能算法，可自动识别污染源分类，如渣土车、工地扬尘、裸露地表、垃圾堆砌场、烟雾等污染类比

- 联动扫描结果历史记录查询，联动结果支持雷达数据与视频数据叠加显示，显示内容包括污染事件的位置信息，简报记录，并支持自动编辑短信

- 气象数据接入，预留气象数据接入接口，可以实时查看或者导入查看气象数据，气象数据要能动态显示区域内的风场信息，辅助判断污染扩散趋势，同时支持显示温湿度、气压、能见度、空气质量数据，刷新时间不大于5分钟

- 污染过程情景复盘，可连续查看不小于7天的观测图像， 通过播放器模拟污染过程进行情景复盘；历史污染情景复盘过程中支持“暂停”“上一张”“下一张”切换。支持显示当前播放进度，支持显示每一幅数据图对应时间点上的风速和湿度信息

- 历史查看时间间隔设置，历史查看可以设置1秒～10秒时间间隔，满足连续查看要求

- 主动或被动接收来自不同环保监测系统的实时、分钟或小时变化数据，包括且不限于AQI、PM2.5、PM10等。

## 运维服务

- 三参数乡镇空气站

质保期：自设备验收之日起，投标人需提供12个月质保、首年运行维护服务、首年数据分析服务。

运维过程中主要完成以下工作

自动站的日常运行维护；自动站的日常质量管理；自动站的日常安全管理;自动站监测数据的日常审核、上报；自动站的设备维护保养及维修;其他自动站相关辅助设施的维护、保养、维修。自动站数据采集及传输系统的维护及维修，保障自动站与地方站通讯正常。

开展对自动站PM10 与 PM2.5自动监测的手工比对；当仪器出现故障不能及时修复时，应在 24 小时之内使用备机开展监测；当仪器损坏报废不能修复时，应在 24 小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方，甲方组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

自动站站房的电费，通讯费，通讯设施的日常维护费全部由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中，当点位需要新增、撤销、变更时，由地方站按照点位管理程序向上级环保部门报批，涉及站点迁移的，运维公司负责协助监测仪器、辅助设备的搬迁和安装具体工作。

运行维护工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，自动站的运行质量应达到以下指标:

所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

数据捕获率达到90％(以小时值计)以上; 数据质控合格率达到 80％(以小时值计)以上运维任务完成率 100%

异常情况处理率 100%。

运维单位应遵守环保部、中国环境监测总站、浙江省和台州市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间环保部、中国环境监测总站、浙江省和台州市出台新的自动站运行管理规定,则运维工作要求随之执行最新规定，具体要求以双方签订合同为准。

- 3D颗粒物激光雷达

质保期：自设备验收之日起，投标人需提供18个月质保、18个月运行维护服务和18个月数据分析服务。

每日服务要求

1）早晚各1次对激光雷达进行远程检查，检查设备的运行状态。包含采集卡是否死机、信号指示灯是否绿色（3D可视）、设置监测时间和实际出图时间是否相符、检查数据状态是否正常等，并做好记录。

2）及时与雷达使用用户沟通仪器运行状态，及数据使用状况是否正常并记录。

3）在特殊污染天气下（沙尘、雾霾、重污染天气）主动及时对雷达数据进行分析，并提供数据分析报告，同时需提前报告用户。

4）如无其它不可抗因素，需确保雷达每日的正常运行。

5）每天激光雷达各参数至少应有18个小时平均值，日均数据值的统计时间段为背景时间前日0:00至当日23:00；

6）如有驻场服务，要负责激光雷达正常维护，数据审核及日报制作工作，并提供当天分析报告，同时按照需求提供特定时段的数据分析报告。

每周服务要求

1）每两周应进行一次室外光学天窗的清洁；

2）每两周应清洁光学仓透镜表面；

3）每两周应检查一次激光雷达工作状态，确保雷达正常工作，数据有效；

4）每周应出一次数据分析报告，需在两周结束后三天之内提交给客户。

每月服务要求

1）每一个月进行一次仪器现场巡检；

2）检查室外光学天窗是否有磨损或破裂的现象、周围密封情况是否良好、有没有老化或漏水的现象，如发现异常，及时处理；

3）检查透镜表面是否有磨损或破裂的现象，如发现异常，及时处理；

4）检查雨刷的工作状态，查看雨刷是否磨损，雨刷器归位是否正常，如发现异常，及时更换；

5）检查激光器是否正常工作，查看光斑状态并根据光斑大小判断激光器是否正常，如发现异常，及时处理；

6）检查站房密封情况是否良好、有无老化或漏水的现象、供电是否稳定安全，如发现异常，及时处理；

7）检查控制箱等附属配件是否正常工作、检查数据传输网络是否正常，如发现异常，及时处理；

8）检查工控机系统是否正常运行，软件是否正常运行，如发现异常，及时处理；

检查数据的有效性和设备的参数设定及运行情况，检查数据及出图情况是否正常，如发现异常，及时处理；

9）检查雷达工控机内数据库数据是否按时存储，并查看中央平台数据库是否存有有效实测数据，如未存储，需要及时补传。

10）每月激光雷达各参数至少有24个日平均浓度值（二月份不少于22个日平均浓度值）。

每季度服务要求

1）进行一次仪器维护；

2）提供一次季度总体数据分析报告，并对沙尘及重度雾霾天气进行总结与分析；

每年服务要求

1）每年对激光雷达设备进行一次OVERLAP校准；

2）根据设备的使用情况及养护要求，一般1.5年左右（8000小时）更换一次激光器；

3）根据设备的使用情况及养护要求，更换探测器条件（判断依据：暗噪声、增益比不在0.7-1.5、系统背景基线10以内，稳定光源下每分钟计数低于1000个光子）；

4）每年激光雷达各参数至少有288个日平均浓度值；

其它服务

1）大型应急事件应提供仪器厂家现场技术人员应急支持；

2）运维期间，投标人应配合用户在有重要监测任务或应用课题需求时进行相关激光雷达的分析应用及实际监测实验，协助使用人员进行数据分析及反演，并提供数据分析报告。

3）除正常仪器培训外，运维期间每半年应做一次数据分析及讲解报告会。

4）要求有至少2人常驻浙江省进行雷达运维服务。中标方提供的技术服务人员具有较高的专业素养和丰富的数据处理经验。

故障处理要求

1）接到用户的报修电话，须1小时内回复用户，先远程协助用户并初步判断问题故障；1日内与用户确认下一步解决方式。

2）如远程控制不能解决问题，技术人员2日内抵达用户现场，及时出具维护维修报告。

3）如现场不能解决故障，需返厂维修，须在14日内解决故障并安装到位，提供仪器维护维修报告。逾期未解决故障，须提供备机。

4）设备具备断电自动重启功能，避免停电后因为现场无人值守导致来电后设备无法正常运转。

质量控制要求

1）投标人须认真制定、落实质量管理制度，做好相应记录。

2）日常质量控制要求：仪器在以下情况下需进行校准和再校准：安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、仪器暂停工作一段时间后、有迹象表明仪器工作不正常或校准结果出现变化、达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

3）异常数据的审核与检验：投标人应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报。

4）设备维修质量控制要求：监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行校准实验，并提交相应报告。

5）质量控制资料整理：各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查、校准记录等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

运营维护记录

1）运维期间，投标人须严格按照要求提交以下记录表：激光雷达监测站环境记录表、站房管理巡检记录表、系统运行维护巡检记录表、激光雷达运行状况检查记录表、激光雷达校准记录表、检修记录表等。

2）运维期间，投标人须每半年提供一次运营维护报告。

3）运维期间，投标人须具备详尽的运维方案、工作流程、设备台帐、日常运行记录、报告等文件资料，建立完善的质量控制、质量保证体系。

数据服务要求：

- 每日及时提供雷达扫描报告，及时提供污染过程分析报告

- 中标方提供的技术服务人员具有较高的专业素养和丰富的数据处理经验。原则上维护人员公司不会更换，如果因为一些不可控因素更换人员，须征求用户同意，并且做好交接工作，不影响运维设备工作。

- 空气质量严重的时间段或者典型的污染过程，需要及时污染过程数据报告。

- 专项数据分析：雷达组网预警分析服务，为使用方提供外来输入早期预警分析，为空气质量预警预报提供数据支持。

- 月或季度数据服务：每月提供一份数据分析总结报告并三级审核，可根据用户实际要求调整。

- 运维人员需遵守甲方的保密制度，严禁对外泄露数据。

# 江口医化园区有毒有害气体预警系统技术要求

## 边界厂界站

- 甲烷/非甲烷总烃在线式气相色谱分析仪

1、基本要求

（1）监测项目 ：空气VOCs（甲烷，总烃，非甲烷总烃）在线监测；

（2）分析仪应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，产品类型应为在线式气相色谱仪，检测器应为氢火焰离子化检测器（FID）。

（3）分析方法：气相色谱法；

2、技术要求

（1）温控系统：阀箱和柱箱独立控制，柱箱最高温度≥175℃；阀箱最高可控温度≥175℃；

（2）色谱柱：非甲烷总烃采用填充柱带反吹功能；总烃采用空柱；

（3）压力/流量控制：满足全自动在线监测的需求，仪器采用全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），具有保留时间锁定和自动校准功能（提供仪器原厂使用说明书或用户手册，内含仪器原理图，软件使用界面截图等证明文件）。

（4）方法检出限：非甲烷总烃（以甲烷计）≤0.05ppm；

（5）测量重复性：RSD≤2%；

（6）具备断电复位功能，停电复位后，分析仪能自动回复原来的工作状态；

（7）线性：≥0.999；

（8）检测器要求：配置FID检测器；FID能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护；

（9）人机交互要求：分析仪表具有内置工业PC机和触摸操作显示屏；

（10）软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

（11）安装尺寸：19"标准机箱，可集成安装于立式机柜；

- 特征组分在线式气相色谱分析仪（苯系物）

1 监测项目：厂界空气中苯系物等特征因子在线监测。

2分析仪应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，产品类型应为在线气相色谱仪，检测器应为氢火焰离子化检测器（FID）。（需提供加盖原厂公章的计量器具型式批准证书复印件）。

3检测器要求：FID能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护（需提供加盖原厂公章的仪器使用说明书、软件界面截图等证明文件）。

4压力/流量控制：满足全自动在线监测的需求，仪器采用全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），具有保留时间锁定和自动校准功能（提供加盖原厂公章的仪器原理图、使用说明书、软件界面截图等证明文件）。

5分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

6 安装尺寸：19"标准机箱，可集成安装于立式机柜；

7进样捕集模块：样品流量采用电子流量压力控制，可定体积采样；采用富集管富集目标化合物，保证目标化合物有效捕集及脱附，满足高挥发性化合物的捕集需要（提供加盖原厂公章的仪器原理图、使用说明书、软件界面截图等证明文件）。

8 热解析模块：富集管采用快速升温技术，升温速度>40℃/s，最高温度300℃.

9温控系统：样品进样通道和柱箱独立控制，柱箱最高温度≥175℃；样品进样通道最高可控温度≥175℃；

10色谱柱：采用不锈钢或石英毛细管色谱柱；

11方法检出限：≤0.5 ppb（苯）。

12测量重复性：RSD≤3%。

12具备断电复位功能，停电复位后，分析仪能自动回复原来的工作状态。

- 动态校准仪（VOC版）

技术参数要求：

基本单元（稀释配气部分）

稀释气流量范围：标配：0~10SLM；可选：0~5SLM、0~20SLM

标气流量范围：标配：0~100sccm；可选：0~50sccm0~200sccm

流量控制准确度：±1%F.S.

流量线性：±（0.5~1）%F.S.

流量控制重复性：±0.2%F.S.

标气输入口：4个

稀释气输入口：1个

功能要求:

1)	中文触摸式彩屏，显示内容丰富，人性化的人机界面设计，方便的快捷菜单查询；

2)	模块化设计，方便操作维护，全面的开机自检和运行自诊断功能，方便用户快速定位判断故障；

3)	运行稳定，精度高，重复性好，操作简单；

4)	采用高精度质量流量计进行流量控制，可靠性高，稳定性好，最大可实现1:2000的样气配比；

5)	支持校准程序编程，编程方法简便快捷，可满足用户个性化的校准需求；

- 氢气发生器

产品特点：

1、安全：低压产气，超压保护，无危险，保证安全。

2、省力：无运输钢瓶之麻烦，省搬动钢瓶之劳苦。轻按开关即可产气，可间断使用，可常年运行

3、自控系统：需气流量，自动跟踪，无需调整，准确可靠。

4、经济：耗电少，耗材省，成本低，经济实惠。

技术要求：

1 氢气纯度：99.999%；

2 氢气流量：0-500ml/min；

3流量显示：LED数字显示

4工作压力：0--0.4Mpa；

5稳压精度：0.02 MPa

6供电电源：～220V ±10% 50Hz

- 零气发生器

技术参数要求:

1.	输出流量：20SLPM，当30Psig 时

2.	露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（＞15L）；

3.	输出浓度：SO2＜0.1ppb,NO＜0.1ppb,NO2＜0.1ppb,H2S＜0.1ppb,NH3＜0.1ppb， O3＜0.4ppb,CO＜0.02ppm,CH4＜5ppb,非甲烷总烃＜0.25ppb

功能要求:

1. 输出的零气干燥、清洁、流量稳定

2. 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节

3. 带有零气露点报警和仪器故障报警功能

4. 日常维护量少

5. 可以长期连续安全可靠地运行

6. 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

- 标气

有毒有害挥发性有机物标准气体及气瓶一套，所含气体能满足项目中甲烷/非甲烷总烃、苯系物气体分析仪的校准校对工作，质量满足国家或国际标准要求。

规格要求：

1.	甲烷、丙烷标气：400ppm甲烷，30ppm丙烷，4L

2.	苯系物：1ppm，4L

- 采样系统

1)	采样装置：垂直层流式采样总管。

2)	采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

3)	采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

4)	管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

5)	制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

6)	样品相对湿度：≤80%；

7)	雷诺数<2000。

- 配套机架、稳压电源等辅助设施

1)	稳压电源：可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

2)	辅助设施：仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

- 数采系统

总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

主要技术参数要求

1	应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

2	软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

3	应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

4	应不少于8个串口；

5	停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

6	全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

7	系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

8	系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁；

软件功能要求

1	数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

2	系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

3	设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

4	数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

5	用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

6	数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；

7	数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

8	数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

9	应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

10	数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

11	应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

12	仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

13	仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

14	平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

数据采集工控机硬件要求

1	CPU主频不小于3GHz

2	内存大小不小于2G

3	硬盘容量不小于500G

4	串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

5	配备键盘、鼠标、17寸显示器

户外机柜

1、前后门打开有照明系统，上方配备伸缩式雨棚。

2、下框架采用槽钢焊接而成。

3、框架底部与地面架空，具有通风、防潮的特点。

4、机柜采用不小于0.5厚彩钢板板材，传热系数为0.38kcal/m2h℃，彩钢板喷涂工艺为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。

5、中间保温层采用耐火保温材料，厚度为75mm，隔音量：20dB，保温效果优良。

6、机柜防水等级达到IP55。

7、机柜内部安装配电箱。

8、分三组单相220V/16A，各相分别设16A空气开关一个。具体为仪器一相、采样泵和临行用电一相、空调和照明一相。

9、室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷。

## 边界站

- 有毒有害气体微型监测站

微型空气站需集合H2S、HCl、NH3和挥发性有机物(VOCs)的传感器，微型空气站要求高度集成，内置嵌入式电池，外部提供市电或者太阳能供电；要求总体积小、重量轻（整套设备重量≦4kg）。设备可根据大数据算法弥补监测终端的不足，减少湿度、温度等环境变化对仪器的干扰，保证数据的准确性。微型空气站要能通过硬件出厂质控、设备本地化校准、基于人工神经网络的在线云校准及连续运行下的设备抽检，能为高时空分辨率的监测数据提供强有力的质量保障。（须同时提供以下证明文件：1. 该微型空气站具有关于大数据智能云分析平台和管理平台； 2. 近3年有超过3个以上微型空气站的应用合同）

功能要求

1）微型空气站采用电化学传感器监测NH3和HCl，采用光离子化检测器(FID)传感器监测挥发性有机物(VOCs)。

2）微型空气站需内置嵌入式电池，总体积小、重量轻，并且低功耗设计，超长电池续航能力，寿命>1年。

3）微型空气站可实现云端自动校准，无泵采样设计，基本免维护。

4）微型空气站支持重要参数自动存储，断电后自动恢复，数据不丢失。当数据信号较弱导致数据延迟，数据在设备内存储72小时，72小时内信号强度回复正常后，历史数据自动补回。

5）运行环境要求：环境温度：-10℃~45℃(整机)；环境湿度：15%~95%。

6）设备核心气体检测部分具有模块化结构，方便快速更换。

性能要求

1）H2S传感器：

原理：电化学法；

测量范围：0~50ppm；

分辨率：50ppb；

准确度：±5%；

响应时间：T90≤60S；

工作电压：12VDC；

电池寿命：1年；

内部传感器寿命：2 年；

2）NH3传感器：

原理：电化学法；

测量范围：0~50ppm；

分辨率：500ppb；

准确度：±5%；

响应时间：T90≤120S；

工作电压：DC12v；

电池寿命：1年；

内部传感器寿命：2 年；

温度范围：-30℃-50℃；

操作湿度范围：≤95%RH。

3）HCl传感器：

原理：电化学法；

测量范围：0~50ppm；

分辨率：500ppb；

准确度：±5%；

响应时间：T90≤120S；

工作电压：12VDC；

电池寿命：1年；

内部传感器寿命：2 年；

4）VOCs传感器：

原理：光离子化检测器；

测量范围： 0-50ppm；

检测限：5ppbv；

响应时间：T90≤60S；

工作电压：DC12v；

电池寿命：1年；

内部传感器寿命：2 年；

温度范围：-30℃-50℃；

操作湿度范围：≤95%RH。

- 气象五参数监测仪

1）温度

测量范围：-50~85℃；

测量原理：铂电阻；

精度：±0.2℃

2）相对湿度

测量范围：0~100%（相对湿度 RH）；

测量原理：电容式；

精度：±2%RH

3）气压

测量范围：10~1300hPa；

测量原理：MEMS 电容式；

精度：±0.3hPa

4）风速

测量范围：0~75m/s；

测量原理：超声波；

精度：测量值±0.3m/s

5）风向

测量方位：0~360°；

测量原理：超声波；

精度：±3°

- 二氯甲烷/三氯甲烷在线监测仪

功能要求

1）仪器需采用光声吸收光谱技术，可同时测量二氯甲烷与三氯甲烷，可有效区分二氯甲烷与三氯甲烷，灵敏度高，不会相互产生检测干扰，同时可有效消除他有毒有害物质(如氨气、氯化氢等)的干扰。（需提供发表的国际期刊学术论文）。

2）仪器气路采用PTFE材料，避免样气吸附导致测量不准确。

3）仪器包含样气预处理系统，以减少空气中的粉尘、雾滴等杂质对气体检测结果造成的干扰。

性能要求

测量范围：0~500ppm；

分辨率：0.5 ppm；

准确度：±5%；

响应时间：T90≤90S；

工作电压：220v AC、50HZ市电供电；输出信号：无线传输。

## 扩散途径站

- 线型分布式光纤气体监测仪

线型分布式气体检测仪需包含可调谐激光吸收光谱型光纤气体传感器，以及相应的硬件及软件解调系统，可实现高精度的实时在线光纤气体监测网络。

功能要求

光纤型气室可灵活实现不同的吸收光程，在终端的解调系统可以通过光开关等方式灵活地实现一台主机分时监测多路光纤探测通道。利用线型光纤传感器的优势，可得出沿线气体浓度分布，辅助污染气体的溯源。（本设备是光纤传感和基于激光气体吸收相互结合的技术，需要同时提供以下证明材料：1、在光纤传感方面有发表的国际期刊学术论文；2、在基于激光气体吸收原理方面有相关发表或指导发表的学术论文或研究生学位论文。）

性能要求

测量气体：以H2S为例

测量范围：0~3000ppm；

灵敏度：50 ppm；

准确度：±3%；

检测距离：大于10公里；

温度范围：-30℃-50℃；

操作湿度范围：≤95%RH。

## 环境敏感点超级站

- 甲烷/非甲烷总烃在线式气相色谱分析仪

1、基本要求

（1）监测项目 ：空气VOCs（甲烷，总烃，非甲烷总烃）在线监测；

（2）分析仪应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，产品类型应为在线式气相色谱仪，检测器应为氢火焰离子化检测器（FID）。

（3）分析方法：气相色谱法；

2、技术要求

（1）温控系统：阀箱和柱箱独立控制，柱箱最高温度≥175℃；阀箱最高可控温度≥175℃；

（2）色谱柱：非甲烷总烃采用填充柱带反吹功能；总烃采用空柱；

（3）压力/流量控制：满足全自动在线监测的需求，仪器采用全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），具有保留时间锁定和自动校准功能（提供仪器原厂使用说明书或用户手册，内含仪器原理图，软件使用界面截图等证明文件）。

（4）方法检出限：非甲烷总烃（以甲烷计）≤0.05ppm；

（5）测量重复性：RSD≤2%；

（6）具备断电复位功能，停电复位后，分析仪能自动回复原来的工作状态；

（7）线性：≥0.999；

（8）检测器要求：配置FID检测器；FID能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护；

（9）人机交互要求：分析仪表具有内置工业PC机和触摸操作显示屏；

（10）软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

（11）安装尺寸：19"标准机箱，可集成安装于立式机柜；

- 大气VOCs在线监测仪

仪器主要技术指标：

仪器硬件：

1、采样模块：

1）进样捕集模块：采用自然复叠式制冷，低温空管富集目标VOCs；不使用液氮富集冷阱装置，降温至少至摄氏-150℃，可浓缩富集C2-C12碳氢化合物，保证目标化合物有效捕集及脱附，满足高挥发性化合物的捕集需要；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等证明文件）；

2）C2-C12化合物被同时采集，一次热脱附完成C2-C12同时进样；

3）双通道24小时全自动采样，可在分析周期内平均分布采样；

4）采用高精度质量流量控制器精确控制采样流量和采样体积；

5）热解吸模块：可在15秒内快速加热至除水、解吸样品等过程所需要的温度，保证干扰物去除，目标化合物被迅速解吸、进样，达到良好的分离效果；

6）系统控制软件可完成采样、捕集、热解吸、分析，加热反吹等全过程自动控制；

7）软件可全自动进行系统状态和性能检查，完成多点校准曲线绘制和方法切换。

2、色谱分离模块：

1）色谱柱系统：低热容毛细管柱，柱上直接加热，低功耗，高集成度，无需柱箱；

2) 色谱柱温度控制：室温+10℃到300℃；从300℃降温到50℃不超过1分钟；

3）采用阀切换实现色谱柱中心切割，C2-C12同时进入高碳色谱柱预分离后，通过色谱柱切换，C2-C4和C4-C12分别在低碳和高碳色谱柱进行分离；

3、质谱模块；

1）离子化方式：EI；

2）质量分析器：采用飞行时间质谱（TOF-MS）；

3）采用两级差分真空，由机械泵和涡轮分子泵提供所需真空度；

4）检测器：基于微通道板（MCP）的离子检测器；

5）数据采集：8位高速ADC数据采集卡，采样频率1GS/s以上；

6）质量稳定度≤0.1amu；

7）质谱最大扫描速度：每秒至少10000个全扫描谱图；

8）质量准确度≤0.1amu；

9）质量范围：4-1000amu；（提供软件截图证明）

10）质量分辨率（m/Δm）：≥800（FWHM甲苯）。（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等证明文件）

4、仪器软件：

1）软件全中文操作，具有图标式操作界面；

2）软件在WIN7/WIN8/XP等操作环境下工作；主机对温度、压力、气体、流量、时间等参数进行控制；主机屏幕实时显示浓度数据；

3）数据加密存储，所有谱图原始文件，均进行加密，不可修改；

4）数据分析软件具有数据采集，数据处理、谱库检索、报告输出功能，输出报告中可对所有物质进行分类统计，并提供各物质在不同时间段的变化趋势图；

5）配置NIST谱库，根据检索结果和其它的信息，对未知物进行定性分析；

6）软件终生提供免费升级服务，需提供系统核心色谱质谱仪生产商盖章的承诺书。

5、仪器性能：

1）方法检出限：对所有的目标分析物均能很好的分析和检测；PAMS中90%组份（至少包含乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1nmol/mol；

3）量程范围：不低于50 nmol/mol；

4）保留时间漂移：≤5%；

5）方法线性：全部目化合物的线性相关系数≥0.98；

6）重复性和稳定性：连续7次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，不少于90%的目标化合物RSD小于10%；

7）系统残留小于方法检出限；

8）供电及功率：220VAC±10%，50Hz；

- NH3分析仪

技术参数要求：

1.	测量原理：可调制半导体激光吸收光谱

2.	技术指标：

零点漂移（24h）：≤±1% F.S.

线性误差：≤±1% F.S.

重复性误差：≤±1% F.S.

★检测限：1 ppb（1倍标准偏差）

量程：0 ~ 2 ppm

3.	响应时间：

预热时间：60min

响应时间（T90）：≤300s

4.	接口信号：

数字通讯： RS 232（RS 485可定制）

5.	电源: （200-240）VAC/(48-63)Hz

6.	防护等级：IP20

7.	气体入口条件：

过滤要求：无尘、无水、无油（过滤精度5μm）

样气温度：( -20~50 ) ℃

样气压力：0.9~1.1ba

8.	工作环境温度：5~40℃

- H2S分析仪

技术指标要求：

1.	监测方法：紫外荧光法；

2.	量程：最小0～50ppb，最大0～10ppm；

3.	单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可选）

4.	零点噪声：<0.2 ppb（RMS）

5.	跨度噪声：<0.5%读数(50ppb以上)

6.	★最低检测限：0.4ppb

7.	零点漂移：<0.5ppb/24 小时

8.	跨度漂移：<0.5%F.S/24小时

9.	滞后时间：20秒

10.	响应时间：<120秒（达到95%）

11.	线性：<1%F.S

12.	精度：读数的0.5%（50ppb以上）；

13.	采样流量： 650 cm3/min±10%

14.	电源：100V-120V，220V-240V,50/60 Hz

15.	模拟输出：10V，5V，1V，0.1V（可选）

16.	通信规格：1路以太网：10/100BASE-T

2路RS232(300-115,200波特)

2路USB设备端口

8路光电隔离数字量输出

6路光电隔离数字量输入

4路模拟量输出

17.	工作温度：5-40℃

- 气象五参数监测仪

1)	温度

测量原理：二极管结电压法

测量范围: -40-80℃;

测量精度: ± 0.5℃

分辨率：0.1℃

2)	湿度

测量原理：电容式

测量范围：0~100%RH;

测量精度：±2%RH;

分辨率：0.10%

3)	气压

测量原理：压阻式

测量范围：10~1100百帕

测量精度：±0.5百帕

分辨率：0.1百帕

4)	风向

测量原理：超声波

测量范围：0~359.9°

测量精度：±3°

分辨率：0.1°

5)	风速

测量原理：超声波

测量范围：0~60米/秒

测量精度：±0.2m/s或读数的3%（0~35m/s），两者中取最大值

分辨率：0.1米/秒

- 动态校准仪（VOC版）

技术参数要求：

基本单元（稀释配气部分）

稀释气流量范围：标配：0~10SLM；可选：0~5SLM、0~20SLM

标气流量范围：标配：0~100sccm；可选：0~50sccm0~200sccm

流量控制准确度：±1%F.S.

流量线性：±（0.5~1）%F.S.

流量控制重复性：±0.2%F.S.

标气输入口：4个

稀释气输入口：1个

功能要求:

1)	中文触摸式彩屏，显示内容丰富，人性化的人机界面设计，方便的快捷菜单查询；

2)	模块化设计，方便操作维护，全面的开机自检和运行自诊断功能，方便用户快速定位判断故障；

3)	运行稳定，精度高，重复性好，操作简单；

4)	采用高精度质量流量计进行流量控制，可靠性高，稳定性好，最大可实现1:2000的样气配比；

5)	支持校准程序编程，编程方法简便快捷，可满足用户个性化的校准需求

- 动态校准仪

技术参数要求：

基本单元（稀释配气部分）

稀释气流量范围：标配：0~10SLM；可选：0~5SLM、0~20SLM

标气流量范围：标配：0~100sccm；可选：0~50sccm0~200sccm

流量控制准确度：±1%F.S.

流量线性：±（0.5~1）%F.S.

流量控制重复性：±0.2%F.S.

标气输入口：4个

稀释气输入口：1个

功能要求:

1)	中文触摸式彩屏，显示内容丰富，人性化的人机界面设计，方便的快捷菜单查询；

2)	模块化设计，方便操作维护，全面的开机自检和运行自诊断功能，方便用户快速定位判断故障；

3)	运行稳定，精度高，重复性好，操作简单；

4)	采用高精度质量流量计进行流量控制，可靠性高，稳定性好，最大可实现1:2000的样气配比；

5)	支持校准程序编程，编程方法简便快捷，可满足用户个性化的校准需求；

- 渗透炉校准仪

技术参数要求：

1.	温度控制精度：±0.01°C 在 110°C 时

2.	供气范围：PPB – 高浓度 PPM

3.	两个独立的渗透腔

- 氢气发生器

产品特点：

1、安全：低压产气，超压保护，无危险，保证安全。

2、省力：无运输钢瓶之麻烦，省搬动钢瓶之劳苦。轻按开关即可产气，可间断使用，可常年运行

3、自控系统：需气流量，自动跟踪，无需调整，准确可靠。

4、经济：耗电少，耗材省，成本低，经济实惠。

技术要求：

1 氢气纯度：99.999%；

2 氢气流量：0-500ml/min；

3流量显示：LED数字显示

4工作压力：0--0.4Mpa；

5稳压精度：0.02 MPa

6供电电源：～220V ±10% 50Hz

- 零气发生器

技术参数要求:

1.	输出流量：20SLPM，当30Psig 时

2.	露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（＞15L）；

3.	输出浓度：SO2＜0.1ppb，NO＜0.1ppb，NO2＜0.1ppb，H2S＜0.1ppb，NH3＜0.1ppb，O3＜0.4ppb，CO＜0.02ppm，CH4＜5ppb，非甲烷总烃＜0.25ppb

功能要求:

1. 输出的零气干燥、清洁、流量稳定

2. 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节

3. 带有零气露点报警和仪器故障报警功能

4. 日常维护量少

5. 可以长期连续安全可靠地运行

6. 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

- 标气

H2S 标准气体及气瓶各一套，气体能满足常规监测仪器的校准校对工作，质量满足国家或国际标准要求。

有毒有害挥发性有机物标准气体及气瓶一套，所含气体能满足项目中VOC气体分析仪的校准校对工作，质量满足国家或国际标准要求。

规格要求：

1.	H2S：50ppm，8L，含瓶和减压阀

2.	PAMS标气：1ppm，1L含瓶和减压阀

3.	TO-15：1ppm，1L

4.	甲烷、丙烷标气：400ppm甲烷，30ppm丙烷，8L

5、内标气：1ppm，4L

- 采样系统

1)	采样装置：垂直层流式采样总管。

2)	采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

3)	采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

4)	管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

5)	制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

6)	样品相对湿度：≤80%；

7)	雷诺数<2000。

- 配套机柜、稳压电源等辅助设施

1)	稳压电源：可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

2)	配套机架：仪器设备机柜4个；

3）UPS电源（6KVA，延时2小时）

4)	辅助设施：仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

- 数采系统

总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

主要技术参数要求

1	应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

2	软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

3	应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

4	应不少于8个串口；

5	停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

6	全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

7	系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

8	系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁；

软件功能要求

1	数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

2	系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

3	设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

4	数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

5	用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

6	数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；

7	数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

8	数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

9	应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

10	数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

11	应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

12	仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

13	仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

14	平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

数据采集工控机硬件要求

1	CPU主频不小于3GHz

2	内存大小不小于2G

3	硬盘容量不小于500G

4	串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

5	配备键盘、鼠标、17寸显示器

监测站房

一般要求

1、应具备美观大方、防盗防火、重量轻等特点。

2、房顶应为平面结构，坡度应不大于10°，房顶安装防护栏，高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于20m2，监测站房应做到专室专用。

3、监测站房应配备通往房顶的Z字形梯或旋梯，房顶称重要求大于等于250kg/m2。

4、站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。

5、站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施。

6、站房应有防雷和方电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098的相关要求。

7、站房应为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。

8、站房内应安装空调，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且应具备来电自启功能。

9、其他配套设施：站房内应配备自动灭火装置，并应安装有排气风扇。

站房内环境条件

1、温度：（15~35）℃；

2、相对湿度：≤85%；

3、大气压力：（80~106）kPa。

站房的配电系统

1、站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22），频率波动不超过（50±1）Hz。

2、站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。

3、站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用。

4、站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧。

5、站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。

## 配套便携式设备

- 便携式气相色谱-质谱联用仪

1．设备用途：便携式气相色谱-质谱（GC-MS）联用仪，基于气相色谱质谱联用技术（GC-MS）的一款可于现场有机污染物分析的便携式仪器。其可以装备于移动监测车上，也可以通过肩背或手提方式移至汽车无法驶入的现场进行监测，可用于污染源（有组织和无组织）、环境空气中VOCs的现场定性及定量分析。

2．配置

（1）气相色谱-质谱联用仪主机，内置吸附热解吸和定量环等前处理模块。

（2）手持式气体采样探头。

（3）附件箱：内含电池和载气，配充电器及三块充电电池。

（4）工作站软件：便携气质工作站软件（中文操作系统），数据处理软件。

（5）主机配件：配件包和工具包。

（6）谱库：

NIST谱库；

自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）；

NIOSH化学品安全数据库。

环境样品仪器专用谱库；

化学品安全指导数据库（SIC），对检测出的可疑物质自动检索，显示其理化性质及危险性，智能的提供处置方式和预案，为使用者的决策提供帮助，为客户检测和处置化学品提供指导（需中文数据库）。

环境标准参考数据库，该数据库提供与污染源排放相关的标准查询功能，能够实现仪器定性定量结果与标准查询联动，便于现场监测工作的开展。

3、技术性能指标

移动性能与响应快捷性

（1）运输便捷性：便携式气相色谱-质谱联用仪及其附属设备需结构紧凑、体积小、重量轻、便于装运，整体性能良好。设备应满足应急监测车对设备外形尺寸和重量的要求。全部设备（含附属设备）从移动监测车下搬运至车上且完成紧固的时间不超过10 min。

（2）运输过程稳定性：便携式GC-MS与附属设备的连接，在复杂路况下远距离运输过程中不会发生损坏。具有抗震保护装置，保证抵达现场后正常开机运行。

（3）现场调试和运行的快捷性：在抵达现场30 min内，应完成仪器的调试（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求）。

★（4）抗震测试：通过实验强度等同于美军标要求的振动测试，可提供由国家权威部门出具以国军标军用装备实验室环境试验方法为依据的振动测试报告，以适应复杂的现场环境。

工作条件

（1）电源：可用充电电池和交流电两种供电模式。

（2）单块电池使用时间：≥2.5小时，三块电池可连续使用8小时以上。

（3）仪器工作环境温度：(0～45)℃。

（4）仪器工作相对湿度：≤85%R.H.。

（5）连续工作时间：＞24 h。

气相色谱模块

（1）温度可编程的气相色谱柱，温度设置范围：45℃至280℃。

（2）样品进样：气体样品能通过吸附热解吸进样和定量环进样两种模式，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换。

（3）定量环模块、吸附热解吸模块及样品进样全套管路均需经表面惰性化处理，满足现场高低浓度样品的检测需求。

（4）数据分析时间：≤6 min（以分离39种TO-14标气为标准）。

（5）仪器具有预抽与反吹功能，以保证仪器抗污染能力及测试结果准确度。

质谱模块

（1）质量分析器：四极场原理质量分析器。

（2）电离方式：70eV EI源电离。

（3）检测器：电子倍增器。

（4）真空系统：能适应恶劣环境下工作，真空泵为非消耗型器件。

★（5）质量数范围：18~450 amu，覆盖挥发性有机物及半挥发性有机物。

（6）动态范围：107，满足污染源高浓度和厂界低浓度样品分析需求。

（7）灵敏度：＜1 ppb（甲苯）。

（8）扫描方式：全扫描（FullScan）和选择离子监控（SIM）两种方式可选。

（9）为保证现场监测定性的可靠性，仪器需具有二级质谱（MS/MS）功能。

手持式气体采样手柄

手持式气体采样手柄通过样品传输管线和通讯管线与GC-MS主机相连接，具有气体直接实时采样功能，温度最高可升至80℃。

数据处理系统

（1）全中文软件界面。

（2）简约直观的图形化操作界面、触摸式显示屏，为现场快速检测带来便利。

（3）可对仪器的各项操作进行编程控制，通过数据处理系统设定各种分析条件。仪器操作和数据处理可通过彩色触摸屏控制，也可通过外置笔记本电脑来进行数据处理。

（4）具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。自动记录和审核样品分析过程中的所有数据。

（5）软件具备人性化的实验助手功能，包括标准气体配置指导、单位换算和分子量计算等，帮助实验操作者提高工作效率。

（6）应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库，操作人员可设计、改进和储存自己的分析方法。

（7）具有自动维护功能，根据设定的维护周期，自动周期性地完成开启系统、系统维护、进入待机模式等操作步骤，为客户节省维护过程中监督控制仪器的操作时间，保证质谱仪器性能，随时应对突发事件。

（8）内置GPS系统，标明数据来源；

（9）仪器与笔记本电脑可无线传输数据；

（10）标准谱库：内装最新版本的NIST与AMDIS的质谱库， NIOSH数据库；

★（11）专用数据库：化学品安全指导数据库（SIC），环境标准参考数据库，环境样品专用谱库。专用数据库终身免费更新。

- 便携式非甲烷总烃分析仪

基本要求：

（1）监测项目：有组织和无组织污染源总烃、甲烷和非甲烷总烃；甲烷的检测采用色谱分离技术；

（2）检测器要求：微型化专用FID检测器，带火焰测温功能，能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护；

（3）高集成度：色谱分离模块、FID检测器、电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶全部集成在一台分析仪主机内部，无外部气瓶附件箱及电池附件箱，不需外部连接。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告）；

（4）供电要求：主机自带电池可同时给伴热管线和仪表主机供电，运行测量出非甲烷总烃结果，不需要采用外接电源；

（5）供气要求：标气、氢气以及载气使用仪器内置自密封气瓶形式，气瓶体积小于150mL，可以重复充放；氢气和载气每瓶使用时间大于3小时，可现场无工具替换主机内的三种钢瓶，用来增加工作时间。（提供原厂盖章的产品技术说明书或公开发行的产品彩页）；

（6）全自动压力控制要求：载气、氢气、助燃气体等气路需要全自动电子压力控制模块（EPC），压力控制精度优于±0.1kPa；

（7）主机谱图显示：分析仪主机采用彩色触控大屏，可显示测试浓度、测试谱图。（提供原厂盖章的总烃、甲烷测试谱图）；

（8）APP软件要求：分析仪表可通过稳定的无线wifi连接至移动式手持终端，可在手持终端上用App软件进行控制；

（9）全程高温伴热：从采样到FID检测器采用全程120℃（最高可达180℃）以上高温伴热，有效解决高温高湿气体场合下样品的损失问题，提供精准的测试结果；

（10）软件要求：全中文操作，能进行所有维护诊断操作，设置仪器的运行参数，自动进行数据处理，仪器具备wifi连接功能，可通过wifi实时连接外部平板电脑实现无线控制和谱图读取分析；

（11）重量要求：仪表主机重量小于15kg，轻松实现单手拎持；

（12）认证要求：产品通过国家权威机构认证，具有计量器具型式批准证书；（提供仪器原厂盖章的证书复印件）；

（13）扩项要求：产品能进行国标或地方扩项，提供便携式非甲烷总烃方法CMA的检测机构CMA资质列表截图和销售合同、发票；

（14）提供省级或省级以上国家计量部门出具的设备性能的检测报告，至少应包括环境温度测试、电磁兼容性（EMC）测试、安规测试、碰撞与跌落测试等；

（15）所投产品经过省级以上产品制造认证。（需提供加盖仪器原厂公章的相关证明认证证书复印件）。

技术要求：

（1）检测器： FID检测器；

（2）使用温度：-10℃～45℃；

（3）量程：0～30000ppm（非甲烷总烃）；

（4）检出限：≤0.1ppm；

（5）定性重复性：≤0.5%；

（6）定量重复性：≤2.0%；

（7）电池使用时间：≥4h（主机+伴热管线）；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告）

（8）探头要求：伴热温度0-180℃可调；

（9）采样流量：≥0.5L/min；

（10）阀箱温度：最高180℃；

（11）分析周期：≤2min(非甲烷)；

（12）质控要求：内置多条校准曲线，无需外接标气即可现场校准。

- 便携式挥发性有机物检测仪

便携式挥发性有机物检测仪是一款气体泄漏检测仪，能够通过FID检测器检测VOC 气体，在不停止作业的情况下发现并准确找到挥发性有机化合物的漏气点。仪器须通过相关安全认证，保证了操作人员的安全，设备检测范围高达100000ppm，符合相关系数方程对仪器检测范围的要求。

仪器可与配套的掌上电脑PDA进行无线通信，可以有效提升检测作业的效率和便利性。

仪器具有除水、除尘过滤装置，适合高湿、高粉尘环境。

产品符合《HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、《石化企业泄漏检测与修复工作指南》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《GB31570-2015石油炼制工业污染物排放标准》、《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放标准》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》技术标准要求。

技术指标如下表：

| 检测原理 | 氢火焰离子化原理 |
| --- | --- |
| 动态范围 | 1.0～100,000ppm(以甲烷计)，满足罐区呼吸阀高浓度排放检测 |
| 线性范围 | 1.0～100,000ppm(以甲烷计)，在此范围内可取任意点做校准 |
| 准确度 | ≤读数的±10%或±1.0ppm，取较大值 |
| 检测限 | 0.5ppm(以甲烷计) |
| 响应时间 | T90≤23.5秒 |
| 电池 | 充满电后可至少工作10小时 |
| 泵 | 可变频双泵设计，可根据设定采样速度自动调节泵的功率 |
| 重量 | 3.3kg，配标准背包 |
| 尺寸 | 25.4*19.05*5.49CM |
| 自动清洗功能 | 自动清洗功能：设备在检测结束后，能够对管路自动清理，以保护设备 |
| 防爆性能★ | 具有原产国第三方出具的防爆证书，防爆等级Ex db ib IIC T3 |
| 主动报警功能 | 设备能够在 PDA 上自动提示用户更换滤膜、泵的功率、设备电量、氢气使用状况 |
| 自动保护 | 探针堵塞，或是取样管线扭曲、过滤器堵塞，会自动关机，并报警通知用户 |
| 诊断记录功能 | 至少每2秒自动记录仪器工作状态，可根据数据参数诊断设备问题 |
| 仪器使用温度 | -20°C ~ +40°C |
| 氢气瓶工作时间 | 充气15秒内完成，有气体扩散头，防止闪爆。充满后可连续工作10小时。 |
| 入场使用 | 方便入场使用，总烃分析仪主机上印制防爆等级及使用温度 |

## 超标留样系统

超标留样系统可根据信号将大气环境瞬间采集入苏玛罐中。该设备管道全惰性化处理，保证采样干净。当用户的设备监测到某组份含量超标后，会直接启动进行留样，打印采样时间等相关数据，并亮灯提醒。

技术参数：

电源：220V，50Hz。

温度：操作环境15～35 ℃。

湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%。

所有管线、流路和阀区等经过熔融硅涂覆惰性化处理，以保证采样过程中无残留和无交叉污染。

支持四通道3L或6L苏玛罐。

支持与数据平台联动触发，也可由设备触发。

留样结果指示灯显示提醒。

可打印留样结果，方便管理。

设备操作简单，标配网线通讯连接，可定制其他通讯协议。

可与厂界站点 VOC 监测设备联动。

## 有毒有害气体预警溯源管理平台

分析有毒有害气体的实时监测数据，建立有毒有害气体预警系统，并在有毒有害污染预警平台基础上构建智慧溯源系统。系统具备医化园区内污染源解析和污染溯源功能，基于有毒有害污染物扩散模型和实时数据实现对不明来源有毒有害污染的回推溯源。利用回推结果和基础信息，指导调查的方向，缩小排查范围和区间，明确污染源所属风险单元，通过对监控数据关联分析、异常数据对应风险单元分析、污染源诊断，结合GIS地图和大气扩散模型实现突发环境事件的定位、定级和实时动态模拟。

智慧溯源系统的总体目标是：依照监控到异常释放的有毒有害污染物种类、浓度变化等信息，选择预设的污染物扩散预测模式，并将实时的源项、气象等数据导入模型中，输出可能性最大的一种或多种有毒有害污染物扩散预测结果。以多维图形方式输出在 GIS 地图界面上，绘制污染扩散线、等污染浓度面，以不同颜色显示不同有毒有害污染物的不同影响范围（封闭区、疏散区等），标注监控点位和关注点位（风险单元、厂界、敏感区等）数据，根据实时监控数据动态刷新预警进程。根据扩散预测结果，智慧溯源系统生成监控方式调整方案，以缩小盲区、增大预测范围或加密监控频次。

区域有毒有害气预警监控信息化平台是本项目建设的业务应用与集成。包括中心站软件、子站软件、基础软硬件平台。信息化平台建设的总体目标是：面向开发区有毒有害气体预警网络化管理，采用先进的计算机、网络、数据库、GIS等技术，在集成或对接现有空气质量管理、数据管理等业务系统基础上，建立一个具备实时数据采集和传输、数据分析与展示、网络质量控制与质量保证等能力的区域有毒有害气体预警网络的监控与数据管理平台，具体目标如下：预警站点数据采集与传输的实时化和自动化；对有毒有害气体信息进行快速查询和多方位的展示；实现有毒有害气体预警信息的综合发布；污染源监控数据接入、分析与展示。

（1）预警/溯源功能

基于机器学习的数据分析业务，包括：

传感器气体预测：可针对特定传感器、特定气体在一段时间内进行气体扩散预测，查看未来气体排放预测趋势；可针对区域范围进行气体扩散预测，查看一段时间内区域内总体气体排放的分布情况；

传感器气体溯源：可针对特定传感器、特定气体在一段时间内进行气体扩散溯源，查看先前气体排放情况溯源结果；可针对区域范围进行气体扩散溯源，查看一段时间前总体气体排放溯源分布情况。

核心功能要求：

▲（1）在大气污染源分析方面满足至少以下一个条件：

a. 能够基于人工智能技术，并结合本医化园区已有的气象数据，有效模拟出区域范围内的气象（风速风向等）变化情况（须技术来源单位提供基于人工智能分析的污染气体扩散或气象预测方面的国内相关合同）；

b. 在大气污染源源强核算与污染源排放清单编制方面有丰富经验，在污染源排放清单编制、参与过国家级技术指南标准编制起草，同时，能共同搭建多种尺度的空气质量模拟系统，含WRF-CALPUFF、WRF-CMAQ、HYSPLIT和FLEXPART等系统并发表过相关论文5篇及以上，在国内多个城市的达标规划、大气复合污染态势研究、颗粒物和臭氧来源解析方面有5个及以上应用（须同时提供参与国家级技术指南标准编制起草的证明文件、在污染源排放清单编制、来源解析、空气质量达标规划或管理评估相关项目合同复印件，同时在大气污染源排放清单、污染特征或达标规划研究等方面发表过学术论文复印件）；

c. 近5年承接过浙江省各地大气污染源解析项目5个及以上，项目需包括本地现状的深入分析、必要的采样分析、本地化成分谱构建、高分辨率排放清单、2种以上大气模型的本地化及模拟计算、基于不同大气模型的适用性建立联用模型并获得更为精准的污染物来源解析结果、情景分析及政策建议等工作，且团队成员具备开展不同尺度下的大气污染模拟的能力，能够熟练使用3个以上大气扩散模型并应用于5个以上的项目，同时团队成员中有浙江省“打赢蓝天保卫战”首席技术顾问（须技术来源单位提供大气污染源解析项目合同5个及以上，同时大气扩散模型相关合同5个及以上和首席技术顾问证明文件）；

★（2）技术来源单位在基于人工智能技术的大气污染扩散预测溯源或气象预测方面研究有国际期刊发表论文（影响因子1.5以上）（需提供论文复印件）；

★（3）技术来源单位在基于人工智能技术的大气污染扩散预测溯源或气象预测方面具有应用经验，有获中央科研院所专项基金支持相关的合同（需提供合同复印件）；

★（4）技术来源单位在基于人工智能技术的大气污染扩散预测溯源或气象预测方面获得国际赛事（含国内举行）奖项（需提供获奖证书复印件）；

★（5）根据风速风向监测结果，基于人工智能技术预测风速风向变化趋势（需提供证明文件）；

（6）利用人工智能技术，基于深度神经网络结合浓度预测及气象预报结果构建气体扩散模型，及时预警污染物超标排放事件；

（7）利用人工智能技术，结合软件仿真数据和实际传感器监测数据，构建溯源神经网络结构，并对所监测的特定大气污染物进行溯源。

（8）将预警/溯源方案结合，根据浓度预警结果尽早对超标排放事件进行污染物溯源，缩短响应时间。

（9）以多维图形方式输出在 GIS 地图界面上，绘制污染扩散线、等污染浓度面。

（10）以不同颜色显示不同有毒有害污染物的不同影响范围（封闭区、疏散区等）。

（11）标注监控点位和关注点位（风险单元、厂界、敏感区等）数据。

（2）终端接入模块

终端接入模块安装于园区传感器现场，用于从一个或多个传感器中获得传感器实时数据，并经过初步筛选后上传至数据中心。

（3）功能模块

- 数据接收：接收从传感器设备中发出的传感信息数据，包括数据类型、数据值和接收时间；支持使用有线网络、WIFI和4G/5G数据网络；要求数据延迟不低于1s；

- 状态监测：检测传感器状态，包括工作状态（在线、离线、报警）和传感器自身可提供的其他基本信息（包括GPS定位位置、工作电压、运行时间）；

- 设备浏览：可浏览所有传感器的状态信息，支持通过定位位置显示传感器分布；显示传感器基本信息和人为设定信息（如负责人、紧急联系人等）；可按照条件筛选传感器列表，条件支持名称、位置、报警状态、工作时间、气体类别；

- 设备控制：向传感器发出控制指令，包括开机、停机、消除警报、更改检测参数（如频率、强度和敏感度等，必须包含传感器支持的所有参数）、更改传感器设置（如工作电压等，必须包含传感器支持的所有参数）。

（4）软硬件开发要求

- 平台：嵌入式设备硬件，Linux系统，支持ARM和x86体系结构

- 硬件指标：4GB内存，16GB存储空间

- 网络通信：支持以太网，WIFI 802.11b/g/n/ac，国内通用4G频段

（5）通信协议要求

硬件通信，根据情况不同，必须同时支持两种通信方式：

- 高频率（>=1次/秒）、低延迟（<1秒）、长时间（每次通信30秒以上）、高数量（每次通信量>1KB）、关键数据（如心跳信号）使用TCP模式；使用以太网方式连接；

- 其他情况下（低频率、短时间、低通信量、无延迟和关键性要求的数据）使用HTTP方式传输；可使用任意方式连接；

（6）云平台

云平台是数据采集的后端平台，负责数据汇总、分析和预警。云平台的主要设计方案包含如下：

1. 系统架构

使用和操作系统无关的跨平台架构（包括ASP.NET和JSP等）进行云平台开发和设计，可同时支持包括Windows和Linux系统在内的所有主流操作系统平台，为项目部署提供便利；

2. 硬件平台

硬件平台选择主要考虑信息安全性、可访问性和稳定性；

3. 数据通讯接口

云平台通过HTTP方式和终端模块、用户接口进行交互；

（7）传感器数据功能

- 传感器数据浏览：可浏览所有传感器的历史数据和变化曲线；可按照传感器或时间段进行数据筛选；

- 传感器数据查询：可按照条件查询传感器数据，查询条件包括传感器特征（名称、位置等）、气体类别、数值大小、时间段、数据是否超过报警阈值等；

- 数据对比：用户可选择一个或多个传感器，进行同一时间段不同传感器、或同一传感器不同时间段的数据横向/纵向对比分析；

- 数据导出：用户可根据需求导出特定传感器、特定气体类型、特定时间段的传感器数据集，支持导出为Excel格式或列表格式，可用于为用户后续分析提供便利；

- 数据导入和汇总：具有导入权限的用户可将下游未直接连接云平台的终端接入模块和传感器设备内存储的本地数据导入到云平台数据存储中心中，以便于其他用户在云平台中对数据进行统一分析；

- 数据修改和删除：具有数据修改权限的用户可直接修改或删除存储在数据中心中的不正确数据，修正因系统或传感器故障而产生的数据错误。

（8）用户管理功能

- 用户登录和授权：用户通过输入用户名和密码的方式确认身份并获得授权令牌；

- 用户浏览：查看系统中的用户列表；

- 用户创建和删除；具有管理权限的用户可在系统中创建新用户，或者删除不再使用的用户；

- 用户权限管理：具有管理权限的用户可在系统中修改他人权限，设定他人可进行的操作；

- 用户操作审核：具有审核权限的用户可查看其他用户的登录和操作记录，以便于发生问题时对用户的操作进行追溯；

- 消息发送：用户可直接给其他用户发送电子邮件、短信等，发生紧急状况时可降低通讯成本。

（9）警报通知功能

- 警报功能：当系统接收到传感器警报或者危险气体泄露情况已经发生时，将通过各种途径通知管理员、负责人和其他相关用户，包括：

  - 在网页、桌面端等终端区域显著位置显示警报信息；

  - 通过电子邮件方式向相关人员发送邮件；

  - 通过短消息形式向相关人员发送短消息；

  - 在移动端平台上，以系统提示的方式向用户推送系统级提醒消息；

- 预警功能：当系统通过预测功能发现可能在未来短时间内发生危险时，将通过适当途径通知管理员或其他相关用户，包括：

  - 在网页、桌面端等终端区域显著位置显示警报信息；

  - 通过电子邮件方式向相关人员发送邮件；

（10）用户交互/交流功能

- 消息已读状态提示：记录用户是否已经阅读了重要的提示消息；

- 消息处理状态提示：用户可手动将重要消息标记为“已处理”以告知他人紧急或风险事件已经得到处理；

- 事件评论：用户可在事件消息中留下评论信息，以便于和他人分享对风险事件的看法或交流处理意见。

- 消息发送功能：用户可通过系统直接向其他用户发送电子邮件或短消息，进行实时交流；

- 评论管理功能：具有管理权限的用户可通过管理界面删除他人评论。

（11）软硬件开发要求

- 体系结构：X86-64

- 操作系统：Windows Server 2013，Ubuntu Server 16.04或更高版本

- 内存：16GB

- 存储空间：1TB

- 网络：具有独立IP地址，可通过互联网访问

- 带宽：1000Mbps

- 开发框架：ASP.NET Core 3.0或更高版本

- 数据库：SQL Server 2016或更高版本

（12）数据接口

本项目中需要的相关数据接口字段要求如下：

传感器数据

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SensorID | 文本 | 传感器标识，用于区分不同传感器 |
| ValueType | 枚举 | 传感器本次上传的信息的类型（如气体名称） |
| Value | 数值 | 传感器上传的数值 |
| Time | 时间 | 本次上传时间 |

传感器上传数据

| EndpointID | 文本 | 终端标识，用于区分不同传输终端 |
| --- | --- | --- |
| Data | 集合 | 数据集合，包含一条或者多条待上传的数据，其中包括： |
| Data/SensorId | 文本 | 数据的传感器标识 |
| Data/ValueType | 枚举 | 传输的数据类型 |
| Data/Items | 集合 | 传输的一组或多组数据 |
| Data/Items/Value | 数值 | 单个传感器数值 |
| Data/Items/Time | 时间 | 单个传感器数据的产生时间 |

传感器接口信息

| Id | 文字 | 传感器标识 |
| --- | --- | --- |
| Name | 文字 | 传感器名称（显示用） |
| Description | 文字 | 传感器的额外描述说明 |
| Supported Value Types | 枚举的集合 | 传感器支持的气体类型（一种或多种） |
| Status | 枚举 | 传感器的状态：在线、离线或报警 |
| Message | 文本 | 传感器需要管理员关注的其他信息 |
| Location | 地理位置信息 | 传感器的部署位置 |

传感器数据信息

| Id | 文字 | 传感器标识 |
| --- | --- | --- |
| Name | 文字 | 传感器名称 |
| Data | 数据的集合 | 传感器最近接收到的数据 |
| Data/Type | 枚举 | 传感器接收到的数据的类型 |
| Data/Items | 数据的集合 | 传感器某种数据类型的所有数据 |
| Data/Items/Value | 数值 | 单个传感器数据 |
| Data/Items/Time | 时间 | 单个传感器数据的时间 |

事件信息

| Id | 文本 | 消息的编号 |
| --- | --- | --- |
| SensorId | 文本 | 消息相关的传感器的标识 |
| Type | 枚举 | 一个编号，指示消息的类型 |
| Message | 文本 | 消息内容 |
| IsRead | 布尔 | 消息是否已经阅读 |
| IsHandled | 布尔 | 消息是否已经被管理员处理 |
| Comments | 数据的集合 | 消息相关的评论 |
| Comments/Author | 文本 | 消息的作者 |
| Comments/Content | 文本 | 消息的内容 |

（13）终端用户接口

终端用户接口用于为用户提供数据的展示和管理界面，并在必要时向用户推送重要信息。终端用户接口设计方案如下：

数据展示和管理界面

项目通过多种途径提供数据管理系统访问，包括：

- Web（网站）方式：这是管理系统的主要访问方式，通过部署于公有云，用户可在任何连接互联网的平台上通过访问网站进入管理系统并进行必要的管理操作；

- 桌面终端程序方式：对于无法或无需连接互联网的局域网设备（如园区内计算机），提供终端应用程序，用户可将其部署到相关设备中并使用其进行业务管理；

- 手机端程序方式：为用户提供移动办公便利，可在手机端查看最重要的核心信息，并执行较常见的操作；此外，也可在需要时将信息推送到手机，以便于用户第一时间作出响应。

消息推送

对于发生的紧急安全情况，系统需支持使用如下方案进行实时消息提醒：

- 在显示界面的醒目位置显示实时提示；

- 向手机端程序推送警报消息并通过手机的消息提醒功能告知用户；

- 通过移动短信方式提醒用户；

- 通过邮件方式提醒用户。

软硬件开发要求

Web端

- 体系结构：X86-64

- 操作系统：Windows Server 2013，Ubuntu Server 16.04或更高版本

- 内存：4GB

- 存储空间：256GB

- 网络：具有独立IP地址，可通过互联网访问

- 带宽：1000Mbps

- 开发框架：ASP.NET Core 3.0或更高版本

- 数据库：SQL Server 2016或更高版本

- 功能模块：

  - 互联网邮件服务

  - 国内SMS短信服务

桌面端

- 操作系统：Windows 7 SP1，Windows 10或更高版本

- 体系结构：X86

- 内存：4GB

- 存储空间：1GB

- 网络：互联网访问

- 带宽：100Mbps

- 功能模块：

8.  NET Framework 4.5或更高版本

手机端

- 操作系统：Android 4.4，IOS8或更高版本

- 体系结构：ARM

- 内存：4GB

- 存储空间：1GB

- 网络：互联网访问

- 带宽：100Mbps

（14）系统安全

系统必须使用多项措施保证技术安全性。具体包括如下：

（a）硬件安全

- 设备安全管理

通过安全管理措施（如门禁、安保等），确保核心硬件设备只能由被授权者访问，并可追溯所有硬件设备访问记录。

（b）数据存储安全

数据存储安全用于确保数据不会意外损坏，其中需包含：

- 数据冗余：必须启用异地多点冗余备份的功能，保证至关重要的传感器和分析数据在小部分节点损坏时能够完全恢复，单个节点损坏的恢复概率需到达100%

- 数据备份：需使用每日/每周定期自动备份功能，保证项目数据在遭到意外破坏时可就近恢复到最近节点，具体备份要求包括：

  - 传感器上传原始数据，可保证恢复到1-7日内数据；

  - 其他业务数据（包含用户信息，评论等）：可保证恢复到1-30日内数据；

（c）业务系统安全

项目需通过多种方式保证业务安全性，具体包括：

- 防火墙和访问控制

将系统划分为多个不同的安全区域，并限定每个区域可访问的来源位置，将安全系统攻击面减少到最小幅度，从源头防止了恶意用户在不受信任或无法追踪的位置进行外部攻击。

- 安全网关

部署硬件自动化安全网关设备，自动扫描并检测Web页面和访问点中存在的潜在安全风险（包括病毒、恶意代码等），并对抵御常见基于网络的攻击方式（包括DDos、SQL注入、脚本注入等）。安全网关还需记录所有客户端访问日志并保留至少7日。

- 系统漏洞防护

通过操作系统自带的系统漏洞扫描系统，以及满足CVSS漏洞评分系统的漏洞扫描工具对系统进行定期漏洞扫描，并定期更新操作系统和Web业务框架核心。两次漏洞扫描间隔不得超过30日。

- 框架层Web安全

必须通过良好设计的Web应用程序框架（ASP.NET MVC等），在框架层面检测常规代码的安全风险，并阻止常见的业务安全漏洞。框架层安全漏洞必须及时修复，修复补丁应用日期不得晚于发布后30日。

（d）访问安全

必须鉴别访问系统的用户身份并给予最小限度权限授权，防止用户意外或恶意看到无权访问的敏感信息。访问安全方案必须包含以下部分：：

- 用户登录系统

需支持国际通行标准的用户登录模式，包括：

  - 使用用户名密码登录；

  - 使用设备标识登录；

  - 使用硬件安全设备（如指纹等）登录；

登录后需为用户颁发强安全、不可伪造的登录凭证（包括令牌和会话标识）。

- 用户授权系统

授权系统需基于国际通行标准，包括：

  - OpenID Connect

  - OAuth2

系统模块和其他第三方平台均需在授权系统注册。需要访问用户敏感数据时，必须向用户展示授权界面并提示用户确认。

- 登录和操作安全审计

必须保留用户的登录和授权操作至少180日，以便于必要时由安全人员进行审计分析，在发生安全风险时确定安全问题来源。

（15）系统维护

平台系统必须使用恰当的方式进行维护，以确保平台的运行稳定性和可靠性，具体包括：

（a）备份制度

数据必须进行定期备份，备份要求包括：

- 传感器终端数据备份：所有传感器的接收的数据都应当进行独立备份，在中央云平台系统遭到彻底损坏时，可作为最终恢复凭据。备份有效时间应不少于12个月，备份方式为离线手动备份，可通过更换传感器终端内部的存储介质（如硬盘）进行；

- 云平台数据备份：云平台是所有数据的核心存储区域，因此必须进行充分备份，备份包括：

  - 数据库异地备份：实时将数据库数据传输到异地的数据中心中（延迟应确保在10分钟内），当数据库中心离线或遭受破坏时可立即启用异地备份继续提供服务；

  - 每日自动备份：每日进行自动化备份，对数据库中所有数据创建完整备份副本并存放于同一存储区域，用于防止数据库意外操作或硬件故障导致的数据丢失。备份应当保证每日进行，每个备份的存留时间不少于30日；

  - 每月备份：每月月初对数据库进行备份并转移到专用备份设备中，用于作为每月数据存档；

  - 年度冷数据永久备份：每年年初，对超过3年的数据进行冷数据备份，将其手动复制到专用保存设备中离线保存，作为数据永久存档以便于数据查档；

- 用户端数据备份：桌面、移动端数据在从服务器端接收之后，就地备份到本地设备之中，可供设备在离线时继续使用；在云平台数据遭受损坏时，也可作为见证数据辅助数据恢复。

（b）审核制度

系统需包含审核制度，用于记录用户对系统的相关操作，在发生管理问题时，可作为见证数据，辅助管理员确认问题原因，审核内容包括：

- 用户对传感器信息的添加、修改和删除内容，操作者和操作时间；

- 用户对传感器发出的所有指令，指令发出者和发出原因，设备的响应动作；

- 用户对自身账户信息（含密码）的修改及操作时间；

- 具有管理权限的用户对其他用户账户信息的创建、修改和删除操作，操作者及操作时间；

- 传感器数据的导入和导出操作，操作者和操作时间；

- 具有管理权限的用户对于传感器数据的任何修改操作，操作者及操作时间；

- 对警报消息的阅读、处理记录和相关用户信息；

- 具有管理权限的用户对他人评论信息的删除操作，操作者和操时间；用户向其他用户发出消息的操作者和时间。

## 运维服务

中标人为有毒有害气体监测预警网络的所有仪器设备及辅助设施提供24个月质保、首年的运营维护，确保系统正常运行。

中标人须在黄岩当地注册公司，有不少于2人的现场运营维护团队、不少于2人的远程软件支持团队及一辆运营维护车辆承担本项目的运营维护。

项目服务阶段包含12个月的配套服务，包括预警发布配套服务、关联措施配套服务和质控制度配套服务。

（1）中标人保证满足采购人自动仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除或者不能修复，中标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（2）如因洪水、地震、台风、分析小屋外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致仪器报废，中标人须先行及时更换仪器开展监测，同时报告采购人，采购人不追究由此导致的中标人的责任。

包括但不仅限以下内容：

| 序号 | 事项 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预警发布配套服务 | 预警阈值研究和设定 | 静态预警阈值等级设置及优化 |
| 2 |  |  | 趋势预警阈值等级设置及优化 |
| 3 |  |  | 动态预警阈值等级设置及优化 |
| 4 |  | 常规数据分析报告 | 突发事件快报，发生突发大气污染事件时发布： 1.数据报表制作 2.数据描述和数据可视化 3.突发事件快报制作（内含相关性分析等） |
| 5 |  |  | 月报，每月一份： 1.监测数据预处理 2.数据报表制作 3.数据描述和数据可视化 4.月报制作（内含相关性分析等） |
| 6 |  |  | 季报，每季一份： 1.数据报表制作 2.数据描述和数据可视化 3.季报制作（内含相关性分析等） |
| 7 |  |  | 年报，每年一份： 1.数据报表制作 2.数据描述和数据可视化 3.年报制作（内含相关性分析等） |
| 8 | 关联措施配套服务 | 预警平台数据日常审核服务 | 预警平台数据审核： 预警监测仪器运行状态排查； 异常因子浓度、实时气象数据、理化特性有效性分析； 仪器监测数据图谱核查。 |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  | 突发事件警情审查、研判和上报服务 | 异常情况处理及后续监控： 根据警情研判结果提供排查建议和整改建议； 持续监控数据变化，上报警情变化情况。 |
| 11 |  |  | 居民/企业投诉状态预警工作： 投诉警情接收和研判； 污染物溯源及数据分析； 异常数据分析及报告制作； 异常数据持续跟进。 |
| 12 |  |  | 有毒有害气体扩散预测和反演： 根据在线监测数据，应用AI算法进行扩散预测； 应用AI算法进行溯源分析，识别可疑企业； 数据可视化制作，形成数据分析报告。 |
| 13 |  |  |  |
| 14 | 质控制度配套服务 | 监测分析小屋定期巡检及维护服务 | 每周保持分析小屋内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚 |
| 15 |  |  | 每周检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行 |
| 16 |  |  | 每周保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，分析小屋内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%以下 |
| 17 |  |  | 每周指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内 |
| 18 |  |  | 每周维护后做好系统运行维护记录 |
| 19 |  |  | 每周上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理 |
| 20 |  |  | 每周至少巡视各站点1次，并做好巡查记录 |
| 21 |  |  | 每周清洗各仪器散热防尘网和分析小屋空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网 |
| 22 |  |  | 每周检查气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准 |
| 23 |  |  | 每月检查消防和安全设施 |
| 24 |  |  | 每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟 |
| 25 |  |  | 每月对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查 |
| 26 |  |  | 每月对数据进行备份 |
| 27 |  |  | 每月编写有毒有害气体预警体系运维月度报告 |
| 28 |  |  | 每季对气态污染物分析仪进行多点校准测试，填写《每季度分析仪多点校准记录表》 |
| 29 |  |  | 每季开展精密度检查，所有目标化合物的相对标准偏差应小于10%。 |
| 30 |  |  | 每季开展高浓度残留检查，通20ppbv标准物质，立即采集零气，采集1个循环的零气后，要求每个目标化合物响应小于0.5ppbv。 |
| 31 |  |  | 每季检查标准物质有效期限，并记录标准物质名 称、编号、浓度等信息 |
| 32 |  |  | 每季对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查 |
| 33 |  |  | 每季编写有毒有害气体预警体系运维季度报告 |
| 34 |  |  | 每半年对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换相应泵组件 |
| 35 |  |  | 每年对采样管路至少进行一次清洗，采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准 |
| 36 |  |  | 每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度 |
| 37 |  |  | 每年编写有毒有害气体预警体系运维年度报告 |
| 38 |  | 预警软件平台日常维护及数据库更新服务 | 网络远程在线维护，每日值守 |
| 39 |  |  | 说明文档更新维护，每季度更新 |
| 40 |  |  | 季度周期更新软件的补丁和增强的软件版本 |
| 41 |  |  | 数据库每年一次更新 |
| 42 |  |  | 每半年的预防性维护与定期客户回访服务 |
| 43 |  | 数据质控及有效性判断服务 | 监测系统正常运行时数据审批，每日进行 |
| 44 |  |  | 仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障、预热等状态时数据统计和审批，每日进行 |
| 45 |  |  | 自动检查/校准的仪器超出控制限状态下数据统计和审批，每日进行 |
| 46 |  |  | 仪器故障、运行不稳定或其他监测质量不受控情况下数据审批和统计，每日进行 |

## VOC污染现场溯源方法培训服务

派遣VOC技术服务专业团队，对园区环保部门技术人员进行专题培训，在环境风险预警管理平台给出的AI溯源结果基础上，掌握VOC污染源的精确排查和溯源方法，锁定VOC污染排放来源企业、来源区域、来源装置、来源设备，打通VOC污染溯源的“最后一关”。

培训课时：不少于6小时。

★主培训师要求：主培训师须由在化工/医药行业具有丰富经验的工程师担任，具有五年以上化工工艺或者化工设备岗位工作经验，三年以上VOC污染源排查等相关工作经验。作为项目经理实施过的化工/医药类企业VOC污染源排查项目不少于十个，为国内大型化工园区提供的VOC污染源现场溯源项目不少于一个，为化工园区提供VOC密封点泄漏检测委托验收服务项目不少于三个。

培训内容：

- 化工/医药企业常见的十二大类VOC有组织/无组织排放源介绍

- 化工/医药企业VOC污染源排查相关标准和技术规范

- 根据有毒有害气体监测预警管理软件平台输出结果进行现场溯源的步骤

- 便携式VOC分析仪操作和现场检测方法

- 现场溯源报告撰写

# 商务要求

- 工期及交货要求：合同签订后在2021年12月31日前完工并交付使用。

- 付款方式：合同签订后支付合同总价的50%，项目初验后支付合同总价的10%，项目终验后支付合同总价的35%，余5%作为质保金在质保期满后支付。发票应随付款进度及时提供。

## 履约保证金

履约保证金：中标人在收到中标通知书3个工作日内须向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金交至采购人指定账户。履约保证金在项目终验合格后15天内无息退还。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（货物类）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（1）、（2）种方式解决；

- 提交甲方所在地经济仲裁机构仲裁。

- 依法向人民法院提起诉讼。

2.当事人可以向办理采购事宜的采购代理机构申请调解。

3.当事人可以向同级财政部门申请调解。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份，黄岩区政府采购中心及黄岩区财政局政府采购监督管理科各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格及商务技术文件目录

第一部分 资格证明文件目录

- 投标声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分 商务与技术文件目录

一、技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案；

4、项目实施人员一览表（附件6）；

5、项目负责人资格情况表(附件7)；

6、安装、调试及验收方案；

二、投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料；

2、设备配置清单 （附件8）；

3、技术需求响应表（附件9）；

4、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

三、商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、资信及商务需求响应表 （附件12）；

4、售后服务情况表（附件13）；

5、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

四、其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件2

投标声明书

台州市黄岩区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【特别说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我方在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方的投标有效期自投标截止日起 90天内有效。如果在投标截止时间后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签名)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

台州市黄岩区政府采购中心 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.复印件需要盖章确认。

依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.复印件需要盖章确认。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表（第 标项）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

项目名称及编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件8

设备配置清单（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件9

技术需求响应表（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日             期：

附件11

近三年来类似项目成功案例（第 标项）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表（第 标项）

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件15

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；（如有需提供）

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。（如有需提供）

附件16

开标一览表（第 标项）

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件17

报价明细表（第 标项）

项目名称及编号：                               [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件 20

投标文件密封袋格式

（密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签名）

开标时启封。

投标文件名称：资格及商务技术文件 或 报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号：

投标人名称：

附表1：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标服务及承诺有一项明显不能满足招标文件的要求 |  |  |
| 2 | 投标文件的组成不符合招标文件的要求 |  |  |
| 3 | 投标文件无法人代表或其授权人签字及未按招标文件要求加盖公章及密封包装的 |  |  |
| 4 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 5 | 不符合招标文件规定的其它实质性要求 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 6 | 投标人投标报价均超过了采购方设定的最高限价，采购方不能支付的，作为废标处理 | 本次招标的最高限价： 万元 | 废标处理 |