临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称： 临海市环境保护监测站实验室提升改造

项目编号： TZMC-202101

采购单位：台州市生态环境局临海分局

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二一年一月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	7

一、实验室家具	7

二、通风系统	21

三、实验室集中供气设施设备	31

四、实验室控制设备	35

五、环境监测站工作台（软件）	37

六、污水处理设施	38

七、主要部件推荐品牌列表	47

八、其他说明	48

九、工作范围	48

十、中标人的工作内容	48

十一、质量保证	48

十二、售后服务要求	49

第三章  投标人须知	49

前附表	49

第四章评标办法及评分标准	60

第五章  合同主要条款	65

第六章　投标文件格式	69

一、商务技术文件格式	69

二、报价文件格式	78

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受台州市生态环境局临海分局委托，现就实验室提升改造项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市环境保护监测站实验室提升改造

采购单位： 台州市生态环境局临海分局

采购规模及内容概述：实验室家具一批，通风系统设备一批，实验室集中供气设施设备一批，实验室控制设备一批，环境监测站工作台（软件）一套，污水处理设施一批，具体内容和相关要求详见招标文件要求 。

采购预算：289万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：合同签订后，接到采购人开工通知后90日内完成所有设备安装与调试。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人必须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/col/col1500627/index.html）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2021年02月02日 09:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2021年02月02日09:00分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2021年02月02日9:00时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：台州明辰招标代理有限公司
地址:  临海市大洋街道大洋基地一区三号楼一楼东

联系人: 叶先生      电话: 0576-89188960、89188985

电子邮箱: 31302898@qq.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：郭女士   电话：0576- 85889892

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 徐志坚 | 13706551121 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 6.55%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

# 第二章   招标需求

- 一、实验室家具

1、工程量清单

| 家具设备工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| #三层 |  |  |  |  |  |
| ICP-MS |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3750*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 316原子荧光室内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3750*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 边台 | 4500*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 原子吸收罩 | 500*500 | 套 | 1 | SS304不锈钢材质 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 314离子色谱、气相分子室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 2 | 边台 | 3750*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 312流动注射、液相色谱室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 2 | 边台 | 3750*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 310污水样品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 900*500*1800 | 套 | 4 | 全钢结构,四层 |
| 2 | 货架 | 1800*1000*1800 | 套 | 2 | 全钢结构,四层 |
| 308固废样品前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5700*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 6 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面 |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 4 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 306土壤样品前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4750*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 边台 | 3750*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，带桌面立板（5块） |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 331原子吸收室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4050*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 4 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 4 | 边台 | 5050*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 原子吸收罩 | 500*500 | 套 | 2 | SS304不锈钢材质 |
| 329无机前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 2 | 边台 | 2050*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 2 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 4 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 2 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面，耐氢氟酸 |
| 5 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面 |
| 6 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面，带水 |
| 327气相色谱、气质联机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*900*850 | 套 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 6 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 2 | PP材质 |
| 2 | 边台 | 3960*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 4 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 2 | PP材质 |
| 3 | 转角台 | 1200*1200*850 | 套 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
| 4 | 资料柜 | 900*450*1800 | 套 | 2 | 全钢结构 |
| 323气质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5250*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | 万向抽气罩 |  | 套 | 2 | PP材质 |
| 2 | 边台 | 2550*900*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 2 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 321有机前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3650*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 2 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 2 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 5 | 边台 | 3000*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 319收样室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2050*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 2 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 货架 | 900*500*1800 | 套 | 3 | 全钢结构,四层 |
| 317原子荧光前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面 |
| 2 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 1 | 边台 | 6600*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 6 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 315质控室、自动监测校准室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 边台 | 3500*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 3 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 2 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 313 恶臭、气样准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6600*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 6 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 | 全钢结构 |
| 311 地表水样品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 900*500*1800 | 套 | 5 | 全钢结构,四层 |
| 2 | 边台 | 6600*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 6 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 309应急（辅射）设备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 7 | 全钢结构 |
| 2 | 货架 | 900*500*1800 | 套 | 10 | 全钢结构,四层 |
| 307仪器仓库室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5250*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 5 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
|  | PP中水槽+三口冷热水龙头 |  | 套 | 1 | PP材质 |
|  | 单口洗眼器 |  | 套 | 1 | 不锈钢烤漆 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 2 | 货架 | 900*500*1800 | 套 | 35 | 全钢结构,四层 |
| 303器皿仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 2 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 20 | PP结构,PP层板，带接水盘 |
| 301档案资料室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 |
|  | 插座盒+插座 | 220v10A | 套 | 2 | 铝合金线盒+86型5孔插座 |
| 2 | 资料柜 | 900*450*1800 | 套 | 15 | 全钢结构 |
| #二层 |  |  |  |  |  |
| 219化验室(Lac、亚氮、硝酸盐氮)通风厨 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面 |
| 217化验室（氰化物、氟化物、降尘）大通风厨 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构，19/25mm环氧树脂台面，可视窗口要加大 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废液暂存桶 | 30L | 个 | 12 | PP |
| 2 | 固废暂存柜 | 900*450*600 | 个 | 2 | 全钢结构 |
| 3 | 实验室标示系统 | 所有实验室指示牌及走廊文化 | 个 | 60 |  |
| 4 | 矩阵式物联管理系统USCR-10 | USCR-10 | 台 | 1 | 温控范围为2℃-20℃，微电脑温控系统，需采用顶置压缩机结构，加快散热速率，提升硬件使用寿命，利于后期维护保养。 |
| 4 | 二、三层家具搬运 |  |  |  |  |

1.1、设备工艺及安装要求

安装要求：

外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm；2000mm≤4mm； 3000mm≤5mm。

工艺要求：

1、钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等

2、钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

3、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属件应做除锈和防腐处理。

4、柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤100mm，要求水平、稳固。 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。   5、柜体由数控机床一次性一体折弯成型，无偏差，无焊接点；柜体设计理念源于市场最新动向；

6、所有柜角处采用双层加固角柱，能承受大型仪器的长期负重。

7、抽屉装有不锈钢把手，抽拉自由，并有停顿点，且有超强的承重能力

8、304不锈钢合页及轴心，配以不锈钢螺母，具有极高的承重能力。

9、背板可拆卸，便于维修隐藏设计的管道和电路,装卸灵活便利,符合人体工艺学的设计，更适合实验室严 酷的室内环境和多样化的实验要求。

10、钢制柜门可全空式打开，所有门板都为双层，中间加消音材料。

1.2、实验室家具及排风柜技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格标准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台（边台、中央台、转角台、水台等） | - 全钢实验台柜体（边台、中央台、转角台、水槽台等） 1.柜体：采用高品质实际厚度≥1.2mm冷轧钢板，拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置，参照样品。 2.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。； 柜门靠近合页侧装有门碰装置， 距离不超过门合页侧50mm， 防止实验室人员在操作时候和门碰撞产生的伤害 - 搁板/层板：采用高品质厚度≥1.2mm冷轧钢板，拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm。 4.合页：304或者316L不锈钢合页，开度大于270度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 - 钢木实验台柜体（边台、中央台、转角台、水槽台等）1.钢架：采用40×60×2.0mm上海宝钢产优质冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 投标人提供第三方质检机构出具的检测报告（要求含抗压试验、洛氏硬度的检测） - 连接件：模具开发专用连接件，表面镀锌防腐处理。 - 柜体：采用16mm厚E1级环保防潮刨花板；所有断面经优质PVC和进口高温热熔胶封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用12mm厚优质三聚氰胺板，其它材质同柜身；两侧设有滑轨，伸缩自如、存放或取物品简便。 - 层板：采用18mm厚E1级环保防潮刨花板；所有断面经优质PVC和进口高温热熔胶封边防水处理。层板为活动式可随意调整高度使用。 - 门板：采用18mm厚E1级环保防潮刨花板；所有断面经优质PVC和高温热熔胶封边防水处理，四边倒角圆滑处理。 活动背板：采用12mm厚优质三聚氰胺板，所有断面经优质PVC和进口高温热熔胶封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 6.铰链：采用优质105度锌合金门铰，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用 三、柜体配件及其他要求 1.导轨：采用三节承重导轨，耐用50000次以上 2.调整脚：采用高强度ABS或改性硬聚氯乙烯，可调高度大于20mm，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。 3.拉手：不锈钢或者铝合金拉手，外形美观，设计人性化 4.承重：实验台承重≥300Kg/m2,仪器台承重≥500Kg/m2。 5.组合式柜体结构，采用单门、双门、双门双抽柜体结构 四、实验台台面 1.台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，采用不低于12.7mm厚度的优质耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.提供由国家认可的化学建筑材料测试中心出具的检验报告应至少包含有： 98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、99%乙酸、48%氢氟酸等强酸、强碱及有机试剂等至少37项化学物，分盖玻片与不盖玻片测试，且测试结果均达到5级。 3.需要提供由第三方检测机构出具的委托抽样（型式检验）检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准中 B1（-S1，d0）级平板状建筑材料要求，甲醛释放量符合GB18580-2001标准中限量标识 E1 级技术要求。 4.表面易清洁，抑制细菌生长，提供由第三方检测机构出具的抗菌性能测试报告，须通过以下5种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌5.6、鼠伤寒沙门氏菌4.2、金黄色葡萄球菌5.3、大肠杆菌6.1、粪链球菌1.8。 5.台面板材清晰可见的背标，同时具备荧光防伪标识且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收 6.需要提供第三方检测机构出具的耐刻划检测报告，耐刻划指数大于5N。 7.台面板材为绿色环保材料，甲醛测试结果≤0.02mg/m³。 ▲8.中标后签订合同前提供台面制造厂家10年质保书原件. |  |
| 2 | 通风柜 | 通风柜性能、结构及材料的技术要求： 1. 本项目通风柜为变风量型，能有效地配合VAV排风系统进行操作。 符合《机械行业标准》JB/T 6412-1999通风柜和《中华人民共和国建设部实验室变风量通风柜标准》JGT222-2007。 2.柜体材料要求： 主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 3. 通风柜工作台面：采用厚度≥25mm环氧树脂台面或者陶瓷台面，外边沿不小于32mm，台面平整，黑色，一次成型。 4. 通风柜配有一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。 5. 移门：使用厚度≥5mm 的双层夹膜防爆浮法安全玻璃；滑轨为抗腐蚀PVC或者铝合金材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。 6. 通风柜的内衬材料为≥5mm厚抗倍特板，防酸、防碱、耐高温。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料表面光滑。 7. 底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖。 8. 通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。照明装置包括灯管。照度800LuX。 9. 电气设施安装在通风柜的外侧立柱上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。插座：2个多功能插座，220V，10A。 10. 性能要求： 10.1表面平均面风速：通风柜的表面平均风速应为设计值的±10%以内(本项目各通风柜面风速设计值为0.5m/s)； 10.2面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；(检测内容包括在调节门半开及全开状况下检测) 10.3通风柜风压(压损)：应小于70Pa； 视烟雾流动显示：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出；【检测内容包括在调节门静态(全开)及动态(全闭至全开)工作状况下检测)】 10.4 SF6六氟化硫示踪气体浓度控制：浓度控制等级小于0.05ppm，检测内容包括静态检测，动态检测及调节门周边检漏测试。并提供在以下测试环境下进行的检测报告和检测结果。提供第三方检测机构的检测报告。 测试环境：在0.5m/s面风速条件下，SF6追踪气体以4L/min的速度从视窗开口处（仅仅视窗后15厘米）被释放在操作区内，SF6探测器被安装在人体模型上来模拟操作员的呼吸。一个交叉速度指针被安装在人体模型的后背,用于检查测试过程中交叉速度指针对测试结果的影响。 符合«中华人民共和国建设部实验室变风量通风柜标准》JGT222-2007要求，提供符合该标准的第三方检测报告。 中标后签订合同前提供原厂售后服务承诺函。 |  |
| 3 | 通风柜控制器 | 通风柜排风控制系统设备配置 1. 通风柜配置 VAV 控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在 2 秒内迅速稳定到设定值。 2. 彩屏监控器 1) 具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜风量、温湿度、门高、面风速值以及所有设置参数 2) 支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节，维持面风速恒定 3) 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合。 4) 支持本地通信以及网络连接 3、 采用实测风量调节系统，实测排补风风量值，调节变风量阀以维持面风速稳定在设定范围。 一）排补风控制系统功能特性要求： 排补风控制系统要求静音设计，风阀最大噪声不能超过56分贝 4、 补风系统所用阀门为多叶式蝶阀 5、实验室通风柜采用风量流量控制方式，面风速只作为显示不作为控制信号，实验室新风送风系统采用风量流量控制方式，房间采用余风量控制方式 6、每台通风柜变风量控制系统需要有温湿度监测，且需要在控制面板上显示温度、湿度数据（要求提供该面板工作状态下的照片）。 7、每台通风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有通风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温湿度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号，自动调节以恒定适应不同状态下的安全面风速排风量设定要求。 8、支持一般工作模式、低风速工作模式、支持意外紧急排放功能键.、支持 Modbus/BACnet 标准协议，能与自控系统直接对接。 支持 COM 端口连接本地网络 - 提供通风柜控制系统软件著作权证书复印件加盖公章 - 中标后签订合同前提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 4 | 试剂柜 | 全钢结构厚度≥1.2mm优质冷轧钢板, 四门,门板内嵌玻璃，防腐锌合金铰链，开度大于170度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长，不锈钢或者铝合金C型拉手，地脚：采用实验室专用万向调节脚，可适于不同的地面环境，高度可调大于20㎜，方便实用 |  |
| 5 | 全钢资料柜 | 1.柜体：全钢结构厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为≥80μm，最后经高温烘烤制作而成；外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 2.柜门：四开门样式，透明玻璃开门为5㎜钢化玻璃，不透明开门为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。 3.层板：结构采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，涂层厚度为≥80μm微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手 4.合页：304不锈钢，开度大于170度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长 5.拉手：不锈钢C型拉手。 6.地脚：采用实验室专用万向调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调大于20㎜，方便实用。 | 全钢结构，4开门上层透明 |
| 6 | 杯槽 | 通风柜专用杯槽，材质为纯PP材质 |  |
| 7 | 中水槽 | 材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm. 溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 8 | 三联冷热水龙头/单联水龙头 | 三口水龙头：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。 主体材料： 直 管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准 开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: - 操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3.供给水温度：1℃-100 ℃ 标人投标时须提供水龙头以下证书和检测报告复印件并加盖生产厂家公章： 1）.需提供实验室化验水龙头CSA认证证书； 2）.实验室化验水龙头需提供中国节水产品CQC认证试验报告； |  |
| 9 | 单口洗眼器 | 主体:加厚铜质H59-1。 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |  |
| 10 | 线槽插座 | 1.铝合金结构厚度≥1.0mm，经环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为≥75μm，最后经高温烘烤制作而成；外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 2. 86型五孔多功能插座，220V/10A、220V/16A、220V/30A等 |  |
| 11 | 滴水架 | 1.材质：高密度PP。 2.类型：单面。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 5.安装方式：壁挂式/台式。 6.颜色：黑色。 7.尺寸：550*400*117 |  |
| 12 | 万向抽气罩 | 1、管道直径：75mm 2、罩口直径：420mm 3、顶部连接件铝合金360°旋转装置：，坚固耐用。 4、罩口：拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 5、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 。 6、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。 7、关节连接杆：304不锈钢 8、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 。 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。 |  |
| 13 | 原子吸收罩 | 原子吸收罩采用1.5mm304卫生级不锈钢制造，外观无焊疤，款式新颖大方。 |  |
| 14 | 矩阵式物联管理系统 | 1.需提供标准品库房数据处理中心，使用工业化防潮防腐蚀工控数据处理服务器，其中计算机配置要求为：CPU E5、8GRAM、256GSSD、1TBROM，24寸高清人机交互界面，多功能唯一性标识生成器，多功能唯一性标识识别器，可同时识别一维、二维、电子等多种唯一性标识，电子化证书生成设备。 2.智能低温保存箱（用于存放标准品） 2.1温控要求 温控范围为2℃-20℃，微电脑温控系统，需采用顶置压缩机结构，加快散热速率，提升硬件使用寿命，利于后期维护保养。 2.2存量要求 需提供1台智能低温保存箱，以存放各种规格的标准品、标准物质、质控样，能预留更多空间尤佳，每支标样以矩阵分布形式存放，位置精确到矩阵内所有定位点，不可堆叠存放，便于使用管理。不同种类规格的储存单元利用系统相互联系，可满足不同标准品的存储条件，需提供箱体内存放实际使用效果图。 |  |

- 二、通风系统

| 排风工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 玻璃钢变频离心风机 | 12000m3/h；11kw; | 台 | 1 |
| 2 | 玻璃钢变频离心风机 | 9000m3/h;7.5kw | 台 | 1 |
| 3 | 防爆防腐离心风机 | 800m3/h；1.1kw | 台 | 1 |
| 4 | 管道轴流风机 | 1500m3/h；0.55kw | 台 | 1 |
| 5 | 管道轴流风机 | 2000m3/h；0.55kw | 台 | 1 |
| 6 | 废气处理汇集离心风机 |  | 台 | 1 |
| 7 | 废气喷淋吸收塔 |  | 台 | 1 |
| 8 | 大风量活性炭吸附装置 |  | 套 | 1 |
| 9 | PP方管 | 含现场制作 | m2 | 416 |
| 10 | PP方管弯头 |  | 个 | 34 |
| 11 | PP方管三通 |  | 个 | 16 |
| 12 | PP方管S弯 |  | 个 | 14 |
| 13 | PP方管其他管道附件 |  | 项 | 1 |
| 14 | PP圆管 |  | 米 | 160 |
| 15 | PP圆管弯头 |  | 个 | 80 |
| 16 | PP圆管三通 |  | 个 | 40 |
| 17 | PP圆管其他管道附件 |  | 项 | 1 |
| 18 | 电动风阀 |  | 个 | 32 |
| 19 | 电动风阀开关 |  | 个 | 32 |
| 20 | 手动风阀 |  | 个 | 40 |
| 21 | 风机风雨帽 |  | 个 | 3 |
| 22 | VAV变风量风阀 |  | 套 | 22 |
| 23 | 电动蝶阀 |  | 套 | 7 |
| 24 | 止回阀 |  | 套 | 7 |
| 25 | 风机联动控制处理系统 |  | 套 | 1 |
| 26 | 消音箱 |  | 套 | 3 |
| 27 | 70度防火阀 |  | 个 | 3 |
| 28 | 单层百叶排风口 |  | 个 | 26 |
| 29 | 风机及喷淋基础 |  | 套 | 4 |
| 30 | 风机减震垫 |  | 套 | 4 |
| 31 | 风机槽钢基础 |  | 套 | 4 |
| 32 | 信号控制线 |  | 项 | 1 |
| 33 | 电动风阀控制箱 |  | 套 | 3 |
| 34 | 穿线管 |  | 项 | 1 |
| 35 | 中央控制器 |  | 套 | 3 |
| 36 | 墙体开孔及修复 |  | 项 | 1 |
| 37 | 风管安装辅料 |  | 项 | 1 |
| 38 | 高空作业费 |  | 项 | 1 |
| 39 | 对接阻燃软管 |  | 项 | 1 |
| 40 | 风机变频调试 |  | 套 | 3 |
| 41 | VAV变风量通风柜调试 |  | 套 | 22 |
| 42 | 设备吊装 |  | 项 | 1 |

2.1 设计技术指标

1、通风柜平均面风速为0.3-0.7m/s；

2、风柜阻力≤70Pa；

3、排风柜控制浓度≤0.5ml/m3。

4、房间噪音低于60dBa

5、管道流速8--12m/s

6、管道噪音≤50 dBa

2.2、排风系统技术要求

1、玻璃钢离心风机

（1）、使用环境温度：-15℃——45℃

（2）、噪音：≤70dB

（3）、机壳：采用优质玻璃钢（米黄覆膜）板材制作，其在修边后采用米黄色焊条进行热风焊接，焊接标准参照HG20640塑料设备，耐温＜100°；厚度：12 mm-16mm 。

（4）、叶轮：采用优质PP颗粒，经过加温，一次模压焊接而成（防止高压爆裂），表面光洁，高强度；连接方法：45#钢轴连接；耐温＜80度，连接运转；主轴与叶轮装配后进行动平衡试验，平衡精度为G6.3。

（5）、电机：国标，达到BT4等级，噪音≤70dB。

（6）、轴承座（润滑方式：黄油）：材质：铸铁制作45#钢轴连接；

（7）、机架： 槽钢，按国家有关标准焊接而成，表面打光，再用防腐油漆喷涂2次。

（8）、减震机架：4#槽钢，按国家有关标准焊接而成，表面作防腐处理，与机架螺柱连接。

（9）、皮带罩：材质：玻璃钢 （米黄覆膜）板制作，热风焊接，厚度：5mm

（10）、减震器：推荐品牌（陈星或同等质量品牌）

（11）、机壳、机架、轴承座，连接方式均采用螺柱连接。

2、风管、风阀等管配件材质、制作技术、性能质量标准说明

（1）、板材放样划线前，应留出收缩余量。每批板材加工前均应进行试验，确定焊缝收缩率。

（2）、锯割时，应将板材紧贴锯床表面，均匀地沿割线移动，锯割得速度应控制在每分钟3秒以内，以防材料过热，发生烧焦和黏住现象。切割时，宜用空气压缩机进行冷却。

（3）、板材厚度大于3mm应开V型坡口；板材厚度大于5mm应开双面V型坡口。坡口角度为50°-60°，留钝边1-1.5mm，坡口间隙0.5-1mm，坡口的角度与尺寸应均匀保持一致。

（4）、圆形法兰制作，应将其按直径要求计算半条长度并放足热胀冷缩余料长度，用剪床或圆盘锯剪切成条形状。圆管法兰宜采用两次热成型，第一次将加热成柔软状态的聚丙烯板卷成圈带，接头焊牢后，第二次再加热成柔软状态板材在胎具上压平校型。

（5）、管道主体为螺柱连接，焊缝应填满，首根底焊条宜用¢2，表面多根焊条焊接时应排列整齐，焊条不得有焦黄断裂现象。焊条强度不得低于母材强度的60%，焊条材质与板材相同。

（6）、聚丙烯圆形管材厚度（mm）要求

风管直径D	板材厚度

D≤320	5.0

320≤D≤400	6.0

400≤D≤500	6.0

500≤D≤600	6.0

600≤D≤700	7.0

700≤D≤800	8.0

800≤D≤900	9.0

依次类推

3、消音器制作要求说明（排风部分可被混合处理器替换）

（1）、根据不同的消音器放样后下料，并尽量采用机械加工。

（2）、外壳及框架结构施工：

（3）、消音器外壳根据所用材料及使用要求，应采用咬接、焊接等方式。

（4）、消音器框架采用聚丙烯材料制作，必须固定牢固。有方向的消音器还需加装导流板

（5）、对于穿孔板，穿孔的孔径和穿孔率应符合设计及相关技术要求；穿孔板孔口的毛刺应挫平，避免将腹面划伤。

（6）、消音片单体安装时，应有规则的排列，应保持片距的正确，上下两端应装有固定消音片的框架，框架应固定牢固，不得松动。

（7）、填充材料：消音材料的填充应按设计及相关技术文件规定的单位密度均匀进行敷设，需粘贴的应按规定的厚度粘贴牢固，拼缝严密，表面平整。

（8）、覆面：消音材料的填充后应按设计及相关技术文件要求采用透气的覆面材料覆盖，覆面材料拼接应顺气流方向、拼缝密实、表面平整、拉紧、不应有凹凸不平现象发生。

4、风管安装技术要求说明

（1）严格按设计图纸要求及《通风空调施工验收规范》施工。

（2）明装风管：水平度每米<3mm，总偏差<20mm；

垂直度每米<2mm，总偏差<20mm；

暗装风管：位置应正确，无明显偏差

（3）安装顺序以先干管后支管。安装方法应依据现场的实际情况确定。可以在地面上连成一定的长度然后采用整体吊装的方法就位；可以吧一节一节地放在支架上逐节连接；整体吊装是将风管在地面上连接好，一般情况可接10-12m左右。

（4）聚丙烯风管段不易超过2m，这样不易安装及运输；直管段连续长度大于20m，应按设计要求设置伸缩管节；支管的重量不得由干管承受，必须自行设置支、吊架。

a.	防火阀技术参数

（1）输入DC24V电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。

（2）70℃ 温感器动作，阀门自动关闭。

（3）手动关闭。

（4）输出关闭信号或联锁控制信号。

（5）手动调节叶片角度，五档调节风量。

（6）工作电压：DC24V+10%,-15%。

（7）工作电流：≤0.3A。

（8）温感器为70 ℃ 易熔片。如采用70 ℃ 形状记忆合金温感器，请在设计与订货时注明。

（9）漏风量：符合国家标准 。

（10）绝缘电阻：>20M 　　耐火时间>90min

（11）耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家标准。

2.3、智能排风柜控制系统

（1）	快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在3秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。

（2）	采用面风速传感器控制调节系统，调节窗动作时，由面风速传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速，当移门不上下移动时，由面风传感器控制通风柜的排风量。

（3） 智能排风柜控制系统配置目标和要求：

Ø	该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速迅速稳定到设定值，一般为0.5m/s。

Ø	该系统包括一个面风速传感器、一个不锈钢或其他满足实验室防腐要求材质的变风量蝶阀、一个LED显示控制面板、一个房间压差控制器及一个变风量送风阀。

2.3.1系统应具有以下功能特性

Ø	自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求

Ø	显示当前通风柜面风速

Ø	不安全的条件下，声音及显示报警

Ø	通风柜需按国际标准保证安全最低排风量

Ø	支持就地操作

2.3.2其他应具备的要求

投标人需提供所投智能排风柜控制系统产品的软件著作权证、提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的电磁兼容性检测报告。

Ø	通风柜面风速传感器和变风量阀应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格、厂家的通风柜结构

Ø	传感器应易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性

2.3.3、实验室变风量控制系统：

其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

（1） 通风柜监控面板：

通风柜采用LED显示控制面板

可实时显示当前通风柜的面风速

所有参数均可就地设置，显示屏应有相应的调整指示

应设置密码保护避免误操作

具有一键“紧急排风”控制按键

可通过面板控制通风柜照明开关

“正常”状态的通风柜指示灯

面风速过低或者风量过低的“警示”状态显示及声音警报

具有一键“消音”按钮

电源开关按钮

（2） 面风速传感器

高精度热敏电阻丝制造而成，测量精度±3%

测量范围0-1M/S

响应时间＜100ms

模拟输出0-5VDC信号

（3） 变风量排风阀

阀体应采用PPS或其他满足实验室防腐要求材质，专为有机/无机通风柜排风设计

执执行器驱动方式：带反馈电位计直接驱动，无漂移，定位精度<0.5度，反馈角度精度<0.5度

受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20%

高温挤压一次成型满足实验室防火要求

（4） CAV定风量排风风阀

机械式自动装置，无需外部动力

风量控制精度：控制风量的±5~10%

阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关

风量线性范围4：1

箱体和阀片为镀锌钢板，阀体化学防腐喷涂，或满足更高防腐要求

（5）房间压差控制器

液晶显示，实时显示当前房间的室内压力

房间压力超过设定值时的“警示”状态显示及声音警报

实验室“正常状态”灯光显示

当出现故障时，所有的系统数据都可保存在EEROM

执行器的运行速度：<3秒

易于安装

房间压力可自由编程

具有较高的长期静态压差传感器，稳定性为实际的连续测量的±50帕的范围值

（6）房间VAV送风风阀

金属镀锌钢板精密制造而成

执执行器驱动方式：带反馈电位计直接驱动，无漂移，定位精度<0.5度，反馈角度精度<0.5度

风量偏差校正＜5%

2.4、实验室自控系统

2.4.1  管道静压传感器

两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC。

精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃。

量程：0 ～ 50Pa/0 ～ 5000Pa；0 ～ ±25Pa/0 ～ ±2500Pa。

介质：适用于空气或非导电气体。

2.4.2  可编程控制器

接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行。

可接收采集设备运行状态、启停控制、故障报警等。

具备机组运行状态、运行频率、系统静压、故障报警等等各项状态参数输入输出。

控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口。

现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。

支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。

可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式。

具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点。

PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。

每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充。

每个控制器控制器至少具备5DI/2DO/4AI/2AO。

控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断。

模块电源AC24V±15％。

工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％。

防护等级≥IP20。

Modbus TCP/485通信网络 10M/100M 自动调节。

2.4.3 变频器

变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

2.4.4  DDC控制箱箱体要求

设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。

设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。

箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。

DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。

防护等级IP54。

采用屏蔽型线缆，符合项目规范要求。

2.4.5.变风量中央监控系统控制要求

（1）系统功能说明

系统监控设备控制器输出模拟和开关信号给PLC控制器，PLC控制器须用以软件为基础的组件，采集每台通风柜面风速，VAV阀门的开度，通风柜的运行模式，节能模式，紧急排风模式等通风柜的运行参数，采集送排风的送风量，排风量，阀门开度，运行模式，节能模式，紧急排风等参数。

（2）硬件配置要求

中央系统工作站硬件的配置

CPU：酷睿I3以上

RAM：不小于2G

HDD： 500GB

CD-ROM: 16×以上DVD

通信接口：2 X RS232和PCI网卡

显示器: 10一体机″

（3）可变编程控制器（PLC）配置要求

PLC是用于监视和控制系统中有关机电设备的控制器，它是一个完整的控制器，应具备应有的固件及硬件，能完全独立运行，不受到网络或其它控制器故障的影响。

投标单位应根据不同类型的监控点之点数而提供符合控制要求和数量的控制器。

系统应备有10～15%点数的余量。

（4）控制器构成应至少符合以下要求：

全部采用主流开放式协议网络控制技术的可自由编程控制器

具有可脱离中央控制主机独立运行或联网运行能力

控制器之间能进行点对点通讯的能力

具备能配置不同的输入/输出模块

当外电重新供应时，PLC能自动恢复正常工作，而不需人工干预。

操作程序与应用程序采用流程图和高级语言编写。

程序的编写、修改，可在中央站上进行，并直接下载到控制器中；控制器必须具有两个内置通讯端口（手操器端口和与计算机通讯接口），以便于维护与操作。

（5）系统软件要求

系统软件应至少包括以下部分：

操作系统：中央站控制软件

控制器监控软件：诊断软件

应用编程软件包

2.4.6中控软件要求

（1）总体要求

图形工作站应能实现控制器所有的功能。

（2）系统软件基本要求

系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。

系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机. 一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。

过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。

（3）图形及组态

图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错. 支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)

用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 为BMP, PCX, JPG, AUTOCAD工程设计图(DWG)等

重要的界面应利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面. 除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作. 系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件. 组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程. 系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术. 可同步显示模多个拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表. 显示屏所显示的画面均可以实时打印出来

2.5、验收标准

由甲方组织第三方检测机构参照国际标准及技术文件要求进行验收，检测费用由中标方支付。参照以下标准：《实验室变风量排风柜》（JG/T222－2007）。

2.6.废气处理概况

实验室有多种有害气体，气体溶剂一般分为有机类及无机类.处理方法为吸收法，利用气体在液体中的溶解度不同来净化和分离气态污染物。可用于净化含SO2、NO2,、HF、HCI、SIP4、CI2、NH3、汞蒸气、酸雾和多种组合有机物的蒸气。吸收剂为水和稀碱液，特殊情况下可采用石灰乳水溶液作为吸收剂，

(1)、安装方式：地面落地安装，水平底座由施工单位找平.

(2)、设备阻力：≤700Pa，总重量≤600KG/M。

(3)、处理方式：蜂窝状活性炭吸附层板，填料液体喷淋吸附。

(4)、设备主材及结构：

(4-1)、主材使用：PP制作,厚度18mm表面无明显划痕、压痕.

(4-2)、设备箱体在运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。

(4-3)、设备箱体严格密封,漏风量不大于2/100。

(4-4)、设备连接方式可采用法兰或热熔焊枪焊接。

(4-5)、控制阀门采用PP制作。

(4-6)、吸收液，更换周期4-6个月。

(4-7)、维修及更换：顶部设置可拆卸面板，并用螺栓及密封橡胶固定。

(5)、工作原理 ：

(5-1)、无机喷淋吸收两个主要部分，因实验室排放气体存在很多不确定因数，有些有机，有些无机，处理后达到国家二级排放标准。

(5-2)、工艺流程是：酸性废气----无机碱喷淋段--风机--高空排放

有机废气----光催化有机废气净化器--风机--高空排放。

（5-3)、光催化有机废气净化器主要采用先进的光催化有机废气净化器， 有效光催化分解吸附苯、甲醛、四氯化碳、乙酸乙酯等多种实验室常规有机类气体，

(5-4)、吸收段主要采用喷淋系统进行无机吸收，根据气体量及气体分子结构不同采用添加不同的溶剂进行中和，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到净化废气的目的，填料区宽度不小于50公分，每立方填充量不小于11500个PP多面球，每个PP多面球接触面积不小于126平方厘米，碱液填充数量不小于设备总水量百分之五，并且此处风速需控制在2m/s以下。可以有效吸收无机酸、盐酸、硝酸、氨水等无机气体。

(6)、技术特点 ：

(6-1)、整体采用PP材料制作，板材厚度按照其规格制定，保证其强度

(6-2)、整体为模块化管理，重量轻、过滤效果强，拆装方便，便于维护。

（6-3）、蜂窝式活性炭过滤模块，可有效过滤有机气体，净化率达95%以上

(6-4)、高密度填料喷淋系统，可有效过滤无机气体，净化率达95%以上

- 三、实验室集中供气设施设备

3.1工程量清单

| 气体工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半自动切换装置 | 双侧供气，出口1/4，带排空吹扫（气体:氦气、氮气、氩气、预留1、预留2、预留3等） | 套 | 6 |
| 2 | 半自动切换装置 | 双侧供气，出口1/4，带排空吹扫（气体:乙炔1个、氢气1个） | 套 | 2 |
| 3 | 高压软管 | GPS-36 1米/根 | 根 | 16 |
| 4 | 钢瓶接头 | SS316 G5/8"-14RH(F) | 个 | 12 |
| 5 | 乙炔接头 | 乙炔专用接头 | 个 | 2 |
| 6 | 单向阀 | SS316 1/4 | 个 | 8 |
| 7 | 阻火器 | SS316L 1/4"FNPT | 个 | 4 |
| 8 | 阻火器接头 | SS316 1/4 | 个 | 8 |
| 9 | 转接头 | SS316 1/4"(双外丝） | 个 | 8 |
| 10 | 卡套三通 | SS316L 1/4"-1/4"-1/4" | 个 | 13 |
| 11 | 不锈钢球阀 | SS316 BV 100-1/4" | 个 | 8 |
| 12 | 电接点压力表 |  | 个 | 16 |
| 13 | 压力报警控制器 |  | 个 | 8 |
| 14 | 可燃气体报警器 | 一拖二路，含一个主机二个探头，带声光报警功能（气体：乙炔1套、氢气1套） | 套 | 2 |
| 15 | 报警控制箱 |  | 套 | 2 |
| 16 | 转接头 | SS316 1/4"(双外丝） | 个 | 16 |
| 17 | 不锈钢二级减压阀 | SR11SLBT，单表，进出气连接方式：1/4NPT（F） | 套 | 19 |
| 18 | 减压阀接头 | SS316 MC 1/4-1/4NPT | 个 | 38 |
| 19 | 减压阀面板 | 材质：304不锈钢 | 块 | 19 |
| 20 | 不锈钢球阀 | SS316 BV 100-1/4" | 个 | 19 |
| 21 | 终端接头 | SS316 1/4"根据设备要求提供 | 个 | 19 |
| 22 | 不锈钢管 | SS316L TUBE-1/4"级别：BA级 | 米 | 270 |
| 23 | 排空管道 | SS316L TUBE-1/4"级别：BA级 | 米 | 40 |
| 24 | 卡套三通 | SS316L 1/4"- 1/4"- 1/4" | 个 | 9 |
| 25 | 卡套直接 | SS316L 1/4" | 个 | 95 |
| 26 | 管夹 | 1/4" | 个 | 310 |
| 27 | 信号线 |  | 米 | 50 |
| 28 | 信号线套管 | DN25镀锌套管（可燃气瓶间） | 米 | 20 |
| 29 | 标签 | 管道标签 | 项 | 1 |
| 30 | C型钢 |  | 米 | 34.8 |
| 31 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 32 | 安装运输 |  | 项 | 1 |
| 33 | 调试保压 | 不包括气源 | 项 | 1 |

注：投标人需提供减压器/阀门制造厂家的第三方检测机构出具的检测报告。

3.2设计和施工依据

1、《工业金属管道设计规范》                     （GB50316-2008）

2.《工业金属管道工程施工及验收规范》            （GB50235-2010）

3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》  （GB50236-2011）

3.3 主要技术要求和说明

3.3.1技术要求及说明

1）本项目均需用不锈钢管道由气体钢瓶瓶阀处连接到相关的用气点，为了满足色谱、光谱等实验室实验用气的需求，需要用到多种气体均需用不锈钢管道由气体钢瓶瓶阀处连接到相关的用气点，采用集中供气，易燃气体与助燃气体须分开存放；所有气体由气瓶间引出，设计需提供气体平面图。采用集中供气，易燃气体与助燃气体须分开存放；所有气体由气瓶间引出。

2）管道安装后一定要按照《工业金属管道工程施工及验收规范》进行验收，所有管道在安装完毕后一定要做气密性实验，确保不泄漏，并保证各用气点终端压力满足仪器要求。

3）管道安装采用焊接方式连接，连接后一定要做24小时气密性实验，确保不泄漏。

4）设计时需注明管道的标高。实在无法注明标高的管道，需根据现场情况斟情安装，以方便操作、利于检修和安全运行为度。

5）管道穿墙处理：管道穿墙均加套管，套管与管道之间用密封材料填实密封。

6）氢气、乙炔管道在设计时，应在自动切换阀出来后，安装阻火器。

7）所有管道采用3/8″、1/4″316L BA级不锈钢管，壁厚度为≥0.8mm；经外表面抛光，内表面化学处理，适用于高纯气体的供气。

8）集中供气系统需具备低压报警和泄漏报警功能。

9）系统采用二级减压设计，即气瓶端为一级减压，仪器室终端为二级减压，气瓶端采用双钢瓶全自动切换阀供气，终端安装二级调压阀，压力可根据仪器使用压力调节。

10）对于可燃气体配置可燃气体报警系统，当室内可燃气体报警。积聚至到危险上限时，可燃气体报警系统发出蜂鸣声及灯光指示。

11）配备低压报警系统，钢瓶压力过低的时候，系统发出报警提示。

3.3.2主要产品及配件要求：

(1)半自动供气减压系统/半自动切换减压装置/半自动切换汇流排：

双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气

双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

最大进口承压压力30Mpa/300Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

产品须通过ISO9001质量体系认证;产品须通过第三方检测；有完整的检测报告

（2）二级减压器/二级管路减压器/终端二次减压器：

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

减压器上盖配置防爆泄压孔

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

最大进口承压压力10Mpa/100Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

产品须有第三方出具的符合国标的减压器实验测试报告。

产品须通过盐雾测试报告；有完整的检测报告。

(3) 不锈钢球阀

1）球阀技术配置：阀门316L优质不锈钢材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

2）所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理。

3）经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸、盐酸、醋酸、甲酸、酒石酸、酸性硫酸盐和碱性氯化物等，洁净度BA级。

(4) 不锈钢阻火器

采用316L优质不锈钢材料，强度及耐腐蚀性高。微孔散热型火焰熄灭装置确保火焰熄灭，气体单向阀在回火过程自动将气源瞬间切断.

(5) 不锈钢管

1) 采用不锈钢管,外表面抛光内表面化学处理，管尺寸为1/2"、3/8"和1/4"，最大承受压力为300bar，气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。

2) 材质：SS316L BA管。

（6）不锈钢高压软管

1）材质：316L不锈钢；

2）技术配置：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，用途：用于连接钢瓶接口，乙炔专用高压软管：专用于乙炔，带单向阀和钢瓶接头，有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶；

3.4施工技术要求

3.4.1 不锈钢管的焊接质量要求：不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下：

1）不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%。

2）不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。

3）焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。

4）不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。

5）不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。

6)不锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。

7)不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。

3.4.2 不锈钢管的安装技术要求

1)不锈钢管的安装现场应整洁干净，安装人员必须戴洁净手套。

2)不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填3-4mm的聚乙烯板。

3)不锈钢管搬运及起吊时，不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些（如厂区管道等）场合安装的不锈钢管，在预制、安装过程中，可不拆或少拆其外包装塑料袋，以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。

4)所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，确保在安装前才将塑料套拆封，并除去塑料盖，以保证管道不被灰尘污染。

5)管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，应采用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口处毛刺。

6)所有螺纹连接处应采用密封带密封。

7)所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上，都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。

8)所有系统部件安装完毕后，应用99.99%的高纯氮气进行六小时的吹扫，吹扫时边敲打管壁，让管内壁粉尘颗粒脱落，以保证系统内部清洁。

9)吹扫完毕后，用99.99%的高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.5倍。

## 四、实验室控制设备

4.1 工程量清单

| 一 | 监控系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 |  | 台 | 32.00 |
| 2 | 摄像机DC24V电源 |  | 套 | 32.00 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 32路输入，双盘POE，带3T硬盘 | 台 | 1.00 |
| 5 | 监控终端 | 双核I5，4G内存，500G硬盘，1G独立显卡，22寸显示器，无光驱，原厂三年上门服务。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 网络交换机 | 24千兆电口 | 台 | 2.00 |
| 7 | 配件 |  | 式 | 1.00 |
| 8 | 摄像机单体调试 |  | 只 | 32.00 |
| 9 | 监控系统试运行 |  | 项 | 1.00 |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁控制器 | 支持TCP/IP通讯方式 | 只 | 4.00 |
| 2 | 门禁电源 |  | 套 | 4.00 |
| 3 | 读卡器 | 符合ISO14443-A国际标准，支持MIFARE/CPU卡等读卡功能，兼容公司现有的考勤卡。 | 只 | 4.00 |
| 4 | 发卡器 |  | 只 | 1.00 |
| 5 | 电磁锁 | ≥250Kg拉力；带指示灯；内置消磁电路。 | 只 | 4.00 |
| 6 | 出门按钮 |  | 个 | 4.00 |
| 7 | 紧急出门按钮 |  | 个 | 4.00 |
| 8 | 报警蜂鸣器 |  | 个 | 4.00 |
| 9 | 电梯控制器 |  | 套 | 2 |
| 10 | IC读卡器 |  | 套 | 2 |
| 11 | 管理主机 | I5处理器，22显示器，1G独显 | 台 | 1 |
| 12 | 大屏信息展示系统 | 60寸 | 台 | 2 |
| 13 | 网络交换机 | 48千兆电口，≥4SFP；原厂授权、原厂质保；一年原厂7*24小时技术支持与备件服务。 思科2960XR系列或Juniper EX系列。 | 台 | 1.00 |
| 三、控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 1.非标定制 2.安装方式：落地安装 | 套 | 2.00 |
| 2 | 轴流风机控制箱 |  | 套 | 1.00 |
| 3 | 气体报警器 |  | 套 | 1.00 |
| 4 | 通风柜控制器 | 通风柜相关配套控制 | 套 | 22.00 |
| 5 | 通风罩控制面板 |  | 套 | 5.00 |
| 6 | 通风罩控制器 |  | 套 | 5.00 |
| 7 | 房间温湿度传感器 |  | 套 | 16.00 |
| 8 | 房间压差传感器 |  | 套 | 16.00 |
| 9 | 房间通迅模块 |  | 套 | 16.00 |
| 10 | PLC可编程控制器 | S7-200 | 套 | 2.00 |
| 11 | CPU | CPU 1512SP-1 PN | 块 | 2.00 |
| 12 | 总线适配器 | 2×RJ45 | 块 | 2.00 |
| 13 | 存储卡 | 4M | 块 | 2.00 |
| 14 | 变频器 | 1.1KW | 套 | 1 |
| 15 | 变频器 | 7.5KW | 套 | 1 |
| 16 | 变频器 | 11KW | 套 | 1 |
| 17 | 模拟量输入 | AI 8xI 2/4 线制 BA | 块 | 4.00 |
| 18 | 模拟量输出 | AQ 4xU/I ST | 块 | 8.00 |
| 19 | 数字输入 | DI 16x24VDC ST | 块 | 2.00 |
| 20 | 数字输出 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 块 | 2.00 |
| 21 | 基座单元 | BU A0 型，16 个直插式端子 | 块 | 2.00 |
| 22 | 基座单元 | BU A0 型，16 个直插式端子 | 块 | 2.00 |
| 23 | 电源 | AC220V/DC24V,10A | 块 | 2.00 |
| 24 | 7寸液晶触摸屏 |  | 套 | 2.00 |
| 25 | 管道静压传感器 |  | 套 | 7.00 |
| 26 | 风量传感器 |  | 套 | 11.00 |
| 27 | 过滤器压差开关 | 开关量/0~500pa可调 | 套 | 3.00 |
| 28 | 触摸屏操作站 | 10"TFT触摸屏，支持以太网通讯 | 台 | 1.00 |
| 29 | 网络交换机 | 16口,100M | 台 | 1.00 |
| 30 | 不间断电源 | AC220V，3kVA | 台 | 1.00 |
| 31 | 通讯网关 | VAV阀通讯控制用/通讯协议依VAV | 台 | 2.00 |
| 32 | 超六类网线 |  | 米 | 800.00 |
| 33 | 电缆 | ZR-YJV-5*6mm | 米 | 120.00 |
| 34 | 控制线 | ZR-RVV-2*1.0 | 米 | 800.00 |
| 35 | 控制线 | ZR-RVVP-3*1.0 | 米 | 600.00 |
| 36 | 控制线 | ZR-RVVP-4*1.0 | 米 | 600.00 |
| 37 | 控制线 | ZR-RVSP-4*1.0 | 米 | 600.00 |
| 38 | 控制线 | ZR-RVVP-2*1.0 | 米 | 500.00 |
| 39 | 控制线 | ZR-RVSP-2*1.0 | 米 | 500.00 |
| 40 | 镀锌桥架 | 镀锌桥架200*100 含连接件，弯通，三通及连接件、盖板 | 米 | 134.00 |
| 41 | 支吊架 |  | kg | 350.00 |
| 42 | KBG线管 | φ20 | 米 | 300.00 |
| 43 | 辅材 |  | 项 | 1.00 |

## 五、环境监测站工作台（软件）

| 序号 | 项目名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测委托项目 | 建立样品集的监测委托项目 |
| 1.1 | 样品管理 | 建立采集样品信息，根据监测要求配置样品的检测项目和标准值 |
| 1.2 | 样品化验 | 根据样品的检测项目要求，反馈化验结果值 |
| 1.3 | 生成报告 | 根据样品化验全部完成后，根据报表模板生成报告，配置报告类型和报告号 |
| 2 | 仪器台账 | 创建和查询仪器台账 |
| 2.1 | 仪器维护 | 定期反馈仪器维护信息 |
| 2.2 | 仪器借用登记表 | 记录仪器借用登记 |
| 3 | 部署框架更新 | 部署机器的环境升级，需要更新到支持windows2008以上 |
| 4 | 多报告模板支持 | 定制化开发2个报告模板 |
| 备注：本软件为定制，中标后由采购人提供。投标人报价时以暂定价按9.3万报价，包含在总价内。 |  |  |

## 六、污水处理设施

6.1 工程量清单

| 污水处理设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 三层 |  |  |  |  |
| 给水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PP-R管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水: 3.材质、规格:PPR管、DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 16 |
| 2 | PP-R管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水: 3.材质、规格:PPR管、DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 37 |
| 3 | PP-R管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水: 3.材质、规格:PPR管、DN20 5.连接形式:热熔连接 | m | 46 |
| 4 | PP-R管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水: 3.材质、规格:PPR管、DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 9 |
| 5 | PP-R球阀 | 1.名称:PP-R球阀 2.材质: 3.规格:DN20 4.连接方式:热熔连接 6.含法兰、密封圈、垫片、螺母、螺栓、螺柱等 | 个 | 9 |
| 6 | 直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN32 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 9.带橡胶垫片 | 个 | 4 |
| 7 | 直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN25 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 9.带橡胶垫片 | 个 | 8 |
| 8 | 直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN20 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 10.带橡胶垫片 | 个 | 8 |
| 9 | 三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN32 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 10.带橡胶垫片 | 个 | 2 |
| 10 | 三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN25 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 11.带橡胶垫片 | 个 | 4 |
| 11 | 弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN32 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 14.带橡胶垫片 | 个 | 1 |
| 12 | 弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN25 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 14.带橡胶垫片 | 个 | 6 |
| 13 | 弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN20 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 15.带橡胶垫片 | 个 | 16 |
| 14 | 变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN32~25 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 15.带橡胶垫片 | 个 | 2 |
| 15 | 变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN25~20 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 16.带橡胶垫片 | 个 | 9 |
| 16 | 变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN20~15 3.材质、规格:PPR管 4.连接形式:热熔连接 17.带橡胶垫片 | 个 | 9 |
| 17 | PU软管 | 4分不锈钢 | m | 9 |
| 18 | 铜接头 | 4分 | 个 | 8 |
| 19 | 管卡 | 定制 | 个 | 82 |
| 20 | 管道试压冲洗 | 含吹扫、清洗、压力试验 | m | 99 |
| 21 | 地面开槽 |  | 项 | 1 |
| 22 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC排水管、DN75 4.连接形式:承插式连接 | m | 41 |
| 2 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC排水管、DN50 4.连接形式:热熔连接 | m | 45 |
| 3 | 直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN75 3.材质、规格:U-PVC排水管 5.连接形式:热熔连接 | 个 | 8 |
| 4 | 直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN50 3.材质、规格:U-PVC排水管 6.连接形式:热熔连接 | 个 | 9 |
| 5 | 三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN75 3.材质、规格:U-PVC排水管 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 10 |
| 6 | 三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN50 3.材质、规格:U-PVC排水管 5.连接形式:热熔连接 | 个 | 4 |
| 7 | 弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN75 3.材质、规格:U-PVC排水管 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 10 |
| 8 | 变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:水、DN75~50 3.材质、规格:U-PVC排水管 5.连接形式:热熔连接 | 个 | 13 |
| 9 | 管卡 | 定制 | 个 | 75 |
| 10 | 管道试压冲洗 | 含吹扫、清洗、压力试验 | m | 86 |
| 11 | 地面开槽 |  | 项 | 1 |
| 12 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 13 | 废水系统 | 处理水量1吨 | 项 | 1 |
| 14 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水、DN110 3.材质、规格铸铁排水管 4.连接形式:承插式连接 | m | 57 |
| 15 | 铸铁直接 | 1.安装部位:室外 2.介质:水、DN110 3.材质、规格铸铁排水管 5.连接形式:承插式连接 | 个 | 9 |
| 15 | 铸铁弯头 | 1.安装部位:室外 2.介质:水、DN110 3.材质、规格铸铁排水管 5.连接形式:承插式连接 | 个 | 4 |

6.2 技术要求

本污水处理系统污水来源为实验室污水，实验室污水如果直接排放会污染周边环境，因此必须对排放的污水进行处理，使处理后的排放水达标排放。

根据实际情况，针对本处理工程，在处理工艺上采用曝气生物流化床处理技术，工艺先进，处理效果好，处理后的排放水可达到国家《污水综合排放标准》（GB8978）二级排放标准。

1、 设计依据

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；

《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；

《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）；

《污水综合排放标准》（GB8978）。

2、设计原则

充分考虑二次污染的防治，设备要求噪声低，处理站附近区域无明显异味，处理设施要有密封措施，尽量减少对周围环境的影响；

系统操作简单，维护管理方便；

处理系统能自动运行，经常性运行费用低，投资省；

污泥产生量少，并能保证污泥有可靠的出路；

处理设施应具有较大的适应性、应急性、可满足水质、水量的变化，并考虑突发事故状态的各种应急措施。

投标方在中标后需根据装修后现场实际需求二次深入设计制定完善方案。

3、 设计参数

污水性质：实验室污水；

污水水量：48m3/d(根据实际要求选处理量为5m3/h的设备)；

进出水水质：

进水为实验室污水；处理设备的出水水质达到国家《污水综合排放标准》（GB8978）二级级排放标准。

| 项目 指标 | 进水水质 （mg/l） | 出水水质 （mg/l） |
| --- | --- | --- |
| CODCr | ≤400 | ≤100 |
| BOD5 | ≤200 | ≤30 |
| SS | ≤200 | ≤70 |
| NH3-N | ≤170 | ≤45 |
| pH | 6-9 | 6-9 |

4、 设计范围

污水处理站范围内的污水处理建（构）筑物及配套建（构）筑物的工艺、土建、电气、仪表及供电线路及进出水管线的设计。

5、工艺说明

1 工艺流程

污水→ 格  栅 → 调节池 → A级生化池 → O级生化池

→ 沉淀池 → 消毒池 → 清水池 →排放

6、 技术规范

1）格栅

格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。格栅采用人工格栅一台。人工格栅由不锈钢制成网形，栅条间隙为5mm。格栅采用1只，规格为:500×500×500mm。

2）调节池

由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2～8倍，因此为使污水处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，所以设计一个调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6～10倍。调节池内置潜污泵及回流措施并同时设置曝气系统进行预曝气，以保证一定的额定流量提升至生活污水处理设备及后续处理的稳定。提升泵选用QW型潜污泵2台。

调节池为16 m3，设计水力停留时间为8小时。

3）一体化地埋式生活污水处理设备

本工艺采用地埋式一体化污水处理设备，该设备主要是对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理，主要处理手段采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法，总共由六部分组成：

（1）A级生化池

为使A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右，池内采用间隙曝气。A级生化池的填料采用新型弹性立体填料，高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大，处理效果稳定等优点，并且易于检修和更换，停留时间为≥3.5小时。

（2）O级生化池

A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料，该填料比表面积大，为一般生物填料的16～20倍(同单位体积)，因此池内保持较高的生物量，达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器，氧的利用率为30以上，有效地节约了运行费用。停留时间≥7小时，气水比在12：1左右。

（3）沉淀池

污水经O级生化池处理后，水中含有大量悬浮固体物（生物膜脱落），为了使出水SS达到排放标准，采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池设置1座，表面负荷为1.2m3/m2·hr。沉淀池污泥采采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A级生化池进行污泥回流，增加O级生化池中的污泥浓度，提高去除效率。

（4）消毒池

消毒池接触时间为30分钟。消毒采用二氧化氯消毒。投加量为4－6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。

（5）污泥池

污泥池有效容积8m3,沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温消化，污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理，消化后剩余污泥很少。清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。

（6）风机房、风机

风机设在风机房内，设有消声器，因此运行时噪声符合环保要求。

4）生物载体填料

主要特点如下：

(1) 用优质的聚烯类各聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品种为材料，混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂，长时间浸泡在废水中不会降解，也不会有对微生物有毒害作用的物质溶出，优于采用其它诸如聚氯乙烯等材质。

(2) 采用特殊的拉丝，丝条制毛工艺，将丝条插固于耐腐的中心绳上，制成了悬挂式立体弹性填料单体，填料在有效区域内能立体全方位均匀舒展满布，使水、气、生物膜得到充分接触交换，生物膜不仅能均匀地着床于每一丝条上，保持良好的生物活性和空隙可变性，而且能在运行过程中获得越来越大的比表面积，又能进行良好的新陈代谢。

(3) 高的比表面积，普通微生物填料比表面积为90-180 m2/m3，生物载体填料单面的比表面积可达320 m2/m3，双面比表面积高达640m2/m3，由于具有高的比表面积，则单位容积内生物量就高，可以达到水力停留时间短的目的。

(4) 微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料流化碰撞、曝气冲刷使微生物处于高活性的对数增长期，处理效率高。

(5) 填料为悬挂型，更换方便，使用寿命长达10年以上。

(6) 填料内部生长厌氧菌，产生反硝化作用，可以脱氮；外部生长好氧菌，进行好氧分解有机物。所以同步存在着硝化与反硝化作用。

5）微孔曝气器

(1) 使用寿命长，维护方便，由于采用优质的ABS塑料及钢玉为制作材料，具有使用寿命长的优点，而且结构为半圆形式结构，曝气均匀。

(2) 曝气器为骨架为空结构，在使用过程中浮力小，振动小，无需特殊固定，安装方便。

(3) 氧转移效率高，我厂开发的曝气器弥补了一般曝气器在使用中容易老化、堵塞、使用寿命低的缺点，其气泡小,结构为四周微孔均匀出气，通气量高，压力损失小，氧转移效率高。

6）微机控制操作设计

该污水处理系统整个工艺系统控制采用进口PLC作为中央控制器，主要控制调节池内的潜污泵、风机的相互切换。

1、提升泵

提升泵采用抗堵塞、撕裂型WQ潜污泵，具有排泥能力强、无堵塞，能有效通过直径10mm的固体颗粒。调节池提升泵采用两台，分工作泵和备用泵，水泵的启动受调节池浮球控制，浮球开关由全密封的玻璃结构的水银构成，外部泡沫塑料作载体，浮球根据调节池液位分三只，受控制柜控制。

2、风机

风机采用百事德公司生产的产品，型号为HC-40IS，该风机噪声小，使用寿命长。系统工艺中采用风机进行鼓风曝气在24小时内交换使用。当调节池水泵停止时，风机间隔2小时曝气0.5小时，每台风机运行24小时自动切换一次，该过程均由控制柜控制。

3、全系统工作程序为：

1)、当调节池污水液位在停泵水位以下时，曝气生物床风机保持停半小时开十分钟，且水泵不能启动。

2)、当调节池污水液位在开泵水位以下，停泵水位以上时，手动能启动水泵1和水泵2，风机能连续交替运行。

3)、当调节池污水液位在报警水位以下时，二台风机交替工作，水泵不间断运行，直至污水液位降至停泵水位以下后停机。

由于微机控制系统具备以上功能和特点，能使污水处理设备在24小时内全自动运行，既节省人力，又节约能源，并保证污水处理达到设计标准。

设备规范

1）格栅

| 规格 | 500×500×500mm |
| --- | --- |
| 材质 | 不锈钢 |
| 网孔 | 5x5mm |
| 数量 | 1只 |

2）调节池

| 停留时间 | 1h |
| --- | --- |
| 有效容积 | 2m3 |
| 材质 | 玻璃钢制 |
| 数量 | 1只 |

3)潜污泵

| 型号 | WQ5-10-0.37 |
| --- | --- |
| 流量 | 2 m3/h |
| 扬程 | 10 m |
| 功率 | 0.37KW |
| 数量 | 1台 |

4)地埋式一体化污水处理设备

| 规格 | 3500×2000×2800mm |
| --- | --- |
| 材质 | A3碳钢防腐 |
| 数量 | 1台 |

5) 风机

| 型号 | HC-40IS |
| --- | --- |
| 风量 | 1.29m3/min |
| 风压 | 0.3kgf/cm2 |
| 功率 | 0.55KW |
| 数量 | 2台 |

3.8地埋式一体化生活污水处理设备结构材料说明

1）设备本体

设备本体采用钢制结构防腐。（钢材厚8mm）

2）管道

采用UPVC工程塑料，具有耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等特点。

3）水泵

选用WQ系列抗堵塞、撕裂型潜污泵，具有质量轻、使用寿命长等特点。

4）风机

HC系列回转式风机。

风机置于特制风机房内，由于该风机装备有消声器及减震装置，其噪声低于65dB。

5）自控

1、自动控制两台水泵的开、停，当超警界水位时，设置溢流直排管，低于起动液位自动停泵。

2、风机连续运行，当污水断流时，风机自动间歇运行。

3、电磁阀的自动定时空气提泥。

该控制柜主机PC机采用台湾永和公司产品，交流接触器、热继电器采用西门子3TB、3TF、3DA系列产品，该控制柜有过流、缺相、过压、欠压等故障的自动报警功能，同时具有“五防”功能。

6）填料

填料型状为柱状结构，比表面积大，易安装。在运行过程中，内外形成不同的生物相，能适应不同的细菌生长。使用寿命达10年以上。

填料比表面积为：520m2/m3。

7）曝气系统

曝气微孔曝气器，该曝气器材质为刚玉，使用寿命长；整体结构采用圆形结构，所受张力比盘式曝气器大为减小；同时采用先导气槽结构，曝气组件无浮力；开孔

均匀，数量多；各曝气器采用ABS连接紧固件，接口不易漏气，拆卸方便。

## 七、主要部件推荐品牌列表

| 序号 | 部件名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验台台面 | 威盛亚、仟思板、富美佳 |
| 2 | 通风柜台面 | 榕德 欧神诺 朵弗 |
| 3 | 理化钢板/不锈钢板 | 宝钢、鞍钢、好抗 |
| 4 | 电器配件（开关、插座） | TCL、罗格朗、施耐德 |
| 5 | 滑轨及铰链 | 海福乐、海蒂诗、DTC |
| 6 | 粉末喷塑 | 阿克苏、PPG、立邦 |
| 7 | 三口龙头、水槽、洗眼器 | BROEN、TOF、SAN |
| 8 | 半自动切换减压装置 | VIGOUR，“Spectron，APTech或Parker |
| 9 | 减压器 | VIGOUR，“Spectron，APTech或Parker |
| 10 | 通风柜变风量蝶阀和控制器 | TSI，西门子，妥思 |
| 11 | VAV控制系统 | TSI，西门子，妥思 |
| 12 | 传感器 | 西门子 ALPHA江森 |
| 13 | 变频器 | 西门子，施耐德，ABB |
| 14 | PVC下水管 | 联塑 中财 公元 |
| 15 | 电线类 | 远洋、起帆、上上 |
| 16 | PP管道类 | 泰德麦特、熙诚、喜得 |

## 八、其他说明

1、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、招标需求中要求提供检测（检验）报告、测试报告、计量质量检定证书、认证证书、软件著作权证等证明材料的，投标文件中提供清晰的复印件或扫描件加盖证书所有者公章。

3、除招标文件明确的推荐品牌外，欢迎其他符合招标文件要求且性能相当或更优的品牌参与投标。

## 九、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

## 十、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	货物的制造与供货及提供相关资料；

2.	货物及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	货物的安装及部件的就位和固定；

4.	货物及部件的连接和检查；

5.	货物的调试；

6.	货物的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

7.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

8.	售后服务。

## 十一、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：所有设备或系统均不少于叁年免费质保期（供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

## 十二、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市环境保护监测站实验室提升改造 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | ▲工期：合同签订后，接到采购人开工通知后90日内完成所有设备安装与调试。 |
| 4 | ▲质保期：所有设备或系统均不少于三年免费质保期 |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准计取，由中标人支付给采购代理机构，在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 11 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | ▲付款方式：1、合同签订后，项目具备实施条件后15日内，预付合同价款的30%作为预付款； 2、项目完工后支付合同价款的30%；3、验收通过后，支付合同价款的20%。4、财政部门审价完成后，支付至审价后金额的100%。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的3%收取，验收合格满一年后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件、资质文件复印件（如有）；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（小微企业必须提供，非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（小微企业须提供，非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有金税三期验证网址的上一年度企业财务报表。（小微企业必须提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供或未提供齐全上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的；

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、质保期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

投标人是否完成解密以政采云平台上显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上显示的解密情况为准；

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页15.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ 31302898@qq.com ）,联系人：叶先生 ，电话：0576-89188960、89188985 ；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.商务技术文件评审；

7.由主持人公布商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人予以提前准备。政采云系统视频会议询标系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式六份，采购单位与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（ 70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检测报告 | 15分 | - 实验室家具（共10分） （一）实验台(4分） ①实验台柜体：检测报告，要求含抗压试验、洛氏硬度的检测；1分 ②实验台台面：提供由国家认可的化学建筑材料测试中心出具的检验报告，检验报告应至少包含有： 98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、99%乙酸、48%氢氟酸等强酸、强碱及有机试剂等至少37项化学物，分盖玻片与不盖玻片测试，且测试结果均达到5级。1分 ③ 实验台台面：提供由第三方检测机构出具的委托抽样（型式检验）检验报告，且燃烧性能和甲醛释放量符合招标文件要求；1分 ④实验台台面：提供由第三方检测机构出具的抗菌性能测试报告，且抗菌性能效果测试符合招标文件要求；0.5分 ⑤实验台台面：提供第三方检测机构出具的耐刻划检测报告，耐刻划指数大于5N；0.5分 （二）通风柜工作台面（共2分，提供符合以下技术要求的近一年的第三方质检机构出具的检测报告，全部指标符合的得2分，缺一项扣1分，扣完为止。） 1）台面板体厚度不低于19mm，边缘厚度不低于32mm 2）耐磨、耐划痕、抗老化、抗龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、物理实验台面抗冲击符合国标要求 3）化学实验台面至少抗以下化学试剂：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、99%乙酸、3%双氧水、硫化钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸，符合国标要求 4）甲醛释放量符合国标要求 （三）通风柜（共4分，检测内容有缺项则该种检测报告不得分。） ①投标人提供合格的通风柜第三方安全性检测报告，须含横向气流测量、面风速、气流形态视觉、示踪气体浓度测试、周沿扫描测试、视窗移动效果测试，满足得2分； ②提供排风柜通风柜第三方符合性检测报告，须含排风量、平面度、漆膜附着力、操作门、电器安全符合性检测合格报告，满足得2分。 二、集中供气设备（共3分） （一）半自动切换装置（每样0.5分，共1分） ①第三方机构出具的密封试验、压力测试、开启装置、泄放管道检测报告； ②第三方检测机构出具的盐雾测试报告。 （二）减压器（全部提供得2分，每少一样扣0.5分，扣完为止。） ①欧盟CE认证;②环保RoHS认证；③第三方出具的减压器密封试验、压力测试、开启装置、泄放管道测试报告；④第三方检测机构出具的盐雾测试报告； 三、控制系统（共2分） 提供生产厂家具有的智能通风柜控制系统软件著作权证书复印件，得1分。 提供生产厂家具有的电磁兼容测试报告，测试项目包括静电放电抗扰度测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试等至少7项，得1分。 注：投标文件中提供以上要求的相关检测报告、认证证书、著作权证书、测试报告的复印件加盖证书所有者公章。如因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 投标人情况 | 5分 | ①投标人通过ISO9000、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每样1分，最高得3分。 ②投标人资质情况、政府表彰及荣誉情况等（0-2分） |
| 3 | 成功案例 | 5分 | 投标人投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例。每个案例需提供合同。合同内容包含实验室家具的，每份0.5分，最高2分。合同内容包含实验室通风系统的，每份0.5分，最高2分。合同内容包含实验室供气设备的，每份0.5分，最高1分。如合同中同时包含以上2种以上内容的，可重复计分。 本项最高得5分。 注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标时每份案例均需提供合同清晰可辨的彩色扫描件，如因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 4 | 技术团队 | 3分 | 安装施工人员资质水平（3分）：具有机电类二级及以上建造师、安全员证书、质量员证书、施工员证书、资料员证书、材料员证书的,每提供1个证书得0.5分，共计3分； 以上人员须提供投标截止时间前最近三个月以上（含三个月）投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |
| 5 | 图纸 | 5分 | 提供针对本项目的相应图纸，包括平面布局图，系统图图纸、至少三张效果图等，由评审小组综合比较后独立评分，优秀的得5-4分，一般的得3.9-2分，较差的得1.9-0分，未提供不得分。 |
| 6 | 实施方案 | 3分 | 根据投标人实施方案的完整性、细致性、合理性，功能齐全、布局合理、整体美观等，由评审小组综合比较后判定。0-3分 |
| 7 | 生产能力 | 4分 | - 投标人提供自有厂房的得2分（提供租赁厂房证明的得1分）。 - 提供生产项目竣工环境保护验收得2分 投标文件中提供相关证明材料复印件加盖投标人公章。 |
| 8 | 投标产品技术参数情况（24分） | 9分 | 一、实验室家具 除实质性条款和检测报告、相关认证等要求外，根据投标产品技术参数与招标需求比较后，由评审小组综合比较后独立评分。一档9-7分，二档6.9-5分，三档4.9-1分，四档0.9-0分 |
|  |  | 6分 | 二、通风系统 除实质性条款和检测报告、相关认证等要求外，根据投标产品技术参数与招标需求比较后，由评审小组综合比较后独立评分。0-6分 |
|  |  | 2分 | 三、供气设备 根据投标产品技术参数与招标需求比较后，由评审小组综合比较后独立评分。0-2分 |
|  |  | 3分 | 四、实验室控制设备 根据投标产品技术参数与招标需求比较后，由评审小组综合比较后独立评分。0-3分 |
|  |  | 2分 | 五、根据投标人提供的矩阵式物联管理系统产品性能，资料以及参数与招标需求比较后，由评审小组判定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 六、污水处理设备 根据投标产品技术参数与招标需求比较后，由评审小组判定。0-2分 |
| 9 | 售后服务 | 6分 | 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组综合比较后独立评分。 售后服务措施、产品质量保证、回访、技术培训（0-2分） 投标人提供投标人获得的有效期内的五星服务认证的得1分。 质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加1年得1分，最多得3分 |

提示：

请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检测报告 | 15分 |  |  |
| 2 | 投标人情况 | 5分 |  |  |
| 3 | 成功案例 | 5分 |  |  |
| 4 | 技术团队 | 3分 |  |  |
| 5 | 图纸 | 5分 |  |  |
| 6 | 实施方案 | 3分 |  |  |
| 7 | 生产能力 | 4分 |  |  |
| 8 | 投标产品技术参数情况 | 24分 |  |  |
| 9 | 售后服务 | 6分 |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

# 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：招标代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

具体货物技术参数等详见乙方投标文件。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方已交纳      元作为本合同的履约保证金至临海市公共资源交易中心账户，验收合格满一年后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付方式：

1、合同签订后，项目具备实施条件后15日内，预付合同价款的30%作为预付款；

2、项目完工后支付合同价款的30%；

3、验收通过后，支付合同价款的20%。

4、财政部门审价完成后，支付至审价后金额的100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.其他售后服务内容详见乙方投标文件。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.验收费用由乙方负责

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份,甲乙双方签订后送至招标代理公司见证盖章后生效，招标代理机构需留备二份，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

- 第六章　投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

4. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

5.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

6、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

8.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

9.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 二、报价文件格式

10.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

11.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

1、即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

3、包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方检测等一切税金和费用。

4、制造商如填写为小微型企业的，投标人需按照招标文件对小微企业提供资料的要求，提供齐全该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写或未如实填写的，不予认定为小微企业。如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

14.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

备注：

- 本表的产品名称、规格型号、制造商名称、金额等须与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的需填写本表，“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按照招标文件对小微企业需提供资料的要求，提供齐全该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）第二条的规定：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

15.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日