临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称： 临海市第一人民医院数字化手术室改造项目

项目编号： TZMC-202260

采购单位：临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二二年七月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	31

第四章  评标办法及评分标准	43

第五章  合同主要条款	49

第六章　投标文件格式	53

一、资格响应文件格式	53

二、商务技术文件格式	56

三、报价文件格式	65

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体委托，现就临海市第一人民医院数字化手术室改造项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市第一人民医院数字化手术室改造项目

采购单位：临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体

采购规模及内容概述：数字化手术室改造，包括数字化设备和医疗设备，详见第二章招标需求。

采购预算：482万元

最高限价：446万元（其中数字化设备最高限价261万元，医疗设备最高限价185万元）

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：中标通知书发出后3天内进场施工，项目整体工期与净化工程同步进行。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

特定资格条件：

（3）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

（4）供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（5）本项目不允许联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年08月17日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年08月17日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年08月17 日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：台州明辰招标代理有限公司
地址:  临海市清化路7号大洋基地一区三号楼一楼东

联系人: 董 旭      电话及传真:0576-89188963     邮编:317000

电子邮箱: 2794725066@qq.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：章先生  电话：0576-85170395

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

一、建设内容

本次手术室改造共计9间手术室。

其中1间为重点，建设目标为将其建设为1间高端数字一体化手术室，符合国家数字中国要求的高标准数字化手术室，达到省级三甲医院同标准。

其余8间按照基础数字化标准建设，作为高标准数字化手术室功能扩充。

示教室4间，满足示教功能。

家属谈话1间，满足手术医生与患者家属远程谈话。

满足手术信息化需求内、外网络1套。

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 目 标 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端数字化 | 1 | 间 | 高端 | 三楼手术室 |
| 2 | 基础数字化 | 8 | 间 | 数字化功能扩充 | 三楼手术室 |
| 3 | 示教室 | 4 | 间 | 示教、远程指导 | 门诊六楼及手术示教室 |
| 4 | 家属谈话间 | 1 | 间 | 术中谈话 | 家属等候区 |
| 5 | 网络 | 1 | 套 | 覆盖手术全域 | 手术部及外网 |

二、拓扑结构

拓扑说明：

1、网络平台：基于医院的计算机局域网络，系统要求带宽：中心出口1000Mbps，终端节点1000Mbps。交换机支持2层交换。手术室可通过医院内网访问已建系统平台和接收示教报告厅信息。示教报告厅可通过医院内网实时查看手术室信息。

2、数字化手术数据接口交互平台服务器：信息系统交互的核心中间层，利用医院原有服务器划拨，部署在中心机房即可。装有系统交互服务程序，安装Winserver2016以上版本。主要用于HIS、LIS、PACS、EMR等系统与手术室43吋医用终端、门口屏终端、护士工作站等数据交互。

3、数字化手术室数据存储服务器：手术室运行过程中生成的音视频信息、监护仪、麻醉机等设备生成的需要保存在各种数据，根据需要可以存储在数据服务器。数据存储服务器利用医院已有资源，本次建设不增加该项费用。

4、建设高端数字化手术室1间，整体由数字化手术室软件以及相应配套硬件组成，包含嵌入式数字化手术室核心套件组（高配版）、手术室医用触摸控制屏系统套件、手术室门口屏及控制组件、27吋医用吊屏、吸顶式全景相机、吸顶音箱、无线麦克风、影像远程踏板、超高清传输组件、光纤综合布线、环境控制模块、腔镜蓝光灯带、手术室一体化控制系统软件、高端无影灯、高端进口显示器悬臂、麻醉塔、外科腔镜塔、高端手术床等组成。该手术室可以完成远程示教、远程指导等功能，该功能是其他8间手术室不具备的高端功能。

5、建设8间基础数字化手术室，数字化基础功能建设，可满足手术信息的记录。 可以将手术室内的实时监护仪视频和手术室外的病人HIS、LIS、PACS等各项电子病历和检查数据进行全面集成，便于医生、护士和工作人员最快捷清晰的了解手术进程和状况，进行有效的协调和调度，提高手术效果，并减少事故发生可能性。由数字化手术室软件以及相应配套硬件组成，包含嵌入式数字化手术室核心套件组（基础版）、手术室医用触摸控制屏系统套件、手术室门口屏及控制组件、超高清传输组件、光纤综合布线、环境控制模块、手术室系统软件组成等。

6、示教室规划4间，其中1间利用门诊大楼六楼会议室建设，具有与手术互动的功能，可以在手术中与远程的专家以及会议室的专家、学员形成互动讨论。这一间计划采用LED显示屏系统播放，可以提升显示效果。由中央控制主机、远程示教软件系统、LED显示系统、音视频采集系统等核心部件以及各种辅材、设备组成。遵循不浪费原则，该间示教利用原有的音响、功放等设备，以节省投入。另外三间分别分布在手术示教室等处，具有观摩功能， 配置65吋会议屏，无示教需求时，可用于会议讨论或者手术方案讨论。

7、家属谈话系统：位于手术家属等候区，利用本次数字化手术室建设机会，在所有的手术室部署谈话医生端功能，利用超高清传输技术，连接家属谈话间，实现在手术中实时沟通和确认，家属可以线上签名确认。

8、远程专家系统采用独立5G网络输出，不与内网互联，避免信息安全问题。综合考虑本项目特殊的应用场景，专家移动终端通过5G专网经防火墙等安全设备与手术室进行音视频交互。利用高清音视频交互系统，远端专家可以对的患者进行及时的远程手术指导。现场医院手术室内的高清音视频设备将现场手术情况以视频 (多路 4K 视频) 实时上行。

三、设备技术参数

1、高端数字化清单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心组间（高配） | 1、嵌式机柜，带温度自动启停的散热系统。 宽度x深度x高度（700x400x1200mm）。 2、可拉出设备模块化机架，方便接线和检修。工作温度：-10~60摄氏度。 3、英特尔高性能数据处理平台，酷睿11代处理器（Intel i7-11700K 8核16线程），DDR4 3200【8G*2】16g双通道套装高速处理单元；500GB SSD固态硬盘 M.2接口高速存储单元；2TB SATA6Gb/s 64M 监控硬盘；NVIDIA GTX3060 12G图形显示单元。 4、具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@30Mhz画面传输能力。 5、具备处理4路4K@30hz输入源能力(术野，双腔镜，显微镜等）。 6、具备处理4路1080p@60hz输入源能力(监护仪、血气分析等）。 7、可以外接4块4K级扩展显示器。 8、具备8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力。 9、具备纯后级200W*2双通道功率放大性能。 10、配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统。 11、具备主机实时测试功能，带13.3寸显示屏，配机架式键盘台。 12、具备模块化升级能力，只需添加设备和系统升级即可，无需任何改造。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 2 | 手术室触摸控制屏系统套件 | 1、屏幕：43英寸IPS屏。 2、分辨率：3840*2160。 3、刷新频率：60Hz。 4、支持彩色：10.7亿。 5、像素大小：0.2451*0.2451mm。 6、对比度：1000:1。 7、亮度：400cd/m2。 8、视角：178°,178°。 9、响应时间：12ms。 10、GAMMA位数：12bit。 11、医疗影像标准：符合DICOM3.14标准。 12、医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线。 13、信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI 2.0×1、VGA×1，支持4K信号输入及显示。 14、多屏显示功能：支持双屏显示，分屏画面独立信号输入显示。 15、触控交互功能：支持十点电容触控。Glass+Glass工艺。 16、操作按键：隐藏式电容触控操作按键，操作灵敏，使用寿命长，纯平面设计便于酒精擦拭消毒。 17、视频交互功能：配置500W像素摄像头，120°广角无畸变，支持1080P高清视频通讯。 18、音频交互功能：内置全指向性麦克风，灵敏度-42dB±2dB。内置5W×2扬声器。 19、纯平面防护：正面全钢化玻璃纯平面设计，表面AG防眩光+AF防指纹处理，降低手术室高亮环境的镜面效果，减少触控操作的指纹残留，保障影像显示效果。可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求。 20、铝合金医学硅胶键盘台，带2个USB接口，带主机开关重启按钮。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 3 | 手术室门口屏及控制组件 | 1、显示尺寸：13.3寸。 2、触摸类型：十点触摸。 3、分辨率：1280*800。 4、最大色彩：16.7M。 5、处理器：32位处理器，四核GPU。 6、存储：2G内存，8GB缓存。 7、通讯：2.4G802.11 b/g/n +BT 3.0/4.0 TF卡。 8、感应模块：内置红外感应模块，支持与手术室自动门控制器联动控制。 9、系统：与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以根据需要外接显示各种输入源数据。 10、android系统7.1。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 4 | 27寸悬吊医用显示屏 | 1、屏幕尺寸：27英寸。 2、屏幕分辨率：3840*2160。 3、最大亮度：450cd/m2。 4、对比度：1400:1。 5、显示色彩：10.7亿。 6、视角：178/178。 7、显示比例：全屏，4:3,1:1。 8、输入接口：DVI-1+DVI-2+VGA+DP。 9、输出接口：DVI-1。 10、外观：白色塑料外壳，前置防眩光亚克力，符合人体工程学设计，美观。 11、防护：可防眩防水防尘防指纹。 12、医疗校正曲线：LINEAR/GAMMA1.8/GAMMA1.9/GAMMA2.0/GAMMA2.1/GAMMA2.2/GAMMA2.3/GAMMA2.4/GAMMA2.5/GAMMA2.6/DICOM共11组 | 2 | 套 |  |
| 5 | 吸顶式全景相机 | 1、图像传感器:1 / 3 CMOS。 2、照度:彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 3、分辨率: 2K，1080p，720p。 4、视频压缩:H265，H264，MJPEG。 5、红外照射距离: 20 米。 6、焦距: 4倍光学变焦，16倍数字变焦。 7、水平视角:100-33 度（广角-远望）。 8、光圈数: F 1.6-F 2.7。 9、近摄像距离: 10-1500 mm（广角-远望）。 10、变倍速度: 2秒（光学，广角-远望）。 11、水平及垂直参数: 速度：0.1~100度/秒，水平：移动330度，垂直：0~90度。 12、工作温湿度: -20 ℃ ~ 60 ℃，湿度<90%。 13、尺寸重量: Ф130.7 x 101.7 mm，530g。 14、接口: DV 12 V，自适应（10M/100M），1路音频输入，1路音频输出。 | 1 | 台 | 海康威视、大华、视通 |
| 6 | 吸顶音箱 | 1、低音单元：16cm PP mica cone。 2、高音单元：2.5cm液态冷却 soft dome，swivel。 3、频率响应：65Hz-28kHz。 4、输入功率：110W。 5、灵敏度：90dB，2.83V/1m。 6、声道：自然音质 2声道同轴式。 7、尺寸（宽 x 高 x 深）：Ф242 x 119 mm。 8、网罩：带磁性涂层网罩。 | 1 | 套 | 雅马哈、迪士普、BOSE |
| 7 | 无线麦克风 | 1 产品类型: 无线动圈领夹式话筒。 2、指向特征: 心形指向性。 3、编解码器: APTX。 4、响应频率: 80~18000 HZ。 5、输出电平: MAX 12 dBU。 6、信噪比: ≥106 dB。 7、音频延迟: < 0.1 %。 8、总谐波失真: < 4 MS。 9、电池类型: 锂离子电池。 10、工作时间: 5 小时。 11、额定电压: 3.7 V。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 影像远控踏板 | 1、医疗标准：符合医疗YY1057-2016。 2、防护等级：IP68，ICE/EN60592。 3、踏板材质：阻燃增强工程塑料，使用医用消毒液可安心进行清洁处理。 4、接触电阻：50 欧姆以下。 5、绝缘电阻：100 兆欧姆，500 VDC测试。 6、介质耐压：2000 VAD以上。 7、使用寿命：机械100万次。 8、内置开关：24 K 镀金防水微动触点。 9、操动力：< 10.5 N。 10、接口：USB。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 超高清传输组件 | 1、最高分辨率支持3840x2160@30HZ 4:4:4 和3840x2160@60HZ 4:2:0。 2、1路LC光纤接口支持传输300米。单模和多模都支持。 3、无损无压缩传输视频，传输速率高达10.2Gbps。 4、迷你设计，安装简单方便，即插即用。 5、全金属外壳，抗电磁干扰能力强。 6、外接+5V电源，电源指示灯状态提示。 7、EDID透传和HDCP。 | 5 | 套 |  |
| 10 | 光纤综合布线 | 1、系统支持单模多模光纤传输敷设。 2、具备光纤汇聚转发传输能力。 3、系统支持传输过程中的节点放大整合。 4、符合GBT 7424.1-2003 国家标准。 5、HDMI单模双工mini传输器5对每套，传输吊塔到设备机柜，设备机柜到显示器的无损高清4K图像传输。因为是光纤传输抗干扰能力强，无损耗。 6、设备机柜到弱电井万兆光纤模块2对，上行万兆双工光模块。 7、室内铠装多模光缆线材，电信级标准。所有显示器设备吊塔和设备机柜，设备机柜到弱电井敷设线缆。 8、光纤熔接包设备套件5付每套。 9、设备机柜光纤汇聚分线器1套。 10、系统传输速率支持万兆千兆百兆，网络传输万兆信号的多模光缆敷设，设备机柜到弱电井。 11、每套预计200米。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 环境控制模块 | 1、模块功能：可代替手术室情报面板，完成环境、设备、通讯控制。 2、主控制器：信息处理中心，带电话集成控制。 3、信号采集：12路信号采集控制模块。 4、供电装置：自适应开关电源模块。 5、交换机：5口100M自适应设备网络交换机。 6、微型断路器。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 12 | 腔镜蓝光灯带 | 1、光源：LED。 2、显色指数：Ra90。 3、产品材质：铝合金。 4、产品尺寸：1200*300*10mm，数量12~14。 5、色温：白光4200~5000K 蓝光大于10000K。 6、透光率：99%。 7、光通量：800LM。 8、频闪：摄像机下无频闪。 9、照射角度：160°。 10 、使用寿命：50000小时。 11、工作时间：12小时以下工作环境。 12、功率：48W/盏。 13、适用环境：洁净无尘。 14、通讯接口：蓝白光平滑控制切换 RS485通讯。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 13 | 数据交互平台 | 1、数据交互平台部署在中心机房，利用医院原有服务器资源，无需投入硬件设备。服务器安装部署64位winserver2016操作系统环境。 2、平台集成医疗信息系统后，HIS、LIS、PACS等信息可以完善患者术中数据的显示，让医疗数据得到更大的利用价值。3、通过床旁数据采集系统，软件可实现采集监护仪、腔镜系统、术中核磁、术中彩超和麻醉数据等实时显示术中患者影像资料和生命体征数据，让远程专家和会议参与者更好的了解术中的患者数据变化特征。 4、平台到各手术间，软件整体采用CS架构，每间数字化手术室软件与平台程序进行数据通讯，平台程序处理对应的数据请求。以临床业务辅助为核心，医疗信息系统数据为基础。5、通过Modbus协议与串口协议控制手术室内的全景相机、术野相机、无影灯、室内照明、电动手术床、电动吊塔等基础设备。通过手术室内的嵌入式墙面大屏与吊屏，家属谈话间的家属显示器、会议报告厅的大屏显示器、示教室的大屏显示器、护士站中控显示屏、主任办公室显示器等对外发布和调用手术相关信息和图像数据，形成信息显示交互网络。采用HDCP（HDMI2.0/2.1）技术对高清图像传输进行保护。 6、支持针对不同用户，不同科室，设置不同权限管理安全策略。 7、支持患者信息一览。 8、支持手术人员医生信息预览。 9、支持患者体征数据一览。 10、支持手术信息一览。 11、支持在各界面同步显示当前时间年月日以及当前周。 12、支持不同分辨率视频源和音频源接入和管理能力最大支持4096*2160@60Hz分辨率视频接入向下兼容。 13、支持按照用户名密码方式进行用户信息注册，可按照不同权限等级进行分类注册。 14、系统支持按照HL7以及DICOM3.14标准进行数据接口对接。 15、系统支持oracle数据库维护。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 14 | 手术护理排班模块 | 对接的手术排台列表，实时显示手术室需要进行的手术，并详细显示手术资料。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 15 | 登录控制模块 | 支持多用户登录的权限控制，支持个人信息墙、环境参数的场景一键运行。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 16 | 信息分屏模块 | 最多支持6块扩展屏画面输出，可选择2块扩展显示屏的画面进行多画面组合显示，画面组合样式可自行定义，每个子画面源可以自由定义，定义的组合画面方案可以保存，与其他屏幕组合实现一键运行形成画面信息墙。能够远程截图和可控录像，支持远控踏板控制截图和录像。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 17 | 手术示教模块 | 支持4k@30hz源画面输出能力，可以自由控制每个源输出到不同示教室（示教室控制画面）或在手术室内组合画面后传递到示教室（手术室控制画面）两种模式，适合医院不同需求，示教中对画面可以进行实时标注。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 18 | 资料管理模块 | 手术过程的录像和截图进行管理，每个医生登录只可看到自己的资料，资料可以上传到影音平台，在办公室电脑进行查看编辑。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 19 | 医生术中谈话模块 | 可以在手术室与谈话室发起可视谈话，支持人像和手术标本同时查看，具备电子签名和音视频录像保存。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 20 | 紧急求援模块 | 支持在手术室发起一键呼叫求援，在本手术室一键发起，其余手术室同步收信。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 21 | 电话集成模块 | 支持通讯录的数字电话系统。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 22 | 环境控制模块 | 可获得手术室内设施控制能力（灯光、空调、无影灯等），机电设备运行状态监测，手术计时和麻醉计时功能，实时显示室内温度、湿度、压差。代替手术室情报面板。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 23 | 蓝光控制模块 | 支持腔镜手术时蓝光灯带亮起。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 24 | 洁净度控制 | 支持洁净度监测独立开启和数据记录功能，对手术室不同时段可定制化的监测洁净度指标。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 25 | 3D/2D腔镜接入 | 支持3D及2D腔镜系统接入。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 26 | 影像设备接入 | 支持超声影像设备数据接入。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 27 | 麻醉设备接入 | 支持麻醉机设备数据接入。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 28 | 心电监护设备接入 | 支持监护设备数据接入。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 29 | 设备集成控制系统 | 通过触摸屏可以控制手术室内的设备，比如灯光，气体，空调，音响，电话等进行及集中控制。 可以集成无影灯、电动手术床数据。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 30 | 多媒体存储与记录 | 1、支持多种存储设备 手术视频录像文件可在每间手术室本地存储，也可利用存储服务器本身硬盘的存储空间，另外还需支持包括大容量RAID、NAS、本地移动存储设备等多种类的设备，多重备份，保证数据安全。 2、在线存储 支持在实时直播的同时同步录制，直播结束将录制文件存入指定存储设备及存储服务器。 3、存储资料调用及接口 支持对已存资料的重复利用，包括点播、复制和编辑。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 31 | 音视频编辑 | 对手术中录制的音视频可剪辑、合并等编辑，用于后续教学等应用。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 32 | 数据接口 | 支持各信息系统的数据接入。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |

2、基础数字化清单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心组件（基础） | 1、内嵌式机柜，带温度自动启停的散热系统。宽度x深度x高度（700x400x1200mm）。 2、可拉出设备模块化机架，方便接线和检修。工作温度：-10~60摄氏度。 3、英特尔高性能数据处理平台，酷睿11代处理器（Intel i7-11700K 8核16线程），DDR4 【8G*2】16g双通道套装高速处理单元；500GB SSD固态硬盘 M.2接口高速存储单元；NVIDIA GTX1650 4G 图形显示单元。 4、具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@30Mhz画面传输能力。 5、具备处理1路4K@30hz输入源能力(腔镜）。 6、具备处理1路1080p@60hz输入源能力(监护仪）。 7、可以外接1块4K级扩展显示器。 8、具备8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力。 9、具备纯后级200W*2双通道功率放大性能。 10、配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统。 11、具备主机实时测试功能，带13.3寸显示屏，配机架式键盘台。 12、具备模块化升级能力，只需添加设备和系统升级即可，无需任何改造。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 2 | 手术室触摸控制屏系统套件 | 1、屏幕：43英寸IPS屏。 2、分辨率：3840*2160。 3、刷新频率：60Hz。 4、支持彩色：10.7亿。 5、像素大小：0.2451*0.2451mm。 6、对比度：1000:1。 7、亮度：400cd/m2 8、视角：178°,178°。 9、响应时间：12ms。 10、GAMMA位数：12bit。 11、医疗影像标准：符合DICOM3.14标准。 12、医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线。 13、信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI 2.0×1、VGA×1，支持4K信号输入及显示。 14、多屏显示功能：支持双屏显示，分屏画面独立信号输入显示。 15、触控交互功能：支持十点电容触控。Glass+Glass工艺。 16、操作按键：隐藏式电容触控操作按键，操作灵敏，使用寿命长，纯平面设计便于酒精擦拭消毒。 17、视频交互功能：配置500W像素摄像头，120°广角无畸变，支持1080P高清视频通讯。 18 音频交互功能：内置全指向性麦克风，灵敏度-42dB±2dB。内置5W×2扬声器。 19、纯平面防护：正面全钢化玻璃纯平面设计，表面AG防眩光+AF防指纹处理，降低手术室高亮环境的镜面效果，减少触控操作的指纹残留，保障影像显示效果。可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求。 20、铝合金医学硅胶键盘台，带2个USB接口，带主机开关重启按钮。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 3 | 手术室门口屏及控制组件 | 1、显示尺寸：13.3寸。 2、触摸类型：十点触摸。 3、分辨率：1280*800。 4、最大色彩：16.7M。 5、处理器：32位处理器，四核GPU。 6、存储：2G内存，8GB缓存。 7、通讯：2.4G802.11 b/g/n +BT 3.0/4.0 TF卡。 8、感应模块：内置红外感应模块，支持与手术室自动门控制器联动控制。 9、系统：与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以根据需要外接显示各种输入源数据。 10、android系统7.1。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 4 | 吸顶音箱 | 1、低音单元：16cm PP mica cone。 2、高音单元：2.5cm液态冷却 soft dome，swivel。 3、频率响应：65Hz-28kHz。 4、输入功率：110W。 5、灵敏度：90dB，2.83V/1m。 6、声道：自然音质 2声道同轴式。 7、尺寸（宽 x 高 x 深）：Ф242 x 119 mm。 8、网罩：带磁性涂层网罩。 | 8 | 套 | 雅马哈、迪士普、BOSE |
| 5 | 超高清传输组件 | 1、最高分辨率支持3840x2160@30HZ 4:4:4 和3840x2160@60HZ 4:2:0。 2、1路LC光纤接口支持传输300米。单模和多模都支持 3、无损无压缩传输视频，传输速率高达10.2Gbps。 4、迷你设计，安装简单方便，即插即用。 5、全金属外壳，抗电磁干扰能力强。 6、外接+5V电源，电源指示灯状态提示。 7、EDID透传和HDCP。 | 16 | 套 |  |
| 6 | 光纤综合布线 | 1、系统支持单模多模光纤传输敷设。 2、具备光纤汇聚转发传输能力。 3、系统支持传输过程中的节点放大整合。 4、符合GBT 7424.1-2003 国家标准。 4、HDMI单模双工mini传输器5对每套，传输吊塔到设备机柜，设备机柜到显示器的无损高清4K图像传输。因为是光纤传输抗干扰能力强，无损耗。 5、设备机柜到弱电井万兆光纤模块2对，上行万兆双工光模块。 6、室内铠装多模光缆线材，电信级标准。所有显示器设备吊塔和设备机柜，设备机柜到弱电井敷设线缆。 7、光纤熔接包设备套件5付每套。 8、设备机柜光纤汇聚分线器1套。 9、系统传输速率支持万兆千兆百兆，网络传输万兆信号的多模光缆敷设，设备机柜到弱电井。 | 8 | 套 |  |
| 7 | 资料管理模块 | 手术过程的录像和截图进行管理，每个医生登录只可看到自己的资料，资料可以上传到影音平台，在办公室电脑进行查看编辑。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 8 | 医生术中谈话模块 | 可以在手术室与谈话室发起可视谈话，支持人像和手术标本同时查看，具备电子签名和音视频录像保存。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 9 | 紧急求援模块 | 支持在手术室发起一键呼叫求援，在本手术室一键发起，其余手术室同步收信。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 10 | 电话集成模块 | 支持通讯录的数字电话系统。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 11 | 影像设备接入 | 支持超声影像设备数据接入。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 12 | 麻醉设备接入 | 支持麻醉机设备数据接入。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 13 | 心电监护设备接入 | 支持监护设备数据接入。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 14 | 设备集成控制系统 | 通过触摸屏可以控制手术室内的设备，比如灯光，气体，空调，音响，电话等进行及集中控制。 可以集成无影灯、电动手术床数据。 | 8 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |

3、家属谈话清单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观摩主机 | 1、 12代i5-12400 8G 内存 单主机 硬盘：512G。 2、 27英寸 IPS 全高清 超薄窄边框 HDMI接口 广视角 可壁挂 低蓝光不闪屏 电脑显示器。 | 1 | 台 | 联想、HP、DELL |
| 2 | 谈话间显示器 | 1、55寸液晶电视，屏幕比例：16：9 ，分辨率：3840X2160 2、高亮度LED节能背光源，3D数码梳状滤波器，3D/MPEG双数码降噪，专业监视器驱动板，信号清晰 。 3、PAL/NTSC自动转换，三防材质，多方式灵活安装。 | 1 | 套 | 大华、海康威视、H3C |
| 3 | 双向对讲机 | 1、定向麦克风。 2、≥400万像素摄像头。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电子签名 | 1、 产品类型：手写板。 2、 感应方式：电磁式。 3、压感级别：1024。 4、活动区域：112.896x84.672mm。 5、读取速度：150点/秒。 6、 读取分辨率：2048LPI。 7、 接口类型：USB. 8、 产品尺寸：181x161x30mm。 9、 产品重量：337g。 10、 兼容系统：Windows系统。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 家属谈话间客户端 | 1、支持查看HIS、PACS、LIS等信息资料。 2、支持查看手术室全景相机、术野相机、腔镜画面。 3、支持本地及远端画面组合显示。 4、支持双向语言对讲功能 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |

4、示教清单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央控制主机 | 机架式专用工控主机 CPU：Intel I7处理器 内存：4G DDR3 硬盘：1T 具备RS232工业控制端口 前面板具备专用锁芯，保障安全 | 1 | 台 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 2 | 远程示教会诊软件 | 可以将会议室摄像头视频以硬件编码、网络传输的方式发送到手术室、主任办公室或任何带有网络接入的场所。 音频传输带回声抑制功能，确保音频的高质量。 支持传送多路媒体流。 支持高清视频，确保手术视频流畅。 | 1 | 台 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 3 | 高清医疗影像采集系统 | 可支持2路全高清视频的采集、编码与传输，分辨率自动检测，无需手动设定。 输入格式：支持SDI、DVI（VGA\DVI\HDMI）、YPbPr、CVBS 输出格式：SDI、VGA、DVI、HDMI、YPbPr 编码方式： 视频：H.265 音频 AAC-LC、G711 支持分辨率：VAG：1920*1200@60Hz、1080P@60/50Hz、1080I@60/50/30Hz、720P@60Hz等。 HDMI、DVI、YPbPr：1080P@60/50Hz、1080I@60/50Hz、720P@60/50Hz等。 SDI：1080P@60/50/30/25Hz、1080I@60/50Hz、720P@60Hz等； CVBS：N/P制式。 视频码率：64Kbps-20Mbp，支持主次双码流输出， 支持TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出。 支持单播、组播；支持TCP、UDP、UDT等协议。 通讯接口：RS485、RS232，可控制手术内全景相机、术野相机、无影灯等设备。 支持POE供电。 前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制。同时提供嵌入式WEB服务，可通过浏览器进行操作与配置。 | 1 | 套 | Dasmed、麦迪斯顿、奥林巴斯 |
| 4 | 音频传输模块 | 手术室音频传输模块，支持AAC、G.711编码。 | 1 | 套 |  |
| 5 | LED显示屏 | 1、像素间距：0.9375mm。 2、封装类型：国星 IMD四合一。 3、箱体类型：压铸铝箱体。 4、箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率640*360dots。 5、像素密度：1137778 dots/m²。 6、光学参数：灰度等级≥16384 levels per color；颜色4.39 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 7）电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤600 W/m²；输入功率(典型值)≤300 W/m²。 8、环境参数：工作温湿度-10℃~+45℃/10%~80%RH；存储温湿度-25℃~+60℃/10%~80%RH。 9、维护方式：全前维护。 10、标配单卡单电源，可定制实现双卡双电源备份。 | 7.29 | 平方 | 大华、海康威视、H3C |
| 6 | 线材辅材 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | LED显示屏发送盒 | 1、 一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入 2、 一路音频输入 3、 一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份 4、 六个网口输出 5、 采用通用网口级联，实现多台统一控制 6、 最大带载分辨率1920×1200 | 6 | 台 | 大华、海康威视、H3C |
| 8 | 屏控 | 1、基于强大的硬件FPGA系统架构和模块化设计理念。 2、支持HDMI/DVI/DP输入接口。 3、支持4K高清视频输入和输出。 4、输入和输出EDID管理和预监。 5、支持Windows/Andriod多终端控制。 6、四进六出。 | 1 | 台 | 大华、海康威视、H3C |
| 9 | 智能配电柜 | 20KW | 1 | 台 |  |
| 10 | 屏体钢结构 | 钢结构现场安装 | 7.29 | 平方 |  |
| 11 | 包边 | 不锈钢包边 | 7.29 | 平方 |  |
| 12 | 布线 | 1、电源线（3芯15M）、箱体间短网线等。 2、箱体连接片、连接杆及螺丝。 3、抽真空拆卸模组工具。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 安装调试 |  | 7.29 | 平方 |  |
| 14 | 高清大屏显示器 | 尺寸：65寸会议屏 对比度：1000：1 刷新率：60赫兹 背光面板：OLED | 3 | 台 | 大华、海康威视、H3C |
| 15 | 中央控制主机 | 机架式专用工控主机 CPU：Intel I7处理器 内存：4G DDR3 硬盘：1T 具备RS232工业控制端口 前面板具备专用锁芯，保障安全 | 3 | 台 |  |

5、5G远程单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3本地业务保障 | 200MbpsA3本地业务保障 | 3 | 年 |  |
| 2 | 5G双域专网 | 200Mbps5G双域专网 | 3 | 年 |  |
| 3 | 5G月流量套餐200GB | 200GB/月 | 36 | 月 |  |

6、医疗设备清单预算以及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端无影灯 | 1、欧美原装进口知名品牌；提供“进”字号医疗器械注册证及注册表。 2、无影灯类型：采用LED照明技术，灯盘厚度薄，稳定性强，对手术室层流影响小。 3、底座为椭圆型吊管设计，三点左右平行非同轴安装结构，方便安装专用显示器或外置摄像系统；（提供产品彩页上有具体图片说明）。 4、光学系统：采用第二代多光源发光二极管（LED）设计，光源数量，母灯≥580个，子灯≥432个。 5、母灯光照强度≥160,000Lux；子灯光照强度≥160,000Lux。 6、★子灯、母灯必须都可色温可调节: 3900K-5100K。 7、子灯、母灯必须都可光斑可调；直径≥20-25cm。 8、照明深度≥110cm。 9、灯泡使用寿命≥50，000小时。 10、功率：母灯≤90W。 11、红外辐射：母灯≤ 3.5mw/m²Lux。 12、灯头上有液晶感应式触摸屏，易清洁、操控。 13、具有智能照明管理系统LMD（照明景深技术）：外科医生无论在查看深腔暗处，还是较为明亮的浅层组织结构，都能拥有相同的灯光水平，避免外科医生眼睛因适应亮度的过度变化而引起的不适(提供产品彩页上均有具体说明)。 14、需具有光容量稳定技术FSP，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题；为医生提供稳定的照明亮度；(提供产品彩页上均有具体说明)。 15、万向节悬吊系统≥6个。 16、专用绿色卫星灯照明系统，LED卫星灯照明系统,可与主照明系统一键式切换,亮度可调。满足MIS手术环境的要求，光照强度≤500Lux。 17、子灯、母灯必须具备自动光亮度管理系统AIM，灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定。 18、具有灯泡故障报警功能，当LED出现故障时,手术灯会自动故障报警,增加光容量,可完成手术。 19、无影灯及显示器臂为同底座三点左右式安装结构，后续可升级，根据不同手术需要增加第三臂、第四臂在主灯轴左右安装（非分体式单底座同轴安装），不影响无影灯的高度及照明效果，同时满足后续增配要求。 20、具有中置高清无线摄像系统预埋。 21、无影灯配置要求：LED子母无影灯：1套；显示器吊臂：2套；无影灯底盘支架：2套；消毒手柄：2个；椭圆形卫星吊管：1套；旁置或中置高清摄像系统：1套。 | 1 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |
| 2 | 高端进口显示器悬臂 | 监视器悬臂承重≥12kg。 臂长≥900mm。 带Mini-DIN，内含连接头适用于混合信号。 监视器悬臂需具有16：9液晶显示器适配器。 监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线。 | 2 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |
| 3 | 吊塔（麻醉塔、外科腔镜塔） | 1、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁； 2、吊塔轴承为滚针式设计，两轴之间采用面受力，而不是点受力的球状滚珠安装方式，以保证吊塔的承重安全性及固定性。 3、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，每层平台都带有导轨。 4、气体终端要求： 5、各种气体插座与吊塔统一品牌，德标，原装进口。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。 6、气体终端具有通、断、拔、原位待接通状态功能,分步弹出，减少医护人员的意外伤害。 7、★插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 8、★麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专门的废气排放接头。 9、气口工作压力：O2≥5kgf/cm2 CO2， Air≥10kgf/cm2， N2不小于15kgf/cm2 10、吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。 11、提供CE认证证书。 12、可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。 13、吊塔箱体上必须配备氧浓度监测系统：当氧浓度报警仪的传感器检测到所在环境的氧气浓度达到25%以上时就开始蜂鸣报警和信号灯示警，具体要求：长11X宽9.5x高19.5cm 外带声光报警面板。 14、每个吊塔箱体上至少≥3面配备EPoS系统，EPoS自身带24V电压。 15、吊塔配备摩擦刹车+电磁刹车系统（电磁刹车系统电容触摸操作把手整合在仪器平台上，用以智能控制电磁刹车系统）。 | 1 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |
|  | 麻醉塔 | 1、吊塔净承重≥200kg。 2、双臂，旋转半径≥1200mm。 3、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。 4、吊柱式箱体，长度≥800mm。 5、每套配置德标气源（包括插头）：氧气*2、真空吸引*2、压缩空气*1、麻醉废气排放*1。 6、电源插座(中标5孔,10A)：7个；电源插座(中标3孔,16A)：1个。 7、等电位接地端子：2个。 8、网络接口（RJ45）：4个；BNC接口3个。 9、仪器平台：尺寸≥480mm*450mm，2层（其中1个仪器平台带电容触摸操作把手，用以智能控制电磁刹车系统），平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50 kg。 10、抽屉：尺寸≥480mm*450*92mm，1个。 11、延伸臂（300+300mm）+输液架：1套。 12、吊塔箱体上配氧气泄露报警系统：1套。 13、配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套。 | 1 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |
|  | 外科腔镜塔 | 1、吊塔承重≥200kg 2、双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°， 3、吊柱式箱体，长度≥1200mm 4、每套配置气源（包括插头）：真空吸引*2、二氧化碳*2、氮气*1。 5、电源插座(中标5孔,10A)：7个；电源插座(中标3孔,16A)：1个； 6、等电位接地端子：2个； 7、网络接口（RJ45）：2个；视频接口（BNC）接口：3个 8、仪器平台：4层（其中1个仪器平台带电容触摸操作把手，用以智能控制电磁刹车系统），尺寸≥480mm*450mm；抽屉1个，尺寸480mm*450*92mm，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨； 9、双关节显示器支臂：1套 10、配置双重刹车系统(电磁刹车+摩擦刹车)：1套 | 1 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |
| 4 | 高端手术床 | 1、欧美原装进口，世界著名品牌。 2、供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，蓄电池组充满电后，可支持≥80例手术。正常情况下无需带电工作，确保手术床长时间无电源线状态下工作。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性 3、床板：由头板、上背板、写背板、坐板、分体式双关节腿板组成；头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸、下折，便于安装骨科牵引架、妇产科、泌尿科冲洗设备，所有床板均可透过X光线。 4、手术床床板为碳纤维材质； 5、稳定性：手术床无外露脚轮，具有极佳的移动性和转向性，采用飞机起落架式原理，通过电动伸缩脚轮，可将手术床底座完全牢固固定在手术室地板上，并于遥控器上显示脚轮控制状态。 6、体位调节方式：以下体位采用电动液压调节并且在控制器上具有相应的一键式功能键：床面升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、胸桥、肾桥、水平位、沙滩椅位、折刀位、水平移动、手术床自动行驶。 7、具有两套独立的电子控制操作系统：床体和遥控器； 8、整床、基座及附件应采用高含量镍铬不锈钢合金与高强度玻璃钢，经久耐用，并且保证无任何死角，便于清洁 9、防褥疮床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性，符合下述10-13点要求： 10、防漏层：超声无缝焊接，柔韧耐磨。 11、≥60mm记忆垫：具有智能化自动塑性及记忆功能，按患者体形进行塑性。 12、≥20mm减压垫：EPDM材料提供保护，使患者所承受压力远低于损伤压力临界值。 13、半透层：透气不透水，避免术中渗液或污液渗入床垫。 14、遥控器：遥控器具有液晶显示面板，液晶显示面板上实时显示手术床当前工作状态，同时显示手术床面各部位调整的角度。 15、遥控器可存储≥10个常用手术体位； 16、手术床具有自动行驶功能，可通过遥控器来调节手术床自动行驶，并可控制手术床自动行驶的速度，可轻松将患者运至或运出手术室，减少医护工作者的劳动强度。 17、手术床总体技术参数要求： （1）★台面高度调节范围：低位≤600mm，高位≥1050mm； （2）床面长度: ≥2040mm； （3）床面宽度：≥540mm； （4）头倾≥25、脚倾：≥35°； （5）左倾、右倾：≥20°； （6）最大承重量：≥454 Kg； （7）背板(上下)：≥70°/ 40° (标准模式) 80°/ 90°(反向模式)； （8）双关节腿板(上下)：≥80°/ 90°(标准模式) 70°/ 40°(反向模式)； （9）标准头板上折/下折：≥45°/ 60°； （10）配电动水平移动功能，电动水平移动范围：≥310mm 18、手术床配置要求：高档电动手术床：1张；头板：1套；80mm泡沫芯自动塑性整床防褥疮床垫：1套；双关节分体式腿板：1套；手板：2个；麻醉支架：1套；带液晶显示遥控器（含充电底座）：1套；水平转动收缩杆：1个；腿架：1对；侧卧位前后挡板：1套；俯卧位垫：1套。 | 1 | 套 | Maquet，德尔格，玛丁 |

注：

1、本采购项目的核心产品为：LED显示屏 。

2、本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。

3、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

5、交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单。

6、▲手术床、吊塔，无影灯摄像及显示终端端口和协议对所有系统免费开放。

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙项目；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、▲质保期：本项目数字化设备（软硬件）质保期≥3年；医疗设备质保期≥2年。质保期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修。

▲（1）中标后供货前提供原厂商质量和售后服务承诺书。

（2）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（3）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（5）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（8）中标供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、培训

为了让医院人员更好地对系统进行管理和维护，对相关技术人员和管理专家进行全面的培训，使之在各个层次上掌握应用软件系统的操作、系统配置、运营、故障处理及日常测试维护，从而确保全网能正常安全的运行。

提供下列几个方面的培训：

（1）系统软件的用户使用培训，应用软件操作培训；

（2）应用软件操作疑难问题解答；

为保证用户能够熟练、正确的操作本套系统，免费为用户提供使用培训。培训对象主要包括系统管理员、管理人员、医生、护士等相关人员。

培训主要方式：

（1）集中现场培训、分组培训及影像培训相结合的方式。

（2）培训手册：保证每个接受培训的人员每人一册《培训手册》。

具体培训计划还可以根据双方沟通协商而定，但最终一定会实现用户单位相关使用人员可以完全掌握本套系统软件。

八、售后服务要求

1.维修响应时间≤8小时，到场时间≤24小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备品。质保期内开机率达到95%，否则每超过一天质保期相应延期长10天。

2.售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）：由厂家上门安装并培训，每年至少安排一到二次巡检。

3.投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。

5.若进口产品，承诺交货时提供海关报关单及商检证书。

6.软件部分：终身免费提供软件升级。

7.质保期外维修付款必须做到先维修后付款。

九、技术支持

▲1.中标商应提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），且免费接入相关系统。

2.提供设备原厂技术参数指标（DATASHEET）。

3.提供设备电子版、纸质版的操作手册、维修手册。

十、培训

1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作，提供设备操作手册。

3.提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费现场培训，用户使用设备一段时间后，成交方对用户相关人员进行进一步操作和技术培训。

4.上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

十一、安装调试

1.安装地点：采购人指定地点。

2.安装完成时间：设备到货后，需由监理公司进行开箱验收，中标方需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试。如监理开箱验收不合中标文件要求的，和规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

5.投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

十二、 验收

1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

2.如涉及手术室场所放射防护，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的工作场所检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

3.验收费用由投标人负担。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市第一人民医院数字化手术室改造项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按中标价采用差额累进算法，中标价500万以内的计算公式为：100万元*1.5%+（中标价-100）万元*1.1%，按以上标准的70%收取。由中标供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：合同签订后7个工作日内付至合同总价的40%，安装调试完毕并通过有关部门验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价20%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 5 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上得1分，需提供证书复印件，未提供证书复印件不得分。 2.投标人具有具备CCRC信息安全服务资质二级及以上资质的1分，需提供证书复印件，未提供证书复印件不得分。 3.投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000-1信息技术服务管理体系、ISO45001职业健康管理体系认证的，提供齐全得3分，每少一个扣0.5分。未提供不得分。 |
| 2 | 项目组配置 | 8 | 项目经理具备信息安全工程师、安防培训合格证书、信息系统项目管理师，每提供一个证书得1分，最高得3分。 技术负责人具有一级建造师-机电工程、信息系统项目管理师、网络工程师的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 项目团队其他成员具有网络工程师、信息安全保障人员认证的，每提供1个证书得1分，最高得2分。 （提供有效证书及所有项目组成员近3个月社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分） |
| 3 | 业绩 | 3 | 所投产品制造厂家的智慧手术室（含数字化手术室）案例。每提供一个得1分，最高得3分，没有不得分； 备注：1、投标文件中须提供清晰可辩的合同扫描件及峻工验收报告的扫描件并加盖公章。 2、提供案例的时间范围为近三年（自2019年7月1日至今）。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 4 | 系统集成 | 5 | 投标人所投产品制造厂家提供的产品，根据接入过的HIS、LIS、PACS、EMR、手麻系统等相关系统计算，要求提供医院出具的接口证明材料佐证。成功集成的每种计1分，最高得5分，没有有效佐证材料得0分。 |
| 5 | 在线视频演示 | 8 | 投标人须以真实应用系统对重要技术参数进行演示，不得以PPT等其他文档进行演示，各投标人演示时间为20分钟。具体演示内容要求如下（演示所需设备，投标供应商自备）： （1）操作屏多点触控完成所有操作，路由或切换影像视频或病历报告到各屏显示。符合得1.5分，否则不得分。 （2）AI智能记录模式，通过图像识别技术实现手术病历自动记录，并自动监测医疗设备数据，自动叠加手术画面进行记录。符合得1.5分，否则不得分。 （3）全景手术功能，可以一屏多画面显示多个手术间的手术状态、手术信息、实时手术画面、参与手术的人员情况，未经授权账户将无法看到对应手术间手术画面。符合得1.5分，否则不得分。 （4）自动提取患者手术信息并可根据不同模板生成手术记录文书，导入手术照片后生成图文形式的手术记录单。符合得1.5分，否则不得分。 （5）查看当日自己参与完成的所有手术病历。通过时间段、手术间、患者姓名等条件进行手术病历统计检索。根据手术时间段统计指定范围内自己参与的所有手术及病历总量。病历安全保护，长时间未操作自动注销账户以保障安全。查看当前登录医生的明日手术患者和手术安排情况。符合得2分，否则不得分。 注：本次系统演示评审通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频评审，“政采云视频讲标系统”在线上评审时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。 “政采云视频讲标系统”评委可以看见和听见投标人的画面和声音，投标人只能听见评委的声音，看不见评委的画面。“政采云视频讲标系统”目前不支持手机端。 5、线上视频评审时投标人通过视频方式按照招标文件中的评分标准，向评标委员会介绍系统的情况。每家投标人系统演示人员为1人、演示时间不超过20分钟，请各投标人提前予以模拟演示准备，以免开标时由于各种情况而造成线上视频评审不顺畅而影响得分。同时也欢迎投标人以更丰富的线上视频演示设备、方法来达到更加优质的演示效果。 |
| 6 | 高清数字化设备 | 8 | 投标人所投产品的技术参数均符合招标文件要求的得8分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 7 | 基础数字化设备 | 5 | 投标人所投产品的技术参数均符合招标文件要求的得5分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 示教室设备 | 2 | 投标人所投产品的技术参数均符合招标文件要求的得2分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 9 | 家属谈话间设备 | 2 | 投标人所投产品的技术参数均符合招标文件要求的得2分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 10 | 医疗设备 | 16 | 投标人所投产品的技术参数均符合招标文件要求的得16分。带★为重要指标，共4个，每一项负偏离扣2分；其他指标，每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 11 | 技术方案 | 3 | 提供设备部署区域图、点位具体分布情况等。（0-3分） |
| 12 | 售后服务 | 5 | 根据投标人售后服务网点，人员配备、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等），进行打分。 1）售后服务响应时间（0-1分）； 2）服务承诺（0-1分）； 3）售后服务人员配备（0-1分） 4）培训方案0-2分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 5 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目组配置 | 8 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 业绩 | 3 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 系统集成 | 5 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 在线视频演示 | 8 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 高清数字化设备 | 8 |  | / | / |
| 7 | 基础数字化设备 | 5 |  | / | / |
| 8 | 示教室设备 | 2 |  | / | / |
| 9 | 家属谈话间设备 | 2 |  | / | / |
| 10 | 医疗设备 | 16 |  | / | / |
| 11 | 技术方案 | 3 |  | / | / |
| 12 | 售后服务 | 5 |  | / | / |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　 投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ①数字化设备部分 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 | 最高限价261万元 |
| ②医疗设备部分 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 | 最高限价185万元 |
| ③投标总报价： | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 | ①+② |

投标总报价是包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、维护、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日