亿诚建设项目管理有限公司

公开招标文件

项目编号：CZZC2020-G1-020127-YCJS

项目名称：江州区第二人民医院设备采购项目

采购单位：崇左市江州区卫生健康局

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年11月

目    录

- 公开招标公告……………………………………………………2

- 招标项目采购需求………………………………………………5

- 投标人须知………………………………………………………17

- 评标办法及评分标准……………………………………………31

- 政府采购合同主要条款…………………………………………33

- 投标文件格式……………………………………………………38

- 第一章  公开招标公告

亿诚建设项目管理有限公司受崇左市江州区卫生健康局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划备案表，拟对江州区第二人民医院设备采购项目项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：江州区第二人民医院设备采购项目

二、项目编号：CZZC2020-G1-020127-YCJS

三、采购组织类型：部门集中

四、采购方式：公开招标

五、政府采购预算（人民币）：A分标：肆佰壹拾伍万元整（￥4150000.00）； B分标：肆佰贰拾壹万元整(￥4210000.00） ；C分标：壹佰玖拾万元整(￥1900000.00）；D分标：叁佰柒拾壹万捌仟捌佰伍拾元整(￥3718850.00）

六、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

- A分标：

| - 项号 | - 货物名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动白带系统 | 1 |
| 2 | 自动粪便处理分析系统 | 1 |
| 3 | 全自动细菌鉴定/药敏分析系统 | 1 |
| 4 | 荧光显微镜 | 1 |
| 5 | 全自动生化仪 | 1 |
| 6 | 电解质分析仪 | 1 |
| 7 | 全自动凝血检测仪 | 1 |
| 8 | 脉动真空高压蒸汽灭菌器 | 1 |
| 9 | 洗衣设备 | 1 |
| 10 | 口腔牙片机 | 1 |
| 11 | 除颤仪 | 3 |

- B分标：

| - 项号 | - 货物名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4维彩超 | 1 |
| 2 | 牙科治疗椅 | 3 |
| 3 | 呼吸机 | 2 |
| 4 | 心电图 | 4 |
| 5 | 心电监护仪 | 5 |
| 6 | 病床 | 100 |
| 7 | 生物安全柜 | 2 |

- C分标：

| - 项号 | - 货物名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运型救护车 | 1 |
| 2 | 负压救护车 | 1 |
| 3 | 全自动酶免分析仪 | 1 |
| 4 | 全自动血液分析仪 | 1 |
| 5 | 尿液分析仪 | 1 |

- D分标：

| - 项号 | - 货物名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快速式全自动清洗消毒器 | 1 |
| 2 | 医用干燥柜 | 1 |
| 3 | 全自动经济型纯水机 | 1 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 |
| 5 | 极速生物阅读器 | 1 |
| 6 | 医用封口机 | 1 |
| 7 | 超声波清洗机 | 1 |
| 8 | 便携式全数字彩色多普勒超声系统 | 1 |
| 9 | 病人监护仪 | 9 |
| 11 | 高速气旋轮手机 | 20 |
| 12 | 不锈钢治疗车 | 20 |
| 13 | 不锈钢治疗车 | 10 |
| 14 | 抢救车 | 10 |
| 15 | 不锈钢诊查床 | 20 |
| 16 | 担架车 | 2 |
| 17 | 移动消毒车 | 10 |
| 18 | 座便轮椅 | 10 |
| 19 | 手术包 | 10 |
| 20 | 手术包 | 10 |
| 21 | 手术包 | 10 |
| 22 | LED屏 | 50平方 |
| 23 | 电视机 | 5 |
| 24 | 电视机 | 40 |
| 25 | 台式电脑 | 50 |
| 26 | 笔记本电脑 | 4 |
| 27 | 复印机 | 1 |
| 28 | 打印机 | 40 |
| 29 | 收费设备 | 15 |
| 30 | 会诊桌 | 50 |
| 31 | 办公桌 | 50 |
| 32 | 会议桌（含会议椅） | 150 |
| 33 | 会诊椅 | 50 |
| 34 | 会诊桌 | 10 |
| 35 | 会诊椅 | 15 |
| 36 | 会诊椅 | 50 |
| 37 | 候诊排椅（3人位） | 100 |
| 38 | 主席桌 | 5 |
| 39 | 文件柜 | 100 |
| 40 | 不锈钢旋转圆凳 | 30 |
| 41 | 木椅 | 150 |
| 42 | 方凳 | 150 |

- 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

- 合同履行期限：具体详见招标文件

六、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

七、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物及服务能力，具备法人资格的生产厂家或供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、A、分标投标人还须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》（说明：如果食品药品监督管理部门规定某些一类产品不要申请一类生产备案的就提供有效的营业执照复印件。），生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第一类医疗器械的须提供《有效的营业执照副本复印件》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

八、招标文件的发售：

1、发售时间：2020年11 月 23日至2020年11月 27 日（工作日）上午9：00-12：00；下午15：00-17：30。

2、发售地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3、方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载公开采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0元

九、投标保证金：

投标保证金按（人民币）：A分标：肆万元整（￥40000.00）；B分标：肆万元整(￥40000.00） ；C分标：贰万元整(￥20000.00）；D分标：肆万元整(￥40000.00）

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户：

开户名称：崇左市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行

开户账号1：45001598054059556677

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

十、投标截止时间及地点：

投标人应于2020年 12月14日上午9时30分前将投标文件密封送交到崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼5楼，具体详见5楼电子显示屏安排），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年 12月14日上午9时30分在崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼5楼，具体详见5楼电子显示屏安排）开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。【携带（本人身份证原件、委托代理人出席应携带单位授权委托书原件、营业执照副本复印件、基本账户开户许可证本复印件和缴纳投标保证金单复印件）】

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）。

十四、联系事项：

1、采购人：崇左市江州区卫生健康局        地址：崇左市江州区新民路

联系人：许 工                            联系电话：0771-6460951

2、采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号

项目联系人：唐  工         电   话：0771- 7981825

3、政府采购监督管理部门：崇左市江州区财政局采购监督管理股

联系电话：0771-7829899

采购单位：崇左市江州区卫生健康局

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年  11 月 20 日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请投标供应商以详细、正确的技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标供应商在响应文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标供应商公章），否则相应投标无效。

3、带“★”要求为实质性关键指标，必须全部满足,否则该投标无效。

A分标：

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | 采购内容 | - 项目要求及技术需求 |  | - 数量 |
| - 1 | 全自动白带系统 | 1．*检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分必须为一体机。镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、清洁度等，生化检测项目：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰基-β-氨基葡萄糖苷酶六联检测。 2．*全自动镜检技术：实现加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。内置高端显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。自动判别镜检结果，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。自动退出载玻片至废弃槽。有效避免手工镜检和人为误差。 3．*精确的显微镜图像自动判读技术：通过图像特征提取原理，数据库自动对比识别技术,实现镜检结果自动判读。 4．*全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗吸样加样装置为一体，避免手工操作和人为误差。 5．*应用获得国家发明专利的一次性玻片套件技术，检测完成后直接废弃，有效避免交叉污染。 6．*检测灵活性：需根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。 7．*自动识别，可根据样本液面高低自动调整，保证样本量。 8．速度快：一次可进样30个样本，随到随检，批量检测速度60个标本/小时。 9．*PH孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发，使PH值读数更准确； 10．*颜色判读在密封的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确； 11．信息化：可与医院的信息管理系统联网，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化 12．检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控； 13．*自动提醒功能，仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。 14．*检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。 15．*工作站、配套使用试剂和质控品均取得原厂产品注册证，批内阴性、阳性质控率大于等于98%。 16．*吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防治管道堵塞。 17．*试剂需设计空白对照检测点，以便消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。 |  | 1 |
| - 2 | 自动粪便处理分析系统 | 1.基本性能 1.1检测速度：连续检查大于等于60样本/小时，或大于等于120测试/小时 ★1.2 样本采集：全程密闭采样管，螺旋盖带硅胶密封垫，采样旋紧后无渗漏，方便院内标本运送；采集管硅胶盖由仪器检测针穿刺后仍保持全密闭，确保样本分析前、分析中、分析后无异味和生物安全危害。 ★1.3加样：吸样针倒置上穿刺“三明治”式定量吸样，样本架循环轨道式流水进样，单次加样大于等于50个采样管，检测卡自动送卡、卡量检测报警、不停机加卡。 1.4检测通道：双通道检测，沉淀时间可调. ★1.5样本稀释混匀：高频往复气动混匀，无搅拌处理标本，无损标本细胞形态，混匀次数可调，废样、废卡、废液、废气封闭回收，对实验室及人员无污染危害。 ★1.6图像采集：CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测24个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测24个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；全自动数码显微立体扫描采集图像，每个视野高倍图像有5个断层，使每张图像都有一个焦距清晰. 1.7图像处理：配图像初筛软件工作站，基于HOG（方向梯度直方图）和ANN(人工神经网络)计算机图像识别技术，对采集的高倍图像可自动标记提示可疑真菌、红、白细胞等，提供粪便有形成分全景视野图，提高人工终审图片效率. |  | 1 |
| - 3 | 全自动细菌鉴定/药敏分析系统 | 1、能用于细菌的鉴定及药敏测试； 2、*鉴定方法采用多参数色谱分析法，药敏方法采用动力比浊法； 3、高度自动化，仪器自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料； 4、采用真空充填方法加样或自动加样器加样； 5、鉴定细菌谱全面，包括革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等的鉴定。 6、同时处理15张卡片或以上； 7、得出鉴定药敏结果的平均时间为：6-8小时。 8、*有最先进的全部以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统（AES），数据内含参考来自国际专业刊物的10万篇文献得出的100种耐药机制，2000多个耐药表型，20000个MIC棒状分布图。 9、可同时得出细菌对多类药物的耐药机理，如：ESBL阳性+药物渗透障碍，AAC(6’)等，便于熟悉细菌的耐药机理和发现新的耐药菌； 10、除报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，专家系统可按照抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，依据相应规则推导更多额外抗生素的敏感耐药结果，有利于医生进一步扩大选用药物。 11、*能快速测定肺炎链球菌的药敏MIC，平均8小时；能鉴定苛养菌，平均6小时，还可以鉴定真菌； 12、在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告，有利于对病人及时进行治疗。 13、*消耗品为封闭式透明卡片，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合环保要求。 14、药敏测试标准包含CLSI（美国）、CASFM（法国）、全球标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定，并对某些假敏感的结果自动做出修正； 15、鉴定药敏卡独立包装，除配置菌悬液的盐水以外，不需要再添加额外的氧化还原试剂或其他附加试剂。 16、药敏卡定制化，可报告头孢哌酮/舒巴坦、多黏菌素类抗生素MIC结果。 17、中文报告软件可实现双向通讯功能，直接传输打印中文报告，并可完成各种院感数据统计。 |  | 1 |
| - 4 | 荧光显微镜 | 1． 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标 2.1.1光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。 2.1.2、主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理TCFS专利热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。 ▲2.1.3、调焦系统：3档同轴粗/中/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。 ▲2.1.4、防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。 ▲2.1.5、载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。 2.1.6、单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。 ▲2.1.7、聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注 2.1.8、物镜转换器：6孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。 2.1.9、宽视野三目镜筒，，倾角30度，瞳距调节55-75mm；可图像采集 2.1.10、目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，屈光度可调节； ▲2.1.11、照明装置：LED。 2.1.12、平场消色差相差物镜4倍、10倍、20倍、40倍、； 2.1.13、荧光装置：B激发荧光。 |  | 1 |
| - 5 | 全自动生化仪 | ★1、分析速度：生化测试，单、双试剂项目恒速大于1900项/小时；ISE测试，600项/小时；生化+ISE测试大于2000项/小时； 2、测试原理及方法：比色法、比浊法（均相免疫法）、离子选择电极法（ISE）、 终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）； 3、13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强； 4、吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测； 5、支持单/双波长；线性和非线性校准； 6、同时分析项目：同时分析项目≥70个项目，其中支持的双试剂项目达到67项； ★7、拓展功能：支持与同品牌发光产品扩展互连，配置全自动化学发光免疫分析仪校验机1台 ；SPL2000样本处理系统1套； 8、支持自动重测； 9、支持急诊插入； 10、支持一键启动：通过运行键快速启动测试，无需再到软件上去操作； ★11、样本位样本盘≥120个样本位； 12、双进样系统：支持盘式进样优先，支持轨道进样； 13、样本冷藏功能：具备25个冷藏样本位； 14、样本盘按钮控制：分别有2个按钮控制内外样本盘转动； 15、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管，规格（Φ12～16）mm H（25～100）mm； 16、样本针：单臂双针，凌空排液功能，另具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 17、样 本 量 1.5μl ~25μl，0.1μl步进；加样误差 1.5μl时，准确度±5%，精密度≤2%；25μl时，准确度±3%，精密度≤1%； 样本针携带率 ≤0.1%； ★18、试 剂 位 两个双圈试剂盘，共≥130个试剂位，支持20ml-62ml容量规格的“低残留”试剂瓶； ★19、具备试剂在线更换 ，仪器测试进行中支持试剂在线更换； ★20、试剂冷藏 2-8℃； 21、支持多试剂检测 可支持3-4种试剂项目检测，支持浓缩试剂 试剂扩容技术 支持多个位置放置同一种试剂； ★22、试 剂 针 具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能； 23、试 剂 量 10μl ~200μl，0.5μl步进，加样误差 10μl时，准确度±3%，精密度≤2%；200μl时，准确度±2%，精密度≤1%； 24、比色杯反应盘分两圈，每圈≥200个比色杯，共≥400个比色杯； 25、比色杯材质：永久性石英玻璃杯； ★26、反应液总体积：80μl~280μl可调； 27、反应时间：≥20分钟； 28、反应温度：37℃±0.1℃； ★29、反应盘恒温：非水浴模式，恒温槽固体直热，日常免维护保养； 30、搅 拌 杆：两组，每组三头，每头含2个搅拌针，共12个搅拌杆； 31、清洗方式：搅拌杆两阶清洗，第一阶清洗剂洗，第二阶水洗，具有清洗剂及水预加热功能； 32、清洗机构布局：反应杯双圈自动清洗机构，8阶14步自动清洗，水空白单独检测； 33、废液处理：清洗废液按照相对浓度梯度两级分流；具高浓度废液桶液面检测功能； 34、其他功能：自动清洗机构带纵向防撞功能； 35、溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，保障结果具有准确性和溯源性,具有原厂家配套的获得CFDA注册的校准品。 |  | 1 |
| - 6 | 电解质分析仪 | 一、技术要求： 1、测量方法：离子选择性电极法（K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH）、量压法（TCO2） 2、适用样品：血清、血浆、全血、尿液。 3、分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH 、TCO2，计算项目：nCa2+、TCa2+、AG ★4、自动进样：≥36位进样系统 5、显示器：≥5.0寸TFT触摸屏 6、分析速度：50个样本/小时 7、样本量：100μL --150μL 8、存储量：10000个，存满后可自动刷新 9、定标方式：手动、自动两点定标 10、急诊功能：急诊样品可以优先测试 11、智能化检测：样品气泡检测 12、质控功能：≥3个水平的质控设置和测试 13、打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机 ★14、通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙 ★15、试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全 ★16、仪器性能指标 参数 精密度（CV） 稳定性（R） 携带污染率（C） K+ ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Na+ ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Cl- ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Ca2+ ≤1.0% ≤3.0% ≤2.0% pH ≤0.5% ≤1.0% ≤2.0% TCO2 ≤3.0% ≤5.0% ≤5.0% |  | 1 |
| - 7 | 全自动凝血检测仪 | 1.测试原理：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择，适合多种D-Dimer试剂标准 2.★凝固法采用双磁路磁珠法 3.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、FDP、D-Dimer、AT-III等 4.检测速度：PT单项≥300个测试/小时 5.运动机构：X、Y、Z三坐标机械臂同步运动 6.测试位：≥4个，每个通道兼容三种方法学检测，不同方法学检测项目可在任意通道同时检测 7.加样单元：进口试剂针1根、样品针1根 8.★样品位：≥60个，抽拉条式样品架，具有到位检测、指示灯提示功能，可随时添加任意位置急诊样品，无需中断测试 9.试剂位：≥36个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位倾角设计，可支持微量试剂上机 10.★测试杯：转盘式，一次上机装载1000个（含磁珠），配合机械手不间断自动连续进杯 11.接口方式：RJ45、USB接口任选，实现仪器控制功能 12.温度控制：仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿 13.清洗单元：独立的试剂针、样品针清洗位，避免交叉污染 14.测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能 15.数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果 16.安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能，整机环境温度监控，系统温度自动修正补偿。 |  | 1 |
| - 8 | 脉动真空高压蒸汽灭菌器 | 1主体 1.1★容积：≥0.36 L，对耐热、耐湿物品的高温高压灭菌处理 1.2-★主体结构：卧式灭菌腔，矩形截面，欧式GETINGE环形加强筋夹套结构， 独特的内壳与环形夹套组合结构增强了主体的强度和刚度，相比整体式夹套承载能力强、应力集中低，尤其在脉动交变压力和温度载荷下承载能力更强，容器疲劳寿命更长。密封槽结构：密封槽直接焊接在两端环形夹套上，避免了整体法兰结构因无靠近两端面的夹套，影响内胆预热温度从而干燥效果。 1.3材质：内壳SUS30408不锈钢，夹套Q245R。 1.4设计压力：-0.1~0.3MPa 1.5设计温度：设计温度：150℃，最高温139℃ 1.6使用寿命：寿命10年（20000次灭菌循环） 1.7-内室排水：内室底面有一定的向排水口的倾斜度，便于清洁和排水，确保内室冷凝水排放。 1.8★主体保温：采用无氯、无石棉材料（优质硅酸铝纤维棉）进行保温，保温棉厚度达到60mm，确保在20℃的环境温度下，其表面温度不环境温度+25℃，外表面采用压花铝板保温罩。 1.9★外观：外挂板采用304磨砂耐指纹不锈钢板，美观大方。 2密封门 2.1★材质：门板采用S30408不锈钢材质，加强筋采用Q235B材质，主体挡齿、门齿为S30408不锈钢材质。 2.4动力方式：采用了电动升降和压缩气密封技术，大大减轻了操作者开关门的劳动强度，使该灭菌器的自动化程度达到新的水准。 2.5门电机：过载过流保护，操作方便，机构合理。 2.6★密封圈：全新的优质高抗撕硅橡胶材料圆形中空门密封圈，表面派斯林处理，具有更好的密封效果以及更长的使用寿命。寿命不低于1500次灭菌循环 3管路系统： 3.1.1★管路材质：与内室相通管道采用316L材质，其余采用304材质内外抛光无缝不锈钢卫生级管件，可追溯材料成分，卡箍链接 3.1.2焊接：自动管焊接机氩气保护焊接，单面焊接双面成型，严格按照WPS要求焊接，有效的保证了焊接质量；后经电化学抛光处理，光亮滑洁、抗腐蚀、经久耐用。 3.1.5★蒸汽源：内置蒸汽发生器和外配60KW独立电加热蒸汽发生器。避免因单一气源加热故障导致机器不能正常使用。 3.1.6★节水降噪系统：配备专用节水降噪系统，排汽抽真空均通过冷凝器冷却，表面泵内高温气蚀噪音，配备水箱，初始真空可循环利用冷却用水，即可降低真空泵循环水消耗30%，又避免真空泵供水水压过高引起的噪音。 3.1.7-自动疏水装置：-夹套内室安装压力变送器和温度传感器，自动控制疏水装置，自动程序控制，自动检测夹套和内室温度压力，自动控制疏水，确保蒸汽的饱和度。 3.1.8排水：具有排水温度自动调节系统，排水温度≤55℃。 3.1.9★换热器：用于抽真空排汽冷却，提高抽真空速度，提高真空泵运行寿命，排水温度低。 3.2.0空气过滤器：0.22μm超细除菌过滤器，除菌率达100%。 4-控制系统 4.1★程序：具有器械、敷料、管腔器械、植入性器械、液体灭菌程序和BD检测、真空泄漏检测、管腔PCD检测程序，以及干燥等辅助程序 4.2★智能维护保养提示系统：自动监测各运行部件运行状态，自动提示各种维护保养信息：门胶圈更换、空气过滤器的更换、开关机构润滑保养、过滤器清洗等；确保设备始终处于常工作状态 4.3★脉动方式：采用多次负压脉动+跨压脉动+正压脉动方式，减少灭菌器交变载荷，提高设备疲劳寿命 4.4记录方式：内置打印机，打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：本设备的运转次数、操作员编号、灭菌的程序性质、程序设定的参数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、灭菌过程是否合格、操作人员签字、灭菌过程中的报警提示等内容） |  | 1 |
| - 9 | 洗衣设备 | 1.全不锈钢外表，美观大方，耐腐蚀性好。 2.本机具有洗涤后消毒灭菌功能，保障医院布草不受病菌污染。 3.电脑智能控制，全自动一键完成洗衣，自动操作，内置多种标准洗衣程序，用户也可根据实际洗涤要求编辑个性化程序，真正地随机应变。 4.采用高性能变频驱动系统，保证最低转速与最高转速稳定性，无级变速，加速平顺，节能省电。 5.创新的悬浮减震结构，配合高强度弹簧、阻尼，实现超低震动，无需地基安装，可放置楼层使用。 6.高强度大轴座，优质耐磨轴承，主轴承高精度同心，大大减少横向震动力矩，经久耐用。 7.人机工程学设计，大口径不锈钢门，单面冲孔双面抛光不锈钢内胆，方便装卸织物，减少织物的磨损。 8.加热系统有热水和蒸汽两种可选，大大提高衣物的洁净率。 9.广泛用于各大医院、养老院、精神病院等医疗系统。 10.整机提供一年免费保修，终身维护。 产品名称：医用烘干机 1台 1.全自动电脑智能控制，可任意调整烘干时间、烘干温度，并可以自动恒温。 2.大功率加热器配合风机最佳的风速、风量，达到高效的烘干效率，升温快，烘干时间短。 3.大口径装衣门，装卸衣物方便，转笼采用回转式，有效地减少衣物布质色泽的损伤。 4.采用省力传动结构，低功率运转电机配合优质三角皮带，静音、省电。 5.低温冷风循环功能，可有效地防止衣物不起皱，不变形，和取衣不烫手。 6.大面积毛绒收集网，易于清理毛绒杂物设计，确保风道畅通。 7.电加热、蒸汽加热、燃气加热等多种机型可选。 8.整机提供一年免费保修，终身维护。 产品名称：烫平机 1台 1床单被套烫平机采用调速电机调速，可方便不同厚度织物的需要，熨烫速度无级调节。 2.烫平机独特的传动、进汽、回水系列，可消除蒸汽外逸，净化工作环境，改善作业环境。 3.烫平机大直径不锈钢滚筒，熨烫效率高。 4.烫平机适用于床单、被套、台布、毛巾等织品的熨平、烘干。 5.烫平机分为蒸汽型烫平机及电加热型烫平机，不同供热方式可满足不同的使用场所。 6.可适用于宾馆酒店，医院，桑拿休闲中心、工矿企业、机关场所等场所用于大批量织物烫平的工作。 |  | 1 |
| - 10 | 口腔牙片机 | ★ 1）球管焦点≤0.4mm； 2）球管电压：60\63\65kV； 3）球管电流：6\7mA； 4）总过滤：2.5 mm Al @ 65 kV 2、高频直流发生器，频率≥145KHz 3、球管锁定方式：触摸式自动电子锁定，方便定位和释放 ★ 4、球管与剪刀臂连接方式：采用球形关节连接，方便球管投照角度调节。 5、横臂：40cm，60cm，90cm可选 6、电气参数：电压：230V交流，±15﹪，50/60 Hz，额定电流：6A 7、超球面技术---创新球形关节，万向自由调节，能够轻松达到各个角度及位置 8、触控电子锁定设计，轻松进行球管锁定，释放和重新定位 9、坚固，轻便的铸铝臂，高效集成的稳定系统，可有效减少球管抖动风险 ★10、智能化的预设程序：符合人体解剖学的多种预设程序，可实现智能化控制不同病人的曝光剂量和时间。可以显示曝光剂量，可以选择成人和儿童拍摄模式。 |  | 1 |
| - 11 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧饱和度监测、自动体外除颤（AED）功能。 2.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 3.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 4.★除颤充电迅速，充电至200J<5s。 5.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 6.★可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 7.可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 8.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 9.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 10.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 11.彩色TFT显示屏>7”, 分辨率800×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 12.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 13.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 14.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 15.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 16.★具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 17.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  | 3 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备验收合格之日起最短不得少于1年，终身维护。 - 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★自签订合同之日起1个月内全部货物交货安装调试完毕并验收合格，地点：崇左市江州区卫生健康局指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | ★双方签订合同后，设备安装调试运行结束并验收合格正式交付甲方使用后，甲方收到乙方开具全额发票后三十个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款项的95%，余款5%在正常使用无质量问题且质保期满一年后一次性转账付清（不计利息）。 |  |
| 质量保证金 |  |  | 按付款条件 |  |
| ★医疗器械注册证 |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、免费送货上门，免费培训； - 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、投标报价包括货物的所有费用，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用； - 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； - （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）设备维修期间须提供备用机代替。 |  |
| 其它要求 |  |  | - ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2、本分标设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |

- B分标

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 | - 项目要求及技术需求 |  | - 数量 |
| 1 | 4维彩超 | 1.货物名称： 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 2.用途说明： 2.1.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 2.2.要求为2016年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 3.货物数量：壹套 4.系统技术规格及概述： 4.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 4.2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 4.3.★≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 4.4.控制面板可独立旋转、升降 4.5.★全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） 4.6.多级信号处理系统 4.7.高倍波束并行处理系统 4.8.★探头接口≥5个 4.9.二维灰阶模式 4.10.谐波成像模式 4.11.M型模式 4.12.彩色M型模式 4.13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.14.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 4.15.自由臂三维成像 4.16.★空间复合成像，最高可达9线偏转 4.17.斑点抑制成像 4.18.频率复合成像 4.19.独立角度偏转 4.20.扩展成像 4.21.实时双幅对比成像 4.22.高分辨率血流成像 4.23.精细血流自动识别成像 4.24.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 4.25.★全屏放大 4.26.局部放大（支持前端、后端放大） 4.27.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 4.28.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 4.29.支持手动触摸屏上注释 4.30.支持手动触摸屏上包络测量 4.31.支持语音注释及播放 4.32.体位图 5.测量/分析和报告 5.1.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 5.2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 5.3.自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 5.4.自动NT测量 5.5.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 5.6.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 6.电影回放和原始数据处理 6.1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） 6.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 7.检查存储和管理（内置超声工作站） 7.1.检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 ★多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 8.连通性要求 8.1.支持网络连接 8.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 8.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 8.4.DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 8.5.视频/音频输入、输出 8.6.支持ECG/PCG信号 8.7.≥５个USB接口 8.8.DVD R/W 刻录光驱 9.系统技术参数及要求 9.1.二维灰阶模式 ★最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 9.2.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 9.3.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 9.4.标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 ★支持VOI 在同一平面进行360度旋转 支持Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用） 9.5.标配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） 9.6.标配自动卵泡测量 10.探头规格 10.1.频率：超宽频带或变频探头 10.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 10.3.可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 10.4.探头频率： 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 10.5.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 10.6.凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80° 腔内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° 10.7.线阵，带宽: 3.0-11.0 MHz ,大小40mm 10.8.腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85° 11.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 12.外设和附件 12.1.耦合剂加热器 12.2.专业腔内探头放置架 12.3.专业探头放置槽≥7个 12.4.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 12.5.内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） 12.6.支持脚踏开关 12.7.支持生理信号：ECG及PCG 13.备件、技术及维修服务，培训要求及其它 13.1.卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 13.2.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 13.3.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  | 1 |
| 2 | 牙科治疗椅 | 一．主要技术规格及参数： 1、环境5℃—40℃，相对湿度≤80% 2、电源：交流220V 50HZ 3、气源气压：0.5MPa—0.8 MPa 流量小于50L/min 4、水源水压：0.2MPa—0.6MPa 流量小于10L/min 5、长宽高：1850*890*2000mm 6、椅背高：740mm 7、重量：250KG 8、口腔冷光灯:LED光源 ；口腔灯：光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～25000Lux，照明区域温升≤5℃，口腔灯转动范围≥120 9、热水器：DC24V/80VA自动恒温45℃ 10、直流电机：d.c.24V/80VA 11、靠背后倾角度范围：95°-170° 12、坐垫升降范围：450-700mm 13、牙科椅在承受165kg 14、整机噪音≤70db（A）（空气压缩机除外） 16、扶手能承受335N垂直向下压的力，并能承受220N水平拉力 17、器械盘：垂直移动范围490mm 18、痰盂下水量：4.5L/min 19、强吸流量：1.8L/min 20、弱吸流量：0.42L/min 二、标准配置 *1.防交叉感染卫生设计 2.可旋转助手架，利于“四手”操作 3.三用枪2支 *4.控制系统：微电脑控制操作系统，带9个记忆位，带互锁，传统机械按键 5.冲痰盂，漱口定量自动给水控制系统1套，配有可自动加热恒温系统 6.强弱吸唾系统各一套，内置式集污杯可方便拆洗 7.口腔冷光灯的一套 8.24V低电压控制漱口水装置 9.24V低压观片灯 10.内置式手机净水系统一套 11.气压锁定器械臂1套 12.多功能组合脚踏开关，可控制手机，牙椅 *13.动力系统采用直流静音电机 14.具备清洗过滤网功能，有沉渣过滤功能 *15.牙椅结构为电脑联动式，头枕可折叠并任意调节和销定，二段式头枕，适合成人和儿童使用，PU无缝椅垫，牙科椅为单扶手 *16.采用进口水气管，更加耐用，不易因老化而破裂 配置清单 1.机型椅架: S300椅架 2.控制系统: 双辉（带记忆） 3.电机 ： 国产新益 4.坐垫PU： 国产PU皮 5.转臂： S200转臂 6.箱体： S200箱体. 7.器械盘： S200注塑器械盘 8.观片灯： 小观片灯 9.痰盂：陶瓷痰盂(可旋转) 10.口腔灯 ：LED双辉6孔灯 11.助手盘： S200助手盘 带按键 12.地箱： 可选配内置地箱和外置地箱 13.脚踏： 豪华多功能脚踏 14.手机配置： 两高一低4孔普通手机管 15.吸唾系统： 普通吸唾系统普通吸唾管 16.医生座椅：1张 17. 口腔内窥镜系统 1套 18. 四孔高速手机 2支 19. 四孔低速手机 1支 20. 洁牙机 1套 21. 无油压缩机 一拖一/套 |  | 3 |
| 3 | 呼吸机 | 1 基本要求 1.1通气模式：有创通气和无创通气 1.2患者类型：成人，儿童 ▲1.3显示单元：≥12寸触摸屏显示器。显示器应方便从主机拆卸并安装到其他设备，避免交叉感染 #1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力≥60L/min。 1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。 2通气功能 2.1有创通气模式，至少具有： VCV,PCV,PRVC,SIMV(VCV),SIMV(PCV),SIMV(PRVC),PSV,SPONT/CPAP, BILEVEL(或同等模式)。 2.2无创通气模式：至少具有NIV/CPAP ，NIV-T，NIV-S/T无创通气模式。 2.3具有窒息备份通气功能。 2.4具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 2.5具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 2.6具有顺应性补偿功能。 #2.7具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP。 3参数设置 3.1 潮气量设置范围不低于20-2000ml。 3.2 呼吸频率设置范围不低于1-80bpm。 3.3 吸气时间设置范围不低于0.2-9s。 3.4 吸气压力设置范围不低于5-60cmH2O。 3.5 支持压力设置范围不低于0-60cmH2O。 3.6 PEEP设置范围不低于1-35cmH2O。 3.7压力触发灵敏度设置范围不低于-20~0cmH2O。 ▲3.8 流速触发灵敏度设置范围不低于0.5~20 LPM。 3.9 压力上升时间设置范围不低于0-2s。 3.10 吸气暂停时间设置范围不低于0-4s。 3.11 4 参数监测 4.1 压力参数监控至少具有：最小压（Pmin）， 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） 4.2容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%） 4.3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 5 报警功能 5.1 至少具有以下报警：分钟通气量高， 分钟通气量低，管路脱落报警， 气道压力高， 气道压力低， 持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 交流电故障， 电池电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源不足。 5.2 具有报警信息记录功能，可记录超过1000条报警信息。 6 其他功能 6.1 具有智能吸痰功能。 6.2 具有同步雾化功能。 ▲6.3 金属呼气阀，可拆卸并高温高压一体化消毒。 ▲6.4 内置吸气和呼气流速传感器，非耗材。 #6.5 具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。 ▲6.6主机重量（不含推车）≥15KG |  | 2 |
| 4 | 心电图 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 4.★时间常数：≥5S 5.★耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB 7.★增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 11.可存储最近2分钟12导联波形。 12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 13.具有导联连示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 具有隐藏式 |  | 4 |
| 5 | 心电监护仪 | 1：整机要求： ★1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥4通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.8、监护仪设计使用年限≥8年 1.9、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa 1.10、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C 1.11、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95% 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  | 5 |
| 6 | 病床 | （一）规格尺寸 整床为2080*900*500mm （二）性能特点 1.额定载荷：床面为≥135Kg。 2.以臀板为基准折起角度，背板0～70°，可调。 3.护栏额定承受力≥100N。 4.床面离地高度为500mm。 5.床框焊接采用机器人焊接，焊接处无明显焊点，外表光滑美观。 （三）主要结构组成及材料 1.主要结构组成 主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、护栏、床脚、床头板、静音脚轮、升降机构等组成。 2.材料 1）床体采用30×70矩管制作而成，厚度≥1.2mm，配有2个输液架插孔。 2）床面采用优质冷轧钢板分条冲压、折弯成型，厚度≥1.0mm，并带透气孔。床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥3mm。 3）背段采用非活动式升降，钢连接件厚度≥4mm。 4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘，伸缩式摇手采用工程塑料。 5）护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥37CM，有效防治患者发生坠床风险（提供第三方国家有权部门或机构出具的病床检验报告或效力相当证明材料）。 6）护栏承受水平横向≥1000N 力值后未产生影响正常使用的变形（提供第三方国家有权部门或机构出具的病床检验报告或效力相当证明材料） 7）床脚立柱采用50×50方管，厚度≥1.2mm，脚轮采用Φ125带刹高级静音脚轮。 8）杂物架采用20*25矩管，厚度≥1.0mm，一次性弯制成型，采用对称式快速挂钩，方便安装，挂钩厚度≥3.0mm。 9）ABS床头板采用工程塑料一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色，木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 10）整床经过多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，且喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒； 11）床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG（提供第三方国家有权部门或机构出具的病床检验报告或效力相当证明材料）。 配置：输液架 1根 二折床垫 1、1920*870mm； 2、床垫尺寸、分段与病床相配； 3、床垫外套为军绿色防水帆布； 4、底层为厚3cm天然椰丝成型垫，面层为厚3cm高弹海棉； 5、床垫配有拉链,便于装卸 6、床垫外套为军绿色防水帆布；具有防霉防菌功能 7、内置高弹海绵与棕丝（厚度≥6cm），有回弹性，床垫套全脱设计，方便拆洗。 |  | 100 |
| 7 | 生物安全柜 | 1、（1）分类：100%外排 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 2、过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 3、（1）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （2）噪音等级：≤65dB（A） （3）照明：≥1000lx 4、配备压力传感器，可实时监测送风和排风过滤器压差，超出规定范围进行声光报警。 5、高亮度LCD显示屏，实时显示安全柜的各项参数并保证安全柜正常运行，异常状态声光报警，提示状态异常的参数。 6、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 7、具有前窗位置的监测传感器，实时监测玻璃是否在安全高度。玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜都会声光报警提示； 8、LCD显示屏实时显示压力、风速、UV时间、过滤器时间、温湿度、过滤器寿命进度条、系统时间、时钟等，安全柜状态一目了然。 资格证明和技术文件 *1 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。 |  | 2 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备验收合格之日起最短不得少于1年，终身维护。 - 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★自签订合同之日起1个月内全部货物交货安装调试完毕并验收合格，地点：崇左市江州区卫生健康局指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | ★双方签订合同后，设备安装调试运行结束并验收合格正式交付甲方使用后，甲方收到乙方开具全额发票后三十个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款项的95%，余款5%在正常使用无质量问题且质保期满一年后一次性转账付清（不计利息）。 |  |
| 质量保证金 |  |  | 按付款条件 |  |
| ★医疗器械注册证 |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、免费送货上门，免费培训； - 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、投标报价包括货物的所有费用，投标报价包括货物的所有费用，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用； - 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； - （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）设备维修期间须提供备用机代替。 |  |
| 其它要求 |  |  | - ★ 1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 2、、本分标设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |

C分标

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 | - 项目要求及技术需求 |  | - 数量/单位 |
| 1 | 转运型救护车 | 一、基本要求： 1、车型：竞标车型必须为救护车。 2、功 能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：竞标单位所竞标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 6、底盘必须使用原厂客车15座底盘，米色内饰，银色镀烙中网、原厂空调。（交车时提供底盘合格上证必须标注，不接受多用途乘用车底盘） 二、底盘要求： ★1.车辆尺寸：整车长(mm) ：5780-5880；整车宽(mm)：1900-1975；整车高：2650-2685。 ★2.排放标准：国六、排气量：≤2198ml、功率：≥103kw。 ★3、总质量（kg）3700-3750、 整备质量（kg）：2700-2730，轴距(mm)：3750-3800。 ★4、轴距(mm)：3750-3800。 ▲5、接近角/离去角≥22/24° ▲6、乘员数：7人 ▲7、燃油种类：柴油。 8、百公里油耗：≤9L。 ▲9、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 10、最高时速：≥140Km/h。 11、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。 ▲12、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 ★11、其他：投标人所投车辆产品必须是经中华人民共和国工业和信息化部车辆生产企业及公告的产品（投标人必须在投标文件中提供相应的产品参数公告截图）。投标文件《技术规格偏离表》中所承诺的投标产品技术参数与国家工信部车辆产品公告不符的，以公告为准。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用PVC材料无并接；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1套。 3、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。 ★4、舱内多用医药双层吊柜：上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，下部下层吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等1套。（标书内提供实物图片） 5、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备1套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉1套。 7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准1套。 10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准；1套，医用地板下置12mm多层阻燃板1套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。 五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1套。 2、自动充电及智能电源保护系统a、将钥匙转动到第2挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于ACC或2档时，控制信号接入时间继电器ACC端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 ★5、逆变系统：2000W、纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度 污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 6、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座5个，12V交流插座2个1套。 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。 七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。 2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气) 2套。 4.湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转 1套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。 八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。 3、暖风系统 暖风独立控制、可调节风速1套。 九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手1套。 2、朝前座椅：右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅1套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1套。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于担架舱内1套。 十、医疗警示外观系统 1、蓝色嵌入式警灯：车顶安装嵌入式爆闪警灯；警灯功率 98W、额定电压DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度LED灯；灯罩材料：聚碳酸脂，底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层8个大LED灯组.，下层8个小LED灯组，两端2个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作更加方便。（2）闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝 白;灯罩颜色:透明 蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯3套。 3、尾部LED警灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯；2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流9.3A ；阻抗：8Ω；声压级118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节 灯控制1套。 5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。 6、车身外观：安装客户要求定制1套。 ★十一、负压系统 1、定制负压系统装置，医疗舱带负压救护车消毒排风 2、净化装置（技术参数）外型尺寸：370mm×300mm×460mm 3、输入电压：12V；功率：≤250W；最大排风量：320m³/h 4、过滤效果：>99.9%。 5、报警压差：>-45pa（可调节） 6、医疗舱密封达到传染病负压救护车标准要求 ★一、基本要求： 1、车型：竞标车型必须为救护车。 2、功 能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：竞标单位所竞标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 6、底盘必须使用原厂客车15座底盘，米色内饰，银色镀烙中网、原厂空调。（交车时提供底盘合格上证必须标注，不接受多用途乘用车底盘） 二、底盘要求： ★1.车辆尺寸：整车长(mm) ：5780-5880；整车宽(mm)：1900-1975；整车高：2650-2685。 ★2.排放标准：国六、排气量：≤2198ml、功率：≥103kw。 ★3、总质量（kg）3700-3750、 整备质量（kg）：2700-2730，轴距(mm)：3750-3800。 ★4、轴距(mm)：3750-3800。 ▲5、接近角/离去角≥22/24° ▲6、乘员数：7人 ▲7、燃油种类：柴油。 8、百公里油耗：≤9L。 ▲9、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 10、最高时速：≥140Km/h。 11、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。 ▲12、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 ★11、其他：投标人所投车辆产品必须是经中华人民共和国工业和信息化部车辆生产企业及公告的产品（投标人必须在投标文件中提供相应的产品参数公告截图）。投标文件《技术规格偏离表》中所承诺的投标产品技术参数与国家工信部车辆产品公告不符的，以公告为准。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用PVC材料无并接；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1套。 3、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。 ★4、舱内多用医药双层吊柜：上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，下部下层吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等1套。（标书内提供实物图片） 5、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备1套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉1套。 7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准1套。 10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准；1套，医用地板下置12mm多层阻燃板1套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。 五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1套。 2、自动充电及智能电源保护系统a、将钥匙转动到第2挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于ACC或2档时，控制信号接入时间继电器ACC端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 ★5、逆变系统：2000W、纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度 污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 6、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座5个，12V交流插座2个1套。 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。 七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。 2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气) 2套。 4.湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转 1套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。 八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。 3、暖风系统 暖风独立控制、可调节风速1套。 九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手1套。 2、朝前座椅：右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅1套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1套。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于担架舱内1套。 十、医疗警示外观系统 1、蓝色嵌入式警灯：车顶安装嵌入式爆闪警灯；警灯功率 98W、额定电压DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度LED灯；灯罩材料：聚碳酸脂，底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层8个大LED灯组.，下层8个小LED灯组，两端2个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作更加方便。（2）闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝 白;灯罩颜色:透明 蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯3套。 3、尾部LED警灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯；2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流9.3A ；阻抗：8Ω；声压级118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节 灯控制1套。 5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。 6、车身外观：安装客户要求定制1套。 ★十一、负压系统 1、定制负压系统装置，医疗舱带负压救护车消毒排风 2、净化装置（技术参数）外型尺寸：370mm×300mm×460mm 3、输入电压：12V；功率：≤250W；最大排风量：320m³/h 4、过滤效果：>99.9%。 5、报警压差：>-45pa（可调节） 6、医疗舱密封达到传染病负压救护车标准要求 心电监护仪配置 一、应用范围：用于全面监护成人、小儿、新生儿，广泛用于内科、外科、手术室、ICU/CCU急诊室、妇产科及儿科。 二、标配参数：心电、血压、血氧饱和度、心率/脉率、体温、呼吸； 三、基本功能： 1、显示屏：12.1寸真彩高亮LED显示屏， 2、声、光三重生理和技术报警； 3、支持药物浓度滴定分析功能； 4、★具备触摸屏锁屏热键，防止误操作； 5、具备报警限一键回设功能和待机设定功能； 6、★整机采用无风扇设计； 7、★数据存储：48小时波形全息存储与回放，1000小时趋势图/表存储与回放，200组报警事件，2000组无创血压数据。 8、★网络功能：支持有线、无线联网以及无需布线的自适应联网三种方式可选； 9、电源要求：交、直两用，内置锂电池，电池续航能力强；220V±10%,50/60HZ交流电；插拔式锂电池待机时间至少4小时 四、监护参数： 1、 心电（ECG）： 1.1导联配置：标准三导或五导电缆可选： 1.2导联模式：I，II，III，AVR，AVL，AVF，V七种模式同屏显示； 1.3增益：×0.25，×0.5，×1，×2 1.4扫描速度：12.5mm/s，25mm/s， 50 mm/s 1.5耐极化电压：≥±300mV； 1.6双重绝缘防护功能（4000VAC/50HZ），抗除颤，抗高频电刀，抗交流，抗交流和漂移干扰； 1.7共模抑制（CMRR）：≥100dB； 1.8输入阻抗：> 5 (兆欧) 1.9心电定标：1mV±5%； 1.10频率特性：手术模式下：1－20HZ，监护模式下：0.5-40HZ，诊断模式下：0.05-130HZ 1.11ST段监护范围：－2.0mV－＋2.0mV； 1.12ST段精度：0.02mV； 1.13支持起搏检测功能； 1.14具有电极脱落指示功能； 2、呼吸规格（RESP）： 2.1方式：胸阻抗测量方式 2.2测量范围：小儿、新生儿：7~150次/分钟；成人：7~120次/分钟 2.3测量精度：±2次/分钟或±2％ 3、血压规格（NIBP）： 3.1工作模式：手动、自动、连续 3. 2自动测量模式的测试时间可设置 3. 3双重过压保护 3. 4 ★静态压力测量范围及精度：0－300mmHg，测量误差±3mmHg 3. 5测量类型：收缩压、舒张压、平均压 3. 6测量范围 3.6.1收缩压：40～270mmHg（成人），40～200mmHg（儿童），40～135mmHg（新生儿） 3.6.2平均压：20～235mmHg（成人），20～165mmHg（儿童），20～110mmHg（新生儿） 3.6.3舒张压：10～215mmHg（成人），10～150mmHg（儿童），10～100mmHg（新生儿） 4、血氧规格（SPO2）： 4.1测量精度：70～100%：±3DIGIT 4.2分辨率：1% 4.3脉率测量范围：20－300bpm 4.4脉率分辨率：1bpm 5、体温规格（TEMP）： 5.1通道数量：双通道 5.2测量范围：0-50 ℃ 5.3分辨率： 0.1 ℃ 5.4测量误差：±0.1℃（不包含探头误差） 五、附件情况： 1、★导联线采用高档TPU材质，柔软、抗腐蚀，符合人体工程学；内置抗拉材料，更耐用； 采用双屏蔽层，确保信息的无损传输； 2、★心电附件：分体式心电导联线，严格采用欧标、美标规范性标识；采用镀金电极，提高信号的采集； 3、★血氧附件：采用分体式血氧探头附件； 4、无创血压附件： 4.1袖套采用高档PU面料，更柔软，更舒适； 4.2 ★采用独立的TPU充气内囊，更耐用，且方便拆除清洗； 4.3使用规范性的丝印设计，附合国际标准； 4.4自锁头设计，操作方便 配置传染病员运送负压隔离舱 一、产品介绍 传染病员运送负压隔离舱是对新发、突发性、高传染性传染病员在转运过程中实施安全隔离转运装置，防止病原体进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。 二、产品原理 传染病员运送负压隔离舱工作原理是由负压生成系统建立并维持密闭舱体内负压环境，舱内的污染空气不经净化不能溢出，从而对医护人员起到有效的防护作用；外界新鲜空气经净化可实时补充到舱内，维持舱内合理的新鲜空气和氧气浓度，可为病员提供相对舒适的环境。 三、技术参数 1、负压隔离舱基本参数： （1）具有医疗器械注册证，注册证编号：鲁械注准20202150137 ☆（2）展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm。 （3）内部电源：DC 12V； （4）换气量：≥50L/min； （5）负压值：≥15Pa（2min内）； （6）洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%； （7）噪音等级：≤65dB（A）； （8）充电时间：约12h； ☆（9）放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时； （10）报警：低压力和低电量报警； （11）包装箱外尺寸（L×D×H）880mm×880mm×840mm； （12）重量： 毛重42KG 净重 20KG； （13）使用人数：1人； 四、结构功能特点 1、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。 2、负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理。 3、需配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动。 4、选配担架的情况下承重可达150Kg。 ☆5、配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。 ☆6、舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂。 7、舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障 五、注意事项 1、长期贮存过程中，每隔三个月应进行一次维修保养，通电试机10min，注意观察运行状况，出现异常应及时维修 2、传染病员运送负压隔离舱适用于传染病员的安全隔离转运，因此在使用完毕后，应立即消毒程序。传染病员运送负压隔离舱的消毒推荐使用气化过氧化氢消毒或者过氧乙酸熏蒸或者甲醛熏蒸，碳酸氢铵中和消毒。注意温度控制在125摄氏度左右。 |  | 1 |
| 2 | 负压救护车 | 1. 基本功能 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2. 试剂应用范围 完全开放试剂系统 3. 加样精度 加样量 精密度（CV） 准确度 100ul ≤2%; ≤±3% 4. 工作模式 可连续进样、连续进板、随到随做 5. 样本位 同时容纳（非连续装载）≥144个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 ★6. 加样针 2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 7. 加样通道性能 一次性加样头具有装针检测报警功能 8. 液体水平监测 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。 9. 同时加样板位 ≥5块96孔微板，并行分配标本的微板数≥5块96孔微孔板。 ★10. 加样原理 气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 ★11. 振荡孵育模块 振荡孵育模块5个，能够同时孵育≥5块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能. ★12. 洗板机 每个洗板头为16通道32针 13. 洗板残留量 ≤3μl 14. 机械手功能 采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有红外抓板检测，运行中不掉板，断电不掉板。 15. 酶标仪 内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 16. 试剂仓 可同时放置≥24位试剂仓 17. 试剂仓容量 ≥60ml ★18. 设备台面 样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 19. 报警处理 可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 20. 断点运行 可以从实验的任何一个步骤恢复实验 21. 运行保障 智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |  | 1 |
| 3 | 全自动酶免分析仪 | 1. 基本功能 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2. 试剂应用范围 完全开放试剂系统 3. 加样精度 加样量 精密度（CV） 准确度 100ul ≤2%; ≤±3% 4. 工作模式 可连续进样、连续进板、随到随做 5. 样本位 同时容纳（非连续装载）≥144个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 ★6. 加样针 2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 7. 加样通道性能 一次性加样头具有装针检测报警功能 8. 液体水平监测 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。 9. 同时加样板位 ≥5块96孔微板，并行分配标本的微板数≥5块96孔微孔板。 ★10. 加样原理 气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 ★11. 振荡孵育模块 振荡孵育模块5个，能够同时孵育≥5块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能. ★12. 洗板机 每个洗板头为16通道32针 13. 洗板残留量 ≤3μl 14. 机械手功能 采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有红外抓板检测，运行中不掉板，断电不掉板。 15. 酶标仪 内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 16. 试剂仓 可同时放置≥24位试剂仓 17. 试剂仓容量 ≥60ml ★18. 设备台面 样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 19. 报警处理 可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 20. 断点运行 可以从实验的任何一个步骤恢复实验 21. 运行保障 智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |  | 1 |
| 4 | 全自动血液分析仪 | 1. 检测原理：采用半导体激光对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法检测特定蛋白。 2. 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；直方图：包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。研究参数：≥4项，具有异常淋巴细胞和巨大未成熟细胞报警信息。 3. ▲输出不少于3个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图，确保结果准确可靠。 4. 检测模式：具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP、SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等不少于6种以上全血检测模式。 5. 仪器功能需求：单机可同时检测血常规五分类、CRP及SAA； 6. 最快检测速度：90T/小时； 7. ▲进样器容量：一次性同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本，提高样本处理能力； 8. 最小用血量≤ 20μL； 9. 血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等 10. ▲进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。 11. 携带污染率：WBC≤2.5%，RBC≤2%，HGB≤2%，HCT≤0.5%，PLT≤5%，CRP≤0.5%。 12. 试剂加样模块采用精密注射器分配试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题。 13. 五分类线性范围：WBC：1-99.9×10^9/L，RBC：0.3-8.5×10^12/L，PLT：20-999×10^9/L； 14. CRP线性范围：0.3-300mg/L；SAA线性范围：3-200mg/L。 15. 血球仪器内置冷藏系统存储CRP及SAA试剂，关机后保持冷藏功能。 16. 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。 17. 具有可视化监测仪器关键器部件和自检功能，能提供一键维护功能：包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。 18. 质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册； 19. 具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果准确； 20. 采用中文操作系统，可以终生免费升级最新操作系统。 |  | 1 |
| 5 | 尿液分析仪 | *1、工作原理：利用机器视觉技术，以显微镜自动形态学方法对尿中有形成分进行实景图自动识别与分类计数。 2、核心技术： （1）机器视觉技术： ①对阴阳性标本仪器自动分析判断，进行快速阴性过筛检测； ②对尿中有形成分全自动进行高、低倍镜识别与分类计数； ③可自动进行有形成分形态学分析，检出结果客观真实，阳性标本只需审核，无需复检； ④指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。 （2）目标自动定位跟踪技术： ①低倍镜下对目标定位，高倍镜下对目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类； ②标本上机不需离心，仪器自动进行全范围扫描，确保阳性标本不漏检。 3、进样装置： （1）高精度泵阀系统自动进样到计数池。 （2）正反向清洗计数池、管道系统、进样针内外壁。 （3）配五管轨道式自动送样装置，自动探测感应传送定位各个标本； 4、全自控数码显微镜，全自动实现： （1）高低倍物镜自动转换（10/40倍）； （2）视野清晰度调节； （3）左右运动扫描流动计数池； （4）逐行运动扫描流动计数池； （5）聚光镜强弱光调节。 5、视野分析扫描方式：仪器对标本逐行逐列各视野全自动扫描分析。 6、检验项目：对尿中所有有形成分标准化分类、定量计数。 7、扩展功能：可检验胸腹水、脑脊液、胃液等。 8、智能训练学习功能：对识别效果不好的目标通过训练学习后不断提高自动识别能力。 9、质控功能：带质控软件，有质控品，能开机自校。质控物通过SFDA认证，分高浓度、中浓度、低浓度、灵敏度四个浓度 10、样本量：最小2ml，最小吸入量0.5ml。 11、标本处理：标本无需离心，直接上机方式。 12、报告方式：规范化使用XX个/µl国际通用定量单位，综合报告（干化、理学、有形成分计数），图文并茂。 13、检测速度：每小时40-80个样品检验，并发出综合报告。 14、检出率：浓度为5个/µl左右的样品检出率98%以上。 15、准确度：95%以上 16、高重复性测试：CV%≤7%（500～1000个/µl） *17、交叉污染：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl。 18、仪器具备不离心镜检正常人群参考值，并根据病人性别、年龄进行了分类 19、计数池：双通道高精度定量流动计数池。 20、图像采集：高清晰数码摄像采集图像。 21、打印机：激光打印机 22、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。 23、网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 24、数据存储量：≥200000个 25、计算机配置：英特尔酷睿双核处理器,海量硬盘空间,液晶显示器,市面即时高级配置。 |  | 1 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备验收合格之日起最短不得少于1年，终身维护。 - 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★自签订合同之日起1个月内全部货物交货安装调试完毕并验收合格，地点：崇左市江州区卫生健康局指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | ★双方签订合同后，设备安装调试运行结束并验收合格正式交付甲方使用后，甲方收到乙方开具全额发票后三十个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款项的95%，余款5%在正常使用无质量问题且质保期满一年后一次性转账付清（不计利息）。 |  |
| 质量保证金 |  |  | 按付款条件 |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、免费送货上门，免费培训； - 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、投标报价包括货物的所有费用，投标报价包括货物的所有费用，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用； - 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 - （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 （4）设备维修期间须提供备用机代替。 |  |
| 其它要求 |  |  | - ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |

- D分标：

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 | - 项目要求及技术需求 |  | - 数量 |
| 1 | 快速式全自动清洗消毒器 | 1用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗弯盘等进行清洗、消毒、上油及干燥处理。 2功能要求： 能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程； 3程序运行时间 ★≤45分钟(标准器械程序) 4装量≥12个标准器械托盘（480X250X50） 5清洗舱全容积： ≥520L 6开门方式： 自动下开门 7门的要求： 双门通道型、双门可实现互锁，；防爆玻璃门，隔音隔热 8计量泵： 2个 （加清洗液泵 一个；加上油液泵 1个） 9循环泵： 不锈钢泵体，流量最大900L/分钟 10主要动作阀门： 进口品牌角座式气动阀，400万次无故障运行 11加热方式： 电加热 12记录方式： 可自动打印过程曲线、并纪录A0值； 13控制方式： PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作 14预设3个内置程序、并有27个程序由用户自定义；具有故障自动检测、报警及故障记录； 15故障诊断： 具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。 16材质： 清洗舱:1.5mm厚304不锈钢板拉丝板 17清洗架：不锈钢 18外装饰罩：不锈钢拉丝板 19空气过滤器： 过滤精度≤0.3 um； 20消毒温度： 93℃ 21干燥温度： 70～120℃ 22能耗 纯水耗量约140L/cycle 23动力电源AC380V/50Hz/16.5Kw 24控制电源AC220V/50Hz/0.5Kw 25重量：≤350Kg 26配置无油静音空压压缩机1台 |  | 1 |
| 2 | 医用干燥柜 | 1内室容积★灭菌室容积≥360升 2用途用于清洗后器械物品干燥。 3门结构 双门 4电源要求 380VAC、50Hz 5额定功率 12.5Kw 6外形尺寸 973±20x2150±20x480±20mm（W*H*D） 7舱体尺寸 603±20x1602±20x373±20mm（W*H*D） 8重量 300Kg 9处理量 9个DIN标准器械托盘（480*250*50） 10材质 干燥柜柜体采用304优质不锈钢 11主控制系统 采用进口主芯片控制，液晶显示屏，工作可靠稳定，内置10套程序，以便适合不同种类产品的干燥；设有报警系统，当程序运行结束或有意外情况会有报警提示！各运行参数可调，操作灵活方便。 |  | 1 |
| 3 | 全自动经济型纯水机 | 1用途：为医院消毒供应中心用水点提供纯水，为消毒、灭菌提供规范的水源 2产水量 1000L/h/套（25℃），水利用率≥70%，脱盐率≥ 99% 3产水水质处理方式：单级反渗透 4纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） 5符合消毒供应中心用水规范 6设备主要技术要求/标准性能 全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管 7预处理系统自动冲洗及再生运行 8反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能 9具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 10多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 11智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 12软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 13反渗主机一体化结构，占地面积小 14控制方式 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 组成，该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成； 15预处理系统 预处理系统由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 16多介质过滤器要求：滤料为石英砂、活性炭，污染指数（SDI）≤4；处理量≥4m3/h 17罐体规格为1665树脂罐，阀体为全自动控制阀 18软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥4m³/h 罐体规格为1665树脂罐，阀体为全自动控制阀，溶剂箱：容积100L,材质PE,选用国内优质品牌 反渗透系统 处理方式：单级反渗透 19高压泵要求：流量≥ 4 m³/h、扬程≥ 130m。 20膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥ 0.25m³/H/支，膜元件数量：8根/套 21集成在一体化不锈钢机架中，机架尺寸：1500 ×800×1700（长×宽×高mm） 22纯水供水系统 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m 23水箱：容积为1000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置 24供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 25管路要求 优质U-PVC 26设备功率：6KW(380V、50Hz) |  | 1 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 一：设备参数及配置 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1总容积：≥135L 1.1.2有效使用容积：≥110L 1.1.3★腔体材质：采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 1.1.4 电极网材质 铝合金材料5002,钣金成型，厚度≥2mm。 1.1.5腔体温度加热功率 900W，预热升温时间≤30min。 1.1.6腔体温度控制探头数量 ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.1.7主体保温 ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 1.2 密封门 1.2.1门数量： 单扉结构。 1.2.2材质： 采用优质铝材YL12，厚度≥20mm。 1.2.3★门开启方式 采用顶杆驱动式电动升降门。 1.2.4门板加热功能 加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 1.2.5门板温度控制探头数量 ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.2.6门障碍开关 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 1.3 管路系统 1.3.1真空泵 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵，其工作压强范围为101325~1.33×10-2Pa。 1.3.2真空泵相序保护器 设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 1.3.3 抽空控制阀 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1， 1.3.4管路材质 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 1.3.5★过氧化氢加注方式 采用卡匣式加注，H2O2用量误差误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。 1.3.6胶囊计数记忆功能 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 1.3.7胶囊灌装量 ≤2.2ml，误差＜1%。 1.3.8卡匣胶囊数量 ≥12个 1.3.9加注控制阀门 采用进口电磁阀。 1.3.10★过氧化氢提纯功能 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。 1.3.11★压力传感器数量 产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 1.3.12灭菌内室压力传感器1 测量范围0~2700Pa，精度0.25%。 1.3.13灭菌内室压力传感器2 测量范围0~101KPa。 1.3.14提纯压力传感器 压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。 1.3.15油雾过滤器 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 1.3.16过氧化氢过滤器 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。 1.3.17空气过滤器 过滤精度小于等于0.2μm。 1.3.18等离子电源 采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。 1.4 控制系统 1.4.1PLC： PLC控制系统。 1.4.2显示屏： 采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480，通讯速率≥19.2Kbps。 1.4.3打印机 采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 1.4.4显示屏显示内容： 温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息。 1.4.5打印记录内容： 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息； 1.5 程序系统 1.5.1★程序数量： 设有全循环、快速循环和双卡匣循环，软镜循环，四种程序，其中双卡匣循环程序利用之前剩下的单胶囊卡匣，避免浪费。 1.5.2程序运行时间: 全循环≤50分钟；快速循环≤26分钟。 1.5.4倒计时显示 具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 |  | 1 |
| 5 | 极速生物阅读器 | 1.输入电源; AC: 100~240V，1.5A，50/60Hz 2. 输出电源: DC: 12V，1.5A 3. 培养时间: ≤1小时(1小时内确定阴性) 4. 尺寸（W*D*H）: 230mm×220mm×69mm 5. 净重: 920g, (不含电源适配器) 6. 培养孔数: 10个 7. 屏幕尺寸: 7英寸 8. 屏幕分辨率: 800×480(TFT ，256万色) 9. 培养温度: 60±2℃(温度可调整) 10. 环境温度: 5-40℃ 11. 相对湿度: ≤95%(>85%时无结露) 12. 装置/过电压: 类别Ⅱ 13.用于监测低温等离子体灭菌判读结果。 |  | 1 |
| 6 | 医用封口机 | 功能：对医院、诊所和实验室的灭菌物品进行密封； 彩色显示屏，中文界面。 打印字体宽窄可调节 高速升温设计，室温-180℃升温只需40秒 封口速度：10米/分钟； 封口边距：0-35mm 封口宽度：12mm 温度控制：微处理器 温度误差：<1% 封口温度：80-220度 电耗量：220V/50HZ 、 500W |  | 1 |
| 7 | 超声波清洗机 | 1用途用于消毒供应中心手术器械及器具的超声波清洗，清洗度高且全部工件清洁度一致，针对深孔、细缝和工件隐蔽处也可清洗干净。清洗速度快，提高工作效率，不须人手接触污染器械，安全可靠。 2容积 内槽容积≥80L 3外形尺寸约为800×640×830mm(L×W×H) 4内槽尺寸约为600×420×330mm(L×W×H) 5功率约为11Kw 6材质要求槽体均为不锈钢材质，外型美观,易于擦洗。 7参数设定超声波功率( w ) ： 2000±10% 超声波频率 (Hz) ： 40±10%KHz |  | 1 |
| 8 | 便携式全数字彩色多普勒超声系统 | 一、便携式彩超主要规格及系统概述 1、便携式全数字彩色多普勒超声主机 ★2、超声主机操作系统：Windows操作系统 3、PW脉冲及HPRF多普勒 4、CW连读多普勒 5、方向能量多普勒 6、斑点噪音抑制 7、拓宽角度成像 8、具备空间复合成像 9、4B成像模式 10、梯形成像 11、一键智能优化、一键全屏放大（只保留成像区域） 12、实时三同步单元：二维、彩色多普勒、频谱多普勒可同时同屏实时显示 13、中文和英文操作界面，中文和英文输入，可选 14、监视器：≥15英寸，高清逐行扫描显液晶示器 ★15、主机机身一体化自带探头接口≥2个、非外接，全部激活及主机探头放置槽≥2个 16、一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接调出或删除 17、硅胶按键、背光键盘，键盘灯可开关、亮度可调。 18、系统具备自动冻结：可设定时间≥3种，保护探头，延长探头使用寿命 二、探头 ★1、所有探头基波频率≥5种、谐波≥3种、彩色频率具备≥4种变频可选 2、根据需要可选配：凸阵探头、相控阵探头、经直肠探头、腹部容积探头、经阴道容积探头及腔内双平面探头等 三、灰阶成像模式 1、数字化声束合成器：数字化动态可变孔径及动态变迹，动态旁瓣压缩，优化发射波形，A/D≥12bit 2、TGC：8段可调 3、帧相关：≥6级可视可调 4、斑点噪音抑制：≥6级可视可调 5、伪彩：≥7级，可视可调 6、动态范围：30-180dB，步进≤4dB，可视可调 7、平滑：≥3级，可视可调 8、边缘增强：≥3级，可视可调 9、声功率：0－100%，步进2%可视可调 10、最大显示深度：≥30cm，步进﹤1cm ★11、最大焦点数：≥8个焦点（提供证明图片） 12、线密度可调 13、B灰阶：≥20级可调 14、屏幕有中文形式实时显示声功率、探头频率、动态范围、伪彩、灰阶等多项参数，并可直接控制调节 四、M模式 1、M灰阶：≥22级，可视可调 2、M增益：0－100dB，可视可调 3、扫描速度：≥4档可调 4、M伪彩：≥7级，可视可调 五、彩色成像模式 1、彩色频率：≥4变频，可视可调 2、彩色偏转：±20° 3、彩色优先：≥80级，连续可调 4、彩色图谱：≥8级，可视可调 5、彩色余辉：≥6级，可视可调 6、彩色翻转：可调 7、B/C分屏同步显示功能：具备 8、彩色基线：≥17级，可视可调 9、彩色线密度：可调 10、彩色血流分布图分析 六、频谱多普勒模式 1、采样容积角度校正：-80°～80°可调 ★2、取样容积：0.5mm-36mm可视可调（提供证明图片） 3、频率：≥3种，可视可调 4、基线：≥25级可调 5、平滑：≥3档可调 6、声功率：0－100%，可视可调 7、伪彩：≥7种可调 8、速度：≥4级可调 9、声功率：0－100%，步进可视可调 10、图谱：≥20级可调 11、频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：≥12项数据 七、测量及分析功能： 1、一般测量距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、颈部透明层、频谱描迹、阻力指数/搏动指数等 2、卵泡自动容积测量 3、产科测量：体重测量公式≥6种可选，具有中国人群公式 4、≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 5、专业软件包：腹部、容积、比率、妇产科、小器官、颈动脉、泌尿科、矫形外科、外周血管、心脏。 6、矫形外科测量包：髋关节测量 ★7、彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量，测速点≥4个 8、自定义测量快捷键：支持定义测量软件包；测量项顺序自定义 八、图文管理系统 1、主机内置硬盘≥500G 2、电影回放：≥1800帧，M型电影回放可手动回放≥600秒；支持向后存储≥30分钟 3、存储的单帧或电影文件不需转换格式，可直接转存U盘并在电脑上读出，格式为：AVI、JPG、BMP 4、可在检查时直接将动静态文件一键存入U盘，不需要进入后台再导出 5、内置中文患者档案信息管理系统：能记录患者编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理 九、配置 1、便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台 2、探头2只：腹部探头、浅表探头、阴式探头各1只 3、专用台车 1台 4、锂电池 1块 十、技术、售后服务及其他要求 1、技术及维修服务：在用户当地或所在省会中心城市制造厂家应设有分公司，并应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 2、技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 3、验收合格后免费保修18个月 （提供制造厂家原厂售后服务承诺书） 4、为保证产品质量及稳定性，制造商应为知名专业超声厂家，从事超声产品研发、制造、销售15年以上（需提供厂家营业执照复印件证明） |  | 1 |
| 9 | 病人监护仪 | １.便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。 ２.屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，≥8通道显示。 ３.可监测参数: 心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、双体温（不含探头）；可选配内置记录仪，心电模拟输出、VGA输出等。 ４. 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。 ５. *具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。 ６.* 标配动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 ７.具有收缩压和舒张压血压差报警功能。 ８.* 标配进口血氧技术，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。 ９.* 无需存储卡或中央站，监护仪存储大于1200组NIBP数据列表。 １０.* 无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间大于1000小时。 １１.无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时间大于100分钟。 １２.无需存储卡或中央站，监护仪可存储180组以上报警信息。 １３.具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。 １４.★每台监护仪均要求配置成人、儿童附件。 |  | 9 |
| 11 | 高速气旋轮手机 | 技术参数：1、不锈钢机身；2、陶瓷球形轴承；3、卫生机头系统；4、单点喷雾；5、固定连接；6、转速350，000--450，0000； |  | 20 |
| 12 | 不锈钢治疗车 | 1、规格：740×450×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，左边配置一个抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚25公分处焊有垃圾桶圈，以便回收废品； （3）采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |  | 20 |
| 13 | 不锈钢治疗车 | 1、规格：800×500×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，左边配置一个抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚25公分处焊有垃圾桶圈，以便回收废品； （3）采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |  | 10 |
| 14 | 抢救车 | 1、规格：640*380*900(mm) 2．整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm板厚为1.0mm； 3.抢救车分为上下两部分，上部大容积储物箱，下部一个门及两个抽屉和置物桶，方便医务人员对病患进行治疗。 4.外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。 5）配置4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； |  | 10 |
| 15 | 不锈钢诊查床 | 规格：1900x650x650mm 1、床框采用优质不锈钢（50*25*1.2）方管焊接而成，床框焊接有多条（25*13*1.0）方管。 2、床脚采用优质不锈钢方管（50*50*1.2）方管焊接而成，床脚套有防滑脚套，两脚之间装有（25*25*1.0）方管加固拉杆。 3、床面采用10厘米木板，高弹海绵，高档人造革加工而成。 特点:整体轻便、舒适、耐磨防腐，经久耐用，牢固可靠，外型美观。用于急诊、门诊等使用 |  | 20 |
| 16 | 担架车 | 1、规格：1900X 550 X 760(mm) 2、性能材质：优质201型不锈钢材料厚度1.5mm冲弯焊接而成，两侧面活动护栏。 3、配置输液架，优质人造皮革海棉垫。 4、采用万向脚轮，转动灵活，运转平稳，外型美观大方。 |  | 2 |
| 17 | 移动消毒车 | 1. 型式为移动式 2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。 3. 输入功率为 80VA。 4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%； 5. 安全防护分类为 I 类； 6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒； 7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min； 8. 灯管紫外线强度≥280um/cm 2 （可提供省级检测报告）。 9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0（可提供省级检测 报告）。 10.可对消毒车遥控开关使用。 |  | 10 |
| 18 | 座便轮椅 | 1、车架选用碳钢材料焊接而成;具有强度高的特性。★经过纳米干镀表面处理后具有不掉色、抗老化的功能。 2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计,为人体提供最佳支撑。 4.脚踏板采用七字架锁紧结构,方便进行高度调节。 5.刹车采用肘节式刹车快捷方便、安全,安全护理后刹,更方便护理。 6.座便板采用前抽拉式,U型抽板,方便清洁护理, 7.靠垫采用PVC皮革,软度好,让使用者倍感舒适,清洁方便。 8.主架采用直径22mm,采用双工字架结构,承重达到100KG。 9.前轮采用8寸实心耐磨轮,后轮采用24寸铝框实心胎,减震性能良好。 10.扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便； 11. 脚托：采用可拆式脚托, 配置高强度铝合金脚踏板. 12.用于抢救急诊门诊不方便行走病人使用。 |  | 10 |
| 19 | 手术包 | 膝关节包： 规格、参数描述 医用胶带：9x50cm 用于固定及封口,如对导管,铺单固定 软质胶套：22X75cm 用于包裹患侧下肢,起到隔离保温作用 医用弹性绷带：10*450cm 用于固定裤套及术后包扎 带胶型手术垫单：75×80cm 边单,备用 简易型手术垫单：150*150cm1 用于覆盖患者健侧下肢 U型手术垫单：100×100cm 带双面的U型单,可定于患关节上方,形成无菌手区域 手术洞巾:200*335cm 膝关节单,覆非手术区域并显露手术野,洞孔周边采用质胶布,固定 于手术切口周围,不易移动,不压肢体,带积袋,便于收集术中液体 外包布:150*190cm 用于包裹手术包内各配件,手术包打开后可作为器械台布使用 |  | 10 |
| 20 | 手术包 | 妇科包： 规格、参数描述 裤套：50*100cm 套于患者以起到无菌隔的作用 带胶型手术垫单：75×80cm 简息单垫于患者臀下方 手术布：75*175cm 妇科单覆盖手术区域并显露手术 外包布：150*190cm 用于包裹手术包内各配件,手术包打开可作为器城台布使用 |  | 10 |
| 21 | 手术包 | 胸腹部包： 规格、参数描述 带胶术垫：75x80cm 帝面般的边单,对直定于手术区域的两,避 胶型手术助单：120*180cm 设头单,可直接定于术区域下方和上,成无区域 手术洞巾：180*320cm 手术洞用于覆无菌手术区,手术 外包布：150*190cm 用于包手术包内各配件,手术包打开可作为器布使用 |  | 10 |
| 22 | LED屏 | LED封装形式：Ø3.75SMD,单元板像素：64X32,控制方式：电脑控制，异步控制,屏体标准外框：专用铝合金,安装方式：根据场地，采用壁挂式安装等,单元板尺寸：304mm*152mm,象素点中心距：4.75mm,象素晶片构成：1红1绿,分辨率：44321点/m2,灰度等级：可显示16.7M色（全彩同步），64K色,（双色同步），256色（单色同步）,显示方式：同步控制,供电要求：AC220V±10% ,50Hz,环境要求：-15℃- +45℃ 35%--85%RH |  | 50平方 |
| 23 | 电视机 | 65英寸 4K超高清 HDR 金属背板大屏液晶电视机 人工智能 教育电视 支持智能投屏. HDR显示支持支持格式（高清）2160p屏幕尺寸65英寸背光方式直下式屏幕分辨率超高清4K。包含安装及电视支架。 |  | 5 |
| 24 | 电视机 | 43英寸 Unibody圆角设计 蓝牙遥控语音 多屏互动 教育 悬浮全面屏智慧语音电视。CPU核数四核心运行内存1GB操作系统Android4.4CPU四核 CA53 MAX1.5GHz 64位处理器智能电视是GPUMaliT400存储内存8GB。HDR显示不支持支持格式（高清）1080p屏幕尺寸43英寸屏幕比例16:9背光方式直下式扫描方式逐行扫描屏幕分辨率全高清刷屏率60HZ。包含安装及电视支架。 |  | 40 |
| 25 | 台式电脑 | CPU ：I5-9400,内存条：8G,硬盘：1T,显示器：HDMI 21.5寸显示器,其它：Win10，集成显卡，立式机箱等 |  | 50 |
| 26 | 笔记本电脑 | CPU I7-10510U/内存条8GB 256G/R610 2G/Win 10 |  | 4 |
| 27 | 复印机 | 彩色数码复合机，A3打印复印扫描，带输稿器双面器，每分钟20页，复印分辨率600×600dpi |  | 1 |
| 28 | 打印机 | A4幅面黑白激光一体机，打印、复印、扫描，23页/分钟,分辨率600x600dpi，内存256MB |  | 40 |
| 29 | 收费设备 | 1、语音报价器：提供开发接口给。2、条形码读卡器（包含 微信支付宝等）。3、窗口对讲机：全自动免提双向对讲，主机超长话筒，方便对话，自动声道转换；主机采用高品质扬声器，声音逼真宏亮。微电脑语音处理电路，具有声道互锁、消测音功能，彻底解决回音啸叫问题，可长时间连续工作。内外音量可单独调节或关闭，有双声道录音输出口，可与监控配套4、点钞机：外观采用灰白色。正面和侧面采用红色LED数码屏同步显示（侧屏可旋转270度）。开机自检报告故障功能。*自动识别票面，具有首张、连张假币、1/4(水印)变造币、新旧版加强防伪等功能。具有累加、预置、面额显示、复点、半张、连张检测等功能。五种鉴伪功能(荧光、磁性油墨、紫外光、磁性安全线伪、红外穿透)。 采用2组红外，3组磁头分别进行定位、定量、定性检测等功能。四种功能选择（智能、清分、荧光、磁性、）。5、密码键盘：带保密防护罩,使密码输入更安全;按键清晰,手感舒适,可进行密码输入前的提示及输入过程中的错误提示;语音,液晶功能可选,使密码传输过程十分安全;密码输入可由控制器控制;提供多种输入接口 6、针式打印机：爱普生 630KII：本机最大打印速度：高速一档模式下195汉字/秒(7.5cpi)复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）单页纸规格：单页纸：70-257mm 连续纸：76.2-254mm,本机最大打印厚度：0.052-0.53mm.接口：IEEE-1284双并向接口 USB2.0(全速)接口.色带寿命：800万字符（草稿模式）备注：区医保 读卡器 、 市医保的读卡器这二个只能和社保的买的。 |  | 15 |
| 30 | 会诊桌 | 规格：1600W*900D*760H(mm),台面、侧板、抽面、门板优质环保型中密度纤维板，双面环保耐磨MFC（三聚氰胺）面板，其余采用E1级防潮板，防潮、防交叉感染、耐磨、耐老化、阻燃性能强，使用防水胶水拼压基材经真空浸压处理，每层都起到拒水作用，胶层粘拉更加稳定，不开胶，钢制脚架，配件选用（海福乐）优质五金件；所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 |  | 50 |
| 31 | 办公桌 | 规格：1400W*700D*760H.基材：采用优质中纤板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 |  | 50 |
| 32 | 会议桌（含会议椅） | 规格：1200W*400D*750H..基材：采用优质中纤板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。饰面：采用胡桃木皮面，厚度为0.8MM以上，所有木皮均经过严格挑选，所有板件做到贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍。油漆：采用环保亚光聚脂漆，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。规格：常规.材质：采用优质橡木。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬钢性强；含水率低于12%；经久耐用。（一桌两椅） |  | 150 |
| 33 | 会诊椅 | 规格：常规.材质：采用优质实木。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬钢性强；含水率低于12%；经久耐用。 |  | 50 |
| 34 | 会诊桌 | 1800W*900D*760H材质：基材采用优质环保型E1级中密度纤维板，含水率7%，台面板80MM厚，其它板材均为18㎜厚,饰面为0.85MM厚美优质天然黑胡桃木皮，胡桃实木封边：采用优质环保油漆五底四面；优质环保胶水，优质五金配件，经过防锈、防腐处理，设走线系统。 |  | 10 |
| 35 | 会诊椅 | 采用进口优西皮，PU成型发泡高密度海棉。手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，实木框架，舒适耐用 |  | 15 |
| 36 | 会诊椅 | 规格：标准，采用进口优质网布面料饰面，线条简洁流畅，软质聚氨酯泡沫座垫，采用优质60#高密度定型发泡海绵，优质尼龙五星脚架，汽压升降。配件选用（海福乐）优质五金件； |  | 50 |
| 37 | 候诊排椅（3人位） | 规格：1800*680*790.PU自结皮是聚氨甲酸酯，简称聚氨酯。由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型，具有一下优点。1，无任何有害物质，环保。 2，皮质拉力好，不易撕裂。 3，耐腐蚀，抗磨性能好，寿命是人造皮革的好几倍。 4，无任何难闻气味。 5，没有气孔，防水，不会渗透。 6，皮质柔软，具有与人体皮肤相适的肉感。耐冲性，减震，不易使人体受伤，安全。 7，耐寒性，不易受气温影响，适用于低温的天气。 |  | 100 |
| 38 | 主席桌 | 1600W*600D*780H材质：基材采用优质环保型E1级中密度纤维板，含水率7%，饰面为0.8MM厚优质天然黑胡桃木皮，胡桃实木封边：采用环保型PU聚脂哑光油漆，优质面漆五底四面；优质环保胶水，经过防锈、防腐处理。 |  | 5 |
| 39 | 文件柜 | 规格：1850H*850W*390D；板材采用武钢SPCC0.8mm优质冷轧钢板，钢板经过预脱脂—脱脂—水洗—酸洗—水洗—中和—表调—磷化—水洗—钝化十工位处理。表面采用美国:“杜邦华佳”环氧聚脂粉静电喷塑。颜色为亚光色 |  | 100 |
| 40 | 不锈钢旋转圆凳 | 规格：标准，采用304不锈钢冲压成形，优质尼龙五星脚架，汽压升降。 |  | 30 |
| 41 | 木椅 | 规格：320W*240D*450H（mm）, 杂木实木。 |  | 150 |
| 42 | 方凳 | 规格：320W*240D*450H（mm）, 杂木实木。 |  | 150 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备验收合格之日起最短不得少于1年，终身维护。 - 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★自签订合同之日起1个月内全部货物交货安装调试完毕并验收合格，地点：崇左市江州区卫生健康局指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | ★双方签订合同后，设备安装调试运行结束并验收合格正式交付甲方使用后，甲方收到乙方开具全额发票后三十个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款项的95%，余款5%在正常使用无质量问题且质保期满一年后一次性转账付清（不计利息）。 |  |
| 质量保证金 |  |  | 按付款条件 |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、免费送货上门，免费培训； - 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、投标报价包括货物的所有费用，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用； - 5、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 （2）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 （3）设备维修期间须提供备用机代替。 |  |
| 其它要求 |  |  | - ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江州区第二人民医院设备采购项目 项目编号：CZZC2020-G1-020127-YCJS |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标人须就《招标项目采购需求》中的某个、某几个或全部分标的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第九条规定交纳。 开户名称：崇左市公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行 开户账号:45001598054059556677 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后5个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本五份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本五份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2020年 12 月 14 日上午9时30分在崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼5楼，具体详见5楼电子显示屏安排）开标，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 质疑：供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 联系部门：亿诚建设项目管理有限公司崇左分公司 唐 工：联系电话：0771-7981825 通讯地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 16 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于江州区第二人民医院设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”是指：崇左市江州区卫生健康局。

2.“采购代理机构”是指：亿诚建设项目管理有限公司。

3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

★1.本项目不接受联合体投标。

★2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

⑹联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- ★2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- ★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- ★4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后5个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

- 1、资格审查文件：

（1）★投标保证金交纳证明；

（2）★投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （3）★投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件（A标段）；

（4）★投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）；

（5）★投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

（6）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；

（7）★投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、商务文件：

（1）★投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（6）节能环保等方面的资质证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（14）广西工业产品声明函格式；

（15）★商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；

3、技术文件

（1）★技术响应表；

（2）★培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

（3）★项目实施人员一览表；

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）；

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料；

（8）投标人认为有必要提供的材料；

4、报价文件：

（1）★投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

5、★开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）；

★特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价（如有分标按分标报价），有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本二份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本五份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本五份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。 投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：亿诚建设项目管理有限公司

质疑联系人：唐工          联系电话：0771-7981825

通讯地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、 项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“ ★”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达4项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2、开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3、经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金：无

九、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分（满分30分）

为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料供评委审查。非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理 。投标人可提前做好相关材料准备工作。

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

2、技术分（满分34分）

（1）基本分（满分12分）

技术性能完全满足招标文件要求得12分，一般参数及功能负偏离一项扣4分，漏项的每一项扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分（满分10分）

①带▲号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分2分。（需提供有关证明材料）

②一般参数及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分8分。（需提供有关证明材料）

（3）项目技术方案 （满分12分）

一档（0-4.0分）：对整体项目的理解程度一般，技术措施比较简单，实施准备较差，进度安排较差，质量控制描述比较简单，检测及验收及项目移交基本可行。

二档（4.1-8.0分）：对整体项目的理解程度比较好，技术措施基本可行，实施准备简单、一般，进度安排基本可行，质量控制描述比较详细，检测及验收及项目移交比较科学、考虑较周全、可操作性一般。

三档（8.1-12.0分）：对整体项目的理解程度全面有深度，技术措施科学先进，人员分工合理明确，实施准备具体，进度安排科学先进，质量控制详细具体，检测及验收及项目移交科学先进、考虑周全、可操作性强。

3、售后服务分（满分30分）

一档（0-10.0分）：设备维护方案、售后服务方案论述基本准确，对系统的维护提供整体维护解决方案，有免费培训计划，方案一般的，但售后保障措施不具体，售后服务表述基本清晰、基本完整，部分措施基本满足招标文件要求。

二档（10.1-20.0分）：有详细的系统建设的售后服务方案，能提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息；能提供技术支持服务、有良好的定期回访计划方案；有详细的定期维护措施（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）；

三档（20.1-30.0分）：售后服务方案描述较详细，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有详细描述，能提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息，具有详细的定期维护（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）投标人提供核心产品有效的生产厂家（或区域总代理）出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件的得3分，满分3分，不提供不得分。

4、履约能力分（满分4分）

（1）投标人在投标文件中提供有效的ISO13485和ISO9001系列质量管理体系认证的得3分，满分3分 。

（2）投标人自2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩的得1分，满分1分。【提供合同复印件核对（须附有采购货物清单及金额）】。

5、政策功能分（满分2分）

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分；

（3）非节能、环保产品的不得分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

- 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）：                               采购计划号：

供应商（乙方）：                                 项目编号：CZZC2020-G1-20018-YCJS

签订地点：                                      签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交付使用期和地点： 详见“第二章  招标项目采购需求”里的交付使用期地点条件。                            2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

1、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：按甲方要求，地点：甲方指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：详见“第二章  招标项目采购需求”里的付款条件。

第九条　保证金：无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙方及具体收货方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向合同履行地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式八份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲五份,乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码： | 社会统一信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明————————————————————（页码）

（2）投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———

（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件—————————

（4） 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）—————————

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）—————————

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明—————————

（7）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书——————————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）广西工业产品声明函格式—————————————————————

（15）商务响应表  ——————————————————————————

二、技术文件

（1）技术响应表——————————————————————————

（2） 培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）—————————————————

（3）项目实施人员一览表——————————————————————

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）——————

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）—————————————————

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料———

（8）投标人认为有必要提供的材料———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件

4、投标人依法纳税的税费凭证以及依法缴纳社会保障资金证明

4.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

4.2 依法缴纳社会保障资金证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

5、投标人参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

- 我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

- 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特此声明！

法定代表人签字：

投标人盖章：

日      期：

6 、信用中国网、中国政府采购网查询结果截图

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

我      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                  ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加           项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等（如有）

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

备注：投标人或投标产品厂家如为中小微型企业的请按格式填写相关内容并提供政府行政部门出具的证明文件复印件，否则不予享受优惠政策。

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15、商务响应表格式：

商务响应表

分标： （如有）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按第二章招标项目采购需求各分标“商务最低要求“内容填写

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、技术响应表格式：

技术响应表

分标：（如有）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 货物名称 | - 招标要求 | - 投标规格 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：按第二章 招标项目采购需求“项目要求及技术需求”的内容填写。

投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

2、培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

3、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目实施人员必须提供投标截止之日前半年内投标人连续三个月为其依法缴纳社会保障资金的证明，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

4、产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

6、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）

7、根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料

8、投标人认为有必要提供的材料。

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本五份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本五份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：  （如有）                             金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

- 3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

4、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标号：  （如有）

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

三、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的                 项目（项目编号：               ）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                               ，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式        份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据             与              签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人       现授权                   为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日