亿诚建设项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目

采购编号：CZZC2020-J1-020159-YCXM

采购单位：崇左市江州区卫生健康局

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年12月

目  录

竞争性谈判公告	2

第一章   竞标人须知前附表	5

第二章  评标方法	13

第三章  采购项目技术规范及要求	15

第四章   谈判响应文件基本格式	24

第五章    政府采购合同	32

亿诚建设项目管理有限公司

崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目（CZZC2020-J1-020159-YCXM)

# 竞争性谈判公告

项目概况

崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目的潜在供应商按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取竞争性谈判文件，并于2020年12月29日11时00分整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-J1-020159-YCXM

政府采购计划编号：JZZC2020-J1-00781-001

项目名称：崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目

采购方式：☑竞争性谈判□竞争性磋商 □询价

预算金额：壹佰玖拾柒万陆仟柒佰肆拾陆元伍角整(￥1976746.50)

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子宫颈活体取样钳((2.0mm)) | 2 |
| 2 | 子宫颈活体取样钳(3.0mm)) | 2 |
| 3 | 宫颈刮匙（1.5mm） | 2 |
| 4 | 宫颈刮匙(2.0mm) | 2 |
| 5 | 组织镊（200mm） | 2 |
| 6 | 宫颈利普刀 | 1 |
| 7 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 |
| 8 | 冷光单孔手术照明灯 | 2 |
| 9 | 电子阴道镜 | 1 |
| 10 | 人流手术床 | 1 |
| 11 | 全自动阴道分泌物分析仪 | 1 |
| 12 | 全自动酶免分析仪 | 1 |
| 13 | 心电图仪 | 1 |
| 14 | 耳声发射检测仪（自动听性脑干诱发电） | 1 |
| 15 | 双目视听筛查仪 | 1 |
| 16 | 身高测量仪 | 1 |
| 17 | 急救箱（套装） | 1 |
| 18 | 医用红外额温计 | 4 |
| 19 | 15升医疗废物桶 | 2 |
| 20 | 5%冰醋酸溶液 | 28 |
| 21 | 一次性使用棉布垫（带尾纱） | 50 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：具体详见竞争性谈判采购文件。

本项目不接受联合体参与谈判,不允许转包和分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自竞争性谈判公告发出之时起至2020年12月28日止，8时00分～12时00分；15时00分～18时00分00秒止登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取竞争性谈判文件，双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取方式：实行供应商实名制在线免费获取竞争性谈判采购文件。

注：

（1)供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购——获取采购文件”模块自行下载竞争性谈判采购文件。

(2)已获取竞争性谈判采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

(3)如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月29日11时00分整（北京时间）地点：将响应文件密封送交到崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号亿诚建设项目管理有限公司开标厅，逾期送达的将予以拒收。

五、开启

时间：2020年12月29日11时00分整（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司开标厅（崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]37号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：崇左市江州区卫生健康局

地址：崇左市新民路18号

联系人：农工   联系电话：0771-6460951

2、采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号

项目联系人：唐工；联系电话：0771-7981825

亿诚建设项目管理有限公司2020年12月23日

# 第一章   竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目 项目编号：CZZC2020-J1-020159-YCXM |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：竞标人须就《采购项目技术规格、参数及要求》中的货物内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件份数：正本一份 副本四份 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天。 |
| 6 |  | 竞标保证金为人民币（须足额交纳）：无。 |
| 7 |  | 竞标文件递交截止时间：2020年12月29日11时00分（此为竞标截止日期） 地址：亿诚建设项目管理有限公司（崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号） |
| 8 |  | 谈判时间：2020年12月29日11时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：亿诚建设项目管理有限公司（崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号） |
| 9 |  | 采购代理服务费：本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定下浮20%计取。成交人在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构。 |
| 10 |  | 供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 联系部门：亿诚建设项目管理有限公司 唐工：联系电话：0771-7981825 通讯地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角崇左市万沣大厦B座第四层412号 |

谈判须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：崇左市江州区卫生健康局。

2.2“采购代理机构”是指：亿诚建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指购买了谈判采购文件，响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织，即“竞标人”。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，即“竞标文件”。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.3本项目的特定资格要求：无

4. 谈判费用

2.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和亿诚建设项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与亿诚建设项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件包括价格文件和商务技术文件。

一、价格文件

1）谈判书（必须提供）；

2）谈判报价表（必须提供）；

二、商务技术文件

3）技术响应、偏离情况说明表及商务响应表（必须提供）；

4）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

5）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

6）法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

7）竞标人2020任意连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，必须提供）

8）竞标人2020年9月份至2020年11月份社保缴纳证明（必须提供）

9）售后服务承诺（必须提供）；

10）其他有效证明文件的复印件。

11）谈判供应商认为需要提供的其他有关资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。其余由竞标人视自身情况自行提交。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的供货、安装、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须就《采购项目技术规范及要求》中货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本一份、副本四份密封在信封（或包装袋或包装箱）中，在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字）。

8.2竞标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，加盖骑缝章，否则视为符合性评审不合格无效竞标。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章，否则其修改无效。

8.3竞标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。竞标文件必须包边，竞标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

8.4竞争性谈判响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称；

4）谈判供应商地址。

8.5逾期送达或竞标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效竞标文件处理，由此造成的风险由竞标人承担。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 竞标人须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，亿诚建设项目管理有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1实质审查

（1）谈判小组审查谈判响应文件的实质性内容是否符合谈判采购文件的实质性要求。

（2）谈判小组审查谈判响应文件过程中，谈判小组对竞标人资格有疑问的，有权要求竞标人提供有关证件的原件核对，如竞标人无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

（3）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2谈判文件修正

（1）谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
　　供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3最后报价

谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

11.4谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.5谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.6对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，逾时不交的，视同放弃本次谈判，最后报价的供应商不得少于3家。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

11.9谈判供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

11.10本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》第二项。

12.竞标无效

12.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定资格要求的；

（3）采购项目完成期限、付款方式、质保期交货地点、合同签订期等不符合采购文件要求的；

（4）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（5）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）未按第四章 “竞争性谈判响应文件格式”提供的“附件（格式）” 的要求填写的。

（8）竞标文件须由法定代表人或委托代理人在凡规定签名/签字、盖章处逐一签名和加盖公章，否则其竞标无效。

（9）竞标文件中属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。

12.2供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

12.3 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商办法

12.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出成交候选人（见第二章评标方法）。

12.2采购人在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

八、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

# 第二章  评标方法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]37号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-10%）,除上述情况外，评标报价=最终竞标报价

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后竞标报价由低到高的顺序提出成交候选人(竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，竞标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次竞标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经具备甲级审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润]复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似调查业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于竞标人成本价报价，竞标无效。

# 第三章  采购项目技术规范及要求

1、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请谈判供应商以详细、正确的技术参数性能配置填写竞标报价表和技术规格偏离表。谈判供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，谈判供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，谈判供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

3、带“★”要求为实质性关键指标，必须全部满足,否则该竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫颈活体取样钳((2.0mm)) | 要求：1、取样钳刃口应锐利，不应有卷口、缺口现象，二片刃口应对齐，不应有错口现象。 2、取样钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象。 3、取样钳头端张开度应≥45° | 2 |  |
| 2 | 子宫颈活体取样钳(3.0mm)) | 要求：1、取样钳刃口应锐利，不应有卷口、缺口现象，二片刃口应对齐，不应有错口现象。 2、取样钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象。 3、取样钳头端张开度应≥45° | 2 |  |
| 3 | 宫颈刮匙（1.5mm） | 1、锐口为微锐，匙口不得有缺口、卷口等缺陷。 2、刮匙杆与柄连接应牢固。 3、刮匙的头部应经热处理，其硬度为40～48HRC。 4、刮匙的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于：有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、刮匙的外形应对称，无锋棱、毛刺等缺陷 | 2 |  |
| 4 | 宫颈刮匙(2.0mm) | 1、锐口为微锐，匙口不得有缺口、卷口等缺陷。 2、刮匙杆与柄连接应牢固。 3、刮匙的头部应经热处理，其硬度为40～48HRC。 4、刮匙的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于：有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、刮匙的外形应对称，无锋棱、毛刺等缺陷 | 2 |  |
| 5 | 组织镊（200mm） | 材料：不锈钢 样式：内有横条纹 存储条件：在相对湿度80%以内 | 2 |  |
| 6 | 宫颈利普刀 | 1、 电源：220V±22 V,50Hz±1Hz,最大电流≤3.5A 2、 I类CF型防除颤普通设备 3、 工作方式：间歇加载连续运行，暂载率10S/30S。 4、 输出功率： 单极纯切 0～350W（500Ω非电抗性负载） 单极混切1 0～250W（500Ω非电抗性负载） 单极混切2 0～200W（500Ω非电抗性负载） 单极混切3 0～120W（500Ω非电抗性负载） 单极电凝 0～120W（500Ω非电抗性负载） 双极电凝 0～50W（100Ω非电抗性负载） 5、 电极细微、切割精确、无侧热量传导、无侧组织灼伤。 6、 操作快速、简便、安全、妇科门诊可完成手术。 7、 标准配置10支专用妇科LEEP刀头。 8、 工作噪声：Max 40 DB(a)。 9、 主载频率：512KHz 10、 整机性能符合IEC60601-1；IEC60601-2-2医用电气安全标准及IEC60601-1-2电磁兼容的要求，通过南德TUV的CE认证。 11、 ★机壳具有对液体倒翻防护能力，脚踏开关为防浸型（IPX8），具有内部电气密封性能 12、 单极既可用双联脚踏开关(脚控)又可用手动按键(手控)控制(输出激励),两种控制方式分别由脚控刀和手控刀输出。双极用单联脚踏开关控制,由双极镊子输出功率。功率设定由面板上按键调节(数码管指示)。 13、 ★手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能，提供了便捷的功能。 14、 ★安全装置：两种负极板（单极，双极）质量型监控系统,LED数值显示。杜绝患者与中性极板接触不良而引起的烫伤，并增加了功率的双闭环控制，即使在机器发生单一故障时，仍然可以保证输出的功率在设定范围之内。 15、 主电路采用开关电源及射频输出双重绝缘，充分保障医患人员的安全性。 16、 使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80％RH,大气压力860hpa～1060hpa。 17、 ★四级高效烟雾过滤器，过滤等级99.999% 18、 吸烟器无级变速调节流量 | 1 |  |
| 7 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1激光 类型： 封离型二氧化碳激光器。 2波 长： 10.6微米。 3★最大 功率： ≤25W妇科治疗功率不应超过25W。 4步 进： 1W。 5激光输出方式： 连续，连续输出达到组织汽化，碳化和凝固。 6光斑 直径： ≥4mm，光斑大，可以减少扫描次数，重合性好，减少治疗时间。 7记忆 存储： 可预设多种参数，操作人员可根据需要快速调取。 8指 示 光： 3mW，亮度可调。 9★导光 系统： 7节重锤式妇科专用导光关节臂。 10工作 半径： ≥130厘米。 11冷却 系统： 水冷内循环冷却。 12控制 系统： 微电脑控制，液晶触摸，脚踏开关。 13显示 系统： ≥6寸真彩液晶屏幕。 14电源 输入： 交流220V/ 50HZ。 15保护和 警报： 具有安全可靠的冷却水循环系统指示和过热保护。 16适 应 症： 湿疣，CIN，VIN/VaIN病变，肛周上皮内病变，宫颈炎，息肉，赘生物。 | 1 |  |
| 8 | 冷光单孔手术照明灯 | 功能:适用于耳鼻喉科、泌尿科、妇产科 以及手术室作辅助照明等使用。 技术规格: 电源电压:~220V+10%50HZ 色温:3000±500K 灯泡电压:AC24V 灯泡功率:25W 灯光照度:20,000LX | 2 |  |
| 9 | 电子阴道镜 | 一、整机要求 1.产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。 二、性能指标 2.1.★SONY 200万像素高清摄像模块，1080P视频输出，整机系统水平分辨率≥1000TVL。 2.2.高清图像的采集质量为1440*1080。 2.3.按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。 2.4.按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。 2.5.具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。 2.6.放大倍数为1～45连续放大。 2.7.镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。 2.8.工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。 2.9.★LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx。 2.10.★辐射热≤350 W/㎡, 紫外辐射强度：不超过0.008 W/m2，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。 2.11.图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。 三、整机功能配置 3.1.可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。 3.2.★病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。 3.3.★可刷病人身份证读取病人身份证信息。 3.4.可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图， 3.5.可提供临床常见病例图谱。 3.6.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。 3.7.提供多种检查/手术报告单模板。 3.8.病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。 3.9.统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。 3.10.一键联网叫号功能。 3.11.局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。 3.12.广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。 3.13.远程教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。 3.14.会议直播教学接口：可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。 3.15.★SDI高清视频采集卡。 3.16.高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。 3.17.★可高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险。 | 1 |  |
| 10 | 人流手术床 | 一、产品介绍： 电动侧展妇科手术台是根据市场需求，吸引和借鉴国外先进技术制造的具有供妇产科检查、诊断、分娩以及紧急剖腹产手术在内的多功能妇产手术台。 二、产品具有独特的优点： 1、本款产床使用方便灵活、噪音低、性能稳定，为方便医护人员操作，该床可选配手控或脚控控制手术台的动作； 2、床体前后倾，上下升降、背板折转均由电动推杆实现，操作灵活，安全可靠，角度可调； 3、电动侧展妇科手术台为优质不锈钢制成，外形美观，易于清洗、消毒，腿板辅助台为轴式旋转设计可侧开90°可拆卸，收纳方便，配有可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅，且使用便利； 4、底座采用优质304不锈钢，台面采用优质碳塑板，密封性极佳，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁,充分满足手术后床台消毒； 5、床垫采用海绵床垫，有效缓解患者压力点，采用抗静电优质材料，易于消毒、经久耐用，有效的防止术后褥疮发生，材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求； 6、台面造型根据人体功能设计，美观新颖； 7、配置机械刹车，方便手术台移动和固定，安全可靠； 三、技术参数： 技术参数： 床面长度 1850±20mm 床面宽度 600±20mm 床面最低 740mm±20mm 床面最高 1000mm±20mm（电动） 床体前倾 ≥25°（电动） 床体后倾 ≥20°（电动） 背板上折角度 75°（电动） 背板下折角度 10°（电动） 坐板上折角度 >15° 电源 AC 220V 50Hz 额定承重 135KG | 1 |  |
| 11 | 全自动阴道分泌物分析仪 | 1、工作原理：通过自动化工程技术对白带标本进行镜检和功能学分析，全面评估阴道微生态状况。 2、主要功能： （1）.检测过程全自动化，上下微机智能控制，自动完成标本形态学和功能学项目检测，无需人工干预； ★（2）.深度学习以及AI神经网络算法，白带图片有形成分自动识别、标注以及分类计数；各有形成分综合识别率≥95%； （3）.专利聚焦算法，显微镜粗调与自动微调相结合，自动识别不同焦距的图片清晰度，杜绝上皮细胞对其它较小有形成分聚焦的影响； （4）.进口LED光源，寿命不低于10000小时，光电比色法判读联检干化学卡； （5）.可设置动态采图功能，利于滴虫等原虫的动态观察识别； （6）标本预处理上机后自动完成混匀、加样、加显色液、管路冲洗、联检卡孵育、图像采集、结果自动判读分析并出具报告 ★（7）.一次性高透光PS玻片，耐用不易碎不卡机，一片两人份；盖玻片隔离显微物镜与标本，杜绝镜头污染； （8）.超大视野，高速、高灵敏条码扫描装置、超高分辨率算法、大景深镜头。 3、全自动送样与进样装置：自动识别试管架与标本；自动混匀标本，光电感应式进样；高精度液流控制技术，样品匀速、准确加样、涂片； 4、全自控数码显微装置，自动聚焦视野、跟踪细胞；高倍显微镜光学放大，全视野扫描，采图量可根据需要设置； 5、检验项目： （1）.对标本中白细胞、乳酸杆菌、霉菌、上皮细胞、清洁度、滴虫、杂菌、BV有形成分进行自动分析、根据菌群情况进行 Nugent 评分、AV 评分； ★（2）.功能学检测八孔七项指标检测：过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、pH值、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、碱性磷酸酶，空白对照。 | 1 |  |
| 12 | 全自动酶免分析仪 | 1、仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成ELISA实验的加样、孵育、洗板、读数等试验全过程； 2、加样平台：≥2个加样通道，加样通道可独立编程，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥128个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)，试剂位≥28个； *3、仪器前面板可以整体向上升起（非半开式翻转），方便样本、试剂及微板摆放。 *4、样本位和试剂位：采用横置式轨道设计，样本轨道和试剂轨道可灵活设置，实验完成可把载架从工作台面取出，更换方便，具有更好的扩展性，实现样本位和试剂位最大化；配有独立的稀释板位,不占用孵育位。 5、试剂存放数：≥28种试剂同时在线 6、试剂应用范围：完全开放试剂系统 7、工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做 8、台面区域设置：台面的样本区、试剂区、质控对照区各区域可根据实验需要随时变更位置。 *9、微板转运方式：机械手转板，具有抓板检测功能，抓手可90°旋转，真正实现X/Y/Z/R方向四维运行。 *10、加样针：≥2通道独立加样针,横向加样通道设计，竖板加样，加样通道XYZ方向均可独立运行。一次性TIP头装脱针具有实时监测报警功能，可监测装针、脱针状态；一次性可上机≥360个TIP头。 11、加样准确度：100ul ±2% 800ul ≤±1% *12、加样精密度：100ul CV≤0.5% ，800ul CV≤0.4% *13、加样通道性能：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，加样通道具有防滴漏控制功能 143、液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 15、振荡孵育模块：≥6个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，且有独立振荡功能； *16、洗板机：具备2个洗板位的16通道32针式独立洗板机，清洗次数1-9可调，洗液量50-1000ul/孔以50ul为单位可调，洗涤方式可选一点洗、两点洗、四点洗，清洗残留液量≤0.6ul/孔。 17、洗液通道：≥4个 18、酶标仪：内置1台酶标仪，8通道测量，使用冷光源（非卤素灯），标准波长配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 19、报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 20、环境条件：工作温度：18-25℃，相对湿度30-60%；环境存储温度：18-30℃，相对湿度10-70% 21、软件：自主知识产权，中文操作系统，通过操作系统对加样、孵育、洗板、读数、微板转移等各模块进行控制，可实现单板多项目组合，可在同一块板进行12种不同的实验。并具有自检诊断，纠错报警和局域网软件功能，可与LIS系统连接。智能的自动运行保障系统，某一模块出现故障，其他模块可继续工作。 | 1 |  |
| 13 | 心电图仪 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集 *2.2导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 2.4 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz 2.5 定标电压：1mV±2% *2.6 耐极化电压：±900mV 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%) *2.9 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： *3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率：16kHz 3.3 灵敏度选择：1.25，2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历800例 4.2 数据可通过USB口导入导出 4.3 支持外接U盘可扩展存储空间 五、 显示器： *5.1 12.1英寸彩色触摸屏操作，分辨率：800*600 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等 *5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 5.5 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 6.3 记录通道：3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R、12X1 6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格：210mm×295mm×100 页 215mm×280mm×100 页（可选）210mm×30m（可选） 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 *6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 *6.9具备在无网格纸上打印网格功能 七、外部输入接口： 7.1 RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出接口。 *7.2 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议 八、机器功能 *8.1 手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配），运动心电（选配）多种工作模式可供选择 8.2 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 8.3 具有心律失常延长打印功能 8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 *8.5 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作 *8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，容量为5000mAh,充满电后可正常工作时间约5小时 。 | 1 |  |
| 14 | 耳声发射检测仪（自动听性脑干诱发电） | 评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数 刺激声：非线性短声 刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 刺激速率：约 60 Hz 频率范围：1.5 到 4.5 kHz 显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平 尺寸：约 202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in) 重量：约 280 g (9.9 oz)，含电池 显示屏：彩色液晶中文触摸屏 尺寸：89.4 mm (3.5 in) 分辨率：240 x 320 像素 背景光类型：LED，可调 电阻式触摸屏控制键 内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示 语言设置：中文,另有其它 5 种语言可供用户选择/可存50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告 运输与存放环境要求 温度范围：-20 – +60°C (-4 – 140 °F) 湿度范围：20-80 % 相对湿度，不结露 气压：500 hPa 到 1060 hPa 工作环境要求： 温度范围：10 – 40°C (50 – 104°F) 湿度范围：30-80 % 相对湿度，不结露 气压：600 hPa 到 1060 hPa 预热时间 < 20 秒,注意在寒冷环境中存放时应延长预热时间 电池： 电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh 估计电池寿命：连续使用 8 小时 电量指示器：5 级电量指示器 电源适配器： 输入电压 / 范围：100 – 240 V 交流电， 50 – 60 Hz 输出电压：5.0 V 直流电 OAE 探头： 探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm 探头主体：20 mm Ø x 23 x 11 mm 探针：3.3 mm Ø x 10 mm 重量: 约 4.5 g | 1 |  |
| 15 | 双目视听筛查仪 | 1.5.0英寸彩色触摸操作LCD显示屏幕 2.显示屏幕分辨率：800 × 480 像素 3.45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。 4.★产品名称：视力筛选仪或者视力筛查仪而非屈光筛查仪；筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。对弱视风险进行筛查评估的仪器。(注册证证明) 5.可直接在主机上输入中文病人信息。 6.双眼同时进行测量。 7.可对单眼进行测量。 8.等效球镜度数测量范围：-7.50D至+7.50D，0.25D递增，精确度：-3.50D到3.50D ±0.50D；-7.50D到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D到7.50D ±1.00D 9.柱镜度数测量范围： -3.00D到+3.00D，0.25D递增，精确度： -1.50D到1.50D ±0.50D；-3.00D到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D到3.00D ±1.00D 10.轴位范围：1°到180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱面值＞0.5D） 11.测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm递增，精确度：±0.4mm，可测量散瞳病人 12.测量瞳距范围：35mm到80mm，1mm递增，精确度：±1.5mm 13.斜视测量：鼻、颚方向范围0°到20°，精确度±1.5°；上、下方向范围0°到20°，精确度±1.5° 14.平均测量时间：1S 15.测量距离：1M 16.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。 17.★敏感性/特异性高于90%（须有国外相关文献证明） 18.注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。 19.保护腕带，预防掉落 20.数据接口：Wi-Fi / USB 21.打印机接口：Wi-Fi / USB 22.可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。 23.报告形式：便签报告或A4彩色图文报告（打印机需选配） 24.电池预期寿命：2.5年 25.产品尺寸：21.6cm × 17.1cm × 12.1cm 26.设备重量 ≤ 1.15KG 27.★：6个月-100岁,非只可以做幼儿及儿童人群（需要注册证描述或者原厂检测报告相关文件证明） 28.无线网络：802.11 b/g/n 29.运行温度：+10°C 至 +40°C 30.运行湿度：相对湿度30%至75%（无冷凝） 31.存储/运输温度：0°C 至 +50°C 32.存储/运输湿度：相对湿度0%至95%（无冷凝） 33.存储/运输气压：800hPA 至 1060hPA 34.供电方式：锂离子电池或交流电直接供电 35.★提供产品在国际医学、科学领域期刊发表的针对中国人群进行的视力筛查临床有效性报告。（需要临床相关文献证明） 36.★产品如使用无线电发射信号技术则必须提供由国家工信部无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证书，避免因无线电发射与其他电子产品之间产生的电信号干扰问题（有工信部门颁发的无线电发射设备核准证书） 37.质量保证：产品需通过SFDA认证。 38.★产品为医疗设备二类产品，需要有二类产品注册证（不接受一类备案） | 1 |  |
| 16 | 身高测量仪 | 参数:*超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 数据输出格式:提供RS232接口和WiFi接口，方便用户接入医院系统或其他单位远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注使用单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 体型:自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围 体重测量方式:精密平衡压力传感器称重 身高测量方式:采用美国进口超声波传感器 测高范围: 80-180cm,分度值：0.5cm 称重范围: 5-500KG，分度值0.1kg 测重传感器:高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器 BMI:正常范围15-19 自动计算BMI数值，打印结果 LCD显示 采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 自动语音播报:清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 数据输出 :提供RS232接口和WiFi接口，可根据客户需求提供蓝牙或云接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响 刷卡识别系统:刷卡识别系统：可以刷IC，ID卡，方便记录儿童测量数据，了解儿童健康信息，测量信息可以通过网络或RS232接口发送给用户指定路径的服务器或PC上位机，方便客户数据统计。 打印系统:微型热敏打印机，全自动打印，自动切纸。（选配） 测量速度：快速精准测量480次/小时 电源 采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区 多媒体广告屏：采用7寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，例如某某社区卫生服务中心。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便。 消耗功率 ：待机10W,工作时平均15W 工作环境 ：温度—10℃——+40℃ | 1 |  |
| 17 | 急救箱（套装） | 要求：配有小型氧气罐、氧气流量表、简易呼吸囊、气管插管用的喉镜等急救物品 | 1 |  |
| 18 | 医用红外额温计 | 电源：DC 3v（1.5vAAA规格电池2节） 产尺：（长）150mmx（宽）85.5mmx(高)43mm 机身重量：约142g（含电池） 测量范图:32.0℃-42.9℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.2℃（35.0℃-42.0℃)、±0.3℃（35.0℃-42.0℃外) 工作温湿度：温度16℃-35℃ 相对湿度：≤85% 测量距离：3cm-5cm | 4 |  |
| 19 | 15升医疗废物桶 | 规格：26.5*25.5*35 容积：15L（L） 材质：塑料 | 2 |  |
| 20 | 5%冰醋酸溶液 | 用于作分析试剂、溶剂及浸洗剂 | 28 |  |
| 21 | 一次性使用棉布垫（带尾纱） | 70X40X49cm,内装数量5块 | 50 |  |
| 22 |  |  |  |  |
| ★商务条款： 一、交付使用期：自签订合同之日起20个工作日内 二、交货地点：采购人指定地点。 三、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： 1.质保期一年以上（如果厂家的质保期超过一年的，质保期按厂家要求执行）（自交货并验收合格之日起计），质保期内免收零、部件及人工费； 2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在48小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 3.免费送货上门、安装、调试，在安装地免费对相关人员提供设备的软硬件系统介绍与调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护等相关的使用技术培训； 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 5. 货物送到采购人后，必须无破损，无掉漆等现象，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由成交供应商承担。质保期内对设备保养每个季度至少定期回访一次，并提供终身维护。 六、培训要求： 1、培训内容所有设备维护（包括操作系统的完全安装、维护等） 2、培训对象：（1）设备的使用人员和维护人员；（2）全员培训。 3、培训所产生的费用由成交人负责。 七、其他要求： 1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）设备安装、开展的培训、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 2.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 3.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合标书要求，无任何变动； （3）成交人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 4. 实施和安装要求： （1）成交人必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 ★5.提供检测报告 （1）投标时，须提供第1、2、3项货物公安部权威机构出具的检测报告复印件（并加盖单位公章）。 （2）为确保采购人的合法权益，签订合同前成交人必须提供第13、14、16、18、19、20项货物由省级或以上质量监督检验中心出具的合格检测报告复印件（并加盖厂家公章）供采购人核查，成交人不能提供或所提供检测报告文件的技术指标不符合采购要求的均视为虚假承诺，采购人有权取消采购合同，并追究成交人对采购人造成的所有损失以及相关法律责任。 |  |  |  |  |

# 第四章   谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、谈判书（必须提供）；

谈  判  书

亿诚建设项目管理有限公司：

依据贵方[崇左市江州区卫生健康局医用设备及耗材项目/项目编号CZZC2020-J1-020159-YCXM]项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本四份。

1. 报价表；

2. 技术响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和采购项目技术规范及要求所需提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：                           帐号/行号：

二 、报价表

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号（如有）：

| 项号 | 货物（服务）名称 | 数量 ① | 品牌及国别 | 规格、型号 | 单价 （元)② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

三、技术响应、偏离情况说明及商务响应表

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物（服务）名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致谈判被拒绝。应对照谈判文件的要求，说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术条款做出了实质性的响应，并申明与技术条文的响应和偏离，逐页签字，否则竞标无效。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项 目 | 谈判采购文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照谈判文件的要求，说明所提供货物和服务已对谈判文件的商务条款做出了实质性的响应，并申明与商务条文的响应和偏离，逐页签字，否则竞标无效。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

四、有效的营业执照副本复印件

五、法定代表人有效的身份证复印件

六、法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时）

法定代表人授权书

亿诚建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证（复印件）

八）竞标人2020任意连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件

九）竞标人提供2020年9月份至2020年11月份社保缴纳证明

十）售后服务承诺；

十一）其他有效证明文件的复印件。

十二）谈判供应商认为需要提供的其他有关资料。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 第五章    政府采购合同

合同格式

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项 目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本项目实行交钥匙项目总包，竞标报价中包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。成交供应商必须保证整个系统的正常运行，并能通过采购方的项目验收。成交供应商负责工人人身、设备安全责任。

- 第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 乙方自定 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无。

- 第五条　交付和验收

1、交付使用期：自签订合同之日起20个工作日内、地点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

- 第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：质保期一年以上（如果厂家的质保期超过一年的，质保期按厂家要求执行），质保期内定期(不少于两次)对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件）并出具维护报告，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政资金。

3、付款方式： 采购的货物全部到货（安装、调试完）并验收合格后，甲方支付给乙方货款至合同价的97%，预留合同价的3%作货物质量保证金，待一年质保期过后一次性返还（无息）。

- 第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 第十一条、验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购

文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十九条　签订本合同依据

1、采购文件；2、乙方提供的竞标文件；3、竞标承诺书；4、成交或成交通知书。

- 第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页