- 招  标  文  件

采购编号: 卓正丽招2025-1048号

项目名称: 丽水市中心血站洗消中心设备采购项目

招 标 人: 丽水市中心血站

招标代理机构:卓正招标咨询（浙江）有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	7

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	9

四   履约保证金	11

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	11

七   投标无效的情形	14

八   法律责任	15

九   澄清、修改发布媒体	17

十   质疑	17

十一  投诉	18

十二  授予合同	18

十三  验收	19

十四  政府采购政策	19

十五  其他事项	20

第三章 采购需求	23

一  洗消设备清单	23

二  洗消设备招标参数	23

三  工期及安装要求	28

四  维保期及售后技术服务要求	29

五  验收要求	29

六  付款方式	30

第四章　政府采购合同格式	31

第五章　投标相关文件格式	38

一  资格文件格式	38

二  商务技术文件格式	47

三  报价文件格式	55

四  中标人公告内容	59

五  现场确认声明书	60

第六章  评标办法和细则	61

一  总则	61

二  评审委员会	61

三  评标程序	62

四  评标一般规定	63

五  评标办法和细则	63

六  评审纪律和要求	65

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

丽水市中心血站洗消中心设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年8月1日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：卓正丽招2025-1048号

项目名称：丽水市中心血站洗消中心设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1217000.00

最高限价（元）：1080000.00

采购需求:见招标文件 第三章 采购需求

数量:1

单位:项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:见招标文件 第三章 采购需求

备注:无

合同履约期限:见招标文件

本项目(否)接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业/小微企业。

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2025年8月1日9:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件。

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2025年8月1日9:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（lszzzbzx@126.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2025年8月1日 9:00（北京时间）

4. 开标地点：丽水市公共资源交易中心（人民路615号商会大厦5楼），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他注意事项：

2.1本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

2.2政采云平台注册注意事项：

2.2.1供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2.2.2本项目中标人未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

2.2.3营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心，营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 招标人名称：丽水市中心血站

项目联系人：吴旭霞     联系电话：0578-2116517

质疑联系人：张月球     联系电话：0578-2156848

地址：丽水市寿尔福路38号

2. 招标代理机构名称：卓正招标咨询（浙江）有限公司

项目负责人：刘培珍   联系电话：0578-2062916   传真：0578-2062912

质疑联系人：项慧敏   联系电话：0578-2062912   传真：0578-2062912

地址：丽水市和平路78号艾莱依工业园区2号楼7楼

3. 同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生     监督投诉电话：0578-2669165

地 址：丽水市莲都区北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

招标人：丽水市中心血站

招标代理机构：卓正招标咨询（浙江）有限公司

日期：2025年7月11日

# 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市中心血站洗消中心设备采购项目 |  |  |
| 2 | 招标人 | 丽水市中心血站 |  |  |
| 3 | 招标代理机构 | 卓正招标咨询（浙江）有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：卓正招标咨询（浙江）有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年8月1日 9:00（北京时间） 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（lszzzbzx@126.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年8月1日 9:00（北京时间） 地点：丽水市公共资源交易中心（人民路615号商会大厦5楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经招标人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于卓正招标咨询（浙江）有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 是否允许转包与分包 | 不允许 |  |  |

## 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“招标人”系丽水市中心血站。

2.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的投标人。

2.3“招标代理机构”系指卓正招标咨询（浙江）有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“联合体”系指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

2.6“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.7“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.8 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税费、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.9 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.10本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.11“▲” 系指实质性要求条款，“★”为重要技术指标。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章公告第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，以及属于同一母公司或集团的不同投标单位不得参加同一合同项下的采购活动。

5.2相同品牌的产品

5.2.1两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

5.2.2非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

5.2.2因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向招标代理机构提出澄清申请。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，招标代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有商务技术文件内容, 其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2商务技术文件编制内容和要求：

11.2.1商务技术文件要求详见第五章格式（包含但不限于）。

11.2.2按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.2.3投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺。

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,招标人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

15.履约保证金：无

## 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装。

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件上传截止时间和地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

## 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向招标代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向招标代理机构通过现场或电子邮件的方式（lszzzbzx@126.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 招标人或招标代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（8）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 招标代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的。

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的。

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的。

28.4不具备投标文件规定资格要求的。

28.5 投标有效期不足的。

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离或未满足“▲”实质性要求，经招标人确认不作修改的。

28.7投标文件含有招标人不能接受的附加条款的。

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15不同供应商IP地址相同的，且无法合理解释的。

28.16不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的。

28.17上传的电子响应文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密，或者加盖本项目其他供应商的电子印章，且无法合理解释的。

28.18不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致，且无法合理解释的。

28.19 不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

28.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的。

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

29.3 与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的。

29.4 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的。

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同。

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.4 将政府采购合同转包。

30.5 提供假冒伪劣产品。

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和招标代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、招标代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

## 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，招标代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，招标代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，招标代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，投标人应向招标人提出。

## 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，招标代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以招标代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5招标代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，招标代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

35.1质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

35.2本项目招标人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

## 十二  授予合同

36.中标(成交)供应商材料复核

在评审结束后、合同签订前，招标人、招标代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，中标(成交)结果无效，并报本级财政部门。

37.中标结果公告及中标通知书

37.1 招标代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

37.2发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

38.授予合同时变更数量的权利

38.1招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

39.签订合同

39.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

39.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

39.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,招标人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.4质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

39.5招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十三  验收

40.1 招标人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

40.2本项目招标人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

## 十四  政府采购政策

41. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

41.1本项目 是 专门面向中小微企业采购。

41.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

41.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

41.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

41.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

41.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

41.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.9投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

42. 解释权

42.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属招标代理机构。

42.2 招标代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费

43.1本项目由中标人支付代理服务费，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)规定的收费标准，按标准的34.9%收取，以成交(中标)价为取费基数，采用差额累计法计算，单项收费不足 2000 元的按 2000 元收取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

43.2 代理机构账户信息：

户名：卓正招标咨询（浙江）有限公司

账号：1210205009200198220

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽水莲城支行

# 第三章 采购需求

## 一  洗消设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 毛刷式车辆外部洗消系统 | 2套 |
| 2 | 救护车内消毒系统 | 2套 |
| 3 | 车牌识别感应系统 | 2套 |
| 4 | 电动超低容量喷雾机 | 1套 |
| 5 | 壁挂式等离子空气消毒机 | 6套 |
| 6 | 热力洗衣机、烘干机套装 | 1套 |

## 二  洗消设备招标参数

（一）毛刷式车辆外部洗消系统

★1、产品至少具备如下功能和系统：采用往返式自动清洗，一把横式顶刷清洗车顶，二把大立刷对车头、车身、车尾包裹式清洗，自动仿型刷洗，带车身快速干燥功能，有消毒液、泡沫、清水预洗功能，冬季防冻自动排空系统，清洗程序启动后无需人工干预可自动完成，内嵌式自动高压风干，洗车耗材可调节浓度的，故障智能自动检测、记录、报警及自动洗车计数系统，智能纠错控制程序功能。

2、车辆洗消技术要求：

2.1 基本参数

设备尺寸：适应场地尺寸

适应车型：标准救护车、负压型救护车

水源：蓄水桶或蓄水池容量≥1吨。

基本功能：刷洗、消毒、泡沫和风干。消毒和泡沫浓度可调节，刷洗速度可设置。可一键启动设备，自动喷洒消毒液和泡沫、自动仿形刷洗并自动风干。

调速方式：可变频自动调速，速度可设置。

风干功能：嵌入式强力风干，风干工作功率≥22KW。

外部指令：可接收有线指令。

2.2耗量：单台单次耗水量≤70L。

2.3耗时：单台洗车时间≤5分钟。

2.4设备配置应具有过电流、过电压，欠电流、欠电压、电机过载、缺相及相序等多项保护功能。

2.5应具有多功能泡沫、消毒液、以及高、低速洗消车辆等洗消模式，可触控自由切换。

2.6具备齿条对角90度平衡传动滑台，保证大立刷的垂直平衡不晃动。

★2.7所有电机与毛刷轴承都应以过渡联轴器链接，无需承受载体的重量、减轻负荷，缓冲电机启动瞬间对轴承产生的扭矩力。

3、软件要求:

★3.1主菜单至少具备以下选项：全自动洗车、手动测试、用户设置、输入输出信号状态、报警记录、语言选择、系统设置。（提供控制界面实拍图）

3.2具备信号状态测试功能，可以测试洗车机上升、下降、前进、后退、正转、逆转等，具备信号工作状态表指示，用颜色标记，方便查看故障原因。（提供控制界面实拍图）

3.3可根据需要调节移动速度。

3.4具备报警功能，可显示报警内容、时间节点等（提供控制界面实拍图）。

3.5具备位置检测功能，可以自由设置。

3.6可自动检测设备故障，具备报警提示，定期提醒维护人员检修（提供控制界面实拍图）

3.7具备暂停、开始、复位等按钮。（提供控制界面实拍图）

4、产品配件要求

4.1产品主要电路控制部件为知名品牌，至少包括：PLC控制器、变频器，交流接触器、中间继电器、光电传感器、开关电源、M12、M18、M30接近开关等，确保车辆可自动通过电路控制完成整套清洗工作。

4.2具备≥7寸触摸显示屏，方便自由进行程序选择，触摸屏为彩色中文显示，模块式按键。

（二）救护车内消毒系统

1、产品应由全自动雾化消毒机和消毒液两部分组成，可对救护车和洗消中心等空间进行全方位无死角消毒。

2、性能要求：采用先进雾化工艺技术，无需加热，非压缩气体喷雾。

3、设备应配备便携把手，可单手搬抬，重量≤5.9kg，体积(长×宽×高)≤50cm×35cm×30cm。

★4、采用体感识别触摸技术设置空间消毒体积，非触摸屏，调节范围10-1000m³，多档逐级可调。

5、在救护车内消毒使用时，液体单次使用量≤50ml，喷射时间≤3分钟，静置时间≤30分钟，无需二次擦拭和通风即可再次使用，提高救护车使用的周转率；

6、喷射速度≥80m/s。

★7、产品应具备多种场景使用功能，可以放置在洗消中心污染区使用，救护车内部使用，也可以置于救护车外部通过外接管路使用（提供多种场景使用图片）。

8、产品配备切向涡旋喷嘴，喷嘴≥4风道，利于空间扩散，且可单手一键拆卸，粒径≤3微米。

★9、产品配套专用消毒管理软件，可安装于任一电脑，导出、分析、管理消毒数据（至少包括：开启时间，关闭时间，喷射时间，液体用量等），方便急救质控管理。

10、产品具有延时启动功能，时间（15秒-60秒可调），方便洗消工作人员撤离，保证使用安全。

11、配备外置式消毒液储液瓶，容量≥1L，具有锁紧螺母功能，便于一次性更换，避免二次污染。

（三）车牌识别感应系统

1、车牌识别系统：

1.1每个洗消车间至少配置1个网络摄像机。

1.2外形：筒形。

1.3成像色彩：彩色。

1.4像素≥300万。

1.5支持≥1000组以上车牌信息。

1.6支持后台数据导出。

1.7支持与卷闸门、车辆洗消设备之间的对接联动控制。

2、联动系统：

★2.1、用于车牌识别系统、感应卷闸门、全自动车辆洗消系统的对接联动控制。

2.2、可提示当前洗消车间状态（至少包括：洗消中、待命中）。

（四）电动超低容量喷雾机

1、产品应为手提式电动超微粒喷雾机，流量大、喷射距离远、雾粒均匀，配有粗、中、细三个喷嘴，可用于空间消毒。

2、设备重量（含电池）≤6kg。

3、药桶容量≥4L。

4、喷雾量：0-980ml/min。

5、雾滴大小：0-50微米（可调）。

6、静风射程：0-11m（可调）。

（五）壁挂式等离子空气消毒机

1、设备用途：主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

2、主要技术要求

2.1安装方式：壁挂安装。

2.2作用空间≥120 m³。

2.3设备上能通过指示灯和图文方式至少显示：空气质量状态、运行状态、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示等

★2.4等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时（提供相关证明材料）。

2.5等离子体密度分布：1.94×1019m-3～3.91×1019m-3（提供相关证明材料）。

2.6人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。

2.7操作方式至少包括：手动、自动、语音控制、云控制模式。

2.8臭氧残留量≤0.005mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（提供相关证明材料）。

★2.9消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m³房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（提供相关证明材料）。

2.10消毒效果：设备持续工作2小时，可使100m³房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、120min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（提供相关证明材料）。

2.11独立4风道消毒。拥有三级风量，一级风量启动2组风扇，二级风量启动3组风扇，三级风量启动4组风扇。（提供产品结构证明）

3、配置结构要求

3.1可使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制，方便节省时间。

3.2房间各个角度可对设备进行遥控操作360度无死角，全方位立体式覆盖。

3.3初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。

3.4等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。

3.5温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度

（六）热力清洗机、烘干机套装

1、热力清洗机、烘干机套装至少应包含热力清洗机一套、烘干机一套，可应用于地巾、布巾床单被罩、工作服等织物的清洗、消毒和烘干。

2、热力清洗机

★2.1设备应为全自动洗脱消毒一体，双门前进后出。

2.2额定装载≥15Kg 。

2.3洗脱运行时间≤60分钟。

2.4外形尺寸（长×宽×高）≤1250*1360*1690mm。

2.5内筒尺寸（直径×深度）≥Ф730cm×490cm。

2.6消毒温度：0℃～90℃可调，A0值600～3000。

2.7内筒/外筒材质应为304不锈钢材质 。

2.8控制方式：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；按键操作方便，可靠性高；具有故障自动检测及故障报警功能。

★2.9程序预设至少包括8组及以上预设程序：标准01、标准02，化纤01、化纤02，毛料01、毛料02，脱水，漂洗+脱水。方便智能，足以满足对不同种类的织物清洗消毒。

2.10门结构：应为手动密封门且有可视窗结构，能够观察织物的清洗状态；同时有完善的安全连锁机构，让设备运转安全可靠。

2.11核心配件至少包括：变频电机，使用寿命高；变频器，稳定性高，精度高；按键显示工作过程参数，控制简单，操作方便。

3、烘干机

3.1烘干机应包括一个旋转的滚筒，内筒通过皮带驱动，在滚筒的周围有热空气来蒸发水分；采用滚筒正反转的原理，来达到烘干物品的不缠绕效果，从而达到衣物烘干的效果。

3.2额定装载≥20kg。

3.3外形尺寸（长×宽×高）≤900*1100*1600。

3.4内筒尺寸（直径×深度）≥Φ750*670。

3.5内筒/外筒材质应为304不锈钢材质，整体美观光滑，经久耐用，无划伤织物现象。

★3.6烘干机应采用自动控制装置，只需通过控制面板调节好时间，即可自动完成整个烘干过程。

3.7应采用大开门设计，方便门180度自由打开，提取衣物更容易，运转平稳、噪声低、安全可靠。

3.8设备应容量大，噪音低，升温快，效率高，处理后的织物蓬松、柔软。

## 三  工期及安装要求

- 1、交货期：合同签订后20个日历天内完成交货安装调试并正常运行，如果超出上述期限，投标人负责由此给招标人造成的所有损失。

- 2、到货地点：招标人指定地点。

- 3、安装地点：招标人指定地点。投标人须对招标人现场进行查勘，在合同签定后十个工作日内书面提供招标人认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

- 4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由投标人负责。

## 四  维保期及售后技术服务要求

1、质保期自项目验收合格交用户使用之日起，本项目整体质保期叁年，在质保期内对产品质量实行三包，提供免费的设备年度校准、维护保养、维修、软件升级和技术支持服务。

2、在质保期内免费提供零件及维修服务，并应及时有效。质保期后提供长期优质售后服务。在使用寿命期内，投标人保证对设备的零件、易损件的供应。

3、提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在24小时内响应并安排处理。

4、设备安装完成后，按用户指定免费培训操作人员及维修人员，在系统和设备的安装、检验、调试、使用和维护等方面对招标人技术人员进行现场和专项技术培训，使其能够掌握设备的操作使用方法以及必要的维护技能。

- 5、质保期满后，零部件、维护费及软件升级按一定折扣提供。

- 6、因使用场所改变或其他因素导致需要对本项目设施、设备移动位置重新安装，供应商需提供免费移机、调试安装服务。

## 五  验收要求

- 1、投标人提供的整套系统必须是全新的未使用过的设备。投标机型须配置最新硬件、软件版本产品，投标时须提供原厂技术参数和产品彩页。

- 2、投标人提供经招标人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

- 3、设备应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。招标人对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

- 4、验收过程中发现设备性能或功能达不到要求，投标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后10个工作日内完成。

- 5、验收时间：设备安装调试完成，试运行正常后进行验收。

- 6、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由投标人承担，含在合同总价中。

## 六  付款方式

合同签订且收到中标人正式发票后七个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；设备安装调试验收合格且收到中标人正式发票后七个工作日内一次性支付剩余合同款。

# 第四章　政府采购合同格式

合同编号：

招标人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据丽水市中心血站洗消中心设备采购项目招标文件（采购编号为卓正丽招2025-1048号），在    年   月   日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条 合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）含税。

2.2本合同总价款包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、等一切税费和费用。

如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4产品清单

| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1本合同书

3.2中标（成交）通知书

3.3中标（成交）人澄清修改文件

3.4中标（成交）人投标文件

3.5招标文件澄清修改文件

3.6招标文件

第四条 权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、著作权等知识产权）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任。若甲方因此承担赔偿责任的，有权全额向乙方追偿，要求乙方支付因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。乙方还应当承担违约责任，按照本合同金额的20%向甲方支付违约金。

第五条 质量保证

5.1乙方须保证货物与投标响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，且为最新产品。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1乙方应按照要求提供中文资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后____天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条 包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货时间、方式、地点

8.1乙方应按照招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为________，交货时间为________；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，验收方成员应当在乙方随货验收单上签字，并承担相应的法律责任。甲方签收时对货物数量的核对确认，不代表对货物质量无异议。

9.3甲方应当在到货后的        个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的     个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺。

9.5验收不合格的，甲方有权拒收。乙方应在5个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

第十条 伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4 质保期： （按投标响应文件中的承诺）。

10.5质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、水灾等）造成的故障除外。质保期内，乙方免费负责对其提供的各软件系统的及时更新或升级。

10.6故障报修的响应时间为：   小时。

10.7若故障在检修   小时后仍无法排除，乙方应在   小时内提供相同性能的备用设备供甲方使用，尽量不影响日常工作。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担。

10.8所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.9本项目售后服务的特殊条款：

10.10本项目培训服务的特殊条款：

- 履约保证金

11.1本合同 是/否 需缴纳履约保证，若是的：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

11.2 履约保证金金额为：

11.3履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5履约保证金的退还：应在项目验收合格后7个工作日内退还。

11.6如果乙方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：合同签订且收到乙方正式发票后七个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；设备安装调试验收合格且收到乙方正式发票后七个工作日内一次性支付剩余合同款。

第十三条 违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之三违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3%。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金或者由乙方向甲方支付合同总价10％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三违约金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。同时，甲方有权扣留全部履约保证金或者由乙方向甲方支付合同总价10%的违约金。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于甲方因此支出的维修更换费、律师费、诉讼费、保全费等）。

13.7若货物交付或者安装调试完毕后乙方拒绝按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条 合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条 争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请有资质的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条 合同生效及其他

18.1合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章即时生效。

18.2 其他约定事项：

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同一式四份，具同等法律效力。双方各执两份。

甲 方（单位名称）：             	   乙 方（单位名称）：

甲　方(盖章)：                    	   乙　方(盖章)：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

(签字或盖章)：                   	   (签字或盖章)：

地　　址：		     	             		地　　址：

邮政编码：		     	            		邮政编码：

电　　话：		     	             	   电　　话：

开户银行：		     	             	   开户银行：

账　　号：		     	            	   账　　号：

签订日期：     年 　  月 　  日       签订日期：     年 　 月 　 日

# 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

▲1、投标人有效营业执照

要求：

1. 提供有效的营业执照扫描件，图像清晰。

▲2、委派书

（代理机构名称）     ：

本单位委派在职工作人员    （姓名）   以我方名义参加贵公司组织的                           （项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

投标人代表无转委派权，特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、政府采购资格承诺函

我单位——                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

7. 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

▲4、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方——                  （投标人全称）参与的

（采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

- ▲5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      (负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

- （一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

投标单位盖章：

日     期：

▲6、企业类型声明函

6.1中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.资格审查中（适用于专门面向中小企业项目），发现《中小企业声明函》填写有以下情形的，作资格审查不通过（即无效标）处理：

（1）企业类型填写错误的；

（2）填写行业明显错误（错填为“采购文件确定的行业”的除外）或者未填写行业的。

投标单位盖章：

日      期：

6.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位盖章：

日      期：

6.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

投标单位盖章：

日      期：

### 二   商务技术文件格式

商务技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：商务技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

- 投标声明书

卓正招标咨询（浙江）有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我         (法定代表人或负责人名字)  系             (投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的     （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与招标人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得招标人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是招标人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：

投标单位盖章：

日     期：

- 2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列招标项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：

日     期：

3、代理服务费支付承诺书

卓正招标咨询（浙江）有限公司：

如确定我公司为该项目中标人，我公司承诺在中标公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：卓正招标咨询（浙江）有限公司

账号：1210205009200198220

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽水莲城支行

4、投标人业绩

5、产品技术参数性能指标

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标产品（含服务）详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品（含服务）的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品（含服务）名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品（含服务）详细规格” 栏注明投标产品（含服务）的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.招标文件中“▲”条款为实质性条款。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

- 产品整体配置

- 人员要求

- 软件易用性

## 项目实施方案

- 售后服务方案

## 培训方案

- 应急保障方案

- 合理化建议

14、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料

内容要求：

投标人须针对采购需求中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

注：1.按第三章和第六章内容要求编制；

2.格式自拟。

投标单位盖章：

日     期：

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | ▲最高限价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市中心血站洗消中心设备采购项目 | 1080000.00 |  |

注：

1、报价应包含货款、人工费、物料费、保险、税费等实施本项目所需的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

▲2、总报价高于最高限价的作无效标处理。

2、分项报价表

分项报价表内容要求:

1、投标单位需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、招标文件中未要求，而投标单位额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的做无效响应文件处理。

（表格请按第三章和第六章相关内容和要求自行设计）

注：1、投标单位对产生报价的分项详细列表说明。

2、“分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各中标单位没有按要求作出实质性响应是中标单位的风险。

3、报价应包含货款、人工费、物料费、保险、税费等实施本项目所需的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  |  | 中标人负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 五   现场确认声明书

卓正招标咨询（浙江）有限公司：

本人经由                        （公司名称）委派参加丽水市中心血站洗消中心设备采购项目（采购编号：卓正丽招2025-1048号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由招标代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式（lszzzbzx@126.com）提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的30分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由招标人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐一名中标候选人，由招标人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由招标人代表和评审专家组成五人及以上单数，除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由招标代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和招标代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，招标人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为70%，分值为70分。评委对各投标文件的商务技术标充分审核后，在规定的分值内由评委单独评定打分。

4.2报价权重为30%，分值为30分。由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则

5.1商务技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩（3分） | 从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，投标人或制造商实施过同类项目成功案例的，每个得1分，最高得3分。 注：1、合同扫描件装入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 0-3分 |
| 2 | 产品技术参数性能指标 （20分） | - 评标小组将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数及投标人按要求提供的产品技术性能指标进行评分，满分20分。具体评分要求:完全符合技术参数要求的得20分。加“★”条款技术参数满足的每项加0.5分;其他条款技术参数满足的每项加0.19分，最高得20分，最低得0分。 注：加“▲”条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。 | 0-20分 |
| 3 | 产品整体配置（10分） | 根据投标产品质量是否可靠、功能是否稳定等由评委在规定分值内打分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标设备的总体质量技术性能先进是否充分满足采购要求等由评委在规定分值内打分。 | 0-5分 |
| 4 | 人员要求（5分） | 根据提供的服务团队人员配置、工作分配及工作内容，人员专业素质、技术能力、专业分布、日常巡检、售后服务方案等安排是否合理，由评委在规定分值内打分。。 注：需提供相关证明材料及承诺服务团队人员为投标人正式员工的承诺函（格式自拟）或其他证明（劳动合同或社保证明）扫描件加盖投标人公章导入商务技术文件中，否则不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 软件易用性（5分） | 根据配套软件易用性，操作界面是否简洁、直观；功能操作是否简单，界面的友好性等由评委在规定分值内打分。注：供应商须提供产品界面截图，否则不予认可。 | 0-5分 |
| 6 | 项目实施方案（9分） | 根据投标人提供的供货进度方案和措施等由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人提供的安装调试方案和措施等由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人提供的验收方案和措施等由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
| 7 | 售后服务方案（6分） | 质保期内售后服务承诺，包括但不限于易损备品备件、专用耗材、服务响应时间、故障解决方案等由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
|  |  | 质保期后的年度维保方案（包括成本控制、维保费用承诺等）是否合理、科学等由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
| 8 | 培训方案（5分） | 根据投标人针对本项目的培训方案和培训计划的合理性、完整性等由评委在规定分值内打分。 | 0-5分 |
| 9 | 应急保障方案（5分） | 根据投标人提供的应急预案方案，如自然灾害、突发情况、重大应急抢修措施等由评委在规定分值内打分。 | 0-5分 |
| 10 | 合理化建议（2分） | 针对本项目提出合理可行的合理化建议，由评委在规定的分值内打分。 | 0-2分 |

5.2报价分值为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3 报价得分按以下方式计算：

（1）确定评标价：投标人的评标价=各投标人有效报价

（2）评标基准价=各有效投标人中的最低评标价；

（3）评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 招标人、招标代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 招标代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向招标代理机构提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向招标代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合招标代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 招标代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受招标人、招标代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。