青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTFSCG2022-091 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目 |
| 采购人： | 丽水市生态环境局青田分局 |
| 采购代理机构： | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 地址： | 青田县滨江国际5幢3单元301室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二二年七月 |  |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	7

一、采购概况	7

二、标项一要求	7

三、标项二要求	20

四、标项三要求	24

第三章 投标人须知	44

1．总则	47

1.1适用范围	47

1.2定义	47

1.3合格的投标人	47

1.4联合体投标	47

1.5投标文件的语言及计量	47

1.6投标费用	48

1.7现场踏勘	48

1.8答疑会	48

1.9分包	48

1.10保密	49

1.11政府采购政策	49

1.12相同品牌产品	50

1.13信用信息记录查询	50

1.14质疑和投诉	50

1.15特别声明	51

2．招标文件	51

2.1招标文件的构成	51

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	51

3.投标文件的组成	52

3.1投标文件形式及效力	52

3.2投标文件内容的组成	52

3.3资格审查文件的组成	52

3.4资信商务及技术文件的组成	52

3.5报价文件的组成	52

3.6其他文件的组成	52

4．投标文件的编制	52

4.1投标文件的编制要求	52

4.2投标报价	53

4.3投标文件的有效期	53

4.4投标文件的格式	53

4.5投标文件的份数和签署	53

5．投标文件的提交	53

5.1投标文件的导入及加密	53

5.2投标文件提交地点和截止时间	53

5.3投标文件修改和撤回	54

5.4 备选投标方案	54

5.5 投标诚实信用	54

6．开标、评标及定标	54

6.1开标	54

6.2资格审查	55

6.3评标	56

6.4投标文件的澄清、说明或补正	56

6.5错误修正	57

6.6评标纪律	57

6.7评标办法：见投标人须知前附表。	57

6.8评标过程的监控	57

6.9定标	57

7.投标无效情形	57

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	57

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	57

7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	58

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	58

7.5有下列情形之一的，其投标无效	58

7.6 突发情况处理	59

8．中标和合同	59

8.1中标	59

8.2追加采购合同标的	59

8.3中标公告和中标通知书	60

8.4履约保证金	60

8.5合同签订	60

9．其他事项	60

第四章 合同主要条款	61

第五章 投标文件格式	67

一、资格审查文件格式	67

二、资信商务及技术文件格式	75

三、报价文件格式	85

第六章 评标办法及评分标准	92

- 招标公告

项目概况:2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设 项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年08月22日09：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2022--091

项目名称：2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目

预算金额（元）：6240000

最高限价（元）：1950000,1040000,3152000

采购需求：

标项一

标项名称:2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--水质自动站建设

数量: 1  
     预算金额（元）:1950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项二

标项名称:2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--空气自动站设备更新
     数量: 1  
     预算金额（元）:1110000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项三

标项名称:2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--监测设备及执法标准化建设
     数量: 1  
     预算金额（元）:3180000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项1、2、3，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：/至2022年08月22日，每天上午00：00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

3.方式：投标人在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年08月22日 09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

3.开标时间：2022年08月22日 09:00

4.开标地点（网址）：投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在投标人应当依照本公告第三条第3款规定方式获取招标文件，其他渠道获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由投标人自行承担）以电子邮件的形式发至454093773@qq.com，备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：丽水市生态环境局青田分局

地  址：浙江省青田县塔山大楼

项目联系人（询问）：叶晓云

项目联系方式（询问）：0578-6022878

质疑联系人：吴媛媛

质疑联系方式：0578-6833561

- 采购代理机构信息

名  称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

地  址：青田县滨江国际小区5幢3单元301室

项目联系人（询问）：吴丽聪

项目联系方式（询问）：13884339998

质疑联系人：吴志萍

质疑联系方式：0578-6516229

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局政府采购监管科

地  址：青田县临江东路1号

传  真：0578-6830575

联系人：吴建飞

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

## 一、采购概况

标项一：根据浙江省生态环境厅关于印发《2021 年全省生态环境保护分领域 工作要点的通知》浙环办函〔2021〕21 号 ，青田需新建滩坑水库坝前地表水省控断面（第二批），同时兼顾我县环境监管需要，配备藻类、铁、锰等监测指标。

标项二：青田二中空气自动监测站相应设备已到6年的使用年限且设备已无法满足使用要求，需要更新设备。

标项三：根据《浙江省生态环境厅办公室关于做好生态环境应急监测有关工作的通知》、《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准1（标配）》（2020年版），生态环境应急监测、执法装备推荐配置要求，县级需配备相应装备，提高应急监测和执法能力，并根据工作需要更新部分实验室监测设备。

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--水质自动站建设 | 1 | 项 | 1950000 | 1950000 | 投标人报价不得超过对应标项的最高限价，否则作无效标处理。 |
| 标项二 | 2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--空气自动站设备更新 | 1 | 项 | 1110000 | 1040000 |  |
| 标项三 | 2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--监测设备及执法标准化建设 | 1 | 批 | 3180000 | 3152000 |  |
| / | 合计 | / | / | 6240000 | 6142000 |  |

投标人可选择多个或一个标项进行投标，每标项确定一名中标人，投标人被推荐为第一标项第一中标候选人的，不得推荐为第二、第三标项的第一中标候选人，投标人被推荐为第二标项第一中标候选人的，不得推荐为第三标项的第一中标候选人。每一投标人最多只能中一个标项。

## 二、标项一要求

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--水质自动站建设

（一）货物清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格和配置要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁水质自动分析仪 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 锰水质自动分析仪 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | ★在线藻类分析仪 |  | 1 | 台 | 允许进口 |
| 4 | 溶解氧、温度分析仪 | 不同深度分层实时检测，分别为表层、水下20米、30米、50米。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 五参数分析仪 | 水温、溶解氧、电导率、浊度、ph。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 采水单元 | 库区不同深度分层采水单元，包括省控采样点1个，县控表层、水下20、30米、50米各1个。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 系统集成（含配水及预处理单元、控制单元、数据采集及传输单元、辅助单元） | 动力环境系统、自动灭火装置、预处理单元。 | 2 | 套 |  |
|  |  | 数据采集及传输单元、视频监控系统、门禁系统、配水单元。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 监测站房 | 板房结构，25-35㎡，含三通一平。 | 1 | 套 | 中标后提供防雷合格证书，以及具有设计资质公司出具的正式施工设计图。 |
| 9 | 安装、调试、施工等 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 运维服务 | 含视频监控、废液收集处理等 | 1 | 年 |  |

1.投标人必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

2.投标总报价已包括中标人履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。投标报价包括但不仅限于站房建设（含装修、三通一平）费、所有设备费、标准附件费、备品备件费、专用工具费、安装费、调试费、运输费、人工费、利润、税金、管理费、维护费、招标代理费、质保期内的维修维护费用、运维期内产生的一切费用（包括但不限于水、电、光纤等费用）以及招标文件中明确由中标人支付的费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在投标报价中。结算时，投标报价不作调整。

3.本项目建设为含系统施工设计的交钥匙工程。项目建设地点目前无供电条件，站房供电所需的变压器或线缆，设备安装所需的线缆、管线及其它安装材料、辅材均由投标人根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行。本项目省控站房为省控站点配套基础设施，本次招标文件中未列出的除上级完成的建设任务外，要求县级完成的保障自动站正常运行的设备设施，也均由本次中标单位免费完成。中标人不得以任何理由增加该项报价。采购人未在上述清单中列出而中标人在项目实施过程中所需的一切材料或配件或软件等，投标人报价时综合考虑并自行配齐，采购人不再增加任何费用。

4.中标人在供货时需提供当时对应产品最新型号设备，采购人不另行增加费用。

（二）技术规格、参数及要求

Ⅰ.通用技术要求

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.供电要求

固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包购括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

Ⅱ.自动分析仪器技术要求

1.水质自动分析仪器基本功能

（1）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（2）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（3）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（4）具备1小时1次的监测能力。

2.水质自动分析仪器技术要求

2.1常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 2 | 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 3 | 准确度 | ±0.5 ℃ |
| 4 | MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 2 | 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 3 | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 4 | 重复性 | ±0.1 pH |
| 5 | 响应时间 | ≤30 s |
| 6 | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 7 | MTBF | ≥720 h/次 |
| 8 | 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 2 | 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 4 | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 5 | 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 6 | 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 7 | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 8 | MTBF | ≥720 h/次 |
| 9 | 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 电极法 |
| 2 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 3 | 重复性误差 | ±1% |
| 4 | 零点漂移 | ±1% |
| 5 | 量程漂移 | ±1% |
| 6 | 响应时间（T90） | ≤30s |
| 7 | 温度补偿精度 | ±1% |
| 8 | MTBF | ≥720h/次 |
| 9 | 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 光散射法 |
| 2 | 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 3 | 重复性 | ±5% |
| 4 | 零点漂移 | ±3% |
| 5 | 量程漂移 | ±5% |
| 6 | 线性误差 | ±5% |
| 7 | MTBF | ≥720h/次 |
| 8 | 防护等级 | ≥IP65 |

2.2溶解氧、温度分析仪

（1）溶解氧

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 2 | 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 3 | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 4 | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 5 | 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 6 | 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 7 | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 8 | MTBF | ≥720 h/次 |
| 9 | 防护等级 | - ≥IP65、水下60m |

（2）温度

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 热电阻/热电偶 |
| 2 | 量程 | 0～60℃，可调 |
| 3 | 准确度 | ±0.2℃ |
| 4 | 重复性 | ≤0.3℃ |
| 5 | MTBF | ≥720 h/次 |
| 6 | 响应时间 | ≤30s |
| 7 | 防护等级 | P68、水下60m |

2.3在线藻类分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲检测方法 | 荧光法 |
| 2 | 测定范围 | 叶绿素浓度0-200微克/升、 藻浓度0-200000个/毫升。 |
| 3 | 分辨率 | 0.1ug/L叶绿素a。 |
| 4 | ▲可检测参数 | 能够自动分别测量水体中的蓝藻、绿藻和硅/甲藻、隐藻等的叶绿素a含量以及总叶绿素a含量；能够计算并显示相应藻类的细胞数及总细胞数。 |
| 5 | ▲测量光源 | 至少5种不同波长或波长组合的激发光源用于叶绿素荧光检测。 |
| 6 | 准确度 | ±5%（荧光度）。 |
| 7 | 浊度/透光传感器 | 0-200NTU。 |
| 8 | 测量模式 | 单一、连续、间隔、并接受外界信号触发启动。 |
| 9 | 显示与操作 | 探头集成LCD显示、四键磁触控操作。 |
| 10 | 基本功能 | 具有自动清洗功能；具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次；配备通讯端口防感应雷装置。 |
| 11 | 校准 | 能够测量黄色物质并对结果进行校准。 |
| 12 | 工作软件 | 能够允许用户利用纯培养的藻建立自己的指纹图谱，能够利用新的指纹图谱校正测量的数据 |
| 13 | 自动报警 | 具有仪器故障自动报警、异常值自动报警功能，报警及运行状态信息能同步数字输出 |
| 14 | 工作环境 | 5℃～40℃, 相对湿度 ≤90%，尘度 0～40mg/m3 |
| 15 | 电源 | 220V±10%，50Hz±1%Hz |
| 16 | 噪音 | ≤55dB(A)；平均无故障时间>720h/次 |

2.4铁水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法 | 邻菲啰啉分光光度法 |
| 2 | 测量范围 | 0～5.0/10.0mg/L |
| 3 | 重复性 | ≤5% |
| 4 | 准确度 | ±10% |
| 5 | 平均无故障连续运行时间 | 1440h/次 |
| 6 | 零点漂移 | ±5% |
| 7 | 量程漂移 | ±5% |
| 8 | 检出限 | 0.05mg/L |
| 9 | 定量下限 | 0.15mg/L |
| 10 | - 实际水样对比试验 | - ≤±15% |
| 11 | - 具备自动扣除色度浊度影响功能 |  |

2.5锰水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法 | 甲醛肟分光光度法 |
| 2 | 测量范围 | 0～1.0/2.0mg/L（可扩展） |
| 3 | 重复性 | ≤5% |
| 4 | 准确度 | ±10% |
| 5 | 平均无故障连续运行时间 | 1440h/次 |
| 6 | 零点漂移 | ±5% |
| 7 | 量程漂移 | ±5% |
| 8 | 检出限 | 0.03mg/L |
| 9 | 定量下限 | 0.1mg/L |
| 10 | - 实际水样对比试验 | - ≤±15% |
| 11 | - 具备自动扣除色度浊度影响功能 |  |

Ⅲ.系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

1.系统集成功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（4）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（5）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（6）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（7）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（8）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（9）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2.系统集成技术要求

●2.1采水单元

（1）采水单元需安装浮台，浮台上共安装2套采水装置，一套用于站点省控设备的采水，另一套用于县控设备的分层采水，两套设备相对独立。县控设备的采水系统应实现不同深度的定深采样，拟选用4个采样深度，分别为：表层、20米、30米、50米，并对采水设备和设施进行必要的固定。投标人应提供针对性的采水单元设计和实施方案，保证分层采水的可实施性、稳定性、安全性，保证采水系统稳定运行，且便于维护。

（2）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。

（3）取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施；除表层外的采样装置，应满足深水采水要求，考虑水库水位变化。

（4）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（5）为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（6）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的防缠绕、保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，因地制宜且便于人工维护。

（7）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（8）能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

（9）采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置。

●2.2溶解氧、水温分层实测单元

投标人应提供针对性的溶解氧、水温分层实时监测单元设计实施方案。保证分层实时测定溶解氧、水温的可实施性、稳定性、安全性，便于电极维护，保证采水系统稳定运行、数据准确有效。因电极为深水实时测定，应保证电极能适用于水深60米处的环境。

2.3配水及预处理单元

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元根据不同分析仪器需求配备，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

2.4控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对铁、锰水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试等质控功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

2.4.1功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、平行样数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.4.2硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

2.4.3数据采集与传输要求

- 2.4.3.1数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志形式记录保存；

（3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2.4.3.2数据传输与通讯

（1）采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）采用光纤传输数据方式（站点因特殊原因无法铺设光纤的需经过业主同意，改用无线，费用仍为中标人负责）；

（3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.5辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置、动力环境系统等部分。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；配备温度控制设备，保障站房正常运行；

（4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害；

（6）站点要考虑符合防雷要求。

（7）配备一套动力环境系统，可实现温湿度监控监测、 烟雾监测、漏水检测等功能，实现对站点环境状态的实时监控监测。

2.6系统防雷设备技术要求

（1）系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

（2）内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

2.7视频监控技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

（1）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控；

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要；

④语音监听功能；

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护

（2）前端视频监控设备布设要求等操作

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况；

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（3）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看，有效像素≥200万；

②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

2.8监测站房及基础建设技术要求

站点选址位于北山镇；站房位置选择滩坑水库瓯北线侧。详见下图

①站房面积：约为7.5米（长）×4米（宽）×2.5米（高），占地30平方米。

②站房建设：水站采用防水+防火+钢板+木条式，钢结构一层简易式景观站房，箱体由覆铝锌板制作，采用组件嵌装式；夹层采用防火隔热的岩棉，地板铺设防滑花纹钢板、防滑地砖、防水专用地板胶。

③站房基础:现场地基应采用混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米。遇软弱地基时做相应的地基处理。站房建设需考虑水库水位变化，高度不低于水库最高泄洪水位。

④站房设计：由于拟建站点位于水库和公路间的边坡，为保证站房设备安全，投标人需出具有资质的设计公司出具的正式施工设计图并按设计图施工，有需要时投标人应对设计方案出具安全性评估报告。站房中间设隔断，设两间完全独立的房间、一间为县控设备间、一间为省控设备间，站房侧面设置通风换气窗。需与周边环境相协调，美观大方。

⑤辅助设施：按照《浙江省地表水环境自动监测系统辅助设施指南（征求意见稿）》配置相应设备设施。县控设备间内先行安装，等上级完成省控断面建设招标后，除上级完成的建设任务外，要求县级完成的保障自动站正常运行的设备设施均由本次中标单位免费完成。

⑥外部保障条件：包括引入清洁水，通电、通讯和通路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地、边坡防护、站房外设置防护栅栏。站房要做好防雷，并按照省控地表水水质自动监测站要求设置相关标志标识。

（三）产品标准和规范

1.本技术规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。投标人应及时提供给业主最新相关技术标准（国外标准应翻译成中文）。

2.投标时遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得业主认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，业主可以接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

（四）质量保证

1.中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

2.为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

3.系统的完整性：投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，投标人都应提供，费用由中标人承担。

4.设备的适应性：投标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候、水质及水压条件下全天候正常运行。

5.设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

6.提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

7.提供的货物应具有出厂检验合格证，不得使用长期积压产品(须于2021年10月1日后生产)。

8.采购人不接受拼凑的货物，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

9. 有生产厂商标识、质量保证书、联系方式等。

10.中标人在质保期内，由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，中标人应提供免费升级、维修及更换。

11.在质保期内,中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务，在质保期内安装的任何零配件必须是新的未使用和未经修复的，必须是设备制造厂商原厂的配件。

12.如水站后期有扩建、改造、搬迁的，中标人在后期招投标中无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本项目，并配合招标人、后续设备中标人实现提出的相关功能，配合业主单位对水站的各种改造项目，如涉及业主和中标人之外的第三方，由中标人负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

13.中标人在运维期内必须保证水站的正常运行，保证有效数据获取率符合省及地方要求，运行质量符合国家、省有关地表水自动监测技术规范及其它相关技术规范要求,期间所发生的一切费用均由中标人承担。水、电、网络等费用在运维期内均由中标人承担。

14.中标人在运维期内要确保不少于2名技术人员和至少1辆运维用车常驻青田或丽水或温州，技术人员应持浙江省环境监测中心或中国环境监测总站或浙江省环境监测协会颁发的考核合格证书。

15.本项目部分站房和表层采水系统为省控设备使用，涉及到监测事权上收的，中标人应全力配合业主妥善处理自动站上收的全部事宜。省控站点事权上收过程中，要求地方完成的所有辅助设施均由中标方免费完成，直至完成上收。

（五）系统验收

中标人负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中。

1.性能检测与检验

中标人应提供设备的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，中标人在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。业主可对系统设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。

2.调试及试运行

（1）试运行时间：单机测试合格联网正常运行开始至少1个月。

（2）设备到达后，中标人应在收到业主通知后，派出相关技术人员前往项目实施所在地进行安装调试。人数、技术级别、服务内容及逗留时间应在投标文件中详细说明。

（3）试运行期间，中标人应做好自动数据的人工比对实验以及系统功能检测，其性能指标应该符合本项目的要求。比对实验室必须经招标方同意方有效，比对中的实验室数据应提供具备计量认证单位出具的监测报告，有效数据获取率及平均无故障运行时间应达到验收要求。中标人应研究分析由系统集成引起的监测误差，并提交报告。

3.验收

（1）验收由中标人提出验收申请，经采购人初审同意验收后，由采购人邀请相关环保行业的专家组成验收组，由验收组评定项目是否通过验收，验收时产生的一切费用均由中标人承担。

（2）验收技术规范参照国家、浙江省技术规范中较严格的内容。业主只接收验收合格的系统。省控水站采水系统和设备设施由上级部门设备安装到位后，按照上级要求另行验收。

（六）运行维护技术要求

1.中标方应提供本次新建水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为该项目验收之日起1年时间（含运维期间的水电费及光纤费用）。

2.除前述考核外，运维期限届满时进行年度考核，以县控站点为单位进行。依据上述维护内容就每周、每月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，小于80分为不合格。

①考核结果在80以上（含）分，且有效数据获取率达到90%以上（含）的，为考核通过，全额支付运维费。

②考核结果在70分（含）以上，80分以下，在最终支付运维费时扣除运维费的5%。

③考核结果在60分（含）以上，70分以下，在最终支付运维费时扣除运维费的20%。

④考核结果在60分以下，在最终支付运维费时扣除运维费的50%。

3.考核表在签订合同前由双方协商确定。

（七）成果及技术资料

1.本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）全部归采购人所有及使用。

2.中标人应保证项目实施过程中及其提供的设备等不会侵犯任何第三方的知识产权。

（八）安全责任

1.中标人必须为其工作人员投保员工人身意外保险，以保证招标人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，招标人不单独另行支付。

2.中标人应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

3.工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

4.中标人工作人员进行作业时，注意安全，安全责任和费用均由中标人承担，招标人概不负责。

（九）其他要求

1.投标人为代理商的，必须在中标之日起10日内提供监测仪器（包括五参数仪器、铁锰分析仪、在线藻类分析仪、深水溶解氧、水温探头）生产厂家或总代理的售后维修质保函，如生产厂家或总代理无法出具的须由中标人自行出具且经招标人认可的售后维修质保函的，否则招标人有权取消其中标资格。

2.投标人必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。

3.投标文件要有监测数据异常应急响应方案的内容，投标人首先要对数据异常原因进行判断，因仪器设备原因造成的异常，投标人应及时处理；属水质异常的，应立即报告招标人，并积极协助招标人应对水质异常。

（十）商务要求

| 序号 | 名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 货物交付 | 随车交付货物清单、产品合格证等相应证件及技术资料。 |
| 3 | 交货时间及地点 | 1.在中标后90天内完成安装、调试、单机测试，进入试运行。 2.安装地点为用户指定地点。 |
| 4 | 技术培训 | 中标人应负责对采购单位人员进行现场培训，直至采购单位人员能完全操作和维修。 |
| 5 | 售后服务保障要求 | 1.中标人在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 2.如今后国家和省对地表水自动监测的技术规范作调整，中标人须及时免费升级服务，确保本项目各水站运行符合新技术规范要求。 3.在运维期满时，中标人和业主对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得业主的认可。 4.涉及到监测事权上收的，中标人应全力配合业主妥善处理自动站上收的全部事宜。省控站点事权上收过程中，要求地方完成的所有辅助设施均由中标方免费完成，直至完成上收。 |
| 6 | 质保期 | 1.本项目质保期不少于1年，运维期1年，均从本项目通过验收并且全部整改都完成之日次日开始计算。 2.中标人应提供运维期内所需的消耗品、备品备件、维修、维护和保养等，运维服务期内所产生的一切费用均由中标人承担并已计入投标总价中。 3.在第一年质保期结束前分析仪器出现系统缺陷或故障，中标人应对产品进行整体替换，直到合格为止。 4.在质保期内,中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。 5.中标人须保证质保期满后至少5年以上的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修，费用另计。 |
| 7 | 项目 负责人 | 1.中标人必须为本项目配备一名固定的项目负责人，直至项目通过验收。 2.项目负责人应具有水质自动监测站相关工作经验，并取得省级及以上（浙江省或国家）环保系统颁发的水质自动监测站运维上岗证。 3.项目实施过程中，项目负责人无法胜任工作，对项目实施造成影响的，中标人应按采购人要求及时更换项目负责人；中标人提出更换项目负责人的，须经采购人同意后方可更换。擅自更换项目负责人的视为中标人违约。 |
| 8 | 款项支付 | 1.合同签订后15日内采购人向中标人支付合同总价40%的预付款，中标人在合同签订后10日内须向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 2.设备进场完成安装、调试，正式验收合格后支付除运维费外的全部设备货款。 3.年度运维考核合格后支付合同运维款，年度考核不合格的按考核要求扣除相应运维费用后支付。 4.上述款项中标人提供经采购人确定金额的税务发票后，采购人在财政资金到位后，在7个工作日内予以支付。 5.因中标人不能及时提供发票导致采购人未能按约定时间付款的，不视为采购人违约，由中标人自行承担相应的法律责任。 |

## 三、标项二要求

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--空气自动站设备更新

（一）货物清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格和配置要求 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ★PM2.5自动监测仪 | - PM2.5颗粒物 | - 1 | - 套 |
| - 2 | ★PM10自动监测仪 | - PM10颗粒物 | - 1 | - 套 |
| - 3 | 多气体动态校准仪 |  | - 1 | - 套 |
| - 4 | 一氧化碳自动监测仪 |  | - 1 | - 套 |
| - 5 | 网络安全 | 升级3个站点网络安全 | - 3 | - 套 |
| - 6 | 颗粒物监测设备比对 | PM2.5、PM10监测设备手工比对 | - 1 | - 套 |

1.投标人必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

2.投标人总报价包括完成招标范围内全部工作所需的一切费用，包括本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、保险、税金、货到就位以及安装、调试、比对、验收、保修、培训、系统集成、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在投标报价中。结算时，投标报价不作调整。

3.中标人在供货时需提供当时对应产品最新型号设备，采购人不另行增加费用。

（二）技术规格、参数及要求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | PM2.5自动监测仪 |
| 1.1 | 基本配置要求：主机、采样泵； |
| 1.2 | 主要技术指标： |
| 1.2.1 | 用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度； |
| ●1.2.2 | 测量方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法；实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量； |
| 1.2.3 | 动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性； |
| 1.2.4 | 测量量程：在0-1mg/ m3和0-10mg/ m3两个量程； |
| 1.2.5 | 最低检测限小于0.6µg/ m3 (2 σ)（1小时数据）； |
| 1.2.6 | 测量小时精度：±2.0ug/ m3小于80ug/ m3，其他±4.0ug/ m3； |
| 1.2.7 | 准确度：±5%（与手工采样误差）； |
| 1.2.8 | 跨漂：0.02%/天； |
| 1.2.9 | 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm； |
| 1.2.10 | 采样流量： 15.67升/分钟； |
| 1.2.11 | 仪器的时间分辨率：1分钟； |
| 1.2.12 | 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据； |
| 1.2.13 | 测量值输出端口必须有RS232、RS422、TCP/IP接口； |
| 1.2.14 | 必须实现远程监控、状态读取、具有断电重启和长时间数据存储功能，提供仪器状态编码。 |
| 2 | PM10自动监测仪 |
| 2.1 | 基本配置要求：主机、采样泵； |
| 2.2 | 主要技术指标： |
| 2.2.1 | 用途：测量环境空气中的PM10质量浓度； |
| ●2.2.2 | 测量方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法；实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量； |
| 2.2.3 | 动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性； |
| 2.2.4 | 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程； |
| 2.2.5 | 最低检测限小于0.6µg/ m3 (2 σ)（1小时数据）； |
| 2.2.6 | 测量小时精度：±2.0ug/ m3小于80ug/ m3，其他±4.0ug/ m3； |
| 2.2.7 | 准确度：±5%（与手工采样误差）； |
| 2.2.8 | 跨漂：0.02%/天； |
| 2.2.9 | 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm； |
| 2.2.10 | 采样流量： 15.67升/分钟； |
| 2.2.11 | 仪器的时间分辨率：1分钟； |
| 2.2.12 | 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据； |
| 2.2.13 | 测量值输出端口必须有RS232、RS422、TCP/IP接口； |
| 2.2.14 | 必须实现远程监控、状态读取、具有断电重启和长时间数据存储功能，提供仪器状态编码。 |
| 3 | 多气体动态校准仪 |
| 3.1 | 基本配置要求：主机； |
| 3.2 | 主要技术指标： |
| 3.2.1 | 用途：校准自动站仪器； |
| 3.2.2 | 流量测量准确度：±1%满量程； |
| 3.2.3 | 流量测量重复性：±0.2%满量程； |
| 3.2.4 | 流量测量线性度：±0.5%满量程； |
| 3.2.5 | 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个； |
| 3.2.6 | 臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)； |
| 3.2.7 | 具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能； |
| 3.2.8 | 电源电压：220VAC±10%/50Hz。 |
| 4 | 一氧化碳自动监测仪 |
| 4.1 | 基本配置要求：主机； |
| 4.2 | 主要技术指标： |
| 4.2.1 | 用途：测量环境空气中的 一氧化碳浓度； |
| 4.2.2 | 测量方法：气体滤波相关红外法； |
| 4.2.3 | 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换； |
| 4.2.4 | 零点噪声：<0.03ppm(1小时)； |
| 4.2.5 | 最低检测限：0.06ppm(1小时)； |
| 4.2.6 | 测量精度：±0.1 ppm； |
| 4.2.7 | 线性：±1%满度值； |
| 4.2.8 | 零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d； |
| 4.2.9 | 跨度飘移：±1%满度值/24h； |
| 4.2.10 | 响应时间：<60s/(0-95%)； |
| 4.2.11 | 运行温度范围：10-35℃； |
| 4.2.12 | 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA； |
| 4.2.13 | 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能； |
| 4.2.14 | 电源电压：220±10%VAC/50Hz； |
| 4.2.15 | 测量值输出端口必须有RS232、RS422、TCP/IP接口； |
| 4.2.16 | 必须实现远程监控、状态读取、具有断电重启和长时间数据存储功能，提供仪器状态编码。 |
| 5 | 网络安全 |
| 5.1 | 出口安全网关：具备防病毒、入侵防御、防火墙等安全功能；网络吞吐≥500Mbps，并发连接数≥15万，每秒新建连接数≥3000；千兆电口≥8 个，千兆光口≥2 个；支持 0℃-70℃宽温工作，支持IPv6。 |
| 5.2 | 自安全交换机：具备防病毒扩散、防私接、“肉鸡”溯源等安全功能；交换容量 ≥500Gbps，整机转发性能≥200Mpps；千兆电口≥24 个，千兆光口≥4个； 支持 0℃-70℃宽温工作，支持IPv6。 |
| 5.3 | 终端安全软件：按上级要求，完成上级统一提供的客户端的安装。 |
| 6 | 颗粒物监测设备比对 |
| 6.1 | 利用手工采样器与被核查PM2.5自动监测仪器、PM10自动监测仪器进行颗粒物自动监测仪器比对（按照相关技术规范进行同步采样，对自动监测仪器与参比采样器的监测结果进行评价，评价结果需符合验收相关要求。） |
| 6.2 | 比对技术规范：《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)等国家、省、市、县生态环境相关技术规范和要求。 |
| 6.3 | 参比采样器：投标人需提供性能优于或等同于Thermo 2025i的颗粒物采样设备至少3台，采样膜及专业技术人员，并完成相关数据分析工作和报告编制。比对工作和比对报告需由中标人或其委托的有资质的第三方公司完成。 |
| 6.4 | 比对期间需要有人驻点在比对现场，每天查看仪器状态及膜采样。 |

（三）质量要求

1.中标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品，出厂时间在2021年10月1日以后。

2.中标人应保证其所提供的设备、软件等全新的无抵押，均具有合法版权或使用权，且无质量瑕疵。

3.中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务且免费维修或更换有缺陷的零件或部件、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

4.中标人须确保本项目设备仪器性能、颗粒物比对、项目整体验收结果等均符合省控空气站上收要求和接入省大气环境监测预报预警平台要求。

（四）安装调试与验收

1安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.调试所需专用工具设施材料由中标人自备、自运到项目现场，完工后由中标人自费搬走。

3.验收要求：

3.1 按照《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）等技术规范完成项目安装和调试，在颗粒物比对合格、自动监测系统至少连续稳定运行60天方可申请验收，中标人需提供日报和月报资料，其数据应符合GB3095-2012中关于污染物浓度数据有效性的最低要求，验收准备、申请、内容、报告等工作内容均需符合（HJ 193-2013）和（HJ 655-2013）验收章节相关要求。

3.2 验收由中标人提出验收申请，经采购人初审同意验收后，由采购人邀请相关环保行业的专家组成验收组，由验收组评定项目是否通过验收，验收时产生的一切费用均由中标人承担。

4.安装要求：项目整体验收通过后，经省监测中心批准同意，中标方按照相关技术标准及要求在青田二中站进行设备安装，要求设备正常运行、数据质量符合上级环保部门要求。

（五）商务条款

| 序号 | 名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 货物交付 | 随车交付货物清单、产品合格证等相应证件及技术资料。 |
| 3 | 交货时间及地点 | 1.中标公告发布之日起30天内交货，交货后90天内完成颗粒物比对、调试、试运行、验收、安装。 2.安装地点为青田县青田二中空气站。 |
| 4 | 技术培训 | 中标人应负责对采购单位人员进行现场培训，直至采购单位人员能完全操作和维修。 |
| 5 | 售后服务保障要求 | 1.中标人在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 2.如今后国家和省对空气自动站设备的技术规范作调整，中标人须及时免费升级服务，确保本项目空气自动站运行符合新技术规范要求。 - 3.售后服务承诺书：中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。 |
| 6 | 质保期 | 1.质保期一年，从项目整体验收之日的次日起算。 2.分析仪主机在合同期内（含1年质保期），如果出现重大系统缺陷或故障或PM2.5、PM10颗粒物手工比对未通过的，中标人应无条件对分析仪主机进行免费更换，由此造成的费用全部由中标方承担。 3.在质保期内,中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。 4.中标人须保证质保期满后至少5年以上的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修，费用另计。 |
| 7 | 项目 负责人 | 1.中标人必须为本项目配备一名固定的项目负责人，直至项目通过验收。 2.项目实施过程中，项目负责人无法胜任工作，对项目实施造成影响的，中标人应按采购人要求及时更换项目负责人；中标人提出更换项目负责人的，须经采购人同意后方可更换。擅自更换项目负责人的视为中标人违约。 |
| 8 | 款项支付 | 1.合同签订后15日内采购人向中标人支付合同价40%的预付款，采中标人在合同签订后10日内须向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 2.项目通过整体验收，相关设备在青田二中站完成安装且监测数据质量符合上级环保部门要求后，支付货款至合同总价的100%。 3.上述款项供应商提供经采购人确定金额的税务发票后，采购人在财政资金到位后，7个工作日内予以支付。 4.因中标人不能及时提供发票导致采购人未能按约定时间付款的，不视为采购人违约，由中标人自行承担相应的法律责任。 |

## 四、标项三要求

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--监测设备及执法标准化建设

（一）货物清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格和配置要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪 | 监测水中氰化物 | 1 | 套 |  |
| 2 | 原子荧光分析仪 | 监测水中汞砷硒 | 1 | 套 |  |
| 3 | 硫化物酸化吹气仪 | 水中硫化物前处理设备 | 1 | 套 |  |
| 4 | CODcr回流消解仪 |  | 1 | 套 |  |
| ★5 | 离子色谱仪 | 与原离子色谱仪自动进样器（戴安AS-DV）兼容，配多功能输入输出终端、配原自动进样器维护包。 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 6 | 万分之一天平 |  | 1 | 套 | 允许进口 |
| 7 | 顶空自动进样器 | 配套原气相色谱仪（安捷伦7890A），增加顶空自动进样器。 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 8 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 配土壤采样器 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 9 | 烟尘采样测试探头 |  | 1 | 套 |  |
| ★10 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 配工况枪， 配真空采样器 | 1 | 套 |  |
| 11 | 测距仪 |  | 3 | 套 |  |
| 12 | 便携式流速测量仪 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 红外摄像机 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 热成像仪 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 便携式多参数气体检测仪 | 配外接气象五参数仪和甲醛仪 | 1 | 套 |  |
| 16 | 手持式光离子化检测仪 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 微风风速仪 |  | 3 | 套 |  |
| 18 | 便携式水污染物监测设备 |  | 1 | 套 |  |
| 19 | 恶臭监测仪 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 便携式PH计 | 配校准溶液 | 2 | 套 |  |
| 21 | 便携式水质抽滤仪 |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 移动应急监测包 | 含录音笔、防爆对讲机、应急双肩背包，便携冷藏箱、标签编码设备。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 个人防护包 | 含强光手电、有毒有害物质防护设备、辐射防护设备、登山杖等。 | 1 | 批 |  |
| 24 | 实验室设施 | 货架、气瓶柜、三脚架、样品冷藏柜、视频监控、推车、沉积物采样设备。 | 1 | 批 |  |

（二）技术规格、参数及要求

1）流动注射分析仪

1.仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。

2.仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的（总）氰化物。

3.仪器的工作环境：仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。

▲4.仪器组成：仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器构成一个整体，不可拆分。（提供证明文件和实物图片指出自动进样器位置）

5.仪器性能指标：

5.1（总）氰化物技术指标

方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法

▲线性范围：0.001-0.2mg/L ；检出限：≤0.0005mg/L ；样品分析频率：20样/小时；精密度：≤1%。

6.各个通道之间独立工作，也可同时工作，无公用配件及配套设备，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作，便于升级。

7.仪器具备防尘罩，配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(提供结构图片指出化学流路板角度)。

- 8.每个通道都包括一个专用的蠕动泵, 12个管位，泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。

- 9.每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

10.使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯更加可靠，且无需再陪配置主机连接。

11.仪器采用定量环定体积进样，配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。

▲12.自动进样器与主机一体化设计不单独占用空间，样品位大于40位，仪器整机尺寸最长部分不超过70cm,不超过试验台长度。

13.仪器必须是2015年后推出的先进且成熟的型号，具有10家以上的用户使用群体，厂家提供真实使用单位名单、联系方式的承诺函。

14.全中文操作软件，一套软件共同工作时可控制16个通道同时工作。

15.仪器完全符合现有的HJ666-2013、HJ 825-2017、HJ 824-2017、HJ 823-2017、HJ 826-2017标准。

16.配置清单

全自动氰化物流动注射分析仪（自动进样器与主机一体）1套；数据处理系统1套（含软件工作站、数据输出、资料U盘2个）；样品管10ml 100个；泵管 1套；萃取膜100张；试剂包50套；氰化物标准溶液质控样各10套。

17.售后服务

17.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

17.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

17.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

17.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

2）原子荧光分析仪

1.用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析。

2.技术要求

2.1双通道原子荧光光度计

2.2双通道设计，可双元素同时测定，或任选元素检测，并具有通道增强功能。

2.3元素自动切换。

▲2.4光路结构与原子化器倾斜45°交叉设计，增大元素灯照射光斑面积，免调光源自动对焦无需手动调节光斑和灯框架，普通元素灯即插即用。

▲2.5全自动内置式双进样系统，包含双路顺序注射泵进样系统和蠕动泵进样系统两种进样系统。双路顺序注射泵可精确控制样品、还原剂溶液进量，最小进样体积0.005ml。单独的蠕动泵能够完成进样检测工作，无需气源泵参与进液。软件选择进样系统，自动切换。

2.6具有光源漂移扣除功能，光源实时连续监测，自动校正汞灯漂移，确保仪器长期稳定性。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉。

2.7固定式原子化器，免调节设计，屏蔽式低温点火石英炉原子化器，具有氩氢火焰观察窗。

2.8单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释。）。

2.9 在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。

2.10具有气液分离装置，能够充分的进行气液分离。

▲2.11独特的进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊金属材质，强度高，克服了传统玻璃进样针易断易挂液的缺点。

▲2.12气路系统：采用先进的双质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，气流量精度1ml，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；具有自动待机功能，测试结束后自动关断气体，进入省气模式。

2.13总量检出限（DL）硒、砷、汞等元素<0.01µg/L。

●2.14精密度（RSD）≤0.5%。（提供计量器具型式评价报告证明材料）。

2.15线性范围 三个数量级。

2.16 高效极坐标大转盘自动进样系统，设有200个以上的样品位，满足不同用户需求。

2.17标准的Wifi接口/LAN通讯口, 适用于Windows系统的中文操作软件。可在线更新升级仪器内部嵌入式软件，无需打开机箱，无需借助其他工具。开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测。

2.18三独立蠕动泵设计的氢化物发生系统清洗装置，清洗液从进样针进入，充满一及气液分离器和二级气液分离器，经二级气液分离器排出清洗液，在清洗过程中，整套氢化物发生系统管路都侵泡在清洗液中。

2.19具有可升级元素形态测试接口，升级后可检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se) 、 锑（Sb）等元素的价态，总量、形态自动切换，无需手工切换管路。

3.仪器配置要求

双通道原子荧光光度计主机1套，其余相关附件（汞灯自动激发起辉装置、双进样系统等）1套；200样品位或以上液面探测全自动进样器1套；除标配外另加毛细管1套；元素灯（砷、汞、硒、汞） 共4套；数据处理系统1套（含软件工作站、数据输出、资料U盘2个）；汞砷硒标准溶液质控样各5套；进样瓶500个。

4.售后服务

4.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员能独立掌握为止。

4.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

4.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

3）硫化物酸化吹气仪

1.设备要求：

适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水或土壤样品中硫化物项目的预处理。具备氮气控制互不干扰、操作简便快捷、气密性良好等特点。

2.仪器要求：

▲2.1要求不少于六个通道运行模式，标准容器，不泄漏，可同时处理六个样品。

▲2.2智能恒温水浴加热，PID精确控温，能够快速恒定水浴温度，缩短分析时间，无液干烧保护，避免热源无液干烧。

2.3要求配套氮气安全保护和各通道恒流保护模块，每个样品的氮气流量独立控制，气路超压安全保护，确保实验安全有效进行。

2.4氮气恒定吹扫，内部气密性实时侦测，气源时间定时控制，达到设定时间自动关闭气源，节省氮气，无需人员关闭。

2.5要求配套耐腐玻璃器皿挂件模具，方便器皿的存放安置。

3.参数要求：

3.1样品数量：不低于6位样品单元

3.2加热方式：自动控温恒温水浴

3.3加热功率：l200W，加热均匀

3.4氮气流量计控制：0—3L/min（具备防爆安全阀）

3.5温度范围：室温—99.9℃

3.6控温精度：±1℃

3.7氮气入口压力：0.1Mpa

3.8氮气流量支路：50-500mL/min

4.配置要求：

主机1台（含气密监控模块）、压力安全阀1个、恒温水浴单元1套、3孔反应瓶9个、比色管12个、送气管8个、刻度四氟塞分液漏斗8个、钢瓶柜1个、氮气1瓶、保险丝2个，随机附件1套。

4）CODcr回流消解仪

1．设备要求：

用于各类样品水质化学需氧量CODcr的自动消解预处理。

2．技术要求：

2.1能够一键启动，自动消解、消解结束自动断电、无需人员值守。

▲2.2热源要求耐酸碱腐蚀、热导性好，微晶碳纤维辐射消解，抗氧化寿命长的特点。

▲2.3不少于12个加热单元，分三个区块控温，保证样品均匀受热。

2.4大容量消解瓶，利于滴定混匀，消解结束无需移液直接滴定，省时高效。

2.5冷凝方式采用高效风冷、水冷双模式，满足国标要求，不接受空气冷凝非标准模式。

2.6回流冷凝管喇叭开口，试剂添加不外流，消解结束便于清洗。

●2.7要求不小于七寸触摸彩色屏幕，参数直观呈现设定，便于观察各通道运行状态。

3．参数要求：

3.1样品数量：不少于12位

3.2温度范围：室温-300°C

3.3控温精度：±1°C

3.4消解瓶：锥形瓶，无需移液

3.5时间控制：0-150min可调

3.6升温时间：10min内

3.7冷凝方式：风冷、水冷双模式

3.8加热总功率：<2000W

4．配置要求：回流消解仪主机1套、耐腐加热源12套、冷凝瓶18支、消解瓶24支、随机附件1套。

★5）离子色谱仪

1.应用范围：适用于样品中阴离子、有机酸及有机胺类物质的分析

2.技术要求

2.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，配套原装进口内置柱温箱，检测器箱独立控温，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立）和电导检测器。可选配泵前脱气装置。内部预留额外的阀位，可安装原装进口六通阀或十通阀进行在线样品前处理，节省仪器空间，方便仪器控制。

2.2泵：高压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.3流速范围：0.00-5.00 mL/min（无需更换泵头）

2.4最大压力：35MPa（5000psi）

2.5流速最大误差<0.1%

2.6流量精密度：<0.1%

2.7压力脉冲：小于系统压力的1.0%

2.8配置流动相截止阀，方便仪器维护。

2.9密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室系统，可升级密封圈自动清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。

3.色谱分析柱

▲3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力。为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根。色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求。

4.柱温箱

4.1种类：内置柱温控模块，减少系统死体积。

4.2温控范围： 环境+5℃ - 60℃.

4.3抑制器：具有专利技术的原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，使检测灵敏度更高。

4.4抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴阳离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度硫酸盐和钠离子进行准确定量。

▲4.5阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1套，无需外加硫酸进行轮流再生，节约试剂成本和避免使用浓硫酸的潜在危险，保证硫酸根离子的测定准确性。不需使用蠕动泵，使仪器连接更简单，更易于操作，且不存在泵和泵管等易耗品。

5.电导检测器：

5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。提供具有电导输出的色谱图。

5.2全程信号输出范围：0-15000 μS.

▲5.3检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

▲5.4检测器耐受最大压力：≥10Mpa，耐压越高，和紫外检测器或ICPMS等的联用性能越佳。

5.5电导池体材料：化学惰性聚合材料。

5.6电导池控温范围：+5℃到60℃。

5.7电导池电极材料：钝化316不锈钢。

5.8信号采集频率：不低于80Hz。

6.软件:

6.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

6.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度。

6.3可选配虚拟柱软件技术，用于动态模拟不同的色谱柱，柱温，流速，淋洗液比例，梯度等对目标离子之间分离度的影响，实验人员可根据模拟的实验条件进行真实的谱图再现，大大缩短方法开发的时间，提高效率。

6.4可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。

6.5可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

6.6具备流程管理系统，内嵌多种标准模板，实验人员只需选择相应的标准项目模板，即可准确无误地执行每次分析，符合SOP要求。

6.7具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能。

6.8完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全实现GxP中有关计算机化系统的要求。

7.在线电解淋洗液发生器

▲7.1产生方式：利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，可有效避免空气影响，杜绝母液的变化对淋洗液产生影响，不能采用稀释的方式代替。

7.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，有效避免由于压力过低产生气泡的问题。泵后产生梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

▲7.3梯度精度0.2%。

7.4梯度准确度0.15%，需提供计量器具型式注册表信息或相关专利文件。

7.5提供淋洗液发生器真实用户名单及联系方式供用户调研，以证明其梯度技术的可靠性及实用性。

●8. 自动进样器：该型号离子色谱仪需匹配采购单位原有离子色谱仪的自动进样器（戴安AS-DV），到货后需将原有离子色谱仪的自动进样器拆下，安装在此型号离子色谱仪上。提供原自动进样器维护包，对进行维护升级，包括更新原进样器的进样针、泵头、柱杆、保护罩等配件，保证设备稳定使用。

9.配置清单：

主机 （含泵、阴离子抑制器、阴离子分析柱（含保护柱）、在线电解淋洗液发生器（含KOH试剂罐）柱温箱、电导检测器等内置）1套；原自动进样器维护包1套；数据处理系统1套（含软件工作站、数据输出、资料硬盘）；自动进样瓶及瓶盖、水系0.45微米过滤头、一次性针筒过滤器各1000个；仪器同品牌原装预处理柱（2.5CC）：Ag柱、Na柱、RP柱各100个；（氟氯硫酸盐硝酸盐亚硝酸盐）混合标准液、质控样5套；插板若干。

10.售后服务

10.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

10.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

10.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

10.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

6）万分之一天平

1.性能较高，占用空间小，功能多样。

2.量程为220g；可读性为0.1mg；

3.主电源和电池供电；USB、RS232和LAN端口；EasyDirect兼容；引导式调平；10种应用程序。

4.高性能MonoBloc单模块称重传感器与FACT自动内部校正功能相结合，可提供可靠的称量结果。

5.彩色TFT触摸屏具有直观的用户界面和清晰的图标。即使佩戴棉质或橡胶手套也可以轻松操作。

6.紧凑型设计节省了空间，同时仍能提供轻松完成称重任务所需的性能和功能。

7.重复性: 0.1 mg。

8.最小秤量值（符合USP，允差为0.1%，典型）: 0.16 g。

9.秤盘直径: 90 mm。

10.配置：主机标准套。

7）顶空自动进样器

▲1.必须与采购单位原有气相色谱仪安捷伦7890A兼容，并对原气相色谱仪软硬件升级改造，更新原设备进样针。

2.用途：挥发性有机污染物（VOCs）、半挥发性有机污染物（SVOCs）的监测，为GC-MS和GC的配套，与GC-MS和GC的连接应简单、方便、可靠。

3.进样死体积小，确保定量精确。

4.进样量:可选。

●5.主机样品位：样品瓶可放置20ml样品瓶位数≥12位，可升级至110位以上（提供110位以上顶空进样器图片证明）。

6.样品加热温度、阀和定量样品管、传输管线：不得低于环境温度 +5℃到 300℃，实际温度精度为 0.1℃。

7.单次顶空提取模式SEM；多元顶空提取模式MHE；多顶空提取浓缩模式MHC；方法发展模式MDM。

8.具有全电子气路控制（EPC），控制精度0.001psi，包含顶空瓶压、气路控制、定量管的填充。

9.样品瓶规格：标准配置可适用于10、20、22毫升顶空瓶，无需其它附件。

10.面积重复性：＜1% RSD（连续6针水中乙醇样品实际测试结果）。

11.增加采购单位原有气相色谱仪分流/不分流进样口一套，并完善所有软硬件的升级改造。

12.配置清单：自动顶空进样仪主机及启动包,连接管（线），相关附件、配件；样品瓶、样品瓶盖以及瓶垫各100个，起盖器，压盖器各1套；分流/不分流进样口1套，并包含所有软硬件升级改造服务，更新原设备进样针一根。

13.售后服务

13.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，如需相关要求设备需检定的，采购人需提供检定/校准证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

13.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

13.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

13.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

8）手持式X射线荧光光谱仪

1. 重量：不大于1.55kg(含电池)

2. 检测窗口：焦斑直径不大于8mm

3. 激发源：高性能微型X射线管，电压不超过45Kv，电流200uA最大；

4. 激发功率：所匹配最大功率不超过2W，所产生的辐射尽可能，保证使用安全性。

5. 探测器：恒温制冷硅漂移SDD（Silicon Draft detector）石墨烯窗口探测器。

▲6. 标配防扎探测器：探测器表面采用防扎型检测器，在探测器正上方配备防护网罩，防止探测器被现场复杂工况被尖锐材料扎破；防扎网罩至少可承受40N的力。

7. 显示器：屏幕采用内嵌式一体化设计，彩色可视度高显示屏，并可实现多屏幕共享，高便捷性，可有效避视觉盲区，更适合现场应用。

▲8. 测试元素：至少可达到30种元素同时显示—Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Y，Zr，Nb，Mo，Rh，Pd，Ag，Cd，Sn，Sb，Ba，La，Ce，Ta，W，Pt，Au，Hg，Pb，Bi，U，K，Ca还可以通过软件自行建立曲线。

9. 设备稳定性好；Mn，Cr，Ni，Mo元素测试结果RSD不大于4%。（提供投标型号产品有效期内国家法定计量检定机构的计量报告）。

10. 供电系统：电池：反复充电、多次拔插、两块Li离子电池。

11. 数据传输：仪器可使用多种方式与计算机传输：包括蓝牙，wifi传输、U盘直接拔插拷贝数据接口、USB连接线传输。

12. 开机密码保护，设使用密码和管理密码两种权限，设备前端设有红外探测器和背散射感应器，环保性能极佳，保证使用人员安全。

13. 设备扳机具备一键式测试功能，自动激发，测试期间无需一直按着扳机。

●14. 靶材要求：熔点大于1800摄氏度的元素作为靶材。

15. 通用性操作系统：使用通用性和兼容性强的操作系统；

16. 分析样品：可对土壤，固废，矿石等各种样品中的元素进行分析。

●17. 测试数据可设置测试数据可设置单位：PPM，百分比或者特别，如：mg/Kg，mg/L, ug/Kg和ug/L，ng/Kg，ng/L或者atoms/cm2以及%等单位，并且可精确到小数位数后5位，即使：0.00001（精确到小数点后5位提供设备屏幕截图）。

18. 有效工作温度-10度到+50度，尺寸不大于：25 厘米* 28厘米*9厘米。

●19. 设备可对F，Ne，Na，Mg，Al，Si，P，S等元素到U之间的所有元素的系数进行修正。

设备前端内置气压计，可实时显示测试环境的气压。

20. 设备内置校准片，开机自动校准。

21. 准直器采用螺纹设计，使得产生清晰的光斑，无光晕，发散等现象，提高测量精度。

22. X射线安全性：具有X射线辐射保护锁功能，当测试过程中窗口前无被测物时，设备会自动切断X射线源并保障使用者绝对安：仪器必须配有原厂出具辐射数据图和辐射剂量测试报告，并且设备辐射剂量<0.5 μSv/h。

23. 元素检出限不差于（SiO2基体）：Pb ≤8mg/Kg、As≤ 5mg/Kg、Cr ≤22 mg/Kg、Cu ≤8mg/Kg、Zn≤ 8mg/Kg、Ni ≤8mg/Kg、Mn≤ 18 mg/Kg，Hg≤ 5mg/Kg，Cd ≤8mg/Kg。

24. 设备其他配件：带密码锁的防尘抗震手提箱1个、仪器保护套和尼龙腰带1套、备用锂电池2个、110V/220V AC充电器/电源适配器（9V DC@ 3A）1套、RS-232数据传输线1根、专业软件1套、拷贝数据不少于10G的U盘2个、窗口保护膜5片、Easycal建立曲线软件1套、校准标样3套；汽油动力土壤采样器1套、土壤采样盒50个。

25.售后服务

25.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

25.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，上门免费培训直至使用人员掌握为止。

25.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

25.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

9）烟尘采样测试探头

1.用途

设备采用β射线吸收法原理，用于固定污染源烟气排放中颗粒物浓度现场测量，适用于固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物的测定。

2.仪器特点

2.1采用β射线吸收法，采样结果不受颗粒物大小、颜色等特性影响；

2.2烟尘采样测试探头的采样管与分析单元一体化设计，可实现快速拆卸，方便运输携带和使用；

2.3采样管须采用钛合金材质，全程加热且温度可调；

▲2.4烟尘采样测试探头必须与采购单位原有烟尘采样主机MH3300连接使用，可实现数据通讯；

2.5设备采用的14C放射源须满足国家豁免标准；

2.6纸袋移动须精准定位，不可出现偏差；

▲2.7与之配套的采样部分仪器须符合计量法要求，须取得计量器具型式批准证书及型式评价报告，且形势评价报告中颗粒物浓度测量示值误差不超过±10%。

3.技术指标

| 序号 | 主要参数 | 参 数 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样外管材质 | 钛合金 |
| 2 | 重 量 | 约6kg |
| 3 | 采样嘴 | 4、5、6、7、8、10、12 |
| 4 | 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 5 | 采样斑点数量 | ≥60 |
| 6 | 加热温度 | （80～160）℃ |
| 7 | 采样管长度 | 标准1.5m,可定做 |
| 8 | 测孔直径要求 | ≥Ф80mm |
| 9 | 工作电压 | DC24V |
| 10 | 加热功率 | 320W |

4.配置要求：烟尘采样测试探头1套、纸带 10 卷。

5.售后服务

5.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

5.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

5.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

5.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

10）便携式非甲烷总烃检测仪

1.用途要求：

要求用于固定污染源废气和环境（厂界）空气等场合突发性事故现场的甲烷、总烃、非甲烷总烃快速测定。

2.技术性能要求：

2.1仪器采用便携设计，可单人携带，适合现场移动监测。主机重量不超过14公斤（含电池），可通过肩背的方式，方便快捷的进行现场监测。

●2.2检测器符合《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/38—2017）中要求的FID原理方法，检测原理和甲烷分离方式采用符合中国环境监测总站制定的《环境空气和废气 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》（HJ1012—2018）的FID原理和高温催化原理（提供省级或省级以上第三方检测机构出具的符合《HJ1012—2018》要求的检验报告作为证明材料）。

●2.3氢气以安全的固态金属氢化物形式被存储，内置于主机中，存储压力为非高压，保证现场操作和运输过程中的安全性，每次充满可连续使用25小时以上，可重复灌充2500次以上。分析用的标气瓶和零气瓶集成内置于主机中，免除外接高压气瓶的安全隐患，简化现场操作，并确保标气和零气的可溯源性。无需更换气瓶开机连续测定8小时以上。可根据工作需要通过仪器专用接口与外部气瓶直接连接。（注：随机附带的标气零气应带标准物质证书）。

2.4内置不同量程段可溯源的标气（标气须附带标准物质证书），能在现场根据待测样气的低、中、高浓度，采用相应量程的标气随时标定（校准）仪器，保证现场测量的准确性，避免无法在现场标定只能通过机械式量程转换时带来的系统误差。内置可溯源的零气，带标准物质证书。

2.5供电方式：供电方式采用内置电池、外接交直流两用。内置电池使用时间不少于3小时。在不同监测点转移时，无需重新开机预热和稳定。

2.6进样方式：采用定量环进样方式，流量精确控制。

2.7温控调节：为了满足不同场合的使用需求，内置温控器对加热管线可进行温度调节（仪器显示温控温度，可在120℃—200℃任意调节与在线监测仪器进行比对）。

2.8全程加热：完全加热型FID，检测器最高温度200℃。最高至200℃一体化加热管路，气路采用聚四氟乙烯材质。主机所有与样品接触部分，包括过滤器，全程加热至200℃以上，防止样品冷凝或粘附在过滤器上而产生的损失。

2.9分析周期：2秒快速响应，不超过15秒显示一个实时监测数据，与在线非甲烷总烃实时对应，仪器界面要求可以显示催化效率指标。

▲2.10甲烷分离形式：通过高温甲烷催化部分，催化温度300℃左右（仪器界面需显示催化温度），催化效率≥95%，同屏显示总烃和甲烷的测量值，可自动进行总烃/非甲烷总烃测量间的快速切换。

2.11提供API接口，可拓展接入LIMS平台，实现无线远程数据传输。可远程监控查看仪器现场测试数据及仪器状态，可实现历史数据查看，同一点位同比环比数据比较及导出等功能，并可通过GPS查看仪器位置。

2.12量程范围：0—100000mg/Nm3（可选）。

2.13定量重复性：≤±1% F.S。

2.14仪器检出限：≤0.07mg/m3（以碳计）。

2.15使用环境：温度：-10°C—45°C；湿度：0%—95%。

●2.16安全认证：仪器具有中国国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆认证，适用于防爆要求高的现场（需提供相关认证材料）。

2.17火焰控制：电子自动控制，具有诊断功能，当火焰熄灭发出可视报警信号，可自动重新点燃火焰。

2.18仪器存储：内置大容量数据存储器，可满足30天连续测量数据的实时存储，通过U盘即时导出。

2.19扩展功能：仪器可选配多功能采样管可同步测量烟气含湿量、静压、动压、流速、流量、烟温、含氧量等参数。可扩展苯、甲苯、二甲苯和乙苯测量功能。

3.仪器配置要求

便携式总烃检测仪主机（含高温催化基座）1台、金属氢化物常压储氢装置2个、电源适配器1个、内置电池2块、资料U盘2个、主机专用设备箱1个、工况枪1根、真空箱采样器1套、单阀特氟龙气体采样袋1L50个、3L20个、采样探针（1000mm采样探针，内置过滤，3000mm加热采样管线）1套、采样探针专用设备包1套、16mgC/m3标气3瓶、40mgC/m3标气3瓶、120mgC/m3标气3瓶、320mgC/m3标气3瓶、零气12瓶、仪器验收所需质控气体、便携式数据处理终端1套。

4.售后服务

4.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

4.3仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过质保期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。仪器制造厂必须保证10年零配件供应。如发生故障应2小时响应，48小时到达现场。应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。

11）测距仪

1.放大倍率:7倍

2.物镜直径:26mm

3.出瞳直径:3.8mm

4.测程范围:5～1500m

5.测距精度:±0.5米/码

6.倾角精度:±0.1°

7.倾角范围:±70.0°

8.激光类型:人眼安全

9.电池类型:CR2-3V锂电池

10.配置：主机标准套。

12）便携式流速测量仪

1.高精度便携式直读流速仪，用于测量明渠和非满管的流速。流速探头由受保护的水涡轮螺旋桨正位移传感器与一个可伸缩的探头手柄连接组成，手柄末端有一个数值显示器。合成平均流速，提供最精确的流速测量。

2.主要特点

2.1支数字显示流速，单位：英尺/秒或米/秒

2.2记录30个数据组，包括平均值、最大值、最小值等

2.3涡轮式，自动脱碎屑功能

2.4轱便、结实、可靠

2.5伸缩刻度标尺

2.6配有软垫包装盒，便于存放

2.7测量范围：0.1-6.1 m/s(米/秒）

2.8精度：0.03 m/s

2.9数据记录：30组数据, 最小值、最大值和平均值

2.10传感器类型：带防护的涡轮螺旋桨叶片，电磁采样头

3.配置：主机标准套。

13）红外摄像机

1.4K超清画面

2.4800万全像素采集

3.智能六轴防抖系统

4.专业IR红外夜摄

5.16倍智能变焦

6.wifi无线智控

7.配置：主机标准套，主机包。

14）热成像仪

1.配置要求

1.1红外热像仪主机1台

1.2锂电池2块

1.3充电器及电源适配器1套

1.4支架转换柱1个

1.5视频线和USB线各1根

1.6高速TF卡及读卡器1套

1.7蓝牙耳机1个

2.基本要求

2.1探测器类型：氧化钒长波红外非致冷焦平面探测器；

2.2操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

●2.3调焦方式：手动/电动；

2.4图像模式：红外图像、可见光图像、画中画图像融合、多波段融合成像；

●2.5测温模式：手动/自动，能设置多个可移动点，能设置多个区域，在区域内能设置最高温、最低温、等温线、温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点。具备最多20个点测温、20个区域测温、20个线测温。

2.6背景温度补偿：自动，根据输入的背景温度

●2.7修正功能：输入目标距离、目标发射率、环境温度、反射温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面反射率对测量结果的影响。

2.8图像存储模式：同时保存红外图像和可见光图像

2.9激光指示：具备激光指示和测距功能

2.10红外图像格式：JPEG格式，带红外原始测量数据图像；H.264格式，带红外原始测量数据录像

2.11数据传输接口：通过数据传输接口向PC或者其他存储设备，如SD卡，实时传输数字图像信息。接口至少包括：USB、以太网、RS232等。

2.12红外实时灰度视频传输：可通过WIFI或蓝牙实时传输原始灰度数据。

●2.13专用分析软件：可进行分析点、直线和区域的温度分析；可分析热图上不规则多边形面积内的最高、最低和平均温度；可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图；可提示用户操作或使用模板创建分析报告。

2.14连续稳定工作时间：在满足最大允许误差的前提下，连续稳定工作的时间应不小于4小时。

3.参数要求

3.1测温范围：-20℃～+650℃，可分段

3.2工作波段：8~12μm

3.3分辨率：≥640×480像素

3.4测温精度：±2℃或±2%

3.5视场：24.5°×18.5°

3.6内置数码相机：≥500M像素

▲3.7：图像控制：调色板（不少于10种），图像调节（自动/手动）

3.8数字变焦：1~8倍连续变焦

3.9热灵敏：≤0.05℃@30℃

3.10显示屏：4.3"TFT触摸屏

4.售后服务及其他要求：

4.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

4.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

4.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

15）便携式多参数气体检测仪

1.技术参数：

▲1.1仪器主机:一台仪器一次可同时对24种以上有毒有害气体进行快速检测；

▲1.2具有远程Windows8寸平板操控系统，方便操作，可远距离操作仪器进行气体检测；

1.3可切换的多路采样通道，内置进口采样泵，恒流采样；

●1.4 7寸工业级高亮度彩色TFT触摸屏操作，即使戴防护手套也能操作自如；

1.5外接气象五参数（风向,风速，大气压，温度，相对湿度等）检测仪，计算气体扩散速率；系统采用进口精密传感器及智能芯片，能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量，128×64大屏幕液晶显示，风速测量范围0--45，分辨率0.1m/s。

1.6嵌入式WinCE操作系统，数据报表可导出EXCEL格式；

1.7具备USB接口，支持U盘数据双向转存；

1.8可设定自动保存时间、报警浓度值、超浓度自动报警；

1.9高鸣度的蜂鸣器，屏幕指示报警；

1.10可充电的蓄电池及电池适配器,也可使用交流电源连续工作；

1.11灵敏度：传感器量程的1%；

1.12重复性：传感器量程的1%；

1.13精度：取决于传感器,一般为测量值的5%；

1.14报警: 低流量报警，低电量报警，LED闪动指示超出限值、电池电压低或传感器出错报警；

1.15电源:可充电的蓄电池（连续工作不少于8小时）；

1.16操作环境:温度-25ºC～+55ºC，湿度: 0～95% RH (无冷凝)

1.17内置X-γ辐射模块，一体机可同时具备气体泄漏和辐射现场检测（可选配）；

1.18便携式甲醛测定仪：单独模块，单位显示：ppm或mg/m3（0℃及1个大气压标准状况下）

单键操作，能够快速采样，恢复时间快，只需数秒钟就能完成校准程序，符合CE标准。采用改良的电化学法，具备温湿度补偿功能，抗干扰能力强。采样通过内置泵，采集10ml空气样品，采样频率1-3分钟（取决于之前采集浓度）。响应时间: 低浓度大约8秒，高浓度大约60秒，基本量程0.00～10.00ppm。

1.19配置：主机标准套。

1.20  国家强制检定的检测单元（如：O2，CO，CO2，H2S，NO，SO2，CH4等）必须提供制造计量器具型式批准证书；

2.仪器配置:

(1)仪器主机1台

(2)远距离操控平板1台

(3)便携式气象五参数检测仪1台

(4)背带式便携箱1个

(5)内衬特氟龙取样探针1支

(6)仪器操作触摸笔1支

(7)用户使用操作手册1本

(8)电源适配器1个

(9)特氟龙远程采样软管1根

（10）便携式甲醛测定仪1台

3.传感器模块种类及量程：

| 序号 | 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 2 | 氨气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 3 | 光气 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 4 | 甲烷 | LEL | 0–100%LEL | 1%LEL |
| 5 | 一氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
| 6 | 二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 7 | 一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 8 | 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 9 | 硫化氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 10 | 氯化氢 | HCl | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 11 | 氰化氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 12 | 氟化氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 13 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 14 | 乙醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
| 15 | 硫醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |

4.售后服务

4.1仪器安装验收：在仪器完全正常运转，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4.2培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，2次上门免费培训直至使用人员掌握为止。

4.3质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

4.4中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

16）手持式光离子化检测仪

1.基本要求

1.1手持式挥发性有机气体分析仪适用于VOCs排查溯源和污染应急现场。

▲1.2仪器的检测原理为FID检测器和PID检测器检测，对几乎所有的VOCs以及部分常见的无机因子均有响应。

●1.3仪器主机内置不可拆卸LED液晶显示屏幕，可以通过主机上的按键对仪器进行校准、设备运行、信息查看及参数设置等操作。

▲1.4仪器的便携性：为手持式仪器，单手可握。应满足整机体积小、手持式、重量轻（分析仪总重量≤2.5kg）、检测性能佳、操作简单及对于检测现场快速准确分析的要求。

●1.5分析仪具有CNEX、CQST或NEPSI颁发的防爆合格证，满足本安防爆+隔爆设计，防爆等级至少达到Ex d ib IIC T3 Gb。

1.6工作条件: 环境温度:-10℃～+45℃；相对湿度：(0~95)%RH。

1.7准确度: FID：读数的±10%或±0.1ppm，取大值，从1.0ppm到10000ppm。

PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm。

●1.8动态范围: FID：0~50000ppm；PID：0~2000ppm。

1.9最低检出限: FID：0.2ppm甲烷；PID：0.2ppm异丁烯。

1.10重复性:FID：≤2%；PID：≤2%。

1.11探头采样的响应时间: FID：使用10,000ppm甲烷，最多在3.5秒内达到最终值的90%。

PID：使用500ppm异丁烯，最多在3.5秒内达到最终值的90%。

1.12采样速度: 在采样探头入口处，额定为0.5L/Min。

●1.13连续工作时间: 充电电池，充满可连接工作时间≥6小时，电池可拆卸更换，延长仪器使用时间。

▲1.14氢气气源: 内置储氢合金，充满可连续工作时间≥6小时，储氢合金使用氢气发生器供气，不需要配备高压氢气钢瓶。

2.售后服务及其他要求：

2.1培训：内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，上门免费培训直至使用人员掌握为止。

2.2质保期内，所有服务及配件（不包含消耗易损件）的相关费用均包含在项目总价中，采购人不再另行支付。从验收合格之日算起三年内，提供每年一次上门的仪器维护服务。软件终身免费升级。

2.3中标人在签订合同前应提供原厂商授权书和售后服务承诺书，如不能提供的，提供中标人的且经招标人认可的售后服务承诺书。

3.配置要求

分析仪主机（配FID、PID双检测器）1套；氢气发生器1套；专用便携箱1套。

17）微风风速仪

1.在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。

2.风速测量量程：0.05～30.0m/s。

3.风速测量误差：0.05～5.00m/s : ±（4%U+0.2）m/s。

5.0～30.0m/s : ±（4%U+0.3）m/s 。

4.风温测量范围：-10～50 ℃；  风温测量精度：≯±2 ℃。

5.附加误差： 测头方向偏差在±15°以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5％U。

6.响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒。

7.风速最小分辨率：0.01m/s。

8.探头前段可弯曲，方便测量。

9.使用环境：环境温度5～40℃，相对湿度不大于90%RH的清洁空气中。

10.配置：主机标准套。

18）便携式水污染物监测设备

1.多种参数测量值同界面显示，支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值。

2.三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量。

3.pH/离子测量模块功能。

4.自动识别10种缓冲溶液，允许自建标液组。

5.自动1-5点校准，手动\自动温补。

6.随机有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建离子模式。

7.多种离子浓度单位方便切换。

8.支持直读浓度测量模式。

9.电导测量模块功能。

10.支持测量电导、电阻率、TDS、盐度。

11.支持智能变频，一支电极覆盖全测量范围。

12.支持零氧标定和满度标定，支持气压校准和盐度校准。

13.支持查阅、打印和删除，可存贮每个测量参数各200套测量数据。

14.具有USB接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与PC的连接。

15.仪器小巧，低功耗设计，IP65防护等级，便于移动作业及野外测量。

16.配置：主机标准套，配套便携式防护箱。

17.仪器校准：仪器验收时，供应商需提供设备符合要求的校准或检定证书(包括PH、溶解氧和电导率指标)。

19）恶臭监测仪

1.用途：通过高灵敏度金属氧化物，电化学传感器阵列组合，实现恶臭气体排放检测。

2.主要特点

2.1模块化设计，彩色触摸屏，操控简便；

▲2.2实时监测臭气浓度，硫化氢，氨气，三甲胺，甲硫醇，甲硫醚，二甲二硫，苯乙烯，二硫化碳等异味气体；

2.3多重气路过滤，恒温除尘除湿，稳定流量抽取样气，负压式吸入，无二次污染；

●2.4可通过数据监控平台查询历史数据，年\月\日报表，恶臭排放趋势等信息；

2.5具备多报警设置输出；

2.6采用专用防护箱，坚固耐用。

3.技术指标

| 名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | 稳定性 | 量程变化 | 使用湿度 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | NH3 | 0~200ppm | 0.01ppm | 5% | 可放大 | 0%-100%RH | -30℃~+70℃ |
| 三甲胺 | C3H9N | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 硫化氢 | H2S | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 甲硫醇 | CH3SH | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 甲硫醚 | (CH3)2S | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 二甲二硫醚 | C2H6S2 | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 二硫化碳 | CS2 | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 苯乙烯 | C8H8 | 0~100ppm | 0.01ppm | 2% | 可放大 |  |  |
| 臭气浓度 | 无量纲，0 ~3000 |  |  |  |  |  |  |

4.配置：主机1个、附件箱1套、气体采样管1套。

20）便携式PH计

1.全新设计的外形、大屏幕液晶，显示清晰、美观；

2.仪器具有良好操作界面，全新的UI设计规范；支持测量ORP值、mV值、pH值、温度值；

3.仪器级别：0.001级

4.测量范围

4.1 pH：0至14pH

4.2 mV：-1999.9至1999.9mV

4.3温度：-5.0至110.0℃

5.分辨率

5.1 pH：0.001pH

5.2 mV：0.1mV

5.3温度：0.1℃

6.误差

6.1 pH：±0.002pH

6.2 mV：±0.03%FS

6.3温度：±0.2℃

7.稳定性：±0.002pH/3h

8.支持自动温度补偿，可自动识别23种缓冲溶液，ORP支持1点标定，pH支持1-5点标定.

9.配置清单：主机标准套；含pH复合电极、常规高精度pH电极、耐酸碱pH电极、低离子浓度样品电极、耐氢氟酸pH电极等，公司原装校准溶液250毫升（4.00、6.86、9.18）各3瓶、公司原装校准溶液（1.68、12.46）各1瓶。

10.仪器校准：验收时，投标人提供设备符合要求的校准或检定证书。

21) 便携式抽滤仪

1.自带高容量锂电池，适合野外现场使用，续航时间长达20小时；

2.轻便小巧，整机重约5kg，适合携带；

3.操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便；

4.真空泵耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

5.集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

6.样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子；

7.使用0.45μm水系微孔滤膜；

8.电电池余量液晶屏显示；

9.配置：主机标准套；0.45μm水系微孔滤膜10盒。

22)移动应急监测包

1.录音笔：内存不小于64GB。

2.防爆对讲机：频段400-480MHZ,电池6800MAH,产品净重≦250g,穿透距离1-15公里。配置对讲机4套。

3.应急双肩背包：便携双肩包2个。

4.标签编码设备：热敏热转印式，宽度108mm,分辨率203dpi,含USB、WIFI接口。配置主机1台，300m碳带3个，标签纸5卷。

5.冷藏箱：EPS材质保温箱，配冰板冰袋。定制，数量3个。

23）个人防护包

1.强光手电：千米远射，续航12小时，可充电。配置3个手电。

2.有毒有害物质防护设备：奈酸碱化学防护服，活性炭防毒面具、活性炭口罩、护目镜、防护鞋。配置以上防护设备各2套。

3.辐射防护设备：个人辐射剂量率仪、防辐射服。配置以上防护设备各2套。

4.登山杖3根。

24）实验室设施

1.货架：100*40*20mm四层货架3个，用于放置监测设备；配收纳框20个。

2.气瓶柜：单瓶无警报气瓶柜3个，多孔8L标气固定架2个。

3.三脚架：轻便型，配套原声级计。配置三脚架4个。

4.视频监控：用于危化品间，24小时实时监控，180度视角，200万高清红外功能，可保存90天以上的视频不覆盖，可接入公安网络。

5.样品冷藏柜：双门双温，容量170L以上，冷藏冷冻功能，风冷无霜,配电子锁1把。

6.推车：实验室双层推车2个。

7.沉积物采样器：湖底底泥沉积物采样器1套，金属材质，配120米采样绳。

（三）安装调试和验收要求

1.安装调试

1.1负责在用户现场对设备行进安装和调试。

1.2在设备安装调试时对采购人的技术人员进行理论、实际操作及维修等的培训，使用户技术人员掌握设备操作，能熟练使用设备进行工作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。

2.验收

2.1中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相关设备，并且赔偿由此给采购方造成的损失。

2.2 随机中文资料：提供使用操作手册1份，维护手册1份，并提供电子文本。

2.3 中标人应对中标仪器能正常使用负责（包括提供招标文件中没有涉及但仪器正常使用运行中必须使用的配件及设备），确保提供的仪器能顺利通过仪器验收。

（四）售后服务

1.技术规格、参数及要求中另有要求的从其要求。

2.中标人应在仪器到货后一年内提供项目绩效评估报告。

3.维护服务：中标人负责每年对仪器进行维护。在质保期内，如果产品存在质量问题，中标人负责维修设备和往返运输费。

（五）商务条款

| 序号 | 名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 货物交付 | 随车交付货物清单、产品合格证等相应证件及技术资料。 |
| 3 | 交货时间及地点 | 1.签订合同后60天内设备安装调试完毕。 2.采购人实验室。 |
| 4 | 技术培训 | 中标人应负责对采购单位人员进行现场培训，直至采购单位人员能完全操作和维修。 |
| 5 | 售后服务保障要求 | 中标人在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在48小时内赶到现场并及时排除故障。 |
| 6 | 项目 负责人 | 1.中标人必须为本项目配备一名固定的项目负责人，直至项目通过验收。 2.项目实施过程中，项目负责人无法胜任工作，对项目实施造成影响的，中标人应按采购人要求及时更换项目负责人；中标人提出更换项目负责人的，须经采购人同意后方可更换。擅自更换项目负责人的视为中标人违约。 |
| 7 | 款项支付 | 1.合同签订后15日内采购人向中标人支付合同价40%的预付款，中标人在合同签订后10日内须向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 2.设备进场完成安装、调试后，正式验收合格后支付货款至合同总价的100%。 3.上述款项供应商提供经采购人确定金额的税务发票后，采购人在财政资金到位后，在7个工作日内予以支付。 4.因中标人不能及时提供发票导致采购人未能按约定时间付款的，不视为采购人违约，由中标人自行承担相应的法律责任。 |

- 第三章 投标人须知

投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 丽水市生态环境局青田分局 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 1.3.1 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.9 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书 |
| 1.11.2 | ▲政府强制采购的节能产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.5 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1、对小型和微型企业的货物或服务给予20%的价格扣除。 2、联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除。 |
| 1.11.8 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 允许采购进口产品 |
| 1.12.3 | 核心产品 | 标项一：在线藻类分析仪 标项二：PM2.5自动监测仪、PM10自动监测仪 标项三：离子色谱仪、便携式非甲烷总烃检测仪 |
| 1.13.2 | 信用信息记录 查询截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.14.3 | 质疑联系人 | 1.招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：丽水市生态环境局青田分局 联系人：吴媛媛 联系电话：0578-6833561 2.其他事项质疑： 单 位：丽水建兴项目咨询管理有限公司 联系人：吴志萍 联系电话：0578-6516229 |
| 1.14.12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与投标会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照电子文档； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信及商务文件（必须提供商务响应表） （1）投标函（按格式填写）； （2）承诺书； （3）投标人信用信息声明书； （4）商务响应表； （5）类似业绩表； （6）投标人认为有利于本次投标的其它资信及商务文件； 二、技术文件 （7）投标产品规格清单； （8）技术参数响应表； （9）本项目人员配备表； （10）其它技术文件（不得出现报价）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）报价明细表； （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6.1 | 其他文件的组成 | （1）样品或演示讲解：/。 注：其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | （1）电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； （2）备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至454093773@qq.com。 （3）中标单位在领取中标通知书时同时提供纸质投标文件3份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告。 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年08月22日09时 开标地点：投标人均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 6.7 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 每标项推荐2家，各标项确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 缴纳金额： 每标项合同价的1% 。 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函。 缴纳时间：签订合同后5日内向采购人提交履约保函或缴纳至采购人指定帐户。 退还时间：合同期满后扣除相应违约金一次性无息退还。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的投标人

1.3.1见投标人须知前附表。

## 1.4联合体投标

1.4.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.5投标文件的语言及计量

1.5.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.6投标费用

1.6.1不论投标的结果如何（包括取消采购任务等情况），投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6.2招标代理服务费：由每标项中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算的80% 收取，代理机构出具浙江增值税电子普通发票，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 中标 金额（万元） | 费率（货物） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1.50% | 例如：某招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×1.1％＝4.4万元 合计：1.5+4.4=5.9万元 招标代理服务费经计算后少于5000元的按5000元收取。 |
| 100--500 | 1.1% |  |

1.6.3代理机构帐户信息

户名：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：3305 0169 7127 0000 0730

开户银行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

1.6.4中标人如未按以上规定及时办理缴费，采购人有权视为其自动放弃中标资格，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织采购。

## 1.7现场踏勘

1.7.1现场踏勘：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.8答疑会

1.8.1答疑会：见投标人须知前附表。

1.8.2答疑会后（如有），采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.9分包

1.9.1分包：见投标人须知前附表。

1.9.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11政府采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.11.3 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.11.5供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法〉（财库〔2020〕46号），按《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：详见供应商须知前附表。

1.11.6投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。

1.11.7投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.11.8采购进口产品：见投标人须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13信用信息记录查询

1.13.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的进行查询。

1.13.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.13.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

1.14.3同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.14.4投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.14.5质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.6质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.14.8相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.9采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.10质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.12同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.14.13质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.15特别声明

1.15.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件形式及效力

3.1.1投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至454093773@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

## 3.2投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.3.2联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.6其他文件的组成

3.6.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.6.2其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1本招标文件中若有多标项的，则按每个标项独立编制投标文件。

4.1.2电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

## 4.2投标报价

4.2.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

4.2.2投标报价是履行合同的价格，包括但不仅限于货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、售后服务、运维（清单中标注含运维的）、采购咨询费、利润等一切为完成本项目所需的全部费用。投标人在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时，合同总价不予以调整。

▲4.2.3本项目总预算价为6240000元，最高限价为6142000元，其中标项一最高限价为1950000元，标项二最高限价为1040000，标项三最高限价为3152000元，投标人报价不得超过对应标项的最高限价，否则作无效报价处理。

4.2.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1▲投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标文件的格式

4.4.1投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.5投标文件的份数和签署

4.5.1▲投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.5.2电子投标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

## 5．投标文件的提交

## 5.1投标文件的导入及加密

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2投标文件应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

## 5.2投标文件提交地点和截止时间

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表。

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表。

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

## 5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间之前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子投标文件应当重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 5.4 备选投标方案

5.4.1本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

## 5.5 投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2 投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 6．开标、评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.2.2项规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标；

（5）投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（7）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（8）评标委员会对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；

（9）主持人宣布资信及商务技术标评审（得分）情况；

（10）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，投标人代表按系统规定的时间在开标记录上对报价进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（13）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（14）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（17）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请。

（18）开标结束。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程参与投标会议 诚信承诺书 | 是否按《远程参与投标会议诚信承诺书》格式填写且盖章。 |
| 2 | 营业执照 | 营业期限在有效期内。 |
| 3 | 资质证书 | 无。 |
| 4 | 负责人身份 | 1.负责人身份证正、反面电子文档。 2.和营业执照上的法定代表人或负责人一致。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1.是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章。 2.委托代理人的身份证正、反面。 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 6 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章。 |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 是否按《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 8 | 信用信息查询 | 1.查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn）。 （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.核对事项：有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责。 |  |  |

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信及商务标和技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

投标人全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据政府采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人调整后的投标报价,并按价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

## 6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2投标人的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.4不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5.5同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

6.5.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.5.7修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 6.6评标纪律

6.6.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

6.6.2评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

6.6.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

6.6.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

6.6.5在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

6.6.6记录、复制或者带走任何评标资料；

6.6.7其他不遵守评标纪律的行为。

## 6.7评标办法：见投标人须知前附表。

## 6.8评标过程的监控

6.8.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.9定标

6.9.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.9.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 7.投标无效情形

## 7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的或格式错误无法上传的）。

## 7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

## 7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

（4）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

（6）投标文件的内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

## 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过招标文件中规定的对应项的最高限价或采购预算金额的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价存在漏项或报价数量少于招标文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

（4）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的;

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 7.5有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性一般异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

## 7.6 突发情况处理

7.6.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.6.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.6.3中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，采购人可将排名第二的中标候选人确定其为中标人：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.1.5若第二中标候选人也存在本须知8.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织招标。

## 8.2追加采购合同标的

8.2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标公告和中标通知书

8.3.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的网址发布中标结果。

8.3.2中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3中标公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书。

8.3.5中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

8.4.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同前，中标人必须按本条规定的要求向采购代理机构交纳履约保证金。合同期满后扣除相应违约金一次性无息退还。

8.4.2如果中标人没能按第8.4.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织招标。

8.4.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 8.5合同签订

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订书面采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位的投标文件作实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

## 9．其他事项

9.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。招标文件内另行标明的除外。

9.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

- 合同主要条款

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将货物的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为

；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

。

9.8 其他                                                                。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 卖方应当向买方提供本项目至少　　　年的保修期。若为其中货物超出项目整体保修期则按生产厂家的标准执行，但不得少于项目整体保修期（请分别列出：              ）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                       。

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                       。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的30%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向 丽水 仲裁委员会青田分会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为参考文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章 投标文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与投标会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照电子文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）无重大违法记录的书面声明

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

1、远程参与投标会议诚信承诺书

致：           （采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的开标会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法采购和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与开标会议的权利，我方认可采购人或评标小组的任意处置及决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成评标或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照有关规定提出。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2、有效营业执照电子文档

内容要求：

1.提供有效的营业执照副本复印件；

2.复印件须加盖公章确认。

3、法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4、授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：     标项号：    ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

法定代表人签名：

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

5、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　标项号：    ）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（开标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：    （采购单位名称） ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　标项号：    ）的采购活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

7、无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　标项号：    ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信及商务文件（必须提供商务响应表）

（1）投标函（按格式填写）

（2）承诺书

（3）投标人信用信息声明书

（4）商务响应表

（5）类似业绩表

（6）投标人认为有利于本次投标的其它资信及商务文件

二、技术文件

（7）投标产品规格清单

（8）技术参数响应表

（9）本项目人员配备表

（10）其它技术文件（不得出现报价）

（一）、资信及商务文件

1、投标函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （标项名称）项目（招标编号：        标项号：    ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交电子投标文件：

（1）政府采购云系统提交电子加密投标文件    份；

（2）通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

投标人盖章：

日     期：

2、承诺书

丽水建兴项目咨询管理有限公司：

如我公司被确定为该项目中标单位，我公司承诺在中标公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目招标文件约定一次性支付招标代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构帐户信息：

账户名称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：3305 0169 7127 0000 0730

开户行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

投标人盖章：

日     期：

3、投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
|  | 投标人在近三年内经营活动中存在行政处罚情况（列入黑名单或禁止参加政府采购活动的除外）。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

投标人盖章：

日     期：

4、商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 优惠条件（投标人承诺给与采购人的各种优惠条件） |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.投标人对照招标文件第二章招标需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：

日     期：

5、类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 服务内容 | 合同 金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料附后。

投标人盖章：

日     期：

6、投标人认为有利于本次投标的其它资信及商务文件

（投标人根据自身需求及招标要求提供相关材料，无格式的由投标人自行设计）

。

二、技术文件

7、投标产品规格清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、产品如为政府强制采购的节能产品，须在本表后提供节能产品认证证书。

投标人盖章：

日     期：

8、技术参数响应表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品 详细规格 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号、品牌 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

投标人盖章：

日     期：

9、本项目人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

（2）本表后可附上述人员的相关证书、社保证明扫描件。

投标人盖章：

日     期：

10、其它技术文件

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

1、开标一览表

2、报价明细表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、开标一览表

币种：人民币（元）

| 项目名称 （对应标项项目名称） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  | 标项号 |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |

注：

▲1、评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：

日     期：

2、报价明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+六） |  |  |  |  |  |  |  |

（1）投标人对产生的总报价进行分析，并结合招标需求的货物清单及技术参数要求表详细分项列表报价说明，报价明细表中的合计应等于“开标一览表”中的总报价。

（2）本表格式投标人可根据实际需求自行调整。

投标人盖章：

日     期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1中小企业声明函格式

（中小企业提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）提供产品的制造商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1、符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第六章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于本项目政府采购项目的评标。

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--水质自动站建设（标项一）

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信及商务技术标

| 序号 | 评审内容 | 评审要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2019年1月1日（以合同签订之日为准）起至投标截止时间止,在国内承接过政府采购的水站建设业绩，每提供一个业绩可得0.5分，最高可得3分。 投标文件内须同时提供上述业绩的合同及中标通知书原件扫描件，投标人未按上述要求提供或上述材料不能体现评审要点的均不得分。 | 3 |
| 2 | 企业信誉 | 投标人提供近五年内在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门通报批评、行政处罚以及刑事犯罪的承诺书得2分，投标人不如实承诺或承诺未提供或投标人受到环保主管部门通报批评、行政处罚以及刑事犯罪的均不得分。 投标人须如实承诺，如经证实提供不实承诺，将不实承诺的情形报送政府采购监督管理部门。 | 2 |
| 3 | 认证证书 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的得2分，缺少一项扣0.5分，扣完为止。 投标文件内须提供以上有效期内证书原件扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 实验室 | 投标人具有覆盖PH、溶解氧、电导率、铁、锰资质能力的实验室得2分（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”），实验室必须取得省级及以上技术监督局及颁发的CMA证书。 投标文件内须提供合作协议及合作方实验室的资质认定证书扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 5 | 质保期 | 项目质保期在招标文件规定1年的基础上，每增加1年加3分，最多可加6分。 | 6 |
| 6 | 技术方案 | 投标人需针对技术要求并结合现场建设条件等情况提供完整的系统集成方案(0-4分）、站房设计方案（含三通一平、通电通网通水、地面平整）（0-6分）、采水单元设计方案（含省控点和县级分层采水设计）（0-7分）、溶解氧和水温分层实时监测方案（0-7分）、仪器设备安装调试方案（0-2分）。采水单元和分层实时监测方案按照要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、稳定、便于运维等原则；根据投标人提供技术方案进行评价打分。 | 26 |
| 7 | 仪器设备 技术指标 | 根据投标人所投产品技术参数对招标文件的满足程度、响应程度进行评审，投标人所投产品的性能参数基本响应招标文件要求的得5分。评委以投标人提供的技术参数响应表等投标文件资料进行综合评审。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理； ②满足招标文件的实质性指标正偏离的，每项加1分；满足招标文件的非实质性指标正偏离的，每项加0.5分；本项最高可加3分； ③不满足招标文件的非实质性指标负偏离的，带“●”条款每项扣2分，未标注的每项扣1分；有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委小组发现，双倍扣分；本项技术指标总得分扣完为止。 本项得分可累计加减，最高可得8分，最低可得0分。 | 8 |
| 8 | 品牌统一性 | 为了系统的兼容性及后续维护的统一性，投标人拟提供给招标人的水质五参数分析仪、铁自动分析仪、锰自动分析仪、溶解氧分层探头，提供的上述仪器为同一品牌，得2分，否则不得分。 | 2 |
| 9 | 质量保证 | 项目实施期间质量保证计划可行，内容包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备（含深水溶解氧、水温分析仪）质量保证、特殊水文气候条件下的保障措施、技术人员资质及管理等。根据投标人提供的质量保证计划的合理性和可操作性进行综合评审。计划考虑周全、可操作性强得3分；考虑比较周全、可操作性一般得1分；考虑不够周全、可操作性较差得0分。 | 3 |
| 10 | 售后服务 和培训方案 | 1.提供售后服务方案及承诺，酌情打分，0-2分。 2.水站所在断面控制单元内发生水污染事故，可提供应急监测服务（如水质走航）的，加0-2分。 3、根据投标人提供的培训方案及承诺，酌情打分，0-2分。 | 6 |
| 11 | 本项目 人员配备 | 项目负责人为环保专业高级工程师职称得4分，环保专业中级及以上工程师职称得1分，其他不得分，本项最高得4分。 投标文件内须提供职称证书原件扫描件，以及其在投标人单位缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。 | 8 |
|  |  | 拟派项目组成员（不含项目负责人）为环保专业高级工程师职称，每提供一人可得1分，环保专业中级及以上工程师职称，每提供一人可得0.5分，其他不得分，同一个人员职称不累计得分，本项最高得2分。 投标文件内须提供职称证书原件扫描件，以及其在投标人单位缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。 |  |
|  |  | 项目组成员（不含项目负责人）具有省级及以上水质自动监测站运维上岗证的，每提供一人得1分，本项最高得2分。 投标文件内须提供证书原件扫描件，以及其在投标人单位缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。 |  |
| 12 | 运维技术力量及方案 | 投标人针对技术要求并结合所投标的仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站运行维护方案。运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。（0-2分） | 2 |
| 资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为： 资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2、价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率）

该评标办法仅适用于本标项项目采购，解释权属于采购人。

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--空气自动站设备更新（标项二）

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信及商务技术标

| 序号 | 评审内容 | 评审要点 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2019年1月1日（以合同签订之日为准）起至投标截止时间止，具有政府采购的空气站（包含6项常规监测项目）建设项目业绩的，每提供一份合同可得0.5分，最多得3分。 投标文件内须提供上述业绩的合同及中标通知书原件扫描件，如合同不能证明评审要点的，可提供业主证明原件扫描件。投标人未按上述要求提供或上述材料不能体现评审要点的均不得分。 | 3 |
| 2 | 认证证书 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的得2分，缺少一项扣0.5分，扣完为止。 投标文件内须提供以上有效期内证书原件扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 本项目 人员配备 | 投标人安排于本项目的人员具有省环境监测中心或省环境监测协会或中国环境监测总站颁发的上岗证（环境空气质量自动监测），每提供1人可得1分，最多可得5分。 投标文件内须提供上述证书原件扫描件，以及其在投标人单位缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人安排的上述人员具有环境保护类高级职称的，每提供1人加1分，具有环境保护类中级及以上职称的，每提供1人加0.5分，同一个人员职称不累计得分，最多可加2分。 投标文件内须提供上述证书原件扫描件，以及其在投标人单位缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括设备品牌调查及选型（所提供设备的品牌知名度、市场占有率0-3分）、项目时间安排（0-3分）、PM2.5、PM10监测仪颗粒物比对方案、设备调试及验收方案（0-5分）、项目难点分析（0-2）等情况打分。 | 13 |
| 5 | 技术参数 | 根据投标人所投产品技术参数对招标文件的满足程度、响应程度进行评审，投标人所投产品的性能参数基本响应招标文件要求的得25分。评委以投标人提供的技术参数响应表等投标文件资料进行综合评审。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理； ②满足招标文件的实质性指标正偏离的，每项加1分；满足招标文件的非实质性指标正偏离的，每项加0.5分；本项最高可加3分； ③不满足招标文件的非实质性指标负偏离的，带“●”条款每项扣2分，未标注的每项扣1分；有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委小组发现，双倍扣分；本项技术指标总得分扣完为止。 本项得分可累计加减，最高可得28分，最低可得0分。 | 28 |
| 7 | 设备兼容性 | 根据所投产品与原有空气监测系统的兼容程度，是否能与数据传输系统、数据分析系统有效兼容，数据一致性是否能够保证等方面，优的得8-6分，良的得6-3分，一般的得3-0分。 | 8 |
| 8 | 培训及售后服务 | 1、根据投标人培训工作的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、清晰、可行由评委进行打分0-3分； 2、根据投标人售后服务承诺、维护能力等由评委进行打分0-3分。 3、根据投标人质保承诺、耗材和备件供应承诺等由评委进行打分0-3分。 | 9 |
| 资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为： 资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2、价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率）

该评标办法仅适用于本标项项目采购，解释权属于采购人。

2022年丽水市生态环境局青田分局监测能力建设项目--监测设备及执法标准化建设（标项三）

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信及商务技术标

| 序号 | 评审内容 | 评审要点 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2019年1月1日以来承担过（以合同签订时间为准）类似政府采购项目业绩的，每提供一个项目业绩的得1分，最高得3分。是否属于类似业绩由评审小组根据业绩项目的服务内容、主要设备、技术特点与本项目的类似程度进行认定。 投标文件内须提供上述业绩的合同及中标通知书原件扫描件，如合同不能证明评审要点的，可提供业主证明原件扫描件。投标人未按上述要求提供或上述材料不能体现评审要点的均不得分。 | 3 |
| 2 | 节能环保 产品认证 | 1.每提供一项国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分； 2.每提供一项国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 产品属于政府强制性采购将不列入本项计算得分，投标文件内须提供相关认证证书扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 根据投标人所投产品技术参数对招标文件的满足程度、响应程度进行评审，投标人所投产品的性能参数基本响应招标文件要求的得25分。评委以投标人提供的技术参数响应表等投标文件资料进行综合评审。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理； ②满足招标文件的实质性指标正偏离的，每项加1分；满足招标文件的非实质性指标正偏离的，每项加0.5分；本项最高可加5分； ③不满足招标文件的非实质性指标负偏离的，带“●”条款每项扣2分，未标注的每项扣1分；有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委小组发现，双倍扣分；本项技术指标总得分扣完为止。 本项得分可累计加减，最高可得30分，最低可得0分。 | 30 |
| 4 | 投标产品 功能及配置 | 1.根据投标人提供的产品性能及配置方案的科学性、合理性、可操作性，由评委在分值范围内打分。（0-3分） 2.根据投标人提供的产品性能及配置方案的技术先进、经济合理、实用可靠等，由评委在分值范围内打分。（0-2分） 3.根据拟投产品的配置要求的符合性、完整性、满足性进行综合评分。（0-3分） | 8 |
| 5 | 项目实施 整体方案 | 1.保证供货期的方案和措施（0-5分） 。 结合自身进行细节优化，明确项目交货期和各阶段的分工安排，以及明确项目过程中各阶段的划分和控制。方案内容具体详尽，阶段安排合理，整体统筹科学得0-5分。 2.安装、调试、验收的方案和措施（0-5分）：根据方案的优劣情况进行打分，方案安排主次分明、措施全面，各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的。 3.人员培训的方案和措施（0-5分）：根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划方案，评委根据培训的内容、时间、频率等，由评委在分值范围内打分。 | 15 |
| 6 | 质保期 | 质保期满足招标文件要求的得0分：所有设备质保期每延长半年得1分，本项累计最高得4分。 | 4 |
| 7 | 售后服务 及承诺 | 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护响应时间、定期巡检、维护方式、质量承诺、费用计取等情况，以及提供的后续技术支持等，优的得8-6分，良的得6-3分，一般的得3-0分。 | 8 |
| 资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为： 资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2、价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率）

该评标办法仅适用于本标项项目采购，解释权属于采购人。

附件1：

启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人（盖章）：

日     期：

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（454093773@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件1），否则视为放弃投标。

附件2：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与 （投标人名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利。

附件3：

申请表

项目名称：                                项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |

投标人在投标截止时间前可将申请表送发送至107733108@qq.com邮箱。（加盖公章）