遂昌县生态环境监测网络建设项目（二期）招标文件

| 项目编号： | SC2020B10-公04 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县生态环境监测网络建设项目（二期） |
| 采 购 人： | 丽水市生态环境局遂昌分局 |
| 采购代理机构： | 遂昌县公共资源交易中心 |
| 地 址： | 遂昌县君子路276号 |
| 2020年10月13日 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	35

投标人须知前附表（一）	35

投标人须知前附表（二）	38

一    总则	39

1.1     适用范围	39

1.2     定义	39

1.3     投标人应具备资格条件	39

1.4     联合体投标	40

1.5     投标文件的语言及计量	40

1.6     投标费用	40

1.7     现场踏勘	40

1.8     答疑会	40

1.9     分包	41

1.10    保密	41

1.11    政府采购政策	41

1.12    相同品牌产品	42

1.13    信用信息记录查询	42

1.14    质疑和投诉	43

1.15    特别声明	44

二    招标文件	44

2.1     招标文件的组成	44

2.2     招标文件的澄清、修改	44

三    投标文件	45

3.1     投标文件的形式和效力	45

3.2     投标文件组成	45

3.3     资格审查文件的组成	45

3.4     资信商务及技术文件的组成	45

3.5     报价文件的组成	45

四    投标文件的编制	45

4.1     投标文件编制	45

4.2     投标报价要求	46

4.3     投标有效期	46

4.4     投标文件格式	46

4.5     投标文件份数及签署	46

五    投标文件的提交	46

5.1     投标文件导入和加密	47

5.2     投标文件的提交	47

5.3     投标文件修改和撤回	47

5.4     备选投标方案	47

5.5     投标诚实信用	47

六    开标、资格审查、评标	48

6.1     开标	48

6.2     资格审查	49

6.3     评标	50

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	51

6.5     报价错误修正	51

6.6     评标报告	52

七    投标无效的情形	52

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	52

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	52

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	52

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	53

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	53

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	54

八    中标和合同	54

8.1     中标	54

8.2     中标公告和中标通知书	54

8.3     履约保证金	55

8.4     合同	55

九    其他事项	55

9.1     解释权	55

第四章  合同格式	56

第五章  投标文件格式	63

一  资格审查文件格式	63

1.1   资格审查文件封面格式	63

1.2    资格审查文件目录	63

1.3    有效营业执照电子文档	63

1.4    负责人身份证电子文档	63

1.5    授权委托书格式	64

1.6    财务状况报告	65

1.7    依法缴纳税收和社会保障资金	65

1.8    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	66

1.9    无重大违法记录声明书格式	66

1.10    联合体协议书格式	67

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	68

1.12    其他	68

二  资信商务及技术文件格式	69

2.1    资信及商务文件封面格式	69

2.2    资信商务及技术文件目录	69

2.3    投标函格式	70

2.4    节能环保产品格式	72

2.5    类似案例成功的业绩格式	73

2.6    商务响应表格式	73

2.7    技术服务	74

2.8    售后服务	75

2.9    对本项目总体要求的理解	75

2.10    实施方案及实施计划	75

2.11    投标产品配置清单格式	76

2.12    技术规格偏离表格式	76

2.13    拟投入的设施设备格式	77

2.14    拟投入的项目班子格式	78

2.15    质量保证措施方案	78

2.16    安装、调试、验收方案	79

2.17    投标人需要说明的其他文件和说明	79

三  报价文件格式	80

3.1     报价文件文件封面格式	80

3.2     报价文件文件目录	80

3.3     开标一览表格式	81

3.4     投标分项报价表格式	82

3.5     投标人类型声明函格式	83

第六章  评标办法和评审标准	88

一    总则	88

二    评审一般规定	88

三    评审内容及标准	88

附件：政府采购活动现场确认声明书	91

第一章  招标公告（邀请）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遂昌县公共资源交易中心受丽水市生态环境局遂昌分局的委托，就其遂昌县生态环境监测网络建设项目（二期）进行公开招标采购（线上电子招投标），欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

- 项目编号：SC2020B10-公04

二、项目名称：遂昌县生态环境监测网络建设项目（二期）

三、采购组织类型：政府集中采购

四、采购方式：公开招标

五、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | ▲最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标常规地表水自动监测系统 | 3 | 套 | 1126 | 1126 | 每套包含：水质五参数仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、质控系统、一体化站房、系统集成以及其他辅助设施 |
| 2 | 饮用水源地水质自动监测系统 | 5 | 套 |  |  | 每套包含：水质五参数仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、叶绿素a、藻密度、质控系统、一体化站房、系统集成以及其他辅助设施 |
| 3 | 水站比对设备 | 1 | 批 |  |  | 便携式多参数分析仪1套、便携式浊度仪2套、便携式余氯总氯测定仪1套、便携式酸度计2套、便携式电导率仪2套、携式溶解氧分析仪2套、便携式抽滤器2套、水质应急理化速测箱1套、便携式直读流速仪1套 |
| 4 | 乡镇空气自动监测系统 | 3 | 套 |  |  | 每套乡镇空气自动监测系统包含：气象参数仪、PM2.5分析仪、O3分析仪、6m2站房、系统集成以及其他辅助设施；其中2套乡镇空气站需各配备负氧离子分析仪1套；另外增配2套臭氧校准仪 |
| 5 | 省控点空气站设备更换 | 1 | 套 |  |  | 更换PM10分析仪、PM2.5分析仪各1台，更换完需取得省中心出具的手工比对合格报告； 更换O3、CO分析仪，完成单机测试和O3量值传递和溯源； 更换零气发生器、动态气体校准仪。 |
| 6 | 噪声环境自动监测系统 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 便携式移动终端 | 2 | 台 |  |  | 空气站水站各配备1台 |
| 招标需求：见招标文件第二章 |  |  |  |  |  |  |

六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标截止时间前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 特定条件：

(1)本项目不接受联合体投标；

(2)本项目不允许分包。

七、招标文件获取：

1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前；

2. 招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理；

3. 未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

4. 在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第2条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

5. 招标项目信息发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）。

八、公告期限：本项目公告期限为5个工作日

九、投标截止时间：2020年11月04日09时30分（北京时间）

十、投标文件提交地点：

1. 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

2. 备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至（Lssczfcg@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

十一、开标时间：同投标截止时间

十二、开标地点：遂昌县君子路276号七楼开标室

十三、在线投标响应（电子投标）说明

1. 本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2. 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3. 投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4. 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

十四、其他事项：

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十五、联系方式

1. 采购代理机构名称：遂昌县公共资源交易中心

项目负责人：王玫       联系电话：0578-8121388     传真：0578-8121388

地址：遂昌县君子路276号五楼

2. 采购人名称：丽水市生态环境局遂昌分局

项目负责人：吴振晖       联系电话：0578-8529716      传真：0578-8121071

地址：遂昌县公园路89号

3. 同级政府采购监督管理部门名称：遂昌县政府采购管理办公室

联系人：李火青     监督投诉电话：0578- 8121718    传真：0578- 8121718

地  址：遂昌县财政局

第二章  招标需求

### 一   总体要求

（1）投标人必须有较强的项目管理、技术服务、系统集成和运维能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

（2）投标人在投标截止时间前3年内无国家部门在环境质量监测工作中的通报处罚等情况（如进行虚假承诺，一经发现将取消中标资格，并报经监督管理部门处罚，并予通报）。

（3）供货时所提交的任何设备质量合格证明、保修证明文件；进口产品必须有合法的进货渠道证明。

（4）通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至采购人指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

（5）本项目为“交钥匙” 工程，成交人负责所有货物的运输、装卸，站房的设计、建设及辅助设施的施工，仪器设备的安装、调试，系统运行维护技术培训及服务，所有相关费用应包含在投标总价中。

### 二   采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标常规地表水自动监测系统 | 五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 3套 |  |
|  |  | 氨氮 | 3套 |  |
|  |  | 总磷 | 3套 |  |
|  |  | 总氮 | 3套 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3套 |  |
|  |  | 动态质控仪 | 3套 |  |
|  |  | 站房及系统集成 | 3套 |  |
| 2 | 饮用水源地水质自动监测系统 | 五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 5套 |  |
|  |  | 氨氮 | 5套 |  |
|  |  | 总磷 | 5套 |  |
|  |  | 总氮 | 5套 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 5套 |  |
|  |  | 叶绿素a | 5套 |  |
|  |  | 藻密度 | 5套 |  |
|  |  | 动态质控仪 | 5套 |  |
|  |  | 站房及系统集成 | 5套 |  |
| 3 | 水站比对设备 | 便携式多参数分析仪1套、便携式浊度仪2套、便携式余氯总氯测定仪1套、便携式酸度计2套、便携式电导率仪2套、携式溶解氧分析仪2套、便携式抽滤器2套、水质应急理化速测箱1套、便携式直读流速仪1套 | 1批 |  |
| 4 | 乡镇空气自动监测系统 | 紫外光度法O3分析仪 | 3套 | 允许进口 |
|  |  | β射线法PM2.5分析仪 | 3套 | 允许进口 |
|  |  | 气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速） | 3套 |  |
|  |  | 6m2站房（乡镇站） | 3套 |  |
|  |  | 系统集成 | 3套 |  |
|  |  | 负氧离子分析仪 | 2套 |  |
|  |  | 臭氧校准仪 | 2套 |  |
| 5 | 省控点空气站设备更换 | β射线法PM10分析仪、β射线法PM2.5分析仪、紫外光度法O3分析仪、气体滤波相关红外吸收法CO分析仪、零气发生器、动态校准仪 | 1套 | 允许进口 |
| 6 | 噪声环境自动监测系统 |  | 2套 |  |
| 7 | 便携式移动终端 |  | 2台 |  |

### 三   技术要求

3.1地表水自动监测系统技术要求

(一) 通用技术要求

1.	操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交 换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.	供电要求

固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）

3.	使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。

4.	试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地 表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.	通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数 据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

(二)自动分析仪器技术要求

1.	水质自动分析仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报 警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（4）具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；

2.	水质自动分析仪器技术要求

2.1	常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH 水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.2	氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.03mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

2.3	高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |

2.4	总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |

2.5	总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |

2.6 叶绿素a自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 叶绿素 a、温度 |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量方式 | 浸入式测量 |
| 测量范围 | 叶绿素 a：(0～500)µg/L |
| 准确度 | ±3% |
| 重复性 | ≤2% |
| 检出限 | 0.05μg/L |
| 分辨率 | 0.01 μg/L |
| 零点漂移 | ±1%F.S |
| 量程漂移 | ±1%F.S |
| 响应时间 | ≤10s |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 清洗系统 | 机械刷自动清洗 |
| 校正周期 | 6 个月 |
| 通讯方式 | RS-485(Modbus RTU) |
| 压力范围 | IP68、水下60m |
| 工作环境 | +5℃～45℃，相对湿度为95%以下 |

2.7 藻密度分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 蓝绿藻(藻蓝蛋白)、温度 |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量方式 | 浸入式测量 |
| 测量范围 | 蓝绿藻：(0～2,000,000)Cells/mL |
| 准确度 | ±3% |
| 重复性 | ≤2% |
| 检出限 | 100Cells/mL(细胞/毫升) |
| 分辨率 | 1Cells/mL(细胞/毫升) |
| 零点漂移 | ±1%F.S |
| 量程漂移 | ±1%F.S |
| 响应时间 | ≤10s |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 清洗系统 | 机械刷自动清洗 |
| 校正周期 | 6 个月 |
| 通讯方式 | RS-485(Modbus RTU) |
| 压力范围 | IP68、水下60m |
| 工作环境 | +5℃～45℃，相对湿度为95%以下 |

2.8水质自动监测站系统要求

2.8.1站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，箱体内部面积7~10平方米,本次招标不接受低于7平方米的投标方案。

2.8.2站房可移动。

2.8.3采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

2.8.4须配备具有来电自启功能的冷暖空调。

2.8.5站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

2.8.6板材及厚度：面层采用国产优质彩钢板。外层钢板厚度≥0.8毫米、内层钢板厚度≥0.5毫米。

芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。芯材厚度≥100毫米，要求防火性能良好。

地板：应防滑并具有防静电效果。

夹心板的性能：芯材与面板间粘结强度应大于0.2Mpa。站房板材剪切强度应大于0.2Mpa。站房板材在500N/m2均布载荷下，其相对挠度应小于1/250。站房板材应能经受直径75mm、质量3kg、一端为半球形的钢质圆柱体的撞击，圆柱体从1000mm高度自由下落，半球面撞击在板壁上，板面不允许出现破裂、断裂损害。站房夹心板的厚度要求为≥105mm。

2.8.7站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置；

2.9系统集成功能要求

2.9.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

2.9.2具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

2.9.3具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

2.9.4能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，并具备自动留样功能；

2.9.5确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

2.9.6具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、 自动复位到待机状态的功能；

2.9.7具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能， 并能够上传至中心平台；

2.9.8存储不少于 1 年的原始数据和运行日志；

2.9.9水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

2.9.10系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要， 可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2.10采水单元技术要求

2.10.1采水方式： 采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。

2.10.2采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。

2.10.3采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

2.10.4 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

2.10.5采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

2.10.6采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

2.10.7管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

2.10.8能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

2.10.9采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

2.10.10采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；

2.10.11采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加2-3台分析仪器的需要。

2.11配水单元技术要求

2.11.1配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析 测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；要求提供针对本项目仪器配置的配水单元详细流程图。

2.11.2流量和压力调节要求：配水单元应当能够通过对流量和压力的检测，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。

2.11.3为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

2.11.4配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性。

2.11.5配水单元具备必须为自清洗装置，具有水、气等自动清洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境 产生污染的清洗方法，对水路应有合理的旁路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

2.11.6具备可扩展功能，水站预留不少于 4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

2.11.7配水单元应当设置清洗和杀菌除藻功能，必要时配置清洗水增压设施。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，也不能对分析结果构成影响。

2.11.8配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理。

2.12 质控单元

2.12.1 功能要求

单台仪表可同时实现2个或以上测量因子的质控功能；

可实现加标回收率测试功能；

质控功能不受测量因子类型的限制；

可实现自动触发（间隔或整点），或手动/远程触发测量；

加标回收率的标液浓度和标液体积可进行任意设置；

具备智能液位检测系统，缺液时仪表会进行告警；

具有故障报警、上电自检和断电保护等功能；

具有良好的扩展性和兼容性，根据实际需要，可增加新的质控测试功能；

2.12.2 技术参数

| 质控功能 | 加标回收率 |
| --- | --- |
| 质控通道数 | 2通道以上 |
| 标液计量重复性 | ≤0.5% |
| 标液计量准确度 | ±1.0% |
| 标液计量体积范围 | 0.1~2.0mL范围内任意体积 |
| 加标池定量体积 | 150mL |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） | 1440h |
| 触发模式 | 间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量 |
| 工作环境 | +5℃～45℃，RH≤90% |
| 输出及通讯 | RS232或RS485 |

2.13 控制单元。控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

2.13.1 功能要求

2.13.1.1具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2.13.1.2具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器

2.13.1.3数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测 数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

2.13.1.4具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

2.13.1.5具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

2.13.1.6具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

2.13.1.7能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

2.13.1.8具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

2.13.1.9具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

2.13.1.10具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.13.2硬件设备技术参数

2.13.2.1工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | CPU CPU | ≥2.0GHz ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12 英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM 口，不小于 8 个 |
|  |  | 网口，不少于 2 个 |

2.13.2.2可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4 路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具 备电源隔离和信号隔离措施。 |

2.13.3数据采集与存储

2.13.3.1采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2.13.3.2采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以 运行日志的形式记录保存；

2.13.3.3能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

2.13.3.4断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.13.3.5 数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.14 留样单元

2.14.1具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

2.14.2留样瓶数≥12 个；

2.14.3留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

2.14.4留样瓶具有密封功能；

2.14.5具有留样后自动排空的功能；

2.14.6配置门禁系统；

2.14.7具有留样失败报警功能。

2.15辅助单元技术要求

2.15.1供电要求

水质自动监测站一般都要采用双供电系统。主供电源为交流电，配备UPS不间断供电电源，可对监测站内各自动分析仪进行断电保护。

2.15.2防雷与接地

内部防雷装置为通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等提供三级防雷设施。

2.15.3空压机

配置无油静音空气压缩机，以供集成系统反吹使用。

2.15.4门禁系统

配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

2.15.5保温、温湿度控制

环境温湿度数据自动采集、存储，温度控制在8℃～30℃，相对湿度控制在80％以下，避免阳光直射仪器。

2.15.6视频监控系统

室外、室内摄像头视频监控，4路硬盘录像机，可存储两个月视频监控数据，电脑可远程监控。

3.地表水自动监测系统运维要求

3.1基本内容

（1）按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求，对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

（2）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照业主方计量认证体系质量管理要求做好相关记录与标识。

（3）中标方具备完善的备品备件供应渠道。

（4） 中标方为实施本项目，必须配置不少于4名运维技术人员和至少2辆运维用车，人员中至少2名要求持有省级以上环境监测协会或环境监测中心颁发的有效的地表水站运维上岗证。

因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标商承担相应责任并赔偿损失。用户有权对中标商安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换技术人员，中标商在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

运维人员每个工作日进行水站数据巡查，并填写水站日远程巡视结果记录表，每周向业主上交各类运维和质控记录表（并提供照片等证明），定期领取所需耗材备件。中标方必须安排数据监控人员每日查看水站系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

（5）每周对水站仪器进行校准核查，每月接受业主的质控样检查。配合业主采集月比对水样并送至属地监测站分析，确保月比对达到考核要求。

（6）保障留样系统正常，每天启动留样。

（7）每周巡视流量计状况，配合业主做好率定工作。

（8）随时接受环保部、省环境监测中心等上级管理部门的运行质量考核，考核结果作为当月考核结果。

（9） 定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施。保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通。

（10）配合业主单位对水站的各种改造项目，如涉及业主和中标方之外的第三方，由中标方负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

（11）认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a.水质自动监测站日监视结果记录表

b.水质自动监测站周巡视结果记录表

c.水质自动监测站仪器设备维护记录表

d.水质自动监测站试剂更换记录表

e.水质自动监测站零配件更换记录表

f.仪器设备自校记录表

g.水质自动监测站故障报修记录单

h.水质自动监测站质控样测试结果记录表

i. 数据备份光盘

3.2 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.3 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.4 积极参加省中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.2水站比对设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多参数分析仪 | 主机标准套，持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值； | 1套 |
| 2 | 便携式浊度仪 | 主机标准套 | 2套 |
| 3 | 便携式余氯总氯测定仪 | 主机标准套 | 1套 |
| 4 | 便携式酸度计 | 主机标准套 | 2套 |
| 5 | 便携式电导率仪 | 主机标准套 | 2套 |
| 6 | 携式溶解氧分析仪 | 主机标准套 | 2套 |
| 7 | 便携式抽滤器 | 主机标准套。用于现场抽滤，很多监测站都有配备 | 2套 |
| 8 | 水质应急理化速测箱 | 定性快检；可测pH、色度、耗氧量、砷、汞、镉、铅、六价铬、总铬、氰化物、氟化物、甲醛、镍、总铁、挥发酚、硫化物、亚硝酸盐、二氧化氯、农药残留、毒鼠强等33种项目。 | 1套 |
| 9 | 便携式直读流速仪 | 主机标准套，用于暴雨水径流研究、下水道流速测量、测量江河和溪流流速、监测沟渠和管道的水体流速。 | 1套 |

★3.3 空气自动监测系统技术要求

3.3.1 紫外光度法O3分析仪

- 用途：监测环境空气中O3浓度自动分析；

- 监测方法：紫外光度法，对称型双光池设计；

- 通过EPA认证或TUV权威机构认证（其中之一），并属于中国环境监测总站（环境监测仪器质量监督检验中心）认证检测合格的产品（需提供证明材料）。

- 基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

- 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选；

- 零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

- 最低检测限：0.5ppb；

- 测量精度：±1.0ppb；

- 线性：±1%满度值；

- 零点飘移：<1.0ppb/24h

- 跨度飘移：±1%满度值/24h；

- 响应时间：<20s/(0-95%)；

- 运行温度范围：10-35℃；

- 零跨阀：外置，可满足自动校准；

- 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

- 运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

3.3.2臭氧校准仪

（1）用途：臭氧分析仪和传递标准的校准

（2）测量方法：紫外光度法，双光池检测技术

（3）紫外光度计预置量程:0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0 ppm

（4）用户量程：0-0.05 至 5.0ppm

（5）零点噪音：0.25 ppb RMS (60秒平均时间)

（6）最低检测限：0.50 ppb

（7）响应时间：20秒（10秒平均时间）

（8）精度：1.0 ppb

（9）线性：1% 满量程

（10）采样流量：1-3 升/分钟

（11）臭氧发生器输出:0.025-1.000ppm@3-4LPM

（12）臭氧发生器响应:1分钟至最终值的98% 或5ppb,取大值

（13）臭氧发生器稳定度:+ 4 ppb或 + 1%读数，取大值

（14）工作温度：0°C-45°C

（15）输出：可选电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，继电器，断电指示（标准）等；

（16）输入：16路数字输入(标准)，8路0-10VDC模拟量输入(选项)

（17）电源要求：100VAC, 115VAC, 220-240 VAC±10%递。

3.3.3 β射线法PM2.5分析仪

- 用途：测量环境空气中PM2.5的浓度：

- 测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术；

- 通过EPA认证或TUV权威机构认证（其中之一），并属于中国环境监测总站（环境监测仪器质量监督检验中心）认证检测合格的产品（需提供证明材料）。

- 采样头：EPA认可的PM10采样头和 PM-2.5切割器；

- 智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

- 干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

- 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程；

- 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）；

- 测量精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24小时）

- 准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）；

- 采样流量： 16.67升/分钟；

- 流量精度：±2%测量值；

- 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm；

- 仪器的质量浓度时间周期：5min；

- 时间分辨率：5min；

- 数据输出速率：小于10秒；

- 实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；

- 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

- 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

- 省控点空气站更换仪器须与原有系统设备兼容并具备可比性

3.3.4 β射线法 PM10分析仪

- 用途：测量环境空气中PM10的浓度：

- 测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术；

- 通过EPA认证或TUV权威机构认证（其中之一），并属于中国环境监测总站（环境监测仪器质量监督检验中心）认证检测合格的产品（需提供证明材料）。

- 采样头：EPA认可的PM10采样头；

- 智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

- 干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

- 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程；

- 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）；

- 测量精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24小时）

- 准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）；

- 采样流量： 16.67升/分钟；

- 流量精度：±2%测量值；

- 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm；

- 仪器的质量浓度时间周期：5min；

- 时间分辨率：5min；

- 数据输出速率：小于10秒；

- 实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；

- 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

- 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

- 省控点空气站更换仪器须与原有系统设备兼容并具备可比性

3.3.5 气体滤波相关红外吸收法CO分析仪

- 用途：监测环境空气中CO浓度自动分析；

- 监测方法：非分散红外气体滤光器相关光谱法；

- 通过EPA认证或TUV权威机构认证（其中之一），并属于中国环境监测总站（环境监测仪器质量监督检验中心）认证检测合格的产品（需提供证明材料）。

- 基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

- 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换；

- 零点噪声：<0.02ppm(RMS)；

- 最低检测限：0.04ppm；

- 测量精度：±0.1 ppm；

- 线性：±1%满度值；

- 零点飘移：<0.1ppm/24h

- 跨度飘移：±1%满度值/24h；

- 响应时间：<60s/(0-95%)；

- 运行温度范围：10-35℃；

- 零跨阀：外置，可满足自动校准；

- 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

- 运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

3.3.6 动态气体校准仪

- 用途：用于对SO2、NOX 、CO、O3等气态污染物分析仪进行单点和多点校准；

- 基本要求：微处理机控制，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。具有稀释系统及多路标准气入口，动态配置多种不同浓度的标准气。

- 流量测量准确度：±1%满量程；

- 流量测量重复性：±0.2%满量程；

- 流量测量线性度：±0.5%满量程；

- 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

- 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

- 所有接触气体管线及器件均应采用不锈钢、聚四氟乙烯或其他与待测气体不发生反应的材料；

- 内置臭氧发生器，输出臭氧浓度范围 0.01ppm-1ppm/6SLPM，反应时间 180s(98%)；

3.3.7 零气发生器

- 标准流量 0-10L/min

- 压力 10-30 PSI

- 露点 0℃

- 可去除SO2、NOX、CO、H2S、O3、HC、水分等待测组分及干扰物质，气体纯度要求：NO、NO2、SO2、O3 、NH3<1ppb，CO、HC≤0.05ppm；

3.3.8 负氧离子分析仪

1．用途、监测方法、运行环境和基本要求

用途：测量环境空气中离子迁移率不小于0.4平方厘米每伏秒的负氧离子浓度；

（1）实时时钟误差月累计不超过±15s；

（2）测量前应有自动调零过程，自动调零的时长应不影响测量。

（3）测量时，对离子传感器输出信号及温度、湿度传感器等的信号采集频率不少于6次/ min。

（4）空气温度：-30℃～+50℃；

（5）空气相对湿度：0％～100％；

（6）抗风强度：60m/s；

（7）降水强度：6mm/min；

（8）大气压力：550 hPa～1060hPa；

（9）平均故障间隔时间（MTBF）不小于2500h。

（10）零点漂移：监测设备本底噪音值与其初始值（设备主机出厂时）相比或在1小时内变化不超过100个/cm3

基本要求：符合《浙江省空气负氧离子监测仪技术要求（试行）》中的相关要求。

2．主要技术指标要求

2.1空气负离子浓度

（1）测量范围：（10～5×105）个·cm-3 （离子迁移率≥0.4 cm2/(v·s)时）；

（2）测量误差：最大允许误差：±15%（≥100个/cm3时）；

（3）最小分辨力：10个/cm3。

2.2 空气温度

（1）测量范围：－30℃～＋50℃；

（2）分辨力：0.1℃；

（3）测量误差：最大允许误差：±0.5℃。

2.3 空气相对湿度

（1）测量范围：10%～100%；

（2）分辨力：1%；

（3）测量误差：最大允许误差：±10 %。

2.4 空气流量：最大允许误差：±10%。

2.5 响应时间不大于30s；

2.6 零点漂移：监测设备本底噪音值与其初始值（设备主机出厂时）相比或在1小时内变化不超过100个/cm3。

3.3.9 气象五参数仪

⑴ 温度：

测量范围:-30-70°C  分辨率：≤0.1°C  精度：≤±0.2°C；

⑵ 相对湿度

测量范围:0-100%相对湿度  分辨率：1%   精度:±2% 相对湿度；

⑶气压

测量范围: 300-1200百帕  分辨率：≤0.1 hPa  精度: ≤±1百帕；

⑷风向

测量范围:0-360° 精度: ≤± 1° 分辨率：≤1°；

⑸ 风速

测量范围:0-50米/秒  精度:测量值≤±0.3米/秒或 3%  分辨率：≤0.1m/s；

3.3.10乡镇空气站6m2站房

基本配置要求：站房不小于6平米(2米*3米).含稳压电源、防雷(提供检测报告)、接地、接电入室、1.0p空调（一台）、温湿度传感器、灭火器等；站房基础建设及防震措施；站房楼梯1部，楼梯采用不锈钢材质。楼梯宽至少70厘米的，花纹钢板材质，焊接点可为热镀锌，顶部1.2米护栏，护栏材质为不锈钢。站房必须由具备资质的单位进行设计。

站房尺寸：站房内设计有缓冲隔离间（站房内尺寸另定）；

站房使用寿命保证10年以上，独立站房抗风能力为55m/s；

墙面、底板保温层采用75mm彩钢聚苯乙烯夹心板、顶板保温层采用100mm彩钢聚氨酯夹心板，颜色为乳白色、双面平板；

地板铺设一层防水型18mm木地板，配以蓝色或黑色橡胶衬垫，覆盖防静电材质层；

确保屋面有足够的承载能力，在外力作用下绝不能下陷而导致雨天积水、渗漏，屋面承载能力要求大于150Kg/m2；

站房整体要求防腐蚀、防渗漏、防潮、防尘，无窗；

站房门采用不锈钢或铝合金材质；

站房墙面贴角厚度不大于3mm，地面要求平整，以保证仪器安装位置水平；

稳压电源：整个站房的电源应为三相五线380VAC,总功率在10KW以上，电压调整时间：≤40ms，功率因数≥0.95，效率：85%~92%，抗尖峰干扰能力：输入迭加2000V/1ms尖峰≥2MΩ，抗电强度：脉冲时，输出小于30V，总谐波失真：≤3.8%，音频噪声：< 56dB，绝缘电阻：工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞弧现象。仪器电源插座单独使用一相、空调单独使用一相、照明及工作台下插座使用一相，须在开关上做好标识，并做好电源防雷措施。

配电箱：要求透明门的壁挂型式，要有足够的空间以容纳电器件，质量优良

插座：质量优良，最好采用通用插座，插座数量满足站房仪器设备使用需要；

线路：采用电线线径≥5mm2，明线铺设，必须采用优质护导线和线槽，严格按国家规范操作布线，负荷均匀；

照明：站房内采用3支60W的日光灯照明，外观漂亮带安全护罩，主站房2支、辅间1支，照明电源分别采用单独开关控制；

接地：确保站房安装时接地良好，接地电阻＜4Ω，接地线路要求安全、独立铺设，不得与供电零线和避雷针线连接，接地线采用截面积≥5mm2的橡皮电缆或截面积≥16mm2的钢带、

铜条与建筑物的地桩焊接，注意防腐蚀。整个站房必须配备优质避雷装置；

站房基础及防震：站房基础应施工坚固，并有防震功能；如安装基座采用钢结构方式时，必须有良好的防腐（防锈）措施，安装平面要求水平；在站房基础建设前必须对原有建设物屋顶实施防漏施工措施；站房底层整体抬高20cm防水。

3.3.11、系统集成

（1）内容：新增站点的系统集成及数据传输、站房、采样系统、机柜、稳压电源及设备整合。

（2）主要技术指标要求

①遵循国家和省相关数据传输规约的要求，完成子站现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现各子站监测数据实时、准确的上传。

②完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作。

③投标供应商应在本次项目安装地实际情况及监测项目配置基础上，提供科学、合理的站房改造设计建设方案、仪器布局方案、系统集成实施方案，须开标现场提供；方案应满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)中的相关要求。

④站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全。孔径应和仪器、管线所需要的尺寸密切对应，开孔完成之后须做好房顶的防水、防渗工作。

⑤提供系统集成所需的一切辅助设备和材料。

⑥仪器应有良好的接地线路，接地电阻＜4Ω。所有引入站房的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置，确保站房符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

⑦完成新增设备的安装、调试工作。

⑧根据子站仪器的配置，提供系统集成所需标准机柜及平台，保证集成整体协调、美观、一致。

⑨提供系统集成所需的采样总管1套、一年设备（新增）校准所需的标气及减压阀，采样总管需满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)等相关技术规范及标准的要求。

⑩站房房顶采样总管高度应高于1.5米，内管有加热、保温装置，采样温度、采样间距等应能满足国家相关标准要求。

（3）数据采集传输系统

①用途：用于子站内所有分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统子站的数据采集、控制、通讯等全部要求。

②数据采集器硬件配置要求：选用19寸标准机箱工业用计算机；CPU：P4及以上；4G以上内存；500G以上硬盘；功能板卡：RS232多路扩展卡，用于现场通讯；10/100M网卡；含15寸以上LCD显示器、键盘输、鼠标等；电源：220V±10%  50Hz；自带满足站房电源和信号连接的全部电缆。

③操作系统：Windows XP、Windows 7。

④网络通讯：支持PSDN，ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式。

⑤系统稳定性：系统稳定和安全。

⑥数据上传：一点多传。

⑦需具备向采购人指定平台传输数据的功能。

（4）视频监控系统

室外、室内摄像头视频监控，4路硬盘录像机，可存储两个月视频监控数据，电脑可远程监控。

3.3.12空气自动监测系统运维要求

（1）运维内容：中标方应提供本次新增站点一年运维和本次所有采购设备一年质保，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；

（2）站点环境空气自动监测系统正常运行所需耗材、标准气体以及设备维修、网络通讯、维护所需配件，工具（流量计、维修工具）均由中标方负责(不包含运行所需电费)；

（3）投标人需为本项目配备2人及以上专职运维管理人员，须持有省级以上环境监测协会或环境监测中心组织培训考核合格后颁发的空气站运维上岗证，并且上岗证需在有效期内。

（4）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应运维服务方案，并作为投标文件的一部分提交；

（5）运维服务方案中应包含为本项目站点运维所计划实施的措施，应包括日监控、周巡检、月度维护、季度维护、年度维护、预防性检查、故障检修、质量控制与考核、设备运行维护记录表格、服务档案归档等方面所将实施的措施具体内容，相应内容应达到《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》及《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)等的相关要求。

以上仅为运维服务方案中至少应包含的内容，投标人应在运维方案中提供更多的有助于本项目运维的内容。

（6）中标方与客户签订合理有效的合同，根据相关规定及客户的要求做好日常运行维护工作，具体工作内容包括：日监控、周巡检、月度维护、季度维护、预防性检查、故障检修、质量控制与考核、设备运行维护记录表格、服务档案归档等。正常工作时间内，仪器出现故障，技术人员会及时发现、及时处理；

（7）根据浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范（试行）规定，空气站仪器设备发生故障或数据异常，如不能在2小时内排除故障，应及时更换备机，确保数据实时发布。

（8）站点运维总体目标：除校准、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24 小时正常开机，每日有效监测数据不少于20个小时、臭氧每8小时至少有6个小时平均；每月至少有27个日平均值、2月至少有25个日平均值；每日历年内至少有324个日平均值；若国家或地方相关部门出具更新的数据有效性要求，中标方应确保本站点监测数据满足新的数据有效性要求；

有效数据捕集率达到90％以上。

（9）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（10）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；

（11）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出；

（12）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未在委托运营及管理期间，中标人必须保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.4 噪声环境自动监测系统技术要求

| 1 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 环境噪声自动监测系统（2套） - 环境噪声自动监测终端（机箱、户外传声器单元，数据采集控制单元，超标录音功能，总值分析模块功能，OCT及1/3OCT分析模块功能，UPS电源模块） 5台 - 安装支架 2套 - 计量院检定证书 1份 - 合格证、说明书 2份 - 六参数气象模块 2台 |
| 1.2 | 声校准器 （1台） - 校准器 1只 - 检定证书 1份 - 配合器 1只 - 充电器 1只 - 合格证、说明书 1份 1.符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 2.声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考） 3.声压级误差：±0.25 dB 4.频率：1000.0 Hz±0.5 % 5.配置：主机标准套，用于校准噪声仪。 |
| 1.3 | 运维服务 （1年）（提供原厂商出具的特约维修证明文件） |
| 2 | 技术指标要求 |
| 2.1 | 环境噪声自动监测系统 |
| 2.1.1 | 满足标准：JJG 188-2002《声级计检定规程》 1级，JJG 449-2001《倍频程及1/3倍频程滤波器检定规程》1级﹔符合GB/T3785 声级计的电、声性能及测试方法 1级及以上；整机（包含风罩，传感器，机箱里面所有的东西）具有型式评价证书以型事评价报告确认，型式评价报告中样机照片要求包括风罩、传感器、前置级、电源模块、主机） |
| 2.1.2 | 满足JJG 1095-2014 环境噪声自动监测仪检定规程，以省级以上计量院的检定证书为准;较准测试报告无效。（检定证书中检定样品名称要求与所投产品的型式评价报告中的型号完全相同，否则无效） |
| 2.1.3 | 传声器频率范围：10Hz ～ 20kHz； |
| 2.1.4 | 测量上限：≥140 dB(A)；线性工作范围≥115 dB(A)，测量中无需切换量程。线性工作范围要求提供省级（包括省级）以上计量院的校准报告为准；测试报告无效。（校准证书中校准样品名称要求与所投产品的型式评价报告中的型号完全相同，否则无效） |
| 2.1.5 | 本机噪声：≤20 dB (A)；以提供的型式评价报告中的实测结果为准；（型式评价报告上的型号要求与所投产品相同） |
| 2.1.6 | 户外传声器指向性： 90度 |
| 2.1.7 | 频率计权：A、C、Z 计权，可同时测量； |
| 2.1.8 | 统计分析测量参数：Leq, L5, L10, L50, L90, L95，Lmax, Lmin、Sd、Ld、Ln、Ldn等； |
| 2.1.9 | 保护等级: IP55； |
| 2.1.10 | 操作介面：支持中文； |
| 2.1.11 | 记录间隔：0.1秒到1秒的分辨率； |
| 2.1.12 | 声音记录：系统应具有超标自动录音功能，采用无压缩的WAV格式，录音保存的总时长不应低于10个小时； |
| 2.1.13 | 系统校准：系统应具有远程自检功能，自检时应包括传声器、前置级、噪声监测子站主机自检结果应与声校准器校准偏差不超过0.2dB;提供省级以上计量院的技术评价分析报告为准，否则无效；（技术评价分析报告中型号规格要求与所投产品的型式评价报告中的型号完全相同，否则无效） |
| 2.1.14 | 超标门限：用户可设定超标值，触发录音或标记； |
| 2.1.15 | 扩展性：不带工控机的情况下可直接具有气象监测、车流量监测与视频监控、GPS定位等扩展功能；。 |
| 2.1.16 | 工作环境：温度-20ºC ~ +55 ºC、相对湿度0 ~ 95%。 |
| 2.1.17 | 1/3中心频率点：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz |
| 2.1.18 | 1/1中心频率点：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4kHz、8kHz、16kHz |
| 2.1.19 | 配置：每个终端包括（户外传声器单元，数据采集控制单元，超标录音，总值分析模块，OCT及1/3OCT分析模块，风速测试模块，无线传输模块，UPS模块） |
| 2.2 | 声校准器 |
| 2.2.1 | 准确度 一级 |
| 2.2.2 | 标称声压级 94 |
| 2.2.3 | 频率：1000、500、250提供省级计量院的检定证书确认否则无效（检定证书中检定样品名称要求与所投产品的型号完全相同，否则无效） |
| 2.2.4 | 显示界面：标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、风速、时钟日历 |
| 2.3 | 运维服务 |
| 2.3.1 | 运维范围及时间：验收合格后的1年时间，本项目所有的内容 |
| 2.3.2 | 总体要求：在委托运行管理及维护期间，保证遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。在委托运行管理及维护期间，对“环境噪声自动监测系统软件”存在的BUG进行免费补丁升级，确保系统正常运行，软件补丁服务主要为预防性和修复性补丁服务；按照最新颁布标准、规范要求，通过升级软件以满足不断发展的监测需要。.噪声设备满足整年数据采集率在95%以上 |
| 2.3.3 | 巡检周期：每个月一次。 |
| 2.3.4 | 设备齐全性：检查所有的环境噪声自动监测系统主机、车流量、风速模块是否齐全，如有不全被盗及时与用户沟通，检查供电电缆和传输电缆是否连接正常。 |
| 2.3.5 | 检查系统工作情况。查看采集模块是否工作正常，查看数据是否保存完整；查看UPS输出电压是否正常；测试蓄电池在断电后，24小时内数据传输是否正常；如有电池不能达到以上要求直接更换电池。 |
| 2.3.6 | 清理户外传声器。对户外传声器风罩灰尘进行清理；如有风球以不能满足监测要求的直接更换，同时每年最少更换风球两次，对于传声器不能满足监测要求的传声器进行直接更换，并且每年最少要求更换传声器一次。 |
| 2.3.7 | 仪器现场校准。仪器校准包括声校准、电信号校准、仪器自校准，标准值分别为（94.0dB、90dB、90dB）。对达不到校准值合理误差范围内（正负0.5分贝）的传声器进行更换。 |
| 2.3.8 | 提供备用机服务，如前端设备需要返厂修理使用备用机提供数据的支持 |
| 2.3.9 | 提供软件的永久更新升级 |
| 2.3.10 | 对用户提出的合理的新的软件需求进行定制更改 |
| 2.3.11 | 每周对服务器进行安全防护维护 |
| 2.3.12 | 每周检查中心计算机与各监测点位的数据传输情况是否正常 |
| 2.3.13 | 每周查看服务器端的客户端软件是否运行正常，是否因为断电、重启等原因客户端软件没有正常运行 |
| 2.3.14 | 每周应对各子站至少调取一次数据，若发现某子站数据不能调取，应立即查明原因并及时排除故障 |
| 2.3.15 | 电话支持服务：提供7×24小时电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导 |
| 2.3.16 | 远程服务：提供远程调试服务，1小时响应需求，提供远程调试服务。 |
| 2.3.17 | 软件升级服务：如对设备的软件有新的改进，增加新的功能为适应最新标准所形成的最新版本，均及时免费提供给招标放升级使用。 |
| 2.3.18 | 定时自动远程检测系统，远程检查系统与各点位仪器的运行状况是否异常. |
| 2.3.19 | 按监测站要求，每叁个月提供一次环境日常监测的数据取，报表生成服务。如有必要提供定制报告服务。 |
| 2.3.20 | 对于特殊情况由监测站提出出具报表服务，24小时内解决。 |
| 2.3.21 | 维修响应时间：出现故障，专职工程师30分钟内联系客户，2小时给出解决方案，要现场解决的24小时到达现场。 |
| 2.3.22 | 硬件更换服务：无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺问题而发生故障的部件 |
| 2.3.23 | 每三个月提供一次运维报告 |

3.5 便携式移动终端

为遂昌县生态网络建设项目一期、二期项目水站及气站各配备1台移动终端，方便管理人员及时查看数据，做到及时有效的管理。

技术参数要求：

1、用途：用于空气站和水站数据管理、通讯、数据查询及审核等,满足便携移动操作需求。

2、基本要求：具有无线网卡或扩展功能，具备中文操作系统。

3、配置要求：

CPU：2.5GHz，四核以上；

内存：4G以上；

硬盘：256G以上；

- 四   项目服务标准

4.1 服务期限：项目验收合格后的一年。

4.2 服务效率：1小时内响应，6小时内到达现场进行维修。

- 五   商务要求

▲5.1 项目质保期要求：项目验收合格后的一年。

5.2 售后技术服务要求：

5.2.1、成交人必须提供仪器的现场安装调试并达到招标文件要求的技术性能，并同时在现场对采购方进行操作培训。

▲5.2.2、仪器在项目验收通过之日后提供1年运维服务，在运维期内，需提供所需备件及耗材。

5.2.3、成交人需依照国家和省相关文件和技术规范做好站点的运维工作，满足运维要求，包括系统维护、质量控制、维修管理、应急管理，并做好相关记录。配置足够技术人员（拥有地表水自动站、环境空气自动站上岗证）、车辆，每日进行远程数据巡查，定期进行报表整理并上报采购人。

5.2.4、成交人为用户提供电话咨询及技术服务。

5.2.5、保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，1小时响应，6小时到场，保证仪器的正常运行。

5.2.6、成交人应提供详尽仪器使用说明书或操作手册。

5.2.7、合同签订之日起30天内完成供货；合同签订45天内完成仪器设备的安装调试。

5.2.8、本项目的所有软、硬件需配齐，如有任何遗漏，将不予验收通过，直至补齐，通过验收为止。供应商技术人员需持环境自动监测技术考核上岗证。

5.3 付款方式：签订合同后支付30%，项目验收合格后支付60%，运行满一年支付5%，运行满两年支付5%。

5.4 交货时间及地点：丽水市生态环境局遂昌分局，合同签订之日起30天内完成供货。

5.5 培训要求：

培训地点为遂昌县环保局，培训时间：设备试运行期间，要求：供应商必须为用户单位提供不少于2天5人次的仪器培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。

5.6 备品备件及耗材要求：中标供应商提供满足一年正常运行所需的备品备件及耗材。

- 六   项目证明及授权要求

投标人所提供的产品中包含进口品牌货物的，须在签订合同前提供所投产品制造商针对本项目的原厂商项目授权及售后服务承诺函（须加盖原厂商公章），如投标人无法提供视为虚假应标。

- 七   工期及供货地点要求

7.1 工期要求：合同签订之日起30天内完成供货，送至业主指定地点，需提供设备厂商提供的供货期证明；合同签订45日历天内完成仪器设备的安装调试

7.2 供货（安装）地点要求：丽水市生态环境局遂昌分局。

- 八   安装、调试、验收要求

8.1 安装要求：接到用户安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行安装、调试检验。

8.2 调试要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符。

8.3 验收要求： 对各项目进行标准样测试，结果在真值范围内；对各项目进行检出限测试，结果不得高于投标文件检出限；

8.3.1本项目安装、调试完成后，试运行30天，试运行结束后10天内组织验收。

8.3.2本项目验收环节，由丽水市生态环境局遂昌分局组织。

- 九   其他

9.1本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

9.2本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

9.3 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系电话：0578—8121388。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 |  不接受； - 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开；  召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 |  1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 标有“★”系本项目核心产品。 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：丽水市生态环境局遂昌分局 联系人：毛丽 联系电话：0578-8529717 传真：0578-8121071 2. 其他事项质疑： 单 位：遂昌县公共资源交易中心 联系人：吴昊莉 联系电话：0578-8121388 传真：0578-8121388 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 3.3 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4. 财务状况报告电子文档； 5. 依法缴纳税收和社会保障资金电子文档； 6. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 7. 无重大违法记录声明书； 8. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 类似案例成功的业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 技术服务； 6. 售后服务； 7. 对本项目总体要求的理解； 8. 实施方案及实施计划； 9. 投标产品配置清单； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备； 12. 拟投入的项目班子； 13. 质量保证措施方案； 14. 安装、调试、验收方案； 15. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 投标人类型声明函（若有）； （1）小微企业声明函（若有）； （2）残疾人福利性企业声明函（若有）； （3）监狱企业声明函（若有）； （4）制造企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至（Lssczfcg@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告（邀请） |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 12 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的5%，验收合格后无息退还。 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：遂昌县财政国库支付中心 开户银行：遂昌工行 开户账号：1210261029200091258 退还时间：根据项目情况和业主要求填写时间。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2020年10月13日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 2 | 发放招标文件 | 2020年10月13日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无  2020年10月27日09时， 地点： 丽水市生态环境局遂昌分局 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第“六”条的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《投标人类型声明函》及相应的《小微企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性企业声明函》及《制造企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的投标文件；

⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为邮件发出后20分钟内，否则视为投标人放弃投标；

⑸投标人进行在线解密（解密时间为投标截止时间后60分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（Lssczfcg@163.com）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 | 下列方式取其中之一： 1. 有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注的电子文档（即四表一注须有审计部门盖章）； 2. 有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告电子文档； 3. 投标截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书电子文档； 4. 投标截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明电子文档。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 1. 依法缴纳税收：投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明的电子文档；（享受免税政策的，须提供税务部门出具的免税证明材料） 2. 社会保障资金：投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）； |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |
| 6 | 无重大违法记录 | 无重大违法记录声明书 |
| 7 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件；

⑶提交电子加密投标文件无法解密，且未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：签订合同后支付30%，项目验收合格后支付60%，运行满一年支付5%，运行满两年支付5%。

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交遂昌县公共资源交易中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1   资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

遂昌县公共资源交易中心：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    财务状况报告

内容要求：

投标人可提供以下任一种材料作为本单位财务报告：

1、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注（即四表一注须有审计部门盖章）电子文档；

2、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告电子文档；

3、投标截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书电子文档；

4、投标截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明电子文档。

### 1.7    依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）电子文档；

2、社会保障资金相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）电子文档。

### 1.8    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

遂昌县公共资源交易中心：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

遂昌县公共资源交易中心：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.10    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 遂昌县公共资源交易中心 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对遂昌县公共资源交易中心和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对遂昌县公共资源交易中心和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交遂昌县公共资源交易中心后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交遂昌县公共资源交易中心一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，在合同签订后    天（日历天）完成该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    技术服务

（格式自行设计）

内容要求：投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    对本项目总体要求的理解

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    实施方案及实施计划

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.15    质量保证措施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.17    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     投标人类型声明函格式

投标人类型声明函

本企业（单位）郑重声明，下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人，提供本公司（单位）制造的货物。

⑴根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本企业为         （请填写：小型、微型）企业。

⑵根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2017〕141号），本企业是监狱企业。

⑶根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本企业是残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，本企业为         （请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。

⑴提供其他小型、微型企业制造的货物。

⑵提供其他监狱企业制造的货物。

⑶提供其他残疾人福利性企业制造的货物。

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）货物或服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：1.《小微企业声明函》

2.《监狱企业声明函》

3.《残疾人福利性企业声明函》

4.《制造企业声明函》

投标人盖章：

日      期：

注：1.小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业及联合体一方（是小微、监狱、残疾人福利性企业）享受价格优惠政策须提供此声明；

2.投标人根据勾选或填写内容选择提供《小微企业声明函》、《制造企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性企业声明函》以证明投标人及制造企业是小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业；

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理；

4.中小企业划型标准有调整按其规定执行。

#### 附件1：小微企业声明函

小微企业声明函

【小微企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：1.投标人须提供投标截止时间前最新年度企业报表（报表须体现本企业从业人员数量及营业收入），否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

2.投标人提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函；

3.中小企业划型标准有调整按其规定执行；

4.提供的货物须按附表要求填写并作为小微企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件2：监狱企业声明函

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的货物，或者提供其他监狱企业制造的货物（本条所称货物不包括使用其他非监狱企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

2.投标人提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为监狱企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件3：残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业。

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为残疾人福利性企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件4：制造企业声明函

制造企业声明函

【制造企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造企业盖章：

日        期：

注：1.小微型制造企业须提供投标截止时间前最新年度企业报表（报表须体现本企业从业人员数量及营业收入），否则视为投标人放弃相关政策优惠处理；

2.监狱制造企业须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业；

3.残疾人福利性企业须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业；

4.中小企业划型标准有调整按其规定执行。

5.提供的货物须按附表要求填写并作为制造企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 评审内容 |  |  | 分值 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 信 商 务 部 分 | 相关政策分 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的得0.5分，须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。 | 0～0.5 | 10 |
|  |  | 投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得0.5分，须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。 | 0～0.5 |  |
|  | 商务内容 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、安全技术防范行业资信证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得3分。 （证书扫描件放入投标文件，否则不得分） | 0～3 |  |
|  |  | 投标人获得省级以上高新技术研发中心证书的得 1分；投标人获得省级以上高新技术企业证书的得1分。 （证书复印件放入投标文件，否则不得分） | 0～2 |  |
|  |  | 投标人近三年实施过类似项目，每提供一个业绩得1分，最高得3分（同一项目必须至少包含地表水站和空气站建设，否则不得分；中标通知书及合同复印件同时放入投标文件，否则不得分）。 | 0～3 |  |
|  |  | 根据投标人承诺的设备质保期限给分，仅满足招标需求的不得分，每延长半年的得0.5分，本项最高1分。 | 0～1 |  |
| 技 术 部 分 | 设备配置 | 根据设备配置进行评分，配置齐全且数量及技术指标满足招标需求的，得24.0分；指标低于招标需求（负偏离）的，核心产品（标“★”号）指标负偏离的每项扣3分，非核心产品指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。核心产品指标高于招标需求（正偏离）每项加2分，最高加6分，无实质性意义的正偏离不加分。 技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括产品彩页、资质证书或者操作手册等。 | 0～30 | 60 |
|  | 品牌知名度与可比性 | 评委投标人所投产品市场占有率、品牌知名度；以及与遂昌县生态网络建设项目一期设备的可比性及兼容性横向比较酌情打分。 | 0～2 |  |
|  | 供货期 | 投标人提供本项目水、气、噪声监测设备制造商出具的30天内供货证明文件的得2分，否则不得分。 | 0～2 |  |
|  | 技术方案 | 根据投标人对本项目了解程度，现场踏勘情况，安装、调试、验收方案的科学性、严密性、合理性进行评分。方案科学、严密、合理的得8分，方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣1分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0～8 |  |
|  |  | 投标人制定的运维方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性、合理性、针对性以及可行性等特点，酌情给分。方案科学、严密、合理的得8分，方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣1 分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣2 分，扣完该项得分为止。 | 0～8 |  |
|  | 人员配置 | 根据投标人对本项目拟投入的人员配置方案进行评分，配置方案科学、合理、且满足招标需求的得6分，欠科学或欠合理处每项扣0.5分，不科学或不合理或不满足处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～6 |  |
|  | 售后服务 | 对投标文件售后服务及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性等情况，酌情给分。方案全面周到、响应时间及时的得4分，欠周到的每项扣0.5分，不全面或不周到，每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～4 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

遂昌县公共资源交易中心：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在邮件发出后20分钟内递交回复的，否则视为投标人放弃投标。