青田县政府采购

公开招标文件

| 采购编号： | QTFSCG2022-037 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目 |
| 采购人： | 丽水市生态环境局青田分局 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县泥湾新村10幢2单元3楼 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二二年七月 |

目  录

目  录	1

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	7

一 、产地要求	7

二、项目概况	7

三、技术要求	7

3.1 项目规模	7

3.2 货物清单	7

3.3 入河排口规范化建设点位信息	8

3.4 地表水环境通量在线监测断面信息	9

3.5入河排口规范化及通量监测在线监测系统建设	10

3.6 水环境智慧监管平台建设	17

3.7建设方案	19

3.8软硬件要求	19

3.9专家咨询论证会	21

3.10 项目建设周期	21

3.11项目质量保证服务	21

3.12售后技术服务要求	23

3.13付款方式	23

3.14验收标准	24

3.15 知识产权	25

3.16货物包装及运输要求	26

3.17 其它	26

第三章  投标人须知	27

第一节　投标人须知前附表（一）	27

第二节　投标人须知前附表（二）	30

第三节　投标人须知	31

一     总则	31

1.1     适用范围	31

1.2     定义	31

1.3     投标人应具备资格条件	31

1.4     联合体投标	31

1.5     投标文件的语言及计量	32

1.6     投标费用	32

1.7     现场踏勘	32

1.8     答疑会	32

1.9     分包	32

1.10    保密	32

1.11    政府采购政策	33

1.12    相同品牌产品	33

1.13    信用信息记录查询	34

1.14    质疑和投诉	34

1.15    特别声明	35

二      招标文件	35

2.1     招标文件的组成	35

2.2     招标文件的澄清、修改	35

三      投标文件	36

3.1     投标文件形式及效力	36

3.2     在线投标响应（电子交易）说明	36

3.3     投标文件组成	36

3.4     资格审查文件的组成	36

3.5     商务及技术文件的组成	36

3.6     报价文件的组成	37

四      投标文件的编制	37

4.1     投标文件编制	37

4.2     投标报价要求	37

4.3     投标有效期	37

4.4     投标文件格式	37

4.5     投标文件份数及签署	37

五      投标文件的提交	37

5.1     投标文件的导入和加密	38

5.2     投标文件的提交	38

5.3     投标文件修改和撤回	38

5.4     备选投标方案	38

5.5     投标诚实信用	38

六      开标、资格审查、评标	38

6.1     开标	38

6.2     资格审查	39

6.3     评标	40

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	40

6.5     报价错误修正	41

6.6     评标报告	41

七    　投标无效的情形	41

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	41

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	42

7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	42

7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	42

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	42

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动	43

八      中标和合同	43

8.1     中标	43

8.2     中标公告和中标通知书	43

8.3     履约保证金	44

8.4     合同	44

九      其他事项	44

9.1     解释权	44

第四章  合同格式	45

第五章  投标文件格式	52

一  资格审查文件格式	52

1.1    资格审查文件封面格式	52

1.2    资格审查文件目录	52

1.3    有效营业执照电子文档	52

1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档	52

1.5    授权委托书格式	53

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	54

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	54

1.8    无重大违法记录声明书格式	55

1.9  供应商信用信息声明书	56

1.10特定资格条件证明材料附件（若有）	57

1.11   其他	57

二  商务及技术文件格式	58

2.1    商务及技术文件封面格式	58

2.2    商务及技术文件目录	58

2.3    投标函格式	59

2.4    商务响应表格式	61

2.5    类似案例成功的业绩格式	62

2.6    供应商综合实力	62

2.7    产品的技术指标、参数及整体性能	63

2.8    项目服务方案	65

2.9    项目团队人员配备及实力	65

2.10    进度计划安排	66

2.11    投标人需要说明的其他文件和说明	66

三  报价文件格式	67

3.1    报价文件文件封面格式	67

3.2     报价文件文件目录	68

3.3     开标一览表格式	68

3.4     投标分项报价表格式	69

第六章  评标办法和评审标准	73

一    总则	73

二    评审一般规定	73

三    评审内容及标准	73

- 招标公告

项目概况：

青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） 获取（下载）招标文件，并于2022年07月21日上午09时00分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2022-037

项目名称：青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目

预算金额（元）：9400000

最高限价（元）：9400000

采购需求：

标项一:

标项名称：青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目
    数量: 1项 
    预算金额（元）: 9400000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章招标需求

备注：

合同履约期限：详见招标文件第二章招标需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：2022年07月01日至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）公告附件

3.方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年07月21日上午09时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：在“政府采购云平台”上传提交，“电子投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

3.开标时间：2022年07月21 日上午09时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室三，投标人无需到场，但均应当准时在线参加，投标人需准时登录政采云平台进行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）潜在投标人应当依照本公告第3条第3款规定方式获取采购文件，其他渠道获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；如果提交的，应当在提交投标文件截止时间前以电子邮件的形式发送至（397942513@qq.com），备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：丽水市生态环境局青田分局

地    址： 青田县塔山大楼

项目联系人（询问）：  郑旭艳

项目联系方式（询问）：0578-6022877

质疑联系人：方谨继

质疑联系方式：0578-6827153

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地    址：青田县泥湾新村10幢2单元3楼

传    真：0578-6717500

项目联系人（询问）：叶建锋

项目联系方式（询问）：0578-6717500

质疑联系人：公司负责人

质疑联系方式：0578-6717500

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：青田县财政局政府采购监管科

地   址：青田县鹤城街道临江东路1号

传真：0578-6830575

联系人：吴建飞

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市生态环境局青田分局

采购代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

2022年07月01日

# 第二章 招标需求

## 一 、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

## 二、项目概况

河流水环境“问题在水里，根源在岸上，核心在管网，关键在排口”。岸上污染物通过入河排口进入水环境，只有说清了排口的水质水量，才能说清河流污染负荷和各排口的污染贡献率，才能有针对性地采取措施，而入河排口的管控是最优化和最有效的手段。与此同时，入河排口管控是生态环境保护管理工作需求，是全县水环境精细化管理的重要组成部分，是河长制的重要抓手。

本项目积极开展青田县重点流域内的入河排口规范化建设、支流流入干流处和行政边界的主要污染物通量监测，通过对水质、水量数据的连续监测和分析，预防水质恶化现象发生，实现青田县重点流域水质的实时跟踪、预警及污染因子溯源，通过污染排放源的达标排放与违法排污行为治理，对污水零直排项目建设成果进行监控，促进青田县的县、乡、村三级河道水环境质量进一步改善。

## 三、技术要求

### 3.1 项目规模

1.对青田县域内经过排查溯源后予以保留的入河排口进行规范化建设，选取10个存在水质超标风险、需重点防控水质风险的入河排口，安装水质水量在线监测设备和周围环境视频监控装置，构建青田县入河排口监测系统；

2.选取青田县域内3个存在水质超标风险、需重点防控水质风险的断面安装水质水量自动监测站，初步构建青田县地表水环境污染物通量监测系统；

3.搭建青田县地表水环境智慧化管理平台，实现对入河排口和典型面源流域的入河污染物全面监控，为污染控制科学决策提供数据支撑；实现水质监测数据在线分析和预警，实现在线数据的分析应用，开展县域地表水水质现状分析及趋势分析，提升整体监管水平，完善流域生态环境空间管理体系和行政辖区责任管理体系，推动流域水环境质量改善。

### 3.2 货物清单

结合项目内容及规模，主要清单见下表。

表1 项目主要清单

| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 入河排口规范化建设 | 套 | 10 |
| 1.1 | 入河排口标志牌建设 | 套 | 10 |
| 1.2 | 水质自动监测装置A（地表水九参数+总镍+总铬+氟化物，岸边式） | 套 | 1 |
| 1.3 | 水质自动监测装置B（地表水九参数+总镍+总铬，岸边式） | 套 | 4 |
| 1.4 | 水质自动监测装置C（地表水九参数，岸边式） | 套 | 3 |
| 1.5 | 水质自动监测装置D（地表水九参数，浮标式） | 套 | 1 |
| 1.6 | 水质自动监测装置E（地表水五参数，岸边式） | 套 | 1 |
| 1.7 | 水量在线监测设备建设 | 套 | 8 |
| 1.8 | 视频监控装置建设 | 套 | 9 |
| 1.9 | 入河排口规范化建设 | 套 | 9 |
| 1.10 | 在线监测装置质控质量服务 | 套 | 10 |
| 二 | 地表水环境通量监测 | 套 | 3 |
| 2.1 | 水质自动监测装置A（地表水九参数+总镍+总铬+氟化物，岸边式） | 套 | 1 |
| 2.2 | 水质自动监测装置C（地表水九参数，岸边式） | 套 | 2 |
| 2.3 | 水量在线监测设备 | 套 | 3 |
| 2.4 | 视频监控装置建设 | 套 | 3 |
| 2.5 | 地表水环境通量规范化建设 | 座 | 3 |
| 2.6 | 在线监测装置质控质量服务 | 套 | 3 |
| 三 | 水环境智慧监管平台建设 | 套 | 1 |

### 3.3 入河排口规范化建设点位信息

对青田县域内经过排查溯源后予以保留的入河排口，结合“污水零直排区”建设工作，选取10个存在水质超标风险、需重点防控水质风险的入河排口进行规范化建设。

表2 入河排口规范化建设点位信息

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 排口 类型 | 入河方式 | 受纳水体名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小峙下浦坑入河口 | 120.3760148 | 28.13927218 | 其他排口 | 明渠 | 瓯江 | 水质（五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、总镍、总铬、氟化物）、水量、视频监控 |
| 2 | 温溪二号入河口 | 120.3971018 | 28.16448977 | 其他排口 | 明渠 | 瓯江 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铬）、水量、视频监控 |
| 3 | 温溪四号入河口 | 120.361809 | 28.13544615 | 其他排口 | 明渠 | 瓯江 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铬）、水量、视频监控 |
| 4 | 船寮赤岩入河口 | 120.2067567 | 28.26862904 | 其他排口 | 明渠 | 船寮港 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铬）、水量、视频监控 |
| 5 | 高湖徐岸上入河口 | 120.217604 | 28.340969 | 其他排口 | 管道 | 十二都源 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、水量、视频监控 |
| 6 | 四都港田步垟入河口 | 120.3378845 | 28.12367239 | 雨水口 | 涵洞 | 四都港 | 浮标式，水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、视频监控 |
| 7 | 高岗溪入河口 | 120.3601258 | 28.12839152 | 其他排口 | 明渠 | 瓯江 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铬）、水量、视频监控 |
| 8 | 高湖徐岸下入河口 | 120.217471 | 28.336473 | 其他排口 | 明渠 | 十二都源 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、水量、视频监控 |
| 9 | 黄垟坑入河口 | 120.3749179 | 28.2776508 | 其他排口 | 明渠 | 石洞源 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、水量、视频监控 |
| 10 | 黄垟金坑口入河口 | 120.3749179 | 28.2776508 | 其他排口 | 明渠 | 石洞源 | 水质：五参数 |

### 3.4 地表水环境通量在线监测断面信息

本项目拟选取3个存在水质超标风险、需重点防控水质风险的断面进行通量监测，详见下表。

表3 地表水环境通量在线监测断面信息

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 水体名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源项山宫断面 | 120.2212109 | 28.3059306 | 十一都源 | 水质：（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、水量、视频监控 |
| 2 | 港头源口断面 | 120.3754622 | 28.13772857 | 港头源 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铬、氟化物）、水量、视频监控 |
| 3 | 石溪源金钟坦断面 | 120.2390035 | 28.18714719 | 石溪源 | 水质（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）、水量、视频监控 |

### 3.5入河排口规范化及通量监测在线监测系统建设

##### 3.5.1入河排口标志牌建设

标志牌牌面主要向管理人员及公众展示入河排口基本信息和管理信息，方便环境监管及监督投诉。

标志牌根据点位实际情况，选择平面固定式或立式。需要选择合适的位置，进行标志牌基础建设。平面固定式标志牌外形尺寸960mm×600mm。标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板，表面可采用搪瓷或者反光贴膜，标志牌的端面及立柱需经过防腐处理。

标志牌版面设计参照《入河排口监督管理技术指南 规范化建设》（征求意见稿）——标识牌设置或《关于印发<浙江省水环境自动检测系统标牌制作规定>的通知》（浙环监函【2021】35号）的相关要求制作。

数量：10套。

##### 3.5.2水质监测微型预警站

本项目共建设10个入河排口水质微型监测站和3个水环境通量水质微型监测站。

其中，水质自动监测装置A（地表水九参数（pH、电导率、温度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）+总镍+总铬+氟化物，岸边式）2套、水质自动监测装置B（地表水九参数（pH、电导率、温度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）+总镍+总铬，岸边式）4套、水质自动监测装置C（地表水九参数：pH、电导率、温度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，岸边式）5套、水质自动监测装置D（地表水九参数：pH、电导率、温度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，浮标式）1套、水质自动监测装置E（地表水五参数：pH、电导率、温度、溶解氧、浊度，岸边式）1套。

地表九参数监测仪（含岸边式和浮标式）关键技术参数：

设备环保性：要求检测单元集成高，无需添加化学试剂，无二次污染；

设备监测要求：利用高光谱技术可监测：总磷、总氮、氨氮、浊度、悬浮物浓度、高锰酸盐指数、pH值、溶解氧、化学需氧量、叶绿素、总有机碳、亚硝酸盐、色度、生化需氧量、综合营养化指数共15项，模块化组合，在不改变现有设备基础上可新增拓展参数；另需集成传感器监测温度和电导率。

适用规范：采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的标准检测方法进行数据拟合，实现监测指标动态、实时、连续性监测。

技术原理：高光谱反射法（电导率和温度除外）：原位非接触式监测；

光源类型：内置卤素光源，此光源平均使用寿命至少为10000小时及以上。

本项目测量因子：同时测量及显示pH、电导率、温度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。

显示界面：彩色触摸屏，中文操作界面。

历史数据：具有数据存储（不低于30天）、查看、导出功能。

水质数据监测频次：至少每4个小时出具1组数据，监测频次可调整。

设备本身具有超标水样保留功能（浮标式除外）、断线续传功能。

采用高光谱反射法，谱段覆盖范围：400nm-1000nm；光谱分辨率：优于5nm，可达3nm。

表4 水质监测站参数情况

| 序号 | 监测指标 | 量程 | 检测方法 | 相对偏差（与化学法相比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 4-10（量程可调） | 高光谱反射法 | ≤10% |
| 2 | 电导率 | 0-2000μS/cm | 电极法 | ≤10% |
| 3 | 温度 | 0-60℃ | 电极法 | ±0.5℃ |
| 4 | 溶解氧 | 0-10mg/L（量程可调） | 高光谱反射法 | 5%-25% |
| 5 | 浊度 | 0-200NTU（量程可调） | 高光谱反射法 | 5%-25% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 0--500mg/L（量程可调） | 高光谱反射法 | 5%-25% |
| 7 | 氨氮 | 0-10mg/L（量程可调） | 高光谱反射法 | 5%-25% |
| 8 | 总磷 | 0-2mg/L（量程可调） | ▲高光谱反射法 | 5%-25% |
| 9 | 总氮 | 0-10mg/L（量程可调） | ▲高光谱反射法 | 5%-25% |

API接口：支持17项指标接口调用。

氟化物在线监测仪主要技术参数：

氟化物在线监测仪具有日常巡查功能、自动标定功能、动态管控功能、维护记录功能、远程取样等功能异常复查、废液与冲洗水分离、仪器运行日志等功能。仪器要求小型化，整机尺寸不得大于420*250*600mm（长宽高），重量不得大于20kg。

| 测量方法 | 氟试剂分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～5mg/L，量程可调整 |
| 示值误差 | ≤±10% |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±5% |
| 检测下限 | 0.05mg/L |
| 废液量（不包括废水） | 单次测量产生废液量不超过10ml |
| 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃ 湿度范围65±20%(不结露） |
| 电源供应 | 220V±10%，AC 50/60Hz |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ 耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
| 模拟输出接口 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
| 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |

总镍在线监测仪主要技术参数：

总镍在线监测仪具有日常巡查功能、自动标定功能、动态管控功能、维护记录功能、远程取样等功能异常复查、废液与冲洗水分离、仪器运行日志等功能。仪器要求小型化，整机尺寸不得大于420*250*600mm（长宽高），重量不得大于20kg。

| 测量方法 | 试镍灵分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～5 mg /L，可定制更高量程 |
| 示值误差 | ≤±10% |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±10% |
| 检测下限 | 0.01mg/L |
| 废液量（不包括废水） | 单次测量产生废液量不超过10ml |
| 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃； 湿度范围65±20%(不结露） |
| 电源供应 | 220V±10%，AC 50/60Hz |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ 耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
| 模拟输出接口 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
| 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |

总铬在线监测仪主要技术参数：

总铬在线监测仪具有日常巡查功能、自动标定功能、动态管控功能、维护记录功能、远程取样等功能异常复查、废液与冲洗水分离、仪器运行日志等功能。仪器要求小型化，整机尺寸不得大于420*250*600mm（长宽高），重量不得大于20kg。

| 测量方法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～5mg/L，或可定制更高量程 |
| 示值误差 | ≤±5% |
| 零点漂移（24h） | ≤±5% |
| 量程漂移（24h） | ≤±5% |
| 检测下限 | 0.005mg/L |
| 废液量（不包括废水） | 单次测量产生废液量不超过7ml |
| 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃； 湿度范围65±20%(不结露） |
| 电源供应 | 220V±10%，AC 50/60Hz |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ 耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
| 模拟输出接口 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
| 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |

集成系统采水单元要求（浮标式除外）

（1）采水方式：浮筒式

（2）采水设计：采用单管路采排水设计，配置离线备用管路和泵1套；满足实时不间断监测的要求。具有管道反冲洗和自动排空管道功能，采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污染。

（3）采水泵：满足建设点位落差和输送距离、输送压力的要求。

（4）采水管道：材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

（5）根据每个点位具体的水文、地形和地质情况进行合理的采水方案设计。

集成系统配水和预处理单元要求（浮标式除外）：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

（2）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

（3）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。

（4）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警等功能。

（5）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

（6）预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。

（7）具备可扩展功能，水站预留不少于1 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（8）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。

（9）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

集成系统控制单元要求：

（1）必须支持中文显示，方便操作。

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

（3）实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示。

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。

（5）能够实时采集视频信息并传输至中心平台。

（6）控制器输入输出接口余量有不少于1路，以便以后扩展。

（7）控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

（8）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（9）具备各仪器监测结果、仪器状态参数、工作环境参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

（10）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（11）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（12）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。

（13）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

（14）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。

（15）供电需求：包含总镍、总铬和氟化物等点位优先采用市政供电，其他点位优先采用太阳能供电，太阳能供电不足的可考虑市电备用，太阳能供电系统需满足连续3天及以上的连续阴雨天气用电需求。

（16）通讯接口：支持4G/5G无线流量传输，包含4G无线流量传输卡和路由器。

（17）防雷避雷检测：仪器或设施需具备良好的接地，接地电阻小于4Ω。建设期和质保期间需承诺，能够通过业主委托具备防雷检测资质的第三方机构防雷避雷的检测。

（18）其他要求：需提供水质监测指标（浊度、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、总镍、总铬、氟化物）中国计量科学研究院或同等计量机构出具的能力验证报告证明材料。

##### 3.5.3水量实时监控

根据排口和入河支流的形状特征，安装水量或水位实时监控装置，实时监控流量。

（1）数量：11套；

（2）设备类型：流量计

（3）单套设备技术参数：

流速测量范围：0.02~21m/s

流速分辨率：≤±1mm/s

采集间隔：5s~24h可设置

数字接口：RS485 (标配Modbus)，适用于室外入河排口。

- 设备要求：稳定性高、受环境因素影响小，维护频次低、工作可靠性高。实时数据采用4G传输模块（含4G传输费用），实时上传至全县水环境智慧监管平台。

##### 3.5.4周边环境视频实时监控

为实时全面监管排口周边情况，安装视频监控装置，监控范围覆盖以入河排口为中心周边几十米半径范围，采集设备的分辨率不低于200万像素，采用固定电源或太阳能多种供电手段，实现24小时全天候值守；采用4G高速传输网络，实现监控数据的随时上传，和监控影响的随时调用提取。

点位视频监控方案必须满足排口和断面状况实时远程监控要求，每个点位至少1个360°可旋转摄像头。

数量：12套。

录像存储功能：支持本地存储（不低于30天）和中心存储两种模式。本地存储必要时可调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道的中心存储需要。

视频监控-球机主要技术参数如下：

| 最大图像尺寸 | 不低于1920×1080 |
| --- | --- |
| 水平及垂直范围 | 水平:360°,垂直:-15°~90°（自动翻转） |
| 红外照射距离 | 不低于150米 |
| 电源接口 | AC24V |
| RS485控制接口 | 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION等协议 |
| 防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌、防突破，符合GB/T17626.5四级标准 |
| 工作温度和湿度 | -30℃-65℃，湿度小于90% |

网络硬盘录像机主要技术参数：

| 视音频输入 | 网络视频输入8路 网络视频接入带宽80Mbps |
| --- | --- |
| 硬盘驱动器 | 每个接口支持容量不小于6TB的硬盘 |
| 网络管理 | UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP |
| 录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 |
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 |
| 备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |
| 录像分辨率 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 同步回放 | 8路 |
| HDMI输出 | 最高支持分辨率：4K(3840x2160)/30Hz |
| VGA输出 | 最高支持分辨率：1920x1080/60Hz |
| 音频输出 | RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） |
| 预览分割 | 1/4/6/8/9画面 |

##### 3.5.5 入河排口规范化建设

为了防止人为破坏设备，设备外设镀锌护栏及平台，加护栏后的占地面积为2200*1500 mm，方便对设备操作运维等工作，护栏尺寸可能根据现场实际情况做相应调整。

具体工作为在线监测装置安放基础平台建设包括场地平整、设备平台基础、设备平台（包括钢结构平台、护栏）、视频、太阳能或流量计立杆基础（或立杆安装）等施工、采配水管线施工建设等。（立杆基础数量根据现场采光情况确定）

参照《钢结构安装规范》(GB 50017-2003)、《钢结构施工规范》（GB50755-2012）进行施工并搭建钢结构平台。

平台数量：12套。

平台基础面规格：不低于规格400×400×800mm×4个，土建材料为混凝土。

钢结构平台：不低于规格1500×1500×1700mm，非标加工，主材质镀锌。

太阳能或流量计立杆基础规格：不低于规格400×400×800mm，基础主材质为混凝土。

##### 3.5.6 入河排口核查溯源工作

在项目建设期间摸清13个站点所涉园区开展入河排口的核查与溯源，摸清企业排水情况，主要包括企业位置、排水去向、生活污水、工业废水排放的水量、主要污染物、治理设施情况，并将信息编入智慧监管平台中的地图中。

### 3.6 水环境智慧监管平台建设

形成水环境智慧监管平台一套（包含电脑端和安卓手机端APP）。平台建设完成后，相关知识产权归采购方所有。

##### 3.6.1功能要求

水环境智慧监管平台建设过程中，应形成一套新的科学精准、自动化程度高的管理系统。

（1）数据可视化需求：县政府、县生态环境局、县水利部门、县乡两级河长和各乡镇相关工作负责人均需了解所负责辖区内各排口和断面的具体位置，准确的排口和断面信息可视化地图展示，可让人直观、清晰的了解和掌握各排口和断面的位置信息。

（2）信息分类查询需求：平台需具有分类查询功能，以满足各级负责人根据特定要求，筛选、查询各排口相关信息。

（3）监测数据统计分析需求：平台应可对排口和断面的监测数据在时间维度和空间维度进行简单的统计和分析，以辅助各级管理人员进行工作决策。

（4）监测数据后台维护管理需求：后续青田县各入河排口的数据都将进行定期的动态更新，可在后台进行数据的维护与管理，以保证平台数据的同步更新。

（5）平台用户管理需求：本平台用户包括县政府、县生态环境局、县水利部门、县乡两级河长和各乡镇相关工作负责人等，平台需针对不用用户群设置对应的查询和管理权限，以有效管理各用户群。

##### 3.6.2功能设计

动态管理平台主要功能如下：

（1）基础信息查询功能。

平台包括的信息主要为：排口和断面的经纬度、所属乡镇、所属河道、排口水质、排口水量、排口上游污染源类型、排口类型（工业、雨水、混合、生活等）、入河方式（管道、涵闸、明渠（沟））、整治情况等。可根据不同工作需求，按照不同方式查询监测点位。

（2）上游污染源信息查询。

在项目建设期间摸清各站点所涉园区开展入河排口的核查与溯源，摸清企业排水情况，主要包括企业位置、排水去向、生活污水、工业废水排放的水量、主要污染物、治理设施情况，并将信息编入智慧管理平台中的地图中。

按照污水集中处理设施排口、城市雨洪排口、农田退水排口和其他排口对上游污染源进行分类，并标明污染源的历史排水情况、整治信息等。

（3）监测数据实时显示功能。

利用GIS地图，按坐标将监测点位定位在地图上，点击地图上的排口位置可以显示排口编号、位置、上游企业分布位置等基本信息。同时可以显示该点位的水质数据、水量数据（入河排口）以及周边环境情况。

（4）数据统计分析功能。

平台可以按区域、时段等条件，查看单个或多个监测点位的日评价、周评价、月评价。也可以查看监测参数近几日的趋势图，用户可根据时间段显示该时段类的单个参数的数据变化趋势，可以通过点击参数来切换参数，图表显示数据、均值、超标限值、最值，可以放大所选区域。周报、月报、年报等水质报表以excel格式生成，平台具备查询、预览、导出等功能。

（5）超标报警功能。

平台具有超标报警功能，根据污染参数监测浓度值的范围设定三级报警对象：事故性超标、严重超标、轻微超标，并自动选择向特定报警对象发送信息。平台能够根据在线监测过程中产生的监测数据超标、仪器与集成系统故障、数据异常、工作提醒等信息给不同的目标用户。

（6）移动端APP和二维码功能。

平台包括排口管理业务的移动终端APP和面向公众的排口指示牌二维码。排口管理业务的移动终端APP主要面向内部人员建设，功能包括水质预警预报、监测数据分析、现场监察等。

排口指示牌右上角设置二维码，主要面向公众，可以通过扫描排口边指示牌上的二维码查询排口的上游污染源，提高全民的水环境监管意识。

### 3.7建设方案

根据平台需求分析及平台建设需求，平台构架可分为4个主要层次。

（1）基础设施层。包括中心机房、网络设施、存储设备、系统软件等为保证平台运行所必需的软硬件设施。

（2）数据处理层。通过数据服务器对各入河排口数据进行数据获取、数据整理、数据分析等处理过程，形成青田县入河排口数据库。

（3）应用支撑层。运用应用集成、组件、流程管理和数据监控等开发技术搭建运维管理、数据管理、流程管理、安全管理和开发应等功能模块，为平台运行维护、数据处理、流程处理、业务流程设置、安全运行监控等提供基础服务，该层向上链接业务管理层，支持平台开展具体业务。

（4）业务管理层。围绕政府业务需求，提供排口数据查询、数据修改、数据分析、部门协调和信息反馈等服务。

### 3.8软硬件要求

平台所需的基础设施里的中心机房、网络设施、均可利用丽水市生态环境局青田分局已有机房的相关条件。所以在平台建设过程中主要需采购选型的硬件设备为数据存储装置和存储设备。

（1）数据储存装置选型说明

本项目所搭建的的水环境智慧监管平台，为政府部门所用，需储存和计算大量的数据信息。为保证数据存储装置有较高的处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性和可管理性。需对存储装置的CPU、内存、硬盘和网卡等组件有较高的配置要求。

（2）存储系统设备选型说明

对于磁盘阵列柜配置的硬盘，8块SATAII 1TB硬盘做RAID5，其中一块做热备份硬盘，当保存数据的7块硬盘中，任意一块出现故障时，热备份硬盘会自动接管故障硬盘的工作，同时磁盘阵列柜会发出告警，提示管理员更换硬盘。

（3）数据存储装置硬件及系统软件采购

为搭建数据存储装置硬件需采购数据存储装置1台、磁盘阵列（存储备份设备）1套、成品跳线20套、专业级服务器软件1套和专业级GIS软件1套。

（4）网络完全：加强水环境智慧监管平台和水质监测微型预警站网络边界安全防护，通过部署出口安全网关，实现对水环境智慧监管平台和水质监测微型预警站之间的安全管控，防止病毒木马横向感染传播。要求标准机架式设备的服务器、存储器等，具有防病毒、入侵防御、防火墙等安装安全软件（客户端），实现木马病毒查杀、补丁升级等基础安全功能。

数据存储装置及磁盘阵列主要选用国产或国内组装优质品牌，适用于政府部门使用，其主要技术参数分别如下两个表所示。注：数据存储装置及磁盘陈列在信创名录内有对应类别或类型的，必须选择信创名录内产品；如信创名录内无该产品类别或类型，应优先选择国内品牌产品。

数据存储装置主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 类型 | 机架式 |
| 结构 | 2U |
| CPU | 主频>=2.3GHz |
| 内存需求 | 满足数据存储6年，视频监控存储6个月 |
| 硬盘需求 | 接口类型：SAS/SSD |
|  | 支持可选的的OCP3.0拓展模块、支持热插拔和冗余特性 |
| 风扇设计 | 支持N+1转子冗余，低噪声设计 |
| 环境温度 | 温度：连续工作5℃至45℃ 湿度：连续工作5%至90%R.H |

磁盘阵列主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 高速缓存 | 不低于16GB |
| 支持的存储协议 | FC、FCoE、iSCSI |
| 内置硬盘接口 | SSD、SAS、NL-SAS |
| RAID级别 | 0、1、5、6、10 |
| 硬盘 | 不低于4块4TB |
| 支持操作系统 | Windows Server 2012、IBM AIX、Solaris、HP-UX、Linux等 |

### 3.9专家咨询论证会

至少召开专家论证会3次（实施方案论证会、项目中期成果讨论会、项目验收评审审议会），每次专家5人。

### 3.10 项目建设周期

项目建设周期自合同签订至2023年06月。

### 3.11项目质量保证服务

严格落实项目的质控和质量保证服务管理制度，规范运行维护流程，形成较为完善的运行维护管理体系。项目建设期间依托可靠的、有相关工程丰富经验的监理团队构成外部质量保证体系，项目建成后验收前，依托有相关认证资质的第三方检测公司对建设的所有设施进行第三方比对工作，形成第三方比对检测报告。加强大数据运行保障、监控预警能力建设，依托专业化运维队伍，对网络、计算、存储、基础软件、安全设备等大数据基础设施实施统一运维，实现系统快速部署更新、资源合理高效调度、网络实时动态监控和安全稳定可靠，有效降低运维经费成本，提高运维服务质量和水平。要求涉及产品从产品验收起质保期1年，质保期内产品或仪器因质量问题，供货商需免费更换相应部件或配件，质保期外供应商需免费提供远程技术指导服务，质保期外供应商还应保证备品备件的供应。供应商不仅要在质保期内负责水环境智慧监管平台的技术支持，在质保期后，还应继续提供技术支持。

（1）项目质量保证服务期：1年，质保期自交货并验收合格之日起计算。质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由供应商承担。其中，地表九参数水质预警站卤素光源平均使用寿命至少为10000小时及以上。

项目质控质量保证服务期期间需根据水质在线预警站实时数据和历史数据，每月或定期对相应入河排口或地表水环境通量进行水质分析，形成水质分析报告。

（2）质量保证服务内容

水质监测微型预警站按照“日监控，月巡查、季度核查、故障及时处理”的要求，开展日常售后维护和质控工作。每天对水质监测微型预警站整个系统进行远程维护巡查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每月在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每月巡查，每季度核查，保障仪器设备和系统处于正常的运行状况。质量保证技术人员配合业主填写运维记录。

技术服务单位必须保障有专人服务现场设备、平台的运行，并保证24小时通信工具畅通。

①日常技术服务要求：

负责所有设备的日常技术支持，包括远程指导、现场查看；

技术人员按照要求远程查看设备，主动发现设备故障，将故障记录在案，并在规定时间内指导修复完成，及时向生态环境局反馈情况；

远程技术服务无法解决，必要时需提供现场服务，应在8个小时内响应并及时处理，24小时负责修复。要求一套完整的微型预警站做为备品备件，防止有些点位的核心部件损坏，可及时更换。

总镍、总铬和氟化物水质分析仪的维护和保养，包括标准曲线校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，实施对比监测，保证数据的准确、可靠。

试剂的提供、配置及更换。包括含重金属指标和氟化物指标相应试剂、蒸馏水等的配置及提供，企业现场测试试剂使用的定期检查、补充及更换。

供水（采样）系统的维护和保养，包括对供水管路、泵体等设备进行故障处理、维护及保养，供水系统的故障恢复。

跟踪现场端设备及监控中心系统硬软件设备的运行状况，做好故障的记录、分析，有问题及时处理迅速准确地提出排除方案，并排除故障，尽力减少故障造成的损失。

保证设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。

②紧急技术支持

设备部分

技术服务单位安排专人每天工作时间负责对平台系统的设备实时数据、设备状态、实时视频和录像存储等工作进行查看，如有故障负责管控故障修复时限并指导修复；对无法按时解决的需及时反馈生态环境局，并给出修复时限。

线路部分

经技术人员排查后，确定故障节点是线路问题，需及时通知通讯运营商联系人员，由通讯运营商线路运维部门人员协同查修线路故障。

供电部分

经技术人员排查后，确定故障节点是监控点供电问题，需及时通知供电单位联系人员或现场检测太阳能供电系统线路，并由供电单位协同处理接电问题。

技术支持要求

根据买方或技术服务单位排发的故障单，在规定的时间内及时的响应和处理故障。

故障处理完毕后，投标人应在次日通过书面形式向买方回单，并注明故障现象、原因、处理过程与时间、是否更换设备以及其他需要注意的事项。

（3）投标人须承诺：项目运维人员应具备相关专业知识，经培训合格后上岗，能够独立开展水质自动监测微站维护工作，否则采购方有权单方面终止合同。

### 3.12售后技术服务要求

（1）对所采购的软硬件产品质保期内提供免费维保升级服务。

（2）处理问题及响应时间：接到服务问题报告后24小时内响应处理，系统须72小时内恢复使用，如无法在规定时间内恢复系统，必须提供备品备件以保障系统正常运行。投标方可参照本条时限要求，提供更优质服务。

（3）质保期后，供应商应保证备品备件的供应。供应商不仅要在质保期内负责水环境智慧监管平台的技术支持，在质保期后，还应继续免费提供技术支持（包括软件升级）。

（4）提供免费电话咨询技术支持服务。

（5）投标人须承诺：本项目中标后需提供本项目中核心产品（水质监测设备）的生产厂家对本项目的授权、备品备件供应及维修等技术支持。否则采购方有权单方面终止合同。

（6）项目质保运维服务期间，需每月提交在线水质监测数据分析报告及县域地表水水质状况分析报告；监测点位上游发生污染事故或开展污染排查时，供应商应积极配合开展监测与调查。

（7）防雷。验收前要出具检测合格的防雷报告，质保期要做一次防雷检测，结果要合格，不合格要整改。

### 3.13付款方式

- 签订合同前中标方向采购方提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价的1.0%，履约保证金应当以电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函等非现金形式提交。

- 合同签订后30日内支付预付款合同价款的40%，货到现场或业主指定地点后支付合同价款的30%，项目验收合格后支付合同价款的27.5%，质保期满后剩余价款一次性结清，中标人根据支付金额提供正规税务发票。经采购方、中标方协商同意，可在合同签订时另行约定付款方式。因采购方款项未到账无法支付预付款的，中标方不应以此为由拒不履行合同，但经双方协商可取消合同，互不承担责任，项目重新招标，原中标人不再参与新的投标。

（3）中标人在本项目合同履行期间，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购产品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付合同款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

（4）质保期考核

质保期间，参考《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规范（试行）》（浙江省生态环境监测中心）对水质自动监测站进行考核，考核按站点进行，要求全部站点平均有效数据获取率达到90%，如达到要求的全额支付剩余价款，60%≤有效数据获取率小于90%时按比例扣除剩余价款（如有效数据获取率为80%，扣除金额=剩余价款*(90%-80%)），达不到60%的，扣除全部剩余价款；单个站点小于60%的，直接扣除剩余价款的1/20，且该站点数据不再计入全部站点的计算。

### 3.14验收标准

项目建成联网试运行1个月后，各项招标内容、合同均符合验收条件的可组织验收。（1）水质微型站性能验收方式

1）出具第三方比对水质报告

采用高光谱反射法的地表九参数监测预警站水样比对方式为现场采集实际水样，以高光谱多参数水质监测仪水箱内的采样与采用国家标准检测方法进行实际水样比对测试。比对要求参照《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ915-2017。

总镍、总铬和氟化物水质分析仪验收标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ915-2017，进行质控水样测试和实际水样测试。

质控水样技术指标如下：

| 监测参数 | 示值误差 |
| --- | --- |
| 总镍 | 标准溶液值≤0.2mg/L | ±0.01mg/L |
|  | 标准溶液值＞0.2mg/L | ±10% |
| 总铬 | 标准溶液值≤0.2mg/L | ±0.01mg/L |
|  | 标准溶液值＞0.2mg/L | ±5% |
| 氟化物 | 标准溶液值≤0.2mg/L | ±0.02mg/L |
|  | 标准溶液值＞0.2mg/L | ±10% |

实际水样比对技术要求：

| 项目 | 实际水样比对要求 |
| --- | --- |
| 总镍 | ① |
| 总铬 |  |
| 氟化物 |  |
| 注：①当，水样比对的相对误差在20%以内； 当，水样比对的相对误差在30%以内； 当，水样比对的相对误差在40%以内； 当自动监测结果和实验室分析结果均≤ BⅡ时，认定比对实验结果合格。 式中： ——实验室分析结果； ——GB 3838表1中相应的水质类别浓度标准限值。 总氮河流无水质类别标准，可参考湖库标准。 |

2）有效数据获取率验收方式

以有效数据获取率为主要验收、考核依据，有效数据获取率应到达90%，否则验收、考核均不予通过。有效数据获取率=考核时段内产生的有效数据组数/考核时段内应产生的有效数据组数*100%。有效数据获取率根据数据平台产生的统计，由采购人或采购人委托的第三方认定。因洪水、台风、暴雨等不可抗力造成的数据缺失时段不计入考核时段。

3）联网验收

联网稳定性：在连续一个月内，系统能稳定运行，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。

（2）水环境智慧监管平台验收

对水环境智慧监管平台建设内容的所有功能项进行测试；对监管平台的安全性进行测试；对软件的易用性进行测试等，验收标准参照GB/T16260标准。

（3）项目整体验收：

整个项目的完工必须达到本项目建设目标要求。中标方认为符合项目验收条件的，应向采购方提出书面申请，采购方经审核后符合验收条件的，应于30日内组织专家进行验收。如果对项目建设目标要求及验收条件的理解出现分歧时，由采购方组织专家或者第三方检测机构进行评测和审验，并出具审验结果作为验收依据。评测和审验的费用由中标方承担。

### 3.15 知识产权

投标人应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么投标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

### 3.16货物包装及运输要求

任何货物发出前必须充分保护、包装和进行专门处理，以保证其抵达工程现场时没有损伤。并根据性质选择采用包装箱、板条箱或仅部分保护的运输形式，包括防腐、防菌、防止害虫、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐份、海水、野蛮装卸等造成的损害。所有设备的包装经得起陆上的运输、搬运和码头的露天存放，使其到达目的地后完整无缺。供应商应负责到货验收。

对设备运至现场的整个过程负责，包括搬运、仓储保管和安全措施。运输期间，设备和部件包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面标明净重、内容，装箱及卸载的正常步骤。

### 3.17 其它

项目实施期间（包括质保期内），与项目有关的财产、人身安全均由中标方自行负责。

第三章  投标人须知

## 第一节　投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | ( 不接受； ( 接受，本项目接受联合体投标（联合体最多不超过2家单位） |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ( 不组织。 ( 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ( 不召开； ( 召开。 |
| 1.9.1 | 分包 | ( 1.本项目不允许分包； ( 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机（工作站） □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业： 软件和信息技术服务业 。 |
| 1.11.6 | 采购进口产品 | (不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 水质监测微型预警站 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 见第一章招标公告 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 投标人要求提交澄清、修改截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 3.2 | ▲资格审查文件组成 | 1.资格审查文件封面格式 2.资格审查文件目录 3.有效营业执照电子文档 4.法定代表人（负责人）身份证电子文档 5.授权委托书格式 6.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式 8.无重大违法记录声明书格式 9.供应商信用信息声明书 10.特定资格条件证明材料附件（若有） 11.其他 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 商务及技术文件组成 | 1.商务及技术文件封面格式 2.商务及技术文件目录 3.投标函格式 4.商务响应表格式 5.类似案例成功的业绩格式 6.供应商综合实力 7.产品的技术指标、参数及整体性能 8.项目服务方案 9.项目团队人员配备及实力 10.进度计划安排 11.投标人需要说明的其他文件和说明 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 1.报价文件封面格式 2.报价文件目录 3.开标一览表； 4.投标分项报价表； 5.中小企业声明函（若有）； 6.监狱企业证明（若有）； 7.残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5 .1 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； 2.备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩以电子邮件的形式发送至397942513@qq.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | (综合评分法 □最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | / |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 金额：合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函。 缴纳时间：签订合同前交至采购人指定账户。 退还时间：质保期满后扣除相应违约金一次性无息退还。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

## 第二节　投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年07月01日 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年07月01日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | ( 无 □有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间；涉及其他修改的，投标截止时间3日前。 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

## 第三节　投标人须知

### 一     总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）。

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）。

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4   “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5   “投标人代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第二条的规定。

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体投标：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

1.6.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6.2采购咨询费：本项目招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的75%收取，按货物招标计算。由中标人向采购代理机构支付，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.6.3代理机构帐户信息：

账户名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司青田分公司

账号：100582918710018128

开户行：中国邮政储蓄银行青田县支行

银行号：403343200028

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘。

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会。

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当提供分包意向协议，且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的。

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.11.3  根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（2）联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.11.6  采购进口产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.14.4  投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.14.5  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.6  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）。

1.14.8  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

1.14.9  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.10 质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.11 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.12 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.14.13 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 二      招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告。

2.1.2   第二章  招标需求。

2.1.3   第三章  投标人须知。

2.1.4   第四章  政府采购合同格式。

2.1.5   第五章  投标文件格式。

2.1.6   第六章  评标办法及标准。

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   招标文件的澄清、修改截止时间：见投标人须知前附表（一）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改。

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；涉及其他修改的，投标截止时间3日前。

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

### 三      投标文件

3.1     投标文件形式及效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至397942513@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子交易）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，投标人应当按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用电子投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备

（1）各潜在投标人均可在浙江省政务网完成身份认证，获得浙江省政府采购网登记名及密码，并按要求完善相关登记信息；或者通过浙江省政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”直接进行信息登记。

（2）各潜在投标人在投标前，应当完成供应商信息登记及CA数字证书办理（浙江省供应商信息登记流程：https://www.zcygov.cn/luban/ruzhu/zjjhnr）。因未信息登记、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   制作投标文件工具：投标人应当通过“政采云投标客户端”制作投标文件，未有“政采云投标客户端”的，请前往浙江省政府采购网下载专区中下载并安装“政采云电子交易客户端”（网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-01-07/12975.html）。

3.2.4   制作投标文件指南：投标人可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）进行制作电子投标文件。

3.2.5   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人请随时留意手机短信）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     商务及技术文件的组成

商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

### 四      投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.2   电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲  投标报价是履行合同的最终价格，包括但不仅限于监测设备、备品备件、专用工具、运输工具、检验监测费、第三方复检费、管理、工资、福利、利润、税金、保险费、培训、奖罚措施、政策性收费、售后服务费、采购咨询费、验收等一切为完成本项目所需的全部费用。招标需求中仅列出了项目主要设备、主要内容清单，未列出的与本项目实施有关的其它辅助设备设施、服务、政策处理等都含在投标报价中，供应商在编写响应文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时总价不予以调整。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）。

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 五      投标文件的提交

5.1     投标文件的导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）。

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）。

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲（1）投标截止时间前未完成传输的投标文件；

▲（2）未生成加密的投标文件。

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交。

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

### 六      开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

6.1.3   开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间以系统显示为准）；解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份投标文件。

（5）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，同时开启签字时段，投标人应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。

（6）采购代理机构做好开标记录，投标人在开标完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真、在线询问等形式向采购代理机构提出询问或回避申请。

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
| 2 | 法定代表人（负责人）身份 | 1. 法定代表人（负责人）身份证正、反面； 2. 和营业执照上的法定代表人（负责人）一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面； |
| 3 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，已修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审。

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务及技术文件评审、报价文件评审。

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   商务及技术文件评审

（1）评标委员会依照招标文件的规定，对各投标人的商务及技术文件进行比较和评价，若有演示环节要求的和商务及技术文件评审同步进行，演示循序由政采云开标记录的排序进行演示，并根据比较、评价、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

（2）各投标人的商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人对澄清、说明或补正答复请在规定时间内提交，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.2   投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.3   评标委员会评定其投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料。

6.4.4   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与电子交易平台相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序。

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

### 七    　投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未按规定提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）未按招标文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

（4）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

（6）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应商务及技术文件内容不一致的；

（3）评标委员会评定其投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

（4）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

### 八      中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.2.3   中标公告期限为1个工作日。

8.2.4   采购代理机构将在线向中标人发出中标通知书。

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按合同约定退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 九      其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构。

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政府采购合同文本

项目名称：青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目

接受方（甲方）：丽水市生态环境局青田分局

服务方（乙方）：

签署日期：    年    月    日

第一部分：合同文件

本合同于     年    月    日由 丽水市生态环境局青田分局     （以下简称“甲方”）和                 （以下简称“乙方”）按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下技术服务，即 《青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目》经                            （招标采购单位）以            号招标文件在国内公开招标，评标委员会评定                  （乙方）为中标人，中标总金额为人民币            （¥           元）（以下简称“合同价”）提供上述技术服务的投标。

- 本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）中标通知书

（2）招标文件

（3）投标文件

双方在上述日期根据相关法律签署本协议。

第二部分：合同条款

委托人（甲方/招标人）：丽水市生态环境局青田分局

法定代表人：

注册地址：

被委托人（乙方/中标人）：

法定代表人：

注册地址：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就服务内容经协商一致，签订本合同。

- 委托事项及内容

乙方为甲方所委托的 青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目 提供如下服务：

一、项目名称

青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目

二、项目服务内容

三、服务要求

委托要求

乙方接受甲方委托所完成的工作成果应遵循客观、科学、公平、公正原则，符合国家和相关部门、评估专家对该类项目内容和深度规定的要求及甲方的技术、质量要求，为甲方决策、评估提供政策、技术、经济、科学的依据。

- 委托事项完成期限

本合同委托事项的服务期限自    年    月   日起至    年    月    日止。

- 委托事项履行地点

本合同项下的委托项目咨询服务履行地点为甲方指定的地点。

- 委托报酬及支付方式

一、合同价款总额为人民币                     （大写），¥          （小写），其中包括了乙方为履行本合同的成本费、利润、税金、乙方应缴纳的政策性规费等全部费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

二、付款方式：

- 甲方权利义务

一、审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划；

二、检查监督乙方完成委托项目工作的进度；

三、项目验收方式：组织相关专家或评估，对乙方提交的委托项目工作成果的质量进行评审和验收；

四、为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件；

五、负责按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方；

六、负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

七、甲方应充分及时提供相关资料及文件，并对其完整性、正确性、真实性和及时性负责；

八、甲方应配合乙方做好各个阶段的工作；

九、根据乙方需要，为乙方开展委托事项做好与第三方的协调工作；

十、甲方应在乙方提交验收申请后5日内组织相关专家或评估验收，并在达成验收结果后5个工作日内进行审核确认，逾期未向乙方反馈验收结果的，视为乙方服务符合本合同约定；

十一、按照合同约定及时向乙方履行付款义务。

- 乙方权利义务

一、乙方向甲方提供合法等额有效发票后，有权接受甲方按照合同约定支付的委托报酬；

二、乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权通知甲方进行补充、修改；

三、乙方在其资格证书许可的范围内，依本合同的约定向甲方提供专业的服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作；

四、乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；

五、乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性负责；

六、乙方应认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件；

七、甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 5 日内给予书面解释或答复；

八、除双方另有约定外，为本项目进行调查研究、分析论证、试验测定、收集资料以及质量评审和验收所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税费；

九、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务整体转让给任何第三方；

十、乙方在履行合同期间使用的由甲方提供的设备设施，属于甲方的财产，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应将设备设施归还给甲方。

十一、乙方未能履行以上各项义务，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的有关损失。

- 项目管理小组及技术人员要求

一、双方各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括本项目实施过程中的所有事务。

甲方负责人：

乙方负责人：

二、项目技术人员资格

乙方须根据项目要求安排具备相应的专业技术人员，并确保项目实施队伍的稳定。项目实施过程中，乙方人员的工作能力及表现不符合合同约定和甲方要求，甲方有权要求乙方更换。

- 委托项目工作成果的评价、验收

一、项目建成联网试运行1个月后，各项招标内容、合同均符合验收条件的可组织验收。

二、乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。

三、如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，甲方应当向乙方明确说明未通过验收的具体事项及原因。乙方应在合理期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收。

四、乙方提交的委托项目工作成果通过甲方组织的验收，作为委托项目工作成果验收合格的依据。

- 保密义务

一、乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

二、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的。

三、乙方应对甲方提供的所有技术资料、数据（包括但不限于项目信息、商业秘密等）及乙方受托完成的所有工作成果等严格保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

四、本合同项下约定的保密期限为长期。

- 违约责任

一、如甲方违约，依法承担违约责任。

1.在约定的期限内，由于甲方原因（如提供的资料、数据不齐全、不及时等）造成项目延期的，乙方服务期限顺延。甲方不接受或者逾期接受工作成果的，支付的合同金额不得追回，未支付的合同金额应当支付。

2、甲方如无故终止合同，已经支付的合同金额不得要求退回，并按照本合同总金额的5%向乙方支付违约金。乙方如无故终止合同，甲方已经支付的报酬应当退回。

3、如甲方延迟支付相关合同金额，对延迟支付的部分，按迟延支付的每日千分之一承担违约责任。

二、乙方有下列情形之一的，应承担违约责任：

因乙方原因未能按时提交符合本合同约定的成果，每延期1日，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金；如因乙方原因本合同延期超过90日的，甲方可单方解除合同，退还已接收设施设备并要求乙方退还全部已付合同费用。

非因乙方原因导致乙方未能按照本协议约定提供委托服务的，相应的责任由甲方承担，乙方不承担由此导致的违约责任。

三、由于不可抗力因素导致合同无法履约时，各方应及时协商解决。

- 争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

- 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

- 其他

一、合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

二、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等的法律效力。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章  投标文件格式

## 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：须有效的营业执照电子文档；

### 1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

丽水市生态环境局青田分局（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

丽水市生态环境局青田分局（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

丽水市生态环境局青田分局（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

丽水市生态环境局青田分局（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 1.9  供应商信用信息声明书

| 企业名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 项目名称 |  | 拟投入项目负责人姓名 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 供应商 声 明 | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2、本表格须在磋商时作为响应文件的资信部分内容放入响应文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、本表后可附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录（截图查询日期须在响应文件递交截止时间之前一个星期内）。

### 1.10特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.11   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

## 二  商务及技术文件格式

### 2.1    商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |

### 2.2    商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目（项目名称）QTFSCG2022-037（项目编号）标项一（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

（1）电子投标文件   份；

（2）备份投标文件   份（若有）；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目名称：青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目

项目编号：QTFSCG2022-037

标项：标项一

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.5    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩

投标人类似项目实施情况一览表

项目名称：青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目

项目编号：QTFSCG2022-037

标项：标项一

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附中标通知书及合同原件复印件等相关证明材料

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.6    供应商综合实力

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.7    产品的技术指标、参数及整体性能

（格式自行设计,但须包括以下两项表格内容。）

2.7.1设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2.主要产品的出厂标准、原厂出厂配置表、产品彩页及原厂中文使用说明书等可附本表后。

投标人盖章：               。

日      期：               。

2.7.2偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.8    项目服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.9    项目团队人员配备及实力

（参考格式或自行设计）

拟投入的项目实施人员格式

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作履历 |
| 时间 | 参加过类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |

附：证书及证保证明等材料扫描件

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：证书及证保证明等材料扫描件

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.10    进度计划安排

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.11    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

## 三  报价文件格式

### 3.1    报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 采购人名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

1.▲评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品

质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标分项报价表内容要求：

- 投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

- 投标分项报价表可以根据实际情况自行扩展，货物需按照点位分开报价。

| 序号 | 名 称 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小峙下浦坑入河口 | / | / | / | / |  |
| 1.1 | 入河排口标志牌 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1.2 | 水质在线监测微型预警站 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1.3 | 水量在线监测设备 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1.4 | 视频监控装置 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1.5 | 入河排口规范化建设 |  | 1 | 座 |  |  |
| 1.6 | 在线监测装置质控质量服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 温溪二号入河口 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| X | 水环境智慧监管平台建设 |  | 1 | 套 |  |  |
| X.X | …… |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

#### 3.5  中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

[小、微企业提供]

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 3.6 监狱企业证明

监狱企业证明

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理；

#### 3.7  残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承接工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注意：

1、符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的投标人应提供以上相关材料，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

## 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  商务及技术文件的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的商务及技术文件得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价文件的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=商务及技术文件术得分+报价文件得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分结果四舍五入保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（35分） | 企业业绩 | 3 | 投标人自2019年1月至今具有与县级及以上政府部门签订的入河排口（或排污口）规范化建设或入河排口（或排污口）污染溯源及动态管理项目业绩，每提供1个得0.5分，最高得3分。（须提供中标通知书和合同原件扫描件,未提供者或提供资料不全的，不得分。） |
|  |  | 供应商综合实力 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，未提供者不得分，最高得3分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人具备入河排口管理系统相关软件著作权登记证书的，每提供1个得1分，最高得2分；投标人具有水污染防治相关发明专利证书的，每提供1个得1分，最高得1分。 (须提供证书扫描件,未提供者不得分。) |
|  |  |  | 6 | 投标人具备环保工程专业承包叁级及以上资质，得2分；(提供证书复印件加盖公章) 投标人具备机电工程施工总承包叁级及以上资质，得2分，未提供不得分。(提供证书复印件加盖公章) 投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，得2分，未提供不得分。（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 项目团队人员配备及实力 | 20 | 1、项目负责人：投标人拟指派本项目负责人，具备环境工程正高级职称的，得5分。(需同时提供证书、相关证明扫描件和投标截止前近一个月投标人为其缴纳的社保证明。) 2、技术负责人：投标人拟指派本项目技术负责人，具备环境工程高级职称的，得1分；具备注册环境影响评价工程师职业资格证书的，得2分，具备注册咨询工程师资格证书的，得2分。最高5分。(需同时提供证书扫描件和投标截止前近一个月投标人为其缴纳的社保证明。) 3、项目团队成员：除项目负责人和技术负责人外的项目成员，具有环境保护专业高级职称的，1个得2分。中级职称的，1个得1分，最高得10分。(需同时提供证书扫描件和投标截止前近一个月投标人为其缴纳的社保证明。) |
| 2 | 技术部分（35分） | 项目服务方案 | 9 | 对本项目需求的理解，项目需求分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，得6.1-9分；项目需求分析内容欠佳、理解认知度不高，得3.1-6分；项目需求分析内容欠佳、理解认知度不高，得1-3分；未提供本项的得0分。 |
|  |  |  | 5 | 对本项目入河排口或断面具体现状及在线监测工作方案（包括具体现状描述、建设施工步骤、人员安排、安全和质量、项目验收等保障措施），描述现状内容完整、分析透彻、理解认知度高，得4.1-5分；项目需求分析内容欠佳、理解认知度不高，得2.1-4分；现状具体内容内容欠佳、理解认知度不高，得1-2分，未提供本项的得0分。 |
|  |  |  | 12 | 1.产品技术参数响应，具体参数详见第二章招标需求三、技术要求3.5入河排口规范化及通量监测在线监测系统建设，全部符合得3分；1项缺失的或不符合的，扣0.5分，直到扣完为止； 2.提供水质监测指标（浊度、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、总镍、总铬、氟化物）中国计量科学研究院或同等计量机构出具的能力验证报告证明材料，且测量方法（或监测原理）和相对偏差（或示值误差）均满足要求的，得9分，未提供的或参数不全的，得0分。 |
|  |  |  | 3 | 对入河排口动态管理系统平台建设服务方案进行评定。根据投标人对动态管理系统平台的功能、系统搭建方案、软硬件响应、应用合理性的分析。 提供了内容完整、详实可行的工作方案，满足功能需求、软硬件要求、应用分析全面合理，得2.1-3分； 提供了可行的工作方案，基本满足功能需求、软硬件要求、但应用分析不全面，得1-2分； 未提供本项的得0分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人进行入河排口或排污通道溯源核查的具体工作方案，包含具体工作的政策背景分析、具体现状、工作过程等。 工作方案完善详细、有针对性，符合或优于项目要求，技术路线清晰，得2.1-3分； 方案和措施有缺陷，得1-2分； 未提供本项的得0分。 |
|  |  | 进度计划安排 | 3 | 考核投标人对工作进度安排的合理程度。对工作周期安排合理可行，阶段分明，完全满足项目要求，得2.1-3分； 对工作周期安排合理，可满足项目要求，但细致度欠佳，得1-2分； 对工作周期安排不太合理，得0分。 |