招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-2041ZJ203174/01

招标项目：门诊自动发药机及配套设备

浙江国际招（投）标公司

2020年3月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年3月

招标编号：0801-2041ZJ203174/01

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购门诊自动发药机及配套设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

门诊自动发药机及配套设备：1套

设备自动发放处方≥300张/小时。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2020年3月31日13：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5．   定于2020年3月31日13：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良

电    话：86-571-81061800

传    真：86-571-81061803

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省嘉善县第二人民医院 招标人地址：浙江省嘉善县 邮编：314100 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电 话：86-571-81061800 传 真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：门诊自动发药机及配套设备采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 13. | *资格标准： 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 15.6 | 未中标的投标人的投标保证金，将退还投标人（不计息）：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购门诊自动发药机及配套设备 招标邀请编号：0801-2041ZJ203174/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年3月31日13：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2020年3月31日13：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 评 标 |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 1.技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 2.实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的86%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件技术指标的偏离度 | 28 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的响应情况，每一条不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。 |
|  | 系统方案设计和布局 | 4 | 投标人提供的整体方案设计完整、科学、方便性，布局的合理性，给0-4分 |
|  | 药品存储管理 | 10 | 药品存储的自由度，空间自动优化调整能力、自动清洁能力等科学先进性，给0-5分。 |
|  |  |  | 冷藏药品统一解决方案的可行性及先进性，给0-5分。 |
|  | 发药管理 | 5 | 处方发放能力，药品效期管理能力，灵活的药品包装形式，有效的发药保护等科学先进性，给0-5分 |
|  | 补药管理 | 8 | 补药管理的自由度、药品包装自动识别功能等科学先进性，给0-4分。 |
|  |  |  | 真正无人值守的全自动补药系统的先进性，给0-4分。 |
|  | 控制系统和其它要求 | 3 | 远程故障预警、产品灵活定制、制造工艺、运行噪音、安全可靠性、移动视频全程监测记录、控制系统等功能的先进性，给0-3分。 |
|  |  | 2 | 具备移动视频全程监测、记录的先进性（0-2分） |
|  | 其他配套 | 2 | 辅件配置的完整性、自动化程度、使用方便性（0-2分） |
| 商务分 | 投标货物的销售业绩 | 5 | 每提供1个投标货物销售的合同复印件得0.5分，最多得5分 |
| 服务分 | 售后服务 | 3 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-1分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、类似项目工作经验、资质证书情况等0-1分； 售后服务机构维修备品备件储备情况，根据储备品种、数量给0-1分 |
| 价格分 | 30 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省嘉善县第二人民医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：设备安装、调试并验收合格后一个月内支付至合同总价的90%，余款10%在设备投入正常使用一年后付清。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 设备验收合格后免费保修整机3年。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，并在6小时内派员到达买方现场实施维修。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。保修期外先维修后付款。故障最长修复时间在5个工作日之内。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 制造商在国内拥有完整的售后服务体系，制造商在国内有维修配件仓库，提供制造商国内售后服务电话。 3.技术支持 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 中标方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料，相关费用包含在总价中。提供中英文操作手册；提供塑封的中文简明操作卡片；提供全套安装、操作和维护使用说明书。 中标方应应提供不少于两次的现场技术培训，对用户的操作人员进行技术操作培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。并提供详细的中文操作手册。 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 5.安装调试 安装地点：浙江省嘉善县第二人民医院 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后十个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。提供医院的配套施工要求，并配合医院基建施工，费用包含在投标总价中。 卖方必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。卖方授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表卖方处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，卖方应服从业主委派的监理工程师的指示，有责任与业主、土建单位、安装单位、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。 承包人在接到进场通知书（以通知书发出日期起）5天内，必须在工地附近选择驻地，在接到监理工程师的开工命令后，在规定时间内正式开工。 施工管理：卖方在签订合同后应即着手施工准备工作，在接到进场通知10天内进驻施工现场。正式开工前承包人必须进一步对设计图纸认真审阅，并进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。为保证良好的工程质量、计划进度，卖方必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。在施工中卖方对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于卖方管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由承包人自负，业主不承担任何责任和支付任何费用。 调试：卖方应派遣有从事同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。在调试期间，卖方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由买方认可后方可执行。卖方参加测试、调试过程一切费用由卖方负责。试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，卖方应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许卖方再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许卖方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料，能源费用应由卖方承担如果仍达不到合同功能保证的规定，卖方应负责自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。保证测试的项目及内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。动力电缆、控制电缆以交接点为界，由卖方连接调试。 安装完成时间：卖方在设备到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 6.验收 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换设备，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 7.交货 交货期：合同签定后3个月内 交货地点：浙江省嘉善县第二人民医院 8.报价方式 本次招标报到医院人民币价。项目报价必须包括设备费、材料费、管线费、施工安装费、总承包配合费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、图纸设计费、图纸审核费、售后服务费、协调费、培训费、工程验收费（包括所有的专项验收）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。各项设备费、材料费、管线费等应分项报单价。涉及施工过程中与相应工种的施工配合费用由中标人与相关专业施工单位自行协商，施工水电费自行考虑，请投标人将此类因素在报价中综合考虑。 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。 除招标人提出的设计变更或修改外，投标人的中标价格一次包干，在合同实施期间不作调整，而且不得以任何理由予以变更。 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9：其他： 本项目预算为500万元人民币。 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 提供系统设计和布局方案。 提供投标货物的业绩;提供合同复印件。 提供售后服务方案。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为门诊自动发药机及配套设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 门诊自动发药机及配套设备 | 1套 | 设备自动发放处方≥300张/小时。 | 合同签定后3个月内 | 浙江省嘉善县第二人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 一 | 门诊自动化药房 |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 系统配置组成： （1）主体：自动发药机≥1台，原产地要求：允许进口 （2）辅件：1批（详见要求） |
| 1.2 | 门诊处方发放管理要求： 实现完整处方的直接发放：根据药房布局，自动发药机内所发放的完整处方药品能直接发放到≥2个前台发药窗口的药师手边（无需药师到设备前取药）。 实现自动发药机内所发放的调剂处方药品能自动统一发到调剂工作台，通过人工补药到前台进行发放。 |
| 1.3 | 方案设计和布局：根据药房布局，设备摆放区域：高度≤3.3米，长度≤10.5米设计药房整体解决方案。设备占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；整体方案布局合理，通道宽敞，药品调剂区集中（投标文件中需附相关图示和文字说明）。 |
| 2 | 自动发药机设备要求 |
| 2.1 | 储药要求 |
| 2.1.1 | 发药主机单元能同时自动处理盒装和瓶装药品，在日常使用中，单台设备即能同时存放（安剖瓶、特殊管控药品除外）＞90%门诊药品品规，以保证设备自动发放的完整处方占日发总处方数≥80%，减少人工的调剂工作量。 |
| *2.1.2 | 发药主机单元（不含主机外的其他设备）整体储药量≥35000盒/瓶（注：按药品外包装规格100*60*20mm均值计算）；且单台设备即可实现存储药品≥1500个品规，同时根据每种药品日发放高、低量的不同，保证所有品种在设备内的合理存量（提供设备储药装置结构的描述和具体参数，并提供存药量、品规数据的计算公式）。 |
| 2.1.3 | 设备自动实现药品存储空间最优化。在日常运行中，无需通过人工设置，设备能自动根据药品包装规格、空间储位情况，实时自动调整药品的存位，以达到存储空间的最佳利用。 |
| 2.1.4 | 提供冷藏药品统一解决方案，每台发药主机内配有集成的冷藏冰箱单元，能自动实现对冷藏药品统一的进药、存储、发药和管理的设备最佳（请在投标文件中提供图示及说明）。 所能提供的集成冷藏单元应具备以下功能： （1）设置有多层自动开启的冰箱门。能根据进、发药品的指令，该药品所处位置的相应冰箱门可单层自动开闭，不影响其他药品的冷藏环境。 （2）每个单元存储冷藏药品≥350盒。 （3）具有集成化数据计量器，可持续自动分析冷藏单元的温度并自动调整。 （4）自动实现冷藏药品先进后出的原则，以保障药品的冷藏效果。 |
| 2.1.5 | 具有对设备内所存放的药品进行实时实物激光准确盘点功能，整机盘点时间≤60分钟。 |
| 2.1.6 | 设备内药品存放空间为封闭式，并具备有空气虑化装置，可持续7*24小时循环设备内空气（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.1.7 | 同时为了保证药品净化存贮，及时清除使用中产生的积灰，设备应具备有效的自动清洁功能；能对整机（或指定）的药品存储区域实现自动的清洁工作（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.2 | 发药要求 |
| 2.2.1 | 设备自动发放处方≥300张/小时。 |
| 2.2.2 | 设备自动实现药品的先进先发或更佳的近效期先发，且不论采用何种方式，都能自动锁定过效期药品不予发放。 |
| *2.2.3 | 设备对处方药品的发放差错（包括错发、多发、少发）率为0（在设备试运行的1个月内，出现处方药品发放的差错现象，按退机处理，供应商应承担由此引起的一切责任）。 |
| 2.2.4 | HIS系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。 |
| 2.2.5 | 设备应自备UPS不间断电源，如果出现临时断电等原因，设备必需保障2小时内对药品数据的自动管理，并能为人工取药进行精确定位。 |
| 2.2.6 | 能自动处理协定的拆零包装，同时设备能存储、发放多包装组合药品，组合的包装数量由药师根据处方习惯用量可自由设置，以实现单品多盒一次快速出药（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.2.7 | 只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存，以便进行药品质量的抽查。 |
| 2.2.8 | 设备对所发出的药品应具备充分的保护装置（或结构），避免发药过程对药品外包装所造成的损坏（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.3 | 补药要求 |
| *2.3.1 | 发药主机单元自带有自动进药系统，人工扫描药品条码实现自动进药，整体设备无需采用人工上药，而是由机械手实现全自动的上药入库。 |
| 2.3.2 | 设备进药速度≥1200包装/小时。 |
| 2.3.3 | 具有药品条形码（或医院药品管理ID码、二维码）自动识别系统；能根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理，并能提供无条码药品的进药方案。 |
| *2.3.4 | 无需人工确认、核对药品的外包装信息，设备自备有效的进药自检手段，自动拒绝信息错误药品的进入，以保证进药的准确性，同时能提示错误发生的原因。 |
| 2.3.5 | 单台发药主机具备≥2个进药自动缓存系统，可缓存≥100盒同种或不同种药品，以减少补药的守候时间；且扫描进药与机械手自动上药可同步进行，无需等待（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.3.6 | 无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。设备会自动根据药品包装盒尺寸，依发药最快或空间利用率最大为原则，自动优化药品在设备内的任意存放位置。 |
| 2.3.7 | 无需采用人工测量药样方式，而是由设备自动测量、记录药品包装的规格信息并自动识别；即使包装调整或药品更新，设备也能重新测量、记录、识别，同时能依据新包装规格信息实现自由、自动的存放，整个过程无需人工重新设置、调整药品的存放装置（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.3.8 | 发药主机单元若另行配备有无人值守全自动补药系统的设备最佳。加装于发药主机，是用于辅助发药主机（除自带的进药系统外），以实现更加自由的补药方式（请在投标文件中提供图示及说明）。每个单元的全自动补药系统应具备以下功能： （1）具备进药缓存自动推送药槽，可一次性任意倒入药品≥2000盒，且无品规数的限制。 （2）在无人工任何干预下，自动抓取药品、自动扫描每盒药品条码信息、自动分拣并入库。 （3）具备自动识别、自动检测药品信息，并能将信息错误的药品实施自动退药。 （4）实现无人值守的全自动连续补药工作，整个补药过程无需人工配合、等待。 |
| 2.4 | 控制系统要求 |
| 2.4.1 | 与HIS系统无缝连接，采用≥19吋液晶触摸屏，Windows7系统或以上，双核，500G硬盘。 |
| 2.4.2 | 控制软件为简体中文； |
| *2.4.3 | 实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。 |
| 2.4.4 | 具有设备故障远程追踪和预警系统，能随时监控设备运行情况，将90%以上可能出现的故障提前报警、提前排除（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.4.5 | 一键式退货功能：药师可一次性输入需要退出设备的所有（单品种或多品种）药品信息（某品规、某批次），无需人工干预，设备会自动识别药品存放的任意位置，并自动、准确地对特定药品实施一次性退药工作。 |
| 2.4.6 | 具备全程信息记录，信息资料可保存≥3个月。 |
| 2.4.7 | 上药、发药、药品管理具备有移动视频全程跟踪监测、记录的设备最佳。视频资料可保存≥7日，对于设备的每个报警动作视频记录保存≥30日，并能在控制屏上实现视频的同步播放（请在投标文件中提供图示及说明）。 |
| 2.4.8 | 具备数据自动安全备份和自动恢复功能。 |
| 2.5 | 其他要求 |
| 2.5.1 | 设备具有开机自检。 |
| 2.5.2 | 设备可根据场地空间利用最佳，实现灵活的尺寸定制。 |
| 2.5.3 | 设备主体外板采用环保材质，制造工艺精湛、美观；且运行稳定、可靠，至少保证95%历日无故障运行，且保证平均每日报警处理次数小于3次。 |
| 2.5.4 | 设备具有质量安全认证证书（需提供质量安全认证证书）。 |
| 2.5.5 | 设备主机运行噪音≤50分贝，保证使用环境（需提供噪音数据检测证书复印件）。 |
| 3 | 其他辅件： |
| 3.1 | 提供智能调配机1台（单台智能调配机的储药盒≥108个）。 |
| 3.2 | 提供冷藏冰箱的冷链报警系统1套。 |
| 3.3 | 提供医用冷藏冰箱12台。 1）其中1台用于急诊药房，有效容积≥390L 2）另外11台用于门诊药房、病区药房、药库，有效容积≥890L |
| 3.4 | 提供多功能药品折叠运送小车2台。 |
| 3.5 | 提供中转药盒200个（要求材质：PP材料，长方形）。 |
| 3.6 | 提供专用维护工具1套和配套中文操作手册1套。 |
| 4 | 其他要求 |
| 1 | 投标文件中需对所投产品进行详细的功能描述，并提供详细的配置清单和分项报价。 |