招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-2041ZJ203092（重招）

招标项目：直线加速器

浙江国际招（投）标公司

2020年4月

第五章  招标邀请

日期：2020年4月

招标编号：0801-2041ZJ203092（重招）

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购直线加速器项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

直线加速器：1套

常规X射线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件

4．	所有投标书应于2020年5月8日13：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5．   定于2020年5月8日13：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良

电    话：86-571-81061803

传    真：86-571-81061800

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：台州恩泽医疗中心（集团） 招标人地址：浙江台州医院西门街150号 邮编：317000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：86-571-81061803 传真：86-571-81061800 |
| 1.3 | 合同名称：直线加速器采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：货到医院人民币价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院人民币价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供直线加速器及配套设备（放射治疗计划系统、三维调强验证系统、三维水箱）医疗器械注册证书复印件 提供直线加速器及配套设备（放射治疗计划系统、网络系统、三维调强验证系统、三维水箱）原厂DATASHEET复印件 提供直线加速器制造商出具的授权书 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章（境外出具单位无印章的，由单位负责人签字） 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须提供制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：6份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购直线加速器 招标邀请编号：0801-2041ZJ203092（重招） |
| 19.1 | 投标截止期：2020年5月8日13：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2020年5月8日13：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司603会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条一般条款不能满足采购文件要求2分，扣完为止。 | 53 |
|  | 投标货物的配置（包括硬件、软件）满足招标要求不给分，提供超出采购文件要求的配置（包括硬件、软件）给1-4分。 | 4 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试、验收的方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容和计划得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 整套系统（含标书要求提供的设备的所有配置，包括加速管、电子枪微波源等真空部件和附件）全保的年保修价格为6%不得分，在6%的基础上每降1个百分点得2分，最多得4分。 | 4 |
| 商务分 | 交货期满足采购文件要求得2分，不满足不得分 | 2 |
|  | 付款方式满足采购文件要求得2分，不满足不得分 | 2 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：台州恩泽医疗中心（集团） |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：货到医院支付合同金额的90%，安装验收合格使用6个月后支付合同金额10% |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 质保期：整套系统（含标书要求提供的设备的所有配置和附件）保修2年。保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。24小时内维修人员到达现场（包括节假日）。保证零配件供应时间≥8年。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 *2.4 提供设备保修期过后，购买整套系统（（含标书要求提供的设备的所有配置，包括加速管、电子枪微波源等真空部件和附件）全保的年保修价格，该价格不高于本项目成交价的6%； 2.5 提供制造商国内售后服务机构出具的售后服务承诺书。 3、技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。中标方应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册及全套维修手册。附培训、考核资料。验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训。 - 使用手册2份，维修手册1份。纸质操作规程维护保养流程一份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 提供详细培训方案 - 安装调试 - 安装地点：台州恩泽医疗中心（集团） - 安装完成时间：接到医院通知45天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 提供详细安装调试方案 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后3个月内 - 交货地点：台州恩泽医疗中心（集团） - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 *8.3 本项目预算：2600万元人民币；最高限价为2475万元人民币，投标价超过最高限价将导致废标。 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 - 提供投标机型销售合同复印件。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为直线加速器，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 直线加速器 | 1套 | 常规X射线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线 | 合同签订后3个月内 | 台州恩泽医疗中心（集团） |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 多种射线投照技术，包括三维适形、静态调强、动态调强和立体定向放射外科放疗，全身放疗等。 |  |
| 2 | 功能、配置 |  |
| 2.1 | 医用直线加速器主系统设备：所投设备必需为各公司新型进口全数字化医用直线加速器，如：瓦里安的VitalBeam 机型；医科达的infinity机型。为原装进口设备。 |  |
| *2.2 | 所投设备必需为各公司新型全数字化医用直线加速器，国内首次CFDA注册时间在2014年1月以后。 |  |
| 2.3 | 医用直线加速器主系统设备（含TPS治疗计划系统、网络系统、验证系统、三维水箱） |  |
| 3 | 直线加速器的主要技术参数 |  |
| 3.1 | 加速器核心结构 |  |
| 3.1.1 | 加速管类型 |  |
| 3.1.2 | 射频发生器和加速管真空度应须于10-7Thorr。 |  |
| 3.1.3 | 微波功率源：速调管 |  |
| 3.1.4 | 束流偏转与输出系统：270°磁偏转系统或滑雪式系统 |  |
| 3.1.5 | 电子枪：三极栅控，且与加速管可分离可以单独从加速管拆卸下来，便于更换。 |  |
| 3.1.6 | 束流偏转与输出系统：确保在所有运行模式下，以及机架旋转时维持射线束的准直特性，维持射线的对称性的变化在任何运行状态下或偏转后的射线能谱色散≤2%。 |  |
| 3.1.7 | 计算机控制结构：加速器系统应由计算机控制，应完全数字化，并可作软件免费升级。应具有临床应用模式、特殊治疗模式、摄片模式、物理模式和维修模式等。 |  |
| 3.1.8 | 射线投照技术：支持多种射线投照技术，包括三维适形、静态调强、动态调强和立体定向放射外科放疗 |  |
| 3.1.9 | 远程维护模块：提供，支持远程登陆、诊断和维修服务 |  |
| 3.1.10 | 联网功能：具有DICOM3.0，DICOMRT和IGRT接口，可与第三方放射治疗产品相联接 |  |
| 3.1.11 | 激光灯：LAP激光灯（一套4个）。 |  |
| 3.2 | X射线束特性 |  |
| 3.2.1 | 常规X射线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线 |  |
| 3.2.2 | 射野尺寸：0.5cm×0.5cm至40cm×40cm连续可调（SSD=100cm） |  |
| 3.2.3 | X射线剂量率：常规X射线最大剂量率：≥600MU/min |  |
| 3.2.4 | 6MV的 X线最大剂量建成深度：SSD=100cm，10×10cm射野：1.6 ± 0.2cm |  |
| 3.2.5 | 10MV 的X线最大剂量建成深度：SSD=100cm，10×10cm射野：2.1± 0.2cm |  |
| 3.2.6 | 6MV的X线百分深度剂量：67.2%±1.0%（水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野） |  |
| 3.2.7 | 10MV的X线百分深度剂量：74.1%±1.0%（水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野，须提供原厂证明文件 |  |
| 3.2.8 | 常规X线最小剂量率：≤50MU/min |  |
| 3.2.9 | 常规X线最大剂量率：≥600MU/min |  |
| 3.2.10 | 常规X射线平坦度(水下10cm深度)：≤ ±3% |  |
| 3.2.11 | X射线对称性(水下10cm深度)：≤3.0% |  |
| 3.2.12 | 光野与射野的一致性：对于射野面积小于20cm x 20cm，≤1mm |  |
| 3.2.13 | 多叶准直器漏射率：≤0.5% |  |
| 3.2.14 | X线电离室结构：密封式 |  |
| 3.2.15 | 高剂量率X射线：配备未均整的高剂量率X射线能量6MV FFF |  |
| 3.2.16 | 6MV FFF X线高剂量率模式 ：X射线最大剂量率≥1400MU/min，须提供原厂证明文件 |  |
| 3.2.17 | 高剂量率X射线百分深度剂量：X射线百分深度剂量（水下10cm，SSD=100cm，10cm×10cm射野）：6MV FFF：67.5%±1.0，须提供原厂证明文件 |  |
| *3.3 | 电子线射束特性 |  |
| 3.3.1 | 电子线能量：提供≥4档。包含（6Mev，9Mev，12Mev） |  |
| 3.3.2 | 常规电子线最大剂量率：≥600MU/min |  |
| 3.3.3 | 电子线平坦度：≤±5% |  |
| 3.3.4 | 电子线对称性：≤2% |  |
| 3.3.5 | 电子线中的X线污染：≤5% |  |
| 3.3.6 | 电子线限光筒：6cm×6cm至25cm×25cm内≥5个尺寸 |  |
| 3.3.7 | 限光筒安全性：提供机械安全防碰撞联锁装置 |  |
| 3.4 | 剂量监测系统 |  |
| 3.4.1 | 出束稳定时间：≤0.5s |  |
| 3.4.2 | 剂量率安全连锁控制功能：X线和电子线具有剂量率安全连锁控制功能 |  |
| 3.4.3 | 线性度：≤±1% |  |
| 3.4.4 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值则启动连锁：≥2% |  |
| 3.5 | 多叶准直器 |  |
| 3.5.1 | 叶准直器（MLC）：配置内置式电动多叶准直器（MLC） |  |
| 3.5.2 | 全部叶片在等中心处的最大投影宽度：≤5mm |  |
| 3.5.3 | 叶片数量：≥80对 |  |
| 3.5.4 | 带MLC最大调强野尺寸：≥40cm×40cm |  |
| 3.5.5 | 叶片运动精度的保证措施：叶片移动精度≤0.1mm，说明精度的保证机制 |  |
| 3.5.6 | 叶片运动速度：等中心处叶片移动速度≥6.5cm/s |  |
| 3.5.7 | 具备MLC可做插指射野 |  |
| 3.5.8 | 叶片过中心距离：≥10cm，相邻叶片最大端面距离：≥20cm。 |  |
| 3.6 | 机械运动系统 |  |
| 3.6.1 | 机架旋转角度范围：≥±182.5° |  |
| 3.6.2 | 机架和准直器等中心精度：≤0.5° |  |
| 3.6.3 | SAD距离：100cm±0.2cm |  |
| 3.6.4 | 等中心高度：≥124cm |  |
| 3.6.5 | 等中心精度≤0.75mm半径球体：≤0.75mm半径球体 |  |
| 3.6.6 | 准直器系统旋转范围：±175° |  |
| 3.6.7 | 等中心到机头的净空间：≥45cm |  |
| 3.7 | 影像引导系统 |  |
| 3.7.1 | kV级X线影像引导系统 |  |
| 3.7.1.1 | 千伏级X射线成像系统集成于加速器上，并配备图像探测器 |  |
| 3.7.1.2 | 机械臂:全自动自动伸、缩的支撑球管的机械臂和探测器机械臂，不用时可以收回不影响摆位。 |  |
| 3.7.1.3 | 机械臂到位精度：±1mm |  |
| 3.7.1.4 | 非晶硅平板探测器尺寸：≥40cm×30cm |  |
| 3.7.1.5 | 防碰撞保护：X射线成像系统防碰撞保护 |  |
| 3.7.1.6 | 探测器最大像素矩阵：不小于2048×1536 |  |
| 3.7.1.7 | X线球管功率：≥40kw |  |
| 3.7.1.8 | CBCT图像采集孔径：≥83cm |  |
| 3.7.1.9 | 影像引导成像方式：支持X光拍片，透视，三维容积影像（锥形束CT）模式 |  |
| 3.7.1.10 | 输出电压：70 kVp～ 140kVp |  |
| 3.7.1.11 | X线球管：15/45kW,双焦点：0.4/0.8mm |  |
| 3.7.1.12 | 像素灰度分辨率：≥14bit/pixel |  |
| 3.7.1.13 | CBCT纵向成像范围：≥25cm |  |
| 3.7.2 | 影象引导软件系统 |  |
| 3.7.2.1 | 与加速器的接口：当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人 |  |
| 3.7.2.2 | DicomRT接口：可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据。并可以将修正后的数据回传给TPS。 |  |
| 3.7.2.3 | 与治疗床接口：可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据。并可以将修正后的数据回传给TPS |  |
| 3.7.2.4 | 二维X线图像：支持拍摄/处理静态kV级X线平片图像 |  |
| 3.7.2.5 | X线透视功能：支持kV线X线透视功能 |  |
| 3.7.2.6 | 图像采集：可以1分钟内完成机架旋转360度,采集图像并同步完成图像重建.并可以用不到360度的旋转快速完成X线容积图像 |  |
| 3.7.2.7 | 重建时间：采集图像并同步完成图像重建 |  |
| 3.7.2.8 | 图像处理功能：支持多平面图像重建MPR,有图像显示工具，窗宽/窗位调节，放大/缩小等 |  |
| 3.7.2.9 | 图像配准：可以手动和自动进行计划图像和CBCT图像配准,自动配准时,至少可以对感兴趣区内的图像进行骨性解剖结构或灰度(CT)值进行 |  |
| 3.7.2.10 | 计划数据显示：治疗计划中的轮廓线可以显示于CBCT图像中 |  |
| 3.7.2.11 | 床移动矢量：可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢量 |  |
| 3.7.2.12 | 质控设备：有一整套完备的CBCT系统图像质量和几何位置质控模体,可以方便地测量CBCT图像的灰度分辨率和空间分辨率,以及KV与MV系统的几何重合度 |  |
| *3.7.2.13 | 4D锥形束影像：提供四维容积成像功能（4D CBCT） |  |
| 3.7.2.13.1 | 实时肿瘤运动管理：必须提供实时四维影像追踪系统，可实现MV射束出束治疗同时进行患者三维和四维CBCT成像并可进行在线配准和几何位置校正的运动管理功能或提供电磁信号导航的运动管理功能 |  |
| 3.7.2.13.2 | 分次内定位影像采集级重建：实现分次内定位影像采集级重建 |  |
| 3.7.2.13.3 | 4D容积图像处理：采用同步处理方式，即后台四维图像处理与图像采集同步进行；采集结束后，同时呈现四维CBCT容积CT图像 |  |
| 3.7.2.13.4 | 4D容积图像处理：可动态同步呈现所有时相CBCT图像 |  |
| 3.7.2.13.5 | 4D容积CT图像：可动态同步呈现所有时相CBCT图像 |  |
| 3.7.2.13.6 | 动态配准所有时相容积CT图像：具备且同时动态呈现所有融合配准图像结果 |  |
| 3.7.2.13.7 | 自动计算摆位校正矢量：根据肿瘤的运动中间位置或呼气位置来自动计算摆位校正矢量 |  |
| 3.7.3 | 电子射野影像系统（EPID） |  |
| 3.7.3.1 | 图像采集装置 |  |
| 3.7.3.2 | 图像采集器的有效面积：40cm×30cm |  |
| 3.7.3.3 | 分辨率：≥2048×1536 |  |
| 3.7.3.4 | 防碰撞安全连锁功能：具有防碰撞安全连锁功能 |  |
| 3.7.3.5 | 图像灰度分辨率：≥16bit/pixel |  |
| 3.7.3.6 | MV成像专用X射线：与治疗射束同轴的低MV成像专用X射线功能 |  |
| 3.7.3.7 | 多种图像显示能力：可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |  |
| *3.8 | 呼吸门控系统 |  |
| 3.8.1 | 呼吸门控系统硬件：一套完整系统，包括具有呼吸控制通用接口（与加速器、模拟定位CT的硬件接口），门控系统的控制与数据分析的计算机（主流的高档品牌机）及外设 |  |
| 3.8.2 | 呼吸门控软件：应用软件，包括呼吸数据采集的分析软件和评估软件 |  |
| 3.8.3 | 数据显示：有控制室和治疗室内显示屏，同步显示呼吸流量曲线，有病人同步观察自己呼吸流量曲线的装置 |  |
| 3.8.4 | 呼吸控制：呼吸门控系统可以具备自由呼吸式门控治疗或憋气式门控治疗 |  |
| 3.8.5 | 控制放射治疗：支持门控放射治疗，治疗时，可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止，整个过程无需人工操作。 |  |
| 3.8.6 | CT端呼吸门控：提供CT端呼吸门控系统1套 |  |
| 3.9 | 治疗床 |  |
| 3.9.1 | 床面材料：治疗床面板整体采用全碳纤维结构 |  |
| 3.9.2 | 负载能力：≥ 200kg |  |
| 3.9.3 | 垂直移动范围：≥94cm |  |
| 3.9.4 | 前后移动范围：≥100cm，误差≤±0.2cm |  |
| 3.9.5 | 左右移动范围：≥49cm ， 误差≤±0.2cm |  |
| 3.9.6 | 治疗床的等中心旋转体范围：≥±95°旋转等中心误差偏差≤0.5mm半径圆 |  |
| 3.9.7 | 等中心旋转精度：≤0.5° |  |
| 3.9.8 | 机械运动：所有的机械运动（升降除外）具备电动调速控制（包括用手控盒操作）和手动控制。 |  |
| 3.9.9 | 床体固定性：在治疗床任意位置锁定后，前后、左右的可移动范围不得大于0.5mm，可旋转的范围不得大于0.5° |  |
| *3.9.10 | 6维治疗床 |  |
| 3.9.10.1 | 6维治疗床：治疗床面可在6个自由度进行平移和旋转，可用于自动摆位 |  |
| 3.9.10.2 | 6D床的运动范围和精度：XYZ平移：≥±3cm，精度：≤0.5mm，3轴旋转：≥±3°，精度：≤0.2° |  |
| 3.9.10.3 | 6D床的控制系统与IGRT系统的自动连接：经IGRT系统识别摆位误差后，自动将床体的修正参数发送到6D床 |  |
| 4 | 放射治疗计划系统（一） |  |
| 4.1 | 物理师工作站提供，1套 |  |
| 4.2 | 医生工作站提供，2套 |  |
| 4.3 | 系统用途：系统用于设计制定三维适形以及逆向调强放射治疗计划 |  |
| 4.4 | 数据参数 |  |
| 4.4.1 | 物理师工作站硬件要求：CPU：双六核，主频≥2.0Ghz； 内存≥32G； 硬盘：≥2×1TB SATA； 光驱：DVD+/-RW Drive； 平板显示器：≥20英寸； 操作系统：Windows 64位或其他操作系统 |  |
| 4.4.2 | 图像融合：可进行CT、MRI、PET、CBCT多种影像融合 |  |
| 4.4.3 | 轮廓勾画工具：提供轮廓勾画工具并在CT、MRI、PET及CBCT等图像上勾画靶区和正常组织的轮廓 |  |
| 4.4.4 | 靶区智能勾画功能：三维自动勾画软件功能 |  |
| 4.4.5 | 提供四维勾画功能：采用四维影像设置来创建轮廓和查看相关治疗的选择 |  |
| 4.4.6 | 计划楔形板使用 |  |
| 4.4.7 | 多靶点照射技术的剂量计算：提供多靶点照射技术的剂量计算 |  |
| 4.4.8 | 同时支持光子线、电子线计划设计：提供可同时支持光子线、电子线计划设计 |  |
| 4.4.9 | 挡铅剂量的计算：提供挡铅剂量的计算 |  |
| 4.4.10 | 函数模式：提供生物剂量函数模式，物理剂量函数模式 |  |
| 4.4.11 | 可进行密度不均匀剂量校正计算：提供可进行密度不均匀剂量校正计算 |  |
| 4.4.12 | 交互式逆向调强计划功能：提供交互式逆向调强计划功能 |  |
| 4.4.13 | 调强放疗的逆向计划，具备静态和动态两种调强方式：提供调强放疗的逆向计划，具备静态和动态两种调强方式 |  |
| 4.4.14 | 光子线算法：提供蒙特卡罗算法 |  |
| 4.4.15 | 电子线算法：提供蒙特卡罗算法 |  |
| 4.4.16 | 4D计划：提供4D计划 |  |
| 4.4.17 | 提供多个DVH图的同屏显示比较功能 |  |
| 4.4.18 | 提供脚本或模板功能：具有应用程序接口，支持编程访问系统信息 |  |
| 4.4.19 | 输入输出功能：提供，满足DICOM和DICOM RT输入和输出协议，包括CT、MRI、PET、CBCT等影像资料，以及RTStructure、RTPlan、RTDose、RTImage治疗计划资料输出功能 |  |
| 4.4.20 | 数据采集：厂家负责三台加速器的特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟和和输入。 |  |
| 4.4.21 | 计划评估功能：提供，支持国际上主要治疗计划系统的DICOM RT格式的IMRTT计划和剂量数据，以及导入计划的剂量分布重新计算，支持剂量分布、DVH计算和分析 |  |
| 4.4.22 | 多方位重建视图：能生成任意方位剖面的重建 |  |
| 4.4.23 | 生成的DRR要求：DRR重建矩阵不小于CT扫描矩阵(≧512X512) |  |
| 4.4.24 | CT模拟实现方式：利用可移动激光灯和定位系统 |  |
| 5 | 放疗网络系统 |  |
| 5.1.1 | 网络工作站数量；提供服务器1套，终端2套。 |  |
| 5.1.2 | 放疗数据库应用软件；所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等 |  |
| 5.1.3 | 加速器接入；可设置多台支持主流瓦里安、医科达、联影直线加速器接 |  |
| 5.1.4 | 物理计划系统接入；要求放疗网络能接受多种型号TPS的治疗计划处方、射野参数和计划参数 |  |
| 5.1.5 | 多叶准直器系统（MLC）；支持常用加速器所带MLC，要求放疗网络实现MLC参数设置、记录、验证 |  |
| 5.1.6 | 放射治疗过程信息流整合；要求能够与医院现有放射治疗的影像、计划、文本、治疗数据等信息流实现无缝衔接，使网络中的所有放疗设备均能方便地共享数据信息资源。所有放疗数据需集中存储在现有放疗网络专用服务器中，减少信息搜索和传输的延时，提高检索效率，方便数据备份和管理。 |  |
| 5.1.7 | 肿瘤放疗智能管理模块；提供肿瘤放疗智能管理模块 |  |
| 5.1.8 | 肿瘤影像智能管理模块，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还可以对患者的MV，kV以及CBCT影像进行增强和分析；提供肿瘤影像智能管理模块，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还可以对患者的MV，kV以及CBCT影像进行增强和分析 |  |
| 5.1.9 | 放疗数据库应用软件；建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序；病人治疗数据，包括文字资料和治疗计划数据，集中存储在服务器数据库中，联网工作站之间信息资源共享 |  |
| 5.1.10 | 治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围；提供治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围 |  |
| 5.1.11 | 脱离网络治疗：允许临时脱离网络环境，独立使用加速器 |  |
| 5.1.12 | 治疗计划系统接入：Elekta PrecisePlan，Varian Eclipse，CMS XIO、Monaco、Philips ADAC Pinnacle |  |
| 5.1.13 | 支持放疗模式：分割放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、等的应用 |  |
| 5.1.14 | 病人信息录入：病人登记注册和病例资料管理功能 |  |
| 6 | 放射治疗计划系统（二）提供该产品在市场最新的版本 |  |
| 6.1. | 设备名称： |  |
| 6.2 | 基本配置要求 |  |
| 6.2.1 | 服务器：1台 |  |
| 6.2.2 | 新增工作站达到：10台（包含医院现有六套工作站） |  |
| 6.2.3 | 提供工作站接入：授权10套（包含医院现有工作站接入授权） |  |
| 6.2.4 | 自动多形态影像配准软件：提供升级自动多形态影像配准软件授权升级至10套 |  |
| 6.2.5 | 调强放射治疗及逆向计划软件授权2套：提供用户直接机器参数优化软件授权2套（包含原授权1套） |  |
| 6.2.6 | 自动勾画软：提供升级基于器官模型的自动勾画软件授权10套；提供原厂授权的支持服务 |  |
| 6.3 | 系统用途：本系统用于设计制定三维适形、逆向调强放射治疗计划 |  |
| 6.4 | 治疗计划系统硬件要求： |  |
| 6.4.1 | 操作系统：UNIX Solaris 11或Windows |  |
| 6.4.2 | 中央处理器：至强处理器 3.5GHz, 4核, 8M缓存 |  |
| 6.4.3 | 服务器内存配置：≥128GB |  |
| 6.4.4 | 服务器硬盘在线存储可用空间：硬盘≥3.5TB |  |
| 6.4.5 | 网络端口：提供4个1000Mbs以太网端口 |  |
| 6.4.6 | 工作站要求：调强和适形工作站可自由选择终端进行操作，无需具体指定 |  |
| 6.4.7 | 显示器：LCD彩色高分辨率显示器≥24”，显示分辨率≥1920x1200 |  |
| 6.4.8 | 工作站在网络带宽：要求工作站在网络带宽10M的情况下也可正常使用 |  |
| 6.4.9 | 打印机：彩色激光打印机一台，可实现A4和A3普通纸打印，分辨率≥1200dpi |  |
| 6.5 | 计划系统软件要求：应提供一台加速器的机器参数采集、输入、验证及维护和提供数据拟合（modeling）模块，并对用户开放 |  |
| 6.5.1 | 患者模型建立及显示： |  |
| 6.5.1.1 | 三维实体重建：招标治疗计划系统应能直接利用CT数据，参照用户的临床实际要求，对病人模型进行三维实体重建 |  |
|  | 三维实体重建：在重建的三维实体病人模型上,能够以多种方式显示，包括皮肤、骨及其他特定模型显示 |  |
| 6.5.1.2 | DRR视图：DRR视图应同时包含BEV，同时在DRR上可显示靶区、其它组织及照射野大小形状及挡块等 |  |
| 6.5.2 | 图像自动融合及配准功能要求：允许2个或者更多的图像组进行图像配准，可融合PET-CT、MRI、CT的DICOM格式图像 |  |
| 6.5.3.1 | 优化算法：包括3种自动图像基础的优化算法，包括交互信息，交叉关联和位置校正 |  |
| 6.5.3.2 | 自动配准：在自动配准阶段，允许用户定义的感兴趣区的选择的需要主要和次要数据组，有手动调整功能 |  |
| 6.5.4 | 轮廓勾画工具具有以下功能：传统击点连线法、手动连续画法、二维自动画法、三维自动画法及可控涂画法等 |  |
| 6.5.4.1 | 勾画方法：传统击点连线法、手动连续画法、二维自动画法、三维自动画法及可控涂画法等 |  |
| 6.5.4.2 | 三维扩放缩技术：方便灵活的三维扩放缩小技术，可根据用户勾画的多个临床靶区（CTV）和周围正常组织的关系，确定组合方式和边界,生成计划靶区(PTV) |  |
| 6.5.4.3 | 编辑工具：方便灵活的手工编辑、移动、复制、套用、擦除和缩放工具，不同层间轮廓精确内插 |  |
| 6.5.4.4 | DICOM RT兼容：应能接受医院其它DICOM RT兼容设备输出的已勾画的轮廓 |  |
| 6.5.4.5 | 系统应支持：在除横断轴面外的其它剖面（矢状面、冠状面）进行轮廓勾画 |  |
| 6.5.4.6 | 自动勾画剂量靶区：自动勾画剂量靶区，可以自动将指定的剂量分布区域勾画出来，以便临床评估使用 |  |
| 6.5.5 | 外照射计划设计要求： |  |
| 6.5.5.1 | 计划设计：能一次完成两个以上靶区的照射设计和非共面照射技术，多个共面和非共面照射弧技术。 |  |
| 6.5.5.2 | 照射野挡块编辑工具：方便灵活的照射野挡块编辑工具：手动点画法，自动生成法，能自动定义间隙大小，挡块能实时自动修改、适形，多层挡块重叠设计 |  |
| 6.5.5.3 | 4D CT传输的四维CT数据：能接受4D CT传输的四维CT数据，并以此为基础设计治疗计划 |  |
| 6.5.5.4 | FFF治疗模式：能够完美支持瓦里安和医科达具备FFF治疗模式的高端直线加速器 |  |
| 6.5.6 | 剂量计算： |  |
| 6.5.6.1 | 光子线计算：光子线计算应采用Collapsed Cone Convolution Superposition算法 |  |
| 6.5.6.2 | 电子线计算：电子线计算采用笔形束算法 |  |
| 6.5.6.3 | CT像素修正：对组织不均匀性进行基于CT像素的逐点修；对CT扫描层厚不够的病人资料能由用户定义病人模型两端模拟延伸,以保证剂量计算有足够的散射修正 |  |
| 6.5.6.4 | 点剂量显示：能显示任意多个感兴趣点的剂量 |  |
| 6.5.6.5 | 体表外轮廓：支持不勾画体表外轮廓进行剂量计算 |  |
| 6.5.6.6 | 剂量重算：重新设定照射野权重即得到新的剂量，而不必重新计算，并能实时显示剂量曲线分布和显示DVH图 |  |
| 6.5.6.7 | 计划的修改：对于修改了的计划，只需要计算那些改动过的射束，而不必全部重新计算 |  |
| 6.5.6.8 | 剂量归一方式：多种剂量归一方式，包括点剂量和等剂量线归一（如靶区平均剂量） |  |
| 6.5.7 | IMRT逆向计划功能要求： |  |
| 6.5.7.1 | 采用业界标准的快速准确的优化算法，目标函数类型应为以物理剂量或体积为基础，可优化参数包括：采用业界标准的快速准确的优化算法，目标函数类型应为以物理剂量或体积为基础，可优化参数包括：CTV、PTV及危及器官的最大剂量、最小剂量、单位体积内剂量及相应的权重设定等，用户应能设定停止计算的标准并选择迭代次数 |  |
| 6.5.7.2 | 计划上叠加：优化过程应能利用常规传统三维适形方案，在适形计划上叠加IMRT计划 |  |
| 6.5.7.3 | 基于直接机器参数优化：基于直接机器参数优化的一步法调强优化功能要求；优化结果直接生成子野序列，无需优化通量图 |  |
| 6.5.7.4 | 优化结果：优化结果直接生成子野序列，无需优化通量图； |  |
| 6.5.7.5 | 叶片位置编辑：能设置叶片间隙距离；可对优化后的子野进行叶片位置的编辑及剂量权重的优化 |  |
| 6.5.7.6 | 剂量验证：支持剂量通量图的输出，以便进行IMRT的剂量验证 |  |
| 6.5.7.7 | 适形电子线野剂量：可同时计算静态适形电子线野剂量，以保证调强线束与电子线束相接处剂量分布均匀 |  |
| 6.5.8 | 基于器官模型的自动勾画要求：器官模型应包括头颈部及胸腹部各正常器官；用户可自由定义器官模型；器官模型数量无限制 |  |
| 6.5.9 | 剂量分布显示方式：三维彩色剂量显示，三维等剂量线显示，三维剂量云显示；能在三维的轮廓图上显示 |  |
| 6.5.10 | 有剂量体积直方图（DVH）与TCP/NTCP计划评估工具：1.有剂量体积直方图（DVH）与TCP/NTCP计划评估工具。2.DVH计算和显示，包括积分DVH及微分DVH。3DVH计算和显示，包括积分DVH及微分DVH；DVH实时更新；TCP/NTCP计算 |  |
| 6.5.11 | 同一计划的不同试验间的比较：1.可生成全新试验计划。2.可利用DVH进行实时比较 |  |
| 6.5.12 | 计划输出要求： |  |
| 6.5.12.1 | 参数输出：最后计划输出应包含每一照射野的几何参数，MU结果及MU计算的中间参数 |  |
| 6.5.12.2 | 打印输出：可以任意比例打印输出挡铅的形状；可打印输出任何窗口视图及文字，可在窗口中随意添加文字标签 |  |
| 6.5.13 | 软件版本：可在系统中保留软件不同版本，并可随时使用，以使重新观察旧病人时不需要计算，并可完全保持原有计划参数 |  |
| 6.5.14 | 脚本功能：可以自由定义脚本和任意的操作记录脚本，可定制及修改任意治疗计划的脚本，方便临床规范化使用。医生批准后的治疗计划应可被锁定，不能进行任何修改和变动 |  |
| 6.5.15 | 终端后台计算功能：调强终端可以并行处理病人，包括剂量计算。同时处理多个病人，后台计算功能；要求能够同时处理4个以上病人 |  |
| 6.5.16 | 网络及接口软件要求：系统应完全遵从DICOM3.0标准，以实现医学影像共享；提供DICOM图像的输入和输出功能；提供DICOM RT的输入和输出功能 |  |
| 6.5.17 | 采用gEUD目标函数及约束条件优化；可联合使用gEUD和DVH目标函数及约束条件进行负责计划的优化设计 |  |
| 7 | 三维调强验证系统：具备医疗器械注册证 |  |
| 7.1.1 | 二维矩阵：带角度传感器的电离室组成的二维矩阵，能用于静、动态及旋转照射的剂量测量 |  |
| 7.1.2 | 矩阵探测器：电离室组成的矩阵探测器面积， 由空气电离室组成≥24cm×24cm |  |
| 7.1.3 | 电离室数目：电离室数目≥1000个 |  |
| 7.1.4 | 电离室灵敏体积：电离室灵敏体积 ≤0.08ccm |  |
| 7.1.5 | 静电计通道：每个电离室有独立的静电计通道 |  |
| 7.1.6 | 温度压力控制：温度压力控制 带有温度\压力传感器 |  |
| 7.1.7 | 空间分辨率：空间分辨率 ≤8.0mm |  |
| 7.1.8 | 最小采样间隔：最小采样间隔 ≤20ms |  |
| 7.1.9 | 接口：接口：网线接口，可以从任意支持 DICOM RT和/或 RTOG 格式的计划系统中输入二维和/或三维的计划数据 |  |
| 7.1.10 | 电离室二维矩阵加速器装配托架：电离室二维矩阵加速器装配托架: 能保证电离室二维矩阵能安装到用户指定的加速器机头上 |  |
| 7.1.11 | 储存箱：提供 |  |
| 7.1.12 | 专用验证模体：用于探测器矩阵的专用旋转调强验证的模体。 |  |
| 7.2 | 软件： |  |
| 7.2.1 | 与加速器和计划系统的连接：可以与计划系统实现无缝连接，输入计划的剂量分布数据,输入轮廓勾画数据,输入加速器机架角度等相关数据 |  |
| 7.2.2 | 基本功能：能从矩阵探测器上获取病人放射治疗过程中的相关数据。结合计划系统的相关数据，通过定制的机器模型和自身独立剂量运算引擎完成计算，得出治疗过程中病人体内的剂量值，并同计划系统计算结果进行比较。 |  |
| 7.2.3 | 测量方式可以测量旋转调强、静态、动态等不同调强技术的照射野单独的和/或积分的调强照射野，有不同照射野方向的视图，并能显示各个照射野的通量信息： |  |
| 7.2.4 | 3D重建：能完成剂量的3D重建，并能随意旋转，完成基于器官的评估；能给出病人治疗过程中多个器官的剂量测量结果。 |  |
| 7.2.5 | 评估治疗计划：能在患者CT影像下，通过比较DVH、3D剂量、3D Gamma的方式评估治疗效果的优劣。能同计划系统中相对应的器官的DVH进行比较，评估治疗结果的优劣，能设置两个DVH误差允许量，并可显示通过率，能同时显示多个器官的DVH。 |  |
| 7.2.6 | 其他功能：可以提供纯计算的计划验证模式TPS Check |  |
| 7.2.7 | 必备附件：一台参考级放射治疗剂量仪及防水设计的石墨型Farmer型0.65CC电离室探测器 |  |
| 7.2.8 | 电脑：主体软件工作站 Dell M6700 |  |
| 7.3 | 放射治疗计量仪： |  |
| 7.3.1 | 三同轴电离室电缆：18m长，带电缆卷盘 |  |
| 7.3.2 | 电离室：Farmer型电离室，065cm3灵敏体积 |  |
| 7.3.3 | 最新版本计量仪 |  |
| 8 | 三维水箱：具备医疗器械注册证 |  |
| 8.1 | 主要用途：三维水箱使用环形驱动机械设计，可将探测器置于三维空间内任何位置，自动调节水平，水面，自动中心点，并利用全新的三维扫描软件完成对加速器所有数据的快速，精准的采集。 |  |
| 8.2 | 硬件： |  |
| 8.2.1 | 水箱主体：高质量丙聚酸树脂为材质，箱壁/箱底厚度为3/19mm，箱内高度为673mm，箱内直径为676mm，水容积为166L空箱/满箱重量为44/210kg。 |  |
| 8.2.2 | 控制面板：智能PDA用于手持界面操作 |  |
| 8.2.3 | 扫描机械装置：环形驱动：扫描臂在水箱内任何角度精确定位；垂直驱动：扫描臂在水箱内任何预设高度均可精确定位，精确螺杆设计；直径驱动：探测器在任何扫描方向都保持同一方向，张力皮带设计 |  |
| 8.2.4 | 扫描范围：扫描垂直：400.0mm；扫描直径：650.0mm包括探测器位移，500.0mm不包括探测器位移；环形：330.0度。电机数量3个编码的伺服部进电机。 |  |
| 8.2.5 | 扫描精度：所有方向0.1mm |  |
| 8.2.6 | 扫描速度范围：最快8mm/sec |  |
| 8.2.7 | 3D升降台：将3D Scanner设置在需要的SSD位置；精确的X,Y轴调节； |  |
| 8.2.8 | 水平调节系统；适用于所有的加速器移动地面嵌板设计；垂直移动：57cm；X/Y轴箱体调整：±20mm；垂直稳定性：1.0mm(在满箱最高处)。 |  |
| 8.2.9 | 3D储水车：最快填充/排放速度：7/5min；TPR/TMR测量：排放速度10.0cm/min |  |
| 8.3 | 软件：工作站许可无限制；自动射野中心设置；自动水面探测； |  |
| 8.3.1 | 扫描格式：依据TPS要求预先设置，并可编辑 |  |
| 8.3.2 | 输出：包括RTP输出 |  |
| 8.4 | 晨检仪：晨检仪(进口) |  |
| 8.4.1 | 试用范围适用于加速器的日常 QA，对称性，平坦度，中心点剂量，能量等参数的分析： |  |
| 8.4.2 | 硬件：主机 |  |
| 8.4.2.1 | 探测器类型：半导体或电离室 |  |
| 8.4.2.2 | 探测器数量：≥20 个 |  |
| 8.4.2.3 | 探测器间距：≤5mm |  |
| 8.4.2.4 | 电离室有效体积：≤0.6cm3 |  |
| 8.4.2.5 | 温度和气压较正方式：自动温度和气压校正 |  |
| 8.4.2.6 | 能量测量范围：电子线：4 MeV 到 25MeV，X 线：Co-60 到 25MV |  |
| 8.4.2.7 | 剂量率范围：0.5～10 Gy/min |  |
| 8.4.2.8 | 照射野大小：≥20.0×20.0 cm2 |  |
| 8.4.2.9 | 电源：电源适配器 |  |
| 8.4.2.10 | 连接电缆：25m 电源数据电缆 |  |
| 8.4.2.11 | 数据接口：数控盒 |  |
| 8.4.2.12 | USB 连接线：有 |  |
| 8.4.3 | 软件： |  |
| 8.4.3.1 | 数据显示：实时显示测量数据 |  |
| 8.4.3.2 | 测量类型：输出量，平坦度，轴向和横向对称性，20×20cm 光野一致性；电子线能量；光子线能量 |  |
| 8.4.3.3 | 数据处理：测量数据数据库化管理 |  |
| 8.4.3.4 | 检测结果确认：可使用电子签名 |  |
| 8.4.3.5 | 报告方式：可输出 PDF 报告 |  |
| 8.4.3.6 | 刻度方式：可自行刻度，无需运回工厂 |  |
| 8.4.3.7 | 数据处理计算机：配置便携式电脑。 |  |
| 8.5 | 等中心校准仪：等中心校准仪（进口） |  |
| 8.5.1 | 试用范围：试用范围：检测加速器机头等中心、机架等中心、床等中心、光野和光阑尺寸精度，辐射野和光野一致性，等中心旋转稳定性，光距离尺精度和激光灯对准等中心校准以及定位胶片校准。 |  |
| 8.5.2 | 主机： |  |
| 8.5.3 | 外形：203*457*330mm |  |
| 8.5.4 | 屏幕：305*305mm |  |
| 8.5.5 | 材质：含2个不透明PMMA板 |  |
| 8.5.6 | 胶片空间：25*30cm胶片空间 |  |
| 8.5.7 | 定位：内嵌线精确定义角、边缘和屏幕中心 |  |
| 8.5.8 | 现场尺寸：2*2mm、50*50mm、100*100mm、150*150mm、200*200mm |  |
| 8.5.8 | 中心线用短线隔开：中心线用短线隔开10mm |  |
| 8.5.9 | 钨标记在中心和角落直径：钨标记在中心和角落直径2mm的领域 |  |
| 8.5.10 | 旋转范围：可以旋转360度 |  |
| 8.6 | 固体水：固体水膜（进口） |  |
| 8.6.1 | 材料：可用于高能光子和电子辐射的水当量塑料---RW3 |  |
| 8.6.2 | 外形：300*300*300 |  |
| 8.6.3 | 能量范围：光子钴60-25MV，电子4-23MeV |  |
| 8.6.4 | 质量密度：1.045g/cm³ |  |
| 8.6.5 | （Z/A）r值：0.536 |  |
| 8.6.6 | 电子密度（e/g）：3.386*1023 |  |
| 8.6.7 | 电子浓度（e/cm3）：3.39*1023 |  |
| 8.6.8 | 数量：包括1片1mm，2片2mm，1片5mm和29片10mm厚的板材。 |  |
| 9 | 其他 |  |
| 9.1 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |