招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2132257(重招)

招标项目：螺旋断层放射治疗系统

浙江国际招（投）标公司

2021年9月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年9月

招标编号：0801-214ZJ2132257(重招)

1.   浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋断层放射治疗系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

螺旋断层放射治疗系统：1套

微波输出的峰值功率≥2.5MW

2．   有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．   有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2021年10月15日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司304会议室。

5．   定于2021年10月15日09：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司304会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良

电    话：0086-571-81061800

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省肿瘤医院 招标人地址：杭州市拱墅区半山东路1号 邮编：310000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061800 传真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋断层放射治疗系统采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋断层放射治疗系统 招标邀请编号：0801-214ZJ2132257(重招) |
| 19.1 | 投标截止期：2021年10月15日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年10月15日09：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司304会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至浙江省肿瘤医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签定后3个月 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省肿瘤医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：合同签订后三个月内支付70%，到货三个月内支付20%，验收合格后三个月内支付10%。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 1.1 设备验收合格后，整机免费保修1年。保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级。 1.2 提供出保后每年仪器保修的价格。 1.3 保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在杭州有维修处或杭州驻有工程师。2小时响应，24小时上门维修,48小时未能修复需提供备机。杭州有维修处或杭州驻有工程师 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 提供软件免费升级，每年不定期走访用户≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明及商检报告。 3.3 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 4、考察和培训 4.1 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 - 安装调试 - 安装地点：浙江省肿瘤医院 - 安装完成时间：到货合同签订后30天内进行设备安装、调试和验收，仪器到达用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如为进口设备，验收时必须提供海关报关单、商检报告等进口产品所需证件 - 交货 - 交货期：合同签定后3个月内 - 交货地点：浙江省肿瘤医院 8、报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其它 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.2本项目预算：3000万元 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋断层放射治疗系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋断层放射治疗系统 | 1套 | 微波输出的峰值功率≥2.5MW | 合同签定后3个月内 | 浙江省肿瘤医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 放射治疗系统 |  |
| 1、 | 主机核心结构基本要求 |  |
| *1.1 | 设备信息及类型 | 所投设备必须具备螺旋CT成像功能的高端放射治疗系统。 |
| 1.2 | 机架结构 | 环形机架 |
| 1.3 | 加速管类型 | 驻波 |
| 1.4 | 加速器去均整块技术（FFF模式） | 具备 |
| 1.5 | 微波功率系统 | 磁控管 |
| 1.6 | 微波输出的峰值功率 | ≥2.5MW |
| 1.7 | 一次摆位长靶区照射范围 | 不小于60cm X 40cm（长X宽） |
| 1.8 | 一次摆位多靶区照射能力 | 具备 |
| 1.9 | 治疗模式 | 具备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式 |
| 1.10 | 计算机控制系统 | 数字化 |
| 1.11 | 治疗安全性 | 加速器治疗系统及成像系统等移动部件应隐藏于机架中，避免与治疗床或患者的碰撞风险。 |
| 1.12 | 射束屏蔽系统 | 机架内应安装射束屏蔽系统以降低机房内散射线保护患者，并降低机房射线防护要求。 |
| 2、 | X射线束特性: |  |
| 2．1 | X线能量 | 6MV |
| 2．2 | X线常规剂量率（等中心） | ≥850MU/min |
| 2．3 | X线剂量率稳定性（在2min内变化） | <±2％ |
| 2．4 | 靶 | 一体化固定靶 |
| 2．5 | 束流击靶点尺寸 | 不超过2mm直径的圆点 |
| 2．6 | 射野半影 | ≤5mm |
| 2．7 | X线泄漏 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，辐射≤0.3%；射野内，准直器闭合時，辐射 ≤0.5% |
| 3、 | 剂量监测系统 |  |
| 3.1 | 电离室结构 | 采用独立双通道全封闭电离室 |
| 3.2 | 电离室剂量精度 | ≤1% |
| 3.3 | 电离室剂量线性度 | ≤1% |
| 3.4 | 设备安全连锁系统 | 具有多重安全联锁装置，请提供支持材料。 |
| 4、 | 多叶准直器系统（MLC） |  |
| 4.1 | 叶片数量 | ≥60片 |
| 4.2 | 叶片驱动机制 | 气动式 |
| 4.3 | 单个叶片在等中心平面的最小投影宽度 | ≤6.5mm |
| 4.4 | 单个叶片运动能力 | 可完全穿过射野中线至对侧 |
| 4.5 | 叶片开闭状态切换 | ≤30ms |
| 4.6 | 叶片间漏射 | ≤0.25% |
| 4.7 | 叶片的验证 | 实时的叶片开关状态验证 |
| 4.8 | 叶片调强时可产生的最小射野（IMRT分辨率）（mm×mm ）（在等中心处） | ≤25×6.25 |
| 4.9 | 等中心射野尺寸 | 2.5cmX0.625cm 至 5.0cmX 40cm |
| 4.10 | 叶片厚度（mm） | ≥100mm |
| 4.11 | 初级准直器厚度（mm） | ≥130mm |
| 4.12 | 提供1厘米宽治疗射线调试校验及多种准直器宽度模块 | 拟合用于1厘米宽射线数据模型，1厘米射线宽度专门用于立体定向手术治疗，可以治疗头部、体部的小肿瘤。由于使用气动二元多叶光栅，实现了非等中心照射，可以一次治疗多个靶点，靶点的相邻剂量不会显著增加。 |
| 4.13 | 高效治疗模式 | 增加5cm 射线宽度的治疗模式，相比2.5cm射线宽度的治疗模式，5cm射线宽度治疗速度更快，有效应对临床日益增多的患者治疗需求。提供调试包括数据测量，5厘米宽射线数据模型拟合用于TomoTherapy®的治疗计划系统，并负责验收。 |
| 5、 | 机械运动系统 |  |
| 5.1 | 机架孔径（cm） | ≥85 |
| 5.2 | 机架连续旋转 | 可360°螺旋运动 |
| 5.3 | 机架旋转精度 | ≤0.1° |
| 5.4 | 等中心精度 | ≤0.5mm |
| 5.5 | 源轴距（SAD）（cm） | ≥85 |
| 5.6 | 机架最大旋转速度 | ≥6RPM（圈/分钟） |
| 5.7 | 等中心高度（距离治疗室地面） | ≤113cm |
| 6、 | 治疗床系统 |  |
| 6.1 | 运动控制 | 调速电机控制，可无级调速运动 |
| 6.2 | 负载能力 | 200KG |
| 6.3 | 治疗床面板 | 碳纤维 |
| 6.4 | 床面运动方式 | 可在垂直、前后、左右六个方向运动 |
| 6.5 | 床面最大运动速度（mm/sec，Y轴方向） | ≥70 |
| 6.6 | 治疗床运动重复性精度（mm） | ≤±0.5 |
| 6.7 | 治疗床运动定位精度（mm） | ≤±1 |
| 6.8 | 垂直最大移动距离（mm） | ≥535 |
| 6.9 | 前后（水平）最大移动范围（mm） | ≥1700 |
| 6.10 | 左右移动范围（mm） | ±25 |
| 6.11 | 手动控制 | 除了由电机控制运动之外，提供的治疗床运动均能由手动方式控制 |
| 6.12 | 操作室遥控治疗床移动功能 | MVCT扫描后对摆位误差的修正可以在操作室完成，不必进入治疗室，可提高治疗效率。 |
| 6.13 | 长靶区治疗模式模块 | 提供长靶区 |
| 7、 | 影像引导系统 |  |
| 7.1 | 影像系统 | 螺旋CT或CBCT |
| 7.2 | 成像射束类型 | 扇形束 |
| 7.3 | 探测器类型 | 电离室 |
| 7.4 | 成像分辨率 | ≥512×512（0.78mm像素） |
| 7.5 | 空间（对比）分辨率（10%MTF） | ≥标称0.5线对/毫米 |
| 7.6 | 密度分辨率（软组织对比度） | ≥2% for 20mm 物体 |
| 7.7 | 图像噪声 | ≤4% |
| 7.8 | 图像均匀性 | ≤2.5% |
| 7.9 | 等中心处FOV（cm） | ≥39 |
| 7.10 | 射线束特性 |  |
| 7.10.1 | 成像射线束 |  |
| 7.10.1.1 | X线能量（MV） | ≤3.5 |
| 7.10.1.2 | 成像X线焦点（mm） | ≤1.6 |
| 7.10.1.3 | 可用扫描厚度（mm） | 1,2,3,4,6 |
| 7.10.1.4 | 扫描时间（3mm层厚扫描15cm长度）（min） | ≤2 min |
| 7.10.1.5 | 患者接收MVCT的剂量（cGy） | ≤3 |
| 7.11 | 图像配准方式 | 手动或自动，软组织或骨性配准 |
| 7.12 | 图像重建算法 | 滤波反投影 |
| 8、 | 螺旋断层调强功能 |  |
| 8.1 | 螺旋断层调强放疗模式 | 治疗中机架连续螺旋运动，射线从360°方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。 |
| 8.2 | 治疗床运动方式 | 治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动，速度由计划自动设置。 |
| 8.3 | 单次计划最大照射范围 | 不小于135cm X 40cm（长X宽） |
| 9、 | 激光定位灯 |  |
| 9.1 | 数量 | 固定激光灯2个和可移动激光定位灯5个 |
| 9.2 | 定位精度（mm ） | ≤±0.25 |
| 9.3 | 定位范围（cm） | 0 - 40 |
| 9.4 | 移动速度（mm/s） | 可变，0.2 - 100 |
| 二、 | 计算机控制系统 |  |
| 1、 | 服务器系统 |  |
| 1.1 | 光纤网络存储器 |  |
| 1.1.1 | RAID控制器数量（个） | ≥2 |
| 1.1.2 | SAS硬盘容量（GB）和数量（个） | ≥300×6 |
| 2、 | 操作工作站 |  |
| 2.2.1 | 工作站硬件配置 |  |
| 2.2.1.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 2.2.1.2 | 内存（GB） | ≥4 |
| 2.2.1.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 2.2.1.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 2.2.1.5 | 操作系统 | 正版microsoft window操作系统 |
| 2.2.1.6 | 网络接口 | 两个千兆以太网口 |
| 2.2.2 | 软件功能要求 |  |
| 2.2.2.1 | 图像采集/重建 | 最短可以10秒内完成机架旋转360度,采集MVCT图像并同步进行图像重建 |
| 2.2.2.2 | 图像处理 | 有视图管理工具栏等,包括：窗宽/窗位调节,放大/缩小，编辑/处理等 |
| 2.2.2.3 | 图像配准 | 可以手动和自动进行计划CT图像和验证MVCT图像配准 |
| 2.2.2.4 | 操作监控系统 | 全数字化控制系统，实时监控加速器主要参数 |
| 三、 | 治疗计划系统 |  |
| 1、 | 计划工作站 |  |
| 1.1 | 工作站 |  |
| 1.1.1 | 工作站数量 | 1套 |
| 1.1.2 | 附加工作站数量 | 1套，附加工作站可用于提高临床使用效率和病人处理能力。在该工作站上能够进行计划的优化、评估和DQA工作的实施。该附加工作站功效等同于原配工作站，包含所有原配软件许可证。 |
| 1.2 | 工作站硬件配置 |  |
| 1.2.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 1.2.2 | 内存（GB） | ≥4 |
| 1.2.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 1.2.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 1.2.5 | 操作系统 | 正版microsoft windows操作系统 |
| 1.2.6 | 网络接口 | 千兆以太网口 |
| 1.3 | 软件功能要求 |  |
| 1.3.1 | 轮廓勾画 | 具备各器官轮廓勾画或修改等功能 |
| 1.3.2 | 计划设计 |  |
| 1.3.2.1 | 逆向调强计划 | 支持 |
| 1.3.2.2 | 射野宽度选择 | 支持 |
| 1.3.2.3 | 螺距值选择 | 支持 |
| 1.3.2.4 | 剂量体积约束函数 | 支持 |
| 1.3.2.5 | 多叶光栅MLC动态调强 | 支持 |
| 1.3.2.6 | 根据调强计划自动生成子野序列和机架旋转速度 | 支持 |
| 1.3.2.7 | 剂量分布图转移到体模 | 支持 |
| 1.3.3 | 计划视图工具 |  |
| 1.3.3.1 | 四视窗显示 | 支持 |
| 1.3.3.2 | 横断面、矢状面、冠状面视图 | 支持 |
| 1.3.3.3 | 视窗属性可变 | 支持 |
| 1.3.3.4 | 显示选择： | 改变颜色、透明度和虚实；开关轮廓；窗宽、窗位调节 |
| 1.3.3.5 | 患者方向图标 | 支持 |
| 1.3.3.6 | 显示绝对剂量 | 支持 |
| 1.3.3.7 | 所有显示可旋转和放大 | 支持 |
| 1.3.4 | 叠加算法逐点修正CT密度值 | 支持 |
| 1.3.5 | 患者模型的三维体积重建 | 支持非等层厚方式、非等层间距扫描方式、分次检查合并功能 |
| 1.3.6 | 患者录入和轮廓勾画 | 逐点和连续勾画 |
| 1.3.7 | 实时交互显示 | 支持 |
| 1.3.8 | 图像灰度 | 可任意调整，预设3种窗宽窗位 |
| 1.3.9 | 计划输出 | 支持硬拷贝到打印机/绘图仪 |
| 1.3.10 | 计划评估 | 可以进行DVH的计算和显示，包括：积分和微分DVH的计算，能同时显示单/多个器官的DVH |
| 1.3.11 | 调强图像显示与处理 | 用户界面要求，有视图管理工具栏、图像编辑功能和定位匹配功能。 |
| 1.3.12 | 剂量验证 | 可以实现剂量验证功能，即对实际照射的剂量分布与理论的剂量分布进行评估和分析 |
| 1.3.13 | 治疗计划模型的建立 | 出厂前完成加速器的数据采集拟合和建模的工作 |
| 1.3.14 | DICOM RT剂量输出模块 | 支持 |
| 1.3.14.1 | 剂量输出分析 | 剂量输出软件包可以将优化完成的计划和剂量分布输出到第三方评估系统进行分析 |
| 1.3.14.2 | 剂量输出叠加 | 剂量输出软件包可以将优化完成的计划和剂量分布输出到第三方评估系统进行叠加。 |
| 1.3.15 | 提供GPU加速计算模块 | 提供VoLO新型治疗计划优化运算执行系统，采用VoLO新算法，超快速执行计划优化，优化过程中可以监视结果和更改优化计划参数。 |
| 2、 | 网络连接与传输 |  |
| 2.1 | DICOM 3.0接口 | 系统可接受符合DICOM3.0协议的CT图像 |
| 2.2 | DICOM-RT接口 | 系统可接受第三方系统（TPS）的轮廓线等数据（RT Structure） |
| 3、 | 质控测量 | 支持 |
| 3.1 | 剂量验证用模体 | 支持 |
| 3.2 | CT电子密度校正模体 | 支持 |
| 3.3 | 用于剂量测量测量电离室 | 支持 |
| 3.4 | 剂量测量水箱 | 支持 |
| 3.5 | CT 电子米堆校准电离室 | 支持 |
| 3.6 | 质控保证胶片数字仪 | 支持 |
| 3.7 | 胶片分析软件 | 支持 |
| 4． | 云数据平台 | 支持 |
| 4．1 | AIRSpace锐智云放疗协作云数据平台 | 支持 |
| 4.2 | AIRSpace锐智云远程教育（含Weblink终端） | 支持 |
| 5 | 全套激光定位系统 | 支持 |
| 6 | 其他 |  |
| 6.1 | 设备正常运行所需的其他附件 | 提供 |