招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2130295

招标项目：螺旋CT

浙江国际招（投）标公司

2021年2月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年2月

招标编号：0801-214ZJ2130295

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

螺旋CT：1套

探测器排数＜64排

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。标书费：免费。

4．  	所有投标书应于2021年3月2日14：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司603会议室。

5．   定于2021年3月2日14：00时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司603会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良,苑洪春

电    话：86-571-81061800

传    真：86-571-81061803

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：杭州市富阳中医骨伤医院 招标人地址：杭州市富阳区 邮编：311400 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：86-571-81061800 传真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司603会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-214ZJ2130295 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年3月2日14：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年3月2日14：00时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司603会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至杭州市富阳中医骨伤医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后2个月内 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：杭州市富阳中医骨伤医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为：卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：乙方应在合同签订前，缴纳合同价5%的履约保证金至甲方。货到安装验收合格后正常运行1个月内支付中标全额款项。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 - 设备安装验收合格后整机（含球管）保修≥1年，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内派员到达买方现场实施维修。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。保修期外先维修后付款。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 3.技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。如需专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 - 中标方应提供不少于两次的现场技术培训，对用户的操作人员进行技术操作培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。并提供详细的中文操作手册。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 5.安装调试 - 安装地点：杭州市富阳中医骨伤医院 - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，投标商或产品制造商应在7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计、放射屏蔽施工及室内装修（机房为交钥匙工程，符合国家相关标准、规范）；费用由卖方负责。 6.验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换设备，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。验收相关费用包含在总价中 7.交货 - 交货期：合同签订后2个月内 - 交货地点：杭州市富阳中医骨伤医院 8.报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算为650万人民币。 9.其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋CT | 1套 | 探测器排数＜64排 | 合同签订后2个月内 | 杭州市富阳中医骨伤医院 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：＜64排CT，适用于全身扫描临床应用。 |
| *二 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌 |
| 三 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| 3.1 | 机架系统 |
| 3.1.1 | 机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30度 |
| 3.1.2 | 焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm |
| 3.1.3 | 球管焦点到探测器的距离：≤98.5cm |
| 3.1.4 | 双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 |
| 3.1.5 | 内置一体化摄像头，机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。 |
| 3.1.6 | 双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。 |
| 3.1.7 | 机架内冷却方式：风冷 |
| 3.2 | 探测器 |
| 3.2.1 | 探测器排数为≥62排 |
| 3.2.2 | 探测器类型：各家提供最新型探测器 |
| 3.2.3 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 |
| 3.2.4 | 探测器物理总数≥52000个 |
| 3.2.5 | 每排探测器物理个数≥840个 |
| 3.2.6 | 探测器物理宽度≥37mm |
| 3.3 | 扫描床 |
| 3.3.1 | 床面水平移动范围：≥135cm |
| 3.3.2 | 最大可扫描范围：≥135cm |
| 3.3.3 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/s |
| 3.3.4 | 床面最大承重：≥220Kg |
| 3.3.5 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm |
| 3.3.6 | 提供扫描床附件 |
| 3.4 | X线系统 |
| *3.4.1 | 高压发生率功率：≥75KW |
| 3.4.2 | 球管阳极热容量：≥7MHU |
| 3.4.3 | 球管阳极最大散热率：≥700KHU/min |
| 3.4.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm |
| 3.4.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm |
| 3.4.6 | 最小球管电流：≤13mA |
| 3.4.7 | 最大球管电流：≥600mA |
| 3.4.8 | 最大球管电压：≥140kv |
| 3.4.9 | 最小球管电压：≤70KV |
| *3.4.10 | 球管电压选择≥6种 |
| 3.4.11 | 提供能谱纯化技术,，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。 |
| 3.5 | 集成化控制台 |
| 3.5.1 | 提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 |
| 3.5.2 | 计算机内存：≥32GB |
| 3.5.3 | 计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz |
| 3.5.4 | 硬盘容量：≥720GB |
| 3.5.5 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅 |
| 3.5.6 | 医学专用液晶超薄平面23寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台 |
| 3.5.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 |
| 3.5.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
| 3.5.9 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
| 3.6 | 图像处理工作站 |
| 3.6.1 | 提供工作站一套 |
| 3.6.2 | 内存：≥16GB |
| 3.6.3 | 计算机主频：≥4x3.2GHz |
| 3.6.4 | 硬盘容量: ≥1T |
| 3.6.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024 |
| 3.6.6 | 一体化图像光盘存储 |
| 3.7 | 扫描参数 |
| 3.7.1 | 最快扫描速度：≤0.33秒/360° |
| 3.7.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm |
| 3.7.3 | 扫描图像层数≥124层图像/360度 |
| 3.7.4 | 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵） |
| 3.7.5 | 图像重建矩阵：≥512×512 |
| 3.7.6 | 最长连续螺旋扫描时间≥300秒 |
| 3.7.7 | 单次螺旋扫描最大范围：≥135cm |
| 3.7.8 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.03～1.5，任意可调 |
| 3.7.9 | 显示视野范围≥5cm~50cm |
| 3.7.10 | 具备迭代技术 |
| 3.7.11 | 具备90kV管电压成像技术 |
| 3.7.12 | 具备110kV管电压成像技术 |
| 3.7.13 | 具备130kV管电压成像技术 |
| 3.8 | 图像质量 |
| 3.8.1 | 可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴） |
| 3.8.2 | 可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴） |
| 3.8.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 12mGy |
| 3.8.4 | CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu |
| 3.8.5 | 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 |
| 3.9 | 临床应用软件 |
| 3.9.1 | 多平面重建MPR |
| 3.9.2 | 任意曲面重建 |
| 3.9.3 | 最大密度投影MIP |
| 3.9.4 | 最小密度投影MinP |
| 3.9.5 | 表面三维重建3D SSD |
| 3.9.6 | 组织透明化显示技术 |
| 3.9.7 | CT血管成像CTA |
| 3.9.8 | 高级容积处理软件 |
| 3.9.9 | 具备器官融合、拆分技术 |
| 3.9.10 | 一键式去骨功能 |
| 3.9.11 | 模拟手术刀 |
| 3.9.12 | 数字减影 |
| 3.9.13 | 容积测量评估软件 |
| 3.9.14 | 肺纹理增强软件 |
| 3.9.15 | 低剂量肺扫描软件 |
| 3.9.16 | CT电影 |
| 3.9.17 | 容积伪影抑制软件 |
| 3.9.18 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |
| 3.9.19 | 实时智能X线剂量调控软件 |
| 3.9.20 | 婴幼儿扫描专用软件包 |
| 3.9.21 | 提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 |
| 3.9.22 | 心脏扫描成像功能 |
| 3.9.23 | 心电门控系统 |
| 3.9.24 | 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件 |
| 3.9.25 | 主控台能显示和保存心电图信息 |
| 3.9.26 | ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集 |
| 3.9.27 | 冠脉分析功能 |
| 3.9.28 | 冠脉提取功能 |
| 3.9.29 | 冠脉狭窄评价功能 |
| 3.9.30 | 高级血管分析和测量 |
| 3.10 | 其他 |
| 3.10.1 | 提供必要的扫描附件 |
| 3.10.2 | 提供肺结节、肋骨读片的AI系统 |
| 3.10.3 | 提供高压注射器1套 |
| 3.10.4 | 配套桌椅 |
| 3.10.5 | 提供设备的信息接口 |
| 3.10.6 | 提供CT设备间标准防护用品 |