招  标  文  件

(国际招标)

招标编号：0801-224ZJ2232304/05（重招）

招标项目：血管造影机及售后服务

浙江国际招投标有限公司

2022年8月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年8月

招标编号：0801-224ZJ2232304/05重招

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购血管造影机项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

血管造影机：1套

平板探测器类型：非晶硅数字化平板探测器

2．   有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．  	所有投标书应于2022年11月3日13:30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年11月3日13:30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：沈夏奇

电    话：0086-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第一医院 招标人地址：温州市瓯海区上蔡村 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：血管造影机采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到温州医科大学附属第一医院机房价格（含落地、运输、保险、仓储费用） 相关费用：适用 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP温州医科大学附属第一医院机房价格，含货物落地机房、运输、保险、仓储费用等伴随服务费（不包括进口关税、增值税、报关、开证、商检、进口代理服务费） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供血管造影机医疗器械注册证复印件 提供血管造影机投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年11月3日13：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购血管造影机及售后服务 招标邀请编号：0801-224ZJ2232304/05重招 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年11月3日13:30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月3日13:30时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取，最高不超过5万元人民币。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202022209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条“Δ”条款不能满足采购文件要求2分；每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 55 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，全部货物每增加1年加1.5分，最高加6分。 | 6 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 7 | 履约保证金：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20 | 付款方法和条件： 1、双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。（预付款保函格式详见附件） |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保质期 1.1 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、平板探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期1年。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 - 投标商应提供设备使用期内，医院按需签订的整机人民币全保年保修合同价格；在保修合同期内，不再额外收取其它任何费用。保修合同服务内容必须与保修期内一致。医院若需购买保修合同，签定合同后，逐年支付。 - 卖方在投标文件中，还可详细列出公司所能提供的其他保修方式（比如按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3. 技术资料及服务 3.1 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.2卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 3.3卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 - 培训 4.1 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.2 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.3 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.4 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 - 安装调试 5.1 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 5.3 安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。 5.4 安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 6.1货物验收标准 （1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 （2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备） （3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。 （4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） （5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 6.2 其他验收标准 （1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。 （2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 （3）达到货物验收标准后无故障运行30天。 6.3 项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 6.4 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。 - 到货 - 到货期：合同签订之日起3个月内。 - 到货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。 *7.3由用户指定的外贸公司代理货物进口（适用国外供货方式）。 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9. 违约条款 9.1 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.2. 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。 9.3 安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.4 卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。 9.5 解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。 10. 其它 10.1货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起，不少于5年。货物无使用期限的，提供说明。 10.2 知识产权：卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 10.3 产权担保：卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10.4争议解决：双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，提交买方所在地人民法院裁判，裁决是终局的，对双方均有约束力。 10.5本项目预算：850万人民币。 *10.6 本章条款如与第八章售后服务承诺书、合同条款有矛盾，以售后服务承诺书、合同条款内容为准。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为血管造影机，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 到货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影机 | 1套 | 平板探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 | 合同签订之日起3个月内 | 温州医科大学附属第一医院指定地点 |
| 2 | 投标方认为必须提供的其它货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述 |  |  |
| 1 | 主要用途、机型及系统概述： | 临床用于心血管的直接数字化X射线摄影诊断和介入治疗，所提供的机型为高端心血管专用血管造影机 |  |
| 2 | 配置要求 |  |  |
| 2.1 | 血管造影机1套 | 提供 |  |
| 2.2 | 平板探测器1套 | 提供 |  |
| 2.3 | 手术床1套 | 提供 |  |
| 2.4 | 主控制台1套 | 提供 |  |
| 2.5 | 3D处理工作站1套 | 提供 |  |
| 2.6 | 图文工作站（网络版）1套 | 提供 |  |
| 2.7 | 高压注射器1套 | 提供 |  |
| 2.8 | 无影灯1套 | 提供 |  |
| 2.9 | 监护仪1套 | 提供 |  |
| 2.10 | 除颤仪1套 | 提供 |  |
| 2.11 | 投标商应提供设备正常运行所需的其他附件 | 提供 |  |
| （二） | 技术要求 |  |  |
| 一 | 平板探测器 |  |  |
| 1 | 平板探测器类型 | 非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 2 | 探测器有效面积 | 310 cm2～450 cm2 |  |
| 3 | 最大像素数 | ≥100万 |  |
| 4 | 灰阶等级 | ≥14bit |  |
| 5 | 采集DQE@0 lp/mm | ≥75% |  |
| 6 | 影像输入野 | 影像可变视野≥4档，详细注明视野大小 |  |
| 7 | 空间分辨率 | ≥2.7Lp/mm |  |
| 8 | 像素大小 | ≤184μm |  |
| 9 | 防碰保护装置及防碰撞自动控制 | 提供 |  |
| 二 | X线高压发生器 |  |  |
| 1 | 发生器类型 | 高频逆变式；注明逆变频率 |  |
| 2 | 高压发生器额定功率 | ≥100kW |  |
| 3 | 电压调节范围 | ≥50kV～125kV |  |
| 4 | 最大电流 | ≥1000 mA |  |
| 5 | 透视电压调节范围 | ≥60 kV - 120 kV |  |
| 6 | 透视电流调节范围 | ≥10～160mA，机器可自动调节 |  |
| 7 | 自动曝光控制系统 | 无需透视测试曝光，进行自动曝光控制 |  |
| 8 | 最短曝光时间 | ≤1ms |  |
| 三 | X线球管 | 栅控球管 |  |
| 1 | 球管热容量 | ≥6MHu |  |
| 2 | 阳极热容量 | ≥5MHu |  |
| 3 | 阳极最大散热功率 | ≥6720W |  |
| 4 | 球管焦点 | 焦点个数≥2个；小焦点≤0.4mm，大焦点≤1.0mm |  |
| 5 | 球管焦点故障切换功能 | 当球管焦点损坏时，设备报警提示；同时自动切换至其它焦点工作，不影响操作运行 |  |
| 6 | 球管冷却方式 | 注明 |  |
| 7 | 消除球管软射线 | 铜滤片自动插入技术 |  |
| 8 | 栅控模式 | 具备 |  |
| 9 | 自动插入不同厚度当量铜滤片 | 注明不同厚度 |  |
| 10 | 准直器类型 | 注明类型 |  |
| 11 | 防碰保护装置及防碰撞自动控制 | 提供 |  |
| 四 | 机架 |  |  |
| △1 | 机架安装方式 | 悬吊式 |  |
| 2 | C臂滑动角度（头侧位置） | ≥±45º |  |
| 3 | C臂滑动速度（非采集） | ≥20°/s |  |
| 4 | C臂转动角度（头侧位置） | ≥-110º～+100º |  |
| 5 | C臂转动速度（非采集） | ≥20°/s |  |
| 6 | C臂弧深 | ≥90cm |  |
| 7 | 旋转采集时机架绕床旋转速度 | ≥40°/秒 |  |
| 8 | 旋转采集范围 | 头位≥200° |  |
| 9 | 机架绕床旋转角度 | ≥±90° |  |
| 10 | 机架纵向运动距离 | 注明 |  |
| 11 | 机架操作驱动方式 | 同时具有电动驱动及紧急手动驱动两种方式 |  |
| 12 | 防碰撞保护 | 对导管床及病人具有防碰撞保护装置 |  |
| 13 | 可变SID范围 | 90cm～119cm |  |
| 14 | SID移动速度 | 注明 |  |
| 15 | 患者最大有效覆盖范围 | ≥185cm |  |
| 16 | 实时旋转DSA | 主机具备完成实时旋转DSA功能 |  |
| 五 | 手术床 |  |  |
| 1 | 床板材料 | 碳素纤维 |  |
| 2 | 床面长度 | ≥280cm |  |
| 3 | 床面宽度 | 45cm～50 cm |  |
| 4 | 床面纵向运动 | ≥120cm |  |
| 5 | 床面横向运动 | ≥±14cm |  |
| 6 | 床面旋转运动 | ≥±120° |  |
| 7 | 床面病人承重 | ≥200kg，另加CPR承重≥50kg |  |
| 8 | 床面高度 | 优于80cm～100 cm |  |
| 9 | 手术床配备 | 手臂支架，臂托，床垫，输液支架等附件 |  |
| 六 | 主控制台 |  |  |
| 1 | 主控制台型号 | 注明计算机品牌、型号，CPU主频频率、内存容量 |  |
| 2 | 操作系统 | 请注明 |  |
| 3 | 硬盘存储量 | ≥25,000幅 (@1024×1024×12bit，无压缩图像)；注明硬盘容量 |  |
| 4 | 图像重建矩阵 | ≥1K*1K |  |
| 5 | 显示矩阵 | ≥1K*1K |  |
| 6 | 导管手术室内监视器及吊架 |  |  |
| 6.1 | 大屏医用监视器1套 | 亮度≥500cd/m2，对比度≥3500:1，视角≥170° |  |
| 6.1.1 | 显示器尺寸 | ≥58英寸 |  |
| 6.1.2 | 显示矩阵 | 显示矩阵像素≥8M |  |
| 6.1.3 | 输入视频信号源 | ≥8组，信号可切换 |  |
| 6.1.4 | 输入视频信号源 | 包括实时透视图像、参考图像等及监护仪，超声、电生理等第三方设备视频型号，并免费提供调试连接服务 |  |
| 6.1.5 | 同屏同时显示视频信号图像 | ≥8组 |  |
| 6.2 | 显示器吊架 | 独立显示器吊架运动轨道（和C臂机架及悬吊式可旋转铅防护帘不同轨道） |  |
| 7 | 主控室内监视器 |  |  |
| 7.1 | 医用灰阶LCD 1台 | 尺寸≥19英寸，像素≥1M，灰阶≥10bit，亮度≥800cd/m2，对比度≥500：1，视角≥160度，自动亮度控制 |  |
| 7.2 | 医用彩色LCD2台 | 尺寸≥19英寸，像素≥1M，对比度≥400：1，视角≥160度，自动亮度控制，其中1个医用彩色LCD用于同步显示监护仪信息 |  |
| 8 | 透视图像存储 | 储存量≥400幅，用于测量、归档和打印，可自动及手动存储 |  |
| 9 | 数字脉冲透视剂量 | ≥3档可调 |  |
| 10 | 数字脉冲透视速率 | ≥30 fps |  |
| 11 | 数字采集方式 | 具有DA/DSA采集方式及软件 |  |
| 12 | 数字采集矩阵及速率 | DSA≥30fps@ 1K*1K*12bit, DA≥30fps@ 1K*1K*12bit |  |
| 13 | 图像优化软件 | 动态范围扩展软件 |  |
| 14 | 常规后处理功能 | 减影和非减影，部分减影，窗宽窗位调节，角度及距离测量，放大平移，边缘增强，滤波降噪，多幅显示，注释，电子光栅等 |  |
| 15 | 血管定量分析软件包 | 提供手动或自动血管定量分析 |  |
| 16 | 左心室分析软件 | 自动和手动测量左心室功能 |  |
| 17 | 冠脉分析软件 | 自动和手动测量冠脉血管 |  |
| 18 | LIH功能 | 具有末帧图像保持功能 |  |
| 19 | 光盘刻录系统 | 主机具备DICOM格式光盘刻录功能 |  |
| 20 | 刻录光盘导入功能 | 提供将刻录光盘回传主机功能 |  |
| 21 | DICOM3.0功能 | 具有DICOM Print SCU，DICOM Storage SCU/SCP，DICOM Storage commit，DIOCM Query / Retrieve SCU/SCP，Worklist。 |  |
| 22 | 激光相机接口 | DICOM接口 |  |
| 23 | 标准视频信号输出 | 至少2路PAL制式独立信号输出（其中1路为实时透视图像同步输出，另一路为主机回放图像同步输出），并提供视频转播联网调试服务 |  |
| 七 | 独立3D处理工作站 |  |  |
| 1 | 原厂图像工作站 | 注明计算机品牌型号，CPU主频频率，内存容量，硬盘容量，具有CD-ROM/DVD刻录功能 |  |
| 2 | 医用彩色液晶显示器2台 | 注明品牌型号 |  |
| 3 | 3D基础应用软件包 | 具备体积/表面重建,最大密度重建,梯度重建，透明重建等功能 |  |
| 4 | 3D高级应用软件包 | 具备计算机辅助多平面重建，长度测量，体积计算，自动血管分析等功能 |  |
| 5 | 数字平板断面重建技术（类CT技术） | 具备数字平板断面重建技术，注明名称 |  |
| 6 | 三维路径导航 | 具备三维路径导航功能 |  |
| 7 | 多系统图像融合 | 将CT或MRI融合DSA图像功能 |  |
| 8 | 穿刺定位导航 | 基于类CT，3DRA的穿刺定位导航功能 |  |
| 9 | 提供的高级功能 | 注明 |  |
| 八 | 图文工作站（网络版） |  |  |
| 1 | 图文工作站 | 注明品牌型号 |  |
| 2 | 操作系统 | 详细注明 |  |
| 3 | CPU | Intel I5及以上CPU |  |
| 4 | 内存 | ≥16 GB |  |
| 5 | 硬盘容量 | ≥20TB |  |
| 6 | 显卡 | 双屏专业显卡 |  |
| 7 | DVD刻录 | 具备内置CD-ROM/DVD刻录功能 |  |
| 8 | 医用彩色液晶显示器2台 | ≥19英寸 |  |
| 9 | 影像数据发送接收功能 | DICOM和非DICOM设备图像的接收 |  |
| 10 | 影像图像处理功能 | 窗宽与窗位调节，图像缩放、旋转，测量标注，滤波、锐化、平移等 |  |
| 11 | 影像图像的保存功能 | 具有心内科所有血管造影机图像的联网集中保存功能，DICOM格式的图像存储及转换成JPG、BMP、TIFF格式的图像存储 |  |
| 12 | DICOM3.0功能 | 具有DICOM Print SCU，DICOM Storage SCU/SCP，DICOM Storage commit，DIOCM Query |  |
| 13 | 预约登记、分诊功能诊及断报告功能 | 提供 |  |
| 九 | 其他 |  |  |
| 1 | 对讲系统1套 | 具有导管室和操作室双向对讲系统 |  |
| 2 | 床旁防护系统1套 | 具有悬吊式可旋转铅防护帘及床旁铅防护系统，铅当量≥0.5mm，原厂配置 |  |
| 3 | 床旁控制器1套 | 床边具有显示屏和操作键盘，可控制机架、床、平板探测器、准直器的运动 |  |
| 4 | 床旁图像调阅功能 | 具有 |  |
| 5 | 头托、手托、臂托，输液架1套 | 提供 |  |
| 6 | X线脚闸1套 | 提供 |  |
| 7 | DSA专用高压注射器1套 | 单筒、双控、落地分体式（含调整床旁支架，延长电缆、控制室控制台等附件），报分项价格，含在投标总价中。提供品牌、型号 |  |
| 8 | 无影灯1套 | 亮度≥50000Lux，详细注明品牌，型号。报分项价格，含在投标总价中。 |  |
| 9 | 监护仪1套 | 液晶显示器≥15英寸，具有ECG、NIBP和SPO2功能，具有C.O模块1个，IBP*4通道 |  |
| 10 | 除颤仪1套 | 双向方波除颤，最大除颤能量≥200J |  |
| 11 | RIS/PACS的连接 | 免费负责能与现有RIS/PACS连接，含在投标总价内 |  |
| 12 | 网络连接速度 | ≥1000M（包括各计算机网卡、交换机等网络设备） |  |
| 13 | 远程维修诊断系统 | 提供 |  |
| 14 | 铅衣10套（规格按临床需求） | 提供 |  |
| 15 | X射线防护靴 | 2套，提供品牌、型号 |  |
| 16 | 腕式剂量测量仪 | 2只，提供品牌、型号 |  |
| 17 | 移动铅屏风 | 上半面透明型1套 |  |
| 18 | 机器其他应提供的附件 | 提供 |  |
| 19 | 列出所有其它选购件，提供单独报价，不含在总价中，未列出的内容均视为已含在投标配置中 | 提供 |  |
| （三） | 其他要求 |  |  |
| 1 | 投标商须在投标前踏勘现场，提供设计及施工方案，并在投标文件中提供该方案。 | 提供 |  |
| 2 | 质保期自设备验收合格、完成培训后算起，整机（含球管、平板探测器和外购件等所有部件和耗品）全免费质保期1年 | 提供 |  |
| 3 | 提供设备质保期后第1年整机（含球管、平板探测器和外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格，在设备使用期（不少于10年）内年保修合同价格不高于此价格。 | 提供 |  |

四、售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |  |
| *2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、平板探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期1年。 |  |
| *3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2。 |  |
| *4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿2万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12个日历日的，每超出1个日历日，售后服务商向医院赔偿2万元人民币，累计赔偿不超出整套设备采购合同金额。 |  |
| *5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格 万元/台/年（不高于设备中标价格的7.5%），在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |  |
| *6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |  |
| *7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天2万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |  |

附件1：PM项目清单

- 系统运行状态检测。

- 计算机系统、工作站清理，数据库容量碎片整理。

- 设备外观表面清洁，修复设备破损漆面。

- 防尘网、电路板、风扇等部件的清洁、除尘与整理。

- 臂架、操作台等设备各部位机械运动及固定的检查。

- 导管床：病人床面/体保养，紧急按钮开关功能检查，防碰撞功能开关检查，床面纵横向运动刹车检查。

- 低对比分辨率、伪影、DSA值、空气比释动能、动态范围、对比灵敏度等性能指标的检测。

- 训练球管，球管输出的校准，患者体表最大吸收剂量的校准。（Adjust Frontal Generator）

- X线球管冷却水箱及平板探测器冷却装置的检查：检查球管和水箱的水管及接头，确保无漏水；更换水箱泵头滤网；检查水箱平面；检查水箱功能；检查油泵的报警功能；检查平板探测器冷却装置的制冷液面；探测器水冷机温度检查。

- 探测器校准。

- 剂量测试和快速剂量校准（Dose Test and Fast dose Calibration）。

- 能量信号流检测（Energy and Signal Flow）。

- EDL球管功率验证（EDL Expected Tube Power Verification）。

- 监视器吊架的紧固，对比度、渐晕现象、锐利度等图像质量检查与调整。

- 主机病毒库更新。

- 创建备份。

- 紧急停止开关功能测试。

- 电气安全检测。

附件2：

保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台机器（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，累计修复周期不超过12个日历日。 |  |
| 8 | 合同其他条款 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

合同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据    (招标公司)  招标结果（项目名称：        采购编号：        ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

人民币（大写）元整（¥）。

三、其他特殊约定

1、付款方式：

2、保修期：

3、货物使用期限：年。

4、特别约定：。

四、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，如与本主合同有不一致的，以本主合同为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 货物配置清单；

附件3：消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书；

附件5：廉洁购销合同。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1

合同通用条款

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

本合同条款为通用条款，与主合同条款不一致的，以主合同条款为准。

一、合同价格

DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见《售后服务承诺书》

三、付款方式

（1）双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清合同款。

（2）中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。（预付款保函格式详见附件）

四、到货期及到货地点

1、到货期：合同签订之日起3个月内；到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定位置。

五、安装调试

1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备）

（3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收标准

（1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。

（2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。

十、产权担保

卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

- 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

2、货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

4、卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。

5、解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。

十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十六、合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

十七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

十八、开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

附件

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就项目（以下简称“本项目”，采购编号：）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后日止，最迟不超过开立之日起1年，即年月日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国温州市瓯海区。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                 （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日