招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2230472

招标项目：1.5T磁共振和64排CT

浙江国际招投标有限公司

2022年3月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年3月

招标编号：0801-224ZJ2230472

1.   浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购1.5T磁共振和64排CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

1.5T磁共振：1套

磁场强度1.5T

64排CT：1套

探测器排数：64排

*打包采购，不接受分项投标。

2．  有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．   有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2022年4月14日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2022年4月14日09：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良

电    话：0086-571-81061800

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省肿瘤医院 招标人地址：杭州市拱墅区半山东路1号 邮编：310000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061800 传真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：1.5T磁共振和64排CT采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年4月14日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购1.5T磁共振和64排CT 招标邀请编号：0801-224ZJ2230472 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年4月14日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年4月14日09：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至浙江省肿瘤医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签定后3个月 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的70%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省肿瘤医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）。 货到医院支付合同总金额的90%，验收合格支付剩余款项。（适用大型企业投标）。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 1.1 1.5T磁共振设备验收合格后，整机免费保修1年。保证零配件供应10年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级。 64排CT设备验收合格后，整机免费保修1年。保证零配件供应10年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级。 1.2 提供出保后每年仪器保修的价格。 1.3 保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 2.1 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 2.2 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 2.3 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.4 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明及商检报告。 3.3 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 4、考察和培训 4.1 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 - 安装调试 - 安装地点：浙江省肿瘤医院 - 安装完成时间：卖方在货物到货后30天内进行设备安装、调试和验收。仪器到达用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如为进口设备，验收时必须提供海关报关单、商检报告等进口产品所需证件 - 交货 - 交货期：合同签定后3个月内 - 交货地点：浙江省肿瘤医院 8、报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 其它 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.2本项目预算：2300万元，其中1.5T磁共振最高限价1300万元，64排CT最高限价1000万元，投标价超过最高限价将导致投标无效。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为1.5T磁共振和64排CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.5T磁共振 | 1套 | 磁场强度1.5T | 合同签定后3个月内 | 浙江省肿瘤医院 |
| 2 | 64排CT | 1套 | 探测器排数：64排 |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

- 1.5T磁共振

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备总体要求 |  |
| 1.1 | 投标厂家技术完整性要求 | 为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、射频线圈作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代 |
| 1.2 | 投标机型技术先进性要求 | 为保证技术的先进性，各厂家必须提供获得NMPA认证的高端1.5T磁共振机型，搭载最新技术平台。 |
|  | 磁体系统 |  |
| 2.1 | 磁场强度 | 1.5T |
| 2.2 | 发射频率 | 63.87 MHz |
| 2.3 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.4 | 磁体稳定性 | ＜0.1 ppm /h |
| 2.5 | 磁场均匀度 | 典型值(Typical)，采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |
| 2.5.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.003 ppm |
| 2.5.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.013 ppm |
| 2.5.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.033 ppm |
| 2.5.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.11 ppm |
| 2.5.5 | 45 cm DSV | ≤ 0.25 ppm |
| 2.5.6 | 50 cm DSV | ≤ 0.84 ppm |
| 2.6 | 主磁场均匀度补偿技术 | 具备 |
| 2.7 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场 |
| 2.8 | 磁体重量（含液氦） | ≤4000kg |
| 2.9 | 磁体长度（不含外壳） | ≤150cm |
| *2.10 | 磁体孔径（患者检查孔道内径） | ≥70cm |
| 2.11 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| 2.12 | 液氦消耗率（正常使用状态） | 0.0升/年 |
| 2.13 | 液氦容积 | ≤1400L |
| 2.14 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 2.15 | 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴） | ≤2.5m×2.5m×4m |
|  | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 3.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值） | ≥33 mT/m |
| 3.4 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值） | ≥125 T/m/s |
|  | 射频系统 |  |
| 4.1 | 射频发射功率 | ≥18kW |
| *4.2 | 独立射频接收通道数 | ≥48，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |
| 4.3 | 最高接收动态范围 | ≥165dB |
| 4.4 | 射频接收线圈及相关技术 | 应标需符合以下要求： 以下要求线圈为原厂（与整机同品牌）线圈； 专用线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代； 线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 |
| 4.4.1 | 原厂正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 4.4.2 | 原厂头颈联合线圈 | 具备，≥16单元 |
| 4.4.3 | 原厂体部相控阵线圈 | 具备，≥12单元 |
| 4.4.4 | 原厂脊柱相控阵线圈 | 具备，≥24单元（非组合） |
| 4.4.5 | 原厂大柔性多功能线圈 | 具备，≥8单元 |
| 4.4.6 | 原厂小柔性多功能线圈 | 具备，≥8单元 |
| 4.4.8 | 原厂膝关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代） | 具备，≥10单元 |
| 4.4.9 | 原厂肩关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代） | 具备，≥10单元 |
| 4.4.10 | 原厂足踝专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代） | 具备，≥20单元 |
| 4.4.11 | 原厂手腕专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代） | 具备，≥10单元 |
| *4.5 | 线圈接口数 | ≥8个，必须可同时接驳使用 |
| 4.6 | 线圈联合扫描技术 | 具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查 |
|  | 计算机系统 |  |
| 5.1 | 主控计算机 |  |
| 5.1.1 | 中央处理器 | 四核，主频≥3.5GHz |
| 5.1.2 | 中央处理器位数 | ≥64位 |
| 5.1.3 | 内存容量 | ≥48GB |
| 5.1.4 | 硬盘容量 | ≥1.48TB |
| 5.1.5 | 图像存储容量（256×256） | ≥2,400,000幅 |
| 5.1.6 | 显示器分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 5.1.7 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，医用级彩色显示器 |
| 5.2 | 计算服务器 | 以下参数请提供datasheet（技术白皮书）证明 |
| 5.2.1 | 处理器 | 总核心数≥16，主频≥2.1GHz |
| 5.2.3 | 图像重建速度 | ≥130,000幅/秒(256×256,全FOV) |
| 5.2.4 | 最大重建矩阵 | ≥2048 × 2048 |
| 5.3 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 5.4 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
|  | 后处理接口 |  |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 7.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 7.5 | 最薄层厚2D | ≤0.1mm |
| 7.6 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 7.7 | SE序列最短TR时间（128矩阵） | ≤2.9ms |
| 7.8 | SE序列最短TE时间（128矩阵） | ≤1.5ms |
| 7.9 | FSE序列最小回波间距（128矩阵） | ≤1.6ms |
| 7.10 | FSE序列最大回波链长度（ETL） | ≥1024 |
| 7.11 | GRE序列最短TR时间（128矩阵） | ≤0.80ms |
| 7.12 | GRE序列最短TE时间（128矩阵） | ≤0.14ms |
| 7.13 | EPI序列最小回波间距（128矩阵） | ≤0.34ms |
| 7.14 | EPI序列最短TR时间（128矩阵） | ≤1.6ms |
| 7.15 | EPI序列最短TE时间（128矩阵） | ≤0.66ms |
| 7.16 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |
| 7.17 | 可设置b值数量 | ≥100 |
| 7.18 | 软件界面 | 具备原生中文/英文可切换界面 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 8.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 |  |
| 8.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 8.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 8.1.5 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 8.1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 8.1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 8.1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 8.1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 8.1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 8.1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 8.1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 8.1.15 | 短TI反转恢复水脂分离成像 | 具备 |
| 8.1.16 | 真实影像反转恢复序列 （灰白质强对比成像） | 具备 |
| 8.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 |  |
| 8.2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）： T1和PD加权像 | 具备 |
| 8.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 8.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.6 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 8.2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 8.2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 8.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 |  |
| 8.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 8.3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 8.3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 8.3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 8.4 | 神经系统成像技术，包括 |  |
| 8.4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 8.4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 8.4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 8.5 | 弥散成像技术，包括 |  |
| 8.5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 8.5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 8.5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 8.5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 8.5.5 | ADC-map | 具备 |
| 8.5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 8.5.7 | 单次激发EPI | 具备 |
| 8.5.8 | 多次激发EPI | 具备 |
| 8.5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 8.5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 8.5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 8.6 | 血管与水成像技术，包括 |  |
| 8.6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 8.6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 8.6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 8.6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 8.6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 8.6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.6.7 | 可变翻转角度射频技术 | 具备 |
| 8.6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 8.6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 8.6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 8.6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.7 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 8.7.1 | 流动补偿 | 具备 |
| 8.7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 8.7.3 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 8.7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 8.7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 8.7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 8.7.6 | 自旋回波运动伪影消除技术 | 具备，提供ARMS、Blade、 Propeller或 Multivane等技术。 |
| 8.7.7 | 自由呼吸技术 | 具备，提供StarVibe、uFreeR等径向采集梯度回波运动伪影抑制技术。 |
| 8.7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 8.7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 8.7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8.8 | 节时技术，包括 |  |
| 8.8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.8.5 | 一维并行采集技术 | 具备，提供SENSE、GRAPPA、ASSET、Fast等类似技术。 |
| 8.8.6 | 二维并行采集技术 | 具备，提供CAIPIRINHA、bFAST、ds-SENSE、b-Fast等类似技术。 |
| 8.8.7 | 时空并行采集技术 | 具备，提供Twist-VIBE、DISCO、tFAST、4D Thrive等类似技术。 |
| 8.8.8 | 部分回波采集 | 具备 |
| 8.9 | 其他成像技术，包括 |  |
| 8.9.1 | 短TR、TE快速成像功能 | 具备 |
| 8.9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 8.9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 8.9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 8.9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 8.9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 8.9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 8.9.8 | 静音扫描技术 | 具备 |
| 8.9.9 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 8.9.10 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 8.9.11 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 8.9.12 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 8.9.13 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 8.9.14 | 水饱和技术 | 具备 |
| 8.9.15 | 预饱和技术 | 具备 |
| 8.9.16 | 饱和带数目 | ≥8 |
| 8.9.17 | 平行饱和带 | 具备 |
| 8.9.18 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 8.9.19 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.9.20 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |
| 8.9.21 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 8.9.22 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 8.9.23 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 8.9.24 | 可变K空间填写方式 | 具备 |
| 8.9.25 | K空间快速采集 | 具备 |
| 8.9.26 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |
| 8.9.27 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |
| 8.9.28 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |
| 8.9.29 | 自动中心扫描技术 | 具备 |
| 8.9.30 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 8.9.31 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 8.10 | 高级临床应用软件包，包括 |  |
| 8.10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 8.10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 8.10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 8.10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 8.10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 8.10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 8.10.7 | 心脏成像软件包 | 具备 |
| 8.10.8 | 妇产成像软件包 | 具备 |
| 8.10.9 | 儿科成像软件包 | 具备 |
| 8.11 | 全身静音软件包，包括 |  |
| 8.11.1 | SE及FSE静音序列 | 具备 |
| 8.11.2 | GRE静音序列 | 具备 |
| 8.11.3 | DWI弥散静音序列 | 具备 |
| 8.11.4 | WFI水脂分离静音序列 | 具备 |
| 8.11.5 | MRA血管成像静音序列 | 具备 |
| 8.11.6 | MRS波谱成像静音序列 | 具备 |
| 8.11.7 | SWI磁敏感静音序列 | 具备 |
| 8.11.8 | FLAIR液体衰减反转恢复静音序列 | 具备 |
| 8.11.9 | Scout定位像静音序列 | 具备 |
| 8.11.10 | 支持预扫描校准静音 | 具备 |
| 九、 | 高级应用平台及软件 |  |
| 9.1 | 压缩感知技术或 以压缩感知为核心的技术 | 具备，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。GE提供HyperSense，西门子提供Compressed Sense，飞利浦提供CS SENSE，联影提供光梭成像技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。 |
| 9.1.1 | 全身动态增强成像压缩感知技术 | 具备≤2s/期的高时间分辨率，提供国内用户腹部多期动态增强成功案例 |
| 9.1.2 | 全身三维静态成像压缩感知技术 | 具备 |
| 9.1.3 | 全身二维静态成像压缩感知技术 | 具备 |
| 9.2 | 波谱成像技术(MRS) | 具备单体素和多体素波谱 |
| 9.3 | 三维多体素波谱成像技术 | 具备 |
| 9.4 | 磁化率加权成像技术 | 具备，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 |
| 9.5 | 全新磁敏感加权成像技术 | 具备高通滤波的相位图，且可以出一次成像多个连续TE回波的动画图 |
| 9.6 | 体部磁敏感加权成像技术 | 具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。 |
| 9.7 | 虚拟弥散加权成像功能 | 具备 |
| 9.8 | 小视野弥散成像技术 | 具备， 西门子提供ZooMit EPI，GE提供FOUCS，飞利浦提供Zoom DWI，联影提供MicroView，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。 |
| 9.9 | “类PET”全身弥散加权成像技术 | 具备 |
| 9.10 | 单次屏气三维胰胆管水成像技术 | 具备 |
| 9.11 | 自动在线拼接 | 具备 |
| 9.12 | 智能扫描技术 |  |
| 9.12.1 | 头部智能扫描 | 具备，无需激光定位，一键进床 |
| 9.12.2 | 脊柱智能扫描 | 具备 |
| 9.12.3 | 膝关节智能扫描 | 具备 |
| 9.12.4 | 多协议智能规划 | 具备，一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位 |
| 十、 | 后处理工作站及高级应用后处理软件 |  |
| 10.1 | 独立原厂高级影像后处理工作站 | 提供原厂最新最高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。 |
| 10.2 | 脑灌注高级后处理 | 具备 |
| 10.3 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理 | 具备 |
| 10.4 | BOLD高级后处理 | 具备 |
| 10.5 | 波谱高级后处理 | 具备，支持单体素与多体素 |
| 10.6 | ADC定量后处理 | 具备 |
| 10.7 | T1&T2&T2*参数定量高级后处理 | 具备 |
| 10.8 | 图像融合高级后处理 | 具备 |
| 10.9 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 10.10 | 动态分析 | 具备 |
| 10.11 | 血管分析高级后处理 | 具备 |
| 10.12 | 动态增强定量高级后处理 | 具备，需具备以下特性： B1&T1 Mapping校正 高时间分辨率T1对比采集序列 Tofts模型与双室模型计算 运动矫正 计算参数图：Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC |
| 十一、 | 病人检查环境 |  |
| 11.1 | 检查孔径内麦克风 | 具备 |
| 11.2 | 防磁耳机 | 具备，内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 |
| 11.3 | 检查孔径内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 11.4 | 检查孔径内可调试病人照明系统 | 具备 |
| 11.5 | 检查孔径内高级星空灯患者照明系统 | 具备，舒缓患者紧张感 |
| 11.6 | 无线生理信号监控单元 | 具备 |
| 11.7 | 患者紧急呼叫装置 | 具备 |
| 11.8 | 扫描检查床最大承重 | ≥250Kg |
| 11.9 | 扫描检查床最低位置 | ≤52cm |
| 11.10 | 扫描检查床水平进床最大速度 | ≥20cm/s |
| 十二、 | 其它要求 |  |
| 12.1 | 加配水冷机组 | 1套 |
| 12.2 | 机房精密空调 | 1套 |
| 12.3 | 机房屏蔽施工 | 交钥匙工程 |
| 12.4 | 磁共振高压注射器（进口） | 1套 |
| 12.5 | 磁共振无磁转运床 | 1张 |
| 12.6 | 无磁轮椅 | 1把 |
| 12.7 | 无磁灭火器 | 4只 |

64排螺旋CT：

| 序号 | 招标需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：X射线计算机体层摄影系统 |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |  |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |  |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |  |
| 2. | 主要技术规格 |  |
| 2.1 | 扫描架系统 |  |
| 2.1.1 | 扫描架孔径：70cm |  |
| 2.1.2 | 扫描架倾角（非数字倾角）：≥±30°，可在操纵台遥控 |  |
| 2.1.3 | 驱动方式：皮带驱动 |  |
| 2.1.4 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 2.1.5 | 机架冷却方式：风冷 |  |
| 2.1.6 | 机架控制面板≥4块 |  |
| 2.1.7 | 球管焦点到等中心点距离≤57cm |  |
| 2.1.8 | 球管焦点到探测器距离≤110cm |  |
| 2.1.10 | 探测器排数：64排 |  |
| 2.1.11 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  |
| 2.1.12 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥840个 |  |
| 2.1.13 | 最薄层厚：≤0.625mm |  |
| 2.1.14 | 每层数据采样率：≥2000views/圈 |  |
| 2.1.15 | 提供三维激光定位系统 |  |
| 2.1.16 | 提供无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |  |
| 2.1.17 | 机架按键扫描协议预设功能≥2组 |  |
| 2.2 | 扫描床系统 |  |
| 2.2.1 | 扫描床长度：≥260cm |  |
| 2.2.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤48cm |  |
| 2.2.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm |  |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动范围：≥170cm |  |
| 2.2.5 | 扫描床水平可扫描范围：≥170cm |  |
| 2.2.6 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |
| 2.2.7 | 扫描床水平移动最小速度：≤5mm/s |  |
| 2.2.8 | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s |  |
| 2.2.9 | 扫描床承重量：≥205kg |  |
| 2.2.10 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm |  |
| 2.2.11 | 提供扫描床控制脚踏开关 |  |
| 2.2.12 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 |  |
| 2.2.13 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 |  |
| 2.2.14 | 一体化扫描床纸床单架：提供 |  |
| 2.3 | X线球管及高压发生器 |  |
| 2.3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.0MHU |  |
| *2.3.2 | 球管阳极最大散热率：≥1000kHU/min |  |
| 2.3.3 | 球管最大电流：≥665mA |  |
| 2.3.4 | 球管最小电流：≤10mA |  |
| 2.3.5 | 球管电流递增幅度：≤5mA |  |
| 2.3.6 | 球管最大电压：≥140KV |  |
| 2.3.7 | 最小球管电压：≤70KV |  |
| 2.3.8 | 球管电压可选值：70KV，80KV，100KV，120KV，140KV |  |
| *2.3.9 | 球管最大焦点尺寸：≤1.0mm² |  |
| 2.3.10 | 球管最小焦点尺寸：≤0.5mm² |  |
| 2.3.11 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW |  |
| 2.4 | 扫描参数 |  |
| *2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360° |  |
| 2.4.2 | 心脏成像最高时间分辨率（完整180度数据采集）：≤35毫秒。 |  |
| 2.4.3 | 可选择机架旋转扫描速度 : ≥6种 |  |
| 2.4.4 | 具备128层/圈扫描成像技术 |  |
| 2.4.5 | 最薄层厚≤0.625mm |  |
| 2.4.6 | 扫描采集视野：≥50cm |  |
| 2.4.7 | 重建视野范围：5cm-50cm |  |
| 2.4.8 | 定位片扫描长度：≥170cm |  |
| 2.4.9 | 定位片扫描宽度：≥50cm |  |
| 2.4.10 | 定位片计划：双定位 |  |
| 2.4.11 | 具备在线MPR重建功能 |  |
| 2.4.12 | 最大螺距：≥1.75 |  |
| 2.4.13 | 最小螺距：≤0.16 |  |
| 2.4.14 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |  |
| 2.5 | 图像质量 |  |
| 2.5.1 | X-Y轴空间分辨率：≥15LP/CM@0%MTF |  |
| 2.5.2 | Z轴空间分辨率≥15LP/CM@0%MTF |  |
| 2.5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |
| 2.5.4 | 各向同性空间分辨率≤0.25mm |  |
| 2.5.5 | CT值范围：-1000HU ~ +8000HU |  |
| 2.5.6 | 图像重建矩阵：≥512×512 |  |
| 2.5.7 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |  |
| 2.5.8 | 图像重建速度：≥60幅/秒 |  |
| 2.6 | 主控制台计算机系统 |  |
| 2.6.1 | 主CPU型号：Intel Xeon E5或以上 |  |
| 2.6.2 | CPU：≥4核 |  |
| 2.6.3 | 内存：≥16.0GB |  |
| 2.6.4 | 硬盘容量：＞1TB |  |
| 2.6.5 | 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |
| 2.6.6 | 存储系统：DVD-RW |  |
| 2.6.7 | 液晶显示器：≥24英寸,分辨率≥1920×1200 |  |
| 2.6.8 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |
| 2.6.9 | 自动语言提示功能：标配 |  |
| 2.6.10 | 操纵台可进行图像后处理功能,MPR/MIP/3D SSD/CTA/3D：标配 |  |
| 2.7 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |
| 2.7.1 | CPU：Intel Xeon E5或以上 |  |
| 2.7.2 | 主频CPU数目≥4个 |  |
| 2.7.3 | 内存：≥24GB |  |
| 2.7.4 | 硬盘容量：＞1TB |  |
| 2.7.5 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |
| 2.7.6 | 液晶显示器：≥24英寸,分辨率≥1920×1200 |  |
| 2.7.7 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |
| 2.8 | 临床应用软件 |  |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR：提供 |  |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) ：提供 |  |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) ：提供 |  |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) ：提供 |  |
| 2.8.5 | 容积三维重建 (VR) ：提供 |  |
| 2.8.6 | 区域生长容积分析功能：提供 |  |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD）：提供 |  |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT）：提供 |  |
| 2.8.9 | 组织裁剪：提供 |  |
| 2.8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 |  |
| 2.8.11 | 图像增强技术：提供 |  |
| 2.8.12 | 图像减影功能：提供 |  |
| 2.8.13 | CT电影功能：提供 |  |
| 2.8.14 | 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 |  |
| 2.8.15 | CT血管造影（CTA）：提供 |  |
| 2.8.16 | CT仿真内窥镜显示功能：提供 |  |
| 2.8.17 | 血管测量软件包：提供 |  |
| 2.8.17.1 | 零减影头颈部血管成像功能：具备 |  |
| 2.8.17.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 |  |
| 2.8.17.3 | 头颈部血管追踪功能：提供 |  |
| 2.8.17.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 |  |
| 2.8.17.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 |  |
| 2.8.17.6 | 体部血管追踪功能：提供 |  |
| 2.8.17.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 |  |
| 2.8.18 | 心脏冠脉分析软件包：提供 |  |
| 2.8.18.1 | 心电门控扫描技术：提供 |  |
| 2.8.18.2 | 心脏多扇区扫描技术：提供 |  |
| 2.8.18.3 | 一键式自动提取冠状动脉树：提供 |  |
| 2.8.18.4 | 智能识别特定冠脉分支：提供 |  |
| 2.8.18.5 | 房室智能提取和分离：提供 |  |
| 2.8.18.6 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 |  |
| 2.8.18.7 | 智能心电编辑：提供 |  |
| 2.8.18.8 | 标记冠脉狭窄部位：提供 |  |
| 2.8.18.9 | 冠脉狭窄分析：提供 |  |
| 2.8.18.10 | 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供 |  |
| 2.8.18.11 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 |  |
| 2.8.18.12 | 冠脉钙化分析：提供 |  |
| 2.8.18.13 | 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供 |  |
| 2.8.18.14 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 |  |
| 2.8.18.15 | 冠脉斑块分析：提供 |  |
| 2.8.18.16 | 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供 |  |
| 2.8.18.17 | 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |
| 2.8.18.18 | 心脏功能评估：提供 |  |
| 2.8.18.19 | 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 |  |
| 2.8.18.20 | 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供 |  |
| 2.8.18.21 | 电影观察与记录心脏多时相运动：提供 |  |
| 2.8.18.22 | 一键式快速图像结果保存功能：提供 |  |
| 2.8.19 | 灌注软件包：提供 |  |
| 2.8.19.1 | 提供头部灌注软件：提供 |  |
| 2.8.19.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 |  |
| 2.8.19.1.2 | 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供 |  |
| 2.8.19.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |
| 2.8.19.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 |  |
| 2.8.19.1.5 | 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |  |
| 2.8.19.1.6 | 缺血半暗带分析：提供 |  |
| 2.8.19.2 | 体部灌注软件：提供 |  |
| 2.8.19.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |  |
| 2.8.19.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 |  |
| 2.8.19.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |
| 2.8.19.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 |  |
| 2.8.19.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |  |
| 2.8.20 | 肺结节评估软件包:提供 |  |
| 2.8.20.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 |  |
| 2.8.20.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 |  |
| 2.8.20.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |  |
| 2.8.20.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 |  |
| 2.8.20.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 |  |
| 2.8.20.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 |  |
| 2.8.20.7 | 肺结节CAD分析功能：提供 |  |
| 2.8.21 | 肺气肿分析软件包：提供 |  |
| 2.8.21.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 |  |
| 2.8.21.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 |  |
| 2.8.21.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 |  |
| 2.8.21.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 |  |
| 2.8.21.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 |  |
| 2.8.22 | 肿瘤分析软件包：提供 |  |
| 2.8.22.1 | 标记可疑病灶：提供 |  |
| 2.8.22.2 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 |  |
| 2.8.22.3 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 |  |
| 2.8.22.4 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 |  |
| 2.8.22.5 | RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 |  |
| 2.8.22.6 | 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 |  |
| 2.8.23 | 结肠高级应用软件包：提供 |  |
| 2.8.23.1 | 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 |  |
| 2.8.23.2 | 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 |  |
| 2.8.23.3 | 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 |  |
| 2.8.23.4 | 手动息肉标记，可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割：提供 |  |
| 2.8.23.5 | 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，距离肛门距离：提供 |  |
| 2.8.23.6 | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 |  |
| 2.8.23.7 | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 |  |
| 2.9 | 低剂量平台 |  |
| 2.9.1 | 提供高端低剂量迭代技术：西门子提供SAFIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，联影提供KARL 3D，佳能提供AIDR 3D，其他品牌提供同档次双域迭代技术 |  |
| 2.9.2 | 提供10mA肺部超低剂量扫描技术 |  |
| 2.9.3 | 提供智能mA调节技术 |  |
| 2.9.4 | 提供自动管电压推荐 |  |
| 2.9.5 | 提供70KV超低电压 超高对比度成像技术 |  |
| 2.10 | 附件 |  |
| 2.10.1 | 提供质控水模和床垫等 |  |
| 2.10.2 | 提供主计算机用不间断电源 |  |
| 2.10.3 | 提供主控台工作桌 |  |
| 2.11 | 其他 |  |
| 2.11.1 | 高压注射器1套（进口） |  |