浙江省轻工业品质量检验研究院

2020年第三批仪器设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20217817

项目名称： 2020年第三批仪器设备采购

采购单位：浙江省轻工业品质量检验研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月16日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	20

第四章  招标内容及需求	26

标项一：三重四级杆气质联用仪、气质谱联用仪	26

标项二：超高效液相色谱仪、百万分之一天平、十万分之一天平	34

标项三：全自动菌落计数器、生物培养箱（细菌）、生物培养箱（霉菌）、全自动高压蒸汽灭菌锅	39

标项四：全自动热脱附仪	46

标项五：切割式粉碎机、实验室器皿清洗机、便携式恒流采样泵、紫外可见分光光度计、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计）	49

第五章  合同主要条款	61

第六章　投标文件格式	64

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

2020年第三批仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年 10月9日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-20217817

项目名称：2020年第三批仪器设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5420000.00。

最高限价（元）：标项一：2400000.00；标项二：1050000.00；标项三：470000.00；标项四：700000.00；标项五：800000.00。

采购需求：

标项一：

标项名称：三重四级杆气质联用仪、气质谱联用仪（自动进样）

数量：1批

单位：批

预算金额（元）：2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三重四级杆气质联用仪、气质谱联用仪（自动进样）等采购，具体技术要求详见招标文件相关章节

备注：允许进口

标项二：

标项名称：超高效液相色谱仪、百万分之一天平、十万分之一天平

数量：1批

单位：批

预算金额（元）：1050000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超高效液相色谱仪、百万分之一天平、十万分之一天平等采购，具体技术要求详见招标文件相关章节

备注：允许进口

标项三：

标项名称：全自动菌落计数器、生物培养箱（细菌）、生物培养箱（霉菌）、全自动高压蒸汽灭菌锅

数量：1批

单位：批

预算金额（元）：470000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动菌落计数器、生物培养箱（细菌）、生物培养箱（霉菌）等采购，具体技术要求详见招标文件相关章节

全自动高压蒸汽灭菌锅

备注：允许进口

标项四：

标项名称：全自动热脱附仪（配活性炭tenax复合管+帽）

数量：1批

单位：批

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动热脱附仪（配活性炭tenax复合管+帽）等采购，具体技术要求详见招标文件相关章节

备注：允许进口

标项五：

标项名称：切割式粉碎机、实验室器皿清洗机、便携式恒流采样泵、紫外可见分光光度计、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计）

数量：1批

单位：批

预算金额（元）：800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：切割式粉碎机、实验室器皿清洗机、便携式恒流采样泵、紫外可见分光光度计、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计）等采购，具体技术要求详见招标文件相关章节

备注：切割式粉碎机、紫外可见分光光度计允许进口（允许进口部分设备最高限价人民币30万元）。

合同履行期限：具体详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2020年10月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2020年 10月9日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2020年 10月9日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省轻工业品质量检验研究院

地  址：杭州市下沙路300号

项目联系人（询问）：骆先生

项目联系方式（询问）：0571-85026405

质疑联系人：傅卫林

质疑联系方式：0571-85023301

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860257、85860253

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年第三批仪器设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 2020年第三批仪器设备采购，具体要求详见采购文件第三部分。 |
| 3 | 预算金额 | 项目总预算为：542.00万元 各标项预算金额如下： 序号 设备名称 预算金额（万元） 一 三重四级杆气质联用仪、气质谱联用仪（自动进样） 240.00 二 超高效液相色谱仪、百万分之一天平、十万分之一天平 105.00 三 全自动菌落计数器、生物培养箱（细菌）、生物培养箱（霉菌）、全自动高压蒸汽灭菌锅 47.00 四 全自动热脱附仪（配活性炭tenax复合管+帽） 70.00 五 切割式粉碎机、实验室器皿清洗机、便携式恒流采样泵、紫外可见分光光度计、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计） 80.00，其中切割式粉碎机、紫外可见分光光度计允许进口（允许进口部分设备最高限价人民币30万元） |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，负责投标标项全部设备供货至招标人指定的地点、组装、安装、系统集成、调试、检测、第三方检定、办理进口设备的外贸手续并承担有关费用等、直至经招标人验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务和培训、质保期服务以及其他售后服务等。 4、在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且不能因此而影响交付招标人使用的时间。 5、在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、为完成本项目遇到的各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、招标采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、中标投标人须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不提供 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年 10月9日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。 收件人：杨晴、0571-85860257 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年 10月9日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 标项一允许进口 标项二允许进口 标项三允许进口 标项四允许进口 标项五切割式粉碎机、紫外可见分光光度计允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文货物规定的67%向各个标项的中标人收取，不足5000元，按5000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标金额的5%；缴纳时间：最迟在合同签订后5天内。履约保证金在合同供货义务履行完毕且质保期满后1个月内退还（不计利息）。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近年的第三方提供的财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函或相关证明资料；须提供相关证明（说明）材料，内容格式自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；1）提供近期的依法缴纳税收的记录； 2）提供近期的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）；

2.商务技术文件

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

（9）投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）与商务资信标评分有关的其他材料

（13）售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

（12）技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

（13）技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

(14)产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（15）确保供应货物质量的措施及设施

（16）安装、调试方案和措施

（17）验收的方案和措施

（18）产品性能评价

（19）项目实施人员一览表；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（21）请投标人结合评分办法，提供评审所需要的全部内容

（22）投标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，负责投标标项全部设备供货至招标人指定的地点、组装、安装、系统集成、调试、检测、第三方检定、办理进口设备的外贸手续并承担有关费用等、直至经招标人验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务和培训、质保期服务以及其他售后服务等。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1．“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2．“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

（一）开标形式

1．采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1．开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2．采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1．开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2．开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定（或其他招标文件规定的方式），其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或招标文件规定的其他方式）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目各标项所有产品均为核心产品（不同投标人提供的全部核心产品的品牌均相同时按一家投标人计算）。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于  2020年第三批仪器设备采购2020年第三批仪器设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分47分、资信及商务分23分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

备注：投标人提供下述评分需要的证明资料（如各类证书、合同、用户反馈或评价等）的复印件加盖投标人单位公章，在评标、定标期间，如评标委员会或招标人有要求，能随时提供原件备查，在约定时间内无法提供对应原件的，其复印件被判定无效的风险由投标人自行承担；投标人提供的证明资料需要得到评标委员会的认可，如投标人提供相关证明资料模糊或不全等, 评标委员会做出不利于投标人的评分的风险由投标人自行承担。

（一）商务部分（23分）

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及投标产品综合实力 | （1） 投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价：0-2分 （2）投标产品有好的用户反馈或评价,每提供1份符合评分要素的证明材料，得1分，本项最多得3分 注：证明材料指投标产品供货合同和针对合同获得的用户反馈或评价 如投标人在采购人以往类似项目中存在不良履约情形的（以采购人提供的证明为准），本项不得分。 | 5 |
| 2 | 投标人近三年业绩 | 投标文件中提供2017年1月1日至今投标人成功实施的同类项目的业绩证明材料：每提供一份业绩证明材料，得1分，本项最多得5分。 注1：本条款中“同类项目“指与本次投标产品的使用场所类似或相当的产品供货业绩。 注2：本条款中“证明材料”需要同时提供业绩的合同加上该合同对应的项目验收报告或用户反馈等能表明合同产品的使用场所、以及合同履行结果得到用户认可的材料等，“证明材料”所承载的证明内容应符合业绩要求的具体描述。 | 5 |
| 3 | 执行政府采购相关政策 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 商务条款响应情况 | 交货时间≤45天，得3分；45天＜交货时间≤60天，得2分； 60天＜交货时间＜80天，得1分；注：一个标项中包含不同设备时，不同的交货期，按得分低的计算。 | 3 |
| 5 | 质保期（免费保修期限） | 质保期在满足招标要求的基础上，每增加半年得 0.5 分，本项最多得2分。 注：一个标项中包含不同设备时，不同的质保期，按得分低的计算。 | 2 |
| 6 | 售后服务承诺 | （1）本项目的售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等：0-2分 （2）质保期（免费保修期限）内服务和技术支持方案；质保期（免费保修期限）满之后的确保设备在存续使用期间正常使用的服务和技术支持方案：0-2分 （3）质保期满后，配件及专用耗材明细列表的详细程度、供应方案及价格优惠承诺：0-1分。 （4）承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料得2分，否则本项不得分。 | 7 |

（二）技术部分（47分）

| 序号 | 评分项目 | 打分标准 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标货物的性能及技术指标的响应情况 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审（0～26分）： 1.对已标记“▲”的条款的响应情况如低于招标需求的或未作出具体响应的，其投标将被否决； 2.投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对标记“★”的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣5分；对未做“▲”和“★”标记的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣3分；累计扣完本项分数为止。 3.提供投标产品的官方设备技术说明（或产品说明书彩页）证明投标产品的各项性能及技术指标真实性的加6分； 4. 投标产品的性能及技术指标有明显优于招标需求的响应参数或指标、并在技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标，每一项加1分，本项最多加5分； | 26 |
| 2 | 确保供应货物质量的措施及设施 | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分，否则本项不得分。 （2）投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况： 0-2分。 （3）投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况： 0-1分 （4）在投标文件中提供了质量检测设施、设备的清单或说明，对其详尽程度、先进性等的评价：0-1分。 | 6 |
| 3 | 安装、调试方案和措施 | （1）安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合招标人要求措施和承诺等：0-2分； （2）承诺拟派的安装调试人员为产品制造商在职的专业人员的，得1分； （3）拟派的安装调试人员具有中级及以上职称的，每提供1名人员得1分，此项最高得2分。 注：提供拟派的安装调试人员的社保证明及职称证书等证明材料。 | 5 |
| 4 | 验收的方案和措施 | 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势。0-4分 | 4 |
| 5 | 产品性能评价 | 产品性能的可靠性、稳定性等的保证和承诺： （1）产品性能稳定可靠、不存在质量隐患、技术老化风险较小的，得3分，其余情形得0-2分。 （2）产品能实现数据自动采集接口，并提供配套软件及升级服务的，得3分，其余情形得0-2分。 | 6 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第四章  招标内容及需求

一、概况

1．项目概况：本次招标为2020年第三批仪器设备采购，详见本部分第二项内容。

2．使用地点：杭州市江干区下沙路300号。

3.特别说明：本次采购的设备须提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本招标文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

- 设备采购清单及技术要求

- 本次采购设备浙江省轻工业品质量检验研究院2020年第三批仪器设备采购项目中的（编号：0625-20217817，各标项包含的设备如下

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 质保期要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 三重四级杆气质联用仪 | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 气质谱联用仪（自动进样） | 1台 | 免费保修24个月 |
| 标项二 | 超高效液相色谱仪 | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 百万分之一天平 | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 十万分之一天平 | 1台 | 免费保修24个月 |
| 标项三 | 全自动菌落计数器 | 1台 | 免费保修36个月 |
|  | 生物培养箱（细菌） | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 生物培养箱（霉菌） | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 全自动高压蒸汽灭菌锅 | 2台 | 免费保修24个月 |
| 标项四 | 全自动热脱附仪 （配活性炭tenax复合管+帽） | 1套 | 免费保修24个月 |
| 标项五 | 切割式粉碎机 | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 实验室器皿清洗机 | 1套 | 免费保修24个月 |
|  | 便携式恒流采样泵 | 30台 | 免费保修24个月 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 免费保修24个月 |
|  | 数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计） | 1套 | 免费保修24个月 |

- 按标项列明设备的性能及技术指标、主要技术参数、配置要求，评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

## 标项一：三重四级杆气质联用仪、气质谱联用仪

| 标项 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三重四级杆气质联用仪 | 1台 |
|  | 气质谱联用仪 | 1台 |

设备1：三重四级杆气质联用仪

1.数量：1台

2.设备用途：满足轻工产品中溶剂残留、添加剂、增塑剂等检测，满足婴童产品、水质中有机锡、N-亚硝胺类等有毒有害物质低检出限的测试要求。

3.工作条件：

3.1电源：220V，50Hz

3.2温度：操作环境20℃-35℃

3.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

4.技术参数

4.1 气相色谱仪

4.1.1柱箱

4.1.1.1温度控制精度：0.1℃

4.1.1.2温度稳定性：环境温度变化1℃， 柱箱温度变化< 0.01℃

4.1.1.3升温速度范围：0.1˚C/分钟~100℃/分钟

4.1.1.4柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min

4.1.2 多模式进样口

4.1.2.1最大压力设定范围：0-100 psi

★4.1.2.2提供标准的分流/不分流的进样口，具有程序升温的功能，可以进行大体积进样，以适应于不同的要求。

▲4.1.2.3温度控制：有十阶程序升温设置，升温速率最高可达900℃/min, 柱箱温度最高可达：450℃

4.1.2.4.适于所有的毛细管柱（50 μm 至530 μm）

4.1.2.5. EPC（电子压力控制）压力范围(psig):0 到100 psig

4.1.2.6.分流比：可达7500:1

★4.1.2.7.多模式进样口具有快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

4.1.2.8软件中带有大体积进样方式的溶剂吹扫时间功能。

▲4.1.2.9具有标准的分流/不分流、程序升温、大体积进样和冷却进样等四种功能。

4.1.3 惰性分流不分流进样口

4.1.3.1电子参数设定压力、流速和分流比。

4.1.3.2流量范围：流量设定范围：0～200mL/min（以N2为载气时）0～1250mL/min（以H2，He为载气时）0～200mL/min（以Ar/CH4为载气时）

4.1.3.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。

★4.1.3.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（提供彩图说明），最高可操作温度400℃。

4.1.4具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。（需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

4.2液体自动进样器

★4.2.1液体进样量范围：介于0.1-250μL之间

4.2.2进样塔：双进样塔，每个进样塔不少于15位

★4.2.3 不少于150位样品制备平台，平台上同时集成加热器/混合器/条形码识别器模块，具有以下功能：进样前对单个样品瓶加热（温度范围35℃~80℃）；进样前单个样品瓶混合；加热时间和混合时间可完全程序化；双向混合，高达4000 转/分钟

4.2.4进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

4.3 全惰性化流路

4.4质谱部分

4.4.1质量数范围：10-1000 m/z

4.4.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）

4.4.3分辨率：0.4~4amu分辨可调。

4.4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 mL/min可调

4.4.5扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms

4.4.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

★4.4.7最大离子化能量：280eV

4.4.8离子源: 配置独立的EI源，最高温度可到350℃

★4.4.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) （提供官方参数及四极杆控温软件截图）

▲4.4.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380℃

4.4.11.质谱端单独氢气传输通道: 除氦气载气外，额外配备单独的质谱端安装的氢气传输通道(提供官方彩页证明)

4.4.12.单独氢气传输通道氢气流量控制精度: 0.07 mL/min

★4.3.13.质谱具有自动清洁离子源功能，能实现在线清洁和离线清洁两种模式（提供官方中文彩页）提供质谱工作站设置自动清洁功能设置的界面截图

4.4.15扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

4.4.16质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

★4.4.17二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。（须于标书中随附数据库所包含的超过1100个化合物的证明，及这些化合物总计超过5000对离子对的证明；如无法提供则视为负偏离）

4.4.18包含带保留时间锁定方法谱库，包括脂肪酸甲酯库(37种)、挥发性有机化合物库(66种)、香精香料库(419种)、毒物库(277种)

4.5数据处理系统

4.5.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 (需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款)

4.5.2通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

4.6投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

★4.7配置标准的计算机网络接口，与我院检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

5 配置要求

5.1 GCMSMS质谱主机(EI)   数量1台

5.2多模式进样口 数量1个

5.3惰性分流不分流进样口 数量1个

5.4反吹系统套装 数量1套

5.5气相色谱主机  数量1 台

5.6自动进样塔（含500µL进样针） 数量 2个

5.7样品制备平台 数量 1个

5.8无油干泵 数量1个

5.9消耗品：配备DB-WAX、DB-624、DB-1701、HP-INNOWAX、DB-5MS或同等极性毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25µm)5根，氢气捕集阱1个、氦气捕集阱1个、超高惰性分流、不分流进样口衬管（带玻璃棉）各20根、浅凹坑衬管10根、超高惰性脱活浅凹坑衬管20根，低流失进样口隔垫50个、耐高温毛细管柱石墨密封圈30个、柱螺母6个、长寿命EI灯丝6个、螺口样品瓶（含瓶盖、瓶垫，带书写，100个/套）10套、配套原装微量进样针10µL2根，原装微量进样针500µL、250µL 、100µL各5根。

5.10超过1100种农药及环境污染物MRM数据库 数量1

5.11 数据统计解决方案，包含spss statistcs 软件1套

5.12电脑及打印机数量各1

5.13 UPS（10kW/1h）不间断电源 数量1

5.14氢气发生器（含氢气捕集阱） 数量1

6 其他：

6.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备2：气质谱联用仪

1、数量：1台

2、用途

用于胶水涂料的检测，符合标准GB 18581-2009、GB18582-2008、GB 18583-2008、GB 24410-2009。

3、工作环境条件

3.1 工作电压：220V ( 5%，50Hz

3.2 温度：18-26℃（最佳环境）；15-35℃（操作环境）

3.3 相对湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%

4、气相色谱参数

4.1. 系统性能指标

4.1.1 保留时间重现性：<0.0008min

4.1.2 峰面积重现性：<0.6% RSD

4.2 柱温箱

4.2.1 操作温度范围：至少满足室温以上5℃到450℃

4.2.2 温度控制精度：0.1℃

4.2.3 程序升温：至少15平台

4.2.4 最高升温速率：不小于100℃/min

4.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

4.2.6 温度稳定性：0.01℃/1℃

4.3. 电子压力控制器

4.3.1 压力范围：0～145psi

4.3.2 全程压力控制精度： 0.001psi

4.3.3 最大分流比：不小于5000:1

4.4. 分流不分流进样口：最高操作温度：400℃

4.5. 自动进样器

4.5.1自动进样器：样品盘位数不少于50位。

4.5.2最小进样体积：0.01µl

4.5.3进样精度：RSD<0.3%

4.5.4最大进样体积：不小于5μL

★4.5.5具有在线内标加入功能，在吸取样品后吸取另一个瓶子的内标物，再继续吸样品，具体吸取体积由用户在软件控制

4.6投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

★4.7配置标准的计算机网络接口，与采购人检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

5、质谱部分参数

5.1 离子源

5.1.1 无镀层的惰性离子源，独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。

5.1.2 精确调节的灯丝发射电流最大可到315 µA

5.1.3 可调的气质接口温度最高350℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

5.2 四极杆质量分析器

5.2.1 质量范围：至少满足 2-1000u

5.2.2 分辨率：全质量范围内单位质量分辨

5.2.3 扫描速度：不小于12500u/s

5.2.4	离子化能量：5-200eV

5.2.5 灵敏度（使用He气做载气）：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥800：1(扫描范围: 50-300amu)

5.3 检测器系统：提供至少6个数量级的线性动态范围。

5.5 真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵

5.5.1单个分子涡轮泵抽速不小于200L/s(He)

★5.5.2前级机械泵抽速为不小于 2.5m3/h，无油干泵

5.5.3 更换毛细管柱无需卸真空

5.6 仪器控制

5.6.1 具有棒状图和轮廓图数据采集能力

5.6.2 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)。

5.6.3 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。

5.6.4 SIM片段采集：根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法

5.7数据处理系统

5.7.1具有显示屏和键盘操作，显示屏可实现仪器各种状态信息，键盘方便设定各种仪器参数；气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现；

5.7.2软件：原版原装软件，中文；

5.7.3手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

5.7.4具有目标物解卷积软件功能，用于复杂基体样品中低含量目标物定性定量分析，能将分析结果合并，得到准确的定性报告；

5.8工作站硬件：电脑（配备I7或以上）及激光打印机；

6、配置要求

6.1.气相色谱质谱联用主机 1套

6.2.进样口 1个

6.3.液体自动进样器 1套

6.4.EI源 2个

6.5 机械泵：无油干泵1套

6.6 免卸真空更换色谱柱装置1套

6.7 电脑/打印机  1套

6.8 进样口隔垫  100个

6.9分流流衬管  30根

6.10 衬管密封圈 50个

6.11 柱螺帽6个

6.12进样口石墨垫0.25mm 10个、0.32mm 10个

6.13质谱端石墨垫0.25mm 10个、0.32mm 10个

6.14 2mL液体进样瓶/盖 300个

6.15 真空泵油 3升

6.16 气质色谱柱2根

6.17 自动进样器进样针6根

6.18 载气净化器1套

6.19 大容量氦气捕集阱1个

6.20 大容量氮气捕集阱1个

6.21 EI灯丝5根

6.22 UPS（至少6kW，1小时） 1台

7、其他

7.1质保期要求：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

7.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供1人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

7.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

## 标项二：超高效液相色谱仪、百万分之一天平、十万分之一天平

| 标项 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 超高效液相色谱仪 | 1台 |
|  | 百万分之一天平 | 1台 |
|  | 十万分之一天平 | 1台 |

设备1、超高效液相色谱仪

1.数量：1台

2.设备用途：用于纺织品、玩具等消费品中荧光增白剂、甲醛、APEO、有害染料等有毒有害物质的检测，满足蚕丝中氨基酸含量的测定要求。

3.工作条件：

工作电压：220V

4.技术参数

▲4.1液相色谱系统，包括流动相瓶、二元梯度泵、脱气机、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器、荧光检测器

4.2梯度泵

4.2.1二元高压泵：串联双柱塞往复泵，具备全自动压缩性补偿功能。

▲4.2.2压力范围：不小于14500psi

★4.2.3二元梯度泵可设置流量范围0.001-8 mL/min，增量为1μL/min

★4.2.4流量准确度：≤0.2%

★4.2.5流量精度：≤0.05%

4.2.6比例准确度：≤±0.2%（全量程范围）

4.2.7比例精度：＜0.15% SD

★4.2.8溶剂通道：内置6路溶剂通道，包含内置式6通道脱气模块。

4.3自动进样器

★4.3.1操作原理：采用分流进样的方式，样品盘≥200位

4.3.2进样量范围：0.01-25μL，增量 0.01μL，最大可至100μL

4.3.3进样量准确度：±0.5%

4.3.4进样量精度：＜0.25%（峰面积RSD）

4.3.5进样线性：r＞0.99999

4.3.6进样周期时间：＜ 8 s

4.3.7交叉污染：＜0.0004%

4.3.8洗针方式：内外壁连续浸没清洗。

4.3.9样品室温度范围：4-40℃

4.3.10样品温度稳定性：±1℃

4.3.11样品室温度准确度：±1℃

4.4柱温箱

4.4.1温度范围：5-120℃，增量为 0.1℃

4.4.2温度稳定性：±0.05℃

4.4.3温度准确度：±0.5℃

4.4.4控温模式：强制空气循环控温模式。

4.5二极管阵列检测器：

4.5.1光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件。

4.5.2二极管阵列数：≥1024

★4.5.3最大采集频率：≥200Hz

4.5.4波长范围：190-800 nm

4.5.5噪音：<±6μAU，在 230 nm处

4.5.6漂移：<1 mAU/ 小时，在 230nm处

4.5.7信号通道数：10通道及一个3D通道

4.5.8波长准确度：±1nm

4.5.9波长可重复性：±0.1nm

4.6荧光检测器

4.6.1脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）

4.6.2扫描模式：激发、发射、同步扫描，支持停泵扫描

4.6.3激发波长：200~880nm

4.6.4发射波长：220~900nm

4.6.5激发与发射波长带宽：≤20nm

4.6.6通道数：4个

4.6.7波长准确度：±2 nm

4.6.8波长精密度：±0.2 nm

4.6.9数据采集频率：≥200Hz

★4.6.10灵敏度：水的拉曼光谱信噪比S/N: >2000

4.6.11流通池温控：室温+15℃到50℃

4.7软件：

4.7.1操作系统：可兼容windows 7及以上

4.7.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

4.7.3 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱、离子色谱等第三方仪器公司仪器

4.8投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

★4.9配置标准的计算机网络接口，与采购人检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

5 配置要求

5.1二元梯度泵（含脱气机）1套

5.2自动进样器1套

5.3柱温箱1套

5.4二极管阵列检测器1套

5.5荧光检测器1套

5.6电脑（处理器：i7，内存：8G以上，Windows7以上64位专业版英文操作系统）1套、激光打印机（带扫描、复印功能）1套、系统安装盘Windows10,64位专业版英文操作系统5.7 UPS不间断电源（6KVA，0.5h）1套

5.8消耗品：超高效液相色谱柱共10根（4根Accucore phenyl-X, 100×2.1mm×2.6um、2根Hypersil Gold 100×2.1mm×1.9um、4根Syncronis C18 100×2.1mm×1.7um），含瓶盖2ml样品瓶10包（100个/包）、1L流动相瓶6个，250mL流动相瓶10个，开口盖3个、不开口盖10个、密封圈2个、Viper管转接头4个、柱前过滤器1个、过滤头20个，氨基酸分析包1套（含氨基酸分析方法包、硼酸缓冲液（即十水合四硼酸钠水溶液，pH=8.8）1瓶、AQC（6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰亚胺基氨基甲酸酯）1瓶、乙腈1瓶、氨基酸分析色谱柱Acclaim C18 120, 5um 4.6*150mm 1根）

6 其他：

6.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备2. 百万分之一天平技术参数

1.数量：1台

2.设备用途：用于实验室标准品、样品等低质量准确称量要求。

3.工作条件：

工作电压：220V

4.技术参数

▲4.1 最大称量值≥32 g/8.1g，可读性0.01mg/0.001mg

▲4.2重复性(5%加载)：0.001mg，线性误差：0.008 mg，最小称量值(U=0.10%)：2mg，稳定时间≤2.5s

★4.3 可设置3种最小称量值，当违反设置最小称量值时，设备出现警告信息。

4.4 具有中文界面的彩色触摸屏，实现可视化便捷操作

4.5 一体化紧凑型去静电装置，状态指示灯通过颜色直观的显示天平的状态

★4.6 配置2个红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等，可同时实现左边开门，右边归零功能

▲4.6全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果

★4.7 配备水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

4.8 用户管理功能，可设置无限个用户组和用户，设置不同天平菜单的进入权限

4.9 标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，连接打印机、电脑等外围设备

4.10 完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

4.11投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

5. 配置清单

5.1 电子天平主机1台；

5.2 紧凑型去静电装置1套

5.3减震工作台1个，大理石工作台面≥400mm*450mm，整体尺寸（W*D*H）约800mm*600mm*782mm，双支架配置减少外部干扰，含外置防风罩一个。

5.4操作手册，出厂合格证

5.5 E2砝码1g，20g，500mg，5g

6.其他

6.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；

6.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。

6.3 培训要求：仪器到货后，即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

6.4 供货要求：合同签订日起算，订货周期60天

设备3. 十万分之一天平技术参数

1、数量 ：1台

2、设备用途：用于实验室标准品、样品等低质量准确称量要求。

3、工作条件

工作电压：220V

4、技术参数

4.1称量值范围：0-120 g, 可读性0.1mg； 0-41g，可读性0.01mg

4.2重复性(5%加载)： 0.01mg，线性误差 0.06mg, 最小称量值(U=0.10%) ：20mg；稳定时间≤1.5s

4.3网格秤盘，可将气流影响降至最低，获得快速、准确的称量结果；

★4.4采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码。

★4.5显示屏配备状态指示灯，用红黄绿三色直观显示天平是否处于正常状态；

4.6 配置彩色电容式触摸屏，可戴手套操作；

4.7电机驱动的防风门开关时支持电机助力；

4.8全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果

4.9 配置金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并屏蔽静电荷影响

4.10可保存500条校准记录，500条日常测试记录和500条服务记录

★4.11配备4X USB，1X LAN等多个端口用于数据导出

4.12完全可拆卸、清洗的防风罩设计，可实现快速清洁。

4.12 配置水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

4.13投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

5. 配置清单

5.1、电子天平主机1台

5.2、减震工作台1个，大理石工作台面≥400mm*450mm，整体尺寸（W*D*H）约800mm*600mm*782mm，双支架配置减少外部干扰。

5.3、操作手册，出厂合格证

5.4、E2砝码5g，100g，20g，2g

6. 其他

6.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月.

6.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。12小时响应。

6.3 培训要求：仪器到货后，即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

6.4 供货要求：合同签订日起算，订货周期60天

## 标项三：全自动菌落计数器、生物培养箱（细菌）、生物培养箱（霉菌）、全自动高压蒸汽灭菌锅

| 标项 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 三 | 全自动菌落计数器 | 1台 |
|  | 生物培养箱（细菌） | 1台 |
|  | 生物培养箱（霉菌） | 1台 |
|  | 全自动高压蒸汽灭菌锅 | 2台 |

设备1.全自动菌落计数器技术参数

1.数量：1台

2.设备用途：专用于微生物实验室培养皿细菌数量自动计算，提高实验室检测效率和实验准确度。

2.工作条件：

2.1 工作电压：230V±10%，50/60Hz

2.2 环境温度：温度：5-40℃

3.技术参数

3.1全不锈钢机身

★3.2相机分辨率：500万像素

3.3计数频率：每秒1000个菌落

★3.4最小计数菌落：0.05mm

3.5光照：白色LED穹顶

3.6计数：计数过程中可手动添加或删除菌落，手动调整计数区域，手动添加多边形排除区域等。计数速度≥1000cfu/秒。计数范围在菌落不连片或高度重叠等情况下可识别整个平皿100%面积内所有菌落

3.7结果/数据输出：Scan 文件（可重复计数）, PDF 报告, JPEG, PNG, BMP, ExcelLIMS和USB连接

3.8培养皿（55-150mm）计数、螺旋接种计数：可对直径55mm，90mm，150mm的培养皿上使用手工涂布、倾倒、螺旋接种仪螺旋接种法等方法接种的菌落进行菌落计数。

3.9显色培养基计数：计数器可在同一块平皿上对7种不同颜色的菌落按颜色分别计数，还可以再排除一种颜色，减少培养基或其他杂质等颜色的干扰。

3.10抑菌圈分析

3.11滤过膜计数

3.12自动分离菌落群

3.13创建多边形排除区域

3.14手动添加或移除菌落

★3.15抑菌圈分析精确度：0.1mm

3.16抑菌圈分析：伴随可能的手动检查的自动分析

3.17自动检测：在使用抑菌圈测试功能时，仪器可对抑菌圈的不同实验方法，例如药敏纸片，琼脂洞，圆柱体等，均能够自动识别检测抑菌圈大小并进行标记，也可手工调整标记的抑菌圈大小。

3.18读取时间：2 - 4s间最多可分析16个抑菌圈

3.19数据的安全性：保存所有修改记录，并可连接至LIMS / SIL系统

3.20结果可追溯性：检测结果可导出图片及数据，数据包含样品代号、抗生素名称、细菌名称、菌落直径，抑菌圈大小，抑菌圈可根据标准中规定的限值用颜色表示出敏感或中间或耐药、平皿中菌落的最大最小直径、检测日期，检测时间、检测人员等全部需要记录的数据。

3.21软件语言：英语，法语，日语，中文，俄语，西班牙语可自行设置。

3.22遵守GLP, CFR21 part 11, EUCAST, CA-SFM, ISO 7218, ISO 4887-2标准

3.23生产标准：ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC

3.24投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4、配置清单：

- 主机1台

- Scan 软件光盘

- 3个校准盘

- 电脑（处理器：i7，内存：8G以上，正版WINDOWS系统）1套、激光打印机（带扫描、复印功能）1套

- 用户手册

- 快速使用指南

- 连接线

★4.8配置标准的计算机网络接口，与采购人检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修36个月。质保期内所有配件免费、软件免费升级；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。无论质保期内外，现场响应时间不超过36小时，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，即派原厂工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。（不需要派出培训学习）

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备2、生物培养箱（细菌）

1.数量：1台

2.设备用途：满足微生物实验室细菌培养要求。

2.工作条件：

2.1 工作电压：230V±10%，50/60Hz

2.2 环境温度：温度：5-40℃

3.技术参数

- 内腔体积：156L

- 内部尺寸：560×700×400mm（W×H×D）

- 外部尺寸：719×1066×591mm（W×H×D）

- 最大搁板数：10块

- 设置温度范围：20-80℃，温度波动度≤±0.2℃，温度均匀度≤±0.5℃

- 设置湿度范围：20～95%RH，湿度波动度：≤±1.5%RH

- 工作温度范围：环境温度+5～90℃；配置2个Class A级四线制PT100温度传感器，高精度电容式湿度传感器。

- 风扇速率0-100%可调，步长10%

- 具备1分钟到99天的倒计时功能，带设置点等待功能。

3.10控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出控制面板可回看一周数据曲线。

3.11以太网接口，可实现数据的在线监控；USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据。

3.12多重过温保护：

3.12.1符合DIN12880 Class3.1的高低温报警

3.12.2基于设定温度的自动安全功能ASF

3.12.3符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器

3.12.4可设置高低湿度报警

3.12.5声光报警

3.13投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4、标准配置：

- 主机1台

- 电源线1根

- 不锈钢格栅板3块

- 带AtmoControl软件的U盘1个

- 操作说明书1份

- 温度校准证书1份

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。无论质保期内外，现场响应时间不超过36小时，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备3、生物培养箱（霉菌）

1.数量：1台

2.设备用途：专用于微生物实验室霉菌培养。

2.工作条件：

2.1 工作电压：230V±10%，50/60Hz

2.2 环境温度：温度：5-40℃

3.技术参数

3.1内腔体积：256L

3.2内部尺寸：640×800×500mm（W×H×D）

3.3外部尺寸：824×1183×774mm（W×H×D）

3.4最大搁板数：9块，

★3.5加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染

3.6工作温度范围：0～70℃

3.7温度波动度≤±0.1℃（依照DIN12880:2007-05标准）

3.8温度均匀度≤±0.4℃（依照DIN12880:2007-05标准）

3.9低能耗，额定功率820W

3.10以太网接口，可实现数据的在线监控、USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据

★3.11多重过温保护：

3.11.1符合DIN12880 Class3.3的高低温报警

3.11.2基于设定温度的自动安全功能ASF

3.11.3符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器

3.11.4声光报警

3.12投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4、标准配置：

- 主机1台

- 电源线1根

- 不锈钢格栅板3块

- 带AtmoControl软件的U盘1个

- 操作说明书1份

- 温度校准证书1份

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。无论质保期内外，现场响应时间不超过36小时，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备4. 全自动高压蒸汽灭菌锅

1.数量：2台

2.设备用途：专用于微生物实验室设备、器皿、培养基等灭菌处理。

2.工作条件：

2.1 工作电压：230V±10%，50/60Hz

2.2 环境温度：温度：5-40℃，相对湿度：≤85%

3.技术参数

3.1外部尺寸（W*D*H）：520×660×1161 (mm)

3.2腔内内径(直径*深度）：φ370*750mm

3.3外部材质：ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板，表面喷涂处理耐腐蚀。

3.4罐体盖部机构，手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定

3.5蒸汽水接盘	开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内

3.6有效容积≥80L

★3.7设备开关	带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源

3.8排气阀：电磁阀2个，全开放用和缓慢开放用各一个。在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅。

3.9安全阀：弹簧全启式安全阀，超过最高压力0.255Mpa时自动运作。

3.10传感器接口：配置腔内温度传感器接口和压力表接口，可将压力温度同时输出，确保压力和温度的对应性；可选配试料温度传感器接口。

★3.11冷却方式：包括自然冷却和强制冷却风扇冷却两种方式，强制冷却时间121℃-100℃≤3min，强制冷却可在运行前或运行中可随时设定。

3.12压力表范围：0~0.4Mpa，精度1.6级，压力表安装于设备前方便于确认。

3.13最高使用压力：0.255Mpa

★3.14内置冷却水箱：容量≥5L。配置消音器降低排气时的噪音，配置外部观察窗随时确认水位

★3.15防堵塞功能：容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞

3.16加热器类型：不锈钢加热管，1500W×2

3.17加热器回路控制：固态继电器，脉冲控制输出

3.18传感器	Pt100热电阻

3.19温度范围：

器具、液体灭菌工程：105℃~135℃

溶解工程：60℃~110℃

保温工程：45℃~60℃

预热温度：45℃~80℃

3.20温度控制模式：微型电脑PID控制

3.21数字显示设定方式，使用上下键设定参数，最小分辨率0.1℃。

★3.22键锁功能：在维护模式内对“开始”、“停止”键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作

★3.23预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌时间10-20min。

3.24记忆功能：各模式有三个记忆单元，可对温度、时间、强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序，每个程序可更改名称。

3.25故障记录功能：可根据年月日记录20项故障及其种类。

3.26累积灭菌/次数/时间，可随时查询并把握设备的运行情况。

3.27灭菌物品温度测定功能：可选配物品用传感器的测定温度。

3.28报警及安全参数：设备传感器异常、继电器短路、加热器断线、盖子锁异常、排水开关异常、试料用传感器断线、排气阀异常、空烧异常、温度过升异常、安全阀异常时发出警报。

3.29投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4配置清单： 3个φ332×D195.5提篮，1m硅胶排水管，灭菌测试卡1套（30张），蒸汽接水杯1个，冷却水箱1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，抱闸1个，长臂夹1个，中文说明书及操作手册。

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。无论质保期内外，现场响应时间不超过36小时，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

## 标项四：全自动热脱附仪

| 标项 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 四 | 全自动热脱附仪（配活性炭tenax复合管+帽） | 1套 |

设备1、全自动热脱附仪

1.数量：1台

2.设备用途：用于室内环境及建筑材料的检测，满足GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》等。

3.技术参数

3.1工作条件

3.1.1 电源：220V，50Hz

3.1.2 温度：操作环境15～35 ℃

3.1.3 湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%

3.2主要技术指标

3.2.1 系统性能指标;

3.2.1.1第一级解析温度范围：35～400 ℃ ；控制精度为±1 ℃。

3.2.1.2脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。

3.2.1.3富集模式：半导体冷冻富集；

3.2.2 电子制冷冷阱

3.2.2.1石英冷阱：填充段内径2 mm， 样品进出口端内径为0.9 mm。

3.2.2.2中间吸附剂填充部分长度为60 mm，可填充一种至四种吸附剂。对VOC保留效率高，适合C2～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围；

3.2.2.3电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热；

3.2.2.4第二级解析最低富集温度：≤-30℃；最高解析温度：400℃；控制精度为±1 ℃。

★3.2.2.5电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；可有多种应用类型冷阱选择如硫化物冷阱。

★3.2.2.6冷阱升温速度：≥95℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾；

3.2.3 温控模块及控制阀系统

3.2.3.1温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s；

3.2.3.2最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为±0.1 min；

3.2.3.3 PTFE惰性阀，温度范围50～200 ℃；

3.2.3.4传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～200 ℃；控制精度为±1 ℃；

3.2.3.5系统可与任何品牌的GC/GCMS系统连接，无需占用GC标准进样口；

3.2.3.6管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；

★3.2.3.7气路控制：直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响；

★3.2.3.8样品备份功能：可对关键样品进行再收集备份。

3.2.4 自动进样器

★3.2.4.1独特的密封帽：自动进样器的脱附管采用专用金属密封帽密封，保证了样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证了样品的密封性，也避免了污染物的进入和样品成分的损失，防止不稳定成分的变化；分析时，只要将带密封帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽。

★3.2.4.2具有95位以上自动进样器 ，自动进样。水平摆放吸附管，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；用专利的自动压力进样密封帽，在取样时手动拆卸简单，在进样分析前无需拆卸，保证了样品的完整性，避免了样品损失与污染；

3.2.5 工作站

3.2.5.1 Windows界面控制软件:中文操作界面，直观显示、简单易学；每一个脱附管可以设定各自的脱附方法，按样品、校正样品、或空白进样分类，所有序列方法能被储存；每支脱附管的操作状态、分类、序列视图都有图形显示；每个分析的事件都将被记录在序列报告里，如：每支脱附管的时间和日期、正常或测漏失败等偏离情况；

3.2.6 标准管制备仪

3.2.6.1洗针、取样和吸附管吹扫均自动化，实现不同浓度梯度的吸附管标样的准确制备。

3.2.6.2同时支持外标法和内标法标准样品的制备；同时支持梯度进样模式和平行进样模式。

3.2.6.3吸附管位数量 ≥ 6 位。

★3.2.6.4同时吹扫数量 ≥ 6根。

★3.2.6.5样品瓶位数：≥6+2位（6个标液位，2个内标液位，1个废液位，1个清洗位）及以上。

3.2.6.6进样针规格： 10μL

3.2.6.7进样体积：0.1 - 10μL可调量程。

★3.2.6.8流量控制：配制质量流量控制器（MFC），吹扫流量稳定可控，无穿透现象。

3.2.6.9载气流量范围：0 - 125 mL/min （载气用氮气）

3.2.6.10 流量控制精度：≤ 1 %

3.2.6.11 操作方式：屏幕触摸操作，屏幕≥ 10  英寸。

3.2.6.12线性相关系数R：≥ 0.9995（梯度进样模式下，5个浓度点苯(10-200ppm)）

3.2.6.13 重复性RSD：＜4 %（苯7次重复性测试）

★3.2.6.14 制备时间：≤10 min（6根吸附管最快制备速度）

3.2.6.15 内部安装接头：聚四氟惰性材料。

3.2.7投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4.升级性要求：

4 1 可升级为TO-14和TO-15标准方法中对取样罐或气袋采集的空气样品进行浓缩处理和进样功能；

★4.2 取样罐或气袋自动进样器为14或27位；

4.3 取样罐、气袋和吸附管可混合排序进样，并可将气袋空气样品转移到吸附管中，符合HJ732/733方法要求。

5.配置要求

5.1 热脱附主机，1套

5.2 100位自动进样器，1套

5.3 标准冷阱，1根

5.4 气路连接附件，1套

5.5 标准管制备仪，1套

★5.6 Tenax-活性炭复合填料吸附管，280套

★5.7密封胶帽，280个

★5.8 非硅烷化不锈钢Difflock进样帽，280个

★5.9配置标准的计算机网络接口，与我院检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

6.其他

6.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供1人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。

6.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

## 标项五：切割式粉碎机、实验室器皿清洗机、便携式恒流采样泵、紫外可见分光光度计、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计）

| 标项 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 五 | 切割式粉碎机 | 1台 |
|  | 实验室器皿清洗机 | 1套 |
|  | 便携式恒流采样泵 | 30台 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1台 |
|  | 数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计） | 1台 |

设备1、切割式粉碎机

1.数量：1台

2.设备用途：用于皮革、纺织品、塑料、橡胶等材料的粉碎切割。

3.技术指标要求：

3.1. 仪器系统：仪器由旋转切割粉碎系统和电子控制系统组成，可以对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理。

3.2. 最终出样尺寸：0.25~20 毫米，由不同底筛控制; 样品流量：0.2~50公斤/小时

3.3. 进样尺寸：不超过60 x 80毫米

★3.4. 研磨腔配标双重切割棱三根，确保样品多次粉碎 ，样品一圈最多可被切割18次

★3.5. 转速：100-3000 转/分，50转/分连续可调

3.6. 可配6叶组合式旋翼刀头和平行转刀以及V型转刀，刀头材质为防重金属污染的碳化钨材质

★3.7. 转刀直径不小于129mm ，转刀圆周线性速度约4.7-20.3m/s

★3.8. 设备功率不小于3KW,仪器自带质量飞轮设计，峰值功率可达20KW

★3.9. 机身设有中央锁紧装置，可实现对机身上部和机门的快速且安全的开启与关闭。

★3.10 机器支架带有脚轮刹车，方便来回移动

★3.11 插拔式刀头，方便转刀的取出与安装，方便清洗（需提供图片说明）

3.12 研磨腔表面光滑，防止样品残留，避免交叉污染

★3.13 设备具有电子安检诊断系统，保障运行中舱门不可打开，确保使用者安全

3.14投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4 配置清单

4.1  可调转速重型切割粉碎仪主机，带5升收集桶，1套

4.2  6叶组合式旋翼，带有硬质合金制双面用切割片转刀，1把

4.3  标准进样漏斗，1个

4.4  底筛，不锈钢制, 方形筛孔, 4.00 mm 8.00mm，各1个

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备2、实验室器皿清洗机

1、数量：1台

2、用途：用于实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质器皿的清洗及烘干，同时可以清洗容量瓶，进样小瓶，广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、移液管、试管、分液漏斗、大泡吸收管等。

3、厂家及产品资质：

3.1通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

3.2通过欧盟CE认证。

3.3通过权威机构检测清洗后的残留水（PH、TOC、电导率）报告。

3.4通过第三方机构检测清洗后的残留报告。

4、主要参数：

4.1进水要求：自来水/纯水；电源：220V/380V

★4.2清洗腔容积:≧300L

4.3循环泵功率：1500W，加热功率：4KW/9KW/18KW

★4.4循环系统速度：0-800L/min，提供极强的清洗能力

4.5内胆采用316L镜面不锈钢材质，外壳采用304拉丝不锈钢或喷塑工艺

★4.6至少具有33个标准清洗程序和100个自定义程序，可放置三层清洗篮架，上中下层能同时清洗100ml容量瓶

4.7具有IQ测试专用程序6个，OQ测试专用程序9个，具有维修专用程序16个

★4.8清洗能力：单次可清洗至少710位进样小瓶，10-25ml容量瓶至少215位，100ml容量瓶至少125位，可垂直清洗高度为70cm的移液管至少236位，大泡吸收管每次清洗不少于60个（含外管和内管），并在投标文件中提供设计方案。

4.9温度显示精度：0.1℃

4.10外形尺寸：高*宽*深：1385*935*775mm

4.11投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

5.配置要求

5.1可选用不锈钢金属防水键盘面板或7寸电子智能液晶触摸显示屏，操作界面灵活性强

5.2预约功能：仪器自带预约倒计时清洗和定时清洗功能，提高客户的工作效率

5.3操作界面：中英文菜单操作界面，多级密码保护

5.4可自由控制清洗腔内的灯光，具有一键还原出厂设置功能

5.5可视窗采用纯屏浮法钢化玻璃材质，耐用度高，质感清澈精透，隔音效果更佳

5.6仪器带有数据追溯功能，自动统计清洗工作量、清洗剂消耗量，监测HEPA过滤器寿命

5.7微电脑智能控制，485集线器，光耦隔离，原装进口芯片，有更好的线性度，切段干扰，信号远距离传输保护等功能

5.8仪器带有RS-232打印接口，USB接口，可连电脑、打印机、U盘等，并内置储存芯片，记录清洗数据

5.9自动开门，ITL感应技术，清洗过程中无法开启舱门，清洗完成后自动开启舱门定位扣，并推送舱门到指定位置，舱门开启后定位扣自动归位，有助于清洗后器皿的降温及自动晾干

5.10自动关门，ITL感应技术，舱门扣与定位扣连接后自动关门，无需手动推送

5.11自动识别篮架并自动调节水量

5.12仪器配备变频启动功能，清洗循环泵频率可调，同时能调节电机的转速，防止清洗过程中循环水对器皿的瞬间冲击导致器皿破损

5.13循环泵自带过热保护装置，延长使用寿命

5.14内置管道式加热管，清洗腔内整洁干净；6D通水管道设计，零死角焊接技术，防止污染和残留的风险，确保仪器符合GMP和FDA规范

5.15循环系统配备压力监测和防泡沫清洗技术，保证清洁效果

5.16喷淋系统带转速监测，转速范围可设置，遇障碍报警提示

5.17模组化篮筐设计，可同时放置上中下三层，也可放置上中下任意一层或两层，无需改变篮架结构

5.18注射式篮架采用ICA模块设计，可自由互换，篮架与篮筐为快插式连接，并有定位槽固定篮架，使用更加灵活方便

5.19全新的清洗腔背部进水方式，完善原顶部进水方式的限制；背部出水口至少三个，以满足上中下三层模组化篮筐的需求，各出水口有自动闭合机械阀装置

5.20可选配内置电导率监测系统，电导率全程监控，可对漂洗水进行参数设定，自动监控漂洗水质并智能调整清洗程序

5.21原装进口双层防爆电子式安全进水管，耐压耐温，不易结垢，带防泄漏监测阀，仪器遇故障电磁阀自动关闭，从源头切断水源，保证实验室安全

5.22电子式检测器自动检测清洗剂流量和气泡,流量不精确或有气泡仪器会自动报警;并提示用户

5.23干燥系统：双层HEPA过滤网棉，进一步保证烘干过程中的空气纯度，仪器须带有HEPA过滤网棉失效报警提示，干燥时间和温度可调

5.24清洗剂存放装置须为人性化抽屉式，更换清洗剂时直接可以把原清洗桶通过轨道拉出，杜绝更换清洗剂过程中对人的伤害，保证更换便利

6、 配置清单

6.1 实验室器皿清洗机，1台

6.2 上层模组篮筐，2套

6.3 下层模组篮筐，1套

6.4 注射式清洗模块，6套

6.5 半框架，1套

6.6 纯水恒压系统，1套

6.7 钢化台底座，1套

6.8 专用清洗剂(进口)，至少一年用量

6.9 ELGA纯水机Prima 15(15L/H产水，含60L水箱），1台

6.10 其他耗材，至少一年用量

7.其他

7.1质保期要求：仪器设备免费保修24个；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。

7.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

7.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，现场培训人员名额不限。

7.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备3、便携式恒流采样泵

1.数量：30台

2.设备用途：用于空气采样，符合标准HJ571-2010,GB50325-2010,GB/T 18883-2002。

3.技术参数

3.1工作条件

3.1.1 温度：操作环境（-10 ~ +50）℃

3.1.2 工作时长：设定500ml/min可以带负载运行超过12小时

3.2主要技术指标

3.2.1 原理：由稳定微型隔膜泵和独立的恒流模块以及控制电路组成

3.2.2 恒流采样流量范围：100～1500 ml/min

3.2.3 流量控制：示值误差控制在±2.5%以内

3.2.4 尺寸重量：重量小于400g

3.2.5 液晶显示：设定流量值、采样总体积、采样总时间与电池剩余电量、暂停标志、流量错误标志等

3.2.6 电源：内置大容量聚合物锂电池

3.2.7 配置四合一托盘可兼容各类吸附瓶及多种采样介质使用，配备适用三脚架，适用于室内环境检测、职业卫生、大气采样、科学研究等不同采样场合。

★3.2.8 防爆等级：EX Ib ⅡB T6 Gb

★3.2.9 支持键盘锁功能，可防止误操作

3.2.10投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4.其他

4.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

4.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于1天，现场培训人员名额不限。

4.4 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备4、紫外可见分光光度计

1.数量：1台

2.设备用途：用于室内环境及建筑材料的检测，满足GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》等。

3、技术要求：

3.1波长范围:190~1100nm

★3.2光谱带宽:0.1-5nm连续可调（间隔0.1nm）

3.3波长准确度:±0.1nm(656.1nm)；±0.3nm(全区域)

3.4波长重复性:≤0.1nm

★3.5光度范围:0~200%T, -5~5A, 0~9999C, 0~9999F

3.6光度准确度:±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.2%T (0~100%T)

3.7光度重复性:≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T)

★3.8杂散光:≤0.01%T (@360nm处NaNO2)

3.9基线漂移(稳定性):≤0.0004A/h (500nm,0A)

3.10噪声水平:±0.1%T(0%T线)；±0.3%T(100%T线)；±0.0004A (500nm处)

3.11基线平直度:±0.001A

3.12扫描速度:高、中、低速三档可选

★3.13检测器：进口光电倍增管

3.14光学系统:双光束光路，全息衍射光栅

★3.15显示：8寸真彩触摸屏，提供彩页说明

★3.16产品需通过国家级计量科学检测研究单位I级检定合格，投标文件需提供证书

3.17投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

4.配置：

4.1  主机,1台

4.2  主机说明书,1本

4.3  电源线,1根

4.4  玻璃比色皿, 8只；

4.5  石英比色皿, 8只

4.6  防尘罩,1只

4.7  操作软件：1套

4.8  软件使用说明书：1本

4.9  加密U盘：1；

4.10  USB连接线，1根

4.11  5cm比色皿架,1套

4.12  笔记本电脑，能运行仪器控制软件，至少配备R7 4700、16GB内存、512G固态硬盘，1台

★4.13配置标准的计算机网络接口，与我院检验检测系统兼容并实现数据交互采集。

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5.4供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备5、数显式热电风速计（含标准皮托管+微压计）

1.数量：1套

2.设备用途：用于室内环境新风量、风速的检测，满足GBT 18204.1-2013《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》中相关要求。

3.风速仪技术要求：

3.1风速仪测量范围

*3.1.1风速:0.01 - 25.0 m/s

*3.1.2风量 :0 - 999900 m3/min

3.1.3相对湿度:10 - 95% RH

3.1.4温度 :-10 - 60℃

3.1.5湿球温度:5 - 60℃

3.1.6露点温度:-15 - 49℃

3.2分辨率

3.2.1风速:0.01 m/s

3.2.2风量 :0.001 m3/min

3.2.3相对湿度:0.1%RH

3.2.4温度 :-10 - 60℃

3.2.5湿球温度:0.1℃

3.2.6露点温度:0.1℃

3.3准确率

3.3.1风速、风量：±3%读值 ±1%满刻度值

3.3.2相对湿度：±3% RH(在25℃，30 - 95%RH)、±5% RH(在25℃，10 - 30%RH)

3.3.3温度：±0.5℃

3.3.4湿球温度、露点温度：计算值

3.4反应速度 ：1 秒

3.5手动记忆容量 ：10 x 99组 (可直接于LCD上读取)

3.6操作环境 ：0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉)，10 ≦ 80% RH

3.8电池寿命 ：约10小时

4.微压计、皮托管技术要求

4.1显示：液晶显示

4.2测量及设置：风压：0-3000pa  分辨率：1pa精度：±1％；设置：面积  密度  系数

4.3采样：大约0.8秒

4.4测量压力：0-3000pa  分辨率：1pa精度：

4.5测量风速：0-60m/s

4.6测量风量：60万立方小时

4.7测量温度：配探针可测量800°

4.8操作湿度：小于80％rh

5.投标文件中提供标项中所含设备的产品实物图片。

6.配置：

6.1 风速仪主机，3台；

6.2 微压计，3台，

6.3  配套皮托管，3个

6.4 说明书，各1份

6.5 电池，首次开机使用

6.6携带盒，各2个

6.7 USB线

6.8 CD软件光盘

6.9笔记本电脑，能运行仪器控制软件，数据分析软件，至少配备I7、16GB内存、512G固态硬盘，1台

7.其他

7.1质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

7.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

7.4供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

三、采购设备的其它要求

3.1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

3.2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

3.4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

四、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

4.1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

4.2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

4.3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.4投标人提供详细的试验报告。

五、技术服务

5.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

5.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

5.3售后服务要求：

（1）免费保修期：按照各个标项设备的具体要求，免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

5.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

5.6承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训。如各标项中有具体的培训要求，按照各标项的为主。

六、验收

6.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

6.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

6.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

6.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

七、采购的其它要求

7.1投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

7.2承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料。

八、合同商务要求

▲1.付款方式，合同签订后按以下进度进行付款

（1）采购方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向中标商支付15%的预付款。

（2）全部设备到货，安装调试结束，采购方支付合同总价40%。

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，采购方支付合同总价45%。

▲2. 违约责任

2.1非因甲方原因，乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价千分之五的违约金；

2.2非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3.其他要求详见“第五章  合同主要条款”。

九、供货期要求及交货地点

各台设备的交货期按照采购需求中具体要求；。交货日为供货方将货物送到采购人指定的目的地。

十、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

十一、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1．投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

2．投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

3．商务响应表（格式见第六章）；

4.与商务资信标评分有关的其他材料

5.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

6.技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

7.技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

8.产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

9.确保供应货物质量的措施及设施

10.安装、调试方案和措施

11.验收的方案和措施

12.产品性能评价

13.项目实施人员一览表；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.招标文件及评分办法规定的其他要求。

第五章  合同主要条款

合同将由浙江省轻工业品质量检验研究院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方（丙方）：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 销售产品名称、品种、规格

| 序号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：（大写） 元整 | 小写： ￥ 元 |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

  - 自本合同签订生效后     日历天内（按照投标文件响应），乙方将第一条所列全部产品运送至甲方指定的其他地点；

  - 乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

  - 本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

  - 本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放位置。

- 产品的质量、技术标准及验收

  - 下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、技术协议；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件。

  - 产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

  - 产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供法定计量检定机构出具的证书作为验收材料之一。

  - 乙方对甲方在中华人民共和国区域内使用合同产品引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 付款方式

  - 本合同项下，标的额总价为人民币   元（大写： 元整）；

  - 合同签订前，乙方向采购人支付履约保证金（金额为合同金额的5%，质保期结束，合同履行结束后无息退还），合同签订后按以下进度进行付款

▲3.付款进度：

3.1采购方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向中标商支付15%的预付款；3.2全部设备到货，安装调试结束，采购方支付合同总价40%；

3.3验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，采购方支付合同总价45%。

- 开票方式

发票：乙方（或外贸代理公司）需在甲方最后一次付款前向甲方提供全额增值税专用发票（或发票）；

- 产品质量保证、售后服务

  - 乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

  - 质保期按交货验收合格之日起计36个月。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话1天内响应用户要求，2天内派员上门现场维修，4天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。

  - 在保质期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。保质期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。

- 甲方违约责任

  - 如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

▲1.非因甲方原因，乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价千分之五的违约金；

▲2.非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3.乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第一条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

- 合同争议解决办法

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自签订之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同正本一式伍份，甲执叁份，乙方执壹份，丙方执壹份。

签订地点：杭  州

签订时间：2020年   月    日

甲方：（公章）   	                     乙方：（公章）

联系地址： 		                     联系地址：

委托代理人：							   委托代理人：

联系电话：   	       	              联系电话：

传真： 					              传真：

开户行：                               开户行：

账户：                                 账户：

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称： 浙江省轻工业品质量检验研究院2020年第三批仪器设备

项目编号：0625-20217817

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 浙江省轻工业品质量检验研究院2020年第三批仪器设备

项目编号：0625-20217817

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近年的第三方提供的财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函或相关证明资料；须提供相关证明（说明）材料，内容格式自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；

1）提供近期的依法缴纳税收的记录；

2）提供近期的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）；

4.商务技术文件目录

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

（9）投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）与商务资信标评分有关的其他材料

（13）售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

（12）技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

（13）技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

(14)产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（15）确保供应货物质量的措施及设施

（16）安装、调试方案和措施

（17）验收的方案和措施

（18）产品性能评价

（19）项目实施人员一览表；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（21）请投标人结合评分办法，提供评审所需要的全部内容

（22）投标人需要说明的其他文件和说明；

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______                  （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：

| 标项号 | 设备名称 | 投标设备品牌 | 规格型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                              （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

11.投标产品的官方技术说明（或产品说明书彩页）

提供投标产品的官方设备技术说明（或产品说明书彩页）证明投标产品的各项性能及技术指标真实性；

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（6）代理服务费支付承诺书

16.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： 小写： 大写： |

备注：请注意政采云系统中投标报价输入的单位。

投标人：      （盖章）

日  期：

17.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标项包含的设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日