浙 江 大 学

公开招标文件

项目编号：     ZUPC-GK-HW-2019020

项目名称:   多色分析型流式细胞仪、多色分选型流式细胞仪、智能活细胞实时成像分析系统、细胞成像微孔板检测系统、分子相互作用仪

浙江大学采购中心

2019 年 7 月 1 日

目          录

第一章 招标公告	1

第二章 投 标 须 知	5

第三章 评标程序和注意事项	11

第四章 评 标 细 则	13

第五章 内容与技术要求	15

第六章 商 务 条 款	33

第七章 财务结算程序	35

第八章 合 同 范 本	37

第九章 投标文件格式	41

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，浙江大学采购中心就学校《多色分析型流式细胞仪、多色分选型流式细胞仪、智能活细胞实时成像分析系统、细胞成像微孔板检测系统、分子相互作用仪》项目进行公开招标，欢迎有供货能力的供应商参加投标。

一、项目编号：ZUPC-GK-HW-2019020

二、项目名称：多色分析型流式细胞仪、多色分选型流式细胞仪、智能活细胞实时成像分析系统、细胞成像微孔板检测系统、分子相互作用仪

三、项目内容：

标项一：多色分析型流式细胞仪、多色分选型流式细胞仪  两套，预算：人民币594万元；

标项二：智能活细胞实时成像分析系统、细胞成像微孔板检测系统、分子相互作用仪  三套，预算：人民币319.5万元；

四、投标方资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

（2）本项目不接受联合体投标。

五、购买招标文件时间和地点：

采购文件价格每本500元（售后不退）。建议关注“浙江大学采购中心”微信公众号进行网络报名，报名后及时关注注册时登记的邮箱，按邮件提示的要求进行操作即可完成报名、交标书费等步骤。微信报名的详细说明，请参见网址http://zupc.zju.edu.cn/cn20/view-11135-1.html。也可在工作时间到浙江大学采购中心现场(浙江大学紫金港校区东四161)办理相关手续。

通过微信报名的，请于2019年7月2日上午9：00至2019年7月19日下午16：00期间完成微信报名。现场报名的，请于此期间工作日(每逢周五下午、月底日、国家法定节假日除外)的上午9：00—11：00 和下午14：00—16：30期间前来办理。报名联系电话:0571-88206325.

六、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购中心会对供应商信用记录进行查询并甄别。

信用信息查询的截止时点：投标文件签署之日；查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的；在参与浙江大学的项目中存在缔约过失且未按要求承担缔约过失责任的。

七、投标文件递交截止时间：2019年7月24日上午9时，递交地点：浙江大学紫金港校区东四156会议室。

八、开标时间：2019年7月24日上午9时，地点：浙江大学紫金港校区东四156会议室。

九、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金.

十、采购方相关公示、公告及其他信息通过浙江大学采购网（http://zupc.zju.edu.cn）外网站发布或通过电子邮件方式发送到供应商在报名时提供的电子邮箱，即视为供应商“知道或者应知”此事。供应商应确保报名时提供的邮箱在本次招投标活动期间能正常可靠使用。

十一、质疑和投诉：供应商应依据《政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规进行质疑和投诉。供应商如认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向浙江大学采购中心提出质疑。质疑函应现场提交或通过快递方式交邮，现场提交时须同时提交递交人的身份证明和法定代表人授权书，快递提交时建议采用邮政EMS或其他可靠的快递方式。不接受其他方式提交的质疑函。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑。对质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

十二、本次招投标活动期间前来采购中心办理相关事宜的供应商代表均须出具公司有效授权。

十三：浙江大学帐户

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港分理处

银行账号：19 0422 0104 0000 014

十四、联系人：陈老师、刘老师

电话：0571-88981325，0571-88981028.

E-MAIL邮箱：zupc@zju.edu.cn。

通讯地址：杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学采购中心东四161室，邮编：310058。

2019年7月1日

# 第二章 投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。

二、定义

（一）“采购方”系指浙江大学采购中心。

（二）“投标方”系指向需方递交投标文件的供应商。

（三）“货物和服务”系指招标文件所述的货物和服务。

三、投标方资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

四、无论投标过程和结果如何，投标方均应自行承担与投标有关的费用。

五、投标报价

（一）本次投标如为国产设备及非免税进口设备则以人民币报价，如为进口免税设备请以外币报价。报价应包括产品生产、运输、安装等各项费用。本项目设定最高限价，报价超过预算金额的投标文件将作无效标处理。（如投标报价为外币免税价，统一按人民币换算投标总价格，换算方式为：投标总价格=外币免税价*开标当日现钞卖出价*1.02，换算后投标总价格应在预算价格之内，否则作无效标处理；如为人民币免税价格视同外币免税价）。

（二）投标文件中的报价大写金额和小写金额应一致，如发生报价大写金额和小写金额不一致的情况，以大写金额为报价金额；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额为报价金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

七、投标文件有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60个工作日。

（二）特殊情况下，需方可与投标方协商延长投标文件的有效期。延长投标文件的有效期的要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标方可拒绝接受投标有效期的延长要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件

（一）报价文件（单独密封）

1、投标报价表（格式一）

2、报价明细表（格式二）

（二）商务文件：

1．投标书（格式三）；

2．技术参数对照表（格式四）及货物说明一览表（格式五）和产品彩图、详细技术参数等详细技术支持资料；

3．商务条款应对表（格式六）；

4．售后服务及培训承诺；

5．备品、备件供应价格；

6．相关项目实施业绩一览表（格式七）；

7．验收标准；

8. 凡在投标文件中前后有矛盾的内容，按招标方认为的有利于招标方的原则确定。

（三）资格文件：

1．法定代表人授权书（格式八）和全权代表身份证复印件；

2．关于资格的声明函（格式九）；

3．投标方基本情况（格式十）；

4．提供符合年检营业执照复印件、税务登记证复印件（或提供三证合一、五证合一后的营业执照）；

5．提供截止2018年12月底的财务报表（境外公司等如不能提供请说明，并提供银行存款证明）；

6．如参加投标采购厂商为代理商，需提供原厂商针对本项目的授权书原件；

7、截止投标文件签署之日前无不良信用记录的书面声明；

8、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、法人代表及财务主管在本次采购活动前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为的书面声明；

10、投标人企业类型声明函、小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料；

11、节能环保产品证明材料（如有）；

12、招标文件要求的资质证明材料等；

13、投标人需要说明的其他文件和材料。

注：以上文件需加盖公章

（四）其他

请投标方将投标文件终稿电子版随同投标报价文件纸质版一同密封提交（U盘或光盘等形式）。电子稿除无投标人公章 、法人和全权代表签名外，其他应与实际的投标文件一致。

九、投标文件的编制要求

（一）投标文件用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件打印和书写字迹必须工整、清楚。投标文件（报价、商务、资格文件）的装订顺序应按本须知第八条所叙顺序装订成册。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

（二）报价文件需要单独密封，商务文件和资格文件中均不得出现报价相关信息，否则作无效标处理。

（三）所有投标文件均须盖章，并由法定代表人或全权代表签署。投标方应写全称。

（四）商务资格投标文件分正本（1份）和副本（7份），报价文件分正本（1份）和副本（2份），正本、副本封面书写要求见第九章“格式十五”。 正本、副本封面均应加盖公章。

（五）投标文件正本和副本分别密封，信封袋上应标明：

需方单位名称、项目名称、项目编号、参加投标的标项

投标方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

十、投标截止时间前，投标方可以书面形式向需方对已递交的投标文件提出补充和修改。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

十一、投标文件有以下情况之一者将被视为无效：

（一）在招标文件递交截止时间以后递交的；

（二）活页装订的、严重破损或失散的；

（三）非纸质投标文件；

（四）以赠送方式响应或同时提供两个方案的；

（五）与招标文件有重大偏离的；

（六）不按规定加盖公章的（必须为单位公章）或未经法定代表人或授权人签署的；

（七）经查询存在不良信用记录的；

（八）投标方全权代表未准时到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

（九）商务文件及资格文件中出现投标报价的；

（十）投标报价超出预算金额的。

十二、凡浙江大学采购的设备、货物、服务等项目（1）对于设备、货物类项目，供应商提供的设备、货物应符合国家有关标准及相关安全规定。在货到验收合格并交付使用前，所涉安全问题及责任由供应商负责；货到验收合格并交付使用后，由于货物仪器本身缺陷造成的安全问题及责任由供应商负责，由于用户违规使用造成的安全问题及责任由使用方负责。（2）对于服务类项目，在服务期满前，所涉安全问题及责任由供应商负责；在服务期满后，所涉安全问题及责任由用户负责；其中包含供应商提供的设备、货物的，设备和货物部分所涉安全问题及责任依照设备货物的相关规定。（3）涉及工程项目的中标方应通过相应的企业认证并取得相应的认证证书；在项目的实施过程中应建立健全安全生产的各项制度及措施，确保安全生产，如发生各类安全事故，所造成的各项损失及相关责任由中标方负责。

十三、投标方如对本次招标文件有疑问，可将要求解释的书面文件在2019年7月19日下午16时之前，送至浙江大学采购中心，由需方统一答疑。

十四、纪律与监督

(1) 严禁投标人向招标人、用户和评标小组等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到投标单位参观考察、培训等可能影响评标公正的活动。

（2）投标人不得以任何方式干扰影响招投标工作。

（3）招标人、评标小组在结果公开前，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

十五、投标文件递交截止时间及地点：见招标公告。

十六、开标时间和地点：见招标公告。

# 第三章 评标程序和注意事项

一、采购方检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封投标文件的商务及资格文件。

二、采购方首先对投标方的资格进行审核，不符合资格要求的投标文件将作无效标处理；评标小组对商务技术文件进行评审，对投标方产品、服务等进行提问（如有需要），并对投标文件技术及服务等内容进行独立打分。

三、商务及资格文件评审完成后拆封投标报价文件，拆封时投标方全权代表应在现场（务必携带本人身份证，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。

四、采用低价优先法计算投标方价格得分，并将价格得分及商务技术得分进行汇总。

五、投标报价是评审的重要内容之一，但不是唯一的。评标小组将根据招标文件的各项要求对投标方进行综合评审后推荐中标方。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、中标方确定后，采购方将在浙江大学采购网上发布中标公告，网址：www.zupc.zju.edu.cn。

八、中标公告对采购人和中标方具有同等法律效力。中标公告公示期满后，中标方应按时同需方签订技术协议、合同，若中标方放弃中标或未按时签订合同，需向采购方缴纳预算总额2%的赔偿金，同时采购方将有权根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规追究其相应的法律责任。

九、评标期间，投标方不得私下向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标的活动，否则将废除其投标资格。

十、评标过程中，评标小组成员不得与投标方私下交换意见。评标结束后，凡与评标有关的人员不得将评标情况随意向外扩散。

十一、采购方不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

# 第四章 评 标 细 则

1、应标公司的经验和实力情况，主要包含公司规模、资质、应标人在同类项目建设经验等方面的因素，所占分值8分；

评审要点为：

（1）应标公司的综合实力、知名度和信誉等情况；

（2）从事同类项目建设的有关业绩；

（3）投标文件中所提供资料的完整性；

（4）投标产品的技术及维修人员国内及周边地区的配备情况。

2、标书文件制作：投标文件中所提供资料的完整性及标书文件制作水平，所占分值2分；

3、技术方案，主要包括应标方案与需求的吻合程度等方面的因素，所占分值40分；

评审要点为：

（1）对项目的理解；

（2）产品配置、技术指标及功能与采购要求符合程度；

（3）产品的先进性及可靠性；

（4）实施方案的合理性及规范性；

（5）验收方案的合理性及可操作性。

4、服务承诺和优惠，主要包含优惠承诺等方面的因素，所占分值10分；

评审要点为：

（1）服务响应时间；

（2）设备维护方式和时间；

（3）培训计划;

（4）备品、备件、易耗品的准备情况与更换响应时间。

5、价格，所占分值40分（按照财政部文件财库[2007]2号）。

采用综合评分法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

如投标报价为外币免税价，统一按换算后人民币投标总价格计算投标报价得分，换算方式为：投标总价格=外币免税价*开标当日现钞卖出价*1.02，换算后投标总价格应在预算价格之内，否则作无效标处理；如为人民币免税价格视同外币免税价。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

说明：本项目评标采用综合评分法，总分为100分。根据综合评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

# 第五章 内容与技术要求

标项一：多色分析型流式细胞仪、多色分选型流式细胞仪     两套

主要参数与技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多色分析型流式细胞仪 | 一套 |
| 2 | 多色分选型流式细胞仪 | 一套 |

备注：带“ * ”的是重要指标，必须满足，如不满足则为无效标。

- 多色分析型流式细胞仪：

技术联系人：张老师，联系方式：0571-88981600

1、工作条件

1.1电源要求：220V (10%)、50HZ（10%）

2、设备用途

2.1本仪器主要用于对体内或体外获得的细胞的类型进行基于流式细胞技术的快速分析鉴定，是对细胞多类群细胞精细分析研究的基本设备。对于流式的常规实验如对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

3、技术指标要求：

*3.1、主机采用经典的鞘液流体动力学聚焦系统，确保液流稳定及细胞聚焦精准。

*3.2、配置五根激光器，空间上独立排布，无共线干扰，波长分别为：405nm、488nm、561nm、640nm、355nm，同时激发不少于18色荧光，包括前向及侧向角可同时检测至少20个参数。

3.3、开放的光学工作平台，可根据科研需要增加新的激光器及检测部件, 最多可升级到7根激光器，7个独立通光孔。

3.4、405nm激光器激发不少于5色荧光；488nm激光器激发不少于2色荧光，561nm激光器激发不少于5色荧光；640nm激光器激发不少于3色荧光；355nm激光器激发不少于2色荧光。

*3.5、荧光信号检测器采用国际标准的光电倍增管PMT检测器，光电倍增管电压或增益值可通过软件实时调节。

3.6荧光探测器类型：全数字化PMT，微弱荧光和高强荧光可同时分析。

3.7主机核心部件如激光器、检测器等必须采用国际知名品牌，确保其质量稳定性，需有原生产厂商铭牌标记。

3.8、配置插拔式滤光片，荧光检测通道不少于18个，每个光学通道组可自由升级或更换接收器及滤光片。使用者可自行更换滤片，更换滤片后无需任何光路校准或校正。

3.9、液流系统为压力驱动模式，配备外置式鞘液桶≥8升、废液收集桶≥10升。配备液面传感器，具有自动报警功能。

*3.10、液流由气压泵驱动，正压上样方式，不使用蠕动泵或注射泵，液流更稳定，激光延迟计算准确，保证实验结果准确性和重复性。

3.11、固定光路设计，采用光胶耦合石英杯流动池中激发，荧光信号通过连续八角型/三角型全反射光信号收集器被检测。

3.12、光胶耦合流动室内截面尺寸：≥430×180μm，最大程度保证液流系统稳定。

3.13、流动室光圈≥1.2NA（Numerical aperture），荧光信号收集效率更高。

3.14、荧光信号收集方式：采用非透射式的三角型和八角型全反射光路设计，光电倍增管PMT检测器先收集弱能量长波长荧光信号，后收集短波长强能量荧光信号，以保证最佳荧光灵敏度。

3.15、具备生物安全系统：每次上样结束后自动进行进样针内外壁的清洗。

3.16、灵敏度：FITC ≤80MESF，PE ≤30MESF

*3.17、分析速度≥ 40,000个细胞/秒。

3.18最小检测颗粒≤0.5μm。

3.19.最小样本量≤100μl

3.20、荧光分辨率：≤ 3%（全峰宽）。

*3.21、交叉污染率：≤0.5%。

3.22、信号动态线性范围：≥5个对数阈。

3.23、样本流速：预设低、中、高三个速度，流速≥12ul/min。

3.24、仪器性能质控：软件具有设置和追踪（CS＆T）功能，能帮助仪器完成基线设置，并且优化灵敏度和荧光分辨率；设置不同激光器间的信号时间延迟及优化PMT电压，确保实验结果的一致稳定；可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。

3.25、具有多阈值设定功能，能精准检测到复杂细胞群的微量细胞。

*3.26、上样类型：单管进样，预留空间，后期可升级384孔板进样器，同时也可自由切换至单管进样方式。

3.27、荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿，完全实现网络补偿。

3.28数据分析软件

3.28.1流式细胞仪电脑工作站：操作系统不低于Windows XP，内存不少于4G，不低于英特尔I5处理器、硬盘不少于1TB，配备数据采集及分析软件。

3.28.2使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.28.3软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3.28.4软件补偿功能灵活：信号收集后补偿调节（脱机补偿），仪器自动补偿调节（免单阳管调节）。

3.28.5软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号和无效信号的干扰。

3.28.6软件中预设细胞周期，细胞凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

3.28.7软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

3.28.8软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.28.9软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.28.10软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

3.28.11脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

3.28.12用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

3.28.13软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务。

3.28.14分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出。

4、售后服务：

- 国内设有售后服务中心，设备厂家技术支持，浙江省常驻工程师，或承诺中标后两周之内派驻。

- 设备故障后4小时内电话响应，48小时内上门服务排除故障；

- 设备安装后培训不少于2位客户掌握仪器操作和理论知识

- 质保期：壹年

- 多色分选型流式细胞仪：

技术联系人：郭老师，联系方式：0571-88981672

1. 工作条件

1.1 环境温度：10-35℃

1.2 相对湿度：20-80%

1.3 工作电压：220V  50Hz

2．技术指标

*2.1激光配置：355nm、445nm、488nm、640nm、405nm、561nm 六根固态激光器，并且每根激光器具备的独立的激发光斑。

2.2检测参数：≥18色荧光和前向散射光、侧向散射光。

*2.3激发光路系统：采用激光固定校准光路系统，开机无需调整光路；采用光纤传递激光。

*2.4荧光收集光路：连续反射光路设计，优先收集长波长荧光；采用光纤传递荧光信号至八角形和三角形荧光检测器单元。

*2.5 流动检测池：采用光胶耦合物镜石英杯，液流固定于石英杯中心，采用石英杯激发检测模式。

*2.6荧光检测灵敏度：FITC：＜87 MESF,  PE：＜ 29 MESF

2.7最大分析速度: ≥100,000个细胞/秒

2.8 一体化电荷式分选系统：最大分选速度≥70,000个细胞/秒，可进行1-4路分选和成份分选

2.9液滴分析精度：1/32，精准判断细胞所在位置，保证纯度和得率的最佳平衡。

2.10液滴时间延迟：自动确定、实时监测液滴时间延迟，不需要用显微镜肉眼观察进行繁琐的人工设定。

2.10进样温度控制系统：必须配备进样系统的温控功能，温度设定由软件控制,控制范围4-42摄氏度，同时带有自动混匀功能。

2.11后期可升级生物安全柜，样品和分选处理过程都是在安全柜里操作，便于排除污染。

2.22、流式细胞分选仪的液流系统、电子系统、光学系统完美整合，但不在生物安全区域内，便于日常的维护。

2.23分选喷嘴类型：70um、85um、100um和130um四种类型喷嘴，各一个。

- 流式细胞分选液流和数据分析系统

3.1自动化液流系统包含：鞘液桶1只、废液桶1只、酒精桶1只、清洁液桶3只，为高速流式分选提供液流循环，精密控制流式分选液流速度并保证分选实验的长时间不间断进行，保证液流的全自动彻底无菌清洗。

3.2鞘液桶：体积高压高温消毒；废液桶：体积≥10升；酒精桶：体积≥5升，可以高压高温消毒

3.3液流动力系统：具备完整的液流驱动动力系统，可执行提供空气压力和真空状态；为高速流式分选提供高通量液流，使得分析速度最大可达10万个细胞/秒，分选速度最大可达7万个细胞/秒。

3.4液流压力调节：5-75psi 连续可调，内置鞘液缓冲器, 保持鞘液压力恒定无气泡；所有液流操作都可通过软件自动设置和控制。流速控制：11档流速

3.5 振荡频率：≥100K Hz（每秒10万个液滴）

3.6液流断点监控系统，分选全程的液流监控，自动调节，使得液流始终处在最稳定的状态。一旦液流不稳或堵塞，软件的堵塞监测功能就会报警，仪器停止收集液滴，避免之前收集好的样品被污染

*3.7 配置一根660nm专用红色激光器，借助荧光微球相关技术实现全自动实时液滴延迟时间计算，准确快捷，无需依赖人工读取荧光微球数或无微球纯物理计算等方式来进行辅助校准

3.8自动进行仪器质检，自动设定仪器的基础条件；自动追踪仪器性能的变化，产生仪器性能质控图，帮助使用者判断仪器的工作状态；根据仪器每日的性能自动校准实验所需的条件，减少了实验每日者对于实验条件的重新设定，保证每日采集的数据具有可重复性及可比性，使仪器始终处于最佳状态

3.9具有自动清洗功能, 包括自动清洗流动池, 自动清洗进样仓

3.10进样装置兼容微量管, 5ml流式管, 15 mL管，进样仓密封, 有效控制气溶胶

3.11具有样本混匀功能, 可以在软件上调整混匀参数

3.12荧光信号补偿、修正：光通道内/间无限制，可脱机进行

3.13数据处理系统：全数字化数据处理

3.14分析软件：自动获取数据并可脱机进行全数字化分析、处理，软件终身免费升级。

3.15可对任意测量参数的脉冲信号进行宽度、高度及面积的测量；

- 售后服务：

- 国内设有售后服务中心，设备厂家技术支持，浙江省常驻工程师，或承诺中标后两周之内派驻。

- 设备故障后4小时内电话响应，48小时内上门服务排除故障；

- 设备安装后培训不少于2位客户掌握仪器操作和理论知识

质保期：壹年，软件终身免费升级

标项二：智能活细胞实时成像分析系统、细胞成像微孔板检测系统、分子相互作用仪       三套

主要参数与技术要求：

- 智能活细胞实时成像分析系统（一套）

技术联系人：张老师，联系方式：0571-88981600

- 技术指标：

1、成像模式：荧光、明场及彩色明场成像，相差成像。

2、光源：高能量可置换LED，单个LED寿命50000小时，独立LED配合独立检测通道，并可在图像捕获过程中根据检测时间自动关闭，以保护样品和节省光源寿命。

3、相机：科学及灰度16 bit CMOS，像素点尺寸6.45μm，图像灰度扩展范围可达0-65535

4、曝光时间：5ms-4s

5、图像采集速率：20帧/秒，单色，2x2 Binning

6、色彩通道容量：机载4位。

7、成像方式：单色，多色，图像拼接，时间延迟，Z-轴层切叠加和触发模式等等。

8、色彩通道配置GFP、DAPI和TEXAS RED通道各壹个。

9、物镜容量：机载6位可置换物镜，具有同焦物镜转换技术。

10、物镜配置10x，20x，40 x物镜各壹个。

11、聚焦方式：基于图像的自动聚焦和基于激光的自动聚焦。

12、Z轴层切：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合。

13、相差成像模式：配置相差光路模块，获取高对比度相差图像。

14、 图像输出：原始图像：16bit TIFF；保存图像：TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF；视频：MP4, WMV。

15、自动模式：自动聚焦，用户自定义自动聚焦，自动曝光以及自动LED强度。

16、载物台控制：软件及外接操纵杆。

17、视频制作：实时视频或队列图片合成视频。

18、孔板类型：6-1536孔板，显微镜玻片，细胞培养皿，细胞培养瓶（T25，T75），细胞计数板，腔室玻片。

19、原位自动分液器系统：外挂式分液器设计，即插即用。检测试剂由仪器外部导入，减少仪器内部温度对检测试剂的影响，可任意选择试剂瓶及其孵育环境（冰浴，温水域等）。

20、分液体积：5-1000μl，1 μl 步进。

21、侧位分液头：与成像光路不平行，用于普通细胞生物学分析。

22、原位分液头：与成像光路平行，用于快速动力学分析。

23、温度控制：环境温度至 40℃，±0.5℃@ 37℃；并具有梯度控温，防凝集技术，有效去除液体蒸发产生的水雾对检测结果的影响。

24、环境控制罩：用于顶部避光及环境控制。

25、湿度控制仓：专用湿度控制仓，同时带有快速气体灌注功能

26、气体控制模块：单独1-19 %O2和/或0-20% CO2气体控制模块。对检测细胞环境中的二氧化碳和氧气浓度进行监控和调节。

27、软件系统：基于高内涵筛选分析软件，具备图像捕获与高级图像分析功能，可完成细胞计数，亚群分析，双选域分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等。

- 售后服务要求：

1、用户所在地对用户进行客户要求的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2、验收合格后保修壹年，软件终身免费升级，要求保证提供及时优质的售后服务，提供终身免费的上门服务要求，售后服务响应时间1小时以内，到场时间24小时以内。

- 细胞成像微孔板检测系统（一套）

技术联系人：夏老师，联系方式：0571-88981119

- 技术指标：

1、成像模式：全自动倒置荧光、明场及H&E彩色明场成像，相差成像。

2、成像方式：单色，多色，终点法，时间延迟法，动力学法，孔模式，蒙太奇拼接，Z轴层切，触发模式等。

3、光源：高能量可置换LED，单个LED寿命≥50000小时。

4、自动电子关闸系统：配合独立检测通道，在图像捕获过程中根据检测时间自动关闭/开启。

5、相机：16 bit CMOS，图像灰度扩展范围可达0-65535

6、像素点尺寸：≥6.45μm

7、曝光时间：5ms-4s

8、图像采集速率：≥20帧/秒

9、荧光通道设计：机载4位荧光通道。采用独立的LED通道和滤镜色块组合，光谱锐利，背景控制优异。

10、色彩通道：最多4种色彩叠加。配置为GFP、DAPI、CY5、Texas Red各壹套。

11、物镜容量：机载6位可置换物镜，具有同焦物镜转换技术。

12、物镜配置：2.5×(NA≥0.12) WD≥8.7mm，4×(NA≥0.13) WD≥17mm，10×(NA≥0.3) WD≥10mm，20×(NA≥0.45) WD≥7.8mm，40×(NA≥0.6) WD≥2.7mm，60×(NA≥0.7) WD≥1.8mm各壹个。

13、聚焦方式：配置激光自动聚焦模块

14、温度控制：环境温度至65°C，±0.2°C @ 37°C；并具有梯度控温，防凝集技术，有效去除液体蒸发产生的水雾对检测结果的影响

15、Z轴层切：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合

16、图像输出：原始图像-16bit TIFF、保存图像-TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF、视频-MP4, WMV

17、自动模式：自动聚焦，用户自定义自动聚焦，自动曝光以及自动LED强度

18、载物台控制：高分辨全自动xyz轴联动载物平台，软件或外接操纵杆控制

19、CO2气体实时监控：CO2气体控制浓度0-20%。分辨率，±0.1%。稳定性，±0.2%@5%CO2

20、O2气体实时监控：O2气体控制浓度1-19%。分辨率，±0.1%。稳定性，±0.2%@1%O2

21、孔板类型：6-1536孔板，显微镜玻片，细胞培养皿，细胞培养瓶（T25），细胞计数板，腔室玻片等

22、振荡功能：可选线性、轨道、双轨道振荡方式，振荡时间可调。配合动力学检测、长时程孵育间歇施药等

23、图像分析功能：基于高内涵筛选分析软件，具备图像捕获与高级图像分析功能，可完成细胞计数，亚群分析，双选域分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等

24、图片批量导出与分析及视频：可高通量批量图片导出，方便数据快速分析；支持实时视频或队列图片合成视频

25、密闭检测腔设计：用于避光及环境控制，整个检测过程无需额外配置遮光构件，无需暗室。

26、自动进样系统：外置设计，避免受到设备运行时内部腔体散热的影响。进样器壹套；最大进样体积1000μl，1μl步进

27、制冷模块：配置帕尔贴温控稳定模块，稳定长期实时观测时的相机温度

28、荧光检测波长选择：200-850nm

29、荧光检测带宽可调：9-50nm连续可调，1nm步进

30、荧光强度检测确保灵敏度：顶部-0.25pM（0.025fmol/孔 384孔板），底部-4pM（0.4fmol/孔 384孔板）

31、 alpha检测：具备alpha检测功能

32、荧光检测动态范围：≥7个数量级

33、时间分辨荧光确保灵敏度：Eu 40fM（4amol/孔 384孔板）

34、发光检测确保灵敏度：10amol 闪光，100amol 辉光

35、吸收光检测：检测范围230-999nm，1nm步进，线性范围0-4OD，分辨率0.0001OD

36、荧光偏振检测确保灵敏度：1.2mP @ 1nM荧光素

- 售后服务要求：

1、用户所在地对用户进行客户要求的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等

2、验收合格后保修壹年，软件终身免费升级，要求保证提供及时优质的售后服务，提供终身免费的上门服务要求，售后服务响应时间1小时以内，到场时间24小时以内。

- 分子相互作用仪（一套）

技术联系人：夏老师，联系方式：0571-88981119

- 技术指标：

1. 工作环境

1.1工作温度15-30℃

1.2工作和存储湿度20-80%

2.  检测原理

2.1利用生物膜干涉原理，进行生物分子之间的相互作用分析，以及生物分子浓度测定

3.  性能指标

3. 1 主要性能

3.1.1  实时在线检测分子之间的反应过程
3.1.2  可抛弃式的传感器，可以检测不可逆的生物分子结合

3.1.3  采用平行检测模式，同时检测2组独立的生物分子相互作用
3.1.4检测样品对象：可对DNA，多肽，蛋白质，寡糖或寡核苷酸，细胞，病毒或细菌等进行检测

3.1.5对血清，血浆，细胞裂解液，细胞上清液，组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度

3.1.6非破坏性检测，样品可回收

3.2  主要技术要求
3.2.1浸入式传感器: 含不同光学及生物镀层的实心光纤，只需浸入至样品中即可完成定量及动力学测试，无污染释放，非破坏性检测，可重复再生使用。

3.2.2  传感器种类不少于11种，ProteinA，Anti-HIS, Anti-Human- IgG， Anti-Mouse-IgG, Amine Active, Streptavidine, Super Strpetavidine, Aminopropylsilane, Anti-hIgG Fc Capture, Protein G, Protein L，配置1盒SA芯片，96个，配置1盒proteinA芯片96个

3.2.3 检测原理：生物膜光干涉检测（BLI）

3.2.4 检测器类型：光干涉检测器

3.2.5检测器数量：2组光干涉检测器，每通道对应一个检测孔，每孔独立。

3.2.6浓度定量范围：0.05ug/ml-2000ug/ml

3.2.7 浓度检测范围：0.1ng/ml-2000ug/ml
3.2.8样品体积：180-220μl

3.2.9 结合常数范围： 101~ 107M-1S-1
3.2.10 解离常数范围：10-6~10-1S-1
3.2.11平衡亲和力： 10-3~ 10-12M

3.2.12  检测下限：150Dal

3.2.13动态范围：10-70000pm

3.2.14基线噪声：≤3 pm

3.2.15基线漂移：21pm/小时

3.2.16样品分析速度：不低于24样品/小时

3.3分析软件和控制软件:

3.3.1 软件包含以下的功能：

1）仪器操作

• 控制和监测设备的联结、温度、动力以及照明状况

• 仪器自检，确认状态正常，传感器和样品盘就位

• 查看和处理仪器记录

2）操作规程设计

• 预先设定的、以应用为基础的操作模板有助于实验设计

• 直接创建用户自己的操作规程

• 方便获取、查看和处理样品数据

• 下拉滚动式的操作步骤编辑功能有助于操作规程的创建

• 样品显示屏和打印报告—显示每份样品的位置和试验流程

3）数据采集和显示

• 实时数据采集和显示

• 数据处理工具可以根据样品的类型和操作步骤来显示

• 数据归纳工具可以对数据进行组织和归纳，满足数据显示、处理和分析的需要

• 反应显示工具可以对反应和样品数据进行显示、隐蔽或选择分析。

4）使用引导编辑菜单建立流水式的操作规程。用户自主式的操作规程可以通过选择实验方法窗口中的下拉式操作步骤选项或单个步骤。每一个选项包含完成研究所需的单个步骤。

• 数据处理软件 为分析作了数据准备，包括：自动的阴性对照校正，标准曲线生成，基线调零。

• 分析wizard 能对动力学、平衡亲和力和浓度进行分析，产生详细的实验的报告，并给出拟合度评价参数，帮助判断拟合数据的可信度

• 动力学分析报告包括结合相/分离相图谱，每一个残数用于评估数据装配的精确度，不断计算产生的动态结果

• 平衡分析报告包括一个平衡分析图，显示了一个特定浓度样品拥有的结合位点数目

• 浓度分析报告包括一个浓度分析图，斜率表示结合率vs，已知浓度样品和未知浓度样品的浓度曲线。

3.3.2数据参照方式：

传感器内部参照;

同步阴性样品参照;

同步阴性传感器参照

3.3.3数据分析的动力学分析曲线拟合至少3种模型可选：

Langmuir (1:1模型)；二价分析物；双分析物竞争；双配体位点竞争；

3.3.4数据分析的浓度分析2种模型可选：结合速率Vs浓度，结合信号Vs浓度

3.3.5数据分析结果支持多种输出格式，Excel, JEPGd等，可直接导入其他专业数据分析软件

3.3.6 可显示和打印每一个样品的位置和每份样品所需体积

4.  功能用途及配置要求

4.1 功能用途：通过干涉光谱仪检测器，可满足快速、实时、免标记的定量及动力学检测，适用于从小分子化合物到病毒颗粒的浓度测定及相互作用亲和力分析，可应用于各种抗原抗体浓度测定，单抗筛选，抗原抗体作用亲和力测定，抗原表位决定簇分析，抗体配对，抗体药物筛选等。

4.2 配置

4.2.1 相互作用仪主机一套：含满足上述技术参数主机一套，操作手册，应用说明，必备连接组件等。

4.2.2 仪器控制及数据采集分析软件一套：含满足上述技术参数的最新版本的配套软件，包括操作手册及应用说明。

4.2.3 工作站（不低于以下配置）：

Windows® XP operating system 控制系统	CPU：Pentium 4, 2.0GHz

硬盘：200GB, PCI serial comport

光驱：Internal DVD-RW, 	显示器：19" LCD TFT Color display

4.2.4 维护工具盒：1个

- 售后服务要求：

1、用户所在地对用户进行客户要求的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等

2、验收合格后保修壹年，软件终身免费升级，要求保证提供及时优质的售后服务，提供终身免费的上门服务要求，售后服务响应时间1小时以内，到场时间24小时以内。

# 第六章 商 务 条 款

一、交货

（一）交货期：根据用户需求。

（二）交货及安装地点：根据用户要求。

二、安装调试

（一）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（二）投标方应在投标文件中提出对安装场地和环境的要求和安装调试计划。

三、验收

（一）验收标准应符合中国国家标准。验收时，中标方应提供设备的有效检验文件，提供检测手段，并经用户认可。

（二）验收后，如发现设备达不到验收标准或招标文件要求的性能指标，中标方应更换新设备，并承担由此给用户造成的损失。

（三）用户验收合格后签署验收报告。

四、付款

1．合同签订时中标方须缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金（如为外币报价，缴纳中标人民币估价的5%）。履约保证金在货物验收合格后转为质量保证金，质保金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题办理无息退还手续。国产设备：需方在货到验收合格后，凭验收报告支付100%合同款项；进口免税设备：凭装运单据支付100%合同款项。

2．货款由需方负责支付。具体手续见第七章《财务结算程序》。

五、售后服务

（一）质保期：参见第五章，如无特殊要求，至少为验收合格后一年。

（二）质保期后的维修，时间要求和质保期相同，（是否收费，按每一个项目评标的结果而定）。(成本价供应维修配件及免费维修服务)

（三）质保期内因设备维修而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天。

# 第七章 财务结算程序

一、货款的结算

1．合同签订时中标方须缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金（如为外币报价，缴纳中标人民币估价的5%）。履约保证金在货物验收合格后转为质量保证金，质保金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题办理无息退还手续。

2．国产设备：需方在货到验收合格后，凭验收报告支付100%合同款项；进口免税设备：凭装运单据支付100%合同款项。

3.  货款由需方负责支付。

开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：工行杭州市浙大支行

账号：1202024609908808891

行号：102331002462

二、质量保证金的退还

质保金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题到浙江大学采购中心办理无息退还手续。

具体退款手续可查阅微信报名注册邮箱中相关通知说明。

三、浙江大学账户信息

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港分理处

银行账号：19 0422 0104 0000 014

四、联系人：保证金退还手续（每周二、周四办理）：谢老师、赵老师：0571-88206325。

# 第八章 合 同 范 本

| 供方： | 合同编号： |
| --- | --- |
| 需方： | 合同签约地：杭州 |
| 采购方：浙江大学采购中心 | 签约日期： 年 月 日 |

浙江大学采购中心受××××××委托，采购《××××××》，经投标（招标），确定××××××为供货单位。采购方、需方和供方经协商，达成以下条款：

第一条、货物清单及合同价格

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：（一）需方地址：

（二）合同总价包括设备费、运费、保险费、安装调试费、培训费和正常使用必备的附件等费用。

（三）货物清单、材质说明及设计图纸详见附件《技术协议书》。

第二条、质量要求

按招标文件第三章要求。

第三条、交货时间、地点

第四条、验收

（一）货物由供方安装、调试完毕后，需方根据验收标准进行验收。如发现有重大的质量问题，供需双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，需方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，供方承担检测费用，供方同意需方无条件退货并支付给需方货款总价20％的赔偿金。

（二）验收合格，由用户开具《验收合格报告》。

第五条、售后服务

（一）质保期：自货物验收合格后共   个月。质保期内货物发生故障，供方应在   小时响应，如需现场维修，供方应在    小时内到达。

（二）质保期后的维修，时间要求和质保期相同，（是否收费，按每一个项目谈判的结果而定）。

第六条  财务结算

（一）合同签订时中标方须缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金。履约保证金在货物验收合格后转为质量保证金，质保金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题办理无息退还手续。国产设备：需方在货到验收合格后，凭验收报告支付100%合同款项；进口免税设备：凭装运单据支付100%合同款项。

（二）货款由需方负责支付。具体操作方式见第七章《财务结算程序》。

第七条、违约责任

（一）供方逾期供货，自逾期之日起，每天应向采购方赔付合同总价万分之五的违约金，如逾期超过30天，供方应向采购方支付合同总价百分之五的违约金。

（二）如验收不合格，需方有权作退货处理,供方要向采购方支付总货款的20％作为赔偿金。

第八条、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，合同签订方应协商解决，如经协商不能解决，提交杭州市仲裁委员进行仲裁，杭州市仲裁委员的仲裁为终局。

第九条、其他

内容根据项目实际情况而定。

第十条、合同生效

（一）本合同自签字盖章后生效。

（二）本合同一式陆份，供方、需方和采购方各执贰份。

（三）投标（招标）文件、记录等相关文件与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同未尽事宜，合同签订方协商解决。

| 供方（盖章）： | 需方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托受权人（签字）： | 法定代表人或委托受权人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 采购方（盖章）： |  |
| 法定代表人或委托受权人： |  |
| （签字） |  |
| 地址： 杭州市余杭塘路866号 |  |
| 邮编： 310058 |  |
| 电话： 0571-88981399 |  |
| 传真： 0571-88981382 |  |
| 单位名称：浙江大学 |  |
| 开户银行：农行杭州市浙大支行紫金港分理处 |  |
| 银行帐号：19042201040000014 |  |

# 第九章 投标文件格式

格式一

投 标 报 价 表

投标方（盖章）：                      项目编号：ZUPC-GK-HW-2019×××

| 标项 | 总价 大写： 小写： | 质量保修期 | 交货及安装时间 |
| --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                     日期：

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

2、本次投标如为国产设备及非免税进口设备则以人民币报价，如为进口免税设备请以外币报价（请报免税价格，CIP杭州，若地点变更请注明），建议报美元价。

3、所报价格包含产品到达用户方指定安装地点的并能正常使用所需的一切费用。（即所报价格包含产品到达用户方指定安装地点的价格，包括设备价格、调试费、税金、保险、安装、运输在内的一切费用）。

4、报价表格式样本按此制作。

格式二

投 标 报 价 明 细 表

投标方（公章）：

项目编号：ZUPC-GK-HW-2019×××   标项：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……. |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：                     日期：

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。

格式三

投 标 书

浙江大学采购中心：

(投标方全称)授权（姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为ZUPC-GK-HW-2019×××）公开招标，为此，我方特作以下承诺：

一、我方已详细阅读了全部招标文件，愿意接受招标文件中的各项要求。

二、我方向贵方提供招标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

三、若中标，我方保证按要求的时间和贵方签订合同，并认真履行合同各项条款。

四、投标文件自开标日起有效期为    个工作日。

我方通讯地址如下：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标方名称（盖章）：

全权代表签字：

年   月   日

格式四

技术参数对照表

投标方（盖章）：

项目编号：ZUPC-GK-HW-2019×××  标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字

日     期

格式五

货 物 详 细 说 明 一 览 表

投标方（公章）：

项目编号：ZUPC-GK-HW-2019×××   标项：

| 序号 | 产品部件型号 | 序列号 | 描述/配置 | 制造商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                     日期：

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件五-1：

货物详细描述、项目实施安排及验收方案

（请投标方根据提供所投产品详细描述，并根据自身实际情况，提出实施安排及验收方案）

投标响应方代表签字：                   职务：

日期：

格式六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

项目编号：ZUPC-GK-2019×××    标项：

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日      期

格式七

相 关 项 目 实 施 业 绩 一 览 表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月

格式八

法定代表人授权书

致浙江大学采购中心：

（投标方全称）法定代表人     授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZUPC-GK-HW-2019×××的×××××项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

投标方（盖章）

法定代表人签字：

年    月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

格式九

关 于 资 格 的 声 明 函

浙江大学采购中心：

关于贵方        年     月     日第                      （公开招标编号）招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表规定的                       （产品名称），并承诺向贵方提交的下列文件是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）；（或提供三证合一、五证合一后的营业执照复印件（加盖公章））

2、投标方一般情况

3、截止2018年12月底的财务报表（境外公司请提供银行存款证明）

4、相关资质证明材料

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月   日

格式十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月   日

格式十一：投标方无不良信用记录及违法记录的书面声明（格式自拟）

1、截止投标文件签署之日前无不良信用记录的书面声明，并附上相应网站信用记录查询网页截图。

2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3、法人代表及财务主管在本次采购活动前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为的书面声明；

格式十二：               投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江大学采购中心的xxxxxxx（采购编号：ZUPC-XXX）设备采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、符合《政府采购促迚中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）小型和微型企业条件的投标人须提交此表格；

2、根据财库[2011]181号文件规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如为代理商且所投产品为小微企业制造货物，需同时提供制造商的小微企业证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

格式十三                企业类型证明材料

（根据企业所在地主管部门规定提供相应小微企业、监狱企业证明材料）

格式十四                 节能环保产品证明材料

说明：

1、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，如果响应货物为节能产品（由财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》）、环保产品（由财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》）的，对环保、节能产品需在响应文件中注明，并提供相关证明材料（加盖公章）；

2、证明材料为符合品目清单要求的、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、评标小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

4、以上要求提供的证书或证明文件复印件，有有效期的必须在有效期内。

格式十五

投标文件封面

正（副）本

项目名称：

项目编号：ZUPC-GK-HW-2019×××

标项：（如标书有多个标项）

投

标

文

件

投标方全称：（加盖单位公章）

201  年  月  日